建湖县农畜水产品检验检测能力提升项目

招 标 文 件

采购单位：     建湖县综合检验检测中心

代理机构：江苏瑞禾工程项目咨询管理有限公司

二〇二五年八月

目 录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

一、投标须知前附表	5

二、总  则	6

三、招标文件	6

四、投标文件	7

五、开标及资格审查	11

六、评  标	12

七、定  标	15

第三章  招标内容及要求	19

第四章  评标办法及评分标准	33

第五章  合同主要条款	38

第六章  投标文件及格式	44

（一）开标一览表（总价）	44

（二）投标函	45

（三）无重大违法记录声明函	46

（四）供应商登记表	47

（五）法定代表人身份证明书	48

（六）法定代表人授权委托书	49

（七）公共资源交易投标信用承诺书	50

（八）建湖县政府采购事前信用承诺书	51

（九）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函	54

（十）清单报价表	55

（十一）技术响应表	56

（十二）服务承诺函	57

（十三）实施方案、应急方案及售后服务方案	58

第一章  招标公告

项目概况

建湖县农畜水产品检验检测能力提升项目JSZC-320925-RHGL-G2025-0002 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025-08-27 15:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320925-RHGL-G2025-0002；

2.项目名称：建湖县农畜水产品检验检测能力提升项目；

3.预算金额：485.00万元，高于该预算的作无效标论处；

4.采购需求：建湖县农畜水产品检验检测能力提升项目，主要采购内容为液质联用仪等一批检验检测设备，具体内容详见第三章招标内容及要求；

5.合同履行期限：合同签订后40个日历天内供货、安装、调试完成并通过验收；

6.采购地点：招标人指定地点；

7.质保期：一年；

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、投标申请人资格要求

（一） 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求缺中小企业预留资金和节能环保政策：

1.政策采购促进中小企业发展；

2.政府采购促进残疾人福利单位发展；

3.政府采购促进监狱和戒毒企业发展；

4.政府采购鼓励采购节能环保产品；

5.为鼓励中小企业发展，如中标企业为中小企业，则由该企业负责所有项目的运营；如中标企业为非中小企业，则中标企业须将不低于总项目30%的份额，其中预留给小微企业的比例不低于60%，分包给具有相关相应能力的中小企业，由中标企业统一管理；

6.政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品：严格执行采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品；

7.执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）”执行；

8.执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照“关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）”执行。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标申请人应是中华人民共和国境内注册的供应商；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-08-27 15:00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标文件获取方式：本项目采用网上注册登记方式

1.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“苏采云”系统供应商操作指南详见盐城市政府采购网-办理指南下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》）。

1.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

1.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持意源CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的意源CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

1.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

1.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

1.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

3.投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。

3.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.2投标人递交无竞争力投标文件的。

4.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

5.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

6.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：建湖县综合检验检测中心

单位地址：建湖县高新产业园区南环路与234省道交汇处金钻大厦

联系人：刘先生

联系电话：15949126720

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏瑞禾工程项目咨询管理有限公司

单位地址：建湖县建设大厦十三楼西侧

联系人：孙女士

联系电话：13472508818

3.项目联系方式

项目联系人：孙女士

电话：13472508818

第二章  投标须知

一、投标须知前附表

| 项目名称 | 建湖县农畜水产品检验检测能力提升项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购内容 | 建湖县农畜水产品检验检测能力提升项目采购范围内的所有产品的供货运输（送达至采购方指定地点并卸货）、调试及售后服务等内容，详见招标文件。 |  |  |
| 项目地点 | 采购人指定地点 |  |  |
| 标段划分 | 一个标段 |  |  |
| 采购单位联系人 | 刘先生 | 电 话 | 15949126720 |
| 代理机构联系人 | 孙女士 | 电 话 | 13472508818 |
| 投标保证金 | 为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。 |  |  |
| 履约保证金 | 中标单位在签订合同时，须向采购人交纳项目中标价5%的履约保证金，于服务期满后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。 |  |  |
| 合同履行期限 | 合同签订后40个日历天内供货、安装、调试完成并通过验收 |  |  |
| 采购地点 | 招标人指定地点 |  |  |
| 投标文件 | 电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本贰份，评审结束后由中标候选人邮寄至江苏瑞禾工程项目咨询管理有限公司，未中标单位不需要提供。 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日起 45 天（日历天） |  |  |
| 投标截止时间 | 时间：2025年08月27日15:00时 |  |  |
| 开标时间及地点 | 时间：2025年08月27日15:00时 地点：建湖县公共资源交易中心不见面开标厅 |  |  |
| 最高限价 | 本项目最高限价为485.00万元，高于最高限价的作无效标论处。 |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 其他要求 | 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,列入不良行为记录名单。 |  |  |
| 解释权 | 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。 |  |  |
| 质疑受理部门 | 联系部门：建湖县综合检验检测中心 /江苏瑞禾工程项目咨询管理有限公司 联系电话：15861900989/13472508818 通讯地址：建湖县高新产业园区南环路与234省道交汇处金钻大厦/建设大厦13楼 |  |  |
| 投诉受理部门 | 联系部门：建湖县财政局 通讯地址：建湖县双湖路建设大厦 联系方式：0515-86233622 |  |  |
| 软件技术支持 | 联系方式：0519-86722805 |  |  |

二、总  则

1．适用范围

1.1本次项目仅适用于招标文件中所叙述项目的货物采购。

2．定义

2.1“采购人”、“采购单位”系指本次采购项目的采购人方。

2.2“采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3“投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.4“投标文件有效期” 系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。

2.5不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3．申请人的资格要求：详见招标公告。

三、招标文件

4．招标文件的构成

4.1招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

4.1.1招标公告；

4.1.2投标人须知；

4.1.3招标内容及要求；

4.1.4评标办法及评分标准；

4.1.5合同主要条款；

4.1.6投标文件格式。

4.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

5．招标文件的澄清、修改及补充：

5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以规定的时间和方式（2025年8月21日17:00前）向采购人或代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

5.2在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及盐城市政府采购网等相关网站发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.3 标书以外的内容，一律拒绝答复。

5.4 投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.5 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。

四、投标文件

6．投标文件的编制

6.1要求

6.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

6.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用.

6.2投标语言及计量单位

6.2.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

6.2.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.3原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

6.2.4翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

6.3电子投标文件其他要求

6.3.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

6.3.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

6.3.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

6.3.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.4投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

6.5投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

7．为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。

8．投标报价：

8.1投标方应在招标文件所附的投标报价表上写明投标产品的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。

8.2 本项目最高限价为485.00万元，高于最高限价的作无效标论处。

8.3.1报价应包含以下内容：投标人应根据自己的实力和条件报价，投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，包括全部产品供货运输（送达至采购方指定地点并卸货）、调试及售后服务等内容的价格，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

8.3.2 开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。

8.4 招标代理服务费：经研究决定，如中标人响应成交，领取中标通知书并签订合同后向采购代理机构交纳招标代理服务费，费用按照苏招协【2022】002号文的收费标准收取（通过数字人民币方式交款）；该费用由中标单位在领取中标通知书并签订合同后一次性支付，此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑。

8.5投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。

9．线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

9.1基本目录

（1）《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（2）《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）；

9.2资格条件（1-5必须提供，否则投标无效）

（1）有效的营业执照（副本）原件彩色扫描件；

（2）上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

（3）投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明原件扫描件；

（5）近三年无重大违法记录声明函原件扫描件；

9.3符合条件（符合条件要求内容必须提供，且须加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》，否则投标无效）

（1）报价：

①《投标函》；

②清单报价表。

（2）商务资信：

①供应商登记表；

②公共资源交易投标信用承诺书；

③建湖县政府采购事前信用承诺书；

④《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》(加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》)；

⑤服务承诺函。

（3）技术响应：

①《技术响应表》。

9.4招标文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供证明材料原件或复印件。

注：

1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责，投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。

2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有材料的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10．投标文件线上格式要求

10.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

10.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip），投标文件不得超过150M！

10.3 本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

11．线上投标文件的密封、签署、盖章要求

11.1投标文件的密封（加密）要求：

投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

11.2投标文件的签署要求：见招标文件第六章《投标文件相关格式》。

11.3投标文件的盖章要求：见招标文件第二章《线上投标文件编制要求》和招标文件第六章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

11.4投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

12. 投标文件的提交与接收

12.1 投标文件提交与接收时间：

线上提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年08月27日15:00）前。

12.2投标文件提交与接收地点：

线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

13．投标文件的撤回与修改

13.1投标文件的撤回

13.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

13.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

13.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标及资格审查

14．开标、唱标、资格审查

14.1 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

14.2所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

14.3开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

14.4 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

14.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

14.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

14.7同时出现14.3-14.6中两种以上不一致的,按照14.3-14.6的顺序修正。修正后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

14.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.9资格审查：开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人或采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告第三项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标，不得参与下一环节的评审。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。

采购人及采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

六、评  标

15．组建评标委员会

采购单位根据项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关评审专家组成。开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，推荐1名合格的中标候选人。

16．投标文件的审查

16.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

16.2评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

16.3评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

16.3.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

16.3.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

16.3.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；

16.3.4评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

16.4符合性检查：

16.4.1符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。

（1）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（2）投标人未在规定解密时间内进行解密；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标人串通投标；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）不符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形；

（11）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（13）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

（14）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

16.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：

16.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

16.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。

16.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。

16.5.4不同投标人的投标文件相互混装的。

16.5.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的。

16.5.6有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。

16.5.7评标委员会认定的其他串标、围标情形。

16.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有服务单位：

（1）符合专业条件的服务单位或者对招标文件作实质性响应的服务单位不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）服务单位的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

17．比较与评价

17.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。

18．评标过程及保密原则

18.1凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

18.2在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

七、定  标

19．定标原则

19.1最低投标价不作为中标的保证。

19.2本次招标评标方法为综合评分法。投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。按评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

本项目提供相同品牌核心产品（超高效液相色谱三重四级杆质谱仪等）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高得投标人为排名第一的中标候选人。

19.2推荐的中标候选人数：1名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

20．确定中标供应商

采购人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。

21．中标通知书和签订合同

21.1评审结束后，中标公告在江苏政府采购网、盐城市政府采购网、建湖县公共资源交易电子化服务平台等相关媒体发布；公示结束向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。

21.2中标供应商在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

21.3 政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

21.4 采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html上公示。

21.5中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购单位签订合同，或要求更改招标文件内容而拖延合同签订，按照政府采购法相关法律法规执行。

22．质疑和投诉：

22.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

22.2 质疑供应商必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

22.3 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

22.4 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

22.5 投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向建湖县财政局投诉。

22.6 质疑或投诉程序：

投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到建湖县财政局提出投诉。

投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。

22.7 恶意投诉情形：

下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：

（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；

（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；

（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；

（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；

（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；

（6）一年内三次以上失实投诉的；

（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。

23. 投标人有下列行为之一造成招标人重新招标的，招标人重新招标时可以拒绝其参加投标：

（1）无故放弃中标；

（2）串通投标；

（3）存在弄虚作假行为；

（4）以可能影响履约的异常低价参加投标；

（5）其他违反法律、法规的行为。

对三年内在与招标人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致招标人重大损失或者被列入严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，招标人可以拒绝其参加投标。

24. 电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

25.政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。
    26.其他

26.1 本项目落实预付款制度，预付款比例为 40 %。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

26.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

第三章  招标内容及要求

项目属性：货物类项目。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320925-RHGL-G2025-0002；

2.项目名称：建湖县农畜水产品检验检测能力提升项目；

3.预算金额：485.00万元，高于该预算的作无效标论处；

4.采购需求：建湖县农畜水产品检验检测能力提升项目，主要采购内容为液质联用仪等一批检验检测设备，具体内容详见第三章招标内容及要求；

5.合同履行期限：合同签订后40个日历天内供货、安装、调试完成并通过验收；

6.采购地点：招标人指定地点；

7.质保期：一年；

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、技术参数及相关要求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术要求及相关说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高效液相色谱三重四级杆质谱仪 | 1 | 台 | （一）主要用途： 主要用于食品安全领域的小分子化合物的定性、定量分析。设备必须满足食品安全禁用与限用药物监测分析，并且分析方法必须符合相关国内和国际法规。 （二）主要技术参数： 2.1液相色谱仪技术参数： 2.1.1 可编程的二元高压梯度泵，流速范围：0.0001mL/min-4.0000mL/min，流速准确度：± 1%，流速精确度：≤ 0.06％RSD。 2.1.2 最大操作压力：不小于100MPa。 2.1.3 脱气机：≥5路，脱气流路体积：不小于400 µL/每流路。 2.1.4进样位数：无需扩展模块下，不低于100位。 2.1.5进样器附带自动洗针功能，连续进样交叉污染率：≤0.0015%。 2.1.6进样器控温范围：4-45℃，样冷却控温精度：±2°C (传感器 ±0.5°C)。 2.1.7柱温箱温控范围：+5-100℃；控温精度：±0.1℃。 2.1.8 柱温箱容量：不低于300 mm色谱柱×3根。 2.2质谱仪技术参数 2.2.1离子源 2.2.1.1配有独立的电喷雾离子源(ESI)、大气压化学电离源(APCI)；可覆盖宽极性范围分析物；同时离子源适配性强，应适配从纳升、微升、常规流速的前端液相，兼顾大小分子应用。 ★2.2.1.2 ESI流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，它无需分流，即可达到≮2.5 mL/min。（提供农药多菌灵在不同流速：0.4、0.8、1、2mL/min下，灵敏度不损失的谱图数据作为证明材料） ★2.2.1.3离子源温度：离子源辅助加热气温度650℃以上，且设置650℃以上温度可以在该仪器采集软件界面下运行（提供采集软件温度设置截图作为证明材料）。 2.2.1.4离子源具有废气主动排放功能，以防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，降低离子源的记忆效应和污染，降低机械泵的负荷，延长机械泵泵油使用时间。 ★2.2.1.5离子源基质效应低，奶粉基质中分析氯霉素残留，前处理采用液液萃取LLE 和不同的固相取柱，如HLB、MCX、MIP，基质效应偏差小于1.8%。（提供同品牌离子源数据作为证明材料） ★2.2.1.6 离子化后，为保证化合物稳定性的设计：接口采用锥孔设计而非毛细管等管路接口设计以防止样品热降解后堵塞，以提高抗污染能力。（提供所投产品公开发布彩页中的离子源接口截图及所投产品仪器内部构造图作为证明材料） 2.2.2应能拓展离子淌度模块：它基于分子形态提高选择性，增加待测化合物的分离特异性和准确性，提高同分异构体区分能力。 2.2.3 应兼容无鞘液方式的毛细管电泳质谱连接接口，应能拓展大分子蛋白多肽分析。 2.2.4 扫描速度：≥12000 amu/sec；分辨率：＞12000（扫描速度为50amu/s时，@ m/z 922）。 ★2.2.5 碰撞室：大于90度的弯曲碰撞室，能最大化的去除中性粒子的干扰，且驻留时间(dwell time)低至2ms时，灵敏度不损失。提供农药多菌灵在2ms和10ms的驻留时间时，灵敏度不损失的数据证明。（提供所投产品公开发布彩页中的碰撞室结构截图及实验数据作为证明材料） ▲2.2.6正负离子极性切换速度：不大于10ms，可在一针进样同时正负检测超过500种农兽残化合物及真菌毒素。 2.2.7 检测器：电子倍增管技术，非光电倍增管技术，无正负离子歧视效应，长时间使用寿命，保障长期数据稳定性。 ★2.2.8 气体要求：氮气发生器即可满足所有气源要求，无需高压钢瓶提供其它气源。（提供仪器安装条件准备说明作为证明材料） 2.2.9 灵敏度和重现性指标： ★2.2.9.1 灵敏度： 标准品5fg利血平(609/195)柱上进样，仪器检出限＜1.4fg；肉类基质样品，克伦特罗最低检出限≤ 2ppt，连续5针，RSD< 5%；肉类基质样品，氯霉素最低检出限≤ 2ppt，连续5针，RSD< 5%。（提供数据支持文件作为证明材料） 2.2.9.2 重现性实验：1pg利血平分别连续进样10次，峰面积CV小于3%；1pg氯霉素分别连续进样10次，峰面积CV小于3%。定量重现性：5ppb和50ppb胆固醇氧化物分别进样5次，RSD<3%。 ★2.2.9.3 所投产品具有线性离子阱功能，可以排除假阳性结果。（提供产品彩页截图或官网截图作为证明材料） ▲2.2.9.4多级定量灵敏度：1pg克伦特罗进样，经色谱柱分离保留，取母离子277，子离子259，孙离子203，要求S/N＞200：1，连续进样6针要求进样RSD＜15%。 ★2.2.10抗基质干扰能力：取苹果基质提取液，加入马拉硫磷标准品，配置成20ppb的基质加标溶液，分别采用多重反应监测 331/99和331/99/71检测该样品并计算出S/N，要求331/99/71检测灵敏度（S/N）是多重反应监测检测灵敏度（S/N）的15倍以上，具有明显的抗基质干扰能力。（提供谱图数据支持作为证明材料，任何源内解离数据均不应被看做满足此项指标） 2.2.11 正负切换和单一极性模式下检测，提供氯霉素在正负切换和单一极性模式下检测灵敏度不下降的谱图文件。 2.2.12 实际定量分析，一般设置驻留时间(dwell time)为1ms，可满足一次进样＞1000对多重反应监测分析（约15分钟）。 ▲2.2.13扫描模式：具有增强全扫描；增强子离子扫描；母离子扫描；中性丢失扫描；增强多电荷扫描；多级串联质谱功能；选择离子扫描；选择反应监测扫描；多反应同时监测扫描等功能。 ▲2.2.14信息关联扫描：一次进样不分时间窗口的条件下，可以同时完成至少60个多重反应监测离子对定量分析并同时触发每个多重反应监测对应的增强子离子扫描，在此采样中同时完成扫描窗口为500Da的母离子扫描分析加上扫描窗口为500Da的中性丢失扫描分析，以上所有分析的总循环时间小于1.5秒。 2.2.15工作站及软件 2.2.15.1自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量。软件同时控制液相、质谱。能自动地确保系统待用，进行质量校正和设置质谱分辨率，以便不用进行此项操作，通过生成化合物明确的质谱方法（多重反应监测）和优化针对特定分析环境的API源条件达到最佳检测限，检查液相色谱/质谱系统性能，确保分析结果准确，通过监测系统参数和解析系统报警使系统的运行时间最大化。 2.2.15.2配备高通量定量软件，可处理大批量样品，同时分析上百种甚至上千种化合物。要求能自动标识离子比率、异常值等。积分可靠，减少积分误差。具有审计追踪功能。智能的多化合物多重反应监测方法设置，可根据每个多重反应监测目标物的保留时间自动设置多重反应监测窗口，无需手动设置多重反应监测采集窗口的起止时间段。 ★2.2.16系统满足食品安全国家标准GB23200.121要求，可实现正负切换，要求一针进样即可完成331种农药+44种代谢物的筛查定量工作。（提供解决方案并作为验收指标） 2.2.17行业应用功能：提供成熟可靠的MS/MS数据库，用于化合物的筛查和确证工作。拥有不少于2000种化合物MS/MS数据库，包括农残、兽残、非法添加物等，可进行化合物数据库检索（非离子对信息）。 （三）主要配置 3.1、超高效液相色谱一套：包括二元高压梯度泵单元，脱气单元，控温自动进样器，柱温箱，色谱柱、溶剂瓶及托盘等。 3.2、串联四级杆质谱仪一台（包含蠕动注射泵），兼容离子淌度装置。 3.3、ESI和APCI离子源各1套。 3.4、质谱工作站系统（含数据采集、高通量定量优化和数据处理软件）1套。 3.5、UPS电源 1台：功率不小于6kw，延时不小于2小时； 工作站电脑1台：CPU ：英特尔 W-2123及以上 ，四核心及以上，CPU主频3GHz及以上，内存≥64GB， 固态硬盘容量≥2T， 显示器≥23英寸，分辨率1920*1080；打印机1台。 3.6、配套氮气发生器 1套：氮气流量不小于30L/min；噪音水平≤54dB@1m。 3.7、泵油 2桶；ESI喷针 5根；APCI喷针 5根，安装标准品 1套；调谐液1套 。 3.8、超高效液相色谱柱5根（甲方有权在中标后，要求中标方根据甲方要求提供柱子型号），用于农残和兽残检测。 |
| 2 | 真空平行浓缩仪 | 1 | 台 | ★1、同时处理样品数量：≥25个，每个样品都具备定量浓缩功能，需支持1mL、0.5mL、近干三种定量浓缩模式；样品瓶容积：≥140mL。 2、水浴加热温度范围：RT+5℃至85℃，水浴控温精度：±1℃；水浴箱体一体成型，三面透明，可观察样品浓缩状态；加热器应在水浴槽外部，可在水泵的作用下，对水浴进行循环加热。 3、翻转式上盖板，上盖板应具备自动电磁锁紧功能，无需通过螺母、卡扣手工锁紧；上盖板应具备加热功能，控温范围：室温+5℃至70℃。 4、 真空控制器应内置于真空平行浓缩仪的内部，需具备真空梯度控制功能； 5、采用隔膜真空泵；气体接触界面材质：PTFE；最大抽速：≥33L/min；极限真空度：优于20mbar（2000Pa）。真空泵具备智能启停控制功能：当真空平行浓缩仪开始进行样品浓缩时，真空泵可自动开启电源，当真空平行浓缩仪结束样品浓缩时，真空泵可自动关闭电源。 6、制冷采用冷却循环水机，最低温度不高于-10℃；在环境温度不高于25℃的情况下，从20℃降温至-5℃，时间不超过12min。。 7、溶剂收集瓶必须为高硼硅玻璃材质；收集瓶容积：≥5升，瓶底部具备废液释放阀。废液收集装置材质：HDPE ；容积≥ 15升；配液位报警器，内置电池，无需外接电源。 8、配置清单 8.1、主机：≥25位真空平行浓缩仪主机1台； 8.2、配件：冷却循环水机1台、隔膜真空泵1台、浓缩专用冷凝器1套、废液收集装置1套； 8.3、耗材：样品瓶75只。 |
| 3 | 阵列旋转蒸发仪 | 1 | 台 | 1、每台蒸发仪的蒸发瓶都具备自动升降及手动升降模式；可选择顺时针、逆时针、顺时针逆时针交替等三种旋转模式。每台蒸发仪可单独设定蒸发时间，当到达设定时间后，蒸发瓶停止旋转自动升起，并自动释放真空。 ▲2、设备由多台（≥6台）蒸发仪组成，单个旋转蒸发仪宽度：≤25cm，共同使用同一个真空泵，每个旋转蒸发仪上都具有真空释放按钮，可以通过按钮释放其中一个旋转蒸发仪的真空，不破坏其他并联旋转蒸发仪的真空度。 3、浴锅容积：≥4L；加热温度范围：室温+5℃至95℃；具备干烧保护功能。 4、使用隔膜真空泵，气体接触界面材质：PTFE；最大抽速：≥34L/min；极限真空度：≤8mbar（800Pa）。 5、真空控制器气体接触界面材质：PTFE；真空度设置精度：≤1mbar（100Pa）；真空度控制精度：±2mba（200Pa）；支持真空度梯度设置；支持真空快速锁定功能。 ★6、干式冷凝器最低温度：≤-20℃；直冷式，不需要外接冷却循环器、不需要添加循环液。在环境温度不高于25℃的情况下，从20℃降温至-10℃，时间不超过10min。 7、容积回收瓶必须为高硼硅玻璃材质，容积：≥2升；废液收集装置材质：HDPE ；容积≥ 15升；配液位报警器，内置电池，无需外接电源。 8、配置清单 8.1、配置≥6台旋转蒸发仪，可以并联使用； 8.2、真空泵及真空控制器各1套，可以满足至少6台旋转蒸发仪同时工作； 8.3、干式冷凝器1台，可以满足至少6台旋转蒸发仪同时工作时溶剂蒸汽冷凝回收； 8.4、每台旋转蒸发仪配备250mL鸡心瓶2只； 8.5、废液收集装置1套。 |
| 4 | 涡旋振荡器 | 1 | 台 | 1、可支持≥40位样品同时进行涡旋混合，兼容多种规格的样品管支架，可容纳1.5、2mL、15mL、50mL、100mL等不同体积的样品管。 2、最高转速范围：≥3000rpm，振幅：≥3mm，可以很好的实现振荡混匀难溶样品，尤其适合大容器。 3、具有过热自动保护功能，提供自适应降速保持不停机和停机后自动复启两种保护方式可选，满足不同实验需求。默认停机后自动复启保护方式。 4、控制终端：采用一体化设计≥5寸触摸控制彩屏，具备手动和程序双模式控制。 5、可以储存不低于12个完整的涡旋振荡程序（包括转速、时间等信息），混合方法随时储存和调用。具备程序调速功能：每个涡旋振荡程序中，可预设不少于6段不同的转速及涡旋时间，运行后可自动变速涡旋混合批量样品，中途无需人工参与。 6、配置清单： 6.1、多样品涡旋混合器主机1套； 6.2、≥12位 Ø16-32mm试管固定架2套，顶空瓶固定件1个。 |
| 5 | 固相萃取仪 | 1 | 台 | 1、全自动完成固相萃取的全过程，并行通道数量：≥4通道，可同时自动处理样品量≥4个，实现所有通道的同时活化、上样、洗脱，提高工作效率，具有至少32位样品连续处理能力。 2、标配15mL上样与收集架，50mL上样架。标配3mL、6mL小柱萃取柱架。至少可全自动连续处理1mL、3mL、6mL、12mL、20mL等萃取小柱。 3、采用高精度注射泵精确控制每个通道流速，最大流速：≥100mL/min。 4、采用单独的移液上样针与柱密封针，双针特殊防腐处理，可最大程度解决交叉污染的问题。 5、标配具有自动喷淋清洗样品管的功能，实现瓶身内部全部清洗，完成样品的真正完全上样，无样品损失。 6、可适配不同规格固相萃取柱，使用1mL、3mL、6mL、12mL萃取小柱时无需进行更换柱塞等操作，可在同一个序列批表内全自动连续处理1mL、3mL、6mL、12mL等不同规格的萃取小柱，而无需任何手动操作。 7、SPE柱上采用膜片式弹性密封技术，密封垫不接触样品，杜绝交叉污染。 8、具有独立溶剂增压装置，低沸点溶剂高温环境下不会汽化，保证低沸点溶剂取液体积的准确性。 9、至少四种废液接口，包含废水、一般有机废液、剧毒废液和含氯废液通道，实现废液的分类收集。 10、整个固相萃取系统采用避光设计，可适用于对光敏感的样品进行固相萃取，例如样品中亚硝胺类物质的萃取等。 11、本机软件控制，不小于15.6寸超大触屏工作站，可触屏控制，无需外接电脑，本机自带USB接口，也可外接鼠标键盘控制。工作站软件适用于windows操作系统，可对仪器各部分进行实时反控。图形化界面设置，实时显示工作状态。 12、系统具有一键式启动、定时预约运行方法及关机功能，做到低碳节能，延长耗材的使用寿命，降低维护成本。具有批处理功能，可进行批表编辑、插入、删除、保存、暂停等功能。具备溯源功能，可根据日期查看工作日志。 13、系统内置照明和摄像头，利用本机监控摄像头，通过本机控制终端可以实时观察到仪器内部的运行状态。 14、仪器配置 14.1、全自动固相萃取系统主机（包括以下部分：） 1套 14.2、移液针 8根 14.3、高精度注射泵 4个 14.4、本机监控摄像头 1个 14.5、6mL萃取柱载架 1个 14.6、 3mL萃取柱载架 1个 14.7、500mg/ 6mL C18密封固相萃取柱（30个/包） 1包 14.8、6mL萃取柱密封盖（100个/包） 1包 14.9、 3mL萃取柱密封盖（100个/包） 1包 14.10、15mL样品管架 1个 14.11、15mL收集管架 1个 14. 12、5mL样品管（50个/包） 4包 14.13、50mL样品管架 1个 14.14、50mL样品管（25个/包） 4包 14.15、1L溶剂瓶及瓶口适配器 6个 14.16、2L溶剂瓶及瓶口适配器 2个 14.17、2L溶剂瓶放置架 1个 14.18、附件包（包括排风管、液路接头等） 1套 14.19、全自动固相萃取操作系统（包括安装U盘） 1套 |
| 6 | 高速冷冻研磨均质仪 | 1 | 台 | 1、可以同时处理192位2mL深孔研磨管，或96孔板2mL标准管，或48位5mL研磨管，或32位（7-15）mL研磨管，或 16位50mL；或8位100mL，或2*25mL（钢罐），或2*50mL(钢罐）。 2、不锈钢腔体圆角和斜坡底座一体成型设计，研磨腔内不锈钢板须为压模成形。 3、智能启动：在设定的时间条件到达后，智能启动，无需人工再按启动操作。 4、均质速度：0—70Hz，工作时间 ：0秒-9999秒，用户可自行设定，有制冷功能：-50℃--室温可调。 5、固定研磨管的部分，对于高强度的研磨工作，能保证研磨管的完整度高于99.5%；最终出料粒度：≯5µm。 6、配置清单： 6.1、主机 1台； 6.2、16*50mL适配器2个；32*15mL适配器1个；2*50mL钢罐一套； 6.3、3号研磨珠均质子一瓶，5号研磨珠均质子一瓶。 |
| 7 | 冷藏冰箱 | 2 | 台 | 1、微电脑控制，数字温度显示，调整增量为0.1℃，实现2~8℃冷藏柜的温度控制；有效容积：≥1000L。 2、内、外部均使用电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂；内箱接缝处圆角设计，便于清洁。 3、检测孔≥2个，顶部至少有1个。 4、外门2扇(带电加热发泡玻璃门)。开门角度大于180°，存取物品方便。 5、循环除霜系统，即使在除霜时仍然保证柜内温度在使用要求范围内。 6、显示屏密码保护机制，可对不同操作人员进行不同权限分配。 7、带有485接口，可外接网线，MODBUS通信输出温度数据；设备运行状态及箱内温度可使用USB数据接口导出。 8、安全装置：多种故障报警，包括高低温报警、门开报警、断电报警、压缩机保护报警、传感器异常报警、蓄电池寿命报警远程报警输出。 |
| 8 | 冷冻冰箱 | 1 | 台 | 1、容积≥550L，上下双门，宽度≤870mm；微电脑控制，数码显示箱内温度，箱体内温度在-20℃～-40℃范围内可调节，显示精度0.1℃，配置4个可调节高度搁架。 2、制冷系统：采用品牌碳氢节能压缩机，碳氢制冷剂。 3、报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警，配置远程报警接口。报警类别：环温高报警、高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、低电量报警（电池电量低）、主控板数据通讯故障、开门报警、记录仪未连接/未启动报警。开门持续1分钟，指示灯闪烁及蜂鸣报警，门关闭报警消除。 4、保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示屏密码保护、断电记忆保护、传感器故障保护运行。 5、在环温25℃条件下，设定温度-40℃时：箱内温度降至-40℃特性点所用时间≤110min；箱内特性点温度在有效的数据采集样本内的瞬时温度最大值与最小值的差≤1.5℃；在有效的数据采集样本内，箱内各测点积分平均温度与设定温度的差值绝对值≤1℃；稳定运行后，开机状态，显示温度接近或低于设定温度，内外门体开启1min后关门，箱内特性点温度从开门时降至-35℃时所需时间≤20min；运行噪音：≤40dB(A)。 6、箱体内置泄压阀。上下门暗锁设计，同时配置外挂锁扣，实现多人管理。 7、测试孔：具有2个测试孔，孔径≥17mm。 8、数据端口：标配USB模块，默认导出未导出过的数据，数据最多存储十万条，最多导出12个月数据，采用PDF格式，方便追溯查询。 |
| 9 | 刀式研磨仪 | 1 | 台 | 1、使用工业级电机，最高转速：≥10000rpm，最大样品处理量：≥700mL，进样尺寸＜40mm，出样尺寸：＜300um（如鱼肉）；研磨时间设置范围：1秒-9分钟59秒或更高，数字显示，连续可调。 2、转刀为二叶或四叶刀头，刀片不在同一水平面，具有韧面和钝面之分，分别可用于大块样品的粗粉碎或者精细粉碎。 3、研磨套件类型及材质：转刀-不锈钢制、锯齿形不锈钢制、钛制、四叶全不锈钢制（适用于冷冻），顶盖-标准顶盖、重力顶盖、带溢流渠的重力顶盖，研磨容器-PC制、PP制、玻璃制、不锈钢制。 4、仪器具有电磁锁，并在研磨过程中机盖无法打开或者机盖正常锁紧前仪器无法开启，最大限度的保证了操作的安全性和便捷性。 5、独立可拆卸的塑料材质防水底座并具有导流槽，可有效阻止液体接触电机或电机轴，延长使用寿命。电机轴处有电机轴保护套用于保护电机，为快拆式设计，无需拆卸机器外壳即可拆开保护套进行清理，方便维护，延长电机使用寿命。 6、具有间歇、正转、反转、快速点击模式及两组运行程序，均可在控制面板上直接进行按键操作，非触摸屏操作。 7、配置清单： 7.1、主机一套； 7.2、研磨刀4把，研磨杯4个，标准顶盖4个 7.3、重力顶盖1个。 |
| 10 | 刀式研磨仪 | 1 | 台 | 1、研磨杯最大体积：≥5L；最大样品处理量：≥4升；进样尺寸：＜130mm，出样尺寸：＜300μm（如鱼肉）；大功率无刷电机，最高转速：≥4000rpm，连续可调。 2、操作面板：≥5英寸触摸显示屏，位置高于研磨区域的上机盖，位于整机最上方，不会沾染样品水分，导致故障；研磨区域与机箱为前后式设计，研磨区域具有独立的空间，左右无任何机壳遮挡，便于研磨套件的安装、样品的添加及取样等。 3、存储模式：程序可存储10组常用参数，方便快速调取使用。 4、研磨套件类型及材质：转刀有4种可选，分别为不锈钢制、全不锈钢制、锯齿形不锈钢制、钛制；研磨容器有2种可选，分别为PC制、不锈钢制；顶盖有3种可选，分别为标准顶盖、重力顶盖、重力顶盖，带溢流渠。 5、仪器具有电磁锁，在研磨过程中机盖无法打开或者机盖正常锁紧前仪器无法开启。样品研磨结束后自动开盖，并在机器右侧设有手动快速开锁装置。 6、具有间歇、正转及反转模式，均可在控制面板上直接操作。 7、配置： 7.1、主机一台； 7.2、研磨刀4把，≥5L的PC研磨杯4个，标准顶盖4个； 7.3、重力顶盖1个。 |
| 11 | 紫外分光光度计 | 1 | 台 | 1、波长范围：190～900nm；波长最大允许误差：±0.3nm；波长重复性：≤0.1nm。 2、光度范围：T：0～200.00%T，A：-4.000～4.000Abs，C：0～9999。 3、透射比最大允许误差：±0.3%T；透射比重复性：≤0.1%T。 4、基线平直度：±0.001A；基线漂移：≤0.0004A/h(500nm处)；噪声：±0.0004Abs。 5、双光束动态反馈比例记录测光系统及电路，保证了基线稳定性，确保仪器长时间的稳定。 6、仪器杂散光≤0.015%T，使高浓度样品测试数据更准确。 7、光谱带宽0.1-5.0nm连续可调，以满足各种样品测试需要，也可自定义光谱带宽数。 8、采用插座式法兰盘型氘灯和钨灯，换灯时无需光路调试。 9、能够对具有“动态变化”的样品扫描图谱进行三维图谱的制作及分析。 10、固定波长条件下，对样品的透过率T，吸光度A进行测量，可导出数据为Execl文件供用户编辑。 11、在有效波长范围内，可按多个波长（≥5个）设定扫描间隔，对样品的吸光度A、透过率或者能量进行扫描，并对图谱进行数据处理，如图谱缩放、平滑、四则运算、坐标调整、峰/谷自动检测、一～四阶导数光谱、三维图谱等，可打印记录为标准报表，可导出数据为Execl文件供用户编辑，可导出图谱为bmp图片文件。 12、在特定波长下对样品的吸光度A或透过率T进行时间扫描，采样时间间隔多点（≥5点）可选，最多保存数据测量个数10000条。可打印记录为标准报表，可导出数据为Execl文件供用户编辑，可导出图谱为bmp图片文件。 13、可进行一阶过零、一阶线性、二阶拟合、三阶拟合标准曲线及参数标定测试，最多可建立20个标样点的标准曲线，可选择单波长，双波长或三波长下测量，可导出数据为Execl文件供用户编辑。 14、可在多个波长条件下测试样品透过率T，吸光度A，最多可设置8个波长点，可打印记录为标准报表，可导出数据为Execl文件供用户编辑。 15、核糖核酸/蛋白质分析：快速测量DNA样品在特定波长下的吸光度，并自动计算出脱氧核糖核酸/蛋白质的浓度及DNA比例，内建两种标准测试方法，也可扩展应用，任意设定其它波长和因子进行测量和计算，可打印记录为标准报表，可导出数据为Execl文件供用户编辑。 16、配置清单： 16.1、主机一台； 16.2、配电脑一台（i5-14400F/16G内存/512G固态/RX6600LE-8G独显）。 |
| 12 | 食品快速综合检测仪 | 1 | 台 | 本设备由食品快速综合检测仪、手持式采样仪、离心机、涡旋仪等及相应耗材组成，配套铝合金拉杆箱，既可用于现场检测，又可用于实验室检测使用。 1、食品快速综合检测仪 1.1、分光光度模块通道数：≥8通道；检测波长：350-700nm可见光多波长；单通道胶体金模块，使用光电扫描法测量；操作屏幕：≥7英寸。 1.2、吸光度值准确度：≤0.02；示值稳定性：≤0.005A/10min；重复性：CV≤1%；吸光度通道差异：≤0.02A；波长准确性：±2nm；半波长带宽：≤8nm。 1.3、胶体金模块自动识别CT位置，无需手动调整定位；模块变异系数：CV＜1%。 1.4、样品管理：仪器自带二维码扫描功能，可通过扫描二维码自动获取采样信息，并与检测信息一一对应，形成完整的检测溯源链。仪器也可读取检测卡上的二维码，实现检测卡检测结果数据信息不可重复读取。 1.5、内存：≥1G；存储：≥8G。触控手写输入信息，支持外接鼠标键盘；无线WIFI/1000M，自适应以太网；外部数据接口：USB，RS232 DB9，标准串口；内嵌热敏打印机。 2、手持式采样仪： 2.1、设备主要用于食品安全检测样本采样信息采集管理，要求采样手持式轻量化设计，便于携带至采样现场使用，可与监管系统实时数据传输。 2.2、≥5.45英寸电容式触摸屏，无线WiFi/4G全网通。Android7.0以上操作系统；支持热敏打印纸和不干胶两种打印模式。 2.3、样本信息采集项目（包括但不限于）：①样品类别；②样本品种；③样本名称；④采样主体；⑤采样位置信息；⑥采样时间；以上样本信息全部为选项式录入或系统自动获取。样品采集数据录入后，系统可自动生成该检测样品可检测的检测项目。支持样本信息追溯二维码自动生成，打印。检测仪器可扫描识别该样本信息二维码，同一检测项目不可重复扫描该二维码，确保检测数据的真实性。 3、配置清单： 3.1、食品快速综合检测仪 1台； 3.2、手持式采样仪1台； 3.3、离心机1台（最高转速：≥4000rpm，最大相对离心力：≥2367×g，最大容量：4×50mL）； 3.4、2L电热锅1台（材质：304不锈钢）； 3.5、涡旋混匀仪1台（工作台直径：φ55mm；转速：≥3000转/分，可连续工作）； 3.6、20-200ul移液器1把；100-1000ul移液器1把；1000ul-5000ul移液器1把； 3.7、三通道计时器：三通道，各通道独立控制1只； 3.8、掌式天平（最大量程：500g，精度：0.01g）1台； 3.9、14cm不锈钢剪刀1把； 3.10、13cm美工刀1把； 3.11、50mL*20多功能离心管架1个； 3.12、200μL盒装吸头一盒；1000ul盒装吸头一盒； 3.13、耗材包1包，含50mL、15mL、7mL离心管，5mL枪头等； 3.14、工具盒1个，含手套、口罩、滤纸等； 3.15、铝合金拉杆箱1个。 |
| 13 | 卧式涡旋震荡仪 | 1 | 台 | 1、最高转速：≥2000rpm（使用50mL离心管满载时）；最大振幅：≥4.5cm。 2、可对试管、最大250mL锥形瓶、50mL以下离心管、酶标板等进行涡旋；对15mL、50mL离心管可进行卧式涡旋（涡旋振荡时离心管与试验台面平行）。 3、进行卧式涡旋时，15mL离心管≥12根；50mL离心管大于等于6根。 4、LCD显示屏，实时显示速度和时间，便于设定和监控。 5、速度可调，双侧光感应模式，感应灵敏，自动检测试管并启动混匀，且适应不同使用习惯人群。 6、配置清单：主机一台，15mL 夹具一个（可放置离心管≥12根）；50mL 夹具一个（可放置离心管≥6根）。 |
| 14 | 恒温超声波清洗机 | 1 | 台 | 1、内槽容积：≥30L；显示屏：≥3.7寸背景光高清液晶显示屏，三色可选清晰明亮；感应触控式操作，反应灵敏流畅。加热和制冷可以同时工作，也可单独工作，温度稳定性高。 2、恒温温度控制：0-90℃可调，温控精度≤1.5℃，加热功率≥1200W，制冷功率：≥500W，从25℃降至4℃时间≤40min，水温实时显示，实现自动恒温功能。水槽底部采用纳米材料耐高温保温棉，具有隔绝外部温度对液体温度的干扰。 3、具有间隙脱气功能，脱气间歇时间：超声6秒停3秒，可连续工作。 4、超声功率及频率：清洗机的每个超声换能器发射功率≥50W，超声总功率≥1200W，超声电功率10-100%任意调节；频率：40KHZ，发生器采用它激式工作电路，具有自动扫频，自动追频功能，频率稳定，超声功率输出效率高。 5、时间设置：0-999分钟，连续可调，剩余时间实时显示。 6、工作噪音小于70分贝，可现场测试。 7、外壳采用烤漆工艺，整机激光切割一体成型可以经受非水基溶液腐蚀；槽体采用加厚SUS304不锈钢一次性冲压成型，耐酸耐碱防腐蚀。换能器采用螺柱焊和胶粘工艺，应确保换能器不易脱落。 8、配置清单： 8.1、主机1台； 8.2、不锈钢滤网1个，出水硅胶管及快速接头1套。 |
| 15 | 水浴恒温振荡器 | 1 | 台 | 1、可控制温度范围：室温～100℃；温度分辨率：≤0.1℃；温度波动度：≤0.1℃，温度分布精度：≤0.3℃。 2、往复振荡幅度：≥16mm；最大往复频率：≥180rpm。 3、大屏幕背景光液晶显示屏同时显示实测值、设定值和机器运行状态，可定时或连续运行，显示设定时间和剩余时间。 4、高精度的温度控制，电源意外断电，来电后自动按原设定程序恢复运行。 5、高精度的转速控制，PID反馈控制，电机转速稳定准确，精度± 1rpm 。慢启动设计，启动速度可调，防止骤然启动造成的摇瓶液体外溅，转速失控后，自动锁定，有效保证了定量实验的准确性。 6、标配试管架及水浴烧瓶座，可以同时具有水浴的功能。 7、内容积：≥30升，振荡框最大单一容量：≥100mL*12、250mL*8、500mL*6。 8、安全装置：超温报警、菜单锁定、缺水保护、堵转保护。 9、配置清单： 9.1、主机一台； 9.2、弹簧网夹具一个； 9.3、振摇试管架一个； 9.4、水浴盖圈2套。 |
| 16 | 高速冷冻离心机 | 1 | 台 | 1、最高转速：≥21000r/min，转速误差：±10r/min；最大相对离心力：≥30430×g；最大容量：≥4×750mL。 2、采用高性能压缩机，无氟制冷剂，温度设定范围：-20℃～40℃；从室温降至4℃所需时间≤5min。 3、液晶触摸屏控制器，实时显示设定参数和实际运行参数（包含但不限于转速、离心力、温度和运行时间），温度显示精度：≤0.1℃。具有转子自动识别功能，并在操作面板上显示转子号及对应离心通量。 4、配备电子门锁，设有门盖保护、不平衡、超速、超温等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。 5、具有12个程序的升/降速率曲线，可根据需要设置升/降速时间。 ▲6、符合GB/T34986-2017《产品加速试验方法》标准。 7、详细配置： 7.1、主机一台； 7.2、12*15mL角转子1个（要求转速≥15000rpm）； 7.3、8*50mL角转子2个（要求转速≥13000rpm）。 |
| 17 | 器皿干燥柜 | 1 | 台 | 1、容量：≥900L，外形尺寸：宽≤1280mm，深≤560mm，高≤1830mm。 2、干燥保存一体柜，立式结构，底部脚轮，全景玻璃柜门可视面积超过90%，方便存取观察。 3、柜体材质：sus304不锈钢；置物框/篮筐材质：316L不锈钢。 ★4、设备运行期间不间断输送洁净干燥气流，进气口内置HEPA高效过滤器，使柜体内腔一直保持正压和相对无尘干燥洁净状态，风量≥9m³/min。 5、温度控制范围：室温-60℃，加热定时控制。 6、采用全钢化透明双层玻璃门及强磁门封，保温且具备防尘效果。 7、配硅胶材质容量瓶专用层架，200mL容量瓶可在加热温度60℃条件下1小时以内完成干燥，容量瓶内部无返潮现象。每层可放42个容量瓶。需提供测试报告。 8、隔板层数最大达到16层，多样式层架，包括置物筐和网眼板（3cm，5cm，7cm，10cm多种规格），根据需求配置。 9、内置陶瓷发热体热风循环系统，气流通过管道达到柜体底部，再从底部向上流动。 10、若出现超过额定的温度、风压异常（如风机故障停转），能自动断电停止加热。 11、干燥效率：250mL锥形瓶、加热温度45℃、50min内彻底干燥 （室温25°）。 12、用电安全保护：所有带电元器件均放置于顶部做绝缘处理。 13、配置清单 13.1、主机一台； 13.2、置物筐6个（316L不锈钢材质）； 13.3、网眼板3cm、5cm、7cm 各三块。 |
| 18 | 洗瓶机 | 1 | 台 | 1、高度≤170cm。清洗内腔容量≥310L，顶部喷臂和底部喷臂距离≥95cm，保证高的器皿可清洗；底部到中部清洗高度≥34.5cm，可放下1000mL容量瓶≥16个；中部到上部清洗高度≥26cm，可放下250mL容量瓶≥36个；上部到顶部清洗高度≥24cm，可放下250mL容量瓶≥36个。 2、篮架采用背部供水，最多能放置4层清洗篮架，满足本单位复杂的清洗需求。 3、采用微电脑控制系统（非PLC系统），电容感应式触摸按键，点触灵敏，可带水带手套操作。 4、三层不锈钢一体门，内门为全316L不锈钢材质，隔音降噪。 5、门框连接处采用满焊焊接，无缝拼接，确保无漏水漏汽风险。 6、外壳为304不锈钢，并且做拉丝和防指纹处理；内腔为316L不锈钢。 7、篮架和托架为316L不锈钢，篮架喷管采用自动焊接方式连接，满焊连接，避免后期脱落。 8、内置水软化系统，根据用户自来水硬度3档可调，可以对自来水进行软化，为节约空间，不可外置。 9、内置可推拉式一体化清洗液储存抽屉，方便更换，最多可放置4桶清洗液。 10、内置纯水增压泵（非外置），可适配无压力纯水源。 11、内置双排水泵，可向高处排水，不要求安装地点正对地漏，安装地点灵活。 12、配置热风干燥系统，烘干温度系统自动调节，干燥时间≤45分钟，容量瓶干燥率≥95%以上；干燥过程热风自动冷却。 ★13、容量瓶污染脂类化合物，清洗过后，随机抽取上液相，色谱图与空白一致，不得检出异常峰，残留含量低于2ng/mL。（需提供第三方检测报告，并按此验收） 14、标配自动温湿度、有害气体报警系统，一旦检测到超出安全标准，系统会发出声音和文字报警，保护操作人员健康。 15、纯水机 15.1、设备制水量：≥50L/H，主机最大取水流速≥2L/min，水箱取水量≥100升，水箱预留洗瓶机用水接口，保证洗瓶机大量用水需求，同时主机具备取水功能，可以实现独立取水使用，满足其他清洗用水要求。 15.2、出水水质：电导率≤1μs/cm@25℃，脱盐率≥99%，水质优于GB/T6682-2008三级水标准。 15.3、设备内置原水减压系统，提供带原水减压功能技术证明文件。 15.4、系统具备开机自检、缺水停机保护、停电自动复位、满水自动停机、超低压保护、开机自动冲洗等功能。 15.5、LCD背光液晶电导率仪随时在线检测并准确直观地显示出水水质，设备配置的在线电导率仪须提供第三方权威机构出具的测试校准报告证书。 16、配置清单 16.1、实验室自动清洗机1台，含底座3个； 16.2、清洗模块6个（甲方有权在中标后，要求中标方根据甲方要求进行配备），并提供一次免费调换服务； 16.3、方形清洗篮架 1个； 16.4、防位移盖网 1个； 16.5、全自动机洗清洗剂1桶，全自动机洗中和剂1桶，软水盐1箱； 16.6、纯水机一台（产水量≥50L/小时），配≥100L纯水桶一个。 |

注：1、招标方根据本项目的技术构成、产品价格比重等合理确定了本次采购的核心产品为“超高效液相色谱三重四级杆质谱仪”。

- 2、所有的参数都为验收项，投标人应如实对参数进行响应。采购方对中标人在投标文件中提供的产品有疑问的，可在签订合同前要求中标人提供全新机器进行验证，如在设备到货验收时发现任何不实响应，都将取消中标人的中标资格，并追究相关责任。

三、售后服务要求

1、所有产品质保期一年。中标供应商中标后提供原厂的质保证明。在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应免费提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件免费升级和培训。

2、中标供应商负责将设备运至需求单位指定的地点，免费负责安装，免费现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付需求单位使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。

3、货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，主要技术参数必须经现场试验，证明符合其性能方为验收合格。

4、验收：

（1）中标供应商设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标供应商提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。

（2）中标供应商应向需求单位提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及政府许可证明、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，需求单位有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。

（3）中标供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由需求单位进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。

（4）若甲方对中标供应商所提供的产品有疑问，中标方应无条件免费提供拆机检验服务，以证明所有配件均为全新且合规，检验合格后中标方应将机器重新组装完好，并保证仪器的各项性能指标不受影响。若出现配件为非全新，将没收中标方履约保证金，并上报相关单位记入黑名单并公示，同时将追究中标人赔偿相关损失。

（5）如有必要，采购人可邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

5、中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7*24小时技术支持，1小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。

6、计量检定：对核心产品、冷藏冰箱、冷冻冰箱、紫外分光光度计、高速冷冻离心机提供一次免费的计量检定服务，服务需由具有资质的检定单位执行并出具具有法律效力的报告，具体计量时间在中标后由采购方指定。

四、培训计划

1、现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责免费派工程师对用户就仪器原理和基本操作、维护保养进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视需求单位需要，确保需求单位用户能正常操作，并掌握仪器设备的维护保养操作。

2、生产厂家培训基地培训：本项仅针对核心产品。需承诺中标后提供不少于4人次的培训名额。

五、服务保障和承诺要求

1.各投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价并供货，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。

2.中标供应商自行承担运输、安装过程中的安全责任，确保货物在运输过程符合相关规定，如因此环节出现问题，货物将被拒收，责任单位须承担违约责任；在交付采购人后，由于产品质量所产生的安全问题由中标单位负责责。

3.如因使用中标单位提供的产品因产品质量原因影响检验检测工作，中标方必须短期内无偿更换全部产品，所产生的所有费用由中标单位自行承担，并赔偿采购方的经济损失和承担相应的法律责任。

第四章  评标办法及评分标准

一、评标办法：综合评分法。

1. 为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2. 任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

3. 总得分最高的即为中标候选人。

4. 推荐的中标候选人数：1名。

二、政府采购政策功能落实

（一）小微企业优惠情况：

1.对小型和微型企业产品最后价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

如项目为工程类或服务类，施工单位/服务全部由符合政策要求的小微企业承接，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

如项目为货物类采购，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。如供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物，不享受中小企业扶持政策，价格不作相应扣除。

2.供应商须按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。

3.企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

4.以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库【2020】46号）等有关制度规定执行。

（二）残疾人福利单位价格扣除：

1.本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（三）监狱和戒毒企业价格扣除：

1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

（六）供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

（七）本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

三、评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1．投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50% ；

2．投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在该行业的价格等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

四、评标细则（总分值为100分）：

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 （30分） | 报价分 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数（有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。 注：企业优惠政策详见本文第四章第二项。 |
| 2 | 技术部分（50分） | 技术 参数 响应 （50分） | 根据各投标人对本次招标技术要求及相关说明部分响应情况进行评定。投标人的所有技术要求及相关说明满足招标要求的得满分50分；其中技术要求及相关说明加“★”部分全部满足的得21分，有一项负偏离的扣1.5分；标注“▲”部分全部满足的得6分，有一项负偏离的扣1分；其他参数全部满足的得23分，负偏离1-10项的扣5分，负偏离11-20项的扣10分，负偏离21项及以上的扣23分。 注： ①审依据投标单位的技术参数响应表，标“★”“▲”参数部分，应提供证明材料； ②技术参数中每一条的要求为一项。 |
| 3 | 商务部分（4分） | 类似业绩 （4分） | 投标人提供2022年1月1日（以合同/协议签订时间为准）至今实施的与本项目实施内容类似的项目业绩情况进行评定，每有1个得2分，最高得4分。 注：需在投标文件中提供业绩合同、验收单复印件加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。 |
| 4 | 项目 实施 方案 （10分） | 整体 规划 方案 （2分） | 投标人能够详细了解此项目存在的重点、疑点、难点，并分析合理，具有相关实施方案的可操作性、合理性、科学性等酌情量化打分，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 1、方案可行性强，对于本项目内容全面覆盖，科学合理、方案可行便于实施具备明显的针对性的得2分。 2、方案概述较好，对于本项目内容基本涵盖，合理性、可行性较好，基本满足实际操作需要的得1.5分。 3、方案概述一般，对于本项目内容涵盖，完整性、可行性、针对性一般的得1分。 4、未提供方案的不得分。 注：本项最高得2分，评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。未提供相关方案说明的此项不得分。 |
|  |  | 供货 计划 方案 （2分） | 根据各投标人对本次招标项目的供货安装调试、进度计划等。投标人能够详细了解此项目的可操作性、合理性、科学性等酌情量化打分，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 1、方案可行性强，对于本项目可操作性、合理性、科学性等方案详细全面、合理性好、优于采购需求的得2分。 2、方案概述较好，可操作性、合理性、科学性等方案相对合理，可行性较好的得1.5分。 3、方案概述一般，可操作性、合理性、科学性等方案完整性、可行性、针对性一般的得1分。 4、未提供方案的不得分。 注：本项最高得2分，评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。未提供相关方案说明的此项不得分。 |
|  |  | 质量保障措施方案 （2分） | 根据各投标人对本次招标质量保障措施方案。投标人能够详细了解此项目的合理性、科学性等酌情量化打分，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 1、方案可行性强，对于本项目合理性、科学性等方案详细全面、合理性好、优于采购需求的得2分。 2、方案概述较好，对于本项目合理性、科学性等方案相对合理，可行性较好的得1.5分。 3、方案概述一般，对于本项目合理性、科学性等方案完整性、可行性、针对性一般的得1分。 4、未提供方案的不得分。 注：本项最高得2分，评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。未提供相关方案说明的此项不得分。 |
|  |  | 售后 服务 方案 （2分） | 根据各投标人对本次招标有完善的售后服务计划，响应时间、服务方式、人员安排、培训方案、备品备件酌情量化打分，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 1、方案可行性强，对于本项目售后服务计划完整系统，合理、可行，有明显针对性得（2分）。 2、方案概述较好，对于本项目售后服务计划完整，合理性、可行性较好，针对性相对合理得（1.5分）。 3、方案概述一般，对于本项目售后服务计划完整性、可行性、针对性一般的得（1分）。 4、未提供方案的不得分。 注：本项最高得2分，评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。未提供相关方案说明的此项不得分。 |
|  |  | 培训 方案 （2分） | 根据投标人是否为采购人提供设备使用期间的免费培训方案（包括但不限于频次安排和内容安排等）进行综合评审： 1、方案可行性强，培训计划完整系统，核心产品能提供现场培训和厂家培训中心进行培训、兼顾学科前沿和设备功能扩展性，对于本项目合理、可行，有明显针对性的得（2分）。 2、方案概述较好，培训计划完整，核心产品能提供现场培训或厂家培训中心进行培训、兼顾学科前沿和设备功能扩展性，对于本项目合理性、可行性较好，针对性相对合理得（1.5分）。 3、方案概述一般，对于本项目售后服务计划培训及完整性、可行性、针对性一般的得（1分）。 4、未提供方案的不得分。 注：本项最高得2分，评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。未提供相关方案说明的此项不得分。 |
| 5 | 质保期 (4分) | 质保期 (4分) | - 投标人承诺在招标文件规定的质保期基础上每多增加1年质保期的加2分，需提供承诺书原件（格式自拟），本条最高得4分。 |
| 6 | 节能 环保 （2分） | 节能 环保 (2分) | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分； 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得 0.5分，最多得1分。 |

备注：上述加分项中需提供相关证明材料的，在该项目中标公示上网之日起一个工作日内，向招标人提供原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。

第五章  合同主要条款

采购人（全称）：        建湖县综合检验检测中心         （以下简称甲方）

中标人（全称）：                                        （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就建湖县农畜水产品检验检测能力提升项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同标的

1. 中标价即为合同价。

2. 合同中合同总价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的全部产品供货运输（送达至采购方指定地点并卸货）、调试及售后服务等内容的价格，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对乙方认为没有考虑到的费用项目甲方人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

二、组成本合同的有关文件

招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）开标一览表；

（3）投标承诺；

（4）服务承诺；

（5）中标或成交通知书；

（6）甲乙双方商定的其他文件。

三、履约保证金

1.乙方在签订合同前须向甲方交纳中标价的5%作为履约保证金（人民币￥      元），在安装、调试、验收并交付采购人使用后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3.履约保证金的退还：

3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

四、质量保证

1.乙方提供的产品性能及质量应符合国家标准并满足招标文件规定的相关质量技术要求，实现乙方的投标承诺书条款。

2.具体标准详见招标文件中技术参数要求部分。

五、产品的运输方式、费用负担及保险

1.乙方负责交货前产品的运输及保险，费用由乙方承担。乙方保证用最快捷与安全可靠的方式进行运输。产品运抵交货地点平稳摆放前产生的毁损、灭失风险均由乙方承担。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的规定。

六、交付与验收

1.交付时间：合同签订后40个日历天内供货、安装、调试完成并通过验收。

交付地点：采购人指定地点。

2.乙方按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交付地点由甲方指定。货物的验收包括型号、规格、数量、外观质量及包装、货物的装箱清单、随货物资料及配件工具。

3.在交货前，乙方应对所供货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关货物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

4.验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关安全技术规范和技术标准。

5.项目验收，全部设备与软件系统安装调试后中标人出具书面项目验收申请，招标人需及时组织验收小组验收本项目，并出具书面验收结论。

6.甲方在验收中，如果发现产品的品种、规格、质量不合规定的情况，应妥为保管，同时甲方应在 7 天内向乙方提出书面异议。在此期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自产品收到之日起超过两天未通知乙方的，视为产品合乎规定。乙方在接到甲方书面异议后，应在 7 天内负责处理。

7.采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

七、售后服务要求

1.所有产品质保期     年。乙方应提供原厂的质保证明。在质量保证期内设备发生故障，乙方应免费提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，乙方提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件免费升级和培训。

2.乙方负责将设备运至需求单位指定的地点，免费负责安装，免费现场培训及技术应用培训。

3.货到后，乙方负责派技术人员到现场进行安装、调试，主要技术参数必须经现场试验，证明符合其性能方为验收合格。

4.验收：

（1）乙方设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。乙方提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。

（2）乙方应向甲方提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及政府许可证明、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，甲方有权要求退货，因此造成的一切损失由乙方承担。

（3）乙方根据合同要求进行系统安装、调试后，由甲方进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，乙方应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。

（4）若甲方对乙方所提供的产品有疑问，乙方应无条件免费提供拆机检验服务，以证明所有配件均为全新且合规，检验合格后乙方应将机器重新组装完好，并保证仪器的各项性能指标不受影响。若出现配件为非全新，将没收中标方履约保证金，并上报相关单位记入黑名单并公示，同时将追究乙方赔偿相关损失。

（5）如有必要，甲方可邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

5.乙方能响应故障处理请求和电话咨询，提供7*24小时技术支持，1小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。乙方应提供维保人员名单、联系电话等。

6.计量检定：对核心产品、冷藏冰箱、冷冻冰箱、紫外分光光度计、高速冷冻离心机提供一次免费的计量检定服务，服务需由具有资质的检定单位执行并出具具有法律效力的报告，具体计量时间由采购方指定。

八、培训计划

1.现场培训：仪器在安装调试同时，乙方负责免费派工程师对用户就仪器原理和基本操作、维护保养进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视需求单位需要，确保甲方用户能正常操作，并掌握仪器设备的维护保养操作。

2.生产厂家培训基地培训：本项仅针对核心产品。提供不少于4个培训名额。

九、结算方式及期限

1.合同款项的支付方式及进度安排

（1）根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后30日内，甲方收到发票10个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同预算金额的40%；签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例金额，甲方可不适用该条款；

（2）货到指定地点安装调试完成并经验收合格后满一年支付合同金额的30%，余款在验收合格满二年后一次性结清。（付款时乙方须提供经甲方认可的正式发票）

十、违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲方违约责任

甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格货物，应当承担乙方由此造成的损失。

3.乙方违约责任

（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内答复乙方，办理解除合同手续。逾期不答复的，视为同意发货，但乙方仍需按本条约定承担逾期交货的违约责任。

（3）乙方必须保证项目施工过程中以及货物供应、安装、运输、装卸、使用过程中的安全。如因产品质量不合理、不坚固、实施不规范，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任；

十一、安全问题

乙方必须保证项目施工过程中以及货物供应、安装、运输、装卸、使用过程中的安全。如因产品质量不合理、不坚固、实施不规范，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任；

十二、不可抗力

1、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。

十三、其他事项

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后 7 天内支付，否则应按未付金额的 10% 支付违约金。

十四、合同争议解决方式

本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十五、其他

1、合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2、本合同有效期：    年     月    日至     年     月    日（以下单日为准）。

3、任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

4、本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各贰份，代理公司贰份。

5、本合同附件包括：招标文件、中标通知书、投标文件。

6、该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。

第六章  投标文件及格式

（一）开标一览表（总价）

项目编号：JSZC-320925-RHGL-G2025-0002

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 建湖县农畜水产品检验检测能力提升项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 核心产品品牌： | 超高效液相色谱三重四级杆质谱仪 |  |
| 总价（大写） | 金额大写： |  |

投标人公章：（电子签章）

日期：     年     月    日

（二）投标函

采购人：建湖县综合检验检测中心

- 根据已查看的建湖县农畜水产品检验检测能力提升项目的招标文件，遵照相关规定，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为（大写）                       元，（小写）                元的投标报价完成本项目，按招标要求实施此项目。

- 一旦我方中标，我方保证立即实施此项目，并保证在合同签订后40个日历天内供货、安装、调试完成，并通过验收合格。

- 我方所投产品免费质保期为         年。免费质保期间出现的问题，必须在2小时内响应，12个小时内到达现场，24小时内修复。如乙方供应的产品因质量原因不能通过相关部门的验收，乙方无偿更换全部产品，不收取任何费用，并承担相应责任

- 我方本项目的投标核心产品“超高效液相色谱三重四级杆质谱仪”品牌为                      。

- 如果我公司中标，保证不转包、不分包。

- 如果我方在招标文件规定的截止时间后撤回投标文件，或在接到中标通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书，我单位自愿接受被列为不良行为记录。

- 我方接受招标文件中的货款支付条件和招标文件中规定的各项要求。。

- 如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人交纳招标文件规定的履约保证金。

- 我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受采购人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任。

9.我方承诺服务过程中所有工作人员的人身安全以及我方在实施期间产生的各类安全责任事故均由我方自行承担。

10.你方的中标通知书和本承诺书将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：     年     月    日

（三）无重大违法记录声明函

采购人：建湖县综合检验检测中心

我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖县农畜水产品检验检测能力提升项目的投标。我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（四）供应商登记表

年   月   日

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 法人代表 |  | 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 联系 人 |  | 职 务 |  | 所在部门 |  |
| 营业面积 |  | 在册员工 | 名 | 技术人员 | 名 |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 手 机 号 |  |  | 网 址 |  |  |
| 供应商品 范 围 |  |  |  |  |  |
| 企业概况 |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |

（五）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年  月  日

经营期限：

姓    名：                             联系电话：

身份证号码：                          系           （投标单位名称）的法

定代表人。

特此证明。

投标单位(公章) ：

日期：        年      月      日

（六）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加建湖县农畜水产品检验检测能力提升项目的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　　性别：　    　  　年龄：

代理人联系电话（手机号）：

投　标　人（法人印章）：

法定代表人（印章）：

年　　月　　日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

（七）公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

投标人（盖章）：

年    月   日

（八）建湖县政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时更新维护建湖县政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

（九）中小企业声明函（服务）（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加            （招标人）的         （项目名称）招投标活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）   ，属于             （招标文件中明确的所属行业）   ；承接企业为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为        万元1，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

供应商如不提供此声明函或不提供证明材料的，投标报价将不做相应扣除。

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（十）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加            单位的招标文件编号为______的       项目招投标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府招投标活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      元整（¥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

授权代表亲笔签名：

日 期：________年____月____日

（十一）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我方郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

（十二）清单报价表

建湖县综合检验检测中心 ：

我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需服务，并保证所供服务质量。

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 投标 品牌 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高效液相色谱三重四级杆质谱仪 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 真空平行浓缩仪 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 阵列旋转蒸发仪 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 涡旋振荡器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 固相萃取仪 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 高速冷冻研磨均质仪 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 冷藏冰箱 | 2 | 台 |  |  |  |
| 8 | 冷冻冰箱 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 刀式研磨仪 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 刀式研磨仪 | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 紫外分光光度计 | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 食品快速综合检测仪 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 卧式涡旋震荡仪 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 恒温超声波清洗机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 水浴恒温振荡器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 高速冷冻离心机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 17 | 器皿干燥柜 | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 洗瓶机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

注：1. 报价应包含以下内容：投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，包括全部产品供货运输（送达至采购方指定地点并卸货）、调试及售后服务等内容的价格，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

2. 本项目最高限价为485.00万元，高于最高限价的作无效标论处。

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：    年    月    日

（十三）技术响应表

| 序号 | 项目名称 | 招标文件技术要求 | 投标技术指标(不得完全复制，并且必须逐条对应招标文件技术要求) | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 招标文件第三章 招标内容及要求“二、技术要求及相关说明”全部内容 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标设备的指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”或“无偏离”，投标人按照设备的性能指标填写投标技术参数，所有技术参数必须在此表体现，不接受其他形式的投标技术响应说明；投标技术参数不得低于招标文件要求的技术参数，未填写投标技术参数及达不到技术参数要求的按本项目评分标准中技术部分中技术符合性的约定作相应处理。

2. 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,将承担相应法律责任。

法定代表人或委托代理人：                   （盖章或签字）

投标单位：                    （全称并加盖公章）

年    月    日

（十四）服务承诺函

| 服 务 内 容 | 1.各投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价并供货，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。 2.中标单位自行承担运输过程中的安全责任，确保试剂等运输过程符合相关规定，如因此环节出现问题，货物将被拒收，责任单位须承担违约责任；在交付采购人后，由于产品质量所产生的安全问题由中标单位负责责。 3.如因使用中标单位提供的产品因漏液等质量原因影响检验检测工作，中标方必须短期内无偿更换全部产品，所产生的所有费用由中标单位自行承担，并赔偿采购方的经济损失和承担相应的法律责任。 |
| --- | --- |
| 承 诺 |  |

法定代表人或委托代理人：                （盖章或签字）

投标单位：                  （全称并加盖公章）

年    月    日

（十五）实施方案及培训、售后服务方案、质保期承诺书

（投标人根据评标细则中的相关要求自行编制，格式自制）