采购需求

一、项目基本信息

（1）项目名称：镇江市急救中心救护车采购。

（2）项目预算：82.8万元。

（3）最高限价：82.8万元，投标人报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

（4）本次招标确定的成交供应商数量：1名。

（5）项目所属行业：工业。

（6）救护车数量：3辆。

二、采购标的汇总表

（一） 采购标的

货物类标的

| 序号 | 货物类标的名称 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镇江市急救中心救护车采购 | 项 | 1.0 | 否 |  |

三、监护型救护车技术参数

| 序号 | 参数项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作条件 | （1）适应环境：车辆应适应各种自然条件，适应户外长时期作业的需求；（2）车辆适应气温-35℃到60℃之间（自然环境）；（3）相对湿度小于等于80%。 |
| 2 | 总体要求 | 能在采购单位所在地公安交通管理部门办理特种车上牌照手续。 |
| 3 | 基本参数 |  |
| 3.1 | 外形尺寸（mm） | 5550mm≥长≥5300mm,2100mm≥宽≥2000mm,2500≥高≥2400mm |
| 3.2 | 医疗舱尺寸（mm） | 长≥2500mm,宽≥1650mm,高≥1700mm |
| 3.3 | 车辆底盘 | 客车底盘，轴距（mm）≥3300 |
| 3.4 | 发动机功率（KW） | ≥162 |
| 3.5 | 安置及驱动方式 | 前置前驱 |
| 3.6 | 变速器 | ★9速自动变速箱 |
| 3.7 | 最大总质量（kg） | ≥3310 |
| 3.8 | 发动机排量（ ml ） | ≥1997 |
| 3.9 | 燃油种类 | ★汽油 |
| 3.10 | 油箱容积（L） | ≥80 |
| 3.11 | 油耗（L/100km） | ≤9.7 |
| 3.12 | 发动机型式 | 直列、四缸、增压中冷、缸内直喷 |
| 3.13 | 排放标准 | ★国六 |
| 3.14 | 制动形式 | 前后盘式制动 |
| 3.15 | 前轮距/后轮距（mm） | 1736/1720 |
| 3.16 | 整备质量（kg） | ≥2400 |
| 3.17 | 额定载客（人） | 5-7 |
| 3.18 | 离合器 | 单片干式 |
| 3.19 | 轮胎型号 | 215/75R16LT |
| 3.20 | 转向系统 | 液压助力转向系统 |
| 3.21 | 悬架系统 | 前麦弗逊式独立悬架/钢板弹簧非独立悬架 |
| 3.22 | 空调系统 | 冷暖空调，前后双空调/双恒温，独立控制。 |
| 3.23 | 制热要求 | ★在环境温度-20摄氏度时，启动加热系统在15分钟内使车内温度至少达到16摄氏度以上。 |
| 3.24 | 制冷要求 | ★在环境温度40摄氏度时，使车内温度至少低于环境温度7摄氏度以上。 |
| 3.25 | 水温 | 在高温环境中（自然温度60摄氏度）和驻车状态下发动机连续工作时，其水温在95摄氏以下。 |
| 3.26 | 安全气囊 | 主驾驶座配备安全气囊。 |
| 3.27 | 其他 | 电动车窗，遥控钥匙，中控锁，后视镜，8寸中控触摸屏，原车倒车雷达、影像。 |
| 3.28 | 车窗 | 医疗舱右侧，侧拉门上为可移动式玻璃窗，玻璃窗移动幅度根据使用需要多档可调，每档带限位锁紧装置。车窗玻璃根据光线强弱可变色。 |
| 二、救护车改装配置要求 |  |  |
| 4 | 外观 | 救护车车身外表颜色为白色，红色3M反光膜，具体按照镇江市救护车车体统一标识执行。 |
| 5 | 警示系统 | 由驾驶室控制 |
| 5.1 | LED警灯 | ★车顶前为三段式LED异形警灯，后尾翼警灯为扰流设计，灯罩为蓝色，使用注塑成型厚薄均匀，安装牢固，密封严密，保证不漏、不渗雨水。（需提供实物照片） |
| 5.2 | 左右爆闪警灯 | 车辆左右为侧爆闪灯，颜色为蓝色，中间带外照明，带控制器。 |
| 5.3 | 警灯、警报器 | 双电喇叭，100W警报器，麦克风，慢速双音转换调，符合GB/T 13954和GB 8108规定。 |
| 6 | 内饰 | 医疗舱所有内饰均采用ABS材料吸塑一次成型。 |
| 7 | 驾驶舱内顶 | ★驾驶室内顶采用ABS材料吸塑一次成型。（需提供实物照片） |
| 8 | 材料特性 | 防霉、防菌、防静电、防潮、阻燃、易清洗、易消毒,高强度、高韧性、抗老化、无异味、无毒、安全性强。 |
| 9 | 环保性能 | ★环保无毒，无重金属（铅、镉、铬、汞）残留，苯质量分数≤100mg/kg。（提供EMTEK检测机构出具的检验报告） |
|  |  | ★医疗舱全部内饰不得使用木质、玻璃钢、地毯、布面和纤维类材料。 |
| 10 | 中隔墙 | 中隔墙内饰采用ABS一次成型，将驾驶舱和急救舱完全隔离。 |
| 11 | 观察窗 | 中隔墙上配有透明推拉式观察窗。 |
| 12 | 密封隔离 | 中隔墙四周与车身连接处有专用密封条密封。 |
| 13 | 医疗器械平台 | ★器械柜及平台均采用ABS一次成型。 |
|  |  | 器械平台上可放置监护仪、心电图机、呼吸机、除颤仪等急救设备，安装牢固，便于医护人员的观察和操作。 |
|  |  | ★平台下方有3组器械柜，配有锁扣柜门；1组开放式器械柜可放置吸引器等急救用品。 |
| 14 | 药品柜 | 药品柜位于医疗舱左侧前方，分别为3层，可放置药品盒，药品分类并具有独立存放区域，便于医护人员的取放操作。 |
|  |  | 可放置湿化瓶、呼吸机接口，便于医护人员的取放操作并有明显标识。 |
| 15 | 内饰顶 | 采用ABS材料一次吸塑成型。 |
|  |  | 前方装有液晶控制系统。 |
|  |  | 左侧有3组独立吊柜，下方透明设计可观察储存物品及耗材；中隔墙上方有1组吊柜，均带上翻门。 |
|  |  | 顶部中间凸台分别安装消毒灯、手术灯、1组输液架、2条安全行车扶手、对讲系统。 |
|  |  | 顶部右侧为3组储物盒。 |
|  |  | 左后侧装有夜间外照明灯1只。 |
| 16 | 氧气瓶柜 | 安装于左侧后方位置，氧气柜门带有锁扣装置，氧气柜门上有可观察口，便于医护人员观察氧气压力表。 |
| 17 | 医疗舱左侧饰板 | 左侧饰板上有2块可观察玻璃窗。 |
|  |  | 安装6组220V电源插座、3组12V电源插座。 |
|  |  | ★插座旁装有医疗设备电源线收纳盒2组。（需提供实物照片） |
| 18 | 安装要求 | 医疗舱内饰安装与救护车车身结构件或连接件牢固连接，并具有良好密封性和保温性。 |
| 19 | 储物柜 | 医疗舱中隔墙下方装有1组上翻门储物柜，带锁扣装置；可放置氧气袋等医疗急救用品。 |
| 20 | 地板 | ★医疗舱铺设医用地板，该铺地材料的燃烧性能等级为JT/T1095-2016 B1(B-s1,t0)级，符合要求。（提供CMA检测机构出具的检验报告印证上述参数指标和性能特征） |
| 21 | 护士座椅 | 位于中隔墙处，座垫采用冷发泡海绵，座椅可折叠，附三点式安全带，下方具有储物空间。符合GB 15083汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求。 |
| 22 | 医生座椅 | ★位于中门处，朝前安装，带折叠功能，附三点式安全带。符合GB 15083汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求。（提供CMA检测机构出具的检验报告） |
| 23 | 长排柜式座椅 | 医疗舱右侧布置带两点式安全带的2人长条座椅，座垫材质为PU皮冷发泡一次成型，乘坐舒适。长条柜采用ABS材料一次吸塑成型，背部材质为PU皮冷发泡一次成型，长条柜带上掀门，内部为储物空间，附2个安全带。 |
| 24 | 扶手 | 在上下车门处及顶部安装相应的安全扶手。 |
| 25 | 控制系统 | ★医疗舱配有≥10寸液晶触摸控制屏，驾驶舱配有≥4寸液晶触摸控制屏。双并联控制，可同时实现电气设备开关功能。（提供EMTEK检测机构出具的检验报告） |
| 26 | 功能界面 | 控制屏上显示12V、220V电压、照明灯、消毒灯、顶射灯、后外照明灯、换气扇、逆变器、负压消毒等相关用电设备的工作状态，能够使工作人员直观的掌握用电设备的工作状态并及时发现故障。 |
| 27 | 电源系统 | 在车辆启动状态下，24小时不间断供电，可输出220V，1000W纯正弦波电源可供精密医疗设备使用，并在相应的位置安置了12V电源插座三组及220V电源插座六组。在220V电源输出端安置了漏电及短路保护器。 |
| 28 | 专用电瓶 | ★免维护汽车专用电瓶，容量不小于80Ah，在驻车时可供一些医疗器械使用，自动连接或断开。确保救护车原车电瓶处于最佳状态，不会因为原车电瓶亏电而影响出车。 |
| 29 | 逆变器 | 智能逆变，12V输入，输出为220V、1000W纯正弦波电源。 |
| 30 | 外接充电系统 | 长时间驻车时，可外接市电对车载电瓶充电，也可直接为车载设备供电。 |
| 31 | 安全保护 | 电路设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。 |
| 32 | 供氧系统 | 隐藏式密闭管道氧气，带快速接口，即插即用，也可供其它用气设备使用。 |
| 33 | 管道 | 隐藏式管氧气，安装、检测便捷，预留呼吸机用气接口。 |
| 34 | 氧气瓶 | 10升氧气瓶两只，氧气瓶符合标准，带固定装置。 |
| 35 | 高压减压阀 | 实现高低压转换，并带有压力调节装置及压力表。 |
| 36 | 湿化瓶 | 双路即插即用湿化瓶。 |
| 37 | 杀菌系统 | 采用环形内嵌式紫外线消毒灯，可定时控制。 |
| 38 | 照明灯 | LED照明灯共 4只、医疗舱内独立控制，照明灯与车顶内饰完美结合，同时便于拆卸维修，舱内光照充足均匀，光线柔和。 |
| 39 | 顶射灯 | 高亮度LED射灯4只，适用于医护人员夜间急救使用。 |
| 40 | 对讲系统 | 前后无线对讲，双向控制。 |
| 41 | 输液固定系统 | 在担架车上方安装1组输液架，输液挂钩能同时满足3袋以上的输液需要。 |
| 42 | 通讯系统 | 在驾驶室和医疗舱相应的位置预留通讯系统的电源接线柱和安装监控设备及GPS天线的空线孔。 |
| 43 | 其他 | 前后舱各配置灭火器1个；医疗舱配医疗垃圾桶一只。 |
| 44 | 安全要求 | 每个座位配安全带。 |
| 45 | 保护措施 | 医疗舱内均为过渡软包装，内部表面没有尖锐的物体，所有医疗设备的挂钩、托架应紧贴舱壁安装，周围有保护措施。 |
| 46 | 内壁加固 | 医疗舱内壁加固防撞处理。 |
| 47 | 防撞垫 | 侧门上车头部防撞保护。 |
| 48 | 担架系统 |  |
| 48.1 | 自动上车担架 | 1.主要材料为高强度铝合金进行硬化和表面处理 2.采用铝合金倒复式护栏方便病人上下担架，并配有两根安全带 3.折腿机构可由两边把手控制，仅需一名救护人员可推上车 4.担架垫采用密封高密度聚乙烯图层尼龙材质，无缝焊接工艺，防水，厚度60mm 5.配有倒复式二段点滴架，最高调节长度为75cm 6.担架面背部可多档调节使病人卧趟舒适 7.尺寸：高位时(长*宽*高)≥195*57*93cm，低位时(长*宽*高)≤195*57*35cm 8.靠背最大倾角：≥50° 9.膝部最大倾角：≥15° 10.自重：≤39kg 11.承重：≥181kg 12.轮子尺寸：≥125mm |
| 48.2 | 担架平台 | 担架安装组合平台，台面使用封闭式304不锈钢材质，平台内部可放置铲式固定担架。 |

注：1.带★号项参数为重要参数，请投标供应商逐一提供有效证明材料，任意一条未证明视为负偏离；未带★号项参数为一般参数。

- 2.上述参数中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供供应商更好地理解采购人对货物的需求，不能理解为唯一指定，只要优于或相当于其规格型号或功能要求的，均可视为响应。

四、项目交付时间、交付地点及要求

1.交付时间：自合同签订之日起30天内完成供货。

2.交付地点：采购人指定。

五、售后服务要求

1.质保期限：项目验收合同后，救护车改装部分免费提供质保期一年。

2.项目服务形式：自合同签定之日起，提供以下几种形式的项目服务：

①电话咨询

提供每周7天/每天24小时不间断的电话支持服务，解答采购方在使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法；

②重大技术问题处理

对重大的技术问题，投标人技术支持部门应协调组织技术专家小组进行讨论或到达现场进行问题处理，以确保车辆的正常运行；

六、培训要求

供应商要制定针对采购方使用人员的培训计划，使采购方人员能够熟练掌握系统和设备的操作使用方法，熟悉日常基本维护工作，有能力处理一些常见的、简单的系统和设备故障，避免不规范的操作，尽可能使系统和设备稳定运行在最佳状态。

七、报价要求

本次投标报价须包含完成本项目所涉及到的一切相关费用，包含但不限于：包括系统软件、硬件的供货、运输费、人工费、安装费、调试、技术支持、运行维护、项目验收、技术培训、售后服务及安装所需配件材料等投标人认为需要的直至交付使用所需要的各种费用。

八、付款方式

1、全部款项均以人民币结算及支付；

2、合同签订后，自收到供应商开具的发票起10个工作日内采购人支付合同款的30%到合同约定的供应商账户（如成交供应商不需支付此项费用的，采购方可不支付，本项费用连同后期一并支付）；

3、经采购人验收合格并使用3个月后，自收到供应商开具的发票起10个工作日内采购人支付至合同款的95%到合同约定的供应商账户；

4、使用一年后，自收到供应商开具的发票起10个工作日内采购人支付剩余合同款到合同约定的供应商账户；

九、其他要求

报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、中标人需严格遵守和执行《中华人民共和国劳动法》、镇江市劳动用工和社会保险管理规定、镇江市最低工资标准等相关法律法规，支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金以及供应商认为需要的其他费用等。在本项目实施过程中，合同期中发生的一切事故、纠纷由中标人承担，采购人不承担任何责任。