招标文件

项目编号：JSZC-320322-TTDL-G2025-0012

项目名称：徐州市沛县声功能区噪声自动监测系统建设项目

采 购 人：徐州市沛县生态环境局

采购代理机构：江苏天同工程咨询有限公司

二〇二五年七月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

《徐州市沛县生态环境局徐州市沛县声功能区噪声自动监测系统建设项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

- 第一章  投标邀请

江苏天同工程咨询有限公司对徐州市沛县声功能区噪声自动监测系统建设项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州市沛县声功能区噪声自动监测系统建设项目

(二)项目编号：JSZC-320322-TTDL-G2025-0012

二、对投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1．时间（时间期限）、地点、方式：招标文件提供期限：自招标公告发布之日起5个工作日。在“苏采云”系统自行下载。

特别说明：“招标文件提供期限”届满后仍可以下载招标文件，“招标文件提供期限”后下载的招标文件，视为非有效方式且不做为投标人权益受到损害的证明材料和依据。

2.招标文件售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年8月 6 日北京时间09：30。

（二）开标时间：2025年8月 6  日北京时间09：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市沛县生态环境局

（二）地址：徐州市沛县沛公路2号

（三）联系方式：18805226665

（四）采购项目联系人：王伟

六、采购代理机构

（一）名称：江苏天同工程咨询有限公司

（二）地址：徐州市泉山区荣盛未来广场商业街S1-135

（三）联系方式：0516-83799962

（四）采购项目联系人：柴莉

- 第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.纸质投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

12.不具备招标文件中规定的资格要求的；

13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

- 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市沛县生态环境局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏天同工程咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 三、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4、“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 自行现场勘察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《投标函》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝） (一)投标人合法有效的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件。 (二)财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或合法有效的经第三方机构审计的2023年度或2024年度财务审计报告扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）； (三)投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； (四)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 (五)投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 （六）投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （七）投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 (八)投标人无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号(六)的内容）。 (九)本项目为专门面向中小微企业采购的项目，供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造。提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,如不填写完整，视为无效）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《开标一览表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 2、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《专业技术人员配备》（加盖电子签章，技术人员至少1名，需提供有效证书和开标前三个月的社保缴纳证明原件扫描件，要求见招标文件第六章《采购需求》。） 3、《投标人承诺函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 要求详见招标文件第六章《采购需求》和招标文件第四章《评标标准》）； 五、其他部分 1、价格折扣文件格式：无。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目采购预算总金额 150 万元，本项目不接受超过最高限价的投标报价。 报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| (十八)1 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：2025年8月 6 日09：30前。 2、投标文件提交与接收地点： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2025年8月 6 日09：30（标准时间） 2、开标地点： “苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)1 | 招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八)1 （4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按所投产品的技术参数得分顺序排列，得分且投标报价且所投产品的技术参数得分均相同的，按实施方案得分顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| 二十九 | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十六)1 | 采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无。 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：柴莉 联系电话：0516-83799962 地址：徐州市泉山区荣盛未来广场商业街S1-135 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |
|  | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

徐州市政府采购代理服务费行业指导价格

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万（含1000万元） | 1.1% |
| l000-5000万（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-l亿（含1亿元） | 0.25% |
| 1亿-10亿（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿以上 | 0.005% |

说明:

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额 100万元计算。

6.有分包(分标段)的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.代理服务费用缴纳账户信息：

账户名称：江苏天同工程咨询有限公司

开户银行：徐州农村商业银行北京路支行

账号：3203230531010000024851

第四章 评标标准

| 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价（30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 |
| 所投产品业绩 （4分） | 投标文件中合同签订日期在2022年1月1日以后，合同标的为投标人所投产品类似业绩合同的，每份得2分，本项最高得4分。 投标文件中提供业绩合同扫描件并加盖电子签章，否则不得分。 |
| 技术参数（30分） | 依据投标文件中偏离表、技术规格说明对招标文件《第六章 采购需求》“技术参数”满足程度进行评价。 投标产品完全符合采购文件技术参数要求没有负偏离的得30分；“▲”条款每有一条负偏离扣1.5分；非“▲”条款，每有一条负偏离的扣 0.5分，扣完为止。 注：1、“▲”条款需按要求提供相关证明材料证明并加盖电子签章，否则视为负偏离。 |
| 实施方案 （16分） | 根据供应商针对本项目提供的实施方案进行评审，方案内容至少包括： 设备选点分析、现场安装方案、安装人员配置、设备调试方案；对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（6分）：全面具体详实得6分；较全面得4分；基本具备的得2分；全面性较差得1分； 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得3分；针对性不强得1分； 可行性（5分)：符合实际切实可行得5分；较切实可行得3分;可行性欠缺得1分； 未提供的得0分。 本项最高得16分，最低得0分。 |
| 售后服务方案 （12分） | 根据供应商针对本项目提供的售后服务方案进行评审，方案内容至少包括：人员配置、备品备件、应急响应、维护措施、巡检措施；对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得2分；基本具备的得1分； 针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得2分；针对性不强得1分； 可行性（4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得2分;可行性欠缺得1分； 未提供的得0分 本项最高得12分，最低得0分。 |
| 服务团队（8分） | 1、拟派本项目的实施人员具有“环境工程师”高级职称得4分，中级得2分，不提供不得分。 2、为本项目配备的运维人员每有一名具有中国环境监测总站颁发的噪声监测与治理技术合格证书得1分，最多得4分。 注：提供证书扫描件、在职证明、身份证扫描件并加盖电子签章。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

第五章 拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

政 府 采 购 合 同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为           。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是      。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

- 支付

本项目选择第      种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同15日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之六十 (60%)即￥           ，大写：人民币                 ，合同标的安装完毕验收合格满半年后，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

合同总价的百分之十 (10%)即￥           ，大写：人民币                 ，合同标的安装完毕验收合格满一年后，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

付款方式二：不提交预付款保函的

合同总价的百分之五十 (50%)即￥         大写：人民币            元整，在合同签订生效后，合同标的全部交付、安装调试完毕并验收合格后，将资金支付到合同约定的卖方账户。

合同总价的百分之二十(20%)即￥           大写：人民币            元整，合同标的安装调试验收完毕且满一年运维结束并对运维结果验收合格后，将资金支付到合同约定的卖方账户。

合同总价的百分之二十(20%)即￥           大写：人民币            元整，合同标的安装调试验收完毕且满二年运维结束并对运维结果验收合格后，将资金支付到合同约定的卖方账户。

合同总价的百分之十(10%)即￥         大写：人民币         元整，合同标的安装调试验收通过至质保期三年满，将资金支付到合同约定的卖方账户。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

4.2  履约保证金：无。

4.3  合同约定的卖方账户：

开户银行：

银行账号：

第五条  交货

- 5.1卖方应于合同生效日后，90日内将合同标的全部交付并安装完毕，质保期：自项目验收通过之日起3年。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第六条 包装与标记

6.4 商品（合同标的）包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

6.5 快递包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

6.6 卖方未按照本条约定进行包装的，买方有权拒收并不承担任何责任，所造成的损失由卖方承担。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，90日内将合同标的全部交付并安装完毕。

第九条 验收

9.1 签订合同后，所有标的出厂需经买方验收后方可发货。

9.2 合同标的的验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付完毕后，卖方可向买方书面提出验收要求，买方在接到书面要求后10日进行验收。如果验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

9.3由买方进行评估和验收；经买方验收不合格的，卖方在接到买方通知后三日内整改，并保证再次验收合格。如已超过  90 天交货期限，卖方每天应按合同标的金额的百分之一(1%)的比率支付违约金。

- 运维服务

10.1 中标人提供3年的运维服务，在委托运行管理及维护期间，运维单位应遵守国家的有关法律、法规及环保行业规定，使环境噪声自动监测系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和考核指标要求；及时维修环境噪声自动监测系统的故障，防范和减少故障，使各环境噪声自动监测系统真正发挥其效能和作用，确保监测数据及时、科学和准确。运维单位针对本项目运行维护要有详细实施计划。

10.2服务期内，站点基础设施、电力设施、通讯设施及其他辅助设备的日常维护保养和检修，车辆、劳务、耗材以及用电、通讯和检定等全部费用均由运维单位承担。

10.3运维单位提供本地化服务，为本项目至少配备1名噪声自动监测专业维护技术人员。

10.4运维单位备件和耗材均按照12个月的使用量配置，且须与本项目监测仪器相匹配。同时，应配备专用仪器维修工具（包括便携式电脑、万用表等）和通讯调试工具。

10.5对各测点的设备应建立档案，包括点位信息（站点编号、地址、海拔、经纬度等）、设备信息（仪器型号、编号、运行时间、IP 地址等）、仪器故障检修更换记录等；

10.6 暴雨、台风、沙尘等特殊天气下应提前做好防护工作，必要时可断电，卸下传声器，检查机箱密闭性。强对流天气后，须增加现场巡检维护。

10.7检查维护应由专业人员进行。检查维护后应做好记录，记录内容包括维护人的姓名、维护时间、各站点状态、站点各部件状态、故障处置信息等。

10.8保证有足够的备件及备用仪器。根据实际需要进行增购，以不断调整和补充。

10.9噪声自动监测系统应全年 365天（闰年 366天）连续运行，因仪器故障检修、量值溯源等停运超过 24小时，须报负责该站点管理的主管部门，48小时内应采取有效措施恢复正常运行。需要主动停运的，须提前报负责该站点管理的主管部门批准。

10.10应保证噪声自动监测系统小时数据采集率大于95% ，否则应及时维护或检修。数据采集率以秒级数据作为计算单元。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

18.12因买方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，买方对卖方受到的实际损失予以赔偿或者补偿。

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)

合同附件5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

（要求见招标文件第六章《采购需求》）

合同附件6：采购需求

（见招标文件第六章《采购需求》）

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对             （项目名称）（项目编号：   ）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4.考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5.本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

6.合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：             ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

部门负责人(签名)：

使用部门经手人(签名)：

开户银行：

银行帐号：

- 采购需求

- 一、项目概况

1、项目名称：徐州市沛县声功能区噪声自动监测系统建设项目

根据《省生态环境厅关于印发2023年全省噪声监测工作方案的通知》（苏环办〔2023〕100号）等文件要求，沛县功能区声环境监测点位设置7个监测点，针对该7个监测点需建设7套环境噪声自动监测子站，加强对功能区噪声的监测。

2、本项目采购预算总金额150万元，本项目不接受超过采购预算的报价。投标人报价应包括其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、工具设备、验收、售后服务、利润、税金等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人应充分了解该项目的总体情况、各类市场风险以及影响投标报价的其他要素风险。采购人不再支付报价以外的任何费用。

3、合同履行的期限：合同生效日后，90日历天内完成交付并安装调试完毕并投入使用。

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

- 二、质保期

自项目验收通过之日起3年。

- 三、建设内容

1）硬件系统：7套环境噪声自动监测子站、其中一套含车流量监测设备，硬件建设包含设备安装调试、立杆安装、接电通网等。

2）软件硬件系统：1台塔式服务器和1套环境噪声自动监测平台（含APP），实现噪声数据收集、查看、分析、报警等功能，以及各噪声站点监控视频上传功能，视频保存最少三个月。

3）噪声自动监测站全部建设完成到通过验收期间的运维服务，并包括期间的平台对接费用以及产生的耗材、人工、站点占地租赁费、电费、网费、塔式服务器固定IP费用、系统升级等费用均由中标方承担。

4）从通过验收之日起，对沛县7套环境噪声自动监测子站的硬件及软件系统进行3年的运维服务（含运维期间的耗材、人工、站点占地租赁费、电费、网费、塔式服务器固定IP费用、系统升级等费用）。投标时提供详细清单及组成。

采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境噪声 自动监测仪 | 7 | 套 | 含全天候户外传声器、噪声采集分析单元、数据存储单元、数据传输单元（含通信卡）、气象六参监测仪、视频监控单元、供电电源、户外防护机箱、立杆及支架等。 |
| 2 | 车流量监测仪 | 1 | 套 | / |
| 3 | 声源识别仪 | 7 | 套 | / |
| 4 | 声源定位仪 | 7 | 套 | / |
| 5 | 塔式服务器 | 1 | 台 | / |
| 6 | 环境噪声 自动监测平台 | 1 | 套 | 平台建设、联网（数据上传）符合相关技术规定 |
| 7 | 环境噪声自动 监测APP | 1 | 套 | / |
| 8 | 运维服务 | 3 | 年 | 含运维期间的耗材、人工、站点占地租赁费、电费、网费、塔式服务器固定IP费用、系统升级等费用。 |

- 四、建设依据

- GB3096-2008 《声环境质量标准》

- HJ640-2012 《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》

- JJG1095-2014 《环境噪声自动监测仪检定规程》

- JJG449-2014 《倍频程及1/3倍频程滤波器检定规程》1级

- HJ907-2017 《环境噪声自动监测系统技术要求》

- HJ906-2017 《功能区声环境质量自动监测技术规范》

- 总站物字【2023】13号《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求（试行）》

- JJG188-2017 《声级计检定规程》1级

- 五、技术要求

▲特别说明：技术要求中要求提供说明书、检定报告或检测测试报告等证明材料的，相关材料中的设备型号需与投标产品型号一致，否则视同无效证明。

环境噪声自动监测子站建设应满足《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640-2012）、《功能区声环境质量自动监测技术规范》（HJ906-2017）、《环境噪声自动监测系统技术要求》（HJ907-2017）和《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求》（总站物字（2023）13号）等文件要求。

- 5.1 环境噪声自动监测仪

- 5.1.1 总体要求

1）设备组成：环境噪声自动监测仪应至少包括全天候户外传声器、噪声采集分析单元、数据存储单元、数据通信单元（含通信卡）、气象六参监测仪、视频监控单元、供电电源、户外防护机箱、立杆及支架等。

▲2）环境噪声自动监测仪应满足HJ 906-2017《功能区声环境质量自动监测技术规范》、 HJ 907-2017 《环境噪声自动监测系统技术要求》的噪声自动监测系统的技术条件，应满足《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求》（总站物字〔2023〕13号）第4条、仪器设备选型中相关要求，所提供仪器设备名称型号应在中国环境监测总站公示的《环境噪声自动监测仪适用性检测合格名录》内。（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告和列入环境噪声自动监测仪适用性检测合格名录依据原件扫描件）

3）计量要求：环境噪声自动监测仪应符合《环境噪声自动监测仪检定规程》（JJG1095-2014）1级。（提供国家认可的第三方的检测报告原件扫描件）。

4）噪声测量范围： 30dB（A）～130dB（A）。（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告原件扫描件）。

5）数据采集率：优于99%。

▲6）本机噪声：小于25dB（A）。（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告原件扫描件）

7）示值偏差：仪器示值与声校准器的声压级偏差不应大于0.5 dB。

8）测量稳定性：

▲a）温度稳定性：-30℃～50℃环境条件下优于±0.2dB；（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告原件扫描件）

▲b）相对湿度稳定性：0%RH～100%RH 环境条件下优于±0.2dB。（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告原件扫描件）

9）环境适应性：

- 工作环境温度范围：-30～50 ℃；

- 工作环境相对湿度范围：0～100%（不凝结）；

- 环境压力：65～108kPa。

- 5.1.2 技术指标要求

- 5.1.2.1 全天候户外传声器

▲1）传声器在250Hz的声压灵敏度应≥40mV/Pa；（提供国家认可的第三方的检测报告原件扫描件）

2）传声器指向性响应：应支持0°和90°入射；

3）传声器应支持长期户外使用，对风、雨、雪、沙尘进行充分防护，具有防止鸟类栖息功能；

▲4）传声器风罩在风速30m/s时应不损坏。（提供国家认可的第三方的检测报告原件扫描件）。

▲5）传声器风罩防风能力，在风速为10m/s时，应至少衰减35dB。（提供国家认可的第三方的检测报告原件扫描件）。

6）传声器支架可快速安装、拆卸，方便进行定期声校准；

7）使用寿命：不小于8年。

- 5.1.2.2 噪声采集分析单元

1）应符合 JJG1095-2014 《环境噪声自动监测仪检定规程》1 级或 JJG778-2019《噪声统计分析仪检定规程》1 级的要求。（提供国家认可的第三方的检测报告原件扫描件）。

2）应符合GB/T 3785.1 对1级声级计的要求。

3）应具有 A、C、Z 频率计权方式。

4）应具有 F、S、I 时间计权方式，采样时间间隔不大于 1s。

5）应具有倍频程或三分之一倍频程等实时频谱分析功能（1/1 倍频程分析范围：16Hz-16kHz 、1/3 倍频程分析范围：12.5Hz-20kHz）；符合 GB 3241 或JJG 449-2014 对 1 级滤波器的要求，并可远程设置频谱分析的采样间隔。

6）测量参数应包含瞬时声级Lp、等效声级Leq、累积百分声级LN(N=5,10,50,90,95)、最大声级Lmax、最小声级Lmin、标准差SD等。

7）应具有远程设置统计分析时间功能，在自定义时间段内生成 Leq、LN、Lmax、Lmin、SD 及采集率等统计数据，能够同时生成小时统计和天统计数据（Ld、Ln、Ldn）；

8）应具备主声源、多声源识别方法及标记删除功能。

9）应具有对超出某一限值的声音的触发录音和录像功能及远程回放功能，触发限值和录音时间可设置；

10）应具有设备运行状态监控、自动校时、死机自动重启、远程重启复位、远程升级等功能，可与环境噪声自动监测平台进行交互，其中自动校时应根据数据接收服务器每天进行校时。

11）应具有其他相关参数采集功能，如视频、气象六参等；

- 5.1.2.3 数据存储单元

1）数据存储：内置32GB以上的存储卡，可以存储 5 年以上 数据，支持 USB 或 TF 数据导出；在通讯故障时，不影响数据采集及存储；故障恢复后自动补传数据，断电不丢失已采集数据；具备数据导出功能，可通过磁盘、U盘、存储卡或专用软件导出数据。

2）监测原始数据及录音数据存储时间应不小于90天，视频监控原始数据存储时间不小于20天，应支持数据物理下载接口。

- 5.1.2.4 数据传输单元

1）应能实时传输噪声自动监测原始数据、录音数据及视频监控图像。

2）数据传输模式、传输流程、传输格式等应满足HJ660-2013《环境监测信息传输技术规定》或HJ212-2017《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》的有关规定。

3）应支持无线传输和有线传输两种通信功能数据传输模式，其中无线传输应支持5G或4G传输，运维期间通信卡及费用由中标方承担。

4）支持对超出某一限值的声音的触发录音功能，并自动上传平台，触发录音限值和录音时间可本地和远程设置，设备支持本地录音文件的查询、播放、导出功能。（提供国家认可的第三方的检测报告原件扫描件）

5）在通讯发生临时故障时不影响数据采集及存储，故障恢复后自动补传延误数据。

6）设备可自动记录并上传运行过程中的所发生的事件，包括市电断电、箱门开启、通信中断、自检自校结果、电池电压过低、声校准、电校准等。

- 5.1.2.5 视频监控单元

1）视频或图像像素：≥400万像素；

2）摄像头可设置360°水平旋转和0-90°垂直旋转。

3）应支持在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监控图像；

4）当环境噪声超过噪声阈值时，摄像机可对周围环境进行抓拍，并传输至噪声自动监测平台。

5）分辨率及帧率：≥50HZ,1920×1080, 支持断电记忆；

6）应支持无线传输和有线传输两种通信功能数据传输模式，其中无线传输应支持5G或4G传输，运维期间通信卡及费用由中标方承担。

- 5.1.2.6 气象六参监测仪

采用一体化气象监测仪，同时测量风速、风向、温度、湿度、大气压、降水六个气象参数。

（1）风速：测量范围0~60m/s，测量精度0.3m/s或±3%

（2）风向：测量范围：0~360°，测量精度±3°

（3）温度：测量范围：-40~+80℃，测量精度：±0.3℃

（4）湿度：测量范围：0~100%RH，测量精度：±3%RH

（5）大气压：测量范围：0~1100 hPa，测量精度：±1 hPa

（6）降雨量：测量范围：0~200mm/h，测量精度：±4%（mm

- 5.1.2.7 供电电源及供电安全

（1）具备市电、蓄电池、太阳能供电功能；可智能控制市电、蓄电池供电顺序可，控制充放电状态；

（2）蓄电池具有充放电保护功能，容量保证噪声监测子站正常工作 24h 以上；

（3）供电部分绝缘电阻大于 20MΩ；

（4）各独立部件有接地措施；

（5）具有防雷设计；

（6）具有漏电保护装置和防盗报警装置；保护导体端子和有保护连接的可触及零部件的阻抗≤0.05Ω；

（7）高温、高压和有害等危险部位具有警示标识。

（8）设备电源无击穿环境湿度≥90%；设备电源无击穿电源（有效值）≥1200V。

- 5.1.2.8 户外防护机箱

（1）防水防尘等级符合IP55；

（2）材质采用防腐防锈材质，耐腐蚀，具有防振动、冲击设计，具有防盗报警装置；

（3）采取相应措施确保环境温度-30℃～50℃下设备可正常工作。

- 5.1.2.9 立杆及支架

（1）架杆和支架为防腐防锈全金属材质；

（2）架杆和支架可方便地进行声校准和维护；

（3）有可靠的防雷电设计；

（4）抗风等级：风速40米/秒时不损坏；

（5）设计寿命：材质与结构的有效设计寿命应不少于6年；

（6）安装要求：传声器距离反射面＞3.5米，安装高度＞4米。

5.1.2.10 所投噪声采集分析单元具有以下功能（提供国家认可的第三方的检测报告原件扫描件）：

▲1）系统数据采集误差≤0.05‰ ，系统时钟误差±0.005%；

▲2）CPU性能：采用ARM嵌入式CPU(不低于CorteX-A7架构），主频不低于500M；

▲3）通讯网口：传输模块采用工业级以太网接口（必须为硬网口，不允许采用串口或其它方式转网口模式）；

▲4）设备具备数据保密功能，能设置密码，通过密码才能调取相关的数据资料；

▲5）设备端具备硬件/软件防病毒防攻击机制；

▲6）具备看门狗复位功能，防止系统死机；

▲7）设备内置温湿度传感器，可自动修正湿度对数据的影响；

▲8）具备从上位机提取历史数据，能完整显示不断电连续运行60d的小时数据，数据以1小时为单位存储，运行期间无任何故障。

5.2.车流量监测模块

配备车流量监测单元，对所监测道路车流量进行实时监测，用于统计大型车、中小型车数据。

（1）检测原理：微波雷达

（2）安装方式：侧装

（3）可检测车道：最多（双向）12 车道

（4）车型分类：不少于3种（根据长度分类，用户自定义）

（4）车道宽度：2m-6m范围可调

（5）检测断面车流量准确率：＞98%

（6）单车道流量准确率：＞97%

（7）断面实时平均速度准确率：＞95%

（8）单车实时速度：＞95%

（8）非接触式识别车辆，不破坏道路，方便安装使用；

（9）功耗：≤4W

（10）温度范围：-30℃～70℃

（11）湿度范围：0-95%RH

- 5.3 声源识别仪

（1）采用人工智能技术手段，自动识别自然环境的典型声源，输出声源类型，标识自然声影响的分钟噪声数据，与声环境功能区噪声自动监测站一体化安装。

（2）声源识别模块可识别的典型自然环境声源，至少包含风雨雷声、虫鸣、鸟叫、蛙鸣等；

（3）自然环境声源识别准确率≥90%；

（4）具备人工智能深度学习框架，支持算法优化训练功能，并自动将训练完成的音频补充进声纹库训练集。

（5）声源识别算法模型部署与硬件支撑：声源识别算法安装并部署于硬件设备前端，硬件配置不低于六核，64位处理器，主频不低于1.7Ghz；

（6）建立声源识别数据库，数据库中的训练音频总数量不少于 20000 条，单类音频不少于500条。

- 5.4 声源定位仪

（1）具备声源追踪功能，可追踪声源方向并进行图像抓拍。至少配置声源追踪雷达和不低于200万像素摄像头，对超标声源自动定向抓拍；

（2）具有不少于12通道的MEMS数字阵列麦克风，支持联动摄像头对噪声事件触发录像信号，进行图像拍照并存储。

（3）频响范围20 Hz-16k Hz (≤1dB )；

（4）检测声压级范围: 30dB-140dB；

（5）信噪比≥65dB；

（6）检测距离≥30M；

（7）角度分辨率（水平与垂直）≥1°；极角探测范围 0-360°；

（8）防护性能≥IP65。

（9）视频监控模块：清晰度4MP；焦距：4mm；呈像颜色：彩色。

  - 塔式服务器

（1）处理器:至强可扩展处理器24核48线程36M缓存,2.10GHZ，2933,165W

（2）标配内存:32GB DDR4 RDIMM ECC 3200MHz

（3）硬盘容量:2.4T，8*3.5热插拔硬盘位,支持SATA/SAS接口12GB传输速度，企业级硬盘

（4）主板:with Broadcom 5720 双端口 1Gb 集成 LOM

（5）服务器类型:塔式

（6）电源:热插拔1400W

（7）磁盘阵列: PERC H755 RAID控制器 8G缓存 大卡

（8）三年内工作日上门服务

- 5.6 环境噪声自动监测平台

（1）应满足HJ 907-2017《环境噪声自动监测系统技术要求》关于噪声监控系统的要求，具有环境噪声自动监测子站运行状态监控、数据收集、数据存储、审核、查询、统计及报表生成等功能。可监控系统中各设备工作状态，支持噪声监测子站电力中断、通信中断、设备故障等异常报警，并生成故障统计报告。噪声超标事件可查看对应视频监抓拍图像，支持将超标事件推送至手机。

（2）支持对噪声监测子站进行远程参数设置，包括远程设置噪声监测子站噪声原始数据上传间隔(支持上传间隔不大于1s)、远程切换频率计权和时间计权、远程超标阈值设置、远程电校准设置等。支持对噪声监测子站设备远程重启。

（3）支持时间校准功能；支持实时数据采集功能；支持工作状态采集功能；支持提取日志功能。

（4）支持定时自动收集各噪声监测子站的监测数据，支持记录和查看设备上传的瞬时声级数据、等效声级数据、气象数据，支持数据查询、导出功能。

（5）支持设备故障恢复后手动收集延误数据。

（6）平台可查询事件记录，包括设备箱门被打开、设备被移动或碰撞时，系统会自动监测到事件。

（7）具有远程数据召唤功能。

（8）支持联动声源追踪仪，在GIS地图点位实时视频中渲染超标声源方向角度，并显示实时噪声值。

（9）支持实时监控噪声的数据及数据传输率，对数据传输率过低或最近 24 小时内有缺数的情况进行异常标注提醒。

### 5.6.1数据存储及审核

（1）至少每季度自动进行一次原始监测数据完全备份，每周自动进行一次增量备份。

（2）原始监测数据至少保存5年并自动备份，删除时应反复确认并有详细记录。

（3）可存储和播放采用事件触发方式记录的现场录音，支持录音文件下载。

（4）支持对不符合相关规范气象条件的噪声监测等效声级数据、小时等效声级监测时间低于45min(可间隔)数据进行有效性判别标记，支持对数据进行人工审核。

（5）对各时段噪声监测数据能设置异常值判断条件（如：不满足数据采集率规定的数据、不符合相关规范气象条件的数据、子站监测设备故障产生的随机值等），支持对异常数据自动标记和提示，支持对数据进行人工审核。

（6）具备数据在线审核功能，能够依据噪声监测子站上传的触发录音、标记的异常数据、运行维护记录等，对受风速、降水、雷声及其他自然声影响的分钟噪声数据进行标识，同时对仪器运维、质控、故障期间数据进行标识。可依据审核后的数据统计分钟、小时、昼间、夜间等效声级，并生成相关报表。

（7）支持噪声声源识别，关联超标录音数据，自动判断分析噪声超标声源类型。支持声源识别数据审核评价功能，包括基于深度学习框架的 AI自动识别声源及人工核对等功能。

（8）不得修改或删除数据库中的噪声自动监测原始数据。

### 5.6.2数据统计查询及报表生成

（1）具备根据每秒钟的原始数据，统计分钟等效声级 Leq、小时等效声级 Leq、累积百分声级 LN（N=10，50，90）、最大声级 Lmax、最小声级Lmin、标准差 SD 以及统计昼间等效声级 Ld、夜间等效声级 Ln 、夜间最大声级 Lmax、数据采集率等功能。（昼间等效声级 Ld的统计时段为当日 6:00 至 22:00，夜间等效声级 Ln 的统计时段为当日 22:00 至次日 6:00）同时具备统计气象参数、道路交通信息等可扩展的数据的功能。

（2）支持对触发噪声数据、异常数据和维护记录等进行分类统计。

（3）支持计算小时有效采集率、昼间有效采集率、夜间有效采集率、天有效采集率分析，支持在线率统计分析。

（4）支持对不符合气象条件的噪声数据进行筛查，对不同监测点位的噪声数据进行数据比较。

（5）支持在GIS地图上实时显示各噪声监测子站每秒瞬时声级数据，监测点声环境分析研判、声环境分布趋势等综合展示功能。支持查看气象数据、实时视频数据、设备状态等。

（6）支持查看各设备瞬时声级数据的实时变化曲线图。

（7）数据统计报告具备人工抽样数据重算功能。支持一键生成区域环境噪声报表、功能区环境噪声报表、道路交通环境噪声报表，支持以Excel文件格式导出。

（8）具备数据驾驶舱功能，对不同类型的噪声事件、噪声实时排放地图等进行展示。

（9）具备噪声分析功能，包括:站点分析、站点对比分析和功能区分析等内容，可按月、季、年维度进行查询。

### 5.6.3声环境质量综合分析平台

（1）具有声环境功能区覆盖人口数量及影响程度分析、超标数据分析、气象因素影响分析、昼夜达标率统计及排名等功能；

（2）具有声环境功能区达标率分析、声环境总体水平分析等功能，可以自动输出声环境质量分析报告。

（3）具有功能区昼夜达标率统计及排名、功能区噪声污染日历等功能；

（4）具备向社会公布本行政区域声环境质量信息的功能。支持依据相关要求向上级噪声监控系统上传数据。

### 5.6.4声源识别数据审核与分析

提供声识别数据核对和声源识别解析功能；可进行声源识别解析，可关联超标录音数据，自动判断分析噪声超标声源类型;可根据声源识别结果自动生成声源解析报告，识别类型包含自然声、交通噪声、工业噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声。

### 5.6.5其他

提供的平台具备系统管理功能。包含站点管理，用户管理，角色管理，角色授权，系统日志管理，系统配置。

支持声环境质量监测管理平台软件数据接口的开放，可实现数据的交换和共享。

- 5.7 环境噪声自动监测APP

（1）可显示点位分布信息及当前Leq每小时数据及设备状态，支持GIS地图显示噪声点位位置。

（2）可显示噪声站点实时Leq数据列表，支持历史数据曲线显示，包含24小时、7天。

（3）支持数据统计分析功能，包括功能区统计、站点统计。

（4）可显示运维管理、运维记录。

（5）免费支持接口二次开发。

- 六、 运维服务

- 6.1 总体要求

在委托运行管理及维护期间，运维单位应遵守国家的有关法律、法规及环保行业规定，使环境噪声自动监测系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和考核指标要求；及时维修环境噪声自动监测系统的故障，防范和减少故障，使各环境噪声自动监测系统真正发挥其效能和作用，确保监测数据及时、科学和准确。运维单位针对本项目运行维护要有详细实施计划。

（1）服务期内，站点基础设施、电力设施、通讯设施及其他辅助设备的日常维护保养和检修，车辆、劳务、耗材以及用电、通讯和检定等全部费用均由运维单位承担。

（2）运维单位提供本地化服务，为本项目至少配备1名噪声自动监测专业维护技术人员。

（3）运维单位备件和耗材均按照12个月的使用量配置，且须与本项目监测仪器相匹配。同时，应配备专用仪器维修工具（包括便携式电脑、万用表等）和通讯调试工具。

（4）对各测点的设备应建立档案，包括点位信息（站点编号、地址、海拔、经纬度等）、设备信息（仪器型号、编号、运行时间、IP 地址等）、仪器故障检修更换记录等；

（5） 暴雨、台风、沙尘等特殊天气下应提前做好防护工作，必要时可断电，卸下传声器，检查机箱密闭性。强对流天气后，须增加现场巡检维护。

（6） 检查维护应由专业人员进行。检查维护后应做好记录，记录内容包括维护人的姓名、维护时间、各站点状态、站点各部件状态、故障处置信息等；

（7）保证有足够的备件及备用仪器。根据实际需要进行增购，以不断调整和补充；

（8）噪声自动监测系统应全年 365天（闰年 366天）连续运行，因仪器故障检修、量值溯源等停运超过 24小时，须报负责该站点管理的主管部门，48小时内应采取有效措施恢复正常运行。需要主动停运的，须提前报负责该站点管理的主管部门批准。

（9）应保证噪声自动监测系统小时数据采集率大于95% ，否则应及时维护或检修。数据采集率以秒级数据作为计算单元。

6.2运维目标

（1）保证噪声自动监测站点每月正常工作时间90%以上；

（2）每站点现场声校准合格率达到100%；

（3）一般仪器故障排除时间不超过24 小时，如无法远程解决，则48 小时内到达现场检查故障，72 小时内解决故障。

6.3 日常检查

（1）每天定时远程自检，自检偏差大于0.5dB 则进行现场声校准，及时查明原因；

（2）每日检查各监测站点的数据传输情况是否正常。若发现某站点数据传输异常，应立即查明原因并排除故障。短时无法解决数据传输问题时，应及时从站点终端处人工备份数据；

（3）每日通过远程监控系统，检查各站点运行状况是否正常；

（4）每日对各站点的时钟和日历设置进行检查，若发现时钟和日历错误应及时调整；

（5）每日对各站点噪声事件的录音进行回放，备注主要噪声源；

（6）每日检查数据是否异常，如：数据超过仪器测量范围、数据极高或极低、持续不变或与前几日平均值相差较大。出现异常值时，均不得擅自删除，应先检查数据异常原因，再根据原因判断数据是否有效；

（7）日常检查情况应每日记录。

6.4 定期巡检及维护

（1）应对噪声监测子站定期巡检及维护，每月至少1次。

（2）应定期（至少每月一次）进行声校准，声校准用校准器校准；

（3）检查噪声监测子站周边200米范围环境变化情况，若发现新增影响监测结果的固定声源或其他可能影响监测结果的情况，应记录并报告负责该站点管理的主管部门。

（4）检查站点支架、机箱外观是否完好。检查传声器、延长电缆、避雷设施等外部设备是否被损坏，是否附有异物；

（5） 对噪声自动监测站点机箱内、外进行清洁；

（6）检查仪器及系统的工作状态参数是否正常，电源、风扇、通讯设备和辅助设施等是否稳定，如需更换，现场需用备件替代，检查维护要求:

传声器: 外观是否变形、破损，进行声校准，防风罩视风化和清洁情况更换；

噪声分析仪：检查所有电参数是否正常，空开有无跳闸，检查路由器工作状态、数据通讯是否正常；

辅助设备：蓄电池电压是否稳定、是否欠压、漏液，气象仪是否清洁、无变形、无破损，车流量是否正确、风扇通风是否正常、是否有异响。

（7）检查仪器的各连接线是否可靠，包括电源连接线、通信设备连接线、传声器连接线等；

（8）采用手持式风速仪，对气象单元自动监测的风速值进行核对；

（9） 做好巡检维护记录。有问题应及时处理，保证系统能安全运行；

（10） 备份上月功能区声环境质量自动监测的原始数据，包括气象、车流量、视频监控等相关数据。

（11）中标方在运维期间应免费提供1套手持式声级计和1套声校准器，手持式声级计技术参数如下（须提供承诺函原件扫描件）：

使用手持式声级计为参比设备对所有监测点位的环境噪声自动监测子站开展24小时连续比对测试，每年至少2次，分别在环境噪声自动监测子站量值溯源之前和之后4个月左右进行；比对测试按照《功能区声环境质量自动监测系统运行维护和质量控制技术要求（试行）》附录B要求实施，每次比对测试各小时等效声级偏差不超过±1.5dB,对比对测试不合格的情况应及时查明原因，做好记录，必要时应对仪器进行检修、更换，做好比对测试记录表。

（12）中标方提供详细的应急突发响应保障方案，突发设备故障时，1小时内做出响应，2小时内技术人员进行现场维修，4小时内解决故障，并提供维护报告；对于设备故障需要维修的，可以本地维修的需在24小时内完成维修工作，需要返厂维修的必须提供备机，并以书面形式告知采购人。免费质保期内如货物出现质量问题，中标单位负责免费修复，对于无法修复的免费更换。

（13）1、机构、人员、车辆、设备配备要求

（a）中标单位必须在沛县设驻场服务，设立常驻办公机构（含配件库），提供 24 小时联系电话，配件库内至少存放半年的耗材和备件，并配备备机。（投标人投标时提供承诺函原件扫描件）

（b）中标单位签订合同前（时间为1个月）必须向招标人提供办公场所相关证明文件，并经招标人核查确认。在规定时间内如中标人未达到要求的，招标人将拒绝签订合同，并视情况向政府采购部门提出按虚假投标处理建议，对此造成的一切后果由中标方承担。

（c）中标单位应保证至少配备1名专业技术人员，运维人员必须具有经中国环境监测总站考核的含噪声监测及治理技术培训合格证书，并按规定的工作业务范围，从事环境噪声在线监测系统运行维护和管理工作。投标人在本项目所列专业技术人员应相对固定，常驻沛县专服务本项目，未经招标人同意，不得更换。

（d）中标单位必须配备至少1辆专用巡检车辆用于本项目服务。

（e）中标单位必须在中标后 2 个月内配齐本次招标采购技术要求中监测设备和辅助设施中所须的耗材和备件。（须提供承诺函原件扫描件）

（f）中标单位应配备专用仪器维修工具（包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等）、通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等）。

（g）在仪器故障检修或量值溯源期间，采用备用仪器开展监测。至少按照城市总站点数量的25%配置备用仪器，备用仪器应至少包括声学测量仪器计量器具部分和气象采集单元（具备风速和雨量参数模块）。备用仪器性能与该站点环境噪声自动监测子站性能一致。（投标人投标时提供承诺函）

（h）对运行维护和质量控制使用的声级计、声校准器、备用仪器、备件、耗材和其他工具应单独设置存放区域。

（i）开展现场运行维护和质量控制时，应按照起止操作时间做好标记。因仪器故障产生的异常监测数据，应上传监控系统，并标记为仪器故障数据。开展自检、声校验和声校准时段对应的监测数据，应上传监控系统，并标记为质控数据。自检、声校验和声校准不合格等质量不受控情况下的监测数据，应上传监控系统，并标记为质控不合格数据。

（j）如仪器使用年限较长、故障增多，应适当增加运行维护和现场声校准频次。

（k）质保及售后服务

1）中标单位所有货物提供5年的质保服务，自验收合格之日起计算。所有质保费用均已包含在投标总报价中。

2）中标单位须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

（m）培训

1）中标单位应对采购人的操作人员提供现场培训。

2）现场培训能够根据采购人需要，合理安排，使采购人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

3）培训费用包含在总投标价中。

备注：投标单位应如实填写技术要求响应表，一旦发现中标后提供的实物与投标文件承诺的不相符合，招标人有权取消其中标资格，要求其赔偿损失，列入不良行为名单予以公示。

第七章 投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 徐州市沛县生态环境局

根据          项目[项目编号：     ]招标文件，     (姓名)代表我方            （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏天同工程咨询有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：  年 月 日

二、开标一览表格式

项目编号：JSZC-320322-TTDL-G2025-0012

项目名称：徐州市沛县声功能区噪声自动监测系统建设项目

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州市沛县声功能区噪声自动监测系统建设项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期：  年  月  日

三、分项价格表格式

项目编号：JSZC-320322-TTDL-G2025-0012

项目名称：徐州市沛县声功能区噪声自动监测系统建设项目

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

1、本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]046号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目编号：JSZC-320322-TTDL-G2025-0012

项目名称：徐州市沛县声功能区噪声自动监测系统建设项目

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

五、授权委托书格式

委托人：

地址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：        性别：男（女）

年龄：  岁      民族：  族

职务：

身份证号：

兹委托（  ）全权代表我企业（公司）参与（徐州市沛县声功能区噪声自动监测系统建设项目）（项目编号：JSZC-320322-TTDL-G2025-0012）的招、投标活动及签订合同。（  ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（   ）无转委托权。委托期限自   年   月   日起至   年  月   日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：邮箱：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

年  月 日(受托人身份证扫描件附后)

六、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的

书面声明

项目名称： 徐州市沛县声功能区噪声自动监测系统建设项目

项目编号： JSZC-320322-TTDL-G2025-0012

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称： 徐州市沛县声功能区噪声自动监测系统建设项目  ，项目编号： JSZC-320322-TTDL-G2025-0012   所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                       （证明材料原件的扫描件附后）

2.                       （证明材料原件的扫描件附后）

3.                       （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                       （证明材料原件的扫描件附后）

2.                       （证明材料原件的扫描件附后）

3.                       （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

七、投标人相关承诺

项目名称： 徐州市沛县声功能区噪声自动监测系统建设项目

项目编号： JSZC-320322-TTDL-G2025-0012

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人书面声明

项目名称： 徐州市沛县声功能区噪声自动监测系统建设项目

项目编号： JSZC-320322-TTDL-G2025-0012

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

九、投标人承诺函

项目名称： 徐州市沛县声功能区噪声自动监测系统建设项目

项目编号： JSZC-320322-TTDL-G2025-0012

我单位承诺：

- 中标后必须在沛县设驻场服务，设立常驻办公机构（含配件库），提供 24 小时联系电话，配件库内至少存放半年的耗材和备件，并配备备机。

- 中标后必须在中标后 2 个月内配齐本次招标采购技术要求中监测设备和辅助设施中所须的耗材和备件。

- 在仪器故障检修或量值溯源期间，采用备用仪器开展监测。至少按照城市总站点数量的25%配置备用仪器，备用仪器应至少包括声学测量仪器计量器具部分和气象采集单元（具备风速和雨量参数模块）。备用仪器性能与该站点环境噪声自动监测子站性能一致。

- 中标后在运维期间应免费提供1套手持式声级计和1套声校准器。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

十、中小企业声明函格式

项目编号：JSZC-320322-TTDL-G2025-0012

项目名称：徐州市沛县声功能区噪声自动监测系统建设项目

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市沛县生态环境局）的（徐州市沛县声功能区噪声自动监测系统建设项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（ 标的名称 ），属于（ 制造业  ）行业；制造商为（    ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（万元），资产总额为（万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

十一、残疾人福利性单位声明函格式

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目编号：JSZC-320322-TTDL-G2025-0012

项目名称：徐州市沛县声功能区噪声自动监测系统建设项目

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：  年  月  日

十二、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州市沛县声功能区噪声自动监测系统建设项目（项目编号：JSZC-320322-TTDL-G2025-0012）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：  年  月  日

十三、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。