
招　标　文　件

项目名称：如东县洋口镇新建乡镇环境空气质量考核站点及更换园区进出水环境监测站点设备采购项目                         
项目编号：   JSZC-320623-JDGS-G2025-0091                                              
（全流程电子化-货物类项目，适用苏采云系统）

采购人：如东县洋口镇人民政府

采购代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司
日期：2025年11月

总  目  录

2第一章  投标邀请


第二章  投标人须知
6
第三章  合同文本
18
第四章  采购需求
22
第五章  评标方法与评标标准
55
第六章  投标文件格式
62


第一章  投标邀请

受[如东县洋口镇人民政府]的委托，江苏建达全过程工程咨询有限公司就[如东县洋口镇新建乡镇环境空气质量考核站点及更换园区进出水环境监测站点设备采购项目]([项目编号JSZC-320623-JDGS-G2025-0091])进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

如东县洋口镇新建乡镇环境空气质量考核站点及更换园区进出水环境监测站点设备采购项目 的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年11月28日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320623-JDGS-G2025-0091            
2.项目名称：如东县洋口镇新建乡镇环境空气质量考核站点及更换园区进出水环境监测站点设备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.项目类型：货物

5.所属行业：工业

6.预算金额：170万元。
7.最高限价（控制价）：165万元，投标报价高于最高限价的作无效投标处理。
8.采购需求（简介）：详见招标文件，请仔细研究。
9.合同履行期限：签订合同后30日历天内供货、安装调试完毕并联网成功。
10.本项目是否接受联合体投标：否

11.本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（按附件3格式进行声明，投标文件中无需提供其他证明材料）；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“江苏政府采购网”

3.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间：2025年11月28日9点30分（北京时间）。逾时，系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.项目开标活动模式：不见面远程开标模式。

2.投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查部分、合同文本等应当由采购人答复的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。对在“苏采云”系统操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

3.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

4.开标当天投标人应及时登录“苏采云”政府采购一体化平台，并在规定时间内自行实施远程解密。投标人解密时间限定为投标文件解密指令发出后30分钟（投标人应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标人因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，相应责任由投标人自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：如东县洋口镇人民政府       
地  址：如东县洋口镇渔港大道501号   
联系人： 缪晓伟              
联系方式：13862473570　　　　　　　　

2.采购代理机构信息

名  称：江苏建达全过程工程咨询有限公司

地　址：海安市城东镇宁海南路195号
联系人：耿工            

联系方式：19895916002/18761700616　　　　　

3.项目联系方式
项目联系人：缪晓伟          
联系方式：13862473570　 　　　　　　　　　
4.软件维护人员

联系方式：0519-86722801、0519-86722806  

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》（以下简称《操作指南》），《操作指南》链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。

          第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用（含专家评审费），无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

7.2采购人视情组织答疑会
8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构及采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请按“第六章  投标文件格式”要求编写投标文件。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

    11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应，如有偏离的，应逐条填列在偏离表中，并说明偏离情况。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作指南》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作指南》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作指南》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作指南》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作指南》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作指南》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.11公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作指南》。

    24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评标委员会将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，评标委员会将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
25.9异常低价审查

根据省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会启动异常低价投标(响应)审查的情形和具体要求，包括:

1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%;

2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%;

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

4.启动异常低价投标(响应)审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评标委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人委托评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

27.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》（附件13）要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受无快递运单号的快递）。

采购人质疑接收人及联系方式，见本招标文件第一章。

代理机构质疑受理部门及联系方式，见本招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人及代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。中标人应在中标结果公告之日起五个工作日内向代理机构和采购人各提供一份纸质版投标文件（须与上传电子档内容一致），否则不予签订合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加、减少

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
32、政府采购履约资金扶持政策

32.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网-政采贷专栏。

32.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

    第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，采购人与中标人应按此签订采购合同。中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

如东县洋口镇新建乡镇环境空气质量考核站点及更换园区进出水环境监测站点设备采购项目

政府采购供需合同                           

甲方(需方)：如东县洋口镇人民政府        
住所地：如东县洋口镇渔港大道501号       
乙方(供方)：                        

住所地：                                

根据根据《中华人民共和国民法典》等国家相关法律法规及如东县洋口镇新建乡镇环境空气质量考核站点及更换园区进出水环境监测站点设备采购项目中标通知书，甲乙双方本着公平自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同：                            

一、项目实施内容：如东县洋口镇新建乡镇环境空气质量考核站点及更换园区进出水环境监测站点设备采购项目，具体按甲方要求执行。                         
二、供货期：签订合同后30日历天内供货、安装调试完毕并联网成功。

三、合同价  
合同价【含税价】为人民币（大写）：          ；【其中设备费   元；运维费   元】
合同价包括本次采购项目的所有费用（包括完成该项工作所需的所有费用），包括但不限于完成本项目所有工作内容和设备供货、运输到甲方指定地点、安装、调试、培训及质保售后服务、运行维护（2年）、各项规费、税金等确保系统安装调试、正常运行使用的一切费用。同时，合同价也包含合同履行过程中可能发生的各项风险。质保期满乙方须将所有设备维护完好，按照甲方要求进行日常维护和管理，保证系统的正常运行。                  
四、履约保证金

乙方签订合同时须向甲方中标价的5%作为缴纳履约保证金【即人民币    元。】，履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给甲方带来的各种损失。如果乙方不同意缴纳履约保证金，不按照合同约定履行，甲方有权取消本次采购中标决定。在此情况下，报请政府采购监管部门，甲方可重新采购。乙方按约缴纳履约保证金的，在全部货物交付结束验收合格且乙方无任何违约行为后全额退还给乙方。  
五、转包或分包
乙方不得将本项目进行转包。未经甲方书面同意，乙方也不得随意采用分包的形式履行合同，否则甲方有权解除本合同且不予支付任何费用，乙方的履约保证金将不予退还。转包或分包造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。

六、相关要求：   
1、乙方应严格按照规范及招标文件等相关要求组织实施。

2、在合同实施期间，合同价不随国家政策或法规、标准及任何市场因素的变化而进行调整。   
3、乙方在履行合同过程中，承担安全生产主体责任，杜绝一切安全生产事故的发生，一切事故其责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。

七、质保及售后
1、所有供货产品必须是原厂生产的、全新设备（包括零部件），完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准；按生产厂家产品说明书的规定提供随机资料、配件及软件。所有的软件和硬件设备必须为全新正品，包装完好无损，各类质量合格证书、检测报告、证件、附件齐全，到甲方指定地点验货，所有货物的采购包括安装调试和正常运行所需要的各种附件、支架、线材、线槽板等各种类辅助材料。

2、免费质保期：2年（从甲方组织的验收合格之日起计算），乙方必须按招标文件要求提供免费质保及免费上门服务。质保期从验收合格交付使用之日起算。
3、本项目由乙方统一供货并负责安装集成，项目实施期间设备原厂工程师须提供现场安装指导等现场技术服务，现场调试期间派技术人员到现场指导。各类现场技术服务费已包括在合同总价中。
4、根据设备原厂的规定对所供货物进行保修，在质量保证期内，乙方不得收取任何费用；质量保证期满后，乙方对用户货物的维修，只收成本费，并提供终生技术服务。

5、如甲方使用不当造成货物的毁损，乙方有义务协助维修。

八、款项支付
合同签订、货物运送到甲方指定地点且安装、调试到位，经验收通过合格并联网成功后支付设备款项的80%，首次付款满1年后支付设备款项的10%，余款在2年运维期满且无质量问题后一次性付清
每次付款前，乙方需提供等额增值税发票（税率为13%），否则甲方有权拒绝付款。以上付款均不计息。

付款：乙方凭本合同、验收单（经验收合格）及增值税发票按规定向甲方进行资金结算。合同价款仅给付至乙方指定收款银行账户【开户名：

     ；开户行：                     ；账号：         】： 
九、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保证及后续服务
1、乙方应按本合同及采购（招标）文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，甲方有权按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）解除合同并由乙方赔偿损失。
十一、违约责任

1、乙方不能交货或逾期交货，或者交货质量不合格，或者不履行质保义务的,甲方有权视情况解除合同不予支付任何费用，由乙方向甲方承担价款总额30％的违约金。

2、甲方无故逾期付款经乙方催告仍然不付款的，由甲方承担同期银行业同业拆借利率【LPR利率】计算的利息损失

十二、合同纠纷处理

本合同履行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决；或提交当地相关部门调解；协商或调解不成,均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。因诉讼产生的诉讼费、保全费、保全保险费、律师费、交通费、鉴定费等由败诉方承担。
十三、组成本合同的文件包括：

1、本合同条款；

2、本项目的政府采购（招标）文件和乙方应标（投标）文件；

3、本项目在采购过程中甲乙双方签署的全部文字和图片资料；

4、甲乙双方其它按规定约定事宜。

十四、文书函件送达：

甲乙双方共同确认本合同首部所载明的住所地，为甲乙双方有效的送达地址。今后凡与本合同项下有关的文书函件以及相关法律文书、诉讼文书送达地址均以此为准。甲乙双方承诺在住所地发生变更时，应及时通知对方，否则因住所地不准确，或住所地变更后未及时书面告知合同相对方，导致合同往来文书函件及法律文书被拒绝签收、无法送达等情形的，应自行承担有效送达的法律后果。

十五、本合同内容如有冲突，以政府采购（招标）文件为准。

十六、合同生效：本合同由甲乙双方法定【授权】代表人签字或盖章并加盖双方公章或合同专用章后生效【多页合同须加盖骑缝章】。
十七、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。
甲方(盖章)：                        乙方(盖章)：

法定【授权】代表人（签字/章）：       法定【授权】代表人（签字/章）：
本合同签订时间：2025年  月   日      
第四章 采购需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）、付款条件（进度和方法）、包装和运输、售后服务、保险等,
其内容包含：
一、项目具体需求说明

（一）总体要求

1、本招标文件中带“▲”的条款为本项目重要的技术要求项，对项目实施效果存在重大影响，投标人须提供证明材料或做详细技术方案说明以确保项目有效实施，评标委员会将按照评分细则对该条款作技术评分。

2、投标人所投设备必须满足本文规定的分析方法和技术指标要求，中标后供应商必须提供各监测项目分析方法的详细资料。

3、投标人或主要产品制造商必须有较强的系统集成能力，提供优质的售后及本地运维服务，在业界有良好的信誉和口碑，具有水质自动监测站集成及管理平台开发经验。

4、投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及招标人提出的有关质量标准的仪器和设备。

5、供应商必须书面对本项目的售后服务及培训方案及计划做出承诺，并指派具备专业资格证书的人员负责与采购人联系及负责售后服务培训事宜。

6、此项目为“交钥匙”工程，投标方报价为含税全包价并需全面考虑此项目的所有细节，招标方不再为此项目支付额外费用（所有监测站点水电开户由招标人协调）。

7、供应商应承诺其所出售的产品不侵犯他人的知识产权。如有侵权行为，由投标方完全负责。

（二）建设依据

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国水污染防治法》

《水和废水监测分析方法》（2002年第四版）

《工业自动化仪表工程施工及验收规范》（GB 50093-2013）

《工业企业通讯设计规范》（GBJ 42-81）

《工业企业通讯接地设计规范》（GBJ 79-85）

《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范（GB 50169-2016）

《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）

《建筑及建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》（CEC 89-2000）

《电子信息系统机房设计规范》（GB 50174-2008）

《电子信息系统机房施工及验收规范》（GB 50462-2008）

《环境信息化标准手册1－3卷》

《信息系统安全技术国家标准汇编》

《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 100-2003）

《总磷自动分析仪技术要求》（HJ/T 103-2003）

《民用建筑电气设计规范》（JGJ 16-2008）

《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）

（三）招标范围

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	高锰酸盐指数分析仪
	台
	2
	

	2
	氨氮分析仪
	台
	2
	

	3
	水质五参数
	台
	2
	

	4
	采配水及预处理单元
	套
	2
	含采水泵、采水管路

	5
	数据控制单元
	套
	2
	数采仪做控制及数据传输

	6
	辅助单元
	套
	2
	含UPS、空调等

	7
	水质监控站房维修
	套
	2
	内外墙粉刷翻新及地面路面整修

	8
	二氧化硫分析仪
	套
	1
	

	9
	氮氧化物分析仪
	套
	1
	

	10
	一氧化碳分析仪
	套
	1
	

	11
	臭氧分析仪
	套
	1
	

	12
	颗粒物自动监测仪（PM10）
	套
	1
	

	13
	颗粒物自动监测仪（PM2.5）
	套
	1
	

	14
	动态校准仪
	套
	1
	

	15
	零气发生器
	套
	1
	

	16
	系统集成相关辅助设施（含采样系统、监测站房等）
	套
	1
	

	17
	视频监控
	台
	3
	

	18
	水气站点运行维护
	年
	2
	


二、监测设备技术要求

（一）高锰酸盐指数分析仪

技术指标要求：

（1）测定原理：高锰酸钾氧化 光度滴定法；

（2）量程：0-20 mg/L，可调；

▲（3）重复性误差：±0.2%；

▲（4）零点漂移：±0.6%；

（5）量程漂移：±1.7%；

（6）葡萄糖试验：±2.7%；

（7）MTBF：≥720h/次，1440h无故障

（8）电压稳定性：±0.3%；

（9）绝缘抗阻：＞2ＭΩ

▲（10）实际水样比对试验：≤9.0%；

【技术指标要求以中国环境监测总站出具的有效期内检测报告为准（需检测结果每次都满足）】

产品其他性能要求：

▲1）具备自动质控功能。可定期自动进行零点核查、量程核查、跨度核查与平行样测试；

▲2）具备自动校准功能，可实现间隔时间自动校准、指定时间自动校准，具备手动校准和自动校准两种模式。

3）具备异常复位功能：监测仪出现异常时自动复位，清洗，并记录异常信息。

4）具备异常报警功能，包括零部件故障报警、超标报警、上下限预警与缺试剂报警等异常报警功能。

5）监测仪具有运行日志功能，可记录监测仪日常维护时间、断电记录、历史报警记录，参数更改记录、标液核查记录、质控测试记录等相关信息。

6）监测仪具有三级管理权限，不同级别的人员登陆有不同的操作操作权限，每次不同级别人员登陆均有记录。

▲7）具备废液分离功能，单次检测产生废液量≤6mL。

【产品其他性能需提供省级及以上检测（或计量）机构出具的检测（或评价分析、或测试报告）报告复印件作为证明材料】

（二）氨氮分析仪

技术指标要求：

（1）测定原理：水杨酸 分光光度法；

（2）量程：0-300 mg/L，可调；

▲（3）24 h 低浓度漂移：≤0.002mg/L；

▲（4）24 h 高浓度漂移：≤0.2%；

▲（5）示值误差：

标液浓度为： 20%时±0.5%；标液浓度为： 50%时±1.5%；标液浓度为 ：80%时±2.5%；

▲（6）重复性：≤0.5%；

（7）定量下限：≤0.04mg/L；

（8）记忆效应：

标液浓度为 ：80%→20%时 ±0.3 mg/L；标液浓度为 ：20%→80%时 ±0.03mg/L；

（9）电压影响：±0.3%；

（10）PH影响：±2%；

（11）环境温度影响：±1.0%；

（12）实际水样比对试验：水样浓度<2.0 mg/L，绝对误差≤0.08 mg/L；水样浓度≥2.0 mg/L，相对误差≤4%；

（13）最小维护周期：≥168 h；

（14）数据有效率：≥97%；

（15）一致性：≥99.5%；

（16）示值误差：±0.8%；

（17）重复性：≤0.6%；

（18）24H高浓度漂移：≤0.7%；

【技术指标要求以中国环境监测总站出具的有效期内检测报告为准（需检测结果每次都满足）】

▲（1）具备自动质控功能。可定期自动进行零点核查、量程核查、跨度核查与平行样测试；

▲（2）具备自动校准功能，可实现间隔时间自动校准、指定时间自动校准，具备手动校准和自动校准两种模式。

（3）具备异常复位功能：监测仪出现异常时自动复位，清洗，并记录异常信息。

（4）具备异常报警功能，包括零部件故障报警、超标报警、上下限预警与缺试剂报警等异常报警功能。

（5）监测仪具有运行日志功能，可记录监测仪日常维护时间、断电记录、历史报警记录，参数更改记录、标液核查记录、质控测试记录等相关信息。

（6）监测仪具有三级管理权限，不同级别的人员登陆有不同的操作操作权限，每次不同级别人员登陆均有记录。

▲（7）具备废液分离功能，单次检测产生废液量≤6mL。

【产品其他性能需提供省级及以上检测（或计量）机构出具的检测（或评价分析、或测试报告）报告复印件作为证明材料】

（三）水质五参数
技术指标要求：

1）PH水质自动分析仪技术要求

▲（1）重复性：-0.02pH

▲（2）漂移PH=9.180：-0.01pH；漂移PH=6.865：0.04pH；漂移PH=4.008：-0.01pH；

（3）响应时间：0.32min

（4）温度补偿精度：-0.04pH

（5）电压稳定性：<0.001pH

▲（6）实际水样比对试验：0.08pH

2）溶解氧水质自动分析仪技术要求

▲（1）重复性：0.02mg/L

▲（2）零点漂移：0.01mg/L

▲（3）量程漂移：0.09mg/L

（4）响应时间：1.14min

（5）温度补偿精度：-0.03mg/L

（6）电压稳定性：-0.03mg/L

▲（7）实际水样比对试验：0.22mg/L
3）电导率水质自动分析仪技术要求

▲（1）重复性：0.2%

▲（2）零点漂移：0.01%

▲（3）量程漂移：0.6%

（4）响应时间：0.18min

（5）温度补偿精度：0.8%

（6）电压稳定性：0.03%

▲（7）实际水样比对试验：0.7%

4）浊度水质自动分析仪技术要求 
▲（1）重复性：0.2%

▲（2）零点漂移：<0.01%

▲（3）量程漂移：0.8%

（4）线性误差：<0.01%

（5）电压稳定性：2.3%

5）水温

▲（1）测量误差：-0.10℃

（2）绝缘抗阻：＞5ＭΩ

▲（3）MTBF：≥720h/次，1440h无故障

【技术指标要求以中国环境监测总站出具的有效期内检测报告为准（需检测结果每次都满足）】

（四）系统集成要求

系统集成由采水单元、数据采集与传输单元等部分组成。投标人须提供合理、先进、完整的系统集成方案。

1）采配水及预处理单元

采水单元应结合现场水文、地质条件确定合适的采水方式，保证运行的稳定性、水样的代表性、维护的方便性。

（1）采水单元一般包括采水构筑物、采水泵、采水管道、防堵塞装置和保温配套装置。

（2）采水装置的吸水口应设在水下0.5～1米范围内，并能够随水位变化适时调整位置，同时与水体底部保持足够的距离，防止底部淤泥对采样水质的影响。做到既能保证采集到具有代表性的水样，又能保证采样单元能连续正常运行。

（3）采水系统配置单泵/单管路采水。

（4）采水管道应具备防冻与保温功能，采水管道配置防冻保温装置，以减少环境温度等因素对水样造成影响。

（5）采水管道材质应具有足够的强度，可以承受内压，且使用年限长、性能可靠、具有极好的化学稳定性，不与水样中被测物产生物力和化学反应，避免污染水样。

（6）采配水应配置尘沙、除藻等预处理设施，确保数据的真实有效。

2）数据控制单元

数据控制单元实现控制整个在线监测系统内部仪器设备联动，自动完成在线监测仪器的数据采集、整理、输出及上传至监控中心平台，接受监控中心平台命令控制水污染源在线监测仪器运行等功能的单元。

技术要求：

(1)仪表接口：模拟量输入：8路；

开关量输入：4 路；

开关量输出：2路；

(2)电源：220VAC ± 15%  50HZ ± 5%；

(3)后备电池：断电后自动切换锂电池供电；

(4)安装结构：壁挂式，可选其它方式；

(5)三防设计：防水、防尘、防破坏；

(6)通讯协议：HJ/T212-2017污染源在线自动监测（监控）系统数据传输标准；

(7)相对湿度：20%～90%；

(8)环境温度：－10℃～＋60℃；

3）辅助单元

辅助单元应满足水质自动监测使用要求，应为设备仪器提供稳定良好的运行环境。辅助单元应包含UPS、空调等，具体要求如下：

（1）配备UPS（总功率≥5KW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于2h）；

（2）配备空调，产品功能齐备，可靠性高，安装简单便捷；

（3）具备维护专用成套工具。

4）水质监控站房维修

（1）监控站房内外墙根据现场房屋状况，进行粉刷翻新；

（2）对监控站房屋顶进行修补，并做好防水防漏处理；

（3）对监控站房周边地面路面整修。

三、环境空气质量监测系统技术要求

（一）二氧化硫分析仪

（1）设备用途：用于空气中二氧化硫浓度的监测。

（2）配置要求：含过滤滤膜等。

（3）技术参数要求

1）分析方法：紫外荧光法；

2）量程范围：0-500ppb；

3）零点噪声：≤0.1ppb；

4）量程噪声：≤1.5ppb；

5）▲最低检测限：≤0.3ppb；

6）▲示值误差：±0.5%F.S.；

7）▲20%量程精密度：≤1ppb；

8）▲80%量程精密度：≤2ppb；

9）24h零点漂移：±1 ppb；

10）24h 20%量程漂移：±2.5ppb；

11）24h 80%量程漂移：±5ppb；

12）▲响应时间（上升/下降）：≤90s；

13）电压稳定性：±0.2%F.S.；

14）流量稳定性：±10%；

15）环境温度变化影响：<0.2 ppb/℃；

16）长期零点漂移（7d）：<±2ppb；

17）长期量程漂移（7d）：<±5ppb；

18）H2O 干扰（2% H2O）: <±0.15%F.S；

19）甲苯干扰（100ppb  甲苯）: <±0.15%F.S；
以上参数若在测试中有检测结果，需以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告证明，需检测结果两次都满足。

（4）其他产品性能要求

具备光强反馈调节功能保证光源能量恒定（提供证明材料）；

▲产品需通过CCEP认证（需提供中国环境保护产品认证证书）。

（二）氮氧化物分析仪

（1）设备用途：用于空气中NO、NO2、NOx浓度的监测。

（2）配置要求：含过滤滤膜等。

（3）技术参数要求
1）分析方法：化学发光法；

2）测量范围：0-500ppb；

3）零点噪声：≤0.1ppb；

4）量程噪声：≤0.5ppb；

5）最低检出限：≤0.2ppb；

6）示值误差：≤±0.5%F.S.；

7）▲20%量程精密度：≤0.5ppb；

8）▲80%量程精密度：≤0.5ppb；

9）24h零点漂移：±0.1ppb；

10）24h 20%量程漂移：±1ppb；

11）24h 80%量程漂移：±1ppb；

12）▲响应时间（上升/下降）：≤30s；

20）环境温度变化影响：<0.2 ppb/℃；
13）▲长期零点漂移（7d）：<±0.3ppb；

14）长期量程漂移（7d）：<±5ppb；

15）▲H2O 干扰（2.5% H2O）: <±0.1%F.S.；

16）▲NH3 干扰（1 ppm NH3）: <±0.1% F.S.；

以上参数若在测试中有检测结果，需以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告证明，需检测结果两次都满足。

（4）产品性能要求

▲产品需通过CCEP认证（需提供中国环境保护产品认证证书）。

（三）一氧化碳分析仪

（1）设备用途：用于空气中一氧化碳浓度的监测。

（2）配置要求：含过滤滤膜等。

（3）技术参数要求
1）分析方法：气体滤波相关红外吸收法；

2）测量范围：0-50ppm；

3）▲零点噪声：＜0.1ppm；

4）▲量程噪声：＜0.1ppm；

5）最低检出限：＜0.1ppm；

6）示值误差：±1%F.S.； 

7）▲20%量程精密度：＜0.1ppm；

8）▲80%量程精密度：＜0.1ppm；

9）▲24h零点漂移：<±0.1ppm； 
10）24h 20%量程漂移：±0.1ppm；

11）24h 80%量程漂移：±0.1ppm；

12）▲响应时间（上升/下降）：≤60s；

13）电压稳定性：±0.4%F.S.；

14）流量稳定性：±10%；

15）环境温度变化影响：<0.1ppm/℃；

16）▲长期零点漂移（7d）： <±0.2ppm；
17）长期量程漂移（7d）：<±0.5ppm；

18）▲H2O干扰 (2.5% )： <±0.15% F.S.；

19）▲CO2干扰(1000 ppm )：<±0.15% F.S.；

以上参数若在测试中有检测结果，需以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告证明，需检测结果每次都满足。

（4）产品性能要求

1）具备光源光强衰减自检功能(提供证明材料)；

2）▲产品需通过CCEP认证（需提供中国环境保护产品认证证书）。

（四）臭氧分析仪

（1）设备用途：用于空气中臭氧浓度的监测。

（2）配置要求：含过滤滤膜等。

（3）技术参数要求
1）分析方法：紫外吸收法；

2）测量范围：0-500ppb；

3）零点噪声：≤0.1ppb；

4）量程噪声：≤1ppb；

5）最低检出限：≤0.2ppb；

6）▲示值误差：±0.5%F.S.；

7）20%量程精密度：≤1ppb；

8）80%量程精密度：≤2ppb； 

9）24h零点漂移：±0.2ppb；

10）24h 20%量程漂移：±1ppb；

11）24h 80%量程漂移：±2ppb；

12）▲响应时间（上升/下降）：≤20s；

13）电压稳定性：±0.4%F.S.；

14）流量稳定性：≤±10%；

15）环境温度变化影响：<0.2ppb/℃；

16）长期零点漂移（7d）：<±0.5ppb；

17）长期量程漂移（7d）：<±4ppb；

18）水分干扰 (2% H2O)：<±0.15% F.S.；

19）NO2干扰（500ppb）：<±0.15% F.S.

以上参数若在测试中有检测结果，需以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告证明，需检测结果两次都满足。

（4）产品性能要求

1）具备光强衰减自检功能（提供证明材料）；

2）▲产品需通过CCEP认证（需提供中国环境保护产品认证证书）。

（五）颗粒物自动监测仪（PM10）

（1）设备用途：用于空气中PM10颗粒物质量浓度的监测。

（2）配置要求：含PM10切割头、采样纸带等。

（3）技术参数要求
1）分析方法：β射线吸收法；

2）测量范围：0~1000 μg/m3；

3）最小显示单位：0.1μg/m3；

4）▲校准膜示值误差：≤±0.7%；

5）温度测量示值误差：≤±0.6℃；

6）湿度测量示值误差：±0.5%RH；

7）时钟误差：±1s；

8）▲流量测试：平均流量偏差≤±0.4%，流量相对标准偏差≤0.2%，平均流量示值误差≤0.4%；

9）平行性：≤5%。

10）有效数据率：≥99.9%；

11）相关系数：≥0.95。

以上参数若在测试中有检测结果，需以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告证明，需检测结果三次都满足。

（4）产品性能要求

1）具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

2）具备开机自检和运行自诊断功能；

3）可自动存储校准数据及报警信息；

4）支持一键查询历史数据；

5）支持远程软件系统升级；

6）采用动态加热方法解决雨天高湿天气对测量浓度影响；

7）仪器内置校准膜片，支持自动校准；

8）支持整点及周期测量模式；

9）测量仪器具有特定标志触发滤纸用完预警功能；

10）设备需符合我国生态环境部门对含放射源设备使用的相关管理要求，应具有辐射防护保护功能，并具有辐射豁免批文（需提供市级及以上环保部门出具的辐射豁免批文证明文件）；

11）▲产品需通过CCEP认证（需提供中国环境保护产品认证证书）；

12）▲系统组成、外观及功能符合HJ 653-2021标准中的要求（需出具环境保护部有效期内检测报告，并加盖制造商公章）。

（六）颗粒物自动监测仪（PM2.5）

（1）设备用途：用于空气中PM2.5颗粒物质量浓度的监测。

（2）配置要求：含PM2.5切割头、采样纸带等。

（3）技术参数要求
1）分析方法：β射线吸收法；

2）测量范围：0~1000 μg/m3；

3）最小显示单位：0.1μg/m3；

4）校准膜示值误差：±0.5%；

5）温度测量示值误差：±0.5℃；

6）湿度测量示值误差：±2%RH；

7）时钟误差：≤±1s；

8）▲流量测试：平均流量偏差±0.3%，流量相对标准偏差≤0.2%，平均流量示值误差≤0.3%；

9）平行性：≤15%；

10）有效数据率：≥99.9%；

11）相关系数：≥0.95；

以上参数若在测试中有检测结果，需以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告证明，需检测结果三次都满足。

（4）产品性能要求

1）具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

2）具备开机自检和运行自诊断功能；

3）可自动存储校准数据及报警信息；

4）支持一键查询历史数据；

5）具备RS232或RS485接口，支持软件系统升级；

6）采用动态加热方法解决雨天高湿天气对测量浓度影响；

7）仪器内置校准膜片，支持自动校准；

8）支持整点及周期测量模式；

9）测量仪器具有特定标志触发滤纸用完预警功能；

10）设备需符合我国生态环境部门对含放射源设备使用的相关管理要求，应具有辐射防护保护功能，并具有辐射豁免批文（需提供市级及以上环保部门出具的辐射豁免批文证明文件）；

11）▲产品需通过CCEP认证（需提供中国环境保护产品认证证书）；

12）▲系统组成、外观及功能符合HJ 653-2021标准中的要求（需出具环境保护部有效期内检测报告，并加盖制造商公章）。

（七）动态校准仪

（1）设备用途：能依据外接标准气体种类提供精确浓度的标准气体输出，完成大气自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作。
（2）技术参数要求

1、基本单元

1）稀释气流量范围：(0~10)SLPM，可扩展；

流量线性误差：±1%读数（包含20%-80%满量程范围内）。

2）标气流量范围：(0~100) sccm，可扩展；

流量线性误差：±1%读数（包含20%-80%满量程范围内）。

2、臭氧配气模块

1）线性度：±1% F.S；

2）重复性：≤1% F.S；

3）稳定时间：（T98）≤300s；

4）零点漂移（24 h）：±1ppb；

5）量程漂移：±5 ppb；

6）臭氧发生浓度误差：±2%读数（包含50-500ppb范围）

（3）产品性能要求

1）具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

2）具备开机自检和运行自诊断功能；

3）采用高精度质量流量计进行流量控制，最大可实现1:1000的样气配比；

4）具备RS232或RS485接口，支持软件系统升级；

5）▲产品需通过CCEP认证（需提供中国环境保护产品认证证书）

6）满足RJGF 070-2021 技术规范要求，提供省级以上具有CMA资质的检测报告

7）▲设备需具备自动排气与防吸附惰性化设计，减少死体积与吸附，并提供省级以上具有CMA资质的第三方检测报告证明。

（八）零气发生器

（1）设备用途：作为稀释校准仪器的零气源。

（2）技术参数要求

1）输出：≤20slpm；

2）露点：流量≤10SLPM时，露点≤-20℃；流量≤20SLPM时，露点≤-10℃；

3）输出浓度：SO2≤0.1 ppb，NO≤0.1 ppb，NO2≤0.1 ppb，O3≤0.4 ppb，CO≤0.02 ppm

4）工作条件：温度：(0-40)℃；

5）湿度：(0-95)% RH（无凝露）。

（4）产品性能要求

1）输出的零气干燥、清洁、流量稳定，零气露点不低于-10℃，最低可达到-40℃，输出露点可调节；

2）输出的零气流量最大可达20L/min，输出压力可调节；

3）带有零气露点报警和仪器故障报警功能；

4）具备RS232或RS485接口，支持软件系统升级；

5）可以长期连续安全可靠地运行；

6）外置空气压缩机在无人值守的情况下可以实现自动排水功能。

（九）系统集成相关辅助设施（含采样系统、监测站房等）

采样系统

（1）采样装置：垂直层流式采样总管；

（2）采样头：防止雨水和粗大的颗粒物落入总管，同时避免鸟类、小动物和大型昆虫进入总管。采样头的设计保证采样气流不受风向影响，稳定进入总管；

（3）采样总管：总管内径范围在1.5-15cm，采样总管内的气流保持层流状态，采样气体在总管内的滞留时间小于20s，各支管接头之间间隔距离大于8cm；

（4）管线外壁加装保温套或加热器，加热温度控制在30℃~100℃；

（5）制作材料：不锈钢内衬聚四氟乙烯；

（6）样品相对湿度：≤80%；

（7）雷诺数<2000。

环境自动监测站房

（1）一般要求

1）应具备美观大方、防盗防火等特点。

2）房顶应为平面结构，坡度应不大于10°，房顶安装防护栏，高度不低于1.2m，并预留采样总管安装孔。

3）监测站房房顶称重要求大于等于250kg/m2。

4）站房室内地面到天花板高度应不小于2.5m，且距房顶平台高度不大于5m。

5）站房应有防水、防潮、隔热、保温等措施。

6）站房应有防雷和方电磁干扰的设施，防雷接地装置的选材和安装应参照YD5098的相关要求。

7）站房应为无窗或双层密封窗结构，有条件时，门与仪器房之间可设有缓冲间，以保持站房内温湿度恒定，防止将灰尘和泥土带入站房内。

8）站房内应安装空调，空调出风口不应正对仪器和采样总管，且应具备来电自启功能。

9）其他配套设施：站房内应配备自动灭火装置，并应安装有排气风扇。

（2）站房内环境条件：

10）温度：（15~35）℃；

11）相对湿度：≤85%；

12）大气压力：（80~106）kPa。

（3）站房的配电系统

1）站房供电系统应配有电源过压、过载保护装置，电源电压波动不超过AC（220±22）V，频率波动不超过（50±1）Hz。

2）站房应采用三相五线供电，入室处装有配电箱，配电箱内连接入室引线应分别装有三个单相15A空气开关作为三相电源的总开关，分相使用。

3）站房灯具安装以保证操作人员工作时有足够的亮度为原则，开关位置应为方便使用。

4）站房灯具应依照电工规范中的要求制作保护地线，用于机柜、仪器外壳等的接地保护，接地电阻应小于4欧。

5）站房的线路要求走线美观，布线应加装线槽。

气象五参数监测仪

风速：

测量原理：超声波；

测量范围：（0~60）m/s；

测量精度：±0.3m/s（风速＜10m/s）或风速≥10m/s,测量值的3%；

分辨率：0.1m/s。

风向：

测量原理：超声波；

测量范围：0~359.9°；

测量精度：±3°；

分辨率：0.1°。

温度：

测量原理：二极管结电压；

测量范围：（-40~80℃）；

测量精度：±0.3℃；

分辨率：0.1℃。

湿度：

测量原理：电容式；

测量范围：（0~100）%RH；

测量精度：±2%RH；

分辨率：0.1%RH。
压力：

测量原理：电容式；

测量范围：（10~1100）hpa；

测量精度：±0.3hpa；

分辨率：0.1hpa。

数据采集处理系统

（1）总体功能要求

用于监测站内所有在线分析仪器和校准设备的工作控制、数据采集、零气和标准气的供给时序、数据通讯等任务的执行。控制功能应满足空气质量自动监测系统的数据采集、控制、通讯等全部要求。

（2）主要技术参数要求

1）应能通过RS232、RS485通讯、有线网络、无线网络(含4G等)多种通讯方式，实现与分析仪器联接并采集仪器的测量结果和工作状态；

2）软件每个采集定时器的周期与每个分析仪器测量周期应保持一致且一一对应，并且软件采集周期可设；

3）应内置多种国内外通讯协议（“HJ212-2017污染物在线监控（监测）系统数据传输标准”、Modbus等协议），兼容各类环境监测分析仪器；

4）应不少于8个串口；

5）停电后应长期保存系统设置参数，电源恢复后可自动启动，进入工作状态；

6）全面支持网络通讯：可以支持有线网络、无线网络(含4G等)多种通讯方式，所有具有数字通讯功能的设备均实现了远程网络通讯；

7）系统稳定性：整套软件运行于Windows系统之上，确保系统的稳定和安全；

8）系统安全性：数据采用加密传输和严格的权限控制，身份认证，确保系统不受内部和外来的安全威胁；

9）▲数采系统软件获得计算机软件著作权登记证书（提供证书扫描件，不提供视为不满足）；

10）▲本项目在线设备数据需要上传到园区现有环境数据管理平台，投标人需确认管理平台的上传要求，能够进行正确设置，并确保在数采系统中能够进行相应配置。

（3）软件功能要求

1）数据上传：数据上传握手机制与断点续传机制，支持监测站点多通道监测数据上传（一点多发模式）；

2）系统报警：系统应灵活设置各种报警方式；应远程显示现场工作状态、仪器设备故障自动报警、异常值自动报警，并能将报警信号自动发送至监控中心；

3）设备控制：操作人员可在现场对设备进行校零、校标等操作或结合中心端软硬件平台远程对设备进行校零、校标等操作；

4）数据存储：系统应实时存储保存一年以上实时数据及小时均值；

5）用户管理：系统具备严格的用户管理和权限控制功能；

6）数据备份：数据应实现异地备份与恢复；

7）数据输出：数据采集与传输应支持数字量和模拟量输出，其中模拟量采集值与测量值误差≤1%（满量程）；

8）应具备测量数据及实时状态的查询功能，按需要进行各种方式的数据查询；数采软件应可正确显示分析仪测定的资料；

9）应具备数据查询功能，不仅能查询一定时间段的历史数据，而且能查询5分钟均值、小时均值，并且配有形象的图形显示，便于用户了解各个参数随时间的变化趋势；

10）仪器数据补遗：支持将测量仪器数据补遗到数采软件，防止数据缺失；

11）平台补遗：在数据中心平台缺失数据情况下，应下发补遗命令给数采软件，补遗缺失数据。

（4）数据采集工控机硬件要求

1）CPU主频≥3GHz；

2）内存大小≥2G；

3）硬盘容量≥500G；

4）串口情况：类型为RS232、数量≥6个。

稳压电源

可以最大程度保持输入电压的稳定，保持电源输出的电压恒定，为站点所有设备和工控机数据采集系统等提供稳定电源。

标准钢瓶气及安装附件

（1）为站点配备 SO2、NO、CO 标气各一瓶；

（2）减压阀：气密性可靠、对标准气体无影响、无污染；

（3）仪器安装调试所需要的其他辅助件，确保系统能正常运行所必需件。

四、视频监控

（1）400万+600万25倍拼接版大模型臻全彩枪球

（2）全景600万臻全彩拼接，细节球机400万25倍，采用三镜头设计，兼顾全景细节

▲（3）在设备上方使用手持喷淋装置对设备进行喷水操作，水流方向与水平方向夹角大于等于42°时，设备视窗应无水流直接接触（投标时提供公安部检验报告并加盖原厂公章）

▲（4）具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等（投标时提供公安部检验报告并加盖原厂公章）

▲（5）可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航（投标时提供公安部检验报告并加盖原厂公章）

▲（6）支持AR标签管理功能，最多可添加500个标签，支持AR标签联动查看功能，可选中标签并将该标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频图像进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作（投标时提供公安部检验报告并加盖原厂公章）细节球机采用双光补光，暖白光补和红外补光

（7）全景采用暖白光补光

（8）支持GB35114A级安全加密

（9）网络接口：支持100M网络数据,RJ45网口,自适应网络数据

（10）SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持512 GB

（11）报警：7路报警输入、2路报警输出

（12）音频：1路音频输入，1路音频输出

（13）RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议

（14）防护：P67，符合GB/T 17626.5 认证标准

▲（15）设备支持内置不小于8GB eMMC，内置大模型算法芯片，可调用大模型算法检测并分类识别目标（投标时提供公安部检验报告并加盖原厂公章）

▲（16）支持大模型Smart事件功能，白天全景通道可检测距离设备80m处的人员，夜晚可检测距离设备60m处的人员；白天细节可检测设备距离设备100m处的人员，夜晚可检测距离设备80m处的人员（投标时提供公安部检验报告并加盖原厂公章）

水气站点运营维护要求

水质自动监测系统

执行技术规范

(一) 《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ 355-2019）

(二)《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ/T212-2005）

(三)《污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ 212-2017)

(四)《污环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范》（HJ/T352-2007）

（HJ 817-2018）

(五) 国控重点污染源自动监控能力建设项目污染源监控现场端建设规范（环发〔2008〕25 号）

(六) 其他与污染源自动监控相关的技术规范及标准

(七) 生态环境部制定的相关管理要求等。

运维职责要求

（1）运营公司全面负责按有关规范要求对现场终端设备进行维护、维修、保养、设备软硬件更新、表样药剂供应和更换、设备能耗、校准、信息采集与传输、升级、巡检等；提供在线监测数据，并满足HJ/ T212—2017标准相关数据质量要求，保证现场数据和信息正常上传。

（2）负责热线服务、回访、客户培训、备件管理等服务工作，提升解决客户问题的效率和质量，提高软硬件设备正常运行率和运行质量。

（3）负责对所有参与运维工作人员的任务责任分配，制定操作及维修规程和日常保养制度，建立日常运行记录和设备台帐，建立相应的质量保证体系，并接受采购人的档案检查、监督。

（4）运维公司每月制作环保设备运维月报，按月、季度、年度运营向采购人汇报运维工作，接受采购人考核。 

（5）运维公司须对采购人的有关排污情况和其他技术情况进行保密。

（6）接受监督核查部门的定期与不定期考核。

（7）确保全部设备的有效传输率在90%以上。

水质自动站运维服务要求

（1）日检查维护

每天应通过远程查看数据或现场查看的方式检查仪器运行状态、数据传输系统以及视频监控系统是否正常，并判断水污染源在线监测系统运行是否正常。如发现数据有持续异常等情况，应前往站点检查。

（2）周检查维护

1、每7d对水污染源在线监测系统至少进行1次现场维护；

2、检查自来水供应、泵取水情况，检查内部管路是否畅通，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各仪器的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗。定期对水泵和过滤网进行清洗；

3、检查监测站房内电路系统、通讯系统是否正常；

4、对于用电极法测量的仪器，检查电极填充液是否正常，进必要时对电极探头进行清洗；

5、检查各水污染源在线监测仪器标准溶液和试剂是否在有效期内，保证按相关要求定期更换标准溶液和试剂；

6、检查数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比水污染源在线监测仪、数据采集传输仪及监控中心平台接收到的数据是否一致；

7、检查水质自动采样系统管路是否清洁，采样泵、采样桶和留样系统是否正常工作，留样保存温度是否正常；

8、若部分站点使用气体钢瓶，应检查载气气路系统是否密封，气压是否满足使用要求。



（3）月检查维护

1、每月的现场维护应包括对水污染源在线监测仪器进行一次保养，对仪器分析系统进行维护；对数据存储或控制系统工作状态进行一次检查；检查监测仪器接地情况，检查监测站房防雷措施。

2、水污染源在线监测仪器：根据相应仪器操作维护说明，检查和保养易损耗件，必要时更换；检查及清洗取样单元、消解单元、检测单元、计量单元等。

（4）季度检查维护

水污染源在线监测仪器：根据相应仪器操作维护说明，检查及更换易损耗件，检查关键零部件可靠性，如计量单元准确性、反应室密封性等，必要时进行更换。

对于水污染源在线监测仪器所产生的废液应以专用容器予以回收，并按照 GB 18597的有关规定，交由有危险废物处理资质的单位处理，不得随意排放或回流入污水排放口。

（5）检查维护记录


运行人员在对水污染源在线监测系统进行故障排查与检查维护时，应作好记录。

（6）其他检查维护

1、保证站房的安全性，进出监测站房应进行登记，包括出入时间、人员、出入站房原因等，应设置视频监控系统；

2、保持监测站房的清洁，保持设备的清洁，保证监测站房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求；

3、保持各仪器管路通畅，出水正常，无漏液；

4、对电源控制器、空调、排风扇、供暖、消防设备要进行经常性检查；

5、其他维护按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。

数采管理要求

建立污染源自动监控数据日报制度，安排专人负责浏览监控区域内污染源企业自动监控数据，并作好异常数据的报告、处理。

供电、室内、室外、温度、湿度、防雷接地和电源线路接口检查，标签粘贴，设备工作状况，指示灯信息检查（每月）；

安排专人每日对污染源数据采集传输远程监控系统进行两次以上例行检查，并作好检查记录。

其他服务要求

1、人员要求：投标人技术标内提供的人员中标后未经采购人同意不得随意更换，否则采购人将给予合同额1%的处罚。

2、工作时间要求：按照工作时间提供服务，运维公司人员在接到采购人服务要求后 4小时内响应。如采购人需要中标单位服务人员在节假日期间提供服务，中标单位人员需全力支持，如需要，应到现场支持。

3、中标人需配合采购人、企业和各级环保部门完成比对监测工作。

故障应急响应处理要求

投标人必须提供系统故障及突发事件应急响应处理方案，做到在规定时间之内做出有效回应，到现场进行恢复性抢修工作。

（1）能及时诊断排除的故障，如管路堵塞、数据采集传输仪死机等，故障维修时间不得超过24小时，运营人员在24小时内向相关部门报告并排除现场问题。

（2）对48小时内无法排除故障的仪器，运维单位应提供备用整机的安装及备品备件的免费更换服务，备用仪器或关键部件（如光源、分析单元等）经调换后应根据国家有关服务规定对设施重新调试经检测合格后方可投入运行。

（3）对环保部门下达的异常情况处理单进行响应处理，异常情况响应率达到95%以上。

移交接收要求

7.1指导原则

中标单位退出移交的原则是：设备良好、档案完善、方便运营。

即使中标单位履约结束，也不能影响监测设备的使用和环保监测数据的获取，还要为后续运营工作创造便利条件。所以退出移交工作必须遵循下列原则：

（1）保证设备正常良好运行的原则；

（2）保证档案齐套完整的原则；

（3）保证方便后续运营的原则。

7.2退出移交范围

中标单位在本项目中纳入运营范围的设备都列入退出移交范围。

7.3接收移交工作步骤

（1）中标单位在合同期满之前三个月，必须对所有设备进行一次移交检修，保证设备正常良好运行；

（2）中标单位、后续运营公司、第三方检定机构、市环保局等共同对运行设备进行一次移交比对，并确保所有设备符合验收要求；

（3）硬件交接：中标单位缺失零部件、排污企业原库存备品备件、已损坏部分修理等进行整理汇总，交接给后续运营单位。

（4）设备软件交接：中标单位将现有设备技术资料及档案、运营记录、软件程序和数据进行整理汇总，交接给后续运营单位。

（5）中标单位将设备运营操作规范、备件清单、备件报价等文件交接给后续运营单位。

空气站运维工作

1、运行维护工作目标

建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，空气站的运行质量应达到以下指标：

（1）所获取的各项指标的有效监测数据满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求；

（2）数据捕获率达到90%（以小时值计）以上；

（3）数据质控合格率达到90%（以小时值计）以上；

（4）异常情况处理率100%；

（5）运维任务完成率100%。
2、空气站运维工作内容

2.1常规巡查内容

2.1.1保持站点内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚，保持站房外10m以内的环境清洁；

检查供电、电话通讯的情况，保证系统的正常运行;

2.1.2保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于3℃，相对湿度保持在80%RH以下； 

2.1.3指派专人维护，设备固定牢固，柜门关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得打开柜门；

2.1.4定期检查消防和安全设施；

2.1.5每次维护后做好系统运行维护记录；

2.1.6进行维护时，规范操作，注意安全，防止意外发生。

2.2每日工作

每天上午和下午两次远程查看子站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

2.2.1判断系统数据采集与传输情况；

2.2.2根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

2.2.3发现运行数据有持续异常值时，应立即通知业主单位，在每日6点～23点出现的故障，在2小时之内响应到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但会及时与相关部门联系积极解决）；在每日23点～6点出现的故障，将在9点前解决；

2.2.4发生重污染天气等特殊情况后，应在4小时内开展相应的运维工作；

2.2.5根据仪器分析数据判断仪器运行情况，根据故障报警信号判断现场状况；

2.2.6每日检查数据是否及时上传至平台，发现数据断网及时恢复。

2.3每周工作

每周至少巡视子站1次（最大间隔期不得超过8天，且14天内必须完成2次维护），并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

2.3.1查看子站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

2.3.2检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅；

2.3.3检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

2.3.4检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

2.3.5检查子站的通讯系统，保证空气自动监测站与相关数据监控平台的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件；

2.3.6检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜并检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗；

2.3.7在冬、夏季节还要注意户外柜内外温差，若温差较大，及时改变机柜温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

2.3.8及时清除户外柜周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝；

2.3.9经常检查避雷设施是否可靠，户外柜内是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行；

2.3.10检查户外柜的安全设施，做好防火防盗工作；

2.3.11每周更换气体分析仪采样滤膜；每周对颗粒物的采样纸带进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换。

2.3.12每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向业主单位汇报。

2.3.13检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

2.3.14检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；

2.3.15对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修。

2.3.16按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护。

2.3.17对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

2.4每月工作

2.4.1清洗PM2.5、PM10切割器（若遇重污染天气，则每周清洗一次），检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；

2.4.2检查PM2.5、PM10监测仪、气态分析仪流量，如果超过国家相关规范要求，即时进行校准，检查仪器是否泄漏；

2.4.3每月选2－3个点位开展5天PM2.5、PM10手工采样，确保12个点位每年轮采一次；

2.4.4检查仪器显示数据和数据采集仪之间是否一致；

2.4.5每月度对仪器的数据进行备份。

2.5每两个月工作

2.5.1检查PM2.5、PM10分析仪滤纸带是否需要更换，并对系统进行自检；

2.5.2校准和检查PM2.5、PM10分析仪的温度、气压和时钟；

2.5.3用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相应的自动仪器。

2.6每季度工作

2.6.1清洗采样总管及采样风机；

2.6.2对PM2.5、PM10进行标准膜检查，如果超过国家规范或说明书规定的限值，及时进行校准或维修。

2.6.3采用臭氧传递标准对空气自动监测站臭氧工作标准进行标准传递；

2.7每半年工作

2.7.1检查PM2.5、PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

2.7.2检查气体分析仪多点线性。

2.7.3更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

2.7.4对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查

2.7.5清洗采样系统。

2.8每年工作

2.8.1对仪器进行预防性维护，并更换相应的备件；

2.8.2更换所有泵组件。

2.9日常运行维护记录

建立子站维护档案，将子站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。

2.10其他

2.10.1每周更换的气态污染物用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；

2.10.2应及时制定每周工作计划并将进出空气自动监测站的具体日期上报备案，并严格按计划执行，若有变更或临时突发情况处理等应及时上报备案。

2.10.3运维单位保证满足生态环境部门对空气自动监测站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日6点～23点出现故障，在2小时之内响应到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但要及时与相应部门联系积极解决）；每日23点～6点出现故障，在9点前到达现场解决。若仪器故障无法排除，须在24小时内提供并更换相应的备机，保证集成站正常运行。

2.11质量控制要求

运维单位需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。

2.11.1量值溯源要求。

运维单位在每个空气自动监测站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家生态环境部标样所或中国计量院生产的一级有证标准样品或物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，当钢瓶压力低于1.5MPa（含）时，标准停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

运维单位应每年将空气自动监测站运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备送检，并取得计量部门颁发的合格证书，并根据要求开展期间核查工作。

2.11.2日常质量控制要求。

监测仪在以下情况下需进行校准： 

①安装时； 

②移动位置时； 

③进行可能影响校准结果的维修或维护后； 

④监测仪暂停工作一段时间后； 

⑤有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化 ；

⑥超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。 

3）质量检查 

运维单位必须无条件接受委托单位和人员的质量检查。 

2.12系统设备维修要求

2.12.1维修更换工作要求 

运维单位负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（主要包括监测仪器、质控设备、气象仪器、数据采集与传输设备和辅助设备设施五部分。其中，监测仪器主要包括SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标监测仪和采样系统；质控设备主要包括零气发生器和动态校准仪；气象仪器主要包括风速、风向、温度、湿度、气压等；数据采集与传输设备主要包括工控机和中心站数据信息平台等；辅助设备设施主要包括UPS、空调系统、供电系统、通讯系统、防雷系统、视频监控系统、子站站房、安防设施等），由此产生的所有维修费等相关费用全部包含运维报价中，本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。

2.12.2设备维修质量控制要求 

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。 

仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》（HJ 656-2013）、《环境空气中PM10和 PM2.5的测定 重量法》（HJ 618-2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。

三、交付要求、时间和地点

1.交货方式：中标人免费送货上门。包装应抗震、防潮、防冻、防锈，适于长途空运。中标人应对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀、增加费用等后果负责。

2交货地点：如东县洋口镇人民政府

3.交货时间：签订合同后30日历天内供货、安装调试完毕并联网成功。
四、采购标的的验收标准及培训

（一）验收标准

1.产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购单位有权拒绝验收；所有货物交货完毕，采购方及采购方指定部门对成交单位提供的产品进行抽样检测，检测不符合采购要求的，采购方有权终止合同。相关损失由成交单位自行承担。投标报价时应充分考虑该费用，采购单位不再另行支付。上述涉及注明交货验收重点条款的各项性能指标，成交单位交货时现场服务技术人员须逐项演示给用户，所有指标需要通过现场验收，无法通过验收则视为投标时虚假应标，做退货处理，并赔偿相应的损失。

2.验收标准：采购人按照采购文件相应规定以及国家和行业标准进行质量验收。

3.验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备品备件、产品合格证、质保证明材料、装箱单、随机资料及包装。所有设备和附配件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格品，同时有明确的制造厂商。交货时必须原包装现场拆封验收合格。成交人对质量问题负责包退、包换和包修，所发生的费用由成交人负责。

4.采购产品的验收时间：安装调试完毕并经过试运行后3个月内。

（二）培训要求

1.设备交付后，中标人应于15日内开展设备使用现场培训，由此产生的费用由中标人负责。

2. 培训内容包括设备的操作、日常维修、简单故障的识别、排除等。安排具备从业经验的技术人员，对采购人使用设备的人员和相关管理人员进行培训。
五、采购标的的其他技术、服务等要求（增加商品包装、快递包装的相关要求）；

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》 (财办库〔2020〕123号)文件执行。

（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

3.绿色数据中心

4.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

5.节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

6.绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

7.采购的货物或者服务属信创产品目录内容内的，须遵照信创产品要求提供货物或服务。

8.非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：中央纯水机、便携式傅里叶红外分析仪；

六、质保及售后要求：

1.质保：质保期为2年，如投标文件中有延保承诺则按承诺期限执行,质保期自仪器验收签字之日算起，在质保期内所有服务及配件全部免费（如提供免费上门维修、免费更换零配件、免费的技术咨询服务、免费的技术信息和资料等）。质保期满后，按优惠价格80%为用户提供备品备件，保证零配件的供应十年，终身提供优质服务。厂家有同系列仪器软件升级，买方享有免费升级的权力。

2.维修响应时间：中标人对用户的服务要求应在2小时内响应；需要在现场进行维修的，应在48小时内到达仪器现场；故障必须在7天内修复；一般问题应在24小时内解决，重大的零配件更换问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿用户的相应损失并提供新机使用。

3.技术服务信息：要求提供设备生产方设有的售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话。
七、 付款方式：

合同签订、货物运送到采购方指定地点且安装、调试到位，经验收通过合格并联网成功后支付设备款项的80%，首次付款满1年后支付设备款项的10%，余款在2年运维期满且无质量问题后一次性付清。

八、本项目不接受进口产品参与。

九、安全责任

中标人在本项目施工、安装、调试等过程中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工的规定，督促施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保相关人员人身安全。中标人要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由中标人负责，采购人不承担任何责任。

第五章  评标方法与评标标准
一、评审方法：

采用综合评分法，由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,按照技术指标优劣顺序推荐。
二、评标方法与评标标准

  本项目采用综合评分法。评委会将按下列评审因素与评审标准进行评分，总分值为100分。

（一）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。

针对响应价格异常低价审查

根据省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会启动异常低价投标(响应)审查的情形和具体要求，包括:

1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%;

2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%;

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

4.启动异常低价投标(响应)审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评标委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
（二）商务技术分：70分。

商务技术分是所有评委评分的算术平均值，分值保留小数点后两位。

	（一）商务技术部分（70分）

	1
	企业经营业绩、技术实力

（30分）
	投标产品业绩

（5分）
	1）投标人自2021年1月1日至今具有水环境或环境空气类设备销售业绩，每提供一个得1分，最高3分。

2）投标人或拟投入设备的原厂制造商自2020年1月1日开始同一项目台套数≥10套的，每提供一项类似（环境类在线检测仪器采购）业绩的得1分，最高得2分。

注：须提供与用户签订的合同关键页（包含合同首页、总金额所在页、双方签字盖章页，建设服务内容、产品明细价格可隐藏，但必须体现合同总额）复印件和招投标网站中标公示截图、中标通知书、验收单复印件并加盖投标人公章，提供不齐全或无不得分。

注：本项目的主要产品为高锰酸盐指数分析仪、氨氮分析仪、环境空气站中的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳。

	
	
	体系认证证书

（5分）
	投标供应商拥有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO10012测量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、GB/T29490知识产权管理体系认证证书、企业信用等级AAA证书，有一项得1分，本项最高得5分。
注：提供证明材料复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。

	
	
	企业资信证书

（10分）
	1、投标供应商具有高新技术企业证书、专精特新小巨人企业、专精特新中小企业证书、瞪羚企业证书（可提供评估结果的通知），有一项得1分，本项最高得3分。
2、投标供应商具有CS信息系统建设和服务能力等级证书、具有ITSS信息技术服务标准符合性证书，有一项得1分，本项最高得2分。

3、投标人或拟投入设备的原厂制造商需具有较强的技术研发能力，并得到国家相关部门的认可，是国家认定企业技术中心（以国家认定企业技术中心名单为准）的得3分，省级及以下机构认定的企业技术中心得1分，没有的不得分。

4、本项目涉及水站建设及采水工程施工等，投标人具有机电工程施工总承包二级及以上资质、环保工程专业承包二级及以上资质，有一项得1分，全部具有的得2分。

注：提供以上有效证明材料复印件，并加盖对应投标人或设备制造商公章。

	
	
	服务认证证书

（6分）
	投标供应商服务认证：具有“地表水水质自动监测站运营服务（高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、常规五参数）”证书、“现场端信息系统运营服务”证书、“环境空气连续自动监测系统运营服务（SO2、NO2、O3、CO、颗粒物、挥发性有机物）”GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》五星级，有一项得2分，本项最高得6分。

	
	
	研发能力（3分）
	本项目需要投标人具有较高的研发能力，具备环保智能化软件开发能力，投标人或拟投入设备的原厂制造商获得CMMI5级证书的，得3分；获得CMMI4级证书的得2分，CMMI3及以下的得1分，没有不得分。

评分依据：提供以上有效证明材料扫描件，并加盖对应投标人或设备制造商公章。

	2
	项目团队配置

（2分）
	项目负责人（2分）
	投标人为本项目指定的项目负责人具备（环境工程专业）高级技术职称得2分，具备（环境工程专业）中级技术职称得1分，其余不得分。
注：需提供项目负责人职称证书、投标人或产品制造商为其缴纳的社保部门出具的投标单位为其缴纳的2025年8月份至2025年10月份中至少一个月的养老保险缴费记录复印件并加盖投标人公章。

	3
	技术响应

（20分）
	投标货物的技术响应情况（20分）
	根据投标人提供的产品参数指标进行评审：参数指标完全满足招标文件要求得20分；“▲”条款有1项不满足扣3分，其他条款有1项不满足扣0.5分，扣完为止；若招标文件技术部分要求提供相对应佐证材料（或报告等），投标文件必须按照要求提供，否则对应技术条款将视为不满足。

	4
	系统集成方案

（5分）
	系统集成方案

（5分）
	投标人提供完整的系统集成方案，包括水质自动监测系统中采水单元、分析单元、数据控制单元和辅助单元等各单元完整、全面的集成方案。系统集成方案按照技术要求响应，科学合理并遵循先进、实用、专业、安全、经济等原则；对投标人进行综合比较，系统集成方案合理清晰，得5分；系统集成方案比较合理清晰，得3分；系统集成合理清晰程度一般，得2分；系统集成方案合理清晰程度较差或未提供得0分。

	5
	仪器设备安装调试和联网方案（5分）
	仪器设备安装调试和联网方案（5分）
	投标人提供的仪器设备安装调试方案明确、细致、合理、技术路线清晰，时间进度安排明确；联网方案能实现数据顺利传输至采购人统一的数据管理平台，方案细致合理、完整、科学，得5分；方案较合理、安排较科学、具有一定的可操作性，得3分；方案不够合理、安排不够科学、可操作性差，得1分，未提供不得分。

	6
	应急预案（5分）
	应急预案（5分）
	投标人针对技术要求提供水质自动监测站运维应急预案。运维应急预案内容包括特殊场景应急措施、设备数据故障应急处置等，并提供应急能力证明材料。根据投标人提供的应急预案的合理性和可操作性进行综合评审：预案考虑周全、可操作性强，得5分；预案考虑比较周全、可操作性一般，得3分；预案考虑不够周全、可操作性较差，得1分，未提供不得分。

	7
	售后服务方案

（4分）
	售后服务方案

（4分）
	投标人针对技术要求应提供售后服务方案，须包括售后服务承诺函、售后服务内容、培训人员配备、培训内容等，根据投标人提供的方案的进行综合评分。方案明确、表述完整得4分；方案比较明确、表述略模糊得2分；方案不够明确、表述模糊差得1分，未提供不得。


三、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

      日      期 ：               

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

二、资格审查内容

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件3）

2.有效的营业法人执照扫描件；

3.法定代表人身份证明（格式见附件4）、法定代表人的身份证扫描件

4.法人授权书（格式见附件5）、被授权人身份证扫描件

5.投标函（格式见附件6）

6.其它需要提交的资格审查证明材料。

三、符合性审查内容

1.技术要求响应及偏离表（格式见附件10）

2.商务要求响应及偏离表（格式见附件11）

四、商务技术内容

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。
五、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件7）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件8）

3.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件9）
附件1 

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   

	                           投标总报价

	大写：

小写：                             （人民币：元）


附件2 

投标分项报价表

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	拟投产品品牌、型号
	综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	高锰酸盐指数分析仪
	台
	2
	
	
	
	含采水泵、采水管路

	2
	氨氮分析仪
	台
	2
	
	
	
	数采仪做控制及数据传输

	3
	水质五参数
	台
	2
	
	
	
	含UPS、空调等

	4
	采配水及预处理单元
	套
	2
	
	
	
	内外墙粉刷翻新及地面路面整修

	5
	数据控制单元
	套
	2
	
	
	
	

	6
	辅助单元
	套
	2
	
	
	
	

	7
	水质监控站房维修
	套
	2
	
	
	
	

	8
	二氧化硫分析仪
	套
	1
	
	
	
	

	9
	氮氧化物分析仪
	套
	1
	
	
	
	

	10
	一氧化碳分析仪
	套
	1
	
	
	
	

	11
	臭氧分析仪
	套
	1
	
	
	
	

	12
	颗粒物自动监测仪（PM10）
	套
	1
	
	
	
	

	13
	颗粒物自动监测仪（PM2.5）
	套
	1
	
	
	
	

	14
	动态校准仪
	套
	1
	
	
	
	

	15
	零气发生器
	套
	1
	
	
	
	

	16
	系统集成相关辅助设施（含采样系统、监测站房等）
	套
	1
	
	
	
	含采水泵、采水管路

	17
	视频监控
	台
	3
	
	
	
	数采仪做控制及数据传输

	18
	水气站点运行维护
	年
	2
	
	
	
	含UPS、空调等

	投标总报价           （大写）

 （人民币：    元）（小写）



备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、完成本项目所有工作内容和设备供货、运输到甲方指定地点、安装、调试、培训及质保售后服务、运行维护、各项规费、税金等确保系统安装调试、正常运行使用的一切费用。同时，合同价也包含合同履行过程中可能发生的各项风险，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

附件3

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________（项目名称），_________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                             承诺人名称（加盖CA电子公章）：

                                 日期：      年    月    日

附件4            

法定代表人身份证明

        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                                               

注：提供法定代表人的身份证扫描件（加盖CA电子公章）

附件5            

法人授权书
本授权书声明：               （投标人名称）授权                （被授权人的姓名）为我方就JSZC-***********号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

    被授权人身份证号码：                              

    被授权人联系电话：（手机）                          

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         

日期：                                         
注：提供被授权人身份证扫描件（加盖CA电子公章）

附件6                             投标函
致：如东县洋口镇人民政府

根据贵方的JSZC-**********-****号招标文件，正式授权下述被授权人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，被授权人_____(姓名)兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：                         
邮          编：                         
电          话：                         
传          真：                         
投标人开户行：                           
账          号：                          

日           期：_____年____月____日

附件7  

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1、如项目类型为“货物”，请按照此格式填写。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、投标人自行勾选制造商的企业规模类型。

5、中标人的《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件8  

残疾人福利性单位声明函（货物）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为**************单位的采购文件编号为********的********项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、如项目类型为“货物”，请按照此格式填写。
2、专门面向中小微型企业采购的项目，投标人为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

3、非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：

        日  期：

附件9

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

备注：

1、专门面向中小微型企业采购的项目，投标人为监狱和戒毒企业的，如不提供此证明材料，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此证明材料，价格将不做相应扣除。

2、中标人为监狱和戒毒企业的，此证明材料将随中标结果同时公告，接受社会监督。投标人提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件10 

技术要求响应及偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	


备注：

1. 投标人提交的投标文件中与招标文件第四章“采购需求”中的技术要求，如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本招标文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应招标文件，由评委会认定。

附件11 

商务要求响应及偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物名称
	招标文件要求的商务要求
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	


备注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第四章“采购需求”中的商务要求，如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本招标文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应招标文件，由评委会认定。

附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                                              

地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 

联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              

采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              

事实依据：                                                                

法律依据：                                                                 

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                                                     

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件14

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。



