招 标 文 件

项目编号：JSZC-320900-YDCW-G2025-0037

项目名称：盐城市农产品质量监督检验测试中心能力提升建设项目（第 3 批：新购种子仪器设备）

盐城市农产品质量检测中心

2025年12月

总  目  录

# 第一章  招标公告…………………………………3

# 第二章  投标人须知………………………………6

# 第三章  合同条款…………………………………18

# 第四章  采购需求…………………………………36

# 第五章  评标方法与评标标准……………………59

# 第六章  投标文件格式……………………………63

第一章   招 标 公 告

项目概况

盐城市农产品质量监督检验测试中心能力提升建设项目（第3批：新购种子仪器设备）JSZC-320900-YDCW-G2025-0037招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2026-01-08 09:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-YDCW-G2025-0037

2.项目名称：盐城市农产品质量监督检验测试中心能力提升建设项目（第3批：新购种子仪器设备）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：50.7万元

5.最高限价（如有）：50.7万元

6.采购需求：采购高速离心机、电泳仪、凝胶成像分析系统、梯度PCR仪等仪器设备，详细内容见本招标文件第四章项目需求。

7.合同履行期限：合同签订后30日历天内完成供货、安装、调试，并交付使用。

8.本项目(是/否)接受联合体：否

二、申请人的资格要求

(一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告(成立不满一年无需提供)；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。)；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。(响应文件中无需提供证明材料)

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(二)落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策，投标人根据采购文件要求提供《中小企业声明函》。

(三)本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026-01-08 09:00(北京时间)

地点：苏采云“不见面”开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜：

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市农产品质量检测中心

地    址：盐城市文港中路106号

联 系 人：周先生

联系电话：13851057116

2.代理公司信息

名    称：盐城市畅为企业管理服务有限公司

地　　址：盐城市西环路293号瞰都公馆10幢15楼东

联 系 人：倪女士

联系电话：0515-88321829、18452501607

3.项目联系方式

联 系 人：倪女士

联系电话：0515-88321829、18452501607

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2盐城市农产品质量监督检验测试中心能力提升建设项目总投资 809.91万元，经招标，代理费为19800.00元，由采购人支付，本项目包含在其中。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为盐城市畅为企业管理服务有限公司代理部，联系地址：盐城市西环路293号瞰都公馆10幢1501室，联系电话：0515-88321829。

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号<关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知>”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例，本项目约定降低履约保证金缴纳比例为5%。

34、预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

（1）采购项目名称：盐城市农产品质量监督检验测试中心能力提升建设项目（第3批：新购种子仪器设备）

采购项目编号：

（2）采购计划编号：LWZC320100000202500008

（3）项目内容：

采购标的及数量：

品牌：

规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（4）政府采购组织形式：☑分散采购

（5）政府采购方式：☑公开招标

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是   否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 ☑否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☑是      否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是      否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是      否

（7）合同是否分包：是    ☑否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：☑否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☑是       否       不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）付款方式（具体详见专用条款第二节第12.2款）：

全额付款：      /

☑分期付款：      /

备注：根据《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（盐财购〔2023〕17号），严格落实货物和服务采购项目预付款制度，预付款比例原则上不低于合同金额的30%。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

3.合同履行

（1）起始日期：   年   月   日，完成日期：   年   月   日。

（2）履约地点：      盐城市农产品质量检测中心

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☑是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

（备注：履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

（5）分期履行要求：  /  。

4.合同验收

- 验收组织方式：☑自行组织 委托第三方组织

验收主体：      采购人

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  ☑否

是否邀请专家参加验收：☑是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  ☑否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  ☑否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：☑否

是否存在破坏性检测：是，☑否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（供应商提出验收申请之日起 30 日内组织验收）

（3）履约验收方式：☑一次性验收

（4）履约验收程序：所有货物供货安装完毕，能正常使用，甲方组织初步验收，初步验收合格且项目运行满_3_个月后，甲方组织最终验收。甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的实施情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。（具体验收流程双方可视实际情况调整）

（5）履约验收的内容：甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

（6）履约验收标准：合格

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  ☑否

（8）履约验收其他事项：     /

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自   年   月   日生效。

7.合同份数

本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 十五个工作日内 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 同协议书 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件：使用泡泡纸覆盖包装防止碰撞；板式件：不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件：使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物由供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9.每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交付日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。（具体时间根据双方实际需求调整） 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交付前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 1.货物免费质保期 年。（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后24小时响应，48小时内解决问题。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 1.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。 2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。 3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担。 4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。 5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。 6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。 8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 1.合同款项的支付方式及进度安排： ①自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款； ②所有货物供货安装完毕，甲方组织初步验收，初步验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的70%款项； ③初步验收合格且项目运行满3个月后，甲方组织最终验收，最终验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的95%款项； ④质保期满，结清余款。 （具体验收流程双方可视实际情况调整） 2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款： (1) 发票； (2) 制造厂家出具的质量检验证书等； (3) 装箱单； (4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。 2.退还方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3.退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。 4.退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。 5.逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 1.详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。 2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。 3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日6‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价 5% 的滞纳金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 1.甲方无正当理由拒收合同标的的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值 5% 的违约金。 2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额万分之一每日向乙方支付违约金，该逾期违约金最高不超过合同总额的 5%。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第 2 种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 盐城市 ； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2.纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| %第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、。性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.验收不合格的货物，乙方应在 2 个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额 5 %的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 （2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间： 30 日内完成供货、安装、调试，并交付使用。 交货地点： 盐城市农产品质量检测中心 。 （5）甲方应在收到乙方提交的验收申请后 30 日内组织验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格、系统运行是否稳定等。 （6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1)乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2)根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3)用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其他 | 1.合同经甲方、乙方盖章后生效。 2.货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。 |

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

- 采购标的

采购高速离心机、电泳仪、凝胶成像分析系统、梯度PCR仪等仪器设备。具体采购内容见下表。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速离心机 | 台 | 1 |
| 2 | 电泳仪 | 台 | 1 |
| 3 | 凝胶成像分析系统（核心产品） | 套 | 1 |
| 4 | 梯度PCR仪 | 台 | 1 |
| 5 | 高通量组织研磨仪 | 台 | 1 |
| 6 | 电泳槽 | 台 | 2 |
| 7 | 种子风选净度仪 | 台 | 1 |
| 8 | 种子净度分析台 | 台 | 1 |
| 9 | 种子低温低湿储藏柜 | 台 | 2 |
| 10 | 摄影生物显微镜 | 台 | 1 |
| 11 | 体视显微镜（解剖镜） | 台 | 1 |
| 12 | 高压灭菌器 | 台 | 1 |
| 13 | 种子老化箱 | 台 | 1 |
| 14 | 脱色摇床 | 台 | 1 |
| 15 | 单粒种子粉碎器 | 台 | 1 |
| 16 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 台 | 1 |
| 17 | 人工气候箱(种子发芽箱) | 台 | 2 |

- 技术要求

| 序号 | 仪器名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高速离心机 | 1.▲最高转速：不低于21000rpm，转速精度：±10r/min；最大相对离心力：不低于30000×g； 2.最大容量：4×750ml； 3.定时范围：1min～99min； 4.温度设置范围：-20℃～40℃，温度精度：±1.0℃； 5.噪音：≤60dB（A）； 6.微电脑控制系统，大屏液晶显示，离心力，转速，时间等参数同屏显示，并且在运行中可以修改参数；不少于10组升速和减速档，档位调节采用数字窗口，方便直观查看； 7.门盖采用双电子门锁扣设计，设有超速、超温，不平衡、门盖保护等多种保护功能，确保使用安全。 8.卡扣式液压杆，方便安装更换； 9.采用大矩力变频电机及驱动系统； 10.采用三级减震系统和停机防回荡技术，减速时分离面平整清晰；运行最快加/减速时间：升速25s/降速25s以内； 11.角转子采用航空铝制作，氧化处理，可高温消毒； 12.采用高能效节能环保制冷系统，最高转速可保持4℃，具备一键预冷功能，开机启动可迅速将温度控制在预设温度。 13.配置要求：主机1台 ，6*50ml尖底角转子（最高转速不低于12000rpm，最大相对离心力15450×g），12×15ml尖底角转子（最高转速不低于12000rpm，最大相对离心力15710×g）。 |
| 2 | 电泳仪 | 1.▲可作等电点聚焦、序列分析电泳在内的任何电泳，并适宜一机多槽； 2.微电脑智能控制，在工作状态中，可以实时微调；具备标准、定时、伏时和分步等多种编程工作方式； 3.超大液晶屏幕，同时显示全部操作提示、设置参数、输出状态等；具备自动记忆功能，可存储不少于9组9步程序。 4.采用开关电源输出，具有过压、过流、过载、变载、空载、漏电等报警保护及自动关机功能； 5.并联输出：不少于4组； 6.输出范围（显示分辨率）：10~3000V（1V） 4~400mA（1mA） 4~400W（1W）。 |
| 3 | 凝胶成像分析系统（核心产品） | 1.用于核酸、蛋白质电泳观察、照相和实验结果科学分析； 2.CCD分辨率：不低于500 万，像素密度16bit；帧率：35； 3.图像分辨率：水平、垂直：不低于600DPI；像素合并：1×1，2×2,4×4； 4.接口：USB3.0； 5.曝光时间：1ms-180s，积分拍摄，可长时间对样品曝光，可进行图片叠加处理，能使微弱核酸荧光条带更好的呈现； 6.▲镜头：进口6倍光学变焦，电动三可变大口径高通透镜头（需在软件中同步显示镜头的各项参数），F1.2； 7.抽屉式紫外透射台：UV302nm，不低于22×25cm，需配备专业切胶防护板，安全快速切胶； 8.白光透射板：内嵌式里翻白光透射板，不低于19×27×0.7cm，采用光纤冷发光技术，光密度均匀，12V安全电压； 9.白光反射灯：双侧高亮LED集成光源，低功耗，长寿命； 10.滤 光 镜：590nm凝胶专用进口镀膜滤光镜； 11.开门方式：大开门，推拉式抽屉，暗箱密闭性强，最大化缩小污染区； 12.软件：凝胶专业拍摄分析软件； 13.检测灵敏度：20pgEB染色的双链DNA； 14.外型尺寸(W×D×H)：不小于443×388×740mm； 15.反射紫外光源波长：254nm、365nm；透射紫外光源波长：302nm；紫外光透射面积：不小于220×250mm；可见光透射面积：不小于190×270mm。 |
| 4 | 梯度PCR仪 | 1.采用半导体芯片技术，最大升温速度可达7.5℃/秒，循环次数可达一百万次。 2.不小于10寸TFT高清真彩全触控屏，可任意调节屏幕角度，方便不同视角使用。 3.▲样品台规格:至少3组32孔*0.2ml独立样品台，可以同时运行三个完全不同的程序，每组独立样品台可设置8个梯度温度。 4.温度范围：4℃～99.9℃；温度准确性：≤±0.1℃，温度均匀性：≤±0.2℃。 5.梯度范围：30℃～99.9℃ 6.主机可储存不少于15,000个PCR标准程序,并可以通过U盘无限量下载程序。 7.需具备开合盖技术，准确锁定热盖压力。 |
| 5 | 高通量组织研磨仪 | 1.主要用途：通过低温研磨生物样品能够有效抑制核酸降解，保留蛋白质活性,并可大批量处理样品。具有组织均质，研磨，细胞破碎，匀浆，材料分散，制备，振动的作用； 2.研磨方式：具备湿磨，干磨，低温研磨三个方式； 3.15秒内最大处理量可以同时处理不少于24个，适用不少于24位低温冷冻适配器； 4.需采用触摸屏显示,方便直观的操作；可存储不少于10组实验数据，根据不同实验样本，内置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、种子等样品的研磨； 5.具备制冷功能： -50℃到室温可调节； 6.▲具备模式循环：根据设置的实验参数，设置好的一组参数不断循环，进一步减少人为因数的干扰； 7.具备电磁锁定开盖运行保护； 8.最大进料尺寸：可根据适配器调节； 9.研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2；研磨球直径： 0.1-20mm； 10.带自动中心定位的紧固装置,工作时安全锁，全程保护； 11.均质速度： 0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-9999秒，用户可自行设定； 12.加速：秒内达到最大速度；减速：在2秒内达到最低速度； 13.噪音等级： <55db。 14.基本配置：主机1台，2ml*24位金属适配器1套，25ml*2位金属钢罐及适配器1套，50ml*2位塑料适配器1套，3号陶瓷珠一瓶，5号陶瓷珠一瓶，16mm钢珠4颗， 16mm的陶瓷珠一瓶，研磨管一包，50ml加厚管一包。 |
| 6 | 电泳槽 | 1.采用高纯度铂金电极丝，封边垫条永久地固定在长玻璃板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶； 2.凸轮卡锁的制胶框，方便精确对齐玻板； 3.特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免空气接触，保证均一的凝胶聚合； 4.含封边垫条； 5.SDS-PAGE 电泳时间：45分钟（200V恒压）； 6.上样引导装置,防止泳道的遗漏上样或重复上样。 7.凝胶数：1-4块； 8.凝胶厚度：0.75mm、1mm、1.5mm可选； 9.加样梳齿数：10齿、15齿可选； 10.玻璃尺寸：短玻璃板（W×L：不低于10.1×7.3cm）、长玻璃板（W×L：不低于10.1×8.2cm）； 11.凝胶大小：手灌胶（W×L：不低于8.3×7.3cm）、预制胶（W×L：不低于8.6×6.8cm）。 |
| 7 | 种子风选净度仪 | 1.可用于水稻、玉米、小麦、红豆、黑豆、黄豆等中大颗粒种子筛选。 2.仪器外壳全金属制造：满足强度需要。 3.操作过程可视化：管道采用优质透明管材，操作过程可视化。 4.自动定时控制：无需专人看管，操作简便。 5.风量大小可调节：可以根据颗粒大小调节风速和风量，风门和调速器可调节风量大小。 6.杂质通过分离管进入到杂物杯中，和种子完全分离。 7.气密性好：物料杯的底座有弹性，增加了物料杯和底座的粘合度，气密性好。 8.最大风压：不低于689pa风速可调。 9.定时：0-9999min 10.工作噪声：≤81dB。 11.料杯目数：28目。 12.最大风速：不低于31.1m/s，最大风量：不低于0.914 m3/min 。 13.外形尺寸：不小于526mm*455mm*1680mm。 14.▲配套APP平台，可以自动检测并标记出种子，并计算出种子数量，可以自动去种子阴影影响，使成像清晰，数粒准确。 (针对标▲的技术参数，中标后需提供技术白皮书或产品说明书或针对物联网系统的由法定资质的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） |
| 8 | 种子净度分析台 | 1.用于清选种子和种子净度检测，对种子、幼苗、植物叶片、菌落等细致观察检验； 2.工作台组成：由白光投射观察台、偏振光防眩目透射观察台和放大装置三部分一体化构成。 3.灯光控制模式：采用遥控开关控制和手动控制双功能。 4.放大和照明装置使用时可自由拉伸到台面上的每个位置，方便放大和清晰观察。 5.采用低耗能的冷光源，避免灯光发出的热量对种子、幼苗、菌落、试验活体样本等影响，确保对样本观察做到无损。 6.具备透射照明功能。 7.工作台尺寸：不小于1200mm*580mm*770mm 8.观察台规格：不小于560mm*300mm ，观察台功率：≥18W 9.偏振光平台：不小于250mm*250mm，偏振灯功率：≥16W 10.放大镜灯光功率：≥12W 11.配套APP，软件可自动计算台面种子数量，输出种子数量及千粒重结果。数据可在系统软件中查看报表或者导出EXCEL 表格查看数据。 12.▲配套APP平台，可以自动检测并标记出种子，并计算出种子数量，可以自动去种子阴影影响，使成像清晰，数粒准确。 (针对标▲的技术参数，中标后需提供技术白皮书或产品说明书或针对物联网系统的具有法定资质的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） |
| 9 | 种子低温低湿储藏柜 | 1.显示要求：大屏幕液晶屏程序控制显示指导操作流程，带背光，直观显示北京时间，时段剩余时间，箱内温度湿度值及室外温度。 2.材质要求：静电喷塑外壳，全不锈钢内胆。 3.制冷方式要求：风冷式不结霜。 4.杀菌功能要求：定时杀菌功能，设定杀菌时间，自动杀菌，杀菌时间结束自动关闭杀菌功能。 5.▲报警要求：超高温超低温远程预警，如发现异常情况，系统会自动发送短信通知指定使用人。 6.数据提取要求：箱体内部数据可网络提取，可利用GPRS传输模式将数据传输至网络中，用户可通过任何一台可上网的电脑查看数据或曲线图，曲线和数据都可下载到本地电脑中进行存储和分析超温保护要求：可设置内胆保护温度，高于内胆保护温度软硬件 7.可全自动切断电源，保护测试样品。 8.安全保护功能：触电、漏电、过载、过流、压缩机延长启动。 9.故障提示要求：仪器故障自动提示，故障解决方法。 10.容积：不小于1600L(三开门） 11.温度范围：0-10℃，控温精度：±1℃ 12.湿度范围：30%~60%RH，可自动设定，控湿精度：±5%R 13.▲云平台及手机APP要求： （1）自带管理云平台，无论身在何处，可随时随地通过电脑网页在线查看历史数据和实时数据；也可以随时随地通过智能手机APP端查看历史和实时数据；通过网页端和手机APP端远程设置箱体运行数值，无需现场操作。 （2）数据中心具备设备在线状态查询，可按半小时、3天、7天等时间段查询历史数据，包括箱体内部温度和湿度，以曲线图方式显示；平台内数据可下载，分析，打印。 （3）可按编号查询各箱体预设值数据，包含时段倒计时；当前段/总时段模式查询，可读取每个时间段运行状态（温湿度，运行时长等）；设备当前运行状态：制冷、除湿、报警、正常等 （4）可按时间段查询设备告警信息，包含设备名称、告警时间、告警类型等。 （针对标▲的技术参数，中标后需提供技术白皮书或产品说明书或针对仪器物联云系统的具有法定资质的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） |
| 10 | 摄影生物显微镜 | 1.光学系统：无限远平场色差校正光学系统。 2.目镜：WF10X/20mm大视场、高眼点、视度可调广角目镜,其中一个目镜带十字分划尺；WF16X可调目镜两个，目镜放大率准确度不超过±0.73%。 3.物镜：无限远平场消色差物镜，物镜放大准确度不超过±1.54%；4X/0.10，W.D.15.5mm；10X/0.25,W.D.7.0mm；20X/0.4; 40X/0.65（弹簧），W.D.0.71mm；100X/1.25（弹簧/油镜）,W.D.0.14mm。成像清晰圆直径：4X时成像清晰圆直径≥17.1mm；10X时成像清晰圆直径≥17.2mm，10X物镜景深范围内像面的偏摆≤0.04mm；40X时成像清晰圆直径≥18.3mm；100X时成像清晰圆直径≥18.5mm。 4.镜筒：铰链式三目，30°倾斜，双目瞳距调节范围55-75mm，内置800万以上成像芯片，摄影、摄像视场清晰范围不小于82.8%。左右两系统放大率差≤0.35%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤6.7%；双目系统左右系统像面方位差≤20；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.07mm、左右内侧≤0.06mm。 5.智能编码转换器：内倾式编码转换器≥5孔。可实现物镜照明记忆功能：自动记忆上一次观察的亮度并在下次使用该物镜时自动调出，免除再次手动设定或调整的繁琐。所有物镜均保证齐焦，转换器定位稳定性≤0.012mm。 6.液晶显示屏：触摸操作屏，便携一体式智能平板电脑输出，不小于10.5英寸点触式液晶显示屏； 7.操作系统：Android 11以上操作系统或其他操作系统； 8.一体化数码成像系统：彩色高清液晶屏，真实色彩还原，CPU: 1.8GHz 四核，内存：不低于2G（DDR3），硬盘：不低于16G；屏幕硬件分辨率：不低于1080p，拍照像素：800万像素以上,支持4K视频录制,录像分辨率1080P/15FPS以上，超高清成像装置，画面无拖尾延迟现象，不低于1080P HDMI高清数字信号输出； 9.▲数据接口：HDMI高清投屏/SD扩展卡/Audio音频/Bluetooth蓝牙传输/Wi-Fi无线/RJ45 LAN有线网络，支持无线投屏到一体机使用。 （针对标▲的技术参数，中标后需提供技术白皮书或产品说明书或宣传彩页等相关证明文件扫描件并加盖投标人公章）。 10.显微镜及显示屏为一体的电源，12V5A,方便实验室电源管理； 11.粗微调:粗微调同轴调焦，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命；调焦范围：粗调范围22mm，微调范围2mm/转。0.002mm/格。微调机构空回≤0.006mm。 12.▲双光源照明：3W-LED光源，亮度可调；稳定性不低于10 万小时，光衰为初始的 50%。灯的响应时间为纳秒级，光照明亮，色度均匀，色温接近自然光。筒状触点式光源结构，LED 3W与卤素灯6V/30W双光源可任意智能互换（无需切换开关或更换电路板），亮度连续可调，在任何亮度下无屏闪，可满足不同色温的标本观察需要，带有光源的仪器操作部位温度与室温之差不超过9.5度。 （针对标▲的技术参数，中标后需提供技术白皮书或产品说明书或宣传彩页等相关证明文件扫描件并加盖投标人公章）。 13.LED灯指示器，在内置智能处理器控制下，能够指示显微镜的各种工作状态，如：工作或是休眠、光源亮度等信息，从而带给用户更好的操作体验。 14.独立升降式聚光镜：NA1.25阿贝聚光镜，带可变光栏，带插板式的相衬、暗场附件接口；燕尾导槽燕尾配合间隙不大于0.04mm；齿轮齿条垂直升降。 15.载物台：钢丝传动、无齿条凸出复合式双层械移动载物台，无凸出的棱角和齿轮，避免意外误触和伤害手指，面积尺寸不低于192mmX145mm，移动范围76x50(mm)，最小读数值0.1mm，载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.020mm；不重复性≤0.004mm；用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.008m；载物台工作台面多元复合过渡金属化合物硬膜涂层,涂层维氏硬度； 16.所有光学部件采用P/b无铅玻璃材质，符合ROSH的环保要求及ISO14001的环保认证要求； 17.目镜观察细胞组织、病理、寄生虫等切片时，无明显水样波纹；从4X到100X，镜下目标颜色还原正确无明显偏色（消色差能力）；镜下观察时，目标中心区域清晰度与边缘清晰度无明显差别（平场性）；镜下观察时，目标边缘清晰，无模糊感（对比度）； 粗调阻尼与微调阻尼有明显区别，定位精确，轻微晃动机体无明显失焦现象（精密度）。 |
| 11 | 体视显微镜（解剖镜） | 1.光学系统：Greenough光学系统，光学放大倍率：7X-45X（可选配到7-180倍）； 2.分辨率：视场中心最小分辨率：0.7倍物镜67mm/线对，2倍物镜133mm/线对，3倍物镜168mm/线对，4.5倍物镜189mm/线对。 3.目镜：超广角目镜WF10X/20mm（含护眼罩），目镜视场≥20mm。 4.▲物镜：连续变倍0.7X-4.5X，ZOOM变倍比1:6.5。变倍时原视场中心物点的像在像面内的偏移量≤0.20mm；左右光学系统出瞳高度差≤0.50mm；总放大率误差≤±2.28%；左右系统放大率误差≤±0.82%。 （针对标▲的技术参数，中标后提供技术白皮书或产品说明书或具有法定资质的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，检测指标不能低于以上要求。） 5.观察镜筒：双目斜筒，45度倾斜，瞳间距： 55mm-75mm，屈光度：视度调节范围±6。 6.显微镜目视视场范围：Φ5mm-Φ30mm。 7.工作距离：标准工作距离100MM，选配30mm -165mm 。 8.照明光源：LED双光源、侧光源、透射光源，亮度独立可调。 9.调焦机构：调焦手轮松紧可调,调焦范围60mm 。 10.调焦支架：升降范围不低于50-150mm。 11.透射底座：内置光源，透射型大底座。 |
| 12 | 高压灭菌器 | 1.需采用不锈钢材质，径向自胀式密封圈；拨杆弹盖结构，开盖自动弹起，上盖需具有耐高温防烫保护结构； 2.微电脑自定义程序设定，上置触摸液晶显示屏，方便操作观察；大屏幕需可显示灭菌过程及设备运行状态； 3.▲具备压力安全联锁装置，有压状态下上盖无法打开；超温自动控制和安全阀超压自泄双重保护； 4.缺水自动补水功能，补水完毕，自动恢复加热； 5.具有声光报警系统，缺水、灭菌结束蜂鸣提示； 6.自带废气处理系统，蒸汽内循环； 7.灭菌过程中冷空气自动排出功能；灭菌结束有自动排汽或手动排汽供选择； 8.实时打印功能，记录灭菌过程数据；并有USB端口，可以将灭菌记录拷贝U盘保存；具有査看本机使用次数记录功能； 9.内设TT/PT温度、压力测试验证接口； 10.灭菌器压力容器设计压力不低于0.25Mpa，工作温度可在105-135℃范围内任意设置； 11.容积：不小于75L 12.工作温度: ≤135℃，控温精度：±0.5℃ 13.保温时间: ≤999min，补水水压：≥0.2 Mpa，功率：≤ 3KW。 |
| 13 | 种子老化箱 | 1.显示要求：大屏幕液晶屏程序控制显示指导操作流程，带背光，直观显示北京时间，时段剩余时间，箱内温度湿度值及室外温度。 2.智能化温控显示，PID自整定，自动示温示警，漏电保护，时间设置，控温精确可靠。 3.温度均匀，且断电后，仍能保持较长时间的恒温。 4.材质要求：静电喷塑外壳，全不锈钢内胆。 5.主机设置要求：可以设置0-99个时段随意自动转换功能。 6.整机配置中含老化盒。 7.容积：不小于250L。 8.控温范围：5～65℃，温度波动度：±0.5℃，温度均匀度：±1℃。 9.湿度范围：50～95%RH，湿度波动度：±5%RH。 10.制冷最大功率:250W，加热最大功率:300W。 11.压缩机动延时保护时间：3分钟左右。 12.工作方式：连续运行（压缩机间歇工作）。 13.▲软件要求： ①应能够兼容包括仪器云系统，手机APP系统，专家系统，可在线升级。 ②应能够进行数据分析功能，可以根据选择的时间段展示数据，并且支持数据表格，线状图，柱形图，饼状图4种方式查看，平台内数据可下载，分析，打印。 ③应能够对环境数据进行历史数据曲线查看，可以选择天、周、月、生长季、半小时平均、24小时平均进行历史数据曲线查询，可以自定义设置查询时间段可环比、同比统计该时间段最大、最小及平均值。 |
| 14 | 脱色摇床 | 1.电机类型：直流无刷电机 2.控制方式：数显+旋钮 3.运动方式：圆周式运动，速度范围：40-200rpm ，步进：5rpm 4.定时范围：1min-23h59min 5.工作盘尺寸：不小于250*250mm 6.最大载重量：不低于2 kg 7.尺寸：不小于355*260*100mm 8. 功率：≤30W |
| 15 | 单粒种子粉碎器 | 1.用于水稻小麦玉米等大小颗粒种子的研磨； 2.速度快，无交叉污染；一个样品一个研磨管，研磨时间30秒-120秒； 3.要求液晶屏显示，按键式设置参数，一键启动； 4.采用水平左右的高速振动方式； 5.主机可以选处理6*2ml或者2* 5ml样品的机型处理硬度和颗粒大小的样品； 6.内部夹具可选：6*2ml一般处理水稻，小麦，蔬菜种子等小颗粒种子。2*5ml一般处理；玉米，大豆等中大颗粒种子（标配含一种夹具） 7.研磨细度可达微米级，可干磨、湿磨样品； 8.研磨时间设置范围：1秒-9999秒，可根据样品不同大小设置研磨时间。 9.仪器配置要求：主机1台、200个研磨管，一包研磨珠。 |
| 16 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1.箱体内均采用镜面不锈钢制作而成，箱体外采用优质钢板； 2.采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑PID温度控制器，具备带有定时功能，定时范围：1—9999min； 3.热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀。 4.控温范围：RT 10-250℃，恒温波动度：±1℃，温度分辨率：0.1℃ 5.内胆尺寸：不小于450×400×450mm 6.载物托架：2块（标配） 7.输入最大功率：不超过1600W |
| 17 | 人工气候箱(种子发芽箱) | 1.显示要求：大屏幕液晶屏程序控制显示指导操作流程，带背光，直观显示北京时间，时段剩余时间，箱内温度湿度值及室外温度。 2.材质要求：静电喷塑外壳，全不锈钢内胆。非传统柱状LED灯管，采用独立的板块状LED灯珠。 3.设置要求：可设置0-99个时段随意自动转换功能，光照强度通过调节LED灯带电压实现10级可调； 4.功能要求：定时杀菌功能，设定杀菌时间，自动杀菌，杀菌时间结束自动关闭杀菌功能。可设置内胆保护温度，高于内胆保护温度软硬件自动切断电源，保护测试样品 5.报警要求：超高温超低温远程预警，如发现异常情况，系统会自动发送短信通知指定使用人。 6.数据提取要求：箱体内部数据可网络提取，可利用GPRS传输模式将数据传输至网络中，用户可通过任何一台可上网的电脑查看数据或曲线图，曲线和数据都可下载到本地电脑中进行存储和分析，以便对不同种苗生长规律进行分析。 7.容积：不小于1000L。 8.控温范围：0～50℃（无光照），10~50℃（有光照），温度波动度：±0.5℃，温度均匀度：±1℃。 9.湿度范围：50～95%RH(10℃以下不控湿)，湿度均匀度：±7%RH。 10.光照度：0~8000lux（常规） 11.温度、湿度、光照可编程段数：根据需要可设置多段。 12.压缩机动延时保护时间：3分钟左右，工作方式：连续运行（压缩机间歇工作）； 13.▲软件要求： ①应能够兼容包括仪器云系统，手机APP系统，专家系统，可在线升级。 ②应能够进行数据分析功能，可以根据选择的时间段展示数据，并且支持数据表格，线状图，柱形图，饼状图4种方式查看，平台内数据可下载，分析，打印。 ③应能够对环境数据进行历史数据曲线查看，可以选择天、周、月、生长季、半小时平均、24小时平均进行历史数据曲线查询，可以自定义设置查询时间段可环比、同比统计该时间段最大、最小及平均值。 （针对标▲的技术参数，中标后需提供技术白皮书或产品说明书或针对仪器物联云系统的具有法定资质的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） |
| 注：1.本项目“技术参数要求”中标注“▲”的技术参数为产品重要质量要求，将在评审时按《评标标准》对应的细则每有一项符合或正偏离的加分。 2.本项目“技术参数要求”中未标注“▲”的所有条款，为实质性要求和条件，不得负偏离，需在技术参数响应偏离表中逐条响应具体内容，否则视作未实质性响应采购文件要求【供应商完全同意条款（即无偏离）或提出对采购人更有利的条款（即正偏离）都属于响应，供应商不同意某项条款（即负偏离）的属于不响应】，按无效响应处理。 3.“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求；“符合”指满足招标文件要求。投标人应在《技术参数响应及偏离表》（格式详见第六章投标文件格式）中，对招标文件采购清单内的所有技术参数逐条明确其响应状态，即明确填写“正偏离”、“负偏离”或“符合”，不得遗漏。凡未在《技术参数响应及偏离表》中声明偏离情况的技术条款，均视为“符合”。中标人须在合同履行阶段严格遵守招标文件中对应条款的约定。 4.对于非评分项的技术参数，投标人在中标通知书发出后、正式签订合同前补充提供（补充材料须在合同签订前7个工作日内提交）。所提供的材料将作为合同履约验收的依据之一。 |  |  |

三、商务要求响应及偏离

3.1交付时间：合同签订后30日历天内完成项目供货、安装、调试，交付采购人使用。

3.2交付地点：盐城市农产品质量检测中心（亭湖区环保科技城瑞鹤路268号1幢）

3.3投标报价要求

3.3.1招标人拒绝高于最高限价的投标报价。

3.3.2投标报价应是在投标文件所承诺的服务期限内，并达到投标人所承诺的质量标准，为完成招标文件所确定的招标范围的全部内容所需费用的全部价格体现。投标报价主要包含但不限于：货物价格、包装费、运输费、装卸费、保险费、税金、利润、不可预见费及其他相关所有费用，以及合同履行过程中包含的所有风险、责任、政策性文件规定以及不可竞争费等所需的全部费用，投标报价中若有漏项、缺项、少算部分，视同分摊至报价中，结算时不予增加。

3.4付款方式：

3.4.1合同款项的支付方式及进度安排：

①自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款；

②所有货物安装完毕，甲方组织初步验收，初步验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的70%款项；

③初步验收合格且项目运行满3个月后，甲方组织最终验收，最终验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的95%款项；

④质保期满，结清余款。

3.5验收：采购人依据相关规定、招标文件、投标文件及合同组织验收。若因服务质量产生争议，应由双方共同认可的具备资质的第三方检测机构进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合标准的，鉴定费由中标人承担，且中标人须在鉴定结果出具后15个工作日内完成整改并重新申请验收。

3.6质量保证：所供货物及软件应为成熟、稳定的在售型号。免费质保期不少于一年，自最终验收合格之日起计算。质保期内，提供7×24小时技术支持，故障15分钟内电话响应，24小时内现场到位（如需），一般故障48小时内解决问题。并免费提供系统升级与技术服务。质保期外，应能提供持续的技术支持与维护服务，收费标准不高于其官方公示价格或同期市场公允价格。质量等级为“合格”，并符合招标文件中技术要求、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准。

注：本招标文件中斜体且有下划线部分均为实质性要求和条件。对任何一条实质性要求条款的负偏离，都将导致其投标被视为无效。

四、其他要求

4.1本项目是盐城市农产品质量监督检验测试中心能力提升建设项目（第3批：新购种子仪器设备）项目，要求产品成熟，性能稳定，方便操作，供应商经验丰富。为了确保项目的顺利实施，投标人自2022年1月1日起承担过以上类似案例业绩（至少包含凝胶成像分析系统、高通量组织研磨仪、人工气候箱）供应商优先。

4.2本项目对有效的与本项目相关的系统软件著作权登记证书的供应商优先。

4.3本项目对具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息技术服务管理体系证书的供应商优先。

4.4本项目的质保期是1年，在1年的基础上，延长免费质保期的，予以加分。

投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的优先；投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的优先。

4.5实施方案

投标人应根据本采购文件要求，围绕项目目标，制定全面完整、具体详细、科学合理、切实可行的服务方案，内容至少包括如下几个方面：

4.5.1总体方案

投标人须根据本项目本项目特点，围绕项目目标，制定全面具体、科学合理、可操作的总体方案。方案应至少包括供货方案、安装调试方案、安全生产措施和环境保护措施方案等四个方面的详细内容，并做到内容具体、措施有力、职责明确、节点清晰：

4.5.1.1供货方案

投标人应提供完整的供货组织与实施计划，内容至少包括：

1、供货组织架构

明确供货项目经理及团队成员职责；

设立专职跟单员，负责订单跟踪、生产进度协调、物流对接等。

2、货物采购与质量控制

说明主要设备及关键部件的采购渠道、品牌来源、原厂授权情况；

提供质量控制流程，包括出厂检验、第三方检测、装箱前复核等环节；

每批次货物应附出厂合格证、检测报告、装箱清单等。

3、包装与运输保障

包装须符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》；

明确包装材料、防震防潮措施、标识标注要求；

运输方式、承运商选择、运输路径规划、在途跟踪机制；

每批次发货前须提前3个工作日通知采购人，并提供运单号及预计到货时间。

4、到货验收与交接

制定到货验收流程，包括外观检查、数量清点、型号核对；

提供《到货验收单》模板，明确验收签字流程；

如发现破损、缺件、型号不符等问题，须在24小时内启动补货或换货程序。

4.5.1.2安装调试方案

投标人应提供系统化的安装调试实施方案，内容至少包括：

1、安装前准备

现场勘查：在合同签订后7日内完成安装现场勘查，形成《现场勘查报告》；

环境准备：明确安装场所的电源、接地、温湿度、空间等要求；

技术交底：向采购人提供安装图纸、接线图、设备布局图等。

2、安装实施

分设备制定安装作业指导书；

明确安装顺序、工艺要求、使用工具及辅材；

安装过程中须做好成品保护，避免对现场环境造成损坏。

3、调试与试运行

每台设备安装完成后须进行单机调试，记录调试数据；

系统联调：确保设备之间通信正常、数据互通；

试运行不少于7个日历天，期间须有技术人员现场跟岗。

4、问题响应与处理

设立安装调试问题应急小组，提供现场技术支持；

发现问题须在4小时内响应，8小时内提出解决方案。

4.5.1.3安全生产措施方案

投标人应建立完善的安全生产管理体系，确保项目实施过程中人员与设备安全，内容至少包括：

1、安全管理体系

设立项目安全负责人，明确安全职责；

制定《项目安全生产管理制度》及《安全事故应急预案》。

2、现场安全措施

施工区域设置警示标识、隔离带；

用电设备须符合国家安全标准，接线由持证电工操作；

高空作业、带电作业等特殊作业须有专项安全方案。

3、人员安全培训

所有进场人员须经过安全培训并考核合格；

培训内容包括现场风险识别、应急处置、消防器材使用等。

4、安全监督检查

每日施工前进行安全交底；

每周组织一次安全检查，记录并整改隐患。

4.5.1.4环境保护措施方案

投标人应贯彻绿色采购理念，确保项目实施符合环保要求，内容至少包括：

1、环保管理要求

遵守国家及地方环保法规，制定《项目环境保护管理计划》；

明确环保责任人，负责环保措施的落实与监督。

2、废弃物处理

包装材料、废旧设备、电子废弃物等分类收集、合规处置；

提供废弃物处理协议或回收单位资质证明。

3、噪声与污染控制

施工时间避开办公高峰，控制噪声在55分贝以下；

使用低挥发性涂料、环保型清洁剂。

3、节能与资源利用

优先选用节能型设备；

提倡无纸化办公，电子资料传递，减少纸质文档。

4.5.2进度安排与人员投入

投标人须根据本项目总体目标与采购需求，制定细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的进度安排方案，内容至少包含总进度计划、各阶段进度计划、影响实施进度的关键因素分析和保证措施、进度动态调整机制和纠偏措施、人员投入数量、任务分工、岗位职责和保障措施等内容：

4.5.2.1总进度计划

本项目自合同签订之日起，总工期为 30个日历天，包括货物采购、运输、安装、调试、初步验收、试运行及最终验收等全部环节。为确保项目按时交付，制定总体进度安排，内容至少包括

1、明确项目总工期为30日历天，自合同签订之日起计算，至最终验收合格交付使用止。

2、以横道图或网络计划图形式展示项目总体进度安排，清晰标识各关键节点的时间安排与逻辑关系。

3、总进度计划应体现货物采购、运输、到货验收、安装调试、初步验收、试运行、最终验收等全部环节的时间安排。

4.5.2.2各阶段进度计划

投标人应分阶段制定详细的进度计划，内容至少包括：

1、准备阶段（合同签订后第1-3天）

合同签订与项目启动会；

货物生产/采购计划确认；

安装环境勘察与准备；

技术人员与安装工具准备。

2、供货与验收阶段（第4-15天）

货物生产/集货、包装、发运；

运输途中跟踪与协调；

到货后与采购人共同开箱验收；

验收记录与问题处理。

3、安装与调试阶段（第16-25天）

设备就位、安装、接线、通电；

单机调试与系统联调；

性能测试与参数校准；

安装调试记录整理。

4、培训与试运行阶段（第26-28天）

操作人员培训；

系统试运行与稳定性测试；

问题排查与优化。

5、验收与交付阶段（第29-30天）

初步验收；

试运行满3个月后组织最终验收；

验收资料整理与移交。

4.5.2.3影响实施进度的关键因素分析及保证措施

投标人应识别并分析可能影响进度的关键因素，并提出具体应对措施，内容至少包括：

1、关键因素分析

货物供应延迟：设备生产周期、物流运输时间等；

安装环境不满足：场地条件、电力供应、网络接口等；

技术调试问题：设备兼容性、系统集成难度；

人员协调不畅：供应商与采购人沟通不及时；

突发情况：如天气、政策变动、疫情等不可抗力因素。

2、保证措施

（1）货物供应保障

与设备制造商签订供货保障协议；

提前预订物流资源，采用多式联运方式；

建立备用供应商名单。

（2）环境准备保障

提前与采购人确认安装条件；

配备临时电源、网络设备等应急资源。

（3）技术调试保障

配备专业技术团队，具备多品牌设备调试经验；

准备调试预案，提前模拟系统集成场景。

（4）沟通协调保障

设立项目专职联络人，每日汇报进度；

每周召开项目协调会，及时解决问题。

（5）风险应对保障

制定应急预案，包括设备损坏、人员变动等；

购买运输保险、安装工程险等。

4.5.2.4进度动态调整机制和纠偏措施，内容至少包括：

1、进度跟踪机制

（1）工具方法

使用项目管理软件（如Microsoft Project）进行进度跟踪；

每日填写《项目进度日报》，每周提交《项目周报》。

（2）关键节点控制

设立里程碑节点，如“设备到货日”“安装完成日”等；

对关键路径任务进行重点监控。

2、偏差识别与响应

（1）偏差识别

若某一任务延迟超过2天，立即启动偏差分析；

分析原因：资源不足、技术问题、外部因素等。

（2）响应机制

3日内提出纠偏方案；

调整资源配置，如增派人员、加班作业；

必要时调整后续任务顺序，压缩非关键路径时间。

3、纠偏措施

（1）资源调整

增加技术人员或设备资源；

启用备用供应商或替代设备。

（2）时间压缩

采用并行作业方式，如安装与调试同步进行；

延长每日工作时间，确保关键任务按时完成。

（3）沟通优化

加强内外部协调，减少等待时间；

建立快速决策机制，由项目经理现场裁决。

4.5.2.4人员投入数量、任务分工、岗位职责和保障措施，内容至少包括：

1、人员投入数量

项目经理：1名；技术负责人：1名；安装工程师：2名；调试工程师：1名；质检员：1名；培训讲师：1名；后勤保障人员：1名

合计：8人

2、任务分工

项目经理：全面负责项目进度、质量、成本与沟通协调；

技术负责人：负责技术方案、设备调试与问题解决；

安装工程师：负责设备安装、接线与基础调试；

调试工程师：负责系统联调、功能验证；

质检员：负责各阶段质量检查与验收；

培训讲师：负责操作人员培训与考核；

后勤保障人员：负责物资管理、安全监督与生活保障。

3、岗位职责

每个岗位应明确其职责范围、工作内容、输出成果及考核标准，岗位职责应以表格形式清晰列出，体现权责一致、分工明确。

（1）项目经理

制定项目计划，组织资源分配；

负责与采购人、供应商的沟通；

监控项目风险，及时启动应急预案。

（2）技术负责人

审核设备技术参数；

指导安装与调试过程；

解决技术难题，确保系统稳定。

（3）安装工程师

按图施工，确保安装质量；

记录安装过程，提交安装报告。

（4）调试工程师

完成设备功能测试；

编写调试记录与问题清单。

（5）质检员

检查设备质量与安装规范；

出具阶段验收报告。

（6）培训讲师

编写培训教材，组织实操训练；

进行培训效果评估。

（7）后勤保障人员

管理工具、材料与安全设备；

负责现场安全与卫生管理。

4、保障措施

（1）人员保障

所有人员具备相关资质与经验；

配备备用人员，应对突发情况。

（2）技术保障

提供专业技术培训；

配备先进工具与检测设备。

（3）后勤保障

提供充足的劳保用品与应急物资；

设立现场临时办公与休息区。

（4）考核激励

设立项目绩效奖金，激励团队按时保质完成任务；

对表现突出人员给予表彰与奖励。

4.5.3质量保证方案

投标人应依据本项目特点及采购需求，制定全面系统、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的质量保证方案，内容至少包含质量管理体系、质量控制措施、质量管理制度和岗位职责等内容：

4.5.3.1质量管理体系

1、质量方针与目标

明确项目质量方针，体现持续改进、用户满意、合规履约的原则。

设定量化的质量目标，内容至少包括：

设备交付合格率：100%；

安装调试一次成功率：≥98%；

用户培训满意度：≥95%；

验收通过率：100%。

2、质量管理组织架构

设立项目质量管理小组，明确项目经理为质量第一责任人。

配备专职质量管理人员，负责全过程质量监督、检查与记录。

明确各岗位在质量管理中的职责与权限，形成职责矩阵表。

3、质量管理流程

建立从采购、包装、运输、安装、调试到验收的全流程质量管理机制。

制定质量检查计划，明确各阶段检查节点、检查内容、检查标准及记录方式。

4.5.3.2质量控制措施

1、采购环节控制

所有设备及配件必须来源于合法、正规渠道，具备出厂合格证、原产地证明等。

关键设备（如凝胶成像分析系统、PCR仪等）需提供制造商授权书及质量检测报告。

建立供应商评价机制，对供应商资质、信誉、供货能力进行动态评估。

2、包装与运输控制

包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》及《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

对精密仪器采取防震、防潮、防尘等专项防护措施，并附包装清单。

运输过程中实行全程跟踪，确保货物安全、准时送达。

3、安装调试控制

制定详细的安装调试作业指导书，明确安装步骤、技术参数、调试标准。

安装前进行现场环境检查，确保满足设备运行条件（如电源、温湿度、洁净度等）。

调试完成后进行初步运行测试，记录运行数据，确保设备性能符合技术参数要求。

4、验收控制

配合采购人制定验收方案，明确验收标准、方法、工具及参与人员。

提供完整的验收资料，内容至少包括设备清单、技术文件、培训记录、售后服务承诺等。

对验收中发现的问题立即整改，并在规定时间内完成复验。

5、质量持续改进

建立质量反馈机制，定期收集采购人意见，进行分析与改进。

项目结束后提交质量总结报告，包括质量目标达成情况、存在问题及改进建议。

6、文档控制

建立项目文档管理制度，确保所有质量记录真实、完整、可追溯。

文档至少包括：采购合同、质检报告、安装记录、调试报告、培训资料、验收文件等。

4.5.3.3质量管理制度，内容至少包括：

1、质量责任制

实行“谁实施、谁负责”的质量责任制度，明确各环节责任人员。

对质量问题实行追溯机制，对责任人员进行考核与奖惩。

2、质量检查制度

设立三级检查机制：自检、互检、专检。

定期组织质量巡查，发现问题及时整改并记录。

3、质量问题处理制度

设立质量问题响应机制，接到质量问题通知后24小时内提出处理方案。

对重大质量问题启动应急预案，包括设备更换、现场修复、技术支援等。

4、质量文档管理制度

所有质量文档分类归档，电子与纸质双备份。

项目结束后提交完整的质量档案，供采购人备案。

4.5.3.4岗位职责，内容至少包括：

1、项目经理

全面负责项目质量管理工作；

组织制定并实施质量计划；

协调内外部资源，确保质量目标实现。

2、技术负责人

负责技术方案审核与优化；

指导安装调试工作，解决技术难题；

参与验收工作，确保技术参数达标。

3、质检员

负责全过程质量检查与记录；

出具质量检查报告，提出整改建议；

参与最终验收，签署质量意见。

4、安装调试工程师

严格按照作业指导书进行安装调试；

记录安装调试数据，提交调试报告；

对安装质量负责，配合质检员完成检查。

5、售后服务工程师

负责设备运行期间的维护与技术支持；

响应用户反馈，处理设备故障；

定期回访，收集用户意见，持续改进服务质量。

4.5.4人员培训方案

投标人须根据本项目实际需求，提供一套全面、系统、可操作性强的技术培训方案，确保采购人相关操作、维护及管理人员能够熟练掌握所供设备的日常操作、维护保养、功能应用及常见故障处理等技能。培训方案应至少包括培训目标、培训对象、培训内容、培训方式、培训时间、培训资料、培训师资、培训效果保障等方面：

4.5.4.1培训目标

1、使采购人操作人员熟练掌握所有设备的日常操作流程、基本功能及高级应用；

2、使维护人员具备日常保养、定期维护及常见故障诊断与处理能力；

3、确保采购人具备自主管理、维护设备的能力，降低对外部技术支持的依赖；

4、培训结束后，参训人员应能独立完成设备操作、日常保养、基础故障排查与处理。

4.5.4.2培训对象

投标人应明确针对以下人员制定差异化培训内容：

1、设备操作人员：负责日常使用设备的一线工作人员；

2、设备维护人员：负责设备保养、校准、故障初步处理的技术人员；

3、实验室管理人员：负责设备调度、使用记录、耗材管理等；

4、相关技术支持人员：负责设备数据管理、系统对接等。

4.5.4.3培训内容

1、日常保养与定期保养培训

（1）日常保养

每日开机前检查、运行状态确认、使用后清洁流程；

耗材更换周期与方法（如滤芯、光源、电极等）；

使用记录填写规范与设备日志管理。

（2）定期保养

月度、季度、年度保养计划与执行标准；

关键部件校准方法与周期（如温度传感器、光学系统等）；

保养工具使用与保养记录管理。

2、业务技术功能培训

设备基本原理与结构介绍；

标准操作流程（SOP）演示与实操；

高级功能应用培训（如数据分析软件、多模块联动操作）；

设备性能验证方法与标准；

数据导出、备份与管理系统操作。

3、常见故障处理培训

常见故障现象识别与分类；

故障诊断流程与方法；

现场应急处理措施与安全注意事项；

故障记录与报告撰写规范；

远程协助与技术支持使用流程。

4.5.4.4培训方式

1、集中理论培训：采用多媒体教学、教材讲解、案例分析；

2、现场实操培训：在设备安装现场进行一对一或小组实操指导；

3、模拟演练与考核：设置故障模拟场景，进行实操演练并考核；

4、线上辅助培训：提供视频教程、电子手册、在线答疑平台。

4.5.4.5培训时间

投标人应提供详细的培训时间表，至少包括：

1、理论培训：不少于 8 学时；

2、实操培训：每台设备不少于 4 学时；

3、复习与答疑：培训结束后安排 2 学时集中答疑与复习；

4、培训总时长：不少于 30 学时。

4.5.4.6培训资料

1、提供中文版《设备操作手册》、《维护保养手册》、《故障处理指南》；

2、提供培训PPT、视频教程、考核试题库；

3、提供培训结业证书样本及考核标准。

4.5.4.7培训师资

1、主讲教师需具备 3 年以上同类设备培训经验；

2、提供讲师简历及相关资质证明；

3、每场培训配备不少于 1 名主讲 + 1 名助教。

4.5.4.8培训效果保障

1、培训结束后进行理论与实操考核，合格率须达 90% 以上；

2、提供培训满意度调查表，满意度不低于 95%；

3、培训结束后 1 个月内提供一次回访与巩固培训。

4、提供 6 个月的免费技术咨询与远程指导；

5、建立微信/钉钉技术交流群，实时响应；

6、定期推送设备使用技巧与更新资料。

4.5.5售后服务方案

投标人须针对本项目特点，提供一套细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的售后服务方案，内容至少包含售后服务体系和专业技术人员配备、服务承诺及维修响应时间、出现产品质量问题时的故障跟踪受理、处理机制、产品跟踪回访机制、紧急故障处理预案等内容：

4.5.5.1售后服务体系和专业技术人员配备，内容至少包括：

1、售后服务组织架构

明确售后服务团队的组织结构，包括总部支持中心、区域服务中心、现场服务工程师等层级。

设立专职项目经理，作为采购人对接的第一责任人。

提供售后服务团队人员名单、职务、职责分工、联系方式等信息。

2、专业技术人员配备

配备具备相关设备专业知识的技术人员，其中至少包括：

1名具备3年以上同类设备维修经验的高级工程师；

2名具备2年以上经验的现场服务工程师；

1名专职远程技术支持工程师。

提供技术人员资质证书、培训记录、从业经历等证明材料。

3、服务网络覆盖

说明在江苏省盐城市或周边地区的服务网点布局情况；

提供服务网点地址、联系人、服务范围及响应时间承诺。

4.5.5.2服务承诺及维修响应时间，内容至少包括：

1、服务承诺

承诺提供7×24小时全天候服务支持；

承诺在质保期内免费提供维修、更换零部件服务（非人为损坏）；

承诺提供终身有偿维修服务，质保期外维修费用不高于市场同类服务均价。

2、维修响应时间

电话响应：接到采购人报修通知后，15分钟内响应；

远程诊断：1小时内启动远程技术支持；

现场响应：

一般故障：24小时内抵达现场；

紧急故障：4小时内抵达现场；

故障修复时间：

一般故障：48小时内修复；

重大故障：72小时内提出解决方案并完成修复；

若无法在承诺时间内修复，须提供备用设备或替代方案。

4.5.5.3故障跟踪受理、处理机制，内容至少包括：

1、故障受理流程

设立统一服务热线，提供多种报修渠道（电话、微信、邮件、在线工单）；

建立故障工单系统，实现故障报修、分配、处理、反馈、归档全流程信息化管理；

每张工单须有唯一编号，采购人可实时查询处理进度。

2、故障处理流程

初步诊断：通过电话或远程方式初步判断故障原因；

现场处理：工程师现场检查、诊断、维修或更换部件；

修复验证：修复后与采购人共同验证设备运行状态；

服务报告：每次服务后提供书面服务报告，包括故障原因、处理过程、使用建议等。

3、跟踪闭环机制

服务完成后24小时内进行第一次回访；

7天内进行第二次回访，确认设备运行稳定；

建立故障数据库，用于分析故障趋势，预防同类问题再次发生。

4.5.5.4产品跟踪回访机制，内容至少包括：

1、定期回访计划

每3个月进行一次定期回访，了解设备使用情况；

每6个月提供一次设备运行状态检测报告；

每年提供一次设备健康评估报告。

2、用户反馈收集

设立用户满意度调查机制，每次服务后请采购人填写《服务质量反馈表》；

满意度评分低于90分的，须在3个工作日内提出改进措施并反馈。

3、数据化管理

建立设备档案，记录设备型号、安装时间、维修历史、更换部件等信息；

提供设备运行数据统计分析，辅助采购人优化使用与维护策略。

4.5.5.5紧急故障处理预案

1、紧急故障定义

设备完全瘫痪无法使用；

存在安全隐患或可能造成数据丢失；

影响采购人重大实验或检测任务。

2、应急响应机制

设立应急服务专线，专人接听；

启动绿色通道，优先调度资源；

必要时协调厂家或区域库存，确保关键部件供应。

3、应急预案演练

每年至少组织1次应急服务演练；

演练内容包括：快速响应、现场处置、备用设备调配等；

提供演练记录及改进报告。

4.6包装和运输：乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

4.7成交供应商必须严格遵守国家和地方关于劳动等法律法规及规章制度，保证按时发放派驻本项目服务团队的每位员工的报酬，且最低月工资标准不低于本地区最低标准；工作时间符合劳动法的规定。供应商应自行为员工办理必须的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均由供应商考虑并包含在投标报价中。

4.8成交供应商必须严格遵守国家和地方关于劳动安全等法律法规及规章制度，制定严格的安全措施，加强安全监督管理，配备合格的劳动防护用品、安全用具，负责对项目服务人员进行培训、教育和管理，服务过程中所有安全责任、安全风险由供应商自行承担，与采购人无关。

五、采购需求中必须满足的实质性要求

工期、质量、质保期。依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

六、本项目 不接受 进口产品参加投标

七、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 种子设备 | 工业 |

所属行业按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定填写。

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照询价文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照询价文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

（一）计分标准：（按四舍五入取至小数点后二位）

（二）本项目评分总分值为100分。

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。（四舍五入保留两位小数） |
| 综合实力 | 业绩（9分） | 投标人自2022年1月1日以来（合同签订日期为准），具有类似业绩（至少包含凝胶成像分析系统、高通量组织研磨仪、人工气候箱3个品种中的2个品种，2个品种可不在同1个合同中），每提供1个业绩得3分，本项最高得9分。 注：投标时需提供服务合同原件彩色扫描件，且合同中需体现甲乙双方名称、合同签订时间、合同内容、甲乙双方章印齐全，否则不予认可。未提供或经评审不合格的均不得分。 |
|  | 体系认证（3分） | 投标人或产品的生产厂商具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康体系认证证书、环境体系认证证书的，有1个得1分，本项最多得3分。投标时需提供证书原件扫描件和国家认监委网站查询截图并加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分。 |
|  | 质保期承诺（2分） | 在招标文件第四章项目需求里免费质保期1年的基础上，每增加1年，加1分，本项最高得2分。投标时以提供的承诺函原件扫描件（格式自拟）加盖投标人公章为准，未提供不得分。 |
|  | 节能环保（2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 |
| 技术参数 | 技术参数（30分） | 招标文件第四章采购需求中第二项技术要求标“▲”的15条技术参数为产品重要质量要求，每有一项符合或正偏离加2分,本项最高得30分。上述所有仪器的技术参数中标注“▲”的，要求提供证明材料的，以提供的相关材料为准。未要求提供材料的，以提供的技术参数响应偏离表为准，未提供的不得分。 |
| 实施方案 | 总体方案（5分） | 供应商根据本项目第四章第四条中“4.5.1总体方案”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的项目总体方案。内容至少包含供货方案、安装调试方案、安全生产措施和环境保护措施方案等方面，方案优于要求的得5分，符合要求得4分，不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标委员会评审。 |
|  | 进度安排与人员投入（5分） | 供应商根据本项目第四章第四条中“4.5.2进度安排方案”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的项目进度安排和人员投入方案。内容至少包含总进度计划、各阶段进度计划、影响实施进度的关键因素分析和保证措施、进度动态调整机制和纠偏措施、人员投入数量、任务分工、岗位职责和保障措施等内容。方案优于要求的得5分，符合要求得4分，不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容，工期对照采购文件要求明显缩短，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标委员会评审。 |
|  | 质量保证方案（5分） | 供应商根据本项目第四章第四条中“4.5.3质量保证方案”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的质量保证方案。内容至少包含质量管理体系、质量控制措施、质量管理制度和岗位职责等内容。方案优于要求的得5分，符合要求得4分，不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标委员会评审。 |
|  | 人员培训方案（5分） | 供应商根据本项目第四章第四条中“4.5.4人员培训方案”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的人员培训方案。培训内容至少包括培训目标、培训对象、培训内容、培训方式、培训时间、培训资料、培训师资、培训效果保障等方面。方案优于要求的得5分，符合要求得4分，不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标委员会评审。 |
|  | 售后服务方案（4分） | 供应商根据本项目第四章第四条中“4.5.5售后服务方案”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的售后服务方案。内容至少包含售后服务体系和专业技术人员配备、服务承诺及维修响应时间、出现产品质量问题时的故障跟踪受理、处理机制、产品跟踪回访机制、紧急故障处理预案等内容。方案优于要求的得4分，符合要求得3分，不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标委员会评审。 |

注：上述加分项中需提供相关证明材料的，在该项目中标后七个工作日内，向招标人提供原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，或提供虚假项目业绩，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，将被取消成交资格，且采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：  （加盖公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、技术参数响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、开标一览表

十四、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                。

主要专业技术能力有：                    。

企业名称（加盖公章）：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖公章）：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：采购人名称

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地     址：

邮     编：

电     话：

传     真：

投标人开户行：

账     号：

日     期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市农产品质量检测中心组织采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(工业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于(工业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

3、如供应商不是残疾人福利性单位，不需要提供此表。

供应商全称（加盖公章）：

日  期：

十一、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十二、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）： 供应商名称

项目名称：盐城市农产品质量监督检验测试中心能力提升建设项目（第3批：新购种子仪器设备）

项目编号：JSZC-320900-YDCW-G2025-0037

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |
| 核心产品品牌： |  |

日期 ：     年  月  日

（此表为政府采购客户端工具输入报价自动生成，无需单独提供）

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十四、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年     月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。