连云港市政府采购

招标文件

项目名称：连云港市灌南生态环境监测站监测能力建设项目

项目编号：JSZC-320724-ZYSJ-G2025-0001

|  | 采 购 人： | 连云港市灌南生态环境局 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采购代理机构： | 中禹苏建管理咨询有限公司 |  |
|  | 日 期： | 二〇二五年三月 |  |

目录

第一章投标邀请	1

第二章投标人须知	7

第三章 评标办法	22

第四章 项目需求	25

第五章 合同	39

第六章 投 标 文件格式	47

第一章投标邀请

项目概况 连云港市灌南生态环境监测站监测能力建设项目JSZC-320724-ZYSJ-G2025-0001的潜在投标人应在江苏省政府采购网获取招标文件，并于2025年3月25日9点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320724-ZYSJ-G2025-0001

2、项目名称：连云港市灌南生态环境监测站监测能力建设项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：320万元

最高限价：320万元，报价超过最高限价的按无效标处理。

采购需求：为贯彻落实基层监测机构职能要求，推动监测机构补短板、强弱项、提能力、出实绩，努力达到生态环境监测机构规范化建设区（县）B级水平，根据2023年5月，江苏省生态环境厅印发了《江苏省基层生态环境监测机构规范化建设工作方案》（苏环办〔2023〕124号），文件要求2024年9月前，全省基层生态环境监测机构须完成规范化能力建设，并于2023年8月印发了《江苏省基层生态环境监测机构规范化建设指标体系评分细则（试行）》（苏环办〔2023〕204号）。实施监测站能力提升项目，拟购置非甲烷总烃、便携式气相分子吸收光谱仪、ICP-MS等总计24类设备等。

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

5、合同履行期限（服务时间）：合同签订后30日历天内完成并通过验收。

6、本项目（是/否√）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）提供2022年度或2023年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予10％的扣除，用扣除后的价格参加评审。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

3.本项目的特定资格要求：无；

4.本项目的其他资格要求：

(1) 响应文件递交截止前被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。(备注：采购人或采购代理机构通过信用中国、中国政府采购网，对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。)

(2)本项目成交后不允许分包或转包。

5、法律法规规定的其他条件。

三、投标文件的获取

（1）时间：2025年 3月5日00:00至2025年3月12日23:59；

（2）方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

方法及步骤如下（可参考）：

① 登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载采购文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具-制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

③潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

④“CA数字证书”的获取:供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。

⑤采购文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑥招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

⑦请潜在投标单位提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交响应文件截止时间和地点

1.2025年3月25日上午9点00分（北京时间）。逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.本招标文件文件中标注★的部分为实质性要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏省政府采购交易平台网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称： 连云港市灌南生态环境局

地 址：连云港市灌南县集中办公区

联系人：孙主任

联系电话：13775455396

2.采购代理机构信息

名称：中禹苏建管理咨询有限公司

地 址：南京市鼓楼区芦席营97号长江科技园A座7层

联系人：张工

联系电话：17751678202

3.项目联系方式

联系人： 张工

联系电话：17751678202

八、电子招投标说明

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

- 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

### 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和中禹苏建管理咨询有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2此次采购代理费及其他相关费用均由成交单位支付（招标代理费按苏招协[2022]002号《江苏省招标代理服务收费的指导意见》所规定的服务类收费标准收取，不足5000元按5000元收取），其他费用按实收取，以上费用供应商报价时综合考虑，不需单列。相关费用必须在中标公示后中标通知书发出前由中标人一次性付清。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件的构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）评标方法

（4）项目需求

（5）合同

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理公司。

### 8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人和代理公司可以对招标文件进行修改。

8.2采购人和代理公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件编制

### 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其他要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11、投标文件的构成

11.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表（如有请提供）、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2如投标文件制作工具中的格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

### 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章规定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

### 13、投标分项报价表

13.1投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

13.3投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16、投标函和开标一览表

16.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

### 17、投标有效期

17.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理公司的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

### 19、投标截止时间

19.1投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2采购人和代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 代理公司拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理公司组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评委会联系。

### 23、评标委员会

23.1开标后，代理公司将组织评委会进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评审专家、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3代理公司和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知其未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3代理公司将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（3）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

（4）与采购人或者其他投标人恶意串通的。

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

### 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，代理公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人及代理公司提供一正四副与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、授予合同

### 30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 31、合同标的的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

### 33、询问

33.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理公司应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对代理公司委托授权范围的，代理公司应当告知投标人向采购人提出。

### 34、质疑提出

34.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

34.2投标人认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理公司提出质疑。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理公司将只对投标人第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的投标人，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑投标人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理公司。采购人、代理公司不具有法定调查、认定权限。

34.4质疑函的接收方式为投标人书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑投标人应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理公司不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理公司接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑投标人进一步补充必要的证明材料的，质疑投标人应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑投标人不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理公司有权要求其补充必要的证明材料，质疑投标人未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的投标人或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人提出的质疑。

（5）投标人组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5采购人、代理公司依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

35.6因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

### 36、质疑处理

36.1 质疑投标人未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑投标人不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑投标人投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑投标人采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

### 37、促进中小企业发展

37.1.本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）的规定。

37.2.根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购投标人，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小微企业，也不适用《办法》。

37.3. 参加政府采购活动的投标人应当提供的材料：

37.3.1投标人为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（“响应文件格式”）。

37.3.2投标人为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型企业、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（“响应文件格式”）。

37.3.3投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型企业、微型企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 38、支持绿色发展

38.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

### 39、政府采购需求标准

39.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章    评标办法

一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会由采购人代表和评审专家共5人组成。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何 与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关 工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

1 、评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2 、本项目评分总分为 100 分，按四舍五入取至小数点后两位。

3 、总得分=价格分+商务技术分。

五、中标标准：

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

| 评审 因素 | 分值 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 评分 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分= （评标基准价/投标报价）× 30分。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |  |
| 技术 指标 | 40分 | 评标委员会根据投标人投标产品的响应情况进行评分，全部响应招标文件“货物技术参数及功能指标”要求的得40分。不响应招标要求的扣分：其中标注“▲”的条款，每有1项负偏离扣1.5分，其他非“▲”的条款每有1项负偏离扣1分，扣完为止。 标注“▲”的条款为重要参数要求，投标文件中须提供产品彩页或技术规格说明书或第三方报告等相关证明材料的原件扫描件上传至投标文件，未提供或提供与要求不符的视为负偏离。 |  |
| 类似 业绩 | 10分 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过类似供货项目，提供中标通知书和销售合同原件扫描件上传至投标文件中，每提供一份得2分，最高得10分。 |  |
| 认证 体系 | 3分 | 1.投标人通过质量管理体系认证的得1分。 2.投标人通过环境管理体系认证的得1分。 3.投标人通过职业健康安全管理体系认证的得1分。 上述证书全部提供得3分，投标文件提供1-3有效期内证书、证明的原件扫描件，未提供不得分。 |  |
| 项目实施方案 | 6分 | 投标文件提供项目实施方案，包括但不限于应急响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案以及服务承诺落实的保障措施等内容。 方案细致全面、合理，可操作性强，完全响应招标需求的得4-6分； 方案较为完整，可操作性较强，基本响应招标需求的得2-4分； 方案不完整，可操作性一般，响应度低的得0-2分； 本项未见阐述，不得分。 |  |
| 售后服务方案 | 6分 | 投标文件提供售后服务方案，包括但不限于售后服务范围、专业技术人员配置、售后服务响应及保障计划和设备使用情况回访计划等内容。 方案细致全面、合理，可操作性强，完全响应招标需求的得4-6分； 方案较为完整，可操作性较强，基本响应招标需求的得2-4分； 方案不完整，可操作性一般，响应度低的得0-2分； 本项未见阐述，不得分。 |  |
| 设备到货、安装调试方案 | 5分 | 投标文件提供设备到货、系统安装、调试方案，综合评价方案全面性、合理性。 方案细致全面、合理，可操作性强，完全响应招标需求的得3-5分； 方案较为完整，可操作性较强，基本响应招标需求的得1-3分； 方案不完整，可操作性一般，响应度低的得0-1分； 本项未见阐述，不得分。 |  |

- 第四章、项目需求

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为货物采购，采购标的对应的企业划分标准所属行业为工业。

1、根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2、本采购项目的核心产品为ICP-MS

3、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

4、本招标文件文件中标注★的部分为实质性要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。

一、项目概况

为贯彻落实基层监测机构职能要求，推动监测机构补短板、强弱项、提能力、出实绩，努力达到生态环境监测机构规范化建设区（县）B级水平，根据2023年5月，江苏省生态环境厅印发了《江苏省基层生态环境监测机构规范化建设工作方案》（苏环办〔2023〕124号），文件要求2024年9月前，全省基层生态环境监测机构须完成规范化能力建设，并于2023年8月印发了《江苏省基层生态环境监测机构规范化建设指标体系评分细则（试行）》（苏环办〔2023〕204号）。实施监测站能力提升项目，拟购置非甲烷总烃、便携式气相分子吸收光谱仪、ICP-MS等总计24类设备等。

二、货物采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气象五参数测定仪 | 2 | 套 | 否 |  |
| 2 | 土壤样品冷藏存储装置 | 1 | 套 | 否 |  |
| 3 | 便携式水质多参数测定仪 | 1 | 套 | 否 |  |
| 4 | 烟气黑度仪 | 1 | 套 | 否 |  |
| 5 | 便携式气相分子吸收光谱仪 | 1 | 套 | 否 |  |
| 6 | 高温温度计 | 1 | 套 | 否 |  |
| 7 | 手持多组分气体分析仪 | 1 | 套 | 否 | 含计量 |
| 8 | 电动土壤采样器 | 1 | 套 | 否 |  |
| 9 | 便携式测汞仪 | 1 | 套 | 否 |  |
| 10 | 底泥取样器 | 1 | 套 | 否 |  |
| 11 | 振动测量仪 | 1 | 套 | 否 |  |
| 12 | 气袋采样系统 | 2 | 套 | 否 |  |
| 13 | 现场执法记录仪 | 4 | 套 | 否 | 32G |
| 14 | 手持式叶绿素(蓝绿藻)测定仪 | 1 | 套 | 否 |  |
| 15 | 细菌快速检测仪 | 1 | 套 | 否 |  |
| 16 | 非甲烷总烃 | 1 | 套 | 否 |  |
| 17 | 实验室恒温装置 | 10 | 套 | 否 | 2.0匹 |
| 18 | 水质试纸 | 5 | 盒 | 否 |  |
| 19 | 水质试剂盒 | 5 | 盒 | 否 |  |
| 20 | ICP-MS | 1 | 套 | 否 |  |
| 21 | 红外热成像气体检测仪 | 1 | 套 | 否 |  |
| 22 | 高锰酸盐指数分析仪 | 1 | 套 | 否 |  |

三、参数要求

- （一）气象五参数测定仪

1.技术参数

1.1风速：0.6-40m/S，分辨率：0.1m/S；

1.2空气温度：-29-70℃，分辨率：0.1℃；

1.3相对湿度：10-90%，分辨率：0.1；

1.4压力：700-1100hPa，分辨率：0.1 hPa/mb；

1.5风向：0~360°，分辨率：1°。

2.配置要求（单套）

2.1主机1台；

2.2风向标1个；

2.3三脚架1个。

- （二）土壤样品冷藏存储装置

1.设备用途

可快速制冷，用于便携式储存土壤品。

2.技术参数要求

2.1快速制冷；

2.2冷藏或冷冻；

2.3低压保护；

2.4抗震防抖；

2.5-20℃～20℃可调控；

2.6工作电压：12-24v/220v；

2.7容量≥30L。

3.配置要求

3.1主机1台；

3.2直流线1根；

3.3适配器1个；

3.4使用说明书、合格证、保修卡1份。

- （三）便携式水质多参数测定仪

1.设备用途

新型便携式可见分光光度计，预置220多条程序，适用于多种测量场合使用。适合市政污水自来水、饮用水、锅炉水、冷却水、水处理、环境监测和工业过程监测。

2.工作条件

2.1电源：标配AA电池，4节；

2.2温度：10～40℃；

2.3湿度：最大相对湿度80%（非冷凝）。

3.技术性能指标要求

3.1 多参数测定仪主机

3.1.1测量模式：浓度(mg/L等)、吸光度（Abs）、透过率（%）；

▲3.1.2预置曲线：220多条；

▲3.1.3用户自建曲线：50条；

3.1.4比色瓶尺寸：方形10 x 10 mm，1英寸；圆形13mm/16mm/1英寸；

3.1.5供电方式：标配AA电池，4节；

3.1.6波长范围：340～800nm；

3.1.7波长选择：自动；

3.1.8波长准确性：±2nm；

3.1.9波长重复性：±0.1nm；

3.1.10光谱带宽：5nm；

3.1.11光度计测量范围：0～3.0 Abs；

3.1.12光度计准确度：±0.003Abs @ 0.0～0.5 Abs；

3.1.13光度计线性：＜0.5%（0.5～2.0 Abs）；

3.1.14杂散光：＜0.5T% @ 340nm，NaNO2；

3.1.15数据储存量：500条，符合GLP；

3.1.16显示：LCD，带背光。

3.2消解器

3.2.1加热速度：10分钟内可从20℃加热至150℃；

3.2.2温度稳定性：±1 ℃；

3.2.3已存储程序：COD程序（150℃，120min）；

TOC程序（105℃，120min）；

100℃程序（100℃，30，60，120min）；

105℃程序（105℃，30，60，120min）；

150℃程序（150℃，30，60，120min）；

165℃程序（165℃，30，60，120min）。

▲3.2.5 消解温度：37～165℃，任意选择；

3.2.6消解时间：0～480min，任意选择，程序完毕后可自动停止加热。

4.配置要求

4.1多参数测定仪主机

4.1.1仪器主机 1台

4.1.2电池4节

4.1.3比色皿适配器 4个

4.1.4 1英寸比色池（10ml）2只

4.1.5 基础用户手册 1份

4.2消解器

4.2.1消解器主机 1套；

4.2.2保护盖 1套；

4.2.3说明书 1份；

4.2.4电源线 1套。

4.3配套试剂

4.3.1 COD（15-150mg/L）100支；

4.3.2氨氮（0.4-50.0 mg/L）100支；

4.3.3总磷（0.06-3.50 mg/L）100支；

4.3.4总氮（0.5-25mg/L ）100支。

- （四）烟气黑度仪

1.用途

对林格曼烟气浓度图直接作对比，可确定烟气的黑度等级。

2.技术参数

2.1望远镜视角放大率15倍；

2.2望远镜观测距离10～2000米；

2.3物镜通光孔径70毫米；

2.4林格曼黑度等级0～5级；

2.5观测误差不大于0.2级；

2.6林格曼黑度图制作误差≤0.2；

2.7分划面摄像倍率2倍。

- （五）便携式气相分子吸收光谱仪

1用途：主要用于测定水中氨氮、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总氮；

2 系统配置：

2.1设备名称：便携式气相分子吸收光谱仪（SGMA）。

2.2工作条件：野外使用可便携式移动电源，实验室内使用时支持AC220V；

2.3技术特点：一体便携式设计，必须在一个主机内集成仪器正常工作需要全部功能；

2.4 一体式的主机必须包含如下结构：进样及反应控制系统、气液分离系统、加热系统、光源光学及检测系统、自动稀释系统、总氮紫外在线消解模块。

3. 光源光学及检测系统：

3.1 满足HJ/T 195～HJ/T 200-2005六项气相分子吸收光谱法标准对光学系统测定稳定性要求；

3.2 检测器：配备多波长同时测定的高灵敏度CCD检测器.

★3.3所有项目测定时，实时同时记录不少于5个不同波长吸光度变化情况，形成多个波长

的信号图谱曲线，方便用户判断样品数据是否受干扰；（须提供“含不少于5条

不同波长信号曲线”软件界面截图，本功能是验收必须指标）

★3.4所有项目在测试过程同时，自动生成待测气体的任一时间点紫外区全波段扫描图谱

（波长范围190nm—390nm的），方便使用者判断样品分析是否存在干扰；（须提供“含小于190nm—390nm的紫外区波长扫描图谱”软件界面截图，本功能是验收必须指标）

4 进样及反应控制系统：

4.1 TCS温度控制系统:<0.5℃,加热器预热时间少于5分钟, 降低环境温度和样品温度变化带来的影响；

4.2配备氨氮快速氧化装置：氨氮快速氧化装置的加热方式为将氨氮样品溶液预加热到温度60℃～70℃，不加热次溴酸盐氧化剂；在预热后氨氮样品溶液中迅速加入次溴酸盐氧化剂，氧化剂在加入瞬间将溶液中的氨氮氧化为亚硝酸盐氮；

5载气及控制

5.1载气：内置气源自供载气，同时支持使用外供载气（空气或氮气均可）；

5.2 EPC载气电子压力控制系统：EPC系统对载气流量自动补偿修正，增强仪器稳定性能、响应时间<1S；

5.3配备电子压力报警系统：仪器自动监控载气流量及压力，当载气压力及流量达不到正常测试需求时，自动蜂鸣报警并自动关闭进样及加热系统，同时锁定软件并自动保存已测定数据；

6 气液分离系统：

6.1气液分离采用长管路连续多次萃取方式，以确保待测成份能从液相中充分分离；

6.2 配备除水系统，不使用任何干燥剂，有效去除分离后气体中带出的水份；

7 内置自动稀释系统：自动在线稀释功能：可对高浓度样品自动选择合适的稀释倍数，可自动配置稀释比达到40倍数的标准曲线，相关性系数>0.9995，最大稀释倍数不小于40，稀释准确度：0~20倍时，稀释误差小于3%；20倍以上稀释误差小于5%；

8 内置总氮紫外在线消解模块:紫外灯能耗（智能控制功耗）：300～700W；

9便携性要求：

9.1主机标配带轮便携箱（带拉杆，带轮），便于携带、野外使用）方便野外移动使用

9.2主机软件系统具有自检功能: 测定前仪器自动检测通讯口、波长等。软件具有反控功能，由软件直接设置仪器测试波长，泵进样参数等测试条件；

10 测试指标：

10.1 氨氮项目：

精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 3％；0.2mg/L，RSD< 2％；0.5mg/L，RSD< 1％。

线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

检出限要求：单次测定进样量不超过16mL，且同时除去亚硝酸盐时的检出限≤0.02mg/L；

10.2 硫化物项目：

精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。

线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

检出限要求：单次测定进样量不超过10mL时的检出限≤0.005mg/L；

10.3 硝酸盐氮项目：

精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 5％；0.5mg/L，RSD< 3％；1.0mg/L，RSD< 2％。

线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

检出限要求：单次测定进样量不超过10mL时的检出限≤0.006mg/L；

10,4 亚硝酸盐氮项目：

精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD<5％；0.5mg/L，RSD<3％；1.0mg/L，RSD<2％；

线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

检出限要求：单次测定进样量不超过10mL时的检出限≤0.003mg/L）；

10.5 总氮项目：

精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD<5％；0.5mg/L，RSD<3％；1.0mg/L，RSD<2％；

线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

检出限要求：单次测定进样量不超过12mL时的检出限≤0.03mg/L）；

▲11为满足环保要求，节约试剂，减少二次污染产生，，要求在符合上述灵敏度检出限时，

氨氮测定单个样品的进样量不大于16mL；总氮测定单个样品的进样量不大于12mL；硫化物

测定单个样品的进样量不大于10mL；

12 配置要求：

12.1主机  1套：光源光学及检测系统、自动除水系统、在线加热系统、TCS温度控制系统、EPC电子压力控制系统、在线稀释系统、氨氮在线氧化系统、总氮消解系统；51位自动进样器

12.2 主机便携箱（带轮）  1套；

12.3 附件箱（含移动电源，试剂盒） 1套；

12.5壹年耗材配件，含进样软管，尾气吸收装置；

12.6品牌笔记本1套（支持工作站正常运转）；

12.7移动电源1套，所有项目检测时间≥4h；

12.8纯水机滤芯4套；

12.9实验室试剂、耗材1套；

整机质保壹年，质保期内所有维修全部免费。

- （六）高温温度计

1.测量范围：-32℃-1080℃

2.测温精度：≤3%

- （七）手持多组分气体分析仪

1.主要用途

主要用于现场检测环境空气中的有毒有害气体的浓度，应急（泄漏）事故监测、职业卫生场所有毒有害气体检测、石化企业安全检测以及储罐、管道、阀门泄漏检测等场景。可配置氯气、硫化氢、氯化氢、一氧化碳、氟化氢、氨气、二氧化硫等气体传感器。

2.主要特点

2.1体积小巧，操作简单，同时显示多组分测量结果；

2.2可以同时配置包括PID在内的7种气体传感器；

2.3 ppm和mg/m3单位可自由切换；

2.4流量异常报警；

2.5气体浓度动态曲线显示，方便用户观测污染物变化；

2.6内置大容量锂电池，连续工作时间大于24小时；

2.7 USB数据线导出存储数据，并可以对仪器充电；

2.8提供专门的数据处理软件；

2.9可同时检测可燃气、氧气、有毒气体、挥发性有机化合物；

▲2.10具有相关产品的防爆证书；

2.11性能稳定可靠、操作使用简便；

2.12可保存72000组测量数据；

2.13传感器模块种类及量程

| 传感器名称 | 化学式 | 参数范围 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯 气 | CL2 | (0～50)ppm | 0.1ppm |
| 氯化氢 | HCL | (0-30)ppm | 0.01ppm |
| 氨 气 | NH3 | (0～100)ppm | 0.1ppm |
| 硫化氢 | H2S | (0～100)ppm | 0.1ppm |

2.14工作温度：（-20～50）℃；

2.15工作湿度：（15～90）%RH；

2.16工作电源：3.7V/6.8Ah锂电池；

2.17仪器噪声：<50dB(A)；

2.18功  耗：<1W。

3.配置要求

3.1主机1台；

3.2适配器1个；

3.3过滤芯2个；

3.4 U盘1个；

3.5说明书保修卡合格证1份；

3.6检定或校准证书1份。

- （八）电动土壤采样器

1.电动电动土壤采样器1台；

2. 50cm延长杆4根；

3.扳手2把；

4.刮刀1把；

5.手套1付；

6.筒形钻头（直径：5cm，长度30cm，裁口设计）1个；

7.铝合金箱1个。

- （九）便携式测汞仪

1.测量范围：0.002-5mg/L；

2.测量精度：≤5%。

- （十）底泥取样器

1.采样方式：抓斗式；

2.采泥量：1-5L。

- （十一）振动测量仪

1.执行标准

ISO 8041:1990；GB/T 23716-2009《人体对振动的响应—测量仪器》。

2.参数要求

2.1加速度传感器：灵敏度: 40 mV/m·s-2，

2.2频率范围：1Hz～63Hz±1 dB；1Hz～80 Hz±2dB；

2.3频率计权：并行W.B.z（全身垂向，简称z计权）、W.B.x-y（全身水平，简称x计权）

2.4时间平均方式：并行指数、线性

2.5时间平均常数：1 s、8 s

2.6测量范围：48dB～158dB（以10-6m/s2为参考）

2.7主要测量指标：并行瞬时VL1 2、最大VL1 2、最小VL1 2、VLeq1、VL5、VL10、VL50、VL90、VL95、SD1为：频率计权z、x

2为： 1 s指数平均、8 s指数平均、1 s线性平均、8 s指数平均

2.8显示分辨率：0.01 dB，显示刷新：瞬时值1秒一次，显示器：240×160点阵LCD显示器，有EL背光；对比度调节：按键30级可调

2.9积分测量时间：1 s到24 h分档或任意设定

2.10级线性范围：大于90 dB

2.11.A/D位数：24位

2.12采样频率：750 Hz

2.13统计采样间隔：0.1 s，统计采样指标：Lwz1s、Lwx1s指数平均值

2.14数据存贮：64 kB的FLASH可以保存128组测量结果

2.15量程增益：0 dB、10 dB、20 dB；量程显示：(48～138) dB、(58～148) dB、(68～158)dB，参考量程(48～138) dB；量程控制误差：不大于0.1 dB

2.16信号输入插座：X9-6z；信号输入阻抗：150 kΩ//100 pF

2.17最大输入电压：3 V（有效值）

2.18信号输出插座：立体声插座

2.19信号输出阻抗：1 kΩ

2.20最大输出信号电压：3.2 V

2.21输出接口：RS 232接口，可接微型打印机打印测量结果，也可接PC机送出测量结果。

2.22工作电源：4节LR 6 碱性电池或可充电电池，可连续使用8小时23.内部日历时钟：误差小于1分钟每月

2.23仪器内部自带符合GB 2312标准的汉字库，可在仪器上输入中英文测点名。

2.24开机稳定时间：不大于1分钟

2.25检定或校准证书一份

- （十二）气袋采样系统

1.执行标准

GB/T 16157-1996固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法

HJ/T 47-1997  烟气采样器技术条件

HJ 732-2014   固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法

HJ 38-2017    固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定  气相色谱法

HJ 1006-2018固定污染源废气挥发性卤代烃的测定气袋采样-  气相色谱法

HJ1078-2019  固定污染源废气甲硫醇等8种含硫有机化合物的 测定气袋采样-预浓缩气相色谱-质谱法

JJG 1169-2019  烟气采样器仪器技术特点

2.技术特点

2.1取样管与主机一体化集成设计，携带便捷

2.2取样管全程伴热，加热温度可调

2.3具备样气制冷脱水功能，制冷温度可调

2.4满足高温高湿工况固定污染源废气VOCs的气袋法采样

2.5取样管内管可清洗更换，气袋可自动清洗

2.6被动式采样过程，样气不经过采样泵，无过程污染

2.7真空箱可适用1L~10L多型号采样气袋

2.8采样数据可存储、查询、打印、导出

3.技术指标

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样流量 | 持续采样：(0.1～1)L/min快速采样：最大3.0L/min | 0.1L/min | / |
| 大气压 | (50~130）kPa | 0.01kPa | 不超过±500Pa |
| 取样管加热温度 | (80~160）℃，默认120℃ | 1℃ | 不超过±10℃ |
| 制冷温度 | （0～4）℃ | 1℃ | 不超过±2℃ |
| 适用气袋体积 | （1~10）L |  |  |
| 负载能力 | ≤15kPa |  |  |
| 数据存储 | 10000组 |  |  |
| 环境温度 | （-10～50）℃ |  |  |
| 工作电源 | 外接24V/10A桌面电源适配器 |  |  |
| 总长度 | 标配1.2m，可订制(最大有效长度0.8m) |  |  |
| 主机重量 | 约4kg |  |  |

4.仪器配置要求

4.1主机 1台；

4.2真空箱组件 1个；

4.3连接管1套；

4.4电源适配器1个；

4.5接地线1根；

4.6防护包1个；

4.7棕色样品瓶 1个。

- （十三）现场执法记录仪

1.高清显示屏≥2英寸；

2.2K高清摄录。

- （十四）手持式叶绿素(蓝绿藻)测定仪

- 便携式野外藻类分析仪

- 1、设备用途：

- 1.1 重量很轻的野外现场用来定量检测蓝藻和总叶绿素的设备。

- 1.2分析叶绿素的总量，可以替代传统的化学分析方法。

- 1.3 基于藻细胞的自然荧光特性。

- 1.4 不需要任何样本准备过程。

- ▲1.5只需要打开开关，并把设备插入水中就可以得到读数。

- 1.6 设备可以沉入水中在水下检测。

- 2、主要检测参数：

- ▲2.1 测量参数：总的叶绿素a、蓝藻叶绿素a浓度及密度、浊度、GPS；

- ▲2.2 测量原理：基于藻类细胞中的自然荧光特性，依据藻类的特征光谱及其强度，对藻类进行定量分析；

- ▲2.3 显示：显示屏和控制器集成在探头体上，探头无需电缆连接显示部分；

- 2.4 重量很轻的野外现场用来定量检测蓝藻和总叶绿素的设备;

- 2.5 检测技术：叶绿素荧光分类检测技术；

- ▲2.6 激发光波长种类：每种激发光必须是单一波长（发光二级管或激光），且至少三种不同波长激发光用于检测叶绿素(不包括补偿激发光)；

- ▲2.7检测速度：约3S；2.8设备探头浸入被测水体,方便现场操作;

- ▲2.9波长：470nm/525nm/610nm；

- ▲2.10 刺激光数量：不小于3种不同波长的刺激光用于检测叶绿素（不含紫外补偿激励光）；

- 2.11 叶绿素-a检测范围：0-500微克/升；

- 2.12叶绿素分辨率：0.1微克（叶绿素）/升；

- ▲2.13浊度补偿：自动浊度补偿，0-200NTU（能够通过反射回红光的密度来判断悬浮微粒并通过补偿因子来进行相关计算）；

- ▲2.14测量单元、显示单元、操作单元、传输单元一体化、内置充电电池；

- 2.15 工作电压：110/230 V - 50/60 Hz | 12V DC2.16 防护等级：IP68；

- 2.17 采样温度：0-35°C；

- 2.18 数据接口：USB；

- 2.19水深范围：0-10米；

- 2.20重量要求：1.3公斤，方便携带；2.21尺寸要求：

- 最长尺寸不大于50cm。2.22数据存储：2000组内存

- （十五）细菌快速检测仪

1.功能要求

1.1可靠性：符合GB5750-2006《生活饮用水标准检验方法》，符合HJ 1001-2018。《水质总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定酶底物法》国家环境保护标准。与酶底物培养基配合使用，主机有CE认证, 可提供 IOS19001认证、IOS14001认证。

1.2方便性：2个按键（开关键及倒退键）。

1.3快捷性：无需无菌室，18-24小时检测出无需确认的准确结果。可便携及野外应急使用。

1.4.稳定性：预热时间15分钟，12秒完成封口，可连续做40000个样品。加热辊外表温度恒定为：180±2（不大于183 度，不小于170度）。

1.5重量 ≤16公斤，可便携野外使用。

1.6噪音：<50dba

1.7预热时间：<15分钟

1.8加热温度（内辊）：200℃+/-10℃

1.9外罩温度：<40℃

1.10工作电压：220V±10%

1.11工作环境温度：-10℃～50℃

2.试剂要求

2.1每个试剂后有固定底物技术酶底物法标注。

2.2 Snap包装的试剂：

2.2.1有可视窗口，便于观察试剂的物理性状判读在保质期内是否能正常使用；

2.2.2有切割口，便于打开而不会有粉末喷溅，保护实验员安全。

2.3.每个试剂上有批号；

2.4.每个试剂上有到期时间：日/月/年；

2.5.每盒包装内符合ISO9001、ISO17025质量合格体系监管的合格证书；

2.6.设计、开发、生产、服务符合ISO14001标准；

2.7.通过伽马射线照射，符合ISO11137-02要求，大肠菌群最低无菌保证水平（SAL）为10-3。

3.配置要求

| 产品名称 | 包装规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试剂 24小时 | 200个/盒 | 盒 | 0.5 |
| 97孔定量盘 | 100个/箱 | 箱 | 1 |
| 取样瓶 含硫代硫酸钠 | 200个/箱 | 箱 | 0.5 |
| 97孔标准阳性比色盘 | 1个/包 | 包 | 1 |
| 程控定量封口机 | 1台/箱 | 箱 | 1 |

- （十六）非甲烷总烃

1.气相色谱主机要求

1.1保留时间重复性＜0.008%

1.2峰面积重复性＜1%

▲1.3电子流量控制（AFC/EPC）：所有流量、压力均可以电子控制，压力控制精度：0.001psi；

1.4除柱温箱外，可提供6路独立直流加热单元

▲1.5具备智能维护跟踪与提醒，可以提示进样垫、衬管等更换时间（提供软件截图证明）

1.6具备数字化泄漏检测，色谱前后通道可实现同步控制、操作

▲1.7主机具有电容式触摸屏，屏幕≥8英寸，可访问控制仪器，实时显示仪器状态及各项参数，具有分析启动、停止、预运行物理按键(需提供实物照片)

▲1.8可通过移动端设备（例如手机，平板电脑）扫描二维码对气相色谱仪进行绑定，通过互联网可进行远程仪器状态查看、紧急关闭仪器气路、温度操作，也可远程查看仪器报警信息、仪器固件程序版本，实现远程判断仪器故障。(需提供实际照片及移动端显示截图)

2.柱温箱要求

2.1安全防护：提供柱箱温控/监测保护机制，确保色谱使用安全性

2.2温度范围：室温+5℃~450℃

2.3温度设定增量：0.1℃，温度控制精度: ±0.01℃（提供仪器可设定及显示截图材料）

▲2.4程序升温：≧32阶，可程序降温（提供检测报告或其他证明材料）

2.5最大单阶运行时间：99999min

2.6最高升温速率：≧250℃/min

2.7柱温箱冷却降温（室温 21℃）：从 450℃至50℃＜5.0min（配置增强降温装置时＜3.5min）

2.8环境敏感度：环境温度变化1℃，柱箱温度变化＜0.01℃，快速响应环境温度0.1℃变化

3.分流/不分流毛细管柱进样口要求

3.1最高使用温度：450℃

▲3.2具备快速压扣式进样口设计，无需工具即可完成更换，方便维护（提供省级或省级以上计量部门出具的的检测报告或者有资质的第三方报告原件的扫描件或提供实物图片证明）

3.3载气控制模式：恒压力、恒流量、恒线速度、程序压力、程序流量、程序线速度、脉冲进样

▲3.4程序压力/流量/线速度：不少于 7阶（提供软件截图证明）

3.5压力控制精度：0.001psi

3.6压力控制范围：0-100psi，可选配0-150psi

3.7最大分流比：9999:1

3.8流量设定范围：0-1250mL/min（氢气或氦气），0-200mL/min（氮气）

3.9具有载气节省模式

4.检测器要求

4.1氢火焰检测器（FID）

4.1.1宽量程数字化输出，提升线性范围

4.1.2最高使用温度：450℃

▲4.1.3最低检测限：≤1.2pg C/s（正十六烷）（提供省级或省级以上国家计量部门出具的的检测报告或者有资质的第三方报告原件的扫描件或提供实物图片证明）

4.1.4动态线性范围：≥107

4.1.5具备灭火检测和自动再点火功能

4.1.6安全防护：H2流路长期灭火关闭防护

5.自动进样器要求

5.1软件反控自动进样器

5.2支持单塔、双塔和大盘位自动进样器

5.3自动进样器位数15位以上

5.4残留/交叉污染＜1/100000

5.5进样周期≤100ms

5.6色谱工作站软件可以反控设置自动进样器

6.色谱工作站要求

▲6.1非甲烷专用工作站，甲烷、总烃、非甲烷总烃直接出结果。（提供软件截图证明）；

6.2工作站可完全反控仪器各项参数；

6.3支持单台电脑不少于7台仪器同时控制；

▲6.4工作站具备谱图多通道合并功能（提供色谱工作站软件截图）

6.5图形化界面，支持多窗口，多任务操作模式；

6.6具备快照预览功能，可在采集谱图过程中提前查看结果；

6.7支持单针进样、同步序列进样、异步序列进样、手动进样及第三方序列进样模式；

6.8支持进样任务的灵活调度功能，包括进样任务的启动、暂停、取消、重新启动等；

6.9支持报告模板的定制化，用户可以根据自己的需求重新设计报告模板，并可以在其他仪器上调用相同的报告模板；

6.10系统支持客户端自动、手动锁屏功能；

7.其他要求

7.1制造商具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康体系认证证书。

7.2制造商获得高新技术企业。

7.3色谱厂家具备NTC培训和考核资质，可以颁发NTC培训证书（提供相关有资质机构出具的证书原件的扫描件）。

7.4投标人需要提供佳能黑白打印复印一体机1台。

- （十七）实验室恒温装置

1.类型：立柜式

2.冷暖类型：冷暖

3.变频/定频：变频

4.匹数：2匹

5.功能：智能调节，自清洁，独立除湿

- （十八）水质试纸

1.技术参数

1.1批量式样品检测，快至1分钟；

1.2比色管独立包装，可放进口袋；

1.3检测因子：总氯、化学需氧量、氨氮、总磷、pH、高锰酸盐指数、总氮、镍、铜、锌。

2.检测因子测量范围

2.1总氯：0.1-1mg/L之间；

2.2化学需氧量：0-250mg/L之间；

2.3氨氮( H )；0-20mg/L之间；

2.4总磷( L )；0-1mg/L之间；

2.5 pH：5.0-9.0mg/L之间；

2.6高锰酸盐指数：0-10mg/L之间；

2.7总氮；0-20mg/L之间；

2.8镍：0-1mg/L之间；

2.9铜( L )：0-1mg/L之间；

2.10锌：0-1mg/L之间。

- （十九）水质试剂盒

1.技术参数

1.1批量式样品检测，快至1分钟；

1.2比色管独立包装，可放进口袋；

1.3检测因子：总铬、臭氧、总铁、铝、余氯、总氯、化学需氧量、氨氮、总磷、pH。

2.检测因子测量范围

2.1总铬：0.5-2mg/L之间；

2.2臭氧：1-4mg/L之间；

2.3总铁；1-10mg/L之间；

2.4铝：0.5-2mg/L之间；

2.5余氯：1-10mg/L之间；

2.6总氯：1-10mg/L之间；

2.7化学需氧量(SH)：300-800mg/L之间；

2.8氨氮(SH)；0-100mg/L之间；

2.9总磷(SH)；0-20mg/L之间；

2.10 pH：5.0-9.0mg/L之间；

- （二十）ICP-MS

1.仪器应用要求：本仪器要求能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务，满足环保、食品、生物样品、化工材料分析等等。

2.仪器工作环境

2.1工作环境温度：15-30℃；

2.2工作环境湿度：<80%(无冷凝)；

2.3	电源：单相200-240V，50 Hz。

3.详细技术参数要求：

3.1等离子体

3.1.1功率：范围不少于450-1600W；

3.1.2等离子体屏蔽技术：具有消除二次电弧放电技术；

3.1.3雾化器：具备高雾化效率和耐高盐性能的同心雾化器；

▲3.1.4雾化室：带半导体制冷装置，控温范围不小于-10～20℃；（提供产品彩页或技术白皮书等证明文件）

3.1.5进样系统：采用可调转动速度0～45rpm的四通道蠕动泵系统、高效雾化器搭配带制冷功能的雾化室；

3.1.6可拆卸式炬管、中心管；采用无需手动连接等离子气，辅助气气路的卡式推入炬管设计；

3.1.7等离子体炬位调整：由计算机控制步进电机进行三维(X,Y, Z方向)位置控制，步长调节精度0.05mm，参数存储于计算机软件中；

▲3.1.8等离子体可视系统：具有观察窗并配置等离子可视系统，可以实时通过软件直播监控等离子体及锥口和中心管的状态，便于及时判断仪器是否需要维护（提供可视系统的软件截图证明）。

3.2.离子提取

▲3.2.1接口：接口部分采用双锥+嵌片的设计，嵌片非耗材设计，所有锥孔直径不低于0.5mm，可在高灵敏度情况下实现对25%盐度样品的连续稳定分析（提供双锥+嵌片的实物图片证明）；

▲3.2.2离子传输系统：配置正交离子偏转聚焦系统，可将待分析离子方向偏转90度，去除中性粒子和光子，免维护清洗；同时在系统内形成空间三维电场分布，保证样品离子在进行90°偏转的同时实现三维方向的离子束聚焦，提高样品离子的传递效率进而保证仪器的灵敏度水平（提供90°偏转和三维聚焦原理图片证明）。

3.3碰撞/反应池

▲3.3.1碰撞反应池必须是具有质量筛选功能的四极杆结构设计，针对不同的被测元素，该四极杆结构可通过控制软件分别自动给出相应元素所需的质量筛选区段，更好的去除二次多原子离子干扰或反应副产物（提供碰撞反应池为四级杆的宣传图片和质量筛选的软件截图证明）；

3.3.2池内须可使用标准模式（STD模式）、碰撞模式（KED模式）和反应模式（CCT模式）进行干扰的消除和样品分析，每种模式都可设置带宽进行质量数的区段筛选以达到更优异的干扰消除效果；

3.3.3池体应具备碰撞聚焦功能，保证碰撞模式下的高灵敏度分析，并可获得U≥1000Mcps/ppm的高灵敏度水平。

3.4四极杆质量分析器

3.4.1质量校准的稳定性：0.03 amu/8h；

▲3.4.2质量分辨率：至少满足0.2-1.0amu在线连续可调，在同一次样品测试中，可对所有元素的分辨率进行单独设置，不同分辨率可自动切换（提供软件演示的截图证明）；

3.4.3四极杆扫描速度：>80000 amu/秒。

3.5检测器

3.5.1具有脉冲和模拟双模式校正的电子倍增器；

▲3.5.2分析的质量范围：不少于2-286amu，且仪器应具备分析UOOO+离子的能力（提供参数和分析UOOO+离子的能力的方法报告）。

3.5.3检测限：Be(9)≤0.5ppt , In(115)≤0.1ppt, Bi(209)≤0.1ppt；

3.5.4标准模式下灵敏度：低质量数（Li或Mg）：30 M cps/ppm；中质量数(Y或In)：200 M cps/ppm；高质量数(Tl或U)：280M cps/ppm；

3.5.5长期稳定性：2小时RSD<2%或4小时RSD<3%；

3.5.6短期稳定性：RSD<2%（10min）；

3.5.7氧化物产率(CeO+/Ce+)：≤2%；

3.5.8丰度灵敏度：低质量端≤0.8x10-6 (以Na或U测量)。

3.6真空系统

3.6.1具有无需卸真空即可关机，分子泵抽力不小于450LPS，工作状态：9*10-7mbar，从大气压开始抽至可工作的真空度的时间不大于15分钟。

3.7.数据处理系统

3.7.1全自动分析功能(启动关闭仪器 ,炬位调整, 等离子体参数, 离子透镜, 标准等离子体条件与冷等离子体条件切换,标准技术与碰撞池技术切换等)，实时数据显示,实时报告显示；

3.7.2使用一套工作站系统，同时控制LC或者IC与ICP-MS,可以满足仪器连用中的实时操作，数据采集，积分计算，报告输出等功能。具有实时数据显示和实时报告显示。与色谱技术联用的控制软件以及数据处理软件，在同一界面下完成，不需切换色谱软件，如可通过ICPMS软件控制色谱仪器，设置梯度洗脱时间等；ICPMS 数据和触发端口开放，可以与任何端口开放的GC\LC\CE\LA等联机（提供软件截图证明）；

3.7.3软件支持中文版，可免费升级，可为LIMS系统提供数据接口，可以安装于个人计算机上，样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理并生成报告。

3.8实际应用能力

3.8.1通过碰撞模式直接消除ArAr+多原子离子对Se元素的干扰，无需使用CH4或H2气的反应模式即可获得3ppt的Se元素检出限水平；

3.8.2对于高Cl和高Ca样品（5% HCl，200ppm Ca）中As元素的分析，可直接利用碰撞模式消除ArCl+和CaCl+离子对As元素的干扰并获得0.5ppt的检出限水平，无需使用O2或其他反应气体以及复杂的反应模式。

3.9自动进样器

3.9.1样品架容量：≥120位；

3.9.2分辨率：0.1mm±4%；

3.9.3进样速度：≤3秒；

3.9.4支持有序进样和随机采样的功能, 提供灵活多变的进样方式；采用非金属样品流路, 涂有防腐材料的仪器表面, 在最苛刻的化学环境下可确保卓越的精密度。

4.配置要求

4.1 ICP-MS质谱仪主机1套；

4.2控制软件1套；

4.3进样系统（包括半导体制冷石英漩流雾化室1套、雾化器1套、采样锥1套、截取锥（含嵌片）1套、石英炬管（含中心管）1套、在线内标加入套件1套）1套；

4.4自动进样器1套；

4.5 ICPMS配套高效静音冷却循环水机1套；

4.6配套电脑1套；

4.7彩色A3打印机一套，移动硬盘10T一个；

4.8配套使用UPS电源一套。

5.服务要求：项目包含实验室交钥匙服务，根据实际需求对用户实验室进行改造并委派专业应用工程师上门为用户提供环境行业相关标准落地的全应用方法开发工作，至少为期一周。

- （二十一）红外热成像气体检测仪

1.仪器用途

采用高精度制冷型红外探测器，可远程非接触红外成像，主要应用于VOCs气体泄漏检测，能够快速发现、排查泄漏点。仪器获得认证防爆证书，具备防爆安全性，可在需防爆环境中使用操作。

2.执行标准

HJ 733-2014 泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则；

HJ 1230-2021工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南。

3.仪器技术特点

3.1仪器具有防爆证书，可在需防爆环境中使用操作；

3.2采用高精度制冷型红外探测器，成像精度高；

▲3.3具备可旋转寻像器、侧屏及高分辨可翻转可旋转触摸屏三通道输出；（提供照片等材料证明）

▲3.4可翻转可旋转触摸屏设置于仪器顶部，便于操作可观测；（提供照片等材料证明）

3.5具备激光指示、激光测距功能，测距数值可显示在屏幕上；

▲3.6支持手动调焦、数字连续变焦及自动对焦功能；

3.7具备可旋转手柄及可提把手，方便进行多角度观察；

3.8具备红外、可见光、双光融合、边缘增强等多种成像模式，具备微量气体泄漏检测模式，微量气体泄漏成像更清晰；

▲3.9采用安卓系统，中文操作界面，具备触摸屏和实体按键操作，按键功能可定义；（提供实物照片或操作界面照片等材料证明）

3.10具备定位、录音、语音注释功能，便于监督执法现场取证；

3.11具备HDMI、存储卡、USB等接口；

3.12能适配氢火焰离子化检测器分析气体浓度，可通过无线传输与所配检测器同步，同屏幕显示气体浓度实时值；

3.13可以通过WIFI实时与手持终端同步查看成像视频，可通过蓝牙直接将图片、视频传输到手持终端上。

4.技术指标

| 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- |
| 性能参数 |  |
| 最小成像距离 | ≤0.5m |
| 镜头 | 标配11°、焦距50mm镜头，其他镜头可定制 |
| ▲光学系统对焦 | 手动调焦、数字连续变焦（1.0X~8.0X）及自动对焦 |
| ▲热灵敏度（NETD） | ≤10mK@25℃ |
| 探测灵敏度 | 0.001mL/s |
| 帧频 | 30Hz |
| 探测器 | 制冷型（T2SL）二类超晶格探测器，分辨率为320×256 |
| 工作波段 | （3.2~3.5）µm |
| 启动时间 | ≤5min |
| 温度测量功能 |  |
| 测温范围 | （-40~+500）℃ |
| 测温精度 | ±1°C（-10-100°C之间），±2%（＞+100°C或＜-10°C） |
| 测温模式 | 最高温，最低温，中心温，可跟踪最高温，支持任意数个可移动点、线和区域，在区域内能设置最高温、最低温等 |
| 测温修正 | 发射率，背景温度，大气透过率修正等 |
| 激光指示器 |  |
| 激光指示 | 二级，波长 635nm，红色激光，功率为1mw |
| 激光测距 | 具备测距功能，≥1km，测距数值可在屏幕中显示 |
| 图像显示 |  |
| ▲触摸屏 | 可翻转旋转彩色触摸显示屏不低于5英寸（1920×1080像素） |
| ▲寻像器 | OLED（1920×1080像素） |
| ▲可见光 | 内置1600万像素可见光摄像头 |
| ▲调色板 | 不低于18种 |
| 图像模式 | 可见光模式、标准红外模式、双光融合模式、边缘增强模式 |
| 可插拔存储卡 | TF卡，64G，可扩展 |
| ▲定位 | 单北斗或多模，定位信息可在屏幕中显示崂应海纳_6063 |
| 物理参数 |  |
| 重量(含电池) | ≤2.5kg |
| 电池 | DC7.4V，6800mAh，常温下可使用不低于3.5小时 |
| 充电 | 支持主机直充和电池座充，座充为双位、可显示电量设计 |
| 启动时间 | ≤5min |
| ▲手柄 | 可旋转角度不低于225° |
| 使用环境参数 |  |
| 工作温度范围 | （－20～60）℃ |
| 存储温度范围 | （－40～80）℃ |
| 工作/存储相对湿度范围 | 10％～95％，非冷凝 |
| ▲主机防护等级 | 不低于IP54（需提供证书原件的扫描件等材料） |
| ▲塑料安全箱防护等级 | 不低于IP67（提供证书原件的扫描件等材料） |
| ▲防爆等级 | 不低于Ex icnC op is IIC T4 Gc |
| 可探测的气体 |  |
| 可探测的气体 | 甲烷、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、甲醇、乙醇、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷、庚烷、辛烷、乙烯、丙烯、1-戊烯、异戊二烯、丁酮、甲基异丁基（甲）酮、甲基异丁酮等 |

5.配置要求

5.1主机1台（含镜头）；

5.2塑料安全箱1个；

5.3电源适配器1个；

5.4 HDMI转接线1根；

5.5 USB转接线1根；

5.6电池充电座1个；

5.7锂电池2块；

5.8 TF卡及转换卡1套；

5.9蓝牙耳机1套。

- （二十二）高锰酸盐指数分析仪

1.检测原理：高锰酸钾在酸性溶液中将水中的还原性物质氧化，过量的高锰酸钾用草酸钠还原，再以高锰酸钾标准溶液回滴过量的草酸钠, 通过测定水样中所有还原性物质消耗的高锰酸钾量计算求得水样的化学耗氧量。

2.检测范围：取样量100mL时，（0-7.0）mg/L。

3.重复性要求：COD(Mn)浓度为2mg/L（采用葡萄糖配制的标准溶液），n=6，RSD≤5.0%。

4.1符合标准：符合GB11892、GB5750.7、GB/T 5750.4、GB/T 13025.7等国标方法。

4.2仪器内置工业级计算机，节约使用空间。

5.仪器指标：

5.1全自动消解水样，自动分析COD（Mn）值，实现“消解-分析”一体化，从样品添加消解试剂、放入沸水浴，完成消解到出具最终结果，无人工干预，由仪器全自动完成。

▲5.2滴定终点判断：机器视觉检测器，模拟人眼识别，通过颜色变化来自

动判断终点。样品滴定全过程视频录像，方便用户调取回放朔源。（提供证明有视频录像功能的软件截图）

▲5.3 自动进样器位数不少于40位，样品消解位不少于12位。

▲5.4 滴定通道：双通道同时滴定，两个通道完全独立，双通道无共用注射泵、滴定臂，机器视觉检测器。

5.5 泵精度：

5.5.1 高锰酸钾泵，(2个)高精度注射泵，泵精度：0.05ml（10.0ml）；

5.5.2草酸钠泵精度：0.05ml（10.0ml）；

5.5.3滴定最小体积：0.02ml；

5.6产品可配套自动稀释功能；仪器自动按设定样品稀释比例稀释样品浓度。

5.7 仪器能自动实现试剂量监控，实时显示试剂液位，当试剂消耗达报警值时能自动停止检测并报警；

5.8 对水样的色度、浊度有干扰消除功能。

6、软件：内置数据处理控制系统，中文操作界面，无需外接电脑，就可实现绘制标准曲线、数据保存、数据调用、生成测试报告等功能；用户可利用拷贝粘贴等功能方便实现工作列表的编制，可方便插入紧急加样，数据可输出至LIMS系统。

7、测试指标：

7.1  高锰酸盐指数值：

7.1.1方法原理：酸性及碱性高锰酸钾滴定法

7.1.2 测定范围：0.05-7.0mg/L

7.1.3样品分析频率：平均3min/样

7.1.4精密度：≤3%（3mg/L 葡萄糖质控）

7.1.5准确度：在质控样品规定的范围内

7.2水质总硬度方法

7.2.1方法原理：乙二胺四乙酸二钠滴定法

7.2.2样品检测频率：约20样/小时

7.2.3 最低检测浓度：1mg/L

7.2.4精密度（RSD）：≤1%（200 mg/L 标样）

7.2.5准确度：在质控样品规定的范围内

7.3盐碘方法

8、配置清单

8.1 主机机准套（含水浴模块、加液模块，机械视觉滴定模块、数据处理控制系统） 1套

8.2 样品架 40位

8.3石英消解杯   40个

8.4磁力搅拌子   40个

8.5配套试剂瓶架及试剂瓶  一套

8.6 COD(Mn)标样溶液 1支

四、项目实施要求

1.投标人应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。中标后，中标人及供应商（生产者）需提供免费电话，为采购人提供免费的电话咨询及技术服务，在接到采购人维修电话后的4小时内须响应，如通过电话解决不了，48小时内到达现场，如遇有没法即时修复的问题，需提供同品牌或同等技术参数的产品来暂替故障的设备，直到故障设备维修好为止。

2.项目实施周期：合同签订后30天内完成安装调试，达到预期效果

3.交货地点：招标人指定。

五、培训要求

安装调试合格后，由中标人安排工程师为采购人操作人员2-4名做现场基本操作培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理，内容涉及到仪器的构造，原理，常见故障排除及维修，仪器使用方法等。

六、履约验收

采购人对投标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，中标人在接到招标人安装调试要求后5个工作日内免费派技术人员到现场安装、调试至合格。设备安装、调试结束后，中标人需和招标人商定具体验收时间，根据投标人主机及附件样本各项技术指标以及采购文件的要求作验收试验，直至采购人认可仪器无偏离技术性能为止。如不能通过验收，采购人有权拒绝验收要求退还货物并追究中标人的法律责任。

七、售后服务

1.投标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由投标人承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由招投标双方合议定价。

（3）退货处理：投标人应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

2.质保期：自项目验收后1年（货物标的有特别要求的从其规定）。

八、付款方式：

仪器设备全部到货后支付合同款金额80%；设备安装调试完成后，经甲方验收合格后支付合同费用剩余款项。

九、其他

1.供应商提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。合同设备经过按时、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标投标人负责。

2.所提供的技术资料（含软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。

3.如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失。

第五章    合同

政 府 采 购 合同

合同编号：

采购人：

中标人：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于 专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

甲方：【采购单位】

乙方：

见证方：

甲、乙双方根据年月日【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】） 招标的结果，签订本合同。

一、货物（标的）内容

1.1 货物（标的）名称：_________。

1.2 型号规格：_________。

1.3 技术参数：_________。

1.4 数量（单位）：_________。

二、合同金额

2.1 本合同总金额为人民币（大写）：_______元（¥____________）。

（详见报价明细表）

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此产生的一切损失。

六、履约保证金

6.1本项目无需提供履约保证金。

七、质保期

7.1 质保期 1 年（自交货验收合格之日起计）。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：。

8.2 交货方式：。

8.3 交货地点：。

九、合同款支付

9.1 付款方式：仪器设备全部到货后支付合同款金额80%；设备安装调试完成后，经甲方验收合格后支付合同费用剩余款项。

9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，采购人应报经财政部门审校同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、货物包装、发运及运输

10.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接收。

10.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

10.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.6 中标人对商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人在供货过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的全部直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方交付的货物依据招标文件中的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，乙方应当立即予以更换，不得拒绝和延误。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物提交甲方。

12.3 验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告。对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由甲乙双方协商解决。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总额的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的百分之五。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的百分之五。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市灌南县。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表

（2）技术规格

（3）乙方报价函的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.4 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份、乙方、见证方各执一份，采购人报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

见 证 方：

第六章  投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

投标文件

标 段 名 称：【标段名称】

标 段 编 号：【标段编号】

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人：（委托代理时填写）

日      期：

响 应 函

致：【采购单位】

根据贵方（采购包名称） 项目（采购包编号：）采购文件，正式授权下述签字人全权代表参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起 60 天内遵守本响应 文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供 应商应当具备的条件：

( 1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或 部分没收。

7. 同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情 形之一的，处以采购金额 5‰以上 10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年 内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政 管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

( 1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

开标一览表

采购包编号：

采购包名称：

报价单位： 元

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 交货期 |  |

- 供应商（公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

- 日期：

报价明细表（格式）

分标（如无分标，不必注明）

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌、 生产厂家及国别 | 型号规格、技术参数、性能配置 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注:是否属于（视同）小、微型企业的产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（大写）：人民币 元（¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中，投标报价中包含的小、微企业产品的价格合计为：大写： 元（￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否属于（视同）小、微型企业: 【说明：在“供应商是否属于（视同）小和微型企业”栏后填“是”或“否”】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上总报价应为完成本次采购所需的场馆设计、所有软件、硬件的供货、安装、调试、试运行，以及相关的服务支持、技术指导、培训及售后服务、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

注：未按照本投标报价表的格式要求填写投标报价表的，将造成非实质响应投标，从而导致该投标人投标无效。

- 财务状况报告及税收、社会保障资金

- 缴纳情况承诺函

- 致：（采购人名称）

- 我方（供应商名称）参加（标段名称）（标段编号：标段编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

- （1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

- （2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

- 特此承诺！

- 供应商（公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

- 日期：

- 中小企业声明函(格式)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（标段名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整或填写有误，将不享受扶持政策。

- 3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：   年   月   日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

- 2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

注：须附证明材料。

声明人（盖章）：

日期：  年   月  日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式)

- 声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表签字：______

日期：年月日

法定代表人授权委托书

【采购单位】：

本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人代表本公司授权 （姓名和职务） 为本公司合法代理人，就贵方组织的有关【标段名称】 项目（标段编号：【标段编号】）的采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位（盖章）：           法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年月日

附法定代表人与委托代理人身份证正反面复印件。

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给采购单位作为合同附件。

商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

技术偏离表

请按所投产品的实际技术参数，逐条对应采购文件的“项目需求”中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为所投产品的技术文件，投标人应在投标文件中单独提供技术文件。

| 项号 | 采购文件需求 |  |  | 投标文件规格及技术参数 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号规格 | 技术参数 |  |

注：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

售后服务承诺书（如有）

（请按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定)

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

项目团队人员一览表

| 姓名 | 本项目拟任职务 | 技术职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

项目需求响应

（请按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

其它材料

（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日