南通崇川经济开发区管理委员会挥发性有机物空气监测系统及空气自动监测微站运维项目

政府采购招标文件

项目编号：JSZC-320613-JSKJ-G2025-0036

招标人：南通崇川经济开发区管理委员会

代理机构：江苏科建工程项目管理有限公司

二○二五年七月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同主要条款

第六章 合同授予

第七章 质疑与投诉

第八章 投标文件组成及格式

- 第一章 招标公告

项目概况

南通崇川经济开发区管理委员会挥发性有机物空气监测系统及空气自动监测微站运维项目的潜在投标人应在苏采云系统内获取招标文件，并于2025年7月29日09时00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320613-JSKJ-G2025-0036。

2.项目名称：南通崇川经济开发区管理委员会挥发性有机物空气监测系统及空气自动监测微站运维项目。

3.项目类型：服务。

4.预算金额：88万元/年。

5.最高限价：88万元/年，投标报价超过最高限价为无效投标。

6.项目需求：具体详见第三章采购需求，请仔细研究。

7.合同履行期限：本项目“一招三年”，合同一年一签。招标人在合同期满前对中标人的实际运维工作进行综合考核，如满足招标人要求，且在下一年度预算保障、采购内容不变、合同金额不变的情况下，经双方协商，可签订下一年度合同。

8.本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，本项目属于专门面向中小企业采购的项目。

（1）本项目属于服务类采购，即采购服务全部由中小企业承接。（供应商必须提供中小企业声明函（见格式）或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料）

（2）中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见附件）。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

备注：本项目专门面向中小企业，不享受价格扣除优惠政策。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：网上注册登记成功后系统内下载。

3.获取方式：网上注册登记成功后系统内免费下载。

3.1潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

投标人需办理“CA数字证书”。“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标人或代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

3.6请潜在投标人提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件提交截止时间：2025年7月29日09时00分00秒（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3.响应文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因招标人（或代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注：各投标人请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收；本项目招标文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。

2.项目开标活动模式：不见面远程投标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

4.对项目需求部分（投标人其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标人或代理机构提出。

5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.请各投标人充分考虑项目要求，谨慎参与交易，中标后非招标人原因中标人放弃中标资格的，该投标人将记入不良记录，并报相关部门将其列入黑名单，视情公布在相关网站。

7.本次招标的有关信息将在江苏政府采购网上发布，敬请留意。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

招标人：南通崇川经济开发区管理委员会

地址：胜利路88号主楼3楼

联系人：徐先生

联系方式：0513-85269627

2.代理机构信息

名称：江苏科建工程项目管理有限公司

地址：南通市崇川区北朱家园路28号佳成大厦三楼

联系人：蒋惠

联系电话：0513-85110636，13912280232

3.项目联系方式

项目联系人：蒋惠

电话：0513-85110636，13912280232

邮箱：401170759@qq.com

4.软件技术支持：0519-86722801。

- 第二章 投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理服务费由中标人支付，招标代理服务费应包含在投标报价中，但不单独列出（中标人在领取中标通知书前向代理机构支付，代理服务费为中标价的1.5％，不足4500按4500计取）。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其它部分由代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）合同主要条款

（6）合同授予

（7）质疑与投诉

（8）投标文件组成及格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标人或代理机构联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在提交投标文件截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人或代理机构。招标人或代理机构有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2招标人可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或召开答疑会，但不单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。

3.招标文件的修改

3.1在投标文件提交截止时间前，招标人或代理机构可以对招标文件进行修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

3.2招标人或代理机构有权按照法定的要求推迟投标文件提交截止日期和开标日期。

3.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标文件提交截止日期，招标人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

三、投标项目涉及的现场勘察

1.招标文件所提供的项目相关数据仅作参考，根据自身需要，投标人可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2.招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经招标人允许，投标人可为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

4.投标人应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉服务现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不做任何答复与考虑。

四、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人或代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。投标人按“第八章 投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2如标书制作工具中的格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件的规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4.投标分项报价表

4.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

5.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

5.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

5.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

6.投标函和开标一览表

6.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

7.投标有效期

7.1投标有效期为招标文件规定的投标文件提交截止时间后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

8.投标有效期的延长

8.1在特殊情况下，招标人或代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人或代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

9.电子投标文件其他要求

9.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

9.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由投标人自行承担。

9.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

10.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

五、投标文件的提交

1.投标文件的提交

1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.提交投标文件截止日期

2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2招标人或代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应使用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。

5.投标文件的撤回和修改

5.1投标文件的撤回

5.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2投标文件的修改

投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

6.投标文件线上格式要求

6.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

6.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M!

6.3本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

六、开标与评标

1.开标

1.1招标人或代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照“苏采云”系统供应商操作手册规定，参加开标活动，在开标后30分钟内对投标文件进行解密。

因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2.评标委员会

2.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。

2.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3.评审过程的保密与公正

3.1评标委员会、招标人或代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。

3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评标委员会、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.6招标人、代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

3.7采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标文件的澄清

4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的审查

5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”、“中国政府采购网”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。

5.4评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。

5.6评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标人或代理机构及评标委员会联系。

七、无效投标条款

1.同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

2.投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

3.投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

4.未通过符合性审查的。

5.不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“*”）或“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求）。

6.投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，或被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

8.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。（如有）

10.投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

11.投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

12.投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

13.投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的，或上传的文件打不开的。

14.不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

15.其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

八、废标条款

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.因重大变故，采购任务取消的。

4.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

5.因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

6.投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

6.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

九、定标

1.确定中标人

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

1.2招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向招标人或代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被评标委员会发现的。

1.4.5与评审专家、招标人、其他投标人或者代理机构工作人员恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.4.7中标后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.4.8将政府采购合同转包的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通参与投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

2.质疑处理

2.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标人、代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

招标人或代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

2.5.4投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人或代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

2.7投诉提起路径：江苏政府采购网（南通市公共资源交易平台）—“办事指南”—“投诉办理指南”。

十、中标通知书

1.中标结果确定后，招标人或者代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：中标人在下载或收到中标通知书后须提供3套加盖红章的系统内打印的纸质投标文件交给代理机构存档。

十一、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为当年度合同价款的10%，中标人可以选择以支票、汇票、本票、保单、保函等非现金形式缴纳。

2.中标人须凭“中标通知书”和“履约保证金”缴纳凭证，30日内与招标人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3.服务期满并按规定时间、规定要求完成交接后招标人将无息返还该履约保证金。

4.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

（1）签订合同后，中标人不履行合同义务的，招标人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时招标人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

（2）中标人在履约过程中发生违约行为，给招标人造成损失的，招标人有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补招标人经济损失，不足的部分中标人另外补齐。

5.如续约，中标人须于签订下一年度合同前补齐当年度履约保证金。

6.以履约保函（保险）形式向招标人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/）。

十二、授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及投标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.标的物的追加

2.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

2.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当地减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购合同信用融资扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标人提出“政采贷”融资申请的，招标人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

十三、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

十四、未尽事宜

按照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 第三章 项目需求

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄招标人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后中标人在同招标人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。如投标人提供的货物和服务同招标人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、项目背景

- 为有效解决南通崇川经济开发区环境污染问题，全面改善区域环境质量，根据《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）》的要求，在崇川经济开发区内建设了4座挥发性有机物空气监测系统及51套空气自动监测微站。为保证崇川经济开发区相关监测设备的稳定运行，取得连续、有效监测数据，为政府环境保护工作提供科学的决策依据。根据国家、省、市相关标准及规范要求，南通崇川经济开发区管理委员会开展日常运维服务采购，委托第三方机构对崇川经济开发区挥发性有机物空气监测系统及空气自动监测微站提供运维服务。

- 二、项目要求

1.运维目的

本项目拟委托第三方机构对挥发性有机物空气监测系统及空气自动监测微站提供运维服务，运维内容包括：设备日常维护、定期校准、系统检修、数据传输、平台修复等，确保站点设备及系统连续、稳定、有效运行。

2.运维管理

运维机构须严格按照运维合同、方案以及国家、省市等相关运行管理制度及规定开展运维工作。

3.运维内容

承担仪器设备日常运行维护工作，包括仪器设备日常和定期的检查调校、易损件更换、耗材更换、管路清洗、数据核查等工作，运维人员必需每周对监测仪器进行现场维护。所有运维工作及仪器的使用情况均须做好记录。

- 4.人员保障

- 需配备至少2名运维工作人员，能够独立解决仪器运维过程中一些常见简单故障，负责运维人员需接受招标人的监督管理开展运维工作。

- 5.备件保障

运维合同签订后，所有耗材、配件必须根据仪器的状况和有效使用期，及时更换并做好登记记录；更换的耗材、配件需进行标注（更换时间、地点及原因）；标准物质的采购、使用、更换必须符合相关规定，按照仪器要求，标准物质在有效期内应定期更换，并应做好相关记录。

- 6.服务响应

- 如发现仪器故障后，中标人在4小时内到达现场检修。对于普通故障，修复时间不超过24小时；如24小时内无法排除故障，应及时报告，共同协商后解决。重大保障及特殊应急状况下，能服从调度安排。

7.其它要求

（1）承担运行维护服务方人员应经培训合格的技术人员组成。同时应配备工作交通车辆，用于日常巡检和发生突发事故时能及时赶到站点对仪器设备进行运维。

（2）承担运行维护服务方必须积极配合用户方，做好接受各级管理部门的检查、监督工作。

（3）按照要求规范如实填写、整理各类运维记录，留存现场。

（4）本项目运维期间，涉及更换新零配件（含主要元器件）、网费、电费等，费用均由中标人承担，招标人不予承担；即：项目运维期间，招标人不再另行支付其他任何费用。请潜在投标人自行勘察现场，中标后不得以不知情等为由拒绝履约。

三、站点运维服务清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备品牌 | 设备型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气挥发性有机物(VOCs)多组分在线监测系统 | 4 | 皖仪科技 | VM1750 |
|  | VOCs配套站房 | 4 | / | / |
|  | 微型环境空气质量监测系统 | 51 | 皖仪科技 | AQ7100 |

四、具体要求

（一）VOCs空气站运维要求

具体运维内容和要求如下：

1.一般要求

对站房周围的杂草和积水应及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样有影响的树枝等应及时进行剪除；

检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源，一旦发现污染源，应及时在运维记录上记录，并通知招标人；

检查站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行；

保持站房内部环境清洁，布置整齐，无与监测无关物品，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

在冬、夏季节应注意站房室内外温差，若温差较大使采样装置出现冷凝水，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

保证仪器运行电源电压正常，空调正常工作，环境温度保持在25℃左右，上下不超过5℃，湿度保持在80%RH以下；

检查供电、通讯、数据采集与传输等情况，保证系统的正常运行；

设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。检查站房的安全设施，做好防火防盗工作，站房内发生仪器物品丢失、火灾等意外情况，责任由中标人负责；

进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生，由人员操作不当导致的伤亡事件，责任由中标人负责；

检查站点的排风排气装置工作是否正常；

标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象；

检查各仪器运行状况否正常，保证仪器正常有效运行。

2.具体要求

每日工作

每日远程连接到仪器现场端进行检查，主要内容如下：

（1）检查网络情况；

（2）检查仪器数据文件及完整性；

（3）检查数据上传至数据采集系统及总站数据平台是否正常；

（4）检查各仪器监测数据正常性；

（5）根据电源电压，站房温度、湿度、设备温度等判断站房内部情况；

（6）检查仪器控制软件参数，发现异常报警时，应及时对仪器相关部件进行维护或更换；

（7）检查仪器谱图及浓度趋势，异常高值、低值判断（基线情况，峰响应或峰飘情况）；

（8）保留时间漂移检查，若发生漂移，寻找原因及时解决。

每周工作

VOCs仪器应开展仪器性能检查并做好记录。开展主要性能指标检查，开展氢气发生器、载气和零气供应情况检查；

检查仪器耗材使用情况，更换仪器所需耗材；

检查站房外部环境，是否存在对监测数据或运行环境存在明显影响的污染源；

检查站房通讯及数据传输系统状态；

检查站房消防、防雷、防水等安全措施是否正常；

检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各仪器采样流量是否正常；

检查钢瓶气压力并记录，确保载气和标气不漏气。根据使用情况，及时更换载气（一般压力低于2MPa更换，更换后需保压验漏），且根据之前的记录判断压力是否下降异常，若是异常，需查明原因；

检查并酌情更换仪器采样滤膜，更换滤膜后，需要对过滤装置进行检漏检查；

对仪器显示数据、时间和数据采集仪之间的一致性进行检查和校准；

检查各仪器运行是否正常，查看是否有报警信息，检查仪器参数是否处于正常范围并进行记录；

每周开展FID通标检查，以确定各组分浓度偏差，如超过20%物种标点浓度偏差大于±20%，需重新建立标准曲线；

每周开展VOCs监测仪通零，组分空白残留不应该高于0.1nmol/mol。若出现组分空白不合格，且该组分日常浓度范围在0.3nmol/mol以内，则当天监测数据均做无效处理；若该组分日常浓度范围在1nmol/mol以上，则视空白结果予以保留或无效标注处理；数据浓度相对较高，可体现污染和变化现状的，酌情保留。

每月工作

VOCs仪器应使用混合标准气体对仪器各组分进行单点（工作点）检查与校准，如浓度偏差大于20%，需重新建立标线。每月应检查基线空白漂移/响应值，氢气发生器、载气、零气发生器性能与流量等各项指标；

每月检查校准各仪器时钟，并与数采工控机保持一致；

更换发生器过滤分子筛、更换发生器干燥剂；

清洗各仪器散热防尘网和站房空调机的过滤网，防止尘土阻塞滤网；

每月检查站点仪器采样流量，若实测流量与设定值的偏差大于±5%，排除漏气和堵塞的情况，对采样流量进行重新校准；

检查并记录标气有效日期和压力，当标气少于5Mpa时，需及时采购；

每月检查VOCs仪器采样流量，若实测流量与设定值的偏差大于±5%，排除漏气和堵塞的情况，对采样流量进行重新校准。

每季度工作

为了提高VOCs仪器监测准确度，每季度使用混合标准气体更新多点校准曲线；

每季度检查检测器工作状态、老化色谱柱；

每季对仪器进行一次预防性维护和各测试参数检查；

每季对仪器所有数据进行备份；

每季使用标准混合气更新工作曲线和峰窗；

每季度需进行多点线性检查，满足线性相关系数r≥0.99（决定系数r2≥0.98），以确保VOCs各组分定量的准确性。

对动态校准仪中的质量流量控制器，进行单点检查，所用动态校准仪流量误差应≤±2%，否则应及时进行校准；

每季度开展精密度检查，所有目标化合物的相对标准偏差应小于10%；

更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

每半年工作

每半年对仪器设备进行一次维护保养，对气态污染物采样系统进行一次维护清洗，检查各气路连接的密封性；

采样总管及采样风机清洗，更换采样支管；

对动态校准仪中的质量流量控制器，进行多点校准。为确保所用动态校准仪质量流量计进行流量标准传递的准确度，对所获校准曲线的检验指标应符合以下要求：相关系数(r)>0.99；截距(a1)<满量程±2%；多点标准偏差注≤1。若其中任何一项不满足指标要求，则需对质量流量计重新进行调整。校准完成之后重新对每个流量点检查一遍，所有点的偏差都控制在±2%以内。

每年工作

流量计、气压计、温度计等设备送计量部门检定，并保存好检定报告；

站点的消防设施进行检查，保证在有效期内；

检查站点的防雷设施，每年由有资质单位检定一次，并出具相应的鉴定报告；

更换所有仪器的泵组件，更换载气过滤器，更换预浓缩管、除水管；

清洗十通阀，FID 检测器等；

VOCs仪器每年应开展不少于一次系统保养，对采样管路、仪器内部进样管路和检测器进行清洗等。根据仪器说明书更换必要的耗材与配件。保养后，应对仪器进行全面校准与检查，开展多点校准，进行仪器重复性、稳定性和方法检出限的测定，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性；

每年开展检出限测试，所有目标化合物的相对标准偏差应小于0.1ppb；

每年至少进行一次高浓度残留检查：向系统通入标准曲线最高浓度点进行分析，分析结束后连续两次通入高纯氮气或零空气测试系统残留，记录第二次分析结果。要求90%组分系统残留浓度≤0.1ppb；

保养后，进行多点校准、稳定性、准确性和检出限等年度目标化合物测试。

不定期工作

根据实际使用情况更换相关耗材；

根据实际需要更换零气源活性炭和氧化剂，对零气性能进行检查；

VOCs仪器紧急维护

紧急维修主要针对发生故障之设备，对发生故障的设备进行检修，如果发生零件损坏，中标人将马上更换损坏的零件，确保24小时内子站系统恢复正常运行；

如在现场发现不能在短期内修复仪器的，中标人应及时告知招标人，征得同意后，由中标人负责维修（仪器正常报废除外）；

发生通讯故障时，中标人技术人员到达现场后，应检查通讯线路、MODEM、数据采集器等，并及时处理，将检查结果及时反馈给招标人；如果故障是由通讯线路导致的，通知并协助招标人报修；

更换下来故障仪器设备，中标人技术人员应尽快对仪器完成维修（特殊备件损坏需进口购置的情况除外），修好的仪器经招标人确认后方可重新投入运行；

仪器出现重大故障或核心关键部件损坏，在维修完成后需进行严格校准，必要时经重新检定或溯源后方可上架投入运行。

其他

（1)分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：1.移动位置时，2.进行可能影响校准结果的维修或维护后，3.分析仪暂停工作一段时间后，4.有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化。

（2)仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验。

（二）微型空气站运维要求

1.一般要求

负责微型站的日常运行、维护、检修、换件、耗材更换等事项，保证微型站的正常运转，保证监测工作正常开展；

负责进行仪器运行状态检查，如发现问题则在第一时间解决；

定期进行仪器现场巡查，进行必要的校准、维护、维修、耗材更换工作。以保障仪器准确可靠运行；

按仪器运行要求定期对系统进行校准，以保证仪器数据的准确有效；

对所有在线监测站制定操作及维修规程和日常保养制度，建立日常运行记录和设备台帐，建立相应的质量保证体系，并接受环境保护管理部门的台帐检查；

每月向有关环境保护管理部门作运营工作报告，陈述每个站点和在线监测系统的运营情况；

接受环保部门的监督、指导、考核，及时汇报重大事故或仪器严重故障的情况。

2.具体要求

（1）微型空气站运行维护应包括周监控、月巡检、季度检查和年度更换，具体要求如下：

周监控：每周检查设备在线率、报警情况、运行维护计划等至少1次；每周及时检查站点电、网络等情况，保证系统仪器具有良好的运行环境；设计表格及时做好记录等。

月巡检：每月远程巡检设备运行状况至少1次，具体内容包括设备运行状态、异常率、运行负荷、质控合格情况等，并留有书面记录；远程巡检如设备状态异常需现场检查仪器等。

季度检查：每季度抽取不少于总数5%的站点进行现场检查，检查内容包括质量浓度准确性、平行性、设备状况、周边环境、设备运行状况等。安装气象传感器的站点，使用标准温湿度气压计、手持式风向风速仪进行比对校准。如果季度抽查不合格比例超过一定限值，及时更换不合格产品并将季度检查频次缩短为月度检查。现场检查留有书面记录。

年度检查：每年对设备的气路、光路和电路板等进行检查和清洁处理，按厂家提供的使用和维护手册规定的使用寿命，更换仪器中传感器、电池等关键零部件，并送质量保证实验室进行准确性、平行性检查等工作，对检查不通过的设备，根据实际情况，进行校准、维修、报废等操作。现场检查应留有书面记录。

（2）质控要求

现场校准：根据现场环境状况，利用国标法设备或周边国控站的数据，对微型站进行云平台校正，确保现场设备运行的数据准确可靠。

传递校准：在没有国标法设备的情况下，采用移动校准车或便携式校准设备，对微型站数据进行现场比对校准或验证，确保现场测量准确。

（3）年度预防性维护

1）每年至少进行一次预防性检修；

2）按仪器使用和维护手册规定的要求，根据使用寿命更换监测仪器中的关键零部件；

3）对仪器电路各测试点进行测试与调整；

4）对仪器进行气路检漏和流量检查；

5）对仪器气路、电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理；

6）在每次全面预防性检修后，或更换了仪器中的关键零部件后，对仪器重新进行校准和检查；

7）对于完成预防性检修的仪器，进行连续24 小时的仪器运行考核，在确认仪器工作正常后，方可投入使用；

8）维护人员在进行年度维护和大修时，及时做好维护记录。维护记录包含对仪器采取的维护措施和内容，以及校准核查等记录；

9）对于因自然老化影响监测数据准确度的仪器和零配件，通过数据审核一经确认不再满足监测要求的，及时更换新机或新零配件，保证数据的联网率、有效率和准确性。

五、监督管理与考核办法

1.监督管理

数据必须真实有效，中标人须确保在项目实施过程中没有弄虚作假行为。否则，招标人有权终止合同。

中标人应承担监测数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，招标人有权终止合同。

运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实招标人有权终止合同并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

如果中标人运维人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故的，招标人有权提前终止合同。

- 2.考核办法（具体考核细则以实际签订合同为准）

| 序号 | 评分内容 |  | 满分 | 评分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维情况 | 中标人按照仪器设备运维要求做好相应巡检工作、例行维护、更换耗材及校准标定工作，做好相关记录，以保证仪器的正常运行。中标人须及时发现、报告及解决问题，如业主先于中标人发现问题则认为运维不响应。 | 20 | 一次不响应的扣2分，扣完为止。 |  |
| 22 | 运维响应 | 中标人按照要求及时响应，保证运维仪器设备正常运行。 | 10 | 一次不响应或响应不及时的扣1分，扣完为止。 |  |
| 33 | 运行时长 | 除停电、台风、地震、山洪、战争等不可抗拒因素外，仪器24小时正常开机，仪器无故障运行时间占运行时间的85%以上。 | 20 | 达不到85%的，每降低1%扣2分，扣完为止。 |  |
| 44 | 数据有效获取率 | 仪器数据有效获取率的均值不低于80%。 | 20 | 达不到80%的，每降低1%扣2分，扣完为止。 |  |
| 55 | 数据审核时效性 | 一级数据审核员每日12时前完成前一日监测数据的审核，并提交异常数据审核无效的佐证材料（如运维、质控、仪器故障、断电等）。 | 20 | 未在规定时间内审核数据的一次扣2分，扣完为止。 |  |
| 66 | 上级部门检查 | 根据上级部门检查情况得分 | 10 | 不合格的扣10分。 |  |
| 合计 |  |  | 100 | / |  |

考核人：									被考核人：

3.运维费用核算方法

每半年度考核总分低于70分的，不予支付当期运维费；绩效考核总分85（含）分以上的为合格，支付当期全额运维费；绩效考核总分在70（含）-85分的。当期运维费=实际考核得分/100*当期全额运维费。

六、服务期限和地点

1.服务期限：本项目“一招三年”，合同一年一签。招标人在合同期满前对中标人的实际运维工作进行综合考核，如满足招标人要求，且在下一年度预算保障、采购内容不变、合同金额不变的情况下，经双方协商，可签订下一年度合同。

2.服务地点：招标人指定地点。

七、付款方式

按考核结果每半年度支付一次费用，每次支付运维费的标准为合同价的50%：

合同签订至服务半年后，按照考核办法，根据考核结果支付当期运维费用：每半年度考核总分低于70分的，不予支付当期运维费；绩效考核总分85（含）分以上的为合格，支付当期全额运维费（合同价的50%）；绩效考核总分在70（含）-85分的。当期运维费=实际考核得分/100*当期全额运维费（合同价的50%）。

一年服务期满，按照考核办法，根据考核结果支付剩余运维费用：每半年度考核总分低于70分的，不予支付当期运维费；绩效考核总分85（含）分以上的为合格，支付当期全额运维费（合同价的50%）；绩效考核总分在70（含）-85分的。当期运维费=实际考核得分/100*当期全额运维费（合同价的50%）。

每次付款以中标人开具等额发票交招标人财务审核入账为必要条件。

第四章 评审方法和程序

一、招标人委托代理机构组织招标

1.成立评标委员会小组，评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

二、开标

1.不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

2.代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

3.投标人不足3家的不得开标。

三、资格审查

1.开标后，招标人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。

2.资格审查合格的投标人进入评标。

3.合格投标人不足3家的，不得评标。

四、评标

1.评标时间：资格审查结束以后。

2.代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在招标采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；招标人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

3.评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者代理机构沟通并作书面记录。招标人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并作出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项作出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合招标人或代理机构答复投标人提出的质疑。

5.除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

7.评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

8.在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

五、评审原则

1.本项目采用 综合评分法 ，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。

2.评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行价格和商务技术评估，综合比较与评价。

3.评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4.对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

六、评审方法

1.评标程序：

资格符合性评审——商务技术标评审——价格标评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入商务技术标的开标。先开商务技术标，商务技术标打分结束后再开价格标。

2.评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3.本次项目的技术标和价格标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术标分值占总分值的比重为70%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

价格标分值占总分值的比重为30%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4.评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5.评标专家确定方式：在专家库中随机抽取。评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件的商务技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6.商务技术分按评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7.开启投标人的价格标，现场唱标后由投标人代表在苏采云系统确认。

8.投标人的价格标评审得分直接计算取得，并与其商务技术标得分相加为该投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9.评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。综合评分得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

七、关于投标价格评审

1.针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。

2.针对投标价格合理性的评审

2.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

②评审委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关投标人在评标现场在30分钟内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

八、评审评分项

- （一）商务技术标评分：（70分）

序号

评分因素

分值

评分标准

1

整体运维方案

15

整体运维方案包括但不限于：①针对本项目的日常管理制度；②针对本项目的运维质量考核办法；③针对本项目的标准气体管理方案；④针对本项目的故障维修措施；⑤针对本项目的与招标人、前运维商共同完成监测监控站点及平台运维工作交接的方案。

投标人需按照技术规范并结合所投项目的实际情况针对每条内容进行阐述，编制内容详细、表述完整、可操作性强且能满足本项目实际需求的，每符合1条最高得3分，共15分；不提供或虽提供但不符合本项目实际的不得分。

2

质量控制措施

12

质量控制措施包括但不限于：①针对本项目的运维质量控制体系管理；②针对本项目的质量控制计划；③针对本项目的质量保证措施；④针对本项目的异常数据的审核与校验控制。

投标人需结合所投项目的实际情况针对每条内容进行阐述，编制内容详细、表述完整、可操作性强且能满足本项目实际需求的，每符合1条最高得3分，共12分；不提供或虽提供但不符合本项目实际的不得分。

3

应急能力

10

应急能力包括但不限于：①针对本项目的异常数据识别办法设置；②针对本项目的应急监测流程；③针对本项目的污染事故应急监测方案、自然灾害应急方案；④针对本项目的电路检修、临时停电应急方案；⑤针对本项目的节假日、被偷盗破坏等情况的应急方案等。

投标人需结合所投项目的实际情况针对每条内容进行阐述，编制内容详细、考虑周全、可操作性强且能满足本项目实际需求的，每符合1条最高得2分，共10分；不提供或虽提供但不符合本项目实际的不得分。

4

综合实力

12

- 1.投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证证书的，每提供1个得1分，本项最高得5分。

- 2.投标人具有环境空气连续自动监测系统运营服务资质证书的，得2分；具有网格化监测预警系统运营服务认证证书的，得2分；本项最高得4分。

- 3.投标人自有用于质量控制的CMA实验室或有委托相关认证实验室的得3分。提供：实验室资质证书，委托实验室的须提供委托协议及实验室资质证书，委托协议的协议期须包含本次运维周期（不少于1年，每次签订下一年度运维合同前须提交续订的包含该次运维周期的委托协议），不满足不得分。

（提供证书、证明材料扫描件，否则不得分）

5

人员配备（不少于2人）

12

- 1.拟派项目负责人（4分）：

- 拟派项目负责人具有环境相关专业高级技术职称的得2分，具有中国环境监测总站颁发的环境空气自动监测运维与质控培训考核合格证书的得2分，本项最高得4分。

- 2.拟派项目组成员（不含项目负责人）（8分）：

- （1）拟派项目组成员持有中国环境监测总站颁发的环境空气自动监测运维与质控培训考核合格证书的，每提供一个得1分，本项最高得2分；

- （2）拟派项目组成员持有注册电气工程师证书的，每提供一个得1分，本项最高得1分；

- （3）拟派项目组成员具有注册环保工程师证书的，每提供一个得1分，本项最高得1分；

- （4）以上项目组成员同时具有环境类高级职称的，每有一人得1分；具有环境类中级职称的，每有1人得0.5分；本项最高得4分。

（提供拟派人员一览表、相关职称证书、人员证书、近三个月任意一个月社保扫描件，否则不得分。除职称外，同一人员具备多个证书的仅计分一次）

6

业绩

6

投标人提供2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）签订的类似环境空气自动监测站建设或运维的业绩合同，每提供一个得1分，本项最高得6分。

（提供中标通知书、合同扫描件，合同或中标通知书能够清晰反应业绩情况，中标通知书和合同缺项不得分）

7

运维履约承诺

3

为确保现场设备运维稳定，提供科学准确的监测数据指导招标人开展大气管控相关工作，投标人提供设备原厂出具的关于该项目所需的耗材、配件等长期技术服务及备品备件支持的函件的（提供原厂就本项目出具的函件原件扫描件），得3分；

投标人承诺在本项目合同签订前，取得设备原厂关于该项目所需的耗材、配件等长期技术服务及备品备件支持函件的（提供承诺函原件扫描件，格式自拟），得2分；（如中标人中标后，不能提供或不满足上述要求的，招标人有权取消其中标资格，并由第二名中标候选人替补或由招标人视情况重新组织采购；第二名不能提供或不满足要求则取消其中标资格，所有损失由其承担，并由第三名中标候选人替补或由招标人视情况重新组织采购，以此类推）

投标人无法取得原厂支持，但承诺在运维期间的技术服务和备品备件均能确保招标人项目的正常运转的（提供承诺函原件扫描件，格式自拟），得1分。（如中标人履约期间无法满足承诺事项的，招标人有权立即终止合同，并追究其带来的一切责任和损失）

本项最高得3分，未提供的不得分。

注：以上承诺函格式自拟，承诺内容须明确，有模棱两可、含糊不清的均按未承诺处理。

注：1.上述投标文件中，证书或证明必须提供扫描件（加盖CA电子公章），如发现弄虚作假的，将按照本招标文件相关条款规定予以处理。

2.评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

- 特别说明：请各投标人合理考虑本项目拟派人员，并确保中标后与投标时拟派人员资质一致；如需更换，需更换与应标时相匹配资质或以上资质的人员，并且经招标人同意后方可更换。

- （二）价格标评分：（30分）

1.本次项目最高限价为88万元/年，报价格超过最高限价的为无效投标。

2.满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格标得分为满分30分。

3.其他投标人的价格标得分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

价格标得分 =（评标基准价/投标报价）×30%×100

（三）政府采购政策功能落实

专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（四）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，并编写评标报告。

招标人委托评标委员会直接确定中标人。

当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

九、评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

十、落标原因

评标委员会不对落标的投标人做落标原因的解释。

- 第五章 合同主要条款

合同书

注：本合同为草拟，采购结束后，合同项下的甲乙双方可根据项目实际需求，修订详细条款。

招 标 人（或称甲方）：

中  标  人（或称乙方）：

签订时间：年月日

签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》及（项目名称）             采购项目(采购编号：   )的采购结果、采购文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、项目背景

为有效解决南通崇川经济开发区环境污染问题，全面改善区域环境质量，根据《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）》的要求，在崇川经济开发区内建设了4座挥发性有机物空气监测系统及51套空气自动监测微站。为保证崇川经济开发区相关监测设备的稳定运行，取得连续、有效监测数据，为政府环境保护工作提供科学的决策依据。根据国家、省、市相关标准及规范要求，南通崇川经济开发区管理委员会开展日常运维服务采购，委托第三方机构对崇川经济开发区挥发性有机物空气监测系统及空气自动监测微站提供运维服务。

二、项目要求

2.1运维目的

本项目拟委托第三方机构对挥发性有机物空气监测系统及空气自动监测微站提供运维服务，运维内容包括：设备日常维护、定期校准、系统检修、数据传输、平台修复等，确保站点设备及系统连续、稳定、有效运行。

2.2运维管理

运维机构须严格按照运维合同、方案以及国家、省市等相关运行管理制度及规定开展运维工作。

2.3运维内容

承担仪器设备日常运行维护工作，包括仪器设备日常和定期的检查调校、易损件更换、耗材更换、管路清洗、数据核查等工作，运维人员必需每周对监测仪器进行现场维护。所有运维工作及仪器的使用情况均须做好记录。

2.4人员保障

需配备至少2名运维工作人员，能够独立解决仪器运维过程中一些常见简单故障，负责运维人员需接受甲方的监督管理开展运维工作。

2.5备件保障

运维合同签订后，所有耗材、配件必须根据仪器的状况和有效使用期，及时更换并做好登记记录；更换的耗材、配件需进行标注（更换时间、地点及原因）；标准物质的采购、使用、更换必须符合相关规定，按照仪器要求，标准物质在有效期内应定期更换，并应做好相关记录。

2.6服务响应

如发现仪器故障后，乙方在4小时内到达现场检修。对于普通故障，修复时间不超过24小时；如24小时内无法排除故障，应及时报告，共同协商后解决。重大保障及特殊应急状况下，能服从调度安排。

2.7其它要求

2.7.1承担运行维护服务方人员应经培训合格的技术人员组成。同时应配备工作交通车辆，用于日常巡检和发生突发事故时能及时赶到站点对仪器设备进行运维。

2.7.2承担运行维护服务方必须积极配合用户方，做好接受各级管理部门的检查、监督工作。

2.7.3按照要求规范如实填写、整理各类运维记录，留存现场。

2.7.4本项目运维期间，涉及更换新零配件（含主要元器件）、网费、电费等，费用均由乙方承担，甲方不予承担；即：项目运维期间，甲方不再另行支付其他任何费用。请潜在投标人自行勘察现场，中标后不得以不知情等为由拒绝履约。

三、站点运维服务清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备品牌 | 设备型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气挥发性有机物(VOCs)多组分在线监测系统 | 4 | 皖仪科技 | VM1750 |
| 2 | VOCs配套站房 | 4 | / | / |
| 3 | 微型环境空气质量监测系统 | 51 | 皖仪科技 | AQ7100 |

四、具体要求

4.1VOCs空气站运维要求

具体运维内容和要求如下：

4.1.1一般要求

对站房周围的杂草和积水应及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样有影响的树枝等应及时进行剪除；

检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源，一旦发现污染源，应及时在运维记录上记录，并通知甲方；

检查站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行；

保持站房内部环境清洁，布置整齐，无与监测无关物品，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

在冬、夏季节应注意站房室内外温差，若温差较大使采样装置出现冷凝水，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

保证仪器运行电源电压正常，空调正常工作，环境温度保持在25℃左右，上下不超过5℃，湿度保持在80%RH以下；

检查供电、通讯、数据采集与传输等情况，保证系统的正常运行；

设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。检查站房的安全设施，做好防火防盗工作，站房内发生仪器物品丢失、火灾等意外情况，责任由乙方负责；

进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生，由人员操作不当导致的伤亡事件，责任由乙方负责；

检查站点的排风排气装置工作是否正常；

标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象；

检查各仪器运行状况否正常，保证仪器正常有效运行。

4.1.2具体要求

每日工作

每日远程连接到仪器现场端进行检查，主要内容如下：

（1）检查网络情况；

（2）检查仪器数据文件及完整性；

（3）检查数据上传至数据采集系统及总站数据平台是否正常；

（4）检查各仪器监测数据正常性；

（5）根据电源电压，站房温度、湿度、设备温度等判断站房内部情况；

（6）检查仪器控制软件参数，发现异常报警时，应及时对仪器相关部件进行维护或更换；

（7）检查仪器谱图及浓度趋势，异常高值、低值判断（基线情况，峰响应或峰飘情况）；

（8）保留时间漂移检查，若发生漂移，寻找原因及时解决。

每周工作

VOCs仪器应开展仪器性能检查并做好记录。开展主要性能指标检查，开展氢气发生器、载气和零气供应情况检查；

检查仪器耗材使用情况，更换仪器所需耗材；

检查站房外部环境，是否存在对监测数据或运行环境存在明显影响的污染源；

检查站房通讯及数据传输系统状态；

检查站房消防、防雷、防水等安全措施是否正常；

检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各仪器采样流量是否正常；

检查钢瓶气压力并记录，确保载气和标气不漏气。根据使用情况，及时更换载气（一般压力低于2MPa更换，更换后需保压验漏），且根据之前的记录判断压力是否下降异常，若是异常，需查明原因；

检查并酌情更换仪器采样滤膜，更换滤膜后，需要对过滤装置进行检漏检查；

对仪器显示数据、时间和数据采集仪之间的一致性进行检查和校准；

检查各仪器运行是否正常，查看是否有报警信息，检查仪器参数是否处于正常范围并进行记录；

每周开展FID通标检查，以确定各组分浓度偏差，如超过20%物种标点浓度偏差大于±20%，需重新建立标准曲线；

每周开展VOCs监测仪通零，组分空白残留不应该高于0.1nmol/mol。若出现组分空白不合格，且该组分日常浓度范围在0.3nmol/mol以内，则当天监测数据均做无效处理；若该组分日常浓度范围在1nmol/mol以上，则视空白结果予以保留或无效标注处理；数据浓度相对较高，可体现污染和变化现状的，酌情保留。

每月工作

VOCs仪器应使用混合标准气体对仪器各组分进行单点（工作点）检查与校准，如浓度偏差大于20%，需重新建立标线。每月应检查基线空白漂移/响应值，氢气发生器、载气、零气发生器性能与流量等各项指标；

每月检查校准各仪器时钟，并与数采工控机保持一致；

更换发生器过滤分子筛、更换发生器干燥剂；

清洗各仪器散热防尘网和站房空调机的过滤网，防止尘土阻塞滤网；

每月检查站点仪器采样流量，若实测流量与设定值的偏差大于±5%，排除漏气和堵塞的情况，对采样流量进行重新校准；

检查并记录标气有效日期和压力，当标气少于5Mpa时，需及时采购；

每月检查VOCs仪器采样流量，若实测流量与设定值的偏差大于±5%，排除漏气和堵塞的情况，对采样流量进行重新校准。

每季度工作

为了提高VOCs仪器监测准确度，每季度使用混合标准气体更新多点校准曲线；

每季度检查检测器工作状态、老化色谱柱；

每季对仪器进行一次预防性维护和各测试参数检查；

每季对仪器所有数据进行备份；

每季使用标准混合气更新工作曲线和峰窗；

每季度需进行多点线性检查，满足线性相关系数r≥0.99（决定系数r2≥0.98），以确保VOCs各组分定量的准确性。

对动态校准仪中的质量流量控制器，进行单点检查，所用动态校准仪流量误差应≤±2%，否则应及时进行校准；

每季度开展精密度检查，所有目标化合物的相对标准偏差应小于10%；

更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

每半年工作

每半年对仪器设备进行一次维护保养，对气态污染物采样系统进行一次维护清洗，检查各气路连接的密封性；

采样总管及采样风机清洗，更换采样支管；

对动态校准仪中的质量流量控制器，进行多点校准。为确保所用动态校准仪质量流量计进行流量标准传递的准确度，对所获校准曲线的检验指标应符合以下要求：相关系数(r)>0.99；截距(a1)<满量程±2%；多点标准偏差注≤1。若其中任何一项不满足指标要求，则需对质量流量计重新进行调整。校准完成之后重新对每个流量点检查一遍，所有点的偏差都控制在±2%以内。

每年工作

流量计、气压计、温度计等设备送计量部门检定，并保存好检定报告；

站点的消防设施进行检查，保证在有效期内；

检查站点的防雷设施，每年由有资质单位检定一次，并出具相应的鉴定报告；

更换所有仪器的泵组件，更换载气过滤器，更换预浓缩管、除水管；

清洗十通阀，FID 检测器等；

VOCs仪器每年应开展不少于一次系统保养，对采样管路、仪器内部进样管路和检测器进行清洗等。根据仪器说明书更换必要的耗材与配件。保养后，应对仪器进行全面校准与检查，开展多点校准，进行仪器重复性、稳定性和方法检出限的测定，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性；

每年开展检出限测试，所有目标化合物的相对标准偏差应小于0.1ppb；

每年至少进行一次高浓度残留检查：向系统通入标准曲线最高浓度点进行分析，分析结束后连续两次通入高纯氮气或零空气测试系统残留，记录第二次分析结果。要求90%组分系统残留浓度≤0.1ppb；

保养后，进行多点校准、稳定性、准确性和检出限等年度目标化合物测试。

不定期工作

根据实际使用情况更换相关耗材；

根据实际需要更换零气源活性炭和氧化剂，对零气性能进行检查；

VOCs仪器紧急维护

紧急维修主要针对发生故障之设备，对发生故障的设备进行检修，如果发生零件损坏，乙方将马上更换损坏的零件，确保24小时内子站系统恢复正常运行；

如在现场发现不能在短期内修复仪器的，乙方应及时告知甲方，征得同意后，由乙方负责维修（仪器正常报废除外）；

发生通讯故障时，乙方技术人员到达现场后，应检查通讯线路、MODEM、数据采集器等，并及时处理，将检查结果及时反馈给甲方；如果故障是由通讯线路导致的，通知并协助甲方报修；

更换下来故障仪器设备，乙方技术人员应尽快对仪器完成维修（特殊备件损坏需进口购置的情况除外），修好的仪器经甲方确认后方可重新投入运行；

仪器出现重大故障或核心关键部件损坏，在维修完成后需进行严格校准，必要时经重新检定或溯源后方可上架投入运行。

其他

（1)分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：1.移动位置时，2.进行可能影响校准结果的维修或维护后，3.分析仪暂停工作一段时间后，4.有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化。

（2)仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验。

4.2微型空气站运维要求

4.2.1一般要求

负责微型站的日常运行、维护、检修、换件、耗材更换等事项，保证微型站的正常运转，保证监测工作正常开展；

负责进行仪器运行状态检查，如发现问题则在第一时间解决；

定期进行仪器现场巡查，进行必要的校准、维护、维修、耗材更换工作。以保障仪器准确可靠运行；

按仪器运行要求定期对系统进行校准，以保证仪器数据的准确有效；

对所有在线监测站制定操作及维修规程和日常保养制度，建立日常运行记录和设备台帐，建立相应的质量保证体系，并接受环境保护管理部门的台帐检查；

每月向有关环境保护管理部门作运营工作报告，陈述每个站点和在线监测系统的运营情况；

接受环保部门的监督、指导、考核，及时汇报重大事故或仪器严重故障的情况。

4.2.2具体要求

（1）微型空气站运行维护应包括周监控、月巡检、季度检查和年度更换，具体要求如下：

周监控：每周检查设备在线率、报警情况、运行维护计划等至少1次；每周及时检查站点电、网络等情况，保证系统仪器具有良好的运行环境；设计表格及时做好记录等。

月巡检：每月远程巡检设备运行状况至少1次，具体内容包括设备运行状态、异常率、运行负荷、质控合格情况等，并留有书面记录；远程巡检如设备状态异常需现场检查仪器等。

季度检查：每季度抽取不少于总数5%的站点进行现场检查，检查内容包括质量浓度准确性、平行性、设备状况、周边环境、设备运行状况等。安装气象传感器的站点，使用标准温湿度气压计、手持式风向风速仪进行比对校准。如果季度抽查不合格比例超过一定限值，及时更换不合格产品并将季度检查频次缩短为月度检查。现场检查留有书面记录。

年度检查：每年对设备的气路、光路和电路板等进行检查和清洁处理，按厂家提供的使用和维护手册规定的使用寿命，更换仪器中传感器、电池等关键零部件，并送质量保证实验室进行准确性、平行性检查等工作，对检查不通过的设备，根据实际情况，进行校准、维修、报废等操作。现场检查应留有书面记录。

（2）质控要求

现场校准：根据现场环境状况，利用国标法设备或周边国控站的数据，对微型站进行云平台校正，确保现场设备运行的数据准确可靠。

传递校准：在没有国标法设备的情况下，采用移动校准车或便携式校准设备，对微型站数据进行现场比对校准或验证，确保现场测量准确。

（3）年度预防性维护

1）每年至少进行一次预防性检修；

2）按仪器使用和维护手册规定的要求，根据使用寿命更换监测仪器中的关键零部件；

3）对仪器电路各测试点进行测试与调整；

4）对仪器进行气路检漏和流量检查；

5）对仪器气路、电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理；

6）在每次全面预防性检修后，或更换了仪器中的关键零部件后，对仪器重新进行校准和检查；

7）对于完成预防性检修的仪器，进行连续24 小时的仪器运行考核，在确认仪器工作正常后，方可投入使用；

8）维护人员在进行年度维护和大修时，及时做好维护记录。维护记录包含对仪器采取的维护措施和内容，以及校准核查等记录；

9）对于因自然老化影响监测数据准确度的仪器和零配件，通过数据审核一经确认不再满足监测要求的，及时更换新机或新零配件，保证数据的联网率、有效率和准确性。

五、监督管理与考核办法

5.1监督管理

数据必须真实有效，乙方须确保在项目实施过程中没有弄虚作假行为。否则，甲方有权终止合同。

乙方应承担监测数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，甲方有权终止合同。

运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实甲方有权终止合同并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

如果乙方运维人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故的，甲方有权提前终止合同。

5.2考核办法（具体考核细则以实际签订合同为准）

| 序号 | 评分内容 |  | 满分 | 评分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维情况 | 乙方按照仪器设备运维要求做好相应巡检工作、例行维护、更换耗材及校准标定工作，做好相关记录，以保证仪器的正常运行。乙方须及时发现、报告及解决问题，如业主先于乙方发现问题则认为运维不响应。 | 20 | 一次不响应的扣2分，扣完为止。 |  |
| 2 | 运维响应 | 乙方按照要求及时响应，保证运维仪器设备正常运行。 | 10 | 一次不响应或响应不及时的扣1分，扣完为止。 |  |
| 3 | 运行时长 | 除停电、台风、地震、山洪、战争等不可抗拒因素外，仪器24小时正常开机，仪器无故障运行时间占运行时间的85%以上。 | 20 | 达不到85%的，每降低1%扣2分，扣完为止。 |  |
| 4 | 数据有效获取率 | 仪器数据有效获取率的均值不低于80%。 | 20 | 达不到80%的，每降低1%扣2分，扣完为止。 |  |
| 5 | 数据审核时效性 | 一级数据审核员每日12时前完成前一日监测数据的审核，并提交异常数据审核无效的佐证材料（如运维、质控、仪器故障、断电等）。 | 20 | 未在规定时间内审核数据的一次扣2分，扣完为止。 |  |
| 6 | 上级部门检查 | 根据上级部门检查情况得分 | 10 | 不合格的扣10分。 |  |
| 合计 |  |  | 100 | / |  |

考核人：									被考核人：

5.3运维费用核算方法

每半年度考核总分低于70分的，不予支付当期运维费；绩效考核总分85（含）分以上的为合格，支付当期全额运维费；绩效考核总分在70（含）-85分的。当期运维费=实际考核得分/100*当期全额运维费。

- 服务期限和地点

- 6.1服务期限：本项目“一招三年”，合同一年一签。甲方在合同期满前对乙方的实际运维工作进行综合考核，如满足甲方要求，且在下一年度预算保障、采购内容不变、合同金额不变的情况下，经双方协商，可签订下一年度合同。

- 6.2服务地点：甲方指定地点。

- 6.3本合同期限：    年   月   日至    年   月   日。

- 合同价格与支付

- 7.1合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币    元/年，应包含但不限于运维期间的服务费及文件所要求的相关服务等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费，含完成本项目所需的一切电费、网络传输费、无线通讯费、数据服务、安全防护、人工、管理、设备、耗材、零部件的更换、培训、售后服务、免费维护、质控、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，因管理不当造成设备或辅助设施丢失和损坏由成交供应商承担。

- 7.2付款方式：

按考核结果每半年度支付一次费用，每次支付运维费的标准为合同价的50%：

合同签订至服务半年后，按照考核办法，根据考核结果支付当期运维费用：每半年度考核总分低于70分的，不予支付当期运维费；绩效考核总分85（含）分以上的为合格，支付当期全额运维费（合同价的50%）；绩效考核总分在70（含）-85分的。当期运维费=实际考核得分/100*当期全额运维费（合同价的50%）。

一年服务期满，按照考核办法，根据考核结果支付剩余运维费用：每半年度考核总分低于70分的，不予支付当期运维费；绩效考核总分85（含）分以上的为合格，支付当期全额运维费（合同价的50%）；绩效考核总分在70（含）-85分的。当期运维费=实际考核得分/100*当期全额运维费（合同价的50%）。

- 每次付款以乙方开具等额发票交甲方财务审核入账为必要条件。

- 八、履约保证金

- 8.1本项目成交后乙方须向甲方缴纳的履约保证金为当年度合同价款的10%，即          元。

- 8.2服务期满并按规定时间、规定要求完成交接后甲方将无息返还该履约保证金。

- 8.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

- 8.3.1签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

- 8.3.2乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

- 8.4如续约，乙方须于签订下一年度合同前补齐当年度履约保证金。

- 九、违约责任

- 9.1合同一方不履行合同义务，应当承担继续履行、采取补救措施及赔偿损失的违约责任。

- 9.2合同一方履行合同义务不符合约定的，应向对方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿另一方损失的，另一方有权要求补足。

- 十、不可抗力

- 10.1甲、乙双方如果因不可抗力而导致合同义务的延误或不能履行，不承担误期赔偿或终止合同的责任。

- 10.2本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。

- 10.3在不可抗力事件发生后，受影响的乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其响应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响事件持续20天以上的，甲乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行委托服务供应商义务的协议。

- 十一、合同的解除和转让

- 11.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

- 11.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 11.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

- 11.2.2因北广场建成投入使用、政策调整、规划调整、道路改造等原因，甲方有权解除合同。

- 11.2.3因乙方未做到应标时的承诺事宜，甲方有权立即解除合同，由此带来的损失由乙方承担。

- 11.2.4因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

- 11.2.5有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 11.3合同的部分和全部都不得转让。

- 11.4合同解除后，乙方应按约定配合交接，逾期交接的甲方不需支付服务费，乙方应按当年物业管理服务费百分之十向甲方支付违约金；提前交接不提供服务的，临时增加的服务费用由乙方承担；因乙方交接资料不全，导致甲方设备设施维护成本增加的费用全部由乙方承担。

- 十二、合同的生效及公告

- 本合同在乙方缴纳履约保证金，甲乙双方签字盖章后生效，同时将在江苏省政府采购网公告。

- 十三、争议的解决

- 甲乙双方因合同发生争议，应在招标人的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

- 十四、附则

- 14.1合同份数：合同一式肆份，招标人、中标人各执贰份。

- 14.2本合同文件使用中文书写、解释和说明。

- 14.3本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标文件和招标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

- 14.4未尽事宜

- 本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。

- 招标人（或甲方）：                       中标人（或乙方）：

- 法定代表人（签字或盖章）：               法定代表人（签字或盖章）：

- 委托代理人：                             委托代理人：

- 年月日

第六章 合同授予

一、中标人须凭“中标通知书”和“履约保证金”缴纳凭证，30日内与招标人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。合同一式肆份，招标人、中标人各执贰份。所签合同不得对招标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

二、招标人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向招标人提出验收申请。

三、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任。

四、不响应付款方式的，视同投标文件无效，按无效投标文件处理。

五、付款方式详见招标文件第五章，以上项目款的支付不计息。

- 第七章 质疑与投诉

一、质疑的提出

1.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.投标人认为招标文件、招投标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加招投标活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.对招标人式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。

招标人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

5.以下情形的质疑不予受理

5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2超出政府采购法定期限的质疑。

5.3未参加招投标活动的投标人。

5.4投标人组成联合体参加招投标活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第八章 投标文件组成及格式

- 一、投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）目录、商务技术文件目录，编制中涉及格式资料的，应按照本章提供的附件内容中的格式（涉及表格的格式可扩展）填写提交。

2.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

3.实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字（或签字扫描图片）、签章或印鉴。

- 二、基本目录

1.目录（格式见附件）。

2.投标报价表（格式见附件）。

- 三、资格性要求

- （一）基本资格条件材料

- 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

- 2.法定代表人身份证明书。

- 3.法定代表人授权书（如有）。

- 4.诚信承诺书。

- 5.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

- （二）落实政府采购政策需满足的要求

提供中小企业声明函（见格式）或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

- （三）特定资格要求

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人可以提供网站查询打印的截图。

评标委员会在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

- 四、符合性审查内容

- （一）报价要求

1.针对本项目须提供符合要求的“分项报价表”。投标人应按照招标文件要求提供“分项报价表”（格式见附件）。未提供或提供的内容不符合要求的，视作未实质性响应，作无效响应处理。

- （二）商务要求

1.投标响应函（格式见附件）。

2.投标人一般情况表（格式见附件）。

3.现场勘察函（格式见附件）。

4.针对本项目须提供实质性响应的“商务部分正负偏离表”：投标人应按照招标文件要求提供（格式见附件）。

- （三）技术要求

1.针对本项目须提供实质性响应的“技术部分正负偏离表”：投标人应按照招标文件要求提供（格式见附件）。

- 五、商务技术标文件

1.商务技术标评分标准中需提供的相关得分佐证材料（格式见附件）。

注：

请投标人根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，如涉及系统内按章节节点分别上传对应内容的，请在每部分前放置评分索引。

评分索引中应标明每个评分项目的页码范围。

如响应文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

- 六、企业报价折扣证明

本项目属专门面向中小企业的采购，评审时不再对投标人的竞争报价给予落实政府采购政策的价格扣除，因此投标人无须提供企业报价折扣证明。

- 七、投标文件格式

- （一）投标文件封面

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：

- （二）附件

- 附件1：目录

目录

一、投标报价表

二、资格性要求

（一）基本资格条件材料

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.法定代表人身份证明书。

3.法定代表人授权书（如有）。

4.诚信承诺书。

5.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函。

（二）落实政府采购政策提供的材料

提供中小企业声明函（见格式）或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

（三）满足特定资格要求提供的材料

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、符合性审查内容要求提供的材料

（一）符合报价要求提供的材料。

1.分项报价表。

（二）符合商务要求提供的材料：

1.投标响应函。

2.投标人一般情况表。

3.现场勘察函。

4.实质性响应的“商务部分正负偏离表”。

（三）符合技术要求提供的材料：

1.实质性响应的“技术部分正负偏离表”。

四、商务技术标文件提供的材料

1.商务技术标评分标准中须提供的相关得分佐证材料。按“评分项目”编制目录。

注：该目录在制作响应文件时，供参考。

- 附件：

投标报价表（以苏采云系统内的格式为准）

货币单位：人民币元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 大写： ； 小写： 元。 |

报价说明：

1.报价包括完成项目的所有费用。招标人不再支付报价以外的任何费用。

2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

3.以上报价为一年服务金额。

投标人（加盖CA电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

法定代表人身份证明书

南通崇川经济开发区管理委员会：

我       系（投标人名称）的法定代表人，现任我单位        职务。

身份证号码：

联系电话：

特此证明。

附：法定代表人有效期内的身份证正反面电子件，并在身份证扫描件上加盖CA电子签章。

投标人（加盖CA电子签章）：___________

法定代表人签字或盖电子章：

日期：   年 月 日

注：如为授权代表参与投标活动的，除提供“法定代表人授权书”，还须同时提供此“法定代表人身份证明书”。

法定代表人授权书

南通崇川经济开发区管理委员会：

本授权书声明：我　  （姓名）系　  （投标人名称）的法定代表人，现授权　　（被授权人的姓名）为我方参与  项目编号：     的      （项目名称）  政府采购活动的合法代理人，处理与之有关的一切事务，包含在签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件，以及项目开启、评审、合同签订过程中所签署的一切文件等，我均予以承认。

被授权人无转授权。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

附：被授权人有效期内的身份证正反面电子件，并在身份证扫描件上加盖CA电子签章。

投标人（加盖CA电子签章）：___________

法定代表人签字或盖电子章：

日期：    年 月 日

注：如为法定代表人参与投标活动的，无须提供“法定代表人授权书”。

- 诚信承诺书

南通崇川经济开发区管理委员会：

我单位在参加贵单位组织的             项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1.我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2.我方无资质挂靠或参与串标、围标、抬标情形；

3.我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4.若我方中标，将严格按照规定及时与招标单位签订合同；

5.若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、服务等内容组织实施；

6.我方未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消投标资格、中标资格、没收投标保证金、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人：                  （加盖CA电子签章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

- 投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通崇川经济开发区管理委员会：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：                  （加盖CA电子签章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加             的          [项目编号：     ]  采购活动，该项目  服务  全部由符合政策要求的中小企业：本公司承接。本公司具体情况如下：

1.南通崇川经济开发区管理委员会挥发性有机物空气监测系统及空气自动监测微站运维项目属于  招标文件中明确规定的“其他未列明行业”行业  ；

2.承接企业为（填具投标人名称）；

3.本公司从业人员	  人；

4.本公司营业收入为	 万元，资产总额为	  万元；

5.属于（□中型企业□小型企业□微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：  年 月 日

注：

1.依据工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中的中小企业划型标准规定，本项目供应商属于“其他未列明行业”内的中小企业，将享受中小企业扶持政策。

2.“其他未列明行业”中小企业划型标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4.参加本次采购活动，投标人须严格按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的文件要求，出具填报“中小企业声明函”。

5.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

6.投标人自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：   年 月 日

监狱企业证明函

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，（填写供应商法定全称）为监狱企业。

特此声明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

日期：

分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务项目明细内容 | 数量 | 单项综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币大写： |  |  | ¥：（元） |  |

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：  年 月 日

注：

（1）投标人须自行分析项目组成后，详细报出投标报价表内总价的组成部分的分项报价，且本表各分项报价合计应当与投标报价表内的总价相等。

（2）如果不提供详细分项报价将视为未实质性响应招标文件要求。

（3）以上报价为一年服务金额。

投标响应函

致：南通崇川经济开发区管理委员会

根据贵方  项目编号：           的       （项目名称） 政府采购活动的招标文件，正式授权______（被授权人姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.同意规定的从提交投标文件截止之日起计的六十（60）天期满之前，我们提交的投标文件均保持有效。开启日期起，本项目招标文件的各项要求，对我们均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与招标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内，为买方提供服务。

7.与本次采购活动有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

投标人全称（加盖CA电子签章）：

日期：________年____月____日

- 投标人一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的扫描件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书扫描件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                    （加盖CA电子签章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

- 现场勘察函

致：南通崇川经济开发区管理委员会

依据贵单位       （项目名称）               项目招标文件的要求。我方已对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况作如下承诺：

1.经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的所有情况。

2.我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

3.我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求。

投标人全称（加盖CA电子签章）

年      月     日

- 商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三章“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3.本项目商务条款不接受负偏离，有负偏离的按无效标处理。投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.若完全响应本项目需求且无偏离，投标时本表仅第一行写明“完全响应”并加盖CA章提供。

- 技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三章“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.若完全响应本项目需求且无偏离，投标时本表仅第一行写明“完全响应”并加盖CA章提供。

- 商务技术标评分标准中需提供的相关得分佐证材料

……

格式自拟。