招 标 文 件

项目名称：盐城市农产品质量监督检验测试中心能力提升建设项目（第2批：新购实验室家具）

项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2025-0044

采购单位：盐城市农产品质量检测中心

2025年10月

总  目  录

招标公告……………………………………3

投标人须知…………………………………6

合同条款……………………………………18

采购需求……………………………………42

评标方法与评标标准………………………76

投标文件格式………………………………80

第一章 招标公告

项目概况

盐城市农产品质量监督检验测试中心能力提升建设项目（第2批：新购实验室家具）的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年10月29 日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2025-0044

项目名称：盐城市农产品质量监督检验测试中心能力提升建设项目（第2批：新购实验室家具）

采购方式：公开招标

预算金额：130万元

最高限价（如有）：130万元

采购需求（简介）：实验室家具是市农产品质量监督检验测试中心实验室改扩建工程配套项目，在实验室建设过程中或建设完成后定制家具和设备，包括：实验室台柜、实验室排风设备、实验室用水装置的供货、安装、调试和售后等相关伴随服务等。（详细内容见本招标文件第四章）

合同履行期限：合同签订后90日历天内完成项目安装、调试，验收合格后交付采购人使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

(一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告(成立不满一年无需提供)；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。)；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；(响应文件中无需提供证明材料)

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(二)落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。采购标的的所属行业为工业，投标人须按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，否则按无效标处理。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。本项目对残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，投标时须提供《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

(三)本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年10月29日9点00分（北京时间）

地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市农产品质量检测中心

地    址：盐城市文港中路106号

联 系 人：周先生

联系方式：13851057116

2.采购代理机构信息

名    称：盐城市政府采购中心

地    址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心5楼

联 系 人：倪女士

联系方式：0515-69083502

3.项目联系方式

项目联系人：倪女士

联系方式：0515-69083502

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购中心将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为公共资源交易中心业务受理处，联系地址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心522，联系电话：0515-86665052。

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34、预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购货物买卖合同

项目名称： 盐城市农产品质量监督检验测试中心能力提升建设项目（第2批：新购实验室家具）

合同编号：  JSZC-320900-JZCG-G2025-0044

甲    方：  盐城市农产品质量检测中心

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：  盐城市农产品质量检测中心

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

（1）采购项目名称：盐城市农产品质量监督检验测试中心能力提升建设项目（第2批：新购实验室家具）

采购项目编号：  JSZC-320900-JZCG-G2025-0044

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                 规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：            型号：

关键部件：           品牌：            型号：

关键部件：           品牌：            型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

                 询价单一来源框架协议其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是     否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是  否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是   否

- 合同是否分包：是   否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业   小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是   否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：         金额：

国别：        品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

办公桌（A060205木制台、桌类）、办公椅（A060301 金属骨架为主的椅凳类）

强制采购优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

- 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是      否    不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节第12.2款）：

全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （具体详见专用条款第二节第12.2款） ，其中涉及预付款的： （具体详见专用条款第二节第12.2款）

成本补偿：  （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励： （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3.合同履行

（1）起始日期：   年   月   日，完成日期：   年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：       见3.（4）

收取履约保证金金额：        合同价的10%

履约担保期限：

（4）确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例为5%，AAA级政府采购供应商免收履约保证金。

- 分期履行要求：

（6）风险处置措施和替代方案：

4.合同验收

（1）验收组织方式：自行组织  委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）   否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起30日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

                 分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：        （产权过户登记等）

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自   年   月   日生效。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：       年    月    日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5.乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16.合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 十五个工作日内 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 同协议书 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件:不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9.每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 | 同协议书 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 1.货物免费质保期2年。（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的，终生维修，维修时只收部件成本费。 2.如有国家标准高于承诺的质保期的，以国家标准为准。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在1小时内响应，24小时内到达现场，解决问题。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 1.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。 2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。 3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担。 4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。 5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。 6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。 8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 1.合同款项的支付方式及进度安排： ①自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款； ②所有货物安装完毕，甲方组织初步验收，初步验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的80%款项； ③初步验收合格且项目运行满6个月后，甲方组织最终验收，最终验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方付清货款。 2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款： （1）发票； （2）制造厂家出具的质量检验证书等； （3）装箱单； （4）甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。 2.退还方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3.退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。 4.退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。 5.逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 上述的货物免费保修期为 2 年，在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 1.详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。 2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。 3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日6‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价 5% 的滞纳金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值5% 的违约金。 2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之二向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第 2 种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为盐城市； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2.纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.验收不合格的货物，乙方应在三 个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额 5 %的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 （2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间： 90 日前完成供货（安装）并交付使用。 交货地点：盐城市农产品质量检测中心指定地点。 （5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的 30日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章，初步验收合格且项目运行满 一 个月后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。 （6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： （1）招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； （2）负责货物的开孔，货物的现场安装； （3）提供货物组装和维修所需的工具； （4）在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； （5）在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： （1）乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 （2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 （3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其它 | 1.合同经甲方、乙方盖章后生效。 2.货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。 |

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

一、实验室家具清单规格型号、数量及产品简要描述

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |  | 产品简要描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 十一层 |  |  |  |  |  |
|  | 气瓶室（1） |  |  |  |  |  |
| 1 | 气瓶柜 | 900*450*1800 | 2 | 台 |  | 全钢结构，柜体基材为≥2.0mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂，配双瓶固定架，配自动报警和排风系统。 |
| 2 | 气瓶柜 | 500*450*1800 | 1 | 台 |  | 全钢结构，柜体基材为≥2.0mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂，配固定架，配自动报警和排风系统。 |
|  | ICP-MS室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 4000*900*850 | 4 | 米 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，带后封板。 |
|  | 原子吸收罩 | 400*400 | 2 | 个 |  | 304不锈钢材质，1.0mm厚，配手动气流调节阀。 |
|  | 插座 | 220V 10A | 10 | 个 |  | 86型五孔插座，配电线、线管。 |
|  | 原子吸收室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 4000*900*850 | 4 | 米 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，带后封板。 |
|  | 原子吸收罩 | 400*400 | 2 | 个 |  | 304不锈钢材质，1.0mm厚，配手动气流调节阀。 |
|  | 插座 | 220V 10A/16A | 12 | 个 |  | 86型五孔插座，配电线、线管。(2个16A) |
|  | 空气开关 | 220V 32A | 2 | 个 |  |  |
|  | 原子荧光室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 4000*900*850 | 4 | 米 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，带后封板。 |
|  | 原子吸收罩 | 400*400 | 2 | 个 |  | 304不锈钢材质，1.0mm厚，配手动气流调节阀。 |
|  | 插座 | 220V 10A | 10 | 个 |  | 86型五孔插座，配电线、线管。 |
|  | 液相室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 4000*900*850/4 | 16 | 米 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，带后封板。 |
|  | 插座 | 220V 10A | 40 | 个 |  | 86型五孔插座，配电线、线管。 |
|  | 万向抽气罩 | 罩口Φ375 | 8 | 个 |  | PP材质，钢制底座，最大活动半径可达1200mm，360度自由旋转并调节方向，配手动气流调节阀。 |
|  | 气相室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 4000*900*850/3 | 12 | 米 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，带后封板。 |
|  | 插座 | 220V 10A | 30 | 个 |  | 86型五孔插座，配电线、线管。 |
|  | 万向抽气罩 | 罩口Φ375 | 6 | 个 |  | PP材质，钢制底座，最大活动半径可达1200mm，360度自由旋转并调节方向，配手动气流调节阀。 |
|  | 气瓶室（2） |  |  |  |  |  |
| 1 | 气瓶柜 | 900*450*1800 | 3 | 台 |  | 全钢结构，柜体基材为≥2.0mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂，配双瓶固定架，配自动报警和排风系统。 |
|  | 数据室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电脑边台 | 2550*500*750 | 2.55 | 米 |  | 柜体为全钢结构，厚度≥1.2mm的冷轧钢板，主机柜中侧开过线孔和插座线孔，直径60mm圆孔；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，预开过线孔，配键盘支架。 |
| 2 | 电脑边台 | 6800*500*750 | 6.8 | 米 |  | 柜体为全钢结构，厚度≥1.2mm的冷轧钢板，主机柜中侧开过线孔和插座线孔，直径60mm圆孔；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，预开过线孔，配键盘支架。 |
| 3 | 电脑边台 | 4250*500*750 | 4.25 | 米 |  | 柜体为全钢结构，厚度≥1.2mm的冷轧钢板，主机柜中侧开过线孔和插座线孔，直径60mm圆孔；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，预开过线孔，配键盘支架。 |
| 4 | 办公椅 | / | 16 | 个 |  | 金属骨架为主，优质网布靠背，高弹力定型海绵，升级气压棒，尼龙五星脚。 |
|  | 走廊 |  |  |  |  |  |
| 1 | 紧急冲淋装置 | / | 2 | 套 |  | 304不锈钢材质，配备喷淋系统和洗眼系统。 |
|  | 常温留样室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢货架 | 1200*500*1800 | 6 | 台 |  | 全钢结构，立柱40*80*1.2mm，横梁40*60*1.2mm，四层活动层板，横斜撑加厚。 |
| 2 | 样品柜 | 900*450*1800 | 4 | 台 |  | 全钢结构，整体采用≥1.2mm厚冷轧钢板。 |
|  | 数据分析室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1200*600*750 | 6 | 张 |  | 基材选用E1级环保板，游离甲醛含量≤ 9mg/100g。面材采用三胺板饰面，游离甲醛释放量≤0.4mg/L。封边采用符合标准2mm厚PVC封边。 |
|  | 办公椅 | / | 6 | 个 |  | 金属骨架为主，优质网布靠背，高弹力定型海绵，升级气压棒，尼龙五星脚 |
| 2 | 边台 | 2000*600*850 | 2 | 米 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，带后封板。 |
| 3 | 资料柜 | 900*450*1800 | 5 | 台 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂，上下对开门，带锁。 |
|  | 纯水室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板。 |
| 2 | 边台 | 2800*750*850 | 2.8 | 米 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，带后封板。 |
|  | 水槽 | 550*450*310 | 1 | 套 |  | 水槽采用高密度PP新料注塑成型，厚度为5mm-8mm，水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况，配下水管、水槽底部采用钢架支撑。 |
|  | 三口水龙头 | / | 1 | 套 |  | 主体加厚铜质，陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手为PP全新料。 |
|  | 滴水架 | 550*440*120 | 1 | 套 |  | PP材质,PP滴水捧27根,架杆无上下松动现象，有效长度≥(15±1)mm，底部带引流装置。 |
|  | 岛式插座盒 | 220V 10A | 4 | 个 |  | PP材质插座盒，86型五孔插座，配电线、线管。 |
|  | 快检室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4000*750*850 | 4.0 | 米 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，带后封板。 |
|  | 水槽 | 550*450*310 | 1 | 套 |  | 水槽采用高密度PP新料注塑成型，厚度为5mm-8mm，水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况，配下水管、水槽底部采用钢架支撑。 |
|  | 三口水龙头 | / | 1 | 套 |  | 主体加厚铜质，陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手为PP全新料。 |
|  | 滴水架 | 550*440*120 | 1 | 套 |  | PP材质,PP滴水捧27根,架杆无上下松动现象，有效长度≥(15±1)mm，底部带引流装置。 |
|  | 洗眼器 | 桌上型双口 | 1 | 套 |  | 高品质黄铜,表面经化学镀镍处理，可抽取式。 |
|  | 岛式插座盒 | 220V 10A | 4 | 个 |  | PP材质插座盒，86型五孔插座，配电线、线管。 |
| 2 | 边台 | 4000*750*850 | 4.0 | 米 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，带后封板。 |
|  | 岛式插座盒 | 220V 10A | 8 | 个 |  | PP材质插座盒，86型五孔插座，配电线、线管。 |
|  | 万向抽气罩 | 罩口Φ375 | 2 | 个 |  | PP材质，钢制底座，最大活动半径可达1200mm，360度自由旋转并调节方向，配手动气流调节阀。 |
|  | 酶标室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4200*750*850 | 4.2 | 米 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，带后封板。 |
|  | 岛式插座盒 | 220V 10A | 8 | 个 |  | PP材质插座盒，86型五孔插座，配电线、线管。 |
|  | 万向抽气罩 | 罩口Φ375 | 1 | 个 |  | PP材质，钢制底座，最大活动半径可达1200mm，360度自由旋转并调节方向，配手动气流调节阀。 |
|  | 紫外室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4300*750*850 | 4.3 | 米 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，带后封板。 |
|  | 岛式插座盒 | 220V 10A | 8 | 个 |  | PP材质插座盒，86型五孔插座，配电线、线管。 |
|  | 万向抽气罩 | 罩口Φ375 | 1 | 个 |  | PP材质，钢制底座，最大活动半径可达1200mm，360度自由旋转并调节方向，配手动气流调节阀。 |
|  | 技术培训室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4750*750*850 | 4.75 | 米 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，带后封板。 |
|  | 水槽 | 550*450*310 | 1 | 套 |  | 水槽采用高密度PP新料注塑成型，厚度为5mm-8mm，水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况，配下水管、水槽底部采用钢架支撑。 |
|  | 三口水龙头 | / | 1 | 套 |  | 主体加厚铜质，陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀了，鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手为PP全新料。 |
|  | 滴水架 | 550*440*120 | 1 | 套 |  | PP材质,PP滴水捧27根,架杆无上下松动现象，有效长度≥(15±1)mm，底部带引流装置。 |
| 2 | 中央台 | 3750*1500*850/2 | 7.5 | 米 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，带后封板。 |
|  | 试剂架 | 3700*400*900/2 | 7.4 | 米 |  | 立柱用厚度≥1.2mm优质钢板，层板采用10mm的钢化玻璃。 |
| 3 | 全钢通风柜 | 1500*900*2350 | 1 | 台 |  | 全钢结构，台面采用≥25mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面(蝶形台面，四面翘边厚度≥5mm)；通风柜主框架厚度≥1.5mm，通风柜外壳、标准型底柜外门板和装饰封板厚度≥1.2mm，底柜调整脚支撑板≥3.0mm，带杯槽、单口水龙头。 |
| 4 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 |  | 全钢结构，整体采用≥1.2mm厚冷轧钢板。 |
| 5 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 |  | 全钢结构，整体采用≥1.2mm厚冷轧钢板，层板开孔，内置PP托盘。 |
| 6 | 边台 | 5300*750*850 | 5.3 | 米 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，带后封板。 |
|  | 水槽 | 550*450*310 | 1 | 套 |  | 水槽采用高密度PP新料注塑成型，厚度为5mm-8mm，水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况，配下水管、水槽底部采用钢架支撑。 |
|  | 三口水龙头 | / | 1 | 套 |  | 主体加厚铜质，陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手为PP全新料。 |
|  | 滴水架 | 550*440*120 | 1 | 套 |  | PP材质,PP滴水捧27根,架杆无上下松动现象，有效长度≥(15±1)mm，底部带引流装置。 |
|  | 洗眼器 | 桌上型双口 | 1 | 套 |  | 高品质黄铜，表面经化学镀镍处理，可抽取式。 |
|  | 岛式插座盒 | 220V 10A | 8 | 个 |  | PP材质插座盒，86型五孔插座，配电线、线管。 |
|  | 万向抽气罩 | 罩口Φ375 | 2 | 个 |  | PP材质，钢制底座，最大活动半径可达1200mm，360度自由旋转并调节方向，配手动气流调节阀。 |
|  | 档案室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 资料柜 | 900*450*1800 | 40 | 台 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂，上下对开门，带锁。 |
|  | 接样室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 5300*750*850 | 5.3 | 米 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，带后封板。 |
| 2 | 全钢货架 | 1500*500*1800 | 1 | 台 |  | 全钢结构，立柱40*80*1.2mm， 横梁40*60*1.2mm， 四层活动层板，横斜撑加厚。 |
| 3 | 样品柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 |  | 全钢结构，整体采用≥1.2mm厚冷轧钢板。 |
|  | 更衣室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 900*450*1850 | 15 | 台 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂，上下对开门。 |
|  | 监控室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电脑边台 | 850*500*850/2 | 1.7 | 米 |  | 柜体为全钢结构，厚度≥1.2mm的冷轧钢板，主机柜中侧开过线孔和插座线孔，直径60mm圆孔；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，预开过线孔，配键盘支架。 |
| 2 | 办公椅 | / | 2 | 个 |  | 金属骨架为主，优质网布靠背，高弹力定型海绵，升级气压棒，尼龙五星脚 |
| 3 | 实验凳 | / | 66 | 个 |  | 凳面直径≧320mm, 整体PU凳面，后侧带小突起靠背；耐压升降杆，高度自由调节；椅脚为优质冷轧钢管冲压成型，表面电镀五爪脚架，尼龙脚轮（活动轮或固定底脚）。 |
|  | 十二层 |  |  |  |  |  |
|  | 走廊 |  |  |  |  |  |
| 1 | 紧急冲淋装置 | / | 2 | 套 |  | 304不锈钢材质，配备喷淋系统和洗眼系统。 |
|  | 试剂室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 10 | 台 |  | 全钢结构，整体采用≥1.2mm厚冷轧钢板。 |
| 2 | 排风试剂柜 | 900*450*1800 | 10 | 台 |  | 全钢结构，整体采用≥1.2mm厚冷轧钢板，排风式设计。 |
|  | 样品预处理室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 3 | 台 |  | 全钢结构，整体采用≥1.2mm厚冷轧钢板，层板开孔，内置PP托盘。 |
| 2 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 3 | 台 |  | 全钢结构，整体采用≥1.2mm厚冷轧钢板。 |
| 3 | 全钢货架 | 1500*500*1800 | 2 | 台 |  | 全钢结构，立柱40*80*1.2mm，横梁40*60*1.2mm， 四层活动层板，横斜撑加厚。 |
| 4 | 中央台 | 5200*1500*850 | 5.2 | 米 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，带后封板。 |
|  | 试剂架 | 4400*400*900 | 4.4 | 米 |  | 立柱用厚度≥1.2mm优质钢板，层板采用10mm的钢化玻璃。 |
|  | 水槽 | 550*450*310 | 1 | 套 |  | 水槽采用高密度PP新料注塑成型，厚度为5mm-8mm，水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况，配下水管、水槽底部采用钢架支撑。 |
|  | 三口水龙头 | / | 1 | 套 |  | 主体加厚铜质，陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手为PP全新料。 |
|  | 滴水架 | 550*440*120 | 1 | 套 |  | PP材质,PP滴水捧27根,架杆无上下松动现象，有效长度≥(15±1)mm，底部带引流装置。 |
|  | 洗眼器 | 桌上型双口 | 1 | 套 |  | 高品质黄铜，表面经化学镀镍处理，可抽取式。 |
|  | 万向抽气罩 | 罩口Φ375 | 2 | 个 |  | PP材质，钢制底座，最大活动半径可达1200mm，360度自由旋转并调节方向，配手动气流调节阀。 |
| 5 | 边台 | 6700*750*850 | 6.7 | 米 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，带后封板。 |
|  | 水槽 | 550*450*310 | 1 | 套 |  | 水槽采用高密度PP新料注塑成型，厚度为5mm-8mm，水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况，配下水管、水槽底部采用钢架支撑。 |
|  | 三口水龙头 | / | 1 | 套 |  | 主体加厚铜质，陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手为PP全新料。 |
|  | 滴水架 | 550*440*120 | 1 | 套 |  | PP材质,PP滴水捧27根,架杆无上下松动现象，有效长度≥(15±1)mm，底部带引流装置。 |
|  | 岛式插座盒 | 220V 10A | 8 | 个 |  | PP材质插座盒，86型五孔插座，配电线、线管。 |
|  | 农残前处理室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢通风柜 | 1500*900*2350 | 4 | 台 |  | 全钢结构，台面采用≥25mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面(蝶形台面，四面翘边厚度≥5mm)；通风柜主框架厚度≥1.5mm，通风柜外壳、标准型底柜外门板和装饰封板厚度≥1.2mm，底柜调整脚支撑板≥3.0mm，带杯槽、单口水龙头。 |
| 2 | 排风试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 |  | 全钢结构，整体采用≥1.2mm厚冷轧钢板，排风式设计。 |
| 3 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 |  | 全钢结构，整体采用≥1.2mm厚冷轧钢板，层板开孔，内置PP托盘。 |
| 4 | 中央台 | 5850*1500*850 | 5.85 | 米 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，带后封板。 |
|  | 水槽 | 550*450*310 | 1 | 套 |  | 水槽采用高密度PP新料注塑成型，厚度为5mm-8mm，水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况，配下水管、水槽底部采用钢架支撑。 |
|  | 三口水龙头 |  | 1 | 套 |  | 主体加厚铜质，陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手为PP全新料。 |
|  | 滴水架 | 550*440*120 | 1 | 套 |  | PP材质,PP滴水捧27根,架杆无上下松动现象，有效长度≥(15±1)mm，底部带引流装置。 |
|  | 洗眼器 | 桌上型双口 | 1 | 套 |  | 高品质黄铜，表面经化学镀镍处理，可抽取式。 |
|  | 桌上型通风柜 | 1700*1500*1700 | 3 | 台 |  | 全钢结构，柜体框架及面板采用厚2.0mm(含)以上冷轧钢板冲压成型制作, 柜体前后面为8mm厚钢化防爆玻璃 ，高度大于1200 mm。左右两侧操作面均为可升降视窗，采用6mm厚的钢化防爆玻璃,内部采用垂体平衡装置,可以停留在上下任何位置。柜体操作门上、下开启高度: 大于900mm。 |
|  | 试剂架 | 3000*400*900 | 3.00 | 米 |  | 立柱用厚度≥1.2mm优质钢板，层板采用10mm的钢化玻璃。 |
| 5 | 边台 | 7500*750*850 | 7.5 | 米 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，带后封板。 |
|  | 水槽 | 550*450*310 | 1 | 套 |  | 水槽采用高密度PP新料注塑成型，厚度为5mm-8mm，水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况，配下水管、水槽底部采用钢架支撑。 |
|  | 三口水龙头 |  | 1 | 套 |  | 主体加厚铜质，陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手为PP全新料。 |
|  | 滴水架 | 550*440*120 | 1 | 套 |  | PP材质,PP滴水捧27根,架杆无上下松动现象，有效长度≥(15±1)mm，底部带引流装置。 |
|  | 岛式插座盒 | 220V 10A | 10 | 个 |  | PP材质插座盒，86型五孔插座，配电线、线管。 |
|  | 万向抽气罩 | 罩口Φ375 | 2 | 个 |  | PP材质，钢制底座，最大活动半径可达1200mm，360度自由旋转并调节方向，配手动气流调节阀。 |
|  | 有机前处理室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 7150*750*850 | 7.15 | 米 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，带后封板。 |
|  | 水槽 | 550*450*310 | 1 | 套 |  | 水槽采用高密度PP新料注塑成型，厚度为5mm-8mm，水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况，配下水管、水槽底部采用钢架支撑。 |
|  | 三口水龙头 | / | 1 | 套 |  | 主体加厚铜质，陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手为PP全新料。 |
|  | 滴水架 | 550*440*120 | 1 | 套 |  | PP材质,PP滴水捧27根,架杆无上下松动现象，有效长度≥(15±1)mm，底部带引流装置。 |
|  | 洗眼器 | 桌上型双口 | 1 | 套 |  | 高品质黄铜,表面经化学镀镍处理，可抽取式。 |
|  | 岛式插座盒 | 220V 10A | 10 | 个 |  | PP材质插座盒，86型五孔插座，配电线、线管。 |
|  | 万向抽气罩 | 罩口Φ375 | 2 | 个 |  | PP材质，钢制底座，最大活动半径可达1200mm，360度自由旋转并调节方向，配手动气流调节阀。 |
| 2 | 全钢通风柜 | 1500*900*2350 | 4 | 台 |  | 全钢结构，台面采用≥25mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面(蝶形台面，四面翘边厚度≥5mm)；通风柜主框架厚度≥1.5mm，通风柜外壳、标准型底柜外门板和装饰封板厚度≥1.2mm，底柜调整脚支撑板≥3.0mm，带杯槽、单口水龙头。 |
| 3 | 排风试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 |  | 全钢结构，整体采用≥1.2mm厚冷轧钢板，排风式设计。 |
| 4 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 |  | 全钢结构，整体采用≥1.2mm厚冷轧钢板，层板开孔，内置PP托盘。 |
|  | 无机前处理室 |  |  |  |  |  |
| 1 | PP通风柜 | 1500*850*2350 | 3 | 台 |  | PP结构，柜体采用≥10mm厚A级双面瓷白PP板，同步带链接，带杯槽、单口水龙头。 |
| 2 | PP试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 |  | PP结构，PP板材为≥8mm厚，上下对开门。 |
| 3 | PP器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 |  | PP结构，PP板材为≥8mm厚，上下对开门，层板开孔。 |
| 4 | pp边台 | 5500*750*850 | 5.5 | 米 |  | 柜体基材采用耐冲击磁白色优质阻燃A级PP板(聚丙烯)材质制作，厚度≥10 mm，经无缝焊接，台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理。 |
|  | 水槽 | 550*450*310 | 1 | 套 |  | 水槽采用高密度PP新料注塑成型，厚度为5mm-8mm，水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况，配下水管、水槽底部采用钢架支撑。 |
|  | 三口水龙头 | / | 1 | 套 |  | 主体加厚铜质，陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手为PP全新料。 |
|  | 滴水架 | 550*440*120 | 1 | 套 |  | PP材质,PP滴水捧27根,架杆无上下松动现象，有效长度≥(15±1)mm，底部带引流装置。 |
|  | 洗眼器 | 桌上型双口 | 1 | 套 |  | 高品质黄，表面经化学镀镍处理，可抽取式。 |
|  | 岛式插座盒 | 220V 10A | 8 | 个 |  | PP材质插座盒，86型五孔插座，配电线、线管。 |
|  | 万向抽气罩 | 罩口Φ375 | 2 | 个 |  | PP材质，钢制底座，最大活动半径可达1200mm，360度自由旋转并调节方向，配手动气流调节阀。 |
|  | 危废存放室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 化学品防渗漏托盘 | 1300*1300*300 | 6 | 个 | 采用高密度聚乙烯（HDPE）一次性注塑成型，承重性强，拆卸方便，凹槽设计，超大储漏空间，垫板表面防滑纹。 |  |
| 2 | 化学品防渗漏托盘 | 1200*620*100 | 6 | 个 | 采用高密度聚乙烯（HDPE）一次性注塑成型，承重性强，拆卸方便，凹槽设计，超大储漏空间，垫板表面防滑纹。 |  |
|  | 危化品室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 毒品柜 | 1090*460*1650 | 4 | 台 |  | 全钢结构，45加仑，柜体和门板均由双层≥1.2mm厚优质冷轧钢板折边焊接；柜体内外均环氧树脂静电喷涂，防盐雾腐蚀保护等级不低于10级；层板配有聚丙烯PP材质托盘，4块，PP板材垂直燃烧不低于V-0等级；配置两套防盗机械锁，实现双人双锁管理 |
|  | 清洗室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢货架 | 2000*500*1800 | 1 | 台 |  | 全钢结构，立柱40*80*1.2mm， 横梁40*60*1.2mm，四层活动层板，横斜撑加厚。 |
| 2 | 边台 | 3400*750*850 | 3.4 | 米 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，带后封板。 |
|  | 大水槽 | 800*460*320 | 1 | 套 |  | 水槽采用高密度PP新料注塑成型，厚度为5mm-8mm，水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况，配下水管、水槽底部采用钢架支撑。 |
|  | 三口水龙头 | / | 1 | 套 |  | 主体加厚铜质，陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手为PP全新料。 |
|  | 滴水架 | 700*550*120 | 1 | 套 |  | PP材质,PP滴水捧27根,架杆无上下松动现象，有效长度≥(15±1)mm，底部带引流装置。 |
|  | 洗眼器 | 桌上型双口 | 1 | 套 |  | 高品质黄铜，表面经化学镀镍处理，可抽取式。 |
|  | 水产品前处理室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 |  | 全钢结构，整体采用≥1.2mm厚冷轧钢板，层板开孔，内置PP托盘。 |
| 2 | 排风试剂柜 | 900*450*1800 | 2 | 台 |  | 全钢结构，整体采用≥1.2mm厚冷轧钢板，排风式设计。 |
| 3 | 全钢通风柜 | 1500*900*2350 | 3 | 台 |  | 全钢结构，台面采用≥25mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面(蝶形台面，四面翘边厚度≥5mm)；通风柜主框架厚度≥1.5mm，通风柜外壳、标准型底柜外门板和装饰封板厚度≥1.2mm，底柜调整脚支撑板≥3.0mm，带杯槽、单口水龙头。 |
| 4 | 中央台 | 5400*1500*850 | 5.4 | 米 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，带后封板。 |
|  | 水槽 | 550*450*310 | 1 | 套 |  | 水槽采用高密度PP新料注塑成型，厚度为5mm-8mm，水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况，配下水管、水槽底部采用钢架支撑。 |
|  | 三口水龙头 | / | 1 | 套 |  | 主体加厚铜质，陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手为PP全新料。 |
|  | 滴水架 | 550*440*120 | 1 | 套 |  | PP材质,PP滴水捧27根,架杆无上下松动现象，有效长度≥(15±1)mm，底部带引流装置。 |
|  | 洗眼器 | 桌上型双口 | 1 | 套 |  | 高品质黄铜，表面经化学镀镍处理，可抽取式。 |
|  | 桌上型通风柜 | 1550*1500*1700 | 3 | 台 |  | 全钢结构，柜体框架及面板采用厚2.0mm(含)以上冷轧钢板冲压成型制作, 柜体前后面为8mm厚钢化防爆玻璃 ，高度大于1200 mm。左右两侧操作面均为可升降视窗，采用6mm厚的钢化防爆玻璃,内部采用垂体平衡装置,可以停留在上下任何位置。柜体操作门上、下开启高度: 大于900mm. |
|  | 试剂架 | 3000*400*900 | 3.0 | 米 |  | 立柱用厚度≥1.2mm优质钢板，层板采用10mm的钢化玻璃。 |
| 5 | 边台 | 7100*750*850 | 7.1 | 米 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，带后封板。 |
|  | 水槽 | 550*450*310 | 1 | 套 |  | 水槽采用高密度PP新料注塑成型，厚度为5mm-8mm，水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况，配下水管、水槽底部采用钢架支撑。 |
|  | 三口水龙头 | / | 1 | 套 |  | 主体加厚铜质，陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手为PP全新料。 |
|  | 滴水架 | 550*440*120 | 1 | 套 |  | PP材质,PP滴水捧27根,架杆无上下松动现象，有效长度≥(15±1)mm，底部带引流装置。 |
|  | 岛式插座盒 | 220V 10A | 10 | 个 |  | PP材质插座盒，86型五孔插座，配电线、线管。 |
|  | 畜产品前处理室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 7100*750*850 | 7.1 | 米 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，带后封板。 |
|  | 水槽 | 550*450*310 | 1 | 套 |  | 水槽采用高密度PP新料注塑成型，厚度为5mm-8mm，水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况，配下水管、水槽底部采用钢架支撑。 |
|  | 三口水龙头 | / | 1 | 套 |  | 主体加厚铜质，陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手为PP全新料。 |
|  | 滴水架 | 550*440*120 | 1 | 套 |  | PP材质,PP滴水捧27根,架杆无上下松动现象，有效长度≥(15±1)mm，底部带引流装置。 |
|  | 岛式插座盒 | 220V 10A | 10 | 个 |  | PP材质插座盒，86型五孔插座，配电线、线管。 |
| 2 | 中央台 | 6000*1500*850 | 6 | 米 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，带后封板。 |
|  | 水槽 | 550*450*310 | 1 | 套 |  | 水槽采用高密度PP新料注塑成型，厚度为5mm-8mm，水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况，配下水管、水槽底部采用钢架支撑。 |
|  | 三口水龙头 | / | 1 | 套 |  | 主体加厚铜质，陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手为PP全新料。 |
|  | 滴水架 | 550*440*120 | 1 | 套 |  | PP材质,PP滴水捧27根,架杆无上下松动现象，有效长度≥(15±1)mm，底部带引流装置。 |
|  | 洗眼器 | 桌上型双口 | 1 | 套 |  | 高品质黄铜,表面经化学镀镍处理，可抽取式。 |
|  | 桌上型通风柜 | 1750*1500*1700 | 3 | 台 |  | 全钢结构，柜体框架及面板采用厚2.0mm(含)以上冷轧钢板冲压成型制作, 柜体前后面为8mm厚钢化防爆玻璃 ，高度大于1200 mm。左右两侧操作面均为可升降视窗，采用6mm厚的钢化防爆玻璃,内部采用垂体平衡装置,可以停留在上下任何位置。柜体操作门上、下开启高度: 大于900mm。 |
|  | 试剂架 | 3000*400*900 | 3.0 | 米 |  | 立柱用厚度≥1.2mm优质钢板，层板采用10mm的钢化玻璃。 |
| 3 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 |  | 全钢结构，整体采用≥1.2mm厚冷轧钢板，层板开孔，内置PP托盘。 |
| 4 | 排风试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 |  | 全钢结构，整体采用≥1.2mm厚冷轧钢板，排风式设计。 |
| 5 | 全钢通风柜 | 1500*900*2350 | 4 | 台 |  | 全钢结构，台面采用≥25mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面(蝶形台面，四面翘边厚度≥5mm)；通风柜主框架厚度≥1.5mm，通风柜外壳、标准型底柜外门板和装饰封板厚度≥1.2mm，底柜调整脚支撑板≥3.0mm，带杯槽、单口水龙头。 |
|  | 理化分析室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 |  | 全钢结构，整体采用≥1.2mm厚冷轧钢板，层板开孔，内置PP托盘。 |
| 2 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 2 | 台 |  | 全钢结构，整体采用≥1.2mm厚冷轧钢板。 |
| 3 | 全钢通风柜 | 1500*900*2350 | 3 | 台 |  | 全钢结构，台面采用≥25mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面(蝶形台面，四面翘边厚度≥5mm)；通风柜主框架厚度≥1.5mm，通风柜外壳、标准型底柜外门板和装饰封板厚度≥1.2mm，底柜调整脚支撑板≥3.0mm，带杯槽、单口水龙头。 |
| 4 | 边台 | 7100*750*850 | 7.1 | 米 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，带后封板。 |
|  | 水槽 | 550*450*310 | 1 | 套 |  | 水槽采用高密度PP新料注塑成型，厚度为5mm-8mm，水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况，配下水管、水槽底部采用钢架支撑。 |
|  | 三口水龙头 | / | 1 | 套 |  | 主体加厚铜质，陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手为PP全新料。 |
|  | 滴水架 | 550*440*120 | 1 | 套 |  | PP材质,PP滴水捧27根,架杆无上下松动现象，有效长度≥(15±1)mm，底部带引流装置。 |
|  | 洗眼器 | 桌上型双口 | 1 | 套 |  | 高品质黄铜,表面经化学镀镍处理，可抽取式。 |
|  | 万向抽气罩 | 罩口Φ375 | 2 | 个 |  | PP材质，钢制底座，最大活动半径可达1200mm，360度自由旋转并调节方向，配手动气流调节阀。 |
|  | 岛式插座盒 | 220V 10A | 10 | 个 |  | PP材质插座盒，86型五孔插座，配电线、线管。 |
|  | 常规分析室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 5600*750*850 | 5.6 | 米 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，带后封板。 |
|  | 水槽 | 550*450*310 | 1 | 套 |  | 水槽采用高密度PP新料注塑成型，厚度为5mm-8mm，水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况，配下水管、水槽底部采用钢架支撑。 |
|  | 三口水龙头 | / | 1 | 套 |  | 主体加厚铜质，陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手为PP全新料。 |
|  | 滴水架 | 550*440*120 | 1 | 套 |  | PP材质,PP滴水捧27根,架杆无上下松动现象，有效长度≥(15±1)mm，底部带引流装置。 |
|  | 洗眼器 | 桌上型双口 | 1 | 套 |  | 高品质黄铜，表面经化学镀镍处理，可抽取式。 |
|  | 岛式插座盒 | 220V 10A | 8 | 个 |  | PP材质插座盒，86型五孔插座，配电线、线管。 |
|  | 万向抽气罩 | 罩口Φ375 | 2 | 个 |  | PP材质，钢制底座，最大活动半径可达1200mm，360度自由旋转并调节方向，配手动气流调节阀。 |
| 2 | 边台 | 8500*750*850 | 8.5 | 米 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，带后封板。 |
|  | 岛式插座盒 | 220V 10A | 14 | 个 |  | PP材质插座盒，86型五孔插座，配电线、线管。 |
|  | 高温室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高温台 | 8600*750*850 | 8.6 | 米 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂，其中汞、硒、锑、砷重金属物检测结果应为未检出，落地式底柜柜体荷重性能检测 900公斤；20mm大理石台面。 |
|  | 原子吸收罩 | 400*400 | 4 | 个 |  | 304不锈钢材质，1.0mm厚，配手动气流调节阀。 |
| 2 | 高温台 | 6500*750*850 | 6.5 | 米 |  | 全钢结构，落地式底柜。主框架采用40*60*1.5mm优质厚矩形钢管整体焊接成型制作，其它柜体、门板和抽屉厚度≥1.5mm，台面采用≥20mm 天然大理石台面，外露侧边双层加厚并倒角处理。 |
|  | 天平室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 天平台 | 900*600*850 | 4 | 台 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂，三级防震样式，内嵌40mm大理石台面。 |
| 2 | 记录台 | 900*600*850/3 | 2.7 | 米 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，带后封板。 |
|  | 称量室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4350*750*850 | 4.35 | 米 |  | 全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂有色粉末静电喷涂；台面采用≥19mm 厚环氧树脂板，表面做哑光处理，带后封板。 |
|  | 岛式插座盒 | 220V 10A | 6 | 个 |  | PP材质插座盒，86型五孔插座，配电线、线管。 |
| 2 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 3 | 台 |  | 全钢结构，整体采用≥1.2mm厚冷轧钢板。 |
|  | 耗材室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢货架 | 1500*500*1800 | 9 | 台 |  | 全钢结构，立柱40*80*1.2mm， 横梁40*60*1.2mm， 四层活动层板，横斜撑加厚。 |
|  | 标样室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 2 | 台 |  | 全钢结构，整体采用≥1.2mm厚冷轧钢板。 |
| 2 | 实验凳 | / | 90 | 个 |  | 凳面直径≧320mm, 整体PU凳面，后侧带小突起靠背；耐压升降杆，高度自由调节；椅脚为优质冷轧钢管冲压成型，表面电镀五爪脚架，尼龙脚轮（活动轮或固定底脚）。 |

二、 实验室家具技术参数要求

核心产品（实验台、通风柜）

1、概述

盐城市农产品质量检测中心能力提升建设项目实验室专用家具（通风柜、实验台、试剂柜、玻璃器皿柜、定点排风设备等）的供货、安装、调试及售后等相关伴随服务。实验室专用家具的材料及配套件性能、技术及其安装位置应满足招标人提供的有关文件和设计图纸要求。安全性应符合《家具结构安全技术规范》GB 28008-2024的要求。

1.1 颜色要求

实验室整体风格要求统一，颜色做到美观大方，实验台、通风柜、柜体等实验家具的具体颜色待投标方中标后，一周内拿出整体配色方案，由招标人选定、确认后方可进行加工制造。

1.2 实验台、通风柜及其附属设施应具有以下功能：

样品准备和分析过程中的通风需要；

实验室人员安全畅通的操作空间；

化学分析工作台（中央台和边台）耐酸碱性、耐热性及耐化学药剂性；

仪器台对仪器长期的稳定性及安全性；

化学试剂及仪器、耗品的暂存存放安全；

遇到紧急事故时实验室人员的安全处置；

家具与水、电、气等相关的接口耐药性及使用长期稳定性；

良好的可靠性、可操作性和可维护性；

合理的材料选择；

安全、健康、环保、节能、便利、人性化等特点。

2、实验室钢制家具钢材通用要求

★2.1 实验室钢制家具所用钢材整体采用≥1.2mm厚冷轧钢板，本章第3-8条各分项中对钢材材质和厚度有特殊要求的按分项执行。

2.2 金属件管材无裂缝、叠缝；焊接件焊接处表面波纹均匀，无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；喷涂层无漏喷、锈蚀、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。

▲2.3 金属件可溶性金属（硒、汞、 铅、锑、镉、铬、砷）符合 HJ 2547-2016 标准，甲醛释放量和总挥发性有机化合物符合相关标准要求。安装时现场提供具有法定资质的检测机构出具的合格的检测报告（至少包括以上参数）。

2.4 采用全钢活动柜形式结合，外形尺寸：长、宽、高的误差≤1 mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000 mm的误差≤1 mm，2000 mm的误差≤2 mm，3000 mm的误差≤3 mm；地脚平稳性：误差≤ 1 mm。所有实验台应有很强的稳定性及承重性能，每延米的承重应在400公斤以上。

2.5 预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理技术。

★2.6 所有钢制实验台柜体表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，在高温高温烘箱内固成光滑表面，涂层厚度≥75μm，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。所有钢板内外均进行环氧树脂喷涂，防止腐蚀由内而外发生。金属表面达到如下性能：

涂层厚度≥75μm；

表面理化性能（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）：符合GB/T 3325—2024的要求；

耐湿热：参照GB/T 1740-2007标准,综合破坏等级为1级；

防腐性能：参照QB/T 3827进行检验，按QB/T 3832进行评定，经24小时乙酸盐雾试验（ASS）后，其检验结果≧10 级。

投标时需提供有法定资质的检测机构出具的合格的检测报告（至少包括以上参数），报告原件扫描件并加盖投标人CA电子公章。

▲2.7 涂层钢板能耐受浓硫酸（ 95%—98%）、王水、氢氟酸化学（浓度不低于40%）试剂。安装时现场提供有法定资质的检测机构出具的喷涂后钢板的耐腐蚀性能合格的质检报告（至少包括以上参数）。

- 3、实验台（包括实验室中央台、边台、仪器台等）

▲3.1 投标人所投的实验台产品，须符合《实验室家具通用技术条件》GB/T 24820-2024 标准的要求。安装时现场提供具有法定资质的检测机构出具的合格的检测报告。

- 3.2 环氧树脂实验台面

★3.2.1 台面采用≥19mm 厚环氧树脂板。台面边缘上口做2*45°斜角（或圆角R3、R5）处理，下口去毛刺处理；台面前下方开止水槽，接缝处采用承载式企口拼接方式，防止液体渗漏结构；靠墙处边缘上下口去毛刺处理，表面做哑光处理。

3.2.2 台面环保“零”甲醛、耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。为保证台面材料质量以及从环保角度保障使用人员的健康，台面材料必须符合以下要求：

3.2.2.1 不可燃，耐600℃高温（瞬间），表面与火焰直接接触不起泡、不断裂；与实验室常见高温长时间接触，受热时无异味产生。

▲3.2.2.2 台面刮伤后可修复，惰性材料，在24小时的抗化学试剂的测试中表现优异，对不同种类的化学试剂具有超强抗腐蚀性能，所提供的环氧树脂台面必须不低于以下技术参数性能。

化学性能：台面板材经过有资质的检验检测机构参照人造板及饰面人造板理化性能试验方法（GB/T 17657-2022） 4.43进行检验，不少于50项化学试剂及有机溶液检测、检验结果为无明显变化，分级结果为“5级”。至少包含二氯甲烷、丙酮、乙酸乙酯、苯、无水甲醇、四氯化碳、四氢呋喃、乙腈、异丙醇、 正已烷、石油醚、硫酸、硝酸（65%）、盐酸（37%）、王水、氢氟酸（40%）、磷酸（85%）、高氯酸（90%）、铬酸洗液、柠檬酸（10%）草酸饱和液、氢氧化钠（40%）、氨水（28%）、硝酸银（1%）、硝酸银饱和液、重铬酸钾（5%）、硫酸铜（10%）、洗涤液、墨水、双氧水（30%）

物理性能：按照 GB/T 17657-2022 及相关的标准方法进行检测，结果为：密度：不低于 2.08g/cm3；弯曲强度：不低于 90.7MPa；弯曲弹性模量：优于 10 GPa；洛氏硬度（R）：不低于 119(GB/T 3398.2-2008)；压缩强度：不低于 215MPa(GB/T 1041-2008)；防静电性能：不低于 4.30×1013 Ω；吸水率（24h,23oC）：小于 0.03%；表面耐干热性能：5 级、无明显变化；水平燃烧： HB 级（GB/T 2408-2008)；拉伸强度：不低于 114MPa；热变形温度（0.45MPa）：>180℃（GB/T 1624.2-2004)；表面耐划痕性能：4N，试件表面无大于90&的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象 (GB/T 17657-2022 4.42)。

环保性能：参考GB/T 17657-2022、GB 18584—2024及相关的标准方法要求进行检测，甲醛释放量不大于0.08mg/m3，总挥发性有机化合物不大于0.50mg/m3，无任何有害辐射：内照射系数 IRa: ＜1.0；外照射系数 IY: ＜1.3。

安装时现场提供具有法定资质的检测机构出具的环氧树脂台面①化学性能、②物理性能、③环保性能符合相关标准要求的检验报告（至少包括以上参数）。

- 3.3 全钢实验台柜体

3.3.1 全钢落地柜体。所有钢材采用优质冷轧碳素钢板，钢制柜体主结构、抽屉、门板、活动层板、试剂架、水电管道功能立柱、装饰封板等钢材基本厚度≥1.2mm，钢板厚度均为喷涂前净厚度。所有工件激光切割数控冲折焊接而成，焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺及假焊。

▲3.3.2 承重性：应能承受实验仪器或其他重物，长期使用不变形。

落地式底柜柜体荷重性能检测：900公斤；

落地式底柜柜体集中荷重性能检测：90 公斤；

框架式底座框架荷重性能检测：270 公斤；

门片及铰链荷重性能检测：45公斤；

抽屉开启荷重性能检测：68 公斤，抽屉开关 5 万次；

底柜层板荷重性能检测：90 公斤/平方。

3.3.3柜体要求：整个柜体门及抽屉面板处于同平面，柜体深度为≥520mm，高度(含调整脚及台面厚度)为 850mm (±2%)。

背板为可拆卸活动形式，方便拆卸，检修管路。

服务通道：中央台背对背柜体中间空档及靠边桌柜体与墙面中间空档具有服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏式设计。

层板：柜体内有层板上下调节孔，孔距为 20mm，每个底柜设活动层板一块。

抽屉：抽屉面板为双层结构，抽屉斗长度为 450mm，抽屉底部和四面抽墙为钢板一体成形设计，配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞，拆卸方便。

门板：门板为双层结构，夹层内具消音材料；门板配置门扣组及缓冲垫。

仪器台后部（柜体背面）为设备夹层，用于隐藏水、电、气管路。且每个实验台后面均设有活动维修板，拆装方便。

3.3.4五金标配

合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，由模具加工，确保每个合页的同一性，承重可达到55kg；

导轨：采用优质三节静音滑轨，带自闭功能，承重≥25kg；

拉手：一体成型鹅颈拉手；

柜体脚轮：塑胶耐磨型材料，带脚刹，重型承重脚轮；

门扣组：采用塑料材质的滚轮，不锈钢材质的滚轮支架；须以不锈钢螺丝与柜体及门板固定；

层板支撑扣：不锈钢材质。

螺丝：除有特别说明者外，合页安装处为平头普通螺钉，304不锈钢材质，其它部位为钢质尖头镀锌自攻螺丝。

电插座：86 型五孔插座。导式结构设计，底座为钢制材料。

地脚：底柜带四个可调镀锌钢、不锈钢螺丝结构或其他实验室适用支撑脚，带橡胶包覆，可由专用工具调节调节水平及高度，最大可调节30mm。

- 3.4 PP实验台柜体

▲柜体全部采用抗强酸碱、耐化学药品、耐冲击磁白色优质阻燃A级PP板(聚丙烯)材质制作，厚度≥10 mm，经无缝焊接，表面无锐角，整体具有抗强酸、化学药品、耐冲击、不腐蚀等特点；四角设计“方管结构”及“T”型结构。柜门、抽屉和层板均采用同质PP板制作，抽屉滑轨采用实验室PP静音滑轮，把手和铰链采用PP射出成型，不易腐蚀；地脚为不锈钢SUS304材质，底衬防水尼龙套环，具有防震、防腐蚀、防滑功能，可调节。

- 4、通风柜

▲4.1 投标人所投的通风柜产品，须符合《实验室家具通用技术条件》  GB/T 24820-2024 标准的要求。安装时现场提供具有法定资质的检测机构出具的合格的检测报告。

4.2 通风柜性能要求

排风设备、材料及其配套件性能及技术应满足招标人提供的有关文件和设计图要求。

▲4.2.1通风柜产品符合《实验室变风量排风柜》JG/T 222-2007和《排风柜》JB/T 6412-1999要求。安装时现场提供具有法定资质的检测机构出具的合格的检测报告。

4.2.2通风柜排风量应设置达到平均面风速0.5±0.1m/s；横向气流速度在柜门开口附近不应超过0.15m/s；

4.2.3通风柜捕捉及排除污染性能应达到以下要求：通风柜的表面平均风速应为设计值的± 10%以内。通风柜的面风速应分布均匀，各测量点的最大值、最小值与算术平均值的偏差应小于±15%。调节门450mm开启高度及全开状况下检测)风阻(压损)检测应小于70 Pa；须无烟雾泄漏逸散出柜外，柜内无涡流死角且能平顺的将烟雾排出。示踪气体浓度测试平均值0.00ppm峰值0.01ppm，和拉门移动影响测试应能控制示踪气体泄露的平均值0.00ppm；峰值0.01ppm；周边扫描测试：示踪气体泄露的平均值0.01ppm。空气交换效率 ≥ 75%；噪声不应大于55dB（A）；

▲4.2.4通风柜视窗传动带依据 GB/T 3075-2021 疲劳测试，抗拉强度 Rm≥670Mpa，循环 10000 次，未断裂。安装时现场提供有法定资质的检测机构出具的合格的检测报告（至少包括以上参数）。

4.3 全钢通风柜

4.3.1主体结构：通风柜整体包含上柜与底柜两部分。上柜用于实验开展，下柜用于物品的存储。上柜包含可视调节门，服务水气阀，插座，工作台面等。下柜包含柜体,门板,可调隔板等，坚固耐用，具有耐腐蚀功能，方便维护。

通风柜上部柜体为全钢外壳，高分子材料内衬的双层结构，底柜为钢制柜体。

钢制柜体钢材基本厚度要求：通风柜主框架厚度≥1.5mm，通风柜外壳、标准型底柜外门板和装饰封板≥1.2mm，底柜调整脚支撑板≥3.0mm。

承重要求：落地式底柜柜体荷重性能检测：≥900公斤，结论为“符合”；落地式底柜柜体集中荷重性能检测：≥90公斤，结论为“符合”。

柜体附高低调整脚，调整脚为4分调节螺杆，下衬防震、防水、防锈之耐蚀橡皮底座。

★4.3.2操作台面要求

采用≥25mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面(蝶形台面，四面翘边厚度≥5mm)，台面表面为耐腐蚀专业釉面。台面高温一体烧制成型，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，永不变形变色。陶瓷台面需满足以下要求：

耐酸碱腐蚀性：参照GB/T 21747-2008或GB/T 17657-2022标准，检测项目“抗化学/耐污染”为合格；

抗冲击性（恢复系数）：参照GB/T 3810.5-2016标准，检测结果≥0.89；

破坏强度：参照GB/T 3810.4-2016标准：台面破坏强度检测结果为≥13360N；

断裂模数：参照GB/T 3810.4-2016标准：平均值:≥49N/mm² ，单个值:≥50N/mm²；

抗菌性能要求：参照 JC/T 897-2014 检测标准，肺炎克雷伯氏菌的检测值≥ 99.13%。

抗急冷急热性要求：参照相关标准检验项目“抗急冷急热性”结果为无裂隙。

耐磨要求：莫氏硬度检测结果不低于 7 级。

重金属含量要求：参照 GB/T 3810.15-2016 标准，铅、镉溶出量为未检出。

投标时需提供有法定资质的检测机构出具的合格的检测报告（至少包括以上参数），报告原件扫描件并加盖投标人CA电子公章。

台面前挡板：采用防腐涂层。

4.3.3调节门视窗

调节门视窗玻璃采用厚6mm及以上的安全钢化夹胶玻璃，由两片厚3mm及以上的优级浮法玻璃夹胶制作。移门最大开启高度不得低于900mm，调节门的操作须能平顺的上下移动及保持水平不斜翘，当施力停止时能稳定的停留在行程中的任一位置。调节门的关闭有橡胶缓冲装置；调节门拉手和调节门同宽，为减小进风阻力，使气流顺畅进入排风柜内，调节门拉手使用专用型材经环氧树脂喷涂的金属材料制成。调节门滑道使用防腐蚀塑料材质，增加耐腐性,调节门开关时更加顺畅和安静。平衡系统使用无金属外漏同步带传动结构，避免长期使用在实验室恶劣环境中造成的腐蚀。采用高强度钢丝芯聚氨醋同步带，齿面加布，齿形符合ISO 13050标准，具有低噪声高性能和足够的承重能力并保证防腐蚀。平衡系统可以保证调节门不倾斜，并且可用一只手轻松操控升、降调节门，并可停留在任意高度而不下滑；调节门配置防坠落功能，即同步带突然断裂，调节门也会停留在最初位置附近，防止调节门急速坠落发生意外事故。

4.3.4内衬板与导流板

上柜内衬板：采用玻璃纤维强化聚酯板，抗酸碱腐蚀、阻燃、自动熄火内外均质高分子有机材料。内衬材料表面光滑而且内外均为白色，厚度不得少于6mm。

导流板：结构设置合理，其材质与内衬板相同，导流板安装位置与角度需使排气分布均匀，在标准状況下，导流板上方与中、下方出口排员量各约50±10％，以确保不同比重之气体均能有效排除。导流板通过防腐塑料材质固定件固定，用户可以不需使用工具轻易的将导流板拆卸清洗，固定件同时具备安装蒸馏架功能。

所有通风柜内部的连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，禁止有外露螺钉等金属部件；内维修门密封条采用耐蚀塑料材质(聚丙烯或聚氯乙烯等)制作，以确保通风柜内维修门的密封性，避免污染外泄。

4.3.5电器配件

内部顶板上面装有LED节能灯，采用LED600*1200C 68W（322*0.2W/LED模块），灯光光线柔和，无频闪、快速启动类型。

控制面板：采用专用控制面板，设有电源、开关、照明、风机以及运转指示灯等按钮，显示通风柜的运行情况。

电气设施安装在排风柜的功能面板上，必须具备灵活的拆卸结构，方便后期功能调整，灵活性强。同时安装有漏电保护装置，不少于4 个220V、10A防尘插座，方便设备使用。

4.3.6其它要求

集气风罩：采用PP集气罩，集气罩需具有良好的锥形集气角度及圆滑度，保证集气平均性及低压损。

当在通风柜与吊顶之间有空隙时，须使用装饰封板遮盖，封板的材质与颜色应与通风柜相同，不得在现场直接以其它材料加工制作装饰封板；

每个底柜柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计；底柜后方应具备容易拆装的活动背板；柜体背面离墙有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏设计；所有柜体正面应为平装嵌入式结构设计，如各端面板(门板采用一体成型鹅颈拉手)，上/侧/底部柜体边框以及垂直支柱都必须在同一水平面不可有突出，以避免勾住实验袍等造成意外，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；除有特别说明者外，采用双开门款式柜体，柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡。柜体内有层板上下调节孔，层板宽度与柜体内宽度相当，不得于两侧有各超过3mm的间隙；柜体应具有排气口功能，柜体排风管道的衔接不得影响通风柜的捕捉及排除污染性能。

通风柜专用水气配件按图纸执行说明，为各通风柜配置水、气配件，在柜内侧壁上设置水、气出口阀或考克，其出口接头应为锯齿多节状以确保软管衔接时的紧密；曝露于柜内的水、气出口金属部件表面均应以耐蚀环氧树酯粉末静电喷涂；所有水、气柜内配管，给水应选用黄铜硬管材质，供气应选用BA级316L不锈钢管材质；水龙头采用全铜材质，表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐磨陶瓷阀芯，水嘴设远距离操作把手，加防溅滤水器、鹅颈管，可360度旋转；其它配套阀件及接头材质均应选用相对应材质；并预先配管至通风柜侧板上方或后下方指定衔接点；提供完整的水气配件以及其必要的安装附件。

杯槽一次性成型实验室专用水槽，采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀、耐酸碱和有机物，如王水等; 稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划；表面光滑，各角落平整，底部向落水头处倾斜，并能与台面板紧密结合的款式。所有杯槽应采台面齐平安装法，除有特殊说明者外，所有杯槽出水口处均应配备聚丙烯材质存水弯堵臭装置。

4.4 PP通风柜

▲4.4.1 主体结构材质：采用≥10mm厚A级双面瓷白PP板，经过同色同质焊条焊接而成。结构稳固，耐强酸碱，承重性能好；下柜体：四角设计“方管结构” 及“ T”型结构，可获得很好的承重能力。

4.4.2通风柜台面：参照全钢通风柜要求执行。

4.4.3移门系统

导轨：采用特制PVC材料，线接触设计，最低程度减少摩擦力

把手：采用特制PVC材料，经人体工学设计，外观优美，使用方便。

视窗：采用6mm厚钢化玻璃，透明度高，安全保险，边框采用优质PVC制作，窗门作车窗滑道设计，无级平衡式升降，可停留在任何位置。最大开启高度不得低于900mm，上下开启灵活方便，噪音小。结构稳固，耐强酸碱。

拉绳： SUS304外包PVC。

滑轮： PP静音滑轮，减少摩擦力。

配重块：采用PP外壳+SUS304花篮扣，方便调节。

4.4.4上柜内衬及导流板：具有极强的抗酸碱、耐腐蚀性，装置于工作空间后方以及上方处，由至少三块板组成，使得工作空间与排气管路的连接处之间形成一个气室，将污染气体均匀地排出。导流板使用导流夹将其与柜体结合，可重复拆装。

4.4.5电器配件：

照明：采用40w隐藏式防尘安全照明灯，不与通风柜内实验气体直接接触，易更换，亮度满足实验要求。

插座：实验室专用PP抗腐蚀防溅盖板+三孔多功能插座，标配4个。

配电箱：同质PP外壳*1,接触器*1,热继电器*1，小型断路器*1。

4.4.6其他配件：

门把手为一体成型鹅颈拉手；

门合页、导流夹： 耐酸碱PP材质；

材质集气罩： 耐酸碱PP材质，标配250MM出风口 (出风口尺寸可根据需求定制)。

4.4.7其它要求参照全钢通风柜要求执行。

4.5 桌上型通风柜

▲4.5.1全钢结构，柜体框架及面板采用厚2.0mm(含)以上冷轧钢板冲压成型制作, 内衬板、导流板均为≥5mm厚的实验室专用抗倍特板。

4.5.2柜体前后面为≥8mm厚钢化防爆玻璃，高度大于1200 mm。

▲4.5.3窗口:左右两侧操作面均为可升降视窗，采用6mm厚的钢化防爆玻璃,内部采用垂体平衡装置,可以停留在上下任何位置。柜体操作门上、下开启高度:不得低于900mm。

调节门为铝合金调节门表面经 EPOXY粉体烤漆制作，移门寿命试验需大于50万次开合以上，气密性能正压及负压≥7级，水密性能≥250Pa，抗风压性能≥3.5kPa；同步带轮由45＃钢制造。

照明采用LED600*1200C 68W（322*0.2W/LED模块）。

4.5.4其它要求参照全钢通风柜要求执行。

- 5、天平台

每个天平台均应为完整独立的落地型全钢结构设计，所有钢板（柜体、门板、抽屉）采用≥1.2mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面经环氧树脂喷涂防蚀处理。台面下方的四个角落上须设计有防振垫安装座；采用优质防振垫以被动防振原理以防止或降低外来振动的影响；台面采用厚度≥40mm 高品质大理石台面，外侧上边缘做圆弧边处理。双重精密水平调节螺杆及防震垫，台面置于钢制框架顶部，由安装于四个角落的高精度防振垫片予以挑空支撑,其它材质同实验台。符合三级及以上防震要求。

- 6、高温台

所有钢材采用优质冷轧钢板，落地式底柜。主框架采用40*60*1.5mm优质厚矩形钢管整体焊接成型制作，其它柜体、门板和抽屉厚度≥1.5mm，柜体荷重性能检测 900公斤；台面采用≥20mm 天然大理石台面，外露侧边双层加厚并倒角处理。

7、功能柜（试剂柜、样品柜、器皿柜、资料柜、更衣柜、气瓶柜、毒品柜等）

7.1 通用要求：

▲7.1.1投标人所投的功能柜产品，须符合《实验室家具通用技术条件》  GB/T 24820-2024 标准的要求。毒品柜、试剂柜、器皿柜、气瓶柜安装时现场提供具有法定资质的检测机构出具的合格的检测报告。

7.1.2所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；所有钣金部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树酯涂层；钢材表面处理同实验台，五金配件同本文件全钢实验台配件要求。

▲7.1.3柜类强度和耐久性：柜体强度和耐久性试验条件按 GB/T 10357.5-2023 中附录 B“非家用 ”的规定，判定“合格 ”；柜类稳定性：稳定性试验条件按GB/T 10357.4-2023 中附录 B“非家用”的规定，判定“合格 ”。安装时现场提供有法定资质的检测机构出具的合格的检测报告（至少包括以上参数）。

7.2 试剂柜、样品柜、排风试剂柜

7.2.1全钢结构，整体采用≥1.2mm厚冷轧钢板，调整脚支撑板厚度≥3.0mm。

柜体为整体结构，增强柜体承重力，外侧无焊接、打磨点，柜体内部平整，无凹凸死角现象。

柜体上部两层钢制层板，下部一层层板，高度可调，层板托采用不锈钢材质，承重性强并且有效的耐酸碱腐蚀。

柜门上部为≥5mm非透明玻璃，下部为实门。玻璃门外框为钢质，下部实门为双层结构。

7.2.2排风试剂柜柜体排风式设计，采用表面打孔通风式设计，层板上均匀开设Ф 12mm 左右的通气圆孔，以利柜内空气流通， 并于柜内底部加设有厚 6mm 及以上的进口磁白色聚丙烯板碟状集水底板，四边具有高度≥ 20mm 的碟状止水唇边以确保上方试剂瓶不慎破裂时液体不致四溢。

7.2.3合页采用不锈钢材质，开启角度≥135度，由模具加工，确保每个合页的同一性。

把手采用高强度不锈钢把手或铝合金把手。

其他要求：上述家具有防撞贴或阻尼铰链，开合时无噪音，防锈、防腐。

7.3器皿柜

技术要求同试剂柜要求。

门型为双开门，门板为双层结构

层板共分五层，中间依次冲孔，满足不同规格的玻璃器皿的摆放，层板采用非金属材料制作，高度可调，视窗为玻璃视窗，内置PP托盘。

7.4资料柜

全钢结构，柜体基材为≥1.2mm冷轧钢板，采用环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂均匀。上下五层，每层承重不低于50kg，层高36厘米可调，最小间隔1.5厘米；上柜3层钢制层板，门≥5mm透明玻璃门，玻璃门外框为钢质；下柜两层，双层结构实门。合页采用不锈钢材质，开启角度≥135度，由模具加工，确保每个合页的同一性，其余项目具体要求同器皿柜；上述家具有防撞贴或阻尼铰链，开合时无噪音，防锈、防腐。配锁，锁具采用不锈钢转舌锁。

7.5 全钢结构更衣柜

柜门、柜体均采用厚度≥1.2mm优质冷轧钢板，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，构造表面经酸洗、磷化、粉未静电喷涂，（烤房）180度高温固化，具有耐酸碱、防潮、防锈，使用寿命长等优点；上下对开门；

门板：2门，门板上具透气孔设计，配锁；

层板：每个空间配备一块隔板、一根φ20mm不锈钢挂衣杆；

拉手：304或316不锈钢C型拉手；

合页：采用厚 2.0mm 及以上编号 304#不锈钢材质，开启角度≥180 度；

地脚：橡胶外盖不锈钢地脚，尺寸12*80，可调高度30-50mm。

7.6 气瓶柜

7.6.1柜体采用厚度≥2.0mm冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过环氧树脂静电喷涂处理，门板采用同样冷轧钢板，并配备可脱卸铰链，按钮式速开自动插肖，便于需要时快速开门，正面带有防爆玻璃视窗，方便观察内部情况；柜体侧面设有 PASS 孔，保证柜内气体流动。内部采用固定式不锈钢链条，防止气瓶倾倒。柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸；拉手采用嵌入式高强度拉手；

★7.6.2配置气体泄露声光自动报警、连动排风和柜内温度自动显示器，采用高灵敏度探头检测漏气，能够识别多种可燃、有毒气体，如乙炔、氢气等，并能自动触发报警和排风系统。当检测到气体泄漏且浓度达到预设定值时，装置会自动报警，系统会自动启动排风，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。

- 7.7 毒品柜

7.7.1柜体和门板：均由双层厚度≥1.2mm冷轧钢板通过折边焊接构造整体成型，柜体表面无焊缝，两层钢板之间相隔净尺寸不小于38mm，形成良好的防火绝缘层；规范的警示标签显而易见；

7.7.2每台产品配置3块层板，层板采用镀锌钢板，承载面采用折弯加固设计，表面经防腐材料喷涂处理；层板可以依据用户需求任意调节，增加空间使用率，每隔6.5cm；

7.7.3层板配有聚丙烯PP材质托盘，数量4块，PP板材负荷变形温度不低于150℃（ISO 75-1:2020 & ISO75-2:2013 方法B），维卡软化温度不低于150℃（ISO 306:2022），热变形温度（ISO 75-1:2020 & ISO75-2:2013）不低于200℃。PP板材垂直燃烧（UL 94-2013 Rev.12-2021 第8节）不低于V-0等级。过氧化值的测定（GB/T 38286-2019）检测结果为“未检出”或“合格”。安装时现场提供有法定资质的检测机构出具的合格的检测报告（至少包括以上参数）。

防漏液槽高度≥50mm，防止泄漏的液体外溢。

7.7.4柜体侧面设进风口，顶部设出风口，配置法兰接头，连接风管，有效降低挥发性物质浓度，预防火灾产生；

7.7.5柜子内外均喷有环氧树脂静电喷涂，最大限度降低腐蚀和湿气的影响，产品依照 GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002 进行盐雾试验，报告结果防盐雾腐蚀保护等级不低于10级，外观评价A级。安装时现场提供有法定资质的检测机构出具的合格的检测报告（至少包括以上参数）。

▲7.7.6防撬与报警功能：两套防盗机械锁，实现双人双锁管理；防盗机械锁符合GA/T 73-2015要求；配置静电泄放装置，将静电荷导入大地，降低静电火花造成火灾风险；柜门与柜体连接处采用内铰链专利设计，外部无外露部件；非法侵入时触发80dB声光报警，红外探测距离≥10米。

★7.7.7温湿度管理：配精准温控系统，采用电子传感器与微电脑控制，温度设定范围4℃~30℃，精度±2℃。采用风冷无霜技术，通过强制风冷循环避免直冷结霜，防止药品受潮污染；柜体整体发泡保温，门封高度密封，减少能耗与挥发物泄漏。

7.7.8采用手动双开门设计，为确保安全柜防火防爆性能，双开门的门缝不得大于3mm，且门缝上下大小一致，左右门的高度必须一致。

- 8、实验室专用配件

- 8.1试剂架

8.1.1双面型，采用台面安装式设计，立柱用厚度≥1.2mm优质钢板，钢材表面经酸洗、磷化、电泳及电镀粉末喷涂处理具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，每15mm有一调节孔位；两层，层板采用10mm的钢化玻璃，四周车边处理，光滑，不伤手，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，可根据舒适要求自由调整高度。边缘配Ø12.7mm不锈钢管或玻璃钢实芯棒，以防止试剂瓶跌落；

8.1.2金属部件依据 GB/T 10125-2021 标准，经 ≥48h 中性盐雾试验后，表面无红锈。安装时现场提供具有法定资质的检测机构出具的合格的检测报告。

电源：每个立柱装配 220V 10A五孔插座两个。

- 8.2 原子吸收罩

8.2.1主体：316Ｌ不锈钢材质≥1.0mm厚，带不锈钢手动风阀，管体可收缩0~200mm。

8.2.2依据 GB/T 4334-2020 检测标准，不发生晶间腐蚀。安装时现场提供具有法定资质的检测机构出具的合格的检测报告（至少包括以上参数）。

特殊定制产品，待投标人中标后，一周内提供制作方案，由招标人选定、确认后方可进行加工制造。

- 8.3 万向抽风罩

8.3.1高密度PP材质，规格尺寸不低于：管道直径75mm，底座管直径90mm，罩口直径375mm；关节带有低摩擦处理的橡胶导向环，支撑弹簧和关节连接杆采用304不锈钢材质；关节可360°任意定位；罩口为拱型/杯型；三节关节连接而成，实现360°全方位旋转和上下左右任意角度调节；关节配备高密度橡胶密封圈，确保接缝处密封良好，防止漏气，运行无噪音；伸缩导管为75mm合金管；手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量，覆盖范围以固定架为中心最大活动半径不少于1200mm，固定底座为高密度PP材质，由模具注塑一体成型，非粘接而成，牢度强，不脱底。材质厚实，主体零部件耐高温试验：产品在经110度，24H高温试验后，表面应无皱纹、收缩、裂纹等现象，且安装后外观平整度高，光滑无凹凸，不易变形；易拆卸、重组及清洗。

▲8.3.2万向抽风罩的抗菌性、耐老化性能、噪音须符合国家相关标准。安装时现场提供具有法定资质的检测机构出具的合格的检测报告（至少包括以上参数）。

- 按招标人的要求施工安装。配吊顶安装支架，如果吊顶较高，配不锈钢管与安装支架连接。

- 8.4 实验室PP水槽

水槽采用高密度PP新料注塑成型，无碳酸钙成分，稳定性强，耐强酸碱，抑菌、易清洁，耐腐蚀，耐有机溶剂，耐150度以下高温，并具弹性、韧性，不易老化耐划；厚度为5mm-8mm。下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，无划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷，底部向落水头处倾斜，水槽边沿平整，契合台面，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流；水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况。溢水管与水盆一体注塑成型，防止废水溢出水盆及台面，搭配 PP存水器，防止虹吸现象，保障是实验室的安全性。配高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼和PP材质堵臭装置。

8.5 实验室水龙头（三联水嘴）

龙头选用59-1级黄铜棒及H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试≥60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管:长度≥1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。

- 8.6 滴水架

整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装；滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），底部托盘中间设有排水孔，设计为漏斗型（非平面），排液顺畅；配置与滴水架同品牌的钢制背板；可拆卸式滴水棒，滴水棒≥27根，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放；滴水棒具有锁扣功能，安装后可牢牢锁住。

- 8.7 可抽取式双口洗眼器

8.7.1主体采用加厚铜质；洗眼喷头为加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；莲蓬头护罩采用Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害；防尘盖为PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开；水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用；止逆阀阀门可自动关闭；配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害；供水软管：长度≥1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。出水量＞6升/分钟；启动开关灵活，压下开关松开后，开关能立即复位，无滞后现象，通水后无渗漏现象。

▲8.7.2洗眼器的控制阀门(尺寸、高度)和一般要求(密封、尺寸、流量)等符合GB/T  38144.1- 2019 标准。安装时现场提供具有法定资质的检测机构出具的合格的检测报告（至少包括以上参数）。

8.8 紧急冲淋装置

8.8.1主体材料为食品级 304不锈钢，厚度不低于3mm，Ni含量大于8%，可以抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀；独立式安装，双洗眼出口， 配有橡胶护杯以及防尘盖，配备喷淋系统和洗眼系统，易于操作，带脚踏开关，莲蓬头出水设计，内置不锈钢过滤网；冲淋喷头距离安装平面高度在2080-2440mm.该距离从使用者站立的平面计算，在距离使用者站立平面1520mm的地方，喷淋范围直径最小应为510mm，冲洗液分散形式应始终保持一致并充分散开。喷淋范围的中心距离任何障碍物的最小距离应为410mm。洗眼系统喷头应位于距离使用者站立的水平面至少838mm的高度上，但不得超过1143mm，且距离墙壁或最近的障碍物至少153mm，内置减压装置，配置水压调节系统来适应不同场所的水压。

▲8.8.2应急喷淋器的控制阀门(尺寸、高度)和一般要求(密封、尺寸、流量)，符合GB/T 38144.1- 2019 标准。安装时现场提供具有法定资质的检测机构出具的合格的检测报告（至少包括以上参数）。

8.9 货架

货架由立柱，横梁和层板组装而成的；独立的一组有两片立柱、若干横梁（层板），如果把几组组装成一列，那么除了第一组需要两片立柱外，其他的可以和它前面的一组共用一片立柱；钢层板可以以50mm为单位上下任意调节，满足多种使用要求；每层在均匀分布状态下承载最大可达300KG，其表面采用静电粉末喷涂处理，防腐防锈，坚固耐用，经济方便。

- 8.10 实验凳

凳面直径≧320mm, 整体PU凳面，后侧带小突起靠背；耐压升降杆，高度自由调节；椅脚为优质冷轧钢管冲压成型，表面电镀五爪脚架，尼龙脚轮（活动轮或固定底脚）。

三、现场踏勘

因本项目报价需结合现场实际情况，所以各供应商投标前应踏勘现场以了解项目实际情况（包括进出场道路及家具搬运、安装施工作业面情况、采购人需达成的效果等）。现场踏勘联系人：周主任，联系电话：13851057116；踏勘时间：投标截止时间前，现场踏勘时须确保完全了解项目情况，并充分考虑各项足以影响价格的情况。本项目施工时场内、外矛盾由施工单位自行解决并承担费用，中标后不得以未踏勘现场或踏勘现场不细致而消极怠工或要求增加费用。供应商的现场踏勘行为有任何费用、责任须自行承担，不得因此导致采购人承担有关的责任和蒙受损失。

四、商务条款

1、供应商需为本项目配备项目负责人1名，项目团队成员不少于5名。

2、工期要求：合同签订后90日历天内完成供货、安装、调试，验收合格后交付采购人使用。

3、报价要求

本项目采用总承包报价方式，项目总价包含但不限于所有中标人的货物价格、运输费、装卸费、安装费、调试费、售后服务费、培训费、风险费、管理费、税金、合理利润及政策性文件规定等各项应有费用，以及中标人为履行合同所涉及到的一切可预见和不可预见的费用。

4、付款方式和时间

4.1自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款；

4.2所有货物安装完毕，甲方组织初步验收，初步验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的80%款项；

4.3初步验收合格且项目运行满6个月后，甲方组织最终验收，最终验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方付清货款。

4.4每次付款时成交供应商须提供等额发票，否则采购人有权拒绝付款。

4.5因财政审批导致的迟延支付，采购人不承担迟延支付的违约责任。

五、其他说明及要求

1、用于本项目的所有产品均要求是全新、未使用过的原装合格正品。

2、供应商应当按照投标承诺工期完成供货、安装、调试，如不能如期完成，采购人有权终止合同，中标人须承担由此对采购人造成的损失。

3、中标供应商必须严格遵守国家和地方关于劳动等法律法规及规章制度，保证按时发放派驻本项目服务团队的每位员工的报酬，且最低月工资标准不低于本地区最低标准；工作时间符合劳动法的规定。供应商应自行为员工办理必须的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均由供应商考虑并包含在投标报价中。

4、中标供应商必须严格遵守国家和地方关于劳动安全等法律法规及规章制度，制定严格的安全措施，加强安全监督管理，配备合格的劳动防护用品、安全用具，负责对项目服务人员进行培训、教育和管理，服务过程中所有安全责任、安全风险由供应商自行承担，与采购人无关。

5、供应商使用于本项目的产品的技术参数应满足招标文件要求，项目对完全响应技术参数的供应商优先。用于本项目的产品设备在安装前须报送采购人审查，审查通过后方可用于本项目。否则，采购人将不予以验收，由此产生的一切责任和损失由中标人承担。

投标人需在《技术要求响应及偏离表》中对招标文件中的技术要求逐项作出响应，投标响应情况须按投标人对本项目所投产品的实际性能填写。

6、本项目关系全市农产品质量安全，供应商需要具备丰富的相关工作经验，以确保本项目实现预期目标。本项目对自2022年1月1日以来（合同签订日期或供货日期为准）具有实验室家具类似业绩的供应商优先。

7、供应商需具备良好的质量管理体系，规范日常管理与服务，积极保障员工健康和安全，以保障本项目的顺利实施，具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的供应商优先。

8、实施方案

各供应商应根据本项目实际和招标文件要求，围绕项目目标，制定细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的实施方案，内容包括如下：

8.1总体方案

供应商应针对本项目实际，制订切实可行的实施方案，内容包括供货方案、安装调试方案、安全生产措施和环境保护措施方案等方面。

8.1.1 供货方案

供应商应根据项目需求，提出货物设施设备来源、生产工艺和流程、包装、运输、装卸等方案。

（1）货源保障：供应商在方案中明确提出货物设施设备来源，所有家具及配件均由自有工厂或长期合作的优质供应商直供，确保货源充足，来源清晰正宗、质量可控。

（2）生产工艺：应采用数控激光切割、自动化折弯、机器人焊接等先进工艺生产所供产品，确保构件精度与一致性。

（3）包装标准：供应商提供的货物所有包装均符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）。

（4）运输与装卸：供应商应采用厢式货车运输，防雨防尘；每车配备专业装卸团队，使用叉车+手动液压车组合装卸；到货后立即清点、签收，并拍照存档。

8.1.2 安装调试方案

供应商货物应根据设施设备种类和项目要求，科学提出安装调试方案，包括安装流程、标准，安装完成后废弃物和垃圾清理，组织调试和培训，保证采购人的相关人员熟练操作使用。

（1）安装流程：方案中应提供科学合理的安排流程。

（2）安装标准：所有接缝严密、无晃动，符合采购人使用要求。

（3）废弃物处理：包装材料分类回收（纸箱、木架、泡沫等）；金属废料由专业回收公司处理；施工垃圾每日清运，保持现场整洁。

8.1.3 安全生产措施与环境保护措施方案

供应商应根据本项目的实际，认真分析项目安全隐患点和环境保护要求，科学提出保证措施。

（1）安全隐患和保证措施：所有人员持证上岗，穿戴安全帽、反光衣、防割手套；用电设备均配备漏电保护器；高空作业使用脚手架+安全带；

（2）环保措施：使用低VOC涂料、环保胶粘剂；施工期间设置粉尘屏障，配备工业吸尘器；噪声控制：避开休息时间施工，设备选用低噪声型号。

8.2进度安排与人员投入

供应商应针对本项目实际，制订切实可行的进度安排与人员投入方案，内容包括进度计划和人员投入计划、影响实施进度的关键因素分析和保证措施、进度动态调整机制和纠偏措施、人员投入计划及保障措施等方面。

8.2.1进度计划

供应商应根据本项目的目标任务和工期要求，科学安排工期进度，形成总进度计划，供货、安装、调试等分项进度计划，阶段性目标及里程碑计划等。本项目总工期为90日历天，自合同签订之日起计算，主要分为以下步骤：

（1）前期准备：主要任务是深化设计、材料采购、工厂生产，里程碑节点要求是材料进场检验合格；

（2）现场安装：主要任务是各楼层家具安装、水电接入，里程碑节点要求是各楼层初步安装完成；

（3）调试与初验：主要任务是系统调试、功能测试、初步验收、组织培训，里程碑节点要求是初步验收通过；

（4）试运行与终验：主要任务是试运行、问题整改、最终验收，里程碑节点要求是最终验收合格。

8.2.2影响实施进度的关键因素分析及保证措施

供应商应根据工期要求、进度计划，认真分析影响实施进度的关键因素，科学提出应对措施。

（1）关键因素分析

材料供应延迟：供应商交货不及时、材料质量不达标；

交叉施工冲突：与水电、通风、装修单位施工界面重叠；

现场变更：甲方临时调整布局或功能需求；

人员技能不足：安装人员技术不熟练，影响安装质量与进度；等等。

（2）保证措施

材料供应：建立备用供应商清单，提前锁定关键材料；

交叉施工：每日召开施工协调会，共享进度表，明确界面责任；

变更管理：设立变更审批流程，评估影响后方可实施；

人员培训：上岗前进行技能考核，持证上岗，定期培训；

预留应急：预留5天缓冲期应对突发情况。

8.2.3进度动态监控机制和纠偏措施

供应商应根据工期要求、进度计划，建立健全进度监控机制，科学提出纠偏措施，确保项目目标如期完成。

8.2.4人员投入计划

供应商应根据工期要求、进度计划，科学提出人员投入计划及保障措施。

（1）人员配置

项目负责人（经理）1人，具有较强的组织协调能力和丰富工作经验，负责总协调、进度控制、质量监督；

技术负责人1人，具有5年以上实验室家具经验，负责技术交底、图纸审核、问题解决；

安装工5人，需持上岗证、熟练工，负责具体安装作业；

电工1人，具有电工证，负责插座、照明、通风柜电气接线；

质检员1人，需熟悉GB/T 24820标准，负责每日巡检、记录、整改跟踪；

焊工1人，具有焊工证，按工艺要求作业，负责焊接工作；

安全员1人，需持安全员证，负责现场安全监督、隐患排查；

材料管理员1人，需熟悉物料管理流程，负责材料收发、仓储管理。

上述部分人员可兼职，但总人数不得少于6人。

（2）保障措施：

供应商服务本项目的所有人员均需为本公司正式员工，缴纳社保，签订劳动合同；

8.3质量保证方案

供应商应针对本项目实际，制订切实可行的质量保证方案，内容包括质量管理体系、质量控制措施、质量管理制度和岗位职责等方面。

8.3.1质量管理体系要求

供应商应建立与本项目相适应的质量管理体系，确保从设计、生产、运输、安装到售后服务的全过程质量可控。具体要求如下：

（1）质量目标分解：主要质量目标为验收一次通过率、客户满意度等。

（2）质量记录：供应商应建立完整的质量记录体系，例如：材料检验记录、工序交接记录、隐蔽工程验收记录、最终验收报告、质量问题整改闭环记录等。

8.3.2质量控制措施

供应商应制定具体、可量化的质量控制措施，确保产品质量和安装质量符合招标文件要求：

（1）材料控制：按照采购文件要求提供相应证明材料。

（2）工艺控制：阐述用于本项目的焊接、喷涂、安装工艺等。

（3）安装过程控制：采取有效措施，确保安装误差符合相关技术标准要求。

（4）检测与调试：主要涉及通风柜面风速调试、电气安全检测、水气系统等方面。

8.3.3质量管理制度

供应商应制定以下质量管理制度，并明确执行责任人与监督机制。

（1）质量责任制

（2）质量问题处理制度

发现质量问题立即停工整改；

建立质量问题台账，跟踪至闭环；

重大质量问题需报项目负责人（经理）和质量领导小组。

8.4重难点分析及对策措施

供应商应针对本项目实际，制订切实可行的重难点分析及对策措施方案，内容包括关键技术问题，如各设施设备的整体配套、环保、新材料新技术的应用等，并进行重点、难点的分析及应对措施等方面，示例如下：

（1）关键技术问题：通风柜与排风系统对接。

难点：保证风管接口密封性、风速调节；

对策：使用柔性连接件+密封胶；安装后使用风速仪检测，确保面风速0.5±0.1m/s。

（2）关键技术问题：环氧树脂台面拼接。

难点：保证接缝平整、防渗漏；

对策：采用承载式企口拼接+专用胶粘剂；拼接后打磨抛光，肉眼无可视接缝。

8.5售后服务方案

供应商应针对本项目实际，制订切实可行的售后服务方案，内容包括售后服务体系和人员、服务承诺及响应时间、出现产品质量问题时的故障跟踪受理、处理机制、产品跟踪回访机制、紧急故障处理预案等方面。

（1）供应商应根据项目采购需求，建立健全完善的售后服务体系，确保得到及时有效的技术支持与维护。内容包括但不限于售后服务组织架构、人员配备及岗位职责，与生产企业的售后服务衔接等；售后人员配置应充足且专业，包括项目经理、技术工程师、维修技师和客户服务专员等。

（2）供应商应根据项目的售后服务要求，建立起健全完善的快速响应机制，出现产品质量问题时的故障跟踪受理、处理机制，产品跟踪回访机制，确保在出现问题时，售后服务团队能够迅速行动，提供远程诊断或现场服务。

（3）维修服务承诺及响应时间应明确清晰高效。供应商在接到采购人通知后在1小时内响应，24小时内到达现场，解决问题，未按上述时间响应、解决问题的，按照1000元/次处罚。

（4）紧急故障处理预案应详尽实用，以应对可能发生的突发事件。供应商在紧急情况下，能够迅速启动预案，组织专业团队进行故障排查和处理，最大限度地减少故障对业务运行的影响。

9、为全面落实国家节能、环境政策，本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。本项目中办公桌（A060205木制台、桌类）、办公椅（A060301 金属骨架为主的椅凳类）属于《环境标志产品政府采购品目清单》目录内产品，投标时提供有效的节能产品、环保标志产品认证证书的供应商优先。

10、供应商应在“技术要求响应及偏离表”中对采购需求的技术参数部分进行逐项响应，按照供应商对本项目所投产品的实际性能进行填写，具体要求如下：

10.1采购需求中标注“★”的斜体下划线内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理。

10.2采购需求中要求“投标时提供…”的证明材料，须在响应文件中按要求提供相关证明材料并加盖投标人CA电子公章，否则评标委员会有权做负偏离处理，未提供或提供的证明材料上所列技术参数与要求不一致的，按不满足(负偏离)处理。中标后须将要求的证明材料原件提交给采购人。

10.3采购需求中要求“安装时提供…”的证明材料，须在响应文件中按要求提供承诺函并加盖投标人CA电子公章，否则评标委员会有权做负偏离处理。承诺函应对投标响应情况符合性和与安装时现场提供的证明材料一致性作出承诺，未提供按不满足(负偏离)处理。安装时现场提供的证明材料与响应文件不一致，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息，由此产生的一切责任和损失由供应方承担，承诺函格式自拟。

六、本项目 不接受 进口产品参加投标

七、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 家具 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分

| 评分 内容 | 评分分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30分） | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30, 四舍五入保留2位小数。 |
| 技术性能（38分） | 技术参数（38分） | 投标人所投产品技术参数全部符合要求的得33分。 标“▲”的18项技术参数为产品重要质量要求，每有一项负偏离扣1分，总分18分，扣完为止。 除了标▲和标★之外的的50项技术参数为产品一般质量要求，每有一项负偏离扣0.4分，总分20分，扣完为止。 投标时各投标人需针对采购需求在响应文件《技术要求响应及偏离表》中列出响应及偏离差情况。如采购需求中要求提供相关证明材料的子项，须按采购文件要求提交相关证明材料加盖投标人CA电子公章，并在偏离表中标明，否则评标委员会有权做负偏离处理，未提供或提供的证明材料上所列技术参数与要求不一致的，按不满足(负偏离)处理；其他子项，以《技术要求响应及偏离表》为准。 |
| 综合实力（17分） | 企业实力（3分） | 1.投标人具有有效的质量管理体系认证证书，得1分； 2.投标人具有有效的环境管理体系认证证书，得1分； 3.投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得 1 分； 投标时需提供证书原件扫描件和国家认监委网站查询截图并加盖投标人CA电子公章，未提供或提供不全不得分。 |
|  | 业绩（9分） | 投标人自2022年1月1日以来（合同签订日期或供货日期为准），具有同类实验室家具类似业绩的（包含此次招标核心产品：实验台和通风柜），每提供1个业绩得3分，本项最高得9分。 投标时需提供合同、验收报告原件扫描件并加盖投标人CA电子公章，未提供或提供不全不得分。 |
|  | 节能环保（2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单” 范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |
|  | 质保期承诺（3分） | 在采购文件要求的免费质保期（2年）的基础上，每增加一年，得1分，最高得3分。承诺函格式自拟。 |
| 实施方案（15分） | 总体方案（4分） | 供应商根据本项目第四章第五条中“8.1总体方案”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的项目总体方案，内容至少包含供货方案、安装调试方案、安全生产措施方案和环境保护措施等内容。方案优于要求的得4分，符合要求得3分，不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标委员会评审。 |
|  | 进度安排与人员投入（3分） | 供应商根据本项目第四章第五条中“8.2进度安排与人员投入”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的项目进度安排和人员投入方案，内容至少包含总进度计划、各阶段进度计划、影响实施进度的关键因素分析和保证措施、进度动态调整机制和纠偏措施、人员投入数量、任务分工、岗位职责和保障措施等内容。方案优于要求的得3分，符合要求得2分，不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容，工期对照采购文件要求明显缩短，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标委员会评审。 |
|  | 质量保证方案（2分） | 供应商根据本项目第四章第五条中“8.3质量保证方案”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的项目组人员投入方案，内容至少包含质量管理体系、质量控制措施、质量管理制度和岗位职责等内容。方案优于要求的得2分，符合要求得1分，不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标委员会评审。 |
|  | 重难点分析及对策措施（2分） | 供应商根据本项目第四章第五条中“8.4重难点分析及对策措施”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的重难点分析及对策措施方案，至少包含实验台安装工序方案和通风柜对接系统方案；内容包含但不限于关键技术问题、重点、难点的分析及应对措施等内容。方案优于要求的得2分，符合要求得1分，不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标委员会评审。 |
|  | 售后服务方案（4分） | 供应商根据本项目第四章第五条中“8.5售后服务方案”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的售后服务方案，内容至少包含售后服务体系和专业技术人员配备、服务承诺及维修响应时间、出现产品质量问题时的故障跟踪受理、处理机制、产品跟踪回访机制、紧急故障处理预案等内容。方案优于要求的得4分，符合要求得3分，不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标委员会评审。 |

说明：所有证书、报告、业绩等证明材料均以有效清晰的证明文件（原件扫描件）加盖投标人CA电子公章为依据，否则评标委员会有权按未提供处理。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日    期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、实施方案等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

十七、投标文件要求提供的证明文件

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地     址：

邮    编：

电    话：

传    真：

投标人开户行：

账    号：

日    期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 |  | 产品名称 | 规格型号 | 数 量 | 单位 | 产地 | 品牌 | 分项 单价（元） | 分项 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气瓶室（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 气瓶柜 | 900*450*1800 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  | 气瓶柜 | 500*450*1800 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| ICP-MS室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 仪器台 | 4000*900*850 | 4 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 原子吸收罩 | 400*400 | 2 | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 插座 | 220V 10A | 10 | 个 |  |  |  |  |
| 原子吸收室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 仪器台 | 4000*900*850 | 4 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 原子吸收罩 | 400*400 | 2 | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 插座 | 220V 10A | 10 | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 插座 | 220V 16A | 2 | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 空气开关 | 220V 32A | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 原子荧光室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 仪器台 | 4000*900*850 | 4 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 原子吸收罩 | 400*400 | 2 | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 插座 | 220V 10A | 10 | 个 |  |  |  |  |
| 液相室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 仪器台 | 4000*900*850/4 | 16 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 插座 | 220V 10A | 40 | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 万向抽气罩 | 罩口Φ375 | 8 | 个 |  |  |  |  |
| 气相室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 仪器台 | 4000*900*850/3 | 12 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 插座 | 220V 10A | 30 | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 万向抽气罩 | 罩口Φ375 | 6 | 个 |  |  |  |  |
| 气瓶室（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 气瓶柜 | 900*450*1800 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 数据室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 电脑边台 | 2550*500*750 | 2.55 | 米 |  |  |  |  |
| 2 |  | 电脑边台 | 6800*500*750 | 6.8 | 米 |  |  |  |  |
| 3 |  | 电脑边台 | 4250*500*750 | 4.25 | 米 |  |  |  |  |
| 4 |  | 办公椅 |  | 16 | 个 |  |  |  |  |
| 走廊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 紧急冲淋装置 |  | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 常温留样室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 全钢货架 | 1200*500*1800 | 6 | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  | 样品柜 | 900*450*1800 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 数据分析室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 办公桌 | 1200*600*750 | 6 | 张 |  |  |  |  |
|  |  | 办公椅 |  | 6 | 个 |  |  |  |  |
| 2 |  | 边台 | 2000*600*850 | 2 | 米 |  |  |  |  |
| 3 |  | 资料柜 | 900*450*1800 | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 纯水室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  | 边台 | 2800*750*850 | 2.8 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 水槽 | 550*450*310 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 三口水龙头 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 滴水架 | 550*440*120 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 岛式插座盒 | 220V 10A | 4 | 个 |  |  |  |  |
| 快检室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 边台 | 4000*750*850 | 4.0 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 水槽 | 550*450*310 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 三口水龙头 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 滴水架 | 550*440*120 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 洗眼器 | 桌上型双口 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 岛式插座盒 | 220V 10A | 4 | 个 |  |  |  |  |
| 2 |  | 边台 | 4000*750*850 | 4.0 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 岛式插座盒 | 220V 10A | 8 | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 万向抽气罩 | 罩口Φ375 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 酶标室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 边台 | 4200*750*850 | 4.2 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 岛式插座盒 | 220V 10A | 8 | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 万向抽气罩 | 罩口Φ375 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 紫外室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 边台 | 4300*750*850 | 4.3 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 岛式插座盒 | 220V 10A | 8 | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 万向抽气罩 | 罩口Φ375 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 技术培训室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 边台 | 4750*750*850 | 4.75 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 水槽 | 550*450*310 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 三口水龙头 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 滴水架 | 550*440*120 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 |  | 中央台 | 3750*1500*850/2 | 7.5 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 试剂架 | 3700*400*900/2 | 7.4 | 米 |  |  |  |  |
| 3 |  | 全钢通风柜 | 1500*900*2350 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 4 |  | 试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 5 |  | 器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 6 |  | 边台 | 5300*750*850 | 5.3 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 水槽 | 550*450*310 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 三口水龙头 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 滴水架 | 550*440*120 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 洗眼器 | 桌上型双口 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 岛式插座盒 | 220V 10A | 8 | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 万向抽气罩 | 罩口Φ375 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 档案室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 资料柜 | 900*450*1800 | 40 | 台 |  |  |  |  |
| 接样室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 边台 | 5300*750*850 | 5.3 | 米 |  |  |  |  |
| 2 |  | 全钢货架 | 1500*500*1800 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 3 |  | 样品柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 更衣柜 | 900*450*1850 | 15 | 台 |  |  |  |  |
| 监控室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 电脑边台 | 850*500*850/2 | 1.7 | 米 |  |  |  |  |
| 2 |  | 办公椅 |  | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 3 |  | 实验凳 |  | 66 | 个 |  |  |  |  |
| 十二层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 走廊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 紧急冲淋装置 |  | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 试剂室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 试剂柜 | 900*450*1800 | 10 | 台 |  |  |  |  |
| 1 |  | 排风试剂柜 | 900*450*1800 | 10 | 台 |  |  |  |  |
| 样品预处理室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 器皿柜 | 900*450*1800 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  | 试剂柜 | 900*450*1800 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 3 |  | 全钢货架 | 1500*500*1800 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 4 |  | 中央台 | 5200*1500*850 | 5.2 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 试剂架 | 4400*400*900 | 4.4 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 水槽 | 550*450*310 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 三口水龙头 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 滴水架 | 550*440*120 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 洗眼器 | 桌上型双口 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 万向抽气罩 | 罩口Φ375 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 5 |  | 边台 | 6700*750*850 | 6.7 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 水槽 | 550*450*310 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 三口水龙头 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 滴水架 | 550*440*120 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 岛式插座盒 | 220V 10A | 8 | 个 |  |  |  |  |
| 农残前处理室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 全钢通风柜 | 1500*900*2350 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  | 排风试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 3 |  | 器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 4 |  | 中央台 | 5850*1500*850 | 5.85 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 水槽 | 550*450*310 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 三口水龙头 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 滴水架 | 550*440*120 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 洗眼器 | 桌上型双口 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 桌上型通风柜 | 1700*1500*1700 | 3 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 试剂架 | 3000*400*900 | 3 | 米 |  |  |  |  |
| 5 |  | 边台 | 7500*750*850 | 7.5 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 水槽 | 550*450*310 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 三口水龙头 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 滴水架 | 550*440*120 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 岛式插座盒 | 220V 10A | 10 | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 万向抽气罩 | 罩口Φ375 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 有机前处理室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 边台 | 7150*750*850 | 7.15 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 水槽 | 550*450*310 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 三口水龙头 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 滴水架 | 550*440*120 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 洗眼器 | 桌上型双口 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 岛式插座盒 | 220V 10A | 10 | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 万向抽气罩 | 罩口Φ375 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 2 |  | 全钢通风柜 | 1500*900*2350 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 3 |  | 排风试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 4 |  | 器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 无机前处理室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | PP通风柜 | 1500*850*2350 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  | PP试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 3 |  | PP器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 4 |  | pp边台 | 5500*750*850 | 5.5 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 水槽 | 550*450*310 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 三口水龙头 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 滴水架 | 550*440*120 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 洗眼器 | 桌上型双口 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 岛式插座盒 | 220V 10A | 8 | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 万向抽气罩 | 罩口Φ375 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 危废存放室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 化学品防渗漏托盘 |  | 1300*1300*300 | 6 | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 化学品防渗漏托盘 |  | 1200*620*100 | 6 | 个 |  |  |  |  |
| 危化品室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 毒品柜 | 1090*460*1650 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 清洗室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 全钢货架 | 2000*500*1800 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  | 边台 | 3400*750*850 | 3.4 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 大水槽 | 800*460*320 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 三口水龙头 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 滴水架 | 700*550*120 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 洗眼器 | 桌上型双口 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 水产品前处理室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  | 排风试剂柜 | 900*450*1800 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 3 |  | 全钢通风柜 | 1500*900*2350 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 4 |  | 中央台 | 5400*1500*850 | 5.4 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 水槽 | 550*450*310 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 三口水龙头 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 滴水架 | 550*440*120 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 洗眼器 | 桌上型双口 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 桌上型通风柜 | 1550*1500*1700 | 3 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 试剂架 | 3000*400*900 | 3.0 | 米 |  |  |  |  |
| 5 |  | 边台 | 7100*750*850 | 7.1 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 水槽 | 550*450*310 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 三口水龙头 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 滴水架 | 550*440*120 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 岛式插座盒 | 220V 10A | 10 | 个 |  |  |  |  |
| 畜产品前处理室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 边台 | 7100*750*850 | 7.1 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 水槽 | 550*450*310 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 三口水龙头 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 滴水架 | 550*440*120 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 岛式插座盒 | 220V 10A | 10 | 个 |  |  |  |  |
| 2 |  | 中央台 | 6000*1500*850 | 6 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 水槽 | 550*450*310 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 三口水龙头 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 滴水架 | 550*440*120 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 洗眼器 | 桌上型双口 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 桌上型通风柜 | 1750*1500*1700 | 3 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 试剂架 | 3000*400*900 | 3.0 | 米 |  |  |  |  |
| 3 |  | 器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 4 |  | 排风试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 5 |  | 全钢通风柜 | 1500*900*2350 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 理化分析室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  | 试剂柜 | 900*450*1800 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 3 |  | 全钢通风柜 | 1500*900*2350 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 4 |  | 边台 | 7100*750*850 | 7.1 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 水槽 | 550*450*310 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 三口水龙头 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 滴水架 | 550*440*120 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 洗眼器 | 桌上型双口 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 万向抽气罩 | 罩口Φ375 | 2 | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 岛式插座盒 | 220V 10A | 10 | 个 |  |  |  |  |
| 常规分析室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 边台 | 5600*750*850 | 5.6 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 水槽 | 550*450*310 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 三口水龙头 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 滴水架 | 550*440*120 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 洗眼器 | 桌上型双口 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 岛式插座盒 | 220V 10A | 8 | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 万向抽气罩 | 罩口Φ375 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 2 |  | 边台 | 8500*750*850 | 8.5 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 岛式插座盒 | 220V 10A | 14 | 个 |  |  |  |  |
| 高温室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 高温台 | 8600*750*850 | 8.6 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 原子吸收罩 | 400*400 | 4 | 个 |  |  |  |  |
| 2 |  | 高温台 | 6500*750*850 | 6.5 | 米 |  |  |  |  |
| 天平室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 天平台 | 900*600*850 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  | 记录台 | 900*600*850/3 | 2.7 | 米 |  |  |  |  |
| 称量室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 边台 | 4350*750*850 | 4.35 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 岛式插座盒 | 220V 10A | 6 | 个 |  |  |  |  |
| 2 |  | 试剂柜 | 900*450*1800 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 耗材室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 全钢货架 | 1500*500*1800 | 9 | 台 |  |  |  |  |
| 标样室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 试剂柜 | 900*450*1800 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  | 实验凳 |  | 90 | 个 |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币： 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 说明 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

说明：

1、供应商应对磋商文件第四章采购需求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。投标响应情况请按对本项目所投产品的实际性能填写；而不应通过简单拷贝磋商文件技术要求作为响应内容。

2、响应文件“投标响应情况",指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，如采购需求中要求在采购文件中提供相关证明材料的子项，须按采购文件要求提供证相关证明材料并加盖投标人CA电子公章，并在偏离表中标明，否则评标委员会有权做负偏离处理，未提供或提供的证明材料上所列技术参数与要求不一致的，按不满足(负偏离)处理；

3、投标人响应规格和招标规格不一致，而投标人却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在设备验收时产生争议，采购人有权按照磋商文件的原始标准进行验收。

4、如果行数不够，请自行增加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

说明：如采购需求中要求在采购文件中提供相关证明材料的子项，须按采购文件要求提供证相关证明材料并加盖投标人CA电子公章，并在偏离表中标明，否则评标委员会有权做负偏离处理，未提供或提供的证明材料上所列技术参数与要求不一致的，按不满足(负偏离)处理；

行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表（总价）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十五、实施方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。