响水县人民医院彩色多普勒超声波诊断仪

采购项目

项目编号：JSZC-320921-JSHY-G2025-0176

代理机构编号：1009-2541HOLLY39D

招  标  文  件

| 采购人： | 响水县人民医院 |
| --- | --- |
| 购代理机构： | 江苏弘业国际技术工程有限公司 |
| 日 期： | 2025年6月 |

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	8

第三部分  评标方法和标准	25

第四部分  采购需求	30

第五部分  合同格式及条款	37

第六部分  投标文件格式	49

第一部分  招标公告

项目概况 响水县人民医院彩色多普勒超声波诊断仪采购项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025年7月18日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320921-JSHY-G2025-0176

项目名称：响水县人民医院彩色多普勒超声波诊断仪采购项目

预算金额：300万元

最高限价（如有）：

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声波诊断仪 | 2 | 300 | 300 | 否 |

采购需求:详见采购文件。

合同履行期限：详见采购文件。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年的无须提供）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年1月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.本项目的特定资格要求：

（一）拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。

（二）其它：

（1）根据所投产品类别，投标人具有所投产品医疗器械生产许可（或备案）证或经营许可（或备案）证。

（2）根据所投产品类别，提供所投产品有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证。

（3）投标产品按国家规定须进行3C强制认证的，投标人须提供3C证书（复印件加盖公章）。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 三、获取招标文件

1.自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》

（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：

江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3“CA 数字证书”的获取：

供应商需办理 CA 锁，“苏采云”系统目前仅支持政务 CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务 CA 全省通用。盐城地区政务 CA 办理请至亭湖区政务服务中心二楼 226 窗口办理，联系电话：15051556883。

3.4 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.5 招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.文件售价：免费。

5.参与采购活动：供应商插入 CA 证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》， 提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》， 质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交;未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利,但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

四、线上提交投标文件截止时间、线上开标时间和线上开标地点：

- 1.线上提交投标文件截止时间：2025年7月18日14点00分（北京时间）；

- 2.线上开标时间：2025年7月18日14点00分（北京时间）；

- 3.线上开标地点：“苏采云”系统中的“开标大厅”。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 1.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上的更正或补充通知为准。

- 2.投标人不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

- 3.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

- 4.因供应商的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

5.根据《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购〔2021〕19号），采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

6.根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），供应商中标后，可以以履约保函（保险）形式代替履约保证金，可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险），详见通知内容。

7.根据苏财购[2025]62号文件，评审委员会启动异常低价投标 （响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报 价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

- 名称：响水县人民医院

- 地址：江苏省盐城市响水县灌河路287号

- 项目联系人：刘老师

- 联系方式： 0515-86882847

- 2.采购代理机构信息

- 名称：江苏弘业国际技术工程有限公司

- 地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼1008室

- 联系方式：025-52278761

- 传  真： 025-52278761

- 3.项目联系方式

- 项目联系人：徐老师（项目负责人）   刘女士（商务）

- 电话：025-52278761    15189217050

- 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 若有内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表为准。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 3 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 具体评标办法详见招标文件第三部分。 评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准，确定各投标人经评审后的得分，并按得分由高到低进行排序。 |
| 5 | 中标通知书领取 | 领取地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼 需提供材料：中标服务费缴纳截图 |
| 6 | 中标服务费的收取 | 本项目中标服务费参照发改价格[2011]534号文的40%收取，不足3500元，按3500元收取，中标人应在领取中标通知书前缴纳。 账户信息： 户 名：江苏弘业国际技术工程有限公司 开户银行：中国银行南京市中华路支行 账 号：527460884999 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 8 | 采购标的所属行业 | 本项目采购标的对应的行业主要为 工业 。 |

- 一、总 则

1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供货物和相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织等。

2.2合格的投标人必须符合招标文件第一部分《招标公告》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

2.3合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

6、相同品牌产品投标

6.1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

6.2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格。得分且报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.3、非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前两款规定处理。

- 二、招标文件

7、招标文件构成

第一部分：招标公告；

第二部分：投标人须知；

第三部分：评标方法和标准；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

8、招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在法律法规规定的时间内提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

9、招标文件的修改

9.1在投标文件接收截止日期15日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

9.2招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布。

9.3为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取招标文件的投标人。

9.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

- 三、投标文件的编制

10、投标文件的编制要求

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

10.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、付款方式等实质性内容作出响应。

11、投标文件构成

11.1资格证明文件；

11.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）；

11.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；成立不满一年的无须提供）；

11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

11.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年1月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

11.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

11.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

11.1.7拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。

11.1.8根据所投产品类别，投标人具有所投产品医疗器械生产许可（或备案）证或经营许可（或备案）证。

11.1.9根据所投产品类别，提供所投产品有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证。

11.1.10投标产品按国家规定须进行3C强制认证的，投标人须提供3C证书（复印件加盖公章）。

11.1.11单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11.2投标函；

11.3法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（并按要求提供法定代表人或授权委托人居民身份证复印件加盖公章；如为授权委托人参加投标的，须提供开标前6个月内任意一个月投标人单位为授权委托人缴纳的社保证明材料）；

11.4报价文件

11.4.1开标一览表；

11.4.2明细报价表。

11.5技术文件

11.5.1技术响应偏差表,商务响应偏差表。

11.5.2质保期（提供的承诺函（格式自拟））

11.5.3项目实施方案

11.5.4人员配备方案

11.5.5售后服务方案

11.5.6项目技术复杂程度、重点、难点及其解决方案

11.5.7应急保障方案

11.5.8项目培训方案

11.6商务文件

11.6.1业绩一览表，提供合同相关资料；

11.6.2其他商务文件。

- 投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版，并以中文为准，否则可视为未提供；

13、投标报价

13.1本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

13.3报价注意事项：

13.3.1价格一律以人民币计算；

13.3.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

14、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

15.招标代理服务费

15.1招标代理服务费参照发改价格[2011]534号文的40%收取，不足3500元，按3500元收取，由中标单位支付给采购代理机构。

16、投标有效期

16.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。

16.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式，投标人可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- 四、投标文件的提交

17.1、投标文件的提交

17.1.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2、投标截止时间

17.2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二部分第18.1.2条 规定做无效投标处理。

17.2.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

17.3、投标文件被拒绝接收的情形

17.3.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

17.4、投标文件的撤回和修改

17.4.1投标文件的撤回

17.4.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.4.2 投标文件的修改

17.4.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.4.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.4.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、无效标、投标被拒绝、串通投标认定条款

18、以下情形将视为无效投标

18.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

18.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

18.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

18.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.1.6未通过符合性审查的。

18.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

18.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

18.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.1.11本项目采购产品如被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

18.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖公章的。

18.1.13投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.1.14投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；

18.1.15其它评标委员会认为有必要取消的投标；

18.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、以下情形投标将被拒绝

19.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（20条规定情形除外）；

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

19.6投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

19.7如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、凡有以下情形者，一经查实，取消中标候选人资格条款

21.1提供虚假材料谋取中标的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

21.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

22、恶意串通投标的情形

22.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

22.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

22.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

22.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

22.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

22.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

22.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

22.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.13不同投标人的投标文件相互混装；

- 六、开标、资格审查、评标程序

23、开标会议

23.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

23.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后规定时间内未提出的，视同认可开标结果。

24、资格审查

开标结束后，采购人或经采购人委托的采购代理机构依法据招标文件规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

25、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。

26、评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

27、评标过程的保密与公正

27.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

27.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

27.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

27.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

28、评标程序

28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断“投标文件”的响应性，基于“投标文件”本身和招标文件要求提供的技术支持而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

28.2澄清有关问题。

28.2.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

28.2.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

28.2.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

28.2.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

- 政府采购政策功能落实

29.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

29.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

29.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

29.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

29.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

29.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

29.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

29.8进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

29.9落实政府采购《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号〕、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023]7号）等需求标准。

29.9.1 商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

29.9.2 快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

29.10 绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

29.11低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

29.12落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

29.13脱贫攻坚支持政策根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

29.14政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品

29.15未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 七、中标及合同签订

30、标后审查

30.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

30.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其中标资格，监管部门依法处理。如果确定第一中标候选人无法履行合同，采购人可以按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

31、确定中标人

31.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人在相关部门监督下通过随机抽取的方式确定。

31.2 在中标结果公告届满之前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。

31.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

31.4 中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32、中标通知书

32.1中标结果在财政部门指定信息媒体上发布公告，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

32.2中标人应及时到招标代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

33、签订合同

33.1采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html上公示。

34、履约保证金

见前附表。

- 八、验收及付款

35、验收

35.1由采购人组织验收，中标人配合。

36、付款

36.1 采购人按招标文件要求办理采购款支付手续。

- 九、质疑与投诉

37、质疑与投诉

37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见37.2），以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

37.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

37.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（8）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

37.5以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.6采购人、采购代理机构在收到质疑函后，认为质疑函不符合本规定的，一次性书面告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，质疑不成立。

37.7采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

37.8质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

37.9供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

- 十、政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》(盐财购〔2021〕20号)规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务;具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

第三部分  评标方法和标准

- 一、资格审查

采购人按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 符合招标文件第11条“投标文件构成”的要求 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 无重大违法行为声明 |  |
| 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 信用信息 |  |
| 投标人的关联性要求 | 符合招标文件规定 |
| 未提供进口产品（不允许采购进口产品时适用） | 符合招标文件规定 |
| 符合联合体规定 | 符合招标文件规定 |
| 特定资格要求 | 符合招标文件规定 |

- 二、符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件的要求 |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件的要求 |
| 签署和盖章符合要求 | 符合招标文件规定 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定（报价未超过预算或最高限价） |
| 投标文件对招标文件的实质性条款的响应性 | 符合招标文件规定 |

- 三、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。得分、投标报价均相同时，技术响应分得分高优先；评分、报价、技术响应得分均相同时，由评标委员会通过抽签方式排序。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

- 评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

| 评分因素 | 评分标准 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 1.评标总价是指通过“投标文件初审”的投标人的经商务性评审（修正小微企业、节能产品和环保产品扣除等）后的总价。 2.评标基准价=评标总价中的最低总价。 3.当投标人的评标总价等于评标基准价的得30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 | 30分 |
| 技术响应 | 根据所投产品技术参数要求的响应程度进行评分。全部响应招标文件<第四部分 采购需求>中技术参数和要求的，得38分； - 一、所有包号里“技术参数”中带★的条款，每有一项不满足作无效投标文件处理。 - 二、技术响应扣分方式： ①“技术参数”带▲的条款为重要条款，每有一项不满足（不符合）的扣2分，扣完为止。 ②“技术参数”中的其它条款，每有一项不满足（不符合）的扣0.35 分，扣完为止。 注：（1）以上“技术参数”响应情况均须在投标文件《技术参数响应偏离表》中逐条表述清楚，如表述不清，则按不满足（不符合）处理。 （2）投标人按采购文件要求提供相应证明材料，未提供的不得分。 （3）《技术参数响应偏离表》中的内容须是投标人投标产品的真实反映，投标人在投标时不得虚假响应和虚假承诺。 | 38分 |
| 履约能力 | 提供自2022年01月01日以来（以合同签订时间为准）的投标产品业绩，有1项得1分，本项最高得5分。（投标时须提供合同扫描件加盖公章，同一采购单位业绩的不重复计分。合同须体现货物名称以及品牌型号，如合同未体现，须提供采购单位出具的证明文件扫描件）。如未按要求提供，不得分。 | 5分 |
| 免费质量保修期 | 整机原厂免费质量保修期不低于3年，不满足招标文件要求的作无效投标文件处理。在项目需求最低免费质量保修期3年基础上，每增加半年免费质量保修期的加1分，本项最高分4分。免费质量保修期间产生的所有保修相关费用（包括但不限于人工费、备品备件、耗材、服务费、税金以及保修期间涉及到的其他一切费用）全部由投标人承担。（以投标人投标时提供的承诺函（格式自拟）为准，未提供的不得分）。 | 4分 |
| 项目实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案进行评分，方案至少包括设备供货时间进度计划及其进度保证措施、安装、调试、验收，方案优于本项目需求的得4分；方案满足本项目需求的得2分；方案简单不满足本项目需求的得1分；不提供不得分。 | 4分 |
| 人员配备 | 根据投标人针对本项目实施的管理人员投入、各专业施工人员投入、技术人员投入、安装调试人员投入等，管理及专业实施人员配备优于本项目需求的得4分，管理及专业实施人员配备满足本项目需求的得2分，管理及专业实施人员配备不满足本项目需求的得1分。未提供的不得分。 | 4分 |
| 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案进行评分，方案至少包括服务体系、服务响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、质保期满后备品配件价格、各服务网点地点及人员配置、维修网点设置地点及人员配置，售后服务方案优于本项目需求的得4分；售后服务方案满足本项目需求的得2分；方案简单不满足本项目需求的得1分；不提供不得分。 | 4分 |
| 项目技术复杂程度、重点、难点及其解决方案 | 根据投标人提供的针对本项目的项目技术复杂性、重点、难点及其解决方案进行评分，方案至少包括项目的（1）技术复杂性及其解决方案、（2）重点及其解决方案、（3）难点及其解决方案，方案优于本项目需求的得3分；方案满足本项目需求的得2分；方案简单不满足本项目需求的得1分；不提供不得分。 | 3分 |
| 应急保障方案 | 根据投标人提供的针对本项目的应急保障预案进行评分，方案至少包括突发疫情、自然灾害等突发不可预见的紧急情况，应急保障方案优于本项目需求的得4分；方案满足本项目需求的得2分；方案简单不满足本项目需求的得1分；不提供不得分。 | 4分 |
| 项目培训方案 | 根据投标人提供的项目培训方案进行评分，方案至少包括培训的技术人员安排、培训频率、培训内容，培训方案优于本项目需求的得4分；方案满足本项目需求的得2分；方案简单不满足本项目需求的得1分；不提供不得分。 | 4分 |

说明：

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.政府采购落实绿色采购政策，依据《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》。

6.政府采购落实信用报告政策，对提供符合要求信用报告的供应商给予相应优惠政策，依据《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》。

7.政府采购落实“政采贷”政策，并配合采购人和供应商办理“政采贷”业务。依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》。

8.依据《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》，按照合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商的履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

9.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

- 采购需求

- 一 、采购需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声波诊断仪 | 2 | 合同签订后一个月内 | 院方指定地点 |

- 二、设备配置及参数要求

一、名称：彩色多普勒超声波诊断仪

二、数量：两台

三、设备用途及说明：全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、 浅表组织与小器官、儿科、肌骨神经、介入诊疗及临床学术研究

★四、产品通过国家三类医疗器械注册，提供证明材料。（需提供原厂三类注册证）

五、主要规格及系统概述

5.1彩色多普勒超声波诊断仪包括：

5.1.1显示器与操作系统

5.1.2二维灰阶成像

5.1.3彩色多普勒血流成像

5.1.4实时频多普勒显示及分析

5.1.5组织多普勒成像

5.1.6组织谐波成像

5.1.7具备宽景成像(支持凸阵、相控阵、线阵等所有2D成像探头，扫描长度≥110cm)

5.1.8实时三维成像

5.2测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）

5.2.1一般测量

5.2.2妇产科测量

5.2.3心脏功能测量

5.2.4多普勒血流测量与分析

5.2.5外周血管测量与分析

▲5.2.6泌尿科测量与分析，具备肾脏自动测量技术，系统自动测量肾脏长径、前后径、短径。（提供医疗器械注册证、或加盖厂家公章的产品白皮书、或第三方出具的产品检测报告，或厂家公开发行的宣传彩页）

5.3输入/输出信号：S-端子或HDMI高清视频、USB等

5.4网络功能：

5.4.1医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件,包括传输,打印,检索,通用格式,装机后即可正常使用

5.4.2具备网络接口及Wifi，装机后确保用户正常使用

5.5图像存储与(电影)回放重现单元：

5.5.1超声图像存档与病案管理系统

5.5.2固态硬盘容量≥1TB

5.5.3一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统

5.5.4超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现，动态图像、静态图像以PC可读格式直接存储于可移动媒介

5.6其他技术：

5.6.1提高二维图像质量及彩色图像质量的技术。

5.6.2穿刺针增强显示功能，多角度可调，并且可独立调节穿刺针增益、具体穿刺针增益数值可显示（附图片证明材料）

▲ 5.6.3灰阶血流成像技术，非多普勒成像原理，无取样框、无角度依赖，可显示极低速血流，可支持凸阵、相控阵、线阵、多维阵列探头（提供医疗器械注册证、或加盖厂家公章的产品白皮书、或第三方出具的产品检测报告，或厂家公开发行的宣传彩页）

5.6.4血管中内膜测量与分析（可测量血管前、后壁内中膜厚度）

5.6.5弹性成像技术

5.6.6移动终端互联

六 技术参数及要求

6.1系统通用功能：

6.1.1显示器：≥23.8英寸高分辨率显示屏，具备万向关节臂，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠

6.1.2触摸屏：≥12.1英寸,可与显示器同步显示实时图像（附图片证明材料）

6.1.3操作面板：支持电动调节高度、前后左右位置及旋转

6.1.4探头接口：可激活探头接口≥4 个（不包括笔式探头接口），可通用互换均为，均为无针触点式大接口，触点数＞400

6.1.5探头规格：

6.1.5.1系统支持探头频率范围1-24MHz

6.1.5.2可选配探头类型≥3种(包括：食道、阴道、直肠、腔内双凸探头等)

6.1.5.3所有成像探头均为宽频变频探头，二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调，具体频率数值可显示（附图片证明材料）

6.1.5.4标配探头变频可选择频率：二维中心频率≥3 个、谐波中心频率≥3 个、彩色多普勒中心频率≥2 个、频谱多普勒中心频率≥2 个

6.1.5.5探头特色技术≥三种，包括单晶体、多维阵列、声能放大、冷堆降温等先进探头技术

6.1.5.6可选配探头包括成人凸阵、小儿凸阵、成人相控阵、无线探头、按键探头、高频线阵、高频多维阵列、内置定位感应器单晶体探头

6.1.5.7阵元数: 凸阵≥192；线阵≥1000；相控阵≥200

6.1.5.8标配探头

▲6.1.5.9成人腹部凸阵探头2把：单晶体，超声频率1.0-6.0 MHz，支持造影、应变式弹性。（提供医疗器械注册证、或加盖厂家公章的产品白皮书、或第三方出具的产品检测报告，或厂家公开发行的宣传彩页）

6.1.5.10小器官线阵探头2把：超声频率3.0-11.0MHz，支持造影、应变式弹性

▲6.1.5.11成人相控阵心脏探头2把：单晶体多维阵元，超声频率1.0-5.0MHz，支持造影，扫描角度≥120°。（提供医疗器械注册证、或加盖厂家公章的产品白皮书、或第三方出具的产品检测报告，或厂家公开发行的宣传彩页）

6.1.6腔内微凸探头2把：超声频率3.0-10.0 MHz

6.1.7宽频双平面微凸探头1把：超声频率3.0-12.0 MHz

6.1.8肌骨探头1把：超声频率4.0-15.0 MHz

6.1.9组织谐波成像,：可用于全部成像探头，频率可视可调，具体中心频率数值可显示

6.1.10穿刺导向：标配探头支持穿刺引导，穿刺引导角度≥3个

6.1.11预设条件 针对不同的检查脏器预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节

6.1.12超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调

6.2二维灰阶成像主要参数

6.2.1成像速率：

6.2.1.1凸阵探头，18cm深度，全视野，二维帧频≥43

6.2.1.2相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 90°，二维帧频 ≥60

▲6.2.2扫描深度≥55cm（提供医疗器械注册证、或加盖厂家公章的产品白皮书、或第三方出具的产品检测报告，或厂家公开发行的宣传彩页）

6.2.3显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° - +20°

6.2.4增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8，触摸屏支持数字TGC 功能，滑动调节时间增益曲线 （附图片证明材料）

6.2.5回放重现： 灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒

6.2.6组织声束矫正技术 适用于所有凸阵及线阵探头，≥7 级可调，可显示具体数值（附图片证明材料）

6.3彩色多普勒成像主要参数

6.3.1显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示

6.3.2具有双同步/三同步显示（B/D/CFM）

6.3.3彩色取样框偏转角度：-20° - +20°

6.3.4彩色多普勒成像速率：

6.3.4.1凸阵探头，18cm深度，全视野，彩色帧频≥10

6.3.4.2相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 90°，彩色帧频 ≥15

6.3.5彩色多普勒增强显示技术：

6.3.5.1具备彩色多普勒能量图 (PDI)，彩色方向性能量图（DPDI）

6.3.5.2具备超微细血流成像技术；适用探头包括凸阵、面阵、线阵、高频线阵，支持探头最高频率24MHz

6.3.5.3具备立体血流成像，立体呈现血流，立体呈现程度可调节

6.3.6具备智能多普勒技术，自动调整彩色取样框位置、偏转角度

6.4频谱多普勒主要参数

6.4.1成像模式：PW，CW，HPRF

6.4.2多普勒发射频率可视可调，中心频率具体数值可明确显示

6.4.3 PWD及HPRF：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥21m/s

6.4.4最低测量速度：≤0.3mm/s （非噪声信号）

6.4.5 PW取样容积范围：0.5-20mm

6.4.6具备智能多普勒技术，自动调整频谱取样容积及角度

6.4.7电影回放：≥60秒

6.4.8零位移动：≥10级

6.5应变弹性成像技术

6.5.1具备成像质量监控色棒和操作动作曲线

6.5.2可支持凸阵、线阵、腔内、多维阵列、术中L型探头等≥14个探头

6.5.3具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，提供感兴趣区与参照区的硬度比

6.6灰阶血流成像技术：非多普勒成像原理显示血流，无取样框（附图片证明材料）、无角度依赖

6.7移动终端互联：超声主机可通蓝牙无线通信功能链接手机及平板电脑等智能移动终端

6.7.1通过无线连接超声主机的手机或平板电脑实现移动操控超声设备，完成检查模式切换、冻结、测量等操作（附图片证明材料）

6.7.2即时影像捕获：借助无线连接在超声主机的移动设备的拍摄功能拍摄图片，图片可瞬时上传至超声设备，拍摄的图片可单独或与超声影像同屏显示（附图片证明材料）

三、服务方案

编制完成 响水县人民医院彩色多普勒超声波诊断仪采购项目的服务方案：

1、项目实施方案（涵盖设备供货时间进度计划及其进度保证措施、安装、调试、验收等）

2、人员配备（投标人针对本项目实施的管理人员投入、各专业施工人员投入、技术人员投入、安装调试人员投入等）

3、售后服务方案（涵盖服务体系、服务响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、质保期满后备品配件价格、各服务网点地点及人员配置、维修网点设置地点及人员配置等）

4、项目技术复杂程度、重点、难点及其解决方案（涵盖技术复杂性及其解决方案、重点及其解决方案、难点及其解决方案等）

5、应急保障方案（包括突发疫情、自然灾害等突发不可预见的紧急情况等）

6、项目培训方案（涵盖培训的技术人员安排、培训频率、培训内容等）

四、商务要求

下列条款中甲方为标的物的使用单位，乙方为本项目的中标供应商

- 付款方法和条件：合同签订后，采购人支付合同金额的30%作为预付款给到中标人，设备经安装调试验收合格后付至总金额的90%，设备正常运行十二个月付总金额10%。

2、包装和运输：

2.1乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵上述交货地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

2.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

2.3乙方负责安排运输，并承担相关费用。

3、售后服务：

3.1设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。

3.2上述设备整机原厂免费保修≥3年，保修期自甲方验收合格之日算起，保修范围包括合同中所有配置。保修期外乙方对本设备终身负责维修。保修期外故障待修复后只收配件费、人工费，免收上门费。

5.3保修期内每年二次定期维护。

5.4如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后2小时之内响应，24小时内到达现场，48小时内修复，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

5.5乙方免费提供全套资料，含产品合格证、操作手册、维修手册，如技术资料不全，甲方有权不支付货款。

5.6技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，解答甲方人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。

5.7如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方保证无条件地为甲方永久免费打开。

5.8相关软件免费更新。

注：付款方式、质保期、交货期和“技术参数”中带★的条款为实质性条款，供应商对实质性条款的偏离将作无效投标文件处理。

第五部分  合同格式及条款

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

采购合同（合同编号）

项目名称：                                            签约地：响水县人民医院

项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照                      项目公开招标的结果，签署本合同。本合同签定后乙方还需与第三方租赁公司、响水县人民医院签定买卖租赁合同，完成设备租赁、付款流程。二合同具有同样法律效应，且互为关联。

一、采购标的

1.1乙方负责向甲方提供以下产品：

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号/规格 | 数量 (单位) | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

1.2补充条款：                                                  。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：______ _ （小写_____元）人民币或其他币种。

2.2本合同金额包含项目实施所有费用（包装、仓储、运输、安装、保险、劳保及验收合格之前及保修期内的所有含税费用、专利技术及相关所发生的全部费用）以及供应商利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，还应包括乙方应当提供的伴随服务、售后服务费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，乙方不得要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

三、合同款支付

3.1 付款方式：                                                    。

3.2 本合同项下的采购资金由第三方租赁公司支付，乙方向第三方租赁公司开具发票。响水县人民医院负责付款相关手续。

四、组成本合同的有关文件

4.1本项目招标文件、中标供应商的投标文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均为本合同有效附件，是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力；

五、技术资料

5.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用产品的有关技术资料。

5.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、权利保证

6.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

6.2乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交付期、交付方式及交付地点

8.1 交付期：                         。

8.2 交付方式：                       。

8.3 交付地点：                       。

九、质量保证及售后服务

9.1 整体质保期       年。（自所有产品验收合格交付之日起计）

9.2 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

9.3乙方提供的产品在质保期内因其本身的质量问题发生故障，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9.4如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

9.5在质保期内，所有产品保修服务方式为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修。乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的产品，终生维修，维修时只收取部件成本费。

十、产品包装、发运及运输

10.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求的包装，以保证所有产品安全运达甲方指定地点。由于包装不善引起的产品损失均由乙方承担。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具及清单一并附于产品内，且每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证；乙方不能完整交付产品及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交货的，由乙方承担相应责任。

10.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

10.4 产品须在规定的交货期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方须同时通知甲方产品已送达。

10.5 乙方产品运送至甲方指定地点并经甲方验收合格之前，产品的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

十一、调试和验收

11.1乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

11.2甲方依据招标文件上的项目技术要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准进行对乙方提交的产品进行初步验收。

11.3甲方对乙方提供的产品在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.4对技术复杂的产品，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

11.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。若产品经验收不符合技术标准或质量要求，由乙方承担验收费用。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3 乙方如逾期交付合同标的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个自然日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方所交的产品不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

12.5 乙方未按本合同规定提供售后服务的应承担违约责任，按合同总值百分之五向甲方支付违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、补充条款

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。对本合同内容的任何修改和变更由甲乙双方协商后达成书面补充协议，并经双方签字并加盖单位公章或合同专用章后生效，补充协议与本合同具有同等法律效力。

16.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙方各执两份。

甲方全称（盖章）：                      乙方全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：          法定代表人或授权代表（签字）：

地    址：                             地    址：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：                             签订日期：

买 卖 租 赁 合 同

合同编号：

签订日期：

签订地点：

| 买方(甲方) | ： | 第三方租赁公司 |
| --- | --- | --- |
| 地址 | ： |  |
| 法定代表人 | ： |  |
| 统一社会信用代码 | ： |  |
| 开户银行 | ： | 单击或点击此处输入文字。 |
| 银行账号 | ： | 单击或点击此处输入文字。 |

| 承租人(乙方) | ： | 响水县人民医院 |
| --- | --- | --- |
| 地址 | ： | 单击或点击此处输入文字。 |
| 法定代表人 | ： | 单击或点击此处输入文字。 |
| 统一社会信用代码 | ： | 单击或点击此处输入文字。 |

| 卖方(丙方) | ： | 单击或点击此处输入文字。 |
| --- | --- | --- |
| 地址 | ： | 单击或点击此处输入文字。 |
| 法定代表人 | ： | 单击或点击此处输入文字。 |
| 统一社会信用代码 | ： | 单击或点击此处输入文字。 |
| 开户银行 | ： | 单击或点击此处输入文字。 |
| 银行账号 | ： | 单击或点击此处输入文字。 |

甲方是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的国有金融机构。甲方根据乙方对丙方和租赁物的选择购入本合同附表所列《融资租赁合同》项下的租赁物，经三方协商后达成一致，共同订立本《买卖合同》。

- 第一条  合同标的

1、由甲方购进，丙方售出本合同约定的标的物（或称“产品”、“租赁物”、“设备”），标的物的名称、品牌、型号、数量及价格见本合同附表。

2、包装：丙方应保证提供适合运输方式的坚固包装物，该包装质量足以保护本合同标的物。

3、质量：丙方应保证租赁物符合国家、行业或注册产品标准。

4、丙方负责按本合同附表所列的交货地点、时间将租赁物完好的交付给乙方。

- 第二条  甲方支付货款方式

1、在《融资租赁合同》和本合同约定的付款条件及甲方要求的其他付款条件同时满足的前提下，甲方按乙、丙方的《付款通知书》要求，7个工作日内向本合同载明的丙方的银行账户或以银行承兑汇票的方式支付设备款，也称货款。货款是指丙方将设备运至交货地点的价格，包括设备出厂价（含增值税）、运输费、运输险费、安装调试费等，另有约定的除外。

2、如丙方同意甲方以银行承兑汇票支付设备款的，开具后，如因丙方没有签收功能等导致票据被退回产生的费用由丙方自行承担。因票据承兑产生的费用，由丙方和乙方协商解决，与甲方无关。

3、根据国家税务法律法规，甲方签署本合同是基于信赖丙方具有增值税一般纳税人资质，能够依法开具增值税专用发票。丙方应当根据本合同的约定，及时、足额的开具客户名称为甲方的增值税专用发票。

4、甲方按《付款通知书》的要求向丙方支付第一笔设备款后，本合同租赁物的所有权属于甲方。每笔设备款预计支付日与实际支付日不一致的，以甲方实际支付日为准，甲方无需对此承担责任。

- 第三条  丙方的权利和义务

1、丙方应对其提供的本合同标的物的生产许可、产品认证、注册、质检、计量等及国家或有关监管部门对租赁物的要求向乙方负完全责任，如果丙方提供的设备不能满足上述规定或要求，则由此产生的风险、后果及相关费用由丙方负担，乙方不得以此为由拒付或迟付租金及其他款项。

2、丙方应对其提供的设备向乙方提供售后服务。

3、保修期的起止时间由乙丙双方另行约定，保修期内设备出现问题，由乙丙双方协商解决。

4、设备如有质量问题，由质量部门检验，出具有效数据，具体事宜由丙方与乙方协商解决。

5、丙方承诺对其设备提供全面的技术支持。有关租赁物保修、维护、技术支持、人员培训等事宜及相应的费用，由丙方与乙方协商解决，甲方概不负责。

6、丙方承诺当知道租赁物有转移使用地点等情况时及时通知甲方。

7、若设备款未包含运输险费，乙方或丙方应在租赁物装运前以不低于货价的保险金额投保以甲方为第一受益人的运输险并承担保险费，另有约定的除外；租赁物交付乙方之前毁损、灭失的风险由丙方承担，租赁物交付乙方之后毁损、灭失的风险由乙方承担。

8、丙方保证在向甲方转移租赁物所有权之前，对租赁物享有完全的、排他的所有权，租赁物品质完好，没有涉及任何争议或纠纷，也没有为任何第三人设置抵押、质押、留置等任何形式的担保权益或负担。如任何第三人对租赁物提出任何权利或主张，由此给甲方及乙方造成的损失，由丙方承担全部责任。

- 第四条  乙方的权利和义务

1、乙方应按各方确认的进度，办理好购置租赁物所需的各种行政许可手续，有关费用和风险由乙方承担。

2、乙方应严格按约定的进度进行工作，如因乙方工作延误造成租赁物不能按时发运，其费用及风险由乙方承担。乙方应严格遵照租赁物的相关规定进行工作。

3、对丙方提供的与租赁物有关的非公开使用的详细技术资料和商业数据等商业秘密，乙方应严格保密，无论何时，这些资料只能在履行本合同时使用，以及在使用该租赁物的有关人员中交流，因泄露而引起的纠纷及后果由乙方承担。

- 第五条  租赁物的发运、安装、调试、验收

1、在本合同约定交货时间内，丙方负责将本合同约定的租赁物运至本合同附表约定的交货地点。租赁物由乙方妥善保管并存放在符合存放条件的地方，并做好安全保卫工作。租赁物运抵交货地点，由丙方负责指挥和安排安装调试工作，乙方负责做好协调工作，发生的费用由丙方承担，另有约定的除外。

2、乙丙双方应共同做好清点核对、安装、调试、功能测试、卫生防疫部门检验等相关验收工作，相关费用由乙方与丙方协商承担。验收合格后乙方或丙方应将《交付和验收证明》提交甲方。

- 第六条  违约责任

1、丙方违反本合同第二条第3款有关增值税专用发票的约定的，甲方有权拒绝支付全部或部分设备款或解除合同，由此给甲方及乙方造成的损失，由丙方承担全部责任。

2、如丙方不能按期交货，逾期满30日则视为丙方违约，此时丙方应支付甲方全部设备款的百分之五作为违约金，甲方有权拒绝支付全部或部分设备款或解除合同，由此给甲方及乙方造成的损失，由丙方承担全部责任。

3、丙方承诺在设备运达交货地点且符合安装技术要求后2个月内，丙方完成设备安装调试工作，使设备能够满足乙方投入正常营运的要求。丙方不负责安装调试的除外。

如因丙方原因违反本约定，丙方同意对甲方已投入的资金按实际占用时间进行结息，结息率为每日千分之一；若结息后1个月内设备仍无法投入正常使用，甲方有权要求丙方退回甲方已投入的资金并按每日千分之一的结息率结算利息，同时丙方应支付甲方全部设备款的百分之五作为违约金。

4、如果丙方违反本合同的约定，出现上述违约情况或乙方在收货后发现租赁物的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵及丙方延迟交货或不能交货或在质量保证期内发生质量问题等属于丙方责任情况时，丙方承担因此给乙方造成的所有损失，乙方有权向丙方行使索赔权，索赔的费用和结果均由乙方承担和受益，乙方不得向甲方追索，同时不影响《融资租赁合同》项下乙方按期如数偿还租金及其他款项的义务。

5、因不可抗力直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时，遇有不可抗力的一方应立即将事故情况书面通知其他方，并应在事发之日起7天内提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的理由及其有效证明文件，此项证明文件应由专门机构出具并经公证。按事故对履行合同影响程度由三方协商决定是否变更或解除合同，或者延期履行合同。

6、如果乙方或丙方或担保人出现如下情况之一，甲方有权终止向丙方付款：（1）经营状况严重恶化；（2）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；（3）涉及任何可能对财务状况产生不利影响或削弱其履行合同项下债务能力的诉讼、仲裁等司法程序，税收、环保等行政程序或其他此等程序；(4)丧失商业信誉或者有丧失或可能丧失履行债务能力的其他情形。甲方设备款付清前，乙方或丙方或担保人在合理期限内未恢复履行能力并且未提供适当担保的，甲方有权解除本合同，乙方和丙方应当三日内共同向甲方返还已支付的全部设备款及按日万分之六标准计算的资金占用利息。

- 第七条  争议的解决

1、因本合同发生的争议，各方应通过友好协商解决；如果协商不成，应由合同签订地、原告住所地、被告住所地、合同履行地的人民法院管辖，原告可以向其中一个人民法院起诉。

2、本合同适用中华人民共和国法律并依其解释。

- 第八条  地址和通知

关于本合同的地址和通知以送达地址确认书约定为准。

- 第九条  合同的生效及其它

1、本合同经各方签字盖章后生效；采用电子签名方式签署的，本合同自各方以电子签名方式签署后生效。

2、本合同的任何修改或补充必须经各方确认后签字盖章。

3、为满足《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等相关法规政策的要求，乙方、丙方承诺并确认：乙方、丙方提供的身份资料真实、有效，乙方、丙方及乙方、丙方股东、实际控制人、受益所有人、经营活动的交易对手等均不存在涉及洗钱活动的可能，乙方用于支付甲方的所有款项来源正当合法，符合反洗钱法律法规的规定。甲方可以根据反洗钱法律法规的规定要求乙方、丙方提供身份资料、交易记录及单证、大额交易和可疑交易的信息等相关资料，配合甲方开展反洗钱尽职调查。

4、本合同采用中文书写，壹式叁份，各方各执壹份，具有同等法律效力。

5、本合同签订之日起三个月内须满足《融资租赁合同》及本合同约定的第一笔付款条件，否则甲方有权解除本合同并终止付款；本合同签订之日起三个月后满足《融资租赁合同》及本合同约定的第一笔付款条件且甲方付款的，乙丙双方仍需按本合同及《融资租赁合同》的约定继续履行相关义务。

6、未经甲方书面同意，乙方和丙方均不得转让其在本合同项下的权利和义务。

7、本合同所列设备由丙方直接与乙方办理交接和验收事宜。如存在技术合同或其他相关协议，在不与本合同冲突的前提下，乙方和丙方可按另外的约定执行。

8、本合同文首、附件均是本合同不可分割的组成部分。

附件一：送达地址确认书

附件二：附表

附件一：送达地址确认书

送达地址确认书

各方就送达事项作如下约定：

一、合同编号及名称： 单击或点击此处输入文字。《买卖合同》

二、甲方送达信息：

| 名称 | ：第三方租赁公司 |
| --- | --- |
| 地址 | ： |
| 联系人 | ：单击或点击此处输入文字。 |
| 电话 | ：单击或点击此处输入文字。 |
| 电子邮箱 | ：单击或点击此处输入文字。 |

三、乙方送达信息：

| 名称 | ：单击或点击此处输入文字。 |
| --- | --- |
| 地址 | ：单击或点击此处输入文字。 |
| 联系人 | ：单击或点击此处输入文字。 |
| 电话 | ：单击或点击此处输入文字。 |
| 电子邮箱 | ：单击或点击此处输入文字。 |

四、丙方送达信息：

| 名称 | ：单击或点击此处输入文字。 |
| --- | --- |
| 地址 | ：单击或点击此处输入文字。 |
| 联系人 | ：单击或点击此处输入文字。 |
| 电话 | ：单击或点击此处输入文字。 |
| 电子邮箱 | ：单击或点击此处输入文字。 |

五、各方保证上述送达信息真实、准确、有效。乙方、丙方承诺上述送达信息适用于甲方发送的有关合同履行及相关事宜的通知，包括但不限于发票、催收函、变更协议、债权转让通知等；适用于本合同主体向人民法院提起诉讼时，人民法院在处理案件的全部程序中寄送的法律文书；适用于其他国家机关因合同争议发出的通知和法律文书等文件。各方同意并确认对前述通知、法律文书等接受电子方式（电邮、短信等）送达，并完全认可电子方式送达与其他送达方式送达具有同等法律效力。

六、各方承诺对上述情形通知将诚信收取，以专人递送在收到时视为正式送达、或以邮寄方式寄出三（3）个工作日后视为正式送达，或以电子方式（电邮、短信等）在发出当日视为正式送达。

七、若任一方确认的送达信息发生变化，应及时书面通知其他方，否则仍以本合同送达地址确认书中确认的信息为准。

八、送达地址确认书中约定的条款属于本合同中独立存在的条款，本合同无效、被解除或者终止的，不影响送达地址确认书条款的效力。

附件二：附表

| 序 号 | 事 项 | 详 细 描 述 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 租赁物件 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 含税价格 （元人民币） |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |
|  |  | 交货时间： |  |  |  |  |
|  |  | 交货地点： |  |  |  |  |
|  |  | 租赁物使用地点： |  |  |  |  |
|  |  | 租赁物唯一识别信息：详见租赁物明细清单 |  |  |  |  |
| 二 | 买卖合同 | 合同编号： |  |  |  |  |
| 三 | 融资租赁合同 | 合同编号： |  |  |  |  |
| 四 | 甲方的 付款笔数、条件及预计支付日 | （一）支付：人民币XX元， 预计于 年 月 日支付 （其中以网银转账方式支付人民币XX元，以银行承兑汇票方式支付人民币XX元） |  |  |  |  |
|  |  | （二）支付：人民币XX元， 预计于 年 月 日支付 （其中以网银转账方式支付人民币XX元，以银行承兑汇票方式支付人民币XX元） |  |  |  |  |
|  |  | （三）支付：人民币XX元， 预计于 年 月 日支付 （其中以网银转账方式支付人民币XX元，以银行承兑汇票方式支付人民币XX元） |  |  |  |  |
| 五 | 租赁物发票 | 开具时间：丙方应在甲方付清租赁物价款前7日内向甲方开具以甲方为抬头的全额设备款增值税专用发票。 |  |  |  |  |
|  |  | 开票信息： 名称：第三方租赁公司 纳税人识别号： 地址、电话: 开户行及账号: |  |  |  |  |
| 六 | 其他 | 无/起租前，乙方已向丙方支付部分设备款xxx元（若丙方接受乙方银行承兑汇票形式付款的，乙方和丙方同意，后期如有任何兑付风险，与甲方无关），付款条件满足后，乙方向丙方上述的付款行为视同甲方已向丙方履行完毕等额设备款支付义务，乙方已按《融资租赁合同》向甲方履行完毕等额租金支付义务。 |  |  |  |  |

- 第六部分  投标文件格式

- 封面

（  项 目 名 称  ）

投 标 文 件

（分包号）

投标人： （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年    月    日

- 评审索引表

| - 资格审查项 | - 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| - ...... |  |
| - 符合性审查 | - 在投标文件中的页码位置 |
| - ...... |  |
| - 评分项目 | - 在投标文件中的页码位置 |
| - ...... |  |

- 目录

一、投标人基本情况

二、投标人资质

三、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

六、无重大违法行为声明

七、投标函

八、法定代表人身份证明或授权委托书

九、开标一览表

十、明细报价表

十一、中小企业声明函

十二、响应偏差表

十三、所投产品技术资料或样本等

十四、主要部件、辅材明细表

十五、服务方案

十六、投标人(或供货商、厂商)项目业绩一览表

十七、投标所需其他材料

- 一、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 二、投标人资质（按资格要求提供）

- 三、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供符合招标文件要求的资料

- 四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位）：

我公司具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年      月      日

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供符合招标文件要求的资料

- 六、无重大违法行为声明

无重大违法行为声明

（采购人名称）    ：

我公司在参加编号为     号                    项目的投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年      月      日

- 七、投标函

：

经研究，我们决定参加编号为                  的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 经研究招标文件的全部内容后，我方愿按招标文件的规定要求提供所有货物和服务；

二、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

三、我方与参与本次采购活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；

四、我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

五、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

六、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购或单一来源方式采购。

七、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。

八、我方同意遵守贵方有关招标投标的各项规定；

九、我方响应招标文件规定的投标有效期。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、 其它投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

十一、与本投标有关的正式联系方式为：

联系人：

地址：

电话：

十二、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                   （盖章）

日 期： 年 月 日

- 八、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人出席开标会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人身份证、扫描件。）

单位名称：             （盖章）

法定代表人：           （签字）

年      月      日

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（单位名称）法定代表人授权我单位    （职务或职称）   （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次           公开招标活动的一切事宜。

特此授权

（授权委托人出席开标会议的提供。附法定代表人、授权委托人身份证扫描件。如为授权委托人参加投标的，须提供开标前6个月内任意一个月投标人单位为授权委托人缴纳的社保证明材料）

单位名称：                  （盖章）

法定代表人：                （签字）

法人授权代表：              （签字）

年      月      日

- 九、开标一览表

- 项目编号：

- 项目名称：

包号：第   包

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总价 | 大写：人民币 小写： |
| 交货期 | 天 |
| 投标货物是否全部为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物 |  |
| 是否为环保节能产品 |  |
| 备注（品牌、型号、国别） |  |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

说明：“投标货物是否全部由小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

- 十、明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.产地 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
| … | 税金 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

注：投标人应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

- 十一、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

- 如供应商所投货物的制造商均为中小企业的，须由供应商在响应文件中提供加盖本单位公章的声明函，供应商应从制造商处获得充分、准确的信息，并对其出具的《中小企业声明函》真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）单位的（采购项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年      月      日

注：1、残疾人福利性单位应完整填写此函并提供相关证明材料；

2、非残疾人福利性单位不需提供此声明函

- 属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

- 节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

- 十二、响应偏差表

（一）投标技术响应偏差表

| 序号 | 招标文件内容 | 偏差情况 （填完全符合或不符合） | 不符合内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

1、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏差的（不符合），均应在此表中详细列出并说明理由。第四部分技术要求须逐条应答。偏差情况只能填完全符合或者不符合，不允许填其他情形，否则作无效投标文件处理。

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料。

- （二）投标商务偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容及说明 |
| --- | --- | --- |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

1、投标人商务条件如与招标文件要求的不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

- 十三、所投产品技术资料或样本等

格式自拟，可附相关产品技术彩页

- 十四、主要部件、辅材明细表

| 主要部件及辅材 | 品牌 | 产地 | 生产厂家 | 主要技术参数 | 质保期满后优惠价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应将所投货物的主要部件、配件等材料的品牌、产地、相关参数、质保期满后的优惠价格等在表中空白处填列。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

- 十五、服务方案

按照招标文件要求，格式自拟

- 十六、投标人（或供货商、厂商）项目业绩一览表

投标人（或供货商、厂商）项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

- 十七、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请空置。