招标文件

项目名称：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（沛县、睢宁、新沂现场采样及应急监测）

项目编号：JSZC-320300-JSYH-G2025-0007

采 购 人：徐州市环境监测中心

采购代理机构：江苏尧瀚招投标代理有限公司

二〇二五年五月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

江苏尧瀚招投标代理有限公司对徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（沛县、睢宁、新沂现场采样及应急监测）进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（沛县、睢宁、新沂现场采样及应急监测）

项目编号：JSZC-320300-JSYH-G2025-0007

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

3.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

4.售价：免费。

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2025年6月20日北京时间09：30

2.开标时间：2025年6月20日北京时间09：30

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1．名称：徐州市环境监测中心

2．地址：徐州市泉山区黄河南路60号

3．联系人：沈冰、刘云

4. 联系电话：0516-85831786   0516-85836126

六、采购代理机构

1．名称：江苏尧瀚招投标代理有限公司

2．地址：徐州市鼓楼区民主北路58-11号淮海会计师事务所办公楼4楼402室

3．联系方法：0516-87799838       邮编：221005

4. 采购项目联系人：张也          电话：19952152732

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物和服务（以下简称货物服务）招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额、最高限价

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3电子投标文件其他要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19.4 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.7投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.8 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA证书进行网上解密。

19.9 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

- 21.投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包

23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）主持，邀请投标人参加。

26.3 所有投标单位通过CA证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣布各投标人的《开标一览表》；招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

投标人不足3家的，不得开标。

26.4因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27.评标

27.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

27.2 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

35. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

（六）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

（七）不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

36. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 37.废标条款。

- 出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

五、中标和合同

38. 确定中标人

38.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

38.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

39. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

40. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

41.签订政府采购合同

41.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

41.2中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

41.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

42. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

六、询问和质疑

43. 询问和质疑

供应商对政府采购活动实现有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

七、电子招标投标交易平台

44.电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：徐州市环境监测中心 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| 5. | 本项目采购代理机构：江苏尧瀚招投标代理有限公司 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额：260.75万元。 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：不要求投标人提供样品。 |
| 11.2 | 投标有效期：90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 14.2 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用中国（江苏）”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网（www.xuzhoucredit.gov.cn）。 三、截止时点（查询环节）：评标结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 投标人的资格要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目； 说明： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 |
| 19.2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、目录 2、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 二、资格条件（加盖电子签章，1-6必须提供，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人的营业执照扫描件或其他组织合法证明文件的扫描件。 2、财务状况报告，提供投标人本项目开标时间前6个月内基本开户银行出具的有效的资信证明扫描件；或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的扫描件；或投标人上一年度（2024年）财务审计报告（应至少包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）扫描件；或至少提供： （1）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）的资产负债表扫描件1份； （2）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表扫描件1份。 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件）； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,如不填写完整或未按要求填写的，视为投标无效） 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 7、投标人信用信息（要求见本章条款项号“17”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。） 1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 3、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 4、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5、《法定代表人授权书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如为法定代表人本人参加投标活动，则提供《法定代表人身份证明书》。可上传原件的扫描件，再加盖电子签章。）。 四、综合评审评分项 （一）商务部分 1、投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2、投标人实力（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 （二）技术部分 1、技术参数响应（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）； 2、整体供货方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）； 3、安装调试验收方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）； 4、售后服务及培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）； 5、质保期（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 6、所报产品为“环境标志产品”（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 7、所报产品为“节能产品”（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 五、价格折扣文件格式 企业报价折扣证明：无。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| 19.4 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过苏采云要求！ |
| 19.5 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件，须在双方签定政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.6 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： - 一、投标文件的密封（加密）要求： - 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 - 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 - 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.8 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.9 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.6 | 本项目不接受超过260.75万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| 21 | - 投标人不需交纳投标保证金。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2025年6月20日北京时间9：30 |
| 22.2 | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年6月20日北京时间9：30）前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
| 24.1 | 报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品（两个及以上）均为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.2 | 评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品（两个及以上）均为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.3 | 采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品： 苏玛罐（6套带系统）、便携式测油仪、便携式气相分子吸收光谱仪、紫外烟气分析仪、便携式多种气体检测仪、便携式非甲烷总烃检测仪。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： - 1.开标时间：2025年6月20日北京时间9：30 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格。 |
| 29. | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 38.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分相同投标报价和技术指标优劣得分也相同的，按项目实施方案得分由高到低顺序排列。 中标候选人应当不超过3个，并标明排序。 |
| 40. | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 43. | 1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 2、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3、质疑函 接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过邮寄。 联系部门：江苏尧瀚招投标代理有限公司 质疑接收人：张也 联系电话：0516-87799838 地址：徐州市鼓楼区民主北路58-11号淮海会计师事务所办公楼4楼402 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）及与电子投标文件一致的纸质投标文件四套并加盖骑缝章。 |

附件

招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额按100万元计算。

6.有分包（分标段）的以一个项目计算。

7.代理服务费账户信息：

收 款 人：江苏尧瀚招投标代理有限公司

开户银行：中国建设银行徐州市泉山支行

账    号：32001718936052510211

- 第四章 评标标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 价格 （30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 得分四舍五入保留小数点后2位。 投标人所投产品全部为小微企业制造或监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） |
| 商务部分（8分） | 投标人业绩（4分） | 投标文件中提供投标人为乙方（卖方），合同签订日期在2021年1月1日以后，合同内容与本项目同类或相似（应至少包含一个本项目中的核心设备）的业绩证明材料扫描件，每提供一个得2分，本项最高得4分。 注：（1）投标文件中提供合同的原件扫描件和中标通知书的原件扫描件，并加盖投标人电子签章。不提供或提供内容模糊不清该项不得分。 （2）合同中需明确体现货物品牌、货物清单、签订日期等关键信息，合同关键信息不完整的不得分。 |
|  | 投标人实力（4分） | 投标人同时具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得4分； 缺少任何一项证书的得0分。 本项最高得4分，最低得0分。 注：投标文件中提供证书原件的扫描件，并加盖投标人电子签章。不提供或提供内容模糊不清该项不得分。 |
| 技术部分（60分） | 技术参数 响应 （30分） | 完全满足招标文件“《第六章 采购需求》-三、技术参数及配置要求”的得30分。招标文件“《第六章 采购需求》-三、技术参数及配置要求”中加“▲”部分为次重要参数，每有一项不满足或负偏离的扣3分；未加“▲”部分为一般技术参数，每有一项不满足或负偏离的扣1分；扣完为止。本项最高得30分，最低得0分。 注：（1）投标人投标文件中需详尽真实的提供投标产品的《技术响应偏离表》（格式自拟，加盖投标人电子签章）； - （2）具体由评标委员会根据招标文件《第六章 采购需求》中“三、技术参数及配置要求”及本项评标标准，对各投标单位投标产品的技术响应情况进行评比打分。 - （3）《技术响应偏离表》应按照招标文件“《第六章 采购需求》-三、技术参数及配置要求”逐条列出。招标文件“《第六章 采购需求》-三、技术参数及配置要求”中要求提供的相关证明材料的，投标文件必须按要求提供，否则视为负偏离。 |
|  | 整体供货方案（12分） | 依据投标文件中提供的针对本项目的《整体供货方案》，从全面性、针对性及可行性进行评价。 全面性（4分）：方案全面具体详实得4分；全面性较强得2分；全面性一般得1分。 针对性（4分）：方案针对性强得4分；针对性较强得2分；针对性一般得1分。 可行性（4分）：方案符合实际切实可行得4分；可行性较强得2分；可行性一般得1分。 未提供的得0分。本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 安装调试 验收方案 （6分） | 依据投标文件中提供的针对本项目的《安装调试验收方案》进行评价。 提供的安装调试验收方案详细，流程清晰合理，完全符合采购人安装调试验收要求的得6分； 提供的安装调试验收方案简单，流程基本合理，基本符合采购人安装调试验收要求的得3分； 提供的安装调试验收方案粗略，流程不清晰不合理，不太符合采购人安装调试验收要求的得1分； 未提供安装调试验收方案的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | 售后服务及培训方案（6分） | 依据投标文件中提供的针对本项目的《售后服务及培训方案》（包含但不限于：质保期内服务方案及承诺、质保期外服务方案及承诺、培训计划及承诺、故障响应承诺）进行评价。 有详细、合理、切合采购人实际的售后服务及培训方案，发生故障响应迅速，保修期外运行与维修成本优惠合理的得6分； 有较详细、基本合理可行的售后服务及培训方案，发生故障响应比较快，保修期外运行与维修成本较高的得3分； 提供的售后服务及培训方案粗略简单，发生故障响应较慢，保修期外运行与维修成本高的得1分； 未提供售后服务及培训方案的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | 质保期 （6分） | 投标人所投所有设备均满足招标文件免费质保期要求（2年）的得2分； 所有核心设备的免费质保期每增加1年的得2分； 不满足招标文件免费质保期要求（2年）的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 注：（1）投标人投标文件中提供《质保期承诺函》（格式自拟，加盖投标人电子签章）。中标后签合同前需提供设备制造厂家针对本项目的质保函原件（厂家质保期限与投标人承诺期限应一致），否则视为放弃中标资格。 - （2）若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据。 |
| 所报产品为“环境标志 产品”（1分） |  | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或者提供市场监管总局环境标志产品认证结果信息发布平台获证环境标志产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局组节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。 |
| 所报产品为“节能产品”（1分） |  | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或者提供市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台获证节能产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局组节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。 |

注：（1）采购人有权对中标人以上内容进行复核，如发现存在弄虚作假或其它不符招标文件要求的行为，将取消中标资格。

（2）以上上传的所有扫描件，均为原件的彩色扫描件，扫描件必须内容清晰可见，如无法辨识不予认可。

本章说明：

本项目采用综合评分法。

第五章  拟签订的合同文本

（友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。）

政

府

采

购

合

同

项目名称：

项目编号：

甲方（采购单位）：

乙方（中标单位）：

签订日期：     年   月   日

合同专用条款

采购单位（全称）：                     （简称甲方）

中标单位（全称）：                     （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（沛县、睢宁、新沂现场采样及应急监测）（项目名称）（项目编号：     ）相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价为          元的标的（货物）。

主要标的物清单（详细列明）

| 序号 | 货物名称 | 品牌.规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 （X年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）： （￥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

二、交货时间、地点

（一）采购合同签订后 15个工作日 内全部交付并安装调试完毕。

（二）交货地点：                         。

三、质量技术标准

乙方提供的服务和产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

四、实施方式及费用

由乙方视情况自定实施方式，费用自负。

五、验收

（一）在货物进场并安装调试后  五  个工作日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）甲方按合同约定时间组织验收，验收合格的出具验收合格证明。

（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在  十  天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在 三 天内予以处理。

（四）验收不合格的甲方有权选择退货，并由乙方按照中标价格的双倍赔偿给甲方。

六、付款方式

1、本项目含税合同总额为： ￥           元（大写：         ）（含税）；

2、经双方协商一致，选择以下第     种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个 15 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之五十（50%），小写￥       大写：人民币        。

（2）安装调试完毕并通过甲方验收合格后 15 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 五十（50%），小写￥         大写：人民币          。

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

（1）合同签订后 15 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 五十 ( 50 %)，小写￥       大写：人民币        。

（2）安装调试完毕并通过甲方验收合格后 15 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 五十 （50%），小写￥         大写：人民币          。

乙方要求付款应提供以下资料：

①乙方出具的等额正式发票；

②甲方出具的验收合格证明。

收款人：

开户行：

账  号：

七、售后服务

（一）验收通过之日起对设备免费保修    年。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在规定时间内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）技术支持响应时间。服务响应时间为接电话即可响应，若电话不能解决，则接到用户通知后24小时内达到现场，48小时内解决问题。若48小时内仍不能解决问题，乙方提供备机。质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

八、违约条款

（一）如果乙方未能按照合同规定的交货期限交货，乙方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同标的的义务。

（二）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，除没收其履约保证金（无履约保证金的乙方应承担合同金额30%的违约金）外，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

（五）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

九、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，采购代理机构见证盖章后实施，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

十一、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在投标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十二、本合同一式     份，以中文书写，甲方、乙方各执    份，采购代理机构、财政监管部门各一份。

十三、本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十四、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即         。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即        。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十五、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十六、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十七、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十八、装运条件

根据甲方指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

十九、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款，否则甲方有权拒绝付款：

1、发票；

2、制造厂家出具的质量检验证书等；

3、装箱单；

4、验收合格证书；

5、甲方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

（五）乙方需配合仪器设备的年检工作，如有外地检定，乙方需提供专用的车辆保证货物的正常转运。

（六）年检期限：     年

二十一、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十二、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔，检验报告送市政府采购中心备案。

二十三、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方的合同款中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。

二十四、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十五、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十六、税费

乙方收取的款项应包含增值税金，乙方须开具等额发票（增值税专用发票）给甲方，否则付款时间相应顺延。接受劳务合同方、付款方和发票开具的单位名称应一致。

二十七、合同争议

本合同未尽事宜，可以以补充合同或协议的形式加以补充。补充合同或协议与本合同具有同样的法律效力。甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

双方可以选择以下 （1） 方式解决争议：

（1）双方约定向  徐州  （项目所在地）仲裁委员会申请仲裁。

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

二十八、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：                         （盖章）

地址：_________________________

法定（授权）代表人：_________________________

甲方开票信息如下：

户名：_________________________

账号：

开户行：_________________________

统一社会信用代码：_________________

地  址：_________________________

电 话 ：_________________________

签	于：       年   月   日

乙方：                     （盖章）

地址：_________________________

法定（授权）代表人：_________________________

乙方开票信息如下：

户名：_________________________

账号：_________________________

开户行：_______________________

统一社会信用代码：_____________

地  址：______________________

电 话 ：______________________

签	于：_______________________

合同附件

目录

合同附件1：技术参数响应

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《技术参数响应表》。）

合同附件2：售后服务及培训方案、质保期承诺

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《售后服务及培训方案》、《质保期承诺函》。）

合同附件3：供货范围和价格清单

（要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见乙方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。）

合同附件4：采购需求

（见招标文件第六章《采购需求》。）

第六章  采购需求

一、说明

1、采购人：徐州市环境监测中心

2、项目名称：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（沛县、睢宁、新沂现场采样及应急监测）

3、采购标的：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（沛县、睢宁、新沂现场采样及应急监测），具体详见本招标文件第六章《采购需求》中“二、设备采购清单”。

4、本项目采购的是非进口产品。

5、本项目为专门面向中小微企业采购的项目。

6、本项目不接受超过260.75万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，超过报价的为无效报价。

报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、设备采购清单

沛县、睢宁、新沂现场采样及应急监测仪器设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空箱采样器 | 2 |  |
| 2 | 配气装置（三通道） | 1 |  |
| 3 | 苏玛罐（6套带系统） | 2 | 核心设备 |
| 4 | 便携式测油仪 | 1 | 核心设备 |
| 5 | 便携式抽滤仪 | 2 |  |
| 6 | 便携式气相分子吸收光谱仪 | 1 | 核心设备 |
| 7 | 紫外烟气分析仪 | 1 | 核心设备 |
| 8 | 便携式多种气体检测仪 | 1 | 核心设备 |
| 9 | 便携式颗粒物检测仪 | 2 |  |
| 10 | 便携式水质自动分析仪 | 1 |  |
| 11 | 便携式非甲烷总烃检测仪 | 1 | 核心设备 |
| 12 | 便携式气象参数测定仪 | 2 |  |
| 13 | 气体检测管（含气体采样泵） | 1 |  |
| 14 | 大气综合采样器 | 5 |  |
| 15 | 烟气传感器（5种） | 1 |  |
| 16 | 多功能声级计（1级） | 6 |  |
| 17 | 声校准器 | 6 |  |
| 18 | 便携式浊度仪 | 1 |  |
| 19 | 细菌快速检测仪 | 1 |  |
| 合计 |  | 38 |  |

备注：

1、中标方签订合同前，接到采购方或者代理机构通知后，三天内提供投标文件所有原件，供采购方审查。审查不通过的将视为虚假应标，采购人可取消中标人中标资格、取消合同签订，并上报政府采购管理部门记入企业征信。

三、技术参数及配置要求

（一）真空箱采样器

1、执行标准

GB/T 16157-1996固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法

HJ/T 47-1997  烟气采样器技术条件

HJ 732-2014  固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法

HJ 38-2017    固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法

HJ 1006-2018 固定污染源废气挥发性卤代烃的测定气袋采样气相色谱法

HJ1078-2019  固定污染源废气甲硫醇等8种含硫有机化合物的 测定气袋采样-预浓缩气相色谱-质谱法

JJG 1169-2019  烟气采样器仪器技术特点

2、技术指标

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样流量 | 持续采样：(0.1～1)L/min快速采样：最大3.0L/min | 0.1L/min | / |
| 大气压 | (50~130）kPa | 0.01kPa | 不超过±500Pa |
| 取样管加热温度 | (80~160）℃，默认120℃ | 1℃ | 不超过±10℃ |
| 制冷温度 | （0～4）℃ | 1℃ | 不超过±2℃ |
| 适用气袋体积 | （1~10）L |  |  |
| 负载能力 | ≤15kPa |  |  |
| 数据存储 | ≥8000组 |  |  |
| 环境温度 | （-10～50）℃ |  |  |
| 工作电源 | 外接24V/10A桌面电源适配器 |  |  |

3、单台仪器配置：

 1.主机1台；

 2.真空箱组件1个；

 3.连接管 1套；

 4.电源适配器1个；

 5.接地线1根；

 6.防护包1个；

 7.棕色样品瓶1个。

（二）配气装置（三通道）

1、用途描述

利用质量流量控制原理将标准气体与稀释气体按照一定比例进行配比、混合并输出设定浓度气体，满足HJ 57-2017标准中一氧化碳干扰试验-动态混气矩阵试验法的要求。

2、执行标准

HJ 57-2017  固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法

3、性能要求

1.采用高精度质量流量控制器，精确控制气体流量，确保气体流量的稳定性与准确性。

2.可预设6组常用配气参数，自动记忆上次配气参数，使用简单快捷

3.可进行两种或三种气体混合配气，支持多种类型气体，满足不同用户需求

4.具有压力和温度补偿功能，气体流量控制精度高

5.具有多种气体流量补偿系数，控制输出气体浓度准确度高

▲6.采用工业级不低于7.0寸IPS电容触摸显示屏，显示清晰，触摸灵敏（需提供产品实物佐证资料）

7.提供USB接口，支持U盘升级

8.预留物联网模块接口，可拓展联网功能

9.预留232通讯接口，可与其他设备连接

10.内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理

4、技术指标

| 主机技术指标 |  |
| --- | --- |
| 主要参数 | 参数范围 |
| 配气方式 | 质量流量动态配气法 |
| 配气通道 | 标气1输入端：（0~1）L/min，可定制 |
|  | 标气2输入端：（0~1）L/min，可定制 |
|  | 稀释气输入端：（0~10）L/min，可定制 |
| 被稀释气体 | O2、SO2、CO、NO、H2S、NH3、CO2等气体 |
| 稀释气 | 清洁空气或氮气 |
| 进气口耐压 | 1MPa |
| 稀释比 | 1:1~1:2000 |
| 准确度等级 | 1.0级 |
| 重复性 | 不超过最大允许误差的1/3 |
| 主机重量 | 约6kg |
| 功耗 | ≤30W |

5、配置要求

1.主机1台；

2.电源线1根；

3.螺帽及卡套1套；

4.PFA管1套；

5.双头呆头扳手1个；

6.铝箱1个；

7.校准证书1份；

8.合格证1份。

（三）苏玛罐（6套带系统）

1、用途

用于现场采样以及苏玛罐的清洗。

2、全自动清罐仪要求：

2.1抽拉式硅烷化管道，可同时清洗8个6升或3升(或更小)罐。支持15L采样罐和各种规格的Tedlar气袋的清洗

2.2配备单极大功率无油涡旋式真空泵，功率不低于450W，抽速不小于300 L/min， 极限真空度小于1.6 Pa (10 mTorr)。

2.3加热烘箱功率不小于2.4 kW，控温精度±1℃，最高升温300℃。

2.4 内嵌工业级通用数据构型器，触摸屏控制，图形流程化显示，无需配置通用数据构型器可独立运行清罐步骤。

2.5 扩散硅传感和真空硅双系统压力测量，范围0-200 kPa绝压。

2.6 标准1/4英寸 7/16 220 UNF Swagelok兼容接口，兼容市场上所有品牌的采样罐。

2.7 清洗过程状态显示和监控；压力、温度、时间、阀门状态等实时显示；具有三种清洗模式；可显示和查看清洗记录。

3、苏玛罐要求：

3.1苏码罐罐体采用316/316L不锈钢材质，内表面经过气相沉积工艺(CVD)惰硅硅烷化处理，对VOCs无明显吸附性。

3.2 苏码罐外表面需经过精细的机械抛光工艺处理，产品外表面应呈近似镜面状，上下半球罐体应有明显的激光焊接痕迹。便于在意外跌落等情况下目测损伤情况。

3.3 苏码罐容积精准设计，并使用公制单位计算内容积，当环境温度25℃时标称容积和实际容积偏差应小于1%。

3.4 苏码罐采用标准的1/4英寸孔径、美标7/16 220 UNF外螺纹作为接口，兼容市场上所有VOCs采样、自动进样和相关分析设备。

3.5 苏码罐能采集并存储不稳定的硫、氮化合物和极性（醛、醇、酯、酮、醚）非极性化合物。经过标准清罐流程后，气体无明显残留。

3.6 苏码罐采用可维护、拆卸、更换并且惰化处理的隔膜阀（TOV阀），拥有更小的死体积,防止因为空气中颗粒物堵塞影响气密性。

3.7 最大耐压：45psi（正压）；最大耐温：207.5℃。

4、限流阀要求：

4.1 限流阀适用于苏码罐大气采样工作，全不锈钢材质，孔板部件可依需要进行更换。

4.2 限流阀的全部气路组件，需经过严格的惰硅硅烷化处理，两端具有气密部件，可保障采样及储藏过程中免受污染。

4.3 限流阀整体必须包含孔板部件、背压调节部件、弯管部件、气体过滤器、真空压力表、气密部件等组件。

4.4 限流阀所使用的气体过滤器，需可过滤大于等于2微米的空气颗粒物，保障采样过程中进气通畅，避免堵塞气路影响采样工作。

4.5 限流阀所使用的真空表组件为，专业的全负压-30~0（inHg）真空压力表显示，最小刻度为1（inHg）保障显示精准。

4.6 限流阀所使用的背压调节部件，必须采用全不锈钢制造，经过严格的惰硅硅烷化处理，被压膜片直径大于等于75mm。

4.7 限流阀使用标准的1/4英寸孔径、美标7/16 220 UNF外螺纹作为接口，可兼容不同品牌型号的苏码罐使用。

5、单套仪器配置要求

5.1 苏玛罐6个；

5.2 限流阀6套；

5.3全自动清罐仪1套；

配件包1套。

（四）便携式测油仪

1、设备用途

设备原理为紫外分光光度法，用于突发环境污染事件中地表水、地下水、海水中石油类的测定。

2、技术参数

2.1功能指标

▲2.1.1设备采用一体化、便携式设计方式，萃取器和测量主机全部集成在一个机箱内（需实物照片证明），可以在监测车行驶状态下工作。测定原理参照《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ 970-2018）。

2.1.2为确保仪器的抗振性和防水性，投标文件中提供安全防护箱的防水等级和抗振等级检测报告。

▲2.1.3具备水样体积自动测量功能：设备采用非接触式方式自动测量、读取水样体积，体积测量误差<2%（投标文件中提供计量证书证明），广口瓶直接上机萃取。

2.1.4仪器一键式全自动操作：水样体积测量并输入、加试剂、萃取、分离、转移、测量全部自动完成，各步骤之间不需人工干预：仪器自动测量并导入水样体积后，通过精密注射器注入萃取剂，自动进行萃取，自动转移萃取液，自动通过硅酸镁柱吸附动植物油，自动转移入比色皿。（投标文件中提供实物照片证明）

2.1.5具备硅酸镁装置切换功能：设备可自动切换另一硅酸镁装置使用。（投标文件中提供实物安装照片证明）

▲2.1.6多通阀与注射泵相结合（投标文件中提供原厂盖章的多通阀1000万次切换寿命证明报告）

2.1.7具备自动清洗功能：样品分析结束后自动清洗全流程管路，防止不同样浓度样品之间的干扰。

2.1.8具备废液自动分离功能：设备集成有废液回收装置，废正己烷试剂自动进入指定废液缸，废水自动进入另一指定废液缸，两者完全分离。（投标文件中提供实物安装照片证明）

2.1.9具备自动分析、计算功能：配置工作站及专用分析软件（10.5英寸触控显示屏、英特尔酷睿处理器、内存4GB，存储64GB），集扫描、分析、计算于一体。

2.1.10具备数据传输功能：配置数据上传接口，可将数据传输至省级应急监测指挥调度系统。

2.1.10分析效率高：设备在8分钟内即可完成单个样品的全流程分析测定（含仪器自动清洗时间）。

2.1.11交直流两用：内置锂电池，可野外监测应急使用，亦可使用220伏交流电。

2.1.12整套仪器重量≤30kg。

3、仪器主要技术参数：

3.1测量项目：自动测量水中石油类，自动过硅酸镁柱。

3.2可自动测量样品，试剂注射、萃取、分离、测量、清洗自动完成。

3.3分离方式：萃取、分离管、隔水膜三次分离。

3.4用棕色广口瓶现场采样，直接上机萃取，自动测量、读取水样体积 。

3.5操作方式：嵌入式工业触屏通用数据构型器。

3.6远程监控：可用手机远程操作仪器，监控、调取数据。

3.7采 样 瓶：棕色广口瓶，样品不转移。

3.8萃 取 器：棕色广口瓶直接萃取。

3.9水样体积：0-1000毫升（任意）。

3.10体积量取：为避免交叉污染，须采用非接触式体积量取方式，不可使用探针式液位测量等其他接触式测量方式，误差<2%。

3.11体积输入：仪器自动读取（可适用于任何采样瓶）。

3.12萃取试剂：正己烷。

3.13试剂计量：精密注射器，具有计量证书。

3.14操作方式：嵌入式工业触屏通用数据构型器。

3.15剩余电量：独立显示剩余电量

3.15校正方法：标准曲线。

3.16线    性：>0.9999。

3.17测量范围：0-60mg/L（超量程可自动稀释）。

3.18分 辨 率：0.001mg/L。

3.19检 出 限：0.005mg/L。

3.20重 现 性：RSD<2%。

3.21准 确 度：±2%。

3.22测量波长：225nm。

3.23测量时间：小于8分钟一个水样。

3.24分析软件：具有校正、分析、计算等功能

4、单套仪器配置要求：

4.1全自动便携式紫外测油仪主机一套。

4.2采样箱1套。

（五）便携式抽滤仪

1、用途：主要用于水质采样的野外过滤；

2、技术要求：

2.1自带电池，电池位置采用防潮设计，适合野外工作要求；

2.2续航能力：使用高容量锂电池，可持续开机20小时以上；

2.3电量显示：液晶显示电量百分比；

2.4便携性：产品小巧，便于携带;

2.5产品一体化整机设计，设备内置气泵、电池、抽滤装置等，无需在野外组装气泵及抽滤装置；

2.6 集液瓶盖无需手拧，自动吸合。

2.7 真空泵，耐酸碱腐蚀，真空度高，使用寿命长；

2.8 集液瓶体积不小于600ml。

2.9 抽滤头方便拆卸，清洗。抽滤头可真接插拔，不需使用工具或拧镙铨固定。

3、单套仪器配置要求：

3.1便携式抽滤器主机1套；

3.2滤膜：孔径0.45um；1盒；

3.3充电器1个；

3.4集液瓶（含盖子）2个。

（六）便携式气相分子吸收光谱仪

1、用途描述

1.1用于测定各种水质样品中的氨氮、总氮、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮项目的检测。

2、执行标准

符合中华人民共和国环境保护行业标准HJ/T195-2005、HJ/T197-2005、HJ/T198-2005、HJ/T199-2005、HJ/T200-2005等项目标准。

3、便携性要求

3.1 便携要求：在一个主机内集成仪器正常工作需要全部功能，主机配有带轮便携箱，便于携带、野外使用。

3.2 供电要求：配备移动电源及220V交流接口，适用于野外及实验室多种应用场景。使用移动电源可以满足所有项目检测时间≥4h。

3.3 气源要求：主机内置气源可独立完成检测所需，同时支持使用外供载气；

4、工作站（软件）

4.1软件开机测定前可自动对通讯口、波长、泵转速等进行检测；

4.2软件具备数据图谱显示功能，可对同一样品的平行峰形进行对比，以便于用户对数据进行比较分析。

4.3软件具备紧急添加样品功能，可在样品测量过程中随时添加样品并优先检测

5、光学系统

5.1光电系统：检测范围190-900nm连续可调，包含镉灯214.4nm，锌灯213.9nm 、202.6nm，光源寿命：≥2000小时；

5.2配备自动波长调控系统，开机后可自动对波长进行校准，保障数据检测的准确性；

5.3光源需采用连续光源，固定灯位，光路稳定。

5.4配备光源温度调节系统和光源寿命监测系统，当光源进入低能量状态时能够及时通知用户更换光源。

6、基线稳定性

6.1 基线漂移：±0.0002Abs（预热2h，连续测试1h）；

6.2 噪声：0.0002Abs，具备测量全程基线实时显示功能。

7、分析项目的技术指标要求

7.1氨氮项目：

7.1.1精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。

7.1.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

7.1.3检出限要求：检出限<0.01mg/L；

7.2亚硝酸盐氮：

7.2.1精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。

7.2.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

7.2.3检出限要求：检出限<0.003mg/L；

7.3硫化物项目：

7.3.1精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。

7.3.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

7.3.3检出限要求：检出限<0.005mg/L；

7.4 硝酸盐氮项目：

7.4.1精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 5％；0.5mg/L，RSD< 3％；1.0mg/L，RSD< 2％。

7.4.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

7.4.3检出限要求：检出限<0.006mg/L；

7.5总氮项目：

7.5.1 消解器集成于主机内部，主机功能完整性高；

7.5.2消解器功率小于100w；

7.5.4单个样品测量含消解时间小于5min；

7.5.5精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 5％；0.5mg/L，RSD< 3％；1.0mg/L，RSD< 2％；

7.5.6线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

7.5.7检出限要求：检出限<0.05mg/L；

8、单套仪器配置要求

8.1主机包含（泵系统，含进样系统、自动除水系统、样品自动均质系统、反应分离器全密闭系统、氨氮氧化系统、总氮在线消解系统、电子流量监测系统、载气净化系统、TCS温度控制系统、自动稀释系统）各1套；

8.2气相分子吸收光谱仪软件系统1套；

8.3耗材配件（含进样软管，尾气吸收装置、备用吸光管、进样针等）1套；

8.4工作站（含数据处理系统）1套；

8.5移动电源1套，所有项目检测时间≥4h。

8.6整体质保≥2年

（七）紫外烟气分析仪

1、仪器原理及用途：

仪器是以紫外差分吸收光谱分析技术（DOAS）为核心，采用热湿法原理测量，适用于固定污染源排气中SO2、NO、NO2、NH3、CO、CO2、O2等烟气浓度的现场分析，特别适合低温、高湿、低浓度排放的各种锅炉、烟道、工业炉窑等固定污染源中烟气成分的现场分析及氨逃逸监测。

产品广泛应用于环保、检测公司、工矿企业（电厂、钢铁厂、水泥厂、糖厂、造纸厂、冶炼厂、陶瓷厂、锅炉炉窑、以及铝业、镁业、锌业、钛业、硅业、药业，包括化肥、化工、橡胶、材料厂等）、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等领域。

2、执行标准：

GB/T 37186-2018  气体分析二氧化硫和氮氧化物的测定紫外差分吸收光谱分析法

HJ1131-2020      固定污染源废气二氧化硫的测定便携式紫外吸收法

HJ 1132-2020     固定污染源废气氮氧化物的测定便携式紫外吸收法

HJ/T 397-2007    固定源废气监测技术规范

HJ 1045-2019     固定污染源烟气（二氧化硫和氮氧化物）便携式紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法

3、仪器性能特点

1.采用差分吸收光谱技术，抗干扰能力强，不受水分和粉尘影响，有效避免气体间的交叉干扰

2.热湿法测量，全程伴热，采样过程中水分完全气化，避免水分对于气体的吸附损失，保证测量精度

3.仪器需通过中华人民共和国计量器具型式批准证书，且在有效期范围内（投标文件中提供加盖制造商公章计量器具型式批准证书彩色扫描件并加盖投标人电子签章）

4.实时测量显示烟气湿度，同时显示、记录干基浓度和湿基浓度

5.配合S型皮托管可实现烟温、流速等工况测量

6.SO2分析双量程设计，根据浓度值自动切换量程

7.具备气密性自动检测，采样结束后自动清洗气路等功能

8.内置吹扫专用锂电池，测量结束后自动吹扫，避免气室污染

9.烟气测量方式自动、手动可选择，自动模式下可设置单次测量时间和测量次数，方便与在线仪器的比对

10.具备质量浓度（mg/m3）和体积浓度（μmol/mol）单位切换功能

11.可拓展测量氨气功能，用于氨逃逸测量

12.内置大容量可更换锂电池，满电情况下，可连续工作不低于3小时；配置独立舱门，可进行锂电池现场更换。

13.仪器外壳防护等级需通过正规质量检验检测机构出具的检验报告，外壳防护等级不低于IP56。

14.主机具备物理按键

15.双操控系统设计：支持手操器遥控和主机OLED屏按键两种操控模式，满足用户的多样化选择，手操器支持30m远距离操控，主机OLED屏和按键操控满足低温使用需求（投标文件中提供实物照片盖生产企业公章佐证）

16.不低于5.5寸触摸手操器，集高速热敏文印成像系统终端于一体，携带使用更方便（投标文件中提供实物照片，含文印成像系统终端功能，盖生产企业公章佐证）

17.支持中、英文输入，方便用户输入采样地点等信息，实现良好人机交互交、直流双供电工作模式，在无交流电的场所，也可以直接使用外部直流电源供电工作

18.具有仪器故障、密闭性自动检测与报警功能，方便用户维护及使用

19.仪器采样过程中，仪器具备定时自动排水功能

4、参数要求

| 主要参数 |  | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟气温度 |  | （0～500）℃ | 0.1℃ | 不超过±3℃ |
| 流速 |  | （5～45）m/s | 0.1m/s | 不超过±5% |
| 烟气动压 |  | （0～2000）Pa | 1Pa | 不超过±1%FS |
| 烟气静压 |  | （-30～＋30）kPa | 0.01kPa | 不超过±1%FS |
| 烟 气 浓 度 | SO2 | 低量程：(0～150)μmolmol（投标文件中提供型评证书扫描件证明材料） 高量程：(0～1500)μmolmol（投标文件中提供型评证书扫描件证明材料） | >1000mg/m3, 分辨率1mg/m3； ≤1000mg/m3， 分辨率0.1mg/m3 | 不超过±2.5% |
|  | NO | (0～1000)μmolmol |  |  |
|  | NO2 | (0～500) μmolmol |  |  |
|  | O2 | (0～30)% | 0.01% | 不超过±3％ |
|  | CO | (0～4000) μmolmol | 0.1mg/m3 |  |
|  | CO2 | (0～20)% | 0.01% |  |
|  | NH3 | (0～263) μmol/mol 或（0~200）mg/m3 | 0.1 mg/m3 | 不超过±5% |
|  | 烟气湿度 （体积百分比） | （0~40）% | 0.01% | ≤5%时，绝对误差不超过±0.75% ＞5%时，相对误差不超过15% |
| 采样流量 |  | 0.5L/min |  |  |
| 重复性 |  | ≤2％ |  |  |
| 响应时间 |  | ≤90s |  |  |
| 稳定性 |  | 1h内示值变化不大于5％ |  |  |

5、仪器配置

1.主机1台；

2.手操器1套；

3.电源适配器 1套；

4.背包1个；

5.过滤器1套；

6.S型皮托管1套；

7.校准证书1份；

8.合格证1份。

（八）便携式多种气体检测仪

1、仪器用途

环境空气突发性事故应急检测，适用于常规、消防或易燃易爆等场合的应急检测、浓度超限报警等；职业卫生场所有毒有害气体检测；特别适用于污染源不明确的应急事故监测；该仪器可搭载无人机完成数据的采集、传输及显示。适用于大范围现场的快速检测及查找污染源等领域。

2、执行标准

GB 12358-2006   作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求

JJG 551-2003     二氧化硫气体检测仪检定规程

JJG 635-2011     一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定规程

JJG 693-2011     可燃性气体检测报警器检定规程

JJG 695-2019     硫化氢气体检测仪检定规程

JJG 915-2008     一氧化碳检测报警器检定规程

JJF 1362-2012    烟气分析仪型式评价大纲

3、技术特点

1.分体式设计，可通过智能显示终端对主机进行控制，从而可使人远离危险源进行操作(投标文件中提供厂家实物证明材料,加盖厂家鲜章)

2.应对不同工况，智能显示终端与主机采用有线或无线双传输模式

3.气体传感器模块化设计，可根据需求搭配相应的传感器模块，无需进行配置，仪器自动获取传感器信息

▲4.气体模块之间为快接设计，使用便捷

5.实时测量大气压、环境温度、环境相对湿度参数

6.预留气象参数接口，外接气象检测仪读取气象参数

7.内置大容量锂电池，可连续工作不低于11小时

8.可更换电池设计，满足用户的不同需求

9.可独立设置不同种类有毒有害气体的限值：TWA、STEL、MAC

10.仪器自带报警灯提示，在智能显示终端不在身边时，也可提醒气体浓度超标

11.多种供电方案：支持交、直流两种供电方式，电源适配器具有仪器供电和电池充电管理双功能

12.通过蓝牙文印成像系统终端打印相关数据报表

13.具有umol/mol和mg/m3双单位换算功能

14可拓展激光颗粒物传感器，实时检测PM1/ PM2.5/PM10/TSP颗粒物浓度

15.可拓展通信模块，实现数据4G传输功能

16.可搭载无人机进行走航检测，也可独立进行使用

17.气体检测模块与无人机之间为快速对接设计，无需额外接线、拆卸螺丝

18.内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理

4、技术指标

| 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- |
| 数据存储 | 大于5000组 |
| 工作电源 | 内置锂电池(7.4V/3.5Ah)或外接5V/3.5A电源适配器 控制模块（7.4V/6.8Ah）或5V/3.5A电源适配器 |
| 主机重量 | 约0.6kg（控制模块） |

| 常用传感器技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 |
| 氧气 | （0～30）% | 0.01% |
| 二氧化氮 | （0～20/100*）umol/mol | 0.01 umol/mol |
| 二氧化碳 | （0～5/20*）% | （0.001/0.01）% |
| 一氧化碳 | （0～200/1000*）umol/mol | （0.1/0.01）umol/mol |
| 氨气 | （0～100）umol/mol | 0.01 umol/mol |
| 氯气 | （0～10/50*）umol/mol | 0.01 umol/mol |
| 可燃气体 | （0～80%）LEL | 0.01% LEL |
| 挥发性有机物 | （0～20*/2000*）umol/mol | （0.001/1） umol/mol |
| 环境温度 | （-40~120）℃ | 0.1℃ |
| 环境湿度 | （0~100）%RH | 0.01%RH |
| 大气压 | （50~130）kPa | 0.01kPa |
| 氟气 | (0～1) umol/mol | 0.001 umol/mol |
| 一氧化氮 | (0～25/100*/250*/500*)umol/mol | （0.01/0.01/1/1） umol/mol |
| 二氧化硫 | (0～20/100*) umol/mol | 0.01 umol/mol |
| 甲烷 | （0～100）%LEL | 0.01%LEL |
| 硫化氢 | (0～50/200*/500*) umol/mol | （0.01 /0.1）umol/mol |
| 氯化氢 | （0～20*/50）umol/mol | 0.01 umol/mol |
| 氟化氢 | （0～10）umol/mol | 0.001 umol/mol |
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 |
| 氰化氢 | （0～30/100*）umol/mol | 0.01 umol/mol |
| 磷化氢 | （0～5）umol/mol | 0.001 umol/mol |
| 臭氧 | （0～5/50*）umol/mol | （0.001/0.01）umol/mol |
| 二氧化氯 | （0～1/20*）umol/mol | （0.001/0.01）umol/mol |
| 砷化氢 | （0～1）umol/mol | 0.001 umol/mol |
| 锗烷 | （0～50）umol/mol | 0.01 umol/mol |
| 乙烯 | （0～2000）umol/mol | 1 umol/mol |
| 硅烷 | （0～50）umol/mol | 0.01 umol/mol |
| 环氧乙烷 | （0～20/100*）umol/mol | 0.01umol/mol |
| 甲醛 | （0～2/10*）umol/mol | （0.001/0.01）umol/mol |
| 乙醇 | （0～200）umol/mol | 0.1 umol/mol |
| 乙硫醇 | （0～1200）umol/mol | 0.1 umol/mol |
| 四氯乙烯 | （0～50）umol/mol | 0.01 umol/mol |
| 光气 | （0～1/20*）umol/mol | (0.001 /0.01)umol/mol |
| PM1.0 | （0～1000）ug/m3 | 1ug/m3 |
| PM2.5 | （0～1000）ug/m3 | 1ug/m3 |
| PM10 | （0～1000）ug/m3 | 1ug/m3 |
| TSP* | （0～1000）ug/m3 | 1ug/m3 |

5、仪器配置

控制模块1个（含8种因子）；

检测模块1套；

智能显示终端1个；

有线通信数据线1套；

充电器及充电线1套；

仪器防护包1个；

合格证1份；

主机校准证书1份。

（九）便携式颗粒物检测仪

1、仪器适用范围

仪器适用于环境空气突发性事故应急检测，可搭配不同检测模块可检测不同组分。适用于常规或易燃易爆等场合的应急检测、浓度超限报警；职业卫生场所有毒有害气体检测；也可用于环境空气颗粒物PM1、PM2.5、PM10、TSP浓度的测量。

2、仪器执行标准：

HJ 733-2014    泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则

HJ 872-2017    环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 电化学传感器法

HJ 1019-2019   地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则

3、仪器技术参数

| 主机基本参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要参数 |  | 参数范围 |  |
| 持续工作时间 |  | 不少于6h |  |
| 环境温度 |  | （-20~45）℃ |  |
| 环境湿度 |  | （0~95）%RH |  |
| 大 气 压 |  | （50~130）kPa |  |
| 数据存储 |  | 大于5000组 |  |
| 功 耗 |  | ＜3W |  |
| 工作电源 |  | 内置锂电池（7.4V/3.4Ah）或外接5V/3.5A电源适配器 |  |
| 充电时间 |  | 3-5小时 |  |
| 检测模块技术参数 |  |  |  |
| 主要参数 |  | 参数范围 | 分辨率 |
| 应急检测模块 | PM1.0 | （0~1000）μg/m3 | 1μg/m3 |
|  | PM2.5 | （0~1000）μg/m3 | 1μg/m3 |
|  | PM10 | （0~1000）μg/m3 | 1μg/m3 |
|  | TSP | （0~1000）μg/m3 | 1μg/m3 |

4、单台仪器配置

1.主机1台；

2.应急检测模块1套；

3.充电器  1套；

4.包装箱1个；

5.合格证1份。

（十）便携式水质自动分析仪

1、用途：适用于各种生活用水、环境水及工业污水等各种水体的水质检测。仪器能够同时满足实验室分析及现场检测分析需求可测量包括COD、总磷、总氮、氨氮、余氯、高锰酸盐指数、重金属等49项参数；

2、产品技术要求：

2.1既可以在实验室使用，也可以拿到户外应急检测，方便快捷；

2.2可以依据用户需求个性化定制，扩展测量参数；

2.3一键校准，自适应校正测量光强，测量结果更准确；

2.4仪器内置标准曲线及校准功能，开机即用，无需用户进行标准曲线的配置；

2.5仪器支持电池或外接电源供电，同时适合实验室分析及现场检测；

2.6 COD测试抗氯离子干扰能力强；

2.7采用消解比色一体试剂管，减少实验误差，实现样品快速检测；

2.8数据存储大于10,000条，并可通过USB接口连接便携式文印成像系统终端进行数据打印和数据传输；

2.9配备智能温控消解仪，满足户外水样测试需求；

2.10配便携式文印成像系统终端，可打印实时检测结果。

3、技术参数

3.1光源稳定性：＜0.005 Abs/20min

3.2准确度：±5%

3.3重复性：≤5%

3.4比色方式：比色管比色

3.5数据存储：>10,000条

3.6数据接口：USB、RS232

3.7操作面板：耐腐蚀，按键式操作

3.9屏幕：高清彩屏

3.10重量：<1.0 Kg

3.11电源要求：AA电池、NiCD电池、NiMH电池或者220V供电

3.12续航：电池续航6小时

3.13工作环境：5-40°C；相对湿度最大90%（无冷凝）

4、单套仪器配置要求

4.1水质多参数分析仪主机（硬件、分析软件）1套；

4.2野外操作台的便携箱、移液器1套；

4.3多孔智能温控消解仪1套。

- 便携式非甲烷总烃检测仪

- 1、仪器原理及用途

基于催化氧化+FID技术的总烃、甲烷和非甲烷总烃监测仪，可测量环境空气及固定污染源废气中的总烃和甲烷，可自动连续取样，连续监测，响应速度快。取样系统与分析系统全程保持在受控的高温状态，有效防止样品冷凝或损失。催化氧化装置能将除甲烷以外的其它有机化合物转化为二氧化碳和水，实现总烃/甲烷/非甲烷总烃的测定。

2、仪器执行标准

GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

HJ 1012-2018 环境空气和废气总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求和检测方法

HJ 1332—2023固定污染源废气　总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定　便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法

HJ 1331—2023 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法

3、技术特点

1.催化氧化效率高，催化剂抗中毒，使用寿命长仪器

2.内置多条校准曲线，可针对不同工况选择所需校准方式

3.全气路伴热（最高180℃），防止样品冷凝，保证测量准确可靠

4.配备内置固态金属氢化物储氢瓶

5.内置载气，单次充气，持续使用8小时以上

6.电子压力测量，实时掌控载气瓶、储氢器内气体压力

7.具备自动点火，熄火检测功能

8.采用色谱专用不锈钢接头、管线，避免样品吸附与腐蚀

9.可拓展内置锂电池，可在无外部市电的情况下长时间使用

10.配置蓝牙文印成像系统终端，可对测量数据进行打印，并可输出测量谱图

11.具备故障自检功能，可对仪器功能进行检测并提示故障，方便用户的维护、使用

20.为保证现场使用人员安全性，仪器外壳防护等级应不低于IP55

4、技术参数

| 主机技术指标 |  |
| --- | --- |
| 主要参数 | 参数范围 |
| 测量范围 | ( 0～30000) mg/m3 |
| 分析周期 | ≤2min |
| 取样管温度 | ( 120～180)℃ |
| 重复性 | RSD≤2% |
| 检出限 | ≤0.07mg/m3 |
| 转化效率 | ≥99.9%（以丙烷计） |
| 预热时间 | ≤20 min |
| 零点漂移 | ≤0.5%F.S./24h |
| 量程漂移 | ≤1.0%F.S./24h |
| 线性误差 | ≤±2.0% F.S. |
| 工作条件 | 环境温度（-10～50）℃ |
|  | 相对湿度≤90 % |
|  | 大气压（70～106）Kpa |
| 氧气浓度（可拓展） | 量程范围（0~30）% 分辨率0.1% 示值误差不超过±5%，重复性：≤2% |
| 置换流量 | 约1L/min |
| 用气时长 | ≥8h |
| 工作电源 | DC24V输入或内置锂电池 |
| 功 耗 | ＜350w |

5、仪器配置

1.主机1台；

2.主机箱1个；

3.显控器1个；

4.储氢器1个；

5.电源适配器1套；

6.附件背包1个；

7.伴热管1套；

8.空气采样管1支；

9.氢气空气管线1套；

10.零气充气管线1套；

11.氢气减压阀1套；

12.便携式蓝牙文印成像系统终端1套；

13.合格证1份；

14.主机校准证书1份；

15整体质保≥2年。

（十二）便携式气象参数测定仪

1、仪器用途范围

仪器主要测量温度、湿度、大气压、平均风速、平均风向常规气象数据，满电情况下连续工作10小时以上，主要应用于环境监测、海洋保护、交通监测、林业勘测、农业活动、气象监测、科学研究、消防救援、应急保障等领域。

2、仪器执行标准

GB/T11606-2007 分析仪器环境试验方法

HJ/T55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则

HJ194-2017  环境空气质量手工监测技术规范

3、仪器技术特点

1.微信程序控制系统：精准定位、操作方便、符合标准

2.支持任何手机通过微信小程序快速连接，云端加密安全可靠（投标文件中提供佐证资料）

3.界面显示实时测量数据，并能分析平均值与总适宜度评估，方便数据一键导出、存储打印、自动上传数据等。

4.具有多种功能设置，支持数据查询，存储，手机与U盘双模式一键导出，Excel、TXT格式导出，蓝牙打印等。

5.支持定位器联动，数据云计算及传输。

6.气象五参数均值算法：监测瞬时风速风向、气温、气压、湿度，自动计算平均风速、平均风向、风向标准差、平均气温、平均气压、平均湿度。

7.全球信号接收：北斗定位系统,蓝牙/5G连接与传输，不怕掉线，数据自动上传，传输稳定。

8.海量数据存储：搭载16MByte高性能内存，数据自动上传云端数据库，可存储10万条数据（约10年以上），支持U盘数据导出功能。

9.机身内集成定制级12V三元锂电电池，充电2小时连续使用10 小时以上，满足高强度作业需求。

10.高精度双模多频四臂螺旋外置天线，可全方位接收卫星信号，保障手持作业模式下的卫星信号接收质量和测量精度。

11.总适宜度判定：快速进行、大气稳定度、各气象因子适宜程度等简易测定，轻松判定现场气象条件（适宜程度）是否满监测要求。

12.主机小于800g，圆柱形塑胶握把，手感舒适，无显示屏设计。

13.多种通讯模式：支持蓝牙4.2，设置有USB接口，方便下载数据。

▲14.通过超声波原理测量风速，体积小，测量准确。（投标文件中提供佐证资料）

15.云智联高效安全：采用更加严苛的系统隐私保护权限，可更好地保障数据安全，主机与云平台分开同时存储，保证数据安全可靠，防止数据丢失。

16.可在程序操作、数据传输连接、外置配件选型等方面进行定制化研发改进，最大限度满足实际需要。

17.定位器风向污染辐射精确布点：地图实时展示监测点位布设区域，根据上、 下风向、平均风向轴线、风向标准差范围等设置参照点和监测点位（投标文件中提供佐证资料）。

4、仪器技术指标

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气温度 | (-40~+55)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
| 相对湿度 | （0~100）% RH（不凝结） | 0.1%RH | ±5%RH |
| 大气压 | (30~110)kPa | 0.01kPa | ±0.1kPa |
| 风向 | 瞬时风向（0~360）° | 0.1° | ±5°（风向标准差：≤5°） |
| 风速 | 瞬时风速(0~30)m/s | 0.1m/s | 0.5m/s |
| 启动风速 | ≤0.3m/s |  |  |
| 蓝牙文印成像系统终端 | 热敏式，打印幅面57mm，USB国标供电 |  |  |
| 数据存储 | 具有16MByte存储空间，可存储10万条数据，支持数据U盘导出 |  |  |
| 仪器接口 | 1个USB通讯接口，1个DC12V电源接口 |  |  |
| 标配通讯 | 蓝牙 |  |  |
| 电源电压 | DC12V/3200mAh锂电池 |  |  |
| 工作温湿度 | 工作温度：(-40~+55)℃ 工作湿度：（0~100）% RH |  |  |
| 重量 | 主机小于800g，三脚架≤1.7kg |  |  |
| 尺寸 | 主机：直径7.2cm ×高27.5cm 三脚支架收纳高度35.5cm，最大伸展高度1.8米（含主机） |  |  |
| 功耗 | ≤3.6W |  |  |

5、单台仪器配置：

1.主机1台；

2.蓝牙文印成像系统终端1台；

3.配套纸1卷；

4.三脚支架1个；

5.仪器箱1个；

6.电源适配器1套；

7.U盘1个；

8.手操器1个。

（十三）气体检测管（含气体采样泵）

1、功能要求：

满足环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 比长式检测管法HJ 871-2017要求

2、单套仪器配置要求

2.1一氧化碳            量程：10-200mg/m3、1包；

2.2 二氧化碳            量程：300-5000 mg/m3、1包；

2.3 氯气                量程：1-30 mg/m3、1包；

2.4 硫化氢              量程：5-100 mg/m3、1包；

2.5氯化氢               量程：1-30 mg/m3、1包；

2.6氨气                 量程 5-100 mg/m3、1包；

2.7臭氧                 量程2-50 mg/m3、1包；

2.8氟化氢               量程1-30 mg/m3、1包；

2.9二氧化硫             量程10-150 mg/m3、1包；

2.10氮氧化物            量程：5-100 mg/m3、1包；

2.11苯                  量程：20-400 mg/m3、1包；

2.12甲苯                量程：50-1000 mg/m3、1包；

2.13 配套采样器1个。

（十四）大气综合采样器

1、仪器适用范围

仪器应用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)或细颗粒物(PM2.5选配)；用溶液吸收法采集环境大气、室内空气中各种污染性气体成份(SO2、NOx等)的必备仪器。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于颗粒物、气态物质和气溶胶的常规或应急监测。

2、仪器执行标准

GB/T 39193-2020 环境空气 颗粒物质量浓度测定 重量法

GB 50325-2020   民用建筑工程室内环境污染控制标准

HJ 93-2013      环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法

HJ/T 374-2007   总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法

HJ/T 375-2007   环境空气采样器技术要求及检测方法

HJ 618-2011     环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法

HJ 644-2013     环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附气相色谱法-质谱法

HJ 645-2013     环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法

HJ 683-2014     环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法

3、仪器性能要求

1.具有5气路同时采样功能，每路采样流量分别设置并独自恒流控制。可同时作为四路环境空气采样器和TSP/PM10/（PM2.5）颗粒物采样；也可设置任意单路采样。

2.采样流量自动控制：采用高精度、耐腐蚀电子流量计，微电脑系统检测采样流量，自动补偿因为电压波动和阻力、温度变化引起的流量变化。

3.采用引风式环境温度检测模块，大幅减小环境温度测量误差，进一步提高流量准确度。

4.自动计算累计采样体积，并同时根据气压、温度换算参比采样体积或标况采样体积。

5.采样过程停电自动保存工作数据，来电后可恢复采样。

6.高效防倒吸干燥器设计，有效防止误操作导致的吸收液倒吸，增强仪器安全性。

7.优质滤尘滤网，具有过载、低流量自保护程序，可有效保护气路及采样泵。

8.大气采样四路设计，采样方式灵活，可分别单独控制。

9.可以实现即时采样、定时采样、间隔采样等多种采样模式。

10.内置蓝牙模块，可连接便携式蓝牙文印成像系统终端轻松掌握实时数据。

11.提供USB接口，可将采样数据文件导出，同时支持升级仪器主板程序。

12.内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理。

4、仪器技术指标

| 主机技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 颗粒物采样流量 | （10~150）L/min，工作点流量为16.7 L/min ，28.3L/min，50L/min， 100L/min | 0.1L/min | 不超过±5% |
| 大气采样流量 | A/B路（0~1.0）L/min C/D路（10~200）mL/min | 0.01L/min | 不超过±5% |
| 采样重复性 | / | / | ≤2% |
| 流量稳定性 | / | / | ≤5% |
| 采样时间 | 99h59min内任意设置 | 1min | 20min的计时误差不超过±1s |
| 计前温度 | （-55~125）℃ | 0.1℃ | 不超过±1℃ |
| 计前压力 | （-45~0）kPa | 0.01kPa | 不超过±2.5% |
| 大气压 | （50~130）kPa | 0.01kPa | 不超过±500Pa |
| 颗粒物采样带载能力 | 100L/min流量时，可克服阻力10kPa |  |  |
| 数据存储 | 9999组 |  |  |
| 仪器噪音 | ≤62dB(A) |  |  |
| 工作电源 | 内置锂电池（11.1V/5.2Ah）或外接15V/6A电源适配器 |  |  |
| 工作时间 | 不低于2小时（负载-2.5kPa 流量100L/min） |  |  |
| 功耗 | ＜70W |  |  |
| 采样头技术指标 |  |  |  |
| 主要参数 | 参数范围 |  |  |
| TSP采集粒度 | ＜100μm |  |  |
| PM10切割特性 | Da50=( 10±0.5)μm σg=1.5±0.1 |  |  |
| 入口速度 | 0.3m/s |  |  |
| 进气口尺寸偏差 | 不超过±2% |  |  |
| 有效滤膜直径 | Φ80mm |  |  |
| 连接头 | M20×1.5 |  |  |

5、单台仪器配置

1.主机1台；

2.采样头1套；

3.防倒吸干燥筒2个；

4.三脚支架1个；

5.适配器1套；

6.仪器箱1个；

7.校准证书1份。

（十五）烟气传感器（5种）

1、用途：应用定电位电解法定性定量测定烟气成份；自动测量烟气动压、烟气静压、流速、流量计前压力、流量计前温度、烟气温度、含湿量、O2、SO2、CO、NO、NO2、浓度等参数。

2、执行标准：

HJ 57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法；

HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法；

HJ 973-2018 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法；

- 技术指标：

| 烟气传感器技术指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要参数 |  | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 烟气浓度 | O2 | (0～30)% | 0.1% | 示值误差：不超过±5.0％ (当量程≤100μmol/mol， 示值误差不超过±5μmol/mol) 重复性：≤2.0％ 响应时间：≤90s 稳定性：1h内示数值变化≤5.0% |
|  | SO2 | (0～5700)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
|  | NO | (0～1300)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
|  | NO2 | (0～200)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
|  | CO | (0～5000)mg/m3 | 1mg/m3 |  |

4、配置要求：

传感器1套（共5个）；

需提供CO对SO2干扰测试报告1份；

需提供计量院出具的校准证书1份。

（十六）多功能声级计（1级）

1、技术要求

1.1仪器有中华人民共和国制造计量器具许可证，准确度1级（内置1级滤波器）

1.2执行标准：GB/T 3785-2010（IEC 61672）  1级   GB/T 3241-2010（IEC 61260）1级

1.3频率范围：10 Hz～20 kHz

1.4 测量上限：低量程：132 dB（A），高量程：142 dB（A）

1.5级线性范围：大于112 dB（A）

1.6频率计权：并行（同时）A、C、Z

1.7.时间计权：并行（同时）F、S、I

▲1.8.指示器：2.5寸及以上彩屏显示，分辨率240×320，显示内容丰富背光延时为常开时，亮度自动调节，其他可手动调节。

1.9主要测量指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak等。

1.10 A/D采样频率：48k次/秒

1.11 软件功能：统计分析、1/1oct分析

2、单台配置要求：

2.1多功能声级计主机(1级、含测试传声器、前置级) 1台；

2.2文印成像系统终端1套；

2.3风球 1个；

2.4铝箱 1个；

2.5三脚架 1个；

2.6延伸线 1个；

2.7延伸杆 1个；

2.8整体质保≥2年。

（十七）声校准器

1、性能符合 GB/T15173-2010 和 IEC60942 对 1级声校准器的技术要求。

2、标称声压级：94 dB和114 dB

3、声压级准确度：±0.25 dB

4、频率：1000 Hz

5、频率准确度：≤±1%

6、总失真：≤2.5 %

（十八）便携式浊度仪

1、主要特点

1）符合ISO 7027和HJ1075标准采用散射和散射-透射光测量原理支持断电保护

2）IP65防护等级;

3）支持散射法和散射-透射法测量方法切换

4）自动切换量程

5）支持NTU、FNU、EBC测量单位切换

6）支持标准测量和平均测量模式(补偿因样品中悬浮物的随机漂动而出现的读数波动)支持零点校正

7）支持浊度校准(单点或连续多点)

8）支持内置校准曲线和恢复出厂设置的零点和标定值

2、技术指标

1）光源：红外LED，符合ISO7027和HJ1075(波长860nm)

2）测量范围：(0.00~9.99)NTU；(10.0~99.9)NTU，(100~500)NTU

3）分辨率：0.01/0.1/1 NTU

4）示值误差：+6%

5）重复性：≤0.5%

6）零点漂移：+0.5% FS/30min

7）稳定性：+0.5%FS/30min

8）校准：零点和最多4点  (2, 20, 200, 500 NTU)

9）数据储存：1000

10）防护等级：IP65

11）使用环境: 环境温度:(5~40)℃

12）相对湿度:不大于 85%

13）电源:可充锂电池，电源适配器(输入:AC100~240V输出:DC5V，2A)

3、配置

浊度计 1台；

标配浊度瓶；

便携式防护箱；

标配长效浊度校准套装 20/200/500NTU。

（十九）细菌快速检测仪

由智能电路电驱动，内部专用加热辊，专门用于51孔定量盘和 97 孔定量盘封膜作用，配合定量瓶、定量盘、微生物检测试剂使用，提供简单、快速、准确的定量检测总大肠菌群、大肠埃希氏菌、粪（耐热）大肠菌群、肠球菌和绿脓假单胞菌的检测

1、用于GB5750-2006，HJ1001-2018酶底物法检测水质总大肠菌群、大肠埃希氏菌，粪大肠菌群等

2、可靠性无漏液，无破孔

3、稳定性可检测50,000个样品以上，使用寿命大于5年

4、方便性有开/关及退格键、有定量盘计数、自动节能功能、有翻转式保洁窗口、错误提示功能。

5、一键排水功能

6、大液晶显示窗口，4个按键、具有ISO9001质量认证证书。

7、不需要无菌室，24h检测水中总大肠菌群\大肠埃希氏菌\耐热大肠菌群

8、预热时间≤3min

9、噪音<48dba

10、外罩温度<40ºC

11、工作电压：AC 100— 240V,50Hz

12、封口速度51孔、97孔定量检测盘封口时间≤12秒/个

13、工作环境温度-10ºC-50ºC

14、检测范围：51孔定量检测盘有50个标准孔格，1个大孔格。检测范围0-200MPN/100ml (水样不稀释）总大肠菌群和大肠埃希氏菌或粪大肠菌群；97孔定量检测盘，有48个标准孔格，1个大孔格和48个小孔格，检测范围0-2419MPN/100ml(水样不稀释）总大肠菌群和大肠埃希氏菌或粪大肠菌群。

15、配置单：

1）细菌检测仪主机 1台；

2）51孔、97孔橡胶托垫 1套；

3）酶底物法试剂（培养基） 100次；

4）环氧乙烷灭菌97孔或者51孔定量盘 100个；

5）100ML无菌取样瓶（含硫代硫酸钠） 100个；

6）电源线 1根；

7）保修卡	1份；

8）中文操作说明书、操作视频	 1份；

9）MPN表	2份；

10）阳性比色盘 1个；

11）366NM双光束紫外灯带暗箱 1台；

12）MPN中文版软件 1套；

说明：

- （1）以上“三、技术参数及配置要求”中标注“▲”的为次重要参数，其余为一般技术参数。不满足或负偏离的按照《第四章 评标标准》，给予相应扣分处理。

- （2）投标人投标文件中需详尽真实的提供投标产品的《技术响应偏离表》（格式自拟，加盖投标人电子签章）；

（3）《技术响应偏离表》应按照以上“三、技术参数及配置要求”逐条列出。“三、技术参数及配置要求”中要求提供产品相关证明材料的，投标文件必须按要求提供，否则视为负偏离。

- 四、项目实施要求

1、交付时间：合同生效后15个工作日内，将合同标的全部交付并安装调试完毕。

2、交付地点：采购人指定地点。

3、交付方式：由中标人送货上门并负责安装调试。

4、中标人交货时提供货物所必备的各种证书及相关证明材料、技术资料等。

5、中标人所供产品必须为原厂原装、全新的、符合国家强制性技术标准的产品。

五、安装调试验收要求

1、中标人应委派具有相应资质且经验丰富的技术人员，在了解采购人关于安装进度要求的前提下，负责完成以下工作：

（1）中标人负责设备的安装和调试，并保证安装稳固，如因仪器倾倒掉落导致安全事故，中标人负责处理，并由中标人承担相应的赔偿责任。

（2）调试过程中需使用的工具、设备、耗材、运输和劳务等所有费用均由中标人承担。

（3）所有设备安装完成后，应按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行调试、验收。

（4）所有设备拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责完成。具体实施前，应先经采购人同意且在其指定人员的参与下方可进行。调试的原始记录须经各方签字后留作验收文件。

2、属于计量器具的仪器设备，首次检定/校准产生的费用由中标人承担。

3、设备送到指定地点后，中标人与采购人一起按照合同标准进行初步验收。中标人不得故意隐瞒产品瑕疵，提供水货、返修、冒牌产品等存在问题的货物。采购人对设备验收合格后，双方共同签署设备初步验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，或货物有明显损坏，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。初步验收合格证明只作合同货物清单数量、品牌型号、参数符合性证明。验收合格后中标人负责完成指定地点的搬运、安装以及调试。项目实施过程中需要进行水电等改造的必须获得使用人同意。实施过程中须依据相关规范进行安装。

4、最终验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。安装设备时，安装人员到场安装，安装所需设备及费用由中标人承担。

5、中标人有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。中标人须提供所有货物安装连接所必须的配件及辅材。所有设备的安装附件及零部件必须是厂家原装配置。

6、设备安装调试工作完成后，应进行后期处理。中标人应提供全面咨询与技术支持，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人。

7、中标人应服从采购人的管理，保证产品及人身安全，只能在项目实施现场操作，不得进入采购人其他场所，不得损坏采购人财物，如有损失由中标人照价赔偿。中标人安装时应采取必要的安全措施，对安装施工安全及质量全面负责，如有意外造成安全、质量事故，中标人应承担一切经济法律责任。

8、中标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

六、售后服务及培训要求

1.所有设备整机质保不低于2年，从验收合格之日起算。

2.中标人负责质保期内属于质保范围产品的正常投运，质保期内免费服务，质保期后按双方商定的协议继续提供服务。

3.服务响应时间为接电话即可响应，若电话不能解决，则接到用户通知后24小时内达到现场，48小时内解决问题。若48小时内仍不能解决问题，中标人提供备机。

4.操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。

5.投标文件中提供针对本项目的售后服务及培训方案（包含但不限于：质保期内服务方案及承诺、质保期外服务方案及承诺、培训计划及承诺、故障响应承诺）

6.投标人投标文件中提供所有设备的《质保期承诺函》（格式自拟，加盖投标人电子签章）。中标后签合同前需提供设备制造厂家针对本项目的质保函原件（厂家质保期限与投标人承诺期限应一致），否则视为放弃中标资格。

7.提供现场技术培训及至少2人次的厂家集中培训，提供详细的培训计划、培训大纲，保证使用人员正常操作设备

8.设备安装后，按国家标准和招标要求进行质量验收。只有在仪器完全正常运转和需方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

七、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

目录

1.投标函

2.法人授权委托书及法定代表人身份证明书

3.开标一览表

4.分项价格表

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7.偏离表

8.中小企业声明函

9.残疾人福利性单位声明函

10.预付款保函支付条款

1. 投标函

致： 江苏尧瀚招投标代理有限公司

根据          项目[项目编号：    ]招标文件，        (姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由江苏尧瀚招投标代理有限公司解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

8. 江苏尧瀚招投标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏尧瀚招投标代理有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，江苏尧瀚招投标代理有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

授权代表：

授权代表联系方式：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

2.法人授权委托书及法定代表人身份证明书

（1）法人授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（沛县、睢宁、新沂现场采样及应急监测））项目（项目编号：JSZC-320300-JSYH-G2025-0007）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（        ）无转委托权。委托期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：                  受托人（签字或签章）：

法定代表人（签字或签章）：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

（2）法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：                   性别：

身份证号：               职务：

（     ）系我司的法定代表人。为签署（项目编号：JSZC-320300-JSYH-G2025-0007，项目名称：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（沛县、睢宁、新沂现场采样及应急监测））项目投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （电子签章）

法定代表人：           （签字或签章）

日期：   年  月  日

(法定代表人身份证原件扫描件附后）

3.开标一览表

项目名称：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（沛县、睢宁、新沂现场采样及应急监测）

项目编号：JSZC-320300-JSYH-G2025-0007

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（沛县、睢宁、新沂现场采样及应急监测） | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

4．分项价格表

项目名称：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（沛县、睢宁、新沂现场采样及应急监测）

项目编号：JSZC-320300-JSYH-G2025-0007

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分 (大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位) | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：               （电子签章）

日期：   年  月  日

说明:1.本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]046号)和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号） 的规定为准。

2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地 (设区的市) 监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）的规定为准。

3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）规定为准。

注：1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

江苏尧瀚招投标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（沛县、睢宁、新沂现场采样及应急监测）

项目编号：JSZC-320300-JSYH-G2025-0007

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（沛县、睢宁、新沂现场采样及应急监测），项目编号：JSZC-320300-JSYH-G2025-0007）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（ 徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（沛县、睢宁、新沂现场采样及应急监测））项目（项目编号：JSZC-320300-JSYH-G2025-0007）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

- 偏离表

- 项目名称：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（沛县、睢宁、新沂现场采样及应急监测）

- 项目编号：JSZC-320300-JSYH-G2025-0007

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

8.中小企业声明函

项目名称：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（沛县、睢宁、新沂现场采样及应急监测）

项目编号：JSZC-320300-JSYH-G2025-0007

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（徐州市环境监测中心）的（徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（沛县、睢宁、新沂现场采样及应急监测））采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（工业（制造业））；制造商为（制造企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业；请选择！）；

- 2.（标的名称），属于（工业（制造业））；制造商为（制造企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业；请选择！）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目采购标的属于工业（制造业）。

中小企业自测小程序网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest

9.残疾人福利性单位声明函

项目名称：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（沛县、睢宁、新沂现场采样及应急监测）

项目编号：JSZC-320300-JSYH-G2025-0007

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

- 10.预付款保函支付条款

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个    工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX  ( XX %)小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。

......

付款条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX ( XX %)小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。

......

注： 1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

- 付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购（2020）52号)要求。