泰州市政府采购

竞争性磋商文件

(全流程电子化不见面开标）

项目编号：JSZC-321202-XDJS-C2025-0002

项目名称：泰州市微生物种业创新孵化平台仪器设备采购

采购单位: 江苏省现代农业综合开发示范区管理委员会

招标代理：江苏新都建设项目管理有限公司

2025年8月

目  录

第一章  磋商邀请	3

第二章  供应商须知	6

第三章  合同文本	19

第四章 采购需求	19

第五章  评审方法与评审标准	24

第六章  响应文件格式	28

## 第一章  磋商邀请

受江苏省现代农业综合开发示范区管理委员会的委托，江苏新都建设项目管理有限公司就泰州市微生物种业创新孵化平台仪器设备采购进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

泰州市微生物种业创新孵化平台仪器设备采购竞争性磋商项目的潜在供应商可在“苏采云”政府采购一体化平台”自行免费下载磋商文件，并于2025年8月19日9时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321202-XDJS-C2025-0002

2.项目名称：泰州市微生物种业创新孵化平台仪器设备采购

3.预算金额：170万元

4.最高限价：170万元，报价高于最高限价的，作无效响应文件处理。

5.采购需求（简介）：泰州市微生物种业创新孵化平台仪器设备采购。（详见磋商文件第四章采购需求）

6.合同履行期限：合同签订后60日历天内送货、安装、调试完毕；其中5套循环水系统货期40天，安装调试10天。

7.本项目不接受联合体参与磋商。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

2.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至2025年8月13日24:00截止。

2.方式：本次采购采用“苏采云”政府采购一体化平台进行政府采购活动。

供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照采购文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634），根据《“苏采云”系统供应商操作手册http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html》规定，在“苏采云”（ http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中按要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）。有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

四、提交响应文件截止时间

2025年8月19日9时00分（北京时间）。

五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

七、本次磋商的联系方式

1.采购人信息

名称：江苏省现代农业综合开发示范区管理委员会

地址：泰州市海陵区秋雪湖大道58号

联系方式：滕先生 15195264875

2.采购代理机构信息

名    称：江苏新都建设项目管理有限公司

地　　址：泰州市海陵区梅兰东路59号中节能产业园23幢

联系方式：邵先生15961053896

## 第二章 供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 中标单位在领取中标通知书前须按苏招协[2022]002号文件标准计费的50%支付采购代理服务费；预算费按[2014]383号文件标准计费的50%支付，专家费1500元。

5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8.磋商文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，采购人和采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人和采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人和采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中的格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15.磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16.磋商有效期

16.1磋商有效期为采购文件规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17.磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19.提交响应文件的截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定作无效响应处理。

19.2 采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.响应文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则视为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23.磋商小组

23.1采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购人将设置专门人员与供应商联系。

24.4 采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25.评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，并且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。

26.3.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8 响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品属于被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.3.12磋商小组认定供应商的报价为异常低价，有可能影响产品质量或者不

能诚信履约，且供应商不能按磋商小组要求在评标现场合理的时间内提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。

27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理；最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正性的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28.确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证据证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29.质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购人和采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购

文件公告期限届满之日。
     29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
     29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，在《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接受以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32.标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

33.政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

34.政府采购政策功能落实情况：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额40%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联

企业[2011]300号）文件规定。本项目所属行业为：工业。

8、绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件，否则视为未实质性投标。

- 9、落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

10、按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。

34.履约保证金

1、本项目在合同签订前，中标供应商应当向采购人缴纳履约保证金，履约保证金额度为中标价的10%，履约保证金递交形式为电汇或网上银行；供应商可以在竣工验收合格后，至采购人办理履约保证金退还手续。

## 第三章  合同文本

以下为采购人与中标人签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

泰州市政府采购合同

项目名称：项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据本项目招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 编号 | 品牌、名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________元（_____________元）人民币。

三、技术资料

1．乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2．没有经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权保护

乙方应保证需方免除且供方承担由于需方在其本国使用该服务或该服务任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1．本合同范围内的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2．除非得到甲方的书面同意，乙方不得将部分分包给他人供应。

3．如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权裁定终止合同。

七、交货期限、交货方式及交货地点

1．交货期：合同签订后60日历天内送货、安装、调试完毕，其中5套循环水系统货期40天，安装调试10天。

2．交货方式及交货地点：采购人指定地点。

八、合同款支付

合同项下的款项由甲方负责办理结算，具体支付方式约定如下：

1．付款方式：合同签订后付至合同价的10%，设备进场由监理初验合格后付至合同价的70%，设备安装调试完验收合格后付至审计价的97%，余款质保期后一次性付清（所有款项均不计利息）。

2．卖方应按照合同规定的时间内完工，交买方验收。完工后卖方应向采购人提供下列单据，采购人按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收报告。

3．支付方式：银行转账。

九、税收

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1．乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2．乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换费：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3．定期检修、上门服务；

4．质保期为  贰  年；

质保期内服务响应时间应至少满足以下要求：

（1）故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为12小时，恢复时间为24小时内，并及时有效地提供解决方案。

（2）免费维护期内，对采购人提出的合理服务要求，供应商必须及时进行电话、邮件及远程网络支持，并在2小时内到场服务。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由供应商负责。

（3）所有的服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由供应商承担。

5．解答用户在日常操作过程中的技术咨询；

6．通过电话、传真、邮件等方式解决所有用户在操作过程中遇到的困难、问题和故障；

7．解决因数据错误引起的无法办理相关业务的故障问题；

8．由于特殊情况需要现场维护的必须及时赶赴现场；

十一、调试和验收

1．甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。全部安装完成，正常运行一周后，由采购人组织相关人员进行验收，验收合格后办理付款手续。验收标准按照国家有关质量标准、招标技术方案、合同、产品说明、招投标文件等进行验收。

2．乙方交货前应对产品进行全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3．甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4．对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5．验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由甲乙双方协商解决。

十二、货物包装、发运及运输

1．乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2．使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3．乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4．货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5．货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

1．甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货物总值的百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3．乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，其履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4．乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼程序

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为泰州市。

十七、合同生效及其他

1．合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章。

2．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3．本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

甲方：                                     乙方：

地址：                                     地址：

法定代表人或授权代表：                     法定代表人或授权代表：

联系电话：                                 联系电话：

## 采购需求

- 综合说明

1.各投标供应商所投产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2.各投标供应商须保障采购人在使用该产品或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，投标供应商须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用（含律师费）。如采购人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。

3.各投标供应商须保证所提供的响应文件真实有效，如因各投标供应商的响应文件不实而造成的后果由各投标供应商自行承担。投标供应商应明确所投设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装、调试、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

4.产品送达地点及工期要求：江苏省现代农业综合开发示范区管理委员会指定地点；工期：合同签订后60日历天内送货、安装、调试完毕，其中5套循环水系统货期40天，安装调试10天。

5.质保期限：验收合格之日起免费二年质保。

6.售后服务：

（1）故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为2小时，恢复时间为24小时内，并及时有效地提供解决方案。

（2）免费维护期内，对采购人提出的合理服务要求，供应商必须及时进行电话、邮件及远程网络支持，并在2小时内到场服务。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由供应商负责。

（3）所有的服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由供应商承担。

7.验收标准：设备按厂家产品验收标准、有关国家的质量标准规定及询价文件的采购内容及要求进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合验收标准要求。

8.如中标供应商不能按时交付货物、完成安装调试的，采购人有权不予支付货款，同时向采购人支付合同总价10%的违约金。 因原中标供应商无法完成供货并交付使用的，采购人可以从其他合格的候选供应商中选择，也可以重新招标。

9.验收程序：货物验收分为中标人出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

采购清单

| 序号 | 区域 | 设备名称 |  | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细胞间 | 二氧化碳低温培养箱 |  | 1.▲采用7寸彩色智能触摸屏控制，各参数一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂；2.操作界面带密码锁定功能，避免人为误操作；3.具有定时功能，定时范围：0~99 小时 59 分；4.箱体六面加热，外门具有加热功能，可防止内胆产生冷凝水，确保箱体内温度的稳定性和均匀度；5.具有环境温度检测系统，可根据环境温度变化自动调节加热系统，防止箱内温度过冲；6.★采用半导体帕尔贴 Peltier制冷技术，制冷效率高，能耗低；7.控温范围：10~65℃；8.温度均匀度：≤±0.3℃（37℃时）；9.★具有湿度控制系统，实时精确稳定控制箱体内湿度，湿度控制范围为 50%~85%RH；10.▲采用红外（IR）CO2 浓度传感器，不能采用热导传感器，避免温度、湿度变化对CO2浓度监测的影响；11.CO2控制范围：0~20%，CO2控制精度：±0.1%； 12.★箱内标配HEPA过滤器，使培养箱内始终处在洁净状态；13.▲具有90℃高温高湿灭菌，可对内室包括传感器在内整体进行高温高湿灭菌，灭菌时CO2传感器无需取出；14.保温层采用整体发泡工艺，具有更好的保温性能；15.内胆和搁板均采用304不锈钢，四角半圆弧设计，便于清洁消毒；16.预留直接为25mm测试孔，方便外部检测传感器实时监测箱体内温度，CO2 浓度、湿度等参数；17.具有独立限温报警功能，保证运行安全；18.容积≥190L，载物托架≥3块；19.标配USB接口，数据处理方便；20.标配分级权限管理，可将操作权限分配为管理员，操作员，访客三个权限账户；21.选配智能 App 控制系统，随时随地撑握设备运行状态，提高设备使用效率；★21.提供原厂授权书或质保函。 | 1 |
| 2 |  | 二氧化碳振荡培养箱 |  | 1.采用7寸彩色智能触摸屏控制，各参数一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂；2.操作界面带密码锁定功能，避免人为误操作；3.具有定时功能，定时范围：0~99 小时 59 分；4.通过内腔预热技术，箱体六面加热，外门加热功能，确保箱体内温度的稳定性和均匀度；5.保温层采用整体发泡工艺，具有更好的保温性能，能量损失小；6.控温范围：10~65℃ ；7.温度均匀度：≤±0.5℃（37℃时）；8.★采用半导体帕尔贴 Peltier制冷技术，制冷效率高，能耗低；9.三偏心轴平衡驱动工艺，确保样品以同样的转速振荡；10.振动频率：40~300rpm；振幅：20mm；11.低散热直流电机，启动转矩大，可长时间连续运行；12.▲采用红外（IR）CO2 浓度传感器，不能采用热导传感器，避免温度、湿度变化对CO2浓度监测的影响；13.CO2控制范围：0~20%，CO2控制精度：±0.1%； 14.★箱体内标配HEPA过滤器，使培养箱内始终处在洁净状态，同时过滤器使用寿命情况实时显示；15.★具有90℃高温高湿灭菌，可对内室包括传感器在内整体进行高温高湿灭菌，灭菌时CO2传感器无需取出；16.具有湿度控制系统，实时精确稳定控制箱体内湿度，湿度控制范围为 50%~85%RH；17.内胆，振动台面和搁板均采用304不锈钢，四角半圆弧设计，便于清洁消毒；18.振荡盘尺寸≥500*420mm；19.振荡盘承重量≥25Kg；20.标配USB接口，数据处理方便；21.标配分级权限管理，可将操作权限分配为管理员，操作员，访客三个权限账户；22.选配同厂家的智能 App 控制系统，随时随地撑握设备运行状态，提高设备使用效率；23.提供原厂授权书或质保函。 | 1 |
| 3 |  | 生物安全柜 |  | A2级别，1.5米宽：HEPA：ISO 5级（100级Class100），平均吸入风速：≥0.55±0.025m/s，平均下降风速：≥0.3±0.025m/s，ULPA：≥99.9995%，噪音≤65dB(A)，照度≥800Lux，振动半峰值≤5μm，电源：AC单相220V/50Hz，最大功耗：1000W，重量：250KG。 | 1 |
| 4 |  | 细胞计数仪 |  | 1.光学参数：4倍标准物镜；2.检测模式：(1)明场计数；(2)台盼蓝计数；3.主机系统：(1)分体机设计(2)支持高性能电脑主机，CPU：英特尔i5十二核16线程处理器，主机频率1.7GHz，内存8GB，共享GPU内存3.8GB(3)智能操作系统，独立app模式，图像自由缩放，便于观察单个细胞。4.检测浓度范围：1*104-3*107cells/ml；5.★细胞直径范围：5-200um，可以精确计数小于10um的细胞；6.样品体积：10ul/样品，活率测试范围0-100%，变异系数CV<5%；7.★检测速度：血球计数板2视野检测，明场<2秒，测试速度快；8.明场照明： 白光LED照明，寿命>3万小时；9.成像参数：相机参数不低于600万像素，专业级CMOS彩色光学成像；10.连接接口：USB3.0接口1个；11.软件功能：软件内置实验模式，实现标准化测试分析，包括明场计数、台盼蓝计数，小细胞计数功能，软件终生免费升级；12. ★无耗材设计，无电源适配器设计，节能环保；13.数据分析：实时统计分析图片信息，结果准确度高，拥有数据库格式，结果可保存为pdf、CSV、JPG；14.AI智能识别算法，精准标记每个细胞；15.提供原厂授权书或质保函。 | 1 |
| 5 |  | 台式低速离心机 |  | 最高转速（r/ min）：5000，最大离心力（×g）：4800，最大容量：4×100 ml，定时范围：1-99h59min/连续/短时离心，转速精度：±50r/min，运行程序：20组，控制及驱动系统：大力矩直流无刷电机，微机控制，总功率：450 w，噪音：≤60dB，电源：AC220V 50Hz，重量：35 Kg，外形尺寸（长×宽×高）：600×540×360 mm。 | 1 |
| 6 |  | 冷藏冷冻冰箱 |  | 550L及以上对开门变频，冷藏室351L及以上，冷冻室175L及以上，一级能耗（海尔、西门子、美的、LG） | 1 |
| 7 |  | 数显型恒温金属浴 |  | 室温+5℃~100℃，控温精度:±0.3°℃，温度均匀性:±0.3°℃，升温时间:≤12分钟(25℃至100℃)，含模块MD30(0.2mlX96孔标准版) | 1 |
| 8 |  | 倒置相差显微镜 |  | 1、主机：符合人体工程学原理的高性能主机，操作方便舒适，采用低位调焦和工作台控制，提高工作效率，主机镜片均有防霉镀膜，提高使用寿命；2、主机包含0:100/100:0分光光路，可连接成像系统。更适合低照度拍摄；3、目镜观察筒：三目观察筒，30°倾斜；4、目镜：大视野目镜10X一对（视场直径20mm）；5、对中望远镜一个；6、物镜：6.1长工作距离平场消色差物镜：PLL 10X0.25工作距离8.8 mm，盖玻片厚度1.2mm，PLL 25X0.40工作距离4.8mm，盖玻片厚度1.2mm，PLL 40X0.60工作距离3.3mm，盖玻片厚度1.2mm。★6.2长工作距离平场消色差相衬物镜：PLL10X/0.25 PHP工作距离8.1 mm，盖玻片厚度1.2mm，PLL25X/0.40 PHP 工作距离4.78 mm，盖玻片厚度1.2mm，PLL40X/0.60 PHP 工作距离：3.32 mm，盖玻片厚度1.2mm；7、调焦机构：粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置；8、转换器：四孔转换器；9、双层机械移动载物台，移动范围：纵向30mm，横向75mm；★10、培养皿托板一：内槽尺寸：Ф68mm，培养皿托板二：内槽尺寸：34mm（宽）X77.5mm（长），可适配圆形培养皿Ф68.5mm；11、插板式相衬聚光镜工作距离30mm；12、6V20W卤素灯，亮度可调；13、成像系统：采用SONY CMOS传感器的C接口CMOS相机，板上集成有一定容量存贮芯片，确保数据同步传输、高帧率以及稳定性，随相机提供高级视频与图像处理应用软件，可通过软件界面对成像系统进行完全的控制，曝光，白平衡，颜色处理等。★包含测量功能，点、线、矩形、圆、椭圆、圆弧、多边形等测量工具，提供景深拓展，自动图像拼接等专业功能。提供Windows/Linux/OSX多平台SDK，支持原生C/C++, C#/VB.NET, Directshow, Twain API;支持单帧图像捕获与录像，提供Windows/Linux/OSX等多平台SDK，支持原生C/C++, C#/VB.NET, Directshow, Twain API，传感器型号与尺寸：SONY CMOS 5.1M，1/2.8 (5.70x4.28)，FPS@分辨率：26@2592x1944，26@1280x960，26@640x480 ，曝光时间：0.2ms~2000ms，光谱响应范围：380-650nm (有红外截止滤光片情况下)，白平衡：ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整，工作温度（摄氏度）：-10~ 50，工作湿度：30~80%RH，相机供电：相机通过USB2.0接口供电(兼容USB3.0)，操作系统：Microsoft® Windows®XP/ Vista / 7 / 8 /10/11(32 & 64 位)；▲14、提供原厂授权书或质保函。 | 1 |
| 9 |  | 电动移液器 |  | 1.移液操作简单、高效，单手轻松控制；★2.适用0.1-100ml, 移液管顶端口径小于8mm，都可适配；3.大功率马达可快速充满100mL液体；★4.可更换的锂电池使用时间长，可间歇工作12小时，充电时间4-5小时；★5.液晶大显示屏显示6个速度档和电量信息；6.指尖控制的吸液和分液按钮，保证了移液的准确性；7.动力强劲，运行安静，5S内吸取25mL液体；8.采用PVDF材料，耐腐蚀；★9.有电力不足时警告功能；10.配件齐全，包含0.45μm疏水过滤器（2个）、双用座充、挂钩、充电器。 | 1 |
| 10 |  | 2.5μL移液器 |  | 1.采用优秀的人体工程学设计；2.重量轻，量程调节轻盈顺畅，吸排液按压省力，为您提供更轻松，无疲劳的移液体验；★3.量程锁能有效防止因误操作引起的移液误差，同时有利于小体积液体的准确转移；4.特殊的材料以及全新的组件和技术可有效降低吸排液按压力度，从而提高移液的准确性，精确度和可靠性；★5.四位数字视窗，令所设定量程一目了然 ；★6.量程0.1–2.5 µL；7.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修；★8.精确的分液，每支移液器都按ISO8655标准进行校准；9.采用同类移液器中优选的材料，提供更好的化学和物理防护，可整支高温高压灭菌，并增强了抗紫外性，提高使用耐久性；10.可提供在线校准。 | 1 |
| 11 |  | 10μL移液器 |  | 1.采用优秀的人体工程学设计；2.重量轻，量程调节轻盈顺畅，吸排液按压省力，为您提供更轻松，无疲劳的移液体验；★3.量程锁能有效防止因误操作引起的移液误差，同时有利于小体积液体的准确转移；4.特殊的材料以及全新的组件和技术可有效降低吸排液按压力度，从而提高移液的准确性，精确度和可靠性；★5.四位数字视窗，令所设定量程一目了然 ；★6.量程0.5–10 µL；7.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修；★8.精确的分液，每支移液器都按ISO8655标准进行校准；9.采用同类移液器中优选的材料，提供更好的化学和物理防护，可整支高温高压灭菌，并增强了抗紫外性，提高使用耐久性；10.可提供在线校准。 | 1 |
| 12 |  | 20μL移液器 |  | 1.采用优秀的人体工程学设计；2.重量轻，量程调节轻盈顺畅，吸排液按压省力，为您提供更轻松，无疲劳的移液体验；★3.量程锁能有效防止因误操作引起的移液误差，同时有利于小体积液体的准确转移；4.特殊的材料以及全新的组件和技术可有效降低吸排液按压力度，从而提高移液的准确性，精确度和可靠性；★5.四位数字视窗，令所设定量程一目了然 ；★6.量程2–20 µL；7.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修；★8.精确的分液，每支移液器都按ISO8655标准进行校准；9.采用同类移液器中优选的材料，提供更好的化学和物理防护，可整支高温高压灭菌，并增强了抗紫外性，提高使用耐久性；10.可提供在线校准。 | 1 |
| 13 |  | 100μL移液器 |  | 1.采用优秀的人体工程学设计；2.重量轻，量程调节轻盈顺畅，吸排液按压省力，为您提供更轻松，无疲劳的移液体验；★3.量程锁能有效防止因误操作引起的移液误差，同时有利于小体积液体的准确转移；4.特殊的材料以及全新的组件和技术可有效降低吸排液按压力度，从而提高移液的准确性，精确度和可靠性；★5.四位数字视窗，令所设定量程一目了然 ；★6.量程10–100 µL；7.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修；★8.精确的分液，每支移液器都按ISO8655标准进行校准；9.采用同类移液器中优选的材料，提供更好的化学和物理防护，可整支高温高压灭菌，并增强了抗紫外性，提高使用耐久性；10.可提供在线校准。 | 1 |
| 14 |  | 200μL移液器 |  | 1.采用优秀的人体工程学设计；2.重量轻，量程调节轻盈顺畅，吸排液按压省力，为您提供更轻松，无疲劳的移液体验；★3.量程锁能有效防止因误操作引起的移液误差，同时有利于小体积液体的准确转移；4.特殊的材料以及全新的组件和技术可有效降低吸排液按压力度，从而提高移液的准确性，精确度和可靠性；★5.四位数字视窗，令所设定量程一目了然 ；★6.量程20–200 µL；7.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修；★8.精确的分液，每支移液器都按ISO8655标准进行校准；9.采用同类移液器中优选的材料，提供更好的化学和物理防护，可整支高温高压灭菌，并增强了抗紫外性，提高使用耐久性；10.可提供在线校准。 | 1 |
| 15 |  | 1mL移液器 |  | 1.采用优秀的人体工程学设计；2.重量轻，量程调节轻盈顺畅，吸排液按压省力，为您提供更轻松，无疲劳的移液体验；★3.量程锁能有效防止因误操作引起的移液误差，同时有利于小体积液体的准确转移；4.特殊的材料以及全新的组件和技术可有效降低吸排液按压力度，从而提高移液的准确性，精确度和可靠性；★5.四位数字视窗，令所设定量程一目了然 ；★6.量程100–1000 µL；7.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修；★8.精确的分液，每支移液器都按ISO8655标准进行校准；9.采用同类移液器中优选的材料，提供更好的化学和物理防护，可整支高温高压灭菌，并增强了抗紫外性，提高使用耐久性；10.可提供在线校准。 | 1 |
| 16 |  | 8通道电动移液器 |  | ★1．可充电锂电池。★2．可编程移液容量：0.5-10ul，10-100ul，30-300ul。3．大液晶屏位于枪身部分，完全还原手动移液器的操作和显示方式。★4．组合旋钮设计，所有操作均可通过组合旋钮来完成，操作简便。5．吸液和排液速度可调。★6．精密度和准确度高，保证移液的准确性和平行性。7．功能：吸排液，连续混匀，连续分配，稀释功能。8．高精度步进电机。★9．支持座充和线充两种充电方式★10．活塞部分零件支持高温高压消毒11．自动校准，仅需配备带USB接口天平，连上电脑后用户即可自行校准。免去送往第三方校准烦恼。 | 1 |
| 17 | 理化间 | 酶标仪 |  | ★光源类型：混合4 LED灯，寿命25000h；★孵育精度：（选配）室温+4℃-45℃可调，温控精度：±0.5℃；打印功能：内置热敏打印机，可外接打印机；波长范围： 330-1100nm；滤光片配置：10个滤光片位置，标配405nm、450nm、492nm、630nm,选配6定制波长；吸光度范围：0.000―4.000A；★光通道数：9通道光路检测；示值稳定性：≤±0.002A；示值误差（准确性）：≤±0.005A；重复性：≤0.2%或≤0.2%T；灵敏度：≥0.01（L/mg）；通道差异：≤0.01A；波长示值误差：±2nm；半宽度：≤8nm；峰值透射比：≥35%；分辨率：0.001A（显示），0.0001A（内部计算）；读板速度：单波长≤3秒/96孔，双波长≤6秒/96孔；振板功能：速度和时间可调；板条类型：标准96孔或其他型酶标板、条；适用孔型：平底、U型和V型；显示方式：7寸彩色液晶显示屏显示；输入方式：触摸屏输入，可选配鼠标和键盘；★软件工作站：标配两套专用PC工作站（吸光度专用工作站和多功能型工作站）；接口： USB接口、RS232串口、并口打印机接口、鼠标接口；数据储存：2000板（96）孔检测结果， 500个以上测试项目，U盘可以直接导出数据；使用环境：温度5-40℃；湿度15%-80%；电源电压：交流(220±22)V，(50±1)Hz；体积：475mm×350mm×210mm（长×宽×高）；重量：10Kg；提供原厂授权书或质保函。 | 1 |
| 18 |  | 蛋白电泳+电转套装 |  | 垂直电泳槽支持凝胶尺寸：101×73mm（短板）/101×82mm（长板），凝胶厚度：0.75、1.0、1.5mm，最大支持2块凝胶并行运行，凝胶面积：83*73mm；电源输出电压：10-300V，输出电流：4-400mA，最大输出功率120W；定时范围：1-999min；‌转印电泳槽支持转印胶数：1-2块，有效转印面积：110*90mm，质保4年。 | 1 |
| 19 |  | 化学发光成像系统 |  | 1.CCD相机 分辨率：真实600万物理像素，2688*2200；制冷温度：-25℃；2.非软件插值生成；3. F/0.95大光圈高通透电动可预置镜头，具有自动聚焦功能。（提供软件截图） 4.电动滤镜轮孔位：8位；5.可选蓝光样品盘：LED光源，波长470nm，蓝光透射面积21cm*26cm，钢化玻璃表面，防腐蚀防刮擦，用于DNA/RNA凝胶检测；★6. 具有审计追踪功能：至少4级账户管理权限，不同账户拥有不同的管理权限。具有日志查询功能，可以对使用者的操作记录进行记录和查看。具有数字签名功能，有利于数据安全。具有报告导出功能，可以把拍摄参数（包括拍摄时间、曝光时间、相机型号与序列号、最大和最小灰度值、像素合并、光圈、滤镜轮、软件版本号等信息）、拍摄图片结果和各泳道条带的分析结果以pdf格式一起导出。（提供软件截图）；7. 支持拍摄彩色明场图，显示彩色marker条带；★8. 拍摄后可直接输出PDF报告，报告包含用户单位，用户姓名，图像拍摄的日期，时间，拍摄类型等信息；9.具有高精度自动曝光功能，无需揣摩曝光时间，一键完成western blot成像，可以调节自动曝光灵敏度，以满足不同样品需求；★10. 除了自动曝光外，还有1张手动曝光，2~99张灰度累积曝光，2~99张时间累积曝光，2~99张自定时间序列四种曝光模式，满足不同样品拍摄需求；11. 支持白光图和5组荧光共6通道图像的叠加显示，并且支持每个通道独立调节显示效果（提供软件界面截图）；12. 拍摄完成的图像可以直接旋转调水平，无需后续再用其他软件进行调节，除旋转调水平外还具有图像裁切，反色，打印，添加伪彩，灰度调节等功能（提供软件界面截图）；13.拍摄完成后，可以批量导出白光图，8bit, 16bit和24bit的化学发光图；14.点击一次拍摄可以直接得到marker和发光条带的叠加图，发光图，以及明场图；★15.拍摄完成即可在当前界面查看拍摄参数，包括拍摄时间、拍摄类型、曝光时间、拍摄时相机温度、相机型号与序列号、最大和最小灰度值、软件版本号等（提供软件界面截图）；16.产品通过EN61326-1:2013和EN61010- 1:2010标准认证 | 1 |
| 20 |  | 2.5μL移液器 |  | 1.采用优秀的人体工程学设计；2.重量轻，量程调节轻盈顺畅，吸排液按压省力，为您提供更轻松，无疲劳的移液体验；★3.量程锁能有效防止因误操作引起的移液误差，同时有利于小体积液体的准确转移；4.特殊的材料以及全新的组件和技术可有效降低吸排液按压力度，从而提高移液的准确性，精确度和可靠性；★5.四位数字视窗，令所设定量程一目了然 ；★6.量程0.1–2.5 µL；7.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修；★8.精确的分液，每支移液器都按ISO8655标准进行校准；9.采用同类移液器中优选的材料，提供更好的化学和物理防护，可整支高温高压灭菌，并增强了抗紫外性，提高使用耐久性；10.可提供在线校准。 | 1 |
| 21 |  | 10μL移液器 |  | 1.采用优秀的人体工程学设计；2.重量轻，量程调节轻盈顺畅，吸排液按压省力，为您提供更轻松，无疲劳的移液体验；★3.量程锁能有效防止因误操作引起的移液误差，同时有利于小体积液体的准确转移；4.特殊的材料以及全新的组件和技术可有效降低吸排液按压力度，从而提高移液的准确性，精确度和可靠性；★5.四位数字视窗，令所设定量程一目了然 ；★6.量程0.5–10 µL；7.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修；★8.精确的分液，每支移液器都按ISO8655标准进行校准；9.采用同类移液器中优选的材料，提供更好的化学和物理防护，可整支高温高压灭菌，并增强了抗紫外性，提高使用耐久性；10.可提供在线校准。 | 1 |
| 22 |  | 20μL移液器 |  | 1.采用优秀的人体工程学设计；2.重量轻，量程调节轻盈顺畅，吸排液按压省力，为您提供更轻松，无疲劳的移液体验；★3.量程锁能有效防止因误操作引起的移液误差，同时有利于小体积液体的准确转移；4.特殊的材料以及全新的组件和技术可有效降低吸排液按压力度，从而提高移液的准确性，精确度和可靠性；★5.四位数字视窗，令所设定量程一目了然 ；★6.量程2–20 µL；7.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修；★8.精确的分液，每支移液器都按ISO8655标准进行校准；9.采用同类移液器中优选的材料，提供更好的化学和物理防护，可整支高温高压灭菌，并增强了抗紫外性，提高使用耐久性；10.可提供在线校准。 | 1 |
| 23 |  | 100μL移液器 |  | 1.采用优秀的人体工程学设计；2.重量轻，量程调节轻盈顺畅，吸排液按压省力，为您提供更轻松，无疲劳的移液体验；★3.量程锁能有效防止因误操作引起的移液误差，同时有利于小体积液体的准确转移；4.特殊的材料以及全新的组件和技术可有效降低吸排液按压力度，从而提高移液的准确性，精确度和可靠性；★5.四位数字视窗，令所设定量程一目了然 ；★6.量程10–100 µL；7.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修；★8.精确的分液，每支移液器都按ISO8655标准进行校准；9.采用同类移液器中优选的材料，提供更好的化学和物理防护，可整支高温高压灭菌，并增强了抗紫外性，提高使用耐久性；10.可提供在线校准。 | 1 |
| 24 |  | 200μL移液器 |  | 1.采用优秀的人体工程学设计；2.重量轻，量程调节轻盈顺畅，吸排液按压省力，为您提供更轻松，无疲劳的移液体验；★3.量程锁能有效防止因误操作引起的移液误差，同时有利于小体积液体的准确转移；4.特殊的材料以及全新的组件和技术可有效降低吸排液按压力度，从而提高移液的准确性，精确度和可靠性；★5.四位数字视窗，令所设定量程一目了然 ；★6.量程20–200 µL；7.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修；★8.精确的分液，每支移液器都按ISO8655标准进行校准；9.采用同类移液器中优选的材料，提供更好的化学和物理防护，可整支高温高压灭菌，并增强了抗紫外性，提高使用耐久性；10.可提供在线校准。 | 1 |
| 25 |  | 1mL移液器 |  | 1.采用优秀的人体工程学设计；2.重量轻，量程调节轻盈顺畅，吸排液按压省力，为您提供更轻松，无疲劳的移液体验；★3.量程锁能有效防止因误操作引起的移液误差，同时有利于小体积液体的准确转移；4.特殊的材料以及全新的组件和技术可有效降低吸排液按压力度，从而提高移液的准确性，精确度和可靠性；★5.四位数字视窗，令所设定量程一目了然 ；★6.量程100–1000 µL；7.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修；★8.精确的分液，每支移液器都按ISO8655标准进行校准；9.采用同类移液器中优选的材料，提供更好的化学和物理防护，可整支高温高压灭菌，并增强了抗紫外性，提高使用耐久性；10.可提供在线校准。 | 1 |
| 26 |  | 8通道电动移液器 |  | ★1．可充电锂电池。★2．可编程移液容量：0.5-10ul，10-100ul，30-300ul。3．大液晶屏位于枪身部分，完全还原手动移液器的操作和显示方式。★4．组合旋钮设计，所有操作均可通过组合旋钮来完成，操作简便。5．吸液和排液速度可调。★6．精密度和准确度高，保证移液的准确性和平行性。7．功能：吸排液，连续混匀，连续分配，稀释功能。8．高精度步进电机。★9．支持座充和线充两种充电方式★10．活塞部分零件支持高温高压消毒11．自动校准，仅需配备带USB接口天平，连上电脑后用户即可自行校准。免去送往第三方校准烦恼。 | 1 |
| 27 | 配液间 | 冷藏冷冻冰箱 |  | 550L及以上对开门变频，冷藏室351L及以上，冷冻室175L及以上，一级能耗（海尔、西门子、美的、LG） | 1 |
| 28 |  | 单人单面超净台 |  | 1米宽：洁净等级100级@≥0.5μM（美联邦209E），平均风速0.25～0.45m/s，噪音≤62dB（A），振动半峰值≤5μM（x、y、z方向），照度≥300Lx，电源AC单相220V/50Hz，最大功率100W，重量80kg。 | 1 |
| 29 |  | 天平 |  | 精确到0.0001g，最大称量200g | 1 |
| 30 |  | 磁力搅拌器 |  | 1.4个通道可独立控制启停、独立控制转速、独立控制显示，多通道速度的平行性更强；2.最大转速可达1500rpm；3.防爆直流无刷电机，免维护，无火花，确保实验室安全；4.单头最大搅拌量（H2O）可达3L；5.高清晰LCD显示屏同时显示实际转速；6.陶瓷涂层铝盘面，抗腐蚀能力强；7.全封闭铝合金外壳，喷塑表面耐化学腐蚀；8.兼容多种反应模块，反应容器，适配各种反应场景。 | 1 |
| 31 |  | pH计 |  | ★测量范围：pH/pX（-2.000～20.000）pH/pX;=；★mV：-1999.9～1999.9mV；单位、mol/L,mmol/L,g/L, mg/L,ppm和ug/L；温度：(0.0～100.0）℃。 分辨率：pH/pX：0.01/0.001pH/pX；mV：0.1mV；温度：0.1℃ 基本误差：pH/pX：电计：±0.01 pH/pX ；配套：±0.03 pH/pX；电位示值误差：≤0.5mv；离子浓度：±0.5%；温度：±0.2℃；数据存储：500组；存储内容：编号、数值、单位、温度、时间；通讯接口：USB2.0、无线蓝牙（选配）；仪器级别：0.01级；供电方式：DC12V/1A；仪器尺寸：（215×170×40）mm；仪器重量：600g；环境温度：5～35℃；环境湿度：≤85%；IP等级 ：IP54防尘防水。 | 1 |
| 32 |  | 超纯水仪 |  | 1、适合全国地区水质，机箱采用喷塑工艺；★2、全系统所有滤芯采用开模注塑技术并机箱内置；3、韩式快插滤柱更换维护更换方便；4、电器和水路彻底分离，避免因潮湿、漏水引起的电路故障；5、水质在线监测系统，三路水质在线监测功能；★6、【进水水源监测】 【纯水监测】 【超纯水监测】；7、全自动RO膜防垢冲洗程序，自来水断水自动停机，停机自动断水，储水桶自动补水，储水桶水满自动停机；8、所有管路均获NSF认证，具备水质水量升级功能。配置双波长紫外杀菌灯能有效去除细菌降TOC；9、配备便携式TDS笔，可随时随地测试TDS含量，电导，水温；★10、双电动取水口，两种水质，即开即用。前后开门设计，更换滤芯简单快捷，整个过程无需使用任何工具，轻松完成滤芯更换；11、机器控制系统可升级为无线WiFi智能控制系统；12、机器品牌必须具有国家商标局注册证；13、厂家需通过3A认证，ISO质量管理体系认证证书，产品需通过ECM的CE认证；★14、投标人需提供同类型产品制造商出具的国家级CNAS标识第三方检测报告；▲15、提供原厂授权书或质保函。 | 1 |
|  | 气瓶间 |  |  |  |  |
| 33 | 病毒间 | 二氧化碳低温培养箱 |  | 1.采用7寸彩色智能触摸屏控制，各参数一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂；2.操作界面带密码锁定功能，避免人为误操作；3.具有定时功能，定时范围：0~99 小时 59 分；4.箱体六面加热，外门具有加热功能，可防止内胆产生冷凝水，确保箱体内温度的稳定性和均匀度；5.具有环境温度检测系统，可根据环境温度变化自动调节加热系统，防止箱内温度过冲；6.★采用半导体帕尔贴 Peltier制冷技术，制冷效率高，能耗低；7.控温范围：10~65℃；8.温度均匀度：≤±0.3℃（37℃时）；9.★具有湿度控制系统，实时精确稳定控制箱体内湿度，湿度控制范围为 50%~85%RH； 10.采用红外（IR）CO2 浓度传感器，不能采用热导传感器，避免温度、湿度变化对CO2浓度监测的影响；11.CO2控制范围：0~20%，CO2控制精度：±0.1%； 12.★箱内标配HEPA过滤器，使培养箱内始终处在洁净状态；13.具有90℃高温高湿灭菌，可对内室包括传感器在内整体进行高温高湿灭菌，灭菌时CO2传感器无需取出；14.保温层采用整体发泡工艺，具有更好的保温性能；15.内胆和搁板均采用304不锈钢，四角半圆弧设计，便于清洁消毒；16.预留直接为25mm测试孔，方便外部检测传感器实时监测箱体内温度，CO2 浓度、湿度等参数；17.具有独立限温报警功能，保证运行安全；18.容积≥190L，载物托架≥3块；19.标配USB接口，数据处理方便；20.标配分级权限管理，可将操作权限分配为管理员，操作员，访客三个权限账户；21.选配智能 App 控制系统，随时随地撑握设备运行状态，提高设备使用效率；22.提供原厂授权书或质保函。 | 1 |
| 34 |  | 生物安全柜（1.5米） |  | A2级别，1.5米宽：HEPA：ISO 5级（100级Class100），平均吸入风速：≥0.55±0.025m/s，平均下降风速：≥0.3±0.025m/s，ULPA：≥99.9995%，噪音≤65dB(A)，照度≥800Lux，振动半峰值≤5μm，电源：AC单相220V/50Hz，最大功耗：1000W，重量：250KG。 | 1 |
| 35 |  | 冷藏冷冻冰箱 |  | 550L及以上对开门变频，冷藏室351L及以上，冷冻室175L及以上，一级能耗（海尔、西门子、美的、LG） | 1 |
| 36 |  | 高速冷冻离心机 |  | 1、交流变频电机直接驱动，高精度，低噪音，使用寿命长；2、采用高效能环保制冷系统，无环境污染，温控精度高；★3、静音技术、“低噪音”专利证书认可，最高转速运行噪音低于58分贝；4、门盖机身双层密封圈，密封性好，满足客户长期使用需求；5、微机控制，彩色大屏幕显示，程序可编可存，转速，离心力，时间可同时显示；6、三级阻尼减震，10种升降速曲线，30种自由程序可编可存,可满足不同实验需求；7、设有超速、超温，电子安全门锁等多级保护功能，确保人机安全；★8、最大转速:16500r/min；9、最大离心力：19480xg；10、最大容量：4×100ml；11、定时范围：1s～99min；12、整机噪音：<58dB；13、转速精度：±10r/min；14、温控范围：-20℃～+40℃；15、温控精度：±1℃；16、电 源：AC220V 50Hz 10A；17、整机功率：880W；18、重 量：（不含转头） 70kg；19、外形尺寸：600×570×380mm（L×W×H）；★20、提供原厂授权书或质保函。 | 1 |
| 37 |  | 倒置荧光相差显微镜 |  | 显微镜部分：采用UIS2（万能无限远校正）光学系统；观察模式：明场、相差，荧光；观察头：固定式三目镜筒，倾角45度，瞳距48-75mm，光路：目镜/相机端口=100/0 0/100；目镜:放大倍率：10X FN22；调焦：循环使用的粗、细调焦旋钮物镜转换器垂直运动系统。行程：20mm（聚焦点：高达18.5 mm的平板载物台顶面），每转行程：36.8mm（粗），0.2mm（微）；转盘器：4孔物镜转换器；载物台尺寸：200mm（长）×252mm（宽）可合并交换透明插入板，机械载物台：在平板上载物台的右侧XY同轴旋钮的地方微孔板架配备有防脱功能，载物台行程：X= 110mm，Y =74mm；明场光源：4000K色温的LED光源，亮度可调物镜：4X IPC相衬专用物镜, NA 0.13, 工作距离17mm（预对中），10X IPC相衬专用物镜, NA 0.25, 工作距离8.8mm（预对中），20X长工作距离 IPC相衬专用物镜, NA 0.4, 工作距离3.2mm（预对中），40X长工作距离 IPC相衬专用物镜, NA 0.55, 工作距离2.2mm（预对中）；聚光镜：最大数值孔径NA：0.3，工作距离WD：72mm，适用物镜放大倍率2X，4X，10X，20X和40X，高达190毫米高度组织瓶可以在载物台上加载不可拆卸式聚光镜；荧光部分：技术参数：★1落射荧光照明/激发一体装置：1.44英寸液晶显示屏，开机问候语，荧光通道独立显示；通道标识按键，电动控制；亮度可调节和强度柱状显示，具有光强记忆；一体旋钮控制，一键操控所有功能；内置处理芯片，可烧写问候语，支持外部联动控制；配置4个独立通道，3组独立荧光激发滤片组，最高可配4组。★2.3通道LED荧光通道激发组：DAPI激发组：EX365/40nm,BM410nm,DM473/22nm；FITC激发组：EX472/28nm,BM490nm,DM520/30nm；TRITC激发组：EX543/20nm,BM570nm,DM585/20nm。3.激发光源：大功率LED光源，复合均匀聚光，寿命≥30000小时，即开即用，无需预热，一体成型盒体散热及主动空气循环散热，有效降低荧光飘移；荧光相机部分：2100万超高分辨率显微相机，4/3英寸大靶面芯片，大视野高效采集，优异的灵敏度带来卓越的荧光拍摄体验，内置硬件ISP图像处理芯片，卓越的细节处理和色彩还原，高效数据处理，全分辨下最高21fps；有效像素：2100万，芯片尺寸:4/3英寸，像元尺寸:3.3 um×3.3 um；分辨率 5280×3956，最大帧率:21FPS，曝光时间:12us-30s；软件：预览、拍摄、avi视频录制、自动白平衡、自动曝光、手动曝光、色阶调整、自动对焦、显微定标、测量（支持预览时测量）、图像标注、图像常规编辑，伪彩色（针对荧光）。 | 1 |
| 38 |  | Spiner瓶CELLSPIN（双侧臂培养瓶） |  | 250mL，直径×高度：100×150mm，可搭配市面上常见的磁力搅拌装置通过磁力发生旋转带动搅拌，维持细胞培养稳态环境，适用于贴壁细胞与微载体的悬浮培养、单悬细胞的悬浮培养、菌株和细胞系的筛选、细胞扩增培养及相关工艺优化。 | 2 |
| 39 |  | 生物反应器（7L） |  | 生物反应器（7L） 温度控制‌：范围20-50℃，精度±0.1℃；‌pH控制‌：控制精度±0.01，采用电极电位法检测；‌溶氧(DO)控制‌：精度±2%，标配光学传感器；‌搅拌系统‌：磁力耦合驱动，转速0-400rpm，底部倾斜角度设计；‌气体控制‌：3路气体出口（大泡/微泡/表层通气），使用德国宝帝流量计；‌称重单元‌：梅特勒-托利多传感器，精度±3‰；‌压力监测‌：精度±2%，集成尾气加热功能。 | 1 |
| 40 |  | 微量高速冷冻离心机 |  | 1、交流变频电机直接驱动，高精度，低噪音，使用寿命长；2、微机控制,蓝白双色显示屏,同时显示转子号、转速、离心力、时间、升降速等离心参数；3、10种升降速曲线，任意转子0-14000转最快升降速20秒，可提供15种自由编辑程序，满足不同实验需求；4、采用高效能环保制冷系统，无环境污染，温控精度高；5、自吸式电子门锁，减轻门盖关闭压力，操作方便；6、设有超速、超温，电子安全门锁，电子陀螺仪不平衡监测保护等多级保护功能，确保人机安全；★7、带有冷凝水自动蒸发功能，确保离心腔干燥；8、最大转速：16500r/min；9、最大离心力: 20403xg；10、最大容量：18×5ml；11、转速精度：±10r/min；12、温控范围：-20℃～+40℃；13、温控精度：±1℃；14、定时范围：1s～99min；★15、整机噪音：<55dB；16、电 源：AC220V 50Hz 10A；17、整机功率： 700W；18、重 量：（不含转头）35kg；19、外形尺寸：570x324x260mm（L×W×H）；20、转子配置：角转子24×1.5-2.2ml，转速14500r/min，离心力20403xg；21.提供原厂授权书或质保函。 | 1 |
| 41 |  | 电动移液器 |  | 1.移液操作简单、高效，单手轻松控制；★2.适用0.1-100ml, 移液管顶端口径小于8mm，都可适配；3.大功率马达可快速充满100mL液体；★4.可更换的锂电池使用时间长，可间歇工作12小时，充电时间4-5小时；★5.液晶大显示屏显示6个速度档和电量信息；6.指尖控制的吸液和分液按钮，保证了移液的准确性；7.动力强劲，运行安静，5S内吸取25mL液体；8.采用PVDF材料，耐腐蚀；★9.有电力不足时警告功能；10.配件齐全，包含0.45μm疏水过滤器（2个）、双用座充、挂钩、充电器。 | 1 |
| 42 |  | 2.5μL移液器 |  | 1.采用优秀的人体工程学设计；2.重量轻，量程调节轻盈顺畅，吸排液按压省力，为您提供更轻松，无疲劳的移液体验；★3.量程锁能有效防止因误操作引起的移液误差，同时有利于小体积液体的准确转移；4.特殊的材料以及全新的组件和技术可有效降低吸排液按压力度，从而提高移液的准确性，精确度和可靠性；★5.四位数字视窗，令所设定量程一目了然 ；★6.量程0.1–2.5 µL；7.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修；★8.精确的分液，每支移液器都按ISO8655标准进行校准；9.采用同类移液器中优选的材料，提供更好的化学和物理防护，可整支高温高压灭菌，并增强了抗紫外性，提高使用耐久性；10.可提供在线校准。 | 1 |
| 43 |  | 10μL移液器 |  | 1.采用优秀的人体工程学设计；2.重量轻，量程调节轻盈顺畅，吸排液按压省力，为您提供更轻松，无疲劳的移液体验；★3.量程锁能有效防止因误操作引起的移液误差，同时有利于小体积液体的准确转移；4.特殊的材料以及全新的组件和技术可有效降低吸排液按压力度，从而提高移液的准确性，精确度和可靠性；★5.四位数字视窗，令所设定量程一目了然 ；★6.量程0.5–10 µL；7.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修；★8.精确的分液，每支移液器都按ISO8655标准进行校准；9.采用同类移液器中优选的材料，提供更好的化学和物理防护，可整支高温高压灭菌，并增强了抗紫外性，提高使用耐久性；10.可提供在线校准。 | 1 |
| 44 |  | 20μL移液器 |  | 1.采用优秀的人体工程学设计；2.重量轻，量程调节轻盈顺畅，吸排液按压省力，为您提供更轻松，无疲劳的移液体验；★3.量程锁能有效防止因误操作引起的移液误差，同时有利于小体积液体的准确转移；4.特殊的材料以及全新的组件和技术可有效降低吸排液按压力度，从而提高移液的准确性，精确度和可靠性；★5.四位数字视窗，令所设定量程一目了然 ；★6.量程2–20 µL；7.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修；★8.精确的分液，每支移液器都按ISO8655标准进行校准；9.采用同类移液器中优选的材料，提供更好的化学和物理防护，可整支高温高压灭菌，并增强了抗紫外性，提高使用耐久性；10.可提供在线校准。 | 1 |
| 45 |  | 100μL移液器 |  | 1.采用优秀的人体工程学设计；2.重量轻，量程调节轻盈顺畅，吸排液按压省力，为您提供更轻松，无疲劳的移液体验；★3.量程锁能有效防止因误操作引起的移液误差，同时有利于小体积液体的准确转移；4.特殊的材料以及全新的组件和技术可有效降低吸排液按压力度，从而提高移液的准确性，精确度和可靠性；★5.四位数字视窗，令所设定量程一目了然 ；★6.量程10–100 µL；7.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修；★8.精确的分液，每支移液器都按ISO8655标准进行校准；9.采用同类移液器中优选的材料，提供更好的化学和物理防护，可整支高温高压灭菌，并增强了抗紫外性，提高使用耐久性；10.可提供在线校准。 | 1 |
| 46 |  | 200μL移液器 |  | 1.采用优秀的人体工程学设计；2.重量轻，量程调节轻盈顺畅，吸排液按压省力，为您提供更轻松，无疲劳的移液体验；★3.量程锁能有效防止因误操作引起的移液误差，同时有利于小体积液体的准确转移；4.特殊的材料以及全新的组件和技术可有效降低吸排液按压力度，从而提高移液的准确性，精确度和可靠性；★5.四位数字视窗，令所设定量程一目了然 ；★6.量程20–200 µL；7.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修；★8.精确的分液，每支移液器都按ISO8655标准进行校准；9.采用同类移液器中优选的材料，提供更好的化学和物理防护，可整支高温高压灭菌，并增强了抗紫外性，提高使用耐久性；10.可提供在线校准。 | 1 |
| 47 |  | 1mL移液器 |  | 1.采用优秀的人体工程学设计；2.重量轻，量程调节轻盈顺畅，吸排液按压省力，为您提供更轻松，无疲劳的移液体验；★3.量程锁能有效防止因误操作引起的移液误差，同时有利于小体积液体的准确转移；4.特殊的材料以及全新的组件和技术可有效降低吸排液按压力度，从而提高移液的准确性，精确度和可靠性；★5.四位数字视窗，令所设定量程一目了然 ；★6.量程100–1000 µL；7.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修；★8.精确的分液，每支移液器都按ISO8655标准进行校准；9.采用同类移液器中优选的材料，提供更好的化学和物理防护，可整支高温高压灭菌，并增强了抗紫外性，提高使用耐久性；10.可提供在线校准。 | 1 |
| 48 |  | 8通道电动移液器 |  | ★1．可充电锂电池。★2．可编程移液容量：0.5-10ul，10-100ul，30-300ul。3．大液晶屏位于枪身部分，完全还原手动移液器的操作和显示方式。★4．组合旋钮设计，所有操作均可通过组合旋钮来完成，操作简便。5．吸液和排液速度可调。★6．精密度和准确度高，保证移液的准确性和平行性。7．功能：吸排液，连续混匀，连续分配，稀释功能。8．高精度步进电机。★9．支持座充和线充两种充电方式★10．活塞部分零件支持高温高压消毒11．自动校准，仅需配备带USB接口天平，连上电脑后用户即可自行校准。免去送往第三方校准烦恼。 | 1 |
| 49 | 无菌检测室 | 恒温培养箱 |  | 1.外形尺寸：≤536*588*681mm；2.舱体采用不锈钢面板材质，多层可调节搁架，防滑脱隔板设计，方便装载，箱体外部为碳钢喷塑；3.双层门结构，密封门为钢化玻璃内门，外门采用磁性门封设计，便于观察设备内部情况。4.箱体侧面标配测试孔，可根据实际需求检测工作室内温度。5.采用PID微电脑控温技术，多点校温，温度更精准。6.温度选择范围：RT+5-85℃。7.设备容积；≥54L。8. 3.5寸显示屏，简单易懂易操作，便于观察。9.二类医疗器械注册证。 | 2 |
| 50 |  | 生物安全柜 |  | A2级别，1.5米宽：HEPA：ISO 5级（100级Class100），平均吸入风速：≥0.55±0.025m/s，平均下降风速：≥0.3±0.025m/s，ULPA：≥99.9995%，噪音≤65dB(A)，照度≥800Lux，振动半峰值≤5μm，电源：AC单相220V/50Hz，最大功耗：1000W，重量：250KG。 | 1 |
| 51 |  | 冷藏冷冻冰箱 |  | 550L及以上对开门变频，冷藏室351L及以上，冷冻室175L及以上，一级能耗（品牌为海尔、西门子、美的、LG） | 1 |
| 52 | 剩余水分测定室 | 精密分析天平 |  | 1.采用新一代电磁力传感器，提供稳定可靠的称重结果；2.金属铸铝防化防撞击特殊机架，紧凑而坚固的结构和良好抗过载、抗冲击性能，保证天平的长期使用；3.可选择mg、g、ct等多种称量单位，以及根据需求进行定制单位；4.分体式结构设计，可拉伸高清晰OLED触摸显示屏设计，支持戴实验室手套的操作使用；5.时钟待机显示功能、灵敏度和积分时间可调；6.下挂钩设计，满足客户特殊应用需求；7.可拆卸防静电防风罩设计，避免散料样品的腐蚀；8.标配内置USB接口和RS232接口，可以连接打印机和电脑，也可将称量结果传至其他开放程序（需厂家提供证明材料）；9.★Quick Smart Connect技术可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序(需厂家提供证明材料）；10.可调输出模式：自动输出、手动输出、稳定后输出，可自动换行、自动记录；11.具有基本称重、百分比称量、计件称量、动态称量、移液器校准等功能；12.★内置Dual Security系统，保证紧急情况天平正常使用；13.内置砝码一键式校准（内部校准）；14.天平开机后会对该天平进行一次全自动校准；15.★温度变化1.5℃后，天平会自动进行内部砝码校准，时间每隔2小时（时间可调），天平会自动进行内部砝码校准；16.传感器保护装置，保护天平在运输途中传感器的安全性；17.温度漂移：±3ppm/℃@20±2.5℃；18.★可选配固、液双用密度测量、蓝牙、485接口、第二显示屏、打印机等功能；19.最大称量：≥220g20.可读性：≤0.1mg；21.重复性：±0.1mg；22.线性误差：±0.2mg；23.秤盘尺寸：≥Φ90mm；24.外型尺寸：≤410×210×315mm；25.防风罩尺寸：≥235×210×220mm；26.稳定时间：约3秒/2秒；27.预热时间：30-60分钟；28.净重：约6.6kg。 | 1 |
| 53 |  | 真空干燥箱 |  | 容积90L，304不锈钢内胆，室温+10~200度（℃），温度波动范围±1度（℃），真空度＜133（Pa），抽气口直径10（mm），工作室尺寸450*450*450（mm），外形尺寸700*640*800mm，含4L真空泵。 | 1 |
| 54 |  | 除湿机 |  | 适用于20平米的家用除湿机 | 1 |
| 55 |  | 干燥器 |  | 容积约400mL | 1 |
| 56 | 支原体检测室 | 恒温培养箱‌ |  | 1.外形尺寸：≤536*588*681mm；2.舱体采用不锈钢面板材质，多层可调节搁架，防滑脱隔板设计，方便装载，箱体外部为碳钢喷塑；3.双层门结构，密封门为钢化玻璃内门，外门采用磁性门封设计，便于观察设备内部情况。4.箱体侧面标配测试孔，可根据实际需求检测工作室内温度。5.采用PID微电脑控温技术，多点校温，温度更精准。6.温度选择范围：RT+5-85℃。7.设备容积；≥54L。8. 3.5寸显示屏，简单易懂易操作，便于观察。9.二类医疗器械注册证。 | 1 |
| 57 |  | 生物安全柜（1.5米） |  | A2级别，1.5米宽：HEPA：ISO 5级（100级Class100），平均吸入风速：≥0.55±0.025m/s，平均下降风速：≥0.3±0.025m/s，ULPA：≥99.9995%，噪音≤65dB(A)，照度≥800Lux，振动半峰值≤5μm，电源：AC单相220V/50Hz，最大功耗：1000W，重量：250KG。 | 1 |
| 58 |  | 冷藏冷冻冰箱 |  | 550L及以上对开门变频，冷藏室351L及以上，冷冻室175L及以上，一级能耗（品牌为海尔、西门子、美的、LG） | 1 |
|  | 耗材库 |  |  |  |  |
| 59 | 样品库 | 药品展示柜 |  | 4°药品展示柜，1050L，三门，风冷无霜，双模式一键切换，冷藏（2-8度），阴凉（8-20度），冷藏柜上压机 | 2 |
| 60 | 微生物保藏室 | 超低温冰箱 |  | 1、工作条件：环境温度10～32℃，环境湿度:（20～80%）RH，工作电压：（198～242）V，频率：(50 ±1)Hz；2、样式：立式。 3、有效容积:340L。4、外部尺寸(宽×深×高mm)：755×895×1982。5、内部尺寸(宽×深×高mm)：470×578×1250。6、净重/毛重（KG）：210/239。★7、精确控温：高清晰LED数码温度显示，显示精度0.1℃，左侧设置按键锁、制冷、电源、电量低、断电、静音、门开关8个指示灯，清晰了解产品运行状态，高精度微电脑温度控制系统，内置多路传感器，可确保箱内温度保持在-40℃~-86℃范围内。8、箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。9、内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。10、标配四个万向脚轮，方便移动安放。11、过滤网可拆卸，清洗方便。12、内部结构：三层不锈钢隔板，可调节层架式结构，方便分类存储。13、四磁吸内门，内外双层门设计，锁住冷气，保温效果好。14、标配测试孔：左侧一个，方便监测箱内温度。15、助力把手，开启轻便，把手带锁，另可配置任意外挂锁，实现双人管理，保障样本安全。16、保温材料：采用加厚保温层及VIP保温板，保温层厚度：110mm，多道门封设计，保温效果好。17、大面积翅片式冷凝器,散热面积大，盘管式蒸发器，制冷迅速。★18、国际品牌SECOP高效压缩机，国际品牌EBM风扇电机，节能高效、静音。冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。★19、中国科学院理化所发明的环保制冷工质,制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量，制冷效率高，降温更迅速。20、安全存储：完善的声光报警系统（高低温报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警、环温超标报警、冷凝器高温报警、通讯故障报警等），物品存储更安全。21、开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。22、标配蓄电池，断电状态可持续为控制系统供电，提供报警和显示功能。23、选配：温度记录打印机，可设置打印时间间隔1～240分钟。可打印当天及一周内数据，也可打印定义时间段数据。24、选配物联模块，手机关注微信公众号、小程序等，可实时监控冰箱运行状态，冰箱报警信息，会同步短信和微信。25、25℃环温时，空载降温达到-81℃时间≤4小时。26、正常工作下，噪音≤55dB。27、25℃环温时，单日耗电量≤14.10KW.h/24h。28、25℃环温，空载-81℃稳定运行断电回温至-50℃时间≥200min。★29、可存储2英寸标准冻存盒216个，2ml内旋冻存管21600个。★30、压缩机等主要零部件保修五年。 | 1 |
| 61 |  | 液氮罐 |  | 1.几何容积：≥65L；2.口径：≥216mm方便存取样本；3.外径：≤ 678mm；4.高度：≤785mm；5.空重：≤49.2kg；5.静态液氮日蒸发量：0.78L/D；6.静态液氮保存期：83day；7.提桶数量： 6个；8.提桶尺寸：10*10；8.提桶层数：4层；9.2ml内旋冻存管数量：≥2400个；★10.冻存架采用加长提手，方便提取，稳固不割手；11.冻存架提杆与绝热杆连接采用特殊加固处理，液氮冷冻后单个提杆承载拉力≥50KG，防止因低温冷冻造成提桶脱落掉致液氮中；★12.采用塞体锁盖一体式盖塞，锁盖顶部平坦方便放置临时样本及操作工具，盖塞周围设置围边，最大程度减小空气与罐内形成对流，减小液氮消耗量；11.真空绝热性能：绝热性能优越，具备极高的温度均匀性，当罐内液氮≤5cm时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下；★12.材质及结构：高强度螺纹铝合金，轻型罐体，铝合金外表面处理及颜色，采用表面附着力优异的喷漆工艺，耐脏易清洁；13.配置：液氮罐1个、提桶数量6个、盖塞1个、锁盖1套，选配：推车、液位报警器；14.保修期：整机保修一年，真空层保修五年。 | 2 |
| 62 |  | 液氮液位报警器 |  | 温度测量范围：-200~200；精度±0.1℃；WiFi联网 | 2 |
| 63 | PCR检测室 | 微波炉 |  | 实验室用 | 1 |
| 64 |  | 微量高速冷冻离心机 |  | 1、交流变频电机直接驱动，高精度，低噪音，使用寿命长；2、微机控制,蓝白双色显示屏,同时显示转子号、转速、离心力、时间、升降速等离心参数；3、10种升降速曲线，任意转子0-14000转最快升降速20秒，可提供15种自由编辑程序，满足不同实验需求；4、采用高效能环保制冷系统，无环境污染，温控精度高；5、自吸式电子门锁，减轻门盖关闭压力，操作方便；6、设有超速、超温，电子安全门锁，电子陀螺仪不平衡监测保护等多级保护功能，确保人机安全；★7、带有冷凝水自动蒸发功能，确保离心腔干燥；8、最大转速：16500r/min；9、最大离心力: 20403xg；10、最大容量：18×5ml；11、转速精度：±10r/min；12、温控范围：-20℃～+40℃；13、温控精度：±1℃；14、定时范围：1s～99min；★15、整机噪音：<55dB；16、电 源：AC220V 50Hz 10A；17、整机功率： 700W；18、重 量：（不含转头）35kg；19、外形尺寸：570x324x260mm（L×W×H）；20、转子配置：角转子24×1.5-2.2ml，转速14500r/min，离心力20403xg；20.提供原厂授权书或质保函。 | 1 |
| 65 |  | 高通量组织研磨仪 |  | 1.★OLED触摸屏，PID微电脑智能控制，预设研磨方案，单组循环或多组间歇式研磨，让研磨更简单；研磨条件自动记录，记录间隔可调，方便溯源分析；2.★进口脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定,寿命持久；3.机械传动多重减震，高频状态下运行平稳，无抖动，不影响周边其他仪器；4.★传动轴表面硬化工艺处理，搭配精密直线轴承，自动中心定位紧固装置，寿命≥50000min；5.高频上下垂直磨珠法，同一平面均一受力，保证样品的粉碎效果、均一性，方便平行实验；6.中心对称矩阵式适配器，适配器辅助固定装置；7.样品管平行压紧固定，降低破管风险，高频工作状态下样品管完整率高于99.9%；8.机械仓配备隔音降噪装置，噪音≤54db；9.研磨频率 0—70 Hz/S；10.研磨时间 0-9999S；11.加/减速时间 1-60s可调；12.程序模式 30组配方数据存储；13.研磨球直径 0.1-30mm；14.研磨球材质 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂等；15.适配容量 2ml高强度ep管，5ml高强度ep管，（5ml、10ml、15ml、25ml）不锈钢研磨罐；16.适配通量（铝合金适配器）2ml×24、5ml×12、10ml×4、15ml×4、25ml×2；17.适配通量（PE适配器）2ml×24、5ml×12、10ml×4、15ml×4、25ml×2；18.外形尺寸 260mmX380mlX500mm；19.重量25KG；20.功率120W；21.电源AC220V 50-60Hz；★22.提供原厂授权书或质保函。 | 1 |
| 66 |  | 核酸电泳槽+电泳仪 |  | 多功能型水平电泳槽：可制作四种不规格凝胶，配有专用制胶槽；分体式制胶器、整体式制胶器两种制胶器可选；托盘底带有荧光标尺，便于观察限位功能，操作准确；可拆卸电极，便于清洗维修；分体制胶器大胶可以同时用二排加样梳，一次最多可电泳50个样品；整体式制器大胶可以同时用四排加样梳，一次最多可电泳100个样品开盖断电，确保实验安全；99.99%高纯铂电极，大大提高导电率和使用寿命；凝胶面积：大胶120×120㎜，宽胶120×60㎜，长胶60×120㎜，小胶60×60㎜；样品梳齿数：2、3、6、8、11、13、18、25；缓冲液容积：700mL；选配电泳蓝光实时检测仪，可在电泳过程中监测电泳条带情况。 电泳仪：采用先进的微电脑控制电源设计方案，稳定性好、重量轻，散热量小；最新外观设计方案，流畅小巧，高强度材料注塑成型，耐冲击、耐腐蚀、抗老化，新型阻燃材料，达到国际通用标准； 透明上盖，可清晰看到机壳内部电路结构；硅橡胶操作按键，手感舒适，耐老化；恒压恒流任意切换，0-999分钟定时功能，各种故障现象自动检测报错，参数设定简单快捷；一次可带四个相同电泳槽，适用多种水平、垂直、印迹转移等电泳实验；输出电压：10-300V（连续可调），精度误差：±1V，输出电流：4-400mA（连续可调），精度误差：±1 mA，输出功率：75W（最大），定时：1-999min（可调）。 | 1 |
| 67 |  | 水浴锅 |  | 电源电压：220V/50HZ，工作孔位：3孔，加热功率：500W×3，材质：内外全不锈钢，内胆容量：4L×3，控温精度：±0.5℃，温控范围：室温至100℃，外部尺寸：550×180×260mm，工作尺寸：175×165×150×3mm。 | 1 |
| 68 |  | PCR仪 |  | ★1. 操作系统：LINUX操作系统；2.样品台容量：0.2ml×96孔；3.液晶显示：7”高清真彩全触屏，曲线图形实时显示程序；4.U盘功能：通过U盘下载或上传程序；5.语言：中英文双语；6.通讯接口：USB2.0 ；7.样品台温度:0oC-100oC；8.升温速度：6.5oC/秒；9.降温速度：5oC/秒；10. 时间递增/递减：1～120秒，可做Long PCR实验；11.温度递增/递减. 0.1～10.0℃,可做Touchdown PCR实验；12.变温速度可调：有；13. 控温方式：模拟管 + 样品台；14.可设温度点段数：40个，可做多重嵌套循环；15.最大循环数：100；16.样品台温度均匀性：≤±0.2oC(达到设定温度点后30秒)；17.样品台温度准确性：≤±0.1oC(30oC~100oC)；18. 程序存储数：仪器内可存储20000个程序，通过U盘无限量下载程序 ；★19.独特的前出风后进风设计，两侧也出风，保证仪器散热的良好性。20. 梯度温度准确性：≤±0.1℃（35℃-99.9℃）；21. 梯度温度均匀性：≤±0.2℃（达到设定温度点后30秒）；22. 梯度范围：30℃～99.9℃；23. 梯度温差范围：最大30℃；24. 梯度温度点分布：12列（垂直方向）；25. 断电保护：有；26. 4oC保温： 有；★27. 热盖高度：热盖高度可自由调节，压力自适应各种PCR管及载盘；★28.热盖温度：40℃ ~ 105℃可调；29. 热盖自动关闭功能：样品台温度低于30℃时，热盖自动关闭。程序结束时，热盖自动关闭；30. 输入功率：600W；31.提供原厂授权书或质保函。 | 1 |
| 69 |  | 荧光定量PCR仪 |  | 1样本容量：96孔板（兼容全裙）12×8联管、96×0.2ml单管（底部透明）。2反应体积：5-100ul。3动力学范围：1-1010个数量级。4温控系统：4.1升降温速度：≥5℃/S 。4.2温控精确度：≤±0.1℃。4.3温度均一性：≤±0.3℃。4.4控温模式：BLOCK、模拟Tube模式。4.5有PCR梯度功能：梯度温差范围1℃-36℃。4.6热盖温度范围：30℃-110℃，默认105℃。5光学系统5.1激发波长380-800nm。5.2荧光检测通道：通道，可同时检测4个目的基因，可扩展至6通道。5.3检测方式：全板逐孔扫描或者指定行逐孔扫描。6. 特色功能：绝对定量分析；相对定量分析；等位基因（SNP）；熔解曲线基因型分型，梯度，HRM功能，多通道串扰修正，背景修正，自动增益、用户可自定义参数。7接口方式：USB转换器、Blue-tooth转换器。8输入电源：100-240V ，50/60Hz ，600W。 | 1 |
| 70 |  | 全自动核酸提取仪 |  | 1.可以对血液、组织、细胞、分泌物、细菌、病毒、植物、法医检材及扩增产物等标本进行提取纯化。 2.所提取出的高质量核酸（DNA和RNA）可用于高灵敏的下游分析，如定量PCR、临床分子诊断、基因表达分析、基因分析、法医及传染性疾病研究等；纯化后的核酸可直接应用于下一步的酶切、鉴定以及疾病诊断、治疗等。 3.转移磁珠及磁珠复合物而非液体、可纯化多种生物样品的基因组DNA、RNA、蛋白质等。 4.样本通量：配有32个磁棒，单次最多可提取32个样本。5.试剂完全开放，兼容进口和国产品牌试剂。 6.温控范围：室温至+100℃，可加热。更有利于样本的裂解和核酸的洗脱。 7.磁力大于4500高斯，磁珠回收效率：＞99%。 8.操作界面：彩色图形界面，实时显示温度、实验进程，及剩余实验时间等信息。9.具有内置可定时紫外消毒功能。 10.触摸屏编程，中文操作界面，不需要连接电脑，可直接在仪器操作界面自由编制核酸提取纯化程序。 ★11.厂家试剂盒配套齐全，非抗凝血（凝固血）可以直接提取基因组DNA，不需要任何预处理；动物组织不需预先研磨消化、组织块可以直接上机提取基因组DNA。 12.数字化设置混合和磁吸的时间和速度，程序运行过程中可触屏更改更新程序，有利于用户根据样本和磁珠情况进行优化调整。 13.可升级大容量模块；大容量模块配备8通量大容量磁力架和单孔容量11ml的6孔板，工作体积可达7000ul/孔。14.可升级制冷模块，温控范围4℃-100℃，提取完成后模块可以自动存储核酸在4℃。15.配套试剂:与所投核酸提取仪相适配的核酸提取试剂应不少于三种预封装规格（包括单次、8次、16次等规格）。★16.尺寸（mm）：340×330×435（L×W×H），体积小巧、运输方便、占据实验空间小，可放入生物安全柜中，能够防止实验操作处理过程中生物微粒发生气溶胶散逸，感染工作人员。17. 厂家具有第一类医疗器械生产备案凭证。★18. 提供产品和原厂配套试剂的第一类医疗器械备案凭证。29.提供原厂授权书或质保函。 | 1 |
| 71 |  | 冷藏冷冻冰箱 |  | 550L及以上对开门变频，冷藏室351L及以上，冷冻室175L及以上，一级能耗（品牌为海尔、西门子、美的、LG） | 1 |
| 72 |  | 凝胶成像系统 |  | 分辨率：520万物理像素，2540*2048；量子效率：81 %；动态范围：73db；具有镜头量化功能：镜头变焦缩放数值化，数字显示放缩倍数，镜头光圈大小数值化；紫外透照台：UVSmart超薄紫外透照台，波长302nm，无灯影设计去除灯管灯影干扰，成像和切胶时背景相比传统紫外台更低，紫外透射面积：21cm* 26cm；白光透照台（可选配）：顶针磁吸式超薄LED白光透照台， LED冷光源，非紫外白光转换板，白光板上可以触摸调节光强，白光透照面积19cm*26cm，钢化玻璃表面，防腐蚀防刮擦，用于考染和银染的蛋白胶，轨道式紫外台，紫外台可以抽出用于切胶，开放式空间，切胶方便；★拍摄完成的图像可以直接旋转调水平，无需后续再用其他软件进行调节，除旋转调水平外还具有图像裁切，反色，打印，添加伪彩，灰度调节等功能。（提供软件截图）；★产品通过 EN IEC 61326-1:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A2:2021; EN61010- 1:2010 和 GB4793.1-2007 标准认证；投标产品系列需在IF＞10期刊上引用10篇以上，在Nature，Science主刊上至少有3篇，投标文件中提供文献资料（至少含首页）扫描或影印件；提供原厂授权书或质保函。 | 1 |
|  | 废固液间 |  |  |  |  |
| 73 | 配制室 | 双人单面超净台 |  | - 外形尺寸(宽×深×高)1500mm×730mm×1600mm，工作区尺寸(宽×深×高)1360mm×690mm×520mm；★2、过滤技术：采用HLPA Filter( 高效过滤技术) 过滤效率99.99%（H13）；3、洁净度：ISO 5 级（美联邦209E 100级）；4、噪声≤62dB(A)；5、振动半峰值≤5μm；6、照度≥300Lu；7、平均风速≥0.3m/s(可调)；★8、结构：工作台面采用SUS304优质不锈钢耐用易清洁，箱体采用优质钢板烤漆耐用易清洁，流线型的豪华整机造型, 使作业区气流受扰动最少；9、照明系统采用进口名牌灯具,护眼设计,照度大于国家标准；10、带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠；11、人性化的预过滤器快速更换与清洗设计使客户更感便捷；12、操作挡板为安全玻璃移门，进口升降系统控制位置上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌；13、8W×2紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，荧光灯关闭时，紫外灯才能运行，带插座设计，可断电保护功能，使用安全方便；14、专门为洁净工作台研制的风机系统，微电脑控制；▲15、设备的紫外灯和风机带定时开启功能。★16、提供厂家授权书或质保函。 | 1 |
| 74 |  | 高速剪切分散乳化机 |  | 进口电机，使用电源：220V/50/60HZ，功率：1300W，转速显示方式：刻度显示，调速方式：无级恒定调速6档，8000-30000rpm，处理量范围：10ml-20000ml，设备转速范围7000-30000rpm，可长时间8-12小时连续运转，能够快速的将粉料/液料均匀分散到液料里面；转定子加工精度高、间隙小，物料由于受到极高的剪切力，分散均匀，工作头多种可选，标配工作头SS316L，可满足大部分试验处理量需求。 | 1 |
| 75 |  | 冷藏冷冻冰箱 |  | 550L及以上对开门变频，冷藏室351L及以上，冷冻室175L及以上，一级能耗（品牌为海尔、西门子、美的、LG） | 1 |
| 76 |  | 磁力搅拌器 |  | 1.4个通道可独立控制启停、独立控制转速、独立控制显示，多通道速度的平行性更强；2.最大转速可达1500rpm；3.防爆直流无刷电机，免维护，无火花，确保实验室安全；4.单头最大搅拌量（H2O）可达3L；5.高清晰LCD显示屏同时显示实际转速；6.陶瓷涂层铝盘面，抗腐蚀能力强；7.全封闭铝合金外壳，喷塑表面耐化学腐蚀；8.兼容多种反应模块，反应容器，适配各种反应场景。 | 1 |
| 77 | 分装室 | 双通道灌装旋盖系统（半自动灌装机） |  | ★1、工艺流程：人工上管，双通道自动旋盖灌装。2、灌装精度：±1-3%。3、彩色触摸屏智能PLC程序控制系统，旋盖采用伺服电机自动旋盖。4、电眼检测：无瓶不灌装。5、整机304不锈钢，适合有洁净要求的GMP车间使用。6、可选配IQ/OQ验证服务。7、带USB与网络接口，生产数据可存储导出，可接打印机。8、产 能：400-600瓶/小时（与灌装量相关）。9、主机尺寸：W700×D350×H560(mm)。10、电源 AC220V，500W。11、气源 0.4MPa，100L/min。★12、设备适合管盖与试管起始拧在一体，双通道灌装、双头旋盖；13、灌装工位，旋盖工位在同一直线上；★14、提供原厂授权书或质保函。 | 1 |
| 78 | 冻干室 | 冷冻干燥机 |  | 冻干面积：0.095㎡，盘装物料：0.95 L（料厚10mm），压盖功能：有，★远程控制：手机APP，压缩机：进口Embraco品牌；★程序存储‌：36种冻干方案，每方案40段温度控制；共晶点测试‌：优化物料升华温度；★自动充氮接口‌：保护敏感样品 冷阱温度(空载)：≤-58℃，真空度：≤5Pa，捕水能力约：6Kg/批，搁板层数(物料盘数量)：3层(3个)，物料盘尺寸（直径）：240mm，板层间距：50mm，冷阱尺寸：272×405mm，预冻功能：含有预冻盖，化霜方式：一键化霜，真空泵抽气速率：4L/S，可装西林瓶：Ф12mm：690支;Ф16mm：360支;Ф22mm：195支，外型尺寸：640×570×970+475mm，电源/整机功率：220V，50Hz/1750W；提供原厂授权书或质保函。 | 1 |
| 79 | 免疫室 | 循环水养殖系统 |  | PP鱼池（3×1台）：直径1200mm，高度1200mm，水深1000mm，厚度8mm，采用抗紫外线照射的PP板材制作，双面光滑，不漏水、耐腐蚀且持久耐用。★抗紫外线照射的PP材质：PP板材需通过测试方法ISO 4892-3:2024试验循环，在荧光紫外灯下暴露200h后，△E*ab≤0.2。（提供具备相应检(测)验能力的第三方机构出具的带CMA标识的检测报告复印件进行佐证）。 微滤机（1台）：处理量10 m³/h，箱式，316L不锈钢滤网，200目，驱动电机0.12kw，反冲洗泵0.37kw，全自动运行，自动反冲洗。 缓冲池（1台）：定制，PP焊接成型，双面光滑，不漏水、耐腐蚀且持久耐用；★抗紫外线照射的PP材质：PP板材需通过测试方法ISO 4892-3:2024 试验循环，在荧光紫外灯下暴露200h后，△E*ab≤0.2。（提供具备相应检(测)验能力的第三方机构出具的带CMA标识的检测报告复印件进行佐证）。 循环泵（1套）：流量10 m³/h，H=5 m，淡海水通用，一用一备。 生物移动床（1套）：采用食品级PP板焊接，双面光滑，不漏水、耐腐蚀且持久耐用。★抗紫外线照射的PP材质：PP板材需通过测试方法ISO 4892-3:2024 试验循环，在荧光紫外灯下暴露200h后，△E*ab≤0.2。（提供具备相应检(测)验能力的第三方机构出具的带CMA标识的检测报告复印件进行佐证）。★生物移动床上、下部件锥形设计，上锥体放置填料翻腾溢出，下部椎体便于集污（提供结构图、实物照片及参数确认函加盖制造商公章进行佐证）。★MBBR填料，食品级，比表面积大于1200 m2/m3。（提供具备相应检(测)验能力的第三方机构出具的检测报告复印件进行佐证，包括产品食品级检测及比表面积检测）。 紫外杀菌器（1套)：Q=10 m³/h，功率＞120W；★紫外灯管254nm紫外线辐射照度＞420μW/cm2（提供具备相应检(测)验能力的第三方机构出具的检测报告复印件进行佐证）；★紫外灯管工作寿命≥13000h（提供厂家彩页或技术规格书或具备相应检(测)验能力的第三方机构出具的检测报告复印件进行佐证）。 管路及配件（1套）：UPVC，PN1.0Mpa，饮用水级别；冷暖机（1套）：额定功率1P；风机（1台)：★功率≤0.85kw，最大吸排流量110 m³/H，额定真空压力-200mbar，额定压缩压力230mbar，噪音58dB（A）。（提供产品彩页进行佐证）；曝气管路及辅件（1套）：纳米曝气管、PVC管、转接头等。 自动化控制系统（1套）：电器控制柜、触摸屏、电缆、电子元器件、开关、系统紧急断电保护按钮、PLC可编程控制器、软件编程等；★PLC主机支持至少5个通讯端口，通讯方式包括：RS232，RS485，USB，Ethernet，CANopen，GSM,ZigBee；★运算速度：0.33uS/顺序指令。（提供产品彩页进行佐证）；★PLC三包承诺：三年内非人为原因包修，终身保修。（提供PLC质保条款进行佐证）。 | 2 |
| 80 |  | 水质监测仪 |  | PH值、溶氧、温度、盐度 | 1 |
| 81 | 药效室 | 循环水养殖系统 |  | PP鱼池（3×1台）：直径1200mm，高度1200mm，水深1000mm，厚度8mm，采用抗紫外线照射的PP板材制作，双面光滑，不漏水、耐腐蚀且持久耐用。★抗紫外线照射的PP材质：PP板材需通过测试方法ISO 4892-3:2024 试验循环，在荧光紫外灯下暴露200h后，△E*ab≤0.2。（提供具备相应检(测)验能力的第三方机构出具的带CMA标识的检测报告复印件进行佐证）。 微滤机（1台）：处理量10 m³/h，箱式，316L不锈钢滤网，200目，驱动电机0.12kw，反冲洗泵0.37kw，全自动运行，自动反冲洗。 缓冲池（1台）：定制，PP焊接成型，双面光滑，不漏水、耐腐蚀且持久耐用；★抗紫外线照射的PP材质：PP板材需通过测试方法ISO 4892-3:2024 试验循环，在荧光紫外灯下暴露200h后，△E*ab≤0.2。（提供具备相应检(测)验能力的第三方机构出具的带CMA标识的检测报告复印件进行佐证）。 循环泵（1套）：流量10 m³/h，H=5 m，淡海水通用，一用一备。 生物移动床（1套）：采用食品级PP板焊接，双面光滑，不漏水、耐腐蚀且持久耐用。★抗紫外线照射的PP材质：PP板材需通过测试方法ISO 4892-3:2024 试验循环，在荧光紫外灯下暴露200h后，△E*ab≤0.2。（提供具备相应检(测)验能力的第三方机构出具的带CMA标识的检测报告复印件进行佐证）。★生物移动床上、下部件锥形设计，上锥体放置填料翻腾溢出，下部椎体便于集污（提供结构图、实物照片及参数确认函加盖制造商公章进行佐证）。★MBBR填料，食品级，比表面积大于1200 m2/m3。（提供具备相应检(测)验能力的第三方机构出具的检测报告复印件进行佐证，包括产品食品级检测及比表面积检测）。 紫外杀菌器（1套)：Q=10 m³/h，功率＞120W；★紫外灯管254nm紫外线辐射照度＞420μW/cm2（提供具备相应检(测)验能力的第三方机构出具的检测报告复印件进行佐证）；★紫外灯管工作寿命≥13000h（提供厂家彩页或技术规格书或具备相应检(测)验能力的第三方机构出具的检测报告复印件进行佐证）。 管路及配件（1套）：UPVC，PN1.0Mpa，饮用水级别；冷暖机（1套）：额定功率1P；风机（1台)：★功率≤0.85kw，最大吸排流量110 m³/H，额定真空压力-200mbar，额定压缩压力230mbar，噪音58dB（A）。（提供产品彩页进行佐证）；曝气管路及辅件（1套）：纳米曝气管、PVC管、转接头等。 自动化控制系统（1套）：电器控制柜、触摸屏、电缆、电子元器件、开关、系统紧急断电保护按钮、PLC可编程控制器、软件编程等；★PLC主机支持至少5个通讯端口，通讯方式包括：RS232，RS485，USB，Ethernet，CANopen，GSM,ZigBee；★运算速度：0.33uS/顺序指令。（提供产品彩页进行佐证）；★PLC三包承诺：三年内非人为原因包修，终身保修。（提供PLC质保条款进行佐证）。 | 2 |
| 82 |  | 水质监测仪 |  | PH值、溶氧、温度、盐度 | 1 |
| 83 | 解剖间 | 冷冻冰柜 |  | 350L及以上，一级能效，卧式 | 1 |
| 84 |  | 立式压力蒸汽灭菌器 |  | 1.腔内容积： ≥83L；2.操作台面高度≤850mm；3.运行功率≤3100W，可以使用国标16A插头，便于产品安装和移动；4.设计压力：0.3Mpa；安全阀起跳压力：0.28Mpa；5.压力表量程：0~0.4Mpa；6.开门方式：通过滑动手柄轻松开启上盖，上盖采用上掀式方式，同时具备快开联锁机构的发明专利，保证设备安全运行；7.人性化门把手同时增加防烫遮盖板，防止开盖时蒸汽外溢灼伤使用者；8.预约程序启动（可按照年、月、日进行预约设定），配合实验进程，按需灭菌；9.★显示屏+按键操作方式，显示屏可以显示当前选择的灭菌程序、温度、压力、时间、F0值等，并实时显示灭菌进程；10.蒸汽内循环排气，通过灭菌程序设置，可以实现无蒸汽外排；11.带有故障自动诊断功能，报警信息，一目了然；12.具有五种预设定程序：普通灭菌、灭菌保温、溶解保温、预热灭菌、液体灭菌（选配）Tips：每种模式可自定义4组参数；13.一键快速启动灭菌方式，只需按下运行键，直接按照上一次运行的参数开始程序，方便快捷，减少重复操作，适用于大量的批次操作；灭菌过程中，每个阶段的开始都有声音提示，触摸屏有相应的进度曲线区分；14.高海拔灭菌设置，通过更改控制器中的海拔高度数据，满足0~4000m范围内海拔高度使用；15.六级排气功能&排气温度可自定义功能，用户可根据需要，自行设定想要的排气温度及排气速率，适用于不同灭菌要求；16.多重报警机：温度异常报警、传感器异常报警、压力异常报警、水位报警、控制器异常报警、加热异常报警、门锁报警、主控板异常报警等，保证人员及设备的安全；17.设置七重防护：过流保护、漏电防护、四点式安全联锁装置、配备安全阀、腔内超压报警、双重防干烧防护等，提供全方面的安全保障；18.罐体标配两个对外连接的螺纹接口，可同时外接温度和压力记录仪，便于产品校准和监控；19.★配有真空破坏装置，在罐内产生真空时，该装置可自动启动，防止真空导致开盖困难现象；20.★具备液位计，可直接反馈低液位，当水位低于一定值时，自动报警，完全有效的防止干烧，同时具备双重防干烧功能，在一种传感器失效的同时，另一种传感器还可以进行有效的检测并起到防干烧作用；21.可选配外挂式针式打印机，打印数据符合GMP规范；22.可选配USB接口，导出历史灭菌数据及报警数据；23.可选配物品温度传感器：通过将物品温度探头布置在被测定物上，真实采集灭菌物的温度；同时解锁液体灭菌功能；24.选配485接口：提供对应设备的地址表，打通与企业自建的管理系统，实现设备的远程监控功能；25.配置：主机1台、灭菌提篮2个、附件1套(排水软管、冷却桶)；★26.提供原厂授权书或质保函。 | 1 |
| 85 | 检疫间 | 循环水养殖系统 |  | PP鱼池（3×1台）：直径1200mm，高度1200mm，水深1000mm，厚度8mm，采用抗紫外线照射的PP板材制作，双面光滑，不漏水、耐腐蚀且持久耐用。★抗紫外线照射的PP材质：PP板材需通过测试方法ISO 4892-3:2024 试验循环，在荧光紫外灯下暴露200h后，△E*ab≤0.2。（提供具备相应检(测)验能力的第三方机构出具的带CMA标识的检测报告复印件进行佐证）。 微滤机（1台）：处理量10 m³/h，箱式，316L不锈钢滤网，200目，驱动电机0.12kw，反冲洗泵0.37kw，全自动运行，自动反冲洗。 缓冲池（1台）：定制，PP焊接成型，双面光滑，不漏水、耐腐蚀且持久耐用；★抗紫外线照射的PP材质：PP板材需通过测试方法ISO 4892-3:2024 试验循环，在荧光紫外灯下暴露200h后，△E*ab≤0.2。（提供具备相应检(测)验能力的第三方机构出具的带CMA标识的检测报告复印件进行佐证）。 循环泵（1套）：流量10 m³/h，H=5 m，淡海水通用，一用一备。 生物移动床（1套）：采用食品级PP板焊接，双面光滑，不漏水、耐腐蚀且持久耐用。★抗紫外线照射的PP材质：PP板材需通过测试方法ISO 4892-3:2024 试验循环，在荧光紫外灯下暴露200h后，△E*ab≤0.2。（提供具备相应检(测)验能力的第三方机构出具的带CMA标识的检测报告复印件进行佐证）。★生物移动床上、下部件锥形设计，上锥体放置填料翻腾溢出，下部椎体便于集污（提供结构图、实物照片及参数确认函加盖制造商公章进行佐证）。★MBBR填料，食品级，比表面积大于1200 m2/m3。（提供具备相应检(测)验能力的第三方机构出具的检测报告复印件进行佐证，包括产品食品级检测及比表面积检测）。 紫外杀菌器（1套)：Q=10 m³/h，功率＞120W；★紫外灯管254nm紫外线辐射照度＞420μW/cm2（提供具备相应检(测)验能力的第三方机构出具的检测报告复印件进行佐证）；★紫外灯管工作寿命≥13000h（提供厂家彩页或技术规格书或具备相应检(测)验能力的第三方机构出具的检测报告复印件进行佐证）。 管路及配件（1套）：UPVC，PN1.0Mpa，饮用水级别；冷暖机（1套）：额定功率1P；风机（1台)：★功率≤0.85kw，最大吸排流量110 m³/H，额定真空压力-200mbar，额定压缩压力230mbar，噪音58dB（A）。（提供产品彩页进行佐证）；曝气管路及辅件（1套）：纳米曝气管、PVC管、转接头等。 自动化控制系统（1套）：电器控制柜、触摸屏、电缆、电子元器件、开关、系统紧急断电保护按钮、PLC可编程控制器、软件编程等；★PLC主机支持至少5个通讯端口，通讯方式包括：RS232，RS485，USB，Ethernet，CANopen，GSM,ZigBee；★运算速度：0.33uS/顺序指令。（提供产品彩页进行佐证）；★PLC三包承诺：三年内非人为原因包修，终身保修。（提供PLC质保条款进行佐证）。 | 1 |
| 86 |  | 水质监测仪 |  | PH值、溶氧、温度、盐度 | 1 |
| 87 | 洗消间 | 洗烘套装 |  | 595mm×850mm×560mm，一级能效，10kg，预约功能 | 1 |
| 88 |  | 烘箱 |  | 容积≥150L | 1 |
|  | 总计 |  |  |  |  |

# 第五章  评审方法与评审标准

| 序号 | 评审 因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价部分 |  | 30 |
| 1 | 投标 报价 | ### 按满足竞争性磋商文件要求且最终有效投标价格最低的投标报价作为评审基准价，其价格分为满分；其他供应商的价格分按以下公式计算：投标报价得分＝（评审基准价/最终投标报价）×30（分值保留两位小数）。 ### 注： ### 1.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： ### (1)投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%； ### (2)投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ； ### (3)评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 2.启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 | 30 |
| 二 | 商务部分 |  | 16 |
| 1 | 企业 业绩 | 自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有类似实验室仪器采购业绩，每提供一例得4分，本项最多得12分。 注：提供合同和中标通知书的复印件加盖投标人公章，不提供的不得分。 | 12 |
| 2 | 综合 能力 | 二氧化碳低温培养箱、细胞计数仪、移液器、酶标仪、化学发光成像系统、超纯水仪、双通道灌装旋盖系统（半自动灌装机）、循环水养殖系统设备厂商具备有效的质量管理体系或环境管理体系或职业健康安全管理体系或知识产权管理体系认证证书，可提供相应厂商证明材料的有一个得0.5分，最高得4分。； 注：投标文件中须提供相关证书并加盖投标人公章，不提供的不得分。 | 4 |
| 三 | 技术部分 |  | 54 |
| 1 | 技术参 数响应 | 设备技术性能及参数完全满足招标要求的得44分，具体由评标委员会根据投标人的投标文件中《技术规格偏离表》及相关佐证资料打分。其中：完全满足招标技术参数要求的得44分。标注★有偏离的每小项减0.5分，标注▲有偏离的每小项减0.1分，扣完本项分值为止。 | 44 |
| 2 | 质量保证措施 、售后服务内容（响应时间、方式等）及售后保证措施等 | 供应商提供详细全面的检验、安装、调试、验收和为确保项目实施质量而采取的管理、人员保证等措施方案；根据售后服务体系、管理制度（包括：技术咨询、技术保障、设备维护方案、质保期后维修方案等）；服务承诺（原厂售后服务承诺函）；售后维修机构、维修承诺（包括交通工具、备品、备件等）、售后服务的响应时间以及维修点配置的人员、设备等相关内容： （1）方案内容全面、科学合理、可行性强的，得10分； （2）方案内容较全面、较为科学合理、可行性较强的，得6分； （3）方案内容不够全面、科学性合理性、可行性一般的，得3分； （4）未提供或者内容不全面、不合理的不得分。 | 10 |

## 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

响应文件目录

一、具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，供应商法定代表人身份证或供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加磋商的除外）

二、近六个月中任意一个月份（不含磋商截止时间当月）的财务状况报表原件扫描件（至少包括资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报表原件扫描件；（投标人成立不满一年无需提供）

三、有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）七、法人授权书

八、磋商响应函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、报价一览表

十三、分项报价表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

一、具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，供应商法定代表人身份证或供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加磋商的除外）

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- 近六个月中任意一个月份（不含磋商截止时间当月）的财务状况报表原件扫描件（至少包括资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报表原件扫描件；（投标人成立不满一年无需提供）

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、磋商响应函

致：江苏省现代农业综合开发示范区管理委员会

根据贵方的 （项目编号）  号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期届满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中）的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.标的名称，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 投标人（盖章）：

- 日  期：

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位  是/否  为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

（不接受联合体或不是联合体参与投标的供应商可不填写此表）

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 十二、报价一览表 （参考格式，以苏采云系统格式为准）

磋商供应商名称（盖章）               采购项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

十三、分项报价表

| 序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 数量 | 单价（元） | 分项小计 （元） | 产地 | 制造商 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（CA签章）

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：          年  月  日

注 1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2.各项成本费用由投标供应商自行计算填列。

3.“报价明细表”中的“投标报价总计”数应当等于 “首次响应报价表”中“投标总价”数。

十四、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：        邮编：

联系人：       联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：        邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。