竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320114-YCGC-C2024-0024

项目名称：古雄街道2024-2025（2年）空气监测设备租赁服务

采 购 人：南京市雨花台区人民政府古雄街道办事处

采购类别：服务类

源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

二O二四年四月

目  录

第一章 竞争性磋商邀请	3

第二章 竞争性磋商须知	9

第三章 成交标准	25

第四章 采购项目技术、规格和数量要求等	28

第五章 合同草案条款	50

第六章 响应文件格式及附件	55

第一章 竞争性磋商邀请

项目概况

古雄街道2024-2025（2年）空气监测设备租赁服务的潜在供应商应在南京市雨花台区花神大道23号1号楼西4F408室获取采购文件，并于2024年5月7日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320114-YCGC-C2024-0024

1.2项目名称：古雄街道2024-2025（2年）空气监测设备租赁服务

1.3项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“其他未列明行业”。

1.4采购方式：竞争性磋商

1.5预算金额：28.5万元/年，合计人民币57万元

1.6最高限价：28.5万元/年，合计人民币57万元

1.7采购需求：古雄街道2024-2025（2年）空气监测设备租赁服务，服务范围包括：对站点的监测仪器（SO2、NOX、CO、O3、PM2.5）、气象仪器、采样系统、数据采集系统、质控设备等进行维护、校准等，确保站点设备及系统连续、稳定、有效运行等。（具体详见磋商文件第四章内容）

1.8合同履行期限：二年

1.9本项目是否属专门面向中小企业采购项目：否。

1.10本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利单位）

本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

2.3本项目的特定资格要求：无。

2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.7参加本次采购活动不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

2.8为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.9拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、“信用江苏”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

2.10供应商诚信档案管理

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

三、获取采购文件

3.1时间：自本公告发布之日起五个工作日

3.2地点：南京市雨花台区花神大道23号1号楼西4F408室

3.3方式：

（1）响应单位获取采购文件前须前往易智采招标采购平台www.ezczb.com/（以下简称平台）免费注册，平台将对响应单位注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。注册为一次性工作，以后若有需要可变更及完善相关信息；同一单位不同的经办人可各自建立不同账户。

（2）响应单位应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、费用支付所需时间，务必在本公告规定的采购文件获取时间前完成采购文件服务费支付，否则将无法保证获取采购文件。支付方式：登录平台（网址：www.ezczb.com/）

（3）响应单位可通过平台下载采购文件电子档（采购文件电子档与纸质文件不一致的，以纸质文件为准）。

（4）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，响应单位可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录、支付等操作。平台咨询电话为：025-86338154，服务时间为工作日上午9时至12时，下午1时到6时。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作。

（5）联合体投标（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、采购文件服务费支付、缴纳保证金等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

四、响应文件提交

4.1线下递交纸质响应文件

提交纸质响应文件开始时间：2024年5月7日14时00分；

提交纸质响应文件截止时间：2024年5月7日14时30分。

4.2提交响应文件地点（不接受传真、邮寄）：南京市雨花台区花神大道23号1号楼西4F408室，逾期送达或者未按照竞争性磋商文件编制要求提交的响应文件将被拒收。

4.3纸质响应文件一式 叁 份（正本 壹 份、副本 贰 份），电子版响应文件 壹 份，U盘。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

五、开启

5.1时间：2024年5月7日14点30分（北京时间）

5.2地点：南京市雨花台区花神大道23号1号楼西4F408室。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

7.1集中现场考察或答疑

采购人不组织，供应商可自行联系采购人。

7.2公告媒体

（1）本采购公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各供应商关注；

（2）有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告；

（3）对采购项目的技术及需求问题，请向采购人联系人咨询。

7.3采购项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

（5）信息安全产品政策

（6）进口产品政策

（7）投标担保政策

7.4根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目磋商公告“二、申请人的资格要求 2.1条”及“二、申请人的资格要求 2.9条”中涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见磋商文件第六章），不再需要提供上述涉及的证明材料。

供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求 2.1条”及“二、申请人的资格要求 2.9条”中涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按磋商文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

7.5响应文件提交时，请供应商法定代表人或其授权委托代表人携带本人有效身份证原件出席。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南京市雨花台区人民政府古雄街道办事处

地    址：南京市雨花台区石闸街4号

联 系 人： 谢工

联系方式：02586720883

2.采购代理机构信息

名    称：源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

地　　址：南京市雨花台区花神大道23号1号楼西4F408室

联系方式：02586803150

3.项目联系方式

项目联系人：王工

电     话：18251847221

第二章 竞争性磋商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商保证金 | 本项目不设磋商保证金 |
| 2 | 响应文件数量 | （1）纸质正本壹份，纸质副本贰份。 （2）电子版壹份。 （3）当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。 |
| 3 | 响应文件的编制、密封、递交 | （1）文件签署：由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人用不褪色墨水书写签署。 （2）文件编制：响应文件的编制应按照磋商文件统一规定的格式（规定格式中要求盖章或签字的，则必须盖章或签字），供应商可根据自身实际情况进行添加调整；供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话等，每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。 （3）文件密封：供应商应将响应文件用档案袋或封套密封，封面并注明项目编号、项目名称、供应商地址、供应商全称等。 （4）文件修改：响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商公章或供应商法定代表人或授权代表签字。 |
| 4 | 响应文件拒收情形 | 逾期送达或者未按照磋商文件编制要求递交的响应文件： （1）线下纸质响应文件逾期送达； （2）纸质响应文件未按要求密封。 |
| 5 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明文件 | （1）具有独立承担民事责任的能力的证明材料： - 如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份独立参加政府采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）； - 如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； - 如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件； - 如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； - 如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 （2）南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书：（具体格式详见附件） （3）法律、行政法规规定的其他条件：无 说明1：供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求（详见采购文件第六章响应文件格式），将南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书替代的证明材料：1、符合国家相关规定的财务状况报告；2、依法缴纳税收的证明材料；3、依法缴纳社会保障资金的证明材料；4、具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；5、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；6、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。提交采购人或采购代理机构核验；经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。 说明2：属于以下情形，须按照竞争性磋商文件第六章要求提供证明材料，不得以信用承诺书替代： 1、供应商被列入严重失信主体名单； 2、被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； 3、其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 |
| 6 | 响应无效情形 | （1）针对本章“二、响应文件编制”中的“3.2响应文件的商务部分”和“3.3响应文件的技术部分”中加★项要求，响应文件提供的证明材料缺失或无效的； （2）响应文件未按照磋商文件规定要求签署、盖章的； （3）纸质响应文件未清楚标明“正本”或“副本”； （4）响应文件未响应采购项目需求中规定的实质性要求的； （5）响应文件未详细阐述服务内容，而是直接拷贝采购文件技术要求的； （6）投标总报价超过项目预算金额或最高限价； （7）投标报价存在缺项、漏项； （8）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，供应商未在磋商现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的； （9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； （10）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； （11）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （12）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人； （13）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （14）不同供应商的响应文件相互混装； （15）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的； （16）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； （17）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规〔2018〕10 号第十一条、十二条所列严重失信行为情形的供应商；如本项目接收联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录； （18）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》； （19）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |
| 7 | 磋商终止情形 | （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的； （2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的； （3）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （4）所有供应商的最终报价均超过采购文件中规定的项目预算或者最高限价的； （5）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 8 | 盖章要求 | 供应商响应文件中加盖的公章仅能使用与供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效投标处理。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 | 除本磋商文件另有规定外，磋商文件中出现的类似于“近一年”或“前一年”、“近三年”或“前三年”均指递交响应文件时间以前1年或前3年，以此类推。如：递交响应文件时间为2020年3月1日，则“近三年”是指2017年3月1日至2020年3月1日。 |

注：如有供应商须知正文条款与供应商须知前附表不一致，以供应商须知前附表为准。

- 一、总则

- 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指本项目采购人。

3、政策功能

3.1中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（3）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

（6）本项目采购标的所属行业为其他未列明行业。

- 3.2 节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（4）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供有效的节能产品认证证书复印件。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.3 环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；

（2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.4 信息安全产品政策

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；

（2）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

- 3.5 进口产品政策

（1）除第一章竞争性磋商公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.6 投标担保政策

（1）供应商磋商保证金可以用担保形式递交，保函要求详见关于开展政府采购信用担保试点工作的通知(财库〔2011〕124号)。

- 3.7 供应商信用信息查询

（1）采购人或采购代理机构将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商进行信用信息查询，并将网站查询有关记录留存（财库〔2016〕125 号）。

（2）查询截止时间：提交响应文件截止时间前。

（3）供应商信用查询记录不符合要求的，采购人或采购代理机构将依法拒绝供应商参加本次采购活动。

- 4、磋商费用

- 4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用；

- 4.2 本项目采购代理服务费收费标准：

- 依据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）第十五条，本项目代理费用由成交供应商支付，支付方式详见本章4.3条[招标代理费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知计价格〔2002〕1980号文件收取，计费基础为成交价，按差额定率累进法计算：即（1~100）*1.5%（单位万元）

- 4.3 本次采购代理服务费在成交供应商领取成交通知书时结算。

- 二、响应文件编制

- 1、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

- 2、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

2.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括相关说明，以及供应商与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

2.3 供应商应用人民币报价，响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）磋商申请及声明内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商申请及声明为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商申请及声明的总价为准，并修改单价

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照6.4 要求的规定进行确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

2.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全，不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商公章或供应商法定代表人或授权代表签字。

2.5 响应文件的编制应当按照磋商文件统一规定的格式（规定格式中要求盖章或签字的，则必须盖章或签字），供应商可根据自身实际情况进行添加调整。响应文件统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

2.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话等，每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本” 字样。如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

2.7 供应商应将响应文件用档案袋或封套密封，封面并注明项目编号、项目名称、供应商地址、供应商全称等；

2.8 纸质响应文件一式 叁 份（正本 壹 份、副本 贰 份），电子版响应文件 壹 份。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

- 3、响应文件的组成

- 3.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

- 3.2 响应文件的商务部分

商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）第一章竞争性磋商公告中“2.落实政府采购政策需满足的资格要求” 的证明文件；

（4）第一章竞争性磋商公告中“3.本项目的特定资格要求”的证明文件；

（5）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》及供应商在有效经营期内的营业执照复印件；（不得以信用承诺书替代的供应商须按照磋商文件第六章要求提供证明材料）；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料；

（7）★《商务条款偏离表》。

- 3.3 响应文件的技术部分

3.3.1 技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等；

3.3.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

3.3.3 提供的货物和服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明；

3.3.4 响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★项目的技术说明或实施方案；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）供应商拟投入本项目的服务人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

- 3.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）供应商应在《报价表》、《分项报价表》等标明提供货物或服务的单价、总价以及分项报价。

（5）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

- 3.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

- 3.6 磋商保证金：本项目不设磋商保证金。

- 三、响应文件签署与提交

- 1、响应文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人用不褪色墨水书写签署。

- 2、供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

- 3、有下列情形之一的响应文件将拒收：逾期送达或者未按照竞争性磋商文件编制要求提交的响应文件。

- 四、磋商

- 1、联合体（如本项目接受）

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

（3）以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件要求；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

（4）联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 2、磋商组织

2.1 在提交响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

2.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

- 3、磋商程序

3.1 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

3.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

3.3 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

3.4 为保证在磋商小组要求供应商解释或者澄清其响应文件时能够及时得到回复，在磋商开始后，供应商应保持其响应文件上联系方式的通讯畅通；供应商法定代表人或授权代表或自然人本人也可以直接到磋商现场等候。供应商的澄清、说明或者更正应在磋商小组向其提出澄清、说明或者更正要求后十分钟内以书面形式提交给磋商小组，该书面材料由法定代表人或授权代表签字或加盖公章。在磋商期间，如磋商小组联系未果（在十分钟内联系五次）或者供应商在二十分钟内未按时提交书面材料，则视为供应商放弃上述权利，相关后果自负。

3.5 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，对原响应文件进行技术、商务、价格修正，重新提交的响应文件应当实质性响应本磋商文件以及对磋商文件作出的实质性变动，并按磋商文件的规定进行签署。重新提交的响应文件与原响应文件不一致的，以重新提交的响应文件为准。不按要求签署或者逾期未提交响应文件的，视同放弃磋商。

3.6 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

3.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经磋商由供应商提供最终设计方案或者解决方案，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充 通知》（财库〔2015〕124 号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214 号）第三条第四款的规定，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐2名及以上成交候选供应商。

3.8 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）针对本章 “二、响应文件编制”中的“3.2响应文件的商务部分”和“3.3响应文件的技术部分”中加★项要求，响应文件提供的证明材料缺失或无效的；

（2）响应文件未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（3）纸质响应文件未清楚标明“正本”或“副本”；

（4）响应文件未响应采购项目需求中规定的实质性要求的；

（5）响应文件未详细阐述服务内容，而是直接拷贝采购文件技术要求的；

（6）投标总报价超过项目预算金额或最高限价；

（7）投标报价存在缺项、漏项；

（8）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，供应商未在磋商现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（11）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（12）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（13）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（14）不同供应商的响应文件相互混装；

（15）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动；

（16）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（17）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规〔2018〕10 号第十一条、十二条所列严重失信行为情形的供应商；如本项目接收联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；

（18）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（19）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

3.9 出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）所有供应商的最终报价均超过采购文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

- 4、评审办法和标准

4.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

4.2 评审办法和标准详见第三章。

- 5、确定成交候选供应商

5.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将综合排名第一的供应商确定为成交候选供应商。

5.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

- 6、确定成交供应商

6.1 评审结果确定后，采购人在评审现场可根据成交候选人名单委托授权磋商小组直接确定成交供应商。

6.2 采购人如未授权委托直接确定成交供应商的，采购代理机构将在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

6.3 采购人在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

6.4 成交供应商确定后，将在原政府采购信息发布媒体上公告，成交供应商应及时到采购代理机构号领取成交通知书。

6.5 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

6.6 采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

6.7 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回。

- 7、签订合同

7.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

7.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

7.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

7.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动，并予以通报。

7.5 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

7.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 五、询问、质疑、投诉和诚实信用

- 1、询问

1.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问，采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

- 2、质疑

2.1 供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑的供应商应是参与所质疑项目采购活动的供应商，并应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.2 上述“知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内”是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，应当在采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

（2）对采购过程提出质疑的，应当在采购程序环节结束之日起7个工作日内提出；

（3）对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.3 质疑文件接收信息：

（1）接收单位：源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

（2）联系人：王工

（3）联系电话：02586803150

（4）联系邮箱：2632229453@qq.com

（5）地址：南京市雨花台区花神大道23号1号楼西4F408室

（6）邮编：210029

2.4 质疑文件应包括以下主要内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）质疑供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，代理人提出质疑和投诉，应当提交质疑供应商签署的授权委托书；

（8）质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.5 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，供应商应向采购人提出。

2.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2.7 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或电子邮件形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

- 3、投诉

3.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 4、诚实信用

4.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

4.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购法有关规定处理。

4.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

4.4 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 成交标准

- 一、评审办法

本次评审采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），主观分的评委评分进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，评审得分相同的，按最后磋商报价由低到高顺序排列，评审得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会推荐成交供应商排序。

- 二、资格性审查方法

竞争性磋商采购项目响应文件开启结束后，采购人或者代理机构依据法律、法规及采购文件的规定，对供应商的资格进行审查，以确定供应商资格是否合格。

三、评分标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分（30分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×30（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2 | 服务方案 (29分) | 1、站房实施方案、工作流程 根据供应商提供本次项目的站房实施方案进行综合评分：方案全面合理,工作流程完整、科学、可行,无明显瑕疵的得8分；有明显瑕疵的（如组织架构不合理、进度安排不明确、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施不规范等）每处扣2分；一般瑕疵，每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。 | 8 | 主观分 |
|  |  | 2、运维方案 根据供应商提供的运维方案进行综合评分，运维方案全面合理,工作流程完整、科学、可行,无明显瑕疵的得8分；有明显瑕疵的（如日常管理制度不完善、运维质量考核办法不明确、标准气体管理及故障维修措施不规范等）每处扣2分；一般瑕疵，每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。 | 8 |  |
|  |  | 3、应急保障方案 根据供应商提供的应急保障方案进行综合评分：应急保障方案合理可行，针对性强，无明显瑕疵的得7分；有明显瑕疵的（如异常数据识别办法设置不合理、应急监测流程等不符合规范、污染事故应急监测方案不合理、自然灾害、电路检修、临时停电、节假日、被偷盗破坏等情况的有效预防和应急措施不完善等）每处扣2分；一般瑕疵，每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。 | 7 |  |
|  |  | 4、服务质量保障体系和措施 根据供应商提供的服务质量保障体系和措施进行综合评分：措施可行、可靠、具体，无明显瑕疵的得6分；有明显瑕疵（如运维质量控制体系管理不规范、质量控制计划不合理、质量保证措施简单粗略、异常数据的审核与校验控制等内容不切合实际等）每处扣2分；一般瑕疵，每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。 | 6 |  |
| 3 | 技术指标 （24分） | 根据供应商提交的产品参数指标进行评审；技术要求参数指标完全满足招标文件要求的得24分。“▲”条款有1项不满足扣1分，其他条款有1项不满足扣0.5分，扣完为止。 （参数指标条款的技术响应，如果招标文件“技术服务要求”中技术参数条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足） | 24 | 客观分 |
| 4 | 企业业绩（9分） | 供应商自2021年3月1日（含）以来承担的环境空气质量自动监测站运维服务（运维范围至少包括SO2、NOX、CO、O3、PM2.5五项指标分析仪）的，每提供1个合同得3分，最高不超过9分。（提供中标（成交）通知书及合同复印件加盖供应商公章，合同须包含合同首页及关键页、合同签字盖章页，时间以合同签订时间为准）。 | 9 |  |
| 5 | 项目组人员 （8分） | 1.供应商拟投入本项目的人员具有仪器仪表专业高级职称证书的得2分，满分4分。 2.供应商拟投入本项目的运维技术人员持有环境空气质量自动监测运维技术与质控培训考核合格证书的，每提供1个得2分，满分4分。 - （以上人员提供证书、劳动合同、近半年内任意一个月公司为其缴纳的社保记录等相关证明材料复件并加盖公章） | 8 |  |
|  | 合计 |  | 100 |  |

说明：

1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须提供有效的节能产品、环境标志产品认证证书复印件）。

2、小微企业的价格扣除

对小型和微型企业提供的货物给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（货物）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件扫描件或复印件为依据。

第四章 采购项目技术、规格和数量要求等

- 项目名称：

古雄街道2024-2025（2年）空气监测设备租赁服务

二、项目背景：

根据区攻坚办下发的关于移交环境空气自动站管理权限的通知，自2023年9月26日发文起，各街道的空气自动监测站的管理权限从雨花台生态环境局移交至街道，后期空气自动监测站的各项运维及数据服务费用均有街道自行出资，为做好空气自动监测站的管理工作，现申请租用空气质量监测设备服务。

三、服务期限：二年

四、付款方式：

（1）合同签订 30 个工作日以内，采购人支付合同金额的20％；

（2）项目进度过半后，采购人支付合同金额30%；

（3）合同内工作内容全部履行完毕，供应商提供运营维护工作报告后，采购人支付支付合同金额30%；

（4）剩余尾款在服务期到期供应商提供运营维护工作报告，审计结束后付清。

五、项目需求清单：

1、空气质量监控

| 序号 | 项目名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2分析仪 | - 1.量程范围：0-50ppb到0-20ppm (可选双量程和自动量程) - 2.零点噪声：≤ 0.25 ppb (RMS) - 3.量程噪声：<0.5%(50ppb以上) - 4.检测下限：0.5ppb - 5.零点漂移：<1ppb /24h - 6.量程漂移：<1%F.S./24h - 7.线性度：<1%F.S. - 8.重复性：<1% - 9.波动误差：<1% - 10.响应时间：T90<120s - 11.校准：远程自动校零、校满 - 12.用户接口：1路（4-20）mA输出 - 12路状态量输出 - 12路开关量输入 - 13.通讯接口：RS232/RS485/以太网/USB - 14.通讯协议：Modbus - 15.工作温度：(0-40) ℃ - 16.工作湿度：(0~95%) RH - 17.电源：(200~240) V 50Hz | 台 | 1 |  |
| 2 | NOX分析仪 | - 1.量程范围：0-50ppb到0-20ppm (可选双量程和自动量程) - 2.浓度单位：ppb、ppm、μg/m3、mg/m3（可选） - 3.零点噪声：≤ 0.2 ppb (RMS) - 4.量程噪声：<0.5%(50ppb以上) - 5.检测下限：0.4ppb - 6.零点漂移：<0.5ppb /24h - 7 量程漂移：<1%F.S./24h - 8.线性度：<1%F.S. - 9.重复性：<1% - 10.波动误差：<1% - 11.响应时间：T90<80s - 12.校准：远程自动校零、校满 - 13.用户接口：1路（4-20）mA输出 - 12路状态量输出 - 12路开关量输入 - 14.通讯接口：RS232 RS485/以太网/USB - 15.通讯协议：Modbus - 16.工作温度：(0-40) ℃ - 17.工作湿度：(0 - 95%) RH - 18.电源：(200~240) V 50Hz | 台 | 1 |  |
| 3 | CO分析仪 | - 1.量程范围：0-50ppm到0-1000ppm (可选双量程和自动量程) - 2.浓度单位：ppb、ppm、μg/m3、mg/m3（可选） - 3.零点噪声：≤ 0.02 ppm (RMS) - 4.量程噪声：<0.5%F.S - 5.检测下限：0.04ppm - 6.零点漂移：<0.1ppm /24h - 7.量程漂移：<1%F.S./24 h - 8.线性度：<1%F.S. - 9.重复性：<1% - 10.波动误差：<1% - 1.响应时间：T90<90s - 12.校准：远程自动校零、校满 - 13.用户接口：1路（4-20）mA输出 - 12路状态量输出 - 12路开关量输入 - 14.通讯接口：RS232 RS485/以太网/USB - 15.通讯协议：Modbus - 16.工作温度：(0-40) ℃ - 17.工作湿度：(0 - 95%) RH - 18.电源：(200~240) V 50Hz | 台 | 1 |  |
| 4 | O3分析仪 | - 1.量程：100 ppb~10 ppm，可选双量程和自动量程 - 2.浓度单位：ppb, ppm, ug/m3, mg/m3(可选) - 3.零点噪声：0.5ppb (RMS) - 4.量程噪声：0.5% F.S - 5.检测下限：1ppb - 6.零点漂移：<2ppb/24h - 7.量程漂移： <1%F.S./24h - 8.线性度：<1%F.S. - 9.重复性：<1% - 10.响应时间<60s达到90% - 11.用户接口：1路（4~20）mA - 12路状态量输出 - 12路开关量输入 - 12.通讯接口：RS232/RS485/以太网/USB - 13.通讯协议：Modbus - 14.工作温度：(0-40)℃ - 15.工作湿度范围：0 - 95% RH - 16.供电：220VAC±10% 50Hz | 台 | 1 |  |
| 5 | PM2.5颗粒物分析仪 | - 1.测量原理：β射线吸收法(DHS动态加热系统) - 2.分辨率： 0.001 mg/m3 - 3.最低检测限： 0.005mg/m3 - 4.测量精度：±2%F.S - 5.测量量程： (0~1) mg/m3 (0~2) mg/m3 (0~5) mg/m3 (0~10 ) mg/m3（可选） - 6.流程范围 0-20升/分可调 - 7.流量误差： ±2%F.S - 8.采样流量稳定性：≤±2%工作点流量/24h - 9.校准膜重现性：≤±2%标准值 - 10.电源波动影响：<2%F.S/20%波动： - 11.采样周期：1分钟-360分钟 - 12.粉尘采样时间：1分钟-300分钟 - 13.传感器计数时间：1分钟-30分钟 - 14.时间精度：0.1% - 15.电源：220(1±10%) V AC (50±1) Hz - 16.环境温度：-30℃~50℃ - 17.环境湿度：0%~95%RH（无凝露） - 18.环境压力：86kpa~116kpa | 台 | 1 |  |
| 6 | 气象五参数测量仪 | 1温度 1.1原理：NTC负温度系数热敏电阻 1.2测量范围: -50-60℃; 1.3精度: ± 0.2℃；其他±0.5℃（>-30℃）; 2:湿度 2.1原理：电容式 2.2测量范围：0~100%RH; 2.3精度：±2%RH; 3气压 3.1原理：MEMS电容式 3.2测量范围：300~1200百帕 3.3精度：±0.5百帕（0~40℃） 4风向 4.1:原理：超声波 4.2测量范围：0~359.9° 4.3精度：均方根误差<3°(>1.0m/s) 5风速 5.1原理：超声波 5.2测量范围：0~60米/秒 5.3精度：±0.3m/s或最大值的3%（0~35m/s）5%(>35m/s) | 台 | 1 |  |
| 7 | 动态校准仪 | - 1 基本单元（稀释配气部分） - 1.10 稀释气流量范围： 0~5SLM、0~10SLM、0~20SLM可选 - 1.11 标气流量范围：0~50sccm、0~100sccm、0~200sccm可选 - 1.12 流量控制准确度：±1% F.S. - 1.13 流量线性：±（0.5~1）% F.S. - 1.14 流量控制重复性：±0.2% F.S. - 1.15 标气输入口：4个 - 1.16 稀释气输入口：1个 - 1.17 响应时间：﹤60s（90%） - 2 臭氧发生器 - 2.7 输出范围：0.1~6ppm（1SLM） - 2.8 稳定性：﹤1%/24h - 2.9 线性度：﹤1%F.S. - 3 臭氧光度计 - 3.8 量程：（0～0.1）ppm，（0～10）ppm - 3.9 准确度：1.0 ppb - 3.10 线性度：1% F.S. - 3.11 上升/下降时间：﹤20s - 3.12 响应时间：180s（90%） - 3.13 零点漂移：<1.0 ppb / 24h - 3.14 量程漂移：<2% /24h - 4 整机 - 4.1 电源：100~240V AC；45~55Hz - 4.2 工作温度：0~40℃ - 4.3 工作湿度：0~95% RH - 4.4 通讯方式：支持RS232、RS485通讯 | 台 | 1 |  |
| 8 | 零气发生器 | - 1. 输出流量：20SLPM，当30Psig 时 - 2. 露点：＜-30℃ - 3. 输出浓度：SO2＜0.1ppb,NO＜0.1ppb,NO2＜0.1ppb,H2S＜0.1ppb,NH3＜0.1ppb， O3＜0.4ppb,CO＜0.02ppm,CH4＜5ppb,非甲烷总烃＜0.25ppb | 台 | 1 |  |

2、数据传输与质控平台

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 数据采集处理系统兼容改造 | 1数据采集器 1.1用于监测站内所有在线分析仪器和校准设备的工作控制、数据采集、零气和标准气的供给时序、数据通讯等任务的执行。控制功能应满足空气质量自动监测系统流动监测站的数据采集、控制、通讯等全部要求； 1.2可以通过RS232口与分析仪器联接并采集仪器的测量结果及工作状态； 1.3常规设备采集周期可设，默认20s，对测尘仪等灰霾设备，采集周期与设备匹配； 1.4内置多种通讯协议，兼容各类环境监测分析仪器。 1.5不少于8个数字输入通道； 1.6停电后可长期保存系统设置参数，电源恢复后可自动启动，进入工作状态； 1.7全面支持网络通讯：可以支持ADSL，CDMA，GPRS等多种通讯方式，所有具有数字通讯功能的设备均实现了远程网络通讯； 1.8系统稳定性：整套软件运行于window 系统之上，确保系统的稳定和安全； 1.9系统安全性：数据采用加密传输和严格的权限控制，身份认证，确保系统不受内部和外来的安全威胁。 1.10数据上传：数据上传握手机制与断点续传机制，支持监测站点多通道监测数据上传； 1.11系统报警：系统可灵活设置各种报警方式；可远程显示现场工作状态、仪器设备故障自动报警、异常值自动报警，并能将报警信号自动发送至监控中心； 1.12设备控制：操作人员可在现场对设备进行校零、校标等操作或结合中心端软硬件平台远程对设备进行校零、校标等操作。 1.13数据存储：系统可以实时存储保存一年以上实时数据及小时均值； 1.14用户管理：系统具备严格的用户管理和权限控制功能； 1.15数据审核：系统可对报警信号，监测数据进行自动审核和有效性判断，自动对无效数据进行标注，实现数据的前端一级审核。（需结合中心站） 1.16数据备份：数据可实现异地备份与恢复。 1.17数据输出：数据采集与传输支持数字量和模拟量输出，其中模拟量采集值与测量值误差≤1%（满量程）。 1.18 具备测量数据及实时状态的查询功能，按需要进行各种方式的数据查询；数据采集器应可正确显示分析仪测定的资料； 1.19 数据采集器显示的监测资料对应的监测时间应与监测仪显示的时间一致； 1.20 采集器上采集的数据能被远程计算机上的其他通用软件远程调用，具备远程反控及多点传送（不少于5个点）； 1.21 具备数据查询功能，不仅能查询一定时间段的历史数据，而且能查询5分钟均值、小时均值，并且配有形象的图形显示，便于用户了解各个参数随时间的变化趋势； | 项 | 1 |  |

2、标气与阀

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | SO2 | 50ppm，8L | 套 | 1 |  |
| 11 | NO | 50ppm，8L | 套 | 1 |  |
| 12 | CO | 3000ppm，8L | 套 | 1 |  |

4、安装及运维服务

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 安装及质保 | - 1.设备及相关附件安装； - 2.质保一年 | 项 | 1 |  |
| 14 | 运维服务 | 1.运维一年； 2.1运维工作一般维护内容 1保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚； 2检查供电、电话及网络通讯的情况，保证系统的正常运行； 3保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于5℃，相对湿度保持在80%RH以下； 4指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内； 5定期检查消防和安全设施； 6每次维护后做好系统运行维护记录； 7进行维护时，规范操作，注意安全，防止意外发生。 2.2日常维护工作 每天上午和下午两次远程查看站点数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括： 1判断系统数据采集与传输情况； 2根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况； 3发现运行数据有持续异常值时，立即通知总站，在每日6时～23时出现的故障，4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但及时与相关部门联系积极解决）；其他时间出现的故障，在第二天12时前解决（通信线路、电力线路故障除外，但将及时与相关部门联系积极解决）。 4根据仪器分析数据判断仪器运行情况； 5根据故障报警信号判断现场状况； 6每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据掉线及时恢复。 7对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，将进行校准。 8每天完成对前一日各监测点位原始小时值的审核。 3.1运维工作具体内容 3.1.1每周定期巡检 每周至少巡视站点1次，并做好巡查记录，巡检时将完成的工作包括： 3.1.1.1站房内外环境 1查看站点设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，是否有异常的噪声和气味。 2检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。 3检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常。例如流量、气温、气压等是否正常。 4采样头周围1m范围内无障碍物或其他采样口，与低矮障碍物之间的距离至少2米，与高大障碍物之间水平距离至少是障碍物高出采样口垂直距离的两倍以上。采样口具有270°以上自由空间（自由空间包括主导风向）。采样头防护网完整。 5对站房周围的杂草和积水及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样或监测光束有影响的树枝及时进行剪除。 6在经常出现雷雨的地区，将经常检查避雷设施是否可靠，站点房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否有损坏，站房外围的其他设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题将及时处理，保证系统安全运行。 7检查站房内温度是否保持在20-30℃，相对湿度保持在80%以下，在冬、夏季节注意站房内外温差，若温差较大使采样装置出现冷凝水，将及时调整站房温度或对采样总管采取适当的温控措施，防止冷凝现象。 8每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。 9检查站房的安全实施，做好防火防盗工作，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。 2.1.1.2监测系统情况 1查看仪器设备是否齐全，有无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。 2检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。 3检查各分析仪器运行状况或工作参数是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。 4检查标准气使用情况。对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。 5检查电路系统，保证系统供电正常，电压稳定。 6检查通讯系统，保证站点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常。 7检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，检查监测仪器散热风扇污染情况，按要求及时更换滤膜或清洗风扇。 8对气象仪器及能见度仪的运行情况进行检查。 9仪器配备的干燥剂等将每周进行检查，及时更换。 10对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过50%，及时进行更换。 11对监测仪器设备中的过滤装置，按仪器设备使用手册规定的更换和清洗周期，定期进行更换和清洗。对于采样支管与监测仪器连接处的颗粒物过滤膜要定期观察其污染状况并及时更换，一般情况下每2周至少更换1次滤膜。 3.1.2每月工作项目 1清洗PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；检查PM2.5设备的动态加热装置是否正常工作。 2清洗各仪器散热防尘网和站房空调机的过滤网，防止尘土阻塞过滤网。 3检查PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求，及时进行校准。 4每月检查校准各仪器时钟。设备与数据采集仪连接的需要同时检查数据采集仪的时钟。 5每月开展至少5天PM2.5手工采样，和自动监测系统进行比对。 6对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查。 7每月对数据进行备份。 8若零气发生器连续使用，将根据情况及时排空空气压缩机储气瓶中的积水。定期观察滤水阀中的积水是否已到警戒线，若接近警戒线将立即将积水排干。如果使用变色干燥剂，经常观察干燥剂的变色情况，根据观察变色经验确定是否更换干燥剂。 3.1.3每两个月维护工作 1更换PM2.5分析仪滤纸带（必要时），进行系统自检； 2校准和检查PM2.5分析仪的温度、气压和时钟； 3用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。 3.1.4每季度维护工作 1采样总管及采样风机每季度至少清洗一次； 2对PM2.5监测仪器进行标准膜校准或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准。 3每季度对气态污染物进行精密度校准。 3.1.5每半年维护工作 1检查PM2.5分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；每半年更换在线颗粒物过滤器。 2对采样支管（从采样总管到监测仪器采样口之间的气路管线）和竹节式采样总管每半年至少清洗一次。 3对零气源中的洗涤剂进行定期更换或再生。由于洗涤剂在各地使用频次和受污染程度不同，除按厂家提供的使用手册和质量保证手册规定要求更换洗涤剂外，观察低浓度监测时各项目的监测误差和零点漂移是否普遍增大，查明原因确定是否需要更换，一般情况下每6个月需更换一次。 4对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。 5对动态校准仪流量进行20点检查，必要时校准。 6采用臭氧传递标准对臭氧工作标准进行标准传递。 7更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。 8对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。 9对能见度仪器进行校准。 3.1.6年度维护工作 1对所有仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件。 2每年对采样管路至少进行一次清洗。采样管清洗后必须进行气密性检查，并进行采样流量校准。 3每年对站点所有仪器进行准确度测试，给出站点仪器的准确度。 3.1.7日常运维其他相关内容 1每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质。 2及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更将及时通知委托单位。 3每月5日前，将上月各类记录表格交给委托单位，用于数据复核。 4保证满足对站点故障的响应时间要求，当每日6时-23时出现的故障，将在1h之内响应，4h内解决（通信线路、电力线路故障除外，但将及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，将在48h内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。 5当仪器损坏报废不能修复时，将在48h内使用备机开展监测，并同时报告委托单位，委托单位确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。 6严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。 | 项 | 1 |  |

六、技术要求

所有仪器设备除特别注明者外，均应满足以下基本要求：

（1）工作电源：(220±22)VAC，(50±1)Hz

（2）工作环境温度：0~40℃

（3）工作环境湿度范围：0~95%RH（无凝露）

（4）工作方式为连续自动工作；

（5）安装方式为导轨安装组合式标准机架。

（6）标准值输出接口可采用0～5V或4~20mA等模拟方式接口，或RS232/RS485/以太网等双向数字通讯接口

1、二氧化硫分析仪

（1）设备用途：用于空气中二氧化硫浓度的监测

（2）配置要求：含过滤滤膜等

（3）技术参数要求

分析方法：紫外荧光法

量程范围：0-500ppb

零点噪声：≤0.2ppb

量程噪声：≤2.5ppb

最低检测限：≤0.4ppb

示值误差：±1%F.S.

20%量程精密度：≤2ppb

80%量程精密度：≤4ppb

24h零点漂移：±1 ppb

24h 20%量程漂移：±5ppb

24h 80%量程漂移：±5 ppb

响应时间（上升/下降）：≤90s

电压稳定性：±0.4%F.S.

流量稳定性：±10%

环境温度变化影响：≤1ppb/℃

长期零点漂移（7d）：2ppb

长期量程漂移（7d）：10ppb

▲ H2O 干扰（2% H2O）: ≤0.15%F.S（环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告证明）

▲甲苯干扰（100ppb  甲苯）: ≤0.15% F.S（环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告证明）

（4）产品性能要求

具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

具备开机自检和运行自诊断功能；

可自动存储校准数据及报警信息；

支持一键查询历史数据；

支持远程软件系统升级；

具备光源光强衰减自检功能

产品软件获得计算机软件著作权登记证书（需提供由国家版权局颁发的软件著作权登记证书）

2、氮氧化物分析仪

（1）设备用途：用于空气中NO、NO2、NOx浓度的监测

（2）配置要求：含过滤膜等

（3）技术参数要求

分析方法：化学发光法

测量范围：0-500ppb

零点噪声：≤0.1ppb

量程噪声：≤2.5ppb

最低检出限：≤0.2ppb

示值误差：≤±0.7%F.S.

20%量程精密度：≤2ppb

80%量程精密度：≤4ppb

24h零点漂移：±0.5ppb

24h 20%量程漂移：±5ppb

24h 80%量程漂移：±5ppb

响应时间（上升/下降）：≤30s

电压稳定性：±0.4%F.S.

流量稳定性：±10%

环境温度变化影响：≤1ppb/℃

转换效率：＞96%

长期零点漂移（7d）：± 0.5ppb

长期量程漂移（7d）：±5ppb

H2O 干扰（2.5% H2O）: ≤0.2%F.S

NH3 干扰（1 ppm NH3）: ≤0.2% F.S

（4）产品性能要求

具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

具备开机自检和运行自诊断功能；

可自动存储校准数据及报警信息；

支持一键查询历史数据；

支持远程软件系统升级。

产品软件获得计算机软件著作权登记证书（需提供由国家版权局颁发的软件著作权登记证书）

3、一氧化碳分析仪

（1）设备用途：用于空气中一氧化碳浓度的监测

（2）配置要求：含过滤滤膜等

（3）技术参数要求

分析方法：气体滤波相关红外法

测量范围：0-50ppm

零点噪声：＜0.1ppm

量程噪声：＜0.2ppm

最低检出限：＜0.2ppm

示值误差：≤1%F.S.

20%量程精密度：＜0.1ppm

80%量程精密度：＜0.2ppm

24h零点漂移：＜±0.1ppm

24h 20%量程漂移：±0.3ppm

24h 80%量程漂移：±0.4ppm

响应时间（上升/下降）：≤60s

电压稳定性：≤±0.4%F.S.

流量稳定性：≤±10%

环境温度变化影响：≤0.1ppm/℃

长期零点漂移（7d）：< ±0.2ppm

长期量程漂移（7d）：<±0.5ppm

▲H2O干扰 (2.5% )： ±0.15% F.S.（环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告证明）

▲CO2干扰(1000 ppm )：±0.15% F.S.（环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告证明）

（4）产品性能要求

具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

具备开机自检和运行自诊断功能；

可自动存储校准数据及报警信息；

支持一键查询历史数据；

支持远程软件系统升级；

具备光源光强衰减自检功能；

▲产品具有GFC轮定位及同步采样功能（需提供权威性证明材料扫描件证明）；

4、臭氧分析仪

（1）设备用途：用于空气中臭氧浓度的监测

（2）配置要求：含过滤滤膜等

（3）技术参数要求

分析方法：紫外吸收光度法

测量范围：0-500ppb

零点噪声：≤0.1ppb

量程噪声：≤2ppb

最低检出限：≤0.2ppb

示值误差：≤±1%F.S.

20%量程精密度：≤1ppb

80%量程精密度：≤2ppb

24h零点漂移：±0.5ppb

24h 20%量程漂移：±2ppb

24h 80%量程漂移：±4ppb

响应时间（上升/下降）：≤20s

电压稳定性：±0.4%F.S.

流量稳定性：≤±10%

环境温度变化影响：≤0.5ppb/℃

长期量程漂移（7d）：4ppb

水分干扰 (2% H2O)： ＜0.15% F.S.

（4）产品性能要求

具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

具备开机自检和运行自诊断功能；

可自动存储校准数据及报警信息；

支持一键查询历史数据；

支持远程软件系统升级；

具备光强衰减自检功能。

5、颗粒物自动监测仪（PM2.5）

（1）设备用途：用于空气中PM2.5颗粒物质量浓度的监测

（2）配置要求：含PM2.5切割头、采样纸带等

（3）技术参数要求

分析方法：β射线吸收法

测量范围：0~1000 μg/m3

最小显示单位：0.1μg/m3

校准膜示值误差：≤±1%

温度测量示值误差：≤±1℃

湿度测量示值误差：≤±2%RH

时钟误差：≤±1s

▲流量测试：平均流量偏差≤±0.3%，流量相对标准偏差≤0.2%，平均流量示值误差≤0.3%（环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告证明）

平行性：≤15%

有效数据率：≥99.9%

相关系数：≥0.95

（4）产品性能要求

具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

具备开机自检和运行自诊断功能；

可自动存储校准数据及报警信息；

支持一键查询历史数据；

支持远程软件系统升级；

采用动态加热方法解决雨天高湿天气对测量浓度影响；

仪器内置校准膜片，支持自动校准；

支持整点及周期测量模式；

测量仪器具有特定标志触发滤纸用完预警功能；

▲设备需符合我国生态环境部门对含放射源设备使用的相关管理要求，应具有辐射防护保护功能，并具有辐射豁免批文（需提供市级及以上环保部门出具的辐射豁免批文证明文件）

产品软件获得计算机软件著作权登记证书（需提供由国家版权局颁发的软件著作权登记证书）

6、动态校准仪

（1）设备用途

能依据外接标准气体种类提供精确浓度的标准气体输出，完成大气自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作

（2）技术参数要求

稀释气流量范围：(0~10)slpm，可扩展；

标气流量范围：(0~100) sccm，可扩展；

线性度：≤1% F.S；

重复性：≤1% F.S；

稳定时间：（T98）≤300s；

零点漂移（24 hours）：±1ppb；

量程漂移：±5 ppb；

（3）产品性能要求

具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

具备开机自检和运行自诊断功能；

采用高精度质量流量计进行流量控制，最大可实现1:1000的样气配比；

具备光强衰减自检功能；

满足RJGF 070-2021 技术规范要求；

设备需具备自动排气与防吸附惰性化设计，减少死体积与吸附。

7、零气发生器

（1）设备用途：作为稀释校准仪器的零气源

（2）技术参数要求

输出：≤20SLPM；

露点：流量≤10SLPM时，露点≤-20℃；流量≤20SLPM时，露点≤-10℃

输出浓度：SO2≤0.1 ppb

NO≤0.1 ppb

NO2≤0.1 ppb

O3≤0.4 ppb

CO≤0.02 ppm

工作条件：温度：(0-40)℃

湿度：(0-95)% RH（无凝露）

（4）产品性能要求

输出的零气干燥、清洁、流量稳定，零气露点最高可达到-40℃，露点可调节

输出的零气流量最大可达20L/min，输出压力可调节；

带有零气露点报警和仪器故障报警功能；

日常维护量少；

可以长期连续安全可靠地运行；

外置空气压缩机在无人值守的情况下可以实现自动排水功能

8、气象五参数监测仪

风速：

测量原理：超声波；

测量范围：（0~60）m/s；

测量精度：±0.3m/s（风速＜10m/s）或风速≥10m/s,测量值的3%；

分辨率：0.1m/s

风向：

测量原理：超声波；

测量范围：0~359.9°；

测量精度：±3°；

分辨率：0.1°

温度：

测量原理：二极管结电压；

测量范围：（-40~80℃）；

测量精度：±0.3℃；

分辨率：0.1℃

湿度：

测量原理：电容式；

测量范围：（0~100）%RH；

测量精度：±2%RH；

分辨率：0.1%RH

压力：

测量原理：电容式；

测量范围：（10~1100）hpa；

测量精度：±0.3hpa；

分辨率：0.1hpa

9、采样系统

采样装置：垂直层流式采样总管。

采样头：防止雨水和粗大的颗粒物落入总管，同时避免鸟类、小动物和大型昆虫进入总管。采样头的设计保证采样气流不受风向影响，稳定进入总管。

采样总管：总管内径范围在1.5-15cm，采样总管内的气流保持层流状态，采样气体在总管内的滞留时间小于20s，各支管接头之间间隔距离大于8cm。

管线外壁加装保温套或加热器，加热温度控制在30℃~100℃。

制作材料：不锈钢内衬聚四氟乙烯；

样品相对湿度：≤80%；

雷诺数<2000；

10、数据采集处理系统

（1）总体功能要求

用于监测站内所有在线分析仪器和校准设备的工作控制、数据采集、零气和标准气的供给时序、数据通讯等任务的执行。控制功能应满足空气质量自动监测系统的数据采集、控制、通讯等全部要求。

（2）主要技术参数要求

应能通过RS232、RS485通讯、有线网络、无线网络(含4G等)多种通讯方式，实现与分析仪器联接并采集仪器的测量结果和工作状态；

软件每个采集定时器的周期与每个分析仪器测量周期应保持一致且一一对应，并且软件采集周期可设；

应内置多种国内外通讯协议（“HJ212-2017污染物在线监控（监测）系统数据传输标准”、Modbus等协议），兼容各类环境监测分析仪器；

应不少于8个串口；

停电后应长期保存系统设置参数，电源恢复后可自动启动，进入工作状态；

全面支持网络通讯：可以支持有线网络、无线网络(含4G等)多种通讯方式，所有具有数字通讯功能的设备均实现了远程网络通讯；

系统稳定性：整套软件运行于Windows系统之上，确保系统的稳定和安全；

系统安全性：数据采用加密传输和严格的权限控制，身份认证，确保系统不受内部和外来的安全威胁。

支持站房数字可视化系统，支持监测设备人机交互界面集成拓展，支持站房动态环境监测系统接入，支持设备关键参数记录与预警，支持自动化质控，自动生成周运维、季度运维等运维巡检记录单（需提供方案说明或宣传单页，不提供视为不满足）

需可免费提供与设备显示屏同类风格的PC调试软件供运维方使用

（3）软件功能要求

数据上传：数据上传握手机制与断点续传机制，支持监测站点多通道监测数据上传（一点多发模式）；

系统报警：系统应灵活设置各种报警方式；应远程显示现场工作状态、仪器设备故障自动报警、异常值自动报警，并能将报警信号自动发送至监控中心；

设备控制：操作人员可在现场对设备进行校零、校标等操作或结合中心端软硬件平台远程对设备进行校零、校标等操作；

数据存储：系统应实时存储保存一年以上实时数据及小时均值；

用户管理：系统具备严格的用户管理和权限控制功能；

数据备份：数据应实现异地备份与恢复；

数据输出：数据采集与传输应支持数字量和模拟量输出，其中模拟量采集值与测量值误差≤1%（满量程）；

应具备测量数据及实时状态的查询功能，按需要进行各种方式的数据查询；数采软件应可正确显示分析仪测定的资料；

数据一致性：数采软件显示的监测数据对应的监测时间应与监测仪显示的时间一致；

应具备数据查询功能，不仅能查询一定时间段的历史数据，而且能查询5分钟均值、小时均值，并且配有形象的图形显示，便于用户了解各个参数随时间的变化趋势；

仪器数据补遗：支持将测量仪器数据补遗到数采软件，防止数据缺失。

仪器参数：支持将测量仪器参数（温度、压力、流量等参数）采集到数采软件，并上传给数据中心平台。

平台补遗：在数据中心平台缺失数据情况下，应下发补遗命令给数采软件，补遗缺失数据。

（4）数据采集工控机硬件要求

CPU主频不小于3GHz

内存大小不小于2G

硬盘容量不小于500G

串口情况：类型为RS232、数量不小于6个

12、稳压电源

可以最大程度保持输入电压的稳定，保持电源输出的电压恒定，为站点所有设备和工控机数据采集系统等提供稳定电源。

13、UPS

主机功率6KVA

输入电压范围:110～160V；

输出电压：208/220/230/240±1%；

报警功能：电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路

保护功能：电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护

14、标准钢瓶气及安装附件

为站点配备 SO2/NO/CO 标气各一瓶（8L），减压阀为 316L 不锈钢材质

减压阀：气密性可靠、对标准气体无影响、无污染

仪器安装调试所需要的其他辅助件，确保系统能正常运行所必需件。

15、机柜

机柜有接地孔线，所有的连接管线、接头等应采用防腐材质，不与被测污染物发生化学反应；

机柜应方便拆卸仪器与清洗仪器内部管路，机柜有可固定电缆线路的专用位置；

采用立式机柜，可容纳本次采购的所有仪器包括其他的配套设备，散热性能良好；

五、管理服务要求

1、总体要求

(1)本次磋商报价为管理服务报价，包括管理服务期间的设备费、人工费、税费等所有相关费用；

(2)管理服务期间，如果成交供应商出现重大失误，采购方随时有权终止合同；

(3)供应商提供的运维服务人员中，须有获得中国环境监测总站颁发的空气自动监测培训合格证或培训合格证书的运维人员。

(4)未明确事项参照国家《环境空气颗粒物（PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018）等相关技术规定执行。

2、管理服务过程主要工作内容

(1)空气站的日常运行维护，对滤纸、滤膜等耗材进行更换，对采样头、采样管路等进行清洗，采样流量、斜率、截距等进行检查校准，检查仪器设备状态是否正常，监测数据是否合理（与周边和历史数据的比较）；

(2)空气站的日常质量管理，含校零、校标、校跨等；

(3)空气站的日常安全管理，视频系统、空调系统等是否正常，采样间是否漏雨，消防器材是否过期等等；

(4)对空气站的相关辅助和质控设备进行维护保养及维修；

(5)对空气站数据采集及传输系统的维护及维修，保障空气站通讯正常；

(6)当仪器出现故障时，成交供应商日间在2小时内到达现场，夜间在6小时内到达现场。到达现场后应在4小时内完成修复并正常出数，不能及时修复时，也应立即在4小时之内使用备机开展监测；

（6）对站房及附属设施的日常维护，维修等。

3、运行维护工作目标

成交供应商必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，空气站的运行质量应达到以下指标：

（1）所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求；

（2）数据捕获率达到90%（以小时值计）以上；

（3）运维任务完成率100%。

4、运维设施设备内容

本项目是对站点PM2.5在线监测仪、O3在线监测仪、NO2在线监测仪、CO在线监测仪、SO2在线监测仪、降尘罐、气象仪（五参数）、采样系统、数据采集系统、质控设备、站房及附属设施、安保摄影系统等进行维护、校准、维修等，需支付更换必要的监测仪器配件费用、耗材费用、网络通讯费用、计量检定费用、水电费、检查维护的交通费等保证站点正常运行的全部费用，确保站点设备及系统连续、稳定、有效运行。

5、常规空气站管理工作具体要求

成交供应商应遵守生态环境部、中国环境监测总站、江苏生态环境厅、南京市生态环境局关于环境空气自动监测城市站运行管理的各项规定，如管理服务期间生态环境部、中国环境监测总站、江苏生态环境厅、南京市生态环境局出台新的空气站运行管理规定，则管理工作要求随之执行最新规定。

5.1.一般要求

(1)保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

(2)检查供电、电话及网络通讯的情况，保证系统的正常运行；

(3)保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于3℃，相对湿度保持在80%RH以下；

(4)指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

(5)定期检查消防和安全设施；

(6)每次维护后做好系统运行维护记录；

(7)进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

5.2.每日工作内容

每天一次远程查看空气站数据并形成记录，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

(1)判断系统数据采集与传输情况；

(2)根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

(3)发现运行数据有持续异常值时，应立即派员赴现场进行排查，日间在4小时内到达现场，夜间在12小时内到达现场。到达现场后应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；

(4)根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

(5)根据故障报警信号判断现场状况；

(6)每日检查数据是否及时上传至市站，发现数据掉线及时恢复。

5.3.每周工作内容

每周至少完成中标维护范围内的所有空气站1次巡视，并做好巡查记录备查，巡检时需要完成的工作包括：

(1)查看空气站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常；

(2)检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常；

(3)检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常；

(4)对臭氧分析仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。

(5)检查外部环境是否正常，有无对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

(6)检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

(7)检查空气站的通讯系统，保证空气站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

(8)检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

(9)在冬、夏季节应注意空气站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

(10)应经常检查避雷设施是否可靠，空气站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

(11)检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

(12)每周对气象仪器的运行情况进行检查。

(13)每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过50%，及时进行更换。

(14)每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

(15)每次巡检时检查氮氧化物分析仪的干燥剂，如发现干燥剂三分之二改变颜色，应对其进行更换。

5.4.每月工作内容

(1)清洗PM2.5切割器（若遇重污染天气，则每周清洗一次），检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；

(2)检查PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求，及时进行校准。

(3)对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

(4)每月对数据进行移动硬盘等不同介质的备份;

(5)降尘罐集尘情况进行采集分析，对降尘罐进行清理，检查降尘罐完好情况。

5.5.每两个月工作内容

(1)更换PM2.5分析仪滤纸带（必要时），进行系统自检；

(2)校准和检查PM2.5分析仪的温度、气压和时钟；

(3)用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

(4)每月对CO、SO2、NOx、O3仪器进行流量审核，并填写相关质量控制报告。

5.6.每季度工作内容

(1)采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

(2)对PM2.5监测仪器进行膜校准，超过规范要求时，及时进行校准。

(3)每季度对气态监测仪器（SO2、CO、O3、NOx）进行多点线性检查与精度检查、NOx监测仪钼转化炉转化效率检查，并填写季度质量控制报告

5.7.每半年工作内容

(1)检查PM2.5分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

(2)对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

(3)对动态校准仪流量进行检查，必要时校准；

(4)采用臭氧传递标准对空气站臭氧工作标准进行标准传递，半年需将所有点位传递一次；

(5)更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

(6)每6个月检查采样泵压力，真空压力低于0.05MPa时对泵进行维护。

5.8.每年工作内容

(1)对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，如泵组件需要更换时，需对泵组件进行更换。

(2)每12个月更换标准钢瓶气时进行检漏，防止漏气发生；如果出现钢瓶气未到期，其内部气体已漏完，应按照采购人的要求立即进行钢瓶气购置。

(3)6月至10月期间每次巡检对空气压缩机放水。

5.9.空气站维护档案建立

将空气站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常管理中使用的相关记录表格，应当使用中国环境监测总站制定的统一样式表格（参见总站作业指导书中“记录表格—环境空气自动监测分册”）。日常管理中使用运行管理相关记录至少应包括但不限于下列内容：

(1)城市站运行维护记录表；

(2)颗粒监测仪校准检查记录；

(3)气态污染物监测仪校准检查记录；

(4)空气自动监测系统仪器设备维修记录表；

(5)空气自动监测系统备品备件管理记录表；

(6)城市站主要消耗材料使用登记表；

(7)多点线性校准表格；

(8)标准物质使用记录；

(9)空气自动监测系统仪器资料保管清单。

5.10.其他相关要求

(1)每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；

(2)应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时通知采购人；

5.11.质量控制要求

成交供应商需认真落实质量管理制度，做好相应记录。

(1)量值溯源要求

成交供应商应每年将所用的流量传感器、温度传感器、气压传感器等设备进行溯源，每半年将空气站所用的臭氧标准进行溯源，每半年对空气站所用的零气发生器进行核查，性能指标应符合要求。

(2)日常质量控制要求

分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：

安装时

移动位置时

进行可能影响校准结果的维修或维护后

分析仪暂停工作一段时间后

有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化

达到国家规范或本采购文件要求的校准周期或校准要求的

(3)质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档，并在管理服务期满后移交采购人。

5.12.系统设备维修要求

(1)运行维修基本要求

成交供应商负责站房内所有监测设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。除电力、通讯网络外与空气站正常运行有关的监测仪器设备若是需要维修，须保证因维修导致的每日数据中断不大于3小时，若无法完成，需更换备用机器进行监测，以保证每日的监测数据有效率。若维修后，类似的同样问题在三天内再次出现，也应立即更换备机，将监测仪器彻底维修。

(2)设备维修质量控制要求

监测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行检验，采用标气测定、颗粒物手工比对等方法进行。

仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验，并提交相应报告。

七、监督考核机制

1.监督管理

(1)承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等；

(2)管理服务期间不出现调整数据、修改参数、改动设备、弄虚作假等违规行为的；

(3)管理服务期间，按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。

2.数据有效性

2.1数据捕获率

数据捕获率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。每日各项目应获得小时值数据量均按 24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因自然灾害、外部停电或其他不可抗拒造成的停止监测的小时数。

数据捕获率=实际捕获数据个数/应捕获数据个数×100%。

2.2有效运行率

考核时段内站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求。

以单台单参数考核，除自然灾害、外部停电或其他不可抗拒的原因外，SO2、CO、NO2、PM2.5等参数因子，每日至少有20个小时数据；O3每日8时至24时至少有14个有效8小时平均浓度值，当不满足14个有效数据时，如果日最大8小时平均浓度超过浓度限值标准时日数据有效。各项参数每月有效运行率达到90%（二月份25天、其他月份27天）为合格。

3.考核办法：

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

采购单位每季度对成交供应商开展一次运营维护工作考核，依据维护内容就维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，每次平均分小于85分为不合格；平均分大于85分为合格。具体考核内容详见附件考核表。

4.运维费核算方法

绩效考核平均总分85（含）分以上的，支付当期全额运维费；绩效考核平均总分85分以下的，当期运维费= (实际考核总分/100)×当期全额运维费。

5.考核惩处要求：

5.1一旦发现虚假数据，采购方有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

5.2如果成交供应商运维人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故的，采购方有权提前取消运维合同。

5.3如果成交供应商未能有效开展运维工作，空气自动站站或仪器平均有效运行率连续2周低于80%或2个以上空气自动站有效运行率连续2月低于80%，或在检查中发现与投标文件或合同不符的重大不符合项，采购方有权提前取消运维合同。

附件:

考核表

运营商：                          考核时间：

| 考核内容 | 考核要求 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据捕获率 （20分） | 数据捕获率=实际捕获数据个数/应捕获数据个数×100%。 （因自然灾害、外部停电或其他不可抗拒的原因外，造成的停止监测数据不参与计算） | 在线率≥95%得满分；95%＞在线率≥90%得18分；90%＞在线率≥85%的得12分；在线率<85%不得分。 |  |
| 有效运行率 （20分） | 有效运行率=因子有效数据个数/应上传数据个数×100%。 （因自然灾害、外部停电或其他不可抗拒的原因外，造成的停止监测数据不参与计算） | 各项参数每月有效运行率达到90%（二月份25天、其他月份27天）为合格，每有一项因子数据有效运行率不满足扣2分。 |  |
| 质量控制 （30分） | 站点质控得分=南京市乡镇（街道）空气自动站质控考核得分/100×30 | 以南京市乡镇（街道）空气自动站质控考核得分为准 |  |
| 管理服务内容 （18分） | 站房（2分） | 空调（去湿）、电、灭火器、照明等满足要求，保证自动仪器具有良好的运行环境，站房卫生整洁、物品摆放有序得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 维护频次（2分） | 运维频次满足每周运维1次，定期进行设备性能检查和管路清洗，到站率不足一周一次不得分 |  |
|  | 自动监测仪器（6分） | 定期更换易耗品、定期更换纸袋；定期校准仪器；仪器故障及时报修，相应仪器及校正参数在正常范围内得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 采样系统的维护（2分） | 及时维护采样系统（采样头、切割器、采样管道），保证采样系统无积灰、积水或障碍物，防止管路堵塞或破裂得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 数据一致性（2分） | 仪器上传数据与工控机数据库获取数据一致得满分，否则不得分 |  |
|  | 通讯（1分） | 保证无线通讯线路的畅通得满分 |  |
|  | 仪器运行记录（3分） | 运维记录、质控记录、备品备件更换等记录齐全，档案完整、准确、整洁得满分，否则酌情扣分 |  |
| 服务响应（12分，每项4分） | 应急响应 | 对监测数据异常响应及时，能够及时判断仪器状态得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 故障响应 | 站点故障时响应迅速，解决及时得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 反馈信息 | 能够及时反应仪器故障信息得满分，否则酌情扣分 |  |
| 合计（分） |  |  |  |

注：表中各项按分项进行扣分，分项分数扣完为止，不从总分中扣除。

第五章 合同草案条款

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局  监制

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的

服务内容：            。

- 服务工作要求

以采购文件、响应文件和甲乙双方确认的方案为准。

第三条 服务期限

1、本项目服务期限为  二年  ，即  年  月  日至  年  月  日，二年期满设备及系统归甲方所有，同时免除第一年的设备运维费。

第四条 合同总价款

1、本合同项下总价款为人民币     元，大写     (含税)。

第五条 资金支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，甲方每次付款前，乙方需先行提供符合法律规定的等额发票，否则甲方有权延迟付款。

3、具体费用支付：

（1）合同签订 30 个工作日以内，采购人支付合同金额的20％；

（2）项目进度过半后，采购人支付合同金额30%；

（3）合同内工作内容全部履行完毕，供应商提供运营维护工作报告后，采购人支付支付合同金额30%；

（4）剩余尾款在服务期到期供应商提供运营维护工作报告，审计结束后付清。

第六条 组成本合同的有关文件

下列关于南京市政府采购      号采购文件和有关附件、组成本合同的有关文件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。组成本合同的有关文件如有不一致之处，以甲方指定为准。

（1）乙方提供的响应文件和报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）磋商承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第七条 权利保证

乙方应保证为甲方提供服务时任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第八条 质量保证

必须符合国家行业现行标准；技术指标和安全性能必须符合国家的相关要求和标准。

第九条 交付使用和验收

1、乙方应当在合同签订后按采购文件规定的天数内完成所有服务。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并由乙方承担验收费用等。

第十条 违约责任

１、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，逾期超过三十天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。

３、如乙方不能按期交付服务的,乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5、因甲方原因导致项目延期，与乙方无关，因甲方原因导致乙方重复服务，超出甲方采购文件和乙方响应文件响应内容所产生的费用，由甲方据实支付给乙方。

6、乙方所交付的服务不符合合同约定的，甲方有权拒收；甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，并应在甲方限定期限内予以整改。

7、乙方未能通过甲方的期中验收，甲方有权单方解除合同；无论甲方是否解除合同，乙方均应向甲方支付合同总价5%违约金；乙方未能通过甲方的期末验收，甲方有权核减5%的合同尾款。

第十一条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加南京市政府代理机构组织的政府采购活动。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。否则甲方有权解除合同并按合同总价款的10%追究乙方的违约责任，解除合同的通知自到达乙方之日起生效。

第十三条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效，本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

2、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（此页无正文）

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

第六章 响应文件格式及附件

封面样式：

正本（副本）

竞争性磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

供 应 商：                  （单位公章）

联 系 人：

联系方式：

联系地址：

年    月    日

目录样式（请根据实际情况定制目录）：

目  录

（注：供应商根据目录顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

评分索引表

| 评分项目 | 自评得分 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |

响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件

目录一、竞争性磋商申请及声明	59

目录二、法定代表人授权书格式	61

目录三、报价汇总表格式	62

目录四、分项报价表格式	64

目录五、资格性和符合性审查响应对照表	65

目录六、资格证明文件	66

目录七、技术条款偏离表格式	67

目录八、商务条款偏离表格式	68

目录九、服务方案	69

目录十、服务与承诺	69

目录十一、供应商拟投入本项目服务人员一览表	70

目录十二、供应商类似业绩一览表	71

目录十三、投标需要的其他证明文件及材料	71

附件一、政府采购政策	72

附件二、无重大违法记录声明格式	75

附件三、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式	76

附件四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书	77

……

目录一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：XXXXXXXX(采购人)

源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

根据贵方           （项目名称）         （项目编号）磋商公告，我方               (供应商名称)决定参与本次采购活动，提交响应文件并参加磋商。

据此函，声明如下：

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次采购要求。

2.我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.参加本次采购活动前，我方没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规〔2018〕10 号第十一条、十二条所列严重失信行为情形。

4.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限，或在全国范围内受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

5.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

6.我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

7.我们的首次磋商报价为（大写）             元（2年）。

8.项目负责人（姓名）                  ，移动电话                  。

9.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

10.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的安装/集成、调试等工作，交付采购人验收、使用。

11.我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

12.我方正式通讯方式为：

地  址：

电  话：

13、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐	号：

供应商名称（公章）：

日	期：     年   月   日

- 目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

致：XXXXXXXX(采购人)

源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

本授权书声明：注册于               (供应商住址)的                (供应商名称)法定代表人              (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权          (供应商代表姓名、职务)为本公司的合法代理人，就贵方组织的      (项目名称)        （项目编号）进行磋商报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明！

法定代表人签字或签章：

供应商名称（公章）：

日       期：   年    月    日

法定代表人身份证

委托代理人身份证

目录三、报价汇总表格式

报价汇总表

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 报价 （元/年） | 年数 | 其中，小、微型企业报价（元） |  |
|  |  |  |  | 2年 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |  |  |

供应商名称:                                                  （盖章）

说明：

1、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

二次报价表

| 项目名称 |  | 古雄街道2024-2025（2年）空气监测设备租赁服务 |  | 项目编号 |  | JSZC-320114-YCGC-C2024-0024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 |  | 南京市雨花台区人民政府古雄街道办事处 |  |  |  |  |
| 磋商报价 单位 |  |  |  |  |  |  |
| 磋商日期 |  |  | 磋商地点 |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 报价 （元/年） | 年数 | 备注 |  |
|  |  |  |  | 2年 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |
| 授权代理人（签字） 磋商报价单位（盖章） 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

说明：此表在竞争性磋商现场填写，在竞争性磋商截止时间前，磋商报价单位无需填写此表，但须加盖单位公章后与磋商响应性文件（正本）一并密封提交。

目录四、分项报价表格式

分项报价表（格式自拟）

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 报价 | 备注 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、未注明小微企业的，不享受价格扣除。

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

目录五、资格性和符合性审查响应对照表

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：                                    项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的 页码位置 |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 竞争性磋商文件中的其他实质性要求 |  |  |

供应商名称：                                               （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录六、资格证明文件

资格证明文件

1、供应商营业执照副本、相关证书等（复印件，加盖公章）；

2、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（在线打印）；

3、法定代表人授权委托书（原件，除法定代表人以外的授权代表必须提供）；

4、本次采购项目实施所必须的许可资质证明材料（若有）。

注：不得以信用承诺书替代的供应商资格证明文件须提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告（提供参加本次政府采购活动前的会计报表）；

（2）依法缴纳税收的证明材料（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收的相关材料）；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）社会保障资金的相关材料）；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内的经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

注：第（5）条重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

目录七、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 采购要求规格 | 投标响应 | 偏离 |

供应商名称：                                               （盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应逐一说明投标产品和服务响应，直接拷贝竞争性磋商文件技术要求的按照无效投标处理；

目录八、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

供应商名称：                                               （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录九、服务方案

服务方案（自行编制）

目录十、服务与承诺

服务与承诺（自行编制，格式自拟）

目录十一、供应商拟投入本项目服务人员一览表

供应商拟投入本项目服务人员一览表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业资格及证书号 | 技术职称 | 相关工作年限而及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：           （盖章）

说明

1、“备注”栏，可填写该人员擅长的工作种类；

2、如果行数不够，请自行增加。

3、所有职称、证明均需要提供有效的复印件（扫描件）。

目录十二、供应商类似业绩一览表

供应商类似业绩情况表

项目名称：                                        项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目规模 | 签约及服务时间 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：           （盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、所有业绩均需要提供有效的复印件（扫描件）。

目录十三、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（除目录六需要提供的资格证明文件外，投标需要的其他证明文件及材料（如人员证书、相关合同业绩、技术方案、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书等其他投标单位认为需要递交的资料）下划线部分的资料必须提供。

附件一、政府采购政策

（一）、政府采购促进中小企业发展政策（如有）

1、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

古雄街道2024-2025（2年）空气监测设备租赁服务 ,属于 其他未列明行业  。承接企业为（企业名称）,从业人员         	人，营业收入为                万元，资产总额为      	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

··· ···

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）:

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、小微企业产品报价表

供应商名称（盖单位章）：                   项目编号：

| 品目序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 制造商企业类 （小型、微型） | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，小微企业产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签字）：

注：

- 投标供应商使用小、微型企业产品参加投标的（最小计算单位为品目），必须填写此表，否则不做价格扣除。

- 投标供应商必须保证承诺使用小、微型企业产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

- 评审委员会将就此表对照供应商提供的《中小企业申明函》进行审核，如产品未提供相应的《中小企业申明函》，将不做价格扣除。

（二）、政府采购节能产品政策（如有）

1、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于政府采购的节能产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。

4、投标产品（最小计算单位为品目）如为节能产品的，供应商需提供产品及型号在“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”网页截图，且以提供的证书复印件为准，如未提供，将不做价格扣除。

5、投标供应商必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

6、节能产品报价表

供应商名称（盖单位章）：                   项目编号：

| 品目序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 节字标志认证证书号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，节能产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签字）：

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市雨花台区人民政府古雄街道办事处：

我单位                      （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日期：   年   月   日

附件三、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市雨花台区人民政府古雄街道办事处：

我单位             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。( 若有 )

主要专业技术能力有：         。( 若有 )

声明人：（公章）

日期： 年   月   日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

附件四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

20  年  月  日