公 开 招 标 文 件

项目编号：JSZC-320200-WXJY-G2025-0015

项目名称：梅村高中化学实验室设备更新项目

采 购 人：江苏省梅村高级中学

采购代理机构：无锡市教育信息化和装备管理服务中心

二〇二五年八月

总  目  录

- 投标邀请--------------------------------（2）

- 投标人须知------------------------------（6）

- 合同文本-------------------------------（20）

- 采购需求-------------------------------（25）

- 评标方法与评标标准---------------------（63）

- 投标文件内容与格式---------------------（71）

# 第一章  投标邀请

受江苏省梅村高级中学的委托，无锡市教育信息化和装备管理服务中心就梅村高中化学实验室设备更新项目（JSZC-320200-WXJY-G2025-0015）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

梅村高中化学实验室设备更新项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年9月9日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320200-WXJY-G2025-0015

2.项目名称：梅村高中化学实验室设备更新项目

3.项目预算金额：199万元

4.项目最高限价：150万元

5.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

6.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

7.本项目所属行业：工业

8.本项目专门面向中小企业

9.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业）

4.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1. 时间：本招标文件有效获取期自招标文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年9月9日09点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：江苏省梅村高级中学

地    址：无锡市新吴区梅育路63号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市教育信息化和装备管理服务中心

地    址：无锡市学前街27号4楼

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：江海涛；电话：0510-81859746

采购人质疑受理联系人：江海涛；电话：0510-81859746

无锡市教育信息化和装备管理服务中心项目联系人：陈旻晔；电话：0510-82730672

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市教育信息化和装备管理服务中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市教育信息化和装备管理服务中心（以下简称无锡市教育信息化和装备管理服务中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与无锡市教育信息化和装备管理服务中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或无锡市教育信息化和装备管理服务中心以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1无锡市教育信息化和装备管理服务中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，无锡市教育信息化和装备管理服务中心将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与无锡市教育信息化和装备管理服务中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、资格证明文件、承诺书、开标一览表、明细报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与明细报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.明细报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报明细报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，无锡市教育信息化和装备管理服务中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝无锡市教育信息化和装备管理服务中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2无锡市教育信息化和装备管理服务中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1无锡市教育信息化和装备管理服务中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1无锡市教育信息化和装备管理服务中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由无锡市教育信息化和装备管理服务中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，无锡市教育信息化和装备管理服务中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、无锡市教育信息化和装备管理服务中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3无锡市教育信息化和装备管理服务中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人或采购代理机构在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和无锡市教育信息化和装备管理服务中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定第一名投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3无锡市教育信息化和装备管理服务中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、无锡市教育信息化和装备管理服务中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人、无锡市教育信息化和装备管理服务中心质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节（采购文件，采购过程或结果）质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，无锡市教育信息化和装备管理服务中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向无锡市教育信息化和装备管理服务中心提出，由无锡市教育信息化和装备管理服务中心负责答复。

采购人、无锡市教育信息化和装备管理服务中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和无锡市教育信息化和装备管理服务中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、无锡市教育信息化和装备管理服务中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，无锡市教育信息化和装备管理服务中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，无锡市教育信息化和装备管理服务中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市教育信息化和装备管理服务中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）： _____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。

8.1.2尾款支付时间：产品验收通过，采购人收到发票后15日内，尾款支付比例：合同金额的  %。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

本项目属性：货物类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：工业

核心产品：学生安全电源、铝合金万向罩

第一部分  项目技术要求

（一）项目概况

本项目是梅村高中化学实验室设备更新项目，完成1间化学智慧吊装实验室、1间化学竞赛兼探究实验室、2间常规化学实验室、2间化学仪器准备室增添更新实验室教学仪器设备以满足化学实验教学需要。在满足常规必修类化学教学基础上，增设创新、探究、竞赛专项实验室，提升创新思维，增加化学学习的积极性，优化学科教学氛围，改善化学学科教学效果，推动学校高品质发展。

- （二）项目清单

| 序号 | 楼层 | 采购项目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层 | 化学智慧吊装实验室 | 1 | 套 |
| 2 |  | 化学仪器准备室1 | 1 | 套 |
| 3 |  | 常规化学实验室1 | 1 | 套 |
| 4 | 二层 | 化学竞赛兼探究实验室 | 1 | 套 |
| 5 |  | 化学仪器准备室2 | 1 | 套 |
| 6 |  | 常规化学实验室2 | 1 | 套 |
| 7 |  | 教具 | 1 | 套 |

- （三）技术要求

| 一层化学实验室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 技术参数（规格尺寸偏离±3%） | 单位 | 数量 |
| 化学智慧吊装实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室专用水槽 | 550*450*300mm | 规格：550*450*300mm 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度：300mm次数：500 次，a.零部件无断裂、无破裂;b.零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 只 | 1 |
| 2 | 三联高低位龙头 | 三联 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |
| 3 | 教师智能控制器 | 定制 | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用10寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、教学电源：220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7、集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）补光控制：分组控制整室照明； （3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源； （4）低压控制：教室主控，分组控制。 8、教师演示电源技术要求满足： (1)、教师电源交流输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，交流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量交流分档输出各档空载电压应不大于(1.05U+0.2)V。 电源输入端接变频电源，交流输出端接阻性负载箱作负载，并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,交流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压U,再接入并调整阻性负载箱使输出电流在0至额定电流值范围内变化时，测量输出电压应不小于(0.95U-0.2)V。 (2)、教师电源直流稳压输出电压的测试，电源输入端接变频电源，直流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量直流稳压分档输出空载电压误差应不大于±(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,调整电子负载使输出电流为额定电流值，用万用表测量各点输出电压，调节变频电源，使输入电压在198V~242V之间变化，用万用表测量各相应点输出电压的变化量应不大于(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。输入电压保持220V,直流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压作为U,再接入并调节电子负载使输出电流 在0至额定电流值范围内变化，用万用表 测量相应各点输出电压变化量应不大于(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。当输入电压为220V时，调节电子负载使输出电流为额定值，用万用表测量各点输出电压，再用示波器测量相应各点输出纹波 电压，在输出范围内纹波电压应不大于5mV。 (3)、机械强度之250N恒定力试验，对外部外壳上直径为30mm的圆形平面施加250N±10N的恒定力，短时间保持大约5s,力依次施加到顶部、底部和侧面，外壳应无损坏。 (4)、机械强度之外壳冲击试验 直径为50mm±1mm、500g±25g、光滑的实心钢球进行试验，1300mm±10mm处自由落到样品上。3级能量能源未变成可触及，安全防护措施保持有效，未破碎，未破裂。 (5)、未接地的可触及零部件，使用泄漏电流测试仪，在正常工作条件下对所有未接地的可触及导电零部件进行测量ES1:0.5mA(有效值)0.707 mA(峰值) (6)、抗电强度试验，使用绝缘耐压测试仪，施加直流电压到受试绝缘上，从零逐渐升高到规定的电压，并在该电压值上保持60s。试验中不应有绝缘击穿和飞弧现象出现。 | 套 | 1 |
| 4 | 通风矢量控制器 | 定制 | 风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪声低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60Hz；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0Hz；6.过载能力：150%额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 | 套 | 1 |
| 5 | 顶装智能控制模块 | 定制 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制。 给排水控制：控制顶装给排水。 照明控制：控制顶装照明。 电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。 摇臂控制：控制摇臂升降。 | 套 | 1 |
| 6 | 远程控制模块 | 定制 | 1.APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2、能使用APP能控制总电源关闭； 3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； 4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 项 | 1 |
| 7 | 温湿度监视模块 | 定制 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 项 | 1 |
| 8 | 铝合金万向罩 | 四节 | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节。 2、关节密封圈：高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3、关节连接杆：304不锈钢双头连接杆。 4、关节盖：高密度PP材质表面磨砂，组合式安装拆装方便。 5、关节松紧旋钮：高密度PP材质，调节旋钮可以调节关节旋转扭矩。 6、铝合金万向罩口：直径不小于230mm，高密度铝合金制成，防止实验时的火焰使其燃烧。 7、导管：4节直径不小于55mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8、旋转关节：采用抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，和铝合金万向罩连接的导管设计旋转功能。 9、扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩自重导致导管下滑。 | 个 | 28 |
| 9 | 万向吸风罩底座 | 定制 | 钢制固定底座，抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金方管，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。 | 套 | 1 |
| 10 | 吊装式通风管道 | 1200*300mm | 室内通风主管道、支管道均采用防腐蚀材质，主管道：定制风管，满足实验室通风要求；接口保证无漏风。 | 套 | 14 |
| 11 | 室外行程通风管道 | 定制 | 1.采用防腐蚀材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点，同时具有耐酸碱性能。 2、规格：定制风管，满足实验室通风要求， 3、管卡采用碳钢制作，表面经防锈处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 套 | 1 |
| 12 | 防腐风机 | 5.5kW | 功率：5.5kW。风量：7100-13500m3/h。风压：926-735Pa。噪声：≤55dB(A) | 台 | 1 |
| 13 | 风机控制线 | 国标 | 2.5mm²*3+1.5mm²*2 | 套 | 1 |
| 14 | 智能摇臂升降模块 | 定制 | 动力电机采用直流24V减速低压电机，连接杆采用不小于DN60*1.8mm专用铝合金模具一体成型定制铝管，内部水电分离，功能模块采用模具一体成型，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可选配网络及上下水模块。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态。 | 套 | 14 |
| 15 | 模块主架舱体 | 1200*720*195mm | 1.采用标准模块化组成，1200*720*195mm为一组； 2、外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用高强度镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 3、模块主架舱体技术要求满足：GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件 (1)、金属喷漆（塑）涂层理化满足：1.1硬度≥H；1.2冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹；1.3耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；1.4附着力：应不低于2级 | 组 | 14 |
| 16 | 集成功能模块舱体 | 定制 | 1.采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 2、集成功能模块舱体技术要求满足：GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件 （1）、金属喷漆（塑）涂层理化：1.1硬度≥H；1.2冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹；1.3耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；1.4附着力：应不低于2级 | 套 | 14 |
| 17 | 电源供应模块 | 220V | 接收智能化控制系统控制，内含插座。可以分组或独立控制电源供给。 | 组 | 56 |
| 18 |  | 0-24V | 1.教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.38寸液晶显示电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 | 组 | 28 |
| 19 | 485模块 | 485模块 | 采用485网络模块接口，含设备中网线，方便与教室网络对接，不含教室网络布线及网线。 | 个 | 28 |
| 20 | 学生端防堵反冲洗装置 | 定制 | 给水采用4分PVC水管，具有耐酸碱、防爆的特性，水管之间接头采用金属连接件，安装自来水大流量反冲前置过滤器，避免自来水水质不干净；排水采用内置钢丝PVC水管，防止水泵工作时水管负压变形，水管之间接头采用金属连接件 | 套 | 14 |
| 21 | 学生端给排水接口 | 4分 | PVC材质，给排水接头采用美国进口,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，带自动锁紧插功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 | 套 | 28 |
| 22 | 自动给排水模块 | 4分 | 采用自主研发，当给水开关打开时，排水自动启动，水槽水低位时，排水自动关闭，设定时间内自动检测排水管水位，当排水管有水时，排水自动抽完，如果排水管未检测到水，水泵自动关闭。 | 套 | 1 |
| 23 | 多功能防溅水槽柜 | 定制 | 1.水槽柜整体尺寸为600*450*820mm 2、底围：590x440x61.5mm，中间部分尺寸601x450x817mm；材质1.0mm高强度镀锌钢板，表面经防锈处理、环氧树脂静电粉末涂装处理； 3、一体水槽，PP改性材质，水槽上部内径尺寸为405x480mm，底部内径尺寸为346*436mm，水槽最高深度为360mm，洗涤时水不易外溅；水槽内部带滴水架，滴水架带不少于10根滴水棒，滴水棒可以翻转收纳； 4、水槽柜预留收纳翻盖，有收纳水管功能；检修门带锁，底围安装1寸定向轮 5、多功能防溅水槽柜技术要求满足： (1)、密度：(23±2)℃，(50±5)%RH，24h，浸渍液：水，浸渍液密度：1.0168g/cm3，浸渍液温度23.5℃，块状试样，1.161g/cm3； (2)、水槽柜尺寸：使用卷尺测量，水槽内径尺寸，底部：346m宽×436mm长、上部：405mm宽×480mm长、高度：360mm； (3)、水槽柜滴水架具有折叠隐藏功能； (4)、水槽柜隐藏设计：柜体上部设计有隐藏式上下水管功能，可以搭配上走水电的需求； (5)、水槽柜过滤功能：下水带2层过滤装置，可以过滤不同的杂质； (6)、水槽柜排水功能：水槽底部设置矩形式下水口，可以快速排出水槽废水。 | 套 | 14 |
| 24 | 升降折叠水龙头 | 双口 | 1.主体材质为加厚铜管，主管管径26mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、双龙头可以独立折叠式设计，使用时打开折叠双联龙头在使用过程中可以自由升降水嘴，以满足不同身高的高度仪器清洗要求使用。其中一个出水嘴加装了可调节水花装置，保证实验过程中对水花的不同要求，调节方便，美观耐用。 4、实验室龙头采用壁式安装，壁厚大于2.5mm，固定底座直径50mm，底座锁扣与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳，保证实验室的整洁美观。 5、开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。 | 套 | 14 |
| 25 | 主架舱体防尘检修板 | 1200*500*1mm | 采用1.0mm优质高强度镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理；造型独特美观，检修方便。 | 组 | 14 |
| 26 | 智能灯光照明装置 | 定制 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用1170*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 组 | 14 |
| 27 | 电源供应线路 | 定制 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 1 |
| 28 | 智能控制系统线路 | 定制 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用1.mm²屏蔽电线进行系统布线。 | 项 | 1 |
| 29 | 给水管路 | 定制 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |
| 30 | 排水管路 | 定制 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |
| 31 | 舱体末端封板 | 定制 | 采用ABS材质，模具一体成型。 | 个 | 4 |
| 32 | 支架功能封板 | 定制 | 能隐藏水电通风管道及电线，采用PVC材质，方便检修。 | 项 | 1 |
| 33 | 安装龙骨 | 定制 | 采用碳钢丝杠及专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 间 | 1 |
| 34 | 安装辅材 | 定制 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架） | 间 | 1 |
| 35 | 设备集成调试 | 定制 | 系统调试： 1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、通风系统调试； 5、给排水调试； 6、供电系统调试； 7、照明系统调试。 | 项 | 1 |
| 36 | 顶装安装 | 定制 | 设备运输卸车、搬运上楼，高空设备安装、调试等服务。垃圾清运。 | 项 | 1 |
| 37 | 学科展板 | 600*800mm | 规格：600*800mm,铝合金边框，亚克力面板，高清喷绘写真。内容：生物学科著名人物简介，图文并茂。 | 副 | 4 |
| 38 | 文化背景墙 | 6000*1200mm | 规格：6000*1200mm,PVC立体雕刻。内容：生物学科背景墙。 | 面 | 1 |
| 化学仪器准备室1 |  |  |  |  |  |
| 39 | 实验室专用试剂架 | 2200*300*750mm | 1. 铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2. 试剂架立柱截面尺寸：42mm*82mm, 型材壁厚1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3. 试剂架托架1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4. 立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 | 1 |
| 40 | 规章制度展板 | 600*800mm | 规格：600*800mm,铝合金边框，亚克力面板，高清喷绘写真。内容：化学仪器室准备室管理制度、使用规则等。 | 副 | 2 |
| 41 | 安装调试 | 标准 | 设备运输卸车、搬运上楼，地面设备安装、调试等服务。垃圾清运。 | 项 | 1 |
| 常规化学实验室1 |  |  |  |  |  |
| 42 | 实验室专用水槽 | 550*450*300mm | 规格：550*450*300mm 采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度:300mm次数:500 次，a,零部件无断裂、无破裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 只 | 1 |
| 43 | 三联高低位龙头 | 三联 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |
| 44 | 实验室专用洗眼器 | 单眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成型制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 1 |
| 45 | 全新钢塑水槽柜 | 450*600*800mm | 规格：450*600*800mm 1、水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。 2、全新钢塑水槽柜技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件 (1)、耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 | 套 | 14 |
| 46 | 三联高低位龙头 | 大号 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 14 |
| 47 | PP一体化水槽 | 450*600*250mm | 1.水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250mm，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接。 2、PP一体化水槽技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件:耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 | 套 | 14 |
| 48 | 多功能实验下水装置 | 定制 | 多功能实验下水装置技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件 (1)、耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 | 套 | 14 |
| 49 | 多功能柱 | 360*245*735mm | 1.整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 2、多功能柱技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件 (1)、耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 | 套 | 28 |
| 50 | 学生安全电源 | 92*152mm | 1.工作环境：温度-10ºC~+40ºC 相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M 2、市电AC220V/3A输出为2个五孔插座 3、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 4、直流稳压电源：液晶显示，触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5、交流低压电源：液晶显示，触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V。 6、学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 7、学生安全电源技术要求满足： (1)、受控学生电源交流输出电压的测试：控制单元输入端接变频电源和万用表，输出端接受控学生电源，受控学生电源交流输出端接万用表。当控制单元输入电压为220V时，测量受控学生电源交流分档输出各档空载电压应不大于(1.05U0.3)V。 控制单元电源输入端接变频电源和万用表，输出端接受控学生电源，受控学生电源交流输出端接阻性负载箱作负载，并串接万用表作输出电流指示。当输入控制单元的电压为220V，受控学生电源交流输出端为开路时，从2V起用万用表测量学生电源各点输出电压U，再接入并调整阻性负载箱使输出电流在0至额定电流值范围内变化时，测量相应各点输出电压应不小于(0.95U-0.3)V。 (2)、受控学生电源直流稳压输出电压的测试：控制单元输入端接变频电源和万用表，输出端接受控学生电源，受控学生电源直流输出端接万用表。当输入控制单元电压为220V时，用万用表测量受控学生电源分档直流稳压输出空载电压误差应不大于±(2%U+0.1)V。 控制单元输入端接变频电源和万用表，输出端接受控学生电源，受控学生电源直流稳压输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出指示。当输入控制单元的电压为220V，调整电子负载使受控学生电源直流稳压输出电流为额定电流值，用万用表测量各点输出电压作为U，调节变频电源，使控制单元输入电压在198V-242V之间变化，用万用表测量受控学生电源直流稳压各相应点输出电压的变化量应不大于(2%U+0.1)V。 控制单元输入端接变频电源和万用表，输出端接受控学生电源，受控学生电源直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。控制单元输入电压保持220V，直流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压作为U，再接入并调节电子负载使受控学生电源直流输出电流在0至额定电流值范围内变化，用万用表测量受控学生电源相应各点输出电压变化量应不大于(2%U+0.1)V。 控制单元输入端接变频电源和万用表，输出端接受控学生电源，受控学生电源直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。当输入控制单元电压为220V时，调节电子负载使受控学生电源输出电流为额定电流值，用万用表测量各点输出电压，再用示波器测量各点输出纹波电压，在输出范围内纹波电压应不大于10mV。 （3）、机械强度之250N恒定力试验，对外部外壳上直径为30mm的圆形平面施加250N±10N的恒定力，短时间保持大约5s，力依次施加到顶部、底部和侧面，外壳无损坏。 （4)、机械强度之外壳冲击试验。直径为50mm±1mm、500g±25g、光滑的实心钢球进行试验，1300mm±10mm处自由落到样品上。3级能量能源未变成可触及，安全防护措施保持有效，未破碎，未破裂。 （5）、未接地的可触及零部件：0.054 mA Apk； （6）、抗电强度试验，使用绝缘耐压测试仪，施加直流电压到受试绝缘上，从零逐渐升高到规定的电压，并在该电压值上保持60s。试验中不应有绝缘击穿和飞弧现象出现。 | 个 | 28 |
| 51 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.教师演示台配备总漏电保护，可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V，额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V，额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7、教师演示电源技术要求满足： (1)、教师电源交流输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，交流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量交流分档输出各档空载电压应不大于(1.05U+0.2)V。 电源输入端接变频电源，交流输出端接阻性负载箱作负载，并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,交流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压U,再接入并调整阻性负载箱使输出电流在0至额定电流值范围内变化时，测量输出电压应不小于(0.95U-0.2)V。 (2)、教师电源直流稳压输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，直流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量直流稳压分档输出空载电压误差应不大于±(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,调整电子负载使输出电流为额定电流值，用万用表测量各点输出电压，调节变频电源，使输入电压在198V~242V之间变化，用万用表测量各相应点输出电压的变化量应不大于(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。输入电压保持220V,直流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压作为U,再接入并调节电子负载使输出电流 在0至额定电流值范围内变化，用万用表 测量相应各点输出电压变化量应不大于(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。当输入电压为220V时，调节电子负载使输出电流为额定值，用万用表测量各点输出电压，再用示波器测量相应各点输出纹波 电压，在输出范围内纹波电压应不大于5mV。 (3)、机械强度之250N恒定力试验，对外部外壳上直径为30mm的圆形平面施加250N±10N的恒定力，短时间保持大约5s,力依次施加到顶部、底部和侧面，外壳应无损坏。 (4)、机械强度之外壳冲击试验 直径为50mm±1mm、500g±25g、光滑的实心钢球进行试验，1300mm±10mm处自由落到样品上。3级能量能源未变成可触及，安全防护措施保持有效，未破碎，未破裂。 (5)、未接地的可触及零部件，使用泄漏电流测试仪，在正常工作条件下对所有未接地的可触及导电零部件进行测量ES1:0.5mA(有效值)0.707 mA(峰值) (6)、抗电强度试验，使用绝缘耐压测试仪，施加直流电压到受试绝缘上，从零逐渐升高到规定的电压，并在该电压值上保持60s。试验中不应有绝缘击穿和飞弧现象出现。 | 套 | 1 |
| 52 | 学科展板 | 600*800mm | 规格：600*800mm,铝合金边框，亚克力面板，高清喷绘写真。内容：化学学科著名人物简介，图文并茂。 | 副 | 4 |
| 53 | 文化背景墙 | 6000*1200mm | 规格：6000*1200mm,PVC立体雕刻。内容：化学学科背景墙。 | 面 | 1 |
| 54 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 |
| 55 | 电气布线（地面以下部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 |
| 56 | 给、排水系统（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50 | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 |
| 57 | 给、排水系统（地下部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50 | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 |
| 58 | 安装调试 | 标准 | 设备运输卸车、搬运上楼，地面设备安装、调试等服务。垃圾清运。 | 项 | 1 |
| 二层化学实验室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术参数（规格尺寸偏离±3%） | 单位 | 数量 |
| 化学竞赛兼探究实验室 |  |  |  |  |  |
| 59 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.教师演示台配备总漏电保护，可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7、教师演示电源技术要求满足： (1)、教师电源交流输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，交流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量交流分档输出各档空载电压应不大于(1.05U+0.2)V。 电源输入端接变频电源，交流输出端接阻性负载箱作负载，并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,交流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压U,再接入并调整阻性负载箱使输出电流在0至额定电流值范围内变化时，测量输出电压应不小于(0.95U-0.2)V。 (2)、教师电源直流稳压输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，直流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量直流稳压分档输出空载电压误差应不大于±(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,调整电子负载使输出电流为额定电流值，用万用表测量各点输出电压，调节变频电源，使输入电压在198V~242V之间变化，用万用表测量各相应点输出电压的变化量应不大于(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。输入电压保持220V,直流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压作为U,再接入并调节电子负载使输出电流 在0至额定电流值范围内变化，用万用表 测量相应各点输出电压变化量应不大于(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。当输入电压为220V时，调节电子负载使输出电流为额定值，用万用表测量各点输出电压，再用示波器测量相应各点输出纹波 电压，在输出范围内纹波电压应不大于5mV。 (3)、机械强度之250N恒定力试验，对外部外壳上直径为30mm的圆形平面施加250N±10N的恒定力，短时间保持大约5s,力依次施加到顶部、底部和侧面，外壳应无损坏。 (4)、机械强度之外壳冲击试验 直径为50mm±1mm、500g±25g、光滑的实心钢球进行试验，1300mm±10mm处自由落到样品上。3级能量能源未变成可触及，安全防护措施保持有效，未破碎，未破裂。 (5)、未接地的可触及零部件，使用泄漏电流测试仪，在正常工作条件下对所有未接地的可触及导电零部件进行测量ES1:0.5mA(有效值)0.707 mA(峰值) (6)、抗电强度试验，使用绝缘耐压测试仪，施加直流电压到受试绝缘上，从零逐渐升高到规定的电压，并在该电压值上保持60s。试验中不应有绝缘击穿和飞弧现象出现。 | 套 | 1 |
| 60 | 实验室专用水槽 | 550*445*300mm | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 实验室专用水槽技术性能满足：QB/T 2658-2017 卫生设备用台盆： 1、外观：产品使用表面应光滑顺畅，不应有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷； 2、抗负载：试验后不应有裂纹、破裂，或永久性变形，但直接受力点的变形不视为不合格； 3、耐化学腐蚀和耐污染性能：试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。 | 只 | 1 |
| 61 | 三联高低位龙头 | 三联 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成形螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 三联高低位龙头技术要求满足：GB 18145-2014 陶瓷片密封水嘴： 1、螺纹：螺纹表面应光洁，不得有凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹应符合GB/T7307的要求，其中外螺纹应不低于GB/T 7307的B级精度； 2、抗水压机械性能：阀芯上游：关闭阀芯，出水口打开，在静压（2.5±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯上游的任何零部件无永久性变形；出水口不带流量调节器的水嘴阀芯下游：打开阀芯，出水口打开，水嘴流量为（0.4±0.04）L/S时的压力下保压（60±5）s，阀芯下游的任何零部件无永久性变形； 3、密封性能：阀芯及阀芯上游：阀芯关闭，出水口打开，在静压（1.6±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏；阀芯下游：出水口能够被堵住的水嘴阀芯下游：阀芯打开，堵住出水口，在静压（0.4±0.02）Mpa下保压（60±5）s，减压至（0.05±0.01）Mpa保压（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏。 | 套 | 1 |
| 62 | 学生安全电源 | 92*152mm | 1.工作环境：温度-10ºC~+40ºC 相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M 2、市电AC220V/3A输出为2个五孔插座 3、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 4、直流稳压电源：液晶显示，触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5、交流低压电源：液晶显示，触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V 6、学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 7、学生安全电源技术要求满足： (1)、受控学生电源交流输出电压的测试：控制单元输入端接变频电源和万用表，输出端接受控学生电源，受控学生电源交流输出端接万用表。当控制单元输入电压为220V时，测量受控学生电源交流分档输出各档空载电压应不大于(1.05U0.3)V。 控制单元电源输入端接变频电源和万用表，输出端接受控学生电源，受控学生电源交流输出端接阻性负载箱作负载，并串接万用表作输出电流指示。当输入控制单元的电压为220V，受控学生电源交流输出端为开路时，从2V起用万用表测量学生电源各点输出电压U，再接入并调整阻性负载箱使输出电流在0至额定电流值范围内变化时，测量相应各点输出电压应不小于(0.95U-0.3)V。 (2)、受控学生电源直流稳压输出电压的测试：控制单元输入端接变频电源和万用表，输出端接受控学生电源，受控学生电源直流输出端接万用表。当输入控制单元电压为220V时，用万用表测量受控学生电源分档直流稳压输出空载电压误差应不大于±(2%U+0.1)V。 控制单元输入端接变频电源和万用表，输出端接受控学生电源，受控学生电源直流稳压输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出指示。当输入控制单元的电压为220V，调整电子负载使受控学生电源直流稳压输出电流为额定电流值，用万用表测量各点输出电压作为U，调节变频电源，使控制单元输入电压在198V-242V之间变化，用万用表测量受控学生电源直流稳压各相应点输出电压的变化量应不大于(2%U+0.1)V。 控制单元输入端接变频电源和万用表，输出端接受控学生电源，受控学生电源直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。控制单元输入电压保持220V，直流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压作为U，再接入并调节电子负载使受控学生电源直流输出电流在0至额定电流值范围内变化，用万用表测量受控学生电源相应各点输出电压变化量应不大于(2%U+0.1)V。 控制单元输入端接变频电源和万用表，输出端接受控学生电源，受控学生电源直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。当输入控制单元电压为220V时，调节电子负载使受控学生电源输出电流为额定电流值，用万用表测量各点输出电压，再用示波器测量各点输出纹波电压，在输出范围内纹波电压应不大于10mV。 （3）、机械强度之250N恒定力试验，对外部外壳上直径为30mm的圆形平面施加250N±10N的恒定力，短时间保持大约5s，力依次施加到顶部、底部和侧面，外壳无损坏。 （4)、机械强度之外壳冲击试验。直径为50mm±1mm、500g±25g、光滑的实心钢球进行试验，1300mm±10mm处自由落到样品上。3级能量能源未变成可触及，安全防护措施保持有效，未破碎，未破裂。 （5）、未接地的可触及零部件：0.054 mA Apk； （6）、抗电强度试验，使用绝缘耐压测试仪，施加直流电压到受试绝缘上，从零逐渐升高到规定的电压，并在该电压值上保持60s。试验中不应有绝缘击穿和飞弧现象出现。 | 个 | 24 |
| 63 | 交流插座 | 220V | 国标，220V，五孔 | 个 | 24 |
| 64 | 试剂架 | 1100*300*450mm | 1. 全钢，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2. 试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3. 试剂架托架1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4. 立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 | 6 |
| 65 | 多功能柱 | 350*230*730mm | 整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后两块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 套 | 24 |
| 66 | 全新钢塑水槽柜 | 450*600*810mm | 水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。 | 套 | 6 |
| 67 | 三联高低位龙头 | 三联 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 6 |
| 68 | 学科展板 | 600*800mm | 规格：600*800mm,铝合金边框，亚克力面板，高清喷绘写真。内容：化学学科著名人物简介，图文并茂。 | 副 | 4 |
| 69 | 安全防护站 | 1200*500*2000mm | 1. 全钢结构 2. 柜体采用优质钢材裸板厚度1.0mm一级高强度镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。 | 个 | 1 |
| 70 | 急救药箱 | 305*170*190mm | 1.材质：铝合金+ABS；多功能收纳。 2、内容:棉签、别针、剪刀、酒精片、纱布、创可贴、医药塑料镊子、止血袋、PBT绷带、无纺布胶带等应急处理工具 | 个 | 1 |
| 71 | 二氧化碳灭火器 | 200*115*465mm | 1.喷射时间：8.7-8.8S； 2.使用温度：-10℃——+55℃； 3.灭火级别：21B | 套 | 2 |
| 72 | 灭火毯 | 1200*1800*8mm | 性能：绝缘，隔热，阻燃。 | 张 | 1 |
| 73 | 黄沙箱 | 500*380*500mm | 产品毛重：300.00g； 产品材质：加厚铁皮，静电喷涂 | 个 | 1 |
| 74 | 实验服 | S~XXXL | 材质：涤棉；性能：宽松舒适 | 件 | 20 |
| 75 | 一次性乳胶手套 | 100支（s`l) | 产品毛重：0.7kg； 产品材质：橡胶/乳胶/合成橡胶； | 盒 | 2 |
| 76 | 酸碱手套 | 350mm | 毛重：0.2kg 材质乳胶 | 个 | 2 |
| 77 | 防护面罩 | 195*250 | 1套含一个眼镜框，2个面罩 毛重：0.2kg 材质：PC/APET | 个 | 2 |
| 78 | 铝合金万向罩 | 四节 | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360°旋转调节方向。 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂，一面嵌入铜质滚花螺母，四周采用自锁式倒扣拆装方便。 5.关节松紧旋钮：高密度PP材质，内置微型平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 6.铝合金万向罩口：直径253mm，高密度铝合金制成。防止做实验时着火出现危险， 7.伸缩导管：4节直径60mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8.旋转关节：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，在下部设计增加旋转功能，内部设计PVC离合结构。 9.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。 10.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。整体美观大方，吻合高水准专业实验室 | 个 | 13 |
| 79 | 万向吸风罩底座 | 定制 | 固定底座：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。 | 套 | 13 |
| 80 | PP离心风机 | 定制 | 5#,功率；2.2KW,风量；3856-7728m³/h，压头：790-502Pa,转速；1440转/分,电压：380V | 台 | 1 |
| 81 | 风帽 | 定制 | 5#，PP材质，具有防雨功能，风阻小。 | 只 | 1 |
| 82 | 进风口软接头 | 定制 | De500/300*250H，软质PVC | 只 | 1 |
| 83 | 防火阀 | 定制 | 300*250H，不锈钢材质 | 只 | 1 |
| 84 | 室内行程通风管道 | 定制 | 室内管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各支管风速小于8m/s | 项 | 1 |
| 85 | 室外行程通风管道 | 定制 | 室外管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各主管风速小于12m/s | 项 | 1 |
| 86 | 风机电缆线、控制线 | 国标 | 4㎡*3+2.5㎡*2 | 项 | 1 |
| 87 | 启停控制电箱 | 定制 | 含交流接触器 | 套 | 1 |
| 88 | 耗材及附件 | 定制 | 含风管安装及支架，安装螺杆，密封垫 | 项 | 1 |
| 89 | 通风设备安装 | 标准 | 标准化安装、现场安装机具 | 项 | 1 |
| 90 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 |
| 91 | 电气布线（地下部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 |
| 92 | 给、排水系统（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50 | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 |
| 93 | 给、排水系统（地下部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50 | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 |
| 94 | 设备搬运及调试 | 标准 | 系统调试： 1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、通风系统调试； 5、给排水调试； 6、供电系统调试； 7、设备运输搬运卸车，垃圾清运。 | 项 | 1 |
| 95 | 数据采集器1 | 国产 | 1.模块化结构； 2、与计算机USB接口通讯，无须外接电源；全数字通道，每个数据通道最大采样速率可达20KHz； 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 4、可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，支持热插拔连接。 | 台 | 1 |
| 96 | 数据采集器2 | 14.9寸 | 内存容量：16GB，硬盘容量：512GB，处理器(CPU)：英特尔第13代酷睿i5，接口支持：USB-C，USB-A，读卡器，屏幕尺寸：14.9英寸。机身材质：金属+复合材质。 | 台 | 1 |
| 97 | 无线接收 | 国产 | 模块化结构，采用无线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，与数据采集器接插使用。在此种工作状态下，传感器应转化为与采集器的无线通信状态。 | 台 | 1 |
| 98 | 传感器无线发射模块 | 国产 | 1.模块化结构，独立无线传输模块，协议传输，互不干扰； 2、自动识别，通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能，可实现多通道长距离无线传输，满足实验教学需求； 3、连接插口采用通用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，可充电电池供电。 | 个 | 4 |
| 99 | 数据显示模块 | 国产 | 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能，1.77寸（±0.1寸）彩屏，BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。并具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯（兼充电），可充电锂电池供电。可充电电池（3.6V）供电，模块具备保存7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据；带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 | 个 | 2 |
| 100 | 传感器转接模块 | 国产 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 个 | 2 |
| 101 | 温度传感器 | 国产 | 1.组成：不锈钢探针，并支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 2、规格：测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃； 3、温度传感器采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能； 4、用途：可测各种物体或溶液的温度。 | 个 | 2 |
| 102 | 高温传感器 | 国产 | 测量范围：0℃~1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 个 | 1 |
| 103 | 相对压强传感器 | 国产 | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，具有硬件清零功能。该产品需满足以下教学要求： （1）连接接口具有自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，具有硬件清零功能； （2）在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式显示并记录； （3）实验操作过程和步骤（2）实验数据同时在软件界面上显示，且可以。avi等常见格式存储。 （4）在安卓和iOS平台上以无线方式演示多通道实验数据采集及图像绘制。 | 个 | 2 |
| 104 | 多量程电流传感器 | 国产 | 测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：0.1mA 测量范围：-30mA~+30mA；分度：0.01mA 可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能；可通过传感器上按钮对量程进行切换；数据传输采用具有方向性和自锁功能的BT接口方式。 支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示。 | 个 | 1 |
| 105 | pH传感器 | 国产 | 测量范围：0~14；分度：0.01，具有快速响应的特点，测量数据能在5秒内达到真实值的90%，10秒内稳定。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个 | 2 |
| 106 | 电导率传感器 | 国产 | 测量范围：0mS/cm~20mS/cm；分度：0.001mS/cm，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 个 | 1 |
| 107 | 氧气传感器 | 国产 | 测量范围：0%～100％，分度：0.1％，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带校准按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 个 | 1 |
| 108 | 色度传感器 | 国产 | 测量范围：透光率0%～100％，分度：0.1％，三波长光源（R、G、B）测量，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 个 | 1 |
| 109 | 二氧化碳传感器 | 国产 | 测量范围：0ppm～50000ppm，分度1ppm，红外原理，为保证测量数据准确性和时效性，要求该传感器采用泵动循环，有明显的进气口、出气口，方便气体循环。 传感器采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 个 | 1 |
| 110 | 气态酒精传感器 | 国产 | 测量范围：0mg/L~2mg/L；用于测量气态酒精含量，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 个 | 1 |
| 111 | 浊度传感器 | 国产 | 测量范围：0NTU ~400NTU；分度：0.1NTU，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 个 | 1 |
| 112 | 氧化还原传感器 | 国产 | 测量范围：-500mV~+1200mV，分度：1mV，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 个 | 1 |
| 113 | 二氧化硫传感器 | 国产 | 测量范围：0 ppm～20ppm，分度0.01ppm，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 个 | 1 |
| 114 | 一氧化碳传感器 | 国产 | 测量范围：0~1000ppm；分度：1ppm；用于检测气体中一氧化碳含量；连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔。可在windows系统、安卓和IOS系统下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 115 | 溶解氧传感器 | 国产 | 测量范围：0mg/L～20mg/L，分度：0.01mg/L；带有温补功能，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带校准按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 个 | 1 |
| 116 | 中和滴定实验装置 | 国产 | 由滴定计数器、支架、转接器和螺栓组成，用于测量液滴体积，可固定于铁架台上，计数器可与滴定管、针筒等配套使用。 | 套 | 1 |
| 117 | 多向转接头 | 国产 | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 2 |
| 118 | 稀释池 | 国产 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验 | 套 | 1 |
| 119 | 多用途生化传感器支架 | 国产 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：600mm。 | 套 | 1 |
| 120 | 远红外加热器 | 国产 | 220V交流供电，功率80W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验。 | 套 | 1 |
| 121 | DISlab软件包 | 国产 | 软件包含教材通用软件、物理教材专用软件、化学专用软件、生物专用软件、传感器校准软件与数据导入软件六个部分。理化生专用软件由系列独立软件组成，每个独立软件针对某个（类）实验过程进行固化设计，具有“风格独特、界面简洁、一键OK”特点。教材通用软件为中文简体界面；接入传感器后能自动识别和运行；数字表、模拟表、示波器三种显示方式：实时显示实验数据或曲线；具备多种实验数据的分析工具；采集频率可调；数据表格、实验数据可以导出为文本格式；实验曲线可导出为图片格式。 软件自带实验录像功能，能同时记录数据变化和实验小组操作情况并存储到计算机指定位置。 应用平台：windowsXP、windows7、windows8、windows10、安卓、IOS等 | 套 | 1 |
| 122 | 附件 | / | 含USB通讯线1条、转接器4只、技术资料等；传感器线4条；两端为BT插头。 | 套 | 1 |
| 123 | 铝合金箱 | / | 传感器铝合金实验箱 | 套 | 1 |
| 化学仪器准备室2 |  |  |  |  |  |
| 124 | 挡水条 | 1000*100*20mm | 采用12.7mm厚实验室专用理化板。 | 个 | 1 |
| 125 | 实验室专用水槽 | 800*460*325mm | 规格：800*460*325mm 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度:300mm次数:500 次，a,零部件无断裂、无破裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 只 | 1 |
| 126 | 三联高低位龙头 | 三联 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |
| 127 | 岛式插座 | 定制 | 1.钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2.220V交流输出为五孔插座。 | 个 | 2 |
| 128 | 实验室专用试剂架 | 2200*300*750mm | 1.铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2.试剂架立柱截面尺寸：42mm*82mm, 型材壁厚1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3.试剂架托架1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4.立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 | 1 |
| 129 | 滴水架 | PP | PP材质 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 组 | 1 |
| 130 | 实验室专用洗眼器 | 双眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成型制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 1 |
| 131 | 规章制度展板 | 600*800mm | 规格：600*800mm,铝合金边框，亚克力面板，高清喷绘写真。内容：化学仪器室准备室管理制度、使用规则等。 | 副 | 2 |
| 132 | 安装调试 | 标准 | 设备卸车、搬运上楼，地面设备安装、调试等服务。垃圾清运。 | 项 | 1 |
| 常规化学实验室2 |  |  |  |  |  |
| 133 | 实验室专用水槽 | 550*450*300mm | 规格：550*450*300mm 采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度:300mm次数:500次，a,零部件无断裂、无破裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 只 | 1 |
| 134 | 三联高低位龙头 | 三联 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |
| 135 | 实验室专用洗眼器 | 单眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成型制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 1 |
| 136 | 全新钢塑水槽柜 | 450*600*800mm | 规格：450*600*800mm 1、水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。 2、全新钢塑水槽柜技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件 (1)、耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 | 套 | 14 |
| 137 | 三联高低位龙头 | 大号 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 14 |
| 138 | PP一体化水槽 | 450*600*250mm | 1.水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接。 2、PP一体化水槽技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件。 耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级。 | 套 | 14 |
| 139 | 多功能实验下水装置 | 定制 | 多功能实验下水装置技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件。 耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级。 | 套 | 14 |
| 140 | 多功能柱 | 360*245*735mm | 1.整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 2、多功能柱技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件 (1)、耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 | 套 | 28 |
| 141 | 学生安全电源 | 92*152mm | 1.工作环境：温度-10ºC~+40ºC 相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M。 2、市电AC220V/3A输出为2个五孔插座。 3、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压。 4、直流稳压电源：液晶显示，触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5、交流低压电源：液晶显示，触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V。 6、学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 7、学生安全电源技术要求满足： (1)、受控学生电源交流输出电压的测试：控制单元输入端接变频电源和万用表，输出端接受控学生电源，受控学生电源交流输出端接万用表。当控制单元输入电压为220V时，测量受控学生电源交流分档输出各档空载电压应不大于(1.05U0.3)V。 控制单元电源输入端接变频电源和万用表，输出端接受控学生电源，受控学生电源交流输出端接阻性负载箱作负载，并串接万用表作输出电流指示。当输入控制单元的电压为220V，受控学生电源交流输出端为开路时，从2V起用万用表测量学生电源各点输出电压U，再接入并调整阻性负载箱使输出电流在0至额定电流值范围内变化时，测量相应各点输出电压应不小于(0.95U-0.3)V。 (2)、受控学生电源直流稳压输出电压的测试：控制单元输入端接变频电源和万用表，输出端接受控学生电源，受控学生电源直流输出端接万用表。当输入控制单元电压为220V时，用万用表测量受控学生电源分档直流稳压输出空载电压误差应不大于±(2%U+0.1)V。 控制单元输入端接变频电源和万用表，输出端接受控学生电源，受控学生电源直流稳压输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出指示。当输入控制单元的电压为220V，调整电子负载使受控学生电源直流稳压输出电流为额定电流值，用万用表测量各点输出电压作为U，调节变频电源，使控制单元输入电压在198V-242V之间变化，用万用表测量受控学生电源直流稳压各相应点输出电压的变化量应不大于(2%U+0.1)V。 控制单元输入端接变频电源和万用表，输出端接受控学生电源，受控学生电源直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。控制单元输入电压保持220V，直流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压作为U，再接入并调节电子负载使受控学生电源直流输出电流在0至额定电流值范围内变化，用万用表测量受控学生电源相应各点输出电压变化量应不大于(2%U+0.1)V。 控制单元输入端接变频电源和万用表，输出端接受控学生电源，受控学生电源直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。当输入控制单元电压为220V时，调节电子负载使受控学生电源输出电流为额定电流值，用万用表测量各点输出电压，再用示波器测量各点输出纹波电压，在输出范围内纹波电压应不大于10mV。 （3）、机械强度之250N恒定力试验，对外部外壳上直径为30mm的圆形平面施加250N±10N的恒定力，短时间保持大约5s，力依次施加到顶部、底部和侧面，外壳无损坏。 （4)、机械强度之外壳冲击试验。直径为50mm±1mm、500g±25g、光滑的实心钢球进行试验，1300mm±10mm处自由落到样品上。3级能量能源未变成可触及，安全防护措施保持有效，未破碎，未破裂。 （5）、未接地的可触及零部件：0.054 mA Apk； （6）、抗电强度试验，使用绝缘耐压测试仪，施加直流电压到受试绝缘上，从零逐渐升高到规定的电压，并在该电压值上保持60s。试验中不应有绝缘击穿和飞弧现象出现。 | 个 | 28 |
| 142 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.教师演示台配备总漏电保护，可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7、教师演示电源技术要求满足： (1)、教师电源交流输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，交流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量交流分档输出各档空载电压应不大于(1.05U+0.2)V。 电源输入端接变频电源，交流输出端接阻性负载箱作负载，并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,交流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压U,再接入并调整阻性负载箱使输出电流在0至额定电流值范围内变化时，测量输出电压应不小于(0.95U-0.2)V。 (2)、教师电源直流稳压输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，直流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量直流稳压分档输出空载电压误差应不大于±(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,调整电子负载使输出电流为额定电流值，用万用表测量各点输出电压，调节变频电源，使输入电压在198V~242V之间变化，用万用表测量各相应点输出电压的变化量应不大于(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。输入电压保持220V,直流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压作为U,再接入并调节电子负载使输出电流 在0至额定电流值范围内变化，用万用表 测量相应各点输出电压变化量应不大于(2%U+0.1)V。 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。当输入电压为220V时，调节电子负载使输出电流为额定值，用万用表测量各点输出电压，再用示波器测量相应各点输出纹波 电压，在输出范围内纹波电压应不大于5mV。 (3)、机械强度之250N恒定力试验，对外部外壳上直径为30mm的圆形平面施加250N±10N的恒定力，短时间保持大约5s,力依次施加到顶部、底部和侧面，外壳应无损坏。 (4)、机械强度之外壳冲击试验 直径为50mm±1mm、500g±25g、光滑的实心钢球进行试验，1300mm±10mm处自由落到样品上。3级能量能源未变成可触及，安全防护措施保持有效，未破碎，未破裂。 (5)、未接地的可触及零部件，使用泄漏电流测试仪，在正常工作条件下对所有未接地的可触及导电零部件进行测量ES1:0.5mA(有效值)0.707 mA(峰值) (6)、抗电强度试验，使用绝缘耐压测试仪，施加直流电压到受试绝缘上，从零逐渐升高到规定的电压，并在该电压值上保持60s。试验中不应有绝缘击穿和飞弧现象出现。 | 套 | 1 |
| 143 | 学科展板 | 600*800mm | 规格：600*800mm,铝合金边框，亚克力面板，高清喷绘写真。内容：化学学科著名人物简介，图文并茂。 | 副 | 4 |
| 144 | 文化背景墙 | 6000*1200mm | 规格：6000*1200mm,PVC立体雕刻。内容：化学学科背景墙。 | 面 | 1 |
| 145 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 |
| 146 | 电气布线（地下部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 |
| 147 | 给、排水系统（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50 | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 |
| 148 | 给、排水系统（地下部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50 | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 |
| 149 | 安装调试 | 标准 | 设备运输卸车、搬运上楼，地面设备安装、调试等服务。垃圾清运。 | 项 | 1 |
| 教具 |  |  |  |  |  |
| 150 | 推拉黑板 | 定制 | 1.基本尺寸：≥5300mm×1300mm，可根据所配一体机居中或一侧适当调整，确保与一体机有效配套。 2.书写板面：采用优质烤漆板面，哑光、墨绿色,厚度≥0.3mm，漆膜硬度为6H，粗糙度为Ra1.6-3.2xt，无裂纹、无流痕、无气泡。符合GB/T28231-2011《书写板安全卫生要求》 3.内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥13mm 4.背板：采用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，流水线一次成型，间隔80mm设有20mm专利技术凹槽加强筋，保证背板在长期使用中挺括坚固。 5.覆板：采用环保型双组分聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》 6.边框：横框尺寸≥78×57mm，竖框尺寸≥29mm×100mm，边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光；横（立）框采用双层加强结构，厚≥10㎜。 滑轮：采用上吊轮双滑道、下平形滑块，滑动顺畅、噪声小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm。 粉尘槽：配备宽度≥30mm一体化粉尘槽，防止粉尘垂直落地，粉尘槽与下边框一体化设计。限位档：黑板边框内部一侧安装同色限位档，保证活动黑板开启时不会碰撞立框，防止滑动时夹伤师生的手。 7.包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料一次注塑成型不得拼接，双壁成腔流线型设计，圆角≥kR25mm，并带有注册商标，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》 8.侧封：黑板两侧配有与边框同色同质侧封，与触控一体机厚度匹配遮挡缝隙，提高美观度。 9.易维护性：一体机上或下配黑色挡板一块，上下可根据一体机尺寸进行微调，两侧用H型边框与固定板配合，使一体机不用拆整套黑板即可完成维护。 10.安全性：一把锁实现对滑动黑板的锁定，钥匙通用，方便实用。 | 块 | 4 |
| 151 | 视频展台 | 国产 | 1. 壁挂式安装，防盗防破坏。 2. 无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。 3. 采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。 4. 采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 5. 采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。 6. 解析度：中间1600线，四周1400线。 7. 展台按键采用触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 8. 整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。 9. 支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 10. 支持展台画面实时批注，预设多种笔画粗细及颜色供选择，且支持对展台画面连同批注内容进行同步缩放、移动。 11. 支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 12. 老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 13. 可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。 14. 具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 15. 支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 16. 支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 台 | 4 |
| 152 | 化学教学主机 | 国产 | 整体设计 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。整机采用全金属外壳设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 2.整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 3.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 4.整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 5.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。整机内置至少三个摄像头，像素值均大于800 万。 6.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 7.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 8.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机等设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。 9.整机屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 10.在整机全信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。 11.支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。 12.整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，可以查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 13.整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画 O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 14.整机内置双Wi-Fi6无线网卡（不接受外接），在整机设备下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 15.支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 16.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。 17.整机支持5个自定义前置按键，“设置”“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式） 18.整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 19.玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。整机采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能。 20.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 21.整机电磁干扰ITE达到国标GB/T 9254.1-2021 Class B等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施，不接受GB/T 9254.1-2021 ITE Class A等级产品。 22.具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键熄屏的功能。 23.整机全通道侧边栏快捷菜单支持快捷调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 电脑模块 1.CPU 采用国产自主可控芯片，处理器核数≥8核，主频≥2.7GHz。内存：8GB或以上配置。硬盘：256GB或以上固态硬盘 2.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 3.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 4.预装正版国产操作系统，操作系统基于统一版本的 Linux 内核同时支持不同硬件平台，内核版本不低于Kernel 4.19。提供操作系统核心组件的完整性保护功能，当受保护文件被破坏时，会自动执行禁止或警告策略。提供常用系统工具包括磁盘管理、文件浏览器、系统监视器、光盘刻录、计算器等。 5.支持通过自研浏览器上网，拦截网页中恶意弹窗、诱导点击跳转至不良内容、低俗庸俗等有害页面的行为，在线查阅拦截报表统计。操作系统预装同品牌自研浏览器，同时支持 360 安全浏览器、奇安信可信浏览器、红莲花安全浏览器等浏览器。操作系统产品具有应用商店，应用商店可针对教育行业提供教育专属应用，并可以提供各地方的智慧教育云平台应用。 交互式白板软件： 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。 2.支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其他用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其他用户分享的课件；同时支持链接分享课件，接收方打开链接后可直接输入账号获取课件。 3.支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。 4.高级图形：支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制，同时支持自定义绘制复杂的任意多边形及曲边图形。 5.路径动画：支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 6.快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。 7.蒙层工具：一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏，授课模式下可通过擦除蒙层展现隐藏内容，丰富课件互动展示效果。 8.互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 9.智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 10.分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于3种难度、10种游戏模板选择，且模板样式支持自定义修改。 11.数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于20个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 12.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。 13.支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接，在多终端进行二次编辑 14.支持PPT解析课件、互动云课件和云端资源调用等多种备课方式。教师可直接在课件中调取试题、微课视频、仿真实验等云端资源，可创建试题、课堂互动游戏、思维导图、网络画板、学科工具形成互动课件。 15.互动课件内容的编辑修改无需人为保存，可自动同步至云空间。本地课件不会自动同步到云空间。编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。 16.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动课件。支持单份导入的导入方式，保留pptx原文件中的文字，图片，表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 17.支持对多对象的叠放层级、对齐方式进行设置，可批量组合、锁定课件对象。对象移动时自动弹出对齐线及等距线辅助排版。 18.支持给课件内所有的元素对象创建超链接，可链接到对象所在课件的相关页面、网页。 19.内置图片处理功能，无需借助图片处理软件，可对课件内的图片进行抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边。内置图片裁切功能。无需调用截图工具，可直接对课件内容的图片进行裁切，裁切面积可自由调整。 20.提供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式等不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。 21.云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。 22.具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制。 23.蒙层工具:可一键为课件文本、图片、形状等对象添加蒙层将其隐藏，授课模式下可通过橡皮擦工具，或手势擦除蒙层展现隐藏内容。 24.动画:提供至少32种应用于文本、形状、图片等课件元素的触发动画，可对动画的设置触发条件、动画声效、动画时长、动画延迟和动画方向进行自定义设置。支持对任意课件元素自定义路径动画，可自由绘制动画移动轨迹使课件元素沿轨迹路径进行移动。一个课件元素支持同时设置多组出现、消失、路径动画。 25.学科思维导图工具:内嵌学科思维导图功能，提供思维导图、鱼骨图及组织结构图等知识结构化工具，提供不少于13种预设模板，可自由增删或拖拽编辑知识节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面等教学知识内容，便于建构知识结构；学科思维导图知识点可逐级、逐个展开，导图工具具备归纳总结功能，可将相邻知识节点一键快速归纳，并添加文本、图片、音频、视频等辅助讲解，进行知识点关联发散。思维导图支持自定义连接线、节点样式。 26.交互表格工具:具备交互表格功能，课件可自由插入表格，预置不少于6种表格样式，支持边框、底纹设置，自由合并单元格；表格支持自由输入文本，且根据文本内容可一键自动调整行列宽高；表格通过表格首行首列交接处的按键可一键精准增加行列；具备遮罩功能，表格中任一单元格可添加遮罩掩盖单元格内容，授课模式点击即可取消遮罩，便于教师交互式教学。 | 台 | 4 |

- 其他要求：

1.投标供应商的投标总价应满足本项目招标文件（包括项目采购清单、实验室设备技术参数要求等）的全部技术要求。

2. 投标单位应按照清单中的规格、材质和工艺来生产，定制产品需按照甲方实际场地尺寸或确定的方案进行加工，材质及工艺不变，规格偏差在10%以内，价格不予调整，投标人在投标时要考虑这一因素。

3. 质量要求：保证所有产品及部件均是全新的纯正部品，不得以废、旧材料制作，产品必须符合行业设计及采购人的品质、环保要求。在正式供货前应与采购人协商好所有产品的规格及方案，交货时所有产品应货物完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品；采购人将对中标人正式供货的产品随机抽取一件进行破坏性检测，被抽样检测产品中甲醛和苯等有害物质含量不符合采购方要求或国家标准的、参数和材质不符合招标文件要求的，视为不合格产品，采购人有权拒绝接收所有产品，并要求中标人按合同规定赔偿采购人损失（破坏性检测的货物，检测费用以及重新安装费用由中标人支付）。

4. 质量标准：符合国家验收合格标准。

5. 教学软件免费升级。

6. 在本项目产品质保期内，一旦产品发生质量问题，中标人保证在接到通知12小时内响应，3日历天内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知后12小时内没有答复，则视为中标人承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人负责。

- 7. 投标人须按照招标文件“项目技术要求和有关说明”中规定的技术配置分别对自己所投产品进行报价，投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术正偏离请另列表说明。

第二部分  有关说明

  - 1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运输、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 2.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 3.本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 4.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 5.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 6. 项目工期：25天内完成本项目的供货、安装、调试。

  - 7.项目整体质保期：自验收合格之日起整体质保不少于3年（不含易损易耗件）；质保期内质量出现问题或损坏，由供应商免费更换。

  - 8.付款方式：合同签订生效后，采购人按财政计划支付合同价款。项目预付款30%，全部货物到场并经采购方确认后支付至合同价款的70%，所有货物安装完毕并经验收合格后付至合同价款的90%，余款质保期满一年后一次性付清。上述款项均不计息，乙方应于每次付款前向甲方提供对应金额的发票，否则甲方有权相应顺延付款而无需承担逾期付款责任。

  - 9.本项目合同履行地点：江苏省梅村高级中学藕塘校区，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

  - 10.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 11.维修响应时间：接到电话后立即响应，需现场维修的，接报后1小时内到达现场，并于2小时内维修完毕，如2小时内无法修复，采购方有权选择要求供应商继续维修，并在产品维修期间提供备用产品或另行委托第三方进行维修，由此产生的所有费用由供应商承担。未尽事宜按产品说明的保修承诺执行。

- 12.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 13.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 14.开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2022〕7号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础， 按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在“苏采云”系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同向采购人提出此合同有融资需求，采购人在“苏采云”系统上勾选此合同融资贷款，设置供应商账号为空，中标供应商在“中征平台”提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式， 在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一为中标单位；最高得分并列则按技术指标得分高的投标人为中标单位。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。评审后最高得分相同的，投标报价低的投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。评审后最高得分相同且投标报价相同的投标人，则技术指标得分高的投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（如有）品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

- 1.价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

- 技术部分（47分）

2.1设计规划方案（9分）：投标人根据招标文件和招标人的需求进行设计规划，并至少需提供3间实验室整体①设计效果图、②水路电路规划图两种图纸各一套（3间实验室分别为：1间化学智慧吊装实验室、1间化学竞赛兼探究实验室、1间常规化学实验室）。评委根据设计规划方案是否全面覆盖施工实施范围，关键技术、解决方案是否先进可行，是否满足实际教学需求几方面进行综合评价。图纸方案完整，有效扎实、操作性强，完全满足项目设计要求与功能要求的，得9分；图纸方案较为完整，较为扎实、操作性较强，基本响应项目设计要求与功能要求的，得7分；图纸方案简略或不合理的，得5分；未作说明的本项不得分。

2.2项目安装、调试方案（9分）：评委根据投标人提供的项目安装、调试方案（包括但不限于：①时间安排、②人员配备、③进度计划等方面），由评标委员会进行评分，对项目安装、调试方案的合理性、可行性进行综合评价。

时间安排：项目安装、调试时间安排完整，合理性和操作性强，完全满足本项目安装和调试的得3分；项目安装、调试时间安排较为完整，较为合理，基本响应项目时间安排要求的得2分；项目安装、调试时间安排方案简略或不合理的得1分；未作说明的本项不得分。

人员配备：项目安装、调试人员配备完整，合理性和操作性强，完全满足本项目安装和调试的，得3分；项目安装、调试人员配备较为完整，较为合理，基本响应项目人员配备要求的得2分；项目安装、调试人员配备方案简略或不合理的得1分；未作说明的本项不得分。

进度计划：项目安装、调试进度计划方案完整，合理性和操作性强，完全满足本项目进度要求的得3分；项目安装、调试进度计划方案较为完整，较为合理、操作性较强，基本响应本项目进度要求的得2分；项目安装、调试进度计划方案简略或不合理的得1分；未作说明的本项不得分。

2.3产品质量保障以及供货保障方案（8分）：评委根据投标人提供的产品质量保障以及供货保障方案（包括但不限于：①货物质量保证、②货物检验方案方法等方面，由评标委员会进行评分，对产品质量保障以及供货保障方案的合理性、可行性进行综合评价。

货物质量保证：产品质量保证以及供货保证方案完整，合理性和操作性强，完全满足本项目货物要求的得4分；产品质量保证以及供货保证方案较为完整，较为合理、操作性较强，基本响应本项目货物要求的得3分；产品质量保证以及供货保证方案简略或不合理的得2分；未作说明的本项不得分。

货物检验：货物检验方案完整，合理性和操作性强，完全满足本项目货物检验要求的得4分；货物检验方案较为完整，较为合理、操作性较强，基本响应项目货物检验要求的得3分；货物检验方案简略或不合理的得2分；未作说明的本项不得分。

2.4培训方案（6分）：评委根据投标人拟为本项目使用人员提供的培训方案（包括但不限于：①培训计划、②培训内容），由评标委员会进行评分，对培训方案的合理性、可行性进行综合评价。

培训计划方案完整，合理性和操作性强，完全满足本项目培训方案的得3分；方案较为完整，较为合理、操作性较强，基本响应项目设计要求与功能要求的得2分；方案简略或不合理的得1分；未作说明的本项不得分。

培训内容完整，合理性和操作性强，完全满足本项目培训的得3分；培训内容较为完整，较为合理、操作性较强，基本响应项目设计要求与功能要求的得2分；培训方案简略或不合理的得1分；未作说明的本项不得分。

2.5 售后服务方案（9分）：评委根据投标人提供的售后服务方案，包括但不限于①响应时间、②本地化服务人员安排、③质保期过后的售后服务方面进行综合评价。

响应时间：方案完整，有效扎实、操作性强，完全满足项目响应要求的得3分；方案较为完整，较为扎实、操作性较强，基本响应项目时间要求的得3分；方案简略或不合理的得1分；未作说明的本项不得分。

本地化服务人员安排：方案完整，有效扎实、操作性强，完全满足项目本地化服务人员要求的得3分；方案较为完整，较为扎实、操作性较强，基本响应项目本地化服务人员要求的得2分；方案简略或不合理的得1分；未作说明的本项不得分。

- 质保期过后的售后服务：方案完整，有效扎实、操作性强，完全满足项目质保期过后的售后服务要求的得3分；方案较为完整，较为扎实、操作性较强，基本响应项目质保期过后的售后服务要求的得2分；方案简略或不合理的得1分；未作说明的本项不得分。

2.6 检测报告（6分）

2.6.1高强度镀锌钢板（模块主架舱体、多功能防溅水槽柜、主架舱体防尘检修板、实验室专用试剂架、全新钢塑水槽柜、试剂架、安全防护站、岛式插座所使用的）满足GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和按照GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》；耐腐蚀盐雾试验：120小时中性盐雾试验，检测结果：达到10级。提供第三方检测机构出具的合格检测报告，得1分。

2.6.2铝合金万向罩满足GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和按照 GB/T 6461-2002 《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》；耐腐蚀盐雾试验：120小时中性盐雾试验，检测结果：达到10级。提供第三方检测机构出具的合格检测报告，得1分。

2.6.3投标人提供的实验仪器所使用的塑料：水平燃烧性能符合GB/T2408-2021规定的HB级要求，垂直燃烧性能符合GB/T2408-2021规定的V-0级要求；水平和垂直防火燃烧检测项目需满足以下要求：移去引燃源后是否出现可见有焰燃烧；火焰前端是否超过100mm标线；单个试样的余焰时间≤10S；任一状态调节的一组试样的总余焰时间≤50S；余焰或余辉是否燃至夹持夹具；燃烧颗粒是否引燃棉垫。提供第三方检测机构出具的合格检测报告，得1分。

2.6.4投标人提供的化学顶装智能供电系统中，①总电源控制：在正常工作中，通过对触摸屏的菜单操作，实现对产品总电源的开启与关闭的控制；②分组照明控制：通过对触摸屏的菜单操作，能对各个分组照明（两端荧光灯组）实施开启与关闭的控制；③分组电源控制：通过对触摸屏的菜单操作，能对各个分组功能模块的电源实施开启与关闭的控制；④安装装置自检：产品电气控制部分，设置的剩余电流断路器，均有自检功能；⑤接地电阻：产品安装施工后，产品的接地电阻应符合JGJ91-1993的规定限值，即实际接地电阻值不得大于4Ω；提供第三方检测机构出具的合格检测报告，得1分。

2.6.5投标人提供的化学顶装智能给排水供应系统中，①分组供水控制；②供水总阀开启与关闭状态控制，各个分组供水阀门开启与关闭控制；③自动排水功能；④漏水保护；⑤水管耐压：在正常工作状态下，连续工作2h后，水管表面无明显滴、跑、漏现象。提供第三方检测机构出具的合格检测报告，得1分。

2.6.6投标人提供的化学顶装智能供应系统整体要求，需满足①外表面安全要求：表面的可接触表面符合GB21746-2008的规定，即可接触表面距场所地面高度不小于2.3m范围内；②操作安全要求：控制箱外部设置锁具，操作人员凭账号和密码登录；③过载保护：各组供电采用独立过载保护；④分组低压输送及控制：可以独立分组（A组和B组）通过控制箱对分组电源进行控制，调节电压；⑤摇臂运行时，摇臂上的220V和低压电源处于断电状态，可以运行断电保护；⑥摇臂运行时，水管未拔或碰到障碍物时，摇臂能自动回位，进行障碍物保护功能；⑦通过手机APP控制系统，控制整个系统的所有功能；⑧单个摇臂的摇摆次数达到5000次，无损坏；⑨整个设备运行，噪声不大于55dB（A声级）；提供第三方检测机构出具的合格检测报告，得1分。

- 产品实物视频演示（4分）：投标人自行准备氧气含量的测定演示视频文件，演示时间不超过5分钟。

- 氧气传感器与数据显示模块通过具有方向性和自锁功能的BT接口连接得1分；

- 氧气传感器自带硬件校准按钮并支持硬件校准到20.9%（误差±0.1%）得1分；

（3）分别在麒麟、统信、鸿蒙等国产系统和Windows、iOS等常规系统上完成氧气含量变化的实验数据采集，并描绘出氧气变化曲线，符合以上要求得1分；

（4）通过软件自带的实验录制功能，将实验操作过程和实验数据变化以视频方式录制并保存在指定位置，符合以上要求得1分；

由评委根据实验的效果及实用性打分，无演示或演示失败的，不得分。

- 商务部分（16分）

- 4.1认证证书（10分）

4.1.1 投标人或所投产品生产厂家具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围包含实验室成套设备的生产和销售，每提供1份得1分，满分3分。（提供证书扫描件官网查询截图，认证证书查询官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page”）

4.1.2 投标人或所投产品生产厂家具有供应链安全管理体系、信息安全管理体系、知识产权管理体系认证证书，认证范围需包括实验室成套设备的生产和销售，有一个得1分，共3分。（提供证书扫描件官网查询截图，认证证书查询官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page”）

4.1.3 投标人或所投产品生产厂家获得符合 GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》规定要求的十星售后服务完善成熟度认证证书，获得五星售后服务认证证书，且证书覆盖实验室成套设备的售后服务，每提供1份得1分，共2分。（提供证书扫描件官网查询截图，认证证书查询官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page”）

4.1.4投标人或所投产品生产厂家具有建筑装修装饰工程专业承包二级或以上证书，具有机电安装工程专业承包三级或以上证书，有一个得1分，共2分。

4.2业绩（6分）：投标人或所投产品生产厂商在2022年1月1日以来具有类似实验室仪器设备供应业绩的，有1个得2分，本项最高得6分。（提供有效的合同复印件，以合同签订日期为准）

5、节能、环保产品（3分）：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得1分、能够提供所投产品为环保产品的得1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

附：一二层实验室平面布局图

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件（如有） |  |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如有，格式自拟）。 | 如接受联合体投标且投标人为联合体时 |

说明：

- 上述资格证明文件1～7项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确实无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目有落实政府采购政策需满足的资格要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有）、8（如有）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 符合性证明文件 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） |  |
| 4 | 明细报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） |  |
| 6 | 《采购需求》中如有要求须提供的证明文件 |  |
| 7 | 《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件 | 其他证明文件 |
| 8 | 其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件及其他证明文件1～6项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320200-WXJY-G2025-0015

项目名称：梅村高中化学实验室设备更新项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

# 授权委托书

我公司（单位）针对JSZC-320200-WXJY-G2025-0015项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

（被授权人身份证原件扫描件附后）

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

# 资格声明函

无锡市教育信息化和装备管理服务中心：

我公司（单位）针对本次项目JSZC-320200-WXJY-G2025-0015进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只需按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市教育信息化和装备管理服务中心：

我方收到贵方JSZC-320200-WXJY-G2025-0015招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市教育信息化和装备管理服务中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者无锡市教育信息化和装备管理服务中心恶意串通、决不向采购人、无锡市教育信息化和装备管理服务中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320200-WXJY-G2025-0015在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

4.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表（给定格式）：

# 开标一览表

项目编号：JSZC-320200-WXJY-G2025-0015

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 梅村高中化学实验室设备更新项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

九、明细报价表（给定格式）：

# 明细报价表

项目编号：JSZC-320200-WXJY-G2025-0015

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）投标人为本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市教育信息化和装备管理服务中心有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

十、投标偏离表（给定格式）：

# 投标偏离表

项目编号：JSZC-320200-WXJY-G2025-0015

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。