竞争性谈判文件

采购人：泰州市姜堰生态环境局（单位盖章）

招标代理机构：江苏振兴工程咨询管理有限公司（单位盖章）

2026年 1月

政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

- 政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

我区已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

- “政采贷”业务流程

2.操作流程

- 操作流程

苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为“是”。

- 常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请“政采贷”。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

4.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：翟先生           联系电话：0523-88816349

- 竞争性谈判不见面交易注意事项

- 安装调试音视频设备。各供应商在投标前按照要求装好耳麦、摄像头等通讯工具。

- 确保音视频畅通。竞争性谈判项目需要进行谈判程序，请各供应商在投标前按照要求对耳麦、摄像头等通讯工具进行最终调试，可以利用微信或qq等相关软件进行测试，确保在谈判过程可以正常进行。

- 及时完成最终报价。竞争性谈判项目需要供应商进行最终报价，请各供应商在项目评标结束之前不要擅自离开“苏采云”交易系统开标大厅，待评审专家开启最终报价程序后，及时准确完成最终报价。

- 供应商相关法律责任提醒

政府采购不见面交易实现了供应商在线报名、在线提交响应文件，最大限度降低交易成本。为避免供应商在采购活动中成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提供虚假材料谋取中标、成交等问题，请各供应商客观真实编制投标响应文件、规范报价行为、依法签订履行合同，持续营造我市风清气正的政府采购环境。

相关法律法规：

《中华人民共和国政府采购法》第七十七条　供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向磋商小组或竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

- 不见面交易响应文件制作提交说明

- “CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

- 供应商如确定参加投标，按照招标文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市公共资源交易中心服务大厅CA办理窗口办理，电话：0523-86893080，18136281137）

- 业务流程：潜在投标供应商访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

- 苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”，进行下载。

- 请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 本项目采用电子化投标，供应商应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、客服QQ：1810179072）。

- http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

- 注：若潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

目 录

第一章  竞争性谈判公告	6

第二章  供应商须知	8

第三章  合同范本	19

第四章  采购需求	21

第五章  评审办法和标准	23

第六章  谈判响应文件（格式）	25

# 第一章  竞争性谈判公告

项目概况：

姜堰区镇街水质自动监测站运维服务项目的潜在供应商应在江苏政府采购---“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2026年 1 月 30 日 9 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本信息

- 项目名称：姜堰区镇街水质自动监测站运维服务项目

- 项目编号：JYZC-2026004

- 采购方式：竞争性谈判

- 采购主要内容：本次内容为姜堰区镇街水质自动监测站运维服务采购，详细内容见本采购文件“第四章 采购需求”。

- 采购预算：104万元。

- 最高限价：104万元，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

- 本次采购不接受供应商联合体：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 本次采购确定的成交供应商数量：1名。

- 合同履行期限：一年（合同签订后一年）

- 合格供应商资格条件要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件并提供证明材料：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目采购标的对应的行业主要为租赁和商务服务业。

- 本项目的特定资格要求：

- 投标人具有自2022年12月1日以来水质自动站监测运维服务项目的业绩，时间以合同签订时间为准。须提供合同原件扫描件。

- 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，查询渠道“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

- 获取谈判文件

- 时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日

- 地点：江苏政府采购网 --“苏采云”系统免费下载

- 方式：江苏政府采购网 --“苏采云”系统免费下载

注：本项目采用资质及资格后审方式。接受报名，不代表资质及资格审核通过；没有领取谈判文件的供应商，其响应文件将被拒绝。

- 响应文件提交与开启

- 提交截止时间：2026年 1 月30日 9 时 00 分（北京时间）

- 开启时间：2026年 1 月 30日 9 时 00 分（北京时间）

- 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

- 公告期

公告之日起三个工作日。

- 其他补充事宜

- 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

- 现场踏勘：供应商自行踏勘

请各供应商对项目现场进行自主踏勘，未现场踏勘和未提出疑义的供应商将被视为已踏勘，认同采购项目要求的内容，由此造成的后果由供应商负责。

- 凡对本次谈判提出询问，请按以下方式联系

- 采购人信息

- 名 称：泰州市姜堰生态环境局

- 地址： 泰州市姜堰区天目路

- 联系方式：夏女士  13951179277

- 采购代理机构信息

- 名称：江苏振兴工程咨询管理有限公司

- 地址：泰州市姜堰区三水大道388号帝景蓝湾东大门北侧6幢105商铺

- 联系方式：孙工15961087199

# 第二章  供应商须知

一、总则

- 适用范围

  - 本谈判文件仅适用于本次姜堰区镇街水质自动监测站运维服务项目。

- 定义

- 谈判文件中下列术语应解释为：

  - “谈判组织方”系指代理机构或采购单位，即：江苏振兴工程咨询管理有限公司。

  - “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：泰州市姜堰生态环境局。

  - “供应商”系指响应谈判、参加谈判竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - “服务”系指本谈判文件所述采购标的，即：姜堰区镇街水质自动监测站运维服务，亦包括谈判文件中特别描述的其它形式的服务。

- 本次采购方式

  - 本次采购方式：竞争性谈判。

  - 是否接受进口产品：☑否

  - 本次采购确定的成交人数量：1名

- 谈判费用

  - 供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。

- 招标代理费按照苏政采协【2024】20号文件收费标准向成交供应商收取，50万元以下（含50万元）按1.6%；50-400万元（含400万元）按1.5%，不足5000元按5000元计取。请各供应商在报价时综合考虑上述费用，确定成交供应商后领取成交通知书并一次性缴纳给招标代理服务机构。

- 其他费用：如有其他费用，按实际发生收取。

- 本项目专家评审费由采购人按实支付。

  - 不论谈判的结果如何，谈判组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

- 适用法律及约束力

  - 中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

  - 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

  - 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

  - 强制采购信息安全产品，信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

  - 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

二、谈判文件

- 谈判文件构成

  - 谈判文件包括：

- 竞争性谈判公告；

- 供应商须知；

- 合同；

- 采购需求

- 评审办法和标准

- 谈判响应文件（格式）；

  - 供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

  - 除非有特殊要求，谈判文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

- 谈判文件的澄清和修改

  - 任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应及时联系项目联系人。

  - 按照权责相一致原则，供应商提出的对于谈判文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

  - 谈判组织方可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

  - 澄清或者修改的内容可能影响谈判响应文件编制的，谈判组织方将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在以书面形式通知所有已获取谈判文件的潜在供应商；不足3个工作日的，谈判组织方将顺延提交首次谈判响应文件的截止时间。

  - 如澄清或修改公告有重新发布采购文件的，供应商应下载最新发布的采购文件并制作响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

三、响应文件的编制

- 响应文件编写要求

  - 供应商应仔细阅读谈判文件，了解谈判文件的要求。在完全了解谈判货物及服务的技术规范和要求以及商务条件后，编制响应文件。供应商须通过“苏采云（政府采购一体化平台）”提供最新响应文件制作软件编制响应文件。

- 语言及度量衡单位

  - 供应商的响应文件以及供应商就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

  - 响应文件中所使用的计量单位除谈判文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

- 响应文件构成

  - 资格及资信证明文件（格式详见第六章）：

- （1）营业执照扫描件；

- （2）提供近六个月内（不含响应文件递交当月）任意一个月份的财务状况报告扫描件（至少包括资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

- （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

- （4）提供近六个月内任意一个月（不含响应文件递交当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明），依法免缴或缓缴的供应商应提供依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；

- （5）提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- （6）提供开标前3个工作日内（不含开标当日）在“信用中国”网站查询未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图，将截图制作于响应文件中；

- （7）采购人要求的特定资格要求证明材料扫描件（如有，详见“谈判公告”－“合格供应商资格条件要求”之3）；

  - 商务和技术证明文件（格式详见第六章）：

- 法定代表人（负责人）身份证明书；

- 法定代表人授权委托书；

- 承诺函；

- 谈判报价表；

- 商务要求响应偏离表；

- 企业报价折扣证明文件；

- 本采购文件要求提供的和供应商认为需要提供的其他说明和资料、文件。

注：竞争性谈判文件中如需“法定代表人、授权委托代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。谈判文件要求提供的资料，均须以原件的扫描件形式上传加盖CA电子公章。

- 响应文件的编写

  - 供应商应仔细阅读谈判文件，按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应。

  - 供应商在编制响应文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

  - 响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。

  - 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

- 响应报价

  - 谈判应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。

  - 供应商应按谈判文件所提供的各报价表格式报价。

  - 供应商对本项目应报出最具有竞争力的价格，应包括本次谈判要求提供货物(服务)已支付或将支付的所有费用。

  - 供应商应按谈判文件的要求在响应文件里提供谈判首轮报价，并根据首轮报价在所附的首轮明细报价表上列明所提供货物及服务的明细报价。供应商需根据项目需求及自身经验填写明细报价。

  - 供应商需做好报价测算，以备谈判结束后在规定的时间内填报最后总报价及最后明细报价。

  - 在谈判过程中未对谈判内容作出实质性变更、修改的情况下，如最后报价超过首轮报价，则最后报价无效，以其首轮报价作为最终报价。

  - 最低谈判报价不能作为成交的唯一保证。

  - 谈判最后报价即为合同签约价。

- 谈判响应有效期

  - 谈判有效期为：谈判响应文件自谈判之日起45天内有效。供应商一旦领取了本谈判文件并参加谈判，即被认为接受了谈判有效期的约定。

  - 在特殊情况下，采购人于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或邮件等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃谈判。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其谈判响应文件。

- 响应文件的式样与签署

  - 供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包。

- 响应文件的提交

  - 响应文件提交：供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

  - 供应商须在采购文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送响应回执。时间以电子交易平台时间为准。

  - 截止时间以后提交的响应文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

  - 提交响应文件时，供应商须使用制作该响应文件的同一数字认证证书进行提交操作。

  - 提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行 更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

  - 因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，谈判组织方不承担责任。

  - 谈判组织方可以通过修改谈判文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取谈判文件的潜在供应商，并在“江苏省政府采购网”上发布公告。潜在供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

- 响应文件的修改和撤回

  - 响应文件的撤回，供应商可在响应截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

  - 响应文件的修改，供应商可在投标截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

  - 在响应截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

四、谈判与评审

- 谈判

  - 谈判组织方将按谈判文件规定的时间、地点主持开标。供应商应当在开标前做好充分准备，使用制作该响应文件的同一数字认证证书准时参加开标，请各供应商在开标时间前提前登录开标大厅做好准备。

  - 若响应供应商不足3家，不进入解密程序。

  - 开标时，谈判组织方将在系统内公布供应商名单，发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。

  - 因供应商原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的，谈判组织方将拒绝其的响应。若解密成功的供应商不足3家，不进入后续程序。

  - 本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

  - 电子响应文件解密全部完成后，按响应文件解密成功顺序向所有供应商宣布供应商名单及谈判文件规定的其他内容。

  - 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员确认开标结果。

  - 供应商代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理供应商代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

  - 供应商须配合开标工作，否则一切后果由供应商自行承担。

  - 资格审查：开标结束后，采购人、采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。若通过资格审查的供应商不足3家，不进入后续程序。

  - 符合性审查：谈判小组将按照采购文件规定对通过资格审查的电子响应文件进行符合性审查，以确定是否满足采购文件的实质性要求。若通过符合性审查的供应商不足3家，不进入后续程序。

  - 开标至评标结束期间，供应商应保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内按谈判小组要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由供应商自行承担。

- 谈判小组组成

  - 谈判小组将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人或3人以上单数。

- 无效谈判的情形

- 供应商存在下列情况之一的，其谈判无效：

- 响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

- 不具备谈判文件中规定的资格要求的；

- 在谈判过程中未对谈判内容作出实质性变更、修改的情况下，首轮报价或最终报价超过谈判文件中规定的预算金额或最高限价的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法律、法规和谈判文件规定的其它实质性条款（须经谈判小组半数以上同意）；

- 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

- 谈判响应文件中提供了虚假或失实资料的；

- 供应商存在串通投标情形的；

- “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；

- 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 不同供应商的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的。

- 串通谈判的情形

有下列情形之一的，视为供应商串通谈判，谈判无效：

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混装。

- 响应文件的澄清

  - 供应商应根据谈判小组要求对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

  - 供应商应根据谈判小组的要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。供应商的澄清、说明或者补正不得超出电子响应文件的范围或者改变电子响应文件的实质性内容。

  - 供应商可登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行在线澄清，操作指南详见http://ggzy.zhenjiang.gov.cn/zjzc/cgzn/013003/（“苏采云”系统供应商操作手册）。

- 谈判内容

  - 谈判小组与符合条件的供应商就谈判文件中的技术、服务要求及合同草案条款等进行谈判。

  - 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。

  - 根据谈判文件和谈判情况作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

  - 已提交响应文件的供应商，由于谈判小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。若采购需求未发生实质性变动，供应商不得退出谈判。

  - 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按谈判小组要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

- 最后报价的提交

  - 本次谈判共计二轮报价，其中响应文件中谈判报价表报价为第一轮报价，通过资格审查和符合性审查的供应商要求提供的最后报价即为第二轮报价。

  - 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，采购代理机构或采购人代表将通过苏采云采购系统提示符合要求的投标供应商进行最后报价。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

  - 在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

  - 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

  - 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”，要求其在规定时间内提交最后报价。

  - 本次谈判共计二轮报价，其中响应文件中开标一览表报价为第一轮报价，通过资格审查和符合性审查的供应商要求提供的最后报价即为第二轮报价。最后报价时间为10分钟，供应商未在规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

  - 根据江苏省财政厅发布的苏财购〔2025〕62号文件要求，在谈判过程中，出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价响应审查程序：

- 响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50% ；

- 响应报价低于采购项目最高限价45%的，即投响应报价<采购项目最高限价×45% ；

- 谈判小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 启动异常低价响应审查后，谈判小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由谈判小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理，按顺序由排在后面的候选供应商递补，以此类推。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 竞争性谈判特殊情况处理

  - 出现下列情形之一的，应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的

  - 因重大变故，采购任务取消的则该谈判活动取消，采购人应当将取消理由通知所有供应商。

五、确定成交结果

- 确定成交供应商

  - 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

六、授予合同

- 谈判组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利

  - 为维护国家和社会公共利益，谈判组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

  - 因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，谈判组织方保留与其他候选供应商签订合同的权利。

- 成交通知书

  - 在谈判响应有效期期满之前，谈判组织方将以书面形式通知成交供应商，成交供应商在收到成交通知书后，须立即以书面形式回复谈判组织方，确认成交通知书已收，并同意接受。

  - 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

- 签订合同

  - 采购人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照谈判文件、成交供应商谈判响应文件以及谈判过程中确定的事项，与成交供应商签订政府采购合同。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

  - 政府采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

  - 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

  - 采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

- 履约保证金

  - 本项目不收取履约保证金。

七、询问、质疑、投诉

- 询问

供应商对谈判活动事项有疑问的，可以向采购人或谈判组织方提出询问，采购人或谈判组织方将依法作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 质疑

  - 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人，同时送达一份至谈判组织方。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- 对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；

- 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- 对成交结果提出质疑的，为结果公告期限届满之日。

  - 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，谈判组织方将提请监督部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

  - 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，谈判组织方可在采购人的委托下负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

  - 质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加的，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

  - 采购人或谈判组织方在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

  - 本项目只接收以纸质原件形式送达的质疑，联系方式详见采购公告。

- 投诉

  - 质疑供应商对采购人、谈判组织方的答复不满意，或者采购人、谈判组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目上级主管部门投诉。

  - 质疑和投诉均按照《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第94号执行。

八、诚实信用及解释权

- 诚实信用

  - 供应商之间不得相互串通谈判报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

  - 供应商不得以向谈判组织方工作人员、谈判小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

  - 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交（中标）处理。

  - 供应商应自觉遵守谈判纪律，扰乱谈判现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

  - 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

- 解释权

  - 除相关法律、法规规定外，本谈判文件的解释权归采购人所有。

- 适用法律及约束力

  - 供应商一旦获取了本谈判文件并参加谈判，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

  - 本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

# 第三章  合同范本

# 政府采购合同（其他服务类参考）

甲方：                   （采购人）；签订地点：                         ；

乙方：                   （成交人）；签订时间：       年     月       日。

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及政府采购文件（文件编号：               ），按照平等、自愿的原则，协商签订政府采购供货合同。

一、说明

受甲方委托， 于     年     月     日组织了                    的谈判，经谈判小组认真严格的评审，确定由乙方成交。

二、适用范围

本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见附件（采购文件和响应文件及补充文件、承诺书等）。

三、项目基本情况

四、 委托服务事项

五、 合同期限

本合同期限自    年    月    日起至    年    月    日止。

六、费用结算方式

七、履约保证金

- 合同签订前，中标（成交）人向采购人缴纳合同金额的   %作为本项目的履约保证金。

- 履约保证金的退还及其他情形，由双方在合同中约定：

八、项目工作要求

九、合同生效和终止

十、双方权利义务

十一、争议处理

合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，提请泰州仲裁委员会仲裁。

十二、其他

- 未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

- 合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

- 采购文件（编号：               ）、响应文件及评标过程中形成的文字资料、现场工作记录均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

- 本合同一式肆份，自签订之日起生效。

- 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：                法定代表人或授权委托人（签字）：

联系人：                                        联系人：

地址：                                          地址：

# 第四章  采购需求

1、项目概述

本次采购为泰州市姜堰生态环境局13个镇街水质运维自动监测站运维项目，每个站点配有4台水质自动监测仪器，监测项目有水温、pH、电导率、溶解氧、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷等八项参数。

为保障水质自动站正常运行，为姜堰地表水的综合治理、应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据，现采取第三方运行维护方式对已安装设备进行运行管理。

2、需求及采购内容

（1）主要工作内容包含但不限于设备日常运维、巡检、故障维修、试剂、水样比对、质控、废液处置等工作及视频监控、站房、数据传输等辅助设施保障。   （2）在已建设的数据平台上增设新水站数据展示模块，实现运维水站数据上传、数据查询及数据导出等功能。

（3）运维服务期限：自合同签订之日起一年

（3）项目预算：104万

（4）水质自动监测站监测参数如下：

姜堰区13个水质自动监测站清单

| 序号 | 镇街 | 河流名称 | 站点名称 | 监测指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三水街道 | 龙叉港河 | 三水街道站 | 设备品牌：国弘（五参数）、微兰（高锰酸盐指数、氨氮、总磷） 参数：五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度），高锰酸盐指数，氨氮，总磷 |
| 2 | 罗塘街道 | 种子河 | 种子河站 |  |
| 3 | 梁徐街道 | 七里河 | 七里沟桥站 |  |
| 4 | 天目山街道 | 磨桥河 | 磨桥河站 |  |
| 5 | 白米镇 | 孔庄河 | 孔庄河站 |  |
| 6 | 溱潼镇 | 姜溱河 | 姜溱河站 |  |
| 7 | 顾高镇 | 南干河 | 南干河站 |  |
| 8 | 蒋垛镇 | 跃进河 | 跃进河站 |  |
| 9 | 大伦镇 | 运粮河 | 运粮河站 |  |
| 10 | 张甸镇 | 张甸支河 | 杨港西桥站 |  |
| 11 | 娄庄镇 | 大寨河 | 大寨河站 |  |
| 12 | 淤溪镇 | 西港河 | 西港河站 |  |
| 13 | 俞垛镇 | 东港河 | 俞垛镇站 |  |

3、运维工作要求

在运营维护及管理期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定。依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求；使监测系统运行真正发挥其效能和作用。

4、水质自动监测系统的运维管理内容

（1）提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂和标样。

（2）根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备件均由运维方提供。

（3）须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

（4）按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

（5）对水站仪表进行定期校准、核查、比对。

（6）配合泰州市姜堰生态环境局进行水站质量保证和质量质控工作。

（7）随时接受泰州市姜堰生态环境局的工作考核及质量考核。

（8）保证站房清洁，整齐。

（9）认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报泰州市姜堰生态环境局，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

①自动站每日运行数据报表统计

②自动站现场维护记录

③自动站仪器设备故障及排除情况登记表

④自动站每月运行情况

⑤自动站备品备件管理登记表

按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。

5、运维具体工作内容要求

5.1总体维护要求

运维工作的开展须严格按照《地表水水质自动监测站（常规五参数、 CODMn、NH3⁃N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ 915.3—2024）、《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》（总站水字〔2022〕494号）、《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB 32/T 4536—2023）、《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）>的通知》（苏环办〔2020〕174号）、《省生态环境厅关于印发<江苏省地表水水质自动监测站建设技术规范（试行）>及<江苏省地表水水质自动监测站安装验收技术规范（试行）>的通知》（苏环办〔2024〕37号）以及省生态环境厅印发的其它相关文件的要求执行。如文件中有矛盾之处，以最新发布的文件为准，采购人保留对文件的解释权。

（1）水质自动监测站系统及仪表维护内容水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

（2）总体维护要求：每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。

（3）每月巡查国家、省、区水站所在及周边河道，对水质异常河道开展巡查，及时发现影响河道水质因素。

5.2水质自动站运行维护内容及要求

（1）运维人员按要求开展站点远程巡检，包括但不限于：

1）定期对水站监测数据和设备运行状况进行远程监视，对监测数据进行审核，对站点运行情况进行诊断和管理，根据运维工作需要，对运维人员进行调度，并记录。

2）远程对水站的整体工作情况进行监控，获取仪器设备关键参数，可根据其运行状态进行相应远程调试。

3）通过远程控制，可对仪表进行校时、复位、测试、校准、清洗、低浓度核查和高浓度核查、标样核查、样品复测和留样等维护工作。

4）及时记录水站运维情况及相关信息，并填写电子化或纸质版表格，进行存档。

5）其他采购人要求的远程监控工作。

（2）运维人员按要求开展站点现场巡检工作，包括但不限于：

1）检查采水点周边环境，记录水体颜色、嗅味、水位变化等情况，及时清理漂浮物等杂物；

2）当水位发生较大变化时应调整采水口位置以保障采水正常；在封冻期前做好采排水管路保温等维护工作；

3）通过回看视频确认采水设施、站房是否存在异常情况；

4）查看站房内外运行环境，确认室内温度、湿度等条件是否满足要求，保持站房内干净整洁，检查站房外部安防等设施是否正常；

5）检查采配水单元是否正常，包括采水浮筒固定情况、自吸泵、增压泵、空气泵、手阀、电动阀的工作状态以及采排水管路是否存在漏液或堵塞情况，必要时应清洗并排除故障；

6）查看水质自动监测仪器及空压机、不间断电源（UPS）、除藻装置、纯水机等辅助设备是否正常，必要时应更换耗材；

7）手动启动水质自动采样器，检查水质自动采样器工作状态；

8）检查水质自动监测仪器、控制单元、监控中心平台三者监测数据和运行日志是否一致；

9）查看试剂使用状况，及时添加或更换试剂，试剂使用时间最长不超过90天；

10）查看废液收集情况，避免出现泄漏等情况；

11）其他采购人要求的现场巡检工作。

（3）运维人员按要求开展站点现场养护工作，包括但不限于：

1）清洗采水单元、配水与预处理单元；

2）检查稳压电源及不间断电源（UPS）输出是否符合要求；

3）检查视频设备功能是否正常，发现问题应及时处置；

4）检查空气压缩机和清水增压泵的工作状态，并对空气过滤器放水；

5）启停各泵、阀，检查工作状态是否正常；

6）开展站房全面养护，安排专业机构对防雷设施开展检测、维护或更换工作，并出具报告；

7）根据要求或结合实际运行情况，定期更换光源、电极、泵、阀、传感器等关键零部件及泵管等易耗品；

8）其他采购人要求的现场养护工作。

（4）运维人员按要求开展站点质量控制工作，包括但不限于：

1）高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮质控措施

A 24小时零点漂移和量程漂移核查

水站每日自动完成24小时零点漂移和24小时量程漂移核查，核查结果须满足质控目标要求中24小时零点漂移和量程漂移的准确度及相对误差要求。（注：具备自动质控功能的站点每日开展，其余站点每周开展。）

B加标回收率测定

定期进行自动分析仪器加标回收率测定，加标回收率须满足质控目标中相关要求。

C系统水样比对测试

定期进行水站系统水样比对测试，测试结果须满足质控目标中相关要求。

D维护后质控核查

自动分析仪器更换试剂或更换部件等维护后，应进行标样核查测试，测试结果应满足质控目标中相关要求；标样核查通过后进行24小时零点漂移和量程漂移核查，如核查结果不合格，则重新进行仪器维护。

当仪器长时间停机、仪器升级优化或水站位置移动后应进行标样核查测试，标样核查测试结果应满足质控目标中相关要求。标样核查通过后对仪器进行多点线性核查，如核查结果不合格，则重新进行维护。

E水质五参数质控措施

定期进行标样核查，测试结果须满足相关技术规范的质控目标要求。

常规五参数质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 监测项目 | 技术要求 |  | 实施频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液核查 | 水温 | / |  | 每周 |
|  | pH值 | ±0.15 |  |  |
|  | 溶解氧 | ±0.3 mg/L |  |  |
|  | 电导率 | 标准溶液值＞100 μS/cm | ±5% |  |
|  |  | 标准溶液值≤100 μS/cm | ±5 μS/cm |  |
|  | 浊度 | 浊度≤30 NTU 浊度≥1000 NTU | 不考核 |  |
|  |  | 30 NTU＜浊度≤50 NTU | ±15% |  |
|  |  | 50 NTU＜浊度＜1000 NTU | ±10% |  |
| 实际水样比对 | 水温 | ±0.5 ℃ |  | 每月 |
|  | pH值 | ±0.5 |  |  |
|  | 溶解氧 | ±0.5 mg/L |  |  |
|  |  | 溶解氧过饱和时不考核 |  |  |
|  | 电导率 | 电导率＞100 μS/cm | ±10% |  |
|  |  | 电导率≤ 100 μS/cm | ±10 μS/cm |  |
|  | 浊度 | 浊度≤30 NTU 浊度≥1000 NTU | 不考核 |  |
|  |  | 30 NTU＜浊度≤50 NTU | ±30% |  |
|  |  | 50 NTU＜浊度＜1000 NTU | ±20% |  |

高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 技术要求 |  |  | 实施频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液核查 | 零点核查 | 相对误差 | ±100% | 每日/每周 | / |
|  | 跨度核查 |  | ±10% | 每日/每周 | 浮船站高锰酸盐指数为±15% |
|  | 注：具备自动质控功能的站点每日开展，其余站点每周开展。 |  |  |  |  |
| 漂移测试 | 零点漂移 | 相对误差 | ±5% | 每日 | 高锰酸盐指数为±10% |
|  | 跨度漂移 |  | ±10% | 每日 | 浮船站高锰酸盐指数为±15% |
|  | 注：仅具备自动质控功能的站点需开展。 |  |  |  |  |
| 多点线性核查 | 线性相关系数r | ≥0.98 |  | 每月 | / |
|  | 示值误差 | ±10% |  |  | 多点线性中的零点示值误差参照零点核查要求 |
| 集成干预检查 | 相对误差 | Ⅰ～Ⅱ类：两者结果均低于BII时，判定结果合格。 |  | 每月 | 浮船站除外 |
|  |  | Ⅲ～劣Ⅴ类：±10% |  |  |  |
| 实际水样比对 | 相对误差 | Cx>BⅣ：±20% |  | 每月 | / |
|  |  | BII<Cx≤BⅣ：±30% |  |  |  |
|  |  | Cx≤BII：±40% |  |  |  |
|  | 当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ（湖库总磷为BⅢ）时，认定比对实验结果合格。注：①Cx为实验室分析结果；②B为水质类别限值；③河流总氮可参考湖库标准。 |  |  |  | / |
| 加标回收试验 | 加标回收率 | 80%～120% |  | 数据异常排查时按需开展 | 浮船站除外 |
| 有证标准样品考核 | 相对误差 | 氨氮 | ±15% | / | / |
|  |  | 高锰酸盐指数 | ±20% |  |  |
|  |  | 总磷 | ±15% |  |  |
|  |  | 总氮 | ±20% |  |  |

6、运维技术指标和要求

（1）招标文件中未明确的质控管理要求的，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

（2）水质自动站运行指标要求

pH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数等仪器运转率不低于95%、异常情况处理率100%。（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。仪器运转率的计算方法参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规定执行。

仪器月运转率=该仪器月实际采用数据数天数×日监测次数×100%

7、运维交接要求

（1）签订合同后15天内，中标单位按照相关技术规范和运维合同要求，完成站点运维交接，交接内容包含水质自动站资产复核（仪器、设备、辅助设施、技术资料）、水站仪器性能复核、水质自动站总体情况等。

（2）供应商应在结合中标实际情况，有针对性的编制运维交接方案，方案内容包括但不限于时间及人员安排、职责分工、交接内容、交接流程。经采购人审核确认后，交接双方按照运维交接方案有序开展运维交接工作。

8、参考技术规范和标准

（1）国家环境保护总局发布的相关水质在线监测技术标准；

（2）国家标准方法和《水和废水监测分析方法》；

（3）《国家地表水自动监测站运行管理办法》；

（4）《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》 及其实施细则；

（5）《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017 ）

（6）《江苏省生态环境数据资源交换共享实施规范》（苏环办〔2019〕398号）

（7）《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》

（8）《环境水质监测质量保证手册》；

（9）《地表水和污水监测技术规范》；

（10）《水质河流采样技术指导》；

（11）《pH 水质自动分析仪技术要求》；

（12）《电导率水质自动分析仪技术要求》 ；

（13）《浊度水质自动分析仪技术要求》；

（14）《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》；

（15）《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》；

（16）《氨氮水质自动分析仪技术要求》；

（17）《总氮水质自动分析仪技术要求》；

（18）《总磷水质自动分析仪技术要求》 ；

（19）《总有机碳（TOC）水质自动分析仪技术要求》；

（20）《声学多普勒流量测验规范》。

9、应急要求

（1）突发污染事故要求

当发现监测数据较大异常，可能发生污染事故时，须2小时内报告采购人，并及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助托管站进行手工监测复核。

（2）自动站系统仪器故障

当自动站系统仪器出现故障（包括停运）时，保证在2小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，导致主要监测指标无法连续监测时，须通过更换备机或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测）。并及时用电话与书面形式报告采购人，协商处理方案。

（3）其他应急情况

当遇到特殊时期（丰水期、枯水期）、自然灾害、水电检修、临时停电、节假日重大活动或被偷盗破坏等应急情况时，响应人应当提出针对性措施，如何确保监测仪器设备的安全可靠，如何确保数据监测不中断，如何确保数据监测的稳定性和精准度。

（4）响应人应编制应急预案，建立预警机制、明确应急工作流程和相关人员工作责任，采取相应保障措施确保满足采购人需求。

10、运维团队要求

（1）供应商应具备完善的仪表配件供应渠道，从事水质自动站运维二年以上的经历且运维状况良好（需要提供相关证明材料原件扫描件加盖单位公章）。

（2）供应商需配备至少3名专业运维人员，运维人员应具备环境监测相关专业背景，从事水质自动站运营二年以上。（需要提供相关证明材料原件扫描件加盖单位公章）。

（3）响应人应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

（4）在水质自动监测系统运维及管理期间，中标人应严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人必须接受采购人代表（采购人和托管站）的定期或不定期检查和考核。

（5）人员管理：运维人员在岗履行工作职责期间(包括上下班途中)，发生自身的人身伤害、伤亡以及事故(含安全)等，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。乙方违反国家相关法规，与相关人员发生纠纷，均由乙方负责调解与处理，甲方不承担责任。

11、运维需配备的设备要求（人员、车辆、备机、便携仪器要求）

（1）供应商已有至少1套水质自动系统常规参数（水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数）自动监测仪器备机或1套经过计量检定/校准的水质常规五参数便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核。（需要提供已采购合同或者发票、计量检定、校准证书等证明材料原件扫描件加盖单位公章）

（2）供应商有通过计量认证的实验室，或委托通过计量认证的实验室，满足实际配制、标样考核（供应商自控）及比对分析技术要求（需要提供自有或委托实验室资质认定证书及涵盖本项目指标的计量认证或认可的证明材料扫描件加盖单位公章；委托实验室的还需提供委托证明材料扫描件加盖单位公章）。

（3）巡检人员必须配备专用工具，包括单不限于便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

（4）交通工具配置要求：至少配备3辆运维车辆，车型应满足运维人员乘坐和运载小型备品备件的需求（提供车辆照片和行驶证原件扫描件，车辆所有人应为供应商，若租用车辆需提供租车合同原件扫描件，加盖单位公章）。

12、运维数据质量控制要求

（1）水质自动站要求中标人参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展标液核查、质控考核、水样比对和系统核查等质控工作。其中氨氮、高锰酸钾指数、总磷至少每周进行一次质控工作（可以为仪器自校、手工校准、水样比对、标液核查或盲样考核）；pH、溶解氧、电导率、浊度、水温每月至少进行一次水样比对；水站系统（以氨氮为代表）至少每月进行一次系统核查。结果（包括图片等佐证材料）应及时报采购人，结果未报、频次未达标或未附佐证材料视为未考核，同时扣除该参数当月（或该季度）全部运维款。

（2）异常情况处理的要求：

（3）故障响应时间小于4小时，即发现故障后应在4小时以内制定出排除方案，一般故障应24小时以内排除，特殊故障24小时内无法排除的，中标人应在72小时内提供备用机保障系统的连续运行。

（4）中标人每月定期向泰州市姜堰生态环境局提交《水站运行月计划》、《水站运行情况月报告》等报告，向采购单位陈述水站的运行状况和事件处理情况。

（5）数据必须真实有效，响应人近五年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请响应人根据本单位实际情况自行承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，且不予退还投标保证金并承担相关法律责任）。

13、运维考核办法

甲方按照季度对乙方运维水站的运行情况进行考核，分为四个考核周期。采取单站考核的方式，考核内容以站点数据有效率为主，兼顾固定资产管理以及运行维护规范性等。

（1）数据有效率

1）正常运行

正常运行期间数据有效率=（应获取数据-无效数据）/应获取数据*100%

其中，“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据，以平台导出结果为准（因平台故障导致的数据缺失，经甲方确认后，可采用现场工控机历史数据进行核算）；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据。

2）非正常运行

水站运行过程中，因停电、停水（自来水）、采水设施损坏、高浊度或不可抗力因素（断流或水位过低、地震、封航、暴雨、台风等）等导致停站而数据缺失或数据无效时，乙方应及时告知甲方并根据实际情况判断是否开展补充监测。

具备补充监测条件的，根据相关要求，乙方应对非正常运行水站开展补充监测。补测的数据应满足相关质控要求，并应在规定的时间内上传平台，否则按无效数据处理。

计算公式：

非正常运行期间数据有效率=（实际补测数据-无效数据）/应补测数据*100%

不具备补充监测条件的，乙方有义务采取必要措施最大限度的减少国家财产的损失，包括仪器设备保管以及必要性维护工作。

（2）扣款条件

中标单位须保障各站点的监测数据有效率，否则将扣除合同款项。具体要求如下：

1. 13个站点考核周期内监测数据有效率均高于90%（含），不扣款；

2. 存在3个以内（含）站点数据有效率低于90%（不含），且高于85%（含）的，扣除总费用的3%；

3. 存在4-5个站点数据有效率低于90%（不含），且高于85%（含）的，扣除总费用的10%；

4. 存在6个及以上站点数据有效率低于90%（不含），且高于85%（含）的，扣除总费用的20%；

5. 任何一个站点数据有效率低于85%的，有一个扣除总费用的10%，且甲方责令中标方进行整改，并可根据情况中止合约。本扣款条件与上述其他扣款条件可累加。

（3）固定资产管理

乙方及人员蓄意破坏水站固定资产，或私自外借、出租、抵押的，将交由相关机构处理；出现国有资产损失或流失的，相关责任人要按原价赔偿，并追究法律责任。

（4）运行维护规范性

经甲方认定，乙方存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：

1）每月3次存在以下情形时，一经查实，扣除1000元/次。

①乙方应在每天12时前，完成前一日数据审核工作。

② 分析仪器监测结果出现异常，但乙方未及时响应并未采取有效措施的。

③乙方未按要求进行例行维护，定期完成试剂更换、仪器校准、核查等维护工作的。

④乙方未定期进行站房、采水口及采水构筑物、采水管路、辅助设施等清洁维护工作的。

⑤乙方未按要求在平台进行运维记录填写或填写不规范的。

⑥乙方存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形。

2）乙方发现非运维人员进入站房后有干扰正常监测行为，未及时制止并上报甲方的；乙方发现有外来人为干扰采样情形，未及时上报甲方的，每次扣除2000元。

弄虚作假：

乙方及其人员实施或参与以下情形的，按弄虚作假处理，一经查实，扣除合同额的10%，同时采取约谈、通报批评、解除合同等处罚，违反法律法规的，将交由相关部门依法处理。

存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的。

存在关键参数虚假报备，或实际关键参数超出备案范围，对数据造成严重影响的。

随意更改预处理装置，实际预处理方式及其启用/停用与报备方式不一致的。

实施或参与干扰采水设施和自动监测设施、破坏水质自动监测系统的。

其他造成水质自动监测数据严重失真的情形。

14、交接方式

（1）采购人组织有关单位应在合同生效前向中标人提供水质自动监测系统的以下技术资料：

①系统、仪表技术说明书（包括软件部分）；

②电气原理图；

③电气接线图；

④操作手册；

⑤仪表试剂配方；

⑥通讯协议。

（2）在合同生效前中标人应与采购人及有关单位共同对水质自动监测系统的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

15、其他要求

（1）根据国家与我省有关要求做好废液的处理工作。

（2）保密要求

中标人在项目实施过程中,对采购人所提供的所有相关资料、数据,未经采购人许可不得向任何第三人泄露,且保密责任不因合同的终止或解除而失效。如发生以上情况,中标人应承担法律责任。如采购人提出要求,中标人须无条件与采购人签订保密协议。

（3）成果的归属

本项目的所有成果著作权等知识产权和所有权益归采购人所有。未经采购人同意，中标人不得引用、发表和向第三者提供；

采购人引用中标人的工作成果所完成的新的技术成果,属于采购人所有,采购人可依法享有就该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其他权利；

无论发生何种情形(包括但不限于合同提前终止或解除),采购人均有权利用中标人的阶段性工作成果,并且采购人引用中标人的阶段性工作成果所完成的新的技术成果,属于采购人所有,采购人可依法享有就该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其他权利。

（4）凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构书面通知为准。

16、付款方式

合同生效后，采购人将在30个工作日内向中标人一次性支付年运维服务费（中标价）的40%，待运维满一年考核合格、绩效评价等与项目相关工作后30日内支付余款。具体费用的支付均以财政资金下达且乙方开具合规票据为前提，甲方不承担逾期付款的责任。

# 第五章  评审办法和标准

- 谈判小组职责

- 竞争性谈判小组成员应当履行下列义务：

  - 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

  - 根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

  - 参与评审报告的起草；

  - 配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

  - 配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

- 供应商资格审查

开启结束后，谈判小组将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件； |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供近六个月内（不含响应文件递交当月）任意一个月份的财务状况报告扫描件（至少包括资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供近六个月内任意一个月（不含响应文件递交当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明），依法免缴或缓缴的供应商应提供依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 6 | 法律、行政法规和采购文件规定的其他条件 | 提供开标前3个工作日内（不含开标当日）在“信用中国”网站查询未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图，将截图制作于响应文件中。 |
| 7 | 采购人要求的特定资格要求证明材料扫描件（如有，详见“谈判公告”－“合格供应商资格条件要求”之3 | 投标人具有自2022年12月1日以来水质自动站监测运维服务项目的业绩，时间以合同签订时间为准。须提供合同原件扫描件。 |

- 谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件有效性 | 响应文件签署、盖章 |
|  |  | 谈判报价 |
|  |  | 无效谈判情形的判定和处理 |
|  |  | 法律、法规和谈判文件规定的其他资格证明材料 |
| 2 | 响应文件完整性 | 响应文件内容完整性、齐全性； |
| 3 | 对谈判文件响应程度 | 审查响应文件与谈判文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留； |

- 评标办法

  - 谈判小组将根据“符合采购需求、质量和服务相等且最终报价最低”的成交原则，按各供应商最终谈判报价由低到高顺序推荐成交候选人。采购人根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，最终谈判报价相同的，则采用抽签形式确定成交供应商。

  - 本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。

- 参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

- 参加报价的监狱和戒毒企业，应根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 参加报价的残疾人福利性单位，应根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。

  - 价格扣除的优惠政策：供应商若提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，则在最终报价基础上对小型和微型企业价格给予10%的扣除。

4.4、专门面向中小企业采购的项目，小微企业不再享受价格扣除优惠政策。

- 评标结果

谈判小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

# 第六章  谈判响应文件（格式）

谈 判 响 应 文 件

项目编号：

项目名称：

供应商：                           （电子签章）

日期：

格式一：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位名称）     ：

我单位     （供应商名称）      郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。（若有）

主要专业技术能力有：                  。（若有）

声明人（电子签章）：

日  期：    年   月   日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

格式二：

- 关于参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

- 书面声明

- （采购单位名称）        ：

- 我公司（单位）参加本次项目   （项目名称）   政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目   （项目名称）   进行谈判，响应文件中所有关于响应资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

- 供应商（电子签章）：

- 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

- 日期：

格式三：

# 法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系                             的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证人像页              法定代表人身份证国徽页

供应商（电子签章）：

日期：

格式四：

# 法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        项目一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

委托代理人身份证人像页                           委托代理人身份证国徽页

供应商（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

日期：

格式五：

# 谈判承诺函

# 致：  （采购人）

根据贵方的  （项目名称、项目编号）  谈判文件，正式授权下述签字人（姓名）代表我方（响应供应商名称），全权处理本次项目谈判的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．我方承诺：我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目谈判文件规定的参加谈判供应商须满足的特定条件。

2.我方承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方承诺：我方信用记录中没有被列入失信被执行人、没有被列入重大税收违法案件名单、没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。

4.我方承诺按谈判文件要求提供的货物（服务）的谈判报价见报价一览表。

5．我方承诺根据谈判文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在响应文件中另作说明）。

6．我方已详读全部谈判文件，包括谈判文件书面修改通知（如有），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

7．我方承诺响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效，并对其负责。承诺在谈判期间，如谈判小组对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

8．我方同意从规定的谈判日期起遵循本谈判文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

9．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本谈判有关的任何证据或资料。

10.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

11．本次响应文件内容与谈判文件内容偏离见谈判偏离表（如果有）。

12．遵守谈判文件中要求的收费项目和标准。

13．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，自愿承担相应的法律后果。

14．与本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

格式六：

# 谈判报价表

项目编号：项目编号

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 报价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见《谈判文件》 | 元 |  |
| 报价（大写）： | 金额大写 |  |  |

供应商报价说明：

- 采购人不需再支付报价以外的任何费用。

- 偏离说明：详见《偏离表》。

- 报价大小写不一致以大写为准。

供应商公章：

谈判代表（授权人）签字：

报价时间：    年    月     日

格式七：

# 商务要求响应偏离表（服务）

| 项目 | 谈判文件要求 | 是否响应 | 响应人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

- 按照谈判文件要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

格式八：企业报价折扣证明文件

# （一）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# （二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子公章）：

日期：

# （三）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。