# 采购需求

一、项目属性:货物类项目。

二、采购需求：

- 1、采购需求中必须满足的实质性要求：

1.1主机和光源采用分体式设计，光源散热性好，保证图像处理器稳定性，延长主机寿命（提供产品实物图片作为证明材料）

1.2、配置至少包含：

1.2.1同品牌医用内窥镜图像处理器：1台

1.2.2同品牌医用内窥镜冷光源：1台

1.2.3同品牌高清电子胃镜（检查镜）1根

1.2.4同品牌高清电子胃镜（治疗镜）1根

1.2.5同品牌高清电子肠镜（治疗镜）1根

1.2.6高清显示器1台

1.2.7内镜专用台车1辆

- 2、采购标的中的核心产品：高清电子胃、肠镜。

- 3、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清电子胃、肠镜供货及相关伴随服务 | 工业 |

- 技术要求：

▲1、主机和光源采用分体式设计，光源散热性好，保证图像处理器稳定性，延长主机寿命（提供产品实物图片作为证明材料）

▲2、配置至少包含：

2.1同品牌医用内窥镜图像处理器：1台

2.2同品牌医用内窥镜冷光源：1台

2.3同品牌高清电子胃镜（检查镜）1根

2.4同品牌高清电子胃镜（治疗镜）1根

2.5同品牌高清电子肠镜（治疗镜）1根

2.6高清显示器1台

2.7内镜专用台车1辆

Ⅰ、图像处理器：1台

1、高清电子内镜设备，输出视频分辨率1920x1080，

2、信号输出方式：SDI、DVI等至少三种接口，

3、USB端口：具有实时存储视频图像功能，可通过USB接口一键导出当前检查数据

4、可实时进行图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放

5、具有内置病例管理系统，内存不低于1T，可脱离外置工作站进行病例管理，可查看、编辑、保存、预览、打印病例报告以及病例报告检索（提供技术白皮书或检测报告并标明相应项，作为证明材料）

★6、具备特殊光染色功能，光学染色，非电子染色，染色模式≥3种；（提供技术白皮书或检测报告并标明相应项，作为证明材料）

7、测光模式可调节：具有平均测光/峰值测光/混合（自动)测光模式

★8、具有电子放大功能，≥3档可调，最大能放大4倍（提供技术白皮书或检测报告并标明相应项，作为证明材料）

★9、双光双画面模式：可支持实时同步显示白光与分光染色图像于同一画面同步实时显示，方便直观对比黏膜细节病灶；（提供技术白皮书或检测报告并标明相应项，作为证明材料）

10、镜体一键式热插拔，视频信号光纤或激光传输，速度快，抗干扰强

11、色调调节功能：红色、蓝色、绿色，饱和度调节（提供技术白皮书或检测报告并标明相应项，作为证明材料）

12、轮廓调节功能：多档可调，可凸显强调内镜下图像的轮廓

13、构造调节功能：多档可调

14、降噪功能：可降低图像的噪点，更好保证临床图像效果

15、可兼容同品牌的常规胃肠镜、超细胃镜、放大胃肠镜、硬度可调肠镜（提供注册证并标明相应项，作为证明材料）

Ⅱ、冷光源：1台

★1、采用≥5路LED光源，由各路LED光源合束实现照明的医用冷光源（提供技术白皮书或检测报告并标明相应项，作为证明材料）

2、支持白光和不少于3种特殊光源照明模式

3、气泵气量可调，气泵流量具有关闭、低、中、高档可选

4、光源主灯平均使用寿命：≥20000小时（提供技术白皮书或检测报告并标明相应项，作为证明材料）

5、色温：5000K-7000K

6、具有透光功能，开启后，光源以最大亮度和最小亮度闪烁输出，用于对镜体头端部的定位

Ⅲ、高清电子胃镜（检查镜）1根

★1、视角≥145°

2、景深：2-100mm

★3、有效工作长度内（含头端部），最大外径≤9.2mm，具备辅助送水功能

4、最小器械孔通道≥2.8mm

★5、弯曲角度：上≥210°下≥120° 左≥100° 右≥100°（提供技术白皮书或检测报告并标明相应项，作为证明材料）

6、有效工作长度1050mm

7、镜体操作部具有不少于4个远程控制按钮,可自定义功能

Ⅳ、高清电子胃镜（治疗镜）1根

★1、视角≥145°

2、景深：2-100mm

★3、有效工作长度内（含头端部），最大外径≤9.8mm，具备辅助送水功能（提供技术白皮书或检测报告并标明相应项，作为证明材料）

★4、最小器械孔通道≥3.2mm

5、弯曲角度：上≥210°下≥120° 左≥100° 右≥100°（提供技术白皮书或检测报告并标明相应项，作为证明材料）

6、有效工作长度1050mm

7、镜体操作部具有不少于4个远程控制按钮,可自定义功能

Ⅴ、高清电子肠镜（治疗镜）1根

★1、视角≥170°

2、景深：2-100mm

★3、有效工作长度内（含头端部），最大外径≤10.8mm，具备辅助送水功能（提供技术白皮书或检测报告并标明相应项，作为证明材料）

★4、最小器械孔通道≥3.7mm

5、弯曲角度：上180°下180°，左160°右160°

6、有效工作长度1300mm

7、镜体操作部具有不少于4个远程控制按钮,可自定义功能

8、具有硬度可调功能，镜身软硬可变，可对内镜的硬度进行调整（提供技术白皮书或检测报告并标明相应项，作为证明材料）

Ⅵ、医用监视器

1、分辨率：不低于1080P；

2、尺寸≥21英寸；

3、屏幕工艺:彩色，液晶显示屏，防眩，硬涂层;

4、图像可调:具有亮度、饱和度、清晰度、比例缩放等调节功能；

Ⅶ、台车1辆

1、专业设计的内镜专用台车

2、带键盘托盘

3、层板高度多层可调

4、由两种方式悬挂镜体，可同时悬挂两条内镜

5、具有显示器挂架及内镜挂架;

6、具有防水及耐腐蚀性，安全可靠；

- （二）商务要求：

1、财务要求：财务状况良好

2、交付时间：合同签订后30日内

3、交付地点：盐城市盐都区大冈中心卫生院

4、付款条件：乙方出具税务发票，由甲方支付。在财政资金到位的前提下：

合同签订后20日内支付合同总金额的30%作为预付款；货物到场且安装结束，经甲方验收合格，退还履约保证金，试用6个月后付至合同总金额的100%。

5、包装和运输：包装完好，由供应商运输到交付地点，并安装。

6、售后服务：原厂质保不少于24个月，中标后7个工作日内提供原厂针对本项目的质保函原件。