招标文件

项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2025-0428

项目名称：徐州生物工程职业技术学院环境科技楼

实验台及附属设施、仪器设备采购

采 购 人：徐州生物工程职业技术学院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

二〇二五年七月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

《徐州生物工程职业技术学院环境科技楼实验台及附属设施、仪器设备采购》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

- 第一章  投标邀请

江苏海外集团国际工程咨询有限公司对徐州生物工程职业技术学院环境科技楼实验台及附属设施、仪器设备采购项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州生物工程职业技术学院环境科技楼实验台及附属设施、仪器设备采购。

(二)项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2025-0428

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年8月13日北京时间09：30。

（二）开标时间：2025年8月13日北京时间09：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州生物工程职业技术学院

（二）地址：徐州市西三环路297号

（三）联系方式：杜雷  0516-83628918

六、采购代理机构

（一）名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

（二）地址：江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室

（三）联系方式：孙逊、郭彩、张晴  0516-83999206

- 第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

12.不具备招标文件中规定的资格要求的；

13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害甲方、乙方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给甲方、乙方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

- 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州生物工程职业技术学院 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 三、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4、“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》收取（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (八)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 自行现场勘察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝） (一)投标人合法有效的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件； (二)财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人2024年度经审计的财务报告扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）； (三)投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； (四)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料扫描件可不加盖电子签章）； （五）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》； （六）投标人须提供《中小企业声明函》（电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，必须提供）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”； 注：中小微企业，应当同时符合以下条件： 1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购( 2022 ) 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 3、投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《开标一览表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》或政府采购客户端工具输入报价自动生成。 2、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）商务资信 1、《投标函》（要求加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）（特别提醒：如公司法定代表人直接参与本项目投标的，提供法定代理人资格证明或声明（并附身份证扫描件），可不单独提供《授权委托书》）。 （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、偏离表、所投产品的技术规格（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2、项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、售后服务及培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。 （二）商务部分 1、投标人业绩（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4、投标人其它证明文件及材料扫描件。 五、其他部分 1、价格折扣文件格式：无。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四) | 本项目预算金额：人民币190.00万元，其中：采购包1：人民币70.00万元；采购包2：人民币120.00万元。不接受超过预算金额的投标报价。 报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| (十八) | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：2025年8月13日 09：30前。 2、投标文件提交与接收地点： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2025年8月13日09：30（标准时间） 2、开标地点： “苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)1 | 招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八) | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按所投产品的技术规格得分顺序排列，得分且投标报价且所投产品的技术规格得分均相同的，按项目实施方案得分顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 四、投标人可同时参与两个采购包的投标，也可以同时中标，评标顺序按采购包顺序依次进行。 |
| 二十九 | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同。 |
| (三十六) | 采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：缴纳方式、时间及退款具体要求详见合同条款。 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：孙逊 联系电话：0516-83999055 地址：江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 邮箱：jocxz03@jocite.com |
|  | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 特别提醒： 招标文件中如需“授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档。签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2、代理服务费按差额定率累进法计算。

3、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）*70.00%

4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6、上该表为自行约定的代理服务费标准。

7、账户信息：

账户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司徐州分公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行

账    号：11110154740005866

第四章 评标标准

采购包一、二

| 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价（60分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×60。 |
| 投标人业绩（4分） | 投标文件中提供投标人为乙方，自2022年1月1日以来，承接过相同或类似项目的业绩合同扫描件，每份得2分，时间以合同签订时间为准。本项最高得4分，最低得0分。 每个业绩要求至少包含本次采购货物核心产品中的一款，合同内容需明确体现货物名称、配置清单、签订日期等关键信息，提供的证明材料不完整或模糊不清无法辨认或内容不全或未提供的均不得分。 |
| 技术参数（12分） | 依据投标文件中偏离表、技术规格说明对招标文件第六章《采购需求》“技术参数”满足程度进行评价。 对投标产品功能、技术参数的响应程度进行整体评价，满足招标文件基本要求的得基本分12分，正偏离不予加分； 次重要响应指标不满足或负偏离的每项扣3分，不满足或负偏离数量超过3项的此项不得分； 一般响应指标不满足或负偏离的每项扣1分，不满足或负偏离数量超过6项的，此项不得分； 本项最高得12分，最低不得分，未按照招标文件提供证明材料的视为不满足。 |
| 项目实施方案（10分） | 项目实施方案，包含但不限于质量管控保证措施、安装、调试方案，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；仅具备基本内容的得2分；不太全面得0.5分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般的得1分，欠缺针对性的得0.5分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得0.5分。 未提供的不得分。本项最高得10分，最低不得分。 |
| 售后服务及培训方案（12分） | 1、根据投标人提供的售后服务方案，包含但不限于服务方式、响应时间、故障处理等，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价（8分）。 全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；仅具备基本内容的得1分；不太全面得0.5分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般的得1分，欠缺针对性的得0.5分。 可行性（2分)：符合实际切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0.5分。 未提供的不得分。最高得8分，最低不得分。 |
|  | 2、根据投标人提供的培训方案，对内容的针对性、可行性进行评价（4分）。 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性较强得1.5分；针对性一般的得1分，欠缺针对性的得0.5分。 可行性（2分)：符合实际切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0.5分。 未提供的不得分。最高得4分，最低不得分。 |
| 所报产品为“环境标志产品”(1分) | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或者提供市场监管总局环境标志产品认证结果信息发布平台获证环境标志产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。 |
| 所报产品为“节能产品”（1分） | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或者提供市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台获证节能产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

第五章 拟签订的合同文本

项目名称：徐州生物工程职业技术学院环境科技楼实验台及附属设施、仪器设备采购

项目编号：

采购包：

合

同

采  购  人：

中标供应商：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目 录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“甲方”见《合同专用条款》。

1.2“乙方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面乙方给予甲方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，甲方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1甲方同意从乙方购买、乙方同意向甲方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1甲方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果乙方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由乙方承担。

4.2乙方有义务根据合同的规定向甲方支付违约金和/或赔偿金时，甲方有权从任何一笔应付款或乙方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，乙方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知甲方。

5.4乙方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1乙方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2甲方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果乙方未能按照合同规定的交货期限交货，乙方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，乙方均应负责修理、更换或赔偿。如果因乙方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，乙方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

7.2 技术资料配合总包入册，满足验收要求。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5日内签署验收书。

9.3甲方派出1-3名技术人员参加项目实施，乙方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中乙方未能履行其在本合同项下承担的义务，甲方有权向乙方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 乙方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、甲方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由乙方违约引起的其他损失。

11.2如果乙方在收到甲方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或甲方同意的延长期限内，按照甲方选择的救济方式解决索赔事宜，甲方有权从合同总价或从乙方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果乙方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍甲方采取其它救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 乙方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 乙方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到甲方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果甲方认定乙方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,甲方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给甲方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在甲方全部或部分终止合同的情况下，乙方应按《合同专用条款》的规定对甲方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1乙方应保证甲方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1乙方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从甲方所获得的、有关甲方和/或属于甲方的任何信息包括甲方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是甲方的信息，都是甲方的秘密，乙方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，乙方只能用于本合同，而且只能由乙方相应的人员使用；没有必要接触的乙方人员，不得接触。

17.3乙方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4乙方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；甲方有权选择以上两种方式之一要求乙方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成甲方和乙方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10甲方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “甲方”为         。

1.2 “乙方”为         。

1.3 “工作现场”为甲方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1甲方同意从乙方购买、乙方同意向甲方出售的合同标的是    。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥    大写：人民币     。

第四条 支付

本合同总金额为人民币大写金额    元（小写金额：   元），经双方协商一致，选择以下第  种付款方式：本项目选择  付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后15个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之四十（40%），小写￥  大写：人民币  。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）合同总价的百分之六十(60%)即￥    ，大写：人民币      元整，合同标的全部交付并安装完毕验收后15日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票；

付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即￥    ，大写：人民币    元整，在双方签订合同后，甲方收到乙方正式发票15日内办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之七十(70%)即￥    ，大写：人民币    元整，合同标的全部交付并安装完毕通过验收后15天内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：乙方出具的全额正式发票。

第五条 交货

5.1乙方应于合同生效日后，  天内完成供货、安装、调试并能交付使用。

5.2 交货地点为甲方指定地点。

5.3乙方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知甲方。

5.5如果乙方未能按照合同规定的交货期限交货，乙方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同标的的义务。

如果乙方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍甲方采取其他救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给甲方。

第八条 安装

8.1乙方应于合同生效日后，30 天内完成供货、安装、调试并能交付使用。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收应在乙方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方书面提出试运行、验收要求，甲方在接到书面要求后 10 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因乙方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，甲方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1甲方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2乙方应在收到甲方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被乙方接受。乙方应在甲方发出索赔要求后14日内，按照甲方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果乙方有下述违约行为，甲方可以全部或部分地终止合同：

乙方在合同规定的交货期限后  日内仍未能交付合同标的和/或技术资料；或者乙方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到甲方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在甲方全部或部分终止合同的情况下，甲方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，乙方应承担甲方由此发生的额外费用。但是，乙方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），甲方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同     部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；甲方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与乙方约定本合同    部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

甲方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

乙方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

合同附件

目 录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见乙方投标文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（甲方名称）（以下简称“甲方”）已接受        （乙方名称）（以下简称“乙方”）对      （项目名称）（项目编号：      ）的投标。甲方和乙方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成甲方和乙方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到甲方将按照本合同向乙方支付合同价款，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到乙方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

（1）双方加盖公章或合同专用章；

（2）履约保证金金额为中标金额的百分之五（5%）大写：人民币    元（小写：¥    元），履约保证金存放期间不计利息。履约保证金形式：履约保证金应当以支票、本票、汇票或金融机构、担保机构出具的保函、电汇等非现金形式提交。履约保证金退还：验收合格后，结算违约赔偿（如有）后15日内无息退还给乙方；乙方需出具甲方提供的验收证明，如未提供，履约保证金不予退还。

6. 合同一式   份，具有同等法律效力，甲方   份，乙方   份。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：          ]为准。

甲方和乙方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

甲方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

部门负责人(签名)：

使用部门经手人(签名)：

日期：      年    月    日

乙方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：

银行帐号：

日期：      年    月    日

第六章 采购需求

一、本项目采购的是非进口产品，且本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

二、项目说明：

1、项目名称：徐州生物工程职业技术学院环境科技楼实验台及附属设施、仪器设备采购。

2、本项目不接受超过190.00万元人民币（采购项目最高限价）的投标报价。

其中：

采购包1：环境科技楼实验台及实验室附属设施不接受超过70.00万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

采购包2：环境科技楼仪器设备不接受超过120.00万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

（报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。）

3、投标人应当根据采购项目的要求按人民币报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票）。投标人报价应包括全部货物及伴随工程和服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。

4、本项目采购包1：环境科技楼实验台及实验室附属设施核心产品为中央实验台；采购包2：环境科技楼仪器设备核心产品为氨氮在线自动监测仪。

5、投标人可同时参与上述二个采购包的投标，也可以同时中标，评标顺序按采购包顺序依次进行。

三、项目概况：

采购包1：中央实验台（共4种尺寸规格，含水槽、水龙头、试剂架、滴水架、洗眼器）17套，实验室边台（共7种尺寸规格，含水槽、水龙头、滴水架、洗眼器）15套，实验室水槽台（含水槽、滴水架）3套，转角台6套；试剂柜3个，毒害品储存柜2个，气瓶柜1个，通风橱4个，紧急喷淋装置7套；实验室排风系统1套（含轴流风机、离心风机、尾气处理装置、风管、阀门及控制系统）；实验室气路布置1项（含仪器设备供气管道、阀门、控制系统及气体报警系统）等。

采购包2：离子计2台、PH计3台、便携式pH计2台、电导率仪3台、便携式电导率仪2台、便携式溶解氧测定仪2台、便携式土壤多参数测量仪3台、声级计1台、多参数消解器1台、COD测定仪1套、BOD测定仪1台、氨氮在线自动监测仪1套、CODcr在线自动监测仪1套、紫外可见分光光度计1套、大气采样器3套、粉尘采样器3套、甲醛监测仪1台、数据采集板式静电除尘器1套、数据采集旋风除尘器1套、数据采集机械振打袋式除尘器1套、粉尘粒径分布测定实验装置1套、光化学反应仪1套、冰箱1台、比表面积和孔结构分析仪1台、管式炉1套、电化学工作站1套、秸秆生物发酵装置1台、万能粉碎机1台、红外光谱仪1台、马弗炉1台、冷冻干燥机1套、自动电位滴定仪1套、六联混凝搅拌机3台、六孔异温异搅拌水浴锅1台、电热恒温油浴锅1台、高压蒸汽灭菌锅1台、真空抽滤装置3套、真空干燥箱1台、紫外操作系统1套、超纯水机1台、超声波清洗机1台、冷藏箱1台、厌氧培养箱1台、管式炉1套、超净工作台1台、高速离心机1台、高速冷冻离心机1台、生化培养箱1台、超低温冰箱1台、碳氢分析仪1套、土壤肥料养分检测仪1套、叶绿素蓝绿藻分析仪1台等。

四、采购清单：

采购包1（徐州生物工程学院环境科技楼实验台及实验室附属设施采购项目）

1、实验台柜

| 序号 | 材料名称及特征 | 规格/mm | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室边台1 | 3400*750*850 | 组 | 1 |  |
| 2 | 实验室边台2 | 3000*750*850 | 组 | 3 |  |
| 3 | 实验室边台3 | 3950*750*850 | 组 | 1 |  |
| 4 | 实验室边台4 | 2500*750*850 | 组 | 2 |  |
| 5 | 实验室边台5 | 2400*750*850 | 组 | 3 |  |
| 6 | 实验室边台6 | 2000*750*850 | 组 | 1 |  |
| 7 | 实验室边台7 | 1800*750*850 | 组 | 4 |  |
| 8 | 转角台 | 1000*1000*850 | 组 | 6 |  |
| 9 | 中央实验台1 | 6050*1500*850 | 组 | 7 | 核心产品 |
| 10 | 中央实验台2 | 3000*1500*850 | 组 | 2 |  |
| 11 | 中央实验台3 | 5200*1500*850 | 组 | 6 |  |
| 12 | 中央实验台4 | 5500*1500*850 | 组 | 2 |  |
| 13 | 试剂架1 | 5300*400*830 | 组 | 7 |  |
| 14 | 试剂架2 | 2250*400*830 | 组 | 2 |  |
| 15 | 试剂架3 | 4450*400*830 | 组 | 6 |  |
| 16 | 试剂架4 | 4750*400*830 | 组 | 2 |  |
| 17 | 实验室水槽台 | 900*750*850 | 组 | 3 |  |
| 18 | pp水槽 | 550*450*310 | 套 | 23 |  |
| 19 | 三口水龙头 |  | 套 | 23 |  |
| 20 | 滴水架 | 400*550*120 | 套 | 23 |  |
| 21 | 台式单口洗眼器 |  | 套 | 21 |  |
| 22 | 普通试剂柜 | 900*450*1800 | 组 | 3 |  |
| 23 | 毒害品储存柜 | 890*590*460 | 组 | 2 |  |
| 24 | 通风橱 | 1500*850*2350 | 组 | 4 |  |
| 25 | 紧急喷淋 |  | 组 | 7 |  |
| 26 | 气瓶柜 | 900*450*1800 | 组 | 1 |  |

2、排风系统

| 序号 | 材料名称及特征 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴流风机 |  | 台 | 9 |  |
| 2 | 玻璃钢离心风机 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 活性炭处理装置 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 风机软连接 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 防雨帽 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | PP风管1 | 1、规格：直径尺寸≤315 2、板材厚度：8mm | m2 | 165 |  |
| 7 | PP风管2 | 1.规格：直径尺寸≤315 2.板材厚度： 6mm | m2 | 129 |  |
| 8 | PP风管3 | 1.规格：直径尺寸≤315 2.板材厚度： 4mm | m2 | 68 |  |
| 9 | 变风量排风阀 |  | 套 | 6 |  |
| 10 | 变风量补风阀 |  | 套 | 6 |  |
| 11 | 位移传感器 |  | 套 | 6 |  |
| 12 | 变风量控制器 |  | 套 | 6 |  |
| 13 | LCD触控屏触控屏 |  | 套 | 6 |  |
| 14 | 70℃防火调节阀1 | 500*320 | 个 | 1 |  |
| 15 | 70℃防火调节阀2 | 500*250 | 个 | 2 |  |
| 16 | 70℃防火调节阀3 | 400*250 | 个 | 1 |  |
| 17 | 70℃防火调节阀4 | 320*250 | 个 | 1 |  |
| 18 | 70℃防火调节阀5 | Ø250 | 个 | 1 |  |
| 19 | 手动调节阀1 | 规格：500*320 | 个 | 1 |  |
| 20 | 手动调节阀2 | 规格：400*250 | 个 | 5 |  |
| 21 | 手动调节阀3 | 规格：320*250 | 个 | 1 |  |
| 22 | 电动调节阀1 | Ø160 | 个 | 4 |  |
| 23 | 电动调节阀2 | Ø250 | 个 | 1 |  |

3、气路系统

| 序号 | 材料名称及特征 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半自动切换装置 | SS316RSIN3000/MCV/04/04 | 套 | 6 |  |
| 2 | 半自动切换装置C2H2 | SS316RSCH3000/MCV/04/04 | 套 | 1 |  |
| 3 | 半自动切换装置O2 | SS316RSX3000/MCV/04/04 | 套 | 1 |  |
| 4 | 单侧面板 | SS316RSX3000/MCV/04/04 | 套 | 2 |  |
| 5 | 钢瓶接头 | SS316G5/8RH14 | 个 | 18 |  |
| 6 | 燃气阻火器 | SSBF/04/LOK/1000P | 个 | 1 |  |
| 7 | 氧气阻火器 | SSBX/04/LOK/1000P | 个 | 1 |  |
| 8 | 不锈钢软管 | SS316LGPS36FNT04 | 个 | 18 |  |
| 9 | 不锈钢双外丝接头 | SS316HN04FNT | 个 | 18 |  |
| 10 | 不锈钢球阀 | SS316BA BVL1/2LOK | 个 | 10 |  |
| 11 | 不锈钢三通1 | SS316 WUT1/2 | 个 | 4 |  |
| 12 | 不锈钢三通2 | SS316 WUT3/8 | 个 | 4 |  |
| 13 | 不锈钢无缝钢管管1 | SS316LBA 1/2*1.0 | m | 212 |  |
| 14 | 不锈钢无缝钢管管2 | SS316LBA 3/8*1.0 | m | 41 |  |
| 15 | 不锈钢无缝钢管管3 | SS316LBA 1/4*0.89 | m | 119 |  |
| 16 | 不锈钢三通3 | SS316 WRUT1/2/1/4 | 个 | 9 |  |
| 17 | 不锈钢球阀 | SS316BA BVL1/4LOK | 个 | 22 |  |
| 18 | 不锈钢二次稳压阀(双) | SS316BA RLBGG150/FNT4 | 个 | 2 |  |
| 19 | 不锈钢二次稳压阀(单) | SS316BA RLBG150/FNT4 | 个 | 20 |  |
| 20 | 不锈钢底座面板 | SS304130/90 | 个 | 22 |  |
| 21 | 不锈钢接头 | SS316MC1/4NT1/2LOK | 个 | 44 |  |
| 22 | 不锈钢终端接头 | SS316RUBT04/02 | 个 | 22 |  |
| 23 | 五金支架管夹 |  | 批 | 1 |  |
| 24 | 耗材 |  | 批 | 1 |  |
| 25 | 标签 |  | 批 | 1 |  |
| 26 | 压力测试 |  | 项 | 1 |  |
|  | 气体报警 |  |  |  |  |
| 1 | 氧气探测器 | XP4000/X2 | 个 | 4 |  |
| 2 | 燃气探测器 | XP4000/F2 | 个 | 2 |  |
| 3 | 报警主机 | AT2020S/12 | 套 | 2 |  |
| 4 | 信号线 | RVVP315 | M | 100 |  |
| 5 | 五金支架 |  | 批 | 1 |  |

采购包2（徐州生物工程学院环境科技楼实验台及实验室附属设施采购项目）

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子计 | 2 | 台 |  |
| 2 | PH计 | 3 | 台 |  |
| 3 | 便携式pH计 | 2 | 台 |  |
| 4 | 电导率仪 | 3 | 台 |  |
| 5 | 便携式电导率仪 | 2 | 台 |  |
| 6 | 便携式溶解氧测定仪 | 2 | 台 |  |
| 7 | 便携式土壤多参数测量仪 | 3 | 台 |  |
| 8 | 声级计 | 1 | 台 |  |
| 9 | 多参数消解器 | 1 | 台 |  |
| 10 | 多参数水质分析仪 | 1 | 台 |  |
| 11 | COD测定仪 | 1 | 套 |  |
| 12 | BOD测定仪 | 1 | 台 |  |
| 13 | 氨氮在线自动监测仪 | 1 | 套 | 核心产品 |
| 14 | CODcr在线自动监测仪 | 1 | 套 |  |
| 15 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 套 |  |
| 16 | 大气采样器 | 3 | 套 |  |
| 17 | 粉尘采样器 | 3 | 套 |  |
| 18 | 甲醛监测仪 | 1 | 台 |  |
| 19 | 数据采集板式静电除尘器 | 1 | 台 |  |
| 20 | 数据采集旋风除尘器 | 1 | 台 |  |
| 21 | 数据采集机械振打袋式除尘器 | 1 | 套 |  |
| 22 | 粉尘粒径分布测定实验装置 | 1 | 套 |  |
| 23 | 光化学反应仪 | 1 | 套 |  |
| 24 | 冰箱 | 1 | 台 |  |
| 25 | 比表面积和孔结构分析仪 | 1 | 套 |  |
| 26 | 管式炉 | 1 | 套 |  |
| 27 | 电化学工作站 | 1 | 套 |  |
| 28 | 秸秆生物发酵装置 | 1 | 台 |  |
| 29 | 万能粉碎机 | 1 | 台 |  |
| 30 | 红外光谱仪 | 1 | 台 |  |
| 31 | 马弗炉 | 1 | 台 |  |
| 32 | 冷冻干燥机 | 1 | 套 |  |
| 33 | 自动电位滴定仪 | 1 | 套 |  |
| 34 | 六联混凝搅拌机 | 3 | 台 |  |
| 35 | 六孔异温异搅拌水浴锅 | 1 | 台 |  |
| 36 | 电热恒温油浴锅 | 1 | 台 |  |
| 37 | 高压蒸汽灭菌锅 | 1 | 台 |  |
| 38 | 真空抽滤装置 | 3 | 套 |  |
| 39 | 真空干燥箱 | 1 | 台 |  |
| 40 | 紫外操作系统 | 1 | 套 |  |
| 41 | 超纯水机 | 1 | 台 |  |
| 42 | 超声波清洗机 | 1 | 台 |  |
| 43 | 冷藏箱 | 1 | 台 |  |
| 44 | 厌氧培养箱 | 1 | 台 |  |
| 45 | 管式炉 | 1 | 套 |  |
| 46 | 超净工作台 | 1 | 台 |  |
| 47 | 高速离心机 | 1 | 台 |  |
| 48 | 高速冷冻离心机 | 1 | 台 |  |
| 49 | 生化培养箱 | 1 | 台 |  |
| 50 | 超低温冰箱 | 1 | 台 |  |
| 51 | 碳氢分析仪 | 1 | 套 |  |
| 52 | 土壤肥料养分检测仪 | 1 | 套 |  |
| 53 | 叶绿素蓝绿藻分析仪 | 1 | 台 |  |

四、技术参数要求（加“▲”为次重要响应指标；其余为一般响应指标。未按照招标文件要求提供证明材料的视为不满足）：

采购包一：

1、实验台柜

| 序号 | 名称 | 规格/mm | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室边台1 | 3400*750*850 | 组 | 1 | - 台面：采用≥12.7mm厚理化板台面板，边缘双层加厚至≥25.4mm，使用电脑数控设备加工工艺，符合人体工学设计，表面具备耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点。 - 柜体：采用厚度为1.2mm 优质冷轧钢板，表面经环氧树脂喷涂处理，具有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能。在有水管、电线连接的部位设活动挡板，方便维修。 - 门板及抽屉面板：与柜体同等材质。 - 拉手：采用一字型PVC暗拉手，同抽屉，门板在同一立面，保证抽面，门板不变形，美观，实用等功能。 - 滑轨：采用实验台专用三节静音滑轨，表面经防蚀处理，具有止落装置，防止抽屉意外滑离柜体，但可轻易用手将抽屉全部拆出。滑轨需通过国际标准ANSI/BIFMA，运动负重≥25kg（≥100000次）抽拉试验。 - 铰链：非焊接方式将门铰和柜体及柜门固定，具有自动关闭功能，开合时无噪音，达到五金行业标准。 - 运动负重：≥90kg（≥100000次）。 - 可调脚：采用M12不锈钢橡胶材质制成。可根据室内地坪适当调整柜体高度0-30mm，外形美观，设计人性化，具有防震效果。 9、电源插座：多功能插座（220V/10A），安全耐用。 |
| 2 | 实验室边台2 | 3000*750*850 | 组 | 3 |  |
| 3 | 实验室边台3 | 3950*750*850 | 组 | 1 |  |
| 4 | 实验室边台4 | 2500*750*850 | 组 | 2 |  |
| 5 | 实验室边台5 | 2400*750*850 | 组 | 3 |  |
| 6 | 实验室边台6 | 2000*750*850 | 组 | 1 |  |
| 7 | 实验室边台7 | 1800*750*850 | 组 | 4 |  |
| 8 | 转角台 | 1000*1000*850 | 组 | 6 |  |
| 9 | 中央实验台1 | 6050*1500*850 | 组 | 7 |  |
| 10 | 中央实验台2 | 3000*1500*850 | 组 | 2 |  |
| 11 | 中央实验台3 | 5200*1500*850 | 组 | 6 |  |
| 12 | 中央实验台4 | 5500*1500*850 | 组 | 2 |  |
| 13 | 试剂架1 | 5300*400*830 | 组 | 7 | 1、结构设计：框架式结构，由立柱、层板、挂件托板等组成，部分有防落架设计，保障使用安全。 2、试剂架尺寸：≥300×750mm，层数≥2层。 3、材质：主立柱多采用 1.0mm 铝合金型材，经剪裁、定位打孔等处理后，酸洗磷化并喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化；挂件托板和层板采用 1.2mm 冷轧钢板，经类似处理，层高可自由调节；隔板采用 8mm 浮法磨砂玻璃，圆弧四边倒角；防落架采用 1.0mm 优质铝合金椭圆型材，经酸洗磷化等处理后固化。 4、电源配置 （1）在两端距离端头300毫米中间位置各布置预留1组1米长的44mm²单向220伏交流电源； （2）配有实验室专用 220V、10A、3孔万用电源插座，配有三防外盖，防尘、防溅、防水、防酸碱，材料为PC材料，插座1米4个。 5、承载能力：钢玻试剂架承载能力相对较强，可放置较多较重的试剂瓶等物品。 6、全外观要求 （1）表面：应光滑、平整，无明显瑕疵、划痕、变形等缺陷。 （2）颜色：与实验室整体环境相协调。 |
| 14 | 试剂架2 | 2250*400*830 | 组 | 2 |  |
| 15 | 试剂架3 | 4450*400*830 | 组 | 6 |  |
| 16 | 试剂架4 | 4750*400*830 | 组 | 2 |  |
| 17 | 实验室水槽台 | 900*750*850 | 组 | 3 | 1、台面：要求采用12.7mm厚优质实芯理化板台面，表面抗菌处理，边缘用相应的台面板双层加厚至25.4mm，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸强碱，耐干热，更具有良好的承重性能。为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康安全，台面材料必须符合以下技术参数及要求： （1）厚度：常规厚度12.7mm。 （2）尺寸误差：长度误差≤2.0mm、对角线误差≤2.5mm、厚度误差≤0.2mm。 （3）外观：表面应平整、光洁、无损伤、无划痕、无色差，各种配件安装严密、平整、端正、牢固，结合处无崩茬或松动。 2、柜体 （1）采用1.2mm厚的优质冷轧钢板，经酸洗磷化、除油等防锈处理后，再进行环氧树脂静电粉末喷涂，其塑粉厚度膜平均值≥70μm。 （2）柜体结构为双层中空加筋式或卡槽框架结构，增强了柜体的稳固性和承重能力，静态承重可达300公斤以上。 （3）门采用1.2mm厚优质冷轧钢板，表面经去脂磷化后静电粉末喷涂，结构为双层中空式，无外露铆钉及螺丝。 （4）采用实验室专用高强尼龙铰链或锌合金铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强等特点，可承重75kg以上，开启5万次以上无损坏，无噪音，不回弹，不折断。 （5）拉手：全钢一字型暗拉手，模具成型，表面经化学处理，外形美观，设计人性化。 （6）地脚：采用不锈钢与尼龙组合一体的地脚或金属尼龙铸塑地脚，可调高度30mm-50mm，具有承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀等特点，可根据室内地坪适当调整柜体高度。 |
| 18 | pp水槽 | 550*450*310 | 套 | 23 | PP材质，6mm厚一体成型，不易老化。安装时水盆便于与台面一体成型，使台面不易存水。接PP水封弯，防腐蚀，防止水管阻塞功能，并易于拆卸。耐酸碱、抗腐蚀，有一定的韧性，玻璃器皿突然滑落不易破碎； |
| 19 | 三口水龙头 |  | 套 | 23 | 铜质一体化设计，陶瓷阀芯，密闭性好，开关可达10万次，可接冷凝水管。高出水口可调节水平方向，表面经环氧树脂防腐喷涂处理。 |
| 20 | 滴水架 | 400*550*120 | 套 | 23 | 1、尺寸： （1）整体尺寸：常见的单面滴水架尺寸如400mm×550mm×120mm。 （2）滴水棒间距：一般在30mm-50mm之间，可根据不同的实验器皿进行调整，以确保器皿能够稳定放置且互不干扰。 2、材质： （1）主体材质：采用高密度PP塑料，具有耐腐蚀、耐酸碱、不易变形、轻便等优点；部分滴水架的沥水杆采用不锈钢材质，强度高、耐用，且不易生锈。 （2）滴水棒材质：塑胶棒。 3、滴水棒数量与规格： （1）数量：27支棒； 4、安装方式：壁挂式：通过在墙上打孔或使用粘贴卡扣等方式将滴水架固定在墙上，节省空间，适用于空间较小的实验室。 5、排水系统： （1）排水孔：底部托盘中间通常设有排水孔，直径一般在20mm-30mm之间，便于积水排出。 （2）排水管道：与排水孔相连的排水管道通常采用硬质PVC材料，壁厚在2mm左右，具有良好的耐腐蚀性和密封性，可将积水引流到实验室的排水系统中。 6、承载能力：要求能够承受一定重量的实验器皿，通常在5kg-10kg之间，以确保使用过程中的安全性和稳定性。 |
| 21 | 台式单口洗眼器 |  | 套 | 21 | 1、台式洗眼器：台面安装式，连结管采用不锈钢软管(L1500mm)，紧急使用时可随意抽起，方便使用。 2、洗眼器采用单或双出水口莲蓬头（气泡缓压式）设计，外罩橡胶软质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部时造成碰撞二次伤害，护杯罩口具防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖具链条与护杯连结可防脱落。 |
| 22 | 普通试剂柜 | 900*450*1800 | 组 | 3 | 1、门板：采用1.0㎜厚宝钢冷轧钢板，表面经酸洗磷化处理，环氧树脂喷涂处理，防水、耐潮。 2、抽屉：抽屉底板及背板采用1.0㎜厚宝钢冷轧钢板，表面经酸洗磷化处理，环氧树脂喷涂处理，防水、耐潮。 3、柜体采用1.0㎜宝钢冷轧钢板，表面经酸洗磷化处理，环氧树脂喷涂处理，防水、耐潮。 4、配件：采用不锈钢拉手；DTC牌定位铰链；名牌厂家生产的专业配件，从而保证了产品的整体质量，使产品更具牢固稳定性。 5、背板：采用1.0mm厚宝钢冷轧钢板，表面经酸洗磷化处理，环氧树脂喷涂处理，防水、耐潮。 6、层板：采用1.0mm厚宝钢冷轧钢板，表面经酸洗磷化处理，环氧树脂喷涂处理，防水、耐潮。 |
| 23 | 毒害品储存柜 | 890*590*460 | 组 | 2 | 1、风机：柜顶内置风机，自动抽出柜内空气，实现柜内通风； 2、时控开关：按时段自动控制柜内风机开关时间，定时控制柜内空气流通； 3、加强筋层板：加强型镀锌层板，加大承载量； 4、3M反光标签：强烈的反光效果，耐高温，不起泡，白天或黑夜都能达到安全警示的防护效果； 5、电子密码锁：液晶显示电子密码锁，实现双锁控制； 6、移动脚轮：柜体安装移动脚轮，方便移动转移柜体； 7、自闭门器：自主型先后关闭门系统，符合美国FM标准； 8、熔断丝开门器：用于自闭门系统，大量存取货时保持门开启，当外界温度持续70℃时自动断开，门自动关闭，保证柜内物品安全； 9、时控+温湿度报警器：可实现对柜内温度，湿度实时监测，超出设置温湿度自动报警；并按时段自动控制柜内风机开关时间，定时控制柜内空气流通； 10、震动报警器：对柜子中心移动产生报警，防盗，防止因移动引起柜内物品倾倒； 11、烟雾报警器：柜内化学品产生的烟雾监控报警； 12、PP托盘：耐腐蚀聚丙烯托盘，搭配层板，可存放酸碱化学品； 13、PP酸碱盒：可存放酸碱化学品； 14、容积：12/45（加仑/升）； 15、开门方式：手动/自动； 16、层板：一板可调； 17、锁具：GA双锁。 |
| 24 | 通风橱 | 1500*850*2350 | 组 | 4 | 1、外部尺寸≥1500mm×850mm×2350mm左右。 2、内部尺寸≥1290mm×750mm×1205mm左右。 3、台面高度≥860mm。 4、风门开启高度≥650mm。 5、柜体：外壳采用≥1.2mm厚的冷轧钢板折弯、冲压成型，表面经除油、酸洗、磷化等防锈处理后，再进行静电粉末喷涂EPOXY防护层，做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 6、内衬及导流板：选用6mm厚的抗倍特板，内部分三段式排风设计，可消除排气死角，保证不同密度气体的有效排放。 7、台面：选用12.7mm实验室专用实芯理化板，耐酸碱。 8、可视窗：采用≥5mm厚的防爆钢化玻璃与配重平衡装置，滑动自如，可停留于轨道任何位置，主视窗玻璃可上下自由滑动。 9、工作面风速：一般要求在0.4-0.6m/s之间，推荐使用面风速在风门开启高度60%的位置上不低于0.5米/秒。 10、面风速匀度：在移门开启高度标准位置，平均面风速保持0.5m/s情况下，于移动门开口截面上下左右每隔一定距离量测各自中心点所测得的面风速，其大值小值与算术平均值的偏差小于20%。 11、排风量：排风量一般在1080-2206m³/h之间，常见的1500×850×2350mm规格的通风柜，排风量在1400-1750m³/h左右。 12、排风阻力：通风柜移动门开启至高位置时，在达到规定的排风量和平均面风速保持0.5m/s的条件下，通风柜阻力小于70Pa。 13、工作电压：为AC220V。 14、电机功率：0.04-2.2kw左右。 15、插座：侧立柱上通常带有两个10A/220V防水万用插座。 16、照明：多采用30W或40W的节能灯或防爆日光灯，隐藏于顶板上，不与通风柜内实验气体直接接触，易更换，亮度满足实验要求。 17、下水系统：下水系统采用进口高密度PP材质沉水弯，耐腐蚀、耐酸碱和有机物，具有过滤、堵臭功能。 |
| 25 | 紧急喷淋 |  | 组 | 7 | 1、主体材料：不锈钢304抗腐蚀性能：可抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀的现场。 2、配备喷淋系统和洗眼系统。当受伤者身体上或者服装上遭受化学品物质喷溅时，使用洗眼器喷淋系统进行大水量冲洗；当化学品物质喷溅到工作人员面部、眼部、脖子或者手臂等部位时，使用洗眼器的洗眼系统进行冲洗。冲洗时间不得小于15分钟。 3、洗眼器的喷淋系统和洗眼系统易于操作，操作者一个人就可以完成，不需要其他人员协助。 4、连接生活自来水。 5、洗眼器管件螺纹必须符合国际标准。 6、洗眼器管件材料：不锈钢 304。 7、洗眼器正常水压要求：0.2—0.4MPa，洗眼器管件密封部件必须承受1MPa长时间没有泄漏。 8、工作压力：0.2—0.4Mpa。 9、密封压力：0.8Mpa。 10、喷淋流量：>75.7L/min。 11、洗眼流量：>11.4L/min。 12、洗眼器进水口尺寸：DN25。 13、洗眼系统排水口尺寸：DN25。 14、喷淋系统要求：在距离地面1524mm处，喷淋水直径不小于20英寸，且喷淋水是满喷。 15、洗眼系统要求：配备过滤装置，洗眼弯头出水在同一个平面上，在洗眼盆中间上方位置交汇。 16、不锈钢手推柄配100mm*100mm绿底白色洗眼符号牌。 17、主体1500mm以上管子处、或者可以贴在墙体上配200mm*300mm绿底白色洗眼符号塑料标。 |
| 26 | 气瓶柜 | 900*450*1800 | 组 | 1 | 1、柜体：采用1.0mm厚宝钢优质冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过环氧树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果； 2、门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为防爆玻璃； 3、PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动； 4、固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒； 5、踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸； 6、报警器：可选择选用专用报警装置。报警装置可识别：可燃式气体如甲烷、乙炔、煤气等； 7、声光报警系统：当柜内传感器检测到气体泄漏时，会自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声。 |

2、排风系统

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴流风机 | 1、名称:250PP轴流风机； 2、风量1850m3/h，转速：2500转/分，静压90pa，功率:110W，频率：50/60HZ(220V)； 3、排风直径：250mm； 4、安装形式:墙壁式安装； | 台 | 9 | 卫生间、药品库及样品间强排风 |
| 2 | 玻璃钢离心风机 | 1、配置不低于EF-RF-01玻璃钢离心风机； 2、风量12000CMH，机外静压1500pa； 变频风机用电功率:5.5kW(380V)，含支架制作安装； 3、安装形式:落地安装； 4、型钢基础及减震基座制作及安装； 5、其他：未尽之处详见图纸、招标单位要求及验收规范要求。 | 台 | 1 | 7A-5.5KW |
| 3 | 活性炭处理装置 | 1、处理风量：8000CMH； 2、箱板材质:抗紫外线 PP 材质。壁厚≥8mm， 3、蜂窝煤活性炭，孔径不大于3mm，碳层厚度不小于200mm，碘吸附值≥400。风速不高于1.2m/s。 | 套 | 1 | 2000*1000*1200 含360块800碘值蜂窝炭 |
| 4 | 风机软连接 | PVC材质。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 防雨帽 | PP材质圆形。 | 套 | 1 |  |
| 6 | PP风管1 | 1、规格：直径尺寸≤315； 2、板材厚度：8mm； 3、承插焊接； 4、2*4mmC 型钢支架； 5、除锈刷油按设计及规范要求。 | m2 | 165 |  |
| 7 | PP风管2 | 1、规格：直径尺寸≤315； 2、板材厚度：6mm； 3、承插焊接； 4、2*4mmC 型钢支架； 5、除锈刷油按设计及规范要求； | m2 | 129 |  |
| 8 | PP风管3 | 1、规格：直径尺寸≤315； 2、板材厚度：4mm； 3、承插焊接； 4、2*4mmC 型钢支架； 5、除锈刷油按设计及规范要求； | m2 | 68 |  |
| 9 | 变风量排风阀 | 1、直径φ250/φ315mmm，模压一体成型确保高强度及耐用性，PPS材质，高耐腐蚀性； ▲2、变风量蝶阀； 3、Φ250口径的风阀，100CMH风量至1800CMH风量范围内控制精度不超过4%，4%控制精度的最小控制风量需达到100CMH风量，4%控制精度的最小与最大风量的风量比需达到1：16，投标文件中需提供带CMA标志（中国计量认证）的第三方检测报告扫描件。 | 套 | 6 |  |
| 10 | 变风量补风阀 | 直径φ250/φ315mmm，模压一体成型确保高强度及耐用性，PPS材质，高耐腐蚀性。 | 套 | 6 |  |
| 11 | 位移传感器 | 量程1100mm，精度±1mm 0.6mm，包塑不锈钢拉索，自动校准。 | 套 | 6 |  |
| 12 | 变风量控制器 | 1、通过运用先进的技术和智能算法，管理排风柜上机电设备的运行，确保工作过程的安全性和稳定性； 2、输入电压:AC110-275V； 3、工作湿度范围:15-95%RH；工作温度范围:-20℃-60℃； 4、外壳材料:铝合金铸件； 5、控制器和执行器为集成一体式，控制器和执行器两者的总体尺寸不得超过150mm*85mm*85mm，以节约减少空间占用，适应狭小空间。2秒5牛高速大扭力执行器，行程时间2.0秒（0-90度），行程自适应，控制精度误差不超过0.5%，2至10V电压控制，实际行程位置电压反馈，精度高位置准。 | 套 | 6 |  |
| 13 | LCD触控屏触控屏 | 1、输入电压：DC3.3V； 2、工作温度范围：-10℃-60℃； 3、支持面风速、风量、风阀角度、温度、湿度、门高等参数显示 4、通讯支持：Modbus； 5、按键类型：电容触摸按键。 | 套 | 6 |  |
| 14 | 70℃防火调节阀1 | 1、规格：500*320，70℃自动关闭； 2、碳钢或镀锌材质； 3、含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求。 | 个 | 1 |  |
| 15 | 70℃防火调节阀2 | 1、规格：500*250，70℃自动关闭； 2、碳钢或镀锌材质； 3、含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求； | 个 | 2 |  |
| 16 | 70℃防火调节阀3 | 1、规格：400*250，70℃自动关闭； 2、碳钢或镀锌材质； 3、含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求。 | 个 | 1 |  |
| 17 | 70℃防火调节阀4 | 1、规格：320*250，70℃自动关闭； 2、碳钢或镀锌材质； 3、含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求。 | 个 | 1 |  |
| 18 | 70℃防火调节阀5 | 1、规格：Ø250，70℃自动关闭； 2、碳钢或镀锌材质； 3、含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求。 | 个 | 1 |  |
| 19 | 手动调节阀1 | 1、规格：500*320； 2、PP 材质； 3、含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求。 | 个 | 1 |  |
| 20 | 手动调节阀2 | 1、规格：400*250； 2、PP 材质； 3、含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求。 | 个 | 5 |  |
| 21 | 手动调节阀3 | 1、规格：320*250； 2、PP 材质； 3、含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求。 | 个 | 1 |  |
| 22 | 电动调节阀1 | 1、规格：Ø160； 2、PP 材质； 3、含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求。 | 个 | 4 |  |
| 23 | 电动调节阀2 | 1、规格：Ø250； 2、PP 材质； 3、含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求。 | 个 | 1 |  |

注：投标报价须包含以下费用（投标人投标报价时须考虑相关费用）：

| 1 | 风管开洞及封堵 | 风管出外墙洞口开在窗户上方，更换玻璃。 | 项 | 1 | 穿墙+出外墙共计25个洞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 综合布线及辅材 | 按图施工，排风控制系统线缆敷设、 KBG 穿管、安装辅材， 包括控制 线缆及控制箱出线端至设备的动力电缆布置，控制箱搬运到位并固定 安装，含材料综合费用。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 设备基础 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 运输费、器械费 |  | 项 | 1 |  |

3、气路系统

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半自动切换装置 | SS316RSIN3000/MCV/04/04 | 套 | 6 | 材质SS316L.进气量程：25Mpa；出气量程：2.5Mpa；进气1/4NPT(M),汇流排：采用哈氏合金膜片，弹簧的防振装置设计，膜片的阻尼器设计，投标文件中提供第三方检测报告扫描件。 |
| 2 | 半自动切换装置C2H2 | SS316RSCH3000/MCV/04/04 | 套 | 1 | 材质SS316L.进气量程：2Mpa；出气量程：0.25Mpa；进气1/4NPT(M),汇流排：采用哈氏合金膜片，弹簧的防振装置设计，膜片的阻尼器设计，投标文件中提供第三方检测报告扫描件。 |
| 3 | 半自动切换装置O2 | SS316RSX3000/MCV/04/04 | 套 | 1 | 材质SS316L.进气量程：25Mpa；出气量程：2.5Mpa；进气1/4NPT(M),汇流排：采用哈氏合金膜片，弹簧的防振装置设计，膜片的阻尼器设计，投标文件中提供第三方检测报告扫描件。 |
| 4 | 单侧面板 | SS316RSX3000/MCV/04/04 | 套 | 2 | 材质SS316L.进气量程：25Mpa；出气量程：2.5Mpa；进气1/4NPT(M),汇流排：采用哈氏合金膜片，弹簧的防振装置设计，膜片的阻尼器设计，投标文件中提供第三方检测报告扫描件。 |
| 5 | 钢瓶接头 | SS316G5/8RH14 | 个 | 18 | G5/8"等。 |
| 6 | 燃气阻火器 | SSBF/04/LOK/1000P | 个 | 1 | 316L，BA级，3000PSI。 |
| 7 | 氧气阻火器 | SSBX/04/LOK/1000P | 个 | 1 | 1、316L,BA级，300PSI强度及耐腐蚀性高； 2、微孔散热型火焰熄灭装置； 3、气体单向阀自动切断气源； 4、进口配置过滤网。 |
| 8 | 不锈钢软管 | SS316LGPS36FNT04 | 个 | 18 | 1/4″NPT(F)锥螺纹。 |
| 9 | 不锈钢双外丝接头 | SS316HN04FNT | 个 | 18 | 1/4″NPT锥螺纹。 |
| 10 | 不锈钢球阀 | SS316BA BVL1/2LOK | 个 | 10 | 总阀输出。 |
| 11 | 不锈钢三通1 | SS316 WUT1/2 | 个 | 4 | 主气路输出部分。 |
| 12 | 不锈钢三通2 | SS316 WUT3/8 | 个 | 4 | 主气路输出部分。 |
| 13 | 不锈钢无缝钢管管1 | SS316LBA 1/2*1.0 | m | 212 | 主气路输出部分，MA检查报告，质量管理体系标准GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015。 |
| 14 | 不锈钢无缝钢管管2 | SS316LBA 3/8*1.0 | m | 41 | 主气路输出部分，MA检查报告，质量管理体系标准GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015。 |
| 15 | 不锈钢无缝钢管管3 | SS316LBA 1/4*0.89 | m | 119 | 主气路输出部分，MA检查报告，质量管理体系标准GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015。 |
| 16 | 不锈钢三通3 | SS316 WRUT1/2/1/4 | 个 | 9 | 分流控制部分。 |
| 17 | 不锈钢球阀 | SS316BA BVL1/4LOK | 个 | 22 | 分流控制部分。 |
| 18 | 不锈钢二次稳压阀(双) | SS316BA RLBGG150/FNT4 | 个 | 2 | 分流控制部分，采用哈氏合金膜片，弹簧的防振装置设计，膜片的阻尼器设计，投标文件中提供第三方检测报告扫描件。 |
| 19 | 不锈钢二次稳压阀(单) | SS316BA RLBG150/FNT4 | 个 | 20 | 分流控制部分，采用哈氏合金膜片，弹簧的防振装置设计，膜片的阻尼器设计，投标文件中提供第三方检测报告扫描件。 |
| 20 | 不锈钢底座面板 | SS304130/90 | 个 | 22 | 分流控制部分。 |
| 21 | 不锈钢接头 | SS316MC1/4NT1/2LOK | 个 | 44 | 分流控制部分。 |
| 22 | 不锈钢终端接头 | SS316RUBT04/02 | 个 | 22 | 分流控制部分。 |
| 23 | 五金支架管夹 |  | 批 | 1 | 气路辅件。 |
| 24 | 耗材 |  | 批 | 1 | 焊接保护高纯氩气刀片等。 |
| 25 | 标签 |  | 批 | 1 |  |
| 26 | 压力测试 |  | 项 | 1 |  |
|  | 气体报警 |  |  |  |  |
| 1 | 氧气探测器 | XP4000/X2 | 个 | 4 | 2总线设计，0-30%LEL，响应时间≦3s；信号输出XBUS4-20mA，功率≦2w，防爆ExdiiCT6Gb。 |
| 2 | 燃气探测器 | XP4000/F2 | 个 | 2 | 2总线设计，3-100%LEL，响应时间≦3s；信号输出XBUS4-20mA，功率≦2w，防爆ExdiiCT6Gb。 |
| 3 | 报警主机 | AT2020S/12 | 套 | 2 | 2总线设计，CAN接口，，XBUS通讯，LCD液晶显示，声光报警，功率≤5w，XBUS通讯。 |
| 4 | 信号线 | RVVP315 | M | 100 | 额定电压300V，99.999%高纯无氧铜，80%加密编织。 |
| 5 | 五金支架 |  | 批 | 1 |  |

注：投标报价包含交通物流、项目管理、安装调试等费用，投标人投标报价时须考虑此费用。

采购包二：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子计 | 2 | 台 | 1、仪器级别：0.001级。 2、测量参数：电位值、pH值、pX值、ORP值、离子浓度值和温度值。 3、mV： 范围：(-2000.00～2000.00)mV； 最小分辨率：0.01 mV； 电子单元示值误差：±0.03%或±0.1 mV。 4、pH： 范围：(-2.000～20.000)pH； 最小分辨率：0.001 pH； 电子单元示值误差：±0.002pH。 5、pX： 范围：(-2.000～20.000)pX； 最小分辨率：0.001 pX； 电子单元示值误差：±0.002pX； 5、离子浓度： 范围 ：(1.000e-9～9.999e+9)； Unit: mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L,ppm,ppb； 最小分辨率：4位有效数字； 电子单元示值误差：±0.3%。 6、温度： 范围：(-10.0～135.0)℃/(14.0-275.0)℉； 最小分辨率：0.1 ℃/0.1℉； 电子单元示值误差：±0.1 ℃。 |
| 2 | PH计 | 3 | 台 | 1、仪器级别：0.01级。 2、mV： 范围：(-1999～1999)mV； 最小分辨率：1 mV； 电子单元示值误差：±0.1%FS。 3、pH： 范围 ：(-2.00～18.00)pH； 最小分辨率：0.01pH； 电子单元示值误差：±0.01pH。 4、温度： 范围：(-5.0～110.0)℃； 最小分辨率：0.1℃； 电子单元示值误差：±0.2 ℃。 |
| 3 | 便携式pH计 | 2 | 台 | 1、仪器级别：0.01级。 2、mV： 范围：(-2000.0～2000.0)mV； 最小分辨率：0.1mV； 电子单元重复性：1 mV； 电子单元示值误差：±0.1%或±0.3 mV。 3、pH： 范围：(-2.00～20.00)pH； 最小分辨率：0.01pH； 电子单元示值误差：±0.01pH。 4、温度： 范围：(-5.0～110.0)℃ /(23.0-230.0)℉； 最小分辨率：0.1℃/0.1℉； 电子单元示值误差：±0.2 ℃。 |
| 4 | 电导率仪 | 3 | 台 | 1、电导率级别：1.0级。 2、电导率： 范围：0.00μ S/cm～200ｍS/cm； 最小分辨率：0.01 μS/cm，根据量程自动切换； 电子单元引用误差：± 1.0% FS。 3、TDS： 范围：0.00mg/L～100g/L； 最小分辨率：0.01mg/L，根据量程自动切换； 电子单元引用误差：±1.0％ FS。 4、温度： 范围：(-5.0～110.0)℃； 最小分辨率：0.1℃； 电子单元示值误差：±0.2 ℃。 |
| 5 | 便携式电导率仪 | 2 | 台 | 1、仪器级别：1.0级。 2、测量参数：电导率、电阻率、TDS、盐度值、温度。 3、电导率： 范围 ：0.000μS/cm～ 500mS/cm； 最小分辨率：0.001 μS/cm 根据量程自动切换； 电子单元引用误差：± 1.0% FS。 4、电阻率： 范围：5.00Ω·cm～20.00MΩ·cm ； 最小分辨率：0.01Ω·cm，根据量程自动切换； 电子单元引用误差：±1.0％FS。 5、TDS： 范围 ：0.00mg/L～300g/L； 最小分辨率：0.01mg/L 根据量程自动切换； 电子单元引用误差：±1.0％FS。 6、盐度： 范围：(0.00～8.00)%； 最小分辨率：0.01%； 电子单元引用误差：±0.2％。 7、温度： 范围：(-5.0～110.0)℃ /(23.0-230.0)℉； 最小分辨率：0.1℃/0.1℉； 电子单元示值误差：±0.2 ℃。 |
| 6 | 便携式溶解氧测定仪 | 2 | 台 | 1、主要特点： 1.1 采用3.5英寸高清液晶屏幕，显示清晰； 1.2 温度单位可选：℃ 和 °F； 1.3 支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能； 1.4 支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求； 1.5 支持IP65及以上防护等级； 1.6 标配极谱法溶解氧电极、电极挂架、硅胶保护套、腕带、便携式手提箱。 2、溶解氧： 范围：(0.00～50.00)mg/L； 最小分辨率：0.01 mg/L； 电子单元示值误差：±0.10mg/L； 仪器示值误差：≤20.00mg/L：±0.30 mg/L，＞20.00mg/L：±10.0%； 响应时间：≤45s(20.0 ℃时90%响应)； 盐度补偿误差：±2%。 3、饱和度： 范围：(0.0～300.0)%； 最小分辨率：0.1%； 电子单元示值误差：±2.0%； 仪器示值误差：±10.0%。 4、温度： 范围 ：(-5.0～110.0)℃ /(23.0-230.0)℉； 最小分辨率：0.1℃/0.1℉； 电子单元示值误差：±0.2 ℃； 仪器示值误差：±0.4 ℃(0.0℃-60.0℃)；±1.0 ℃(其他范围)。 |
| 7 | 便携式土壤多参数测量仪 | 3 | 台 | 1、特点 1.1一键多参数测量：一键即可即时测量根部湿度、电导率（EC）和温度，助力种植者依据数据科学决策，控制灌溉、保障养分供给、优化根部功能； 1.2便捷数据管理：能连接应用程序，支持多语言，可查看、分析、存储数据； 1.3精良探头设计： 200毫米不锈钢探头，带深度规，适用于多种介质，不适用于珍珠岩、岩棉。 2、技术指标 2.1自动温度补偿：支持； 2.2操作环境：最小花盆尺寸为2升（不适用于具有大空隙的介质（如珍珠岩）或可能易变形的介质（如岩棉）； 2.3测量范围： 电导率：0-15 EC； 湿度：5%-70%（混合介质和椰糠）； 温度：5-40°C。 2.4测量精度： 电导率：在 20°C的KCl 溶液中，用 270 毫米高、10 升的容器测量，0.0 - 5.0 EC 时，误差 ±0.2 % ；5.0 - 15.0 EC 时，误差 ±8%。 2.5湿度：在椰糠、树皮、泥炭和浮石混合介质中测量，仪器在 20°C、直径 150 毫米、高 250 毫米的容器中校准，误差 ±5%。 2.6温度：±1°C。 2.7探头参数： 长度：200 毫米； 间距：50 毫米； 有效长度：50 毫米。 2.8电源：1 节 7号碱性电池； 2.9兼容系统：适用于带蓝牙 4.0 + 的安卓和 iOS 系统。 |
| 8 | 声级计 | 1 | 台 | 1、采用了先进的数字检波技术，具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点； 2、执行标准GB/T 3785.1—2010 /IEC61672-1:2013 2级； 3、测量范围30 dB(A)～130 dB(A)； 4、自生噪声<25 dB(A)； 5、频率范围20 Hz～12.5 kHz； 6、频率计权A、C、Z； 7、时间计权F、S； 8、主要测量指标Lp、Lmax； 9、工作温度-10 ℃～50 ℃。 |
| 9 | 多参数消解器 | 1 | 台 | 1、主要特点 1.1 采用密封微回流的消解方法，无需冷凝水冷凝； 1.2 结构紧凑，可同时进行8个样品消解； 1.3 内置8个消解方法，支持自定义1个消解方法； 1.4 消解温度（45-185）℃任意设定，具有超温报警装置和防护罩保护，使用安全方便； 1.5 消解时间（0～480）min任意设定，反应结束后自动关闭； 1.6 加热方式支持“连续加热”和“间断加热”； 1.7 具有指示灯提示，倒计时提醒等功能。 2、消解位数：8个。 3、消解管尺寸：φ16mm。 4、消解温度：（45-185）℃。 5、温控精度：± 0.1℃。 6、温度示值误差：±2℃。 7、温场均匀性：不大于2℃。 8、消解时间：（0～480）min。 9、消解时间示值误差：±2%。 |
| 10 | 多参数水质分析仪 | 1 | 台 | 1、检测项目：氨氮，低浓度COD， 高浓度COD， 总磷 ，总氮。 2、氨氮： 测量方法：纳氏试剂法； 测量范围：(0.000~10.00)mg/L，可拓展至100.0mg/L； 误差：±5％； 重复性：≤2%； 稳定性：<0.200mg/L(20min)； 检出限：≤0.03mg/L； 波长：420nm。 3、低浓度COD： 测量方法：重铬酸钾法； 测量范围：(0.000~150.0)mg/L； 误差：±8％； 重复性：≤3%； 稳定性：<6mg/L(20min)； 波长：420nm； 是否消解：需消解。 4、高浓度COD： 测量方法：重铬酸钾法； 测量范围:(150.0~1500)mg/L，可拓展至15000mg/L； 误差：±8％； 重复性：≤3%； 稳定性：<6mg/L(20min)； 波长：620nm； 需消解：需消解。 5、总磷： 测量方法：钼酸盐分光光度法； 测量范围：(0.000~1.000)mg/L，可拓展至10.00mg/L 误差：±10％； 重复性：≤3%； 稳定性：<0.050mg/L(20min)； 检出限：≤0.05mg/L； 波长：700nm； 是否消解：需消解。 6、总氮： 测量方法：碱性过硫酸钾消解-变色酸钠； 测量范围：(0.000~30.00)mg/L，可拓展至300.0mg/L； 误差：≤10mg/L：±1 mg/L；＞10mg/L：±5%； 重复性：≤3%； 检出限：≤1mg/L； 波长：420nm； 是否消解：需消解。 7、吸光度：测量范围：(0.000～2.000)Abs。 8、波长： 测量波长：420nm、470nm、620nm、700nm； 准确度：±4nm。 9、透射比： 示值误差：±2%； 重复性：≤ 0.5％。 10、数据储存：各500组检测结果。 11、测量池：25mm比色瓶,16mm比色管。 |
| 11 | COD测定仪 | 1 | 套 | 1、智能检测 1.1 智能判别终点，支持支持自动读数，连续读数； 1.2 设定稀释比，自动计算样品原始浓度； 1.3 可选内置校准曲线或自定义校准曲线； 1.4 高COD支持1~5点校准，低COD支持2~5点校准； 1.5 支持某个标定点重新标定。 2、数据管理 2.1 支持数据存储(共2000组)、查阅、删除、传输和打印； 2.2 符合GLP，实现数据追溯； 2.3 内置小型输出设备，可自动打印，打印格式可选； 2.4 支持U盘数据导出； 2.5 具有RS-232、USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输。 3、检测项目：低浓度COD，高浓度COD。 4、低浓度COD： 测量方法：重铬酸钾法； 测量范围：(0.000-150.0)mg/L； 误差：±8％； 重复性：≤3%； 稳定性：<6mg/L(20min)； 波长：470nm； 是否消解：需消解。 5、高浓度COD： 测量方法：重铬酸钾法； 测量范围：(150.0-1500)mg/L，可拓展至15000mg/L； 误差：±8％； 重复性：≤3%； 稳定性：<6mg/L(20min)； 波长：620nm； 是否消解：需消解。 6、吸光度： 测量范围：（0.000～2.000）Abs； 示值误差：±0.01或±5%； 重复性：≤0.005或2%。 7、波长： 测量波长：420nm、620nm； 准确度：±4nm。 8、透射比 示值误差：±2%； 重复性：≤ 0.5％。 9、数据储存：共2000组检测结果。 10、比色瓶：10mm比色皿，16mm比色管。 11、具体配置： 11.1主机1套； 11.2多参数消解器1台。 |
| 12 | BOD测定仪 | 1 | 台 | 1、主要要求：无汞压差感测法，密闭的培养瓶内微生物有氧呼吸消耗氧气产生二氧化碳，用氢氧化钠吸收瓶内的二氧化碳，导致瓶内的气压变低，利用压力传感器测监测瓶内气压的变化并转化为BOD值。 2、智能检测： 2.1 独立BOD测试终端，BOD测定仪基座支持样品随时加入测量体系，可至少同时测量6个样品； 2.2 样品培养时间可设定，1~30 天； 2.3 温度补偿延时，支持样品温度达到培养恒温后开始自动运行； 2.4 系统自动完成测量，测量结束后自动关闭，无需看管。 3、数据管理： 3.1 自动保存过程数据，支持查阅最近一组明细数据； 3.2 测试数据无需换算，可自动显示、存储测试结果； 3.3 支持历史数据的查阅和删除； 3.4 支持存储 10年 BOD 5测试数据。 4、测定范围：BOD 0-4000mg/L。 5、测量误差：符合水质 BOD 5精度测试标准 (葡萄糖—谷氨酸标准液 BOD 5 =180-230mg/L) 6、测量原理：无汞压差法。 7、测量数量：≤6 个。 8、测量天数：1-30 天。 9、结果记录频率：2小时/次。 10、数据存储数量：10 年 BOD 5 结果数值。 11、培养瓶容积：580ml。 12、搅拌：磁力搅拌。 13、恒温温度：20±1℃。 |
| 13 | 氨氮在线自动监测仪 | 1 | 套 | 1、仪器要求： 1.1 符合《HJ 101-2019》国家行业标准，仪器采用模块化设计，便于维护； 1.2 一体化消解/比色模块，高温、高压密闭消解后直接测量，消解完全、氧化效率高； 1.3 采用高精度蠕动泵+非接触式光电计量装置，试剂抽取快，精度高，可靠性好，工作寿命长； 1.4 采用自行设计的多通道阀组控制加液顺序，故障率低，维护成本低，维护工作量小； 1.5 自动校准、一键清洗功能，保证设备测量准确和各试剂通道干净无污； 1.6 采用7寸LCD触摸显示屏，图形界面查看更直观，操作极其方便； 1.7 具有强大数据存储功能，可连续存储10万组数据记录，断电数据自动保存，支持USB数据导出； 1.8 采用进口Panasonic PLC等控制元器件，减少环境干扰和设备故障； 1.9 具有漏液检测功能，如有漏液或仪器模块不正常，屏幕可显示或蜂鸣报警提醒； ▲1.10 具有标液核查、量程自动转换、自动清洗、自动校准、废液分离、试剂余量提醒等功能； ▲1.11 具有测量计时功能，屏幕可显示当前作样剩余时间； ▲2、方法：水杨酸分光光度法（GB 7481-87）（投标文件中需提供第三方检测报告证明材料扫描件） 3、检测范围：(0～300) mg/L，（可根据采购人要求拓展量程，具备量程自动切换功能）。 4、检测周期：最小测量周期20分钟。 5、零点漂移：≤0.005mg/L。 6、量程漂移：≤0.5%。 7、直线性：≤2%。 8、重复性误差：≤±1%。 9、示值误差：20%≤±2%，50%≤±2%，80%≤±2%。 10、记忆效应：20%≤±0.02mg/L，80%≤±0.1mg/L。 11、PH影响：±3%。 12、一致性：≤1%。 13、实际水样对比实验：±10%。 14、分辩率：0.01mg/L。 15、控制单元：PLC控制。 16、校正周期：手动与自动两种模式，可自行设置。 17、通讯接口：RS232C、4～20mA。 ▲18、样品注入方式：蠕动泵+旋转多通道阀顺序注入。 19、环保无毒：试剂无毒，无二次污染。 20、MTBF：≧1440小时/次。 ▲21、认证要求：具有有效的中国环境保护产品认证证书。（投标文件中提供证书扫描件） |
| 14 | CODcr在线自动监测仪 | 1 | 套 | 1、仪器特点 1.1 智能故障自诊断功能，仪器管理和维护十分方便； 1.2 自动判断试剂有无，鸣音警告； 1.3 采用高分辨率工业级彩色触控屏，操作方便、信息量丰富，数据海量存储； 1.4 有超标报警功能，与采样器配合使用，实现超标留样； 1.5 异常复位和断电后来电，仪器自动排出仪器内残留反应物，自动恢复待机状态； 1.6 流路简单，试剂消耗低，自动化程度高； 1.7 采用顺序注射分析法，流路简单，试剂消耗低，自动化程度高； 1.8 多种信号输出接口，满足各种不同的接入需求。 2、检测项目：COD。 ▲3、方法：基于中国国家标准（GB 11914-89） 化学需氧量测定—重铬酸钾法。（投标文件中需提供第三方检测报告证明材料扫描件） 4、消解方式：高温高压密闭消解。 5、检测范围：0mg/L～1000 mg/L的COD。 ▲6、重现性误差：≤5% （投标文件中需提供第三方检测报告证明材料扫描件）。 7、示值误差：≤±10%。 8、零点漂移：±4mg/L。 9、量程漂移：±2%。 10、分辨率：0.1mg/L。 11、一致性：≤1%。 12、记忆效应：≤4%。 13、实际水样对比实验：±10%。 14、氯离子掩蔽能力：检测氯离子浓度5000 mg/L以下的水样。 15、校正周期：手动与自动两种模式，可自行设置。 16、分辨率：0.1mg/L。 ▲17、样品注入方式：蠕动泵+旋转多通道阀顺序注入。 18、MTBF：≧360小时/次。 19、控制单元 PLC控制。 20、模拟输出：4mA～20mA。 21、上位机通讯：RS232C。 ▲22、认证要求：具有有效的中国环境保护产品认证证书。（投标文件中提供证书扫描件） |
| 15 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 套 | 1、技术参数及要求： 1.1波长范围：190nm～1100nm； 1.2光谱带宽：2nm； 1.3杂散光：≤0.01%T(@220nm)； 1.4波长最大允许误差：0.1nm（D2@656.1nm）； 1.5波长重复性：≤0.1nm； ▲1.6光学系统：双光束（投标文件中提供彩页证明材料扫描件并加盖制造商公章）； 1.7波长扫描：三档可选（快、中、慢）； ▲1.8波长扫描速度：最快可达30000nm/min（投标文件中提供彩页证明材料扫描件并加盖制造商公章）； 1.9插座式氘灯和钨灯，换灯时免去光学调试； 1.10光度方式：透过率、吸光度、反射率，能量； ▲1.11光度范围：-4.0Abs～4.0Abs（投标文件中提供彩页证明材料扫描件并加盖制造商公章）； 1.12光度准确度：±0.002Abs（0Abs～0.5Abs）、±0.004Abs（0.5Abs～1.0Abs）、±0.3%T（0～100%T）； 1.13光度重复性：0.001Abs（0Abs～0.5Abs)、0.002Abs（0.5Abs～1.0Abs）； 1.14基线平直度：±0.0005Abs(190nm-1100nm)； 1.15基线稳定性：≤0.0008Abs(500nm，预热2小时后）； 1.16噪声：≤0.05%T； 1.17漂移：≤0.1%T(500nm，预热1h测试1h)； ▲1.18≥9.7寸彩色触摸屏，电容多电触控，TFT彩屏，可在屏幕上直接操作，也可连接电脑操作；（投标文件中提供彩页证明材料扫描件并加盖制造商公章） 1.19主要测量功能：光度测量、光谱扫描、定量计算、时间扫描、三维图谱功能、DNA蛋白质测定； 1.20可实现多条光谱组合显示为三维谱图，对三维谱图进行光照、着色、分层等效果处理； 1.21可选配蠕动进样器、超微量池架、帕尔贴恒温池架，使仪器应用范围得到更大扩展； 1.22售后服务：制造厂家需在江苏有固定的售后服务机构，配备本地工程师； 2详细配置要求： 2.1紫外可见分光光度计主机1台； 2.2五联池架1个； 2.3石英比色皿（10mm）1对； 2.4中文操作软件1套； 2.5备品备件1套； 2.6终端1套（配置不低于I5-12400，8G，512G，屏幕：21.5寸）； 2.7 输出设备1台。 |
| 16 | 大气采样器 | 3 | 套 | 1、性能特点： 1.1 尘毒两用：匹配多种空气收集器，满足粉尘、金属、氟化物等尘态化学因素及SO2、NOx等的毒物采样，定点、个体采样兼容； 1.2 模块化编程：简洁的5键操作键盘对采样泵进行编程，中文操作菜单，宽温液晶屏实时显示仪器工作状态； 1.3 四种采样模块供选择：延时采样、手动采样、定时采样、间隔（循环）采样；间隔（循环）采样待机间隔0-58min，可设置10组。中途暂停方便采购人操作； 1.4 自动记忆数据，实时记录累计采样数据和间隔采样（多组）数据； 1.5 至少可存储10组采样（间隔和非间隔）数据，断电自动保存数据，接通电源后可继续采样； 1.6 10组间隔（循环）采样时间各组可在28小时58分钟任意设置；此功能将短期采样扩展到较长时间内采样，以满足使用较少样本的TWA采样要求； 1.7 两级缓冲及防倒吸装置：能有效降低气流脉冲及试剂和颗粒物对泵的损伤，保持流量稳定，延长泵的使用寿命； 1.8 交直流两用：4.5Ah高容量锂离子电池，电池续航能力≥15小时； 1.9 分体式电池安装盒，方便采购人维护。 2 技术参数： 2.1 流量范围：大气流量：10-300ml/min ；20-500ml/min ；0.1-1.5L/min ；0.1-3.0L/min； 个体粉尘：2L/min。 2.2 抽气负压：≥28KPa； 2.3 定时范围：≥28小时； 2.4 流量误差：≤±5%； 2.5 流量稳定性：≤±5%； 2.6 定时精度：≤±0.1%； 2.7 重量：≤0.5Kg； 2.8 防爆型式：ExibⅡAT3； 2.9 平皿尺寸：90厘米直径的标准平皿。 |
| 17 | 粉尘采样器 | 3 | 套 | 1、标准时间：00:00 ～ 23h:59min； 2、延时时间：00:00 ～ 99h:59min； 3、采样时间：00:00 ～ 99h:59min； 4、间隔时间：00:00 ～ 99h:59min； 5、采样次数：0～99次； 6、瞬时流量： 60～130 L/min（限制范围）； 7、采样流量精度：5.0级； 8、响应特性：≤5s； 9、流量稳定性：在阻力变化3kPa～6kPa，电网电压波动±20%时，流量变动小于±5%； 10、滤膜有效面积：Φ80mm； 11、累计流量：0.000～9999 m3； 12、累计时间：00:00 ～ 99h:59min； 13、计前温度：-30 ℃～ +60 ℃； 14、大气压力：080.0 kPa ～ 110.0 kPa(在线测量)； 15、计时精度：24h±2s； 16、断电保护时间：≥3年； 17、电源：AC220V 50Hz； 18、噪声：≤65dB(A)； 19、配置TSP、PM2.5和PM10切割器。 |
| 18 | 甲醛监测仪 | 1 | 台 | 1、仪器特点： 1.1仪器构成：由主机、采样装置和试剂包等构成，适于现场及实验室使用； 1.2光路系统：仪器光源和检测器采用全固态结构，无可动部件，准确度和精密度高；采用光源自动开关节能设计,光源使用寿命达10万小时以上，与传统分光系统相比，结构简单，抗震、抗潮性能强； 1.3内置曲线：仪器具有内置工作曲线，无需配制标准溶液，只需要用配套试剂进行零点校正后，即可实现样品的快速定量测定； 1.4测量方式：配有专用19 mm带刻线比色瓶，该比色瓶即可作反应瓶又可作测量瓶，无需转移，方便使用，减少操作误差； 1.5专用试剂盒：配备专用试剂盒，缩短试剂配制时间，操作简单，使用方便； 1.6供电方式：采用9V电池供电，具有省电模块，无操作情况下30分钟自动关机；仪器具有电量自诊断功能，自动提示电量不足； 1.7耗材配件：提供完备的专用前处理设备和耗材，一站式服务； 1.8采样方式：泵吸式采样，采样器定量采集空气体积，具有流量校正功能。 2技术指标： 2.1光源：超高亮发光二极管； 2.2波长：630 nm； 2.3测定下限：0.01 mg/ m3； 2.4测定范围：0.00-1.00 mg/ m3； 2.5测量精度：±5%； 2.6电源：DC 9 V。 |
| 19 | 数据采集板式静电除尘器 | 1 | 台 | 主要配置及参数 1、在线激光粉尘仪2套：4-20MA输出，测量范围0-1000ug/m3,分辨率1ug/m3，安装在实验管道内。 2、在线风压、风量、风速检测系统1套：测量精度±1%，①L型皮托管1套：304不锈钢材质，系数0.999~0.998；②压力传感器2套：远传显示，输出4~20MA。 3、在线温度、湿度检测系统1套：测量实验管道内温湿度，远传显示、温度量程0~125℃、湿度量程0~100RH%、输出4~20MA。 4、PLC，10英寸彩色触摸式液晶显示屏，微型输出设备1套：热敏打印、打印速度50mm/s（MAX）、分辨率8点/mm和384点/行、有效打印宽带48mm。 5、装置可全自动运行、自动清灰。 6、板式静电除尘器壳体1套：透明有机玻璃材质、长度1140mm，厚度10mm，配导流板2块，阻流板7块。 7、高压静电电源1套：输出极性正、输出电压0~30KV、电位器调节、负载调整率＜0.5%、输出电流1mA、关闭式、输入电压AC220V±10%、电压调整率＜0.1%，交流隔离；铝机箱，显示电压和电流，负载端短路时电源具有自动断电复位输出电压清零功能。 8、集尘极7块：C形极板、材质碳钢、壁厚1.5mm、尺寸960mm*480mm。 9、电晕极60根：锯齿线笀刺，材质碳钢、壁厚2mm、尺寸30mm*510mm。 10、挂锤式多点振打装置1套。 11、卸除灰尘装置2套：材质透明有机玻璃管、φ100*80mm、卡盘连接，方便装卸。 12、粉尘分布器1套，含电机1台：304不锈钢、壁厚1.5mm、φ102*110mm。 13、气尘混合装置1套：PP材质混合芯叶管道静态混合器。 14、浓度检测口2个、风压检测口2个、透明测压软管1批。 15、离心通风机1台：电压380V、功率0.75KW、频率50Hz、流量402-545m3/h、全压2223-2262Pa、转速2830r/min。 16、变频器1套：电压380V，功率750W，控制风机转矩调节风量大小。 17、五种粉尘各0.5Kg。 18、电源控制系统：双面亚光密纹喷塑电控箱1只：接触器、带灯自锁按钮开关、急停按钮开关、漏电保护空气开关等组成。 19、配套本实验设备平台及软件功能： ▲①教师管理员用户：创建班级时需要先“添加班级信息—生成班级信息—添加邀请码—生成邀请码”，并把生产的邀请码发给学生，学生通过邀请码注册后将自动被系统分配到设置好的班级内，可对班级信息进行修改，邀请码有使用期限，过期后可以更新、延长邀请码的使用时长； ▲②课件更新功能：当某一款仿真系统课件有更新后，在进入仿真管理平台后点击课件更新图标，系统会自动检测，如有更新会展示弹窗列表，一键或者选择单个进行更新操作； ▲③产品信息展示功能：a.在左侧列表选中某一仿真系统课件后，右侧会展示选中仿真系统课件的介绍信息，包含名称、展示图以及仿真系统课件的描述信息。b.提供该仿真系统课件的下载功能，点击“进入”后，会打开进入到该仿真系统课件。c.提供仿真系统课件的教学视频展示功能：下方会展示该课件已关联的教学视频。d.提供课件产品手册展示功能：教学视频右侧会展示该课件已导入的相关产品手册或设计图纸等电子文档信息，且支持下载到本地，同时可以打开查看。e.提供学生考核情况展示功能：产品手册下方区域会展示出学生在该系统中的考核结果统计。展示时提供学院、学院下班级的筛选功能。f.考核详情功能：可对全校所有学生的考核成绩汇总及查看，通过图表等形式评估各仿真课件与学生学习情况。 ▲④软件有实验原理、实验目的、实验步骤、文字辅助认识设备、模拟实验等功能，可以人物漫游的视角观看各个角度；提供以上平台及软件每项功能的高清截图，能清晰看到以上每个参数内容，验证平台和软件的仿真功能。 |
| 20 | 数据采集旋风除尘器 | 1 | 台 | 主要配置及参数 1、在线激光粉尘仪2套：4-20MA输出，测量范围0-1000μg/m3,分辨率1μg/m3，安装在实验管道内。 2、在线风压、风量、风速检测系统1套：测量精度±1%，①L型皮托管1套：304不锈钢材质，系数0.999~0.998；②压力传感器2套：远传显示，输出4~20MA。 3、在线温度、湿度检测系统1套：测量实验管道内温湿度，远传显示、温度量程0~125℃、湿度量程0~100RH%、输出4~20MA。 4、PLC，10英寸彩色触摸式液晶显示屏，微型输出设备1套：热敏打印、打印速度50mm/s（MAX）、分辨率8点/mm和384点/行、有效打印宽带48mm。 5、旋风除尘器1套：透明有机玻璃材质、壁厚5mm。 6、卸灰室1套：材质透明有机玻璃管、含旋流阻断器、φ100mm*80mm，卡盘连接，方便装卸。 7、粉尘分布器1套，含电机1台：304不锈钢、壁厚1.5mm、φ102*110mm。 8、气尘混合装置1套：PP材质混合芯叶管道静态混合器。 9、浓度检测口2个、风压检测口2个、透明测压软管1批。 10、离心通风机1台：电压380V、功率0.75KW、频率50Hz、流量402~545m3/h、全压2223-2262Pa、转速2830r/min。 11、变频器1套：电压380V，功率750W，控制风机转矩调节风量大小。 12、六种粉尘各0.5KG。 13、电源控制系统：双面亚光密纹喷塑电控箱1只：接触器、带灯自锁按钮开关、急停按钮开关、漏电保护器等组成。 14、配套本实验设备平台及软件功能： ▲①教师管理员用户:创建班级时需要先“添加班级信息—生成班级信息—添加邀请码—生成邀请码”，并把生产的邀请码发给学生，学生通过邀请码注册后将自动被系统分配到设置好的班级内，可对班级信息进行修改，邀请码有使用期限，过期后可以更新、延长邀请码的使用时长； ▲②课件更新功能：当某一款仿真系统课件有更新后，在进入仿真管理平台后点击课件更新图标，系统会自动检测，如有更新会展示弹窗列表，一键或者选择单个进行更新操作； ▲③产品信息展示功能：a.在左侧列表选中某一仿真系统课件后，右侧会展示选中仿真系统课件的介绍信息，包含名称、展示图以及仿真系统课件的描述信息。b.提供该仿真系统课件的下载功能，点击“进入”后，会打开进入到该仿真系统课件。c.提供仿真系统课件的教学视频展示功能：下方会展示该课件已关联的教学视频。d.提供课件产品手册展示功能：教学视频右侧会展示该课件已导入的相关产品手册或设计图纸等电子文档信息，且支持下载到本地，同时可以打开查看。e.提供学生考核情况展示功能：产品手册下方区域会展示出学生在该系统中的考核结果统计。展示时提供学院、学院下班级的筛选功能。f.考核详情功能：可对全校所有学生的考核成绩汇总及查看，通过图表等形式评估各仿真课件与学生学习情况。 ▲④软件有实验原理、实验目的、实验步骤、文字辅助认识设备、模拟实验等功能，可以人物漫游的视角观看各个角度；提供以上平台及软件每项功能的高清截图，能清晰看到以上每个参数内容，验证平台和软件的仿真功能。 |
| 21 | 数据采集机械振打袋式除尘器 | 1 | 套 | 1、管道式粉尘浓度检测仪2套：插入式测量，测量范围0~10mg/m³，可测0.1~200μm粒径粉尘；就地数字显示，485远传信号，陶瓷检测探头、耐高温、抗腐蚀、防粘附，DC24V供电，整体尺寸130mm*150mm*250mm。 2、在线风压、风量、风速检测系统1套：测量精度±1%，①L型皮托管1套：304不锈钢材质，系数0.999~0.998；②压力传感器2套：远传显示，输出4~20MA。 3、在线温度、湿度检测系统1套：测量实验管道内温湿度，远传显示、温度量程0~125℃、湿度量程0~100RH%、输出4~20MA。 4、PLC，10英寸彩色触摸式液晶显示屏，微型输出设备1套：热敏打印、打印速度50mm/s（MAX）、分辨率8点/mm和384点/行、有效打印宽带48mm。 5、装置可全自动运行、自动清灰。 6、袋式除尘器1套：材质透明有机玻璃、壁厚10mm，包括过滤室、滤袋、隔风板、花板、横向振打机构、灰斗等。 7、滤袋：材质常温，数量12个。 8、横向振打装置1套。 9、卸除灰尘装置1套：材质透明有机玻璃管、φ100*80mm、卡盘连接，方便装卸。 10、粉尘分布器1套，含电机1台：304不锈钢、壁厚1.5mm、φ102*110mm。 11、气尘混合装置1套：PP材质混合芯叶管道静态混合器。 12、浓度检测口2个、风压检测口2个、透明测压软管1批。 13、离心通风机1台：电压380V、功率0.75KW、频率50Hz、流量402-545m3/h、全压2223-2262Pa、转速2830r/min。 14、变频器1套：电压380V，功率750W，控制风机转矩调节风量大小。 15、六种粉尘各0.5Kg。 16、电源控制系统：双面亚光密纹喷塑电控箱1只：接触器、带灯自锁按钮开关、急停按钮开关、漏电保护空气开关等组成。 17、配套本实验设备平台及软件功能： ▲①教师管理员用户:创建班级时需要先“添加班级信息—生成班级信息—添加邀请码—生成邀请码”，并把生产的邀请码发给学生，学生通过邀请码注册后将自动被系统分配到设置好的班级内，可对班级信息进行修改，邀请码有使用期限，过期后可以更新、延长邀请码的使用时长； ▲②课件更新功能：当某一款仿真系统课件有更新后，在进入仿真管理平台后点击课件更新图标，系统会自动检测，如有更新会展示弹窗列表，一键或者选择单个进行更新操作； ▲③产品信息展示功能：a.在左侧列表选中某一仿真系统课件后，右侧会展示选中仿真系统课件的介绍信息，包含名称、展示图以及仿真系统课件的描述信息。b.提供该仿真系统课件的下载功能，点击“进入”后，会打开进入到该仿真系统课件。c.提供仿真系统课件的教学视频展示功能：下方会展示该课件已关联的教学视频。d.提供课件产品手册展示功能：教学视频右侧会展示该课件已导入的相关产品手册或设计图纸等电子文档信息，且支持下载到本地，同时可以打开查看。e.提供学生考核情况展示功能：产品手册下方区域会展示出学生在该系统中的考核结果统计。展示时提供学院、学院下班级的筛选功能。f.考核详情功能：可对全校所有学生的考核成绩汇总及查看，通过图表等形式评估各仿真课件与学生学习情况。 ▲④软件有实验原理、实验目的、实验步骤、文字辅助认识设备、模拟实验等功能，可以人物漫游的视角观看各个角度；提供以上平台及软件每项功能的高清截图，能清晰看到以上每个参数内容，验证平台和软件的仿真功能。 |
| 22 | 粉尘粒径分布测定实验装置 | 1 | 套 | 1、沉降瓶4只：玻璃材质、φ80*200mm带刻度。 2、吸液管4只：玻璃材质，带三通活塞的10mL容器4只。 3、称量瓶1只、500ml烧杯1个、500ml量筒1个、注射器4只、乳胶皮管4根。 4、恒温水浴1套：主体10mm厚透明有机玻璃板，底板15mm厚白色有机玻璃板，有效容积45L。 5、加热管1只：U型、电压220V、功率1500W。 6、温控仪1台：电压220V、分度号PT100、量程0~400.0℃、继电器输出。 7、温度传感器1个：分度号PT100、测量范围-200~420℃。 8、电源控制系统：双面亚光密纹喷塑电控箱1只：带灯自锁按钮开关、漏电保护空气开关等组成。 9、配套本实验设备平台及软件功能： ▲①教师管理员用户：创建班级时需要先“添加班级信息—生成班级信息—添加邀请码—生成邀请码”，并把生产的邀请码发给学生，学生通过邀请码注册后将自动被系统分配到设置好的班级内，可对班级信息进行修改，邀请码有使用期限，过期后可以更新、延长邀请码的使用时长； ▲②课件更新功能：当某一款仿真系统课件有更新后，在进入仿真管理平台后点击课件更新图标，系统会自动检测，如有更新会展示弹窗列表，一键或者选择单个进行更新操作； ▲③产品信息展示功能：a.在左侧列表选中某一仿真系统课件后，右侧会展示选中仿真系统课件的介绍信息，包含名称、展示图以及仿真系统课件的描述信息。b.提供该仿真系统课件的下载功能，点击“进入”后，会打开进入到该仿真系统课件。c.提供仿真系统课件的教学视频展示功能：下方会展示该课件已关联的教学视频。d.提供课件产品手册展示功能：教学视频右侧会展示该课件已导入的相关产品手册或设计图纸等电子文档信息，且支持下载到本地，同时可以打开查看。e.提供学生考核情况展示功能：产品手册下方区域会展示出学生在该系统中的考核结果统计。展示时提供学院、学院下班级的筛选功能。f.考核详情功能：可对全校所有学生的考核成绩汇总及查看，通过图表等形式评估各仿真课件与学生学习情况； ▲④软件有实验原理、实验目的、实验步骤、文字辅助认识设备、模拟实验等功能，可以人物漫游的视角观看各个角度；提供以上平台及软件每项功能的高清截图，能清晰看到以上每个参数内容，验证平台和软件的仿真功能。 |
| 23 | 光化学反应仪 | 1 | 套 | 1、灯管数量：12 支； 2、灯管可选波长：185nm;254nm;365nm，低压灯和高压灯同时兼备； 3、灯管寿命：300H； 4、内壁材料：进口反光材料； 5、辐照功率：6挡可控（25W；40W; 50W；60W;75W；100W）； 6、搅拌方式：磁力搅拌（可选）； 7、搅拌电机功率：25w； 8、搅拌速度：可调； 9、搅拌转速：0-1800 转/分； 10、仪器设备配置清单： 旋转8点位带搅拌反应装置1套； 自动升降装置1套； 旋转多点位放样架（样品数量可定做）1套； 多点位专用反应管1套； 旋转通气反应装置1套。 |
| 24 | 冰箱 | 1 | 台 | 1、产品类别：双开门； 2、总容积：大于540L； 3、冷藏室容积：大于340L； 4、冷冻室容积：大于200L； 5、制冷方式：风冷； 6、制冷循环系统：单循环； 7、冷冻能力：8kg/12h； 8、制冷剂：R600a； 9、压缩机：变频； 10、功能：支持无霜、净味除菌、速冷/速冻。 |
| 25 | 比表面积和孔结构分析仪 | 1 | 套 | 1、仪器功能：至少包含的数据处理方法：单点和多点BET比表面积。Langmuir比表面积。粒度估算和真密度测试、孔隙率及孔隙度分析。吸、脱附等温线分析。BJH中孔和大孔的孔体积，孔面积对孔径的分布，总孔体积等。可以加t-plots微孔分析，as-plots微孔分析，MP微孔分析等。可以进行微孔DR理论、HK狭缝孔理论、SF圆柱形孔理论分析，可加DFT密度函数理论，包括NLDFT等。 2、软件功能： 2.1可以选择USB连接或网口连接方式，网口连接可以实现远程控制仪器、远程诊断故障，可以通过路由器实现一台电脑多台设备操控，节省资源； 2.2优化的真空泵启停管理系统，在测试过程中真空泵无需一直处于运行状态，减小噪音，延长，真空泵寿命； ▲2.3自动恢复大气压功能，方便样品拆卸，并保证不会出现样品飞溅； 2.4自动高真空检测系统，确保测试均在高真空环境下进行，确保测试结果的准确性； ▲2.5自动应急处理系统，能够保证突然停电、石英管破碎等突发偶然情况下仪器自动恢复正常； 2.6具有数据库，存储测试模式≥10种，采购人也可以根据自身需要建立更符合自身产品的测试模式，对产品进行更精确的测试； 2.7 断电后，测试系统恢复功能。 2.8 可以进行PDF电子版打印及Excel数据导出，以及各种理论数据选择打印。还可以进行不同时间、相同样品、相同测试模式数据和分布曲线对照查看和打印功能。 2.9 可以进行中英界面操作测试和中英文界面打印测试报告。 3、技术要求： ▲3.1 真空系统：基本配置真空泵10-2pa(10-4 Torr).P/P0可达10-7. ▲3.2 智能选择多容量空间技术； ▲3.3 全不锈钢真空系统连接密封采用金属密封技术； ▲3.4 真空系统内壁采用镀银技术。 ▲3.5 真空系统采用测试空间外面另加一层真空保护层技术。 3.6 检测系统：进口电容式绝压薄膜压力变送器，精度达到0.1%，（0-10 Torr---相当于0-1.33KP ，0-1000 Torr ------相当于0-133.3kp）高达24位AD采集电路确保数据的准确性。可以进行上千个点的测试。 ▲3.7 优质控制阀使抽气和进气非常稳定，不会出现样品飞溅现象。特殊的气路处理，避免了样品管从脱气站到分析站转移过程中的二次污染。加热脱气和样品分析同位进行而不会对样品分析管路造成污染的先进技术。 ▲3.8 样品预处理更方便、快捷。样品测试和处理在相同位置，达到最理想的脱气处理效果。同时避免样品拆来拆去，暴露在空气中，影响吸附能力。在样品室上方，利用一个三通阀，巧妙的把测试管路和加热脱气管路一分为二，使脱气时产生的杂质不会污染测试管路和真空计。（投标文件中提供证明材料扫描件） 3.9 独立的P0管，确保P0值的准确无误。P/P0可达0.9995。 3.10 配置大容量液氮杜瓦瓶，可保70小时无人介入操作。还配置了液氮等温套，以确保整个分析过程中等温套以下的温度恒定。可加自动液氮补充系统，进行任意所需时长的样品测试。 3.11 做到无人值守，仪器面板无任何手动按键，所有的操作程序均由计算机来控制。 3.12 分析范围广：比表面积0.0005m2/g（Kr测量）至无上限。孔径分析0.35nm-500nm。孔体积最小检测: 0.0001 cc/g。(氮气吸附，可加配备高真空系统)。测试精度可达重复性误差〈±1%。 3.13 有4路传感器，两路对P0适时测试，确保P0的准确性，另2路对2个样品同时进行分析，可以同时测试两个样品的比表面积和孔径分布。 3.14 只需要氮气进行测试，不需要氦气，节省资金。 ▲3.15 比表面积1个≤25分钟，孔径常规1个≤3.5小时。 3.16 可以进行N2,Ar，Kr，NH3，CO2，H2，CO，O2，甲烷，丁烷和其他非腐蚀性气体吸附分析。 4、安全保护： 本试验仪器电路保护控制：（1）超压保护（2）过流保护（3）短路保护（4）漏电保护（5）软件误操作保护 5、试验方式：自动真空测试。 6、具体配置： 6.1 进口压力变送器：4个 6.2 不锈钢高真空系统：1套 6.3 电控及数据采集：1套 6.4 机械真空泵机组 ：1套 6.5 1米不锈钢波纹管：1根 6.6 专用杜瓦瓶：4个 6.7 加热装置：1套 6.8 专用冷阱：4个 6.9实验专用石英试样管：10支 6.10专用进口校准标样3种：10克（每一种） 6.11 双核终端、输出设备：1套 6.12 液氮罐（10升）：1个。 |
| 26 | 管式炉 | 1 | 套 | 1、主要参数： 最高工作温度：1100℃（＜1 hour）； 连续工作温度：1050 ℃； 推荐升温速率：≤10℃/min； 加热区长度：330mm。 2、炉体结构： 采用双层壳体结构并带有风冷系统； 炉膛材料采用高纯氧化铝纤维，能最大程度减少能量损失； 炉膛安装好后，内部须重新涂有高纯氧化铝涂层提高反射率及设备的加热效率，延长仪器的使用寿命； 配置上下多档位移动截止阀，实现多种形式工作。 3、炉管：尺寸：高纯石英管φ50*600mm。 4、真空法兰系统： 进气端：内径φ6.35mm双卡套接口+截止阀+机械压力表+法兰盖； 出气端：法兰盖+球阀+外径φ8mm宝塔嘴接口。 5、真空度：外径φ8mm配宝塔嘴接口+KF25的卡箍。 6、温控系统： 包含一个温度控制器； PID控制和自整定调节； 智能化30段可编程控制； 控温精度：±1℃； 默认DB9 PC通信连接端口。 7、加热元件：铁铬铝合金丝0Cr21Al6Nb。 |
| 27 | 电化学工作站 | 1 | 套 | 1、CV和LSV扫描速度：0.000001V/s至10,000 V/s，双通道同步扫描及采样至10,000 V/s； 2、扫描时的电位增量：0.1 mV（当扫速为1,000 V/s时）； 3、CA和CC的脉冲宽度：0.0001至1000 sec； 4、CA的最小采样间隔：0.4ms，双通道同步； 5、CC的最小采样间隔：0.4m 6、CC模拟积分器； 7、DPV和NPV的脉冲宽度：0.001至10 sec； 8、SWV频率：1Hz至100kHz； 9、i-t的最小采样间隔：0.4ms，双通道同步； 10、ACV频率范围：0.1Hz至10kHz； 11、SHACV频率范围：0.1Hz至5 kHz； 12、FTACV频率范围：0.1Hz至50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据； 13、交流阻抗：0.00001Hz至3 MHz； 14、交流阻抗波形幅度：0.00001V至0.7 V均方根值； 15、具有双差分脉冲电流检测（DDPA）、电流扫描计时电位法（CPCR）等； 16、自动或手动iR降补偿（正反馈和电流中断法）； 17、电流测量偏置：满量程，16位分辨，0.003%准确度； 18、电位测量偏置：±10V，16位分辨，0.003%准确度； 19、外部电位输入； 20、电位和电流的模拟输出； 21、可控电位滤波器的截止频率：1.5MHz,150KHz,15KHz,1.5KHz,150Hz,15Hz,1.5Hz,0.15Hz； 22、可控信号滤波器的截止频率：1.5MHz,150KHz,15KHz,1.5KHz,150Hz,15Hz,1.5Hz,0.15Hz； 23、内闪存储器可迅速更新程序； 24、 USB口数据通讯； 25、CV数字模拟器和拟合器，用户定义反应机理； 26、最大数据长度：256,000-16,384,000 点可选择。 |
| 28 | 秸秆生物发酵装置 | 1 | 台 | 1、5L不锈钢发酵罐 2、罐体结构：罐体结构：公称容积5L，设计压力0.3 Mpa，工作压力0.15Mpa以下；材质：SUS304不锈钢；发酵罐专用取样口（上中下3个）、放料口，带大视角罐内观察视镜，设有进气口、排气口、夹套上下口、温度探头口；内抛光精度Ra0.4，外抛光精度Ra0.6，所有焊缝坚固整齐美观。 3、径高比：1：2-2.5，装料系数：70%-80% 4、夹套：设计压力0.3 Mpa，夹套材质：SUS304不锈钢，用于温控； 5、电机：发酵罐专用宽范围、低噪音、耐高温、长寿命、恒力矩调速电机；轴端密封，确保电机能在恶劣的环境中运行；特殊的电子平稳器可使电机在低转速时照样平稳运转，克服了高低速不能同时兼顾的问题；电机功率：0.75KW，转速：0-50rpm连续平稳可调；控制精度±0.5%*最高转速,分辨率1rpm； 6、搅拌：卧式机械搅拌系统，采用搅拌轴专用304热处理不锈钢，精密加工，具有理想的动平衡性能，刚性好，长期使用不变形；采用螺旋蛟龙式搅拌桨，可将物料提升，达到搅拌均匀效果。 7、控制系统： 测量范围：0～150℃； 控制范围：水箱内水温常温至＋65℃； 控制精度：±0.2℃； 分辨率：0.1℃； 控制内容：温度值在线检测、PID智能控制，可根据发酵过程所需温度进行设定。 部件选配：铂电阻PT100温度传感器、SUS304不锈钢电极护套、不锈钢电加热管、SUS304不锈钢恒温水箱、热水循环泵。 温度带超上下限报警功能。 软件功能：数据曲线图、数据报表、温度手动、自动两种控制模式。 8、压力、流量控制系统： φ60表面压力表指示管路、罐内及夹套压力，手动控制罐压，量程：0-0.25Mpa。 玻璃转子流量计手动控制进气流量，通气量可调。 9、灭菌系统： 执行机构:电蒸汽发生器，自动补水； 控制方式：阀门控制。 10、转速控制系统：减速电机，ABB驱动系统。 ▲11、瞬时产气速率检测（投标文件中提供证明文件扫描件或官网截图）： 可编程序自动控制； 检测范围：0～5000ml/min； 分辨率：0.01ml/min； 检测精度：±0.1%（满量程）； EFSR 产气速率模块：0-5000ml/h 全自动在线数字检测； 可升级硬件检测系统。 ▲12、下位机发酵过程控制系统 可对发酵罐的搅拌转速、温度、参数自动检测和控制，对累积产气量和瞬时产气速率的准确检测，可在软件工程师界面可以修正及控制。 宽屏彩色液晶触摸屏，可编程控制器，一台控制器可同时检测并控制发酵罐的相应参数； 生物发酵过程控制系统由现场控制器 、发酵过程控制软件、传感器和各执行元件组成。 现场控制器是以可编程序控制器为核心，它采用多级扩展，具有系统足够的A/D转换通道、D/A转换通道、开关量输入输出。现场控制器采用工业级的人机界面，在没有上位机的情况下，发酵系统照常运行。提高系统的可靠性能。 软件控制系统采用先进的模糊控制结构，它包括现场信号的采集与变换的下位机控制器和软件等组成，控制方面全部采用智能PID控制，控制精度高，具有参数自整定控制算法。 现场人机操作界面采用液晶触摸屏，高级触摸手感，全中文操作界面，具有数字化设定、快速调校、数据存储、超限报警和密码设置等功能。 控制器带USB串口，用户可将发酵过程参数数值拷贝后在其他电脑上连接打印机打印。 13、设备用阀门、管道、管配件全套： 设备管路系统均符合微生物发酵要求，各管路抛光处理，采用无污染焊接，所有与物料接触的均使用内外精抛光不锈钢管.配件包含厌氧/好氧实验所需全套。 14、具体配置： 14.1 固体发酵罐-304L不锈钢 5L：1台 14.2 温度控制系统-铂电阻：1套 14.2 热水域循环系统：1套 14.3 流量及压力系统：1套 14.4 转速控制系统：1套 14.5 搅拌系统-进口电机+变频器：1套 14.6 通气系统：1套 14.7 管道、阀门- SUS304不锈钢：全套 14.8 蒸汽发生器-6KW自动补水：1台。 |
| 29 | 万能粉碎机 | 1 | 台 | 1、电压：220V 50Hz； 2、功率：1600W； 3、转速：26000/min； 4、每次粉碎量：≤400g； 5、粉碎细度：40-200目。 |
| 30 | 红外光谱仪 | 1 | 台 | 主要技术参数： 1、光谱范围：7800-350cm-1； 2、分辨率：优于1.0cm-1； 3、信噪比：优于30000：1(P-P值，4cm-1,1分钟背景及样品扫描，2100cm-1处) ； 4、检测器：原装进口红外检测器； 5、分束器：原装进口多层镀膜溴化钾，带有防潮涂层； 6、扫描速度：微机控制和选择不同的扫描速度，档次连续可调，图谱自动比对； 7、红外光源：原装进口长寿命高强度空冷红外光源； 8、波数精度：0.01cm-1； 9、光学系统：采用光学台一体化设计，密闭性干涉仪；设备具有湿度状况快捷识别装置； ▲10、可选配符合国标的电磁防辐射干扰功能模块（EMC），此模块有权威实验室认证报告，保护仪器核心部件，提升仪器使用性能；（投标文件中提供证明材料扫描件） 11、软件系统工作站： ▲11.1采用数据库格式的软件操作系统，有利于数据的日常管理和存储，且方便调取，防止电脑操作系统被病毒攻击导致数据丢失，有效解决数据安全的问题，可以对备份数据进行完整还原（投标文件中提供证明材料扫描件） 11.2中文对谱图进行标注，谱图检索比对功能，自我诊断功能，谱图自添加功能，谱图匹配分析功能；具有标峰/差谱(谱图四则运算)/平滑等工具;具有峰高/峰面积测算工具，标准文件格式，提供不少于20万张标准红外谱图库； ▲11.3支持试验数据上传功能，即满足在Java和VC平台上的数据上传；（投标文件中提供证明材料扫描件） 11.4操作系统/数据传输接口：Win7/Win10/Win11 , 高速USB 2.0。 具体配置： 1、傅里叶变换红外光谱仪 1台 2、固体粉末样品测试附件（溴化钾压片法） 1套 3、压片机：手动液压，0-15吨，体积小，不漏油，不掉压，1套 4、压片模具：直径φ13mm，无需脱模，带有配套插板，1套 5、溴化钾光谱纯：KBr光谱纯碎晶，透过率大于90%，无杂峰，1个 6、玛瑙研钵：直径φ60mm，耐磨、抗腐蚀；含研磨棒，1个 7、红外电子防潮箱：有效提高仪器核心部件的使用寿命，防潮防尘，1个 8、终端（配置不低于I5-12400，8G，512G，屏幕：21.5寸） 1套。 |
| 31 | 马弗炉 | 1 | 台 | 1、性能特点 1.1整机一体式设计，程序控制彩色液晶显示器； 1.2双PID高精度温度控制，实现了功率无损耗； 1.3进口HRE超高温合金加热元件，受用寿命长，高效节能。 升温速度快，由室温升至1200℃小于30分钟； 1.4热污染小，采用新型陶瓷纤维绝热保温材料，炉体与外壳采用空气隔热结构，表面温度低。升温至1000℃并保持1小时后外壳表面不烫手（约50℃）； 1.5控温精密，具备多种温控器可供选择，进入保持状态后，温度波动小（控温精度±1℃，温度均匀度±5℃），采用P型多工步温控器，各工步温度升降斜率均可预置； 2、技术指标 2.1控温范围℃：RT+10℃～1200℃； 2.2恒温波动度℃：±1℃； 2.3温度分辨率℃：0.1℃； 2.4升温速率℃/min：≥38℃/min（平均速率）； 2.5容积L：7.2； 2.6智能型程序控制器：可编辑30段程序控制，每段1-9999分钟计时。 |
| 32 | 冷冻干燥机 | 1 | 套 | 1、采用品牌压缩机制冷。 2、采用7寸真彩触摸液晶屏控制系统。 3、工业嵌入式操作系统，核心控制电路设计，32M内存128M FLASH。 4、控制系统自动保存冻干数据，并能以实时曲线和历史曲线的形式查看。 ▲5、干燥室采用无色透明一次注塑成型聚碳干燥室。（投标文件中提供证明材料扫描件） 6、真空泵与主机连接采用国际标准KF快速接头。 7、可存储多次冻干曲线，并用U盘提取数据到电脑，用上位机软件在电脑中浏览打印及多种选项。 ▲8、配置全自动充气阀，可充干燥惰性气体。 ▲9、可设定冷阱温度，低于温度设定值时真空泵才启动，保护真空泵延长真空泵寿命（投标文件中提供证明材料扫描件）。 10、冻干面积：≥0.12㎡。 11、捕水容量：≥3KG/批。 12、物料盘尺寸个数：Φ200*4个。 13、物料盘间距：70mm。 ▲14、放气阀:自动。 15、冷阱尺寸：Φ250×250。 16、冷阱最低温度：≤-56℃。 17、极限真空度：≤5Pa。 18、功率：0.95KW。 |
| 33 | 自动电位滴定仪 | 1 | 套 | 1、主要特点： 1.1点阵式液晶显示，按键操作，可显示测试方法和测量结果； 1.2支持动态滴定、预设终点滴定、等量滴定、手动滴定等多种滴定模式，支持生成专用滴定模式； 1.3支持酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定、非水滴定等多种滴定方法以及pH测量功能； 1.4可存贮1套滴定数据和50套滴定结果，符合GLP规范；支持数据删除、查阅、打印或者输出； 1.5配套专用软件可读取最后一次的滴定曲线和滴定结果，可进行滴定过程分析； 1.6搅拌系统采用PWM调制技术，软件调速，低噪音； 1.7支持断电保护功能； 1.8支持RS-232通讯，可外接串行打印机，打印测试数据和结果； 1.9支持固件升级，允许功能扩展和个性化要求。 2、技术参数： 2.1容量滴定单元 滴定分析重复性：0.2%； 滴定容量允许误差：0mL滴定管：±0.025mL；20mL滴定管：±0.035mL； 滴定管分辨率：1/14000。 2.2电位滴定模块： 测量范围：(-1800.0～1800.0)mV，(0.00～14.00)pH； 分辨率：0.1mV，0.01pH； 基本误差：pH：±0.01pH mV：±0.05%FS； 稳定性：±0.3mV/3h。 2.3 温度补偿： 测量范围：(-5.0～105.0)℃； 分辨率：0.1℃； 基本误差：±0.3℃。 3、终端主机：配置不低于： 2×Intel Xeon Gold 6226R（32 核 / 2.9GHz） 64GB DDR4 2933MHz 内存 1TB NVMe SSD + 4TB SATA HDD RTX 4060 Ti 16GB 显卡 1400W 电源 双千兆网卡 主机显示屏：配置不低于： 27 英寸 2K IPS Black 面板 120Hz 刷新率 98% DCI-P3 色域 Type-C 15W 反向充电 旋转升降支架。 |
| 34 | 六联混凝搅拌机 | 3 | 台 | 1、不低于7寸超大彩色液晶屏,动态显示各种参数，数据清晰； 2、微电脑控制、程序储存18种，每种自动无级变速10次； 3、中文、英文双显系统适用于国内外各类用户； 4、仪器采用一体化设计，外形美观，操作方便，安全性能好； ▲5、数根搅拌轴既可同步运行，亦可独立运行； 6、自动测温：自动计算显示G值、GT值； 7、自动加药：根据需要可设定多次自动加药； 8、自动升降：搅拌轴在程序完成后自动升起;沉淀结束时有信号提示； 9、搅拌轴采用步进电机垂直升降;更容易保护矾花的形成； 10、配送搅拌器配套有机玻璃试验杯和试管； 11、试验杯底座配有照明光源，观察絮凝效果更清楚； 12、磨砂不锈钢机箱制造，高档大气，外形优雅，美观大方； 13、可设程序: 18种；每种无级变速10次； ▲14、转速范围：10~1200r/min；土0.01%； 15、测温范围：0~ 50℃；±0.1℃； 16、速度梯度G值：10 ~1000秒-1； 17、时间范围：0~99min59sx10；士0.01。 |
| 35 | 六孔异温异搅拌水浴锅 | 1 | 台 | 1、智能控温仪表高精度温度传感器，控温精准，实时显示温度/转速/定时； 2、采用无刷电机具有搅拌力度大，运行噪音小使用寿命长； 3、每个孔都可独立控制温度转速时间，满足不同实验需求； 4、孔数：6个； 5、加热功率：400W*6； 6、控温范围：RT(室温) +5~100°C； 7、温度波动：≤±1°C； 8、控温精度：0.1°C； 9、定时范围：0-999min/常开； 10、转速范围：150-2000rpm； 11、搅拌功率：6W*6； 12、单锅容积：≥3.7L。 |
| 36 | 电热恒温油浴锅 | 1 | 台 | 1.1 微电脑PID温度控制器，控温精确可靠，带定时； 1.2 内胆和外壳采用不锈钢制成，防腐蚀、易清洁；（烧杯孔可任意改变大小） 1.3 超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护，不发生意外。 2、技术： 2.1 输入功率：1000W； 2.2 控制范围：RT+20~200℃； 2.3 温度波动度：±0.5℃； 2.4 跟踪报警：±2℃； 2.5 容积：12L； 2.6 定时范围：0~9999min。 |
| 37 | 高压蒸汽灭菌锅 | 1 | 台 | 1、采用移位式快开盖结构，使锅盖开启与锁紧安全可靠、灵活轻巧； 2、具有断水保护装置，最高工作压力0.142Mpa； 3、自胀式密封圈，电加热方式； 4、压力联锁盖装置，双刻度读数压力表； 5、可预置固定程序对灭菌物品灭菌； 6、可存储上次灭菌程序，便于二次操作； 7、具有下排放冷空气和下排水功能； 8、数显屏与指示灯可显示设定的灭菌工作动态与运行的功能提示； 9、全不锈钢材质，筒体厚度：2mm； 10、采用电子与机械互动的安全结构，使锅内有压力时联锁装置自动锁紧锅盖，确保使用者安全操作； 11、实行微电脑控制系统，采用“LED”数显运行工作程序，灭菌结束（报警）后自动停机； 12、底部带脚轮，方便移动； 13、产品符合GB/T 150《压力容器》设计与制造； 14、容积：30L； 15、内胆直径*高度：269*420mm； 16、工作电压：220V；频率：50Hz。 |
| 38 | 真空抽滤装置 | 3 | 套 | 1、无需任何工作介质（无油），不产生污染，同时本机气体交换仓内置有过滤材料，保证空气的纯净； 2、机体内设计有自动冷却排风系统可保证24小时连续运转； 3、采用无摩擦的膜体运动，不产生热量，无摩擦损耗。膜片采用进口橡胶，使用寿命长； 4、抽气速率（L/min）：20； 5、极限真空度（mbar）：200； 6、电压：220V，50Hz； 7、额定功率：160W； 8、进出口（mm）：Φ6内置消音棉； 9、泵头数量：1个； 10、配置：真空泵+ 单联过滤器+ 滤膜。 |
| 39 | 真空干燥箱 | 1 | 台 | 1.1控温范围：RT+10℃～250℃； 1.2恒温波动度℃：±1℃； 1.3温度分辨率℃：0.1℃； 1.4真空度：≤133Pa； 1.5容积L：90； 1.6载物托架：内加热、两块隔板，不可抽取； 1.7定时范围：1-9999min； 1.8 具有独立限温控制器； 1.9 具有智能型程序控制器。 |
| 40 | 紫外操作系统 | 1 | 套 | 1、软件功能： 1.1光度测量:光度测量为用户提供单点或多点读数的功能。测量1～10个波 长处的吸光度或透过率并可按设定的公式进行科学度算。还 可计算平均值及四则运算结果。 1.2光谱扫描:光谱扫描为用户提供指定波段范围的扫描功能。支持A b s、T% 和能量方式。可进行重复扫描。按设定的波长范围进行吸光度或透过率的谱图扫描并可进行各种数据处理，如峰值检出，导数光谱，谱图运算等。多通道光谱测量，彩色曲线显示与打印，配各种数据处理功能，能满足各行各业的需求。 ▲1.3定量计算：单波长，双波长，三波长及微分定量，定量测定的工作曲线制作更加方便 ，可实现多达20点的1～4次曲线回归，对吸 光度非线性样品也可实现准确测定。采购人可根据不同的需要进行选择。（投标文件中提供证明材料扫描件） 1.4 时间扫描：时间扫描为用户提供定点波长的时间扫描功能。在设定的1～10个波长处进行吸光度或透过率的时间扫描并可进行各种 数据处理，如峰值检出，谱线微分，谱线运算等。用户可根据不同的需要对扫描时间、间隔时间和采样点进行设置。同时，还可以对时间增量进行设置。时间扫描与光谱扫描类似，都具有重复扫描的功能。 ▲1.5 三维图谱功能：三维谱图提供将多次测量的光谱曲线组合为三维图形进行显示、编辑和打印的功能。（投标文件中提供软件界面截图） 1.6 DNA蛋白质测定用户可以利用此功能对DNA/蛋白质进行浓度测量，同时还可以设置不同分析方法，从而满足不同的需要。 2、其他控制功能 2.1仪器初始化：仪器初始化功能将仪器重新初始化，所有的仪器状态将被复位。 2.2仪器控制：仪器控制为用户提供对仪器的光源、光谱带宽等参数进行设置的功能。 2.3 附件设置：可提供仪器附件设置功能。 2.4 仪器状态：仪器状态窗口为用户提供查看仪器性能的功能。 2.5 文件保存：软件可对扫描谱图进行加、减、乘、除运算；平滑、微分运算；倒数运算；对数运算；数据转换。 2.6 测量数据的处理：软件可对扫描谱图、测量数据以及测量参数进行保存。保存的测量参数可以打开使用。 ▲2.7遵循GLP规范，具多用户管理功能，日志记录功能，二进制文件保存，质量控制功能，报告输出功能等。（投标文件中提供证明材料扫描件） 3、具体配置： 3.1 紫外操作系统 1套 3.2 终端（配置不低于I5-12400，8G，512G，屏幕：21.5寸）1套。 |
| 41 | 超纯水机 | 1 | 台 | 1、产水指标 1.1 纯水、超纯水产水量：30L/h ； 1.2 纯水水质：≧98%（除盐率）； 1.3 超纯水电阻率：18.2MΩ.cm @ 25°C； 1.4 阴、阳离子含量（ppb）：<0.1 ； 1.5 总有机碳（ppb）：≦5； 1.6 热源（Eu/ml ）：<0.001 ； 1.7 细菌（cfu/1000ml）：<1 ； 1.8 颗粒物（0.22μm/ml）：＜1； 2、显示器：LCD液晶显示 2.1配备进口终端过滤器。 3、配置要求： 主机：1套 50L储水桶：1个。 |
| 42 | 超声波清洗机 | 1 | 台 | 1、断电保护：工作参数断电记忆功能； 2、时间可调：1-999min总工作时间设定； 3、数显屏幕：显示剩余时间和槽内实际温度； 4 加热功能：可调范围在室温-80℃； 5、内槽L/W/H mm：300*240*150； 6、容量：10L； 7、频率：40KHZ； 8、加热频率：800W； 9、排水：有。 |
| 43 | 冷藏箱 | 1 | 台 | 1、样式：立式。 2、容积：416L。 3、制冷方式：风冷。 4、箱内温度：2℃～8℃。 5、外部材料：喷涂钢板。 6、内部材料：喷涂钢板。 7、隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。 ▲8、门体数量：1扇。 ▲9、门体结构：发泡避光门，保温效果更佳。 10、网架：5层，可调高度，浸塑材质，带标识条。 11、脚轮：4个脚轮；2个定向轮，2个万向轮带锁止设计，用户可根据需要移动12 箱体；具备2个调平脚，可固定箱体。 13、测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪。 14、冷凝器：机舱内置丝管冷凝器。 15、蒸发器：翅片式蒸发器。 ▲16、风机类型：采用罩极风机。 17、制冷剂：采用绿色环保制冷剂。 18、压缩机：国际知名品牌压缩机，数量1个。 ▲19、感温盒：温度传感器置于模拟液中，真实反映物品实际存储温度。 20、风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀。 21、制冷系统：高效的制冷系统设计，通过强制风冷循环系统实现更均匀的温度布局，同时保证更小的温度波动，从而实现样本储存温度的稳定；翅片式蒸发器配合独特的循环风冷背吹技术设计，保证箱内无霜。 22、温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。 23、显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。 ▲24、报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警。 25、报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。 26、电器安全： 26.1备用电池确保断电后报警48小时； 26.2温控器探头故障安全运行模式； ▲26.3键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数； 26.4断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行； 26.5宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。 27、特色功能： 27.1标配1个暗锁设计，防止开关门异常； 27.2内设LED冷光源照明灯，使箱体内部一目了然； 27.3标配1个测试孔，方便用户选配温湿度记录仪； 27.4可调节的浸塑网架设计； 27.5标配自动回弹门体，解决用户忘记关门的后顾之忧。 |
| 44 | 厌氧培养箱 | 1 | 台 | 1、使用科学先进手段达到厌氧环境的高精度，恒定性能好，恒温的厌氧环境，便于操作者在厌氧环境中进行操作和对厌氧菌培养。 2、温控采用液晶大屏显示、高精度微电脑控制（带定时）能准确直观地反映箱内实际温度，加上有效的限温保护，安全可靠。 3、箱内装有紫外线杀菌灯，可有效地避免细菌污染。 4、气路装置，采用轻触式开关控制电磁阀，可任意准确调节气体流量，能任意输入各种可需气体。 5、培养室、操作室均由不锈钢板制成，光滑雅致，防腐耐用。 6、操作室前窗采用厚透明耐冲击特种玻璃板制作，操作作使用专用手套可靠舒适、灵活使用方便。 7、培养箱为双门加宽设计，改变了单门打开时，碰到操作室前窗的现象，加宽可以多放许多培养皿。 8、操作室内备有试管架，除氧催化剂。 9、装有漏电保护器。 10、取样室形成厌氧状态时间：＜5 分钟。 11、操作室形成厌氧时间：＜1 小时。 12、厌氧环境维持时间：操作室在停止补充微量混合气体的情下，＞12 小时。 13、培养室使用温控范围：室温+3℃～60℃ RT+3℃～60℃。 14、培养室温度波动：±0.3℃。 15、培养室温度均匀性：±1℃。 |
| 45 | 管式炉 | 1 | 套 | 1、最高温度：1400℃； 2、常用温度：1350℃以内； 3、炉管材质：刚玉炉管； 4、炉管尺寸：外径60mm； 5、炉膛材料：1600型高纯氧化铝陶瓷纤维膛； 6、保温材料：高纯氧化铝陶瓷纤维石棉； 7、加热尺寸：加热区长600mm； 8、温控系统：智能数显温控，可30段编程，PID自整定、自动升温、自动保温、自动降温，无需值守； 9、温控方式：智能PID程序控制，加按键旋钮开关； 10、控温精度：±1℃； 11、温控保护：具有超温，过载及断偶报警功能； 12、升温速率：升温速率可自由调节，调节范围：最快升温速率每分钟15度（15度/min）、最慢升温速率每小时1度（1度/h）； 13、加热元件：硅碳棒加热； 14、测温元件：S型热电偶测温； 15、炉膛结构：一体式结构； 16、法兰：全不锈钢KF快拆法兰； 17、真空度：≤-0.093Mpa； 18、主体框架：国标50-50的方钢； 19、壳体钣金：优质1.5mm镀锌板； 20、壳体结构：双层钣金结构； 21、真空泵：一级无油 1.5KW，转速：1440转，真空度：-0.093Mpa； 22、标准配置：电炉主机一台，炉管1根、真空泵一台，陶瓷堵头4个、不锈钢法兰一套，高温手套1副、气管3米、炉勾1把。 |
| 46 | 超净工作台 | 1 | 台 | 1、特点 1.1数显式控制界面, 轻触键操作, 可实现三档调速； 1.2可设置紫外灯预约开启和关闭, 可显示风机、紫外灯、过滤器累计运行时间； 1.3两侧采用嵌入式的钢化玻璃, 方便观察； 1.4工作台面采用一体成型的优质不锈钢,耐腐蚀, 易清洁； 1.5外箱体采用优质冷轧钢板配以象牙白的静电粉末喷涂, 抗腐蚀能力强, 能有效地抑制柜体表面细菌滋生； 1.6万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠； 1.7人性化的预过滤器快速更换与清洗设计使采购人更感便捷； 1.8照明和杀菌系统互锁功能，带备用插座设计，可断电保护功能，使用安全方便。 2、技术指标 2.1型式：下进风，水平层流； 2.2空气洁净度：ISO 5级, 100级； 2.3平均风速(m/s)：≥0.3(可调)； 2.4噪声(dB(A))：≤62； 2.5照度(Lx)：≥300； 2.6高效过滤器规格及数量：820*600*50，数量2； 2.7适用人数：双人单面。 3、工作区尺寸(W1XD1XH1)(mm)：1680*480(300)*600。 |
| 47 | 高速离心机 | 1 | 台 | 1、产品优势： 1.1全新的操作系统，触屏可编程操作，采用单片机控制，免维护大力矩直流变频无刷电机直接驱动。7英寸宽视角 IPS 液晶触控屏，数字输入，操作简单，界面实时显示设定及运行参数；多功能运行呼吸灯，让实验过程色彩缤纷；全钢制机壳，表面耐腐橘皮细皱处理，饱满的线条，基于视觉美的同时又赋予其安全感的工业人机化整体设计，识别率极高。 1.2 拥有超速、超温、不平衡、误操作、过流过压、防夹手等多种声光预警保护功能；耐氢耐油耐酸碱的氟硅橡胶密封圈能在﹣55~+200℃下长期工作；美观紧密的吸塑舱门内板，双重防止气溶胶外溢；304不锈钢一体无缝成型耐腐蚀离心腔和钢制缸套、吸音风道设计。 1.3 门盖采用电磁门锁、电动撑杆，一键开关门更平稳顺畅，停机或停电状态下可手动开启门盖；专利设计的防夹手功能，避免仓促操作误伤手指。 1.4 可选配蓝牙／typc-c接口，可小程序近程操控，方便系统升级和实验数据下载。 1.5 10档升速／10档降速；三级阻尼减震，保证样本平稳运行，无重悬现象；运行中可修改参数无须停机，当前参数自动保存；可存储99组程序；可根据用户需求编程完成点动、定时、差时、密度、梯度离心功能；满足多元化实验要求。 2、技术参数： 2.1 触屏可编程操作，采用单片机控制，免维护大力矩直流变频无刷电机直接驱动。 ▲2.2 英寸宽视角IPS 液晶触控屏，数字输入，操作简单，界面实时显示设定及运行参数；多功能运行呼吸灯；全钢制机壳，表面耐腐橘皮细皱处理，识别率极高。 2.3 拥有超速、超温、不平衡、误操作、过流过压、防夹手等多种声光预警保护功能；耐氢耐油耐酸碱的氟硅橡胶密封圈能在-55～+200℃下长期工作；美观紧密的吸塑舱门内板，双重防止气溶胶外溢；304不锈钢一体无缝成型耐腐蚀离心腔和钢制缸套、吸音风道设计。 2.4 门盖采用电磁门锁、电动撑杆，一键开关门更平稳顺畅，停机或停电状态下可手动开启门盖；专利设计的防夹手功能，避免仓促操作误伤手指。 ▲2.5 10档升速/10档降速；三级阻尼减震，保证样本平稳运行，无重悬现象；运行中可修改参数无须停机，当前参数自动保存；可存储99组程序；可根据用户需求编程完成点动、定时、差时、密度、梯度离心功能；满足多元化实验要求。 2.6 转子容量：≥4×100ml。 2.7 转速：≥16500r/min。 2.8 相对离心力：≥22500×g。 2.9 转速精度：≤±10r/min； 2.10 控制及驱动系统：微机控制，免维护大力矩直流无刷变频电机； 2.11 定时范围：≥1min-99h59min，具备连续离心及瞬时离心； ▲2.12 用于仪器门盖防夹手及物件防护装置（投标文件中提供证明材料扫描件）； 2.13 配置角转子6*50ml、适配器6*15ml。 |
| 48 | 高速冷冻离心机 | 1 | 台 | 1、最高转速：16500rpm ，最大相对离心力：21370×g，转速精度：±50rpm（可根据需求定制，10的倍数）。 2、大力矩直流无刷电机，运行稳定噪音低，提供舒适的实验室环境。 3、显示设定参数、运行参数、离心力、转速、离心时间、温度等，且同步显示。 4、可存储20组用户自定义程序，方便调用常用程序，开机为上次使用程序。 5、设有10档加速/减速速率控制，减速0档为自然降速，可达到分离的最佳效果。 6、具备可瞬时离心点动离心、差速离心功能， 具备运行到设定转速或离心力开始计时功能。 7、具备预制冷功能：不用单独设置预制冷键，门盖关闭后自动预制冷，自动化程度高，避免误操作。 8、RCF设定与显示：具有离心力专用设定键，且与转速同步显示；运行中可随时更改参数，无需停机；同时设定参数和运行参数。 9、具备自动平衡功能；定时范围1-99h59min/连续/瞬时离心。最快升降速时间≤25S，噪音≤60dB，国内体积最小的高速冷冻离心机之一，节约实验台有限的面积。 ▲10、安全措施：整机设计符合人机工程学，流线型外观，全钢结构，设有三层钢套保护；耐弱酸不锈钢离心腔，配合锻造航空铝转子，更适应复杂的实验环境；采用自主研发的静音机电一体化电机门锁，避免传统电子门锁的高故障率；设有超速、超温、不平衡等多种保护措施，特殊组合减震装置，使电机平稳运行。 ▲11、采用 TFT真彩大屏幕触控液晶显示，智能化控制，触摸/按键联用，操作简单，大大提高工作效率。具备自动转子识别功能，屏幕直接显示转子照片。 12、航空锻造铝转子，适用0.2mL至2.0mL离心管，支持PCR八联排管。 |
| 49 | 生化培养箱 | 1 | 台 | 1、特点： 1.1标配大屏幕彩色液晶显示，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于操作； 1.2采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁，箱内隔板间距可调； 1.3 PID控制方式，控温精度波动小，带定时功能，时间最大设定值99小时59分钟； 1.4致力于世界环保健康倡议，使用134A无氟制冷剂，高效、节能、环保，令环境更健康； 1.5 超过限制温度即自动中断运行，井声光报警提示操作者。保证实验安全运行不发生意外。 2、技术指标： 2.1环境温度：室温～35℃； 2.2控温范围：0℃～70℃； 2.3恒温波动度℃：高温±0.3°C；低温±0.5°C； 2.4温度分辨率℃：0.1℃； 2.5容积L：250； 2.6载物托架（个）：2； 2.7具有独立限温控制器； 2.8具有智能型程序控制器。 |
| 50 | 超低温冰箱 | 1 | 台 | 1、样式：立式。 2、容积：≥408L，容量≥28800份样本2ml冻存管。 3、运行功率：≤700W。 4、温度范围：-40℃～-86℃。 5、降噪设计：在可能产生噪音的位置装有减震材料，机组周围装有防火吸音棉。 6、材质：外部材料：喷涂钢板；内部材料：304不锈钢板。 ▲7、保温材料：高密度聚氨酯发泡，保温材料厚度≥100mm，VIP隔热材料厚度≥25mm。 8、外门：1扇，材质为喷涂钢板；隔热层为无CFC高密度聚氨酯发泡。 ▲9、内门：2扇，材质为304不锈钢；隔热层为无CFC高密度聚氨酯发泡。 10、搁板：3层,材质为304不锈钢，可调节高度。 ▲11、把手：外门1个可拆卸式门把手；内门2个压紧式门把手。 12、脚轮：4个，无需额外固定脚可直接做为调平固定脚。 13、检测孔：1个，直径≥25mm。 14、门封条：整机共设计4道硅胶材质门封。 15、压缩机：采用碳氢制冷剂，具有节能环保证书。 16、显示面板： ▲16.1显示：液晶触摸屏尺寸≥7英寸。 16.2屏幕显示信息包括：箱内温度、环境温度、输入电压、显示消音、设备运行模式、日期时间、屏幕状态、设备运行状态； ▲16.3屏幕显示温度历史曲线、异常信息、开门信息可直接查询及通过标配的USB接口下载； 16.4用户可根据实际需求选择运行模式进行切换； ▲16.5两种权限管理方式供用户选择。 17、温度控制：采用微电脑控制系统，调节精度为0.1℃。 18、报警系统：具备高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏堵报警、环温异常报警、电压异常报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警。 19、报警方式：具备声光报警方式；所有报警可通过标配的远程报警端口实现远程报警。 20、电器安全： 20.1备用电池确保断电后报警72小时，具备电池寿命提醒功能； 20.1标配独立电源开关，具备键盘锁定、密码保护、断电保护、断电记忆、宽电压功能。 21、其它功能：具备A4纸插槽功能。 |
| 51 | 碳氢分析仪 | 1 | 套 | 1、产品特点： 1.1 自动数据处理，自动打印分析结果； 1.2 单片机与计算机双控（配通讯软件后）； 1.3 分析速度快； 1.4 测量精密度、准确度高； 1.5 可准确检测碳纤维中的碳含量； 1.6 自动控温、计时； 1.7 具有温度补偿、超温报警功能； ▲1.8 使用双层石英燃烧管，仪器使用单片机控制，可通过微打自动打印氢测量结果，高温炉使用一体化陶瓷纤维电炉（投标文件中提供证明材料扫描件）。 - 技术参数： 2.1 测量范围：碳：1－99% 氢：0.1－99.9%； 2.2 重复性误差：碳：≤0.50% 氢：≤0.15%； 2.3 控温范围：燃烧炉：室温－1000℃； 转化炉：室温－500℃； 2.4 控温精度：温度设定值±10℃。 3、具体配置： 3.1 主机1套（终端版） 3.2 配套软件1套 3.3 终端（配置不低于I5-12400，8G，512G，屏幕：21.5寸）1套。 |
| 52 | 土壤肥料养分检测仪 | 1 | 套 | 1、电源：交流 220±22V 直流 12V+5V（仪器内置锂电池也可用车载电源）； 2、功率： ≤5W； 3、量程及分辨率：0.001-9999； 4、重复性误差： ≤0.02%（0.0002，重铬酸钾溶液）； 5、仪器稳定性：一个小时内显示数字无漂移（透光度测量）；两个小时内数字漂移不超过0.3%（0.003，透光度测量）、0.001（吸光度测量）； 6、线性误差： ≤0.1%（0.001，硫酸铜检测）； 7、灵敏度：红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3； 8、波长范围 ：红光：680±2nm; 蓝光：420±2nm; 绿光：510±2nm；橙光：590±4nm； 9、PH值（酸碱度）：(1)测试范围：1～14；（2）精度：0.01；(3)误差：±0.1。 10、含盐量：(1)测试范围：0.01%～1.00%；(2)相对误差：±5%。 11、土壤水分技术参数水分单位：%（g／100g）；含水率测试范围：0-100%；误差小于0.5% 12、土壤温度：范围：-40-120℃；测量精度：±0.2℃；分辨率：±0.1℃； 13、土壤电导：范围：0-20ms；测量精度：±2％；分辨率：±0..1ms； 14、温度量程：-40℃~+125℃ ；精度：±0.3℃； 15、湿度量程：0%HR-100%HR ；精度：±3%HR； 16、露点量程：-20~+50℃；精度：±0.5℃； 17、气压量程：300~110kPa（海拔9000米~-500米）；精度：0.06hPa（0.5米）； 18、光照量程：0-200000Lux ；精度:0.054Lux； 19、CO2量程：0-5000PPM ；精度：50PPM。 |
| 53 | 叶绿素蓝绿藻分析仪 | 1 | 台 | 1、设备特点： 宽压输入：DC5V±10%； 低功耗设计：工作电流<50mA，待机功耗<0.1W； 工业级PCB电路设计：过压、过流、短接、浪涌保护； 数据存储：5000万条。 2、环境耐受性 工作温度：-20℃至65℃（自动温度补偿范围）； 盐雾耐受：符合ASTMB117标准，316L不锈钢壳体可耐受5%NaCl溶液720小时无腐蚀； 材料工程：316L不锈钢壳体（表面Ra0.4μm电解抛光），蓝宝石透光窗口（莫氏硬度 9级）； 防护等级：IP68（2MPa水压持续72小时无泄漏）。 3、叶绿素a：测量范围：0-800ug/L；分辨率：0.01ug/L； 检出限：0.01ug/L； 校准方式：3点； 重现性：<=3%； 线性度：R2≥0.999. 蓝绿藻:测量范围：0-150000cells/mL；分辨率：10cells/mL； 检出限：10cells/mL； 校准方式：3点； 重现性：<=3%； 线性度：R2≥0.999. 浊度、测量范围：0-1000NTU；分辨率：0.1NTU； 检出限：0.1NTU； 校准方式：3点； 重现性：<=3%； 线性度：R2≥0.999. 温度、测量范围：-20°~65°；分辨率：0.01水深、测量范围：0.01米~200米；分辨率：0.01米。 |

六、售后服务要求：

1、投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合中华人民共和国强制性技术标准的产品。同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的产品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时采购人有权依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

2、投标文件中须提供详细的售后服务机构、维修人员的情况说明及联系方式

4、免费保修期：不低于安装调试验收合格后3年。

5、验收合格并不免除在质保期内中标人应负的责任。

七、交货及安装地点：采购人指定地址。

八、项目实施要求

1、为保证本项目的顺利实施，投标人应结合所投产品特点，自行制定实施方案、图纸并配以文字说明。

2、到货期：合同签订后，在工程进度计划约定的到货期内，将货物送至采购人指定现场。货物送到项目实施现场后，中标人与采购人一起按合同货物清单进行数量和外观的到货验收。验收中发现货物有明显损坏及与清单要求不一致的，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。

3、采购人按国际和国家标准及生产厂家标准进行质量验收。中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。最终验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。

4、安装调试工作完成后，中标人应提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关货物的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人。

5、投标人所投货物的安装附件及零部件必须是厂家原装配置。

6、投标人应保证所提供货物涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

7、投标人应列出详细项目实施方案，包括人员姓名、工作经验、学历和在本项目中的职责分工以及项目管理方法论，项目实施管理策略、项目进度控制、项目应急措施等。投标人在中标后，应允许采购人的工作人员及运维人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、详细设计、测试、安装调试等工作并在实施方案中

提出协同工作计划。

8、交付时间：中标人在合同签订后30天内完成供货、安装、调试并能交付使用。

9、安装调试及其他辅材：包括本项目需要的全部辅料由中标人承担。在分项价格表中列出。

九、图纸：因系统原因，电子版图纸等资料无法上传到“徐州政府采购网”。电子版图纸等资料领取方法：

通过网盘分享的文件：图纸--徐州生物工程职业技术学院环境科技楼实验台及附属设施、仪器设备采购

链接: https://pan.baidu.com/s/13elqoVixIF9IjU4Ci7-K3A 提取码: 2s2d

如在下载过程中出现异常情况，请及时联系：张晴，联系电话：0516-83999206。

十、其他要求：

1、中标人须对最终选定的货物设计详细实施方案，并严格按照招标文件和经采购人批准的设计方案进行实施。批准设计并不减轻中标人对本项目所承担的义务和责任。

2、货物布置须考虑维护操作方便、布局整齐美观和满足经济合理的要求，且严格按货物的相关安装规范执行。

3、中标人负责完成本项目所有设备的采购、发运至规定地点、保管、安装、调试、系统联调、安装、调试检验以及指导采购人进行的试运行。货物发运至规定地点后，中标人负责保管，直至试运行检验合格后将货物移交给采购人和最终用户(货物移交给采购人和最终用户后由最终用户保管)。

4、本项目需送货到采购人指定地点，并由中标人负责卸货并安排人员进行安装调试及售后服务，投标人投标报价中应包含此费用。

5、所提供的货物应根据有关标准包装，应符合运输和装卸条件，以使货物完好无损到达交货地点。中标人应对包装和运输不善引起的损失负全部责任。

6、应在包装中装有详细的包装清单（装箱单、质量合格证书和质保书）。

7、招标文件技术要求中所描述的内容为本项目的基本技术要求，不应作为完整的详细要求。对于为满足正常运行所需的材料的供应、安装、调试、验收及质量保证的内容请投标人自行考虑。中标人应满足本技术需求书中未描述的，但为保证货物能正常有效运行所需要的其它要求和所需的设备与附件。

8、其它要求见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章 投标文件相关格式

一、投标函格式

致：徐州生物工程职业技术学院

根据     项目[项目编号：     ]招标文件，     (姓名)代表我方   （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏海外集团国际工程咨询有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

投标人：      （电子签章）

日期：  年 月 日

二、开标一览表格式

项目编号：

项目名称：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州生物工程职业技术学院环境科技楼实验台及附属设施、仪器设备采购/采购包一 | 详见投标文件 |  |
| 采购包一总价（大写）： |  |  |
| 徐州生物工程职业技术学院环境科技楼实验台及附属设施、仪器设备采购/采购包二 | 详见投标文件 |  |
| 采购包二总价（大写）： |  |  |

投标人：        （电子签章）

日期：  年  月  日

三、分项价格表格式

项目编号：

项目名称：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：               （电子签章）

日期：   年  月  日

注：

1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

3、各采购包分别填写。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

五、授权委托书格式

委托人：

地址：

法定代表人：        职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：  族

职务：

身份证号：

兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：      ）的招、投标活动及签订合同。（     ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（    ）无转委托权。

委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：          邮箱：

年  月 日

(受托人身份证扫描件附后)

六、中小企业声明函格式

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州生物工程职业技术学院）的（徐州生物工程职业技术学院环境科技楼实验台及附属设施、仪器设备采购）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

采购包一：

1、实验台柜

1.（实验室边台（3400*750*850）），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

2.（实验室边台（3000*750*850）），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

3.（实验室边台（3950*750*850）），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

4.（ 实验室边台（2500*750*850） ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

5.（实验室边台（2400*750*850）），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

6.（实验室边台（2000*750*850）），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

7.（ 实验室边台（1800*750*850） ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

8.（ 转角台 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

9.（中央实验台（6050*1500*850）），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

10.（中央实验台（3000*1500*850）），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

11.（ 中央实验台（5200*1500*850） ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

12.（ 中央实验台（5500*1500*850） ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

13.（ 试剂架（5300*400*830） ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

14.（试剂架（2250*400*830）），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

15.（试剂架（4450*400*830）），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

16.（ 试剂架（4750*400*830） ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

17.（实验室水槽台），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

18.（pp水槽），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

19.（三口水龙头），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

20.（滴水架），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

21.（台式单口洗眼器），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

22.（普通试剂柜），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

23.（毒害品储存柜），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

24.（通风橱），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

25.（紧急喷淋），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

26.（气瓶柜），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

2、排风系统

1.（轴流风机），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

2.（玻璃钢离心风机），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

3.（活性炭处理装置），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

4.（ 风机软连接 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

5.（防雨帽），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

6.（PP风管（板材厚度： 8mm）），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

7.（ PP风管（板材厚度： 6mm） ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

8.（ PP风管（板材厚度： 4mm） ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

9.（变风量排风阀），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

10.（变风量补风阀），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

11.（ 位移传感器 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

12.（ 变风量控制器），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

13.（ LCD触控屏触控屏 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

14.（70℃防火调节阀（500*320）），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

15.（70℃防火调节阀（500*250）），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

16.（ 70℃防火调节阀（400*250） ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

17.（70℃防火调节阀（320*250）），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

18.（70℃防火调节阀（Ø250）），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

19.（ 手动调节阀（规格：500*320） ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

20.（ 手动调节阀（规格：400*250） ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

21.（手动调节阀（规格：320*250） ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

22.（ 电动调节阀（Ø160） ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

23.（ 电动调节阀（Ø250） ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

3、气路系统

1.（半自动切换装置），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

2.（半自动切换装置C2H2），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

3.（半自动切换装置O2），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

4.（ 单侧面板 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

5.（钢瓶接头），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

6.（燃气阻火器），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

7.（ 氧气阻火器 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

8.（ 不锈钢软管 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

9.（不锈钢双外丝接头），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

10.（不锈钢球阀），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

11.（不锈钢三通1 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

12.（ 不锈钢三通2 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

13.（ 不锈钢无缝钢管管1），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

14.（不锈钢无缝钢管管2），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

15.（不锈钢无缝钢管管3），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

16.（ 不锈钢三通3 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

17.（不锈钢球阀），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

18.（不锈钢二次稳压阀(双)），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

19.（ 不锈钢二次稳压阀(单) ），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

20.（不锈钢底座面板），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

21.（不锈钢接头），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

22.（不锈钢终端接头），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

23.（五金支架管夹），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

24.（耗材），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

25.（标签），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

26.（压力测试），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

27.（气体报警-氧气探测器），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

25.（气体报警-燃气探测器），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

26.（气体报警-报警主机），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

27.（气体报警-信号线），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

28.（气体报警-五金支架），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

......

采购包二：

1.（离子计），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

2.（PH计），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

3.（便携式pH计），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

4.（电导率仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

5.（便携式电导率仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

6.（便携式溶解氧测定仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

7.（便携式土壤多参数测量仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

8.（声级计），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

9.（多参数消解器），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

10.（多参数水质分析仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

11.（COD测定仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

12.（BOD测定仪 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

13.（氨氮在线自动监测仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

14.（ CODcr在线自动监测仪 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

15.（ 紫外可见分光光度计 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

16.（大气采样器），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

17.（粉尘采样器），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

18.（甲醛监测仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

19.（数据采集板式静电除尘器），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

20.（数据采集旋风除尘器），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

21.（数据采集机械振打袋式除尘器），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

22.（粉尘粒径分布测定实验装置），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

23.（光化学反应仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

24.（冰箱），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

25.（比表面积和孔结构分析仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

26.（管式炉），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

27.（电化学工作站），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

28.（ 秸秆生物发酵装置 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

29.（万能粉碎机），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

30.（红外光谱仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

31.（马弗炉），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

32.（冷冻干燥机 ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

33.（自动电位滴定仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

34.（六联混凝搅拌机），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

35.（六孔异温异搅拌水浴锅），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

36.（电热恒温油浴锅），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

37.（高压蒸汽灭菌锅），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

38.（真空抽滤装置），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

39.（真空干燥箱），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

40.（紫外操作系统），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

41.（ 超纯水机），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

42.（超声波清洗机），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

43.（冷藏箱），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

44.（厌氧培养箱），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

45.（ 管式炉 ），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

46.（超净工作台 ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

47.（高速离心机），属于（工业）行业；制造商为（  ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

48.（高速冷冻离心机），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

49.（生化培养箱），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

50.（超低温冰箱），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

51.（碳氢分析仪），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

52.（土壤肥料养分检测仪），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

53.（叶绿素蓝绿藻分析仪），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。看下列截图：

七、残疾人福利性单位声明函格式

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目编号：

项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：     （电子签章）

日期： 年 月 日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州生物工程职业技术学院环境科技楼实验台及附属设施、仪器设备采购项目（项目编号：     ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （电子签章）

日期： 年 月 日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式（投标人可自行拟定）

项目编号：

项目名称：

供应商郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：，项目编号： 所必需的设备和专业技术能力， 具体为：

设备：

1、（证明材料扫描件附后）

2、（证明材料扫描件附后）

3、（证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料扫描件附后）

2、（证明材料扫描件附后）

3、（证明材料扫描件附后）

………… 特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：  年  月  日

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX（ XX%），小写￥  大写：人民币   。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（  XX%），小写￥  大写：人民币  。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后  个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（  XX%），小写￥  大写：人民币  。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（  XX%），小写￥  大写：人民币   。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。