招 标 文 件

项目名称：连云港市灌云县大气环境监测能力提升项目（专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320723-JSYZ-G2024-0010

采   购   人：连云港市灌云生态环境局

采购代理机构：江苏易章工程造价咨询有限公司

2024年11月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

# 第一章  投标邀请

受[连云港市灌云生态环境局]的委托，江苏易章工程造价咨询有限公司就[连云港市灌云县大气环境监测能力提升项目（专门面向中小企业）]([JSZC-320723-JSYZ-G2024-0010 ])进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

连云港市灌云县大气环境监测能力提升项目（专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年12月05日10点 00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320723-JSYZ-G2024-0010

2、项目名称：连云港市灌云县大气环境监测能力提升项目（专门面向中小企业）

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币480万元。

5、最高限价：人民币480万元，投标报价超出最高限价的按无效响应处理。

6、采购需求（简介）：为进一步科学有效完成大气污染防治和污染溯源工作，提升大气环境监测能力，连云港市灌云生态环境局拟采购大气环境监测设备及相关技术服务，大气环境监测设备包含车载挥发性有机物监测系统、便携式常规七参数监测仪、颗粒物激光雷达、道路积尘负荷监测仪；相关技术服务包含走航车辆保障服务、走航技术服务、大气污染物源解析服务。具体详见招标文件第四章采购需求。

7、合同履行期限：自合同签订之日起90日历天内完成大气环境监测设备供货并通过验收、交付使用。自验收合格之日起提供1年的走航技术服务。根据灌云县大气环境实际情况，按采购人要求提供大气污染物源解析服务。走航车辆保障服务需按采购人要求覆盖整个项目周期，直至本项目走航技术服务期结束。

8、本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，第2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见招标文件第六章投标文件格式。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中心企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）等相关文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购。（符合要求的供应商须提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）。格式详见招标文件第六章投标文件格式。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

（2）法律、法规规定的其他条件。

三、获取采购文件

1、时间：2024年11月14日至2024年11月21日23时59分止（北京时间）。

2、地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

3、方式：登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

4、售价：0.00元

四、投标文件提交

1.提交投标文件截止时间

截止时间：2024年12月05日10时00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、开启

时间：2024年12月05日10时00分（北京时间）

地点：灌云县公共资源交易中心灌云不见面开标六室

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，如不满足将按无效投标文件处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各供应商关注发布平台。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.特别提醒：

一、潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统采购人注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（3）“CA数字证书”的获取：

投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“http://jsxcmm.com/help/gys.html”。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（5）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（6）请潜在投标人提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

二、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

因供应商未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

三、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：连云港市灌云生态环境局

地　　址：灌云县胜利中路703号

联 系 人：孙科长

联系电话：19599952952

2.采购代理机构信息

名    称：江苏易章工程造价咨询有限公司

地　　址：江苏省连云港市海州区凤凰大道1号港城新世界3号楼第四层401室

联 系 人：吕新茹

联系电话：18795507535

3.项目联系方式

项目联系人：孙科长

电　    话：19599952952

# 第二章  投标人须知

### 一、总则

### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标产品配置及分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 12、投标产品配置及分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标产品配置及分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标产品配置及分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

### 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文件；

28.5.3不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

28.5.4不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.5不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.6不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

### 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构、采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同与履约验收

### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 32、履约验收

### 32.1 采购人组织对供应商履约的验收。对于采购人和使用人分离的采购项目,应当邀请实际使用人参与验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

32.2 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.3 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告同级财政部门。

### 33、履约保证金

33.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。成交供应商可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

33.2 成交供应商违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如成交供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

33.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的成交供应商主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

33.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向成交供应商支付超期资金占用费。

33.5 本项目履约保证金要求详见第四章 采购需求。

### 34、货物（包含与货物相关的服务）的追加

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 35、政府采购履约资金扶持政策

35.1中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

### 36、政策功能

36、支持中小企业发展

36.1本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。

36.2根据《办法》规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;根据《通知》规定，该划型标准适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

36.3本项目专门面向中小企业采购，参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

1、供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小微企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）。

3、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

4、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 37、绿色发展

37.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

37.2为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

37.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、

油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

### 38、政府采购需求标准

38.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

### 39、其它事项

39.1代理服务费：按江苏省招标投标协会苏招协【2022】002号文，关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知”规定货物类标准的70%计取，上述费用由供应商综合考虑在投标报价中，由成交供应商领取成交通知书时一次性支付，专家评审费由采购人支付。

39.2解释权

本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归代理机构。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第三章  合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方1（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（12）是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（13）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第四章 采购需求

一、说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300号)规定：

工业行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

其他未列明行业划型标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 01 | 九、投标报价要求 （1）本次投标报价为总价包干制，中标后不再进行任何调整。 （2）供应商须以人民币报价，投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务;人员费用：包括但不限于人员工资、住宿费、差旅费、加班费等；车辆费用：包括但不限于加油费、过桥过路费、维修保养费、改装费、停车费等；包括所有监测设备的运营维护费用，包括但不限于备件耗材费、网络费等从项目中标成交起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。 |
| 02 | 十、付款方式与履约保证金 1.合同款项的支付方式及进度安排 1.1 预付款支付时间：双方合同签订后，中标人按采购人要求提供正规发票，采购人收到发票后10个工作日内一次性支付合同金额的10%作为项目预付款。预付款支付比例：合同金额的10%。 1.2进度款支付时间：大气环境监测所有设备交付于采购人且设备安装调试完成并整体验收合格后，中标人按采购人要求提供正规发票，采购人收到发票后10个工作日内一次性支付合同额的50%作为项目进度款。进度款支付比例：合同金额的50%。 1.3尾款支付时间：走航技术服务期满后，中标人按照采购人要求提供项目所需相关材料，材料确认无误后，中标人按采购人要求提供正规发票，采购人收到发票后10个工作日内一次性支付合同额的40%为项目尾款 尾款支付比例：合同金额的40%。 |

本项目核心产品为： 车载挥发性有机物监测系统。

- 一、项目背景

为进一步科学有效完成大气污染防治和污染溯源工作，提升大气环境监测能力，连云港市灌云生态环境局拟采购大气环境监测设备及相关技术服务，大气环境监测设备包含车载挥发性有机物监测系统、便携式常规七参数监测仪、颗粒物激光雷达、道路积尘负荷监测仪；相关技术服务包含走航车辆保障服务、走航技术服务、大气污染物源解析服务。

- 货物（标的）采购清单

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 具体内容 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境监测设备 | 车载挥发性有机物监测系统（核心产品） | 1 | 套 | 工业 |
|  |  | 便携式常规七参数监测仪 | 1 | 台 | 工业 |
|  |  | 颗粒物激光雷达 | 1 | 套 | 工业 |
|  |  | 道路积尘负荷监测仪 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 走航车辆保障服务 | 走航车辆保障服务 | 1 | 项 | 其他未列明行业 |
| 3 | 走航技术服务 | 走航技术服务 | 1 | 年 | 其他未列明行业 |
| 4 | 大气污染物源解析服务 | 颗粒物在线源解析 | 10 | 天 | 其他未列明行业 |
|  |  | VOCs源解析 | 10 | 天 | 其他未列明行业 |

- 三、货物（标的）技术参数及功能指标

  - 1、大气环境监测设备技术参数及功能指标

  - 1.1、车载挥发性有机物监测系统

1.1.1系统基本要求

（1）系统具备环境空气、污染源监测及污染物实时走航边走边测等功能模式。环境空气监测、污染源监测要求系统具备现场准确定性和定量能力，数据准确可靠。

（2）设备分析方法满足生态环境部《环境空气挥发性有机物的应急测定便携式气相色谱-质谱法》的要求。

▲（3）可实现对 TO-15、PAMS、醛酮类等117种组分的挥发性有机物的监测，同时可监测N-甲基甲酰胺、N,N-二甲基甲酰胺、丙二醇单甲醚、丙二醇单甲醚乙酸酯、桉叶油醇、甲基庚烯酮等挥发性有机化合物，能够使用标准气体使仪器增加其它非极性挥发性有机物监测的能力。（须提供省级或省级以上检定机构出具的检测报告）

▲（4）为满足分析需求，系统可具备或集成单质谱快速分析和色谱质谱联用分析模块，两套质谱模块使用相同的离子源及质量分析器，且各自具备独立的质量分析器和真空系统，保证两套模块可同时监测。（须提供实物图片及彩页证明。）

1.1.2.挥发性有机物质谱分析仪性能要求

（1）应采用实验室设备相同电离模式 70eV EI，可与NIST谱库进行匹配。

▲（2）内置多级差分真空系统，由机械泵和涡轮分子泵提供系统真空，质谱腔工作真空压力＜5×10-4Pa。（须提供省级或省级以上检定机构出具的检测报告）

（3）温度可编程GC柱，建议长度≤10米；温度设置范围：45℃至260℃；升温速率：≥100℃/分钟。

（4）内置碳分子筛或TENAX吸附剂的富集管及惰性化定量环。

（5）快速筛查模式下可实现秒级响应，响应时间≤1s；全分析准确判定模式下，样品分析时间应≤7分钟。

（6）配置CBM实现VOCs、无机因子（如CO、SO2、O3、NOx、PM2.5、PM10）、气象五参数等仪表转接集成，利用TCP通讯方式将系统监测数据进行输入和输出。

1.1.3.挥发性有机物质谱分析仪技术指标

（1）进样方式：具备膜进样方法、定量环进样方法、富集管进样方法；

（2）具有采样预抽和管路清洗反吹功能；

▲（3）分析周期：≤5min（对氮中43组分VOCs混合气体标准物质进行检测），且苯乙烯与1,2-二甲苯分离度＞1.0；（须提供总离子流分析色谱图并标注各物质定性结果）

▲（4）检测限：≤0.05nmol/mol（甲苯）；（须提供省级或省级以上检定机构出具的检测报告）

▲（5）响应范围：0.05nmol/mol-500 μmol/mol；（须提供省级或省级以上检定机构出具的检测报告）

▲（6）重复性≤3%；（须提供省级或省级以上检定机构出具的检测报告）

1.1.4.数据分析软件

1.质谱控制软件

（1）具有自动维护功能，可进行色谱柱维护、色谱柱老化、吸附管维护、质量分析器烘烤功能；

（2）具备仪器状态（伴热管线温度、过滤器温度、气质接口温度）、质谱参数（真空度、分子泵电流、转速及温度、灯丝电流及使用寿命等）、系统参数显示功能；

▲（3）具备AEC全自动电路控制功能(启动关闭仪器，真空压力显示、电参数读取与控制、故障判别及故障信息查询等)。（须提供省级或省级以上检定机构出具的检测报告）

（4）应用软件可检索标准质谱图和采购人自己建立的质谱图库，操作人员可设计、改进和储存自己的分析方法。

1.1.5走航分析软件

（1）自动记录GPS信息、气象参数、监测因子信息及浓度结果，以3D-GIS实时显示VOCs浓度变化，可给出任意点位的VOCs总量及主要物质浓度值；

（2）软件应具有对历史数据导出导入功能，并支持原始监测数据以XLS、TXT、JPG、PNG等多种格式导出；

（3）软件具有组分监测数据展示和环境情况实时记录功能；

（4）软件应具备对相关监测因子（CO、SO2、O3、NOx、PM2.5、PM10等）绘制走航图，同时也能以折线图和列表形式展示，可对因子进行编辑、添加、删除；

（5）软件应具备历史数据查询功能，并能通过柱状图、饼图等方式展示监测数据。

1.1.6辅助分析和管理决策的数据库配置要求

（1）仪器具有标准谱库的检索功能，支持自建谱库；

▲（2）质谱仪标准谱库包括：NIST标准质谱数据库、自动质谱图解卷积和鉴定系统（AMDIS）、环境样品专用谱库（＞1000种）、中文版化学品安全指导数据库（SIC）、环境标准参考数据库；（须提供产品软件截图）

1.1.7车载式大气采样系统

（1）采样头：防止雨水和粗大的颗粒物落入总管，同时避免小动物和大型昆虫进入总管。采样头的设计应保证采样气流不受风向影响，稳定进入总管；

（2）采样总管：采样总管内的气流应保持层流状态，采样气体在总管内的滞留时间应＜10s；

（3）制作材料：不锈钢或聚四氟乙烯；

（4）工作环境温度：-20-45℃；

（5）样品相对湿度：≤80%；

（6）电源电压：24V。

1.1.8车载式五参数气象站

（1）风速：测量范围：0～60m/s；分辨率：≤0.1m/s；

（2）风向：测量范围：0～360°；分辨率：≤0.1°；

（3）空气温度：测量范围：-40℃～+85℃；分辨率：≤0.1℃；

（4）环境湿度：测量范围：10%RH～95%RH；分辨率：≤0.1%RH；

（5）大气压力：测量范围：300mbar～1100mbar；精度：±1mbar；

1.1.9 VOCs分析专用动态校准仪

（1）气体混合区域恒压，采用电子压力控制，控制压力范围：0~300kPa，精度＜±0.2 kPa；

（2）具有温控功能，混合区域温度可0~50℃设置，控制精度±1℃；质量流量传感器阀座温度可0~45℃温度设置，控制精度±1℃；

（3）具有远程遥控或序列编辑功能；具有多点自动序列配气功能，具有单点或多点自动校准功能；

（4）稀释比率：1/10～1/5000；

（5）流量测量精度：±1%满刻度；

（6）流量控制重复性：±0.2%满刻度；

（7）流量控制线性度：±0.5%满刻度；

（8）具有6英寸以上高清屏显示，实时显示采购人软件界面、系统设置/故障/报警信息等。

1.1.10.标气与减压阀

需随机配备1瓶TO-15标气及1瓶甲苯标气；标气瓶容积≥4L，带不锈钢减压阀。

1.2、便携式常规七参数监测仪技术参数及功能指标

1.2.1.仪器配置：

- （1）检测项目：检测项目包含PM2.5、PM10、CO、NO2、O3、SO2、TVOC多种气体，并能同步显示温度、湿度；

- （2）配备有气密性的气室：通过主动进气孔和尾部风扇主动通气到密闭气室，气室中上下排列气体传感器的探头；

（3）	供电方式：支持USB Typc-C接口，或XT30接口电源输入；

- （4）具备高亮浓度警示灯提示功能：颜色和报警值可自定义，可设置为自动跟随气体浓度变化；

- （5）具备独立的移动通信模块，无传输距离限制，污染物浓度数据回传或记录速率不低于1Hz，且数据支持断点续传；

- （6）具备加密数据输出接口（USB Type-C），可以选择不使用内置移动通信模块，而使用专有设备进行加密通信。

- （7）支持组网作业：一台或多台设备的数据可以在一台或多台可视化终端展示；

- （8）支持与多种车型高度集成进行走航监测，无需对车辆打孔、接线，即装即用，拆下即复原，15s可完成无损急速安装；

1.2.2.各检测模块参数详情：

- （1）具备可吸入颗粒物检测模块，检测方式：激光散射/光散射，检测PM1.0、PM2.5、PM10三种数值，量程：0~1000ug/m3，检出限：1ug/m3，重复性＜2%，理论分辨率：1ug/m3，具备湿度校正算法，可在宽湿度范围提供较为准确的测量值；

- （2）具备CO监测模块，检测方式：电化学，可用量程：0~10ppm，检出限：10ppb，重复性：<4%，理论分辨率：<0.6ppb；

- （3）具备NO2监测模块，检测方式：电化学，可用量程：0~10ppm，检出限：5ppb，重复性：<4%，理论分辨率：<1.1ppb；

- （4）具备SO2监测模块，检测方式：电化学，可用量程：0~15ppm，检出限：5ppb，重复性：<4%，理论分辨率：<0.8ppb；

- （5）具备O3监测模块，检测方式：电化学，可用量程：0~10ppm，检出限：5ppb，重复性：<4%，理论分辨率：<1ppb；

- （6）具备TVOC监测模块，检测方式：光离子化检测（PID），可用量程：0~50ppm（异丁烯）；检出限：1ppb，重复性：<4%，理论分辨率：3.8ppb。

1.2.3.软件要求：

- （1）实时显示气体检测仪的工作状态，包括卫星数据、待传数据量、相对高度、设备昵称，并且控制设备的高亮警示灯、采气泵等功能；

- （2）具备数据断点续传功能，通信中断时采集到的任务数据不会丢失，且会在连接重新建立后自动追回，并显示待传数据量；

- （3）每个检测项目需要具备独立的温度、湿度与压力传感器，并能在专用调参与校准软件中独立显示；同时支持质量浓度、体积浓度两种单位，采购人可自由切换；

- （4）实时显示空气污染物浓度时间变化曲线图；实时生成二维网格空气污染分布热力图，且网格大小实时可调；且实时生成二维等值线空气污染分布热力图；

- （5）实时生成三维点云污染物浓度分布热力图，且视角可调，可点击精确显示采样点的经纬度与相对高度；

- （6）污染物浓度的可视化颜色关系支持实时在软件中手动或自动调节；

- （7）浓度分布热力图在地图中对应显示，地图模式可选卫星图与街道图；

- （8）支持导入一个或多个历史数据任务，并可与当前任务数据同时显示；

- （9）支持导入高清正射影像图（.tif格式，国际通用WGS-84坐标系），导入后会自动覆盖相应区域的地图；

- （10）支持一键式导出任务报告及表格，多种数据呈现方式进行事后分析；

- （11）支持将气体分布网格图与等值线图输出为带有地理信息的正射图（GeoTiff）；

- （12）支持导入带有地理信息标记的图片并在地图对应位置显示；

- （13）支持在同一个软件界面中实时展示多台设备回传的数据，并可选择任意一台进行跟踪，且软件安装台数不受限制，支持软件自动更新；

- （14）具备调参校准功能，可远程对气体检测模块进行调参校准，可调整的参数包括每个检测项目的敏感度斜率和零点；

- （15）支持将接收到的加密数据解析为明文数据，并通过UDP输出，方便采购人进行二次开发。

- 1.3、颗粒物激光雷达技术参数及功能指标

可监测颗粒物污染空间分布信息，实现污染溯源工作，支持走航监测、水平扫描监测和垂直监测，可有力支撑颗粒物大气污染防治工作。

▲（1）时间分辨率：1s及其倍数可调。（须提供省级或省级以上检定机构出具的检测报告）

▲（2）空间分辨率：3m及其倍数可调。（须提供省级或省级以上检定机构出具的检测报告）

（3）探测盲区：≤30m。

（4）探测距离：≥15km。

（5）脉冲能量：≥500μJ。（须提供省级或省级以上检定机构出具的检测报告）

（6）光源重复频率：2kHz-7kHz可调。

▲（7）空间模式：TEM00，M2≤1.3。（须提供省级或省级以上检定机构出具的检测报告）

（8）光斑直径：≥10mm。（须提供省级或省级以上检定机构出具的检测报告）

（9）发散角：≤0.2mrad。（须提供省级或省级以上检定机构出具的检测报告）

（10）脉冲宽度：≤13ns。（须提供省级或省级以上检定机构出具的检测报告）

（11）光束指向性：≤50urad。（须提供省级或省级以上检定机构出具的检测报告）

（12）重频率稳定性：＜3%。

（13）功率稳定性：RMS≤1%@8h。

（14）光束中心高偏差：±0.5mm。（须提供省级或省级以上检定机构出具的检测报告）

（15）光束指向垂直度：＜1mrad。

（16）采样频率：50MHZ。

（17）扫描周期：扫描一周在采集360条数据且每条数据不少于5000个脉冲，时间为6min。（须提供省级或省级以上检定机构出具的检测报告）

（18）摄像功能：具备摄像功能，可实时查看窗口外的视频情况,摄像功能系统与雷达主机一体化设计。（须提供省级或省级以上检定机构出具的检测报告）

（19）电快速瞬变脉冲群抗扰度：在供电电源端口，保护接地（PE)施加重复频率5kHz抗扰度电压峰值2kV的电压信号，性能正常。（须提供省级或省级以上检定机构出具的检测报告）

（20）浪涌（冲击）抗扰度：开路试验电压2kV，性能正常。

（21）静电放电抗扰度：接触放电，试验电压抗扰度6kV，空气放电，试验电压8kV，性能正常。（须提供省级或省级以上检定机构出具的检测报告）

（22）电压暂降、短时中断和电压变化:电压暂降试验试验等级为40%持续时间为10周期，性能正常；短时中断试验等级为0%持续时间为250周期，性能正常。

（23）绝缘电阻：激光雷达输入端与机壳金属部分间的绝缘电阻≥20MΩ。（须提供省级或省级以上检定机构出具的检测报告）

（24）绝缘强度：激光雷达电源插头与壳体之间施加50Hz、1500V正弦波交流电压,持续1min试验,应无击穿或闪络现象。（须提供省级或省级以上检定机构出具的检测报告）

（25）采集软件：软件可以进行相关设置，包括：模式切换、激光器关闭和启动、云台上下电、水平增益设置、垂直增益设置、开光、关光、LD电流设置、激光器错误复位、指令下发、数据上传启停。（须提供省级或省级以上检定机构出具的检测报告）

▲（26）分析软件：软件支持消光、退偏、PM2.5、PM10、边界层、能见度、光学厚度、云信息等数据的展示。通过鼠标点击能够实时显示具体高度、时间、数值、当前地理位置信息。（须提供省级或省级以上检定机构出具的检测报告）

1.4、道路积尘负荷监测仪技术参数及功能指标

1.4.1.主机部分技术参数：

- （1）采样泵的工作流量为：（80～120）L/min；

- （2）流量控制器：量程范围：（0.2～30）m/s，精度≥2.5%；

- （3）设备TSP监测浓度范围：（0～20）mg/m3，检出限：1μg/m3；

- （4）积尘负荷测量范围：0～30g/m2；检出限：≤0.05 g/m2；分辨率：≤0.01 g/m2；响应时间：≤5s；

- （5）监测频次：≤2s；

- （6）车辆行驶速度范围：（30～70）km/h

- （7）设备应具备数字通讯接口，可实现无线或有线通讯；

- （8）车辆配有双系统协同定位功能，实时记录经纬度、速度等信息，定位精度≤15m；

- （9）设备配有外置式可充电电源，供电单元；

- （10）电源持续供电能力≥5h；

- （11）具有断电数据保存功能。

- （12）主机尺寸长度≤600mm、宽度≤330mm、高度≤570mm，保证安装在紧凑型SUV车辆，且不影响后排座椅。

▲（13）须提供省级或以上机构出具的满足《道路尘负荷车载移动监测与评价技术规范》颗粒物单元要求的检测报告，报告须体现依据该标准测试。

1.4.2.平台部分技术参数

- （1）车载终端可显示实时数据；

- （2）平台可根据标准分级以不同颜色显示，生成道路尘负荷或扬尘浓度监测轨迹图；

- （3）数据存储大于3个月，可通过省、市、县区、街道或任意时间查询；

- （4）数据须包含市、县区、街道、路名、测速、积尘负荷浓度、扬尘浓度、经纬度等信息，并可以Excel格式导出；

- （5）可实现自动识别省、市、区县、街道行政边界分类；

- （6）一键自动生成word图文分析报告，快速规范；

- （7）报告内容需包含行政区域内各级别道路长度占比饼状图等内容；

- （8）平台可根据起点、终点提前做路径规划；

- （9）通过定位坐标或中文具体位置信息都可实现位置查询功能；

- （10）可显示历史走航轨迹；

- （11）平台可对两点进行直线测距和轨迹测距；

- （12）可查看所有在线采样车辆的位置信息及实时测量数据；

- （13）具备多端远程控制功能，方便多台设备统一管理。

- 2、走航车辆保障服务技术参数及功能指标

投标人为整个项目周期提供走航车辆服务，确保本项目所有设备顺利安装在走航车上，具备正常走航功能。走航车辆应具备下述功能。

2.1走航车辆总体要求

▲（1）投标人需自有VOCs走航监测车辆并提供车辆购买合同，保障服务中出现车辆问题能及时解决。

- （2）投标人提供的走航车辆已由适合的车辆底盘改装并完成特种车上牌（国Ⅵ，蓝牌），可正常行驶。

- （3）投标人提供的走航车辆行驶里程不得超过3万公里。

- （4）投标人需提供车辆改装后的平面设计图和电路原理图。

- （5）投标人需提供车辆改装后的三维效果图或实物参考图。

- （6）投标人提供的走航车辆车体标识可以按照采购人的要求设计修改。

    - 2.2走航车辆功能要求

    - 2.2.1所提供走航车辆应具备以下功能：

2.2.1、车体基础改造

- （1）车辆分区

所提供车辆车内需分为驾驶乘坐区、实验分析区、工具区。实验分析区具备安装车载挥发性有机物检测系统、颗粒物激光雷达、道路积尘负荷监测仪、便携式常规七参数监测仪等设备空间及位置，确保设备可以正常安装，并预留足够的空间，确保走航工程师实现设备走航功能。

- （2）车辆开门

后开门采用后双开门原车车身形式，车辆侧门应配有侧向拉门，用于人员和仪器的进出，侧门底部设置电动踏板。

- （3）车辆窗户

实验区窗户采用原厂车辆窗户，窗户进行贴膜保温处理，工具区窗户和尾门窗户改装成盲窗，增强保温效果。

- （4）车身加固

车身内部需要承重的区域进行加固处理，内部进行保温处理。

- （5）车顶平台

车顶设置有车顶平台，并加设不锈钢护栏，加强工作人员登顶工作的安全性。

- （6）后爬梯

尾部设置一个爬梯，爬梯各梯步采取防滑措施处理。

- （7）车外照明

车顶平台两侧应安装有车载场地灯，满足现场夜晚照明需求。

- （8）车辆地板

实验区地板采用防腐车辆专用地板，工具区铺设防滑压花铝板。

- （9）防雷系统

车身有良好的接地处理，可有效防止雷击及触电，在电源引入口安装电源防雷避雷器。

- （10）防静电

整车加装静电拖，防止车辆静电引起仪器损坏。

2.2.2、车内改装

- （1）设备机柜

定制设备机柜，满足仪器安装要求；柜体下部、上部和左右侧分别装有减震装置。

- （2）工作台面

在实验区前方应设置有工作台面用于现场办公使用，隔断侧面应设置220V电源插座和多媒体插座。

- （3）车内座椅

驾驶区保持原车状态，可乘坐2~3人（包括驾驶员），实验区内放置座椅，座椅可以根据实验需要进行局部调整，可满足走航工程师正常工作。

- （4）车内照明

应符合移动实验室亮度要求，采用照明灯具，所有灯具可以单独控制。

- （5）内饰软包

车辆内饰整体采用 PU 皮革面料进行软包处理。

- （6）安防附件

实验区应配备车用小型灭火器、自动灭火贴、温湿度计、烟雾报警器、应急医疗箱等安全防护物品。

2.2.3、供电系统

- （1）所有用电器具根据采购人需求，配置有市电供电系统、走航供电系统；

- （2）车辆电路接口进行防水处理，保证充电，电源接口采用防误插设计，拥有良好的电气绝缘性能、优良的抗冲击性能和防尘、防潮及防腐蚀的性能；

- （3）线缆盘：监测车配置长度≥30米的线缆盘，线缆盘配漏电保护开关，保护用电安全，带电源指示灯，配户外专用电缆线，耐折弯，耐磨损，耐高低温；

- （4）采用车辆专用走航逆变充电系统，功率≥5KVA，满足车辆仪表的使用和设备的需求，能够实现边走边测边充电。车辆熄火状态下，其自带的电池系统，能够维持总功率1KW左右的仪器设备工作≥10小时；

- （5）电池监控：电池实时状态应通过≥5英寸的外置触摸显示屏查看，同时也可以通过手机APP查看电压、电流、功率、剩余续航时间等。

- （6）温度监测：应具备电池温度和实时监测功能，保障电控系统安全；

- （7）工作环境：供电系统可以在-20℃至60℃工作；

- （8）保护功能：具备过压、低压、过温、过载、交流短路保护功能；

2.2.4、空调和通风系统

- （1）应合理计算空调制冷量，选用底盘自带后舱空调或者顶置空调；

- （2）为加强仪器散热功效，应在机柜上安装散热设备，应在车身合适位置加装散热结构。

2.2.5、视频监控系统

- （1）车内监控系统：在车内安装两台摄像机，可监控实验区和工具区的情况；

- （2）车外监控系统：应在车尾和车头两个方向安装摄像头，对周边情况进行监控；车头使用360度云台摄像机；

- （3）显示器：在车内配备≥40英寸的4K显示器，用于视频监控和仪器数据展示；

- （4）其他影音配置：车辆驾驶区应设置车载导航系统、倒车影像系统和行车记录仪。

2.2.6、其他要求

- 1、中标人需负责将本项目所有设备安装到所供车辆上

- 3、走航技术服务要求技术参数及功能指标

3.1.人员要求

3.1.1走航工程师

1.工作经验要求：具有走航监测、报告编制从业经验。

2.工作内容：

（1）根据每日走航任务安排，开展走航监测工作并编制走航监测报告，若临时于计划外开展走航监测工作，须在收到任务后一小时内响应；

（2）对污染高值区域进行排查，锁定污染高值区域，并实时记录并汇报相关污染信息；

（3）根据采购人要求，协助开展现场执法检查、精准溯源等工作。开展污染源摸排，对重点区域、工地等污染源进行巡查，全面掌握并及时上报扬尘源、移动源、社会生活源等关键污染源存在问题。定期对发现的问题进行回头看，确保整改措施落地。

（4）负责车内监测设备的运行维护，故障报修等工作。

（5）做好走航监测传帮带工作，协助采购人全方位掌握走航监测仪器设备使用；

（6）提前做好每日走航路线规划，依据污染变化情况及采购人近期工作重点拟定各工作阶段走航方案；

（7）负责每日走航监测的审核及发布工作，按时将前一日走航监测报告发送至采购人指定联络人；

（8）负责编制技术分析报告，对历史走航监测数据开展成因分析、区域污染变化分析，结合气象条件、污染源分布情况、改善情况，协助采购人开展阶段性空气质量形势综合分析研判；

3.1.2走航车运维人员

工作内容：辅助走航工程师及驻场工程师开展相关走航及数据工作。负责走航车辆驾驶、运行维护等工作。具体工作内容见走航运维要求。

    - 3.2.车辆运维要求

（1）保证车辆的安全性，及时上报和处理违章及交通事故。

（2）定期进行车辆的日常清洁，保持车辆外观、内部整洁。

（3）定期进行车辆维护、保养工作，保持车况良好，留存保养记录单。

（4）坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆运行。

（5）每次出车任务返回，需形成行车记录，简要汇报出车情况。

3.3、监测设备运维要求

（1）负责车载走航系统维护，主要工作须包括仪器的日常维护与运营日志记录等，保证走航观测系统的正常运行，在设备发生严重故障时及时赶赴现场进行维修；

（2）车载走航系统的日常保养。定期查看仪器的运行状况，及时汇报重大事故或仪器严重故障的情况。定期巡检与日常维护内容主要包括仪器校准、车辆运行状况检查、标气等耗材检查、GPS导航天线检查、UPS锂电池或取力发电机检查、车内运行温度检查、停车地点选择与人员防护注意事项等；

（3）维护内容。提供非人为原因造成的故障部件的更换，常用备件耗材的更换，软件升级，仪器的清洁、调整、润滑、检验和测试等检修保养服务，以保证仪器的正常运行。

（4）车载挥发性有机物监测系统具体服务内容如下：

1次/天进行仪器电路及其通讯口连接检查（包括检查通讯口连接是否牢固、连接是否通畅等）；

1次/天查看仪器采集软件、分析软件运行是否正常。检查仪器是否有异常报警，数据传输是否正常；

1次/周标准气瓶、减压阀及其气路连接漏气检查（包括检查标准气瓶是否过期、减压阀是否正常等）；

1次/月采样管路检查（包括气密性、管路是否污染、是否结露、采样泵工作是否正常等）；

1次/月清洁采样管路，反吹维护；

1次/月仪器校准（标准曲线制作，质控样标定等），每周对设备进行一次单点校准，每月对设备进行一次多点校准，使用标准物质为：PAMS、TO14、苯、有机硫，标准物质应符合相关规范要求；

1次/季度仪器性能检查（包括仪器采样流量、仪器数据准确度、灵敏度，稳定性，仪器内部温度、电源电压；系统光路光斑、激光能量检查等）；

1次/半年进样膜、紫外灯离子源组件检查，不满足工作状态需要定期更换；

1次/年预防性维护，对系统进行检查与清洁，更换必要的耗材与配件，真空期清洗维护。

（5）颗粒物激光雷达具体服务内容如下：

1次/天远程查看仪器性能状态，确保仪器正常运行时间；现场查看监测车内外环境检查（包括清洁监测车内外环境、监测车是否安全牢固、是否漏水等）；现场查看监测车供电电源检查（包括总电源开关、电表、供电电压、防感应雷部件等）；现场查看仪器电路及其通讯口连接检查（包括检查通讯口连接是否牢固、连接是否通畅等）、查看仪器采集软件、分析软件运行是否正常、检查仪器GPS信号、数据传输是否正常；

1次/周检查设备固定是否牢靠，检查激光光路，确保设备不出现偏光现象；

1次/月对仪器进行维护校准，包括粒径校准及质量校准，保证仪器准确运行，并提交仪器校准报告；

1次/季度进行仪器维护、检测，按照《日常维护检查项目》表进行维护检测，并填写仪器日常维护巡检表；提交一次维护报告，包含远程查看、例行检查、质控检查、例行维护记录和维修情况（如有）等。

（6）道路积尘负荷监测仪具体服务内容如下：

日常维护项目要求：每次采样前检查仪器电路及其通讯口连接检查，提前一天充满电；采样时遇到有水路面，切勿运行设备；遇到减速带、低洼地带，谨慎通过，避免损伤进气组件；采样后将本底采样装置放回车内，避免进水；

1次/周清理进气管路、清理过滤组件、清理缓冲仓组件、清理缓冲仓内积尘；

异常数据的审核与检验要求：对监测数据异常值进行分析，查明原因，如属于数据正常或仪器故障，并以表格或者纸质打印格式处理并上报；

质量控制资料整理要求：各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查等质量保证与质量控制记录按要求进行填写，每季度进行整理归档，更换下来的耗材与备件保留备查。

（7）便携式常规七参数监测仪具体服务内容如下：

每次开机前须进行校准；每年定期返厂检查维修，并做好相关的维修记录。

（8）备品备件、耗材、标气。要求投标人提供走航车及配套仪器的备品备件，至少包含如下内容：挥发性有机物监测仪：紫外灯、PDMS膜、微通道板、金属过滤器组件等；颗粒物激光雷达：微孔光阑、OLED液晶屏单元等；耗材须至少包括：标气、特氟龙进样滤膜（直径 5 微米）；

（9）车载走航系统的运行日志。建立车载走航系统使用与维护保养记录，检查记录系统各部件的运行情况，发生故障提供分析报告。运行日志的内容包括飞行时间质谱仪的运行状态、工作环境、异常情况、记录时间、记录人和负责人等；

（10）供应商须提供 7*24小时故障受理服务。在接到申告电话后，保证在1小时内对采购人所提出的维修要求做出实质性反应，及时解决系统运行中的问题，保证在24个小时内予以解决；

（11）当故障处理完毕后，供应商须做详细故障记录，并在三个工作日内向采购人提供书面故障报告。

3.4.走航工作要求

（1）走航频次：按照采购人要求开展走航监测。

（2）根据驻场工程师安排的工作计划，开展走航监测工作。每天走航高值第一时间传递给采购人，内容包括：针对走航监测系统获得的异常报警信息，结合风向信息，开展疑似污染源绕厂走航监测，并协助执法人员进一步溯源。走航工程师对报警点位周边进行现场排查，并将现场照片及巡检结果及时上报采购人，督促相关部门及责任人及时对现场情况进行处理，降低其对周边环境的影响。对排查出的问题点位进行复查，复查情况及时上报采购人。

3.5.走航报告要求

（1）报告时效性：按时将前一日报告发送至采购人项目负责人，应急走航监测根据采购人需求，供应商须在走航结束后2小时内出具走航监测简报；

（2）VOCs走航监测报告：内容须包含走航概况分析、TVOC空间分布分析、特征污染物种分析、异常高值分析等。内容须至少包含如下部分：

1.VOCs走航概括分析：包括走航时间、地点、气象情况、整体浓度水平、峰值浓度水平、区域内主要污染因子；

2.TVOC空间分布：包括各区域内VOCs浓度水平分析；

3.特征污染物种分析：结合各类型类源占比情况，说清区域内特征污染物对应污染源类型，初步判断污染原因；

4.异常高值分析：针对发现的异常高值点位，结合现场排查的企业污染信息，锁定污染源头，并对污染源的污染时间、污染因子、污染区域开展重点分析；

（3）颗粒物走航监测报告：内容须包含颗粒物走航概况分析、颗粒物空间分布分析、雷达监测结果分析、异常高值分析等。内容须至少包含如下部分：

1.颗粒物走航概括分析：包括走航时间、地点、气象情况、整体浓度水平、峰值浓度水平；

2.颗粒物空间分布：对监测点位周边颗粒物分布情况作简要分析；

3.雷达监测结果分析：包含消光、退偏比等分析；

4.异常高值分析：针对发现的异常高值点位，结合现场排查的企业污染信息，锁定污染源头，并对污染源的污染时间、污染因子、污染区域开展重点分析；

（4）便携式常规七参数监测仪监测报告：内容须包含七参数走航概况分析、污染物空间分布分析、异常高值分析等。内容须至少包含如下部分：

1.七参数走航概括分析：包括走航时间、地点、气象情况、各项参数整体浓度水平、峰值浓度水平；

2.污染物空间分布：对区域内各项大气六参数空间分布情况进行分析，结合气象信息及周边大气标准站监测信息，判断传输方向；

（5）道路积尘负荷分析：

1.对监测数据异常值进行分析，查明原因，如属于数据异常或仪器故障，并以表格或者纸质打印格式处理并上报。

2.负责提供道路积尘监测数据次、月、季度、半年、年度数据分析报告；

（6）结合走航监测数据，协助采购人开展各类型专项分析工作；

（7）采购人若对走航报告存有疑问，须第一时间核实问题并将结果反馈至采购人，并根据采购人要求修改、完善走航报告。

3.6、其他要求：对于走航设备无法监测到的特殊挥发性有机物，中标人需使用苏码罐采集，送至实验室检测分析。确保走航服务正常运行。

4、驻场数据分析工程师服务要求

1.工作经验要求：具有预报预测、报告编制从业经验。

2.工作内容：

（1）开展预报预警和分析会商。

每周提供未来一周空气质量预报，针对预报可能到来的污染，提前发布预警信息。污染过程中，加密开展临近预报预测，结合省控站、乡镇站、污染源在线监测数据、气象数据，滚动更新临近预报，研判污染态势，并提出管控建议意见。

（2）实时监控数据，做好高值播报和简析

基于本地空气质量考核监测数据信息，对当日空气质量情况、污染物浓度、目标余量等内容进行推送。对空气质量监测数据进行监控、分析，结合现有的网格化数据、乡镇站、省控点数据进行综合分析研判，及时发现点位数据缺数、突高情况，快速分析各污染物时间和空间分布特点，掌握各污染物的变化规律，快速、准确的分析污染状况及分布特点。

（3）开展污染成因综合分析

在大气污染过程应对期间结合监测数据、微站数据等已有监测体系对城市空气质量进行分析和研判，跟踪解读污染过程，分析导致污染的成因，提出针对性管控建议，包括重点源、重点区域、重点方向，及时开展研判和应急排查，为实现精细化管理提供技术支撑。

（4）数据分析报告

提供空气质量月报、总结分析报告以及污染专项分析报告撰写。通过对前一月、污染过程以及近期存在的典型问题进行及时的分析和总结，并结合现场巡查情况，找到关键问题，提出科学性、可行性强的管控建议。通过对历史数据分析、区域排名变化分析，结合气象条件、污染源分布情况，对阶段性空气质量形势开展综合分析，提供专业化空气质量月报和专项分析报告等。

5、大气污染物源解析服务技术参数及功能指标

获得细颗粒物（PM2.5）污染和臭氧污染来源解析饼图和各污染源占比随时间变化趋势。跟踪识别主要组分及变化特征、主要污染物来源，行业占比，为大气污染防控提供溯源支撑。颗粒物和VOCs累计观测天数各10天。

5.1颗粒物在线源解析

（1）总体要求

针对颗粒物开展专项解析研究，明确灌云颗粒物主要来源，重点需围绕以下开展工作，针对1个颗粒物高值站点开展1次颗粒物组分源解析，理清治理方向。在线观测时间不少于10天(自动采样设备24小时在线)，结束后于10个工作日内提交报告。

使用智能电镜方法，根据颗粒物形貌特征及元素构成，掌握出现污染时颗粒物组分中主要组分类型及占比结构变化。对颗粒物污染现状和特征开展深入研究，弄清灌云颗粒物污染的关键成因，并提出颗粒物污染治理政策建议，为研究灌云颗粒物污染防治工作提供参考依据。

（2）监测系统的技术参数

1.组分站在线监测（离子色谱、碳分析仪、无机元素分析仪）：通过自动进样，离子色谱、碳分析仪、无机元素分析仪每小时分析出大气中颗粒物主要成分；

2.颗粒物组分：碳组分（OC、EC）、水溶性离子（F-、Cl-、SO42-、NO3-、Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+）、无机元素（Na、K、Mg、Ca、Ba、Cd、Sn、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、As、Se、Pb、Al、S、Cl、Sb、Si）等；

3.重金属测量范围：0-100μg/m3;

4.重金属检出限：0.01-10 ng/m3量级；颗粒物检出限：5μg/m3;

5.重金属元素重复性：＜1.5%,颗粒物监测重复性：校准膜重现性＜2%；

5.2 VOCs源解析

    - （1）总体要求

使用多种模型来判断主要污染来源以及各污染源对大气VOCs污染的相对贡献；分析VOCs物种的活性，计算各物种对臭氧生成的贡献，为精细化VOCs管控提供参考。

针对1个臭氧高值站点共开展1次VOCs在线组分源解析。观测时间10天(自动采样设备24小时在线)，结束后于10个工作日内提交报告。

对O3污染现状和特征开展深入研究，弄清灌云O3污染的关键成因，并提出O3污染治理政策建议，为研究灌云O3污染防治工作提供参考依据。

（2）监测系统的技术参数

1.VOCS在线组分：57种PAMS、TO15、13种醛酮物质以及NMHC；

2.异常值识别与替换：小时组分数据缺失值数量计算，识别每个小时组分数据缺失数量；缺失值替换，如果该组份前后连续缺失数据在3个小时以内，以线性填充的方式填充数据，如果该组份前后连续缺失数据在3个小时以上，以该时段内的组分浓度均值代替.

以下组分数据缺失数量不能超过5个，否则小时数据剔除。（乙烷、丙烷、异丁烷、正丁烷、异戊烷、正戊烷、乙烯、丙烯、异戊二烯、乙炔、苯、甲苯、乙苯、间、对-二甲苯、邻二甲苯）。

## 三、供货要求

合同履行期限：自合同签订之日起90日历天内完成大气环境监测设备供货并通过验收、交付使用。自验收合格之日起提供1年的走航技术服务。根据灌云县大气环境实际情况，按采购人要求提供大气污染物源解析服务。走航车辆保障服务需按采购人要求覆盖整个项目周期，直至本项目走航技术服务期结束。

交货方式：采购人指定方式。

交货地点：采购人指定地点。

走航技术服务：自项目验收合格之日起算 1 年。

质保期：自项目验收合格之日起算 1 年。

四、人员配备

1、项目负责人：需为本项目配备项目负责人1名（统筹项目建设，按需前往现场指导工作）。

2、技术人员配备（不含项目负责人）：走航技术服务配备3名技术人员，分别为走航工程师、走航车运维人员、驻场数据分析工程师。

3、须对走航监测车开展整体运营维护服务，服务期限一年。包括车辆清洁和维修保养，所有车载监测设备的使用和运营维护，根据采购人要求开展走航监测服务并出具相关监测报告、分析报告。

五、安装调试要求及技术培训要求

1、中标人需保证所供货物为最新型号的全新产品，不得以次充好，不得提供老旧翻新产品。货物到达安装现场后，中标人应提供详细装货清单。如果货物质量或技术规格与合同不符或货物有明显损坏，采购人有权提出退换货。

2、中标人必须严格按采购人指定的位置安装，未经采购人同意不得更改安装位置。所有设备均须由中标人送货上门，并由相关有经验的工程师负责安装调试，采购人不再支付任何费用。

3、中标人按时提供以上货物并完成安装调试。若安装调试过程对原建筑或原设备产生破坏，中标人要负责修补复原；安装期间出现的各种事故造成的损失及人员伤亡均由中标人负责。

4、中标人如有违反操作规程及粗制滥造现象，采购人有权加以制止，直至下令停工，其经济损失全部由中标人负责，合同期不得顺延。

5、自设备安装工作开始，中标人应通知采购人的工作人员一起参与现场的系统安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作，并对采购人的工作人员进行现场培训。中标人应结合系统安装、调试、试运行、正式验收等各阶段，同步地对采购人的系统操作员和系统维护人员就有关系统安装、维护、操作使用等方面进行技术培训，主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等

## 六、国家或行业相关规范标准

（1）车辆外廓尺寸等限值需符合我国机动车的相关法规《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、 轴荷及质量限值》（GB1589-2016）；运行安全技术条件要需符合我国机动车的相关法规《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）；尾气排放需符合我国排放机动车标准《重型柴油车污染物排放限值及测量方法》（GB17691—2018）。

以上所涉及到的相关国家或行业标准为本项目要求的最低要求，如与现行最新标准有所冲突按现行最新标准执行。

七、履约验收要求

1、采购人对中标人提交的货物依据本项目招标文件的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合招标文件技术要求的，给予签收；初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，中标人在接到采购人安装调试要求后3个工作日内免费派技术人员到现场安装、调试至合格。

2、设备安装、调试结束后，中标人需和采购人商定具体验收时间，根据中标人所投设备技术指标以及采购文件的要求作验收试验，直至采购人认可仪器无偏离技术性能为止。如不能通过验收，采购人有权拒绝验收要求退还货物并追究中标人的法律责任。

3、项目验收材料：提供完整、真实的货物交接单、设备合格证、采购人手册、设备相关测试报告，项目总结报告等。中标人汇报项目整体建造情况，主要包括：大气环境监测设备安装、调试、性能测试结果等。

八、售后服务要求

1、所有产品质保期1年，质保期从大气环境监测设备交付于采购人并验收合格之日起算。

2、在设备的设计使用寿命周期内，中标人应能保证采购人更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用。在使用过程若需要调换配件，在保修期内凡人为引起的，一切费用由中标人承担。如人为造成或保修期外需维修的中标人可收取维修材料费。质保期内同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同样式新产品，并对产品质量实行“三包”服务。

3、技术支持：保修期届满后，对设备进行必要的维护或修理，随时解答采购人各类技术问题，向采购人提供技术支援。

4、安全要求：

（1）由于产品质量问题导致使用者产生的一切人身安全事故由中标人负全责。

（2）中标人对（除采购人原因之外）所有的运输、安装、施工、人员等项目实施过程的安全负全责。

3、中标人定期维修保养、提供技术保障等。

4、提供7天×24小时服务电话，每次出现故障时2h响应，24h内提供解决方案，若远程解决不了，则48h内工程师上门维修。如工程师上门维修无法解决故障，需上备机。如投标人非制造商，需提供投标主要产品制造商针对本项目的售后服务方案。

九、投标报价要求

（1）本次投标报价为总价包干制，中标后不再进行任何调整。

（2）供应商须以人民币报价，投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务;人员费用：包括但不限于人员工资、住宿费、差旅费、加班费等；车辆费用：包括但不限于加油费、过桥过路费、维修保养费、改装费、停车费等；包括所有监测设备的运营维护费用，包括但不限于备件耗材费、网络费等从项目中标成交起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

十、付款方式与履约保证金

1.合同款项的支付方式及进度安排

1.1 预付款支付时间：双方合同签订后，中标人按采购人要求提供正规发票，采购人收到发票后10个工作日内一次性支付合同金额的10%作为项目预付款。预付款支付比例：合同金额的10%。

1.2进度款支付时间：大气环境监测所有设备交付于采购人且设备安装调试完成并整体验收合格后，中标人按采购人要求提供正规发票，采购人收到发票后10个工作日内一次性支付合同额的50%作为项目进度款。进度款支付比例：合同金额的50%。

1.3尾款支付时间：走航技术服务期满后，中标人按照采购人要求提供项目所需相关材料，材料确认无误后，中标人按采购人要求提供正规发票，采购人收到发票后10个工作日内一次性支付合同额的40%为项目尾款 尾款支付比例：合同金额的40%。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十一、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、政府采购政策功能落实

1、本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。

2、本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购，无需进行报价10%的扣除。

二、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分 =价格分 + 商务技术分

（四）中标标准：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按由高到低顺序确定排名第一的为中标人。中标候选人排名并列第一的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

综合评分法

1.价格分：30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30分。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.商务技术分（70分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 体系认证 （4分） | 1、投标人具有质量管理体系认证证书得1分； 2、投标人具有环境管理体系认证证书得1分； 3、投标人具有职业健康安全管理体系认证证书得1分； 4、投标人具有信息技术服务管理认证证书得1分， 本项最高得4分。 注：投标文件中提供证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。 |
| 企业实力 （4分） | 投标人所承担过的环保类项目入选国家级或省级智慧类“重点工程名单”或“标志性工程名单”的每有1次得2分，本项最高得4分。（须提供相关证明性文件扫描件上传，不提供不得分。） |
| 业绩 （6分） | 1.投标人自2021年1月1日以来，具有大气环境监测设备采购类似业绩，每有一个业绩得0.5分，本项最高得3分； 注：①业绩认定时间以合同签订时间为准。 ②以上证明材料需提供项目合同，证明材料需能清晰反映投标人名称、项目内容等主要信息，若提供的证明材料没有明确、含糊不清的造成无法确定的或不能明示相关信息，则需同时提供项目采购单位书面证明文件并加盖项目采购单位公章，否则不予认可。 |
|  | 2.投标人自2021年1月1日以来，具有类似走航监测服务业绩，每有一个业绩得0.5分，本项最高得3分。 注：①业绩认定时间以合同签订时间为准。 ②以上证明材料需提供项目合同和走航监测报告，证明材料需能清晰反映投标人名称、项目内容等主要信息，若提供的证明材料没有明确、含糊不清的造成无法确定的或不能明示相关信息，则需同时提供项目采购单位书面证明文件并加盖项目采购单位公章，否则不予认可。 |
| 项目团队 （10分） | 一、为本项目配置的项目负责人（3分） 为本项目配置的项目负责人：具有博士学位且具有环保类专业高级及以上职称的得3分；为本项目配置的项目负责人，具有硕士学位且具有环保类专业高级及以上职称的得1.5分；本项最高得3分。 - 二、为本项目配置的技术人员（不含项目负责人）（7分） 1、为本项目配置的技术人员（不含项目负责人）：具有硕士学位且具有环保类专业高级及以上职称的每提供1人得2分，具有学士学位且具有环保类专业高级及以上职称的得1分；本项最高得6分。 2、为本项目配置的技术人员（不含项目负责人）：本项目涉及走航运维技术服务，所配置技术人员持有中国环境监测总站颁发的环境空气质量自动监测运维与质控技术培训证书，有1人得0.5分，本项最高得1分。 注：（1）投标文件中提供以上人员相关证书扫描件； （2）投标人投入该项目的项目团队必须为本单位正式职工，提供投标人为其缴纳近一个月由社保机构出具的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）等证明材料；已退休仍在执业有效期内的必须提供退休证明及聘用合同。 |
| 质量控制 （2分） | 投标人自设的检测实验室或实验分析中心且具有CMA或CNAS资质认定证书（认证范围包含环境空气中挥发性有机物、PM2.5、PM10、SO2、CO、NO2、O3）的得2分；投标人委托的检测实验室或实验分析中心且具有CMA或CNAS资质证书（认证范围包含环境空气中挥发性有机物、PM2.5、PM10、SO2、CO、NO2、O3）的得1分；本项最高得2分 注：1、投标人自设检测实验室或实验分析中心的，提供带有CMA或CNAS标志的认定证书及认定证书附表。 2、投标人委托的检测实验室或实验分析中心，须提供带有CMA或CNAS标志的认定证书及认定证书附表，同时应提供委托合同，且委托合同的委托期限须满足招标文件合同履行期限所需时间，若委托期限不满足招标文件合同履行期限所需时间，则须提供承诺，承诺委托合同到期后将重新签订委托合同并满足招标文件合同履行期限所需时间）。 |
| 技术性能 （24分） | 评标委员会根据招标文件第四章采购需求中货物（标的）技术参数及功能指标响应情况进行评分。 完全满足或高于招标文件第四章采购需求中货物（标的）技术参数及功能指标的，得24分；不响应招标文件第四章采购需求的扣分：其中标注“▲”项每有一项负偏离扣1.5分，其他条款有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。投标人需对所响应技术参数做详细说明，招标文件如要求提供相对应佐证材料（如检测报告或其他相关证明材料等）按要求提供并扫描上传，否则对应技术条款将视为不满足。 若发现提供虚假的证明材料或虚假应答技术偏离表的，均视为无效投标，并追究相关责任。 |
| 实施方案 （6分） | 根据招标文件项目需求，项目组织实施方案内容包括但不限于：项目实施计划，设备安装、调试、验收方案，质量保证与质量控制等；评标委员会对投标方案响应情况进行横向评审。 实施方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得6分； 实施方案较科学、较严密、较合理，描述较详细且较有针对性的得3分； 实施方案基本科学、基本合理，描述欠缺且不具有针对性的得1分； 未提供相关说明不得分。 |
| 技术服务方案 （6分） | 根据招标文件项目需求中“走航运维及走航服务及大气源解析服务”要求，对灌云县大气环境现状描述分析，提供相应技术服务方案；评标委员会对照投标方案响应情况进行横向评审。 技术服务方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得6分； 技术服务方案较科学、较严密、较合理，描述较详细且较有针对性的得3分； 技术服务方案基本科学、基本合理，描述欠缺且不具有针对性的得1分； 未提供相关说明不得分。 |
| 售后服务方案 （5分） | 根据招标文件项目需求，售后服务方案包括但不限于：售后服务内容、故障处理办法及响应时间等），评标委员会对照投标方案响应情况进行横向评审。 售后服务方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得5分； 售后服务方案较科学、较严密、较合理，描述较详细且较有针对性的得3分； 售后服务方案基本科学、基本合理，描述欠缺且不具有针对性的得1分； 未提供相关说明不得分。 |
| 培训方案 （3分） | 根据招标文件项目实施要求，培训方案包括但不限于：培训内容、培训计划及培训方式等，评标委员会对照投标方案响应情况进行横向评审。 培训方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得3分； 培训方案较科学、较严密、较合理，描述较详细且较有针对性的得2分； 培训方案基本科学、基本合理，描述欠缺且不具有针对性的得1分； 未提供相关说明不得分。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（供应商成立不满一年无需提供）或承诺函

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标产品配置及分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、类似项目业绩一览表

十五、项目团队人员一览表

十六、开标一览表

十七、其它材料

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

法定代表人身份证明（格式）

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人。

法定代表人有效期内的身份证正反面电子件：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

- 二、上一年度的财务状况报告

## 供应商成立不满一年无需提供

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，本项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》（格式如下）。

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，本项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》（格式如下）。

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：       。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

- 七、法人授权书

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

八、投标函

致：采购人名称

根据贵方的项目编号 号招标文件，正式授权下述签字人______________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年       月      日

## 九、中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（采购人名称）的采购编号为  （项目编号）   ，（项目名称）的采购活动，提供的货物以及与货物有关的服务全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：    年    月    日

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标产品配置及分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

填报说明：

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：     年     月    日

- 投标产品配置及分项报价表

投标产品配置及分项报价表

项目名称：      项目编号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

## 十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标产品配置及分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

## 十四、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十五、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

## 十七、其它材料

其它材料

供应商认为有必要提供的材料或评分标准中需要提供的材料。