招标公告

项目概况

苏州市独墅湖医院二期辐射防护、衰变池采购及安装招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年4月30日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0002号

2.项目名称：苏州市独墅湖医院二期辐射防护、衰变池采购及安装

3.预算金额：24000000.00元

4.最高限价：23957707.78元

5.采购需求：本项目包含苏州市独墅湖医院二期项目核医学及辐射防护专项采购、安装、验收、售后服务等一切相关内容。包括但不限于防护设施、新风系统、普通排风及放射性废气排放系统、放射性废水衰变系统、配套设备、装饰、强电、空调配套系统、放射科防护等。

6.合同履行期限：合同签订并接到采购人通知后180日内安装调试完毕。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

注：

（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件：

1.时间：自招标文件公告发布之日起至2025年4月17日

2.地点：“苏采云”系统

3.获取方式：自行下载

4.售价：本项目免费下载电子招标文件

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.提交投标文件截止时间、地点

时间：2025年4月30日09:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统

2.开标时间、地点

时间：2025年4月30日09:30（北京时间）

地点：苏州大道东136号星塘大厦3楼北苏州工业园区公共资源交易中心开标室（具体开标室见服务大厅显示屏）。

五、公告期限：

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜：

1.招标文件获取（网上获取）

（1）申领CA证书

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）登录报名

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

（4）依法获取招标文件的方式：报名供应商确认报名后需自行从报名系统里面下载本项目招标文件，报名日期视同为依法获取招标文件日期。未依照采购公告要求实行网上报名的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（5）截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.苏州工业园区财政审计局监督电话：0512-66681110。

3.本次采购的有关信息将在以下网站上发布：中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

4.未依照采购公告要求依法获取招标文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

5.本项目线上递交电子响应文件，不需另行提供纸质响应文件。

6.单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8.本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）

地址：苏州工业园区独墅湖科教创新区崇文路9号

联系人：戚伟峰  0512-62760758

2、采购代理机构信息

名 称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地　址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

联系方式：0512-65158848

3、项目联系方式

项目联系人：郇为凯（项目负责人）、钱卫吉、李东、陆宇

电　话：0512-65158848-8019，0512-65153553 （FAX）

苏州工业园区政府采购

招 标 文 件

采购编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0002号

采购项目：苏州市独墅湖医院二期辐射防护、衰变池采购及安装

采购单位：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二五年四月

目    录

前附表

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  采购书

第五章  合同主要条款

第六章  评标方法及评分标准

前 附 表

（下列附表说明是对招标文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院） 联系人：戚伟峰 联系电话：0512-62760758 |
| 2 | 采购编号 | JSZC-320591-SZWK-G2025-0002号 |
| 3 | 采购内容 | 苏州市独墅湖医院二期辐射防护、衰变池采购及安装 |
| 4 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 5 | 投标保证金 | 无 |
| 6 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地 址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层 邮编：215005 电话：0512-65158848-8019 联系人：郇为凯（项目负责人）、钱卫吉、李东、陆宇 传真：0512-65153553 |
| 7 | 报名方式 | 网上报名 |
| 8 | 招标文件获取时间、地点 | 时间：自公告挂网之日起至2025年4月17日 地点：“苏采云”系统免费下载 |
| 9 | 投标文件份数 | 系统中上传一份电子投标文件。 |
| 10 | 投标时间 | 递交电子响应文件截止时间：2025年4月30日09:30前（北京时间） |
| 11 | 投标文件递交地点 | “苏采云”系统 |
| 12 | 开标时间 地点 | 时间：2025年4月30日09:30（北京时间） 地点：苏州大道东136号星塘大厦3楼北苏州工业园区公共资源交易中心开标室（具体开标室见服务大厅显示屏） |
| 13 | 中标服务费 | 领取中标通知书时中标人向采购代理机构支付服务费，具体为按预算总金额的如下比例差额定率累进法计算服务费总收取额，领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清。 100万元（含）以下部分1.5% 100万元～ 500万元（含）部分1.1% 500万元～ 1000万元（含）部分0.8% 1000万元～ 5000万元（含）部分0.5% |
| 14 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 15 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按招标文件要求签章的； （二）不具备招标文件中规定的资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； （六）不同投标（响应）文件制作机器码一致，表明各投标（响应）文件在同一台电脑上制作，各供应商之间涉嫌串通投标，将作为无效投标处理。 |

第一章  投标邀请函

：

受苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其所需的苏州市独墅湖医院二期辐射防护、衰变池采购及安装进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商报名参加投标。

1、项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0002号

2、项目名称：苏州市独墅湖医院二期辐射防护、衰变池采购及安装

3、预算金额：24000000.00元

4、最高限价：23957707.78元

5、递交电子响应文件截止时间：2025年4月30日09:30（北京时间）

投标地点：“苏采云”系统

6、开标时间：2025年4月30日09:30（北京时间）

7、开标地点：苏州大道东136号星塘大厦3楼北苏州工业园区公共资源交易中心开标室（具体开标室见服务大厅显示屏）

8、联系单位：

（1）采购人：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）

联系人：戚伟峰     联系电话：0512-62760758

地址：苏州工业园区独墅湖科教创新区崇文路9号

（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

联系人：郇为凯（项目负责人）、钱卫吉、李东、陆宇     联系电话：0512-65158848-8019

请投标人获取本招标文件后，认真阅读招标文件进行必要的投标准备，并按招标文件的要求编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1 本招标文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3 本招标文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司。

2、词语释义

2.1 采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2 投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3 响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5 甲方（采购单位）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人） 。

2.6 乙方（供应商）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.7 服务：系指乙方按招标文件规定，应向采购人提供的一切与苏州市独墅湖医院二期项目辐射防护、衰变池采购及安装有关的服务，比如人员管理、培训、按国家法律法规及政策要求所必须完成的工作和合同中规定中标人应承担的其它所有义务。

2.8 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9 天：日历日。

2.10 服务地点：合同中明确约定的乙方服务地点。

2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.13 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.14书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3、合格投标人的资格条件

3.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6 法律、行政法规规定的其他条件。

注：参加本项目的投标人应当具备上述资格要求，投标文件中必须提供以下证明文件，否则视为资格条件不符合：

A、具有独立承担民事责任的能力证明，包括：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，法人授权委托书（如有），自然人的身份证明。

B、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明，包括：投标人2023年度或2024年度经审计过的财务报告或投标人基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

C、履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料（具体要求如下）：相关技术人员：本项目要求投标人至少有一名售后服务人员。

D、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，包括：投标人参加采购活动最新一期缴纳增值税或企业所得税的凭据，依法免税或不需要缴纳的供应商，必须提供相应的证明文件；最新一期缴纳社会保障资金的证明材料（加盖社保部门公章）。

E、投标人参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

4、投标人代表

4.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合投标

本次招标不接受联合投标。

三、招标文件的说明

7、招标文件

招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取招标文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的询问与澄清（或更正）

8.1 投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于收到招标文件后按相关流程及时提出，采购代理机构将予以解答。

8.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（或更正）公告。澄清或者更正的内容为招标文件的组成部分。

8.3 采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4 至招标文件获取截止时间，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延招标文件提供期限。

9、招标文件的修改

9.1 采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

9.2 采购代理机构对招标文件的修改，将以补充通知的形式发布。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将发布补充通知。

10、质疑

10.1 根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商应当依法报名获取本招标文件后可以依法进行质疑。

10.2 接收质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

10.3 联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

10.4 联系电话：0512-65158848

10.5 通讯地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层 祝丽林

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2 无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13、投标文件的组成

13.1 封面

13.2 投标函

13.3 开标一览表

13.4 法定代表人授权书

13.5 资格证明文件（如不提供或提供材料不符合要求则属于无效投标）：

13.5.1 具有独立承担民事责任的能力证明，包括：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，法人授权委托书（如有），自然人的身份证明。

13.5.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明，包括：投标人2023年度或2024年度经审计过的财务报告或投标人基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

13.5.3 履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料（具体要求如下）：相关技术人员：本项目要求投标人至少有一名售后服务人员。

13.5.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，包括：投标人参加采购活动最新一期缴纳增值税或企业所得税的凭据，依法免税或不需要缴纳的供应商，必须提供相应的证明文件；最新一期缴纳社会保障资金的证明材料（加盖社保部门公章）。

13.5.5 投标人参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

13.6 偏离表

13.7 服务方案介绍

13.8 近三年内具有同类项目业绩合同复印件

13.9 拟投入项目成员表

13.10 对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）

13.11 中小企业声明函（如属）或残疾人福利性单位声明函（如属）或监狱企业证明材料（如属）和《投标保证承诺书》

13.12 对本次招标有关的及评分标准要求的其它证明材料。

注：投标人所提交的资料文件的完整与否，将直接影响投标人的投标文件是否有效或评分高低。

14、投标保证金

14.1 本项目无投标保证金。

15、投标文件的有效期

15.1 自开标日起90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

五、投标

- 16、文件要求：

本次投标采用电子投标。电子响应文件上传一份到系统，无须携带纸质投标文件。

- 17、电子投标（响应）文件的编制与提交

- 17.1、电子投标（响应）文件制作：本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登录“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。

- 17.2、电子投标（响应）文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 17.3、请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

- 17.4、如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的招标文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

- 17.5、电子投标文件中的资料应按招标文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

- 17.6、未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

18、投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。

19、开标

（1）本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

（2）线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

（3）开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

（4）开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

（5）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

20、技术支持

- 在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

- CA技术咨询服务电话：400-608-6099

- 电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

- 系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

- 21、澄清

- 本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

六、评标

22、资格审查

22.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

22.2 根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

22.2.1 查询时间：投标文件递交截止时间。

22.2.2 查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

22.2.3 查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

22.3 经采购人或者采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，投标无效。

22.4 资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

23、评标委员会

23.1 评标委员会成员依法组建；

23.2 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

23.3 评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

23.3.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、服务方案等实质性要求；

23.3.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.3.3 对投标文件进行比较和评价；

23.3.4 确定中标人；

23.3.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

23.4 评标委员会成员应当履行下列义务：

23.4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.4.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.4.3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.4.4 参与评标报告的起草；

23.4.5 配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

23.4.6 配合有关部门的投诉处理工作。

24、评标内容的保密

24.1 开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

24.3 在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

25、对投标文件初审

25.1 初审内容：投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成是否有计算错误及文件签署是否齐全等。

25.2 投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：

25.2.1 投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

25.2.2 投标人拒绝修正错误；

25.2.3 投标人的报价是选择性的；

25.2.4 投标人的报价只投了同一标段中部分内容；

25.2.5 投标人的投标文件中出现评标委员会认为不应雷同的；

25.2.6 其他被评标委员会认定无效的情况。

25.3 实质性响应的投标应该与招标文件要求的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制采购人的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

25.4 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.5 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

25.5.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.5.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.5.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.5.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知25.4条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.5.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.6 除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.7 采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26、废标

26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3 投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的；

26.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

26.2 废标后，采购代理机构将发布废标公告。

27、投标文件的评价和比较

27.1 评标委员会将仅对按照招标文件规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.2 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供保险服务的科学性、可靠性、履约服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1 评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准推荐中标候选人，并根据采购人的委托及评审结果确定中标人。评标委员会有权评定中标人，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。

28.2 经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内对质疑内容作出答复。超过期限向采购代理机构提出质疑，采购代理机构将不予答复。

29、合同授予标准

29.1 采购代理机构将把合同授予按招标文件规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2 在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购程序取消其签约资格。

30、中标通知书

30.1 确定中标人后，采购代理机构将在规定时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标价格、服务内容及标准和有关合同签订的日期和地点。

30.2 中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3 采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1 中标人应按中标通知书中规定与采购人签订政府采购合同。

31.2 签订的合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

31.3 中标人无正当理由不得放弃中标。

31.4 根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

31.5 根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

八、其他事项

32、中标服务费

32.1 中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

33、监督和公证

34.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.2 采购代理机构的开标评标过程将请公证机关进行公证。

34、未尽事宜

34.1 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：封面

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标段名称：

标段编号：

供应商名称：            （盖章）

日期：

格式2：投标函

投 标 函

：

我方收到贵公司           （采购项目编号）号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标报价包括提供以上所有服务，价格及明细见报价表。包括所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我方的投标被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方本项目投标文件的有效期限自提交投标文件截止之日起90天。如果我方在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方愿意承担一切责任。

4、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方已审阅全部招标文件，包括招标文件的澄清和更正文件（如有）及有关附件，我们已完全理解招标文件并对招标文件不存在任何异议。

6、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：

联 系 人：

地　　址：

邮政编码：

联系电话：

传　　真：

投标人（供应商）：

法定代表人或授权代理人：                 （签字）

日　　期：

格式3：法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                          （姓名+手机号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加                 （采购人名称）组织实施的编号为                号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投 标 人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日 期：

格式4：开标一览表

开  标 一 览  表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： 小写： |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

注：本项目系统中开标一览表中只填写投标总价。

格式5：分项报价表

项目编号：

项目名称：

分项报价表

| 序号 | 产品名称 |  | 规格型号（如有） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计（人民币大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式6：偏离表

技术或服务要求偏离表

招标编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应内容 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

商务条款偏离表

招标编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应内容 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式7：项目组主要人员一览表

项目组人员一览表

| 姓名 | 本项目拟任职务 | 技术职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：人员必须按本表承诺人员执行，不得随意更换。

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式8：资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320591-SZWK-G2025-0002号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

（2）投标人情况表

投标人情况表

| 1 | 企业法人 |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 | 单位：2023年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、 ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式9：类似项目一览表

类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 项目规模 | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式10：技术支持以及售后服务承诺

技术支持以及售后服务承诺

| 序号 | 名称 | 投标承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应时间 |  |  |
| 2 | 到达现场时间 |  |  |
| 3 | 解决问题时间 |  |  |
| 4 | 免费质保期 |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式11：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定， 本公司参加（单位名称） 的苏州市独墅湖医院二期辐射防护、衰变池采购及安装采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 具体情况如下：

- B1层核医学-暖通，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

- B1层核医学-电气，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

- B1层核医学-剂量检测，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

- B1层核医学-给排水，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

- B1层核医学-防护设备，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

- B3层衰变池-暖通，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

- B3层衰变池-电气，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

- B3层衰变池-可视控制，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

- B3层衰变池-给排水，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

- 放射科-电气，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

- 装饰及防护，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

格式12：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式13：响应保证承诺书

响应保证承诺书

致：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

我单位自愿参加（项目名称和采购编号）的投标，并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金。

1.自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应人（盖公章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：

第四章  采购书

受苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）的委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，就其拟采购的苏州市独墅湖医院二期辐射防护、衰变池采购及安装进行国内公开招标。欢迎符合招标公告资格条件的供应商前来报名参加投标。

一、项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0002号

二、项目名称：苏州市独墅湖医院二期辐射防护、衰变池采购及安装

三、预算金额：24000000.00元

最高限价：23957707.78元

四、采购需求：

（一）采购项目内容及范围

1、采购范围：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）二期核医学及辐射防护专项采购、安装、验收、售后服务等一切相关内容。包括但不限于防护设施、新风系统、普通排风及放射性废气排放系统、放射性废水衰变系统、配套设备、装饰、强电、空调配套系统、放射科防护等。

本项目所涉及的清单及图纸请投标单位至百度网盘下载获取：

链接: https://pan.baidu.com/s/1dR5_b16vzfwjcwtFjau0Cw 提取码: szwk

2、本项目包括以下区域：

（1）负一层：

核素诊断区：PET/CT扫描间、控制室、抢救、敷贴治疗室、注射后候诊、休息室、注射等候、PET注射室、注射前准备室、留置针、会议示教室、核医学科门厅、办公室、主任办公室、阅片室、值班、资料室等区域。

核素治疗区：更衣、护士站、治疗室、值班、甲癌病房、骨转移治疗室、LU177治疗室、分装注射、储源间、服碘室、被服、餐食准备及出院检测间。

（2）负三层：衰变池。

（3）放射科：

1）B1层：1间CT 六面防护及装修。

2）一层影像中心：5间CT六面防护及装修，1间DR门窗防护。

3）二层肾内科：1间碎石机房六面防护及装修。

4）三层体检中心：2间CT六面防护及装修，1间骨密度六面防护及装修。

5）感染楼一层：1间CT六面防护及装修。

6）五层导管室：3间导管室六面防护及装修，5间导管室门窗防护。

3、工作界面

| 专项名称 | 装饰专业 | 给排水专业 | 暖通专业 | 电气专业 | 弱电智能化 | 气体专业 | 医疗设备及家具等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辐射防护-核医学（B1） | 界面处的门（不含防护门）为内装专业，界面处墙体内侧由专项施工，内部辐射混凝土墙、砌块或ALC墙体由总包实施，其它骨架隔墙由专项施工；地面总包完成至结构面，其余部分由防护专项实施。 | 冷、热水由机电接至各功能区域，并预留阀门，阀门后的管道及接驳由专项单位实施；普通排水和核素排水连接由防护专项施工；不含卫生洁具 | 新、核素排风系统、多联机系统由防护专项单位实施，室外机基础由土建总包实施 | 界面范围内电箱的进线电缆机电单位实施，电箱及其后的防护专项实施 | 智能化单位实施，防护专项配合智能化穿线后的防护封堵 | 医气单位实施 | 界面处的防护门及范围内的辐射防护由专项施工，剂量监测及配套防护设备由专项施工 |
| 辐射防护-衰变池（B3） | 界面处墙体内侧由防护专项实施，地面总包完成至结构面，其余部分由防护专项实施。 | 衰变池及沉淀池设备及配套设施由专项实施 | 衰变池放射性废气排放系统由专项施工，室外排风机基础由总包实施 | 总箱的进线电缆由机电单位实施，总箱及其后的由专项负责 | 衰变池可视化控制系统由专项实施 | / | 界面处的防护门及范围内的防护由专项施工 |
| 辐射防护-CT、DR、碎石、骨密度、DSA区 | 界面处的门（不含防护门）为内装专业，界面处墙体内侧由专项实施，水泥砖墙体由总包实施；地面总包完成至结构面，其余部分由防护专项实施。 | 冷、热水由机电接至各功能区域，并预留阀门，阀门后的管道及接驳由专项单位实施；排水立管由机电单位就近预留三通，设备与排水管道点位连接由专项施工。 | 机电单位实施；防护专项配合机电风管穿墙后的防护封堵 | 照明插座箱、照明、开关、插座防护单位实施，大型设备用电机电单位预留配电柜 | 智能化单位实施，防护专项配合智能化穿线后的防护封堵 | 医气单位实施 | 界面处的防护门及范围内的防护由专项施工 |
| 备注： | 所有医疗专项配电箱的标识标牌应与机电承包人提供的配电箱统一，制作前报建设单位确认后实施。 |  |  |  |  |  |  |

（二）项目总体技术要求

1、总体原则：满足PET-CT、甲癌病房及放射科等主要设备的配套使用要求，符合法律法规标准规范的要求。

2、项目范围内的施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性，满足现代化医院的使用要求。设备、材料等各项技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求，包括但不限于以下法律、法规、标准、规范：

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第 60号）

《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第 449 号）

《放射诊疗管理规定》（卫生部令第 46 号）

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）

《医用X射线诊断受检者放射卫生防护标准》(GB 16348-2010)

《放射工作人员健康标准》（GBZ 98-2002）

《核医学放射防护要求》（GBZ 120-2020）

《放射治疗放射防护要求》（GBZ 121-2020）

《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）

《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188—2021）

《医疗照射放射防护基本要求》（GBZ 179－2006）

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）

《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）

《综合医院建筑设计规范》(GB 51039-2014)

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）

《民用建筑电气设计标准》（GB 51348-2019）

《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2015）

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210－2018）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018版））

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2005版）

《建筑内部装修设计防火规范》（GB/50222-2017）

《核医学科建设规范》（T/CIRA 36-2022）

《核医学科建设与管理指导意见》（2021版）

其它与本工程相关的法律、法规、标准、规范等。

同时参考国外先进国家有关技术规程，以及国家现行的其它相关标准、规范（以上规范如实施新标准按新标准执行，如有内容重复按标准高的执行）。如果以上遇有最新的版本或修订公布，则按最新颁布实施内容执行。

（三）各区域具体技术要求

1、装饰、防护项目

| 项目名称 | 区域 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用材 | 核素诊断区 |  | 核素治疗区 |  |
| 地面（防水涂料及地砖） | 卫生间、淋浴及洁具间 |  | 卫生间、淋浴及洁具间 |  |
| 地面（地砖） | 会议示教、办公、主任办阅览室、值班、资料室、休息、走廊、核医学门厅、留置针等区域。 |  | 病案室、走廊、更衣、护士站、治疗、值班等区域。 |  |
| 不锈钢踢脚线 |  |  |  |  |
| 地面（找平及PVC卷材） | PET/CT扫描间、控制室、抢救、敷贴治疗室、注射后候诊、休息室、注射等候、PET注射室、注射前准备室、储源、（放）废物暂存、污物处置、脏污被服、走廊等区域。 |  | 治疗室、值班、骨转移治疗室、LU177治疗室、分装注射、储源、放废暂存、卫生通过、缓冲、给药、甲癌病房、洁净被服、表污检测、餐食及出院检测间等区域。 |  |
| PVC卷材踢脚线 |  |  |  |  |
| 吊顶（铝合金扣板） | 卫生间、淋浴 |  | 卫生间、淋浴 |  |
| 吊顶（硅晶板） | 办公、主任办、阅览室、值班、资料室、休息、留置针、控制室、抢救、敷贴治疗室、注射后候诊、休息室、注射等候、PET注射室、注射前准备室、储源、放废暂存、污物处置、脏污被服、走廊等区域。 |  | 病案室、走廊、更衣、治疗、治疗室、值班、骨转移治疗室、LU177治疗室、分装注射、储源、放废暂存、卫生通过、缓冲、给药、甲癌病房、洁净被服、表污检测、餐食及出院检测间等区域。 |  |
| 墙面（方管覆石膏板粘贴医疗板） | 核医学门厅、会议示教、办公、主任办、阅览室、值班、资料室、休息、走廊、核医学门厅、留置针、控制室、敷贴治疗室、污物处置、脏污被服、走廊等区域。 | 病案室、走廊、更衣、护士站、治疗、值班、治疗室、值班、骨转移治疗室、LU177治疗室、分装注射、储源、放废暂存、卫生通过、缓冲、给药、甲癌病房、洁净被服、表污检测、餐食教及出院检测间等区域。 |  |  |
| 墙面（局部铅板防护+医疗板） | PET/CT扫描间、控制室、抢救、注射后候诊、休息室、注射等候、PET注射室、注射前准备室、储源、（放）废物暂存、污物处置、脏污被服、走廊等区域 | / |  |  |
| 墙面（墙砖） | 卫生间、洁具间 | 骨癌转移治疗卫生间 |  |  |
| 墙面（防水涂料及墙砖） | 淋浴 | 卫生间 |  |  |
| 负三层衰变池 |  |  |  |  |
| 地面（找平后水泥面收光） | 检修走廊 |  |  |  |
| 天棚（喷刷涂料） | 检修走廊 |  |  |  |
| 墙面（方管覆石膏板粘贴医疗板） | 检修走廊（土建墙） |  |  |  |
| 墙面（铅板防护覆阻燃板粘贴医疗板） | 检修走廊（新隔墙） |  |  |  |
| 项目名称 | 放射科区域 |  |  |  |
| 用材 | 六面防护及普通装修 |  |  | 部分防护（门窗） |
| 墙面铅防护、医疗板饰面 | B1层1间CT、一层影像中心5间CT、 二层肾内科1间碎石机、三层体检中心2间CT 、三层体检中心1间骨密度、感染楼一层1间CT、五层导管室3间 |  |  | / |
| 顶面铅板防护、铝扣板吊顶 | 一层影像中心5间CT、 二层肾内科1间碎石机、三层体检中心2间CT 、感染楼一层1间CT、五层导管室3间 |  |  | / |
| 地面铅板防护、PVC卷材 | B1层1间CT（上一层地面施工）、一层影像中心5间CT、 二层肾内科1间碎石机、三层体检中心2间CT 、感染楼一层1间CT、五层导管室3间 |  |  | / |
| 单扇手动平开防护门 | B1核医学、B3衰减池、一层影像中心5间CT、 二层肾内科1间碎石机、三层体检中心2间CT 、三层体检中心1间骨密度、感染楼一层1间CT、五层导管室3间 |  |  | 一层影像中心1间DR、五层导管室5间 |
| 电动推拉防护门 | B1核医学、B1层1间CT、一层影像中心5间CT、三层体检中心2间CT 、三层体检中心1间骨密度、感染楼一层1间CT、五层导管室3间 |  |  | 一层影像中心1间DR、五层导管室5间 |
| 铅玻璃观察窗 | B1核医学、B3衰减池、B1层1间CT、一层影像中心5间CT、 二层肾内科1间碎石机、三层体检中心2间CT 、三层体检中心1间骨密度、感染楼一层1间CT、五层导管室3间 |  |  | 一层影像中心1间DR、五层导管室5间 |

2、核医学---给排水

冷、热水由招标人接至各功能区域，并预留阀门，阀门后的管道及接驳由中标单位实施。

2.1、给水系统、排水系统具体如下：

（1）给水只包括范围区域内的冷热水支管系统，不包含洁具，从管井至各区域内阀门处接口由大楼提供，阀门后至洁具末端给水管道在施工范围内。

（2）排水施工只包括范围区域内的排水支管系统和洁具，立管及立管接口由大楼提供，各区域洁具末端排水至大楼接口在施工范围内。

2.2、管材和接口

给水管、热水管。

生活冷热水管采用316不锈钢管及管件，DN100以上采用不锈钢沟槽连接，DN100以下采用卡压连接或环压连接。

室内排水管道

放射性排水管采用机制铸铁管、通气管采用PVC管。

2.3、阀门及附件

阀门

（1）给水：DN≤50mm者采用截止阀， DN＞50mm者采用闸阀，公称压力与所连接的管材公称压力一致。

（2）热水：采用铜芯截止阀或球阀。阀门的适用温度：热水≮80℃。公称压力与所连接的管材公称压力一致。

2.4、管道敷设

室内管道

给排水管道一般暗装在吊顶、管井和墙槽或埋地凹槽内。

管道穿越楼板时，均应设套管。穿越地下室外壁、人防地下室侧墙及顶板、水池、屋顶、卫生间楼板、厕所沉箱时，除注明外均设置刚性防水镀锌钢套管，其套管尺寸比管道尺寸大2号。其它套管未注明时则设置刚性不带翼环镀锌钢套管。

管道必需跨越变形缝时，应在缝两侧加柔性接头。

管道坡度：各种管道应根据图中所注坡度进行施工，当未注明时，按下列坡度施工：

排水管坡度：

| 管径（mm） | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小坡度 | 0.025 | 0.015 | 0.012 | 0.007 | 0.005 |

给水管按0.002坡度施工，坡向泄水装置。

通气横管以0.01的上升坡度坡向通气立管。

管道支架：各种管材支架的间距按相应规范设置。

排水管道检查口与清扫口：

排水立管按系统图位置设置检查口。如有乙字弯时，在乙字弯的上部应设置检查口。

立管检查口中心距地面1.0m。

暗装在管井、吊顶内的管道，凡设阀门及检查口处均应设检修门、检修口，暗装在墙内的阀门手柄应留在墙外。

2.5、管道和设备的保温：

除防冻保温以外的所有给水管的托吊管段和立管，设在管井和吊顶内的排水管，做防结露保温层。

保温材料：需保温管道采用难燃型30mm橡塑保温材料。

保温应在管道系统完成强度试压合格及除锈防腐处理完成后进行。

2.6、管道试压

生活给水排水管道必须在完成管道敷设后进行试压，验收合格后方能掩埋管道并在墙面或地面明显地标出管道的位置。在土建和二次装修完成后应进行第二次试压，排除管道被破坏的可能，验收合格后方能正式投入使用。

无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其它可能产生有害气体的排水管道连接时，必须在排水口下设存水弯，存水弯的水封深度不得小于50mm。

2.7、其它

放射性排水管采用机制铸铁管，柔性承插连接，外包铅板防护（门诊放射性废水管道、骨转移放射性废水管道包裹3mm铅板防护；碘病房放射性废水管道包裹5mm铅板防护）。污水管采用HDPE静音排水管，包裹3mm铅板防护，连接方式为热熔连接。通气管材质：PVC，连接方式：粘接连接。

3、核医学---强电项目

核医学和衰变池范围内电箱的进线电缆由机电单位实施，电箱及其后的所有内容由中标单位实施。其他区域（CT、DR、碎石、骨密度、导管室区）照明插座箱、照明、开关、插座由中标单位实施，大型设备用电由甲方预留配电柜。

| 序号 | 项目名称 | 材料及工艺要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单相二三级插座 | 86型安全插座，规格：250V,10A |
| 2 | 单相二三级插座（防溅型） | 86型安全插座，规格：250V,10A，IP54 |
| 3 | 单联单控开关 | 86型开关面板，规格：250V,10A |
| 4 | 双联单控开关 | 86型双联单控开关面板，规格：250V,10A |
| 5 | 三联单控开关 | 86型三联单控开关面板，规格：250V,10A |
| 6 | LED平板灯 | 正白色，5500~6500K，铝合金+亚克力材质，规格：300*300mm，电源220V 16W |
| 7 | LED平板灯 | 正白色，5500~6500K，铝合金+亚克力材质，规格：600*600mm，电源220V 48W |
| 8 | 嵌入式LED射灯 | 正白色，铝合金+亚克力材质，规格：直径70mm高40mm，电源220V 5W |
| 9 | 嵌入式LED筒灯 | 正白色，铝合金+亚克力材质，规格：直径150mm高40mm，电源220V 9W |
| 10 | 嵌入式LED筒灯（防雾） | 正白色，铝合金+亚克力材质，电源：220V 9W |
| 11 | 双头斗胆灯 | 正白色，铝合金+亚克力材质，电源220V 30W |
| 12 | LED夜灯 | 暖光3000K，电源220V 3W |
| 13 | LED吸顶灯 | 正白色，5500~6500K，铝合金+亚克力材质，电源220V 18W |
| 14 | 200mm宽嵌入式条形灯 | 正白色，5500~6500K，铝合金+亚克力材质，规格：宽度200mm，电源220V 60W/m |
| 15 | 100mm宽嵌入式条形灯 | 正白色，5500~6500K，铝合金+亚克力材质，规格：宽度100mm，电源220V 36W/m |
| 16 | 灯带 | 电压：220V，功率：10W/m |
| 17 | LED灯膜 | 正白色，5500~6500K，UV软膜，（蓝天白云图案）电源220V |
| 18 | 线管 | 电气配管，材质：双面镀锌电线管，规格：JDG20、JDG25 |
| 19 | 桥架 | 室内钢制镀锌槽式桥架，室外不锈钢槽式桥架 |
| 20 | 配电箱 | 1.含接线端子、接线板等箱内所有元器件，详见配电系统图 2.除上述基本项目特征外还应满足设计及相关规范要求 |
| 21 | IT系统 | 每间导管室设计1套隔离电源系统 系统包括含医用单相隔离变压器8KVA、绝缘监视仪、专用互感器、专用电源、外接报警测试终端；均为同一品牌；泄露电流小于200μA，变压器内部绕组应具有可供绝缘检测仪温度检测的温度传感器。变压器的噪音等级应小于40dB，耐压等级满足4200V/分钟 |

4、暖通项目

4.1核医学区域：

4.1.1 核医学工作场所应保持良好的通风，工作场所的气流流向应遵循自清洁区向监督区再向控制区的方向，保持工作场所的负压和各区之间的压差，以防止放射性气体及气溶胶对工作场所造成交叉污染。

4.1.2 核医学辐射区域内为放射性排风管道系统，办公室区域为独立的普通排风系统，不可混用。

4.1.3 核医学辐射区域的放射性废气经过滤设备处理后排至本层建筑屋面2米及以上处。辐射区域排风管外侧采用铅板包裹防护，风管穿墙缝隙采用铅板塞实。

4.1.4 防护通风柜和碘-131 治疗病房设置独立的放射性废气排放管道系统，保持房间微负压，经过滤后排至本层建筑屋面2米及以上处。排风具有辐射性，排风需要经过净化处理达到国家相关规范要求方可排入大气。

4.1.5 PET/CT机房设独立空调、其余冷热源采用变制冷剂流量多联式空调机。室外机设置在一层设备平台上，室内机根据装修要求，采用天花板四向出风或内藏风管式。与中央空调开启时间不匹配的房间设置独立变制冷剂流量多联空调或分体空调机。

4.1.6 核医学诊断区、碘治疗区、医办等小房间设有新风系统。

4.1.7 候诊区、办公、会议室等人员密集场所设置新风系统，以保证室内空气品质。对于设置了排风系统的场所，排风系统与送风系统联动控制，以保证室内正压。

4.1.8放射性废气排放系统设置自动控制系统，可实现无人值守状态下的自动运行，并可显示运行状态，楼顶设置引风机，与排风系统联动。

4.2衰变池区域

4.7废气经过滤设备后由风井引至楼顶并高空排放（屋面2米及以上处）

4.3其他区域（CT、DR、碎石、骨密度、导管室）的空调不在施工范围内。

5、核医学---专业配套设施

| 序号 | 项目名称 | 材料及工艺要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防护门防护层 | 国标1号纯铅板材质，密度≥11.34，纯度≥99.994%，防护必须达到指定标准；禁止使用回收铅熔炼铅板、复合防护材料及防护替代品 |
| 2 | 防护门平开门结构 | 无合页暗轴式结构，无下垂隐患，含不锈钢执手锁及五金等配件，饰面材质：304不锈钢 |
| 3 | 碘病房门配套观察窗 | 防护门均设置不小于200×500的高铅玻璃观察视窗，高铅玻璃不低于ZF6等级 |
| 4 | 防护装饰门窗套 | 防护门窗均配防护装饰门窗套，工厂预制一体化结构，国标1号纯铅板材质，防护标准等同于所在的门或窗主体，饰面与配套门体或房间格调一致 |
| 5 | 电动推拉门 | 含专用承重门机、铝合金承重轨道、自动运行控制系统，另配置门轨装饰罩、遥控器 |
| 6 | 防夹装置 | 实现技术：有源红外线，微处理器 安装高度：离地最小距离0.2米 光束间的距离：最小0.3米 （反向光束） 离门的表面距离：2CM 最小范围：1米 最大范围：5米 |
| 7 | LED警示灯 | 显内容“射线有害、灯亮勿入” 5W及以下、铝合金外框。 |
| 8 | 医用钢制门 | 0.8mm厚的优质镀锌冷轧钢板，与周边装饰协调一致，同饰面装饰门套，门锁及五金件 |
| 9 | 穿墙洞口防护 | 国标1号纯铅板材质，多层缠绕包裹工艺，防护标准≥10mmPb，防护长度≥500mm |

6、核医学---配套附属设备

6.1 18F分装防护通风柜、177Lu分装防护通风柜

6.1.1 整体防护要求：≥50mmPb；

6.1.2 材质：内外304不锈钢饰面，承重不锈钢框架；

6.1.3 通风系统：①HEPA：H14（@0.3um99.995%），面风速0.45m/s，初阻力：110pa，采用1.2mm壁厚铝合金外框，双面喷塑护网，超细玻璃纤维过滤纸，无异味密封胶。②内壁不锈钢无死腔，垂直层流，不低于5级环境净化要求，满足药监最新标准及正电子药物手动或自动分装要求，③提供5级环境净化（至少包括菌落数≥5级、照度≥1300Lx、噪音≤51dBA）的第三方机构的检测报告；

6.1.4 配电要求：220V\10A  独立控制柜  前置集成安全操作面板；

6.1.5 排风装置：风量不小于400m3/h，风速≥1m/s；

6.1.6 配置：防护盖伸手孔，侧防护门，高铅玻璃观察窗，药物电动升降装置，照明及灭菌装置，触摸屏智能控制系统，具有过载保护等功能、活度计井及读数器插槽，防溅插座，气密管线通道模块组件；

6.2.7 规格（L*W*H）：1000*750*2200（允许偏差范围值±10mm）

6.2 131I分装防护通风柜

6.2.1 整体防护要求：≥40mmPb；

6.2.2 材质：内外304不锈钢饰面，承重不锈钢框架；

6.2.3 配电要求：220V\10A  独立控制柜  前置集成安全操作面板；

6.2.4 排风装置：风量不小于400m3/h，风速≥1m/s；

6.2.5 配置：防护盖伸手孔，侧防护门，高铅玻璃观察窗，药物电动升降装置，照明及灭菌装置，触摸屏智能控制系统，具有过载保护等功能、活度计井及读数器插槽，防溅插座，气密管线通道模块组件；

6.2.6 规格（L*W*H）：1000mm*750mm*2200mm（允许偏差范围值±10mm）

6.3 服碘防护窗

6.3.1 整体防护要求：≥40mmPb；

6.3.2 用于患者服碘过程中的防护，304不锈钢拉丝饰面；

6.3.3 规格（长*宽）：洞口尺寸400mm*500mm（允许偏差范围值±10mm）；

6.4 碘放射性自动分装仪

6.4.1 适用于甲癌和甲亢治疗分装给药；

6.4.2 设备表面为304不锈钢材质制作，耐腐蚀；

6.4.3 配合活度计进行计量分装，保证精度；

6.4.4 定容积、定比活度两种方式精准分装；

6.4.5 配置自动插针装置抽取原液，降低工作人员手部剂量；

6.4.6 分装设置及操作全程通过彩色触控屏实现；

6.4.7 分装容积范围：2-50ml；

6.4.8 分装精度：≤3%；

6.4.9 含操作系统：① 通过数据站实现远程或隔室分装过程的操作控制；② 分装过程药物全程监控，保证服药过程安全可控；③ 配置多组高清摄像头，配置显示器分装和服药过程可全程监视；④ 配置对讲装置，实时沟通患者指导服药；

6.5 注射器转运防护盒

6.5.1 整体防护要求：≥20mmPb；

6.5.2 材质：内外304不锈钢饰面；

6.5.3 结构：浇筑纯铅防护层，防震缓冲内衬；

6.5.4 配置：承重不锈钢把手，扣紧式锁止装置，满足临床使用要求；

6.5.5 规格（L*W*H）：245mm*100mm*100mm（允许偏差范围值±10mm）；

6.6 注射器钨合金防护套

6.6.1 整体防护要求：≥8mmPb；

6.6.2 钨合金制作，轻巧方便；

6.6.3 可配合注射时使用，弹簧卡榫设计，方便固定；

6.6.4 配有铅玻璃观察窗，便于观察刻度；

6.6.5 规格：2.5ml,5ml；

6.7 储源保险箱

6.7.1 整体防护要求：≥20mmPb；

6.7.2 内外304不锈钢材质，易于清洁；

6.7.3.企口重叠前开式防护门结构，方便放射源防护容器取放；

6.7.4.内部分为两个空格，承重活动式不锈钢隔板；

6.7.5.专用重型不锈钢执手锁，双锁结构，符合安防要求；

6.7.6.底部配备承重脚轮，配医用静音刹车承重脚轮，承重脚轮转动灵活，省力，单轮最大载重量≥70kg，具有防缠、防尘、防水溅功能，更具有抗冲击，耐腐蚀、易清洁的优点；可灵活移动或固定摆放；

6.5.7 规格（L*W*H）： 510mm*410mm*640mm（允许偏差范围值±10mm）；

6.8 固体放射性废物桶

6.8.1 整体防护要求：≥20mmPb；

6.8.2 内外采用304不锈钢材料制作；

6.8.3 顶部带滑盖，上盖及箱体两侧配有提手；

6.8.4 品牌承重脚轮，转动灵活，省力，单轮最大载重量≥70kg，具有防缠、防尘、防水溅功能，更具有抗冲击，耐腐蚀、易清洁的优点；

6.8.5 规格（D*H）：325mm*640mm（允许偏差范围值±10mm）；

6.9 自动感应式固体放射性废物箱

6.9.1 整体防护要求：≥30mmPb；

6.9.2 自动感应无接触开启投放，避免手部接触；

6.9.3 内外采用304不锈钢材料制作；

6.9.4 品牌承重脚轮，转动灵活，省力，单轮最大载重量≥70kg，具有防缠、防尘、防水溅功能，更具有抗冲击，耐腐蚀、易清洁的优点；

6.9.5 规格（L*W*H）：400mm*400mm*700mm（允许偏差范围值±10mm）；

6.10 防护衰变槽

6.10.1 整体防护标准：≥20mmPb；

6.10.2 材质：内外304不锈钢饰面；

6.10.3 结构：双箱体结构，滑动式开启上盖，浇筑纯铅防护层；

6.10.4 配置：承重不锈钢把手，带刹车承重万向轮，万向轮转动灵活，省力，单轮最大载重量≥70kg，具有防缠、防尘、防水溅功能，更具有抗冲击，耐腐蚀、易清洁的优点；

6.10.5 规格（L*W*H）：1000mm *500mm *650mm（允许偏差范围值±10mm）；

6.11 入墙式防护注射装置

6.11.1 整体防护标准：≥50mmPb；

6.11.1 注射放射性药物多功能防护装置，提供坐位注射时的多方位操作保护；

6.11.2 操作位防护标准50mmPb，立屏20mmPb纯铅防护；

6.11.3 一体化落地式全封闭结构设计，通过带防护盖的伸手孔进行分隔注射操作，减 少对操作人员90%的暴露辐射；

6.11.4 设有高铅玻璃（ZF7,≥5.2g/cm3）双观察视窗；

6.11.5 配LED照明和医患对讲系统；

6.11.6 规格（L*H）：洞口尺寸900mm×1900mm（允许偏差范围值±10mm）；

6.12 患者隔离防护铅屏风（PET/CT用）

6.12.1 整体防护标准：≥10mmPb；

6.12.2 材质：304不锈钢或不锈钢喷塑面层和装饰边框；

6.12.3 结构：整体厚壁型钢自承重骨架，整体纯铅防护层屏体，整体结构稳固；

6.12.4 配置：带刹车承重万向脚轮，万向轮转动灵活，省力，单轮最大载重量≥70kg，具有防缠、防尘、防水溅功能，更具有抗冲击，耐腐蚀、易清洁的优点，配推拉把手；

6.12.5 规格（L*H）：1800mm*1500mm（允许偏差范围值±10mm）；

6.13 移动式注射防护车

6.13.1 整体防护标准：≥20mmPb；

6.13.2 表面材质304不锈钢；

6.13.3 配置高铅玻璃观察窗；

6.13.4 配置打针注射平台；

6.13.5 配置照明灯具；

6.13.6 配置承重脚轮，万向轮转动灵活，省力，单轮最大载重量≥70kg，具有防缠、防尘、防水溅功能，更具有抗冲击，耐腐蚀、易清洁的优点；

6.13.7 规格（L*W*H）：400mm*500mm*1400mm（允许偏差范围值±10mm）；

6.14 扫描床边防护屏

6.14.1 整体防护标准：≥10mmPb；

6.14.2 材质：整体厚壁型钢承重骨架，底部及边框304不锈钢饰面，上部高铅玻璃视窗；

6.14.3 结构：底部纯铅防护层屏体，高铅玻璃视窗规格≥300mm*500mm；

6.14.4 配置：带刹车承重万向脚轮，万向轮转动灵活，省力，单轮最大载重量≥70kg，具有防缠、防尘、防水溅功能，更具有抗冲击，耐腐蚀、易清洁的优点；

6.14.5 规格（L*W）：1000mm*1800mm（允许偏差范围值±10mm）；

6.15 防护铅屏风

6.15.1 整体防护标准：≥10mmPb；

6.15.2. 表面材质304不锈钢；

6.15.3. 配医用静音刹车承重脚轮，承重脚轮转动灵活，省力，单轮最大载重量≥70kg，具有防缠、防尘、防水溅功能，更具有抗冲击，耐腐蚀、易清洁的优点；可灵活移动或固定摆放；

6.14.4 规格（L*W）：1200mm*1800mm（允许偏差范围值±10mm）；

6.16 储源、转运防护罐

6.16.1 整体防护标准：≥40mmPb；

6.16.2.内外304不锈钢材质；

6.16.3.罐体和盖之间设计有凹凸形梯口；

6.16.4.双层盖体，适用于10-30ml药瓶；

6.16.5.规格（D*H）：130mm*180mm（允许偏差范围值±10mm）；

6.17 活度计

6.17.1具有量程自动测量，自动转换；

6.17.2 可测如下常用药物： 可测全部正电子药物，如18F、13N等；

99mTc、89Sr、32P、131I、125I、67Ga、201Tl、153Sm；

6.17.3: 测量精度1%-2%；

6.17.4：可打印活度测量报告；

6.17.4：需提供第三方机构出具的活度计的校准证书；

6.18 表面污染检测仪

6.18.1 测量范围：mR/hr（毫伦/小时）：0.001—110.00；

6.18.2 CPM（每分钟计数）：0—300,000.00；

6.18.3 μSv/hr（微希伏/小时）：0.01—1,100.00；

6.18.4 CPS（每秒钟计数）：0—5,000.00；

6.18.5 总计数：1—9,999,000.00；

6.18.6 效率：Sr-90(546kev,2.3MeVβmax）约75% C-14(156kevβmax）约11%；

6.18.7 Bi-210(1.2MeV βmax）约64% Am-241(5.5MeVα）约36%；

6.18.8 灵敏度：3500CPM/ mR/hr（对于Cs-137）；

6.18.9 精度：±15%；

6.18.10 温度范围：-10℃-+50℃；

6.19 铅衣架

6.19.1 304加厚不锈钢管；

6.19.2 尺寸：1000mm*550mm*1500mm（允许偏差范围值±10mm）；

6.19.3 其它双层衣撑10个、大衣帽钩8个；

6.19.4 配医用静音刹车承重脚轮，承重脚轮转动灵活，省力，单轮最大载重量≥70kg，具有防缠、防尘、防水溅功能，更具有抗冲击，耐腐蚀、易清洁的优点；可灵活移动或固定摆放；

6.20 应急及去污用品：一次性防水手套2双、气溶胶防护口罩2只、安全眼镜2只、防水工作服2套、胶鞋2双、去污剂和/或喷雾1瓶（至少为加入清洗洗涤剂和硫代硫酸钠的水）；小刷子1把、一次性毛巾或吸水纸1块、毡头标记笔（水溶性油墨）1根、不同大小的塑料袋10只、酒精湿巾1包、电离辐射警告标志2张、胶带1卷、标签1包、不透水的塑料布1块、一次性镊子1把。（符合GBZ120-2020标准要求）

6.21动态辐射检测系统

6.21.1辐射管理平台：

智能辐射管理系统通过物联网络无线连接个人剂量仪、环境监测仪等设备，组成全方位的辐射监控系统，剂量、时间、位置三位一体精准显示，可以对个人、环境、巡检、三废的综合辐射管理与深度数据分析。系统具有远程管理、分级授权、实时监控、多维相应的功能。

6.21.2 辐射剂量监控探头：

6.21.2.1 探测器：GM管探测器；

6.21.2.2 探测射线/能量范围：X、γ:20keV~10MeV；

6.21.2.3 剂量当量率：0.1μGy/h~100mGy/h；

6.21.2.4 能量响应：不超过±30% (@20keV~3MeV)；

6.21.2.5 灵敏度：4cps/μGy/h (@Cs-137)；

6.21.2.6 报警阈值：量程内连续可调；

6.21.2.7 过载特性：过载恢复、过载报警；

6.21.2.8 报警方式：声、光报警；

6.21.2.9 显示单位：Sv、Gy、Rad、CPS；

6.21.3 终端显示装置：

6.21.3.1 CPU：不低于i3 9100；

6.21.3.2 内存：≥8G；

6.21.3.3 硬盘：≥1T；

6.21.3.4 操作系统：win10 64位；

6.21.3.5 接口：独立网口（RJ45）；

6.21.3.6 显示器：≥22英寸，分辨率：超高清4K；

6.21.4 显示器；

6.21.4.1 屏幕尺寸：≥55英寸

6.21.4.2 屏幕分辨率：超高清4K

6.22 核素治疗监测仪

6.22.1 防护级X、γ放射性监测

6.22.2 探测核素种类：131I，Tc-99m

6.22.3 测量范围：0.1~500mCi

6.22.4 显示单位：Bq、Ci

6.22.5 测量周期	：1分钟

6.22.6 软件：有配套

6.22.7 仪器声光报警显示，直观明显；

7、核医学---衰变池部分

基本要求：衰变池系统按槽式衰变设计，配置独立的3套（核医学门诊、骨转移、碘病房）专用衰变池系统，多组不锈钢衰变池以提高废液池利用率，与预处理沉淀池、取样测量系统、控制系统、进排水系统等组成一套自动/手动控制的放射性废液衰变处理系统，各设备故障或超限运行应及时报警。

技术参数或功能配置

7.1. 衰变池池体系统

7.1.1衰变方式：槽式衰变；

7.1.2衰变池体数量：3套；

7.1.3衰变池总容积：门诊≥84m3、骨转移≥176m3、碘病房≥400m3；

7.1.4池体材质：3mm厚304不锈钢槽体，内部配置拉筋，水箱底部#10镀锌槽钢基础，槽钢中心距竖向为400mm-500mm一档。

7.2. 预处理系统

7.2.1双搅碎设计，一备一用，沉淀池无需人工清理淤泥；

7.2.2搅碎泵数量：6台，扬程≥12m，流量≥50m3/h，一用一备；

7.2.3设备运行信号自动反馈；

7.2.4多路液位实时信号控制，防止故障发生；

7.3. 排污系统

7.3.1排污泵数量：6台，扬程≥25m，流量≥65立方米/h，一备一用；

7.3.2设备运行信号自动反馈。

7.4. 电动执行阀

7.4.1执行机构控制方式：电动/手动双重控制；

7.4.2密封等级≥IP67；

7.4.3 输出扭力≥350Kgf-cm；

7.4.4 电压：220V；功率：50W； 频率：50Hz；

7.5. 检修手动及单向系统

7.5.1实现手动控制排放功能；

7.5.2可控制及调节水流方向；

7.6.液位传感系统

7.6.1 工作温度0-60℃

7.6.2电压：Dc24V；信号：4mA；

7.6.4探测范围：0-6m；

7.7. 废液取样测量系统

7.7.1铅防护≥30mmPb自屏蔽设计；

7.7.2 碘化钠探头，自动测量放射性废液活度值；

7.7.3自动校准：自带标定药物投放口，用于目标核素比活度测量校准；

7.7.4数量：3套；

7.7.5配置手动取样口；

7.8. 放射性废液控制柜

7.8.1由工业控制器、模拟量模块、扩展模块、远程控制模块、人机交界

面、开关电源、输出继电器等集成；

7.8.2电压：三相五线380V；

7.8.3配置数量：3套；

7.9. 智能人机界面监控系统

7.9.1中文操作系统；

7.9.2可视化液位控制，显示液位数值；

7.9.3 液位在线监测，极限液位及时报警，衰变时间智能监控，在线

显示衰变时间；在线监控设备运行状态；

7.10. 管路系统

7.10.1管路用材304不锈钢包含连接件；

7.11. 专业化控制软件

7.11.1有监视、报警、控制排放系统、可保存1年以上数据的记录；

7.11.2触摸屏可视化界面；

7.11.3有人机界面显示：有异常报警监测显示：有历史排放记录打印；

7.12. 远程协助功能

7.12.1可实现远程操控、升级等功能；

7.12.2可远程诊断设备运行工况可应急处理问题，防止废液溢出；

（四）售后服务要求

1、质量保证期：项目整体质保期不低于3年（含耗材及易损件）。质保期自项目整体验收合格之日起计算。质保期内，所涉及产品质量原因导致的设备维修、更换零部件、人工上门服务和设备（耗材、易损件）的全部费用由中标人承担。质保期满后，投标人必须对所提供的设备及系统定期进行检查和保养，并负责终身维护维修。

2、提供专业的系统培训，对维修内容进行一周以上培训，具有专业的售后服务团队。

3、售后服务及运维服务要求：投标单位具备较强的专业技术能力、实施运维能力，要求在设备质保期及项目运维期内配备一定数量的售后运维服务团队，并确保服务团队人员稳定。各投标人需针对本项目组建项目服务小组，提供合理的人员配置方案。

4、投标人具备较强的专业技术能力、实施运维能力，要求在设备质保期及项目运维期内配备一定数量的售后运维服务团队，并确保服务团队人员稳定。各投标人需针对本项目组建项目服务小组，提供合理的人员配置方案。驻场配备项目实施运维工程师1人，驻场时间3年。投标人选派的驻场工程师应具备相关专业、相应技术能力，能够迅速定位故障，并提供相应解决方案。服务内容，包含但不限于：本项目的设备驻场服务、针对医院现有系统及设备等提供运维服务、进行故障诊断、问题处理、配合备件更换等服务、对各类系统及设备进行维护工作。

5、现场驻场人员的工作时间服从采购人的工作与作息时间要求（特殊情况除外），不得以任何理由推诿、拖延安排的工作。

6、投标人应以优良的服务态度，30分钟内响应，24小时内解决问题。质保期间的一切设备及软件故障，更换部件及设备本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人负责。

（五）项目实施要求

1、制造、安装设计、运输要求：

投标人须根据采购文件要求完成项目所需设备并提供以下工作服务但不仅限于以下：

（1）制造、包装、运输：

按采购人认可的方案和材料进行加工、制造、供货，负责设备运输至采购人建设工地。设备的各个部件须防火、耐压、耐用、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

投标人在投标时间须提供所供设备与材料的具体防护措施供采人认可，并对此工作负责。机组及器材外表面应洁净，无折皱和剥落等。不油漆且易腐蚀的零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。机组及器材所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。

所有器材应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于采购人所有。在包装箱中，应附有产品合格证书、产品说明书、装箱单，一套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、防潮、防震、防尘等警示标记及外形尺寸、毛重等。随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显地方。

每台设备都应有铭牌，其应标明在金属板上，并牢固地置于设备上，其应清楚地标明至少下列内容：制造商名称、设备名称及型号、制造年月、主要技术规格和参数、制造编号等。

（2）安装深化设计要求：

投标人在投标时根据采购文件要求提供项目具体安装深化设计资料，包括项目设计的修改，设计方案须经采购人认可。

投标人对安装、调试、试运行等负责。设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

沟槽与通道：

任何在土建结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交采购人认可。

完工装修

在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理，其防腐蚀措施必须得到采购人的认可。

（3）到货查验：

供货人在所供设备到工地时应通知采购人到场进行到货查验。若发现任何损坏及质量问题，供货人应负责更换。并妥善处理直至甲方满意。此工作所发生费用就由供货人自行承担。

2、测试和试运行

（1）工具、材料、仪器设备和劳务人员

中标人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

（2）程序和表格

中标人须在安装结束前4个星期，提交测试和调试方法及记录表格给采购人。

（3）测试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，中标人在调试测试后5 个工作日内提交测试报告给采购人。

（4）试运行

设备试运行应在有关部门及采购人的监督下进行。

3、验收

安装完成后，由采购方指定具有国家相关检测资质的检测中心，根据国家和行业标准及采购文件、投标文件、合同、射线防护质量检测等相关规定进行质量验收。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的具有国家相关检测资质的检测中心进行检测，整体验收费用由供货方承担。只有在项目完全正常运转和采购方确认后，本项目工作才能认为已全部完成。

（1）产品保护

安装完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如由于中标方原因导致建筑结构或其它设备被损坏，中标人将负责修理或赔偿损失。

（2）验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b．测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。

c．所有合同中规定的货物和材料都已提交。

d．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

4、培训

（1）免费根据采购人要求为使用人员、维修人员提供现场培训，使受培训人员至少达到以下水平：掌握一般运行原理、使用方法、紧急救援及日常维护等常用技能

（2）提供培训视频软件及操作手册。

（六）本项目核心产品：专业配套设施

提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

五、综合说明：

1、投标人明确所投设备的品牌、规格、型号；提供设备的详细功能及技术参数说明；提供设备配置清单；提供设备彩页宣传资料。当提供的设备功能及技术参数和彩页宣传资料不一致时以彩页宣传资料为准。

2、投标人收到采购人供货通知，必须无条件免费供应以接到采购人通知时间后的最新升级的硬件及软件产品来供货。

3、投标人必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、投标总报价包括设备、随机备品备件、易损件（包括保障设备正常运行三年所需的备品备件、易损件）、降噪、专用工具、安装、调试价（包括损耗、额外材料等，含安装、调试、试运行等相关费用）、运输及保险（包括货物运至最终目的地点的运输费、装卸费、保险费，含伴随货物交运的有关费用）、为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于现场保管仓储费、零星工程费、与一期衔接配合费、总包配合费、培训费、质保期内维护保养费，以及相关税费等保证本项目正常实施和运行所需的一切相关费用）。

5、交货时间：合同签订并接到采购人通知后180日内安装调试完毕。

6、交货地点：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院），具体根据采购人指定地点。

7、付款方式：详见合同条款。

8、安装要求

（1）由中标单位负责安装，现场调试。所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市地方规范、采购文件、材料厂家的技术及安全规范要求严格执行。

（2）中标单位对安装施工安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因中标单位原因造成安全、质量事故或成品损坏，中标单位承担一切经济法律责任。中标单位进场前须与总包单位协商现场配合及安全管理等事项，签订总包管理协议，相关费用应在投标报价中充分考虑。

（3）中标单位负责标的物合格、正常、安全使用，所需要通过的相关部门的验收，相关费用由中标单位负责。

（4）伴随服务：投标方需提供详细完整的售后服务方案，在保修期内驻场服务。如需更换设备或送修，必须在1个工作日内完成，一时无法维修时，必须提供备机使用。

（5）安装要求：投标人需具备仓储能力，采购方项目安装现场不提供仓储场地。同时，所有采购产品安装完毕并经采购方验收接管后，采购方才承担保管责任，在此之前的安装期间所有货品的保管责任由投标人自行负责保管。

9、本项目在向中标单位发放中标通知书时，将向参与项目评审的未中标供应商发放《未中标通知书》，以电子招投标系统通知形式告知该未中标供应商的评审得分与排名，请及时接收查阅，未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

11、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

12、采购项目需要落实的政府采购政策：

12.1 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定执行。

12.2 根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定执行。

12.3 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定执行。

12.4苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》。

12.5财库〔2022〕19号关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知。

12.6苏财购〔2022〕16号关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知

12.7 绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料。

本次采购标的物清单中设备不属于《节能产品政府采购品目清单》、《环保标志产品政府采购品目清单》优先采购范围内的产品。

13、系统对接完成后，供应商应提供项目相关文档，包括且不限于各类施工图纸、变更记录、接口文档、软件代码、会议纪要等。

14、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以采购代理机构在网上发布的内容为准。

第五章  合同主要条款

合同编号：

第一部分  合同一般条款

一、合同文件

1、合同文件适用法律

1.1 适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

2.1 合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和招标文件

2.1.5 有关图纸

2.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3、合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

5.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3 除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于三年。

6、包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

7.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

7.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督；

7.1.2 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

8.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

9.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

9.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

9.3 验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

9.4 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

10.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3  乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11、合同价款和支付

11.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1 合格的销售发票；

11.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、甲方违约责任

13.1 在合同生效后，非乙方质量原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

13.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

13.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

14、乙方违约责任

14.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

14.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

15.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

16、索赔

16.1 甲方有权根据乙方的违约情况向乙方提出索赔。

16.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方要求的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

16.2.1 退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

16.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

16.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

16.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。同时乙方还应承担甲方因提出索赔而聘请律师所发生的费用。

八、合同的解除和转让

17、合同的解除

17.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

17.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

17.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

17.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

17.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

18、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

九、合同的生效

19、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十、争议解决

20、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一、附则

21、合同份数。

本合同一式八份，甲方五份，乙方二份，采购代理机构一份。

22、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

第二部分  合同特殊条款

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                         ，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①招标文件；

②乙方中标的投标书；

③乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书。

二、价格与支付：

1、本合同为固定单价合同，合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币              元，投标总价包括设备、随机备品备件、易损件（包括保障设备正常运行三年所需的备品备件、易损件）、降噪、专用工具、安装、调试价（包括损耗、额外材料等，含安装、调试、试运行等相关费用）、运输及保险（包括货物运至最终目的地点的运输费、装卸费、保险费，含伴随货物交运的有关费用）、为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于现场保管仓储费、零星工程费、与一期衔接配合费、总包配合费、培训费、质保期内维护保养费，以及相关税费等保证本项目正常实施和运行所需的一切相关费用）。

2、付款步骤：

（1）合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额30%的预付款（乙方出具相应金额的银行保函；验收合格后一个月内凭验收合格证书退还银行保函），全部货物到场后30日内，甲方向乙方支付至合同价款总额的70%，设备安装调试完成后，验收合格，提供结算审计资料并将资料移交甲方后，甲方向乙方支付至合同价款总额的80%。审计结束后，甲方向乙方支付至审定金额的95%；5%的尾款待质保期满后，甲方再向乙方付清。

（2）付款前，乙方应开具正规合格的增值税专用发票原件提交至甲方，甲方将支付相应款项。

（3）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

3、项目实施完成后，将按如下方式进行最终审计：

（1）以审计单位审定结果为本项目价款结算依据；

（2）审计核减率[核减额/结算送审总额]不超过7%的审计费全部由甲方承担。审计核减率[核减额/结算送审总额]超过7%的审计费，基本费及7%以内的核减费（核减额*2%）由甲方承担，7%以外的核减费（核减额*4%）由乙方承担。审计费由甲方代付，在项目结算款中扣除。

4、在政府采购合同履行中，甲方需追加货物、工程或者服务的，需要具备以下要求：（1）追加金额不得超过原合同金额的10%；（2）原合同金额10%以内的追加费用，仅限于原合同内采购清单数量调整增加的项目费用，原合同外采购内容不得计入。

5、付款方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

6、乙方开户银行名称、地址、账号为：

户名：

开户银行：

账号：

地址：

三、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格设备；

2、设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。

4、验收标准：根据标书要求及有关规定由招标代理机构、采购方到场，并按国家标准进行验收通过。

5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方及招标方；

6、知识产权

（1）乙方提供的软件及相关交付物，包括且不限于软件程序（乙方自有的产品和第三方产品除外）、文档材料等，甲方均与乙方共同享有所有的产权、所有权及其它知识产权和权益。

（2）乙方独立于本项目之外且未利用甲方相关资料或工作条件完成的工作成果的一切知识产权和所有权归乙方所有

（3）乙方对于本合同项下新开发的与甲方业务相关的开发成果，甲方享有知识产权和所有权。

（4）乙方按照本合同约定在履行系统维护和技术服务的过程中，利用甲方提供的相关资料和工作条件完成的新技术成果，甲乙双方共享知识产权和所有权。

（5）甲方依据本合同的规定，利用乙方提供的工作成果完成的新技术成果的所有权归甲方所有

如果有人提出法律或行政程序（合称“权指控”），声称方所拥有的应用软件犯了其合法权益（包括但不限于知识产权），乙方应当负责解决，并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、调查费用、合理的律师费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

四、售后服务：

按照招标文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

五、违约责任：

按招标文件的规定执行。

六、合同生效及其它：

1、本合同在双方签字盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标方提交一份备存。

3、经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。

4、应当维护国家利益和社会公共利益，合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，甲方有权立即终止合同。

5、如合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。

6、甲方和乙方签订补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

7、小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

第六章  评标方法与评分标准

一、评标办法

1、本次招标评标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为40%（权重），技术与质量及其它占60%（权重）。（保留小数点后2位）

2、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）

3、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列由公证处抽签。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。

二、评分标准

（一）投标报价（40分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：（保留小数点后二位）

报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值40（本次招标价格权值为40%）

2、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审加分。响应单位为小型或微型企业、残疾人企业或监狱企业的，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业，小微企业投标应提供经签署的《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在响应文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

（二）技术与质量及其它（60分）

1、项目实施组织方案比较（6分）

方案完整、全面，责任清晰，措施有效扎实、专业性强、操作性强、与用户需求贴合度高的得6分；方案较完整、较全面、专业性较强、操作性较强、与用户需求贴合度较高的得4分；方案不完整、不全面、不专业、不具有操作性、没有与用户需求贴合的得2分；未提供相应内容不得分。

2、现场设备安装的规范化方案及措施（6分）

措施完整全面、可行性较高的6分；措施完整较合理的，没有可行性的4分；措施简单的，可行性较差的2分；未提供相应内容不得分。

3、突发事故应急预案与处理能力比较（7分）

制定的措施科学合理，解决机制简单有效，操作性强，对预期发生的突发事件解决考虑周全得7分；措施较为合理，操作性较强，对预期发生的突发事件解决考虑较周全得5分；措施单一，对预期发生的突发事件解决考虑简单得3分；未提供相应内容不得分。

4、培训方案内容及服务培训措施（7分）

培训方案完善且有针对性，能满足招标文件的要求。方案考虑全面、完善、操作性强得7分；方案考虑较全面、详细，操作性较强得5分；方案有缺失、基本满足项目需求得3分；未提供相应内容不得分。

5、设备安装信息化管理方案及措施（7分）

方案完整、全面，责任清晰，措施有效扎实、专业性强、操作性强、与用户需求贴合度高的得7分；方案较完整、较全面、专业性较强、操作性较强、与用户需求贴合度较高的得5分；方案不完整、不全面、不专业、不具有操作性、没有与用户需求贴合的得3分；未提供相应内容不得分。

6、与招标人的放射装置的配合措施（7分）

方案完整、全面，责任清晰，措施有效扎实、专业性强、操作性强、与用户需求贴合度高的得7分；方案较完整、较全面、专业性较强、操作性较强、与用户需求贴合度较高的得5分；方案不完整、不全面、不专业、不具有操作性、没有与用户需求贴合的得3分；未提供相应内容不得分。

7、衰变池三维成果展示（7分）

三维成果能够清晰整体展示池体与管道多视角空间关系，比例运用合适得7分；三维成果能够较清晰整体展示池体与管道多视角空间关系，比例运用较合适得5分；三维成果不能够清晰整体展示池体与管道多视角空间关系，比例运用不合适得3分；未提供相应内容不得分。

8、项目负责人具有高级工程师得2分，中级工程师得1分；技术负责人具有高级工程师得2分，中级工程师得1分。提供证书扫描件及投标单位为其缴纳的最新一期社保证明材料。

9、投标人具有质量管理体系认证证书、职业健康管理体系认证、环境管理体系认证证书的有一项得1分，最高得3分，提供有效期内的认证证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图。

10、投标人（2022年1月1日（含）以来，以合同签订时间为准）完成的类似业绩，每个得2分，最高6分。投标文件中提供合同扫描件，否则不得分。

（全文完）