南通市启东生态环境局（通启运河）微型水质自动监测站建设项目

政府采购磋商文件

- 项目编号：JSZC-320681-SXSJ-C2025-0006

南通市启东生态环境局

2025年01月27日

地址: 南通市启东市汇龙镇紫薇中路718号

邮政编码：226200

江苏政府采购网

目 录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  响应文件格式

- 第一部分  竞争性磋商公告

受[南通市启东生态环境局]的委托，江苏新世纪工程项目管理有限公司就[南通市启东生态环境局（通启运河）微型水质自动监测站建设项目](项目编号:JSZC-320681-SXSJ-C2025-0006)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

项目概况

[南通市启东生态环境局（通启运河）微型水质自动监测站建设项目]的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年02月14日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-SXSJ-C2025-0006

项目名称：南通市启东生态环境局（通启运河）微型水质自动监测站建设项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：80万元

最高限价：80万元，投标报价低于或等于最高限价的为有效报价，投标报价高于最高限价的为无效报价，作无效投标处理。

采购需求：详见磋商文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见磋商文件第三部分项目需求。

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受分包。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位。并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

3.本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起至2025年02月14日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

1.2025年02月14日09点30分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待评审进行到价格环节，磋商小组或项目发起方（代理单位）在“苏采云”系统中发出最后报价指令，各供应商须在“苏采云”系统显示的截止时间内完成系统最后报价。

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过苏采云系统参加磋商活动。

3.项目演示、样品、答辩等：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其他部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南通市启东生态环境局

地    址：南通市启东市汇龙镇紫薇中路718号

联 系 人：周女士

联系方式：18862832202

2.采购代理机构

名    称：江苏新世纪工程项目管理有限公司

地    址：启东市汇龙镇人民中路972号明天商务广场302

联系方式：施女士  18901481738

3.项目联系方式

磋商文件制作人：18901481738

项目磋商经办人：18901481738

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806。

- 第二部分  磋商须知

- （一）总则

- 1.采购方式

1.1 本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1 满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次磋商采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 6.磋商文件的解释

6.1 磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由采购代理机构解释。

- （二）磋商文件

- 1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件格式

（6）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 2.磋商文件的澄清

2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2 采购人视情组织答疑会

- 3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行修改。

3.2 采购人有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- （三）响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人及采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、磋商响应函、磋商报价表、分项报价明细表、商务部分正负偏离表、技术部分正负偏离表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 响应文件格式”要求编写响应文件。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 3.磋商响应有效期

3.1 磋商响应有效期为规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4. 磋商响应有效期的延长

4.1 在特殊情况下，采购人于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- （四）响应文件的提交

- 1.响应文件的提交

1.1 供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.响应文件截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购人可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 3.响应文件的拒收

3.1 采购人拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

- 4. 响应文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

（五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1 采购人或采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

1.2 磋商活动的文件解密工作由采购人或采购代理机构组织，在苏采云系统中进行磋商。

1.3 供应商在磋商过程中涉及到的磋商文件解密等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》执行。

2.磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，采购人或采购代理机构将组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3 超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4 采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

3.磋商评审过程的保密与公正

3.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2 在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4 评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5 在评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6 采购人、采购代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程的澄清

4.1 评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权以电子函件形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2 接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式在苏采云系统中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1 响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1 资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2 在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4 磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5 磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7 提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选供应商，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.8 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

6.被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1 出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

6.1.2 未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

6.1.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。6.1.4 不具备磋商文件中规定的资格要求的。

6.1.5 响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6 未通过符合性检查的。

6.1.7 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8 供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

6.1.12 响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

6.1.13 不同供应商的响应文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的供应商不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14 投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，磋商小组一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15 商务技术分不满35分的。

6.1.16 其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2 出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1 符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

6.2.2 出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4 磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成磋商不成功的。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1 如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- （六）成交

- 1.确定成交单位

1.1 成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

1.3 采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在江苏政府采购网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1 提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2 向采购人、采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5 有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2 供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1 对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
　　2.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3 质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4 对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或采购代理机构以书面形式提交质疑函。

采购代理机构质疑受理部门为为江苏新世纪工程项目管理有限公司启东分公司，联系地址：启东市汇龙镇人民中路972号明天商务广场302室，联系电话：18901481738。

采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4 供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 3.成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书（详见磋商文件第四部分）。

3.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

- （七）授予合同

- 1.签订合同

1.l 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.合同信用融资扶持政策

根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三部分  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

其内容包含：

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

十四五以来，启东市地表水水质自动站为全市水环境质量分析研判提供重要工作支撑，截至目前，启东市全市已基本建成水质自动建设站网。但结合实际水质研判要求以及为适应区域水环境质量提升的迫切需求，现需对重点河道的支流加设水质自动站监测系统，对重点河段开展网格化加密监测，实现实时动态掌握水质数据情况，辅助污染精准溯源。

本项目新建的5个水质自动监测站采用一体化微型水质自动监测站进行建设。一体化微型水质自动监测站（简称微型水站）主要由水质分析单元、采水单元、预处理及配水单元、数据采集控制传输单元、辅助单元和微型站房（一体式机柜站房）等组成，以及1年全托管运维。本项目用于自动监测水体中的氨氮、总氮、常规五参数（水温、pH、电导率、溶解氧、浊度）7项水质参数，自动进行数据采集、处理和存储，并通过光纤专网或5G网络将监测数据上传至数据管理平台。

项目建设示意图（具体建设位置经现场踏勘后确认）：

项目建设清单如下：

表1 项目建设清单一览表

| 序号 | 建设内容 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器设备 | 常规五参数在线分析仪 | 台 | 5 |
|  |  | 氨氮在线分析仪 | 台 | 5 |
|  |  | 总氮水质分析 | 台 | 5 |
| 2 | 系统集成 | 采水单元 | 套 | 5 |
|  |  | 配水及预处理单元 | 套 | 5 |
|  |  | 控制单元 | 套 | 5 |
|  |  | 数据采集与传输单元 | 套 | 5 |
|  |  | 辅助单元 | 套 | 5 |
|  |  | 一体化微型站房（面积不大于1m2） | 套 | 5 |
| 3 | 运维 | 1年 | 年 | 1 |

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《建筑防雷设计规范》（GB50057-2010）

《计算机场地安全要求》（GB/T 9361-2011）

《电子计算机机房设计规范》（GB50174-2008）

《地表水质量自动监测技术规范》（试行）(HJ 915-2017)

《水污染物排放总量监测技术规范》

《水环境监测规范》（SL219-1998）

《国家环境监测技术规范》

《环境水质监测质量保证手册》

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

《中华人民共和国环境保护行业标准》（HJ/T98-2003）

《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）

《水质采样技术指导》（GB/T12998-1991）

《水质采样样品的保存和管理技术规定》（GB/T12999-1991）

《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ/T101-2019）

《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

《供配电系统设计规范》

《地表水水质自动监测站安装验收技术规范》（试行）

《地表水自动监测技术规范》（试行）（HJ/915-2017）

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

（一）项目建设要求

1.总体要求

运用现代传感器、自动测量、自动控制、计算机等高新技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测体系，注重水体监测的实时性、预警性、准确性和系统的前瞻性、扩展性。

（1）对所采水样进行相应的预处理，将水样中的某些杂质过滤而又不能改变水样的代表性。

（2）方法成熟、性能稳定、经济合理、运行费用低、维护工作量小。

（3）仪器设备及系统抗电磁干扰、避雷装置及电力供应稳定的配套系统设计。

（4）系统工艺流程简捷，组成精简，力求使系统设备的投资尽量合理。

（5）管线布置通畅合理，管材选择确保系统能长期有效运行。

（6）自动化程度高，做到自动采样、自动预处理反吹、自动分析和自动清洗以及数据记录和输出等环节的可靠有效。

（7）管道及所有与被测介质接触的部件，必须允许清洗介质通过而不产生损坏。

（8）水质五参数测量的安装遵循与水体距离最短原则。

（9）整个系统特别是采水系统应采取有效的防冻措施，保证系统在低温下正常稳定运行。

2.系统功能要求

（1）取水系统：可调节式（连续或间歇）取水液位高度：判断取水是否符合地表水正常运行的取水条件。

（2）自动监测。自动实现水样的采集、分析和数据的处理、传输、存储等功能。

（3）对于五参数中的因子监测要求不经任何预处理处理直接测量，其他参数有合理的分离沉沙、过滤。

（4）现场自动控制运行。

（5）远程监控。

（6）可以远程自动校准。

（7）系统自动诊断。

（8）系统故障报警及记录。

（9）停电保护及来电自动恢复。

（10）可设定运行方式（连续或间歇）。

（11）可设置清洗周期或根据浊度值的变化进行自动反吹清洗。

（12）有抑制藻类在系统内孳生的功能。

（13）数据自动采集、处理及传输。

（二）水质自动监测站建设方案

1.水质分析仪仪器设计

1.1主要技术特点

（1）支持语言：水质自动分析仪器和控制单元所有显示为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）。

（2）电力：设备的运行交流电压为：固定站设备的运行电压为：(220±22)V，交流频率为（50±0.5）Hz。

（3）环境：所有设备在温度（5～45℃）、相对湿度（最大90%）的环境下正常运行。

（4）试剂供应：提供仪器试剂配制方法，并提供试剂成分及纯度；仪器所需试剂贮存于专用试剂瓶中，试剂保质期不低于四周；仪器使用的实验用水、试剂、标准溶液达到《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》（试行）（中国环境出版社，2017）中质量保证要求。

（5）通讯协议：仪器满足国家相关技术要求，根据需求定制开发，并将所有监测数据传输至指定的平台。

1.2仪器功能特点

（1）具有仪器基本参数贮存，断电、断水自动保护与来电、来水自动恢复功能。

（2）具有时间设置功能，可根据需要设定监测频次。

（3）具有仪器故障自动检测自动报警、异常值自动报警及试剂液位报警功能。

（4）具有自动清洗功能。

（5）氨氮、总氮分析仪具有24小时自动零点漂移、量程漂移核查、零点校准、标样校准等功能。

（6）具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息。

（7）具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示；具有分析仪器过程日志记录功能；存储不少于一年的原始数据和运行日志。

（8）具有RS-232或RS-485或RJ-45标准通讯接口，通讯协议支持《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》。

（9）能接受远程控制指令。

（10）水质在线监测仪（常规五参数外）具有三级管理权限。

▲（11）氨氮、总氮分析仪采用光电回环自稳技术，使监测信号更加稳定。

▲（12）氨氮、总氮分析仪具备温度修正功能，当需要修正时，采用高精度温度计采集温度，并将修正值手动输入到检测仪。监测仪采用PID算法实现温度控制，温控参数可设置，温度显示分辨率为0.01℃。

▲（13）氨氮、总氮分析仪内置校准参数曲线，包含参考斜率截距范围，重要的零点吸光度范围等做参考。当采用标准液体自动校准或手动校准时，校准结果超过预设偏差范围时，提示校准失败，校准偏离范围可预设。

▲（14）氨氮、总氮分析仪具备维护提醒功能，当计量室、消解室光电过低时，提醒建议清洗计量管、消解室玻璃管，实现维护提醒功能。

▲（15）氨氮、总氮分析仪具有数据U盘导出、IP组网内导出，历史测量数据以表格格式导出，方便用户进行数据处理分析。历史数据、校准信息、运行日志、核查信息数据均可导出。

▲（16）氨氮、总氮分析仪具备故障处理功能，监测仪在运行故障时，用户可直接在仪器上查看对应的故障原因和解决方案，能够在仪表出现异常时快速解决问题。

2.微型水质自动监测站分析仪器单元

2.1常规五参数在线分析仪

（1）水温水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 热电阻或热电偶 |
| 量程 | 0℃～60℃，可调 |
| 准确度 | ±0.5 ℃ |
| 分辨率 | 0.01 ℃ |
| MTBF | ≥720 h/次 |

（2）pH水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | pH 0～14（0～40 ℃），可调 |
| 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1 pH |
| 重复性 | ±0.1 pH |
| 响应时间 | ≤30 s |
| 温度补偿精度 | ±0.1 pH |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±0.1 pH |
| 防护等级 | ≥IP65 |

（3）溶解氧水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电化学法、荧光法 |
| 量程 | 0～20 mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±0.3 mg/L |
| 量程漂移 | ±0.3 mg/L |
| 重复性 | ±0.3 mg/L |
| 响应时间（T90） | ≤120 s |
| 温度补偿精度 | ±0.3 mg/L |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±0.3 mg/L |
| 防护等级 | ≥IP65 |

（4）电导率水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电极法 |
| 最小检测范围 | 0～500 mS/m（0～40℃），可调 |
| 重复性误差 | ±1% |
| 零点漂移 | ±1% |
| 量程漂移 | ±1% |
| 响应时间（T90） | ≤30s |
| 温度补偿精度 | ±1% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±1% |
| 防护等级 | ≥IP65 |

（5）浊度水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 光散射法 |
| 量程 | 0～1000NTU，可调 |
| 重复性 | ±5% |
| 零点漂移 | ±3% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 线性误差 | ±5% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±10% |
| 防护等级 | ≥IP65 |

2.2氨氮在线分析仪

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 测定原理 | 纳氏试剂分光光度法或水杨酸分光光度法或氨气敏电极法 |  |
| 量程 | 0～10 mg/L，可调 |  |
| 24h低浓度漂移 | ≤±0.02 mg/L |  |
| 24h高浓度漂移 | ≤±1.0% |  |
| 定量下限 | ≤0.15mg/L |  |
| 检出限 | ≤0.05mg/L |  |
| pH干扰试验 | ± 6.0% |  |
| 实际水样比对试验 | 水样浓度<2.0 mg/L | ≤0.2 mg/L |
|  | 水样浓度≥2.0 mg/L | ≤10.0% |
| 最小维护周期 | ≥168h |  |
| 示值误差 | 标液浓度为2.0mg/L时，≤±8.0% |  |
|  | 标液浓度为5.0mg/L时，≤±5.0% |  |
|  | 标液浓度为8.0mg/L时，≤±3.0% |  |

2.3总氮在线分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 过硫酸钾氧化紫外分光光度法 |
| 量程 | 0～2mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 重复性 | ±3% |
| 检出限 | ≤0.05mg/L |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±10% |
| 最小维护周期 | ≥168h |

3.系统集成方案

3.1系统概述

微型地表水质在线自动监测站系统集成主要包括采水单元、配水及预处理单元、控制单元、分析单元、辅助单元等，具备智能化、标准化、流程化和可溯源的质量控制体系，能够确保采水、预处理、分析、清洗以及数据采集和传输等环节的准确可靠。

系统可以实现水质的实时连续监测和远程监控，及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况，为河道水质突发事件的预警和应急指挥提供方便快捷的技术支持。

3.1.1采样单元

3.1.1.1设计原则

（1）采水方式：（在满足取水要求的前提下应尽量简洁，因地制宜，针对每个水站取水位置的不同情况采取最适用的方式，需与采购人协商后实施）充分考虑水位落差对取水的影响，避免取水口设置在死水区，确保取水深度在水面以下0.5m-1m左右，取水口能随水位变化，并与河底保持一定距离。保证采集到具有代表性的符合监测需要的水样，又要保证取样吸头的连续正常使用，采水单元要方便采样泵的提升与安装，以便进行人工的日常清洗和维护。

（2）取水口防护网：一般水质不安装防护网，如现场水质特殊，应在采水头外围设计防护隔栅以有效的防止沙石、悬浮物堵塞，采水头具备防藻功能，结构设计易于日常维护。

（3）采水泵：取水泵满足仪器及相应设备的总需水量要求，有足够的输出功率，水泵扬程满足采配水要求。采用双泵双管采水，一备一用，满足实时不间断监测的要求，保证整个系统的正常运行。采水泵具有停电后来电再启动的自动恢复功能

（4）采水管路：在采水管道上设有清洗水入口，可以通入自来水进行自动反冲洗或由清洗泵使用化学试剂清洗液对全长采样管道进行自动反冲洗。采水管路采用优质磐石胶管、UPVC管等材质稳定的材料，不与水样中被测物产生物理和化学反应，不影响水质变化，管路安装前清洗并密闭以防玷污，采水管路的使用寿命大于10年。为防意外堵塞和方便泥沙沉积后的清洗。采水子系统采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求设定监测频次。采水系统管路预留有手动原水取水口，方便水样比对实验的采水。管道采用排空设计，使管道内不存水，配置灭藻清洗装置，保证系统管路内部免受泥沙和藻类影响，以保证测量的准确性。采水主管路采用串联结构，各仪器并联到管路中

（5）每个工作过程取水总量不低于各仪表所需水量的200％，并且适当考虑了将来增加分析仪器的可能。在管道最需低点设排空阀。

（6）工作要求：保温与防冻：考虑冬天温度低，系统管路敷设要有防冻措施，减少环境温度等因素对水样造成的影响，保证对测定项目监测结果的影响小于5%（水温的影响保证小于20%）。管路外有必要的保温、防冻、防腐、防压、防淤、防撞和防盗措施，并对浮筒、浮船、浮杆、潜水泵等采水设备和设施进行必要的固定。

3.1.2 预处理及配水单元

3.1.2.1配水单元

3.1.2.1.1设计原则

配水单元是将采水单元采集到的样品根据所有分析仪器和设备的用水水质、水压和水量的要求分配到各个分析单元和相应设备，并采取必要的清洗、保障措施以确保系统周期运转。

配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制。

配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求。

配水单元设计包括在线过滤、反冲洗及除藻设计。根据现场条件提出相应的针对性措施。

所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；

能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能。

配水单元的所有操作均可通过控制单元实现运行控制，并可以接受平台端的远程控制。

3.1.2.1.2配水设备

配水管路选择考虑以下方面：

1.所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；

2.管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

3.便于安装，并且配套管件、阀门种类齐全；

4.机械强度及化学稳定性好，寿命长，价格合理。

5.耐酸、碱、盐及有机药品的腐蚀；

6.管材公差均符合国际要求，便于配套；

7.柔软性好，在荷载作用下能产生屈服而不发生破裂；

8.流阻力小；

9.重量轻、运输方便；

3.1.2.2预处理单元

水样的预处理可保证分析系统的连续长时间可靠运行，不采用拦截式过滤装置。本单元包括原水的沉沙、过滤、杀菌等。原水经采水单元沉沙后，再进过精密过滤器送入样水杯供分析仪表使用。常规五参数不需要沉沙和过滤，原水直接由采样泵送入仪表分析，根据国家标准分析方法要求对氨氮、总氮分析仪器提供相应的预处理方法。

在不失去水样的代表性的前提下，对水样进行预处理，预处理目的是消除干扰仪表分析的因素，采用多级预处理方法，初级过滤和精密过滤相结合，水样经初级过滤后，消除其中较大的杂物，再进一步进行自然沉降（经过滤沉淀的泥沙定期排放），抽取上清液，然后经精密过滤进入样水杯，它与分析仪表共同组成分析单元。

3.1.2.3清洗单元

清洗系统包括清洗站房内部管路和清洗采水管路。清洗用水可采用与辅助用水相同的方案，不会对环境造成二次污染。灭藻清洗装置采用先进的灭藻技术，保证系统管路内部免受藻类影响。采用加压、加气清洁水流冲洗，通过向清洗水中鼓入压缩空气，产生大量连续的气泡，从而强化系统清洗效果。系统的清洗操作，可以通过现场或远程进行自动或手动控制。

3.2控制单元

3.2.1工作思路：

水质自动监测站控制单元主要由现场工控机、PLC控制单元、通讯单元、总空气开关、各仪器设备的空气开关、接触器、直流电源、继电器和接线端子等部分组成，具有系统控制、数据采集、贮存及传输功能,在系统断电或断水时的保护性操作和自动恢复功能。

控制单元主机内嵌的数据采集器、开关量控制器实现水质自动监测系统水样采集、预处理等过程控制。主机内嵌入式的数模采集模块，实现各类信号及数据的采集、处理等过程。主机内集成的专用现地监控软件包，完成水质自动监测系统的控制、数据采集、存储、处理工作。

3.2.2 控制功能：

（1）能够现场/远程设置系统的采样周期（1-24次/天）。

（2）可调节连续、间歇或紧急取样等多种方式。

（3）对系统自动清洗、实时通讯、数据处理等功能和各单元设备控制参数的远程控制。

（4）具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置。

（5）具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示功能。

（6）现场自动控制运行，实现无人值守。包括采、配水单元、管路清洗单元的运行自动控制，以及仪器校准和同步启动等的自动控制。

（7）现场可动态显示系统的实时状态，实时数据，历史报表和历史报警。

（8）具有监测数据查询、导出、自动备份功能。

（9）实时自动记录采集到的异常信息主动上传到远程控制中心，可自动和手动远程控制对异常信息进行处理。

（10）显示、浏览所有监测项目的监测数据记录表格、曲线，并具有完备的现场仪器设备测控操作界面。

（11）具备子站ID识别功能，增强了系统的保密性。

（12）系统与仪器可进行时间同步，确保中心站软件、子站控制系统、仪器三者的时间一致。实时显示各仪器的状态、当前监测值等。

（13）具备现场调试控制功能，手工及单一控制功能包含自动/手动运行的切换、运行某一流程的手动启动、单一元件（电磁阀、电动球阀、泵等）的调试控制。

（14）具备实时监控功能，动态显示外围设备和监测仪器的运行状况，同时能够显示各种变量（水压、电压、温湿度等）的变化值，并有提示和报警功能，便于实时监控，各种变量值自动进入数据库备查。

（15）具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台。

（16）系统设置具有开放性，系统响应远程中心站的对现场各种参数的状态显示，可根据权限自行设置有关参数，进行参数修改和控制功能等。

（17）可接受和执行中心服务器发送的系统控制命令，系统控制命令包括远程调取工控机历史数据、重启或停止控制系统、修改仪器或系统采样周期、启动紧急监测、日期时间修正等。

3.2.3现场控制系统软件

现场监控单元软件界面友好，中文显示，操作方便，易于修改，升级方便。现场可动态显示系统的实时状态，实时数据，历史报表和历史报警。可实现改变控制参数，发送控制命令、浏览控制状态等人机交互功能。具有强大良好的用户仿真界面，可动态显示各单元设备工作状态参数，如历史数据存贮和显示，系统操作日志、异常情况日志、系统控制、系统所有单元设备工作状态参数的显示及参数设置，并可兼作现场工作状态显示和数据的存储，当进行采水、预处理、排水、清洗的时候，相应的设备、泵、阀开关情况都会依据实际情况显示在界面上，直观表现。

3.3数据采集与传输单元

数据采集传输单元将按照采购人指定的传输协议要求(数据采集仪器通信协议和数据传输平台传输协议)，将所有监测数据传输至指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等，并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。

数据采集与传输完整、准确、可靠，监控现场各设备状态，并以图形化的界面显示其运行状态，同时能够对数据采集和控制单元的参数进行设置，具备自检和死机自动恢复功能。系统应满足国家和江苏省最新发布的规范要求，要求能提供标准化对外接口，能够实现与国家总站、江苏省、南通市监控中心系统管理平台进行单点登录集成及数据共享交换；实现与启东市原水质平台无缝对接。

3.3.1数据采集与存储

支持RS-232或RS-485标准通讯方式、TCP/IP通信方式。按照国家地表水自动监测平台要求实现相应的数据标示、关键参数、工作状态、告警信息上报，并响应平台下发的控制命令。

（1）监测项目数据采集

pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、氨氮、总氮

（2）环境指标

温度（包括室内）、湿度（包括室内）。

（3）仪器设备（包括系统水泵、阀门）的工作状态：供电、启动、停止、运行、测量、校零、校标、标样核查\清洗、维护、故障、试剂添加、采样时间、采样频次、进出口压力、供电系统状态、通信状态等。

（4）报警信息

供电电源断电、设备断电、设备停运、试剂缺少、设备异常改动，数据超标、数据越限、标定异常、测量异常等仪器内部异常，室内温湿度安全信息。

（5）关键参数

包括标定间隔、测量间隔、标样核查间隔、测量模式、量程上下限、曲线系数、标液参数、标定信息、设备序列号等。

（6）监测项目

根据确定的监测频次，每次作为一次有效值进行采集，可设置频次。

（7）具有历史数据存储功能，断电后数据至少保存90天，并能储存三年以上的原始数据，同时保存相应时期发生的有关校准、断电及其它事件记录。

（8）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存。

（9）自动记录并分类数据采集异常信息，便于用户全面管理数据，不同监测点可以灵活设置不同监测项目。

（10）数据采集器有时间调节和控制窗口，以保证数据采集器、PLC控制系统、仪器时钟行走时间一致，保证全系统步调一致。

（11）可记录现场系统的运行状态，并以运行日志的形式保存，保存1个月以上的日志信息。

（12）能够按照环境监测中心指定的数据状态标识要求对每条监测数据赋予标识记录如标定、标样核查、平等样测试数据、线性核查、维护调试等。

（13）数据的存储容量：瞬时数据记录保存三天，历史数据保存三年以上。

（14）能定时和固定时段采集历史数据进行报表统计和数据曲线分析，数据导入、导出方便，并有数据备份、恢复功能；能判断水质类别、首要污染物和各指标的超标情况。

（15）停电保护和后备：系统在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统。

（16）根据状态参数或故障报警信号等能自动对分析结果的有效性进行判断，并可根据状态参数等对测量数据进行人工有效性识别，无效数据应根据种类标注不同的状态标识符。

（17）从监测仪器中采集数据之后，根据不同的监测仪器进行存储，并进行标识，如标识数据采集时间等。

（18）抗干扰能力强，停电自动切换、来电自动恢复、异常自动启动和复位等功能，通过数字口实现上述相关仪表参数的远程控制功能。

（19）所存储数据只能进行读取、写入但不能进行处理，以保证数据的真实性

（20）断电后自动保护历史数据和参数设置。

数据储存量：≥400组。

3.3.2数据传输与通讯

采用以无线通讯（GPRS或CDMA）或有线通讯，并可接入虚拟专用网络（或VPN）数据传输方式，一备一用、一点多传数据远传通讯方式，无线通讯方式实时在线，通讯周期频率按需实时可调，按照国家地表水自动监测平台要求实现相应的数据标示、关键参数、工作状态、告警信息上报，并响应平台下发的控制命令，功能要求满足《HJ 915-2017 地表水自动监测技术规范》。

（1）接受中心站的远程访问，实时采集视频信息并传输至中心平台。

（2）按通信协议要求定时主动上传历史数据、日志记录和环境参数记录、异常信息记录如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息。

（3）具有仪器关键参数上传、远程设置、远程校时功能，能按要求接受、处理和反馈远程控制命令，如远程标定、仪器参数设置、标样核查、远程单元控制，等，配水单元的所有操作均可接受平台端的远程控制。

（4）实现远程状态监控和参数设置如数据上报间隔、系统流程参数、紧急停机/待机、紧急/单次测量等。

（5）具有可接受远程设置工控机/数采仪及仪表登录密码功能。

（6）数据传输支持一点多传、断点续传。

（7）具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能，确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输。

（8）数据传输频率不低于国家要求，并可根据管理要求远程设定传输频次。

（9）具有远程显示现场工作状态、仪器设备故障自动报警、异常值自动报警功能，可对现场各参数分别设置报警上下限，具备数据超标自动报警功能，并能够保存1个月以上的报警信息，同时将报警信息及时上传至中心站。

（10）具备对通信链路的自动诊断功能，一旦通信链路不畅，能够及时自动恢复通信链路。

3.4辅助单元

本项目的辅助单元包含废液系统、UPS不间断电源、稳压电源、视频监控系统和集成柜等部分。为防止仪器废液对环境造成二次污染，水质分析仪表测量完成后的废液进入专用废液收集装置中，配备废液收集单元，满足两周以上废液量的收集（收集的废液由中标方承诺负责合法化处置）,以防止污染周围环境和影响源水的水质。

3.5户外一体化微型站

本项目采用户外一体化微型站房的集成方式，应满足仪器设备的安装，方便仪器设备运行维护，具备远程监控功能，系统故障报警及记录功能，停电保护及来电自动恢复，实现防盗保护，达到无人值守的目的。

3.5.1总体要求

（1）整个户外一体化站房占地面积≤1平方米。

（2）一体化站房应具有密闭性能、防水防冲击性能，满足有关要求，柜体整体防护等级达到 IP54 以上。

（3）一体化站房应具有耐腐蚀性能：耐酸碱腐蚀、防水喷绘钢材材料，具备通风、防晒功能。

（4）一体化站房应配置环境监控功能：对站房温湿度、烟雾、漏水进行实时监控，提升一体化站的安全性，减少意外发生，保障设备的运行。

（5）一体化站房应采用钢框架结构，外壳及顶由厚碳钢或不锈钢 p 型板拼装结构组成。

（6）一体化站房内部进行隔热保温处理，夹层采用隔热棉。

（7）柜体配置集成空调，自动调节柜内温度，保证柜体内部在室温环境下，满足系统及仪表对温度的要求。

（8）给排水：从附近引入自来水（自来水的瞬时最大流量 3 立方米/小时，压力不小于0.5千克/平方厘米，保证每次清洗用量不小于1立方米），自来水管宜采用 PPR 双热熔复合管或 UPVC 给水管；排水管采用 UPVC 管材，粘接连口，并应有坡度，实施有组织排水；排水总管径不小于 DN150，以保证排水畅通，并注意配备防冻措施；排水管出水口高于河水最高洪水水位，设在采水点下游或市政排水官网。

（9）供电：从附近引入交流电至一体化柜位置，现场必须做好防止漏电的保护措施，严格执行接地、接零等相关要求。

3.5.2电源及防雷设计

（1）在线监测设备所需电源由厂区供电系统提供，是一路具有断路器分断的独立的专用回路，引自低压配电箱内专设的接线端子。供电电压为AC220V，50Hz，电源容量不小于6kVA。监测工作站内设有安全合格的配电设备，能够确保提供足够的电力负荷，不小于6kW。

（2）供电系统尽量避免与大容量感性负载并联以免产生高压涌流。

（3）采用220V/50Hz两相三线制工作电源进工作站配电柜，电源总功率6kVA。电气布局合理美观，强弱电分离。本设计方案将根据现场情况，将电源分成三路：

①监测仪表供电电源。

②工业空调电源。

③联动设备及其他辅助电源。

（4）在线监测系统设备所需的电源、信号、通信电缆均由成交供应商负责设计、供货、安装、和调试。

（5）所有监测仪器的输出信号均严格按规定的通信协议要求接到统一的接线排。

（6）在线监测系统和电气系统采用单独接地方式，接地段深度大于2m。机房各类防雷地线设置符合GB50057和GB50169的规定，并留端接排。接地电阻不大于4Ω。

（7）监测工作站应有完善规范的防雷系统，防雷系统应符合现行国家标准《建筑防雷设计规范》（GB 50057 —2010）的规定，防雷和接地系统应与附近厂区取得平衡。

3.5.3视频监控

在户外一体化站房建设位置安装户外视频监控，视频监控功能如下：

（1）站房外取水口附件：独立杆式安装在靠近取水口岸边，并考虑50年一遇的防洪要求，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。

（2）站房进门处：独立杆式安装在站房大门附近墙壁上，用以监控人员进出站房情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。

3.6运维技术要求

成交供应商须按照采购人的技术要求和质量控制要求，全面负责水站（采水、所有仪器设备、一体化站房等）的日常运行维护。

成交供应商需提供一年的运行维护服务，服务期从水站完成整体验收工作后开始计算。

3.6.1运行维护总体要求

（1）成交供应商运行维护期间依照有关规范和技术要求，充分发挥水质自动监测系统的效能。

（2）运行维护期间，值守人员的相关费用以及采水、供水、供电、通讯、试剂耗材、仪器设备维修、设施设备的年检保养和水站安全保障所发生的费用等均由成交供应商支付。

（3）运行维护期间，水站的全部资产（设备、软件、配套设施、水质自动监测系统和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料等）属采购人所有。未经采购人同意，成交供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。

（4）成交供应商对水站的监测数据负有保密的责任，不得以任何方式和渠道向外界提供或用于商业用途。

（5）运行维护期间，成交供应商有责任保证水站全部资产的完整、安全并处于良好状态。

（6）成交供应商应组织投入运维人员和运维车辆。

（7）成交供应商相关技术人员应持证上岗，具有相关的专业知识，能独立运行维护水站。

（8）成交供应商运维期满后应保证资产完好，并做好资产交接，交接的仪器设备须满足本采购文件中的技术要求。

3.6.2运行维护内容及要求

运行维护内容应包括开展水站远程维护、现场维护和应急维护等工作。

3.6.2.1远程维护要求

（1）每日对水站监测数据和设备运行状况进行远程监视，对监测数据进行审核，对站点运行情况进行诊断和运行管理。

（2）远程对水站的整体工作情况进行监控，获取仪器设备关键参数，可根据其运行状态进行相应远程调试。

（3）对站点的运维情况及相关信息进行统计和评价，包括运维巡检频次、故障响应情况、超标响应情况等信息统计，结合数据获取率等对水站的运行维护情况进行评价。

3.6.2.2现场维护要求

现场维护包括运维技术人员到水站现场完成的定期养护。

（1）站房

保证机柜空调运行正常，定期对机柜空调进行清洗。

（2）分析单元

应依据断面水质状况、水站环境条件和分析仪器的要求，制定易耗品（如泵管、滤膜等）的更换周期，做到定期更换；对使用期限有规定的备品备件，必须严格按使用规定期限予以更换。

水站仪器所用试剂的更换周期应根据试剂稳定性和保质期确定，温度较高时应缩短更换周期，试剂的更换周期不得超过30天。

根据水站运行的环境状况，在规定的时间对仪器设备进行预防性检修。

（3）采配水单元

定期检查采水、配水单元是否正常运行，清洗采水头。对于潜水泵，应定期清洗泵体、载体。取水管路应检查是否出现弯折现象，是否畅通，并清理采水头周边杂物，泥沙含量大或藻类密集的断面应视情况进行人工清洗。每月至少清洗一次采配水单元的取水管路、五参数池、过滤芯、配水管路和采样杯等部件。

（4）控制单元及通讯单元

定期对工控机进行断电重启，查看工控机是否可以自动启动，并运行操作系统、加载现场监控软件，查看串口通讯是否正常。

定期对网络通讯设备进行断电重启，查看启动后是否通讯正常。

每月检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。

（5）辅助设备

定期检查摄像头是否破损，视频设备功能是否正常，包括摄像、视频存储等。

（6）其它

每月对水站监测数据进行一次备份，备份数据单独存储。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.签订合同日期：自中标（成交）通知书发出之日起30日内按时签约。

2.交货期：合同签订生效后40天内完成系统所有建设内容。

3.交货地点：采购人指定地点。

4.质保期限：提供一年的免费质保。

五、采购标的的验收标准

1.设备材料验收

（1）验收标准：产品名称、规格、数量及技术参数符合采购清单要求，包装完好的全新产品。

（2）验收方法：由采购人验收。

（3）验收时间：到货后五个工作日内。

2.试运行技术要求

联网调试完成后系统进入试运行，试运行应连续运行30天。试运行期间应保证站点正常运行，并应由成交供应商免费提供试运行期间系统运行所需的一切试剂。

3.系统竣工验收

（1）验收标准：安装调试过程的资料齐全完整；系统运行良好，全部达到招标文件的功能和相关标准要求。试运行期间采用标准样品或者手工采测的方式对设备检测结果进行比对，误差符合《地表水水质自动监测站安装验收技术要求（试行）》（2019）。

（2）验收时间：系统试运行3-6个月后，视运行情况确定。

（3）试运行结束后，成交供应商申请验收组织验收会，验收参照《地表水水质自动监测站安装验收技术要求（试行）》（2019）执行。验收通过后第二日起进入水质自动监测系统运维服务期，运维服务期1年。

六、采购标的的安全等其他服务要求

1.产品在安装使用过程中和国家有关规定的年限内，因安装施工原因造成的人员伤害和一切损失由成交供应商承担。

2.水电由成交供应商与采购人协商后自行开户或套表接入，独立走线连接至站房内（其中室外供电线为不小于6平方国标BVR塑铜线），如需破路埋管、架空走线均由成交供应商承担，建议事前与采购人联系现场勘查。

3.成交供应商运行维护期间，值守人员的相关费用及水站运行产生的水、电、通讯、试剂耗材、仪器设备、采水设备（水泵、管路、线缆）维修等费用均由成交供应商负责。

4.成交供应商负责将全新原包装产品交付至采购人指定地点，所有运输及安装调试和培训所发生的费用由成交供应商承担。

5.所提供的货物应具有出厂检验合格证，不得是长期积压产品。

6.保修期后应提供系统维护、扩充、升级等方面的技术支持服务。

7.本次5个微型站需根据采购人要求完成，具体位置由采购人另行确定。

8.数据归属及保密：本项目所形成的数据及报告归采购人所有。未经采购人授权，成交供应商无权使用监测数据或将数据和报告发送给任何第三方。

七、报价注意事项

1.供应商的报价和工作范围将被认为满足本项目采购文件中所要求的一切货物和服务所需的全部费用和内容，若有漏项均由供应商承担。

2.在服务期中，涉及搬迁工作产生的费用由成交供应商承担。搬迁次数根据采购人实际情况确定，供应商投标时自行考虑这部分费用，不单列报价。

3.本项目采用固定总价报价，报价包含为履行本合同的所有费用，包括所有组成部分的现场调查费用、收集资料费、全部设备及辅材的提供、货物运输、装卸、上楼、搬运、仪器安装调试、使用、培训、保险、验收、检测、售后质保、日常维护、故障维修、备件、耗材供应、应急服务、人工、差旅、通信、各种税费、交通费、办公设备费、食宿费、保险费（包括人身意外及伤亡保险）、会务费、技术指导（含现场服务、领导汇报等）、招标代理费【本项目招标代理服务费按国家相关收费标准由成交供应商承担。根据成交供应商中标金额，按照《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号）规定的68%计取，不足1000元的按1000元收取，在签订合同前支付】等一切有可能发生的全部费用。

4.供应商在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在报价总价中。风险因素包括遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。合同价在合同实施期间不因市场价格波动和各种风险因素的发生而变动。

八、采购标的的其他技术、服务等要求

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

九、采购资金的支付时间、条件

采购人于合同签订后30日内向成交供应商支付合同总额的30%，成交供应商完成站点建设并验收合格后支付合同总额的40%，一年运维期结束支付合同总额的30%。由于采购人为财政全额拨款单位，相关付款时间以财政拨款实际到付时间为准。（备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金，付款时成交供应商须提供正规发票。因发票问题而导致无法正常付款的，责任由成交供应商自行承担，如实际发生问题以补充协议形式附于合同之后）。

十、履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购人账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.成交供应商全部履约合同义务，经采购人验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4.若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

十一、本项目（不接受）进口产品参与。

十二、合同条款

合同登记编号：

南通市启东生态环境局（通启运河）微型水质自动监测站建设项目

采 购 合 同

甲方(采购人):   南通市启东生态环境局

乙方(中标人):

签 订 地 点：   南通市启东生态环境局

签 订 日 期：         年         月         日

拟签订的合同条款

采购人：南通市启东生态环境局（以下简称甲方）

中标人：                    （以下简称乙方）

年     月     日， 南通市启东生态环境局 以 竞争性磋商 采购方式对 南通市启东生态环境局（通启运河）微型水质自动监测站建设项目 进行了采购。本着公开、公平、公正和择优的原则，经专家评委严格评审并推荐乙方为中标人。在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

一、项目名称：南通市启东生态环境局（通启运河）微型水质自动监测站建设项目

二、产品内容

| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、地表水水质自动监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器设备 | 常规五参数在线分析仪 |  |  | 台 | 5 |  |  |
| 2 |  | 氨氮在线分析仪 |  |  | 台 | 5 |  |  |
| 3 |  | 总氮水质分析 |  |  | 台 | 5 |  |  |
| 4 | 系统集成 | 采水单元 |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 5 |  | 配水及预处理单元 |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 6 |  | 控制单元 |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 7 |  | 数据采集与传输单元 |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 8 |  | 辅助单元 |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 9 |  | 一体化微型站房（面积不大于1m2） |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 二、运维服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运维1年 |  |  |  | 年 | 1 |  |  |
| 合计 | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

三、合同款及其支付方式、时间、条件

1.合同金额：本项目合同金额为人民币          （￥：          元）。

2.本合同为固定总价合同，合同价包含为履行本合同的所有费用，包括所有组成部分的现场调查费用、收集资料费、全部设备及辅材的提供、货物运输、装卸、上楼、搬运、仪器安装调试、使用、培训、保险、验收、检测、售后质保、日常维护、故障维修、备件、耗材供应、应急服务、人工、差旅、通信、各种税费、交通费、办公设备费、食宿费、保险费（包括人身意外及伤亡保险）、会务费、技术指导（含现场服务、领导汇报等）、招标代理费等一切有可能发生的全部费用。

3.乙方在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在报价总价中。风险因素包括遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。合同价在合同实施期间不因市场价格波动和各种风险因素的发生而变动。

4.合同款的支付方式：   银行转账。

5.合同款的支付时间、条件：甲方于合同签订后30日内向乙方支付合同总额的30%（即    元），乙方完成站点建设并验收合格后支付合同总额的40%（即    元），一年运维期结束支付合同总额的30%（即    元）。由于甲方为财政全额拨款单位，相关付款时间以财政拨款实际到付时间为准。（备注：对满足合同支付条件的，甲方应当自收到发票后30日内支付资金，付款时乙方须提供正规发票。因发票问题而导致无法正常付款的，责任由乙方自行承担，如实际发生问题以补充协议形式附于合同之后）。

四、履约保证金的缴纳和退还

1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%（即       元），乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

五、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

七、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、转包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

九、质保期

质保期   一   年。（自交货验收合格之日起计）

十、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：合同签订生效且现场具备施工条件后60天内完成系统所有建设内容。

2.交货方式：现场交货。

3.交货地点：甲方指定地点。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保修范围和保修期及售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为 一 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

十三、验收、交付标准和方法

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在 7 工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的 10％ 违约金。甲方无故逾期验收和办理货物款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 1‰ 向乙方支付违约金。

2.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 1‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 15 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 10％ 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南通市启东市。

十八、其他

1.本合同所有附件、采购文件、响应文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

3.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十九、合同生效

1.合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同一式 柒 份，甲乙双方各执 叁 份，报启东市财政局备案 壹 份。双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |
| --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码： |  | 统一社会信用代码： |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定代表人或授权代表 |  | 法定代表人或授权代表 |
| （签字或盖章）： |  | （签字或盖章）： |
| 联系电话： |  | 联系电话： |
| 开户行/帐号： |  | 开户行/帐号： |
| 签订日期： 年 月 日 |  | 签订日期： 年 月 日 |

- 第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

不见面远程磋商模式：供应商在各自地点通过“苏采云”系统参加磋商活动。

二、评审方法和标准

评审方法：综合评分法。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在系统规定的时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的或超过第一轮报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商价格部分和商务、技术部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选供应商名单并按顺序确定成交供应商。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，得分且响应报价相同的并列。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）磋商小组对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品性能指标 | 22 分 | 1.投标货物对照项目需求中“三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”中“（二）水质自动监测站建设方案”中“1.2仪器功能特点”和“2.微型水质自动监测站分析仪器单元”所列的技术参数、技术性能指标，完全满足技术指标及功能参数要求的，得18分。每有一项响应指标不满足或负偏离扣2分，扣完为止。最高得18分，最低得0分。 注：标注“▲”的技术指标需提供检验测试报告复印件并加盖投标人公章佐证，否则视为不满足或负偏离，按规定做扣分处理，其他未标注指标以投标供应商响应文件中“技术部分正负偏离表”为准。 2.五参数、氨氮、总氮均提供适用性检测报告及环保认证证书得2分。 注：提供适用性检测报告和环保认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 3.投标货物录入《户外小型水质多参数自动监测系统适用性检测合格名录》提供检测报告和环保认证得2分。 注：提供适用性检测报告和环保认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 2 | 项目实施 | 18分 | 1.投标供应商针对技术要求并结合地域、人员、仪器设备和水质等情况提供完整的系统集成方案（包括水质自动监测系统中配水及预处理单元、分析单元、控制单元、数据采集与传输、辅助单元等各单元完整、全面的集成方案）、仪器设备安装调试和联网方案。（15分）包括但不限于： （1）系统集成方案按照技术要求响应，科学合理并遵循先进、实用、专业、安全、经济等原则。 （2）仪器设备安装调试方案明确、细致、合理、技术路线清晰，时间进度安排明确。 （3）联网方案能实现数据顺利传输至采购人要求的数据管理平台。 注：针对以上每点，包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得5分；内容包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得3分；内容与本项目实施无关或未提供的不得分。 |
|  |  |  | 2.项目实施中过程中，提供保障服务（3分）： （1）承诺无条件接收相关机构组织的运维质量监督检查，接受监管和考核，得1分。 （2）承诺本项目在运维期中如遇涉及生态环境监测事权上收或运维期满后无条件响应及配合下一轮相关运维方做好仪器设备系统性能合格性测试工作，保证无缝对接并交接（交接的仪器设备须满足相关技术要求），确保系统处于良好运行状态，不涉及收费事宜，得1分。 （3）当站点需要新增、撤销、变更时，由所在地生态环境部门按照点位管理程序向上级报批。涉及站点迁移的，运维单位承诺无偿根据业主方要求做好迁移工作（包括但不限于站点搬迁、监测仪器设备安装、调试、检查等工作并做好相关记录），得1分。 注：针对以上每点，提供承诺书并加盖投标供应商公章，否则不得分。 |
| 3 | 运维 方案 | 12分 | 投标人根据本项目的情况提供详细的运维实施方案，包括但不限于： （1）日常管理制度。 （2）备品备件保障。 （3）运维工作要求。 （4）运维操作规程。 （5）交接方案。 （6）安全保障措施。 注：针对以上每点，包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得2分；内容包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得1分；内容与本项目实施无关或未提供的不得分。 |
| 4 | 企业业绩 | 8分 | 1.投标供应商提供其或设备制造商实施的同类地表水水质自动监测站建设案例，每提供1份业绩得2分，本项最高得6分。 2.投标供应商提供其或设备制造商提供地表水水环境自动监测运维业绩的，每提供1份业绩得2分，本项最高2分。 注：须提供有效合同扫描件，合同扫描件须包含有合同首页、内容页、签章页等关键页，否则不得分。合同中涉及商业机密可以遮挡。 |
| 5 | 履约能力 | 10分 | 1.投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书得1分。本项最高得3分。 2.投标供应商在评审年度中取得国家级科技型中小企业资质的得2分。 3.投标供应商在中国家标准化管理委员会标准机构备案取得《在线监测(烟、气、水)设备运维服务企业资质证书》一级得2分。 注：以上1-3，提供证书复印件并加盖公章，证书须在有效期内，不提供则相应项不得分。 4.为本项目配置的运维人员至少2名，且全部通过环保部门水质自动站运维上岗考核（以省级及以上环保部门相关机构提供的培训合格证明或其他类似证明材料为准），符合得2分。 注：提供投标供应商为其缴纳的自本采购公告发布之日前三个月内任意一个月的社保缴费证明及有效期内培训合格证明材料。新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的无法提供社保缴费证明的，提供有效劳动合同（以新办企业营业执照发放日期为准） 5.为本项目配备至少1辆运维专用车辆，得1分。 注：提供车辆归属投标人单位的相关证明材料；如为租赁车辆须提供租赁合同（协议）和租赁费支付证明材料；如固定使用单位内部员工车辆，需提供相关证明材料。 |

备注：商务技术分不满35分的，作为无效投标处理。

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，综合评审得分最高的供应商为成交候选供应商，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目（每标段）选取1名成交候选供应商，并编写评标报告。采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

（七）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购人或采购代理机构向成交供应商发放成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。联系电话：18901481738。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

成交供应商须提供二份纸质版响应文件至采购人或采购代理机构处，否则不予签订合同。

- 第五部分  响应文件格式

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）及法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），磋商代表本人身份证复印件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.磋商响应函（格式见附件5）；

6.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供承诺函，格式详见附件6）；

7.商务部分正负偏离表（格式见附件7）；

技术部分正负偏离表（格式见附件8）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

8.项目组人员情况表（格式见附件9）；

9.磋商报价表（格式见苏采云系统内电子投标(响应)文件中表式）；

10.分项报价明细表（格式见附件10）；

11.中小企业声明函（格式见附件11）；

12.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）；

13.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件13）。

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                 （项目名称），                 （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：      年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                  ，

现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)：

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人          （姓名）系          （授权单位名称）的法定代表人，现委托          （姓名）（身份证号          ）为我方代理人，以我方名义全权处理与                    采购项目（项目编号：                 ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于       年       月       日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人)（盖章或签字）:

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年       月       日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件5

- 磋商响应函

致：                （采购人名称）

根据贵方的                （项目名称、项目编号）磋商文件，正式授权下述         (被授权人姓名)代表我方                （供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，             （被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

供应商开户行：

账        号：

日        期：      年      月      日

附件6

承诺函

致：               （采购人）

我方郑重承诺：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消招投标资格、将不良行为记录记入档案、没收投标保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

年  月  日

附件7

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件9

项目组人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 从业时间 | 职称 | 专业 | 拟在本项目担任的职位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（1）以上须提供本项目所拟派人员（包括项目负责人和项目组成员）的配备情况，包括其姓名、性别、年龄、学历、职称等。

（2）本表行不够可自行添加，后附项目组成员相关证明材料。

供应商名称（盖章）：

供应商联系人（签字或盖章）：

供应商联系电话：

日期：      年      月      日

附件10

分项报价明细表

项目名称：南通市启东生态环境局（通启运河）微型水质自动监测站建设项目

投标供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注（是否为主要标的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、地表水水质自动监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器设备 | 常规五参数在线分析仪 |  |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 2 |  | 氨氮在线分析仪 |  |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 3 |  | 总氮水质分析 |  |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 4 | 系统集成 | 采水单元 |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 5 |  | 配水及预处理单元 |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 6 |  | 控制单元 |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 7 |  | 数据采集与传输单元 |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 8 |  | 辅助单元 |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 9 |  | 一体化微型站房（面积不大于1m2） |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 二、运维服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运维1年 |  |  |  | 年 | 1 |  |  |  |
| 合计 | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件11

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件12

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件13

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件14

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。