招　标　文　件

- 项目名称：连云港市红十字中心血站智能红细胞库建设

- 项目编号：JSZC-320700-JSXI-G2024-0006

- 采   购   人：连云港市红十字中心血站

- 采购代理机构：江苏协同项目管理有限公司

2024年03月28日

- 总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	19

第四章  采购需求	25

第五章  评标方法与评标标准	34

第六章  投标文件格式	37

第一章  投标邀请

受[连云港市红十字中心血站]的委托，江苏协同项目管理有限公司就[连云港市红十字中心血站智能红细胞库建设]([JSZC-320700-JSXI-G2024-0006])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(连云港市红十字中心血站智能红细胞库建设) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2024 年 04 月 18 日 09 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320700-JSXI-G2024-0006

2.项目名称：连云港市红十字中心血站智能红细胞库建设

3.预算金额：369万元

4.本项目  设定  （设定/不设定）最高限价，最高限价为   369  万元。

5.采购需求(简介)：通过对智能设备控制平台、智能红细胞库、装筐及分拣系统、红细胞传输系统、自动入料机、血库RFID系统和中央发血操作台的一体化建设，建设一个总储量不低于8000袋的智能红细胞库，通过实现对全站成分制备及供应现有及后续具备智能化能力的设备对接，结合RFID技术实现同智能血浆库一同实现对全站血液的缓存入库、分型装筐、存储、库位管理、按订单分拣、出库和库外转运等全作业流程的智能化运行。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：90日历天

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，第1.2、1.3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，详见招标文件第六部分格式。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中心企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）等相关文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购。（符合要求的供应商须提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）。

4.本项目  不接受  联合体投标（接受/不接受）。

5.本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

（二）本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

1.时间：2024年 03 月 28 日至2024年 04 月 07 日23时59分。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载采购文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具-制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

③潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

④“CA数字证书”的获取:供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。

⑤采购文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑥招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

⑦请潜在投标单位提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2024 年 04 月 18 日 09 点 00 分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本次招标采购不收取保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　连云港市红十字中心血站

地址：　连云港市海州区朝阳中路 6 号

联系人：  于主任

联系方式：　0518-85516315

2.采购代理机构信息

名    称：江苏协同项目管理有限公司

地　址：　连云港市海州区朝阳东路30号312

联系人：  陈工

联系方式：　0518-85262399

- 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至连云港市财政局(海州区海连中路66号)西门向南约20米办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏协同项目管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏协同项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理费：招标代理服务费按照苏招协[2022]2号文件标准计取。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4  供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“江苏协同项目管理有限公司”即可），联系地址：连云港市海州区朝阳东路30号312，联系电话：0518-85262399。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33、支持绿色发展

本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

政府采购项目执行《财政部生态环境部工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。

落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

第三章  合同文本

连 云 港 市 政 府 采 购

合  同

合同编号：

采购人：

中标人：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

连云港市政府采购合同

甲方：连云港市红十字中心血站

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据年月日            项目（标段编号：           ）的采购结果，签订本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：_______________元（¥_____________）。

（详见投标报价表）

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、履约保证金

6.1本项目不收取履约保证金。

七、质保期和质保金

7.1 质保期       年（自交货验收合格之日起计）。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：。

8.2 交货方式：。

8.3 交货地点：。

九、合同款支付

9.1 付款方式：。

9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十、质量保证及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

10.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由中标供应商负责。

11.5 对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，并出具验收报告，相关费用由甲乙双方协商解决。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表

（2）技术规格

（3）乙方报价函的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.4本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份、见证方及财政监管部门各执一份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

第四章  采购需求

项目属性:货物类项目。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本项目需求中标注★号的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。

- 3、根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

4、本项目核心产品为： 智能红细胞库 。

- 一、项目概况

为提升血液保障能力，提高血液管理智能化水平，连云港市中心血站智能红细胞库项目通过对智能设备控制平台、智能红细胞库、装筐及分拣系统、红细胞传输系统、自动入料机、血库RFID系统和中央发血操作台的一体化建设，建设一个总储量不低于8000袋的智能红细胞库，通过实现对全站成分制备及供应现有及后续具备智能化能力的设备对接，结合RFID技术实现同智能血浆库一同实现对全站血液的缓存入库、分型装筐、存储、库位管理、按订单分拣、出库和库外转运等全作业流程的智能化运行。

- 二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能设备控制平台 | 1 | 套 | 实现成分制备及供应现有及后续具备智能化能力的设备对接。 |
| 2 | 智能红细胞库 | 1 | 座 | 储量不低于8000袋。 |
| 3 | 装筐及分拣系统 | 1 | 套 | 库内分型装框。 |
| 4 | 红细胞传输系统 | 1 | 条 | 软件部分与现有站内智能血浆库对接，自动升降机与现有站内血浆库传送系统共用，空框自动回传。 |
| 5 | 自动入料机 | 1 | 套 | 将完成贴标和二次包装的红细胞逐袋送入库内。 |
| 6 | 血库RFID系统 | 1 | 套 | 实现业务系统RFID成品化标签打印改造和血液制备计划管理改造，实现对制备计划进行查询和修改，实现RFID血库管理，实现血库RFID批量入库接收、批量发放临床和血液盘点。 |
| 7 | 中央发血操作台 | 1 | 套 | 包含一台低温发血操作台及一台普通发血操作台。 |

- 三、货物（标的）技术参数及功能指标

- 1、项目总体技术要求

智能红细胞库需满足现时需求，能够为后续设备的升级奠定基础，能够降低人为外界的接触干扰，从而最大程度的让血液温湿度保持科学最佳的卫生环境。

★1.1智能红细胞库需能够无缝同现有血液业务系统进行对接，从而实现红细胞成批入库，自动扫描，自动盘库，可通过系统对接实现医院用血订单的自动分拣，实现对红细胞库实物血袋与库体软件及血站业务系统内的盘库数据物账相符、完全一致、准确率100％，对于用血订单的提前预分拣和智能出库推荐，智能红细胞库RFID全盘库需≤4小时。

▲1.2智能红细胞库能够同站内血液业务系统间实现血液信息、血液流转轨迹等信息的实时交换，需支持沿用业务系统的操作者账户密码、权限设置等安全性体系，不需要重新建立账号体系，保证智能红细胞库使用的安全可控。

▲1.3总线系统与设备之间的消息传输需采取MQTT的消息传输协议；（投标人需提供消息传输规范文档及总线系统MQTT实现的部分截图以供查验）

▲1.4智能红细胞库需能同现有站内智能血浆库、血液贴标机和血袋装盒包装机形成一体化的业务联动，承诺实现红细胞产品的贴标、包装、入库和按医院订单出库。（投标人需出具承诺函）

▲1.5投标人应实现同站内采供血业务系统对接和数据集成服务，相关对接费用由中标人自行承担，采购人无须因此额外付费，并出具承诺函（投标人需出具承诺函）。

- 2、智能设备控制平台

2.1 功能：用以统筹管理组成智能供血系统的各个终端设备，同时和血站采供血管理系统对接，根据血站业务管理和设备功能负责完成和BIS系统数据和业务指令的双向对接。冷库显示屏实时显示库存状态，精确查询到每袋血液位置，通过采供血管理系统传递订单需求，根据库存管理需求制定出库方式。

2.2智能化：全中文操作软件，图形化操作界面，方便操作。

2.3精确度：可从软件中精确查询到每一袋血液制品在库内的存储架位、血筐层。

2.4温度实时显示：软件界面实时显示库内温度，支持温度异常提醒，支持温度异常及未关应急门提醒，并可声光报警。

2.5临期自动报警：对接近过期的血液制品（时间由用户指定），软件系统自动提前报警功能，避免血液浪费。

▲2.6库存可视化：软件能实时显示冷库血液的数量、各血型对应数量信息。（投标人需提供操作界面截屏）

2.7权限管理：可进行用户角色分配，根据职责不同分配相应权限。

2.8操作屏：配置工业触摸屏各1个，尺寸≥19寸，装载在冷库外立面显眼位置，用来显示冷库当前出入库数量、品种、规格以及冷库库存、温度变化等信息，界面具体显示信息内容及风格可根据用户需求进行设计。

2.9配置大显示屏，尺寸≥75寸，安装在在用户指定位置，用于显示库内运行状态和用户需要播放的其它内容。

2.10智能红细胞供血模块

2.10.1入库信息及核对：可从BIS系统导入入库血液信息，入库时自动识别每袋血袋（血盒）条码、自动计数并与导入的信息核对，将核对结果回传给BIS系统。

★2.10.2血袋存取原则：可采取“先进先出”、指定出库、按总量出库、按类型出库等多种出库原则，可根据客户需求个性化定制出库原则，出库精确到袋，可按袋及按框出库。

▲2.10.3智能计算出库血袋：可根据各血型待出库总量，自动计算并精确指示待出库的血袋所在血筐及每袋的血量，匹配出库订单进行出库；操作人员也可手动调整自动计算的清单内容以满足出库要求。库内分拣机械手根据订单需求自动分拣血袋到血筐。（投标人需提供设计说明或使用说明书）

2.10.4需实现血站成分制备及供应现有及后续具备智能化能力的设备对接。

- 3、智能红细胞库

3.1 结构：由保温库体等组成。

3.2功能：与自动入料机联动，实现红细胞入库、分型装筐、存储、库位整理、按订单分拣、出库等作业流程的自动运行；红细胞进出库的通道各自独立，可以同时入库和出库。（投标人需提供设计方案详细描述）

★3.3库温：2-6℃。

★3.4 智能红细胞库的总储量需≥8000袋。

▲3.5外形尺寸（mm）：长度≤7500，宽度≤3600，高度≤3600。（投标人需提供设计图及文字说明）

3.6 红细胞进出库模式：分为常规进出库和非常规进出库两种模式，每种模式都有专门通道，各自独立。

3.7常规出库：出库口位于智能库端面上部，载有分拣好红细胞的备血筐通过库内传送带送至库外的云轨上。（投标人需提供设计方案或实物照片）

▲3.8非常规出入库：红细胞通过专用通道以筐为单位出入库，专用通道设置在智能库的长侧面，库内的移动机器人从该入口处接受筐装红细胞。（投标人需提供设计方案或实物照片）

3.9紧急出库：当库内出现机械故障或智能传输系统出现故障时，打开智能库长侧面的应急门出库。

▲3.10库门：不少于8个，包括2个自动门，不少于4个应急门，2个检修门，库门尺寸按照用途确定。玻璃门应防爆防结霜，便于观察血库内部情况。其中，备血筐出口设置在冷库上部。（投标人需提供设计说明）

3.10.1检修门：检修门配置感应器，未关紧或打开状态超过设定时间则自动声、光报警提示，同时具备泄压孔。检修门任何时候均可从内部打开，保证进入冷库内部人员的安全。在检修门外设置安全门锁，具有呼叫求救开关，防止人员误关在库内，发生安全事故，库内具有紧急求救信号传输功能，可将求救信号发送至24小时消防控制值班室。

▲3.10.2电动门：入口和出口处均为电动门，同时配置防止热空气侵入的专用装置。（投标人需提供3D图和设计说明）

3.10.3 应急门：用于应急取血，为双层中空玻璃门，表面做防凝露设计。

3.11保温库体：保温材料采用硬质聚胺酯高压整体发泡板材，厚度≥100mm，聚氨酯密度38-42kg/m³，导热系数:≤0.024W/Mk，防火等级B2级以上，内表面为SUS304不锈钢板，厚度≥0.5㎜，外表面为彩色钢板，厚度≥0.6mm。

3.12地面：确保冷库底部安装平整，安装时作好板间拼接处的密封，平整对接，缝隙≤1mm，缝隙采用与板材颜色相同的密封胶密封，化霜水排水管做好加热及保温措施，与冷库外地漏严密连接。

3.13安装工艺：库板密封处理平整圆滑，外观整洁，库板具有有资质的第三方出具的检测报告。

3.14库内消毒：库内送风设备可集成空气消毒功能，采用等离子或紫外线方式消毒灭菌，根据冷库空间大小配置循环风量（参见空气消毒机通用卫生要求WS/T648），支持预设模式。

3.15制冷系统：配置两套独立的制冷系统，一用一备，定时轮换（时间可由用户自由设定），遇特殊制冷需要时可两台同时启动，遇故障自动切换。当一套制冷系统故障时自动切换到另一套制冷系统，同时声、光报警提示工作人员。

▲3.15.1两台，配置一体式风冷制冷机组，制冷机组选型符合各库区的温度要求。

3.15.2制冷剂：R404A。

3.15.3冷风机：数量两台，冷风机的选型与制冷机组匹配。

3.15.4控制系统：数量一套，制冷控制系统采用PLC控制系统和触摸屏操作面板。

3.15.5制冷配件：制冷系统所需膨胀阀、电磁阀、电器件、铜管、保温材料、线缆等相关配件全部选用知名品牌，翅片盘管式冷凝器/蒸发器采用内螺纹铜管，其余连接管路采用光管。其他辅材如胶水、扎带、焊条等均达到国家标准要求。

3.15.6融霜方式：采用成熟的电融霜技术，保温库内温度稳定，两台交替化霜，一台化霜时另一台自动补冷，保证库内温度均衡性。

3.15.7保护装置：配置有高低压力开关、温度保护开关、过电流保护、欠相缺相保护、压缩机启动延时、压缩机过热保护开关等。

3.16 移动机器人

3.16.1用途：数量一台，被布置在库内，用于取放血筐。

▲3.16.2 工作方式：拉抱式货叉，货叉可做270度回转，自身配置背篓用于存放血筐，背篓数量不少于5个。（投标厂商需提供实际移动机器人组件模块3D设计图，需能保障移动机器人设计的合理性）

3.16.3驱动方式：动力采用伺服电机驱动，具有好的传动精度，好的平稳性和自润滑性能，位置控制精度≤0.5mm。运动方式：三轴联动；导向机构：采用滚轮和导轨，运行平稳无噪音；电源AC220V/50HZ-60HZ；行走机器人安全负载不小于30kg；整机支持24h连续工作。

3.16.4移动速度：平均行走速度≥0.5m/s、平均升降速度≥0.5m/s。

3.18货架

3.18.1用途：货架用于放置周转筐。

3.18.2材料及结构：货架材料为不锈钢，组合式层板结构，货架分布于移动机器人两侧，每个层板的深度方向（垂直于移动机器人的移动方向）放置周转筐不少于三筐。（投标人需提供设计方案或实物照片）

3.19 周转筐

3.19.1用途：红细胞被装入周转筐中，周转筐满库配置。

3.19.2材料：采用耐低温工程塑料，模具注射成型，筐的结构强度满足周转使用，筐外形尺寸为≤408*330*193，耐腐蚀，耐碰撞。

3.20库内传送带：由平皮带、铝型材构架、电机和传感器组成，皮带移动速度0.3m/s，安全载荷10公斤。

▲3.21工作柜

由电器控制柜、操作台和储血筐出入口组成，用于备血筐出库和空筐回传。控制箱上应设置三色显示灯、蜂鸣器和温度显示器，三色显示灯和蜂鸣器的工作状态可由人工在后台设置；操作台上有带触控工业电脑一体机和操作按钮。（投标人需提供照片，辅以文字说明）

3.22 库位管理

库内分区管理通过软件系统进行逻辑分区实现，客户通过软件可以调整分区的数量、位置和每个分区的容量。根据分拣模式，将库内智能划分为常规储血区和预分拣备血区，并参考实际血液库存量和每日出库量分配区域比例；在常规储血区中，可根据客户需求设置不同血液品类区域。

3.23 订单分拣模式

可根据订单在库内按设定的原则实现以筐和袋为单位的自动分拣，可支持先进先出和指定日期模式。分拣模式包括“预分拣”和“即拣即出”模式。“预分拣”指提前按照医院订单进行分拣，完成分拣后的血液暂存在近出库口内的预分拣区，需要出库时直接将分拣筐出库；“即拣即出”指接受订单后立即发起红细胞的分拣工作，分拣完成后直接出库。

▲3.24 红细胞存储姿势：竖立状态。（投标人需提供现场证明照片）

3.25 信息载体：需支持使用RFID标签。（投标人需提供至少20000张RFID成品标签及包装盒用以全库位RFID测试。）

3.26噪声：外置压缩机组正常工作的噪声不超过60dB。

3.27摄像头：≥4个。配有摄像头实时监控并录制存、取操作。

3.28血库应有电源故障报警装置。

3.29冷库建造执行《冷库设计标准（GB50072-2021）》、《冷库施工及验收（GB51440-2021）》。

- 4、装筐分拣系统

▲4.1结构及用途：数量一台，由机械手、顶升机构和工作台面组成，可以实现红细胞的分型装筐、并筐和按订单分拣。（投标人需提供库内装筐及分拣组件模块3D设计图，需能保障装框分拣系统设计的合理性）

4.2驱动方式：动力采用伺服电机驱动，具有好的传动精度，好的平稳性和自润滑性能，位置控制精度≤0.5mm。运动方式：三轴联动；导向机构：采用滚轮和导轨，运行平稳无噪音；电源AC 220V/50HZ-60HZ；安全负载不小于30kg；整机支持24h连续工作。

4.3工作速度：同血液贴标机及血袋装盒包装机的工作速度适配，分型装筐效率不小于350袋/小时。

- 5、红细胞传输系统

5.1结构及用途：用于红细胞备血筐在库外的传送和空筐返回库内，需实现同智能流水线轨道系统对接，支持单订单（红细胞数量在二十袋以内）的订单出库在5分钟内。

5.2轨道监测和控制：传输轨道在每个转折处（升降、出入口、分支等）内置光电检测器及电磁分隔组件，以对轨道上运行的血筐进行计算和监测，设置急停开关，满足紧急情况下的制动。（投标人需提供设计方案或实物照片）

5.3声光报警：智能流水线轨道系统配置声光报警装置，当血筐运行中出现速度异常、卡滞等故障时，通过声光报警提示用户。

- 6、自动入料机

6.1功能和结构：用于将完成贴标和二次包装的红细胞逐袋送入库内，机器由自动伸缩皮带，电机、光电传感器、读码器和控制装置组成，所有机构都被安装于机箱内。（投标人需提供现场照片）

6.2移动速度：不少于每秒0.3米。

- 血库RFID系统

- ▲7.1厂商需支持实现业务系统RFID成品化标签打印，记录RFID成品标签与具体某袋血液对应关系，用于后续这袋血液发放临床等血液流转过程中读取RFID成品标签自动识别血液。（需提供相关证明材料）

- ▲7.2厂商需支持实现业务系统血液制备计划管理改造，提供对制备计划进行查询和修改。界面的修改功能为批量修改，即对查询列表的所有数据进行修改。（需提供相关证明材料）

- ▲7.3厂商需支持RFID血库管理，支持血库RFID批量入库接收、批量发放临床和血液盘点。（需提供以上业务的系统功能界面截图以及实际工作现场照片）

- 7.4需支持RFID成品标签打印，与业务系统无缝对接，调用业务系统的血液核验逻辑，完成血液合格性校验，从业务系统获取血液信息，打印成品标签，并将血液ISBT条码信息加密后写入RFID芯片。

- 7.5成品标签RFID芯片中写入的信息，应采用密码学技术进行加密，确保标签不能伪造。

- 7.6与业务系统无缝对接，对成品标签的补打印、重复打印做权限控制，并将详细的打印日志回传到业务系统，以保证追溯链条的完整。

- 7.7血库RFID标签打印机,需不低于1台。

- 7.7.1打印和编码标牌，最小间距不大于1英寸/25.4毫米；

- 7.7.2兼容性支持与 UHF EPC Gen 2 V1.2/ISO 18000-6C 兼容的标牌；兼容全球RFID无线电；支持符合行业标准的基于序列化的多厂商芯片（MCS）；支持对兼容ATA Spec 2000的用户内存的数据块永久锁定。

- 7.7.3打印参数：打印分辨率不低于200dpi；内存不低于16MB，闪存不低于8MB；

- 7.7.4工作环境：热转印需支持10°C 至30°C宽范围温度运行；热敏需支持在 5°C至30°C 宽范围温度运行。

- 7.8血库RFID手持PDA，需不低于2台。

- 7.8.1支持血库实现RFID自动识读。

- 7.8.2设备配置：

- ①CPU:多核CPU，主频不低于1.0G；

- ②内存：运行内存不低于2G，存储内存不低于16G；

- 7.8.3环境要求和防护等级：

- ①工作温度：可在-10°C至40°C正常工作；

- ②储存温度：可在-30°C至50°C范围存储；

- ③跌落规格：在操作温度范围内，6 面均能承受多次从不低于 1.2 米高度跌落至混凝土地面的冲击；

- ④ 支持 RFID 超高频：920-925 MHz； 读卡距离：＞25 米（圆极化，室内）；＞15 米（圆极化，室外空旷环境，Impinj MR6 标签）；＞21 米（线极化，室内）；＞7米（线极化，室外空旷环境）。

- 中央发血操作台

8.1普通发血操作台：用于智能红细胞库入库、出库血液制品临时存放处及出库后装箱操作区。尺寸不小于长*宽*高：3*1.5*0.75(m),台面耐磨耐腐蚀，下部可临时存放血液周转筐，台面预留电源接口，一侧预留有水池用于台面及库外周转筐消毒液配置使用。

8.2低温发血操作台：用于智能红细胞库入库、出库血液制品临时存放处及出库后装箱操作区，尺寸不小于长*宽*高：2*1*0.8(m)台面耐磨耐腐蚀，操作台表面温度2-8℃。

- 四、设计方案及图纸

1.本项目为“智能红细胞库建设”，包括智能设备控制平台、智能红细胞库、装筐及分拣系统、红细胞传输系统、自动入料机、血库RFID系统和中央发血操作台，供应商处提供上述设备外，还应负责将其和血站现有设备进行集成，最终完成整体的智能红细胞库建设，本项目通过“智能设备控制平台”管理各个终端设备，通过实现对全站成分制备及供应现有及后续具备智能化能力的设备对接，结合RFID技术实现同智能血浆库一同实现对全站血液的缓存入库、分型装筐、存储、库位管理、按订单分拣、出库和库外转运等全作业流程的智能化运行。

2.供应商按技术要求提供设计方案、施工组织方案和售后服务方案，方案应以令人信服的方式说明其实现的可能性。其中设计方案包括平面设计图、立面图、整体效果图。

▲3、现场勘查：本项目提供现场踏勘，供应商需要在投标前到现场与采购人了解项目情况，以便供应商充分了解采购人的实际需求（需在投标文件中提供由采购人盖章签字的现场踏勘表）。

- 商务要求

- ★整体维保期：2年。

- 交货地点：中标人需负责将货物运到采购人指定地点，由中标人负责办理运输、装卸和安装、调试等，费用由中标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

- 安装调试要求：在现场安装调试期间，如果系统出现不正常情况（如设备损坏、故障、达不到技术规范或设备说明书的指标），中标人应免费在不延误工期的情况下从速替换。在系统试运行期间，如果发现由于中标人的责任造成系统的功能和性能不符合技术规范书的要求，或由于设备故障的发生导致设备停止运转，中标人应承诺在48小时内及时修复，并承担所有费用，同时应顺延试运行期。

4、 售后服务要求：

①中标人负责货物的供货、安装调试及验收合格,货物及配件质保期内提供维修。

②所有产品保修服务方式均为上门保修，即由中标人派相关人员到采购人产品使用。

③质保期内，中标人应无条件提供产品维修及保养服务，一切维护费用均由中标人负责。质保期内产品本身质量出现问题或由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标人应及时给予维修或更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等其它一切费用由中标人负责；不能维修的，整体无条件更换；人为原因造成的损坏只收取配件费不收取人工费。

④质保期内，一旦发生质量问题，保证在接到通知的2小时内进行响应，并能在24小时内组织人员到现场进行检修，确因产品本身质量问题的应能组织人员进行维修、更换或退货处理，费用由中标人负责。产品出现故障 48 小时不能修复的，需提供同等功能的货物供甲方使用，直至故障修复。

⑤质保期内，中标人需对所提供的货物定期检查和保养，并且保证每季度上门检修、保养一次，不再向采购人收取费用。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能设备控制平台 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 智能红细胞库 | 工业 |
| 3 | 装筐及分拣系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 红细胞传输系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 自动入料机 | 工业 |
| 6 | 血库RFID系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | 中央发血操作台 | 工业 |

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实（专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评价指标和分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格得分 （30分） | 满足招标文件要求且投标最低的为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）*30 |  |  |
| 2 | 技术得分 （60分） | 参数响应情况 | 40分 | 以投标文件《技术规格偏离表》响应招标要求情况为评价依据，完全符合招标要求的得40分；标▲的为重要参数，每有一项负偏离的扣2分；未标▲的为一般参数，每有一项负偏离的扣1分；扣完即止。 |
|  |  | 设计方案 | 6分 | 对投标人提供的设计方案进行评分。（1）设备性能完全满足招标需求，布局合理，血库功能多，系统集成方法先进，可行性强的，得4-6分；（2）设备性能基本满足招标要求，系统集成方法有一定可行性的，得2-4分；（3）设备性能基本满足招标要求，系统集成方法不明确的，得1-2分；（4）没有设计方案的，不得分。 |
|  |  | 实施方案 | 6分 | 对投标人提供的实施方案进行评分。（1）安装方案、人员安排、工期安排及保证措施、质量保证及安全措施、关键技术、工艺处理等方案详细、合理、科学的，得4-6分；（2）安装方案、人员安排、工期安排及保证措施、质量保证及安全措施、关键技术、工艺处理等方案较详细、较合理、较科学的，得2-4分；（3）安装方案、人员安排、工期安排及保证措施、质量保证及安全措施、关键技术、工艺处理等方案不详细、不合理、不科学的，得1-2分；（4）没有实施方案或实施方案不可行的，不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 | 8分 | ①根据投标人针对本项目提供的售后服务方案进行评审：（1）其方案全面合理、针对性强、响应迅速、服务人员配备齐全，完全满足本项目要求的得3-4分；（2）内容全面合理、针对性强，能基本满足采购要求得1-3分；（3）内容不完整，可能无法满足采购要求或未提供的不得分。 ②投标人承诺中标后在江苏省设立服务中心的，得4分，其他情况不得分，本项最高得4分。（提供服务中心在江苏省相关采供血机构的备案证明的，应提供原件扫描件；提供承诺的，应提供承诺函加盖投标人公章）。 |
| 3 | 商务得分 （10分） | 资质证书 | 5分 | （1）投标人或生产厂家需具备质量管理体系认证，提供证明材料得1分，未提供不得分。 （2）投标人或生产厂家具备标的采购清单产品相关的计算机软件著作权，提供证书得1分，未提供不得分。 （3）投标人需具备ISO27001信息安全管理体系认证证书，认证范围涵盖医疗卫生行业计算机软件的开发相关内容，提供证书得2分，未提供不得分。 （4）投标人需具备CCRC信息安全服务资质认证证书，提供证书得1分，未提供不得分。 |
|  |  | 质保期承诺 | 3分 | 在满足采购质保期要求（2 年）基础上承诺每延长 1 年质保期得 1 分，最高得 3 分。 注：投标文件中提供承诺函，未提供的不得分。延长时间不足 1 年的不计分。 |
|  |  | 业绩 | 2分 | 投标人需具备2021年1月1日至今的类似案例相关业绩，并提供合同关键页扫描件及中标通知书。每提供1份得1分，最高得2分；未提供或资料不齐全的不得分。 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

十、中小企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年无需提供

提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

1、主要设备证明材料：

2、主要专业技术能力证明材料：

声明人（盖章）：

日期：  年   月  日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附法定代表人与委托代理人身份证明正反面电子件。

- 八、投标函

致：连云港市红十字中心血站

根据贵方的              号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致： 连云港市红十字中心血站

我方 供应商名称 参加               （项目编号：           ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

十、中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。