招　标　文　件

项目名称：南京鼓楼医院徐庄动物房操作台柜及附属

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0025

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年2月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………20

- 评标方法与评标标准………………………42

- 投标文件格式………………………………47

第一章  投标邀请

受南京鼓楼医院（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京鼓楼医院徐庄动物房操作台柜及附属（项目名称）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0025

2.项目名称：南京鼓楼医院徐庄动物房操作台柜及附属

3.预算金额：280万元

4.最高限价：本项目设定最高限价为218.4565万元。

5.采购需求（简介）：南京鼓楼医院徐庄科教载体动物实验室改造即将完毕，需要采购动物实验室操作台、柜等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：30天

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（二）本项目特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年3月24日09时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京鼓楼医院

地  址：南京市中山路321号

联系人：刘老师

联系电话：025-68182507

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：马女士

联系电话：025-68505961

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件规定的资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式为南京鼓楼医院，联系地址：南京市中山路321号，联系人：刘老师，联系电话：025-68182507。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

# 政府采购合同（货物）

# 合同编号：

# 项目名称：                                       项目编号：

# 甲方：（买方）

# 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

| 总计 | 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上价格含包装、装卸、运输、保险、安装、税费等所有费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额 10 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、保密条款

13.1 双方对于本协议的签订、本协议的内容、本协议的履行以及因履行本协议而获知的甲方的技术、商务、管理（及甲方患者的）等相关信息应承担保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方泄露。法律、行政法规另有规定者除外。

13.2 双方应确保己方人员遵守本条约定保密义务，否则由此产生的一切后果由违约方承担责任。

13.3 本条约定在本协议解除、终止或被认为无效后仍然有效。

十四、违约责任

14.1 自本协议（合同）生效之日起，各方应严格依约履行。若任何一方违反本合同规定的，应赔偿由此给其他方造成的损失。

14.2 乙方未按协议（合同）规定的质量、技术等标准要求履行合同（包括但不限于交货、安装、调试、保修、服务），甲方有权拒收，要求乙方进行退货、更换、重做等，同时乙方应按照甲方要求无条件进行整改，直至验收合格。如果乙方在甲方要求的时间内拒绝整改或经两次整改仍未能验收合格，甲方有权委托合同外其他方采取补救措施或单方直接解除本合同，因此造成的损失和费用由乙方承担。

14.3 乙方不能按协议（合同）规定的时间提供合格货物、完成安装并验收合格或提供保修等服务时，每逾期一天，甲方有权要求乙方按照商品或服务总金额的1%承担违约责任；如果逾期超过10日的，甲方有权单方直接解除本协议（合同）。

14.4 乙方提供假冒伪劣产品的，乙方按该批次所购商品或服务金额的10倍向甲方支付违约金。

14.5 乙方发生下列违约行为，应按协议（合同）总额的30%计算向甲方支付违约金。

（1）乙方未能对获得的甲方医疗信息和患者诊疗信息永久保密。

（2）乙方未经甲方同意或未按甲方要求，擅自修改本协议（合同）涉及的信息系统的数据文件。（3）乙方违反《南京鼓楼医院物资购销廉洁条例》的规定。

14.6 乙方有下列情形之一的，甲方有权单方直接解除协议（合同）：①未经甲方书面同意，将本协议（合同）约定权利义务转让给第三方；②协议（合同）履行过程中出现侵犯他人合法权益的事项，包括但不限于知识产权、人身财产权益等；③未履行协议（合同）信息保密和使用约定的；④未履行本协议（合同）约定其他义务的，或单方面无故终止协议（合同）的，经委托人催告后 7 日内，仍未整改的。

14.7 甲方依法或依据本协议（合同）约定解除本协议（合同）的，乙方应将甲方已经支付的款项全额退回，并按照产品总金额的30%向甲方支付违约金，并承担相应的违约责任。如乙方支付的违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失，乙方须继续履行赔偿责任，承担并支付一切费用，包括但不限于行政罚金、侵权及人身损害赔偿金、调查费、诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、赔偿费等。

14.8 乙方出现违约行为并承担违约责任时，甲方有权从应支付给乙方的协议（合同）款项中直接扣除违约金、赔偿金等所有违约责任费用；合同款项不足以扣除的，乙方应在收到甲方通知后的7日内予以补足。

14.9 以上各项交付的违约金并不影响乙方继续履行本协议（合同）的其他各项义务。

14.10 乙方若违反本协议（合同）第二条和第九条均视为对本协议的重大违约，甲方有权随时书面通知乙方立即终止本协议（合同）。

十五、甲乙双方须遵守《南京鼓楼医院物资购销廉洁条例》，条例内容如下

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，南京鼓楼医院特制定本条例，以资医疗卫生机构医药购销双方共同遵守：

15.1 合同双方按照《中华人民共和国民法典》及购销廉洁条例约定购销药品、医用设备、医用耗材及行政办公物资等。

15.2 甲方应当严格执行产品（服务）购销合同验收、入库制度，对采购产品（服务）及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

15.3 甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

15.4 甲方严禁利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关产品（服务）用量信息，或为乙方统计提供便利。

15.5 乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品（服务）的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

15.6 乙方指定销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品（服务），不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

15.7 乙方承诺其公司法定代表人、实际控制人或者股东中无南京鼓楼医院处级以上干部，且无医院处级以上干部配偶、子女、子女配偶、子女配偶的父母，或者与其同城生活来往密切、有借贷关系或照护关系的亲属等。

15.8 乙方如违反本廉洁条例，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

15.9 本廉洁条例为甲方产品（服务）购销行为的廉洁准则，各方均需严格遵守。

15.10 本条例由甲方负责解释。

15.11 本条例自即日起执行。

十六、安全责任条款

16.1 乙方在为甲方服务的合同期（协议期）内，应执行国家相关安全生产的法律、法规、行业规范和医院相关制度，并掌握甲方的消防安全状况，自觉接受甲方保卫处、总务处等相关部门的安全管理领导。乙方必须依法执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。如因乙方服务不当或违规操作而发生人身伤亡、经济损失或其他安全事故，均由乙方承担全部责任。

十七、不可抗力事件处理

17.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

17.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

18.1 双方对其它违约责任按《中华人民共和国民法典》的有关规定处理，解决与本合同有关的一切争议。如一方不愿意协商或协商30日后无法解决的，应提交甲方所在地人民法院。

十九、合同生效及其它

19.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

19.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

19.3 本项目招标文件、投标文件、协议（合同）及附件、乙方其他承诺，均为本项目不可分割的重要组成部分，具有同等法律效力。

19.4 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方： 南京鼓楼医院       （盖章）            乙方：                       （盖章）

地址：     南京市鼓楼区中山路321号          地址：

邮编：  210008                               邮编：

电话：    025-83106666                       电话：

法定代表人或授权代表：                       法定代表人：

分管院领导：                                 代表：

医用物资采购中心负责人：                     代表（手机）：

日期：                                       银行：

账号：

日期：

# 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

南京鼓楼医院徐庄科教载体宿舍拟采购一批配套的实验室家具。

- 项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

（三）资产配置标准

符合《市政府办公厅关于印发<南京市市级行政事业单位资产配置标准>、<南京市市级行政事业单位资产使用年限标准>（2016年修订版）的通知》要求。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药品柜 | 2 | 组 | 2300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 不锈钢货架 | 33 | 组 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 实验台 | 44 | 组 | 1500 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 实验台转角水池柜 | 10 | 组 | 1925 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 操作椅 | 156 | 张 | 375 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 不锈钢水池 | 1 | 组 | 2450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 304 不锈钢操作台-1 | 1 | 张 | 750 |  | 工业 | 货物 | 带沥水台 |
| 8 | 不锈钢水池（带沥水台） | 1 | 组 | 2800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 304 不锈钢操作台 | 47 | 张 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 双层不锈钢治疗车 | 69 | 辆 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 不锈钢水池柜 1 | 6 | 组 | 2100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 医用换鞋凳 | 30 | m | 800 |  | 工业 | 货物 | （带柜体） |
| 13 | 实验台带试剂架带柜体 | 5 | 组 | 1740 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 实验台带试剂架 | 4 | 组 | 1740 |  | 工业 | 货物 | （带柜体） |
| 15 | 实验台 | 2 | 组 | 1500 |  | 工业 | 货物 | 水槽内径：600*550*200 |
| 16 | 不锈钢水池柜 | 2 | 组 | 2900 |  | 工业 | 货物 | 需要过高温 |
| 17 | 推车 | 4 | 辆 | 1000 |  | 工业 | 货物 | 水盆内径尽量做大 |
| 18 | 不锈钢水池柜1 | 2 | 组 | 2900 |  | 工业 | 货物 | 水盆内径：600*550*200 |
| 19 | 不锈钢水池柜2 | 1 | 组 | 2900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 不锈钢水池柜3 | 1 | 组 | 2100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 不锈钢储物柜 | 1 | 组 | 2300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 不锈钢实验桌 | 1 | 张 | 2160 |  | 工业 | 货物 | 尽量做长，水池尽量做大，≥700，（带沥水台） |
| 23 | 不锈钢水池-1 | 1 | 组 | 4340 |  | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 实验台-带试剂架 | 236 | 组 | 1840 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 实验台-10 | 413 | 组 | 1500 | 主要产品 | 工业 | 货物 | PP水盆：550*450*310 |
| 26 | 实验台带水盆-6 | 31 | 张 | 2320 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 27 | 实验凳 | 379 | 张 | 375 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 28 | 通风柜 | 24 | 组 | 9500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 29 | PP耐酸碱柜 | 7 | 组 | 1550 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 货架 | 49 | 组 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 31 | 危化品柜 | 22 | 组 | 3350 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 32 | 实验台-带试剂架+吊柜 | 31 | 组 | 2440 |  | 工业 | 货物 |  |
| 33 | 实验台-11 | 40 | 组 | 945 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 34 | 不锈钢实验台-3 | 5 | 张 | 2160 |  | 工业 | 货物 |  |
| 35 | 不锈钢柜 | 3 | 组 | 2300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 36 | 不锈钢实验台-带水槽 | 1 | 张 | 3980 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 37 | 不锈钢实验台 无下柜 | 4 | 张 | 750 |  | 工业 | 货物 |  |
| 38 | 不锈钢实验台 无下柜-1 | 4 | 张 | 1180 |  | 工业 | 货物 |  |
| 39 | 不锈钢实验台-带下柜 | 3 | 张 | 2160 |  | 工业 | 货物 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 参考图片 | 规格（mm） | 材质说明及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药品柜 |  | 900*500*2000 | 1.材质:304#不锈钢国标≥1.2mm； 2.结构：柜体上下柜各双门对开双层门板，上柜体带2层活动层板，下柜体带1层活动层板层板，单层加加强筋，柜体中间带两个抽屉； 3.上柜门嵌5mm透明钢化白玻，下柜全不锈钢密封门； 4.工艺要求：产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强； 5.五金配件：铝合金暗拉手，阻尼门铰。 |  |
| 2 | 不锈钢货架 |  | 1000*500*2000 | 1、材质：304#不锈钢国标≥1.2mm； 2、结构：上下共五层，层板单层加强筋，38*38mm方管立柱，管壁厚度1.2mm； 方管立柱，表面满焊打磨拉边； 3、工艺要求：产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强。 |  |
| 3 | 实验台 |  | 1200*600*850 | 1.框架: 采用40×60×2.0mm方形钢管，整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；静态承重≥500公斤。 2.前后梁：前后梁采用40×60×2.0mm方形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理。 3.前后梁结构：前后梁之间再增加一道横梁，提高实验台的稳定性及承重能力。 4.柜体:18mmE1级刨花板，四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分需经锐角修饰处理。 5.门板: 18mmE1级刨花板，四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分需经锐角修饰处理。 ▲6.铰链: 采用自闭式带阻尼110度铰链，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 7.拉手：PVC一字型拉手，一字长条型，方便开启。 8.导轨：三节静音导轨。 9.地脚：高强度可调地脚，组合结构，调节高度为0-30mm。 10.线槽：铝合金独立管线槽, 表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，保证防酸防碱，适应实验室环境。 11.配置3个防水五孔插座及2米电线。 |  |
| 4 | 实验台转角水池柜 |  | 1000*1000*850 | 1.框架: 采用40×60×2.0mm方形钢管，整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；静态承重≥500公斤。 2.前后梁：前后梁采用40×60×2.0mm方形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理。 3.柜体:18mmE1级刨花板，四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分需经锐角修饰处理。 4.门板: 18mmE1级刨花板，四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分需经锐角修饰处理。 5.铰链: 采用自闭式带阻尼110度铰链，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 6.拉手：PVC一字型拉手，一字长条型，方便开启。 7.导轨：三节静音导轨。 8.地脚：高强度可调地脚，组合结构，调节高度为0-30mm。 9.线槽：铝合金独立管线槽, 表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，保证防酸防碱，适应实验室环境。 10.配置3个防水五孔插座及2米电线。 11.配置实验室PP专用水盆：550*450*310；台面带5mm挡水板（挡水板材质与台面相同）；实验室专用三联水龙头。 |  |
| 5 | 操作椅 |  | 常规 | 1、椅面：PU发泡（聚氨酯）一体成型，内置铁架，椅面尺寸383*395*127MM； 2、气杆：360度旋转，三级电镀气杆，常规高度采用200#气杆，坐高升降范围约500-700MM； 3、五星脚：Φ640mm /铝合金五星脚，模具铸造一次成型，无焊接点，防锈防腐蚀。 脚垫：配置高强度耐磨PU活动脚轮。 |  |
| 6 | 不锈钢水池 |  | 1200*600*850 | 1、材质：采用304#不锈钢经压折、焊接、抛光打磨而成，没有外露点；板材厚度≥均1.2mm,台面嵌≥18mmE0级刨花板； 2、结构：柜体无背板无底板，双层门板，带不锈钢缓冲门铰，含手动鹅颈水龙头、下水器、进出水管； 3、水槽：采用≥1.0mm304不锈钢一体铸造成型水槽，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，使用寿命强。 |  |
| 7 | 304 不锈钢操作台-1 |  | 750*750*850 | 1、材质：台面采用304#不锈钢国标≥1.2mm； 2、结构：嵌≥18mmE0级刨花板；50*50mm不锈钢框架，管壁厚度1.5mm,带M10可调脚，无层板；表面满焊打磨拉边处理； 3、工艺要求：产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强。 |  |
| 8 | 不锈钢水池（带沥水台） |  | 1200*600*850 | 1、材质：采用304#不锈钢经压折、焊接、抛光打磨而成，没有外露点；板材厚度≥均1.2mm,台面嵌≥18mmE0级刨花板； 2、结构：柜体无背板无底板，双层门板，带不锈钢缓冲门铰，含手动鹅颈水龙头、下水器、进出水管； 3、水槽：采用≥1.0mm304不锈钢一体铸造成型水槽，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，使用寿命强。 | 带沥水台 |
| 9 | 304 不锈钢操作台 |  | 1200*600*850 | 1、材质：台面采用304#不锈钢国标≥1.2mm； ▲2、结构：嵌≥18mmE0级刨花板；50*50mm不锈钢框架，管壁厚度1.5mm,带M10可调脚，无层板；表面满焊打磨拉边处理； 3、工艺要求：产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强。 |  |
| 10 | 双层不锈钢治疗车 |  | 850*500*900 | 1、材质：304#不锈钢国标≥1.2mm，立柱采用φ19mm圆管；防护栏采用φ13mm圆管； 2、结构：3寸医疗静音丝杆(M12)脚轮，产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强。 |  |
| 11 | 不锈钢水池柜 1 |  | 850*850*850 | 1、材质：采用304#不锈钢经压折、焊接、抛光打磨而成，没有外露点；板材厚度≥均1.2mm,台面嵌≥18mmE0级刨花板； 2、结构：柜体无背板无底板，双层门板，带不锈钢缓冲门铰，含手动鹅颈水龙头、下水器、进出水管； 3、水槽：采用≥1.0mm304不锈钢一体铸造成型水槽，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，使用寿命强。 |  |
| 12 | 医用换鞋凳 |  | L*450*450 | 1、材质：采用304#不锈钢经压折、焊接、抛光打磨而成，没有外露点；板材厚度均1.2mm； 2、结构：焊接光滑无毛刺，表面抛光处理，抗腐蚀易清洗，整体设计实用而坚固、工艺美观、操作灵活方便，制作工艺采用激光设备切割、数控设备折弯，产品具有流线性，整体坚实稳固。 |  |
| 13 | 实验台带试剂架带柜体 |  | 1200*600*750（带柜体） | 1.框架: 采用40×60×2.0mm方形钢管，整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；静态承重≥500公斤。 2.前后梁：前后梁采用40×60×2.0mm方形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理。 3.前后梁结构：前后梁之间再增加一道横梁，提高实验台的稳定性及承重能力。 4.柜体:18mmE1级刨花板，四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分需经锐角修饰处理。 5.门板: 18mmE1级刨花板，四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分需经锐角修饰处理。 6.铰链: 采用自闭式带阻尼110度铰链，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 7.拉手：PVC一字型拉手，一字长条型，方便开启。 ▲8.导轨：三节静音导轨。 9.地脚：高强度可调地脚，组合结构，调节高度为0-30mm。 10.线槽：铝合金独立管线槽, 表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，保证防酸防碱，适应实验室环境。 ★11.配置3个防水五孔插座及2米电线。 12.试剂架 ▲（1）立柱：采用一体成型方形钢管：100*40*1.0mm，经激光切管机精密加工而成。整体外表面平整无焊点，外形光滑美观，承载能力强。表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，层板采用10mm厚透明玻璃，四周磨直边处理，光滑，不伤手，配铝合金护栏。每个立柱配置1个五孔插座及2米电线。 （2）灯带：配置LED荧光灯及开关含2米电线。 | （带柜体） |
| 14 | 实验台带试剂架 |  | 1200*600*750 | 1.框架: 采用40×60×2.0mm方形钢管，整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；静态承重≥500公斤。 2.前后梁：前后梁采用40×60×2.0mm方形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理。 3.前后梁结构：前后梁之间再增加一道横梁，提高实验台的稳定性及承重能力。 4.柜体:18mmE1级刨花板，四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分需经锐角修饰处理。 5.门板: 18mmE1级刨花板，四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分需经锐角修饰处理。 6.铰链: 采用自闭式带阻尼110度铰链，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 7.拉手：PVC一字型拉手，一字长条型，方便开启。 8.导轨：三节静音导轨。 ★9.地脚：高强度可调地脚，组合结构，调节高度为0-30mm。 10.线槽：铝合金独立管线槽, 表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，保证防酸防碱，适应实验室环境。 11.配置3个防水五孔插座及2米电线。 12.试剂架 （1）立柱：采用一体成型方形钢管：100*40*1.0mm，经激光切管机精密加工而成。整体外表面平整无焊点，外形光滑美观承载能力强。表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，层板采用10mm厚透明玻璃，四周磨直边处理，光滑，不伤手，配铝合金护栏。每个立柱配置1个五孔插座及2米电线。 （2）灯带：配置LED荧光灯及开关含2米电线。 |  |
| 15 | 实验台 |  | 1200*600*850（带柜体） | 1.框架: 采用40×60×2.0mm方形钢管，整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；静态承重≥500公斤。 2.前后梁：前后梁采用40×60×2.0mm方形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理。 3.前后梁结构：前后梁之间再增加一道横梁，提高实验台的稳定性及承重能力。 4.柜体:18mmE1级刨花板，四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分需经锐角修饰处理。 5.门板: 18mmE1级刨花板四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分需经锐角修饰处理。 6.铰链: 采用自闭式带阻尼110度铰链，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 7.拉手：PVC一字型拉手，一字长条型，方便开启。 8.导轨：三节静音导轨。 9.地脚：高强度可调地脚，组合结构，调节高度为0-30mm。 10.线槽：铝合金独立管线槽, 表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，保证防酸防碱，适应实验室环境。 ★11.配置3个防水五孔插座及2米电线。 | （带柜体） |
| 16 | 不锈钢水池柜 |  | 1200*600*850 | 1、材质：采用304#不锈钢经压折、焊接、抛光打磨而成，没有外露点；板材厚度≥均1.2mm,台面嵌≥18mmE0级刨花板。 2、结构：柜体无背板无底板，双层门板，带不锈钢缓冲门铰，含手动鹅颈水龙头、下水器、进出水管。 3、水槽：采用≥1.0mm304不锈钢一体铸造成型水槽，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，使用寿命强。 | 水槽内径：600*550*200mm |
| 17 | 推车 |  | 850*450*900 | 1.材质：304#不锈钢国标≥1.2mm； 2.结构：层板为单层层板，3寸医疗静音丝杆(M12)脚轮,4个万向轮,承重200KG，产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强。 | 需要过高温 |
| 18 | 不锈钢水池柜1 |  | 1200*600*850 | 1、材质：采用304#不锈钢经压折、焊接、抛光打磨而成，没有外露点；板材厚度≥均1.2mm,台面嵌≥18mmE0级刨花板； 2、结构：柜体无背板无底板，双层门板，带不锈钢缓冲门铰，含手动鹅颈水龙头、下水器、进出水管； 3、水槽：采用≥1.0mm304不锈钢一体铸造成型水槽，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，使用寿命强。 | 水盆内径尽量做大 |
| 19 | 不锈钢水池柜2 |  | 1200*600*850（水盆内径：600*550*200） | 1、材质：采用304#不锈钢经压折、焊接、抛光打磨而成，没有外露点；板材厚度≥均1.2mm,台面嵌≥18mmE0级刨花板； 2、结构：柜体无背板无底板，双层门板，带不锈钢缓冲门铰，含手动鹅颈水龙头、下水器、进出水管； 3、水槽：采用≥1.0mm304不锈钢一体铸造成型水槽，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，使用寿命强。 | 水盆内径：600*550*200mm |
| 20 | 不锈钢水池柜3 |  | 850*600*850 | 1、材质：采用304#不锈钢经压折、焊接、抛光打磨而成，没有外露点；板材厚度≥均1.2mm,台面嵌≥18mmE0级刨花板； 2、结构：柜体无背板无底板，双层门板，带不锈钢缓冲门铰，含手动鹅颈水龙头、下水器、进出水管； 3、水槽：采用≥1.0mm304不锈钢一体铸造成型水槽，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，使用寿命强。 |  |
| 21 | 不锈钢储物柜 |  | 900*500*2000 | 1、材质：采用304不锈钢经压折、焊接、抛光打磨而成，没有外露点；板材厚度均≥1.2mm； 2、结构：焊接光滑无毛刺，表面抛光处理，抗腐蚀易清洗，整体坚固实用、操作方便，阻尼门铰含四件活动层板。 |  |
| 22 | 不锈钢实验桌 |  | 1200*600*850 | 1、材质：柜体采用厚度≥1.2mm的304#不锈钢板，台面嵌≥18mmE0级刨花板； 2、结构：左侧下柜带3个并列抽屉，右侧柜体放置电脑，抽屉带铝合金暗拉手，带信箱锁，三节缓冲导轨，产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强。 |  |
| 23 | 不锈钢水池-1 |  | 2000*600*850 | 1、材质：采用304#不锈钢经压折、焊接、抛光打磨而成，没有外露点；板材厚度≥均1.2mm,台面嵌≥18mmE0级刨花板； 2、结构：柜体无背板无底板，双层门板，带不锈钢缓冲门铰，含手动鹅颈水龙头、下水器、进出水管； 3、水槽：采用≥1.0mm304不锈钢一体铸造成型水槽，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，使用寿命强。 | 尽量做长，水池尽量做大，≥700，（带沥水台） |
| 24 | 实验台-带试剂架 |  | 1200*750*850 | 1.框架: 采用40×60×2.0mm方形钢管，整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；静态承重≥500公斤。 2.前后梁：前后梁采用40×60×2.0mm方形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理。 3.前后梁结构：前后梁之间再增加一道横梁，提高实验台的稳定性及承重能力。 4.柜体:18mmE1级刨花板，四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分需经锐角修饰处理。 5.门板: 18mmE1级刨花板，四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分需经锐角修饰处理。 6.铰链: 采用自闭式带阻尼110度铰链，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 7.拉手：PVC一字型拉手，一字长条型，方便开启。 8.导轨：三节静音导轨。 9.地脚：高强度可调地脚，组合结构，调节高度为0-30mm。 10.线槽：铝合金独立管线槽, 表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，保证防酸防碱，适应实验室环境。 ★11.配置3个防水五孔插座及2米电线。 12.试剂架 （1）立柱：采用一体成型方形钢管：100*40*1.0mm，经激光切管机精密加工而成。整体外表面平整无焊点，外形光滑美观承载能力强。表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，层板采用10mm厚透明玻璃，四周磨直边处理，光滑，不伤手，配铝合金护栏。每个立柱配置1个五孔插座及2米电线。 （2）灯带：配置LED荧光灯及开关含2米电线。 |  |
| 25 | 实验台-10 |  | 1200*750*850 | 1.框架: 采用40×60×2.0mm方形钢管，整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；静态承重≥500公斤。 2.前后梁：前后梁采用40×60×2.0mm方形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理。 3.前后梁结构：前后梁之间再增加一道横梁，提高实验台的稳定性及承重能力。 4.柜体:18mmE1级刨花板，四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分需经锐角修饰处理。 5.门板: 18mmE1级刨花板，四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分需经锐角修饰处理。 6.铰链: 采用自闭式带阻尼110度铰链，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 7.拉手：PVC一字型拉手，一字长条型，方便开启。 8.导轨：三节静音导轨。 9.地脚：高强度可调地脚，组合结构，调节高度为0-30mm。 10.线槽：铝合金独立管线槽, 表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，保证防酸防碱，适应实验室环境。 ★11.配置3个防水五孔插座及2米电线。 |  |
| 26 | 实验台带水盆-6 |  | 1500*750*850 PP水盆：550*450*310 | 1.框架: 采用40×60×2.0mm方形钢管，整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；静态承重≥500公斤。 2.前后梁：前后梁采用40×60×2.0mm方形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理。 3.前后梁结构：前后梁之间再增加一道横梁，提高实验台的稳定性及承重能力。 4.柜体:18mmE1级刨花板，四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分需经锐角修饰处理。 5.门板: 18mmE1级刨花板，四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分需经锐角修饰处理。 6.铰链: 采用自闭式带阻尼110度铰链，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 7.拉手：PVC一字型拉手，一字长条型，方便开启。 8.导轨：三节静音导轨。 9.地脚：高强度可调地脚，组合结构，调节高度为0-30mm。 10.线槽：铝合金独立管线槽, 表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，保证防酸防碱，适应实验室环境。 ★11.配置3个防水五孔插座及2米电线。 13.配置实验室PP专用水盆：550*450*310mm；台面带5mm挡水板（挡水板材质与台面相同）；台面带5mm挡水板（挡水板材质与台面相同）；实验室专用三联水龙头。 | PP水盆：550*450*310mm |
| 27 | 实验凳 |  | 常规 | 1.椅面：PU发泡聚氨酯材质一体成型，坐垫的尺寸：直径500mm，厚度42mm。 2.气杆：电镀材质气杆，配置常规200#气杆，升降范围是500-700MM；脚踏圈：采用直径为350MM不锈钢脚踏圈，可自由调节搁脚高度。 3.凳脚：Φ480mm铝合金五星脚，模具铸造一次成型，无焊接点，外观精美，防锈防腐蚀。 4.脚轮：高强度耐磨PU活动脚轮。 |  |
| 28 | 通风柜 |  | 1800*850*2300 | 1、通风柜（全钢结构） ▲1）上箱体：采用≥1.0mm厚度冷轧钢板折弯、冲压，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂防护层附着力经落物撞击试验测试合格；内衬及导流板选用5mm抗倍特板，内部分三段式排风设计，可消除排气死角与不同密度气体的有效排放；控制面板设在外立柱侧面板上，方便观察与操作。同步带传送装置。 2）下箱体：下箱体为整体组合结构，采用≥1.0厚度冷轧钢板折弯制做，表面环氧树脂粉沫喷涂；拉手：采用不锈钢C型拉手；铰链: 采用自闭式带阻尼110度铰链；可调节组合地脚由不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶材料组合，防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强。 3）视窗：≥5mm厚钢化玻璃，铝合金框架结构，可停留于轨道任何位置，视窗玻璃可上下自由滑动，同步带传动，方便操作。 2、通风柜台面 ★台面: 采用厚度≥19mm理化板。边缘经圆滑处理，光滑不伤手，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，承重性能好。 3、通风柜附属配件 1）插座：采用外型尺寸为60×60mm，10A/16A /220V的多功能插座。 2）照明：采用LED圆形节能孔灯，隐藏于顶板上，不与通风柜内实验气体直接接触，易更换，亮度满足实验要求。 3）控制面板：万用插座、日光灯、风机、风阀开停控制。 4）配备水杯水龙头。 |  |
| 29 | PP耐酸碱柜 |  | 900*450*1850 | 1、柜体：采用≥8mm瓷白色贴膜PP（聚丙烯）板制作，耐腐蚀性强，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。 2、柜门：采用≥8mm瓷白色贴膜PP（聚丙烯）整板制作，使用寿命长。 3、层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板制作，四周有立边，一次注塑成型。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间，四周立边具有防溢效果。 4、桥式把手：采用耐酸碱PP（聚丙烯）材质，耐腐蚀性能好。 5、铰链：采用经射出成型的PP（聚丙烯）材料制成，耐腐蚀性能好。 6、专用门吸：采用PP（聚丙烯）材料制成，使用寿命长。 7、警示标签：柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标示，提醒周围人群注意安全。 8、双锁结构，安全性好。 9、柜体一体成型无缝焊接，加强柜体的结构性，降低柜体因热胀冷缩而引起的变形。 10、配置：开门方式：手动，层板：二板可调，一块固定，门型：四门，锁具：双锁。 |  |
| 30 | 货架 |  | 1000*500*2000 | 1.基材选用钢板； 2.表面静电喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致， 耐撞击， 抗腐蚀力强； 3.立柱40*60*1.5mm钢板，挂臂1.5mm钢板底座，层板1.0mm冷轧钢板板底部配置加强筋 ，均力重：每层200KG； 4.活动层板。 |  |
| 31 | 危化品柜 |  | 1090*460*1650 | - ▲柜体6面双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38 mm的绝缘层； - 厚度≥1.0 mm钢板经过点焊接，使用寿命长，防火性好； - 门板采用Φ6mm无缝式钢琴铰链，轻松启闭180度，铰链上下4mm凸头以便遮挡上下门缝，增加密封度； - 底部50mm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢； - 专业规范的警示标签，标有两种语言的高可见度标签，耐腐蚀。标签反光，在火灾情况下可见性高； - 装设有防闭火装置的双透气孔，预防火灾隐患； - 防溢漏式层板，漏液槽宽30深30mm，可引导意外飞溅或倾倒流出的液体流向柜体底部的防漏液槽内； - 焊接厚度≥1.5mm层板升降条，挂钩和层板紧密配合，可防止在运输及搬运过程中层板脱落，挂钩间距65mm，层板可每隔65mm间距自由调节高度，增加空间使用率； 9、柜子内外都喷涂有环氧树脂静电亮光塑粉，保持高光洁度，最大限度降低腐蚀和湿气影响； - ▲10、严格按照环保要求规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线； - 11、黄色表示易燃液体存储柜，红色表示可燃液体存储柜，蓝色表示弱酸弱碱存储柜。 |  |
| 32 | 实验台-带试剂架+吊柜 |  | 1200*750*2000 | 1.框架: 采用40×60×2.0mm方形钢管，整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；静态承重≥500公斤。 2.前后梁：前后梁采用40×60×2.0mm方形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理。 3.前后梁结构：前后梁之间再增加一道横梁，提高实验台的稳定性及承重能力。 4.柜体:18mmE1级刨花板，四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分需经锐角修饰处理。 5.门板: 18mmE1级刨花板，四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分需经锐角修饰处理。 6.铰链: 采用自闭式带阻尼110度铰链，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 7.拉手：PVC一字型拉手，一字长条型，方便开启。 8.导轨：三节静音导轨。 9.地脚：高强度可调地脚，组合结构，调节高度为0-30mm。 10.线槽：铝合金独立管线槽, 表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，保证防酸防碱，适应实验室环境。 11.配置3个防水五孔插座及2米电线。 12.试剂架 （1）立柱：采用一体成型方形钢管：100*40*1.0mm，经激光切管机精密加工而成。整体外表面平整无焊点，外形光滑美观承载能力强。表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，层板采用10mm厚透明玻璃，四周磨直边处理，光滑，不伤手，配铝合金护栏。每个立柱配置1个五孔插座及2米电线。 （2）灯带：配置LED荧光灯及开关含2米电线。 13.吊柜 （1）1.0mm钢柜体，柜体内带1层活动层板，层板单层加加筋。 （2）柜门嵌5mm透明钢化白玻，双门对开双层门板，不锈钢C型拉手，带缓冲铰。 （3）产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强。 |  |
| 33 | 实验台-11 |  | 750*750*500 | 1.框架: 采用40×60×2.0mm方形钢管，整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；静态承重≥500公斤。 2.前后梁：前后梁采用40×60×2.0mm方形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理。 3.前后梁结构：前后梁之间再增加一道横梁，提高实验台的稳定性及承重能力。 4.柜体:18mmE1级刨花板，四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分需经锐角修饰处理。 5.门板: 18mmE1级刨花板，四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分需经锐角修饰处理。 6.铰链: 采用自闭式带阻尼110度铰链，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 7.拉手：PVC一字型拉手，一字长条型，方便开启。 8.导轨：三节静音导轨。 9.地脚：高强度可调地脚，组合结构，调节高度为0-30mm。 10.线槽：铝合金独立管线槽, 表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，保证防酸防碱，适应实验室环境。 ★11.配置3个防水五孔插座及2米电线。 |  |
| 34 | 不锈钢实验台-3 |  | 1200*750*850 | 1.采用304#不锈钢国标≥1.2mm柜体，台面嵌≥18mmE0级刨花板；带一个抽屉，下柜柜体无层板； 2.抽屉带暗拉手，带信箱锁，三节导轨； 3.50*50mm不锈钢框架，管壁厚度1.5mm,带M10可调脚； 4.产品经焊接、打磨抛光处理，整体美观大方，实用性强。 |  |
| 35 | 不锈钢柜 |  | 900*500*2000 | 1.304#不锈钢国标≥1.2mm柜体，上下柜各双门对开双层门板，柜体内各带2层活动层板，层板单层加加强筋； 2.柜门全不锈钢板密封，铝合金暗拉手，阻尼门铰； 3.产品经焊接、打磨抛光处理，整体美观大方，实用性强。 |  |
| 36 | 不锈钢实验台-带水槽 |  | 1500*750*850 | 1、实验台 （1）304#不锈钢国标≥1.2mm柜体，台面嵌≥18mmE0级刨花板； （2）柜体双层门板，斜边拉手，带缓冲门铰； （3）产品经焊接、打磨抛光处理，整体美观大方，实用性强； （4）配置实验室PP专用水盆：550*450*310mm；台面带5mm挡水板（挡水板材质与台面相同）；实验室专用三联水龙头。 2、水盆 （1）材质：304 （2）底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。 （3）去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。 （4）槽沿：表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致。 （5）可配置自带溢水功能的水槽，防止无人看管实验过程而造成水漫溢台面、进而浸泡地面的情况。 （6）配件：鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽配套的PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象以及隐蔽工程的漏水问题。 3、滴水架 （1）材质：所有PP制品均采用新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 （2）结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架配套的钢制背板，整体产品兼具实用性和美观性。 （3）可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。 （4）锁紧结构设计：滴水棒底部卡扣与滴水板卡槽既拆卸方便又紧密契合，保证每一根滴水棒不会松动，保护挂在滴水棒上的每一个实验器安全。 |  |
| 37 | 不锈钢实验台 无下柜 |  | 750*750*500 | 1、材质：台面采用304#不锈钢国标≥1.2mm； 2、结构：嵌≥18mmE0级刨花板；50*50mm不锈钢框架，管壁厚度1.5mm,带M10可调脚，无层板；表面满焊打磨拉边处理； 3、工艺要求：产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强。 |  |
| 38 | 不锈钢实验台 无下柜-1 |  | 1200*750*850 | 1、材质：台面采用304#不锈钢国标≥1.2mm； 2、结构：嵌≥18mmE0级刨花板；50*50mm不锈钢框架，管壁厚度1.5mm,带M10可调脚，无层板；表面满焊打磨拉边处理； 3、工艺要求：产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强。 |  |
| 39 | 不锈钢实验台-带下柜 |  | 1200*750*850 | ▲1.304#不锈钢国标≥1.2mm柜体，台面嵌≥18mmE0级刨花板；带两个抽屉，下柜柜体无层板； 2.柜体单开门双层门板，斜边拉手，带缓冲门铰，三节导轨； 3.产品经焊接、打磨抛光处理，整体美观大方，实用性强。 |  |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）供应商收到中标通知书后，5日内须派技术人员赴现场核实尺寸，沟通细节。对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可生产，并确保产品质量。供应商按照投标响应文件和有关标准，提供全新的产品。将所有产品运至采购人指定地点，并负责安装调试好。

（2）供应商应确保产品及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对产品的正常运行和维护必不可少的且应属于产品配带的部件、配件等，供应商有责任给予补充，费用包含在投标总价中。

（3）供应商应按采购人现场实际情况进行产品布局和安装，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并不会支付由此带来的其他费用。

3.质量要求

（1）所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合家具行业设计及采购人的技术、环保要求。交货时所有家具应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。

（2）所投实验台类产品（本项目产品清单3、4、13、14、15、24、25、26、32、33、36）台面要求: 采用厚度≥19mm理化板。边缘经圆滑处理，光滑不伤手，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，承重性能好。

（3）本项目所投插座须防水性能符合国标且配足够长度电线。

4.安全实施要求

供应商应采取安全措施，确保施工安全。因本项目实施产生的实施人员和其他人员人身安全问题由供应商承担全部责任。

5.验收要求

因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。供应商签订合同时提供投标文件中所提供的证明材料原件，提交采购人核验。

家具安装完毕后，室内空气质量达到国家环保标准；本项目自预验收后5天内，委托具有相应资质的第三方检测机构进行室内环境空气质量检测，检测项目中含“甲醛”、“苯类”、“TVOC”等项；抽取样品和检测时，供应商代表、检测中心专业人员、采购人代表三方同时在场的情况下方可进行，否则进行的检测视为无效；检测数据以具有相应资质的第三方检测机构出具的《环境检测报告》为准；如检测合格，检测费用由采购人承担；如检测不合格，则检测费用由供应商承担，同时供应商对相关的项目无条件进行整改，直至再次检测合格为止，由此造成一切损失均由供应商承担。不满足以上要求的检测报告或报告不全，项目不得竣工验收。

6.质保（维保）及售后要求

①质保期限：本项目整体质保期七年（质保期的计算自所有家具设备安装调试到位并 通过验收合格后开始）。质保期内维修及配件等费用由供应商承担。

②质保期内，每年进行一次的全面维护保养，质保期内更换损坏零部件，以上所有服务费用包含在投标总价中。

③供应商签合同时提供售后服务承诺书，包括质保期、质量问题处理方法。

④供应商接到报修请求，维修在 1小时内响应，4 小时内维修人员到达现场，必要时向采购人提供应急备用产品。

⑤质保期结束后，供应商提供终生服务，在货物的设计使用寿命周期内，供应商能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保产品的正常使用。

⑥质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中。质保期外提供不高于市场价格的终身维护。签合同时提供质保期后配件价格明细表。

7.人员要求

本项目服务人员不少于4人：项目负责人（1名），生产（含品控）跟单负责人（2名），现场负责人（1名），售后管理负责人（2名）。签订合同时提供供应商或生产厂家与上述人员劳动合同原件，供采购人核验。

8.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

9.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

10.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

（三）样品要求

- 1.供应商提供以下样品各一件（所有的制作标准和要求与本次采购项目一致）：

- （1）理化板（参考尺寸：10×10CM）；

- （2）实验凳（产品清单27，参考尺寸：￠350MM×1000MM）。

2.样品提交地点：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门（牡丹江街）。

- 3.样品提交时间：投标截止时间前半小时开始接收，投标截止时间后不再接受。

- 4.其他说明

- （1）样品上如有和供应商名称有关的信息，应提前覆盖或处理，未在规定地点及截止时间前按要求提交的样品将被拒收，样品评审不得分。

- （2）样品的所有费用由供应商承担，评标结束后，供应商应最迟于次日取回，否则按废品处理，后果自负。中标供应商的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。

（3）样品尺寸正负偏离不超过1cm。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.5项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 35 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 15 | 客观分 |
| 2.2 | 产品其他配置 | 所投实验台（产品清单3）、实验台-带试剂架（产品清单24）、实验台-10（产品清单25）、实验台带水盆-6（产品清单26）、实验台-11（产品清单33）产品承诺为全钢结构，每满足一个产品得1分，最多5分（提供承诺书，格式自拟）。 | 5 | 客观分 |
| 2.3 | 原材料检测报告 | 投标人或所投产品制造商2021年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的原材料检测报告： 1、304不锈钢 依据GB/T 3325-2017、GB/T 10125-2021、GB/T 3280-2015、QB/T 4371-2012、QB/T 3832-1999；包括： （1）外观性能要求 （2）理化性能要求 （3）安全性能要求（结构安全） （4）中性盐雾试验（NSS） （5）抗菌性能（抑菌率） （6）化学成分（质量分数） （7）力学性能 完全符合上述全部检测要求得1分，检测项目不全或不符或未提供不得分。 2、PVC封边条 依据QB/T 4463-2013、SN/T 1877.2-2007、SN/T 2005.2-2005；包括 （1）规格尺寸及其偏差和形状公差 （2）外观 （3）形状公差 （4）理化性能 （5）甲醛释放量 （6）可迁移元素（可溶性重金属） （7）氯乙烯单体≤1mg/kg；多溴联苯、多溴联苯醚均应未检出； （8）苯并【α】芘≤0.5mg/kg，16种多环芳烃（PAH）总量≤0.5mg/kg。 完全符合上述全部检测要求得1分，检测项目不全或不符或未提供不得分。 以上提供检测报告（签订合同时提交原件供采购人核验）。 备注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 2 | 客观分 |
| 2.4 | 成品检测报告 | 投标人或所投产品制造商2021年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的以下成品检测报告： - 实验台 - 按照国家相关标准及要求，包括如下内容： - 操作台面理化性能； - 阻燃性：实验室家具台面材料氧指数应不小于40%； - 柜类强度和耐久性（拉门耐久性试验）； - 产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出；总挥发性有机化合物(TV0C)≤0.1 mg/m³； （5）产品有害物质（家具涂层可迁移元素）：铅（Pb）未检出、 镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞（Hg）未检出、 锑（Sb）未检出、钡（Ba）未检出、硒（Se）未检出；砷（As）未检出； （6）苯并[α]芘未检出；16种多环芳烃(PAH)总量未检出； 以完全符合上述全部检测要求得1分，检测项目不全或不符或未提供不得分。 - 通风柜 - 2.1通风柜质量要求：依据国家相关标准及规定； - 操作台面表面； - 安全性要求； （3）操作台台面理化性能； （4）金属喷漆（塑）涂层：硬度≥H；耐腐蚀不低于7级； （5）力学性能； （6）产品有害物质：家具涂层可迁移元素：铅≤90mg/kg、镉≤50mg/kg、铬≤25mg/kg、汞≤25mg/kg、锑≤60mg/kg、钡≤1000mg/kg、硒≤500mg/kg、砷≤25mg/kg； 2.2物理承载性能 2.3表面耐冷热循环性能 2.4通风柜需配置陶瓷水杯：参照相关要求，检测结果为：A(A1)级。 完全符合上述全部检测要求得1分，检测项目不全或不符或未提供不得分。 以上提供检测报告（签订合同时提交原件供采购人核验）。 备注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 2 |  |
| 2.5 | 深化设计方案 | 评委根据投标人提供的深化设计方案评分（每项内容逐条阐述）： 包括1.产品清单24实验台-带试剂架家具平面布局图、家具设计效果图及各投标产品彩色图；2.产品清单31危化品柜家具平面布局图、家具设计效果图及各投标产品彩色图。 （1）以上每项内容完整，设计合理、实用性强，整体效果完全符合本项目需求的，得3分； （2）以上每项内容较完整，设计较为合理、实用性较强，整体效果比较符合本项目需求的，得2分； （3）以上每项内容基本完整，设计基本合理，具备一定的实用性，整体效果基本符合本项目需求的，得1分； （4）以上每项内容不完整，空间布局、完整度及效果差，不符合本项目需求的，不得分。 本项最多6分。 | 6 | 主观分 |
| 2.6 | 样品 | 评委根据投标人提供的材料样品（1.理化板；2.实验凳各1件，所有的制作标准和要求与本次采购项目一致）评分（每项内容逐条阐述）： 1.理化板（参考尺寸：10×10CM），包括：①材料（油漆、粘胶）异味；②外观质感、边缘处理及表面平整度、光泽度。 （1）样品材料（油漆、粘胶）无异味，外观质感及边缘处理完善，表面平整度及光泽度高，强度高、承重性好的，得2分； （2）样品材料（油漆、粘胶）基本无异味，外观质感及边缘处理基本完善，表面平整度及光泽度基本符合要求，强度及承重基本符合要求的，得1分； （3）其他不得分。 2.实验凳（产品清单27，参考尺寸：￠350MM×1000MM），包括1.外观、材质；2.承重力。 （1）外观整体设计美观大方，符合实验室环境需求；主要结构材质为金属，承重能力强，得2分。 （2）外观整体设计、主要结构材质基本符合实验室环境需求；具有一定的承重能力告；座面和靠背尺寸、形状勉强符合人体工程学，长时间使用易疲劳，得1分。 （3）其他不得分； 投标人提供的样品不全或不符合本项目评审要求的不得分；未在截止时间前及规定地点提交样品的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案评分（每项内容逐条阐述）： 包括1.供货进度及质量保证措施；2.文明实施保证；3.安装调试、验收及退换货。 （1）以上每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得2分； （2）以上每项内容完整、科学性、合理性、操作性较强的，得1分； （3）以上每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得0.5分； （4）以上每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 本项最多6分。 | 6 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案评分（每项内容逐条阐述）： 包括1.售后服务内容、三包服务、伴随服务与保障；2.售后服务人员、备品备件易损件、家具定期维护保养服务；3.培训计划。 （1）以上每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得2分； （2）以上每项内容完整、科学性、合理性、操作性较强的，得1分； （3）以上每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得0.5分； （4）以上每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 本项最多6分。 | 6 | 主观分 |
| 3.3 | 质保承诺 | 投标人承诺本项目所有产品质保八年得1分，九年得2分，十年或以上得3分，未提供不得分（提供承诺书，格式自拟）。 | 3 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含与本项目采购需求类似的实验台及货架），每提供1个得3分，最多得9分。 （时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 9 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 投标人或所投核心产品或主要产品制造商具有有效期内低VOCS家具产品认证证书，且以上证书认证单元需包含：金属家具、软体家具及钢木家具，提供齐全得1分（提供证书，原件签订合同时供采购人核验）。 备注：所提供证书认证范围“产品名称”与评标标准给定名称不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 1 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 投标人或所投核心产品或主要产品制造商具有有效期内家具产品环保卫士认证证书，且以上证书认证单元需包含：金属家具、软体家具及钢木家具，提供齐全得1分（提供证书，原件签订合同时供采购人核验）。 备注：所提供证书认证范围“产品名称”与评标标准给定名称不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 1 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 投标人或所投核心产品或主要产品制造商具有有效期内家具中有害物质限量认证证书，且以上证书认证单元需包含：金属家具、软体家具、钢木家具，提供齐全得1分（提供证书，原件签订合同时供采购人核验）。 备注：所提供证书认证范围“产品名称”与评标标准给定名称不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 1 | 客观分 |
| 5.4 | 履约能力4 | 投标人或所投核心产品或主要产品制造商具有有效期内人类工效学产品认证证书，证书认证单元都需包含：桌台类、椅凳类及柜架类。提供齐全得2分（提供证书，原件签订合同时供采购人核验）。 备注：所提供证书认证范围“产品名称”与评标标准给定名称不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 2 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得1分，最多得2分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

十三、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

# 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

# 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

# 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

# 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

# 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 七、投标分项报价表

# 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对采购文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 十二、联合体协议

# 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十三、分包承诺书

分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的

建设内容，分包给具有相应资质的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。