招　标　文　件

项目名称：南通市生态环境监测站专用设备购置项目

项目编号：JSZC-320600-XXDF-G2024-0065

采 购 人： 南通市生态环境监测站

代理机构： 江苏新东方工程管理咨询有限公司

二〇二四年九月

# 总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

第一章  投标邀请

受南通市生态环境监测站的委托，江苏新东方工程管理咨询有限公司就南通市生态环境监测站专用设备购置项目(项目编号：JSZC-320600-XXDF-G2024-0065 )项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

南通市生态环境监测站专用设备购置项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年 10 月 24 日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-XXDF-G2024-0065

2.项目名称：南通市生态环境监测站专用设备购置项目

3.预算金额：354万元。

4.最高限价：354万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

5.采购需求：详见采购需求。

6.合同履行期限：详见采购需求。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目不接受联合体投标

5.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求:无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：网上注册登记成功后系统免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年 10月 24日14点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目演示、样品、答辩等：无

3.投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标投标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.“苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(投标人) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标人应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标人解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（投标人应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标人因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由投标人自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、本次招标联系方式

1、采购人信息

采购人：南通市生态环境监测站

地  址：南通市通州区朝霞路99号5号楼

联系人：张先生

联系方式：0513-86126536

2、招标代理机构信息

名称：江苏新东方工程管理咨询有限公司

地址：南通市崇川区外环东路12号2层南侧

联系方式：张女士15996553483

电子邮箱：329985170@qq.com

3、项目联系方式

项目联系人：张女士

电话：0513-85679898

3.软件技术支持：0519-86722801

那家铭: 0513-59001950

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏新东方工程管理咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

4.3本项目招标代理服务费4000元，由中标人支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4.在投标文件提交截止日期，招标人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后招标代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M!并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

17.2.投标文件的密封（加密）要求：

投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1招标人或招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照“苏采云”系统供应商操作手册规定，参加开标活动，在开标后30分钟之内对投标文件进行解密。

因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

21.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向招标人或招标代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

27.4.3恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被评标委员会发现的。

27.4.5与评审专家、招标人、其他投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通的。

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.4.7中标后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.4.8将政府采购合同转包的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通参与投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收人为陈先生，联系地址：南通市崇川区外环东路12号2楼南侧，联系电话：13167486131，0513-85679898。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.1履约保证金

30.1.1本项目中标后的履约保证金为中标价的5%（取整）。

30.1.2中标供应商可以选择以应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金。

30.1.3中标供应商在中标通知书发出之日起30日内，凭“中标通知书”和“履约保证金”的缴纳凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

30.1.4中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后，中标供应商提交相应的申请材料，经采购人确认后15个工作日内一次性退还履约保证金，采购人无正当理由逾期退还履约保证金的，则自逾期之日起向供应商支付违约金，违约金以逾期未还履约保证金为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算。

30.1.5由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

30.1.6以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)

30.2签订合同

2.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

★签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

30.2.2招标文件、中标供应商的投标文件及招投标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2.3签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30.3货物和服务的追加、减少和添购。

30.3.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

30.3.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

31、政府采购履约资金扶持政策

#### 根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

# 第三章 采购需求

## 一、有关说明

响应供应商不能简单照搬照抄招标项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：

1.照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦成交中标，在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。

2.公开招标响应供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

3.项目需求产品的技术参数响应：

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可以自行调整，但不得影响产品功能。公开招标响应供应商可对提供的竞标产品涉及的技术参数进行对比参照，并具体提供以下材料：

（1）指标排它性的证明材料；

（2）产品调整对比表；

（3）调整后产品的详细技术参数；

4.产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

二、采购标的清单

项目采购（具体配置等见技术参数中相关）

| 序号 | 采购 | 数量(台、套) | 供货周期 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *X射线荧光光谱仪（及其附属设备） | 1 | 9-12周 | 允许进口 |
| 2 | 全自动固相萃取仪 | 1 | 2-4周 |  |
| 3 | 空压机及气路改造 | 1 | 2-4周 |  |
| 4 | 石墨消解器 | 1 | 2-4周 |  |
| 5 | 配气仪 | 1 | 2-4周 |  |
| 6 | 氢气发生器 | 1 | 2-4周 |  |
| 7 | 便携式气象五参数仪 | 2 | 2-4周 |  |
| 8 | 海洋水质参数分析仪 | 1 | 2-4周 |  |
| 9 | 甲醛气体检测仪 | 1 | 2-4周 |  |
| 备注 | 1. *核心产品为X射线荧光光谱仪（及其附属设备） 2. 上述设备除不具备检定/校准条件的设备外，其余均需提供法定计量检定部门出具的计量检定/校准报告。 3. 所有设备均须安装至指定实验室，投标人需全面考虑相关因素（配件、用气、用水、连接件、安全等），确保满足相关国家标准、技术规范、标准方法验证要求。 4. 参数偏离表不得直接复制“技术要求”，须提供官网或产品彩页技术参数证明材料。 5. 仪器设备需按采购人要求提供实验室信息管理系统（LIMS）需要的数据报告格式。 6. 本项目为“交钥匙”工程，投标人需全面考虑此项目的所有细节，采购人不再为此项目支付额外费用。 |  |  |  |

## 三、技术要求

## （一）X射线荧光光谱仪（及其附属设备）

## 1、总体要求：用于环境空气、土壤和沉积物、固体废物无机元素的测定

## 2、配置要求（包含但不限于）：

## 1. X射线荧光光谱仪主机1台及配套；

## 2. 冷水机1台及配套；

## 3. 压片机1台及配套；

## 4. 磨样机1台及非金属筛1套；

## 5. 硼酸包边压样模具1套，塑料环压样模具1套，荧光用工业硼酸5瓶；

## 6. 4.0 um厚度Prolene膜不少于90米；6 um厚度Mylar膜1卷；

## 7. 34 mm开口（或类似尺寸）不锈钢样品杯60个，28 mm开口（或类似尺寸）不锈钢样品杯20个，滤膜专用无背景散射样品杯20个，含同样数量的固体样品夹具；

## 8. 大气颗粒物特氟龙有机滤膜1套（不少于60张）；

## 9. 仪器安装所需安装包、管、泵、阀门、气（含瓶、阀、瓶架）、工具等；

## 10. 仪器使用所需的环境条件改造，包括但不限于：楼面加固、安全措施、独立接地、UPS供电、试验台、气路铺设等，按现场实际确定，须确保采购人使用安全；

## 11. 提供方法开发，按土壤和沉积物、环境空气颗粒物无机元素测定标准方法，配置参数、建立方法，绘制标准曲线，完成验证测试，配合采购单位完成相关检测方法取得CMA资质；其中水系沉积物无机元素工作曲线（不同编号水系沉积物标准样品（含证书）不少于30个）；土壤无机元素工作曲线（不同编号土壤系列标准样品（含证书）不少于30个）；空气颗粒物无机元素工作曲线（标准滤膜（（含证书））不少于60张，每个元素不少于3个点）；

## 12. 中文工作软件及配套工作站（含展示设备、正版操作软件和办公软件）、配套打印（双面）设施、扫描设备。

## 13. 质保期不低于1年，质保期后提供不少于1年免费维修服务。

## 3、技术要求：

## 1. 仪器符合《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》（HJ780-2015）、《环境空气颗粒物中无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》（HJ830-2017）和《固体废物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》（HJ1211-2021）等标准方法使用要求。

## 2. X射线荧光光谱仪适用于金属材料、非金属材料、块状样品、玻璃熔片样品、粉末压片样品、松散粉末样品、液体样品、不规则样品等定性、定量及无标样定量分析，分析元素范围应覆盖元素周期表Be-Am之间的元素，含量范围为0.1PPM-100%。

## 3. X射线荧光光谱仪仪器应采用全封闭式设计，仪器内部与外部没有空气连通，仪器内部电路板等均采用水冷的方式，外界空气中的灰尘不会进入的仪器内部。

## ▲4. X射线荧光光谱仪须为低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871—2002）规定豁免的射线装置，豁免条件必须≥设备最大电压和最大电流，须确保采购人使用安全和设备运行管理规范合法。（须提供中华人民共和国生态环境部公开信息查询截图，及放射性同位素与射线装置豁免备案证明文件，需加盖制造商公章）

## 5. X射线高压发生器

## 5.1 最大输出功率≥4 kW。

## 5.2 额定电压≥60 kV，20 kV以上1 kV连续可调。

## 5.3 额定电流≥160 mA，5 mA以上1 mA连续可调。

## ▲5.4 外电压波动1%时，输出电压的稳定性≤±0.00005%。（须提供第三方测试报告，需加盖制造商公章）

## 6. X射线光管

## 6.1 材质采用Rh靶，陶瓷端窗X光管，铍窗厚度：≤75 um。

## ▲6.2 最大电压≥75 KV，最大电流≥160 mA。（提供技术证明文件，需加盖制造商公章）

## ▲6.3 采用水冷低温光管头技术，适用低熔点样品。（提供实物照片和技术证明文件，需加盖制造商公章）

## 6.4 采用下照射方式，样品分析面朝下。

## 7. 测角仪

## ▲7.1 采用θ/2θ分别驱动，光学定位，无机械磨损。（提供实物照片和技术证明文件，需加盖制造商公章）

## 7.2 最大定位转速≥4800 °/min。

## ▲7.3 最大扫描速度≥1000 °/min。（提供技术证明文件，需加盖制造商公章）

## 7.4 角度准确度≤±0.001 °，角度再现精度≤±0.0001 °。

## 8. 探测器

## 8.1 采用正比流气及闪烁计数器，全真空扫描。

## ▲8.2正比流气计数器最大物理线性计数≥3000 Kcps；闪烁计数器最大物理线性计数≥3000 kCPS。（提供技术证明文件，需加盖制造商公章）

## 8.3 采用动态匹配技术，扩展线性范围≥10000 Kcps。

## 9. X-光路

## 9.1 至少配备LiF200、LiF220、Ge、PET、XS-55等5种晶体。

## 9.2至少配置10位初级滤光片转换器，包括铜、铝等材质的7不同规格滤光片。

## 9.3 至少配置4位准直器转换器，包括细准直器与通用准直器。

## 9.4 光谱室温度稳定性≤±0.05 ℃。

## 10. 样品台

## 10.1 至少配置70位全自动进样器，具有液态和半固态样品自动识别功能，可设置任意进样位进样。（提供实物照片和技术证明文件，需加盖制造商公章）

## 10.2 应配置粉尘收集装置，有效完全避免粉尘或液体对X射线光管及光谱室的污染；配备真空封挡装置，有效保持样品室冲洗氦气时，光谱室始终处于真空状态。

## 11. 压片机最大压力≥40吨，最大行程≥100 mm。

## 12. 磨样机采用行星式球磨结构，至少配套4个容积≥100ml的玛瑙球磨罐，并能同时运行；转速≥900 r/min，出粒≤2 mm。

## 13. 非金属筛孔径为0.075mm，200目。

## （二）全自动固相萃取仪

## 1、总体要求：用于地表水、地下水、生活污水和工业废水、土壤和沉积物、固体废物中有机物的固相萃取净化。

## 2、配置要求（包含但不限于）：

## 1. 全自动固相萃取仪1台及配套；

## 2. 15 ml、50 ml样品管各100支，15 ml、50 ml样品架、收集架各1套；

## 3. 200 ml氮吹浓缩杯22个，浓缩杯支架1套；

## 4. Waters HLB固相萃取柱30支、Waters C18固相萃取柱30支、Waters氟罗里硅土柱30支；

## 5. PP+PTFE材质GL45双孔（孔径3.17mm）瓶盖64个；

## 6. 大体积样品推车1台；

## 7. 仪器安装所需安装包、管、泵、阀门、气（含瓶、阀）、工具等；

## 8. 中文工作软件及滚轮式移动工作站（含展示设备显示器、正版操作软件和办公软件）、配套打印（双面）设施、扫描设备；

## 9. 质保期不低于1年，质保期后提供不少于1年免费维修服务。

## 3、技术要求：

## 1. 仪器符合《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》（HJ 478—2009）、《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》(HJ 648-2013)等标准方法使用要求。

## ▲2. 全自动固相萃取仪可自动完成固相萃取包括柱活化、上样、淋洗、吹柱、洗脱等全过程，同时萃取通道≥4路，自动连续萃取样品≥30位。（提供实物照片和技术证明文件，需加盖制造商公章）

## ▲3. 全自动固相萃取仪须适配1 ml、3 ml、6 ml、12 ml体积萃取柱，配备3 ml、6 ml萃取模块；具有萃取柱独立的密封设计，通过密封垫与样品针弹性对接实现密封，能有效防止样品交叉污染，保证良好的重现性和平行性。（提供实物照片和技术证明文件，需加盖制造商公章）

## ▲4. 须采用正压上样过柱方式，通过进样针和注射泵直接移取样品/溶剂至萃取柱，具有样品/溶剂隔离设计，不直接经过注射泵和切换阀，注射泵流速≥0.5～100 mL/min，精度≤0.1 %CV。（提供实物照片和技术证明文件，需加盖制造商公章）

5. 须预留不少于6种溶剂管路，进行萃取操作时须实现萃取柱溶剂浸泡功能，且具备外接气体吹干功能。

6. 须具有进样针清洗槽，具有专门清洗液自动清洗管道及针的内外壁。

7. 须适配使用15ml，50ml或60ml等离心管作为样品收集管，并至少可收集5段样品萃取液。

## ▲8. 须配置大体积上样模块，能实现1 L及以上样品的非注射泵不间断上样，自动化连续处理。（提供实物照片和技术证明文件，需加盖制造商公章）

## 9. 须全部使用不锈钢及PTFE管路，耐受各种有机试剂。

## 10. 须具有过柱有机废液、无机废液分开排放收集功能，避免废液混合。

## 11. 须具有废液防溢出报警功能，溶剂余量监控和报警功能。

## （三）空压机及气路改造

## 1、总体要求：用于集中空气气源及气路改造，通过管道改造为实验室提供纯净、稳定的供气。

## 2、配置要求（包含但不限于）：

## 1. 无油旋涡空压机1台及配套；

## 2. 冷干机1台及配套；

## 3. 包含实验室集中供气系统气路改造的不锈钢气路、压力表、球阀、支架、卡套、螺栓、软管、三通、接头、堵头等材料和辅材，用气点不少于2个，气路不少于80米；

## 4. 质保期不低于1年，质保期后提供不少于1年免费维修服务。

## 3、技术要求：

1. 采用无油涡旋空气压缩机，减少了空间且易于维护，主机尺寸≤1000×500×800 mm。

2. 提供100%洁净无油的压缩空气，工作压力≥0.85 Mpa，排气量≥0.17 m3/min。

3. 配置高效电机，确保充足的排气量并符合较低运转周期的应用，电极功率≤1.5 KW，工作噪声＜55 dB。

4. 空气进气过滤器，可过滤尘埃和颗粒物≤ 1um。

5. 冷干机处理量≥0.36 m3/min，压力露点≤7 ℃。

6. 具有自我诊断、电源错相保护、电源缺相保护、故障自动报警等功能并且故障信息同步显示功能。

7. 空压机及气路应适配原有Atlas Copco储气罐及气路管路。

8. 采用组合式二级减压阀，由一个二级减压阀和一个关断阀组合在不锈钢底板或功能柱上，采用不锈钢316L材质，配备压力表，进口压力及出口最大压力均应满足仪器要求，耐压≥1000 psi。

9. 管路和连接件材质采用不锈钢316L材质无缝钢管，光亮退火BA级处理，1/4”及3/8”管壁厚≥0.89 mm，1/2”管壁厚≥1.25 mm，使用点管路管径不得低于1/4”，主管路管径不得低于使用点管路，内表面光洁度≥25 Ra，并经除水除油脂处理。

10. 采用无缝焊接连接，管路与减压器、阀门通过卡套连接，弯管处采用专用不锈钢弯管器，大于1/2”的管路必须使用成品弯头。

▲11. 须充分考虑实验室用气量的不确定性，应保障在小用气量时，无水返流造成机头腐蚀的情况。（提供技术说明文件）

▲12. 须充分考虑实验室不间断供气要求，应保证在不断气情况下完成施工。（提供施工方案）

## （四）石墨消解器

## 1、总体要求：用于水和废水、土壤和沉积物以及空气和废气中金属元素样品的前处理。

## 2、配置要求（包含但不限于）：

## 1. 石墨消解器1台及配套；

## 2. 配套消解罐支架1套；

## 3. 质保期不低于1年，质保期后提供不少于1年免费维修服务。

## 3、技术要求：

1. 一体式主机，无外接电缆线路，整体环绕加热，温度连续可调。

2. 控温范围≥室温～450 ℃，控温精度≤±0.1 ℃，显示精度≤±0.1 ℃，孔间温差≤±1 ℃@100℃。

3. 采用高纯石墨作为加热材料，耐酸碱腐蚀，耐高温不变形；表面采用耐高温耐酸碱腐蚀的特氟龙材质及涂层耐450 ℃高温不软化。

4. 石墨孔径30mm，深度≥65mm，空位≥40位。

5. 采用空气隔热层与纤维隔热层双层隔热，并配有风道隔热。

6. 具有指定温度后开始计时、程序升温功能，具有加热异常、过热报警装置，超温自动报警功能。

## （五）配气仪

## 1、总体要求：用于现场烟气监测过程中氮气、二氧化硫、一氧化碳等标准气体各种浓度梯度的动态配置。

## 2、配置要求（包含但不限于）：

## 1. 配气仪1台及配套；

## 2. 带两级压力调节器的泄压阀2套；

## 3. 质保期不低于1年，质保期后提供不少于1年免费维修服务。

## 3、技术要求：

1. 系统稳定，安全性高，负载能力强，具有过载保护功能，最大耐压压力≥3 MPa，系统漏气损失≤0.35 %；压力＞60 psi时自动排气，保证用气安全。

2. 采用高精度质量流量控制器，精确控制气体流量，准确度≤±0.35 %FS或±1 %，重复性≤±0.2 %FS。

## ▲3. 动态稀释配气系统具比例稀释，支持多种类型气体，配气通道≥3路，稀释倍数≤1:150，混合标气气体误差≤±5 %，平衡时间≤7 s。（提供实物照片和技术证明文件，需加盖制造商公章）

4. 气体流路采用经硅烷化惰性处理的FEP气路，气体连接方式采用经硅烷化惰性处理的316L卡套。

5. 混气装置支持不同气体快速均匀混合，混气罐带自动恒温功能，保证高沸点物质稀释回收率。

## ▲6. 动态稀释配气系统具有智能校准、核查功能，内置烟气传感器7点标定，CO/SO2干扰矩阵，非甲烷总烃、硫化氢、三甲胺、氯乙烯等标准方法配气梯度。（提供实物照片和技术证明文件，需加盖制造商公章）

7. 采用OLED或LED显示屏，支持中文操作界面。

## （六）氢气发生器

## 1、总体要求：用于现场便携式非甲烷总烃测定仪的氢气源供应。

## 2、配置要求（包含但不限于）：

## 1. 氢气发生器1台及配套；

## 2. 储氢合金2套及组件；

## 3. 质保期不低于1年，质保期后提供不少于1年免费维修服务。

## 3、技术要求：

## ▲1. 氢气发生器适合现场野外使用，整机重量≤2 kg。（提供实物照片和技术证明文件，需加盖制造商公章）

2. 采用水电解制氢，使用去离子水或蒸馏水，输出压力≥2.5 Mpa，氢气纯度≥99.99%。

3. 储氢合金应与氢气发生器联动使用，无需通过管路连接，拧上储氢合金后氢气发生器可自动打开电子阀门，拧松储氢合金后氢气发生器应可自动停止产氢。

## ▲4. 储氢合金适配EXPEC 3200便携式非甲烷总烃测定仪，无需通过部件改造或外接管路连接。（提供实物照片和技术证明文件，需加盖制造商公章）

## ▲5. 储氢合金重量≤100 g，储气容量≥10 L，使用时长≥6小时（常温）。（提供实物照片和技术证明文件，需加盖制造商公章）

6. 储氢合金应无危险性识别和空运货物条件限制。

## （七）便携式气象五参数

## 1、总体要求：用于现场监测时，温度、湿度、气压、风速、风向等气象参数的测量。

## 2、配置要求（包含但不限于）：

## 1. 便携式气象五参数仪1台及配套；

## 2. 质保期不低于1年，质保期后提供不少于1年免费维修服务。

## 3、技术要求：

1. 采用手持式操作，锂电池供电，适合现场野外使用，主机尺寸≤100 mm×30 mm×400 mm，仪器重量≤600 g。

2. 风速指标采用三杯法测定，铝合金材料，测量范围≥0～45 m/s、起动风速≤0.8 m/s，测量精度≤±3 %（0.1 m/s）。

3. 风向指标磁罗盘标示，自动定北，16个方位，测量范围≥0～360 °测量精度≤±3°

4. 环境温度测量范围≥-20～60 ℃，测量精度≤±1 ℃。

5. 环境湿度测量范围≥10～100 %，测量精度≤±5.0 RH%。

6 大气压强测量范围≥600～1100 hPa，测定精度≤±1.0 hPa。

7. 具有定位功能，可显示经纬度、海拔高度。

## （八）海洋水质参数分析仪

## 1、总体要求：用于海水中温度、pH、溶解氧、电导率、浊度、深度、叶绿素a、蓝绿藻的测定。

## 2、配置要求（包含但不限于）：

## 1. 便携式海洋多参数分析仪主机1台及配套；

## 2. 手持器1套，叶绿素a、蓝绿藻、pH值、ORP、温度、溶解氧、电导率、深度、浊度传感器探头各1套，10m长电缆1套；校准用标准溶液1套。

## 3. 质保期不低于1年，质保期后提供不少于1年免费维修服务。

## 3、技术要求：

## 1. 温度测定采用热敏电阻法，测量范围≥-5～50 ℃，测量精度≤±0.10 ℃。

## 2. 电导率测定采用石墨电极法，具有自动换算盐度功能，测量范围≥0～100 mS/cm，测量精度≤±0.5 %。

## 3. 溶解氧测定采用荧光淬灭法，测量范围≥0～60mg/L，测量精度≤±0.1 mg/L（8 mg/L以内）、±0.2 mg/L（8～20 mg/L）、±10%（大于20 mg/L）。

## 4. pH值测定采用玻璃电极法，测量范围≥0～14，测量精度≤±0.2。

## 5. 浊度测定采用光学法，具有自清洗功能，测量范围≥0～3000 NTU，测量精度≤±1%（100NTU以内）、±3%（100～400NTU）、±5%（400～3000NTU）。

## 6. OPR的测定采用铂电极法，测量范围≥-999～999 mV，测量精度≤±20 mV。

## 7. 叶绿素a的测定采用荧光法，测量范围≥0～500 ug/L，测量线性≥0.998。

## ▲8. 蓝绿藻的测定采用荧光法，测量范围≥0～750 ppb藻红蛋白，测量线性≥0.999。（技术证明文件，需加盖制造商公章）

## 9. 深度的测定采用压敏电极法，测量范围≥0～200米，测量精度≤0.1米。

## 10. 采用专门针对海水原位监测的设计，具备不少于5个传感器端口，防水级别≥IP67，采集频率≤2 s。

## （九）甲醛气体测试仪

## 1、总体要求：用于突发环境事件应急监测甲醛气体检测以及环境空气甲醛气体监测。

## 2、配置要求：

1. 便携式甲醛气体测试仪1台及配套；

2. 甲醛校验管1支，酚过滤管10支；

3. 质保期不低于1年，质保期后提供不少于1年免费维修服务。

## 3、技术要求：

1. 采用手持式操作，LED显示，直流电池供供电，适合现场使用，主机尺寸≤150 mm×40 mm×100 mm，仪器重量≤300 g。

2. 采用电化学传感器法，泵吸式采样，具有湿度实时补偿功能，实时测量和显示功能，支持ppm和mg/m3双单位显示。

3. 测量范围≥0～24.56mg/L，分辨率≤0.001 mg/L，测量重复性≤±0.5 ％FS，线性误差≤±1.0 %，响应时间≤60 s。

四、商务要求

1.项目履约期限：供货时间详见项目清单表。

2.产品设备交付

（1）交货地点：采购人指定地点，并负责安装、调试。

（2）货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

（3）合同项目涉及到的需求产品交货时，外包装应完整无破损。

3.验收

（1）货物到达安装现场后，中标人和采购人(或委托监理方)共同打开包装验收货物数量，中标人应提供详细装箱单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述技术要求后且产品能够正常运行使用，采购人才能接受全部货物。

（2）所有货物安装、调试、联网、试运行期满后，考察设备情况，进行相关指标的测试，由中标人提供验收报告，经采购人确认后，组织整体验收，相关费用由中标人承担。

（3）仪器设备不满足招标文件要求的，采购人拥有权解除合同并追究中标人法律责任。

## 4、质保期

（1）质保期限：自项目验收合格日起计一年。

（2）质保期验收合格之日起开始计算，质保期内免费提供项目整体的维护和产品设备的维修，包括非人为因素发生的产品设备修理、更换的费用。

## 5.付款方式

注：付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效标处理。

（1）合同签订后两周内，中标人向采购人提供发票后，采购人一次性支付合同额的50%作为项目首付款；

（2）除X射线荧光光谱仪（及其附属设备）外，其他设备完成安装调试并通过验收，采购人向中标人支付至合同额的80%；

（3）完成项目整体验收后，中标人以保函形式向采购人提供项目10%的质保金后，采购人付至合同价的100%。保函待质保到期且无质量等问题的，无息退还。

6.售后服务要求

## 注：投标供应商应就本项目提供详细的售后服务方案。

## 6.1中标人应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型货物，中标人还需就货物的功能对采购人的人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由采购人安排。

## 6.2保修期内，中标人负责对其提供的货物整机进行维修和维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾等）造成的故障除外。

## 6.3若货物故障在检修24工作小时后仍无法排除，中标人应免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复，如因此给采购人造成损失，中标人应负责赔偿。

## 如中标人在接到采购人提出的技术服务要求或维修通知后 4 小时内没有响应、拒绝或 24 小时没有派员到达现场提供技术服务、修理或退换货物，采购人有权委托第三人对合同货物进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

## 如因中标人提供的货物硬件或软件有缺陷，或中标人提供的技术资料有错误，或中标人在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，中标人应负责修理或更换有缺陷和损坏的货物硬件或软件，使合同货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此引起的全部费用由中标人承担。

## 在合同货物保修期内，如果由于中标人更换、修理和续补货物，而造成本合同货物不得不停止运行，货物保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给采购人造成损失，中标人应负责赔偿。

## 6.4所有货物保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。如中标人在接到采购人通知后不到场，则采购人有权聘请其他技术人员到场进行技术支持，相关费用由中标人承担，采购人有权在尾款中直接扣除相关费用。

## 6.5合同货物保修期届满后，中标人保证继续为采购人提供货物的维修服务，采购人应按卖方提供的优惠价格向中标人支付相关费用，中标人保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物和相关配件的价格向采购人提供备品备件。

第四章  评标方法与评标标准

一、招标人委托招标代理机构组织招标

成立评标委员会小组，评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

二、开标

1、不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

2、招标代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

3、投标人不足3家的不得开标。

三、资格审查

1、开标后，招标人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。

2、资格审查及符合性审查合格的投标人进入评标。

3、合格投标人不足3家的，不得评标。

## 四、评标

1、评标时间：资格审查、符合性审查结束以后。

2、招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在招标采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；招标人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

3、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人或者招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合招标人或招标代理机构答复投标人提出的质疑。

5、除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

7、评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

8、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

五、评审原则

1、本项目采用  综合评分法 ，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行价格和商务技术评估，综合比较与评价。

3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

六、评审方法

1、评标程序：

资格符合性评审——商务技术标评审——价格标评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入商务技术标的开标。先开商务技术标，商务技术标打分结束后再开价格标。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的商务技术标和价格标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术标分值占总分值的比重为70%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

价格标分值占总分值的比重为30%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评标专家确定方式：在专家库中随机抽取。评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件的商务技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、商务技术分按评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、开启投标人的价格报价标，现场唱标后由投标人代表在苏采云系统确认。

8、投标人的价格标评审得分直接计算取得，并与其商务技术标得分相加为该投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

七、关于投标价格评审

1、针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。

2、针对投标价格合理性的评审

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

八、评审评分项

1、商务技术分（70分）

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点 名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术功能及要求 | 42 | 所投产品参数、功能及要求的完全响应的得42分； 普通参数、功能及要求负偏离或不符合，每项扣2分；扣完为止； ▲号参数、功能及要求负偏离或不符合，每项扣6分；扣完为止； *招标文件中参数、功能及要求注明需要提供其他证明材料的，需提供对应材料；未注明其他证明材料的需提供官网截图或彩页样本（对应内容划线标识），并在偏离表中标注对应页码。 *相关材料投标人未提供、提供错误或未正确标识的，视同负偏离。 *投标人应对产品参数、功能及要求正确表述，不得将实质不符表述为正偏离或符合，专家以实际偏离情况打分。 本项总分扣完为止。 |
| 2 | 核心 产品 | 8 | 根据投标人提供的核心产品的性能、质量和操控性、适用性等情况进行综合评定： 1.所投产品的先进性、通用性、操控性、可扩展性等方面内容综合横向比较，综合评定为优秀的4分，良好的得2分，一般的得0.5分。 2.所投产品与本项目的适用度、维护成本、增值服务等方面内容综合横向比较，综合评定为优秀的4分，良好的得2分，一般的得0.5分。 |
| 3 | 安装验收方案 | 6 | 根据各投标人对投标产品的供货安装、调试及验收方案进行综合评审： 配套供货方案供货内容齐全、安装调试及验收安排有序详细可实施为优秀，得6分；配套供货方案供货内容基本齐全、安装调试及验收基本符合需求为良好，得3分；配套供货方案供货内容有遗漏、安装调试及验收不够条理的为一般，得1分； 未提供相应内容的得0分。 |
| 4 | 售后服务方案 | 5 | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合评定：投标人须编制详细的售后服务方案，包括但不限于免费保修期、保修内容（包括费用）、应急维修时间安排、免费保修期及质保期满后的承诺、培训计划及人员安排等内容。 方案详细具体、具有针对性、可操作性强为优秀，得5分； 方案相对具体、针对性一般、可操作性较强为良好得3分； 方案相对简单、有一定可操作性为一般，得2分； 方案不具有针对性、不具可操作性为较差，得1分； 未提供相应内容得0分。 |
| 5 | 投标人资质 | 6 | 投标人具有的相关认证认可资质的证书： 1. 同时具有ISO 9001质量管理体系认证证书、ISO 14001环境管理体系认证证书、ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书，得1分，缺一项不得分； 2. 具有GB/T 27922-2011商品售后服务评价四星级以上认证证书，得1分； 3. 具有辐射安全许可证书，得4分。 |
| 6 | 投标人 承诺 | 3 | 投标人及制造商出具并盖章的承诺函（承诺函格式自拟）： 1.承诺投标型号为生产厂家的最新型号； 2.承诺其提交的相关材料真实有效，如有不实，愿承担承担虚假应标的相关责任； 3.承诺每项参数都可作为验收的依据，参数验收时如果不能符合标书要求，投标人按投标价的30%作为对业主的赔偿，仪器退回，合同作废。 无公章、不完整或有歧义的视同未提交，未提交不得分。 |
| 注:请投标人根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。 |  |  |  |

2、价格分：30分

满足招标文件要求且投标报价（评标价）最低的报价为评标基准价，其价格标得分为满分；其他供应商的价格分按下列公式计算：

价格标得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。

评标小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效响应处理。

3、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

九、中标供应商的确定

评标小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评审报告。

采购人委托评标小组直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

本项目第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

中标人出现本招标文件第二章 第六条 27.4所述情况的，取消中标资格，采购人重新招标；其他投标人出现政府采购法律法规明令禁止违规行违法行为的，中标候选人不予调整。

评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定。

十、公告中标结果

自确定中标供应商之日起2个工作日内，在江苏省政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

第五章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称： xxxx（包x）

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件由资格审查证明材料、符合性审查文件、商务技术文件、价格文件四部分组成。供应商提供的投标文件材料须字迹清晰。如投标文件字迹模糊，造成的废标或不得分等后果由供应商自行承担。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术文件、价格文件）

1、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）

2、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证扫描件（格式见附件2）；

3、法定代表人授权委托书，被授权人身份证扫描件，（格式见附件3）；（若有授权则须提供）；

4、供应商营业执照副本复印件加盖公章；

5、参加采购活动前无失信记录的书面声明（格式详见附件4）；

6、投标及履约承诺书（格式见附件5）；

二、符合性审查文件

1、投标响应函（格式详见附件6）；

3、商务条款正负偏离表（格式详见附件7）；

4、技术条款正负偏离表（格式详见附件8）；

5、投标人认为需要提交的其他资料。

三、商务技术文件（不能出现价格文件）

1、商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

2、供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

四、价格文件

1、投标报价表（格式见附件9、10）；

2、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料（如有格式见附件11）；

（一）资格审查证明材料

附件1

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加_________________（项目名称），_________________（项目编号）竞争性磋商活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（5.1供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。5.2《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：年 月 日

附件2

法定代表人身份证明

南通市生态环境监测站：

（先生／女士）现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年 月 日

注：提供法定代表人的身份证扫描件（正、反面）

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供被委托授权人的身份证扫描件（正、反面）

附件4

无重大违法记录声明

南通市生态环境监测站：

我单位（供应商名称）郑重声明：

1、参加政府采购活动前3年内在经营活动中    （在下划线上如实填写：有或没有）   重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

2、截至磋商截止时间前，我公司未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

声明人：（公章）

年月日

附件5

投标及履约承诺书

南通市生态环境监测站：

我单位（供应商名称）郑重承诺：

1、在本次招投标活动中，不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第七十二条、第七十四条 阐述的相关情形。若与实际情况不符，我单位愿意承担由此而产生的一切后果；

2、我单位在中标后充分响应磋商文件“项目需求”中各项要求，保质、保量、按时向采购人提供优质服务；

3、在合同期内如因自身原因不能履行投标承诺，采购人为保证工作进度可立即通知第三方供应。如因不可抗拒力导致无法履约的，我单位将以书面形式向采购人作出说明，否则作违约处理；

4、在合同期内无条件配合采购人在数量、质量、服务等方面对我单位进行的各项检查、抽查工作，并承担由此产生的费用。如在检查过程中发现不符合的情况，我单位接受相应处罚，并无条件承担由此造成的一切损失及一切后果。

承诺人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

（二）符合性审查文件

#### 附件6、投标响应函（格式不得变动）

南通市生态环境监测站：

依据贵单位（招标项目名称）项目公开招标采购的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方同意并接受本项目招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

#### 附件7     商务条款正负偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

响应供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：1、供应商提交的响应文件中与比选文件第三部分“项目需求”中的商务要求，应逐条填列在偏离表中。也可以提供经签署、盖章的空白表格，采购人将视为供应商完全接受第三部分“项目需求”中的商务部分的条款内容。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，经三分之二评委认定。

3、供应商如果虚假响应，将承担被暂停参加采购人招标活动的风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

- 商务技术文件

附件8            产品性能、技术指标的说明与描述

根据本招标文件第三章项目需求提供的产品主要技术规范，配置要求和竞标产品设备标准，供应商结合第五章评审方法内的评审细则编写所提供产品的品牌、产地、型号、详细技术参数、功能配置，应提供的图纸及资料明细、样品图片、质量承诺、使用寿命承诺等。包含但不限于如下内容：

（1）与项目需求清单一致，清单中须注明项目内每种设备、数量、品牌及技术参数，但不得出现报价；

（2）产品技术条款响应正负偏离表：

① 供应商必须满足响应文件中针对产品设备提出的全部技术规格与要求，逐一逐条响应填写《技术条款响应正负偏离表》；

② 供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条填写响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

《技术条款响应正负偏离表》

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 公开招标文件设备参数要求 | 所投设备 技术响应参数 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：①公开招标响应供应商应对照公开招标文件第三章项目需求内的要求，逐一填写。②公开招标响应供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如公开招标响应供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术条款响应正负偏离表》上明示。③本项目需求产品所有技术规格参数要求，须实质性条款不接受负偏离。④该表不作为公开招标响应供应商对项目需求产品技术要求等的详细描述和说明的替代。⑤公开招标响应供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。⑥所投品牌型号，必须确定、唯一。

投标人全称（加盖公章）

法定代表人或被委托受权人（签字或盖章）：

年  月  日

（四）价格文件

附件9

开  标 一 览  表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标货物、服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |

日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、本项目报价包括全部货物、辅助材料、配套设施的包装、运输、仓储、安装、调试、集成、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、检测、验收费用与保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、人员培训、一切耗材备件、设备维护服务等一切费用。

附件10

分项报价明细表（货物类）

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件11

中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料。

（一）中小企业声明函

本公司（ 联合体 ）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（ 联合体 ）参加  （ 采购单位名称 ） 的 （ 项目名称 ） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业 ）的具体情况如下：

1. （ 标的名称 ） ，属于 工业 ；承建（承接）企业为  （ 企业名称 ） ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于 （ 中型企业/小型企业/微型企业 ）             ；

2. （ 标的名称 ） ，属于   工业  ；承建（承接）企业为 （ 企业名称 ） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中型企业/小型企业/微型企业 ）    ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、企业划分详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

#### （三）监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件12

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。