招 标 文 件

项目名称：响水县人民医院彩色多普勒超声诊断仪

项目编号：JSZC-320921-HWZX-G2025-0392

采购代理编号：0675-256JOC003664

响水县人民医院

2025年7月

总  目  录

一、招标公告……………………………………3

二、投标人须知…………………………………8

三、合同条款……………………………………24

四、采购需求……………………………………39

五、评标方法与评标标准………………………54

六、投标文件格式………………………………59

第一章 招标公告

项目概况

响水县人民医院彩色多普勒超声诊断仪JSZC-320921-HWZX-G2025-0392招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年8月4日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320921-HWZX-G2025-0392

2.项目名称：响水县人民医院彩色多普勒超声诊断仪

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：包1：130.000000万元

包2：150.000000万元

包3：170.000000万元

5.最高限价：包1：130.000000万元

包2：150.000000万元

包3：170.000000万元

6.采购需求：

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声波诊断仪01 | 1套 | 主要用于腹部、妇产、心脏、外周血管、小器官、肌肉骨骼、微创介入等方面的临床超声诊断 |
| 2 | 彩色多普勒超声波诊断仪02 | 1套 | 主要用于腹部、心脏、妇产科、外周血管、小器官、肌骨、介入等方面的临床超声诊断和科研，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求 |
| 3 | 彩色多普勒超声波诊断仪03 | 1套 | 主要用于肌骨神经、腹部、浅表小器官、妇产科、心脏、介入等临床应用 |

7.合同履行期限：详见采购文件

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度（2024年）的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表，投标人成立不满一年无需提供）；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目为非预留份额的采购项目，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（三）本项目的特定资格要求

1.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

2.法定代表人授权书（原件）。（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近三个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为离休或退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）

3.投标人须根据所投产品类别，提供所投产品有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证、投标人有效的《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》。

4.本项目不接受进口产品投标。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年8月4日14点30分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】或“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政府CA证书，江苏省内各地办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html）。

4.在系统操作过程中如有疑问，请联系：0519-86722805、0519-86722807或登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在 “中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

6.本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2022]45号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)、《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）等政策。

7.根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），供应商中标后，可以以履约保函（保险）形式代替履约保证金，可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险），详见通知内容。（本项目不收取投标保证金、履约保证金）。

8.本项目严格按照苏财购[2025]62号文的规定，进行异常低价投标的审查程序。

9.采购代理编号：0675-256JOC003664。

10.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：响水县人民医院

地 址：盐城市响水县金海路与迎宾大道交叉口380米

联系人：许主任

联系方式：0515-86882847

2.采购代理机构信息

名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座第14、15层

联系人：熊改杰

联系方式：025-84795466

3.项目联系方式

项目联系人：熊改杰、李杰

电　话：025-84795466

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术需求响应及偏离表、商务需求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术需求响应及偏离表、商务需求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术需求与商务需求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24.评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。采购代理机构质疑接收部门为“业务一部”，联系地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼业务一部，联系电话：025-84795466/15105170154。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第五章《评标方法与评标标准》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

35.中标服务费

招标代理服务费按发改价格【2011】534号文的40%收取，由中标单位在领取中标通知书前一次性支付给采购代理机构。

银行信息：

户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

开户银行：交行江苏省分行营业部

账号：320006607010141124109

36.关于异常低价投标（响应）的审查情形和具体要求

36.1.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算*50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价*45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

36.2.启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，有评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

第三章  合同条款

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

采购合同（合同编号）

项目名称：                                 签约地：响水县人民医院

项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照                      项目公开招标的结果，签署本合同。本合同签定后乙方还需与第三方租赁公司、响水县人民医院签定买卖租赁合同，完成设备租赁、付款流程。二合同具有同样法律效应，且互为关联。

一、采购标的

1.1乙方负责向甲方提供以下产品：

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号/规格 | 数量 (单位) | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

1.2补充条款：                                                  。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：______ _ （小写_____元）人民币或其他币种。

2.2本合同金额包含项目实施所有费用（包装、仓储、运输、安装、保险、劳保及验收合格之前及保修期内的所有含税费用、专利技术及相关所发生的全部费用）以及供应商利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，还应包括乙方应当提供的伴随服务、售后服务费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，乙方不得要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

三、合同款支付

3.1 付款方式：                                              。

3.2 本合同项下的采购资金由第三方租赁公司支付，乙方向第三方租赁公司开具发票。响水县人民医院负责付款相关手续。

四、组成本合同的有关文件

4.1本项目招标文件、中标供应商的投标文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均为本合同有效附件，是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力；

五、技术资料

5.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用产品的有关技术资料。

5.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、权利保证

6.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

6.2乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交付期、交付方式及交付地点

8.1 交付期：                         。

8.2 交付方式：                       。

8.3 交付地点：                       。

九、质量保证及售后服务

9.1 整体质保期       年。（自所有产品验收合格交付之日起计）

9.2 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

9.3乙方提供的产品在质保期内因其本身的质量问题发生故障，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9.4如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

9.5在质保期内，所有产品保修服务方式为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修。乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的产品，终生维修，维修时只收取部件成本费。

十、产品包装、发运及运输

10.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求的包装，以保证所有产品安全运达甲方指定地点。由于包装不善引起的产品损失均由乙方承担。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具及清单一并附于产品内，且每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证；乙方不能完整交付产品及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交货的，由乙方承担相应责任。

10.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

10.4 产品须在规定的交货期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方须同时通知甲方产品已送达。

10.5 乙方产品运送至甲方指定地点并经甲方验收合格之前，产品的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

十一、调试和验收

11.1乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

11.2甲方依据招标文件上的项目技术要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准进行对乙方提交的产品进行初步验收。

11.3甲方对乙方提供的产品在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.4对技术复杂的产品，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

11.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。若产品经验收不符合技术标准或质量要求，由乙方承担验收费用。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3 乙方如逾期交付合同标的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个自然日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方所交的产品不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

12.5 乙方未按本合同规定提供售后服务的应承担违约责任，按合同总值百分之五向甲方支付违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、补充条款

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。对本合同内容的任何修改和变更由甲乙双方协商后达成书面补充协议，并经双方签字并加盖单位公章或合同专用章后生效，补充协议与本合同具有同等法律效力。

16.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙方各执两份。

甲方全称（盖章）：                     乙方全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：        法定代表人或授权代表（签字）：

地    址：                             地    址：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：                             签订日期：

买 卖 租 赁 合 同

合同编号：

签订日期：

签订地点：

| 买方(甲方) | ： | 第三方租赁公司 |
| --- | --- | --- |
| 地址 | ： |  |
| 法定代表人 | ： |  |
| 统一社会信用代码 | ： |  |
| 开户银行 | ： |  |
| 银行账号 | ： |  |

| 承租人(乙方) | ： | 响水县人民医院 |
| --- | --- | --- |
| 地址 | ： |  |
| 法定代表人 | ： |  |
| 统一社会信用代码 | ： |  |

| 卖方(丙方) | ： |  |
| --- | --- | --- |
| 地址 | ： |  |
| 法定代表人 | ： |  |
| 统一社会信用代码 | ： |  |
| 开户银行 | ： |  |
| 银行账号 | ： |  |

甲方是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的国有金融机构。甲方根据乙方对丙方和租赁物的选择购入本合同附表所列《融资租赁合同》项下的租赁物，经三方协商后达成一致，共同订立本《买卖合同》。

- 第一条  合同标的

1、由甲方购进，丙方售出本合同约定的标的物（或称“产品”、“租赁物”、“设备”），标的物的名称、品牌、型号、数量及价格见本合同附表。

2、包装：丙方应保证提供适合运输方式的坚固包装物，该包装质量足以保护本合同标的物。

3、质量：丙方应保证租赁物符合国家、行业或注册产品标准。

4、丙方负责按本合同附表所列的交货地点、时间将租赁物完好的交付给乙方。

- 第二条  甲方支付货款方式

1、在《融资租赁合同》和本合同约定的付款条件及甲方要求的其他付款条件同时满足的前提下，甲方按乙、丙方的《付款通知书》要求，7个工作日内向本合同载明的丙方的银行账户或以银行承兑汇票的方式支付设备款，也称货款。货款是指丙方将设备运至交货地点的价格，包括设备出厂价（含增值税）、运输费、运输险费、安装调试费等，另有约定的除外。

2、如丙方同意甲方以银行承兑汇票支付设备款的，开具后，如因丙方没有签收功能等导致票据被退回产生的费用由丙方自行承担。因票据承兑产生的费用，由丙方和乙方协商解决，与甲方无关。

3、根据国家税务法律法规，甲方签署本合同是基于信赖丙方具有增值税一般纳税人资质，能够依法开具增值税专用发票。丙方应当根据本合同的约定，及时、足额的开具客户名称为甲方的增值税专用发票。

4、甲方按《付款通知书》的要求向丙方支付第一笔设备款后，本合同租赁物的所有权属于甲方。每笔设备款预计支付日与实际支付日不一致的，以甲方实际支付日为准，甲方无需对此承担责任。

- 第三条  丙方的权利和义务

1、丙方应对其提供的本合同标的物的生产许可、产品认证、注册、质检、计量等及国家或有关监管部门对租赁物的要求向乙方负完全责任，如果丙方提供的设备不能满足上述规定或要求，则由此产生的风险、后果及相关费用由丙方负担，乙方不得以此为由拒付或迟付租金及其他款项。

2、丙方应对其提供的设备向乙方提供售后服务。

3、保修期的起止时间由乙丙双方另行约定，保修期内设备出现问题，由乙丙双方协商解决。

4、设备如有质量问题，由质量部门检验，出具有效数据，具体事宜由丙方与乙方协商解决。

5、丙方承诺对其设备提供全面的技术支持。有关租赁物保修、维护、技术支持、人员培训等事宜及相应的费用，由丙方与乙方协商解决，甲方概不负责。

6、丙方承诺当知道租赁物有转移使用地点等情况时及时通知甲方。

7、若设备款未包含运输险费，乙方或丙方应在租赁物装运前以不低于货价的保险金额投保以甲方为第一受益人的运输险并承担保险费，另有约定的除外；租赁物交付乙方之前毁损、灭失的风险由丙方承担，租赁物交付乙方之后毁损、灭失的风险由乙方承担。

8、丙方保证在向甲方转移租赁物所有权之前，对租赁物享有完全的、排他的所有权，租赁物品质完好，没有涉及任何争议或纠纷，也没有为任何第三人设置抵押、质押、留置等任何形式的担保权益或负担。如任何第三人对租赁物提出任何权利或主张，由此给甲方及乙方造成的损失，由丙方承担全部责任。

- 第四条  乙方的权利和义务

1、乙方应按各方确认的进度，办理好购置租赁物所需的各种行政许可手续，有关费用和风险由乙方承担。

2、乙方应严格按约定的进度进行工作，如因乙方工作延误造成租赁物不能按时发运，其费用及风险由乙方承担。乙方应严格遵照租赁物的相关规定进行工作。

3、对丙方提供的与租赁物有关的非公开使用的详细技术资料和商业数据等商业秘密，乙方应严格保密，无论何时，这些资料只能在履行本合同时使用，以及在使用该租赁物的有关人员中交流，因泄露而引起的纠纷及后果由乙方承担。

- 第五条  租赁物的发运、安装、调试、验收

1、在本合同约定交货时间内，丙方负责将本合同约定的租赁物运至本合同附表约定的交货地点。租赁物由乙方妥善保管并存放在符合存放条件的地方，并做好安全保卫工作。租赁物运抵交货地点，由丙方负责指挥和安排安装调试工作，乙方负责做好协调工作，发生的费用由丙方承担，另有约定的除外。

2、乙丙双方应共同做好清点核对、安装、调试、功能测试、卫生防疫部门检验等相关验收工作，相关费用由乙方与丙方协商承担。验收合格后乙方或丙方应将《交付和验收证明》提交甲方。

- 第六条  违约责任

1、丙方违反本合同第二条第3款有关增值税专用发票的约定的，甲方有权拒绝支付全部或部分设备款或解除合同，由此给甲方及乙方造成的损失，由丙方承担全部责任。

2、如丙方不能按期交货，逾期满30日则视为丙方违约，此时丙方应支付甲方全部设备款的百分之五作为违约金，甲方有权拒绝支付全部或部分设备款或解除合同，由此给甲方及乙方造成的损失，由丙方承担全部责任。

3、丙方承诺在设备运达交货地点且符合安装技术要求后2个月内，丙方完成设备安装调试工作，使设备能够满足乙方投入正常营运的要求。丙方不负责安装调试的除外。

如因丙方原因违反本约定，丙方同意对甲方已投入的资金按实际占用时间进行结息，结息率为每日千分之一；若结息后1个月内设备仍无法投入正常使用，甲方有权要求丙方退回甲方已投入的资金并按每日千分之一的结息率结算利息，同时丙方应支付甲方全部设备款的百分之五作为违约金。

4、如果丙方违反本合同的约定，出现上述违约情况或乙方在收货后发现租赁物的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵及丙方延迟交货或不能交货或在质量保证期内发生质量问题等属于丙方责任情况时，丙方承担因此给乙方造成的所有损失，乙方有权向丙方行使索赔权，索赔的费用和结果均由乙方承担和受益，乙方不得向甲方追索，同时不影响《融资租赁合同》项下乙方按期如数偿还租金及其他款项的义务。

5、因不可抗力直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时，遇有不可抗力的一方应立即将事故情况书面通知其他方，并应在事发之日起7天内提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的理由及其有效证明文件，此项证明文件应由专门机构出具并经公证。按事故对履行合同影响程度由三方协商决定是否变更或解除合同，或者延期履行合同。

6、如果乙方或丙方或担保人出现如下情况之一，甲方有权终止向丙方付款：（1）经营状况严重恶化；（2）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；（3）涉及任何可能对财务状况产生不利影响或削弱其履行合同项下债务能力的诉讼、仲裁等司法程序，税收、环保等行政程序或其他此等程序；(4)丧失商业信誉或者有丧失或可能丧失履行债务能力的其他情形。甲方设备款付清前，乙方或丙方或担保人在合理期限内未恢复履行能力并且未提供适当担保的，甲方有权解除本合同，乙方和丙方应当三日内共同向甲方返还已支付的全部设备款及按日万分之六标准计算的资金占用利息。

- 第七条  争议的解决

1、因本合同发生的争议，各方应通过友好协商解决；如果协商不成，应由合同签订地、原告住所地、被告住所地、合同履行地的人民法院管辖，原告可以向其中一个人民法院起诉。

2、本合同适用中华人民共和国法律并依其解释。

- 第八条  地址和通知

关于本合同的地址和通知以送达地址确认书约定为准。

- 第九条  合同的生效及其它

1、本合同经各方签字盖章后生效；采用电子签名方式签署的，本合同自各方以电子签名方式签署后生效。

2、本合同的任何修改或补充必须经各方确认后签字盖章。

3、为满足《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等相关法规政策的要求，乙方、丙方承诺并确认：乙方、丙方提供的身份资料真实、有效，乙方、丙方及乙方、丙方股东、实际控制人、受益所有人、经营活动的交易对手等均不存在涉及洗钱活动的可能，乙方用于支付甲方的所有款项来源正当合法，符合反洗钱法律法规的规定。甲方可以根据反洗钱法律法规的规定要求乙方、丙方提供身份资料、交易记录及单证、大额交易和可疑交易的信息等相关资料，配合甲方开展反洗钱尽职调查。

4、本合同采用中文书写，壹式叁份，各方各执壹份，具有同等法律效力。

5、本合同签订之日起三个月内须满足《融资租赁合同》及本合同约定的第一笔付款条件，否则甲方有权解除本合同并终止付款；本合同签订之日起三个月后满足《融资租赁合同》及本合同约定的第一笔付款条件且甲方付款的，乙丙双方仍需按本合同及《融资租赁合同》的约定继续履行相关义务。

6、未经甲方书面同意，乙方和丙方均不得转让其在本合同项下的权利和义务。

7、本合同所列设备由丙方直接与乙方办理交接和验收事宜。如存在技术合同或其他相关协议，在不与本合同冲突的前提下，乙方和丙方可按另外的约定执行。

8、本合同文首、附件均是本合同不可分割的组成部分。

附件一：送达地址确认书

附件二：附表

附件一：送达地址确认书

送达地址确认书

各方就送达事项作如下约定：

一、合同编号及名称： 《买卖合同》

二、甲方送达信息：

| 名称 | ：第三方租赁公司 |
| --- | --- |
| 地址 | ： |
| 联系人 | ： |
| 电话 | ： |
| 电子邮箱 | ： |

三、乙方送达信息：

| 名称 | ： |
| --- | --- |
| 地址 | ： |
| 联系人 | ： |
| 电话 | ： |
| 电子邮箱 | ： |

四、丙方送达信息：

| 名称 | ： |
| --- | --- |
| 地址 | ： |
| 联系人 | ： |
| 电话 | ： |
| 电子邮箱 | ： |

五、各方保证上述送达信息真实、准确、有效。乙方、丙方承诺上述送达信息适用于甲方发送的有关合同履行及相关事宜的通知，包括但不限于发票、催收函、变更协议、债权转让通知等；适用于本合同主体向人民法院提起诉讼时，人民法院在处理案件的全部程序中寄送的法律文书；适用于其他国家机关因合同争议发出的通知和法律文书等文件。各方同意并确认对前述通知、法律文书等接受电子方式（电邮、短信等）送达，并完全认可电子方式送达与其他送达方式送达具有同等法律效力。

六、各方承诺对上述情形通知将诚信收取，以专人递送在收到时视为正式送达、或以邮寄方式寄出三（3）个工作日后视为正式送达，或以电子方式（电邮、短信等）在发出当日视为正式送达。

七、若任一方确认的送达信息发生变化，应及时书面通知其他方，否则仍以本合同送达地址确认书中确认的信息为准。

八、送达地址确认书中约定的条款属于本合同中独立存在的条款，本合同无效、被解除或者终止的，不影响送达地址确认书条款的效力。

附件二：附表

| 序 号 | 事 项 | 详 细 描 述 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 租赁物件 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 含税价格 （元人民币） |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |
|  |  | 交货时间： |  |  |  |  |
|  |  | 交货地点： |  |  |  |  |
|  |  | 租赁物使用地点： |  |  |  |  |
|  |  | 租赁物唯一识别信息：详见租赁物明细清单 |  |  |  |  |
| 二 | 买卖合同 | 合同编号： |  |  |  |  |
| 三 | 融资租赁合同 | 合同编号： |  |  |  |  |
| 四 | 甲方的 付款笔数、条件及预计支付日 | （一）支付：人民币XX元， 预计于 年 月 日支付 （其中以网银转账方式支付人民币XX元，以银行承兑汇票方式支付人民币XX元） |  |  |  |  |
|  |  | （二）支付：人民币XX元， 预计于 年 月 日支付 （其中以网银转账方式支付人民币XX元，以银行承兑汇票方式支付人民币XX元） |  |  |  |  |
|  |  | （三）支付：人民币XX元， 预计于 年 月 日支付 （其中以网银转账方式支付人民币XX元，以银行承兑汇票方式支付人民币XX元） |  |  |  |  |
| 五 | 租赁物发票 | 开具时间：丙方应在甲方付清租赁物价款前7日内向甲方开具以甲方为抬头的全额设备款增值税专用发票。 |  |  |  |  |
|  |  | 开票信息： 名称：第三方租赁公司 纳税人识别号： 地址、电话: 开户行及账号: |  |  |  |  |
| 六 | 其他 | 无/起租前，乙方已向丙方支付部分设备款xxx元（若丙方接受乙方银行承兑汇票形式付款的，乙方和丙方同意，后期如有任何兑付风险，与甲方无关），付款条件满足后，乙方向丙方上述的付款行为视同甲方已向丙方履行完毕等额设备款支付义务，乙方已按《融资租赁合同》向甲方履行完毕等额租金支付义务。 |  |  |  |  |

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声波诊断仪01 | 工业 |
| 2 | 彩色多普勒超声波诊断仪02 |  |
| 3 | 彩色多普勒超声波诊断仪03 |  |

第一包：

技术需求：

一、设备用途及要求：

1.主要用于腹部、妇产、心脏、外周血管、小器官、肌肉骨骼、微创介入等方面的临床超声诊断。

2.超声主机设计使用年限：≥10年(需提供加盖厂家公章的产品说明书或技术白皮书或设备铭牌）。

二、主要技术要求：

1.彩色多普勒超声波诊断仪主机系统：

1.1 高分辨率液晶显示器≥23英寸，可上下左右旋转，全方位可调。

1.2 液晶触摸屏≥10英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，操作面板可升降、旋转移动。

1.3 具备实时自动多普勒包络测量功能。

1.4 具有一键全屏放大技术。

1.5 具有自动产科测量技术（双顶径、枕额径、头围、腹围和股骨长度）。

1.6 具有自动颈项透明层测量技术。

1.7 具有自动颅内透明层测量技术。

1.8 具有术者模式，可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像。

2.具备先进成像技术：

2.1 组织谐波成像单元，≥8波段谐波可视可调，可用于全部成像探头。

2.2 扩展成像技术：凸阵、线阵、相控阵探头可用。

2.3 宽景成像技术，可应用于灰阶、彩色及能量多普勒宽景成像。

2.4 组织声束偏转技术，改变声束偏转方向，优化神经、血管扫描，≥10级可调。

2.5 具备斑点噪声抑制技术，支持所有探头，不少于7级可视可调。

2.6 声速匹配成像技术，≥20级调节超声波速度值。

2.7 全域动态聚焦技术，让近，中，远场图像更加均匀一致，图像上无焦点显示。

2.8 ▲具备空间复合成像技术，复合线数≥13条，线数与角度可调。

2.9 多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。

3.具备先进的血流成像优化技术：

3.1高清血流成像技术。

3.2方向性精细血流成像技术。

3.3 微血管增强显像技术，显示超微细血流及低速血流信号，支持凸阵、线阵、腔内、凸线双平面等。

3.4 二维立体血流显示技术。

3.5 血管自动追踪技术，自动优化取样框位置及取样角度。

3.6 血流多普勒定量分析，支持彩色、能量和微血流多普勒定量。

4.系统高端特色应用功能：

4.1 组织多普勒成像技术，对室壁进行速度、加速度的测量和分析。

4.2 心脏解剖M型成像技术：

4.2.1▲取样线≥3条，360度自由旋转。

4.2.2可应用于凸阵、线阵及相控阵探头。

4.3 左心功能自动测量技术，能测量Vs收缩期容量、Vd舒张期容量及EF射血分数。

4.4 具备应变式弹性成像功能，可支持凸阵、线阵、腔内、凸线双平面探头等。

4.5 造影成像技术：

4.5.1 造影剂二次谐波成像单元，包含低MI实时灌注成像和高MI造影成像。

4.5.2 ▲造影功能支持探头包括凸阵、线阵、腔内、容积、中央开槽式穿刺探头等探头。

4.5.3 B型图与造影图像实时同屏双幅显示，可带双穿刺引导线，实现同屏双幅投射式测量。

4.5.4 造影采集时间一次性存储≥10分钟。

4.5.5 支持造影在机定量分析。

5.测量与分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）。

6.电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统。

6.1 固态硬盘≥500GB。

三、技术参数

1.系统通用功能：

1.1系统通道数≥1500万。

1.2▲动态范围≥350dB。

1.3探头接口：探头接口≥5个，大小一致，互通互用。

1.4 内置锂电池。

2.探头规格：

2.1 性能：超宽频带变频探头，二维中心频率≥6种，谐波中心频率≥6种；多普勒频率≥6种；变频个数可视可调。

2.2 ▲探头频率工作范围至少包含：1.5-24MHz。

2.3 配置探头：

2.3.1 腹部电子凸阵：显示频率不少于：1-7MHz。

2.3.2 小器官高频：显示频率不少于：4－15MHz。

2.3.3 心脏相控阵：显示频率不少于：1－5MHz。

2.3.4 经直肠双平面：显示频率不少于：3-12MHz。

3.二维灰阶显像主要参数：

3.1 增益调节：TGC增益补偿≥8 段。

3.2 ★标配探头最大扫描深度≥50cm。

4.频谱多普勒：

4.1 最大测量速度：PWD≥18m/s，CWD≥24m/s。

4.2 最低测量速度：PW≤1.0mm/s(非噪声信号)。

商务需求：

1.交货时间：自采购人通知之日起30天内。

2.交货地点：根据采购人要求送达指定地点。

3.付款方式：合同签订后，采购人支付合同金额的30%作为预付款，货物验收合格后，采购人支付至合同金额的90％，剩余的10％尾款，货物验收合格并正常运行满12个月后付清。

（本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）。

4.质保期：整机原厂免费保修≥3年，保修期自采购人验收合格之日算起，保修范围包括合同中所有配置。保修期外投标人对本设备终身负责维修。保修期外故障待修复后只收配件费、人工费，免收上门费。

5.需提供项目实施方案，包括但不限于关于供货周期、进度计划及进度保证措施、安装调试方案等。

6.需提供售后服务方案，包括但不限于服务体系、服务响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、质保期满后备品配件价格、本地化服务方案（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等。

7.需提供人员培训方案，包括但不限于日常保养和定期保养培训、业务技术功能培训、常见故障处理培训、注意事项和应急预案培训等。

注：上述商务需求中的实质性要求（1-4项，斜体且有下划线部分）需在商务要求及响应偏离表中逐条响应具体内容，且不允许负偏离，否则视为无效投标。

第二包：

技术需求：

一、设备用途说明及主要要求：

1.用途：主要用于腹部、心脏、妇产科、外周血管、小器官、肌骨、介入等方面的临床超声诊断和科研，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

2. 提供的超声设备必须为该品牌满足全身应用系列机型。

二、主要规格及系统概述：

1.彩色多普勒超声诊断仪包括：

1.1 智能波束形成技术，采用集束精准发射、多声束高密度接收和复合技术。

1.2 ▲超薄超声切面成像技术，彩色模式实现超薄的超声声束。

1.3组织特异性优化成像，根据声束在组织内传播的声学特性差异，自动匹配至最佳成像声速，提高组织细节分辨率。

1.4 ≥3种不同方式的组织谐波技术。

1.5 空间、频率双复合成像技术，增强组织的边界显示，减少斑点噪声。

1.6 高分辨率血流成像，采用宽带多普勒技术，实现血流的高分辨和高帧频显示。

1.7 智能图像一键优化技术，一键快速实时优化二维、频谱、彩色多普勒及造影图像，可实现增益、标尺、基线、ROI位置、彩色偏转、多普勒取样门等多个参数的自动调节。

1.8 组织多普勒成像，支持相控阵探头和凸阵探头。

1.9 穿刺针增强显示技术，增强穿刺针的显示。可独立调整穿刺针的显示增益，具有多种增强模式。

1.10 ▲超微细血流成像，清晰显示超微细血流及低速血流信号，超微细血流成像的彩色标尺具有速度范围显示，支持三维成像模式，实现超低速血流的高分辨率立体显示。

1.11实时软组织应变弹性成像技术，具备囊实性结构鉴别弹性成像技术，具有成像质量控制曲线显示。

1.12 ▲2D模式剪切波弹性成像，可以动态显示二维剪切波弹性成像图，测量值以两种单位显示，kPa及m/s，可以实现四幅显示。

1.13 ▲声衰减成像功能，可对肝脏组织的声衰减系数进行测量及可视化显示，支持声衰减成像图谱与剪切波弹性成像图谱同屏显示。

1.14 ▲微钙化增强显示技术，将微钙化从乳腺、甲状腺等组织背景中提取，并采用颜色组织背景增强显示。

1.15 超声造影成像功能，具备超微血管造影成像技术，显示造影剂微泡灌注和高分辨率显示微血管架构。

1.15.1可结合超微细血流成像技术应用，在造影延迟相显示组织及肿瘤的血供，帮助准确、高效的分辨肿瘤的良恶性。

1.15.2造影时序分析功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，可对彩色和时间进行设置。

1.15.3支持造影模式下同屏四幅显示和三维立体显示。

1.16 超宽视野成像，可进行测量，最大成像长度≥170cm。

2.测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）。

2.1 一般测量。

2.2 心脏功能测量与分析。

2.3 妇、产科测量与分析。

2.4 血管血流测量与分析。

2.5 血管内中膜自动测量。

2.6 颈后透明层自动测量。

2.7 2D直方图分析工具。

3.输入/输出信号：

3.1 输入：外部视频输入。

3.2 输出：复合彩色视频、S-Video、HDMI、USB接口，USB接口≥5个。

4.连通性：DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用。

5.图像管理与记录装置：

5.1 内置超声图像存档与病案管理功能，在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放，可完成硬盘、DVD/CD、USB存储盘等多种文件格式静态及动态图像的存储。

5.2 支持原始数据存储。

5.3 采用内置双盘设置，包括固态盘SSD和硬盘HDD，提高机器启动和运行速度。SSD容量：≥256G；HDD容量：≥1T 。

三、技术参数及要求：

1.系统通用功能：

1.1 显示器：≥22英寸高分辨率宽屏显示器，可实现上下左右前后任意方位调节，可折叠。

1.2 液晶触摸屏：≥12英寸，可与显示器同步显示超声图像，支持滑动翻页，触摸屏可倾斜调节角度。

1.3 操作控制台的位置可多方位自由调节。

1.4 探头个数：5个。

1.5 激活成像探头接口≥4个，可任意互换。

1.6 ▲系统最大成像深度≥46cm（依据探头）。

2.探头规格：。

2.1性能：超宽频带变频探头，中心频率的变频在屏幕上可视可调。

2.2 ▲系统支持的探头频率范围：在1.5—26MHz之间选择，最高显示频率≥26MHz。

2.3 ▲双平面经直肠探头：可视频率范围：4.5~9.0MHz，一凸一线。

2.4 单晶体凸阵探头：可视频率范围：2.0~6.0MHz 。

2.5 ▲线阵探头：可视频率范围：5.0~18.0 MHz 。

2.6 腔内探头：可视频率范围：4.0~10.0MHz，成像角度≥175°。

2.7 单晶体相控阵探头：可视频率范围：2.0~6.0MHz，最大成像角度≥118°。

3.二维灰阶成像主要参数：

3.1 智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥14bit。

3.2 扫描线：最大每帧线密度≥500超声线（线阵探头）。

3.3 回放重现：灰阶图像回放≥9900幅，回放时间≥180秒。

3.4 ▲增益调节：纵向增益STC（DGC）采用硬键/数码双模式调节，分段≥8段；横向增益（LGC）可分段调节，分段≥6段。

4.频谱多普勒：。

4.1 方式： PWD、HPRF PWD、CWD。

4.2 智能多普勒优化功能，可根据多普勒取样位置自动聚焦，多普勒标尺及基线可自动调节。

4.3 最大可测量速度：PWD：最大血流速度≥10.0m/s

CWD：最大血流速度≥21.0m/s

4.4 最低测量速度：≤0.1cm/s（非噪声信号）。

4.5 电影回放时间：≥200秒。

4.6 多普勒最小取样宽度：≤0.4mm，便于超微细血流的精准定量分析。

5.彩色多普勒：

5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示。

5.2 彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图。

5.3 彩色和二维/频谱多普勒可独立变频。

5.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°。

6.超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调。

商务需求：

1.交货时间：自采购人通知之日起30天内。

2.交货地点：根据采购人要求送达指定地点。

3.付款方式：合同签订后，采购人支付合同金额的30%作为预付款，货物验收合格后，采购人支付至合同金额的90％，剩余的10％尾款，货物验收合格并正常运行满12个月后付清。

（本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）。

4.质保期：整机原厂免费保修≥3年，保修期自采购人验收合格之日算起，保修范围包括合同中所有配置。保修期外投标人对本设备终身负责维修。保修期外故障待修复后只收配件费、人工费，免收上门费。

5.需提供项目实施方案，包括但不限于关于供货周期、进度计划及进度保证措施、安装调试方案等。

6.需提供售后服务方案，包括但不限于服务体系、服务响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、质保期满后备品配件价格、本地化服务方案（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等。

7.需提供人员培训方案，包括但不限于日常保养和定期保养培训、业务技术功能培训、常见故障处理培训、注意事项和应急预案培训等。

注：上述商务需求中的实质性要求（1-4项，斜体且有下划线部分）需在商务要求及响应偏离表中逐条响应具体内容，且不允许负偏离，否则视为无效投标。

第三包：

技术需求：

一、设备用途及要求：

1主要用于肌骨神经、腹部、浅表小器官、妇产科、心脏、介入等临床应用。

二、主要规格及系统概述：

1.主机系统性能概括：

1.1 ≥22英寸高分辨率宽屏OLED显示器，分辨率为1920 × 1080，采用灵活可调节支撑臂。

1.2 ▲操作面板具备液晶触摸屏≥15英寸，按功能分区，支持多点触控。触摸屏可调节仰升角度。

1.3 智能全程聚焦技术，整个图像区域无焦点，支持所有探头及应用条件。

1.4 具备彩色多普勒成像单元。

1.5 具备频谱多普勒显示和分析单元。

1.6 具备能量多普勒成像单元。

1.7 具备组织多普勒成像和分析单元。

1.8 具备M型成像单元。

1.9 具有组织谐波成像, 可用于全部成像探头，频率可视可调，具体中心频率数值可显示。

1.10 具备宽频可变频成像技术，灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，中心频率可视可调。

1.11 系统动态范围≥380dB。

1.12 具有空间复合成像技术:同时作用于发射和接收，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头，与彩色和其他高级成像模式兼容。

1.13 具有自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头。

1.14 ▲具有智能感应探头技术，探头内置多点触控传感器，双击探头前端任何部位，即可激活探头进入扫查，无需在触摸屏上切换。

1.15 ▲主屏幕和触摸屏可同时显示图像，触摸屏可同步自动呈现4种不同风格图像，在实时状态下快速切换，且预设联动，医生可自定义选择其中一个作为最优检查条件，减少操作。

1.16具备高清放大功能，并可增加感兴趣区细节显示及图像帧频。

1.17具备组织声束矫正技术，实时优化二维、频谱多普勒图像，适用于所有成像探头。

1.18主机具备一体化耦合剂加热装置，360度环绕加热方式，加热温度3级可控。

2.具备先进成像技术：

2.1 具有增强血管显示的技术：通过数字化减影技术，有效减少大血管及微细血管结构的噪声，提供更为清晰的血管壁定义和组织边界检测。有效增强深部血管和小血管管壁、管腔、血管内膜等结构的显示能力，可用于周围血管、浅表组织及胎心检查等，并支持≥5级可调。

2.2具有微细血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用。

2.3 超声造影成像技术：利用所获取的造影剂非线性基波及非线性谐波信息进行造影成像，具备低机械指数和中机械指数两种选择模式。

2.3.1可采用造影剂进行造影检查，造影剂最大有效显示时间≥8分钟

2.3.2造影功能支持相控阵、凸阵、线阵、腔内探头

2.3.3双幅超声造影模式下支持双穿刺引导功能，且实时显示穿刺针进针路径，并同步显示穿刺针进入深度数值，实时和冻结模式均支持数值显示。

2.4 具备弹性成像技术：包括应变弹性成像、点式剪切波成像和二维剪切波弹性成像技术。

2.4.1可显示剪切波传播的速度图(m/s)和组织的弹性图(kPa)。

2.4.2▲腹部剪切波有效检查深度≥14cm。

2.4.3剪切波弹性成像支持凸阵、线阵探头、腹部介入探头。

2.4.4▲二维剪切波弹性成像技术具有速度、位移、质量等多种显示模式。

2.5全景成像：连续获取系列切面，自动快速无缝拼接为整幅图像，用于观察较大组织或病灶。

2.5.1扩展成像视野，支持360°自由旋转。

2.5.2实时扫查时支持反转、支持放大、缩放及平移功能。

2.6 具备速度向量成像技术。

2.6.1以动态二维成像为基础，可呈现并分析全局或区域心肌组织运动的技术，不受多普勒角度限制。

2.6.2心肌应变定量，以心肌阶段进行取样，支持多个心动周期数据显示，各个节段各个心动周期曲线同时显示，快速显示峰值速度、达峰时间、应变、应变率、位移等多种参数。

3.测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）

3.1一般测量。

3.2多普勒血流测量与分析。

3.3 外周血管测量与分析、血管内中膜厚度自动测量分析功能。

3.4肌骨测量与分析

3.5 ▲自动频谱多普勒优化技术，冻结瞬间自动优化频谱为最佳图像，无需特别按键操作。

4.图像存储与(电影)回放重现单元

输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频、S—视频

输出：DP 高清输出：

5.连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件

6.图像管理与记录装置

6.1 超声图像存档与病案管理系统

6.2 硬盘容量≥500GB

6.3 图像储存格式支持DICOM或PC文件，无需特殊软件转换。

6.4 USB接口≥8个，其中触摸屏上至少两个，可用于图像传输。

三、技术参数

1.系统通用功能：

1.1探头接口选择≥4种，均为致密无针式探头接口、可全部激活相互通用，具有磁吸式连接技术。

2.探头规格：

2.1 探头类型：腹部、高频、心脏、腔内。

2.2 腹部凸阵探头：1.4-5.0 MHz； 高频线阵探头：4.0-10MHz；相控阵心脏探头：1.5-4.5 MHz；腔内探头：4.0-9.0 MHZ。

2.3二维、彩色、频谱多普勒及谐波均可独立变频。

2.4变频探头基波中心频率可选择≥3种，多普勒可选不同频率D。

2.5具有PureWave纯净波探头技术或苹果探头技术或单晶体探头技术或冰晶探头技术等同类型技术。

3.二维灰阶显像主要参数：

3.1 回放重现：灰阶图像回放最高可达4000帧，回放时间30秒，并能进行测量和计算。

3.2 智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥14bit。

3.3 增益调节：深度增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节。

3.4 成像速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥40帧/秒。

3.5扫描线：二维图像每帧图像线密度≥512。

4.频谱多普勒

4.1 方式：PW，CW，HPRF。

4.2 频谱多普勒：可选中心频率≥2个。

4.3 PWD正或反向血流速度≥10 m/s、CWD血流速度≥18m/s。

4.4 最低测量速度≤1.0 mm/s（非噪音信号）。

4.5 频谱多普勒取样容积：1mm- 20mm，多级可调。

4.6零位移动：≥10级。

5. 彩色多普勒：

5.1 扫描速度：凸阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥10帧/秒。

5.2显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°。

商务需求：

1.交货时间：自采购人通知之日起30天内。

2.交货地点：根据采购人要求送达指定地点。

3.付款方式：合同签订后，采购人支付合同金额的30%作为预付款，货物验收合格后，采购人支付至合同金额的90％，剩余的10％尾款，货物验收合格并正常运行满12个月后付清。

（本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）。

4.质保期：整机原厂免费保修≥3年，保修期自采购人验收合格之日算起，保修范围包括合同中所有配置。保修期外投标人对本设备终身负责维修。保修期外故障待修复后只收配件费、人工费，免收上门费。

5.需提供项目实施方案，包括但不限于关于供货周期、进度计划及进度保证措施、安装调试方案等。

6.需提供售后服务方案，包括但不限于服务体系、服务响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、质保期满后备品配件价格、本地化服务方案（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等。

7.需提供人员培训方案，包括但不限于日常保养和定期保养培训、业务技术功能培训、常见故障处理培训、注意事项和应急预案培训等。

注：上述商务需求中的实质性要求（1-4项，斜体且有下划线部分）需在商务要求及响应偏离表中逐条响应具体内容，且不允许负偏离，否则视为无效投标。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取3名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目为非专门面向中小企业采购，采购标的所属行业为工业，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

三、评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 1.采用低价优先法，经商务性评审（修正、小微企业扣除等）后的最低有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 2.其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30（四舍五入后保留小数点后两位）。 |
| 2 | 技术响应 | 40分 | - 投标人所投设备完全响应招标文件第四章“采购需求”中技术需求的，得基准分40分； 2.1第一包： 2.1.1.标★号的技术需求为实质性条款：每有一项不满足作无效投标文件处理； 2.1.2.标▲号的技术需求为重要条款（共5项）：每负偏离一项扣3分； 2.1.3.非▲号的技术需求：负偏离1-5项扣5分；负偏离6-10项扣10分；负偏离11-15项扣15分；负偏离16-20项扣20分；负偏离21项及以上，扣25分。 2.2第二包： 2.2.1.标▲号的技术需求为重要条款（共10项）：每负偏离一项扣1.5分； 2.2.2.非▲号的技术需求：负偏离1-5项扣5分；负偏离6-10项扣10分；负偏离11-15项扣15分；负偏离16-20项扣20分；负偏离21项及以上，扣25分。 2.3第三包: 2.3.1.标▲号的技术需求为重要条款（共6项）：每负偏离一项扣2.5分； 2.3.2.非▲号的技术需求：负偏离1-5项扣5分；负偏离6-10项扣10分；负偏离11-15项扣15分；负偏离16-20项扣20分；负偏离21项及以上，扣25分。 注： 1.以上“技术需求”响应情况均须在投标文件《技术需求响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按负偏离处理。 2.投标文件中需提供★、▲技术指标的技术证明材料，且明确标明证明材料所在精确页码，证明材料包括但不限于医疗器械注册证或加盖厂家公章的技术白皮书或第三方出具的产品检测报告或厂家公开发行的宣传彩页等，如技术需求中有其它要求提供技术证明材料的，以具体要求为准，未按要求提供的，视为负偏离。 3.投标人如虚假相应或提供虚假证明材料，一经发现将取消中标资格，并上报财政主管部门。 |
| 3 | 项目实施方案 | 8分 | 根据投标人提供的项目实施方案进行综合打分，包括但不限于关于供货周期、进度计划及进度保证措施、安装调试方案等。 项目实施方案优于项目需求的，得8分；满足项目需求的，得5分；不满足或者不提供的，不得分。 |
| 4 | 售后服务方案 | 8分 | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合打分，包括但不限于服务体系、服务响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、质保期满后备品配件价格、本地化服务方案（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等。 售后服务方案优于项目需求的，得8分；满足项目需求的，得5分；不满足或者不提供的，不得分。 |
| 5 | 人员培训方案 | 8分 | 根据投标人提供的人员培训方案进行综合打分，包括但不限于日常保养和定期保养培训、业务技术功能培训、常见故障处理培训、注意事项和应急预案培训等。 人员培训方案优于项目需求的，得8分；满足项目需求的，得5分；不满足或者不提供的，不得分。 |
| 7 | 所投产品业绩 | 4分 | 供应商或所投产品制造商或其他代理商，自2022年1月1日（含，以合同签订时间为准）以来与所投产品同类产品业绩合同。合同扫描件需体现合同签订时间、产品名称、采购人联系人及联系方式，并加盖投标人公章。满足前述要求的业绩证明材料，有一份得1分，否则不得分，本项最多得4分。 |
| 7 | 节能环保 | 2分 | 1、投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，有得1分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。 2、投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，有得1分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。 特别说明：投标人需提供环境标志产品证书/节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度（2024年）的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、投标人须提供所投产品有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证、投标人有效的《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》

七、法定代表人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术需求响应及偏离表

十三、商务需求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度（2024年）的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。     主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、投标人须提供所投产品有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证、投标人有效的《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》

七、法定代表人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320921-HWZX-G2025-0392项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近三个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为离休或退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等。

八、投标函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司/响水县人民医院

根据贵方的JSZC-320921-HWZX-G2025-0392号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力（投标有效期：开标之日后九十（90）天）。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：____年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型 企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人或制造商名称（盖章）：

日 期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

按照采购清单内容，自行填报，金额单位：人民币元。

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术需求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务需求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

商务需求中的实质性要求（1-4项，斜体且有下划线部分）需逐条响应具体内容，且不允许偏离，否则视为无效投标。

十四、开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 根据所投标段自行填写名称 | 详见投标文件 | _______________元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：（电子签章）

日期：       年      月      日

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。