项目概况

常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）电动重症监护病床等设备采购招标项目的潜在投标人应在苏采云系统上通过网上报名获取招标文件，并于2025年9月23日13点00分（北京时间）前提交电子投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320581-SZWK-G2025-0373

2、项目名称：常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）电动重症监护病床等设备采购项目

3、采购方式：√公开招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

4、预算总金额及最高限价：壹佰叁拾肆万壹仟伍佰元整（人民币1341500.00元）。

投标总价不得超过采购预算或最高限价，否则将作无效投标处理。

5、采购需求：

电动重症监护病床等设备主要在手术过程中使用、对危重病人的诊断、治疗等使用。

注：包括电动重症监护病床4张（其中电动重症监护病床（称重床）1张，电动重症监护病床3张），防褥疮床垫4床，涡轮呼吸机（有创）4台，肠内营养泵4台，不锈钢彩色抢救车1辆，控温毯（兼具有温度升降功能）1张，简易呼吸气囊4只，气动加压泵1台，插管用喉镜1台；负压吸引器4台；空气消毒机4台；振动排痰仪（物理排痰装置）1台；高流量呼吸湿化氧疗仪1台；病人转运车1辆，不接受进口产品。

6、合同履行期限：合同签订生效后，在收到采购方通知30天内交货送至指定地点并安装调试完成。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：

具有所投产品生产（经营）许可资格。

3、落实政府釆购政策需满足的资格要求：

本项目非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。

4.其他要求：

4.1供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

三、获取招标文件

1、时间：自招标公告发布之日起5个工作日

2、方式：网上报名

（1）申领CA

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》

（2）登录报名

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027 15371015030 13675197356 13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

（4）依法获取采购文件的方式：供应商确认参与后自行免费下载采购文件。

（5）提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。未依照采购公告要求实行网上报名的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（6）供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

3、售价：无。

4、本项目采用网上投标电子评标方式。

四、提交投标文件截止时间、开标时间

1、提交投标文件截止时间：2025年9月23日13：00（北京时间）

2、开标时间：2025年9月23日13：00（北京时间）

3、供应商解密开始时间：2025年9月23日13：00（北京时间）

4、开标地点：苏采云系统网上开标大厅

5、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内（投标/响应文件提交截止时间后30分钟）未能完成解密的视为放弃投标。

7、请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、有关本项目电子投标具体操作方法详见苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

2、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

3、本次招标不收取投标保证金。

4、公告媒体：江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

采购人：常熟市卫生健康委员会

联系人：赵利民

联系电话：0512-52621284

联系地址：常熟市海虞镇福山南街101号

集中建设实施人：常熟市恒翔建设有限公司

联系人：李宁洋

电话号码：17798667094

联系地址：常熟市渠中路藕渠家园四楼

2、采购代理机构信息

名  称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地  址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

联系方式：0512-65158848

3、项目联系方式

项目联系人：王仕倩、吕兆莉、吴帆、叶钧

电  话：0512-65237216

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

招 标 文 件

项目名称：常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）电动重症监护病床等设备采购项目

项目编号：JSZC-320581-SZWK-G2025-0373

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

2025年7月

目录

第一章投标邀请

第二章投标人须知专用条款

第三章投标人须知通用条款

一、总则

二、招标文件的说明

三、投标文件的编制

四、投标文件的提交

五、开标与评标

六、授予合同

第四章项目需求

第五章评审因素和评分标准

第六章合同格式

一、合同通用条款

二、合同专用条款

第七章投标文件组成与格式

一、投标函

二、开标一览表

三、报价明细表

四、技术参数响应及偏离表

五、投标设备详细配置表

六、投标设备综合性能及规格说明

七、质量保证及售后服务承诺

八、商务条件响应及偏离表

九、项目业绩一览表

十、设备的安装、调试

十一、资格证明文件

附件一法定代表人授权书

附件二投标人资格声明

附件三投标保证承诺书

附件四中小企业声明函

附件五残疾人福利性单位声明函

# 第一章投标邀请

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320581-SZWK-G2025-0373

2、项目名称：常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）电动重症监护病床等设备采购项目

3、采购方式：√公开招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商□询价

4、预算总金额及最高限价：壹佰叁拾肆万壹仟伍佰元整（人民币1341500.00元）。

投标总价不得超过采购预算或最高限价，否则将作无效投标处理。

5、采购需求：

电动重症监护病床等设备主要在手术过程中使用、对危重病人的诊断、治疗等使用。

注：包括电动重症监护病床4张（其中电动重症监护病床（称重床）1张，电动重症监护病床3张），防褥疮床垫4床，涡轮呼吸机（有创）4台，肠内营养泵4台，不锈钢彩色抢救车1辆，控温毯（兼具有温度升降功能）1张，简易呼吸气囊4只，气动加压泵1台，插管用喉镜1台；负压吸引器4台；空气消毒机4台；振动排痰仪（物理排痰装置）1台；高流量呼吸湿化氧疗仪1台；病人转运车1辆，不接受进口产品。

6、合同履行期限：合同签订生效后，在收到采购方通知30天内交货送至指定地点并安装调试完成。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：

具有所投产品生产（经营）许可资格。

3、落实政府釆购政策需满足的资格要求：

本项目非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。

4.其他要求：

4.1供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

三、获取招标文件

1、时间：自招标公告发布之日起5个工作日

2、方式：网上报名

（1）申领CA

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》

（2）登录报名

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027 15371015030 13675197356 13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

（4）依法获取采购文件的方式：供应商确认参与后自行免费下载采购文件。

（5）提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。未依照采购公告要求实行网上报名的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（6）供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

3、售价：无。

4、本项目采用网上投标电子评标方式。

四、提交投标文件截止时间、开标时间

1、提交投标文件截止时间：2025年9月23日13：00（北京时间）

2、开标时间：2025年9月23日13：00（北京时间）

3、供应商解密开始时间：2025年9月23日13：00（北京时间）

4、开标地点：苏采云系统网上开标大厅

5、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内（投标/响应文件提交截止时间后30分钟）未能完成解密的视为放弃投标。

7、请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、有关本项目电子投标具体操作方法详见苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

2、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

3、本次招标不收取投标保证金。

4、公告媒体：江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

采购人：常熟市卫生健康委员会

联系人：赵利民

联系电话：0512-52621284

联系地址：常熟市海虞镇福山南街101号

集中建设实施人：常熟市恒翔建设有限公司

联系人：李宁洋

电话号码：17798667094

联系地址：常熟市渠中路藕渠家园四楼

2、采购代理机构信息

名  称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地  址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

联系方式：0512-65158848

3、项目联系方式

项目联系人：王仕倩、吕兆莉、吴帆、叶钧

电  话：0512-65237216

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

# 第二章投标人须知专用条款

| 序号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 项目名称：常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）电动重症监护病床等设备采购项目 项目编号：JSZC-320581-SZWK-G2025-0373 |
| 2 | 电子投标文件制作要求 | 电子投标文件制作要求 （1）供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。 （2）供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交。按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。 （3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。 |
| 3 | 电子投标文件解密开始时间 | 2025年9月23日13：00（北京时间） |
| 4 | 开标时间 地点 | 时间：2025年9月23日13：00（北京时间） 开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标） 请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。 评标地点：常熟市香山北路9号三楼公共资源交易中心开标室（投标人无需到场） |
| 5 | 投标 保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 6 | 履约 保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 自投标截止之日起六十（60）天 |
| 8 | 中标 服务费 | 供应商自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用；本次采购项目中标服务费由中标供应商支付。在领取中标通知书和合同书时须向采购代理机构支付中标服务费。 收费标准：预算金额的100万及以下部分费率为1.05%； 预算金额的100万以上－500万部分费率为0.77%。 服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司常熟分公司 账号：10524001040012341 开户银行：中国农业银行股份有限公司常熟虹桥支行 |
| 9 | 信用查询 | 采购代理机构将对投标人的诚信记录进行查询，如存在应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息的，作无效投标处理。 |
| 10 | 注意事项 | （1）本项目不接受联合体投标。 （2）法定代表人为同一人的不同单位，不得参加同一项目投标或未划分分包的同一投标项目投标，违反此规定的投标作无效投标处理。 |
| 11 | 投标人 资格要求 | （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）具有所投产品生产（经营）许可资格。 （7）本项目非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。 |
| 12 | 投标文件的构成 | 封面 目录 ★（1）投标函 ★（2）开标一览表 ★（3）投标分项报价表 ★（4）技术参数响应偏离表 ★（5）投标货物的医疗器械注册证或备案凭证（若不属医疗设备的可不提供） （6）投标货物详细配置表 （7）投标货物综合性能及规格说明 （8）质量保证及售后服务承诺 ★（9）商务条件响应偏离表 （10）项目业绩一览表 （11）设备的安装、调试、对接方案 ★（12）资格证明文件（内容详见第七章《投标文件组成与格式》） 备注：（1）其中加“★”项目若有缺失或无效，将导致其投标无效且不允许在开标后补正。 （2）上述所有投标内容均应包含在电子投标文件中，按规定一并上传到苏采云系统。 |
| 13 | 线上参加开标（开启）会方式 | 线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内（投标/响应文件提交截止时间后30分钟）未能完成解密的视为放弃投标。 请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态 |

第三章投标人须知通用条款

## 一、总则

1、适用范围及解释权

1.1 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所指定项目的招标采购活动。

1.2 本招标文件的解释权属于本项目采购代理机构（以下简称“代理机构”）。

2、定义

2.1 “采购代理机构”系指组织本次招标的苏州市卫康招投标咨询服务有限公司。

2.2 “投标人”系指向代理机构提交投标文件的供应商。

2.3 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、合格投标人的条件

3.1 合格的投标人应当符合以下条件：详见《投标人须知专用条款》中投标人资格要求。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标项目中标服务费要求详见《投标人须知专用条款》，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

5、招标文件约束力

5.1 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

6、招标活动的终止

6.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。

## 二、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1 招标文件由下列内容组成：

第一章投标邀请

第二章投标人须知专用条款

第三章投标人须知通用条款

第四章项目需求

第五章评审因素和评分标准

第六章合同格式

第七章投标文件组成与格式

1.2 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

2、招标文件的澄清、修改

2.1 代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各投标人应在投标截止时间前关注本招标公告网站上更正公告栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

2.2 代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件收受人均具有约束力。

3、质疑

3.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

3.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上报名确认单与质疑函一起递交。

3.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

3.6联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

收件人：祝丽林

联系电话：0512-65158848

通讯地址：苏州市干将西路1296号1幢17层（深业姑苏中心）

## 三、投标文件的编制

1、投标文件构成

1.1 投标文件的构成：详见《投标人须知专用条款》。

2、投标文件编写说明

2.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定编制投标文件及提供全部资料（包括但不限于加“★”项目规定的内容），或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，将可能导致其投标被拒绝。

2.2 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。原版为外文的证书类文件、外国人签字、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但必要时代理机构可以要求投标人提供翻译文件。

2.3 除技术规格中另有规定外，投标文件所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

2.4 如无特别说明，所有报价均以人民币元为计价单位。

2.5 投标人应对本项目作整体报价，不得拆分，否则其投标无效；

2.6 代理机构不接受可选择的投标方案和报价；任何可选择的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

2.7 投标人必须保证所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会或代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

2.8 制作电子投标文件的流程详见附件。

3、电子投标文件制作

3.1 电子投标文件：详见《投标人须知专用条款》。

4、投标文件的签署、盖章

4.1 投标人在投标文件的投标函中请加盖电子签章，包括单位和法定代表人（或授权代表）章。如投标文件中未加盖电子签章的作无效投标处理。

4.2 由投标人授权代表签署投标文件的，应附有法定代表人授权书。授权书上应加盖电子签章，包括单位和法定代表人章。但法定代表人签署投标文件的不需提供授权书。

## 四、投标文件的提交

1、投标文件的提交

1.1电子投标文件制作

（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。

（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

（4）电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

（5）未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

（6）投标报价（编制）要求的说明

（7）除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

（8）投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。

（9）投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分包投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个分包，也可以投全部分包，但各分包应分别计算填写单价和总价。

（10）一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

（11）投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

（12）最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

2、投标截止时间

2.1 投标人必须在招标文件规定的投标截止时间之前将电子投标文件上传到苏采云系统。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。在此情况下，招标文件收受人和投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

3、投标文件的补充、修改和撤回

3.1 投标人在投标截止时间之前，可以对其已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

3.2 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期届满这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

4、投标保证金

本项目不收取投标保证金

5、投标有效期

5.1 投标有效期为招标文件规定的投标截止之日起六十（60）天。承诺的投标有效期少于该规定期限的投标将被拒绝。

5.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期届满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式进行。投标人可以拒绝接受代理机构的这种要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，招标文件在延长的投标有效期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 五、开标与评标

1.1远程开标

1.1.1代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.1.2进入解密环节后，投标人应在30分钟内使用CA锁完成解密，如超出该时间，作无效标处理。

1.1.3开评标过程中，如投标人因所在区域出现断电、断网或其他不可预见原因导致无法参与开评标流程的，该投标人视为无效响应。

1.2现场开标

1.2.1 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.2.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

1.3开标时间、解密时间均以开标大厅的时间为准。

1.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由五人以上单数的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。

2.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并根据采购方委托从中确定中标人。

2.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密等予以保密。

3、对投标文件的审查

3.1首先对投标文件进行初审，投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人代表在进行资格性审查的同时，将通过供应商上传的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询记录证明，确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

如为接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

3.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

3.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

3.6评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算；评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标人，其他同品牌投标人不作为中标人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

4、投标文件的澄清（若有）

4.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2澄清方式

4.2.1远程澄清

需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.2.2文字澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但不得改变投标文件的实质性内容。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

5、投标文件的比较和评价

5.1 评委会将严格按照招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格性和符合性检查的投标进行综合比较和评价。

5.2 评标采用综合评分法，具体评审因素和评分标准见招标文件“第五章 评审因素和评分标准”。

6、评标过程的保密性

6.1 开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、比较和评价投标有关的资料以及授标建议等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。

6.2 在评标过程中，如果投标人试图向代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

6.3 评标结束后，不退还投标文件。

7、废标

7.1 有下列情形之一者，应予无效标：

7.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

7.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

7.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

7.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

7.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

7.1.6未通过符合性审查的。

7.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

7.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

7.1.10不同投标人的电子投标文件制作机器码一致；

7.1.11评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）（如属）

7.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

7.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

7.2废标条款

7.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

7.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

7.2.3因重大变故，采购任务取消的。

7.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

7.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

7.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

7.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、授予合同

1、合同授予标准

1.1 评委会将对通过资格性和符合性检查的投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

1.2 评委会根据排列情况并根据采购人委托直接确定中标人。中标人并列的，采取随机抽取的方式确定。

2、中标通知书

2.1 评标结束后，代理机构将在规定的时间内向中标人发出中标通知书。

2.2 中标通知书将成为合同的组成部分。

2.3 采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

3、签订合同

3.1 采购合同由中标人与采购人签订，中标人应按中标通知书规定与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件和澄清内容、中标通知书等均为签订合同的依据。

3.2 如果中标人没有按照规定签订合同，其中标资格将被取消。在此情况下重新组织采购。

3.3本合同一式六份，以简体中文书写，甲方、乙方各执二份、集中建设单位执一份，代理机构各执一份，具有同等法律效力。

# 第四章项目需求

一、项目名称：常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）电动重症监护病床等设备采购项目

二、项目编号：JSZC-320581-SZWK-G2025-0373

三、采购项目清单及技术要求：

| 分包号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动重症监护病床（称重床）1张，电动重症监护病床3张，防褥疮床垫4床，涡轮呼吸机（有创）4台，肠内营养泵4台，不锈钢彩色抢救车1辆，控温毯（兼具有温度升降功能）1张，简易呼吸气囊4只，气动加压泵1台，插管用喉镜1台；负压吸引器4台；空气消毒机4台；振动排痰仪（物理排痰装置）1台；高流量呼吸湿化氧疗仪1台；病人转运车1辆 | 1批 | ①不接受进口产品； ②其中电动重症监护病床（称重床）1张和涡轮呼吸机（有创）4台为核心产品。 |

四、技术性能及参数要求：

（一）电动重症监护病床（称重床）1张

1.外形尺寸：全长2150mm±10mm，全宽（含护栏）1005±10mm；床尾带延长架床面可伸长至2345mm±10mm；延长架配床单架伸出长度195mm±5mm；

2.整床重量≥170KG；安全工作负重≥250KG；

3.功能：背部升降0-65°±3°；膝部升降0-35°±3°；垂直整体升降490-890mm±5mm ；床头尾倾斜0-14°±1°；小腿部位档位手动调节0-20°±3°；一键心脏椅位；一键复位；背膝联动；靠背手动CPR紧急复位；电动CPR；带急停开关；带称重功能；

4.电机：整体升降立柱电机≥两组、背部及膝部电机各≥一组；

5.电机系统采用优质医疗专用电机，静音；

6.整体升降及倾斜立柱电机各≥2000N推力，背部及膝部电机各≥3500N推力；

7.配置大功率蓄电池，即使断电也可完成体位动作≥200次；

8.控制器：带手持控制器和手持护士端，围栏内外共≥4片控制面板，外侧控制面板按键丰富，共≥14键；手持护士端带锁定功能，可锁定手控器，护士端及护栏控制面板，避免误操作；急停开关，一键锁定所有功能，可满足高标准安全需要；

9.整床电气部分防水防尘达到IPx4级别，可整床全方位消毒；

10.床底配有LED灯柔光照明，方便病人晚起和护士巡视；

11.四传感器精确称重系统，数字显示称重数据，精确度可达≤0.5Kg，带离床报警功能，去皮计重等功能；

★12.整床采用双立柱升降机构，垂直升降，ABS防尘底盖含储物空间。电动病床空载时，完成整体升降(升降电机到最大行程)的工作时间≤35秒。电动病床负载安全负荷≥250kg时，完成整体升降(升降电机到最大行程)的工作时间≤45秒；

13.整体床架选用≥40mmX≥40mm厚≥2.5mm的钢管，框架结构，坐板位置有两条≥50mmX25mm厚≥2.0mm厚的方管支撑，靠背和脚框都是选用≥25mmX25mm，厚≥2.0mm方管支撑，独立框架；

14.床架两侧各有≥2个活动附件挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋等；床头床尾共配置≥4个输液架插孔，也可转换为助力支架插孔使用；

15.焊接工艺采用焊接机器人精密焊接，无气孔，高熔接度，高强度，抗弯折、抗压性强，承重力高；

16.整体床架及护栏多重防锈处理，经过去油、除锈、表面调整、磷化镀膜、钝化等≥20道工艺，再进行静电粉末喷涂，达到内外防锈；

17.涂料采用的固体粉末需通过SGS检测，涂料不得含有以下有害物质，包括但不限于：铅Pb，镉Cd，汞Hg，六价铬Cr6+，多溴二苯醚PBDE，多溴联苯PBB，邻苯二甲酸二丁酯（DBP），邻苯二甲酸丁苄酯（BBP），邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯（DEHP），邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）；（提供第三方检测报告以及提供静电喷涂盐雾试验、铅笔硬度试验检测报告复印件加盖公章）

18.床面盖板为改性工程塑料一次成型，材料厚≥3.2mm,盖板正面可承受≥185KG，载荷垫≥10000次测试；床面板分别为靠背板、坐板、大腿板、小腿板共四块盖板组合而成，床面板共有≥21个预防压疮和通气为一体的减压沉孔，有效预防褥疮，要符合人体工程力学，拆卸方便，容易清洗、消毒，减少交叉感染等；

19.床尾有延长架，用于超高病人及提高病人舒适性。延长架主体部位有隐藏式床单架，方便更换床单等衣物时避免交叉感染；

20.靠背架下面预制有X光暗盒托盘，可轻松调整X光拍摄位置，病人在床上可拍摄腰部以上各体位X光，减少医护人员的劳动强度；

21.尾部床板下设有U型伸缩功能支撑架,配有三档卡槽，腿部床板升起后可手动调节小腿板高度，实现小腿部位手动档位调节0-20°±3°，满足腿部患者在治疗中高度调节需求，防止静脉曲张；

22.靠背板上升时具备C型后退功能，减少患者背部、腹部压力，无需身体挪动即可实现舒适姿势；

★23.四片式分段护栏，采用高密度HDPE工程塑料一次成型，表面平顺易清洁。抗冲击、耐热、耐低温、耐化学药品；整体设计符合IEC60601-2-52安全标准，床头侧护栏可随靠背同时动作，保护患者的安全。护栏内外两侧共有4片14按键控制面板，方便患者和医护人员操作，靠背架护栏两外侧有角度显示器，能方便医护人员操作观察；装饰片的标准颜色为浅蓝色，可选配其他颜色；护栏安装牢固，锁定时能保障患者的安全，锁定力≤75N，发生紧急情况时能快速解锁，解锁力≤100N；

24.床头床尾板采用高密度HDPE工程塑料一次成型，表面平顺易清洁。具有抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性等，插孔内置自动锁扣，与床架连接紧密，推动时不晃动及产生异响，并可实现快速拆卸，满足紧急抢救需要；

25.床头床尾共配置4个≥80mm 一体注塑成形TPE热塑性弹性体材料防撞缓冲轮，双环设计，放射性支撑，耐撞击，能通过IEC60601-2-52 和YY9706.252-2021门框冲击测试，能通过负重≥250kg以≥0.8m/s的速度撞击测试，缓冲轮外形圆滑平顺，能减缓冲击力；

26.配置四个直径为≥150mm医用静音中控双面脚轮。具有锁定、自由、定向三段式中央控制锁定装置。刹车踏板采用锌合金；

27.配置输液架

27.1内外管及挂钩为不锈钢材质；

27.2带锁紧装置，可调高度；

27.3四钩，保证安全、方便；

27.4安全工作负重≥10Kg。

（二）电动重症监护病床3张

1.整床尺寸2150mm×1000mm（含护栏）×440-750mm（±10mm）, 床面尺寸2030mm×860mm（±10mm）；

2.床尾带延长架床面可伸长至2445mm±10mm；

3.延长架伸出长度295mm±5mm；

4.整床重量≥125KG，安全工作载荷≥250KG；

5.功能：背部升降：0-70°±3°，腿部升降：0-35°±3°，床头尾倾斜0-13°±1°；小腿部位档位手动调节0-20°±3°；一键心脏椅位；一键复位；背膝联动；靠背手动CPR紧急复位；电动CPR，护栏内侧设急停开关；

6.床体结构采用双层稳固结构，床架与底架之间设置一对用于支撑床架的升降结构。

★7.整体床架选用≥40mmX40mm厚≥1.5mm的钢管、坐板位置选用两条≥50mmX25mm厚≥1.5mm厚的方管支撑、底架采用≥50*30*1.5矩形管、底架四个角落的脚轮管采用≥Φ34×T2.5无缝圆管、床板架靠背和脚框都是选用≥25mmX25mm,厚≥1.2mm方管支撑组成，整床静态承重达≥500KG以上，独立框架；

8.靠背板上升时具备C型后退功能，减少患者背部、腹部压力，无需身体挪动即可实现舒适姿势；

9.床面盖板为改性工程塑料一次成型，材料厚≥3.2mm,盖板正面可承受≥185KG，载荷垫≥10000次测试；床面板分别为靠背板、坐板、大腿板、小腿板共四块盖板组合而成，靠背板尺寸（长X宽）：720X840mm±5mm,坐板尺寸（长X宽）：295X840mm±5mm，大腿板尺寸（长X宽）：295X840mm±5mm ，小腿板尺寸（长X宽）： 543X840mm±5mm；床面板共有≥21个预防压疮和通气为一体的减压沉孔，有效预防褥疮，整体符合人体工程力学,拆卸方便，容易清洗、消毒，减少交叉感染等。四组电机，整体升降电机两个、背部及膝部电机各一个，结构坚固，静音设计，整床操作运行平稳，无跳变；

10.整体升降电机≥6000N推力，背部电机≥4000N推力；膝部电机≥4000N推力；

11.配置备用电池，电池容量≥1.3AH, 24V,电池本身带LED充电指示灯，标准保护等级IPX4；

12.控制器：带锁定手控器和围栏内外共≥4片控制面板，外侧控制面板按键丰富，共≥14键并带锁定功能，可锁定≥4片按制面板，避免误操作。内侧控制面板配置国内领先的急停开关，一键锁定所有功能，可满足高标准安全需要；（提供所投产品彩页或原厂商的官方技术白皮书等证明文件，并在证明文件上标记具体参数响应位置）

13.床底带独立可控制开/关的床底灯，方便病人晚起和护士巡视；

14.床尾有延长架，用于超高病人及提高病人舒适性；（提供所投产品彩页或原厂商的官方技术白皮书等证明文件，并在证明文件上标记具体参数响应位置）

15.床头床尾板采用高密度HDPE工程塑料一次成型，表面平顺易清洁。抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性等,插孔内置自动压紧弹片，与床架连接紧密，推动时不晃动及不产生异响，并可实现快速拆卸，满足紧急抢救需要，容易清洗、消毒；床头板尺寸（长X宽）：940X410mm±5mm，床尾板尺寸（长X宽）：940X410mm±5mm，把手孔位材料厚度≥3mm。

16.四片式分段护栏，符合IEC 60601-2-52安全标准，可随床体的功能同时动作，保护患者的安全；采用高密度HDPE工程塑料一次成型，表面平顺易清洁。抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性等。护栏离床面高度 395mm±5mm, 单片护栏长度952mm±5mm。护栏预留离床辅助把手孔位，方便患者下床活动，提供安全有效的支撑,轻松实现患者从侧面坐起到床边站立，把手孔位材料厚度≥3mm。 护栏升降采用专利阻尼结构设计，护栏升降更轻便安静。

17.四片式分段护栏采用阻尼器升降结构，实现护栏缓降功能，降低护栏升降中的安全风险。

18.床头护栏配置有角度显示器，并设置30、45度刻度线，用于明确背部升起30度的角度，且床尾护栏配置有倾斜角度显示器；

19.床架两侧各≥2个活动附件挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋等；床头床尾共配置≥4个插孔，用于输液架安置使用；

20.床头床尾共配置4个≥80mm 一体注塑成形TPE热塑性弹性体材料防撞缓冲轮，双环设计，放射性支撑，耐撞击，能通过IEC60601-2-52 和YY9706.252-2021门框冲击测试，能通过负重≥250kg以0.8m/s的速度撞击测试，缓冲轮外形圆滑平顺，有效减缓冲击力；

21.配置四个直径≥125mm医用静音中控双面旋转脚轮，轮架配有合成材料制的轮盖。无压痕,配有轮盖,具有锁定、自由、定向中央控制锁定装置；

22.焊接工艺采用焊接机器人精密焊接，无气孔，高熔接度，高强度，抗弯折、抗压性强，具高承重力；（提供机器人现场图片及报关单复印件加盖公章）

★23.整体床架及护栏多重防锈处理，经过去油、除锈、表面调整、磷化镀膜、钝化等≥20道工艺，再进行静电粉末喷涂，达到内外防锈；

24.涂料采用的固体粉末通过SGS检测，涂料不得含有以下有害物质，包括但不限于：铅Pb，镉Cd，汞Hg，六价铬Cr6+，多溴二苯醚PBDE，多溴联苯PBB；

25.配置输液架

1)内外管及挂钩为不锈钢材质；

2)带锁紧装置，可调高度；

3)四钩，保证安全、方便；

4)安全工作负重≥10Kg。

（三）防褥疮床垫4床

1.外形尺寸：1970X860X125mm±10mm；产品重量：≥10kg；最大安全负重：≥150kg；

2.床垫面料是医用PU涂层织物，由PU涂层+聚氨脂织物，可渗透蒸汽的双向拉伸材料，有助于减少床垫与皮肤界面的水分滞留，能避免因为水分滞留导致降低组织对损伤的耐受性；

3.床垫能及时释放背部压力，有效解决压疮问题，床垫支撑表面是通过增加接触面积，有效地在整个身体上重新分配压力尽量减少剪切、摩擦以及热量和水分过度积聚的影响；

4.贴合人体曲线，减少可能的骨突部位的高压。高性能海棉，侧躺不易塌陷，气流通道，确保气流循环；

5.可用≤75º水机洗，烘干或自然烘干，烘干的温度超过≤60°，能很快恢复到自然状态， 耐磨损；

6.防滑底部，防止床垫在床面或床垫上滑移，维护病人安全；

7.床罩面料经测试有相关生物相容性测试报告，包括医疗器械的生物学评价第5部分，体外细胞毒性试验，ISO 10993-5:2009（E），以及医疗器械的生物学评价第10部分的刺激和皮肤致敏试验，按标准ISO 10993-10:2010（E）测试；

★8.产品阻燃性符合BS标准，床垫成品测试符合BS7177:2008+A1:2011中等危险的阻燃性要求；填充物海绵阻燃性符合BS 5852：Part 2：1982，点火源5 测试标准。床罩面料阻燃性符合 BS7175:1989测试标准要求；

★9.床罩面料经过防霉QB/T 4199-2011性能试验，属一级防霉等级；

10.床垫不需要翻面或掉转使用。能保证用于CPR，X-线兼容，便于急救转运；

11.海绵的性能：密度≥39 - 43Kg/m3，测试标准≥BS EN ISO 845: 2009 (ISO 845: 2006)，硬度≥115 - 150N， 测试标准≥BS EN ISO 2439: Method B 2008；

（四）涡轮呼吸机（有创）4台

一）基本功能

1.适用患者类型：成人、儿童、婴幼儿；

★2.主机搭载≥12英寸彩色触摸屏显示器，可进行屏机分离，显示屏方便从主机拆卸并安装到其他设备；

3.驱动方式：电动电控；

4.具有漏气补偿能力，漏气补偿≥55L/min；

5.主机标配电池，无外接电源时可工作的时间≥120分钟，可选配增添备用电池，无外接电源时可工作时间≥240分钟；

★6.呼气阀采用金属材质，可徒手拆卸，并在多次高温高压蒸汽消毒（134℃）后不会发生形变，保证气路密闭性，同时防止交叉感染；

7.病人信息、当前的设置参数、报警信息和趋势等，支持数据导出功能；

二)通气模式

1.基本通气模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、双相气道正压通气（如DuoPAP、DuoVent、DuoLevel等）通气模式、压力调节容量控制PRVC通气模式、压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、压力释放通气APRV；

2.具有自动插管补偿（ATRC）功能，可选择不同孔径的气管插管，呼吸机根据选择的孔径自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致；

3.具有吸气保持，呼气保持，手动呼吸，屏幕冻结测量，屏幕锁等功能；

4.具有肺功能测量功能，可测量顺应性，弹性阻力，时间常数，内源性PEEP；

5.个性监测参数定制：可自选监测参数在主监测区，方便医生观察；

6.具备肺复张功能；

三)参数设置

1.潮气量：20-1800ml

2.呼吸频率：1-70bpm

3.吸气时间：0.2-9s

4.吸/呼比：4:1-1:10

5.吸气压力：5-50cmH2O

6.支持压力：0-50cmH2O

7.PEEP：0-30cmH2O

8.压力触发灵敏度：-15~0cmH2O

9.流速触发灵敏度：1~20LPM

10.压力上升时间：0-2s

11.吸气暂停时间：0-4s

四)监测参数

1.压力监测：PEEP、气道峰压、气道平台压、气道最小压、平均压等监测参数

2.潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量的监测

3.通气量监测：分钟通气量MV、自主呼吸分钟通气量（MVspont）

4.吸入的氧浓度的监测

5.肺的力学监测：呼气阻力，动态肺顺应性，WOB的监测

6.波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间

五)报警设置

1.通气量报警：分钟通气量高，分钟通气量低

2.压力报警：气道压力高，气道压力低，持续气道压力高，呼气末正压低

3.其他报警：管路脱落报警，呼气潮气量低，自主呼吸频率高，窒息时间，吸入氧浓度高，吸入氧浓度低，交流电故障，电池电压低，电池耗尽，空气源不足，氧气源不足等

六)其他功能

1.可对监测参数变化趋势和报警信息进行记录存储

2.漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能

3.提供直流（12V）和交流两种供电方式

4.具备高压氧气气源和低流速氧气气源两种连接方式接口

5.台车具备集中电源管理系统。

（五）肠内营养泵4台

★1.挤压方式：盘式蠕动挤压式；

2.蠕动轮为可拆卸；

3.全透明泵门，喂养过程全程可视；

4.内置把手，方便转运；

5.固定夹可调向，支持水平和垂直固定；

6.喂养速度范围：1-1200ml/h；

7.喂养精度≤±5%；

8.冲洗速度：1-1200ml/h；

9.排气速度：2000 ml/h；

10.KTO速度：1-30ml/h；

11.具有连续喂养模式和间歇喂养模式，满足临床使用；

12.具有间歇防堵管功能；

★13.显示屏≥4.0英寸，医用级触摸屏；

14.具有锁屏功能，可自动和手动两种方式锁屏；

15.支持自动完成泵管管路充盈；

16.自带加温系统，无需外接电源，能减少病人腹泻；

17.加温范围：32-50℃，可直接通过触摸屏调节温度；

18.报警信息：遗忘操作、泵门打开、喂养完成、喂养异常、加温器超温、加温器欠温、加温器未安装、无电池、无外部电源、电池电量低、电池耗尽，即将关机、待机结束、营养液泄漏、充电故障、管路异常；

19.续航时间：可连续使用≥24h；

20.支持电池快充，关机条件下，充电时间≤4h；

21.防护等级：IP34；

22.重量≤1kg（含电池）；

23.可储存不少于2000条历史记录；

24.屏幕亮度至少10级可调；

25.报警灯光亮度至少10级可调；

26.报警音量至少5级可调；

27.支持通过无线或有线联网，与输注中央站连接；

28.显示器具备夜间工作模式，降低对患者和环境的光干扰。

（六）不锈钢彩色抢救车1辆

1.尺寸：666×416×950(mm)（±10 mm）

2.规格：喷涂、喷涂、四门、双抽、配一只塑料桶

3.材质：优质不锈钢+轻型合金铝材料

4.主材规格：板材厚度≥1.0mm

5.表面静电喷涂，颜色与病房环境和谐一致

6.万向轮：φ100聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发

7.抽屉导轨为优质静音伸缩导轨

8.车体四周安装有强力塑胶防撞圈条。

（七）控温毯（兼具有温度升降功能）1张

1.标准配置：主机一台、冰毯一条、冰帽一个；

2.通过全项目电磁兼容EMC检测，抗电磁干扰能力强。符合YY0505-2012标准，可提供专业的检测报告；

3.制冷方式：采用全无氟压缩机，性能稳定，可长时间连续使用；

4.升温系统采用氮化硅加热器；

5.全电脑自动控制，控温精确，运行数据随时查询；

6.采用快接装置，配备双通道接口，毯帽可同时使用，也可分开独立使用；

7.控温方式：机控（手动模式：三温控制）体控（自动模式）；

8.语音和声光智能报警功能：系统故障报警，水温超温报警，传感器脱落或损坏报警，缺水报警，除尘报警；

9.控温帽、控温毯采用TPU材质，蜂窝状，水循环更通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩，易拆洗；

10.电源（AC）：220V±10%   50Hz±1Hz；

11.毯帽降温温度范围：1-40℃ ；

12.温度显示范围:-5-50℃；

13.控温精度：±0.1℃；

14.水温范围：-6-40℃；

15.噪音：≤45db；

16.整机功耗：660VA。

（八）简易呼吸气囊4只

1.可置 60cmH2O 安全限压阀；

2.标配含储气袋，PVC 面罩；

3.气管（2 米）；

4.一体式进气阀组，直接连接储气袋和氧气管；

5.100%医疗等级 PVC 原料；

6.100%不含乳胶；

7.单一病患使用；

8.材料符合 ISO 生物相容性要求；

9.材质：PVC；

10.球囊容量 1630ml；

11.标准病人阀接头直径： 15/22mm；

12.限压安全阀:60cmH2O。

（九）气动加压泵1台

1.主机具有≥4.3英寸彩色触摸屏，可显示当前治疗的肢体、治疗时间、治疗模式

2.治疗压力：腿部 20 - 60 mmHg，足部 120 - 140 mmHg，误差：±5mmHg

3.治疗模式：具有≥4种治疗模式可选

4.治疗时间：0-9999 min可调，支持顺序计时、倒序计时、依从性计时

5.脉冲加压：小腿套0.5S可达脉冲压力，足套在0.4S内可达脉冲压力

6.治疗部位动态显示：治疗模式界面具有腔体示意图，治疗部位、治疗压力实时显示功能

7.具有间歇脉冲加压抗栓功能、空气压力波治疗仪功能、配合足套使用可实现足底泵功能

8.气囊具有重复型、标准型以及舒适型可选；支持足部、腿部（又分为小腿、大腿、足连小腿、足连大腿）肢体压力套，左下肢和右下肢可以单独选用

9.肢体压力套连接识别功能：具有识别是否连接肢体压力套的功能，并支持区分足套和非足套

10.保压时间：0-5s可调，最小调节步长1s

11.压力单位三种可选：mmHg、kPa、Pa

12.静脉充盈时间：20-70s，最小调节步长1s

13.治疗顺序：支持同步、先A后B、先B后A模式

14.充气速度：最多5级可选，适应不同病人的耐受程度

15.气囊单腔压力可调，支持零压跳过功能，可避开患者创伤部位

16.IP23防护等级，具有防尘防水功能，支持含氯消毒液、医用酒精、84消毒液等擦拭

17.支持医嘱闭环功能：设备能自动解析、加载病人信息和治疗信息参数，记录并上传医嘱执行的治疗状态

18.支持圆周加压，具有等压加压与梯度加压的加压类型

19.具有双重过压保护措施，支持一键紧急暂停，具有手动释压及自动释压两种释压方式

20.具有自动或手动锁屏功能，防止治疗过程中误触

21.屏幕亮度10级可调，并支持夜间模式，夜间模式下屏幕亮度自动调节

22.运行噪声≤58dB(A)

23.具有定时关机功能

24.支持无线网络连接中央站

25.内置可充电的锂电池，电池续航时间≥5h，充电时间≤4h

26.具备报警功能：超安全气压、肢体压力套不存在、管路断开、泄气异常、压力传感器异常、电池耗尽，即将关机、通讯中断等报警提示

27.具备日志存储功能：支持存储≥4000条操作记录，及≥3000条治疗记录。

（十）插管用喉镜1台

1.整机由喉镜支架和显示器组成，方便携带及临床操作；

2.要求配有和喉镜片弧度一致的，可消毒使用专用导丝，方便插管；

3.喉镜片应用特种医用材质，表面光滑，无反光；

4.显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动，方便不同站位操作及教学演示；

5.喉镜片可插入镜片长度：成人型号≤108mm；

6.镜片角度：成人≥40度；

7.视场角60º±15%，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变；

8.摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux；

9.液晶屏像素（PIX ）：720*480，全视角真彩高清晰液晶显示屏，可实时清晰进行图像传输及显示；

10.显示器≤3英寸非触摸屏，轻便好用，防止误触，分辨率≥7.87 LP/mm；

11.镜片手柄与显示组件的连接：采用一体式连接，有效避免使用中连接松动于接触不良的情况发生；

12.纺锤型短手柄，符合人体工程学，握持舒适；

13.具有特殊防雾功能，适宜自主呼吸病人实施清醒气管插管；

14.电压范围：100-240VAC,50-60HZ；

15.充电器输入：~220V，50Hz；

16.充电器输出：5V，1000mA；

17.充电时间：＜3小时，持续放电时间：＞3小时，充电次数：＞300次；

18.内置可充电式锂电子聚合物电池。

（十一）负压吸引器4台

1.可挂接在吊塔的悬臂上；

2.顶部指拨式切换开关，工作模式指示标贴；

3.无级调节旋钮，无负压泄漏；

4.夜光表盘：读数更清晰；精度满量程+-5%；不同负压段，不同颜色标识；

5.外壳：优质工程塑料；流线型，结构牢固，消毒剂即可清洁；

6.内部结构：机械部件少，维护容易，耐腐蚀，无需润滑，重量轻，正负压保护装置；

7.溢流保护杯有效防止废液集满后倒流。

（十二）空气消毒机4台

一）规格参数：

1.额定电压：220V/50Hz；

2.额定功率：≤89W；

3.噪音：≤50dB(A)；

4.机身材质：碳钢+烤漆；

5.电机：直流无刷电机；

6.操控方式：智慧触屏；

7.风量：≥1600m³/h；

8.适用体积：≤187m³；

9.产品形式：移动式。

二）功能要求：

1.风量控制要求：具备四档风速调节；

2.分档风量要求：Ⅰ档满足 400m³/h 以上，Ⅱ档满足 700 m³/h 以上；Ⅲ档满足 900 m³/h 以上，Ⅳ档满足 1600 m³/h 以上；

3.节能功率要求：Ⅰ档 19W 以下，Ⅱ档 31W 以下，Ⅲ档 46W 以下，Ⅳ档 89W 以下；

4.风量循环方式：下侧进风顶出风；

5.控制要求：具备童锁、睡眠、自动、手动模式运行；

6.分时控制：具备可以自定义的分时、分档、启停控制功能 ；

7.查询：具备累计运行时长查询功能；

8.故障：具备故障提醒报警功能；

9.外壳材质：外壳采用碳钢材质，表面处理采用烤漆；

10.机身控制按键：智能电容液晶触摸控制屏；

11.提醒功能：具备可以根据现场工况自定义的保养提醒设置；

12.等离子体密度：5.64×1017m-3；

13.过滤器配置：初效+化学物过滤器。

（十三）振动排痰仪（物理排痰装置）1台

1.工作条件：电源：AC 220V±10%，50Hz±2%；

2.结构形式：便携式，配备小台车（具有收纳功能）；

3.风机低噪音，充气压力稳定；

4.双导气软管使受力均匀，提高患者舒适度；

5.工作频率：2-26Hz，调节步进1 Hz，连续可调 ；

6.定时范围：1-100分钟，调节步进为1分钟，连续可调；

7.振动强度：1-11档可调，调节步进为1 ；

8.压力范围：0.5-3.9KPa；

9.工作模式：成人、儿童及新生儿内置智能程序；

10.导气软管与主机及气囊背心之间连接牢固，在承受5N拉力情况下，不松动、不脱落； 压力气囊背心制作材料的断裂强度≥20N。

（十四）高流量呼吸湿化氧疗仪1台

1.基本要求

1.1全中文操作界面。主机构成包括：涡轮、加热板、氧气调节阀、液晶屏等主要部件。

1.2显示屏：≥4.3英寸彩色液晶显示屏；

1.3具备一次性弯头组件，免消毒维护，防止交叉感染；

★1.4可以选配血氧模块，同时可在主机上显示血氧饱和度及脉率，指导临床医生调节相关参数；

1.5具备智能语音报警功能，可以对报警信息进行语音说明，指导临床人员有效快速处理治疗时报警问题；

1.6内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天的温湿度、流量、氧流量、血氧、脉率等治疗数据趋势图；

2.设置参数要求

★2.1流量设置范围：2~80L/min；

2.2温度设置调节范围值为：29℃-37℃；

2.3 自动调节氧浓度：21%-100%，当设置流量发生改变时机器自动调节氧浓度；

2.4 支持1L和5L两种流量调节精度，流量2L-25L时调节精度为1L、流量25L-80L时调节精度为5L；

3.其他要求

3.1湿化罐在使用过程中自动加水；

3.2提供鼻塞（大号、中号、小号）、气管切开接口等多种患者连接界面；

3.3可选配台车，方便设备移动及临床操作；

3.4监测参数：可监测温度、流量、氧浓度、呼吸频率、血氧、脉率参数，方便临床评估患者治疗效果；

3.5报警参数：管道报警、氧浓度高低报警、堵塞报警、水位报警、温度报警、断电报警、血氧未连接/通讯故障报警、无法达到目标温度报警；

3.6具备护士呼叫端口，当设备报警时端口提供一个开关信号，可以提示医护人员报警信息进行快速处理；

3.7具备可拆卸式空气过滤器，可以过滤空气中的杂质及有害物质。

（十五）病人转运车1辆

1、尺寸：1950mm×650mm×500/900mm；床面高度最低是500，最高是900；床板位置调节背板0--75度；

2、规格：手摇式，上体采用汽簧作支撑力源；

3、材质：主要框架结构采用国际A380.2优质铝合金压铸成型。车面及护栏采用PE料一次成形，车面分体，上体选用阻尼器做支撑力源，操作方便。

4、手摇柄（螺杆配有离合装置）可调整车面高度，高度为500/900mm

5、最大承重：250KG

6、中控轮直径：15CM

7、标配件：输液架，可升降第五轮，床垫，PP护栏，心肺复苏位快速释放把手，

五、投标报价要求：

1、本次采购只有一个分包，投标人须对分包内的采购内容全部响应，只投报其中部分内容或出现选择性投报的作无效投标处理。

2、采购总预算及最高限价：人民币1341500.00元整。

投标总价不得超过采购预算或最高限价，否则将作无效投标处理。

3、投标人应对本项目中的所有内容进行报价，不得漏报，否则将作无效投标处理。

4、投标应以人民币报价，投标总价包括：全部设备、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、保险、运费、各种税费、劳保、售后服务、专利技术及免费质保期间的一切费用，采购人不再为本项目支付其它任何费用。

5、请投标人充分考虑本项目的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。

6、本招标文件中，如有涉及品牌或相关规格型号仅供参考，并无限制性，投标人在投标报价时可以选用替代品牌型号，但这些替代要实质上相当于或优于相应技术要求。

7、投标人须明确所投设备生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等；提供货物的配置清单，并提供详细的技术参数和性能说明书。说明书、彩页样本需能真实体现设备的技术指标及性能，投标文件中描述的产品技术参数如与说明书、彩页样本有矛盾之处，以说明书、彩页样本为准。

# 8、投标人在投标报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标总报价中。风险因素包括遇突发情况、物价调整、税费调整等。

六、项目实施要求：

1、项目实施过程中，中标人应在接到采购人或集中建设单位通知后2小时内响应，24小时内配合安装、调试或者验收等，中标人无故迟延响应超过24小时的，采购人及集中建设单位有权处以合同总价（验收总价）千分之一/次的罚款，因此产生的所有支出（包括但不限于因投标人未能及时响应给采购人及集中建设单位造成的损失）由中标人承担，罚款及各项支出，采购人及集中建设单位有权在应付中标人的任一期合同款项中直接扣除及追究其违约责任。

2、投标人需制定详细的项目组织实施方案，执行有关国家和行业规范，根据现场安装环境、安装位置等情况制定方案，在安装过程中，中标人应努力降低噪声、粉尘等污染，做好相应治理工作并负责安装场地杂物和垃圾等的清理工作；安装现场所有材料、货物等均由中标人负责保管，直至项目安装、验收完毕，项目结束后需将现场清理干净；中标人对作业队伍严格管理，注意安全，工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡事故，均由中标人负责处理并承担相关责任，采购人不承担任何责任；在送货及安装期间，中标人应遵守现场的各项规章制度，接受采购人的质量监督，严格工序管理，对于采购人提出的问题及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收。

3、为保证项目的顺利实施，投标人应为本项目合理配备项目实施团队。项目实施团队人员均应具有与本项目相适应的资质及专业能力。

4、投标人需制定详细的验收配合方案，包含但不限于验收的标准、验收的时间控制及若验收不合格如何整改等内容。

七、交货、验收及测试

1、投标人应严格执行绿色采购需求标准，需求标准包括：国家出台的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》等。投标人应严格按照包装环保要求，根据投标货物实际情况进行绿色包装。

2、全部货物到达项目现场后，采购人将对货物进行验收及测试，验收及测试内容包括货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、检测报告、相关证书、质保证明、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。中标人配合采购人验收。

3、验收标准：符合相关国家、行业规范标准、货物本身的规格、技术条件及中标人承诺的其它指标。如验收不合格或相关要求不合格、达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报有关部门按相关规定处理，中标人须承担相关损失及违约责任。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由责任方承担。如发现中标人存在虚假应标情形的，相关风险完全由中标人自行承担。

4、投标人须保证所投货物的任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、知识产权和工业设计权的指控。采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、知识产权或工业设计权的投诉时，一切后果由投标人负责。

八、质量保证和售后服务要求：

1、本项目设备免费质保期要求：电动重症监护病床等医疗设备免费质保期≥3年。

投标人应提供不低于上述要求的免费质保期。自验收合格之日起，开始进入质保期。质保期内，根据采购人需要提供免费保养服务，质保期内每年提供一次免费保养，质保期自设备经验收合格之日起计算。

2、在免费质量保证期内，中标人负责保养和维修本次采购的所有设备，对任何因产品设计、材料、产品质量和部件造成的设备或部件损坏进行无偿更换和维修。因货物安装、制造原因出现的任何质量问题，中标人应负责更换或维修，由此产生的一切费用由中标人承担。同时对设备有可能出现的重大故障规划出合理应对措施及预案。免费质量保证期后中标人负责提供及时、优质、快速的终身维修服务，并应保证采购人能更换到原厂正宗的零部件，确保货物的正常使用，维修只收取零配件成本价，不收取人工费。

3、在货物使用过程中，如因产品质量或安装问题造成人员伤亡或财产损失，由中标人承担全部责任。

4、投标人需制定详细的人员培训方案，在所有设备安装完成后负责对采购人的操作和维护人员进行不少于1个工作日的日常使用方面的现场专业技术培训，内容包括但不限于设备的日常保养和维护，操作的技术要领，常见故障处理的技术培训等，确保相关人员可熟练使用相关货物。

5、投标人需制定详细的售后服务方案；质量保证期内产品出现故障，中标人应在接到采购人或集中建设单位通知后2小时内进行响应，12小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过24小时的，采购人及集中建设单位有权处以合同总价（验收总价）千分之二/次的罚款，中标人拒绝维修或迟延维修超过24小时的，采购人及集中建设单位有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因中标人未能及时维修给采购人及集中建设单位造成的损失，采购人及集中建设单位自行或委托第三方维修产生的费用等）由中标人承担，罚款及各项支出，采购人及集中建设单位有权在应付中标人的任一期合同款项中直接扣除及追究其违约责任，若超过尾款期限的，采购人有权追溯其责任。

6、投标人需在投标文件中对免费质量保证期满后维保范围及收费（①维保范围及内容；②维保收费标准；③维保时间进程、维保档案等。）进行说明。

7、投标人需在投标文件中对故障应急预案（①故障应急预案；②有关经验措施实施预案进行评定）进行说明。

九、其他要求：

1、技术指标符号说明：

招标文件“技术性能及参数要求”中“★”技术指标为重要技术参数，投标人应根据要求提供指定的证明材料作为佐证；如参数中未要求提供指定材料的，需在投标文件中提供以下任意一项证明材料作为佐证：（1）具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检验报告书复印件并加盖厂家公章；（2）产品功能的官网截图和链接相关证明材料复印件并加盖厂家公章；（3）产品注册证或技术参数彩页或经国家药监部门备案的说明书证明文件加盖厂家公章）；若“★”技术指标未提供佐证材料供评标委员会评判的，评标委员会可视为未对此技术参数进行响应。

2、交货时间：合同签订生效后，在收到采购人通知30天内交货送至指定地点并安装调试完成。

3、交货地点：根据采购人要求送达指定地点（常熟市海虞中心卫生院）。

4、本项目付款方式详见《合同特殊条款》。

5、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网、苏州市政府采购网上发布的通知为准。

# 第五章评审因素和评分标准

一、评标方法

1、本项目的评标采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为40%（权重），技术与质量及其它占60%（权重）。（保留小数点后2位）

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

3、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

3.1投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

3.2投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评审因素、分值及评分标准

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

1、投标报价40分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为40分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×40分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2、评分标准60分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备配置与质量 | 44分 | 所投设备的技术参数、性能等应满足招标文件的要求； 1、打“★”技术指标的为重要技术参数，出现一个负偏离扣1.5分； 【注：上述技术参数须在投标文件中提供以下任意一项证明材料：（1）具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检验报告书复印件并加盖厂家公章；（2）产品功能的官网截图和链接相关证明材料复印件并加盖厂家公章；（3）产品注册证或技术参数彩页或经国家药监部门备案的说明书证明文件加盖厂家公章；否则视为负偏离。】 2、其他技术指标出现负偏离，每一个扣0.1分； 投标文件中须提供详细的技术参数响应偏离表。 |
| 2 | 免费质保期 | 1分 | 满足采购文件质保期要求；每延长一年质保得0.5分，最多的1分； 注：本质保期延长不足1年的不得分。 |
| 3 | 维保服务方案 | 4分 | 维保服务方案包括①维保工作具体维保内容、维保流程、维保规范标准；②维保档案、维保台帐等情况。 能体现上述评审要点且实施方案详细完整、针对性强,价格优惠力度大的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求,价格优惠力度不够的得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 4 | 培训计划 | 4分 | 根据培训方案内容包括①培训需求分析；②培训内容及方法计划；③负责培训人员情况；④培训设备场地情况介绍进行评定。 能体现上述评审要点为且实施方案详细完整、针对性强的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 5 | 故障应急预案 | 2分 | 投标人根据设备有可能出现的①重大故障规划出合理应对的措施；②有关经验措施实施预案进行评定。 能体现上述评审要点为且实施方案详细完整、理解透彻、针对性强的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 6 | 业绩 | 5分 | 投标人或所投产品2021年1月1日至今电动重症监护病床（称重床）或电动重症监护病床或防褥疮床垫或涡轮呼吸机（有创）或肠内营养泵或不锈钢彩色抢救车或控温毯（兼具有温度升降功能）或简易呼吸气囊或气动加压泵或插管用喉镜或负压吸引器或空气消毒机或振动排痰仪（物理排痰装置）或高流量呼吸湿化氧疗仪或病人转运车的业绩（以合同签订日期为准），由评标委员会根据提供的合同业绩进行评定，每提供1个完整合同业绩的得2.5分，本项最高得5分。 |

三、政府采购政策的评审加分（下述政策不重复享受政策）：

（一）针对小微型企业的评审

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，结合《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）相关要求对属于小型、微型企业的投标人给予评审优惠：

2、中小企业划型标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

3、中小微企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

在本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受小微企业扶持政策。

投标人提供的货物既有小微企业制造货物，也有大中型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。投标人应当出具《中小企业声明函》（见格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

4、中小企业在投标文件中提供《中小企业声明函》的，可以认定为中小企业。未在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小企业发展的相关政府采购政策。请各投标人如实填写。如投标人提供的《中小企业声明函》不符合中小微企业认定标准，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

5、根据投标人提供的《中小企业声明函》，如投标人提供的货物、承担的工程或者服务，为小型企业生产的货物的，对其报价给予20%的扣除；如投标人提供的货物、承担的工程或者服务，为微型企业生产的货物的，对其报价给予20%的扣除；扣除后的价格参与评审。即投标人所供货物全部由小型或微型企业生产且使用该企业商号（注册商标）的才能享受此优惠。

（二）关于政府采购促进残疾人就业政策的评审

1、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（三）关于政府采购支持监狱企业发展政策的评审

1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

2、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

四、其它须落实的政府采购政策：

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

2、根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）文件的规定：

2.1环保与节能：

2.1.1若本次拟采购产品属于政府采购节能产品品目清单（强制采购）范围内的，各投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，否则视为无效投标。

2.1.2若本次拟采购产品属于政府采购节能产品（优先采购）、环境标志产品品目清单范围内的，各投标人可提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。

五、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询截止时点：投标截止时间以后。

（2）查询渠道：

通过“信用中国”网站上查询的信用信息。

（3）查询证据留存方式：

对存在失信信息的投标人，采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：

评标委员会在对投标人进行符合性审查时，应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。投标人存在上述文件规定的失信行为的，其投标无效。

# 第六章合同格式

合同编号：

签订地点：常熟市

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

集中建设实施人：常熟市恒翔建设有限公司

第一部分合同一般条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方（包括集中建设实施人）按照常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）重症监护病房（ICU）设备采购项目 （项目编号： JSZC-320581-SZWK-G2025-0373 ）项目公开招标结果签订本合同。

第一条定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。

2、甲方：购买本合同下货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、乙方：提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。

4、货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切货物及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

5、服务：根据合同规定乙方承担的与供货有关的辅助服务，包括但不限于合同货物的运输、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

6、合同总价：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用，包括但不限于货物本身的价值金额/乙方的利润/增值税及其他乙方应缴的税金/安装费/调试费/人工费/技术支持与培训/运输费用/保险费用/样品费用等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方支付任何额外的费用。

第二条组成本合同的文件：详见《合同特殊条款》

第三条合同货物清单和合同总价：详见《合同特殊条款》

第四条权利保证

乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

乙方保证货物均具备适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权终止本合同并追究乙方的法律责任。

第五条质量保证

1、乙方保证货物完全符合国家相关法律法规的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私货物。本合同应为完整产品及功能的提供，乙方所提供货物的质量技术规格应与招标文件规定及投标文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，乙方应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。

3、乙方应按照标书的有关规定提供合格产品。

第六条包装要求

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

第七条交货

1、乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物，交付地点由甲方指定。

2、交付时间要求：详见《合同特殊条款》。

3、本项目交货方式为现场交货。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。

第八条到货验收

1、货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场开箱验收，如乙方不能按时到达现场又无电函通知的，甲方有权开箱检验。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同及招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合合同及招投标文件规定及甲方要求的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证、有效进口证明文件等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

4、甲方有关货物质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

第九条伴随服务

1、乙方应提供下列伴随服务：

（1）货物的现场安装、施工、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

2、安装施工调试期间甲方责任：

（1）负责提供场地和有关货物的安装位置；

（2）提供符合安装施工调试要求的电源和水源等；

（3）负责乙方安装施工调试期间与其他施工安装单位交叉作业时的协调工作；

（4）配合乙方做好与安装施工调试有关的辅助性事务；

（5）对乙方的安装施工调试工作进行监督管理。

3、安装施工调试期间乙方责任：

（1）负责货物运抵指定地点后的搬运及看护保管；

（2）在安装施工前负责派员前往安装现场进行勘测，确认施工现场条件，与甲方约定具体开工日期；

（3）按照国家规定的相关安装规范和质量标准完成安装施工调试工作；

（4）遵守施工现场的有关规章制度，文明施工，接受甲方的监督管理。

（5）配合甲方工作，参加现场施工协调会议；

（6）负责现场施工人员的保险和一切安全责任；

（7）负责安装质量的自检验收，配合甲方完成验收工作及项目的移交；

（8）按照有关部门要求完成质量评定和安装施工记录；

（9）负责安装施工调试期间由于乙方过错所造成的一切损失。

第十条最终验收

1、货物安装调试结束后，乙方应及时通知甲方对项目进行最终验收，验收合格的，由甲乙双方签署验收单并加盖单位公章。

2、货物验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺及甲方要求的其它指标。

3、如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸/搬运/运输/保管费用及责任等均由乙方承担。

4、验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺、甲方要求等。根据招标书要求及有关规定由招标代理机构、采购方到场，并按国家标准进行验收。

5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方。

第十一条售后服务

乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及招标文件规定、投标文件承诺的内容提供售后服务。

第十二条付款

详见《合同特殊条款》

第十三条违约责任

1、甲方逾期付款的，以逾期付款金额为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的5%。

2、乙方逾期交付货物的，甲方有权要求乙方每逾期1天向甲方支付逾期交付货物货款总额1％的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物货款总额的5％；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物货款总额的5％，甲方有权解除合同。但违约金不足补偿甲方实际损失及/或损害的，甲方有权要求乙方赔偿甲方的实际损失及/或损害。

若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过5日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方之日起自动终止，同时甲方有权要求乙方在甲方书面通知之日起5日内向甲方支付本合同货款总额的30%，作为违约金。

3、出现下列情形之一，甲方有权要求乙方相应地交付替代货物或者降低本合同总价，或者要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措，前述措施无法弥补甲方损失及/或损害的，甲方还可以单方解除本合同；甲方亦有权停止支付本合同总价的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的7个工作日之内立即退还已收取的本合同总价的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在中国法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：

1）乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施；

2）交付的货物因交付或验收（如适用）以前的原因而产生毁损/灭失/变质/泄漏/数量或重量短缺/质量不良/不安全等物质上的缺陷；

3）交付的货物存在为他人设定担保/交易限制/权属争议/不符合中国各地法律的强制性规定等法律上的缺陷；

4）交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给任何国家的消费者/使用者/其他第三人造成生命/身体/财产等方面的损害或者被任何国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被中国政府部门等进行查处或者制裁；

5）交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其他第三人的专利权/商标权/专有技术/互联网络域名权/商业秘密等知识产权以及其他权利；

6）乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；

7）出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全/被拍卖/被强制执行/被有权机关等查处或者整改/主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

乙方承诺：对本条约定表示充分接受且不持异议。

第十四条不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十五条合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十六条合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十七条合同的转让

除甲方书面同意外，乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十八条履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第十九条争议解决方式

在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商不能解决，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第二十条合同生效及其他

1、合同应在甲方、乙方、集中建设实施人三方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式六份，以简体中文书写，甲方二份、乙方二份、集中建设实施人一份、代理公司一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第二部分合同特殊条款

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的采购的标的物，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②招标文件；

③乙方的投标文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

⑤廉洁从业协议。

二、交付时间：合同签订后，满足建设条件起30天内交货送至指定地点并安装调试完成。

三、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为        （大写）元人民币。本合同采用固定总价合同。

2、付款步骤

2.1合同签订后的半个月内，乙方向甲方提供合同总价30%的银行预付款保函，经甲方审查同意支付合同金额的30%作为预付款。

2.2乙方提供的全部货物经甲方验收合格（如需安装调试的，乙方须安装调试完毕并经甲方验收合格）后的两个月内，甲方向乙方支付至验收总价的80%，并退回银行预付款保函。

2.3 验收合格（如需安装调试的，乙方须安装调试完毕并经甲方验收合格）之日起一周年后的农历年前，货物无质量问题，甲方向乙方支付验收总价的10%。

2.4 验收合格（如需安装调试的，乙方须安装调试完毕并经甲方验收合格）之日起二周年后的农历年前，货物无质量问题，甲方向乙方支付验收总价的10%。

注：（1）本合同款项由甲方委托集中建设单位进行支付，以上每次付款前，乙方均应提供符合集中建设单位要求的同等金额的合法有效增值税普通发票和请款单。否则，集中建设单位有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。

（2）不满足上述付款要求的作无效投标处理。

（3）本项目支付方式：银行转账，支持数字人民币。

四、产品保修及售后服务：

1、从乙方将货物送至甲方指定地址后应负责免费安装调试（如需）。

2、货物免费保修    年，自甲方验收合格之日（如需安装调试的，则自安装调试并经甲方验收合格之日起）起计算。

3、乙方应在接到甲方或集中建设实施人通知后    小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过    小时的，甲方及集中建设实施人有权处以合同总价千分之二/次的罚款，乙方拒绝维修或迟延维修超过    小时的，甲方及集中建设实施人有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时维修给甲方及集中建设实施人造成的损失，甲方及集中建设实施人自行或委托第三方维修产生的费用等）由乙方承担，罚款及各项支出，甲方及集中建设单位有权在应付乙方的任一期合同款项中直接扣除及追究其违约责任，若超过付款期限的，甲方及集中建设实施人有权追溯其责任。

报修电话：

传真号码：

联 系 人：

4、免费保修期内，乙方免收甲方所有费用，包括但不限于零部件费用、人工费、交通费、住宿费等。

5、免费保修期满后，若甲方要求乙方提供维修的，甲方承担维修所需更换零部件/配件费用，乙方同意按成本价收费。

按照招标文件和乙方在投标文件中承诺的服务执行。

五、通知

1、依照本合同作出的任何通知、要求或其他通讯，必须采用书面形式送至本合同列明的收件方的下列通讯地址（或由收件方以五天预先书面通知指定的任何其它地址）。

甲方通讯地址：[     常熟市海虞镇福山南街101号         ]

联系人：[                赵利民]

电话号码：[                 0512-52621284              ]

传真号码：[                                            ]

邮政编码：[                    215522                  ]

常熟市恒翔建设有限公司通讯地址：[常熟市渠中路藕渠家园四楼]

联系人：  [                     李宁洋                   ]

电话号码：[                   17798667094                ]

传真号码：[                                              ]

邮政编码：[                     215500                   ]

乙方通讯地址：[                                          ]

联系人：[                                                ]

电话号码：[                                              ]

传真号码：[                                              ]

邮政编码：[                                              ]

2、一方发出的通知、要求或其他通讯应依下列规定视作已经送达对方：

1）如以挂号信件邮寄，在投邮七天后视为收讫；

2）如直接交付，在交付时视为收讫；

3）如以特快专递发送，在发出三天后视为收讫。

甲方（加盖公章）：                                 乙方（加盖公章）：

代表人（签字或盖章）：              代表人（签字或盖章）：

地址：                                             地址：

集中建设实施人（盖章）：

代表人（签字或盖章）：

## 廉洁从业协议

甲方：常熟市卫生健康委员会

（常熟市恒翔建设有限公司）

乙方：

为规范甲乙双方经济活动中的廉洁从业行为，保证甲乙双方全面、合法、正常地开展业务合作，建立健全防治商业贿赂的长效机制，深入推进反腐倡廉工作，根据国家有关法律法规和廉政建设有关规定，经双方协商，签订本廉洁从业协议。

第一条 甲乙双方共同责任

（一）严格遵守国家法律法规以及廉政建设的有关规定。

（二）严格遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的业务合作环境。

（三）加强有关人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制不廉洁行为。

（四）发现对方有违法违纪苗头的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。发现对方严重违反廉洁自律行为的，应及时向对方的监察部门或相关管理部门举报。

（五）有权拒绝对方及其人员提出违反国家法律法规和廉政建设有关规定的要求。

第二条 甲方及其人员的责任

（一）不得以任何形式索要或接受乙方及其相关单位和人员提供的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、佣金报酬、贵重物品等，不准借用乙方及其人员的钱物。

（二）不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股，不得向乙方及其人员借款或委托买卖股票、债券等。

（四）不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供的各种方便。

（五）不得参加乙方及其相关单位安排的可能影响公正履行公务的宴请及健身、娱乐等活动。

（六）不得接受乙方及其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七）不得利用职权通过乙方及其相关单位为其配偶，子女及他人谋取不正当利益。

（八）不得向乙方介绍其家属或者亲友（包括家属或者亲友开办的企业）从事与甲乙双方签订的经济合同相关的事项。

（九）不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬，不得利用甲方的工作秘密、商业秘密等谋取个人私利，或将其提供泄漏给乙方及其它单位和个人。

（十）不得利用职权和工作之便向乙方提出上述各项规定、禁止事项或要求之外的与工作业务无关的事项或要求。

第三条 乙方及其人员的责任

（一）不得向甲方及其人员行贿或提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、佣金报酬、贵重物品等。

（二）不得为甲方及其人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

（四）不得为甲方人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）等提供方便。

（五）不得以考察、参观、洽谈业务、签订合同等借口邀请甲方工作人员参加可能影响公正履行公务的宴请、外出旅游和各种娱乐消费活动。

（六）不得为甲方及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七）不得为甲方人员的配偶、子女及其他亲友（包括家属或者亲友开办的企业）谋取不正当利益提供方便。

（八）不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬，不得利用非法手段向甲方人员打探有关涉及甲方的工作秘密、商业秘密等。

（九）不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员就合同关系的各项相关事项进行私下商谈或者达成默契。

（十）甲方的监督机构对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合监督机构调查及提供证据、作证的义务。

第四条 违约责任

（一）甲方及其人员有违反本协议第一条、第二条规定的，一经查实，甲方的监督机构及上级纪检监察部门将依法依纪严肃处理，追究有关人员的责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其人员有违反本协议第一条、第三条规定的，甲方有权解除或终止双方相应的合同关系，由此造成甲方的经济损失由乙方负责赔偿，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担。同时，甲方有权向乙方的管理部门提供违法、违规的问题线索；涉嫌犯罪的，甲方有权将有关线索提交司法机关追究刑事责任。

（三）乙方及其人员有违反本协议的，甲方的监督机构有权将乙方已被查实的违规事实在一定范围内予以通报，同时，根据情节轻重和造成的后果，建议对其的经济活动在相应的范围内予以限制。

第五条 本协议经双方签署后生效。本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。双方约定：本协议由常熟市恒翔建设有限公司的监督机构监督实施，并对本合同履行情况进行检查。

第六条 甲乙双方及其人员在经济合同履行完毕后，发生或发现违反本协议规定的行为，仍按本协议规定处理。

甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）

代表人：          代表人：

地址：          地址：

电话：           电话：

日期：2025年月日          日期：2025年月日

# 第七章投标文件组成与格式

封面：

投标文件

项目名称：常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）电动重症监护病床等设备采购项目

项目编号：JSZC-320581-SZWK-G2025-0373

投 标 人：

日    期：二〇二五年   月日

目录

一、投标函

二、开标一览表

三、报价明细表

四、技术参数响应及偏离表

五、投标设备详细配置表

六、投标设备综合性能及规格说明

七、质量保证及售后服务承诺

八、商务条件响应及偏离表

九、项目业绩一览表

十、设备的安装、调试、验收方案

十一、资格证明文件

附件一法定代表人授权书

附件二投标人资格声明

附件三投标保证承诺书

附件四中小企业声明函

附件五残疾人福利性单位声明函

## 一、投标函

致：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

根据贵方的    常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）电动重症监护病床等设备采购项目项目招标文件（项目编号：JSZC-320581-SZWK-G2025-0373号），投标人  （投标人全称）提交下述文件：

一、投标函；二、开标一览表；三、报价明细表；四、技术参数响应及偏离表；五、投标设备详细配置表；六、投标设备综合性能及规格说明；七、质量保证及售后服务承诺；八、商务条件响应及偏离表；九、项目业绩一览表；十、设备的安装、调试；十一、资格证明文件。

据此函，我方宣布同意如下：

（1）我方已详细审核全部招标文件，包括其有效补充文件等，我们同意放弃对此有不明或误解的权利。

（2）我方完全理解并同意贵方所保留的一切权利。

（3）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

（4）我方同意按招标文件规定提供与本投标有关的一切资料及贵方可能另外要求的与本投标有关的任何资料，并保证已提供和将提供的资料是真实的。

（5）我方同意投标有效期为自规定的投标截止之日起六十（60）天。

（6）一旦我方中标，我们将根据法律法规和招标文件的规定，严格履行自己的责任和义务。

（7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                            邮编：

联系人：                   电话：                  传真：

投标人公章（CA签章）：

法定代表人或授权代表（CA签章）：

日期：

## 二、开标一览表

| 项目名称 | 常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）电动重症监护病床等设备采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | JSZC-320581-SZWK-G2025-0373号 |
| 投标总价 | 小写：￥ 大写：人民币 |

注：

1、“投标总价”请保留小数点后两位。

2、投标文件制作工具中手动填写的投标价格应与投标文件开标一览表中的投标总价相一致。

## 三、报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家、品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据设备的分项价格情况填写上述表格。

2、所有价格用人民币表示。

3、表中“合计总价”应与“开标一览表”中“投标总价”相一致。

4、合计总价请保留小数点后两位。

## 四、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标设备配置及 技术性能参数要求 | 投标设备 配置及技术性能参数 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目“第四章 项目需求”中的“四、技术性能及参数要求”对照所投报设备的配置及技术性能参数进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。 如照抄采购要求或只写“完全响应”等字样的均为无效投标。

3、表格不够可另接。

## 五、投标设备详细配置表

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据拟提供设备的配置情况据实、详细填写上述表格。

2、因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4、表格不够可另接。

## 六、投标设备综合性能及规格说明

主要内容应包括但不限于以下方面：

★1、投标货物的医疗器械注册证或备案凭证，未提供的作无效投标处理（若不属医疗设备的可不提供）。

2、投标设备主要技术性能参数说明。

3、投标设备功能、性能特点说明。

4、能体现投标设备技术参数的彩色样本、图片资料等（如果有的话）。

5、其他说明。

其中加“★”项目若有缺失或无效，将导致其投标无效且不允许在开标后补正。

## 七、质量保证及售后服务承诺

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、质量保证说明。

1.1 投标设备免费质保期说明。

1.2 免费质保期内具体质保维保内容说明。

2、售后服务机构说明。

2.1 售后服务机构名称及办事地点。

注：服务机构如为企业，请提供企业营业执照副本及相关资质文件。

3、质保期满后三年内备品备件、易损件报价表

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 投标单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、售后服务承诺说明。

4.1 投标设备具体售后服务说明，包括响应时间方式、质量回访、维修服务等。

## 八、商务条件响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第四条 权利保证 |  |  |
| 第五条 质量保证 |  |  |
| 第六条 包装要求 |  |  |
| 第七条 交货 |  |  |
| 第八条 到货验收 |  |  |
| 第九条 伴随服务 |  |  |
| 第十条 最终验收 |  |  |
| 第十一条 售后服务 |  |  |
| 第十二条 付款 |  |  |
| 第十三条 违约责任 |  |  |
| 第十四条 不可抗力 |  |  |
| 第十五条 合同的补充 |  |  |
| 第十六条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十七条 合同的终止 |  |  |
| 第十八条 合同的转让 |  |  |
| 第十九条 履约保证金 |  |  |
| 第二十条 争议解决方式 |  |  |
| 第二十一条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、未提供或未做说明的作无效投标处理。

## 九、项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 签订日期 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需提供完整合同扫描件，未提供或提供不全的不得分。

## 十、设备的安装、调试

提示： 1、投标人应针对本次采购项目的特点及要求详细对设备的安装、调试方案予以说明； 2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

## 十一、资格证明文件

★法定代表人授权书（参考格式见附件一，法定代表人签署投标文件的不需提供）

注：附授权代表居民身份证、法定代表人居民身份证

★投标人的营业执照

★具有完整财务状况报告（银行资信证明或2024年度审计报告完整页）、依法缴纳社保、依法纳税的证明材料；

★具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

★参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺书；

★所投产品生产（经营）许可资格证明文件；

中小企业声明函（参考格式见附件四）或残疾人福利性单位声明函（参考格式见附件五）

投标人资格声明（参考格式见附件二）

投标保证承诺书（参考格式见附件三）

投标人认为需要提供的其它证明文件

其中加“★”项目若有缺失或无效，将导致其投标无效且不允许在开标后补正。

## 附件一法定代表人授权书

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

本授权委托书声明：      （投标人全称）的（法定代表人姓名），代表本公司授权   （授权代表姓名）为本公司的合法代理人，就贵方组织的   常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）电动重症监护病床等设备采购项目项目（项目编号：JSZC-320581-SZWK-G2025-0373号），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 2025 年     月       日生效，被授权人无转委权。

特此声明。

投标人名称：（CA签章）

地址：

法定代表人姓名：（CA签章）

公民身份号码：

职务：

授权代表姓名：

公民身份号码：

职务：

## 附件二投标人资格声明

1、投标人基本情况：

①名称：                          地址：

②成立和注册日期：

③公司（企业）性质：

④法定代表人或主要负责人：

2、投标人最近的主要财务情况：（2025年1月到6底止）

①注册资本：

②固定资产：

原值：

净值：

③流动资产：

④长期负债：

⑤短期负债：

⑥营业收入/主营业务收入：

⑦利润：

3、投标人已有设备情况：

4、投标人技术人员情况：

5、与投标货物的生产、销售和服务有关的情况：

6、投标人从事本行业经验（包括年限、技术力量、额定能力、已完成项目等）：

7、投标人开户银行及帐号：

开户银行名称：

开户银行地址：

帐号：

8、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

## 附件三投标保证承诺书

致：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加         （项目名称和采购编号）的投标,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

1.自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：（盖公章）

地址：

电话：传真：

电子邮件：邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

## 附件四中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加                     （单位名称）的第    包        （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.          （标的名称），属于  工业行业；制造商为        （企业名称 ），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.          （标的名称），属于  工业行业；制造商为        （企业名称 ），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.          （标的名称），属于  工业行业；制造商为        （企业名称 ），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（投标人盖章）：

日 期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据；无上一年度数据的新成立企业可不填报。行业划分标准依据工信部联企业[2011]300号文的规定填写。可通过该网站查询http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

## 附件五残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

（注：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策）