竞争性谈判文件

项目名称：海安市综合检验检测中心2025年食品农产品检测用仪器设备采购项目

项目编号：JSZC-320685-HAZX-T2025-0039

采购人：海安市综合检验检测中心

2025年8月

- 总  目  录

- 谈判邀请

- 供应商须知

- 采购需求

- 响应文件格式

- 第一章  谈判邀请

受海安市综合检验检测中心的委托，海安中信会计师事务所有限公司就海安市综合检验检测中心2025年食品农产品检测用仪器设备采购项目（[项目编号]：JSZC-320685-HAZX-T2025-0039）项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加谈判。

项目概况

海安市综合检验检测中心2025年食品农产品检测用仪器设备采购项目竞争性谈判项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载谈判文件，并于2025年8月22日9时00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320685-HAZX-T2025-0039

2.项目名称：海安市综合检验检测中心2025年食品农产品检测用仪器设备采购项目

3.项目类型：货物

4.项目行业：工业

5.预算金额：61.6万元

6.最高限价：61.6万元

7.采购需求：详细内容见本采购文件第三章，请仔细研究。

8.合同履行期限：详见采购文件。

- 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供相关材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业。（须按照财库〔2020〕46号文要求提供中小企业声明函。格式见附件）。

3.单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

6.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求：无

- 三、获取谈判文件

1.时间：2025年8月14日至2025年8月22日（提供期限自本公告发布之日起不得少于3个工作日）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载谈判文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网—办事指南-资料下载中心下载。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 四、提交响应文件截止时间

1.2025年8月22日9时00分（北京时间）。（自谈判文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止，不得少于3个工作日）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，谈判小组发出报价指令后须在15分钟内完成系统报价。供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

谈判公告及谈判文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收。

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加谈判活动。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目谈判文件其它部分的询问请向谈判文件制作人或项目谈判经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.有关本次谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人或采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 七、本次谈判联系方式

1.采购人信息

名    称：海安市综合检验检测中心

地    址：海安市江海西路178号

联 系 人：姜建敏

联系方式：18994182086

2. 采购代理机构信息

名    称：海安中信会计师事务所有限公司

地    址：海安市江海东路10号

联 系 人：谭勇

联系方式：15606278680

3.项目联系方式

谈判文件制作人：谭勇15606278680

项目谈判经办人：姜建敏18994182086

交易系统软件维护人员：那工 0519-86722801、0519-86722806

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性谈判（以下简称谈判）方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足谈判公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.谈判费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次谈判不收取标书工本费。

4.3本项目招标代理费按3000元收取，由中标供应商支付，此费用综合考虑在投标报价内。

- 5.谈判文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

- 二、谈判文件

- 6.谈判文件构成

6.1谈判文件由以下部分组成：

（1）谈判邀请

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）响应文件格式

（5）附件（如有）

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7.谈判文件的澄清

7.1 任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在谈判截止期三个工作日前按谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

7.2采购人视情组织答疑会。

- 8.谈判文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人可以对谈判文件进行澄清和修改， 澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少三个工作日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商， 更正公告内容将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足三个工作日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

- 三、响应文件的编制

- 9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、谈判响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的谈判文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的谈判文件为准。

- 11.证明谈判响应标的符合谈判文件规定的文件

11.1供应商应按照谈判文件要求提交证明文件，证明其及谈判响应标的符合谈判文件规定。

11.2谈判文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12.分项报价表

12.1供应商应按照谈判文件规定格式填报分项报价表。

12.2谈判货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

- 13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对谈判文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据谈判文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据谈判文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据谈判文件要求提供谈判响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15.谈判响应函

15.1供应商应按照谈判文件中提供的格式完整、正确填写谈判响应函。

- 16.谈判有效期

16.1谈判有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。谈判有效期比规定短的将被视为非实质性响应谈判文件而予以拒绝。

- 17.谈判有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃谈判，同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18.电子谈判响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19.提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本谈判文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2采购人可以按照规定，通过修改谈判文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20.响应文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至谈判文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。

- 23.谈判小组

23.1采购人将组织谈判小组对响应文件进行评审。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

- 24.评审过程的保密与公正

24.1谈判小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被视为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购人和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25.评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应谈判文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备谈判文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（谈判产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，谈判响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6谈判小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.7供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及谈判小组联系。

- 27.谈判程序及成交原则

27.1谈判程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

27.1.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

27.1.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

27.1.4出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价响应审查程序：

1．响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

2．响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

3．谈判小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价响应审查后，谈判小组将通过苏采云系统要求相关供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由谈判小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。

响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.2 成交原则

27.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人应根据谈判小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

27.2.2 提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，谈判中在其他条件合格的前提下，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

27.2.3 供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”“节能产品”，则将优先采购交货期短者。环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品品目清单》内的产品。

27.2.4 采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.3对小微型企业、监狱企业和残疾人福利单位的价格扣除

小微型企业价格扣除

27.3.1.供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

27.3.2.企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

27.3.3.专门面向中小微企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

27.3.4.在政府采购活动中残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

27.4采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

27.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。

27.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.4.3在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 28.成交供应商被取消成交资格情形

若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.1提供虚假材料谋取成交的。

28.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.5不满足本谈判文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

28.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.7将政府采购合同转包的。

- 29.质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本谈判文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人及采购代理机构质疑接收人及联系方式见本采购文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30.成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32.标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 33.政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 采购需求

项目属性：货物类项目

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

总体要求：所有货物必须是全新产品，满足国家标准及行业规范要求。

本项目清单及技术参数：

| 序号 | 仪器设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢气发生器（一带二） | 台 | 1 |
| 2 | 全自动样品净化浓缩仪 | 台 | 1 |
| 3 | 气瓶保护装置 | 台 | 1 |
| 4 | 医用冷藏箱 | 台 | 1 |
| 5 | 显微镜 | 台 | 1 |
| 6 | 生化培养箱BPC（含紫外杀菌系统） | 台 | 1 |
| 7 | 超低温保存箱 | 台 | 1 |

- 1、氢气发生器（一带二）

- 1.1数量：1台

- 1.2功能参数

- （1）氢气发生器采用纯水电解、质子交换膜分离技术产生氢气；

- （2）需配置分子结构指示灯，实时显示氢气发生器运行、待机或故障等不同状态；

- （3）具有开机自检功能和水质在线监测功能；内置水箱，水箱反应过程可视；

- （4）配备声光报警装置：具有低水位报警、压力报警、漏气报警功能；

- （5）所产氢气即产即用，无存储；氢气流速可根据后端设备所需的用气量自动调节。

- 1.3技术参数

- （1）通过PSA技术除水，氢气流速：0～200mL/min,氢气纯度≥99.9999%，需提供所供设备的由上海计量院或江苏省计量院等省级及以上机构出具的纯度检测报告；

- （2）所产氢气露点≤-70℃，其中杂质含量CO<0.1×10-6, CH4<0.1×10-6，O2<0.1×10-6，总杂质含量<0.9×10-6；

- （3）输出氢气压力可手动调节，压力范围：0～100psi；两种压力单位显示：psi、bar；

- （4）纯水进入电解池之前，先经过去离子柱处理，确保水的纯度，延长电解池使用寿命。

- 1.4配置参数

- 主机1台，去离子柱1根、硅胶柱4根；

- （2）UPS1台，可在断电情况下给两设备持续供电2小时以上，容量≥9000W/10000VA，电池容量≥12V 100AH；输入电压范围 ：（120～275）VAC ，频率范围 :40Hz～70Hz ，连接：单相二线+接地 ，THDI/输入谐波失真<5% 非线性满载，输入功率因数≥0.99；输出电压：220VAC ，输出精度：±1% ，连接：单相二线+接地，输出频率：50/60Hz±0.2Hz，输出谐波失真<2%THD线性负载、<4% THD非线性负载；另配电池16节、电池架1个；

- （3）配备该设备正常运转所必备的工具包及零配件，包括管路、专用接口、三通、阀门、原装纯水容量瓶等。

- 2、全自动样品净化浓缩仪

- 2.1数量：1台

- 2.2功能参数

固相萃取、氮吹浓缩一体化，主要用于食品、农产品等样品提取液中痕量有机物的萃取、净化及浓缩，是气相、液相色谱或质谱仪器的样品前处理制备系统，能够代替整个前处理流程，提高批量样品前处理的效率。

- 2.3技术参数

（1）同一主机可自动连续批量完成固相萃取氮吹浓缩的全过程（柱

活化、上样、淋洗、吹干、洗脱、分步收集、批量浓缩、浓缩定容）；

（2）可适用于3mL和6mL规格的SPE柱；可使用标准的免疫亲和柱（适用于黄曲霉毒素等应用）；

（3）样品通道数：≥8 个，可至少同时自动处理 8 个样品；

（4）自动固相处理样品数：≥48 个，可连续自动处理48个样品，自主更换样品及SPE柱，达到自动化要求；

（5）同时具有大小体积样品模式、枪头模式、膜萃取模式、免疫亲和柱模式等多种模式可选；

（6）溶剂自动置换功能:可自动对浓缩管添加置换溶剂，并自动对置换溶剂进行浓缩，全过程无需人工；

（7）样品浓缩过程中，氮吹针可随液面自动匀速下降，可通过软件对针位移速度实时进行设定，垂直移动距离≥15cm，全程保持最佳距离，提高浓缩效率，节约氮气；

（8）使用免疫亲和柱可进行自动化处理，依靠自身机械动作自动移除免疫亲和柱下盖帽，达到全自动化要求；

（9）主机配备旋转多通阀数量：≥8 个，避免样品和溶剂交叉污染；

（10）SPE 小柱采用柱插杆密封，柱插杆底部紧贴 SPE 柱填料的上方，排空SPE柱内部空气，且无需使用任何配件进行密封；

（11）样品架、收集架、SPE 柱架都可以独立自动移动，具备自动定位的功能，并且具备样品架、收集架和柱架自动识别功能；

（12）固相萃取浓缩仪的氮吹针可在主机待机/关机的情况下，无任何工具的协助下手动整排快速拔除拆卸，无需拆卸任何螺母等固定结构，方便清洗和更换；

（13）具有三个排废通道，采用主动排废，避免积液，排废不全；

- （14）仪器能够连接氮气发生器对SPE柱进行在线干燥，浓缩氮气流量设置范围：（0.1-3.0）L/min；

- （15）具备自动给排水功能：软件界面一键操作，在加水泵的作用下进行自动加水操作；也可在排水泵的作用下进行快速排水操作；

（16）整机仪器密封，内置照明，独立排风系统，防止溶剂挥发，整机可放入通风橱内，溶剂瓶架集合在主机，透明式外罩，可实时观察做样过程，随时调整运行方法；

- （17）主机集成自控，≥10英寸屏幕显示及控制，主屏幕可按设定进行全自动固相萃取及全自动浓缩参数设定，实时监测仪器运行状态及数据，程序结束后可调用历史数据，保证实验流程数据的溯源。

- 2.4配置参数

- （1）全自动净化浓缩主机1台；

- （2）6mL萃取柱模块1套；

- （3）3mL萃取柱模块1套；

- （4）旋转多通道阀8个；

- （5）镀层取样针8个；

- （6）48位自动加排水水浴收集架1个；

- （7）48位自动降针氮吹模块1个；

- （8）3通道长寿命主动排废模块 1个；

- （9）48位50ml上样架1个；

- （10）48位15ml上样架1个；

- （11）48位50ml收集架1个；

- （12）48位15ml收集架1个；

- （13）全自动样品净化浓缩仪配套通风橱一件：规格尺寸≥1500×850×2350mm；调节门最大开度≥830mm；排风量≥1500立方米/小时；面风速≥（0.3-0.6）m/s；整体材料：采用8mm耐酸碱PP材质，经过同色同质焊条整体焊接而成；台面、门把手、门合页、集气罩、导流夹均采用同质耐酸碱PP材质，强度高，耐酸碱，抗冲击，易清洗；标配250MM出风口 （出风口尺寸可根据需求定制）；上下柜采用隐藏式互锁结构，运输时上下柜为整体，装卸时免拆包装即可分离上下柜；下柜结构：带贯通式踢脚线；柜左右立柱及前额面板带45°渐进式导流结构，避免气体产生扰流而导致外溢；上柜检修门免工具开关，下柜带维修板，且维修板四周做装饰板，便于日后维护；移门系统：导轨采用特制PVC材料，模具一次成型，线接触设计，最低程度减少摩擦力；视窗把手采用特制PVC材料，模具一次成型；同步轮结构配重块放置在背板后侧；同步轴采用免销钉式方管结构，确保结构稳定可靠；隐藏式移门悬挂系统定制款PU同步带隐藏在轨道内，减少被废气腐蚀的风险；视窗：左右两侧独立悬挂,避免悬索断开移门突然落下带来的安全问题；无段式左右同步设计，单指挑移门任一边角均可自由调节移门高度, 标配5mm钢化玻璃；电子器件：照明：节能LED灯；插座：AC220V/10A实验室专用抗腐蚀防溅盖板 配电箱：同质PP外壳×1, 接触器×1,热继电器×1，小型断路器×1；控制器：带液晶显示的集成控制面板，可视化控制各项参数，让您的操作省心放心，IMD式膜内成型免漆外框，避免运输或使用过程中脱漆造成外观瑕疵；安装过程中所需的其他配件。

- 3、气瓶保护装置

- 3.1数量：1台

- 3.2功能参数

- 气瓶柜气体：乙炔。

- 当乙炔气体发生泄漏时，探头侦测到泄漏后启动声光报警并发送信号至报警箱，报警箱给信号电磁阀（常开电磁阀），切断主管道气源，同时报警箱也给信号风机联动排风。

- 3.3技术参数

- （1）检测气体：乙炔；

- （2）检测范围：0～100ppm；

- （3）报警值：可设置低报20ppm、高报40ppm；

- （4）分辨率：1ppm；

- （5）准确度：±5%FS；

- （6）检测面积：报警器半径2m内；

- （7）供电电源：DC24V±15%；

- （8）状态指示：LED显示；

- （9）调试方式：遥控器；

- （10）报警器最大功率：3W；

- （11）通讯方式：三线制（4～20）mA标准信号；

- （12）信号输出：一组无源常开信号，一组有源警灯信号；

- （13）连接线缆：分线式：≥RVV3×1.5mm2 如有信号干扰使用≥RVVP3×1.5mm2；

- （14）响应时间：≤30s;

- （15）报警器外壳材质：压铸铝；

- （16）外形尺寸：≥190mm×145mm×90mm；

- （17）应用标准：满足GB15322.1、GB16808要求；

- （18）防爆等级不低于CT6，防护等级不低于IP66；

- （19）工作温度：-40℃～70℃；

- （20）湿度范围：≤95%RH。

- 3.4配置参数

- （1）泄漏报警器信号采集终端：可至少标定16点模拟量信号的接收，不使用的标定通道可一键关闭，蜂鸣报警可设定一键消声，标定通道可在线任意修改名称；

- （2）柜体：采用双层≥1mm厚冷轧钢板，钢板中间有填充缓冲层，总厚度≥5cm，外经酸洗磷化后环氧树脂静电粉末涂，耐冲压，耐腐蚀，不易燃、防潮不变形；

- （3）固定链条：内部采用半圆形固定座并采用尼龙带固定，防止气瓶倾倒；

- （4）PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流通；

- （5）铰链：开启角度110°至175°，无噪声，不回弹，强度高，不折断；

- （6）踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸；

- （7）气体探测器可通过控制器指令，实现自身参数设置、修改；可通过遥控器实现调零标定、修改报警点、自检、（4～20）mA准确输出，无须开盖；现场LCD浓度显示；现场声光报警；

- 3.5溯源及其他要求：

- （1）提供气体检测报警器检定合格证书；

- （2）提供国家防爆产品质量检验机构出具的防爆合格证。

- 4、医用冷藏箱

- 4.1数量：1台

- 4.2技术参数

- （1）立式对开门设计，有效容积≥750L；

- （2）采用微电脑控制器，箱内温度范围2℃～8℃。LED温度显示，控制&显示精度0.1℃；

- （3）风冷设计，设定温度默认5℃（可调节），温度均匀度±1.5℃；

- （4）整机配备2个测试孔，可根据需要检测箱内温度；

- （5）标配12个蘸塑搁架，标配价目条；

- （6）采用三层钢化镀膜玻璃，智感除露，32℃、80%湿度下无凝露；

- （7）全角度自关门设计；

- （8）具备4种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警、云平台报警；

- （9）采用智能变频压缩机，碳氢环保制冷剂，直流静音冷凝风机，噪音≤39db（A）。

- 4.3配置参数

- （1）标配后备电池；

- （2）6路传感器：控温、上温、下温、化霜、冷凝器、环温；

- （3）箱内标配LED照明灯，也可外部通过独立灯开关控制；

- （4）标配USB模块，记录十年的温度数据，数据PDF格式，方便追溯查询，配打印机（内嵌式），多种打印方式，记录间隔可调，配25卷配套打印纸；

- （5）标配WIFI物联模块，可通过手机APP远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况；

- （6）标配门锁；

- （7）四个万向脚轮。

- 4.4溯源要求：设备安装后进行校准，出具法定计量检定机构校准证书（含2℃和4℃校准点）。

- 5、显微镜

- 5.1数量：1台

- 5.2功能参数

- 最大放大倍数1600。

- 5.3技术参数

- （1）光学系统：无限远光学系统；

- （2）观察镜筒：三目观察镜筒，30°倾角，瞳距45～79mm，分光比50:50；

- （3）目镜：超宽视野目镜16X，高眼点，屈光度可调；

- （4）物镜：无限远平场消色差物镜系列共5颗、参数必须满足以下要求：

- 无限远平场消色差物镜4X，数值孔径≥0.1，工作距离≥16mm；

- 无限远平场消色差物镜10X，数值孔径≥0.25，工作距离≥4.5mm；

- 无限远平场消色差物镜20X，数值孔径≥0.4，工作距离≥4mm；

- 无限远平场消色差物镜40X，数值孔径≥0.65，工作距离≥0.6mm；

- 无限远平场消色差物镜100X，数值孔径≥1.25，工作距离≥0.2mm；

- （5）物镜转换器：手动五孔编码物镜转换器；

- （6）照明系统：ECO智能5W 4500K宽光谱LED，CRI≥95，高分辨率多功能聚光镜，带可变光阑；

- （7）调焦系统：粗微调同轴，粗调带锁紧装置（防止撞镜头），可设置松紧，微调格值1μm；

- （8）载物台：双层机械载物台，行程≥77×27mm，含切片夹；

- （9）CCD接口：标准C型接口0.5X，齐焦可调；

- （10）观察方式：明场观察，预留暗场、相衬、偏光、荧光观察；

- （11）支持充电宝供电；

- （12）11.6寸触摸式一体平板显示器：感应器尺寸：MN34120  1/2.3英寸、有效像素：16M像素、解析度：30fps@1080P、输出接口：USB2.0、HDMI、TF（内置WIFI）像元尺寸：1.335μm×1.335μm。电源：DC-12V/2A。16M 像素、解析度：30fps@1080P、输出接口：USB2.0、HDMI、TF（内置WIFI）像元尺寸：1.335μm×1.335μm。电源：DC-12V/2A。标示功能：点坐标、十字线、坐标系、文字注解，长度测量：直线长、折线长、曲线长、平行线距、点线距，两圆心距离：半径定圆、两点定圆、三点定圆，几何测量：线段长、半径定圆、两点定圆、三点定圆、同心圆，几何面积：多边形、方形。图像快拍：支持1600万拍照。视频录像：支持1080P录像。测量系统：S-eye。

- 5.4配置参数

- 配物镜100X（油镜），配触摸式一体平板显示器，配无线鼠标。

- 6、生化培养箱BPC（含紫外杀菌系统）

- 6.1数量：1台

- 6.2功能参数

- （1）循环风扇速度自动控制，循环风扇速度大小可自动控制，避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发；

- （2）无氟设计，液晶显示，多段可编程控制器，多组数据一屏显示，菜单式操作界面；

- （3）安全功能：独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断运行，并声光报警提示操作者；

- （4）自我诊断功能，当培养箱发生故障时，液晶显示屏会出现故障信息；

- （5）采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由装卸；

- （6）模糊PID控制器，控温精度波动小，带定时功能，时间最大设定值99小时99分；

- （7）箱内放入振荡器即可进行恒温振荡培养。

- 6.3技术参数

- 容积：≥150L；

- 控温范围：0～60℃；

- （3）温度分辨率：0.1℃；

- （4）温度波动度：高温±0.3℃，低温±0.5℃；

- （5）温度均匀度：≤±1℃。

- 6.4配置参数

- 液晶显示控制器，配紫外杀菌系统位于箱内后壁，配U盘数据存储，可调节高度隔板3块。

- 6.5溯源要求：设备安装后进行校准，出具法定计量检定机构校准证书（温度：30℃、36℃、42℃）。

- 7、超低温保存箱

- 7.1数量：1台

- 7.2功能参数

- 温度范围-10～-86℃可调节，控温精度0.1℃。

- 7.3技术参数

- （1）有效容积≥100L，整机装箱量不少于（2ML冻存管容量）6000份样本；

- （2）微电脑控制，LED数码温度显示，精度0.1℃，可显示压缩机启停状态，电源供电状态，各项报警信息；通过查询键能显示报警代码及环境温度，输入电压；

- （3）具有多种故障报警：高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池电量低报警；

- （4）具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、APP推送报警；

- （5）具有多重保护功能：开机延时保护、过电流保护、显示屏密码保护、开机高温保护、断电记忆数据保护；

- （6）采用HC环保制冷剂，制冷剂用量符合国家安全标准,单制冷系统可燃制冷剂灌注量不能高于150g；

- （7）节能风机，智能控制风机开停；

- （8）电镀锌喷粉内胆，抗腐蚀；

- （9）双不锈钢内门，易于清洗消毒，开外门时能挡住冷量流失；

- （10）使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥25mm。

- 7.4配置参数

- （1）一体式手把门锁设计，标配暗锁和挂锁，配四把钥匙，实现挂双锁的双保险设计；

- （2）标配测试孔，方便实验使用和监控箱内温度；

- （3）内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线；

- （4）电脑板配置大容量存储空间，实时保存箱内温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，标配USB数据接口端口，可导出15年数据；

- （5）标配RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯；

- （6）具有医疗器械注册证，证书上产品型号要求与投标型号完全符合；

- （7）配激光多功能一体打印机，单独从箱内采集温度。

- 7.5溯源要求：设备安装后进行校准，出具法定计量检定机构校准证书（含-80℃、-50℃、-25℃校准点）。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

符合国家最新行业标准及采购人要求。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1响应产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律法规规定的要求。

2.2项目提供的技术要求（规格）只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，响应供应商有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。

2.3响应供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，响应供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

3.1质保期限（自交货并验收合格之日起计）：3年。

质保期内供应商做好成品保护措施，因质量问题造成的损害和损失，由供应商全部承担。质保期内，成交供应商应免费维修。

3.2配套服务及其他要求：设备原厂授权工程师进行安装调试及人员培训；提供设备软件免费升级服务；设备安装调试完毕后，由本公司的服务人员提供一次集中的现场操作培训，保证操作人员学会该仪器的基本操作和一般分析工作方法。本培训不限天数、人数，直到用户满意为止，培训时间由用户根据运行需要安排；全天候提供技术、故障咨询服务，在接到故障通知后，4小时响应，24小时内提出解决方案，并在1～2天内到达现场服务，直至故障完全排除，设备完全恢复正常为止。

3.3响应报价的风险因素。供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的相关因素。本项目为交钥匙项目，响应供应商报价中包括完成本项目所需的全部材料费、加工制作费、包装费、运输保险费、安装费、调试费、检测费、力支费、利润、税费、合同包含的所有风险、责任等及响应供应商认为需要的其他费用等一切费用，且该价格不因市场价格因素及政策性调整的变化而调整。响应供应商可以自行咨询、踏勘现场，充分了解现场任何影响响应报价之情况，根据现场情况考虑相应的运输、搬运、安装等工作实际，并将相关费用考虑在报价中，任何忽视、猜测或误解现场情况而导致的成本增加或工期延长等，采购人一律不予认可。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

4.1标的数量：详见采购清单与技术参数。

4.2供货周期：签订合同后30天内完成供货安装完成。

4.3交货地点：海安市综合检验检测中心 。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

5.1响应供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品，并完全符合响应文件的质量、规格和参数的要求。

5.2响应供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5.3响应供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

5.4响应供应商可以先到现场踏勘以充分了解位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响响应报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或供货期延长申请将不获批准，由此发生的任何费用由响应供应商自理。

5.5产品必须从厂家生产完毕后在现场安装，不得在现场制作。

5.6成交人提供的所有货物必须满足采购文件要求，须与分项报价明细表注明的材料品牌、规格型号、价格、数量等相符，否则成交人承担违约责任。货物到货后，需报采购人后方可进场，对于不合格的货物严禁使用到本项目，否则一切损失及后果由成交人自行承担。

六、采购标的的验收标准：

6.1在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，按国家制造和安装的标准要求执行，必要时邀请相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

6.2所供产品交付使用时，供应商必须向需方提供产品说明书、质量保证书、保修卡、合格证等必须具备的相关资料和必备的附件。

6.3成交人必须负责所采购产品的运输，并派有经验的技术人员到现场进行卸货、安装，经调试、检测合格后交付使用，其费用由成交人承担，包含在报价中。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

7.1成交人负责标的物的现场安装指导、启动、调试、监督；成交人免费提供标的物组装和一般维修所必需的工具；成交人在合同规定的期限内对所提供的标的物实行现场维护，随时处理存在的故障，如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

7.2包装要求：

7.2.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

7.2.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

7.3绿色数据中心

7.4低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.5节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.6绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

八、（1）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：

全自动样品净化浓缩仪

（2）本项目的主要标的：

全自动样品净化浓缩仪

九、付款方式

签订合同后预付至合同价的30% ；货物验收合格后，付清余款。

十、履约保证金：

10.1本项目免收履约保证金；

十一、合同条款（详见附件）

- 第四章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、资格审查证明材料

二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式详见附件1）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见附件2）；

6.法定代表人身份证明书（格式见附件3）；

7.法人授权书（格式见附件4）；

8.谈判响应函（格式见附件5）

9.采购公告中“二、申请人的资格要求（二）”提供相应的佐证材料；

10.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件6）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件7）

3.货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.供应商认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1.报价总表（格式见附件8）；

2.分项报价明细表（格式见附件9）。

3. 中小企业声明函（如有）（格式见附件10）

4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件11）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件12）

附件1

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

：

我方参加你方的（项目名称）的投标，现我方向你方郑重承诺：

本单位（具备/不具备）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

______年______月______日

附件2

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司（本人）郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年______月______日

附件3

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件4

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号：        项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件5

谈判响应函

致：采购人

根据贵方的项目编号：        谈判文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在谈判文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本谈判有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附件6

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 谈判文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与谈判文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由谈判小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 谈判文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与谈判文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由谈判小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 谈判货物、服务名称 | 谈判总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |
| 核心产品品牌（如有） |  |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

附件9

分项报价明细表（货物类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注（是否为主要标的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1.供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

- 2. 供应商须详细备注主要标的信息，并将随成交公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件10

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

- 4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件11

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件12

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，

- 接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于

- 提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》

- 等国家有关规定追究相应责任。

附件13

联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加采购人组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本谈判文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 附件14

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件15

南通市政府采购线上合同信用融资政策

告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资是南通市财政局和中国人民银行南通市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资慢、融资贵、融资繁问题推出的一项融资服务举措。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

提供贷款的金融机构，可在江苏省政府采购网-“政采贷”模块查询联系。

- 附件16

南通市政府采购履约保证保险政策

告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购履约保证保险是南通市财政局、中国银保监会南通监管分局和南通市行政审批局共同支持企业发展，针对企业现金流不足问题推出的一项服务举措。投保履约保证保险后，不影响贵公司在银行的授信额度，也无需提供额外担保和大额现金质押，有助于盘活贵公司现金流。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保证保险形式替代履约保证金。集中采购项目可线下自主选择或在南通市公共资源交易金融服务平台（http://ggzyjy.nantong.gov.cn/NTdzbhweb/supermarket/）“履约保证保险”模块在线办理履约保证保险，分散采购项目可线下自主选择符合要求的保险公司办理。保险公司将根据《关于在政府采购领域深入开展南通市履约保证保险业务的通知》（通财购〔2023〕23号），按照双方自愿的原则提供履约保证保险服务。