沭阳县第一人民医院康复设备采购项目（二）

项目编号：JSZC-321322-JSHY-G2026-0016

招标文件

采购人：沭阳县第一人民医院

采购代理机构：江苏弘业国际技术工程有限公司

日期：2026年1月

目 录

第一章  投标邀请	1

第二章  供应商须知	7

第三章  评标方法与评标标准	25

第四章  采购需求	25

第五章  合同文本	59

第六章  投标文件格式	64

第一章  投标邀请

受沭阳县第一人民医院的委托，江苏弘业国际技术工程有限公司就康复设备采购项目（JSZC-321322-JSHY-G2026-0016）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

沭阳县第一人民医院康复设备采购项目（二）JSZC-321322-JSHY-G2026-0016招标项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2026年2月11日 14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321322-JSHY-G2026-0016

2.项目名称：沭阳县第一人民医院康复设备采购项目（二）

3.预算金额：213.3万元

4.本项目最高限价为：213.3万元

5.采购需求（简介）：

| 采购包 | 品目 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复科设备 |  |  |
|  | 品目一 | 五官超短波电疗仪 | 1台 |
|  | 品目二 | 脑电治疗仪 | 1台 |
|  | 品目三 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1台 |
|  | 品目四 | 脉冲磁治疗仪 | 4台 |
|  | 品目五 | 超声波治疗仪 | 3台 |
|  | 品目六 | 神经系统康复评估工作站 （神经肌肉刺激治疗仪） | 1套 |
|  | 品目七 | 平衡测试及训练系统 | 1套 |
|  | 品目八 | 电动牵引床 | 2张 |
|  | 品目九 | 多功能训练器（八件组合） | 1套 |
|  | 品目十 | 训练用阶梯（三向楼梯） | 1套 |
|  | 品目十一 | PT凳 | 20张 |
|  | 品目十二 | PT床（电动） | 10张 |
|  | 品目十三 | 电动站立架 | 3张 |
|  | 骨科康复设备 |  |  |
|  | 品目十四 | 短波治疗仪 | 1台 |
|  | 品目十五 | 生物反馈治疗仪 | 2台 |
|  | 品目十六 | 超短波治疗仪 | 1台 |
|  | 品目十七 | 干扰电治疗仪 | 1台 |
|  | 品目十八 | 空气波压力治疗仪 | 2台 |
|  | 品目十九 | 便捷式手功能康复系统 | 1套 |
|  | 品目二十 | 床旁（下肢）主被动 | 2台 |
|  | 品目二十一 | 四肢联动 | 1台 |
|  | 品目二十二 | 上肢CPM | 1台 |
|  | 品目二十三 | 下肢CPM | 1台 |
|  | 品目二十四 | 盆底生物反馈治疗仪（核心产品） | 1台 |
|  | 品目二十五 | 电动升降床 | 2张 |
|  | 品目二十六 | 站立床（电动起立床） | 3张 |
|  | 品目二十七 | 上下肢主被动康复训练系统 | 2台 |
|  | 品目二十八 | 肢体低频治疗仪 | 4台 |
|  | 品目二十九 | 中频电疗仪 | 2台 |
|  | 品目三十 | 熏蒸治疗仪 | 1台 |
|  | 品目三十一 | 红外线烤灯 | 5台 |
|  | 品目三十二 | 磁刺激仪 | 1台 |
| 采购包1预算总计为213.3万元。 |  |  |  |
| 本项目不接受进口产品投标。 |  |  |  |
| 特别说明：该采购包1为一个整体，供应商参与投标须对采购包1所有品目进行投标。 |  |  |  |

（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后30日内交付采购人使用。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（提供中小企业声明函）

（二）本项目的特定资格要求：

1.投标产品按国家规定须具有医疗器械注册证的，投标人须根据投标产品的类别，提供投标产品的《医疗器械注册证》或医疗器械备案凭证及附表（复印件加盖公章），如投标产品按国家规定为非医疗器械的，须提供非医疗器械产品声明函（格式自拟，请按照品目顺序提供）。

2.供应商为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供供应商的《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》。

3.医疗器械生产企业投标本企业产品的，须根据投标产品的类别，提供《医疗器械生产许可证》或《I类医疗器械生产备案凭证》。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（按要求提供承诺函）。

三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.本项目共分一个采购包。供应商未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年2月11日14点00分（北京时间）

2.地点：江苏省政府采购交易系统（苏采云系统）网上开标大厅。

五、公告期限

自公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）可至江苏省政府采购网―办事指南－资料下载中心下载，供应商按《操作手册》进行注册、制作、上传电子投标文件。

3.供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

3.1潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

3.2“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

3.3“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

3.4潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

3.5采购文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

3.6招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.7苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

4.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

5.宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

6.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：沭阳县第一人民医院

地  址：沭阳县智慧路1号

联系人：张老师

联系方式：0527-80635129

2.采购代理机构信息

名  称：江苏弘业国际技术工程有限公司

地  址：南京市秦淮区中华路50号弘业大厦10楼

联系人：苗健、戴婷

联系方式：18551866585、025-52306140

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 若有内容与供应商须知前附表内容不一致时，以供应商须知前附表为准。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 3 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法。具体细则详见招标文件评标办法部分。 |
| 5 | 分包、转包要求 | 本项目不允许分包、转包。 |
| 6 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目采购代理服务费按计价格〔2002〕1980号文收费标准的80%收取，在领取中标（成交）通知书前一次性缴纳。 账户信息： 账户名称：江苏弘业国际技术工程有限公司 开户银行：中国银行南京市中华路支行 银行账号：527460884999 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目不需要缴纳履约保证金。 |
| 8 | 进口产品政策 | 1.除招标公告载明接受进口产品参加外，不接受进口产品参加投标。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。 2.允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。 3.允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 |
| 8 | 中小企业划分所属行业及划分标准 | 本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 对应的中小企业划分标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 9 | 本项目属于货物类采购，非专门面向中小企业。 |  |
| 10 | 供应商中标后需提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件3份。（归档使用） |  |

一、总 则

1.招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2.合格的供应商

2.1合格的供应商必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及供应商须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3.适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律法规制约和保护。

4.投标费用

供应商应自行承担所有参加投标有关的费用。

5.招标文件的约束力

供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：供应商须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由供应商自行承担。

7.政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为7.1、7.2、7.3、7.4、7.5.1、7.10、7.11。

7.1中小企业政策

政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划分标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

7.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

7.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以招标文件中相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以招标文件中相关内容为准。）

⑤工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

7.4节能产品、信息安全产品、环境标志产品

7.4.1如本次采购产品属于强制采购范围内的，供应商应选投强制采购范围内的产品，否则按无效标处理。不属于强制采购范围内的，如需优先采购，则按照评分标准或采购需求约定执行。（提供的产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书）

7.4.2强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

7.4.3提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

7.4.4提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

7.4.5提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

7.5绿色采购

7.5.1中标/成交供应商对涉及商品的包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）执行；采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

7.5.2涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。中标/成交供应商应提高绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

7.5.3采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7.5.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

7.5.5落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

7.6创新产品采购

优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

7.7网络产品、市场准入类产品采购

7.7.1本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

7.7.2本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

7.8脱贫攻坚支持政策根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

7.9根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），供应商中标/成交后，可以以履约保函（保险）形式代替履约保证金，可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险），详见通知内容。

7.10落实政府采购领域数字人民币政策

在政府采购履约保证金、代理服务费和货款资金支付中，鼓励以数字人民币作为支付方式。

7.11评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价〈采购项目预算×50% ；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45% ；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，相关供应商在合理的时间内，提供项目具体成本测算，等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

注：未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

8.招标文件的澄清或修改

8.1在提交投标文件接收截止之日前，采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.3采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如因供应商原因未能及时获取澄清和修改，由此造成的相关责任，由供应商承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的编制要求

9.1供应商应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

9.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

9.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，供应商使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9.4供应商如同时参与多个采购包（如有）招标，则应按采购包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

10.投标文件构成

10.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

10.2供应商应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱地编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是供应商的风险。

10.3招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使供应商开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

11.投标报价

11.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括招标文件中涉及的其他一切费用。

11.2报价注意事项：

11.2.1投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11.2.2供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，任何情况都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

11.2.3报价应包含本次招标标的有关的所有费用，包括但不限于技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

11.2.4供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.投标有效期

12.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，可向供应商提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与供应商的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；供应商同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13.投标文件的提交、撤回和修改

13.1供应商应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，供应商所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：

供应商可在投标截止时间前，撤回其投标文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

供应商可在投标截止时间前，对其投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件作任何修改。

在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

13.4供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照第14条规定处理。

14.投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15.开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

15.3供应商用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。供应商应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5供应商在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16.评标委员会

采购人或采购代理机构应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17.评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人或采购代理机构依法根据招标文件的规定对供应商的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指供应商投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。供应商不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.8评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

17.9推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评标委员会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但评标过程中又未被评标委员会发现的；

（5）出现供应商串通投标情形的；

（6）不符合法律法规规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18.无效投标情形

18.1供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2供应商不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过资格性审查或符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且供应商不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8供应商有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件出现商务条款的负偏离，视为未对招标文件进行实质性响应。

18.10投标报价出现前后不一致，按照招标文件规定进行修正，修正后的报价，供应商不在规定时间内确认或修正后的报价超过预算金额或者最高限价的。

18.11明细报价表出现缺漏项的。

18.12投标文件技术参数及要求中一般指标超出招标文件规定允许偏离最大范围或最高项数的。

18.13技术响应完全复制采购需求的内容，未对招标文件进行有效响应的。

18.14其他评标委员会认为有必要取消的投标。

18.15投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.16其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

19.废标情形

19.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的供应商不足3家的。

19.6因苏采云系统故障造成开标不成功的。

20.供应商不足三家情形处理

投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21.串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

21.9不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同供应商的投标文件相互混装；

21.14不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

21.15不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的。

22.取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

22.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律法规规定的其他情况。

## 七、中标及合同签订

23.确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的供应商为中标人的，中标结果无效。

23.4采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

23.5中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同、提供虚假材料谋取中标或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

24.中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25.授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。中标通知书、招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

25.3中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

26.履约保证金

26.1本项目不收取履约保证金。

27.线上融资

27.1中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28.合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

八、质疑与投诉

29.质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

29.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.4.2质疑项目的名称、编号；

29.4.3获取采购文件的时间；

29.4.4具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

29.4.5事实依据；

29.4.6必要的法律依据；

29.4.7提出质疑的日期；

29.4.8供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

29.4.9供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人或采购代价机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30.投诉

30.1质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。

30.2供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

- 九、货物（包含与货物相关的服务）的追加

- 31.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 十、验收及付款

- 32.验收

- 32.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

32.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

33.付款

按照招标文件和合同约定的付款方式，采购人及时办理付款手续。

- 保密

34.保密

34.1参与本次招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

34.2凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

34.3在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

34.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

34.5采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

第三章  评标方法与评标标准

- 资格性审查

采购人或采购代理机构按照招标文件第一章《投标邀请》中申请人的资格要求，对各供应商进行资格审查，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

- 符合性审查

评标委员会按照下列指标对各供应商进行符合性审查，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或 法定代表人授权书 | 内容符合招标文件要求，并且按照要求签章/签字 |
| 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，供应商不存在联合体 |
| 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 商务要求响应 | 填写符合招标文件要求，并且不存在负偏离 |
| 对实质性条款的响应性 | 符合招标文件要求，并且不存在重大偏离 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且报价相同的，按需求响应优劣顺序排列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后供应商排序推荐中标候选人，并形成评标报告。

四、评标标准

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 |
| 技术要求响应 | 45分 | 满足或优于招标文件采购需求技术要求的基本要求得45分，一般参数，负偏离一项，扣1分，扣完为止；负偏离为无效标，▲为重要参数，负偏离一项，扣3分，扣完为止；★为实质性要求，负偏离为无效标。 注： 1.一般参数为除标注★及▲以外参数。 2.供应商针对本项评分内容在投标文件《技术要求响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行处理。 3.对于技术要求中标注★及▲的参数如供应商在投标文件中进行响应，请提供技术支持资料（技术白皮书或检测报告或制造商盖章的证明材料等）并标明页码及所在位置，如提供的材料不全或提供材料不能证明其响应情况或未提供证明材料，评标委员会可视为未响应。 |
| 企业业绩 | 3分 | 提供投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）与本次投标核心产品类似业绩，每提供一份得1分，满分3分。 注： - 1.提供中标（成交）通知书、合同。 - 2.合同须有双方清晰盖章及项目/设备名称、品牌、型号、金额等。 - 3.提供不全或未提供的不得分。 |
| 项目实施方案 | 7分 | 根据该项目提供符合采购人情况的设备交付实施方案和安装调试方案。根据其完善性、可实施性、有效性等情况进行综合评审。 要求：具有明确的交货时间，方案全面，可实施性强，设备交付安装安排合理，时间进度安排合理，优于采购需求的得7分；方案较全面，可实施性较强，设备交付安排较好，时间进度安排较好，符合采购需求的得4分；方案一般，可实施性一般，时间进度安排一般，设备交付安排一般，通过后期优化能实现采购要求的得1分；其余或不提供不得分。 |
| 售后服务方案 | 7分 | 根据该项目提供符合采购人情况的售后及应急服务方案及售后服务承诺。根据其完善性、可实施性及承诺响应时间、工程到场时间进行综合评审。要求：响应时间满足2小时内电话响应进行线上指导，24小时内到达现场，并提供备用配件供临时使用。应急售后措施完善，具有预见性，对可能存在的情况有具体应对方案和具体时间节点安排，管理力量雄厚，技术人员专业素养高且有经验，人员配备合理，承诺响应时间、到场时间最短且方案最为合理完善的得7分；应急措施比较完善，比较有预见性，对可能存在的情况有比较具体的应对方案和时间安排，管理力量比较雄厚，技术人员专业素养较高且有一定经验，人员配备较合理，承诺响应时间、到场时间较短且方案较为合理完善得4分；应急措施一般，对可能存在的情况有应对方案或时间安排，管理力量一般，具有专门的售后技术人员，人员配备一般，承诺响应时间、到场时间一般且方案一般得1分；其余或不提供不得分。 |
| 培训及技术支持方案 | 7分 | 根据该项目提供符合采购方情况的培训服务方案及技术支持方案。根据其内容完善性、全面性、是否科学规范、可操作性、是否便于实施等具体内容进行综合评审。要求：人员的操作培训和售后培训以及采购方所需的技术和学术支持。承诺完善、具体合理、服务时间长、服务费用合理、有明确的、具体可行的培训方案和措施，保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用、具有技术和学术支持的能力并且有明确、合理、可行的支持方案的得7分；承诺较完善、比较具体合理、服务时间较长、服务费较合理、有较明确的、比较具体可行的培训方案和措施，使用单位能操作、维护和使用、具有较好的技术和学术支持能力并且有较明确、较合理、较可行的支持方案的得4分；承诺一般、一般合理、服务时间较短、服务费较高、有培训方案和措施，有支持方案的得1分；其余或不提供不得分。 |
| 投标产品主要为节能、环保产品 | 1分 | 1.投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分； 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购环境标志产品品目清单范围内，本项不得分。 |

说明：

1.小微企业的价格扣除

1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

1.2价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

6.实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

7.采购本国产品的支持政策

7.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标黄部分及用删除线（A）划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第四章  采购需求

一、采购标的清单

| 采购包 | 品目 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复科设备 |  |  |
|  | 品目一 | 五官超短波电疗仪 | 1台 |
|  | 品目二 | 脑电治疗仪 | 1台 |
|  | 品目三 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1台 |
|  | 品目四 | 脉冲磁治疗仪 | 4台 |
|  | 品目五 | 超声波治疗仪 | 3台 |
|  | 品目六 | 神经系统康复评估工作站 （神经肌肉刺激治疗仪） | 1套 |
|  | 品目七 | 平衡测试及训练系统 | 1套 |
|  | 品目八 | 电动牵引床 | 2张 |
|  | 品目九 | 多功能训练器（八件组合） | 1套 |
|  | 品目十 | 训练用阶梯（三向楼梯） | 1套 |
|  | 品目十一 | PT凳 | 20张 |
|  | 品目十二 | PT床（电动） | 10张 |
|  | 品目十三 | 电动站立架 | 3张 |
|  | 骨科康复设备 |  |  |
|  | 品目十四 | 短波治疗仪 | 1台 |
|  | 品目十五 | 生物反馈治疗仪 | 2台 |
|  | 品目十六 | 超短波治疗仪 | 1台 |
|  | 品目十七 | 干扰电治疗仪 | 1台 |
|  | 品目十八 | 空气波压力治疗仪 | 2台 |
|  | 品目十九 | 便捷式手功能康复系统 | 1套 |
|  | 品目二十 | 床旁（下肢）主被动 | 2台 |
|  | 品目二十一 | 四肢联动 | 1台 |
|  | 品目二十二 | 上肢CPM | 1台 |
|  | 品目二十三 | 下肢CPM | 1台 |
|  | 品目二十四 | 盆底生物反馈治疗仪（核心产品） | 1台 |
|  | 品目二十五 | 电动升降床 | 2张 |
|  | 品目二十六 | 站立床（电动起立床） | 3张 |
|  | 品目二十七 | 上下肢主被动康复训练系统 | 2台 |
|  | 品目二十八 | 肢体低频治疗仪 | 4台 |
|  | 品目二十九 | 中频电疗仪 | 2台 |
|  | 品目三十 | 熏蒸治疗仪 | 1台 |
|  | 品目三十一 | 红外线烤灯 | 5台 |
|  | 品目三十二 | 磁刺激仪 | 1台 |
| 采购包1预算总计为213.3万元。 |  |  |  |
| 本项目不接受进口产品投标。 |  |  |  |
| 特别说明：该采购包1为一个整体，供应商参与投标须对采购包1所有品目进行投标。 |  |  |  |

二、技术要求

采购包1：技术参数及要求

| 需求清单及技术参数 |  |
| --- | --- |
| 品目一 | 五官超短波电疗仪1台 |
| 1 | 使用电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz。 |
| 2 | 适用部位：人体五官部位。（提供医疗器械注册证） |
| 3 | 工作频率：40.68MHz±1.5%。 |
| 4 | 输入功率：≤280VA。 |
| 5 | 输出功率：≤50W，四档可调。 |
| 6 | 治疗时间：0～30min，≥六挡可调。 |
| 7 | 输出模式：连续波输出。 |
| 8 | 调谐方式：旋钮式输出回路谐振频率调谐。 |
| 9 | 智能化管理系统：自动预热治疗结束后有提示并断开输出。 |
| 10 | 输出电极：≥3种五官部位专用圆形硅胶电极板，大、中、小各一对。 |
| 11 | 电流指示：最大量程为≥300mA，精度≥2.5级。 |
| 12 | 产品样式：落地推车式。 |
| 13 | 存放装置：人性设计配置有电极板存放装置，方便临床使用。 |
| 14 | 配备木质治疗床。 |
| 品目二 | 脑电治疗仪1台 |
| 1 | 主要构成：由一台主机、磁治疗帽、治疗主电极组成。 |
| 2 | 结构形式：不可分拆的柜机推车式。 |
| 3 | 显示方式：液晶屏幕显示界面。 |
| 4 | 按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。 |
| 5 | 治疗功能要求：同时具备交变电磁场治疗帽、仿真生物电刺激小脑顶核两种功能。 |
| 6 | 输出路（线）数：≥2路磁疗；≥2路仿生电刺激小脑顶核。 |
| 7 | 定时功能：可在1—99min范围内设定所需时间。 |
| 8 | 磁疗部分与电疗部分既可同时使用，也可单独使用。 |
| 9 | 治疗强度两档可调。 |
| 10 | 微振功能：≥四档可调，振频：0-10Hz；振幅：0-30V。 |
| 11 | 电疗部分 |
| 11.1 | 主电极：采用数字合成技术，产生仿生物电治疗电流，恒流输出特性，分≥4种模式。 |
| 11.2 | 输出开路的最大电压幅度峰值：≤50V。 |
| 11.3 | 最大输出电流幅度：0-30mA，分≥25档可调，误差±20%。 |
| 11.4 | 磁治疗帽治疗头数目≥7个。 |
| 11.5 | 配备电极片500对。 |
| 11.6 | 配备OT桌、几何图形插板一个。 |
| 品目三 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪1台 |
| 1 | 便携式主机，≥10英寸触摸显示屏。 |
| 2 | 应具备外置电流调节旋钮。 |
| 3 | 独立≥3通道设备，每通道可独立设置治疗参数。≥2个通道同时具备电刺激/肌电采集功能。 |
| 4 | 具备电刺激/肌电采集功能。 |
| 5 | 测量范围：10μV～1000μV。 |
| 6 | 频率：2Hz～100Hz，可调。 |
| 7 | 脉冲宽度：50μs～450μs，可调。 |
| 8 | 刺激时间：1s～20s，可调，休息时间：0～20s可调。 |
| 9 | 波升、波降时间：0s～10s可调。 |
| 10 | 治疗时间：5min～40min，步进≤5min。 |
| 11 | 输出强度：1mA～100mA可调。 |
| 12 | 可进行口面部不同部位及治疗面积的电刺激，且可更换多种电极头。 |
| 13 | 可按治疗需求控制电流输出的持续时间，提供多种电刺激模式。 |
| 14 | 工作模式至少应包括≥8种。 |
| 15 | 生物反馈训练：≥2种训练模式。 |
| 16 | 软件控制程序具有病历管理功能。 |
| 17 | 支持交流电供电与内部电源供电两种供电方式。 |
| 18 | 设备使用年限≥8年。 |
| 19 | 配备电极片500对。 |
| 品目四 | 脉冲磁治疗仪4台 |
| 1 | 适用于骨质疏松症引起疼痛的辅助治疗，辅助骨密度的改善，股骨粗隆间骨折、骨质疏松性脊柱骨折、胸腰椎骨质疏松性骨折、骨质疏松性椎体压缩性骨折的辅助治疗。 |
| 2 | 额定输入功率：≤250VA。 |
| 3 | 输出频率：1～100Hz连续可调。 |
| 4 | 磁场强度：≥10档可调。 |
| 5 | 治疗垫加热功能：≥5档可调。 |
| 6 | 治疗时间：1～99min可调。 |
| 7 | 治疗模式：≥5种。 |
| 8 | 治疗器电磁体≥6块。 |
| 9 | 治疗床具有电动升降功能，头部角度可调节。 |
| 10 | 脊椎部位治疗器尺寸：≥690*180mm。 |
| 11 | 应具有双重温度保护功能。 |
| 12 | 治疗床负荷：≥150kg。 |
| 13 | 治疗床头部可调节角度：0~30°。 |
| 品目五 | 超声波治疗仪3台（超声波治疗仪1台+可吸附式2台） |
| 1 | 超声波治疗仪1台。 |
| 1.1 | 输入功率：≤200VA。 |
| 1.2 | 输出通道：双通道输出，可独立调节。 |
| 1.3 | 显示方式：≥5英寸液晶屏。 |
| 1.4 | 声工作频率：输出1通道1MHz，输出2通道3MHz，允差±10%。 |
| 1.5 | 输出模式：≥四种输出模式。 |
| 1.6 | 最大有效声强：≤3W/cm²，≥10档可调。 |
| 1.7 | 定时：1～30min，连续可调。 |
| 1.8 | 输出1通道额定输出功率≥6W，输出2通道额定输出功率≥3W。 |
| 1.9 | 波束不均匀系数RBN:≤8.0。 |
| 1.10 | 输出1通道有效辐射面积：≥4cm²，输出2通道有效辐射面积：≥2cm²。 |
| 1.11 | 波束类型：准直型。 |
| 1.12 | 具有超温保护功能。 |
| 1.13 | 自定义治疗处方数量≥10个。 |
| 1.14 | 具有治疗头脱落检测功能。 |
| 1.15 | 配备耦合剂1箱。 |
| 2 | 可吸附式2台 |
| 2.1 | 输入功率：≤90VA。 |
| 2.2 | 标配双通道，彩色触摸屏+旋钮操作。 |
| 2.3 | 标配≥1个吸附超声治疗头，1个手持式治疗头。 |
| 2.4 | 有效声强：≤1.2W/cm2 |
| 2.5 | - 波束最大声强：≤6W/cm2 |
| 2.6 | 两种工作频率：1MHz或3MHz。 |
| 2.7 | 波形类型：连续波或脉冲波。 |
| 2.8 | 波束类型：准直型。 |
| 2.9 | 脉冲持续时间： 0ms～60ms。 |
| 2.10 | 时间最大输出功率与输出功率的比值（RTPA）：1～10。 |
| 2.11 | 治疗时间：0min～30min，步长：≤1min。 |
| 2.12 | 吸附超声模块的负压吸引压力调节范围：0mbar～500mbar，步长≤10mbar。 |
| 2.13 | 具有手动操作功能：可设置通道、超声频率、治疗模式、强度单位、占空比、脉冲重复频率、吸附压力等多项参数。 |
| 2.14 | 总览界面：可查看各通道信息，治疗头是否在位，通道运行状态。 |
| 2.15 | 超温保护功能：当超声治疗头温度超过≥41℃时，设备停止输出，界面弹框提醒。 |
| 品目六 | 神经系统康复评估工作站（神经肌肉刺激治疗仪）1套 |
| 1 | 电刺激通道≥4个，多功能通道≥4个，外部数字通道≥1个。 |
| 2 | 电流类型≥3种，含单相脉冲电流、正双相脉冲电流、反双相脉冲电流。 |
| 3 | 单相脉冲电流：0-50mA任意调整，调节精度≤0.1mA。 |
| 4 | 正双相脉冲电流、反双相脉冲电流刺激电流应在：0-50mA任意调整，调节幅度≤0.5mA。 |
| ★5 | 压力传感器量程：0~1080cmH2O，压力分辨率：≤0.1cmH2O。 |
| 6 | 电流输出延迟时间0-120s，上升时间0-10s，平台时间0-30s，下降时间0-10s，休息时间0-30s。 |
| 7 | 满足盆底压力及肌电评估指标要求：I类肌纤维肌力、I类肌纤维疲劳度、Ⅱ类肌纤维肌力、Ⅱ类肌纤维疲劳度、肌电位、阴道最大收缩压力值。 |
| 8 | 具有反馈全过程的记录与浏览，可分段查看评估、治疗每个阶段的记录，包括其反馈曲线、反馈采集的平均值及肌力的测量。 |
| 9 | 具有≥8种治疗模式。 |
| ▲10 | 可个性化修改≥14种治疗参数，包括：电刺激的电流类型、强度、频率、脉宽、波形，肌电位最小值与最大值、自我训练波形，治疗时间、休息时间、电刺激上升时间、下降时间、休息时间、阶段工作时间等。 |
| 11 | 个性化反馈采集与训练：治疗过程中，将患者实时收缩曲线绘制成反馈采集参考图，并根据此参考图进行收缩反馈训练。 |
| 12 | 预置治疗方案适应症包括：盆底肌肉损伤造成的排尿异常、排便异常、盆腔脏器脱垂、阴道松弛或痉挛、性功能障碍；妇女常见病及疑难病；产后缺乳、乳胀及产后子宫复旧不良、腹直肌分离、各类型疼痛等。 |
| 13 | 预置治疗方案数达≥200个以上，并可以编制适合病人具体情况的治疗方案。方案可提供禁忌症、适应症、电极位置示意图等信息，可上传个性化解剖图片并修改电极位置。 |
| 14 | 具有场景反馈模式：医生可根据空白的反馈采集，指导患者在不同的生活场景下进行盆底肌收缩训练。 |
| ▲15 | 具备双刺激方案组合功能，可自由组合两个不同适应症的治疗方案进行治疗。 |
| 16 | 配备盆底预约平台，支持患者微信扫码预约治疗。 |
| ▲17 | 具有可视化POP-Q模块。 |
| 品目七 | 平衡测试及训练系统1套 |
| 1 | 额定输入功率：≤50VA。 |
| 2 | 活动平台绕球心摆动范围可控制，（摆动角度设置范围0°~±11°）。 |
| 3 | 液压阻尼器阻力电动调节：≥5级，每个阻尼器可单独设定阻力，实现单向、单侧训练。 |
| 4 | 扶手杆调节高度：0～250mm，允差±5%。 |
| 5 | 测试平台最大承重：≥136kg。 |
| 6 | 情景互动模式训练：稳定、承重转移、承重转移和稳定、双重任务≥四种训练类别，可进行单双侧、单双向、单双轴训练，训练后自动生成游戏训练报告及数据评估。 |
| 7 | 评估报告：根据患者的稳定指数、标准差、区域占比等数据，生成整体的评估报告，支持打印功能。 |
| 8 | 测试方式：睁眼稳定范围测试、睁眼姿态稳定测试、闭眼姿态稳定测试。 |
| 9 | 具有系统管理、患者管理、病历储存、备份恢复功能。 |
| 10 | 配置脚轮方便转移整机。 |
| 11 | 配置安全防护腰围。 |
| 12 | 配备体感训练平衡软垫（40*50cm）2个。 |
| 13 | 配备体操棒与抛接球1套、手指阶梯和康复训练滚筒1个。 |
| 14 | 配备脚踝训练平衡球1。 |
| 15 | 配备平衡杠1个。 |
| 品目八 | 电动牵引床2张 |
| 1 | 牵引力、牵引时间、牵引模式、成角角度、旋转角度均由微电脑控制、液晶视窗显示、电机动力，充分实现智能化。 |
| 2 | 在临床应用时，可纵向牵引、成角牵引、旋转牵引单独使用，亦可结合使用。 |
| 3 | 牵引行程：0～200mm，允差±10mm。 |
| 4 | 腰椎牵引力范围：0～990N，级差≤10N。 |
| 5 | 牵引总时间：0～99min，级差1min，允差±30s。 |
| 6 | 持续牵引时间：0～9min，级差1min，允差±30s。 |
| 7 | 间歇牵引时间：0～9min，级差1min，允差±30s。 |
| 8 | 成角动作范围：-10°～+30°，允差±2°。 |
| 9 | 旋转角度范围：左右各25°，允差±2°。 |
| 10 | 腰部热疗加热温度≤45℃，允差±3℃，超过≥45℃超温保护装置启动，避免烫伤患者。 |
| 11 | 腰椎牵引具有≥8种牵引模式。 |
| 12 | 牵引力自动补偿功能。 |
| 13 | 治疗方案：≥20种存储并读取。 |
| 14 | 多种安全设计：最大牵引力≥990N、患者应急线控手柄开关、医务人员操作急退键。 |
| 15 | 具有开机自检功能。 |
| 16 | 配备姿势矫正镜一个。 |
| 17 | 配备三角枕2个。 |
| 品目九 | 多功能训练器（八件组合）1套 |
| 1 | 组件：肩关节旋转训练器、前臂旋转训练器、腕关节屈伸训练器、复式墙拉力器、肩梯、肋木、滑轮吊环训练器、滑轮吊环训练器。 |
| 2 | 肩关节旋转训练器：参考规格（cm）：≥70×30×100；高度调节范围0～64cm。是由滑动杆、阻尼件、连接旋转臂、可调节组件构成。滑动杆是提供器械主体上下移动的轨道是由金属管材制成。阻尼件是该器械的核心部件，可调节阻尼。而可调节组件是实现主体器械上下移动和锁定组成部分，器械整体主要由金属构成。 |
| 3 | 前臂旋转训练器：参考规格（cm）：≥42×64×100；高度调节范围0～50cm，托架前后调节范围40～68cm。是由滑动杆、阻尼件、连接旋转臂、可调节组件构成。滑动杆是提供器械主体上下移动的轨道是由金属管材制成。阻尼件是该器械的核心部件，提供可调节阻尼，可调节组件是实现主体器械上下移动和锁定组成部分，器械整体主要由金属构成。 |
| 4 | 腕关节屈伸训练器：参考规格（cm）：≥53×20×100；结构型式：手柄、阻尼装置、阻尼调节手柄、平台、导向管、固定装置、平台升降手柄；材质：不锈钢圈、管，镀铬件、静电喷塑、木质手柄；平台升降调节范围（cm）：0～50；最大阻力≥35kg。 |
| 5 | 复式墙拉力器：结构型式：固定支架、转向滑轮、绳索、导向管、手柄、滑轮、配重、插销、配重块、脚用拉力带；材质：静电喷塑架、钢管、尼龙绳，拉力器套数：≥2，行程范围cm：0～115，配重块质量（kg）：≥2，配重块数量：≥5块，绳索额定载荷：≥720N，手柄额定载荷：≥480N，用途：进行四肢抗阻力运动，训练肌肉力量，也可进行关节活动度训练。 |
| 6 | 肩梯：参考规格（cm）：≥10×17×127；结构型式：肩梯、固定支架、升降支架；材质：塑料、不锈钢；肩梯升降范围（cm）：0～26；垂直方向额定载荷（kg）：≥10；用途：通过手指沿着阶梯不断上移，逐渐提高肩关节的活动范围，减轻疼痛。适用于各类原因引起的肩关节活动障碍。 |
| 7 | 肋木：参考规格（cm）：≥100×50×200；额定载荷：≥135kg；型钢，钢件表面喷塑；肋木杠直径≥3.2cm；肋木杠间距≥11cm；材质：静电喷塑钢架。用途：借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练。 |
| 8 | 滑轮吊环训练器：用途：锻炼和提高上肢及肩关节肌力，用于肩关节活动范围训练、关节牵引、肌力训练。参考规格（cm）：≥72×12×130，升降支架调节范围0～50cm，额定载荷≥15kg。整体框架为优质钢材表面静电喷涂，高度可调节。滑轮为万向轮。把手为优质塑料模具一次成型。 |
| 9 | 滑轮吊环训练器：用途：锻炼和提高上肢及肩关节肌力，用于肩关节活动范围训练、关节牵引、肌力训练；参考规格（cm）：≥36×24×5cm，滑轮为万向轮，把手为优质塑料模具一次成型。 |
| 10 | 配备弹力带、关节松动带和平衡垫。 |
| 品目十 | 训练用阶梯（三向楼梯）1套 |
| 1 | 材质：不锈钢管扶手、密度板、地毯、静电喷塑架。 |
| 2 | 结构型式： 扶手杠、固定管柱、阶梯。 |
| 3 | 扶手杠调节范围（cm）：0-25。 |
| 4 | 扶手杠侧向额定载荷（kg）：≥70。 |
| 5 | 相邻台阶距离：≥10cm，深≥28cm。 |
| 6 | 阶梯额定载荷（kg）： ≥135。 |
| 7 | 配备抽屉式训练用阶梯。 |
| 品目十一 | PT凳20张 |
| 1 | 产品用途：康复师进行手法治疗时可移动的坐具。 |
| 2 | 结构型式：主架、凳面；材质：座垫聚氨酯一次发泡、铝钢结合。 |
| 3 | 带液压油缸，360°旋转。 |
| 4 | 额定承载：≥2000N。 |
| 5 | 凳面高度可调。 |
| 6 | 凳体底部设计有万向滑轮，可以自由移动。 |
| 7 | 凳面可以360°旋转。 |
| 品目十二 | PT床（电动）10张 |
| 1 | 结构型式：分段式，包含床面、床架、床垫、电机、遥控。 |
| 2 | 静电喷塑架，安全稳定。 |
| 3 | PU面料内置高回弹海绵床面2块，内部高回弹海绵厚≥35mm一次性成型，固定在床架上，承载≥4000N均布静载荷。 |
| 4 | 医用慢速推杆电机≥2台，推力大，噪声低。 |
| 5 | 电动推杆最大推力：≥8000N；最大拉力≥6000N。 |
| 6 | 电动推杆自锁力（推）：≥8000N；自锁力（拉）：≥6000N。 |
| 7 | 电动推杆行程：0～100mm；0～150mm。 |
| 8 | 电动推杆防护等级：IP54。 |
| 9 | 限位开关：内置；过载保护：有。 |
| 10 | 控制方式：手柄点动控制。 |
| 11 | 床面高度升降范围：55～80cm。 |
| 12 | 前床面翻转角度0°～85°。 |
| 13 | 额定载荷：≤170kg。 |
| 14 | 配有4个医用轮，且带有4个脚轮起落手柄，方便移动。 |
| 15 | 配备紧急停止开关。 |
| 16 | 床面尺寸：≥1900×1150mm；前床面尺寸：≥750×1150mm；后床面尺寸：≥1200×1150mm。 |
| 17 | 配备角度尺一套。 |
| 18 | 具有第二类医疗器械产品注册证。 |
| 品目十三 | 电动站立架3张 |
| 1 | 臀部垫和绑带额定承载质量kg：≥135。 |
| 2 | 脚踏板额定承载质量kg：≥135。 |
| 3 | 台面高度调节范围mm：112～1370。 |
| 4 | 胸托架前后调节范围mm：≥80。 |
| 5 | 背托架前后调节范围mm：≥150。 |
| 6 | 结构形式：台面、绑带、膝部垫、支架、电机。 |
| 7 | 配备四人站立架一个。 |
| 8 | 配备臀部垫、绑带一个。 |
| 品目十四 | 短波治疗仪1台 |
| 1 | 工作频率：≥27.12MHz，允差±1.5%。 |
| 2 | 治疗时间：≥五档可调，各档允差±5%，预热时间≤120s。治疗结束后有声提示治疗结束。 |
| 3 | 治疗模式：连续和脉冲。 |
| 4 | 输出功率：≥五档可调，允差±20%。 |
| 5 | 脉冲模式 |
| 5.1 | 脉冲调制频率：疏波≥MF70Hz，密波≥DF350Hz；允差±10%。 |
| 5.2 | 调制波形：方波。 |
| 5.3 | 调制脉冲脉宽：疏波≤2.0ms，密波≤1.8ms，允差±20%。 |
| 5.4 | 调制度：100%。 |
| 6 | 输出线长度：≥1100mm，允差±10%。 |
| 7 | 指示灯条：指示输出强度。 |
| 8 | 治疗结束后输出保护功能：有声音提示并断开输出。 |
| 9 | 具有手动调谐功能。 |
| 10 | 配备≥四个电子管。 |
| 11 | 符合GB 9706.1-2020、GB 9706.203-2020的要求。 |
| 品目十五 | 生物反馈治疗仪2台 |
| 1 | 独立≥4通道设备。 |
| 2 | AD采样率：≥8192Hz。 |
| 3 | AD采样位数：≥16。 |
| 4 | 刺激强度：1mA—100mA可调，0.5mA步长连续可调，误差：1mA—5mA范围内±30%，6mA—100mA范围内±15%。 |
| 5 | 刺激频率：0.5—1000Hz，1Hz以上1Hz步长连续可调， 误差：±5%。 |
| 6 | 脉冲宽度：10μs～1000μs，10μs步长连续可调，误差：10μs～50μs范围内±30%，60μs～1000μs范围内±10%。 |
| 7 | 上升下降时间：0-20s，刺激时间1s～20s 可调，休息时间0s～20s 可调。 |
| 8 | 内置放大器带宽：20Hz～550Hz(-3dB) 。 |
| 9 | 内置放大器测量范围：1-3000μV（r.m.s）。 |
| 10 | 内置放大器最高分辨率：≤0.2μV(r.m.s）。 |
| 11 | 刺激波形：双相平衡波。 |
| 12 | 物理调节：外置电流调节旋钮。 |
| 13 | 内置嵌入式软件：具有功能康复、基础康复和评估反馈三大工作模块，且可根据患者需求编辑个性化治疗方案。 |
| 14 | 内置多种治疗方案，包括：垂腕、垂足、吞咽、肩关节半脱位、促醒、镇痛、儿童等方案，可自定义治疗方案。 |
| 15 | 具有神经肌肉电刺激功能。 |
| 16 | 具有肌电触发电刺激功能；强化正反馈，根据肌电信号实时改变电刺激强度，肌电值越大，电流强度也越大；强调患者的主观运动，可同时使用四通道。 |
| 17 | 神经肌肉电刺激方案可实现多人，多通道，多方案，随时开始。 |
| 18 | 具有时序模式和独立刺激模式可选，提供全面的康复治疗方案。 |
| 19 | 提供常规刺激、载波调制和变频电刺激三种刺激形式选择，方案通道可自定义。 |
| 20 | 具备表面肌电评估功能，实时评估患者肌力情况，可出具评估报告，评估报告可存储及导出。 |
| 21 | 配备电极片500片。 |
| 品目十六 | 超短波治疗仪1台 |
| 1 | 使用电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz。 |
| 2 | - 工作频率：40.68MHz，误差±1.5%。 |
| 3 | 输入功率：≤1000VA。 |
| 4 | 输出强度：≥四档连续可调。 |
| 5 | 输出指示：液晶屏实时显示预热状态、治疗状态、治疗时间、结束状态等。 |
| 6 | 治疗时间：0～99min可调，液晶屏实时显示。 |
| 7 | 输出模式：≥3种模式，具有脉冲、连续、断续波输出。 |
| 8 | 连续波模式：持续输出，“频率”、“脉宽”参数显示。 |
| 9 | 断续波输出：以≥50%占空比的脉冲方式输出，输出频率10～200Hz，步进≤10Hz，误差±10%。 |
| 10 | 脉冲波输出：以设定的频率和设定的脉冲宽度输出，脉冲宽度200～1000us，步进≤50us，误差±10%。 |
| 11 | 显示装置：电容式高清彩色液晶屏，仪器治疗参数和设备状态全程实时显示。 |
| 12 | 智能一键：一键开机预热、治疗模式、输出强度，启用、暂停、停止等快捷键。 |
| 13 | 输出电极：≥3种规格电极板，大、中、小各一对，适合不同治疗部位使用。 |
| 14 | 调谐方式：旋钮式输出回路谐振频率调谐。 |
| 15 | 配备助行器1个。 |
| 16 | 配备游标卡尺1个。 |
| 品目十七 | 干扰电治疗仪1台 |
| 1 | 产品适用范围：该产品对肩周炎、风湿性关节炎、类风湿关节炎、盆腔炎、附件炎、慢性咽喉炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、退行性骨性关节病、捩伤、挫伤、肌肉劳损、乳腺增生、坐骨神经痛、周围神经伤病、关节挛缩、慢性前列腺炎等具有镇痛、改善局部血液循环，促进炎症消散作用。 |
| ▲2 | 载波波形为正弦波，载波频率：≥1kHz～12kHz，其允差±5%。 |
| 3 | 最大输出电流：应为0-75mA（r.m.s），允差±10%。 |
| 4 | 调制频率范围：治疗仪调制频率范围为0-150Hz，允差±10%。 |
| 5 | 调制波形：正弦波、三角波以及方波。 |
| 6 | 调幅度：治疗仪的调幅度0%—100%范围内，允差±5%。 |
| 7 | 差频频率范围：干扰电差频频率应在0-200Hz范围，允差±10%或者±1Hz。 |
| 8 | 动态节律：干扰电动态节律为4s～10s，允差±10%。 |
| 9 | 最大吸引压力：设备吸引压力调整范围为60-180mmHg，允差±10%或±10mmHg。 |
| 10 | 电极板预热装置最高加热温度≤45°C。 |
| 11 | 水瓶保温装置最高温度≤60°C。 |
| 12 | ≥2通道独立输出，可同时治疗≥2个患者，可最多输出≥八个电极。 |
| 13 | 吸附电极 |
| 13.1 | 采用双层水汽分离设计的轻薄贴身吸附电极。 |
| 13.2 | 配备≥9种吸附电极供选择，小号电极用于关节等小部位治疗，大号电极碗用于腰背部等大部位治疗，多极复合电极作用于小部位便捷使用。 |
| 13.3 | 每个通道输出线采用4合1线吸附电极连接线。 |
| 14 | 治疗模式疗法 |
| 14.1 | ≥10种治疗模式（每种模式参数可单独设置）。 |
| 14.2 | 每个通道吸引压在60mmHg~180mmHg范围内可调，结合2种吸引模式（间歇、连续），间歇模式使吸附电极具有按摩作用。 |
| 14.3 | 每个通道的治疗模式、强度、吸引压可独立设置，互不影响。 |
| 15 | 便捷性可用性 |
| 15.1 | 配备滑动电极加热板（可调节温度电极保温功能）。 |
| 15.2 | 配备专用水瓶和带保温功能的水瓶架。 |
| 15.3 | 配备电极吸附海绵4副。 |
| 15.4 | 配备清洁功能。 |
| 15.5 | 配备收纳支架快速收纳吸附连接线和大容量配件箱，同时内置单手可提储水盒方便使用。 |
| 15.6 | 采用纯硬件的FPGA波形发生器，可产生任意组合波形，有效避免波形动态变化时，两组电流的延迟时差。 |
| 16 | 智能交互系统 |
| 16.1 | 搭载≥12英寸液晶触摸高清显示屏，易用简洁的界面和丝滑的操作设计。 |
| 16.2 | 配置简洁的基础操作面板，使用更简洁，输出强度旋转调节。 |
| 品目十八 | 空气波压力治疗仪2台 |
| 1 | 适用范围：适用于预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿，脑血管意外、脑外伤、脑 手术后引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗。 |
| 2 | 操作显示：≥8英寸液晶触摸屏，设备显示屏可以显示当前程序下的工作压力、模式、治疗时间、治疗区域等参数，支持一键飞梭。 |
| 3 | 气囊腔数：单侧≥6腔气囊、双侧≥12腔气囊，配备双下肢气囊、上肢气囊。 |
| 4 | 设备可同时、间歇、按顺序充放气。 |
| 5 | 循环压力治疗压强范围： OkPa～36kPa(0mmHg～270mmHg), 步进≤1kPa。 |
| 6 | 压强单位显示方式：支持 kPa 和 mmHg两种压强单位的显示切换。 |
| 7 | 工作噪声：正常工作时噪声≤60dB(A）。 |
| 8 | 单腔调压：可针对每个腔体单独调节压力设定。 |
| 9 | 零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力。 |
| 10 | 治疗时间：1min～99min可调。 |
| 11 | 连续治疗：可设置连续运行工作模式。 |
| 12 | 充气循环间隔：1s～99s。 |
| 13 | 压力保持：0s～20s。 |
| 14 | 治疗模式：≥30种治疗模式，含≥10种固定治疗模式和≥20种自定义收藏模式。 |
| 15 | 逆序加压：可设定从近心端向远心端贯序加压模式，预防由于动脉供血不足引起的肢体远端血液循环障碍。 |
| 16 | 过压保护：设备具有过压保护报警功能，当传递到肢体的最大治疗压强超过120%时自动报警，并立即停止治疗。 |
| 17 | 自动泄压：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。 |
| 18 | 安全保护：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止。 |
| 19 | 血液回盈：具备血液回盈侦测提示功能。 |
| 20 | 梯度治疗：支持对肢体形成梯度加压。 |
| 21 | 输入功率：≤100VA。 |
| 品目十九 | 便捷式手功能康复系统1套 |
| 1 | 驱动方式：以空气作为动力，驱动柔性手套进行手功能康复，磁控手套通过磁控感应技术，驱动患侧手康复运动。 |
| 2 | 被动训练模式A：实现手指，手掌、腕部的一体化运动康复治疗，有效辅助手指关节和手腕关节功能性障碍患者的康复训练，促进脑部损伤的辅助治疗。 |
| 3 | 磁控镜像训练模式：通过传感器感应健侧手的抓握、伸展等运动，带动患侧手的同步抓握与伸展，实现磁控感应技术下的双侧镜像训练。 |
| 4 | 被动训练模式B：通过手部气囊护套，对手掌进行有规律的柔性挤压，促进手部末梢循环，有效消除水肿。 |
| 5 | 动作切换时间：在被动训练模式A下，3s～10s可调，步进≤1s。 |
| 6 | 导向训练：通过训练模式的设置，可进行抓球训练和木插板等任务导向训练。 |
| 7 | 柔性手套：穿戴式仿生性柔性手套，穿戴舒适，标配L码手套一双，可选配XXS/XS/S/M/XL五种尺码手套，手套布料无缝拼接，使用抗菌材料，通过生物相容性实验并具备检验报告。 |
| 8 | 支持手长：患者手长范围8～22cm均可使用。 |
| 9 | 训练方式：≥2种训练方式，可选择按时间或按次数进行治疗。 |
| 10 | 安全保护功能：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止。 |
| 11 | 自动泄压功能：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。 |
| 12 | 配备手部分指板矫正训练器1套。 |
| 13 | 配备木插板训练器械大中小各1套。 |
| 品目二十 | 床旁（下肢）主被动2台 |
| 1 | 电机动力系统运动时有力且平稳，使患者训练时安全有保证，使设备的各项功能指标都能正确运行。 |
| 2 | 具有患者从完全被动训练阶段到主动和被动训练相交叉的助力训练阶段到完全主动训练阶段到初期主动力量训练阶段的患者康复过程。 |
| 3 | 采用≥10寸彩色液晶触摸屏，一目了然的控制面板的设计，使医务工作者能轻松容易地掌握。 |
| 4 | 具有≥六种针对性的训练模式。 |
| 5 | 具有≥四种患者训练安全保护功能，目标数值均可调整。 |
| 6 | 参数可调 |
| 6.1 | 输入功率：床边型≤500VA。 |
| 6.2 | 速度显示范围：0-99r/min±10%。 |
| 6.3 | 角度设定范围：0-325度±5。 |
| 6.4 | 阻力设定等级：1-20。 |
| 6.5 | 阻力力矩：0-20Nm。 |
| 7 | 能够实时显示患者主动做功情况。 |
| 8 | 气动助力升降高度≥150mm。 |
| 9 | 显示屏平面翻转0-90°，显示屏轴向旋转0-200°。 |
| 10 | 下肢治疗运动半径两档可调。 |
| 11 | 腿部助力姿势弹力器无级可调。 |
| 12 | 机器前支撑最大宽度≥46cm，高度≥7.8cm。 |
| 13 | 配备股四头肌训练板1个。 |
| 品目二十一 | 四肢联动1台 |
| 1 | 供电方式：内部、外部电源供电两种可自由转换。 |
| 2 | 承重≥200kg。 |
| 3 | 操作显示≥7英寸液晶触摸显示屏。 |
| 4 | 操作屏幕显示内容：时间、步频、步数、阻力等级、卡路里及功率。 |
| 5 | 步频范围：0～250步/分，功率范围：0～800瓦特，累积计步：9999步，卡路里消耗：0～999卡。 |
| 6 | 阻力调节：≥10级阻力。 |
| 7 | 座椅由前向后调节范围：0～325mm，允差±5%。 |
| 8 | 把手长度调节范围：0～400mm，允差±5%。 |
| 9 | 座椅可向左右旋转90°，旋转至90°时自动锁定，允差±2°。 |
| 10 | 座椅靠背调节角度：0～31°。 |
| 11 | 配备绑脚，膝关节绑带。 |
| 12 | 配备BOSU球、Bobath球各1个。 |
| 品目二十二 | 上肢CPM 1台 |
| 1 | 肘关节活动支架长度调节范围：0～150mm，允差±10%。 |
| 2 | 肩上臂支架调节范围：0～200mm，允差±10%。 |
| 3 | 肩前臂支架调节范围：0～280mm，允差±10%。 |
| 4 | 前臂支托调节范围：0～280mm，允差±10%。 |
| 5 | 移动支架高度调节范围：0～290mm，允差±10%。 |
| 6 | 被动训练力矩：≥20N·m，允差±10%。 |
| 7 | 额定载荷：≥50N。 |
| 8 | 角度调节范围：0°～125°，级差≤3°，允差±10%。 |
| 9 | 角速度调节范围：3.0～4.4°/s，允差±20%，≥8档调节，级差≤0.2°/s。 |
| 10 | 运动时间：0～240min，级差≤10min，允差±30s。 |
| 11 | 设有线控开关，安全可靠。 |
| 12 | 设备具有手动急停开关，触发后可停止设备所有电动产生的机械运动。 |
| 13 | 电源中断及恢复通电后，固定肢体的支架保持在停止时的状态。 |
| 14 | 启动后，设备开机自检，并自动复位。 |
| 15 | 运动支臂左右可调换。 |
| 16 | LCD背光液晶屏实时显示运动角度、速度、时间。 |
| 17 | 额定功率≥70VA。 |
| 18 | 配备弹力绷带。 |
| 品目二十三 | 下肢CPM 1台 |
| 1 | 支架长度调节范围：大腿0～260mm，小腿0～260mm，滑动连杆0～340mm，允差±10%。 |
| 2 | 伸展角度调节范围：0～120°，级差≤3°。 |
| 3 | 屈曲角度调节范围：0～125°，级差≤3°。 |
| 4 | 角度运行速度：≥8档可调，1.5～3.6°/s，允差±20%。 |
| 5 | 训练过程中可实时显示训练当前角度位置。 |
| 6 | 训练时间：0～240min可调，级差≤10min，允差±10%，训练结束有提示音。 |
| 7 | 脚踏板左右活动范围：移动至最左位置和最右位置中心线夹角为≥60°，允差为±10°。 |
| 8 | 具有线控开关，安全可靠。 |
| 9 | 设备具有手动急停开关，触发后可停止设备所有电动产生的机械运动。 |
| 10 | 启动后，设备开机自检，并自动复位。 |
| 11 | 额定输入功率≤60VA。 |
| 12 | 配备弹力绷带。 |
| 品目二十四 | 盆底生物反馈治疗仪 1台 （核心产品） |
| 1 | 主机≥4 个电刺激通道、≥4个肌电采集通道、≥1个压力反馈通道。 |
| 2 | 主机采用触控式操作，可单机便携工作。 |
| ▲3 | 肌电采集测量范围：0μV～10000μV（r.m.s）。 |
| 4 | 分辨率：≤0.2μV（r.m.s）。 |
| 5 | - 通频带：不窄于10Hz～600Hz(-3dB）。 |
| 6 | 低频刺激强度：0-100mA，最小可调节强度≥0.5mA。 |
| 7 | 低频刺激频率：0～1000Hz 可调，1Hz 以下步进0.1Hz，1Hz 以上步进 1Hz，误差 ± 5%。 |
| 8 | 输出脉冲宽度：10μs～1 s 可调，步进：10μs，误差±10%或 ±5μs。 |
| ▲9 | 电刺激基础输出波形≥6种，包括三角波、方波、正弦波、指数波、梯形波、锯齿波、尖波等幅波等。 |
| 10 | 中频刺激频率：1kHz～10kHz 可调，步进：0.5kHz，单一频率允差 ±10%。 |
| 11 | 压力模块测量范围不低于0-410mmHg，测量分辨率≤0.01mmHg。 |
| 12 | 使用物理旋钮调节电流强度，操作方便，每个通道均设置各自的独立旋钮控制，可实现多通道不同强度刺激。 |
| 13 | 具备≥三种盆底肌电评估模式。 |
| 14 | Glazer评估具有基于大数据建立的盆底常模类型，可智能解读评估报告的五种评估结果。 |
| 15 | 压力评估模式：使用可多次反复使用的充气型压力探头对盆底功能进行评估。 |
| 16 | 情景评估模式：可实现实际生活情景下如腹压增加时的盆底功能评估。 |
| 17 | Kegel模板训练具有肌电和压力两种模式。 |
| ▲18 | 刺激方案≥4种刺激模式，具有低频电刺激、中频电刺激、干扰电刺激、经皮神经电刺激等。 |
| 19 | 可在诊疗记录中预览评估报告，回放评估过程，快速开始评估方案、治疗方案。 |
| 20 | 数据统计分析功能：可汇总导出患者的诊疗记录，可分析统计医生工作量、患者治疗数据以及耗材使用情况。 |
| 21 | 组合治疗功能：可以方案组合并且可以选择刺激功能参数，进行治疗。 |
| 品目二十五 | 电动升降床2张 |
| 1 | 结构型式：床面、床架、床垫、电机、遥控。 |
| 2 | 静电喷塑架，安全稳定。 |
| 3 | PU面料内置高回弹海绵床面2块，内部高回弹海绵厚≥35mm一次性成型，固定在床架上，承载≥4000N均布静载荷。 |
| 4 | 医用慢速推杆电机。 |
| 5 | 电动推杆最大推力：≥8000N；最大拉力≥6000N。 |
| 6 | 电动推杆自锁力（推）：≥8000N；自锁力（拉）：≥6000N。 |
| 7 | 电动推杆行程： 0～150mm。 |
| 8 | 电动推杆防护等级：IP54。 |
| 9 | 限位开关：内置；过载保护：有。 |
| 10 | 控制方式：手柄点动控制。 |
| 11 | 输入功率≤100VA。 |
| 12 | 床面高度升降范围：50～80cm。 |
| 13 | 前床面翻转角度0°～60°。 |
| 14 | 床面尺寸≥200×68cm。 |
| 15 | 前床面尺寸≥54×68cm。 |
| 16 | 后床面尺寸≥140×68cm。 |
| 17 | 配有4个3寸医用轮，且带有4个脚轮起落手柄，方便移动。 |
| 18 | 配备紧急停止开关。 |
| 19 | 配备治疗巾（70*100cm）20条，（40*60cm）20条。 |
| 20 | 具有第二类医疗器械产品注册证。 |
| 品目二十六 | 站立床（电动起立床）3张 |
| 1 | 控制方式：手柄点动控制 |
| 2 | 床面参考高度：≥525mm。 |
| 3 | 起立角度：0°～85°可调。 |
| 4 | 平均角速度≥1.2°/S。 |
| 5 | 电源：AC220 50/60Hz。 |
| 6 | 输入功率：≤100VA。 |
| 7 | 电动推杆最大推力：≥8000N；最大拉力≥6000N |
| 8 | 电动推杆自锁力（推）：≥8000N；自锁力（拉）：≥6000N。 |
| 9 | 电动推杆行程：0～400mm。 |
| 10 | 电动推杆防护等级：IP54。 |
| 11 | 限位开关：内置；过载保护：有。 |
| 12 | 医用慢速推杆电机≥1台，推力大，噪声低。 |
| 13 | PU面料内置高回弹海绵床面1块，内部高回弹海绵厚≥35mm一次性成型，固定在床架上，承载≥4000N均布静载荷。 |
| 14 | 配有4个4寸医用轮，且带有4个脚轮起落手柄，方便移动。 |
| 15 | 配备紧急停止开关。 |
| 16 | 具有第二类医疗器械产品注册证。 |
| 品目二十七 | 上下肢主被动康复训练系统2台 |
| 1 | 系统动力系统采用特殊的结构设计，高度调节≥150mm。 |
| 2 | 具有患者从完全被动训练阶段到主动和被动训练相交叉的助力训练阶段到完全主动训练阶段到初期主动力量训练阶段的患者康复过程。 |
| 3 | 采用≥10英寸彩色液晶触摸屏显示技术且一目了然的控制面板的设计，使医务工作者能轻松容易地掌握。 |
| 4 | 具有≥六种针对性的训练模式。 |
| 5 | 具有≥四种患者训练安全保护功能，目标数值均可调整。 |
| 6 | 参数可调 |
| 6.1 | AC220V±10%;50Hz. |
| 6.2 | 输入功率：≤500VA（用于成人上下肢）。 |
| 6.3 | 定时范围：0～120min±1min。 |
| 6.4 | 速度显示范围：0-99r/min±10%。 |
| 6.5 | 速度设定范围：5-60r/min±10%。 |
| 6.6 | 角度设定范围：0-325度±5。 |
| 6.7 | 阻力设定等级：0-20。 |
| 6.8 | 阻力力矩：0-20Nm。 |
| 6.9 | 心率设定范围：30-150，精度±5次/min。 |
| 7 | 能够实时显示患者主被动做功情况。 |
| 8 | 可以根据患者情况上肢训练单元可高低调节，显示屏幕可0-330度转动，充分考虑了患者训练体位。 |
| 9 | 训练结束后，屏幕上至少显示总训练时间、主动训练时间、被动训练时间、左侧主动运动比例、右侧主动运动比例、痉挛次数、卡路里、距离等数据。 |
| 品目二十八 | 肢体低频治疗仪4台 |
| 1 | 界面采用≥7寸大屏幕彩色液晶显示，中文菜单，操作更方便。 |
| 2 | 动态实时显示各通道的治疗波形、治疗剂量、治疗模式、治疗时间等，各种治疗数据一目了然。 |
| 3 | 具备智能控制，可以快速地选择参数及操作。 |
| 4 | 输出波形为双向不对称方波（矩形波），调制波为方波。 |
| 4 | 输出频率：模式一输出脉冲基波频率为≥500Hz；调制脉冲频率为0.5Hz～5Hz；模式二输出脉冲频率为0.5Hz～5Hz；允差为每档最高频率的±10%。 |
| 6 | 输出强度：刺激仪各路独立输出，在1KΩ负载阻抗时，每路输出电流的峰值Ip从0mA～100mA连续可调；输出值允差±30%。 |
| 7 | 定时时间为5min～30min可调，允差±5%。 |
| 8 | 输出通道：≥四组输出。 |
| 9 | 配备大中小电极片共500对。 |
| 品目二十九 | 中频电疗仪2台 |
| 1 | 输出通道：≥四路中频电疗法，≥四路离子导入，≥二组干扰电疗法。 |
| 2 | 具有透热功能，导电橡胶最大透热温度≤60℃，≥六挡可调。 |
| 3 | 内存≥99个处方。 |
| 4 | 中频频率：2～10KHz。 |
| 5 | 调制频率：0～150Hz。 |
| 6 | 调制波形：方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及它们之间的组合，由程序设定。 |
| 7 | 调制方式：调制方式为调幅，根据处方不同可连续调制、变频调制、间歇调制、断续调制。 |
| 8 | 差频频率范围：≥四通道电疗仪，其干扰电差频频率应在0～200Hz范围内。 |
| 9 | 动态节律：≥四通道电疗仪，其干扰电动态节律为4s～10s范围内。 |
| 10 | 差频变化周期：≥四通道电疗仪，其干扰电差频变化周期为15s～30s。 |
| 11 | 定时装置：电疗仪具有定时装置，允差±5%。 |
| 12 | 连续工作时间：治疗仪连续工作时间应≥4h。 |
| 13 | 输出电流：电疗仪纯交流波形，最大输出≤100 mA；含直流分量时，输出电流≤80mA；输出电流为连续递增/递减调节，每档递增/减量为≤1mA。 |
| 14 | 输出方式：双向波（AC-中频电疗模式）及单向波（DC-离子导入模式）。 |
| 15 | 配备大中小电极片共500对。 |
| 品目三十 | 熏蒸治疗仪1台 |
| 1 | - 通道数：双通道独立控制，可满足两个部位或两个病人同时治疗。 |
| 2 | - ≥7英寸彩色液晶触摸屏。 |
| 3 | - 预热、保温及治疗功率（气压）1-6档连续可调。 |
| 4 | - 预热温度50-90℃连续可调，加热到设定温度后，自动停止加热并进入保温模式。 |
| 5 | - 治疗时间1—99min连续可调。治疗过程中，智能时间控制，治疗结束有声音提示。 |
| 6 | - 水、电分离设计，保证设备使用安全。 |
| 7 | - 汽路控制电磁阀，耐高温、耐磨、耐冷凝，可靠性高。 |
| 8 | - 熏蒸手臂可角度调节。 |
| 9 | - 熏蒸锅容积≥6L。 |
| 10 | - 治疗仪监测到皮肤温度超≥45℃时，治疗仪应停止加热，并伴有声音提示信息。 |
| 11 | - 具备皮肤温度监测功能。 |
| 12 | - 温度传感器精度不低于±0.5℃~±1℃。 |
| 13 | - 四重安全防护：缺液防护（防干烧）、药液超温防护、容器超压防护、皮肤温度超温防护。 |
| 品目三十一 | - 红外线烤灯5台 |
| 1 | 单头独立控制 |
| 2 | 医用电阻丝发热（炉盘发热）或红外管发射器，即开即热。 |
| 3 | 治疗头可360度随意旋转。 |
| 4 | 可伸缩弹簧杆或密封性合金液压杆。 |
| 5 | 加重五角底座，带轮子，方便移动。 |
| 品目三十二 | 磁刺激仪1台 |
| 1 | 适用范围：刺激人体中枢神经和外周神经，用于中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，用于神经电生理检查，用于神经损伤性疾病、腰骶神经功能障碍的辅助治疗。 |
| 2 | 整机通过YY/T 0994-2015 磁刺激设备行业标准和通过电磁兼容性EMC测试。 |
| 3 | 铁芯线圈配置，同时适用于盆底刺激和骶神经刺激。 |
| 4 | 磁刺激主机和治疗座椅采用分体式设计，液冷散热。 |
| 5 | 座椅通过电磁兼容性EMC测试 |
| ▲6 | 盆底和骶神经联合治疗时，无需患者调整治疗体位，座椅自动翻转 |
| ▲7 | 主副双屏配置，主屏医护操作，副屏患者观看，医患实时互动 |
| ★8 | 主屏为触控式操作屏。 |
| 9 | 磁刺激强度可进行电脑软件与磁刺激主机旋钮双模式调节 |
| 10 | 开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备 |
| 11 | 输出脉冲重复频率：0-100Hz可调，允差±3%；最小可调步长为0.01Hz |
| 12 | - 脉冲上升时间：≥50μs ±10μs；脉冲持续时间：≥340μs ±20μs； |
| ▲13 | 磁感应强度最大变化率范围：60kT/s～90kT/s |
| 14 | 具备体外压力反馈模块 |
| 15 | 软件具有标准模式、调频模式、调幅模式等多种脉冲输出模式 |
| 16 | 软件具有磁刺激、触发磁刺激等多种主动和被动训练功能 |
| ▲17 | 设备软件具有实时坐姿监测功能，出现错误坐姿，软件自动报警，指导患者进行正确坐姿。 |
| 18 | 内置治疗方案库，多种临床方案供医生选择，可以一键开启治疗 |
| 19 | 具有智能温度保护功能，刺激线圈温度达到≥40℃会自动停止输出 |
| 20 | 患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑 |

三、商务要求

1.付款方式：合同签订后，采购人在收到中标人发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同价款的30%作为预付款；设备安装调试、验收合格并出具验收报告（或验收单）后，中标人开具等额税务发票，采购人收到发票后10个工作日内向中标人支付合同剩余全部价款（签订合同时，中标人如明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

2.交货期：合同签订后30日内交付采购人使用。

3.质保期：验收通过之日起，提供不少于5年免费原厂质保（全保）。

4.交货地点：交付至采购人指定地点。

5.负责原设备的拆除搬运及新设备的安装，负责康复原水路和电路的更新。

6.伴随服务：

6.1技术培训：供应商提供设备首检的相关费用，供应商向甲方临床医生提供免费初级应用培训1次、免费高级应用培训3次，确保采购人使用科室每位使用人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止；供应商向采购人技师及工程师提供免费维修培训和技术培训，确保采购人工程师掌握基本的维修保养操作技术为止。供应商应向采购人免费提供维修手册和操作使用手册。如有专用工具，供应商需向采购人提供设备维护的专用工具。

6.2软件升级：免费开放数据接口，供应商可按采购人需求对现有软件免费升级。

6.3在设备寿命期内，供应商须保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。

6.4无论在全保期内还是全保期外，供应商均承诺免费上门维修，供应商工程师至医院维修本设备，必须事先与采购人设备管理部门取得联系，并做相应登记；在维修过程中与采购人工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由供应商负责。为保证设备正常运行，供应商承诺在设备的使用寿命周期内保证为采购人更换原厂正品的零部件，确保设备的正常使用。

6.5提供合同货物使用和维护方面的最新技术信息和资料。

6.6免费链接医院信息化系统，免费开放端口。

6.7备品备件要求：在全保期内，非人为原因损坏的情况下，采购人实际所需备件超出该清单范围的部分，由供应商无偿提供。自设备售出10年内，供应商应保证零配件的供应。

- 7.售后服务要求

- 7.1保证设备全保期内开机率高于95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，全保期延长两周。

- 7.2免费全保期内，应在接到故障通知2小时内作出有效响应，并在24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。如3个工作日内不能修复必须提供备用机使用，确保招标人能正常开展工作，设备在设计使用周期内，保证更换到原厂配件。

7.3所有设备保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用由供应商承担。供应商确保维修后设备符合《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械使用质量监督管理办法》等相关规定。

- 8.供应商提供的设备性能及质量应按照法律规定符合相应的国家标准、行业标准或企业标准，以其中最高标准为准。

- 9.供应商应保证设备是全新、未使用过的原装合格正品，产品出厂日期不得超过6个月，同时应有相应生产企业的合格证或质量检测证明、产品说明书等证件。

四、验收标准

1.由采购人自行组织履约验收，可采用一次性验收和分期（分段）验收等方式开展履约验收。

2.履约验收的基本要求：供应商配合采购人做好项目验收，提供与验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，根据实际需要做好技术说明、测试演示或场景应用情况分析等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。

3.验收时间：设备安装调试经采购人临床试用并达到验收标准后，采购人根据合同约定组织验收。

4.验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好、安装调试是否合格，所提供设备装箱清单、操作说明、维修手册、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料、原厂维保卡等是否齐全。

五、其他要求

1.项目实施方案

根据该项目提供符合采购人情况的设备交付方案和安装调试方案。根据其完善性、可实施性、有效性等情况进行综合评审。要求：具有明确的交货时间，方案全面，可实施性强，设备交付安装安排合理，时间进度安排合理。

2.售后服务方案

根据该项目提供符合采购人情况的售后及应急服务方案及售后服务承诺。根据其完善性、可实施性及承诺响应时间、工程到场时间进行综合评审。要求：响应时间满足2小时内电话响应进行线上指导，24小时内到达现场，并提供备用配件供临时使用。应急售后措施完善，具有预见性，对可能存在的情况有具体应对方案和具体时间节点安排，管理力量雄厚，技术人员专业素养高且有经验，人员配备合理，承诺响应时间、到场时间等方案。

- 3.培训及技术支持方案

- 根据该项目提供符合采购人情况的培训服务方案及技术支持方案。根据其内容完善性、全面性、是否科学规范、可操作性、是否便于实施等具体内容进行综合评审。要求：人员的操作培训和售后培训以及采购人所需的技术和学术支持。承诺完善、具体合理、服务时间长、服务费合理、有明确的、具体可行的培训方案和措施，保证采购人能熟练操作、维护和正常使用、具有技术和学术支持的能力并且有明确、合理、可行的支持方案。

- 政府采购中实施本国产品标准及相关政策

- 1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第三章 评标方法与评标标准”。

- 2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

- 3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 第五章  合同文本

# 政府采购合同（货物）

合同编号：

采购人（甲方）：沭阳县第一人民医院

地址：

中标人（乙方）：

地址：

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目编号   项目名称为    采购项目的采购相关事项协商一致，达成如下合同条款：

第一条  合同组成

1.本合同条款；

2.招标文件；

3.乙方投标文件；

4.中标（成交）通知书。

第二条合同标的

乙方根据甲方需求提供下列设备，具体配置详见附页《配置清单》。

| 序号 | 名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

合计：人民币（大写）  元整（¥   .00）

本合同总价款包括设备设计、制造、包装、仓储、运输、安装、验收合格之前和质保期内备品备件发生的所有含税费用以及乙方应当提供的售后服务费用。

第三条   质量技术标准

1.乙方提供的设备性能及质量应按照法律规定符合相应的国家标准、行业标准或企业标准，以其中最高标准为准。

2.乙方所提供设备的技术规格应与采购文件规定的技术规格以及响应文件的技术规格响应表相一致。

3.乙方应保证设备是全新、未使用过的原装合格正品，产品出厂日期不得超过6个月，同时应有相应生产企业的合格证或质量检测证明、产品说明书等证件。

第四条  售后服务

1.验收通过之日起乙方为本合同硬件提供   年免费全保。

2.乙方须保证标的设备质保期内开机率高于95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，质保期延长两周。

3.免费质保期内，乙方应在接到故障通知2小时内作出有效响应，并在24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。如3个工作日内不能修复须提供备用机使用确保甲方能正常开展工作；乙方须保证设备在设计使用周期内能更换到原厂配件。

4.所有设备保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用由乙方承担。乙方确保维修后设备符合《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械使用质量监督管理办法》等相关规定。

5.技术服务：乙方提供合同设备安装调试以及相应服务。在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题，必要时提供正规培训班培训，确保甲方操作人员掌握日常工作所需的基本工作方法、工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。

6.伴随服务：

6.1技术培训：供应商提供设备首检的相关费用，供应商向甲方临床医生提供免费初级应用培训1次、免费高级应用培训3次，确保采购人使用科室每位使用人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止；供应商向采购人技师及工程师提供免费维修培训和技术培训，确保采购人工程师掌握基本的维修保养操作技术为止。供应商应向采购人免费提供维修手册和操作使用手册。如有专用工具，供应商需向采购人提供设备维护的专用工具。

6.2软件升级：免费开放数据接口，供应商可按采购人需求对现有软件免费升级。

6.3在设备寿命期内，供应商须保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。

6.4无论在全保期内还是全保期外，供应商均承诺免费上门维修，供应商工程师至医院维修本设备，必须事先与采购人设备管理部门取得联系，并做相应登记；在维修过程中与采购人工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由供应商负责。为保证设备正常运行，供应商承诺在设备的使用寿命周期内保证为采购人更换原厂正品的零部件，确保设备的正常使用。

6.5提供合同货物使用和维护方面的最新技术信息和资料。

6.6免费链接医院信息化系统，免费开放端口。

6.7备品备件要求：在全保期内，非人为原因损坏的情况下，采购人实际所需备件超出该清单范围的部分，由供应商无偿提供。自设备售出10年内，供应商应保证零配件的供应。

- 交付

1.交付时间：合同签订后   日内乙方将设备交付甲方。

2.交付地点：甲方指定地点

3.交付约定：交付前乙方至少提前三天通知甲方，以便甲方安排好相关收货工作。设备到达甲方时，乙方代表须同时到达，由乙方负责将设备运送至甲方指定的地点，甲乙双方办理交接手续。

第六条  验收

1.验收时间：设备安装调试经甲方临床试用并达到验收标准后，甲方根据合同约定组织验收。

2.验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量、出厂日期是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好（隐藏部件除外）、安装调试是否合格，所提供设备的装箱清单、操作说明书、维修手册、电路图、电气说明书、包括外构件的详细资料、原厂保修卡、随机工具等是否齐全。

3.甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在3天内予以处理；如乙方3天内未作处理或处理不到位的，甲方有权根据实际情况作验收不合格或违约处理。

第七条  付款

预付款：合同签订后，甲方在收到乙方发票后10个工作日内，向乙方支付合同价款的30%作为预付款；

进度款：经验收合格后，出具验收报告，乙方开具等额税务发票，甲方收到发票后10个工作日内向乙方支付合同剩余货款。

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。

第八条  违约条款

1.乙方未按照合同规定的时间交货和提供服务的，应向甲方支付违约金。除甲方或不可抗力造成的原因外，每延迟交付或提供服务一天，按合同总价款的2‰支付违约金，直至交货或提供服务为止； 延期超过10 日，甲方有权解除合同；如乙方逾期交货或提供服务给甲方造成损失的，包括但不限于工期延误的违约赔偿金等，由乙方承担赔偿责任。

2.乙方所供设备品牌、型号、规格、技术参数、花色、质量、数量、出厂日期等不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，视为乙方未完成交货义务，由此造成延迟交付的，按前款执行；乙方因所供设备不符合合同规定，造成最终未能交付的，甲方有权解除合同并不予退还履约保证金，同时保留追究乙方违约责任的权利。

3.设备验收后，在免费质保期内，乙方应对由于所供设备设计、工艺或材料的缺陷及安装等而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果，损失难以计算的，按照本合同价款30%处理。

4.在乙方承诺的质保期内，如经乙方两次维修或更换，设备仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方须退回全部货款，并等额赔偿由此造成的一切损失，损失难以计算的，按照本合同价款30%处理。

5.在乙方承诺的质保期内，如乙方售后服务不能按承诺时效响应，响应迟延或不响应的，每次承担1000元违约金，因此导致甲方产生额外维修费用的，由乙方承担，由此引起的维修时间按本合同第四条第3项约定处理。

6.本项目不得转包、分包，如有发生，甲方有权解除合同，所造成的一切损失由乙方负责，损失难以计算的，按照本合同价款30%处理。

7.非因乙方原因，甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付超期利息。

第九条  知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等）。

- 第十条  乙方合法权益补偿机制

乙方合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，甲方依据实际情况对乙方进行补偿救济。

第十一条  合同生效

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式四份，以中文书写，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。

- 第十二条 落实政府采购政策功能

- 落实商品包装、快递包装政府采购需求标准：乙方所供设备需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。乙方一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

第十三条  其他约定

1.甲方指定由甲方设备管理处负责本合同设备验收、付款、售后服务管理、退还履约保证金等合同履约管理事宜，联系电话：0527-80635129。

2.本合同在沭阳县签署。

3.本合同一切未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决，因本合同签订、履行引发的诉讼由甲方所在地具有管辖权的人民法院管辖。

| 甲方：沭阳县第一人民医院（盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 项目负责人： | 联系人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： | 日期： |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人基本情况

二、满足资格要求的证明文件

三、满足符合性要求的证明文件

四、开标（报价）一览表

五、投标报价明细表

六、技术要求响应及偏离表

七、商务要求响应及偏离表

八、项目组人员

九、企业业绩

十、项目实施方案

十一、售后服务方案

十二、培训及技术支持方案

十三、投标所需其他材料

- 一、供应商基本情况

供应商基本情况表

| 供应商名称 | （加盖公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 | （国有、民营等） |
| 社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 | （大型、中型、小型、微型） |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 二、满足资格要求的证明文件

注：按照本项目申请人的资格要求提供，后附相关模板，如无模板，请格式自拟。

特定资格要求请按照品目顺序依次提供相关资格证明文件，并标注好品目名称。

如：品目一：XXX设备（医疗器械注册证、经营许可证、备案凭证等）

投标函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

供应商名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 采购单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.标的名称（货物名称），属于（供应商须知表中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.标的名称（货物名称），属于（供应商须知表明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

## 承诺函

## （采购单位名称）：

## 根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

## 1.本单位与其他参与本项目采购活动的供应商之间，不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在直接控股、管理关系。

## 2.除本项目为单一来源采购项目的情况外，本单位未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，且不会在本项目中参与上述服务之外的其他采购活动。

## 本单位承诺以上内容真实有效，若经查实存在虚假陈述，愿意承担由此产生的一切法律责任和后果，包括但不限于取消参与资格、中标（成交）无效等。

供应商名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 三、满足符合性要求的证明文件

注：按照本项目符合性要求提供，后附相关模板，如无模板，请格式自拟。

## 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

注册地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人直接参与的提供，未直接参与可不提供。附法定代表人身份证复印件）

供应商名称：                 （盖CA电子公章）

法定代表人：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

法定代表人授权委托书

（采购单位名称）：

（供应商名称）法定代表人     （姓名），法定代表人身份证号：         ，授权我单位    （职务或职称）      （姓名），身份证号：      ，为我单位本次授权委托人，全权处理此次        （项目名称）投标活动的一切事宜。

特此授权。

（授权委托人参与的提供，附法定代表人及被授权人身份证复印件）

供应商名称：                 （盖CA电子公章）

法定代表人：               （签字/签章）

授权委托人：              （签字/签章）

日期：        年    月    日
投标文件签署、盖章齐全完整

投标文件签署、盖章的声明

（采购单位名称）：

我司在参加编号为（项目编号）号（项目名称）项目，我司投标文件签署、盖章符合招标文件规定，具体报价内容详见投标文件。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件中签署、盖章不符合招标文件规定的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

供应商名称：                 （签章）

日期：        年    月    日

## 投标有效期

投标有效期声明

（采购单位名称）：

我司在参加编号为（项目编号）号 （项目名称）项目，我司承诺我司投标文件的投标有效期为       日（从提交响应文件截止之日起算）。

特此声明

供应商名称：                 （签章）

日期：        年    月    日

## 对实质性条款的响应性

对实质性条款的响应的声明

（采购单位名称）：

我司在参加编号为（项目编号）号（项目名称）项目，我司投标文件符合招标文件要求，对实质性条款完全响应并且不存在重大偏离，具体内容详见投标文件。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件不符合招标文件要求或存在重大偏离的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

供应商名称：                 （签章）

日期：        年    月    日
联合体投标

非联合体声明

（采购单位名称）：

我司在参加编号为（项目编号）号（项目名称）项目，我司参与本项目不存在联合体投标。

特此声明

供应商名称：                 （签章）

日期：        年    月    日

## 四、开标（报价）一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标总价 | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |
| --- | --- |
| 备注 | 是否属于小微型企业提供的产品：（请打√）是□ 否 □ “是否属于小微型企业”栏内请勾选“是”或“否”。 如勾选“是”，供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号文件）要求提供《中小企业声明函》。 本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。 |

说明：

- 1.此表的投标总价中已包含投标人完成本项目的一切费用包括税费。

- 2.本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

- 3.在“是否为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按招标文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

供应商名称：                              （加盖CA电子公章）

日期：       年   月   日

## 五、投标报价明细表（分包号：采购包**）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  | ¥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标报价明细表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

供应商名称：                              （加盖CA电子公章）

日期：       年   月   日
六、技术要求响应及偏离表

技术要求及偏离表

| 序号 | 技术要求内容 | 投标文件内容 | 偏离内容及说明 | 技术支持资料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .... | ..... |  |  |  |

供应商名称：             （盖CA电子公章）

备注：

1.针对采购需求－技术要求中的实质性要求（“★”内容），供应商须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术要求响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应偏离表》为准，《技术要求响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。

2.对采购需求的其他非实质性要求，供应商按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。

- 商务要求响应及偏离表

# 商务要求及偏离表

| 序号 | 商务要求及内容 | 供应商响应情况 | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| .... | ..... |  |  |

供应商名称：                                       （加盖CA电子公章）

备注：

1.供应商须对采购需求－商务要求中的全部内容做出明确响应，否则视为无效响应。

2.针对采购需求－商务要求中的所有内容，供应商应当逐条在此表中列明并由供应商逐条响应。

3.行数不够，可自行添加。
八、项目组人员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。

## 九、企业业绩

供应商承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 十、项目实施方案（格式自拟）十一、售后服务方案（格式自拟）十二、培训及技术支持方案（格式自拟）十三、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

- 附件：关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司 （单位） 郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号） 的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比（规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

（注：若有更多产品，可按上述格式依次增加条目）

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司 （单位） 名称 （盖章）：____________________

日期：______年____月____日

填写说明：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

- 6.标黄部分及用删除线（A）划除的地方无需填写。

- 7.《关于符合本国产品标准的声明函》作为企业报价折扣证明使用。

- 质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。