招 标 文 件

项目编号：JSZC-320000-SHCC-G2025-0008

项目名称：扬州工业职业技术学院高性能纤维材料

研究院设备采购项目

招   标   人：扬州工业职业技术学院

招标代理机构：江苏苏豪长城股份有限公司

二〇二五年九月

目    录

投标人须知前附表	1

第一章  招标公告	5

第二章  投标人须知	9

第三章  合同条款及格式	19

第四章  项目需求	26

第五章  评标方法和评标标准	38

第六章  投标文件格式	42

# 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 扬州工业职业技术学院高性能纤维材料研究院设备采购项目 |
| 2 | 项目编号 | JSZC-320000-SHCC-G2025-0008 |
| 3 | 预算金额 | 人民币216万元 包件一:高性能纤维材料研究院设备 预算金额:人民币83万元； 包件二:双高差示扫描量热仪 预算金额:人民币40万元； 包件三:双高旋转流变仪 预算金额:人民币48万元； 包件四:双高热重分析仪 预算金额:人民币45万元。 |
| 4 | 最高限价 | 本项目设定最高限价，最高限价为216万元（投标人针对各个包件的投标报价超过该包件最高限价的将作无效投标处理）。 |
| 5 | 采购资金的支付方式、时间、条件 | 交货验收完成后，中标人向招标人开具发票，招标人支付合同100%金额。 注：若中标人为中小企业，本合同所约定的支付条款将按《保障中小企业款项支付条例》的规定作出相应调整。 |
| 6 | 招标概述 | 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护，本项目已具备招标条件，依法进行公开招标。 |
| 7 | 招标方式 | 公开招标 |
| 8 | 是否采购进口产品 | 是（包件一不接受进口产品，包件二、包件三、包件四接受进口产品），进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。 |
| 9 | 包件 | 适用，有关包件的所有条款均适用本项目。 |
| 10 | 是否专门面向中小企业采购 | 否，本项目面向大、中、小、微型企业、事业法人等各类投标人进行招标采购。 可视为中小企业参与本项目的情形：货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受中小企业扶持政策。注：货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 |
| 11 | 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）投标人信用承诺书； （七）法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.本项目的特定资格要求： 1）投标人必须是所投设备的制造商或代理商，若为进口设备代理商的，还需提供投标设备的合法有效来源证明材料，包括但不限于授权书、销售协议、代理协议等并加盖投标人公章； 2）拒绝下述投标人参加本次招标活动的情形： ①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动； ②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 3）至投标截止时间查询，未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（此项内容招标代理机构将对参与开标会的投标单位进行信息查询，确认投标单位至投标文件递交截止时间，参加政府采购活动前三年内是否被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等）。 |
| 12 | 现场踏勘 | R不组织 自行踏勘 □组织 |
| 13 | 提问方式 及截止时间 | 书面提问须加盖投标人公章 邮箱：jennychen@jocgreatwall.com 收件人：陈思 |
| 14 | 招标答疑会 时间、地点 | 时间：如有，另行书面通知 地点：如有，另行书面通知 |
| 15 | 领取补充招标文件时间、地点 | 时间：如有，另行书面通知 地点：如有，另行书面通知 （如有，将以书面形式统一发放所有投标人） |
| 16 | 接收质疑的方式及联系方式 | 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑，质疑函应以书面形式递交至招标代理公司（须由法定代表人、主要负责人或其授权代表签字或者盖章，并加盖投标人公章） 如有质疑，请第一时间与第一章招标公告中招标代理机构进行联系。 |
| 17 | 投标有效期 | 递交投标文件截止之日起90个日历日 |
| 18 | 投标文件的组成 | 1）投标书（附件1）； 2）法定代表人等资格证明书（附件2）； 3）授权委托书（附件3）； 4）开标一览表（附件4）； 5）投标报价明细表（附件5）； 6）制造商资格声明格式/制造商授权函（附件6，投标人根据实际情况选用）； 7）偏离表（附件7）； 8）货物内容（附件8）； 9）资格证明文件（附件9）； 10）企业声明函（附件10）； 11）残疾人福利性单位声明函（如有）（附件11）； 12）属于监狱企业的证明文件（如有）（附件12）； 13）投标人认为需加以说明的其他内容。 |
| 19 | 投标保证金递交及其要求 | 无。 |
| 20 | 投标文件格式 | 详见第六章 投标文件格式。 |
| 21 | 投标文件相关要求 | ★（一）电子投标文件递交要求：按照招标公告中相关要求执行。 （二）纸质投标文件递交要求： 1、纸质文件递交截止时间：同投标截止时间 2、纸质投标文件递交地点：扬州邗江文昌西路华城科技广场1号楼4楼会议室二 3、纸质文件：正本一份、副本二份。当“苏采云”系统中的电子版文件和纸质正本文件不一致时，以电子版文件为准。纸质版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。 4、投标文件建议胶装成册，密封递交。 5、投标文件建议编制目录和页码。 |
| 22 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 工业。 |
| 23 | 采购项目需要落实的政府采购情况 | 本项目若符合政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、扶持福利企业、促进残疾人就业、支持中小微企业、支持监狱和戒毒企业等政策，将落实相关政策。 |
| 24 | 核心产品 | 本项目核心产品分别为： 包件一：凝胶色谱仪； 包件二：双高差示扫描量热仪； 包件三：双高旋转流变仪； 包件四：双高热重分析仪 注：提供相同品牌产品（核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评标得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会确定报价最低的投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 25 | 政府强制采购节能产品 | 节能产品名称：无 |
| 26 | 关于报价的特别说明 | - 所有投标响应均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到招标人指定地点现场全部费用，含相关税费、运输费、保险费及相关服务费等一切可能发生的费用，投标人应对约定期限内的安装调试费、后续专用耗材、升级服务费用、废弃处置等全生命周期成本进行报价。 如投标产品为可免税的进口产品，投标报价必须报进口免税价。报价需包含在招标人指定地点交货的，除进口关税、进口增值税、其他可免税外的全部费用，包括但不限于进口代理服务费、安装、调试、培训和检测等费用。 如进口免税货物在国务院税委会公告【2018】5号、6号、7号、8号及国务院税委会公告【2019】3号的商品清单中，由于加征的关税不予减免，所以加征的关税应包含在投标总价中，即招标人在按照政府采购合同规定的付款方式和金额支付完货款后，不承担任何其他的或后续的费用。 2、投标报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。 |

# 第一章  招标公告

项目概况

扬州工业职业技术学院高性能纤维材料研究院设备采购项目的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年10月10日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-SHCC-G2025-0008

项目名称：扬州工业职业技术学院高性能纤维材料研究院设备采购项目

预算金额：人民币216万元（包件一:高性能纤维材料研究院设备，预算金额:人民币83万元；包件二:双高差示扫描量热仪，预算金额:人民币40万元；包件三:双高旋转流变仪，预算金额:人民币48万元；包件四:双高热重分析仪，预算金额:人民币45万元。）

最高限价：本项目设定最高限价，最高限价为216万元（投标人针对各个包件的投标报价超过该包件最高限价的将作无效投标处理）。

项目需求：本项目招标人拟采购一批设备，包含：双高差示扫描量热仪、双高热重分析仪、双高旋转流变仪、凝胶色谱仪、FTIR红外光谱仪等用于高性能纤维材料及高分子聚酯等领域的科学研究的相关设备（详见招标文件第四章项目需求）。

| 包件 | 设备名称 |  | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高性能纤维材料研究院设备 | 凝胶色谱仪 | 1 | 套 | 否 |
|  |  | 纤维线密度测试仪 | 1 | 套 |  |
|  |  | 纤维强力测试仪 | 1 | 套 |  |
|  |  | 快速水分测定仪 | 1 | 套 |  |
|  |  | FTIR红外光谱仪 | 1 | 套 |  |
|  |  | 密度计 | 1 | 套 |  |
|  |  | 熔体流动速率仪 | 1 | 套 |  |
| 2 | 双高差示扫描量热仪 |  | 1 | 套 | 是 |
| 3 | 双高旋转流变仪 |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 双高热重分析仪 |  | 1 | 套 |  |

合同履行期限：合同签订后60个日历日内完成到货安装调试并验收合格。

是否专门面向中小企业采购：否，本项目面向大、中、小、微型企业、事业法人等各类投标人进行招标采购。

本项目接受进口产品投标（包件一不接受进口产品，包件二、包件三、包件四接受进口产品），进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标人信用承诺书；

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

1）投标人必须是所投设备的制造商或代理商，若为进口设备代理商的，还需提供投标设备的合法有效来源证明材料，包括但不限于授权书、销售协议、代理协议等并加盖投标人公章；

2）拒绝下述投标人参加本次招标活动的情形：

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3）至投标截止时间查询，未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（此项内容招标代理机构将对参与开标会的投标单位进行信息查询，确认投标单位至投标文件递交截止时间，参加政府采购活动前三年内是否被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等）。

- 三、获取招标文件

时间：2025年 09月19日至2025年09月30日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，双休、节假日除外）

地点：在“苏采云”系统自行免费下载招标文件

方式：本项目采用网上注册登记方式

- 四、投标截止时间、开标时间和地点

投标截止时间：2025年10月10日13点30分（北京时间）

开标时间：2025年10月10日13点30分（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

- 五、公告期限

本项目在江苏省政府采购网 (http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/)发布公告，自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理“CA 数字证书”，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理指南以及“苏采云”操作手册详见：江苏省政府采购网--办事指南--资料下载中心下载。

（4）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标人或招标代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（7）请潜在投标人提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

2、本项目为不见面开标项目。

3、投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间到达后，招标人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时的，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回。因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4、本项目分为四个包件，投标人可对其中一个或多个包件进行报价，须对所投包件中所有内容进行报价。本项目同一家投标人不限定中标包件数，兼投兼中。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.招标人信息

名    称：扬州工业职业技术学院

地    址：扬州市华扬西路199号

联 系 人：周磊

联系方式：18762796747

2.招标代理机构信息

名    称：江苏海企长城股份有限公司

地　  址：南京市江宁区利源南路8号

邮    编：210012

联 系 人：刘小小、陈思、许晨晨

联系方式：025-52777256、025-52777257

邮    箱: jennychen@jocgreatwall.com

# 第二章  投标人须知

- 一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

2.3招标公告中规定接受联合体投标的，除应符合2.1、2.2项要求外，还应遵守以下规定：

2.3.1联合体各方应提供已签订的联合体协议书，明确主投标人和各方权利义务。

2.3.2由同一专业的投标人组成的联合体，按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

2.3.3招标人根据招标项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标采购规定的特定条件。

2.3.4联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一招标采购项目中投标。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目招标活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1本招标文件由招标人和招标代理机构负责解释。

- 二、招标文件

7、招标文件构成

7.1招标文件有以下部分组成：

投标人须知前附表

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

7.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.3本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。

8、招标文件的询问

8.1任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向代理机构或招标人提出。

9、招标文件的修改

9.1在投标截止时间前，招标代理机构可以对招标文件进行修改。

9.2招标人和招标代理机构有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在本项目招标公告发布媒介上公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人、代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1投标人编写的投标文件应包括但不限于招标文件第六章投标文件格式内容。

11.2投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

11.3投标人如同时参与多个合同包（如有）投标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

11.4如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件资料。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供能证明产品质量合格且应满足项目服务需求以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供货物、服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

13、投标报价明细表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、数量、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

13.2标的物

招标人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

13.3有关费用处理

投标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.6投标报价明细表上的价格应按下列方式分开填写：

13.6.1项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

13.6.2项目单价按投标报价明细表中要求填报。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及项目需求响应及偏离表

14.1对招标文件中的技术与商务条款、项目需求条款要求逐项作出响应或偏离，如偏离说明原因。

15、服务承诺

15.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

16、投标书和开标一览表

16.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标书、开标一览表。

16.2开标一览表中的价格应与投标文件中报价明细表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.3开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），如投标人组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。

17、投标有效期

17.1投标有效期：同投标人须知前附表投标有效期。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

19、投标保证金（如有）：无。

- 四、投标文件的递交

20、投标文件的编制要求和签署要求

20.1投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表按照《操作手册》在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

20.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照做无效投标处理。

20.3投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

20.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

20.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

21、投标截止日期

21.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

21.2招标代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

22、投标文件的拒收

22.1招标人及招标代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

23、投标文件的修改和撤回

23.1投标文件的撤回

23.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

23.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

23.2投标文件的修改

23.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

23.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改

23.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

23.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

24、开标

24.1招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

24.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

24.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

24.4合格投标人不足3家的，不得开标。

25、资格审查

25.1依据法律法规和招标文件的约定，开标结束后，由招标人或招标代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评标委员会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由招标人或招标代理机构告知未通过资格审查的原因。

招标人或招标代理机构在进行资格性审查的同时，将对投标人资格要求相关内容进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

25.2联合体要求

本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包。

25.3通过资格性审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

26、评标委员会

26.1资格审查通过后，招标代理机构将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

26.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

26.3评委会独立工作，负责评标所有投标文件并确定中标候选人。

27、评标过程的保密与公正

27.1开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委会、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

27.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

27.3代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

27.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

28、投标的澄清

28.1在评标期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。如果投标人出现同类问题，评标委员会应当给予投标人均等的澄清机会，但并非对每个投标人都作澄清要求。

28.2评标委员会应当通过“苏采云”系统要求投标人作出澄清、说明或者补正，并规定回复时间。投标人的回复应当通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”加盖电子签章）进行，回复内容将作为投标文件内容的一部分。具体操作方式见《操作手册》。

28.3投标人澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

29、对投标文件的评审

29.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

29.2在详细评审之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

29.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

29.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

29.4.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

29.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

29.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

29.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

29.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

29.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

29.7 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和要求：

29.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

29.7.1.1投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%。

29.7.1.2投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%。

29.7.1.3评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

29.7.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当通过“苏采云”系统要求相关投标人在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人的说明应当通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”加盖电子签章）进行，投标人不提供证明材料，或者提供的证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

30、无效投标条款和废标条款

30.1无效投标条款

30.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

30.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

30.1.3 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

30.1.4 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

30.1.5 明显不符合招标文件规定的项目需求以及商务条款要求的。

30.1.6 不满足招标文件中“★”号条款的或招标文件规定的其他实质性要求的。

30.1.7 投标有效期少于招标文件规定有效期的投标文件。

30.1.8 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

30.1.9未通过符合性检查的。

30.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供相关说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

30.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

30.2 废标条款

30.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

30.2.2 出现影响招标公正的违法、违规行为的。

30.2.3 投标人的报价均超过了预算金额，招标人不能支付的。

30.2.4 因重大变故，招标任务取消的。

30.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行。

30.2.6多家投标人提供相同品牌产品投标，按一家投标人计算，计算后投标人少于三家的。

30.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

30.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家的情况，按照财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

- 六、定标

31、确定中标单位

31.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向招标人推荐中标候选人。

31.2招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

31.3代理机构将在本项目招标公告发布媒介上发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

31.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

31.4.1提供虚假材料谋取中标的。

31.4.2向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

31.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

31.4.4与招标人或者其他投标人恶意串通的。

31.4.5其他不符合法律、法规规定的。

31.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

31.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

31.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

31.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

31.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

32、质疑处理

32.1参加投标活动的投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

32.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。

32.1.2对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。

32.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2质疑按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一招标程序环节提出多次质疑的，招标代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

32.3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

32.4质疑函应当包括下列内容：

32.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话。

32.4.2具体的质疑事项及明确的请求。

32.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

32.4.4提起质疑的日期。

32.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章，未按要求签字和盖章的为无效质疑，代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

32.5代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

32.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构将不予受理。

32.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

33、中标通知书

33.l中标结果公布后，招标代理机构将以书面形式发出中标通知书、未中标通知书。中标通知书、未中标通知书一经发出即发生法律效力。

33.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、合同签订相关事项

34、签订合同

34.l 中标人应按照发出中标通知书的时间，及招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，由此给招标人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

34.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件，本招标文件所附合同条款对中标人有约束力，根据项目需要招标人可在与中标人签署合同时对原合同稍作修订。

34.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

35、货物和服务的追加、减少和添购

35.1 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

35.2 采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

36、履约保证金：详见第四章项目需求。

- 八、招标代理服务费

37.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

37.2 招标代理服务费：代理机构将根据国家计委计价格【2002】1980号文件规定收费标准的62％计取代理服务费；专家评标费据实支付。（本条不单独列表报价，自行综合考虑在投标报价中）

账  号

开户名：江苏苏豪长城股份有限公司

开户行：交通银行新街口支行

账  号：3200 0660 7010 1411 25936

# 第三章  合同条款及格式

本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

扬州工业职业技术学院采购合同（货物）

项目名称：

项目编号：

甲方（采购人/买方）：扬州工业职业技术学院

乙方（供应商/卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                         关于本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列货物：                      。

货物名称、规格及数量等要求详见本合同附件、采购文件（包括招标文件、询价文件、谈判文件或投标文件等，下同）及响应文件（包括中标成交单位投标文件或报价文件等，下同）。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元）。

2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、 运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，除该费用外，甲方不需要为本合同项下的交易向乙方支付任何其他费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件；                   （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书/成交通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）中标成交单位的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证所提供产品未侵犯第三人专利权、版权、商标权、著作权和工业设计权或者其他知识产权，并保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证对所交付的货物拥有合法和完整的所有权，无任何抵押、查封等权利瑕疵，并保证第三人不能就该货物向甲方主张任何权利。

6、履约保证金

6.1 签订合同时，中标人应向招标人支付合同总价10%的履约保证金。履约保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。中标人在合同履行时因自身原因无故不履行合同的或转包给其他单位的，缴纳履约保证金将不予退还，以及弥补合同履行中由于中标人自身行为可能给招标人带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补中标人违约造成招标人损失的，招标人可继续向中标人主张索赔。质保期满无质量相关问题，招标人无息退还履约保证金。

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、质保期

8.1 质保期     年。（自交货验收合格之日起计）

9、通讯地址：乙方确定发货单位的通讯地址为：

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 付款方式：              。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

12.3.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

12.3.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

12.3.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场，如逾期到达，则每逾期1小时，需向甲方支付违约金     元。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

13、交货、调试和验收

13.1乙方应当在本合同签订后   天内将货物交付甲方，当乙方不能按时交付全部或部分的产品，或者存在这种可能性时，乙方应及时将原因及预定交付日期通知给甲方，并按照甲方的指示，迅速制定必要的对策，同时乙方需按照本合同总金额每日万分之五向甲方支付违约金。

13.2交货地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3交货方式：_送货上门，_本合同产品在交付甲方之前的运输由乙方负责，所需运输费用亦由乙方全部承担。

13.4货到甲方后，甲乙双方须在   工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，甲方指定       为甲方代表，对产品进行验收并签收发货单据。

13.5 乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.6对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.7 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：          。

13.8乙方指定本合同项下的发货人为：              电话：

乙方提出变更发货人的，应书面通知甲方变更后的发货人姓名、联系方式（通讯地址、固定联系电话和邮政编码等），甲方在收到前述乙方书面通知之前有权向原发货人提示交货。

14、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

15、违约责任

15.1乙方提供的货物存在权属保证不实、侵犯他人知识产权或产品存在质量问题的，甲方可以选择要求乙方支付合同总价5%作为违约金，或者要求乙方赔偿甲方因此遭受的以及甲方因使用乙方所提供产品构成侵权的赔偿等直接和间接的所有损失，并应承担甲方为此支出的包括但不限于律师代理、调查取证、差旅等一切相关费用。

15.2乙方发生逾期交货等违约情形时，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

15.3乙方发生逾期交货15日以上、权属保证不实、侵犯他人知识产权或产品存在质量问题等违约行为，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.5合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方供应商将承担相关风险（被列入黑名单，3年内不得参加采购人的任何采购项目），并向甲方支付不少于合同总价 50%赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲方执陆份、乙方执贰份。

甲方：                				      乙方：

地址：				                      地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

见证方：

经办人：

日期： 年 月 日

- 乙方廉政承诺书

扬州工业职业技术学院：

为规范   （采购项目名称） 项目的实施过程，确保采购项目质量和效率，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，切实维护合同双方合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任规定，乙方特向甲方作出如下廉政承诺：

一、不以任何理由向甲方单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

二、不以任何理由为甲方单位及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的费用。

三、不以任何理由为甲方单位及其工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

四、不以任何理由为甲方单位及其工作人员安排宴请、健身、娱乐等活动。

五、以上廉政承诺，如有违反，乙方愿意承担如下责任：乙方工作人员有违反以上廉政承诺行为的，按照管理权限和有关规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；甲方有权视情中止合同执行，给甲方造成直接经济损失的，乙方应给予全额赔偿，并在项目验收或决算时扣除。

六、本《廉政承诺书》作为《合同》的附件，与《合同》具有同等法律效力。《廉政承诺书》的有效期为双方签署《合同》之日起至该项目验收合格并决算完毕时止。

七、本《廉政承诺书》除了作为《合同》的附件，还应递交双方的监督部门各一份。

乙方单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

# 第四章  项目需求

- 一、招标说明

1、本项目需求中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本项目需求中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写技术响应表。

3、评标时，如评标委员会发现本项目需求中技术参数及性能（配置）要求中含有某一品牌特有的参数或限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求处理。

4、本章打“★”内容为实质性要求，不允许负偏离，否则视为无效。

5、本章打“▲”内容为重要技术条款，如有负偏离，评标委员将会在评标时扣除相应的技术分。

6、针对下述项目需求在偏离表（见附件）中逐条表述及承诺。

7、如无特别说明，每个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

- 二、项目需求清单

| 包件 | 标的名称 |  | 核心产品 （是/否） | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高性能纤维材料研究院设备 | 凝胶色谱仪 | 是 | 1 | 套 | 否 | 工业 |
|  |  | 纤维线密度测试仪 | 否 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 纤维强力测试仪 | 否 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 快速水分测定仪 | 否 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | FTIR红外光谱仪 | 否 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 密度计 | 否 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 熔体流动速率仪 | 否 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 双高差示扫描量热仪 |  | 是 | 1 | 套 | 是 |  |
| 3 | 双高旋转流变仪 |  | 是 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 双高热重分析仪 |  | 是 | 1 | 套 |  |  |

注：

1）本项目分为四个包件，投标人可对其中一个或多个包件进行报价，须对所投包件中所有内容进行报价。

2）本项目同一家投标人不限定中标包件数，兼投兼中。

包件一 高性能纤维材料研究院设备；

包件二 双高差示扫描量热仪；

包件三 双高旋转流变仪；

包件四 双高热重分析仪；

- 三、设备技术要求

- 包件一:高性能纤维材料研究院设备

（一）凝胶色谱仪

1、综合性能指标

（1）可随意多系统组合：等度系统、二～三元高压梯度系统、二～四元低压梯度系统任意选择或升级。可任意升级或搭配同品牌的紫外-可见可变波长检测器，示差折光检测器，二极管阵列检测器，多波长荧光检测器、激光诱导荧光检测器等配置，完全满足复杂样品体系的液相色谱分析。

2、高压恒流泵

（1）溶剂流路数目：二元梯度

（2）流速范围：0.001-10.000ml/min，0.001ml/min步进调节

▲（3）流速稳定性：≤0.06 % RSD

（4）最高工作压力：45MPa，可设定上下限，可自动报警

（5）流量准确度：≤±0.2%

（6）沿用串联双柱塞一体式泵头，凸轮行程仅为2mm，输液脉动降至最低

▲（7）高效液相色谱泵类型：低脉动高精度串联式双柱塞高效液相色谱泵（须提供相关证明文件）

（8）柱塞冲洗：自动可编程，隔膜泵免维护

（9）液相色谱用溶剂瓶盖先进设计（提供证明文件）

3、自动进样器

（1）进样范围：0-100μL（标配））、500uL（选配）、2mL（选配）

（2）进样方式：满环进样、无损进样、有损进样

（3）进样重复性：＜0.3%

▲（4） 最大耐压：45MPa

（5）进样线性：R2＞0.999

（6） 样品残留：＜0.01%

▲（7）样品瓶数量及规格可选：2mL样品瓶120位，1ml样品瓶210位；兼容4.0mL样品瓶及96孔板

（8）样品预处理功能：具有在线自动稀释、自动衍生功能，可编程；

（9）进样针清洗：进样前后任意设定；针外壁及内壁清洗功能；

（10）通讯方式：网络通讯

4、示差折光检测器

（1）检测池结构：双流路

（2）检测方式：偏转式

（3）折射率范围：1.00～1.75

（4）检测范围：0.25～512μRIU

（5）飘移：0.2μRIU/h

（6）线性范围：600μRIU

（7）噪声：2.5nRIU（响应时间：1.5秒）

5、紫外可见检测器

（1）光源：氘灯

（2）波长范围：190-700nm

（3）波长准确度：±1nm

（4）波长重复性：≤0.1nm

（5）漂移： 1.0×10-4AU/h

（6）噪音：±0.5×10-5 AU

（7）最小检测浓度：≤2.0×10-9 g/mL

▲（8）检测池：分析池（光程：10mm，池体积：11μL）

半制备池（光程：2mm，池体积：6μL）

- 线性：≥2.0AU

▲（10）光源更换：光源可前置更换；

▲（11）光谱扫描：使用独立版软件进行停泵光谱扫描功能（须提供软件著作权等相关有效的证明文件）

▲（12）色谱仪用消二极光谱装置”。自主知识产权设计的光路系统，选用优质的光学元件，获得极高光通量与极高分辨率

▲（13）产品检测器必须可升级增加与主机同品牌的激光诱导荧光检测器，须提供此检测器的相关证明文件复印件均加公章，并在招标人需要时提供原件备查核实。

6、色谱柱温箱

（1）温度范围:室温+5～99℃

（2）控温精度:0.5℃

（3）恒温误差:≤±0.1℃

（4）设定精度	:0.1℃

（5）多支同时预热：可同时满足2支250mm/300mm色谱柱预装

7、二元在线脱气机

（1）单通道最大流量：10ml/min

（2）标准通道体积：480ul/通道

（3）接触液体材质：PEEK

8、数据处理工作站1套(含GPC组件)

（1）具备数据库功能，满足GLP、21CFR Part II依据用户要求，可选择多系统控制，扩展SST/GPC/PDA等多种模块

▲ （2）可升级整合微纳输液泵梯度控制软件（须提供有效的相关证明材料，并加盖公章）

（3）完善的序列分析，双向实时反馈,完全满足国家GMP要求

（4）意外数据丢失的恢复功能，保证数据的安全性和完整性，自动生成电子签名，保证数据的真实有效。自诊断功能。

9、配置：

（1）高压恒流泵	                    2台

（2）紫外-可见检测器	                1台

（3）示差折光检测器                  1台

（4）自动进样器	                    1台

（5）色谱柱恒温箱  	                1台

（6）二元在线脱气机	                1台

（7）色谱数据工作站	                1套

（8）系统工具包	                    1套

（9）溶剂瓶托盘	                    1个

（10）梯度混合器	                    1个

（11）1000ml无色溶剂瓶              2只

（12）聚合物（a-甲基苯乙烯套装）标准品1套

（13）色谱柱                          1支

（14）超声波清洗机                     1台，

（15）前处理流动抽滤装置               1套

（16）净化稳压电源1.5kw                1台

（二）纤维线密度测试仪

1、技术参数：

（1）可摇动管数：标配1～6管

（2）纱框周长：1000±1mm

（3）纱框转速：10～300mm/min

（4）张力范围：0～100cN

（5）圈数范围：1～9999

（6）导纱枢动程：35±1.5mm

（三）纤维强力测试仪（数显电子万能试验机）

1、主要技术指标

（1）最大试验力：1KN

（2）试验机等级: 1级

（3）试验力示值允许误差：示值的±1%以内

（4）负荷测量范围：满量程的2%～100%FS

（5）位移示值极限：示值的±1%以内

（6）位移分辨率：0.01mm

（7）位移速度调节范围：0.01-200mm/min

（8）位移速率控制精度：速率≥1mm/min时，设定值的±0.5%以内

（9）有效拉伸行程：≤900mm（含拉伸夹具，可根据用户需求定做）

（10）横梁移动行程：≤1100mm

（11）试样破坏后，移动横梁自动停止移动（或自动返回初始位置）

（12）具有程控和机械两级限位保护

（13）当负荷超过额定值3～5%时，自动停机

二、主机配置

（1）伺服调速系统： 1套

（2）高精度负荷传感器：1KN    1只

（3） 精密丝杠： 1套

（4） 拉伸夹具 1套

（5）控制系统 1套

（四）快速水分测定仪

1、技术参数：

（1）称重范围:0.001~120g

（2）测量精度（可读性）： 0.01%

（3）测量范围： 0.01%-100%水分

（4）调温范围：40-200℃

（5）时间设定：1-99分钟(间隔1分钟)

（6）加 热 源：环形卤素灯

（7）校正砝码：100g

（8）加热功率：600W

（9）传感器：电磁力传感器

（五）FTIR红外光谱仪

1、FTIR主要技术参数：

1.1光谱范围：7800-350cm-1；

1.2分辨率：0.5cm-1；

★1.3检测器：标配高灵敏度DLATGS检测器；可选配MCT-TE检测器；

1.4分束器：多层镀膜溴化钾，带有防潮涂层；

1.5峰-峰噪音值：优于30000:1（1分钟扫描，4cm-1分辨率）；

▲1.6线性度：小于0.1%T，波数精度:0.01cm-1，波数准确度：0.01cm-1；

▲1.7配有氮气吹扫接口，确保连续测样时的精度和重复性，有效避免空气中水汽和二氧化碳对测试结果的干扰；

1.8具有超大样品室，可搭载原位池附件，平行光附件，镜面反射附件，漫反射附件，ATR附件，气体池，偏振附件的扩展功能；

★1.9可搭载红外显微镜，对微米级样品进行定性分析；

★1.10可与热重分析仪联用，通过恒温传输带（聚四氟、铜等材质），加热控温气体池及触发装置（自动控制）进行热重-红外同步检测；

▲1.11可通过光纤进行原位反应监测；

▲1.12数据库格式红外光谱仪软件工作站，具有数据还原和备份的功能；工作站兼容常用化合物谱图库、化学计量学算法模型、脂肪酸甲酯含量分析模型等；具备升级定制开发软件的空间，包括不限于SDK算法软件；

▲1.13支持试验数据上传功能，即满足在Java和VC平台上的数据上传

★1.14 采用光学台一体化设计，密闭性干涉仪；设备具有湿度状况快捷识别装置；定镜组件为三维精密调节结构的一体化镀金角镜型迈克尔逊干涉仪，密封防潮，保障仪器长期稳定使用；

2、FTIR产品配置：

（1）主机：傅里叶变换红外光谱仪

（2）常用附件：

①固体粉末样品测试附件（溴化钾压片法）：

压片机：手动液压，0-15吨，体积小，不漏油，不掉压

压片模具：直径φ13mm，无需脱模，带有配套插板

溴化钾光谱纯：KBr光谱纯碎晶，透过率大于90%，无杂峰

玛瑙研钵：直径φ60mm，耐磨、抗腐蚀；含研磨棒

②液体样品测试附件（液体池法）：

可拆液体池：流动性大但是沸点较高、不易挥发的样品，如液态树脂、绝缘油等无水样品

③通用测试附件（固体粉末样品、液体样品、颗粒样品、薄膜样品等）：

硒化锌晶体ATR附件：原装，硒化锌晶体，单次反射附件 (45度入射)，主要用于硬度较低的高分子材料，聚合物等样品的定性测试

（六）密度计（密度天平）

1、技术参数

（1）称重范围	0.005~300g

（2）密度精度	0.001g/cm3

（3）密度范围	0.001~99.999g/cm3

（4）测量种类	固体 颗粒 块状 浮体

（5）设定功能	温度补偿设定、溶液补偿设定

（6）测量功能	重量 密度 体积

2、标准附件

（1）密度天平	1

（2）水槽	1

（3）测量台	1

（4）镊子	1

（5）砝码	1

（6）防风防尘罩	1

（7）测颗粒配件一套	1

（8）测浮体配件一套	1

（9）电源适配器	1

（10）说明书	1

（七）熔体流动速率仪（熔融指数仪）

1、主要技术参数

（1）挤压出料部分

出料口直径	φ2.095±0.005毫米

出料口长度	8.000±0.025毫米

装料筒直径	φ9.550±0.025毫米

装料筒长度	152±0.1毫米

活塞杆头直径	9.475±0.015毫米

活塞杆头长度	6.350±0.100毫米

（2）流动速率测量范围	(0.01～200)g/10min和(0.1～2500)cm3/10min

（3）恒温范围	50℃ —+450℃

（4）恒温精度	±0.2℃

（5）分辨率	0.01℃

（6）加料后料筒温度恢复时间	≤4min

（7）计时范围	1—999.9秒

（8）计时精度	0.01秒

（9）位移量程	50.00毫米

（10）位移精度	0.01毫米

（11）试验方法	质量法（MFR））、体积法（MVR）

2、标准试验负荷:（0.325kg~21.6kg共八级）试验负荷相对误差	≤0.5%

3、标准配置：

（1）熔融指数仪 	1台

（2）砝码箱	1个

（3）活塞杆	1根（含1号砝码）

（4）水准仪	1个

（5）口模 	1个

（6）口模清理棒	1根

（7）料筒清理棒	1根

（8）装料杆	1根

（9） 料斗	1个

（10） 取样盘	1个

（11） 防烫伤工具支架	1个

（12） 电源线 	1条

（13）说明书	1份

（14） 装箱单	1份

（15）合格证	1份

（16）内检报告	1份

（17）砝码	8个

- 包件二:双高差示扫描量热仪

1、	工作条件

（1）环境温度：0~ 40℃；

（2）相对湿度：20 ~ 70%；

（3）电源规格：220V ( AC )，50Hz。

2、	技术性能要求

★ （1）温度范围：-40 ~ 600℃（一次连续测试样品实际可达到的温度，后期可拓展到-170℃）

（2）制冷系统：机械制冷系统，可使样品真实温度达到-40°C或更低

▲（3）传感器和炉体设计：金属传感器，及银炉体，传感器和炉体需需采用不可拆分一体化结构设计，保证长期使用稳定性

（4）升温速率：0.01 ~ 100℃/min

▲（5）降温速率：0.01 ~ 100℃/min（提供官方技术彩页证明）

（6）温度精度：≤±0.01℃

（7）热焓准确度：≤±0.1%

▲（8）热焓精度：≤±0.01%（提供官方技术彩页证明）

（9）温度校正技术：多点拟合温度及热焓校正，配置6种带证书的标准样品

▲ （10）双制冷接口：仪器主机具备独立的自动液氮和机械制冷系统安装接口，机械制冷和自动液氮两种制冷方式可同时连接到主机上，仅通过软件切换使用，无需任何硬件拆装（提供仪器同时安装双制冷系统实物照片）

★ （11）气体控制系统：内置不少于3路全自动气体质量流量计（MFC），软件控制所有气路开关及显示实时流量，禁止任何形式的外置流量计

（12）测试气氛：惰性、氧化；静态，动态

▲（13） LED状态栏：主机标配LED状态栏，可实时显示仪器运行状态或故障警报（提供官方技术彩页和实物图证明）

（14）基础软件：中、英等多国语言软件，软件无需授权认证，可自由拷贝安装，一次连续测试可编辑不少于30个不同温度段

（15）高级软件：配置基线自动优化功能、配置时间常数-热阻系数自动修正功能

3、	必须的配置要求

（1）差示扫描量热仪主机，1台

（2）内置3路全自动气体质量流量控制器（MFC），1套

（3）机械制冷系统，1套

（4）校正标准样品（包含6种不同标样，必须有低温校正标样），带证书，1套

（5）原装铝坩埚压机，1台

（6）铝坩埚压头，1套

（7）原装铝坩埚，500套

（8）软件（必须可独立随意拷贝安装使用，不可与其他仪器共用），1套

- 包件三:双高旋转流变仪

1、	工作条件

（1）环境温度：0~40℃

（2）相对湿度：20~80%

（3）电源规格：220V ( AC )，50Hz

2、	技术性能要求

（1）轴承类型：空气轴承

（2）马达惯量：≤12µN.m.s2

（3）最大扭矩：≥200 mNm

★ （4）最小扭矩：≤5 nNm

▲（5）位置分辨率：＜2 nrad

★ （6）最大旋转角速度：≥320 rad/s

（7）频率范围：不窄于1µHz~100Hz

▲ （8）	抽屉式控温单元（需提供实物照片）

▲ （9）法向力控制范围：不窄于0.001-50 N

（10）法向力分辨率：≤0.5 mN

▲（11）测试温度范围：不窄于5-450°C

（12）最大上升速度：＞30mm/s

（13）全行程纵向分辨率：＜0.2µm

（14）纵向行程：≥230mm

（15）可以实现样品受力历史的全部记录（须提供软件截图）

（16）温度分辨率：0.01°C

（17）控温稳定性：优于±0.1°C

3、	必须的配置要求

（1）旋转流变仪主机，1台

（2）高温控温单元（5-450°C），1套

（3）20mm直径的上平行板，1套

（4）8mm直径的上平板，1套

（5）4o/40mm直径的上锥板，1套

（6）50mm直径的下平行板，1套

（7）校验工具包，1套

（8）静音无油空压机（带干燥器），1套

- 包件四:双高热重分析仪

1、工作条件

（1）环境温度：0~40℃

（2）相对湿度：20~80%

（3）电源规格：220V ( AC )，50Hz

2、技术性能要求

▲（1）结构：需采垂直式结构，天平在下炉体在上，顶部装样及出气

★（2）温度范围：不窄于室温~1025℃

（3）操作安全性设计：切换样品时，样品支架可自动提升脱离天平，防止损伤天平

（4）升温速率：0 ~ 200 ℃/min

▲（5）降温方式及时间：采用水冷方式，氮气气氛中1025°C降温到100°C约12分钟（提供官方技术彩页证明）

（6）温度分辨率：0.001℃

（7）温度准确度：±0.3℃（提供官方技术彩页证明）

（8）温度精度：±0.15℃

▲（9）天平类型：电磁力补偿式天平，带内置砝码，无需外置砝码校正（提供TG软件控制天平自动校正的截图）

（10）最大称重量（含坩埚）：≥2g

★（11）质量变化检测量程：不窄于0~2g

▲（12）天平分辨率/灵敏度：≤0.05μg

（13）动态基线漂移：≤±10μg

（14）差热信号：测试样品质量变化的同时可得到样品的吸放热信号

（15）温度校正方法：采用标准金属的熔点进行多点拟合的温度校正，配置6种标准金属标样，带证书

（16） LED状态栏：主机标配LED状态栏，可实时显示仪器运行状态或故障警报

（17）气体控制系统：内置不少于3路全自动气体质量流量计（MFC），禁止任何形式外置流量计

▲（18）真空密闭性：≤1mbar（提供官方技术彩页证明）

（19）软件：中、英等多国语言软件，软件无需授权认证，可自由拷贝安装，一次连续测试可编辑不少于30个不同温度段

3、	配置要求

（1）热重分析仪主机，1台

（2）密闭耐腐蚀样品测试传感器（集成P型热电偶，含辐射片），1套

（3）内置3路全自动气体质量流量控制器（MFC），1套

（4）恒温水浴器，1台

（5）熔点法温度校正标样（包含6种标样），1套

（6）氧化铝陶瓷坩埚，100个

（7）软件（必须可独立随意拷贝安装使用，不可与其他仪器共用），1套

- 四、商务要求

1、合同履行期限：合同签订后60个日历日内完成到货安装调试并验收合格。

2、履约保证金：签订合同时，中标人应向招标人支付合同总价10%的履约保证金。履约保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。中标人在合同履行时因自身原因无故不履行合同的或转包给其他单位的，缴纳履约保证金将不予退还，以及弥补合同履行中由于中标人自身行为可能给招标人带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补中标人违约造成招标人损失的，招标人可继续向中标人主张索赔。质保期满无质量相关问题，招标人无息退还履约保证金。

3、付款方式：交货验收完成后，中标人向招标人开具发票，招标人支付合同100%金额。

4、质保期：投标人承诺本项目整机原厂免费质保一年（验收合格交付之日起计）。

投标人中标后、签订合同前须提供所投产品的制造商针对本项目的盖章质保函原件（需提供承诺函，并加盖投标人公章）。

质保期内发生的一切质量问题由中标供应商负责免费处理，如所购设备有重大质量问题，由中标供应商负责包换、包退；质保期内因设备故障给招标人造成的一切损失（因招标人原因造成的故障除外）由中标供应商负责赔偿。

中标供应商承诺质保期结束后，提供免费各项技术支持和咨询，以优惠价格提供维修服务，提供核心部件的备品备件，以保证质保到期后及时维修和更换（招标人以不高于同期市场价格购置）。（投标人提供承诺函、格式自拟并加盖投标人公章）。

5、安装调试及验收要求

★中标人在交付产品时不得更换投标文件所投产品的制造商(生产者)、规格、型号及技术参数；在产品验收时如所交付产品的技术参数不能满足投标文件要求和投标承诺，招标人将作退货处理，由此造成的损失，由投标人自行承担，追究相关的法律责任，并支付招标人合同总价10%的违约赔偿款。不予退货或整改的，招标人有权终止合同，提请财政部门将其列入不良行为名单。（投标人提供承诺函、格式自拟并加盖投标人公章）

5.1设备交货、验收地点

中标后应按合同中规定的到货时间和地点进行所有设备的到货及设备检验、检测工作。具体交货地点为招标人指定地点。

如在仪器使用过程中，招标人需进行移机，中标人需完成仪器的移机及二次安装服务，且不得收取任何费用。

5.2设备到货验收的基本要求

①中标人必须依合同要求对全部货物的型号、规格、数量、外形、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收；验收时招标人必须有人员在现场。

②当初验时出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，招标人保留索赔及退货权利；

③当出现设备损坏、数量不全或产品不符等问题时，由中标人负责解决；

④设备检验、检测通过，由招标人开具设备到货验收合格单。

5.3设备安装实施调试的要求

中标人负责采购产品的供货、交付与验收，中标人必须安排专人负责，直到本次项目验收结束。设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由中标人自行解决。实施过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。

本项目为“交钥匙工程”项目，所有的线材、辅材、硬件、软件、安装调试等费用投标人需一并考虑在项目的总体报价中，中标后，不得以任何理由向招标人提出增加费用的要求。如遇发生要求增加费用未果，中标人消极怠工或偷工减料的情况，招标人有权单方面终止合同的履行，并拥有对中标人索赔的权利。

6、服务要求

6.1质量保证期的技术支持与服务

（1）免费质保及系统维护服务期

中标人应负责设备在实验室的安装、调试工作，协助进行验收工作；免费安装调试至仪器正常运行；验收合格交付之日起计免费质保一年，终身维修，软件终身免费升级。售后服务响应时间2小时，硬件故障48小时上门维修。中标人必须详细列明主要设备的免费质保期及质保服务内容，供货时提供设备免费质保期的相关证明材料，否则被视为违约，并承担所有违约责任。

（2）维保服务的质量保障

电话/传真支持：提供7*24小时热线电话，工程师通过电话或传真方式提供技术问题咨询和故障诊断，协助用户解决困难；

电子邮件支持：提供7*24小时电子邮件支援，用户可通过电子邮件提交问题或故障，工程师在线提供技术问题咨询和故障诊断；

远程协助：在技术条件允许且用户授权的情况下，工程师通过远程登录的方式，直接操作用户方计算机，协助用户排除故障；

现场服务：对于无法通过以上远程方式解决的问题故障，可指派工程师在24小时之内直接到现场提供技术支持和服务。

在质保期内更换的任何零配件必须是原厂商生产的或经原厂商认可的。所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非招标人提供书面许可，不可使用其他替代配件。

提供设备的终身售后服务，必须保证在设备的设计使用寿命周期内，能及时更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用，设备在保修期以后维修所需零配件，按优惠价收费。

5.2培训

提供免费培训的详细计划，包括培训内容、时间及地点等。

# 第五章  评标方法和评标标准

- 一、评标方法

本项目采用 综合评分法 。评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的排名第一的中标候选人为中标人。若出现排名第一的中标候选人放弃中标或不能按招标文件规定签订合同等原因取消中标资格，则按排名顺序依次确定排名其后的中标候选人为中标人或重新招标。本项目选取1名中标人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评标。

（2）投标人需按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、★符合本招标文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的，必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标主要（核心）产品（品牌）为准。

- 二、评标标准

（一）评标委员会将以招标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术文件及商务文件等方面按百分制打分。

（二）中标标准：评标委员会将根据总得分高低排列各投标人次序（评标得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。评标得分且报价相同的，按照评标因素的量化指标评标得分由高到低的顺序推荐），并依照次序确定中标人。

（三）计分标准：按四舍五入取至小数点后二位。

（四）本项目评分总分值为100分。

具体评分细则如下：

- 评分细则

一、价格标评分（30分）

| 序号 | 评标因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 30分 | 1、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的为基准价，其价格分为满分30分。 2、其他投标人的投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 |

- 技术商务标评分表（70分）

| 序号 | 评标因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所投产品质量、性能、参数、功能等描述 | 38 | 投标人必须制定“技术偏离表和商务偏离表”，对照项目需求中规定的技术参数和商务要求进行逐项应答。未逐项应答的投标文件将被视为未响应投标文件的无效投标。逐项应答但未提供依据或证明材料的，可能被判为不成立。评委根据“技术偏离表和商务偏离表”评分，投标人所投产品技术参数和性能要求完全满足招标文件技术参数的得基准分38分； 在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为关键性技术参数有一项负偏离的，作无效投标处理。所有对标“★”技术内容的响应均应提供相关证明材料(明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构的检测报告等)；标注“▲”的为重要技术参数，有一项负偏离的扣4分，扣完为止，所有对标“▲”技术内容的响应均应提供相关证明材料(明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构的检测报告等)；其他参数和商务条款，有一项负偏离的扣2分，扣完为止。缺项漏项视为负偏离。 |
| 2 | 类似业绩 | 2 | 近三年（2022年1月至今）曾参与过类似项目（成功案例中所投品牌需与投标核心产品品牌一致）的业绩情况，须提供合同复印件（所提供的合同必须提供合同双方签署页及合同签署双方的完整信息，合同必须能体现产品品牌，并加盖投标人公章），每提供一个有效合同得0.5分，最多得2分，未提供不得分。 |
| 3 | 质保期 | 1 | 在满足项目需求的基础上，延长一年质保期加0.5分，最多得1分。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟） |
| 4 | 产品供货、安装调试方案 | 7 | 产品供货、安装调试方案的合理性、完整性内容进行综合评标: 产品供货、安装调试方案有针对性，方案优越的得7分； 产品供货、安装调试方案针对性有瑕疵的得4分； 产品供货、安装调试方案笼统、表述混乱的得1分； 未提供相关材料的不得分。 |
| 5 | 验收标准、质量保证措施 | 7 | 验收标准及计划的合理性、完整性，质量保证措施内容进行综合评标： 验收标准及计划合理，质量保证措施完善的得7分； 验收标准及计划稍有欠缺，质量保证措施略有瑕疵的得4分； 验收标准及计划不合理，质量保证措施敷衍的得1分； 未提供相关材料的不得分。 |
| 6 | 售后服务 | 7 | 根据各投标人提供的针对本项目的售后服务方案（包括售后服务计划、故障解决方案、响应时间、人员安排等）内容的可行性和完整性进行综合评标： 售后服务方案完整，易于落实且优异的7分； 售后服务方案略有欠缺，满足项目需要的得4分； 售后服务方案笼统、表述不清的得1分； 不提供相关内容不得分。 |
| 7 | 培训计划 | 7 | 有完善的培训计划，培训方式，人员安排，培训大纲清楚，可操作性强，根据投标文件进行综合评标（包含投标人及原厂培训计划等）： 培训计划详细，培训方案合理可行的得7分； 培训计划粗略，培训方案有瑕疵的得4分； 培训计划及培训方案不合理的得1分； 不提供相关内容不得分。 |
| 8 | 国家政策导向 | 1 | 1、投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，有得0.5分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。 2、投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，有得0.5分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。 特别说明：投标人需提供环境标志产品证书/节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。 |
| 合计 |  |  | 70分 |

注：招标人与中标人在签订合同时,有权要求中标人提供其投标文件中的承诺响应的证明材料原件进行真实性核实，如中标人无法提供,或无法核实真实性的,则视为虚假响应,报财政部门按照政府采购相关规定处理。

# 第六章  投标文件格式

- 投标文件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

投标人地址 ：

日      期 ：

- 附件1  投标书（格式）

致   （招标人）                ：

根据贵方为                           项目（项目编号、包件号）的投标邀请，签字代表＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（全名职务）经正式授权并代表投标人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人名称、地址）提交投标文件正本＿＿份、副本一式＿＿份和其他附件＿＿份。

授权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的投标报价为                   （注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

（2）我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）投标有效期为递交投标文件截止之日起90个日历日。

（5）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

（6）我公司承诺已自查，在参加本项目政府采购活动中未违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条 “单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。”。

（7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人授权代表姓名、职务＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（法定代表人签字或盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

被授权人签字：

日期：     年    月    日

- 附件2  法定代表人等资格证明书（格式）

致  （招标人）           ：

兹证明            （姓名），性别      年龄      身份证号码          现任我单位         职务，系本公司法定代表人（负责人）。

附：

统一社会信用代码：                单位类型：

经营范围：

投标人名称：（盖章）

日期：       年    月   日

粘贴法定代表人（身份证复印件，正反面）

- 附件3  授权委托书（格式）

致    （招标人）           ：

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名）授权代表我公司参与＿＿＿＿＿＿＿（项目名称、项目编号、包件号）的投标活动，受委托人由此所出具并签订的一切有关文件，我公司均予承认。

受委托人性别：＿＿＿＿年龄：＿＿＿＿＿＿＿＿

工作部门：＿＿＿＿＿＿＿＿＿职务：＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿＿

身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

本授权书有效期：______年_____月_____日至______年______月______日

授权公司：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖  章）

法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

被授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿（签字）

粘贴被授权人（身份证复印件，正反面）

- 附件4  开标一览表（上传电子文件时，该表可以和分项报价表一并上传）

项目名称：

项目编号：

包件号：

货币单位：元（人民币）

| 项目名称 项目编号 包件号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报价 （包含所有费用） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |
| 合同履行期限 |  |  |

注：

1、以上报价包含本项目产生的所有费用（含税），精确到小数点后两位。

2、此表投标报价须与附件5投标报价明细表合计总价一致。

3、合同履行期限须符合招标文件及招标公告相关要求，否则视为无效响应。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：     年   月  日

- 附件5  投标报价明细表（格式可自拟）

项目名称：

项目编号：

包件号：

货币单位：元 （人民币）

| 序号 | 名称 | 品牌/产地 | …… | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 | （小写）： （大写）： |  |  |  |  |  |  |

说明：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

（2）该表中包含投标人认为完成本项目所需的所有费用,各项费用须列出明细清单。

投标人名称（盖章）

法定代表人或其授权委托人： （签字或盖章）

日期      年      月      日

- 附件6  制造商资格声明格式/制造商授权函（投标单位根据实际情况选用）

制造商资格声明（原厂适用）

- 名称及概况：

- 制造商名称：

- 总部地址：

电传/传真/电话号码：

- 成立和/或注册日期：

- 实收资本：

- 近期资产负债表（到        年    月    日止）

- 固定资产：

- 流动资产：

- 长期负债：

- 流动负债：

- 净值：

- 主要负责人姓名：（可选填）

- 制造商在中国的代表的姓名和地址：（如有的话）

2．关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址       生产的项目       年生产能力       职工人数

  - 本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址               主要零部件名称

- 本制造商生产投标货物的经验（包括年限、项目招标人、额定能力、商业运营的起始日期等）：

- 近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

- 出口销售

（名称和地址）                  （销售项目）

- 国内销售

（名称和地址）                  （销售项目）

- 近三年的年营业额

年份             国内             出口             总额

- 易损件供应商的名称和地址：

部件名称                           供应商

- 有关开户银行的名称和地址：

- 制造商所属的集团公司（如有的话）：

- 其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称 （公章）

制造商授权函（代理商选用）

致：XX公司[招标人名称]：

（制造商名称）是按       （国家名称）法律成立的制造商，主要制造地点设在           （制造商地址）。兹指派按       （国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在        （代理商地址）的         （代理商名称）作为我方合法的唯一代理人进行下列有效的投标活动：

（1）代表我方在中国办理贵方              （项目名称）货物应答邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证提供符合招标文件中所规定的货物，按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

（3）我方兹授予          （代理商名称）授权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的授权。兹确认          （代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于XX年XX月XX日签署本文件，          （代理商名称）于XX年XX月XX日接受此件，以此为证。

代理商名称：（盖单位公章）       制造商名称：（盖单位公章）

联系人姓名：                    联系人姓名：

联系人电话：                    联系人电话：

联系人邮箱：                    联系人邮箱：

- 附件7  偏离表（格式）

项目名称：

项目编号：

包件号：

| 序号 | 招标文件的相关内容 | 投标文件的响应 | 偏离说明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：

1.投标人须针对招标文件的商务条款、技术条款及项目需求内容逐条响应。

2.如果投标文件的响应对招标文件有偏离，请在此表中清楚地列明，并加以说明。

3.如果表格叙述不下，可另附页说明，但要便于招标人查阅。

- 附件8  货物内容（格式可自拟）

根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写：

1. 评分标准1.1

- 评分标准2.1

- 评分标准…

- …

- 投标人认为有必要说明的其他事项。

注：以上内容，投标人应结合本招标文件第五章评标方法和评标标准的要求详细描述并提供相关证明文件。

- 附件8-1  拟投入本项目的项目主要负责人情况表（格式可自拟）

项目名称：

项目编号：

包件号：

| 1.一般情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 技术职务 |  |
| 职务 |  | 本合同中拟任职务 |  | 为申请人服务地点 |  |
| 学历 |  |  |  |  |  |
| 相关职业/执业资格 |  |  | 取得职业/执业资格时间 |  |  |
| 2.经历 |  |  |  |  |  |
| 年份 | 负责过的主要项目 （类型金额） |  | 该项目中任职 |  | 备注 |

注：

1.须提供相关证明材料。

2.项目负责人一旦确定，中标后原则上不再变更，若变更，须征得招标人同意。

- 附件8-2  拟投入本项目人员一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

包件号：

| 序号 | 姓 名 | 学历 学位 | 技术职称 | 持证情况 | 本项目中担任职务 | 类似项目 经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.须提供相关证明材料。

2.项目人员一旦确定，中标后原则上不再变更，若变更，须征得招标人同意。

- 附件8-3 近三年（2022年01月至今）类似项目业绩（格式）

项目名称：

项目编号：

包件号：

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 委托时间 | 项目服务地点 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

1、须提供合同复印件（所提供的合同必须提供合同双方签署页及合同签署双方的完整信息）；

2、业绩时间以签订时间为准。

- 附件9 资格证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标人信用承诺书；

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

1）投标人必须是所投设备的制造商或代理商，若为进口设备代理商的，还需提供投标设备的合法有效来源证明材料，包括但不限于授权书、销售协议、代理协议等并加盖投标人公章。

2）拒绝下述投标人参加本次招标活动的情形：

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3）至投标截止时间查询，未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（此项内容招标代理机构将对参与开标会的投标单位进行信息查询，确认投标单位至投标文件递交截止时间，参加政府采购活动前三年内是否被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等）。

4、本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包。

5、根据本招标文件还需提供的其他证明文件。

注：以上均须复印件加盖公章

- 附件9-1 投标人资格声明函（格式）

致：    （招标人）

关于贵方       年   月   日                 项目（项目编号：     包件号：      ）的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标人信用承诺书；

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

1）投标人必须是所投设备的制造商或代理商，若为进口设备代理商的，还需提供投标设备的合法有效来源证明材料，包括但不限于授权书、销售协议、代理协议等并加盖投标人公章。

2）拒绝下述投标人参加本次招标活动的情形：

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3）至投标截止时间查询，未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（此项内容招标代理机构将对参与开标会的投标单位进行信息查询，确认投标单位至投标文件递交截止时间，参加政府采购活动前三年内是否被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等）。

4、本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包。

5、根据本招标文件还需提供的其他证明文件。

注：以上均须复印件加盖公章。

本签字人确认投标文件中关于资格的一切说明都是真实的、准确的。

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

本资格声明函授权代表（签字）：

传真：                 邮编：

## 附件9-2 具有独立承担民事责任的能力

(提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明)

- 附件9-3  投标人依法缴纳税收的证明材料

（提供投标截止日前6个月内任意一期缴纳增值税或企业所得税的凭据复印件并加盖投标人公章，投标人依法享受缓缴、免缴税收的提供相关证明材料，不得提供税务部门发出的缴款通知书作为缴纳凭证。）

证明材料

- 附件9-4 投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料

（提供投标截止日前6个月内任意一期缴纳社会保险的凭据复印件并加盖投标人公章。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料。不得提供社保部门发出的缴款通知书作为缴纳凭证。）

证明材料

- 附件9-5 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

【提供上一年度经审计的财务报告，或投标截止日前6个月内任意一期的财务报表（至少包含资产负债表、利润表/损益表），或投标截止时间前6个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函并加盖投标人公章】 (法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供)

证明材料

- 附件9-6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

致：    （招标人）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款标准以投标人注册所在地处罚标准计算，如江苏省为贰万元以上（或者等值物品价值））。

投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

投标人（公章）：

法定代表人或其授权委托人：

日期：      年      月      日

## 附件9-7 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

(根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料)

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

我单位                    （投标人名称）郑重声明：

我单位具有履行（项目名称）（项目编号）（包件号）合同所必需的设备（具体设备明细见下表）或专业技术能力。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权委托人：

日期：      年      月      日

## 附件9-8 投标人信用承诺书

不参与围标串标承诺书

我单位参加                          （项目名称）	 （项目编号）的投标活动，现我单位对以下事项作出承诺：

一、我单位遵守国家招投标法律法规和采购人的招标采购管理制度，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位及投标代表在本项目招标采购活动中，承诺不参与围标串标，承诺不与招标人、其他投标单位存在关联关系。

三、我单位如存在围标串标等违法违规行为，承担相关 经济和法律责任，接受相应处罚和失信惩戒。

与本公司负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商信息：

公司1：

公司2：

……

法人或授权委托人签字：

投标单位公章：

年       月     日

- 附件10 企业声明函（格式）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：填写前请认真阅读《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小

企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府

采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46 号)相关规定。

- 附件11 残疾人福利性单位声明函（格式）（如有请提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：      年      月      日

- 附件12属于监狱企业的证明文件（如有请提供）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

- 附件13 节能产品认证文件（如有请提供）

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

- 附件14环境标志产品认证文件（如有请提供）

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

- 附件15 进口产品转让技术、消化吸收再创新方案（如有请提供）

(对于允许进口产品参加的项目)

中标服务费承诺书

江苏海企长城股份有限公司（代理公司名称）：

若我公司中标，我公司同意按招标文件规定的服务费收取标准向贵公司支付本项目中标服务费。

中标服务费发票信息见下表：

| 公司名称： |  |
| --- | --- |
| 纳税人识别号： |  |
| 地址： |  |
| 电话： |  |
| 账号： |  |
| 开户行： |  |
| 发票邮寄地址： |  |
| 联系人： |  |
| 电话（手机）： |  |

投标人名称（公章）：

授权代理人（签字）：

日期：

- 投标文件索引目录表

项目名称：

项目编号：

包件号：

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 报价文件 | 1 | 开标一览表（格式见招标文件第六章 投标文件格式附件4） |  |  |  |  |
|  | 2 | 投标报价明细表（格式见招标文件第六章 投标文件格式附件5） |  |  |  |  |
| 商务文件 | 3 | 投标书（格式见招标文件第六章 投标文件格式） |  |  |  |  |
|  | 4 | 法定代表人等资格证明书（格式）（格式见招标文件第六章 投标文件格式） |  |  |  |  |
|  | 5 | 授权委托书（格式）（格式见招标文件第六章 投标文件格式） |  |  |  |  |
|  | 6 | 制造商资格声明格式/制造商授权函（投标单位根据实际情况选用）（格式见招标文件第六章 投标文件格式） |  |  |  |  |
|  | 7 | 偏离表（格式）（格式见招标文件第六章 投标文件格式） |  |  |  |  |
|  | 8 | 货物/服务内容（格式见招标文件第六章 投标文件格式） |  |  |  |  |
|  | 9 | 拟投入本项目的项目主要负责人情况表（格式见招标文件第六章 投标文件格式） |  |  |  |  |
|  | 10 | 拟投入本项目人员一览表（格式见招标文件第六章 投标文件格式） |  |  |  |  |
|  | 11 | 近三年（2022年01月至今）类似项目业绩（格式见招标文件第六章 投标文件格式） |  |  |  |  |
|  | 12 | 投标人资格声明函（格式见招标文件第六章 投标文件格式） |  |  |  |  |
|  | 13 | 具有独立承担民事责任的能力（格式见招标文件第六章 投标文件格式） |  |  |  |  |
|  | 14 | 依法缴纳税收的证明材料（格式见招标文件第六章 投标文件格式） |  |  |  |  |
|  | 15 | 依法缴纳社会保障资金的证明材料（格式见招标文件第六章 投标文件格式） |  |  |  |  |
|  | 16 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（格式见招标文件第六章 投标文件格式） |  |  |  |  |
|  | 17 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）（格式见招标文件第六章 投标文件格式） |  |  |  |  |
|  | 18 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式见招标文件第六章 投标文件格式） |  |  |  |  |
|  | 19 | 投标人信用承诺书（格式见招标文件第六章 投标文件格式） |  |  |  |  |
|  | 20 | 企业声明函（格式）（格式见招标文件第六章 投标文件格式附件） |  |  |  |  |
|  | 21 | 残疾人福利性单位声明函（格式）（如有请提供）（格式见招标文件第六章 投标文件格式） |  |  |  |  |
|  | 22 | 属于监狱企业的证明文件（如有请提供）（格式见招标文件第六章 投标文件格式） |  |  |  |  |
|  | 23 | 节能产品认证文件（如有请提供）（格式见招标文件第六章 投标文件格式） |  |  |  |  |
|  | 24 | 环境标志产品认证文件（如有请提供）（格式见招标文件第六章 投标文件格式） |  |  |  |  |
|  | 25 | 进口产品转让技术、消化吸收再创新方案（如有请提供）（格式见招标文件第六章 投标文件格式） |  |  |  |  |
|  | 26 | 中标服务费承诺书（格式见招标文件第六章 投标文件格式） |  |  |  |  |
| 技术文件 | 27 | 参照评分标准自行设定 |  |  |  |  |

此表应放置投标文件第一页