招标文件

项目名称：医疗设备一批（2）

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0047

采 购 人：徐州市传染病医院

招标代理单位：大洲设计咨询集团有限公司

二〇二四年四月

目

录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	4

第三章  投标资料表	13

第四章  评标标准	23

第五章  拟签订的合同文本	26

第六章  采购需求	44

第七章  投标文件相关格式	86

徐州市传染病医院

《医疗设备一批（2）》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

- 第一章  投标邀请

大洲设计咨询集团有限公司受徐州市传染病医院委托对“医疗设备一批（2）”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

（一）项目名称：医疗设备一批（2）

（二）项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0047

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（4）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2024年5月6日北京时间9：30。

（二）开标时间：2024年5月6日北京时间9：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http：//czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人信息

（一）名称：徐州市传染病医院

（二）地址：徐州市云龙区东甸子

（三）联系方法：0516-68900818

（四）采购项目联系人：王绪民

- 采购代理机构

（一）名称：大洲设计咨询集团有限公司

（二）地址：徐州市云龙区世茂广场钻石国际D座12楼

（三）联系方式：0516-83660060

（四）联系人：张芳芳

- 第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章  投标邀请；

第二章  投标人须知；

第三章  投标资料表；

第四章  评标标准；

第五章  拟签订的合同文本；

第六章  采购需求；

第七章  投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1. 中标人应当在评审结果公示日起三日内，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

（四十一）质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

九、电子招标投标交易平台

（四十二）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

- 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| （一） | 本项目采购人：徐州市传染病医院 |
| （二） | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| （四） | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| （五） | 本项目采购代理机构：大洲设计咨询集团有限公司 |
| （六） | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目； 三、本项目的特定资格要求：具备医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证或生产许可资格。 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： （一）由采购人查询信用信息。 （二）查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http：//www.xuzhoucredit.gov.cn）； （三）截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 （四）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 （五）信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| （七） | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| （九）1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （九）2 | 不安排现场考察。 |
| （九）3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| （十一） | 投标文件的语言为中文 |
| （十二）1 （十二）2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 2.《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 3、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-5必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标时间当月）的资产负债表、利润表原件的扫描件各一份；或提供投标人2022年度或2023年度财务报告扫描件；或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）。 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（即提供投标人的医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证或生产许可资格的扫描件）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人信用信息（要求见本章条款项号“（六）”中“四”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 （1）技术规格。（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （2）项目实施方案。（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （3）质量保证措施。（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （4）售后服务及培训方案。（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （二）商务部分 （1）设备业绩。（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （2）评标标准其它需要提交的证明材料。 五、价格折扣文件格式 企业报价折扣证明：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注：1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。 |
| （十三）2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2。 |
| （十三）3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| （十四）3 | 本项目采购包1 不接受超过800万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，本项目采购包2不接受超过200万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，本项目采购包3不接受超过100万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，本项目采购包4不接受超过70万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，本项目采购包5不接受超过100万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 报价应包括全部货物及伴随工程和服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。 |
| （十六） | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过苏采云要求！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| （十八）4 | 见本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2 |
| （十九） | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间2024年5月6日北京时间9：30前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| （二十五）1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2024年5月6日北京时间9：30 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http：//czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| （二十五）3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| （二十七） | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| （二十八）1 （二十八）1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术规格方案得分顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| （三十七）1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：本项目无。 |
| （四十一） | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：张芳芳；联系电话：0516-83660060； 办公地址：徐州市云龙区世茂广场钻石国际D座12楼 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿以上 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

- 第四章  评标标准

采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5

| 项目 |  | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（满分30分） |  | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 |
| 技术部分（66分） | 技术规格（30分） | 完全满足招标文件《第六章 采购需求》中“技术规格要求”得30分。招标文件《第六章 采购需求》中“技术规格要求”中加“▲”项，每一项不满足或负偏离减3分；非加“▲”项每一项不满足或负偏离减2分。本项最低得0分。 加“★”的为实质性响应，不满足视为无效投标；加“▲”为次重要技术参数。 技术参数必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等扫描件加盖电子签章），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。注：证明材料内容须清晰可见。项目参数、技术参数和相关要求响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标。 |
|  | 项目实施方案 （12分） | 依据投标文件中提供的项目实施方案（包含但不限于项目实施计划、进度计划详细安排、进度保障措施等），从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；全面性一般得2分，不全面得1分； 针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般得2分；针对性不强得1分； 可行性（4分)：符合实际切实可行得4分；较可行得3分；可行性一般得2分，可行性欠缺得1分。 未提供的得0分。 本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 质量保证措施 （12分） | 依据投标文件中提供的质量保证措施（包含但不限于交付前质量保证措施、安装过程质量保证措施、质量承诺等），从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；全面性一般得2分，不全面得1分； 针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般得2分；针对性不强得1分； 可行性（4分)：符合实际切实可行得4分；较可行得3分；可行性一般得2分，可行性欠缺得1分。 未提供的得0分。 本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 售后服务及培训方案 （12分） | 依据投标文件中的售后服务方案（包含但不限于售后服务体系、售后服务组织及技术保障措施、响应时间的迅速、售后服务所包含内容的优惠性程度、设备生产厂家提供质保及售后服务承诺书等），从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(3分)：全面具体详实得3分；全面性一般得2分，不全面得1分； 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性一般得1分； 可行性（2分)：符合实际切实可行得2分；可行性一般得1分。 未提供的得0分。 本项最高得7分，最低得0分。 |
|  |  | 根据投标文件中的培训方案的合理性、可执行性进行评分，健全、合理得3分；比较健全、比较合理得2分；不够健全、不够合理、无具体内容得1分。 未提供的得0分。 本项最高得3分，最低得0分。 |
|  |  | 在满足招标文件质保期要求（采购包1：3年，采购包2、采购包3、采购包4、采购包5：1年）的基础上，每免费延长一年质保的得1分，本项最高得2分。 投标文件中提供承诺函并加盖电子签章，否则不得分。 |
| 商务部分（4分） | 设备业绩 （4分） | 投标文件中提供所投设备的销售合同，合同签订日期在2021年4月1日以后的合同，每提供一个与本次采购项目同类或相似的合同的得2分，本项最高得4分，未提供不得分。 时间以合同签订时间为准，投标文件中同时提供合同原件扫描件并加盖电子签章，不提供或提供内容模糊不清该项不得分。 |

本章说明：

（一）本项目采用综合评分法。

（二）促进中小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

- 第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

合

同

采购人：

成交供应商：

合同签订日期：  年   月   日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

1.15“采购需求” 见合同附件6。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其他义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况，合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其他救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书籍并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议（不论是书面的，还是口头的）。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为              。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是      。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1本合同总金额为人民币大写金额             元（小写金额：            元），经双方协商一致，选择以下第       种付款方式：

（一）付款方式一（提交预付款保函的）

合同价款的百分之七十(70%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15天内，卖方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给卖方。

合同总价的百分之三十 (30%)即￥           ，大写：人民币                 ，合同标的全部交付并安装完毕验收后15天内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

（二）付款方式二（不提交预付款保函的）

合同总价的百分之百(100%)即￥          ，大写：人民币                 ，合同标的全部交付并安装完毕验收合格后15天内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1卖方应于合同生效日后，     日内将合同标的全部交付完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 （1%）的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十（10%） ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第六条 包装与标记

6.4 商品（合同标的）包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

6.5快递包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，     日内将合同标的全部交付完毕。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后 10 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其他情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿，同时视为卖方逾期交付，并按照合同约定承担逾期交付的违约责任。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分的终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其他义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方：

地址：

邮编：

电话：

传真：

卖方：

地址：

邮编：

电话：

传真：

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。）

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号：____________

签字日期：____________

签字地点：____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对医疗设备一批（2）（项目名称）项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0047的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

（1） 合同协议书

（2） 中标通知书

（3） 合同专用条款

（4） 合同通用条款

（5） 除合同附件1外的合同附件

（6） 其他文件

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4.考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5.本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

（1） 双方加盖公章或合同专用章；

6.合同一式     份，具有同等法律效力，买方     份，卖方     份。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：      ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

开户银行：

银行账号：

- 第六章  采购需求

一、说明

1、医疗设备一批：采购包1 ：DSA，数量：1套；采购包2：台式多普勒超声，数量：1台；采购包3：全自动免疫组化机，数量：1台；采购包4：荧光显微镜，数量：1台；采购包5：病理图像分析及诊断系统，数量：1套。

2、本项目采购的是非进口产品。

3、该项目不允许分包。

4、本项目为非专门面向中小微企业采购的项目。

5、徐州市传染病医院的医疗设备一批（2）对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准：（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

二、采购项目预算金额

1、本项目采购包1不接受超过800万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。本项目采购包2不接受超过200万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。本项目采购包3不接受超过100万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。本项目采购包4不接受超过70万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。本项目采购包5不接受超过100万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

2、投标人应当根据采购项目的要求按人民币报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票）。投标人报价应包括全部货物及伴随工程和服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

三、技术规格要求（以下加“★”的为实质性响应，不满足视为无效投标；加“▲”为次重要技术参数。）

采购包1：DSA

| 1 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1.1 | 设备名称：医用血管造影X射线机 |
| 1.2 | 设备用途：完全满足血管、肿瘤、神经、心脏及非血管等介入放射学检查与治疗 |
| 2 | 技术参数 |
| 2.1 | 机架系统 |
| 2.1.1 | 落地式或悬吊式全自动单向C型臂 |
| 2.1.2 | 机架系统机械轴≤6轴 |
| 2.1.3 | 机架系统所有轴全部为电动 |
| 2.1.4 | 不需要移动床面，机架可位于床的头侧及左右两侧进行透视和采集 |
| 2.1.5 | C臂的滑动轴、旋转轴和主轴旋转时三个轴的中心点保持一致，即单独旋转任何一轴都不改变视野中心，二轴或三轴同时旋转也不改变视野中心 |
| 2.1.6 | C型臂能从多方切入无显示死角 |
| ▲2.1.7 | C型臂有效弧深≥100cm |
| 2.1.8 | L臂旋转范围≥180° |
| 2.1.9 | 床旁智能手柄控制机架和床的运动 |
| 2.1.10 | 落地机架旋转轴旋转角度范围：LAO≥100° RAO≥100° |
| 2.1.11 | 落地机架滑动轴旋转角度范围：CRA≥45° CAU≥45° |
| 2.1.12 | C型臂最大旋转速度：≥40°/秒 |
| 2.1.13 | 平板及球管具有碰撞保护功能 |
| 2.1.14 | 机架各臂能单轴、双轴或三轴同时运动 |
| 2.2 | 导管床系统 |
| 2.2.1 | 落地式导管床，床面为碳纤维合成并有床垫 |
| 2.2.2 | 最大承重：≥250KG |
| 2.2.3 | 床长（不含延长板）≥300cm |
| 2.2.4 | 床宽≥45cm |
| ▲2.2.5 | 纵向移动≥125cm |
| 2.2.6 | 横向移动≥25cm |
| ▲2.2.7 | 水平旋转≥270° |
| 2.2.8 | 垂直移动范围≥30cm |
| 2.2.9 | 床面最低高度≤80cm |
| 2.2.10 | 床面最高高度≥105cm |
| 2.2.11 | 床面移动有电动模式和手动模式 |
| 2.2.12 | 具备床旁中控触摸屏 |
| 2.3 | X线发生器系统 |
| 2.3.1 | 高频逆变高压发生器，功率≥80KW |
| 2.3.2 | 高压逆变频率≥50KHz |
| 2.3.3 | 管电压范围50-125kV |
| 2.3.4 | 最短曝光时间≤1ms |
| 2.3.5 | 全自动智能曝光控制 |
| 2.4 | 球管系统 |
| 2.4.1 | 高速旋转阳极球管，阳极转速≥7,800转/分 |
| 2.4.2 | 最大管电流≥1000mA |
| ▲2.4.3 | 球管阳极热容量≥3.5MHU |
| ▲2.4.4 | 球管阳极散热功率≥6700W |
| 2.4.5 | 管套热容量≥6.5MHu |
| ▲2.4.6 | 球管焦点≥3个, 带有焦点自动切换功能 |
| 2.4.7 | 大焦点≥0.9mm |
| 2.4.8 | 中焦点≥0.6mm |
| 2.4.9 | 小焦点≤0.3mm |
| ▲2.4.10 | 大焦点功率≥100KW |
| 2.4.11 | 中焦点功率≥48KW |
| 2.4.12 | 小焦点功率≥20KW |
| 2.4.13 | 球管制冷采用循环水冷和油冷双重冷却或单独油冷 |
| 2.4.14 | 球管内置栅控技术，非高压发生器控制 |
| 2.4.15 | 30分钟以上连续透视功率≥3200W |
| 2.4.16 | 最大透视功率 ≥4500W |
| 2.5 | 数字化平板探测器 |
| 2.5.1 | 采用非晶硅数字化平板探测技术 |
| ▲2.5.2 | 平板有效探测面积要求≥38cmx29cm |
| 2.5.3 | 平板密度动态范围：为了发挥平板技术对图像密度动态范围的分辨能力，系统对原始数据的处理不得低于平板本身输出的分辨能力（14Bits，16384灰阶） |
| 2.5.4 | 平板灰阶值≥14bit |
| 2.5.5 | 平板像素大小要求≤210微米 |
| 2.5.6 | 平板像素矩阵≥1920 x 1920 |
| ▲2.5.7 | 平板采集模式DQE≥77% |
| 2.6 | 透视与采集 |
| 2.6.1 | 数字脉冲透视 |
| 2.6.2 | 最大脉冲透视频率≥30帧/秒 |
| 2.6.3 | 可进行减影透视和非减影透视 |
| 2.6.4 | 在透视过程中，不间断透视，就可以进行减影透视背景的百分比调整 |
| 2.6.5 | 透视路图功能 |
| 2.6.6 | 透视末帧图像保持 |
| 2.6.7 | 在无X-Ray射线条件下，可进行视野大小的调整 |
| 2.6.8 | 透视图像存储图像数量≥450幅 |
| 2.6.9 | 透视图像存储时间≥60秒 |
| 2.6.10 | 透视图像存储，在透视采集结束前和透视采集结束后都可以进行 |
| 2.6.11 | 具有实时DA采集和实时DSA采集功能 |
| 2.6.12 | 采集矩阵：≥1024x1024，14bit |
| 2.6.13 | 心脏采集模式，最大脉冲≥30帧/秒 |
| 2.6.14 | 外周采集模式，最大脉冲≥7.5帧/秒 |
| 2.6.15 | 具有下肢非步进连续血管造影功能 |
| 2.6.16 | 下肢血管造影实时减影 |
| 2.6.17 | 具有三维采集模式，最大角度≥200°最快速度≥40°/秒 |
| 2.6.18 | 在所有视野下均可以进行三维采集 |
| 2.6.19 | 随机提供原厂三维质控校正摸 |
| 2.6.20 | 采集序列可进行分段设计程序，并且每段曝光时间均可在曝光过程中手动中止并自动进行下一段曝光程序 |
| 2.6.21 | 透视序列或采集序列缩略图多幅显示 |
| 2.6.22 | 具有透视存储序列和采集序列回放功能 |
| ▲2.6.23 | 提供数字平板血管机高清类CT扫描和重建协议，且数据最大采集帧幅＞500帧 |
| 2.7 | 低剂量技术 |
| ▲2.7.1 | 各家提供须最新的低剂量平台（如飞利浦: Clarity IQ、西门子: OPTIQ、GE: AutoRight、佳能：DoseRite等） |
| 2.7.2 | 采用滤片自动插入技术消除球管软射线，无需人工干预 |
| 2.8 | 主机系统工作站 |
| 2.8.1 | 具备病人登录及检索功能 |
| 2.8.2 | 具备主机图像处理功能 |
| 2.8.3 | 具备主机能够自动和手动对图像进行定标 |
| 2.8.4 | 具备主机长度测量及分析功能 |
| 2.8.5 | 具备主机血管狭窄分析功能 |
| 2.8.6 | 具备主机心室功能分析功能 |
| 2.8.7 | 具备主机具备中心线法室壁运动分析功能 |
| 2.8.8 | 具备心脏冠脉支架精显功能 |
| 2.8.9 | 支架精显功能可自动去除Mark点之间的导丝 |
| 2.8.10 | 主机硬盘图像存储1024x1024矩阵，12Bit，容量≥68000幅 |
| 2.8.11 | 主机系统显示器为彩色显示器，用于显示主机系统资料，≥19英寸 |
| 2.9 | 显示器及吊架 |
| 2.9.1 | 控制室一个≥19英寸黑白单色医用专用图像显示器显示实时图像 |
| 2.9.2 | 操作室提供一个≥56英寸大屏显示器，可做多分屏显示 |
| 2.9.3 | ≥19英寸黑白单色医用专用图像显示器分辨率≥1024X1280 |
| 2.9.4 | ≥19英寸黑白单色医用专用图像显示器可视角度≥170° |
| 2.9.5 | 多监视器吊架 |
| 2.9.6 | 监视器吊架可移动至床的两侧 |
| 2.9.7 | 监视器吊架可进行旋转，旋转角度≥330° |
| 2.10 | 原厂后处理工作站 |
| 2.10.1 | 工作站为原厂生产 |
| 2.10.2 | 工作站可浏览和处理同一厂家的CT、MR及PET的图像 |
| 2.10.3 | 可进行图像二维和三维后处理，包括图像全幅和局部放大；多幅图像显示；图像边缘增强、边缘平缓；图像正负像切换 |
| 2.10.4 | DVD/CD刻录图像存储：配备全兼容性的CD刻录系统，图像输出格式可多种选择（DICOM格式，MPEG、AVI），所刻光盘可在普通PC机上回放 |
| 2.10.5 | USB图像输出，图像输出格式可多种选择（DICOM格式，MPEG、AVI） |
| 2.10.6 | 工作站胶片打印功能 |
| 2.10.7 | 工作站端口开放，可与其他支持标准DICOM3.0的影像设备和PACS相连 |
| 2.10.8 | 三维采集后，图像自动传输至工作站，无需人工干预 |
| 2.10.9 | 提供VR重建，MIP重建，透明化重建，仿真内窥镜的重建功能 |
| 2.10.10 | 提供能够同时从内和从外观察血管的壳状重建功能 |
| 2.10.11 | 提供计算机断面重建功能 |
| 2.10.12 | 提供3D功能 |
| 2.10.13 | 提供断面图像冠状位/矢状位/轴位同屏显示功能，并且可以随时切换。 |
| 2.10.14 | 提供3D图像与断面图像同屏联动功能 |
| 2.10.15 | 提供工作站血管狭窄分析功能 |
| 2.10.16 | 提供工作站心室功能分析功能 |
| 2.10.17 | 提供工作站中心线法室壁运动分析功能 |
| 2.10.18 | 下肢血管造影采集完成后，无需要干预即可在工作站上自动形成自动拼接的无缝的全下肢图像 |
| 2.10.19 | 工作站内存≥12GB |
| 2.10.20 | 工作站硬盘≥1TB |
| 2.10.21 | 工作站CPU不低于Intel Xeon CPU |
| 2.10.22 | 工作站CPU主频≥3.0GHz |
| 2.10.23 | 工作站彩色液晶显示器2台，≥19英寸 |
| 2.10.24 | 提供标准DICOM3.0接口 |
| 2.11 | 其它 |
| 2.11.1 | 可提供远程维修接口，是否开放由使用方掌控 |
| 2.11.2 | 相机数字化接口 |
| 2.11.3 | 高压注射器接口 |
| 2.11.4 | 对讲系统 |
| 2.11.5 | 提供悬吊式手术灯 |
| 2.11.6 | 提供红外遥控器两个 |
| 2.11.7 | 提供头托一个 |
| 2.11.8 | 主机内置式原厂UPS，外部电源意外中断时，可保证病人的诊疗信息不丢失，并提供设备正常关机的电力供应，从而最大程度维护设备。 |
| 2.12 | 射线防护 |
| 2.12.1 | 设备符合国际放射线安全标准，符合国际射线散射量标准 |
| 2.12.2 | 具有床旁剂量控制≥2挡 |
| 2.12.3 | 床旁射线防护帘≥1块 |
| 2.12.4 | 悬吊式射线防护屏≥1块 |
| 2.12.5 | 铅衣分体式、铅围脖、铅帽、铅眼镜各六套，满足重量轻、防护好、符合国际放射线安全标准 |
| 2.13 | 具有多模态影像融合功能 |
| 2.13.1 | 提供多源影像融合功能 |
| 2.13.2 | 血管机可以融合CT、MR、PET等影像 |
| 2.13.3 | 可以融合GE、Siemens、Philips、佳能等各家影像 |
| 2.13.4 | 通过融合技术，实现CT、MR等影像与实时透视、造影影像精准融合，实时三维引导介入治疗 |
| 2.13.5 | 自动提取肿瘤的供血滋养动脉，并且进行自动高亮色彩的标识 |
| 2.13.6 | 提取的肿瘤供血血管可一键与透视图像融合，用于三维实时手术引导 |
| 2.13.7 | 肝脏肿瘤供血血管提取功能 |
| 2.13.8 | 提供三维穿刺导航功能包 |
| 2.13.9 | 提供穿刺路径计划，穿刺路径可以与透视图像融合显示 |
| 2.13.10 | 将穿刺轨迹与实时透视影像自动、动态融合 |
| 2.13.11 | 在穿刺过程中，3D/CT影像会根据C-臂角度、SID、视野范围、床高度等的变化而自动调节，做到2D、3D/CT影像动态、自动融合，实时观察、定位穿刺针并在最佳角度观察、控制穿刺针走行。 |
| 2.13.12 | 具有肿瘤血管或畸形团血管模拟栓塞功能 |
| 2.13.13 | 具有Y90肿瘤灌注体积测量功能 |
| 2.13.14 | 具有3D打印输出，获NMPA认证 |
| 2.14 | 电生理系统 |
| 2.14.1 | 心内通道：≥64 个心内输入端口。 |
| 2.14.2 | 体表通道：≥12 道全体表 SECG 通道。 |
| ▲2.14.3 | 具备≥4 道有创血压 BP 通道。 |
| 2.14.4 | 具备≥4 道外刺激信号输入通道，1 道外刺激同步信号输入通道。 |
| 2.14.5 | 具备≥4 道模拟信号输入通道。 |
| 2.14.6 | 具备≥4 道模拟信号输出通道。 |
| 2.14.7 | 工频滤波：具备自适应滤波、50Hz 滤波开关设置。 |
| 2.14.8 | 每通道恒定采样率≥4KHz。 |
| 2.14.9 | 刺激仪集成到多导仪前置放大器内。 |
| 2.14.10 | 刺激仪要求： |
| 2.14.10.1 | 刺激模式：电压刺激、电流刺激等模式可选； |
| 2.14.10.2 | 电压范围：1V-8V,步进 1V；电流范围：0.2mA-25.0mA,步进 0.2mA。 |
| 2.14.10.3 | 刺激触发模式可选：连续触发、RS2 感知触发、R 波感知触发。 |
| 2.14.11 | 共模抑制比≥90dB。 |
| 2.14.12 | 高通滤波：多档可选；低通滤波：多档可选。 |
| 2.14.13 | 主机系统 |
| 2.14.13.1 | 计算机主机双硬盘双系统机构：双核 CPU 、内存≥4G 、硬盘≥2TB。 |
| 2.14.13.2. | DVD 刻录机。 |
| 2.14.13.3 | 前置放大器到计算机的信号传输方式：具备光纤数字传输。 |
| 2.14.13.4. | 显示系统：两个≥22 吋高分辨率彩色液晶显示器。 |
| 2.14.14 | 软件系统 |
| 2.14.14.1. | 可设置多套模板程序，在术中快速切换。 |
| 2.14.14.2. | 导管的插接具有可视化图示。 |
| 2.14.14.3. | 数据存储：全程自动存储、部分数据选择存储两种方式可选；术中隐藏未 显示的通道，术后可随时调取显示。 |
| 2.14.14.4. | 可进行时间测量、幅度测量、图形标注、药物标注、事件备注。 |
| 2.14.14.5. | 具备快捷备注功能。 |
| 2.14.14.6. | 心率监测功能：具备双心率监测显示。 |
| 2.14.14.7. | 具有心内通道刺激顺序自动对比功能，可将任意导联每次程控刺激的波形 进行对比，显示房室结的跳跃或延长。 |
| 2.14.14.8. | 具有量化的形态学模板匹配，可根据选择的体表波形模板，实时进行波形 匹配，并给出相识度参考值。 |
| 2.14.14.9 | 具备屏幕截图和高清截图等功能。 |
| 2.14.14.10 | 具有回顾软件。 |
| 2.14.14.11 | 模拟输出功能：能够同步输出体表心电图、腔内心电图、有创血压信号 至其他外接设备，放大倍数可调。 |
| 2.14.14.12. | 硬件增益、软件增益多档可选：硬件增益放大倍数≥10000 倍，采样灵 敏度≤0.01mV；软件增益放大倍数≥4000 倍。 |
| 2.15 | 售后 |
|  | 质保售后≥5年，机器故障≤2小时电话响应，≤4小时到达现场，24小时内解决故障。 |

采购包2：台式多普勒超声

一、设备用途说明及主要要求

- 1.1   用途：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其他要用于心脏、腹部、妇产科、外周血管及神经、小器官、肌骨、介入、弹性、超声造影等方面的临床超声诊断和科研，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

- 1.2   投标设备必须为各厂家满足全身应用的最高档机型。

- 1.3   投标设备要求采用最新的软硬件版本。

二、物理规格及人机交互要求

2.1   显示器要求：＞23.5英寸高分辨率彩色液晶显示器，可上下移动、左右旋转、前后移动。

2.2   液晶触摸屏要求：＞13英寸彩色触摸屏。

2.3   操作面板具有＞4个方向独立调节功能，方便操作者进行操作。

2.4   探头接口数量≥4个，可全激活。

2.5   操作系统，具有流畅使用体验。

三、系统成像技术

3.1   二维灰阶模式。

3.2   M型模式。

3.3   彩色M型模式。

3.4   解剖M型模式。

3.5   彩色多普勒成像。

3.6   频谱多普勒成像，连续多普勒成像。

3.7   组织多普勒成像,包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式四种成像模式。

3.8   空间复合成像技术。

3.9   扩展成像（要求凸阵、线阵、心脏探头可用）。

3.10	采用最新智能波束形成技术，声像图全程动态聚焦技术。

3.11	血管内中膜自动测量技术。

3.12   具备B模式局部ROI区域高分辨率显示技术，提高感兴趣区的二维图像分辨率和细节分辨率，支持全局图像与局部高清图像的同屏左右双幅双实时显示。

▲3.13   穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏双实时对比显示，增强前后效果。

3.14   具有高级复合成像技术。

3.15   支持二维宽景和能量宽景。

3.16   宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、单晶体相控阵探头。

3.17   一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像。

3.18   智能血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化，节省人工调节时间，提升扫查效率。

▲3.19	   超细微血流成像技术，对细微低速血流具有高敏感度，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流，明显提高血流敏感度、血管空间分辨力。

3.20   立体血流成像技术，通过对相关血流动力学参数的特殊处理在二维图上立体呈现血流，突显血管位置关系，利于捕捉诊断信息。

▲3.21   声衰减成像技术，可对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示，用于脂肪肝和肝纤维化的量化评估诊断，能够提供客观量化指标、规避人为因素影响。

四、高级成像功能

4.1	造影成像

4.1.1	造影成像功能支持凸阵、线阵、相控阵、面阵、腔内、凸阵容积、腔内容积等探头。

4.1.2	支持实时显示组织图像和造影图像，支持造影击碎，支持斑点噪声抑制，具备混合模式。

4.1.3	支持微血管造影增强功能。

4.1.4	支持低机械指数造影。

4.1.5	支持向后存储≥8分钟电影。

▲4.1.6	支持在机实现超高分辨率造影成像，支持凸阵探头和线阵探头造影图像。

4.1.7    造影采集帧率≥99帧/秒。

4.1.8	造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线.可在双幅对照（B型+造影）的图像上进行TIC时间强度曲线分析，感兴趣区≥8个。

4.2	弹性成像

4.2.1	应变式弹性成像，具有压力提示，支持逐帧图像的压力大小查看，具有压力补偿技术。

4.2.2	应变式弹性成像支持应变、应变率等测量，具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性量化分析功能。

4.2.3	剪切波定量弹性成像，动态显示二维剪切波弹性成像图，支持凸阵探头、线阵探头等。

4.2.4	剪切波定量弹性成像，具备定量分析，定量测量参数可提供。弹性定量的参数包括杨氏模量值、剪切模量值、剪切波速度，定量组织的硬度信息。

4.2.5	具有质控稳定性指数、质控图、质控指数等质控形式，可自动生成剪切波弹性检查数据报告，报告中包含平均数、中位数、IQR/Median等量化数据，并且提供临床阈值供临床参考。

4.2.6 剪切波弹性成像支持高帧率成像，针对困难病人可提供穿透模式，提高困难病人检查成功机率。

4.2.7	支持在同一切面下同时进行应变式弹性成像和剪切波弹性成像并实时双幅显示。

▲4.3	粘弹性成像

4.3.1	支持腹部粘性系数和频散系数测量。

4.3.2	支持浅表粘性系数和频散系数测量。

4.4	多参数成像

4.4.1	支持同屏 多参数实时成像。

4.4.2	支持同屏 多参数定量分。

4.5	心血管成像

4.5.1	具备血管壁剪切应力的测量，具备自动射血分数功能。

4.5.2	具备组织多普勒成像功能，具备组织速度成像、组织频谱成像、组织能量成像、组织M型成像四种模式。

4.5.3	组织多普勒定量分析：支持运动追踪功能；同步显示≥8段心肌组织的运动速度，应变和应变率的曲线图。

4.5.4	心肌二维斑点追踪技术，对二维室壁运动斑点图像进行分析，自动追踪心脏组织运动，无角度依赖，快速高效的评估心肌运动。具有追踪向量图和参数曲线图数据包括速度、位移、应变及应变率，提供牛眼图评分，多参数定量分析。

五、测量分析和报告

5.1    一般测量

5.2	全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。

▲5.3 	支持肝肾比测量，自动计算肾皮质和肝脏的灰阶比值进行肝脂肪变性评估，肝脂肪变性的定量评估提供比传统定性评估更准确的定量分析。

5.4	血管内中膜自动实时测量功能；血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线。

5.4	全自动左心射血分数的测量，对冻结的心脏图像，可自动识别左心室的舒张末期和收缩末期，自动得出EF、SV等测量数值。

5.5	小儿髋关节自动测量功能，超声主机可自动识别组织结构，自动计算α角,β角，自动进行临床分型。

六、电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

6.1	电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放。

6.2	 支持原始数据存储，具有超声图像存档与病案管理系统。原始数据处理包括B模式、M型模式、彩色模式、PW模式。

6.3	 可批量、选择性输出图像。可在不中断检查时，实时进行存储、刻录并行处理。

6.4	内置双硬盘设计（非外接，包括固态硬盘≥120GB和机械硬盘≥500 GB），两个硬盘独立运行。

七、系统技术参数及要求

7.1.	二维灰阶模式：数字化全域动态聚焦

7.1.1    电影回放重现。

7.1.2    高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率。

7.1.3    声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦。

7.1.4    可回放重现。

7.1.5    增益调节：TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥4段，B/MB、B/M、C、D可独立调节。

7.1.6    接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理。

7.1.7    预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

7.1.8    接收超声信号系统动态范围30-260dB。

7.1.9    系统最大扫查深度＞40cm。

7.2	彩色多普勒成像

7.2.1	显示方式：包括速度 、速度方差、能量、方向能量显示等。

7.2.2	取样框偏转: ≥±20度（线阵探头）。

7.2.3	支持B/C 同宽。

7.3	频谱多普勒模式

7.3.1 	最大速度: ≥8.5m/s（连续多普勒速度: ≥22m/s）。

7.3.2 	最小速度: ＜0.25mm /s（非噪声信号）。

7.3.3	取样容积: 0.5-20mm，多级可调，支持所有探头。

7.3.4	偏转角度: ≥±20度 （线阵探头）。

八、连通性要求

8.1	支持网络连接。医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用。随时可以查看、存储等。

8.2	具有远程图像通讯功能。

九、探头规格

9.1   频率：无针触点式宽频变频探头,实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调

9.2   单晶体探头技术，支持凸阵、线阵、相控阵,腔内等类型探头。

9.3   探头数量需求：腹部探头1把、高频浅表探头1把、高频血管探头1把、成人心脏探头1把、介入专用探头1把。

9.4   凸阵探头，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性，探头扫查深度≥40cm。

9.5   阵探头，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性。

9.6   高频线阵探头频率≥24MHz。

9.7   成人心脏探头。

9.8   凸阵介入探头，专业介入穿刺探头盲区小。

9.9   性能：超宽频带变频探头，支持频带发射与接收。

9.10   探头频率范围：在1.0—33MHz之间选择，最高显示频率≥24MHz。

9.11   支持探头类型：相控阵、凸阵，线阵，电子矩阵探头。

十、外设和附件及其他要求

中标后，中标人同意提供样机校验以上所有性能和参数，校验内容包括标配和选配功能，如虚假应标或者与实际不一致，取消中标资格，且承担相应的责任。

采购包3：全自动免疫组化机

1.适用组织：用于对石蜡切片、冰冻切片、穿刺标本、细胞学标本等标本检测。

2.应用范围：可用于免疫组化单染、多色免疫组化染色（≥2个颜色）、p16/ki-67细胞学双染、快速冰冻免疫组化染色、原位杂交染色、免疫组织化学与显色原位杂交双染（EBER/CD3）、多重荧光等染色应用。（提供原厂生产且通过医疗器械注册证或备案证证明材料）。

3.程序设定：每个通道都可以按用户实际需求独立设计染色程序，满足特殊染色需求。仪器可同时运行染色项目≥2个，如免疫组化染色和显色原位杂交染色项目，提升效率。

4.免疫显色试剂：二抗采用微聚合物层叠技术，具有自主知识产权，获得国家发明专利，并通过CE认证。显色原位杂交与IHC能使用同一个二抗显色试剂盒同时染色，方便管理。

▲5.设备功能：在同一台仪器上完成全自动染色，包括烤片、脱蜡、抗原修复、一抗孵育、二抗孵育、显色直到复染所有步骤，无需人工干预，运行时间2.5-3个小时。

▲6.孵育方式：抗体试剂孵育采用玻片水平放置的方式，避免因倾斜角过大的孵育方式带来的染色不均风险。

7.试剂滴加方式：侧面滴加，避免直接滴加对组织损伤，避免脱片；每个架玻片通道配备有独立加液装置，减少等待时间，提升仪器加样效率。

▲8.采用固体液盖膜技术，有效防止试剂挥发，保证试剂均匀覆盖组织切片，保护组织不脱水不干片。

▲9.玻片数量: 满载≥60张玻片，且每个玻片可以单独设置染色流程和温度。

10.试剂位点：试剂位≥70种，满足不同项目的染色需求。

11.连续上载，即时上样（玻片架）：≥4个独立的玻片架，每架可独立加/卸载，可以连续上载玻片，增加实验室效率和灵活性。

12.加样方式：多机械臂≥2，且每个架玻片通道配备有独立加液装置（液流车≥4），减少等待时间，提升仪器加样效率。

▲13.反应仓恒温：仪器反应仓配备有温度控制模块，可设置温度，实现反应环境恒温控制。

▲14.试剂仓低温：试剂仓有温度控制模块，可实现＜16℃低温保存功能，一抗，机载二抗试剂可在试剂仓低温存放，避免试剂由于温度变化而导致的效价降低。

▲15.玻片独立温控：每个玻片位具备独立加热台（独立加热平台≥60个），可独立控温，而非同组架统一控温。每个玻片位可自主设置不同的抗原修复条件（包括修复液、修复温度、时间），可满足不同抗体指标最佳的修复条件。温控范围：室温-110℃。

16.多终端控制模式：配备有台式电脑操作，同时可以使用平板电脑远程控制。

17.环保设计：脱蜡液为环保无害液体，除DAB外，其他均为无毒环保液体，且有害废液和无害废液分开处理的人性化设计。

18.操作系统：简单易懂,人性化的中文操作界面，具备条码扫描系统，全自动识别样本及试剂。可连接LIS、HIS系统，一台电脑控制多台设备，同时可以实现平板电脑远程控制。

19.标签识别系统：OCR光学识别，带摄像头和红外线两种识别方式，杜绝人工错误；支持接入LIS/HIS。

20.自检系统：每日自动检测机器性能、试剂液面，智能化操作。

21.试剂管理系统：完整的试剂管理系统，可统计试剂使用量，剩余量，批号，有效期，便于实验室的质控。

22.数据库：染色过程全记录，对所有玻片进行全程追踪并报告，包括玻片运行事件，玻片的自身信息等，可随时调出玻片所有信息。

23.原厂可提供机载即用型一抗及浓缩型一抗试剂，满足不同切片检测需求。原厂试剂有送专用质控试剂，获得最佳（Optimal）结果，并提供证书。可提供原厂生产且与医疗器械注册备案证名称一致的试剂。

24.原厂可提供与仪器配套的机载二抗和免疫组化多染检测试剂盒。

25.机械参数：加样针采用精抛光不锈钢，减少交叉污染。

26.机载单个大容量辅助试剂桶、废液收集桶容量均≥4L，避免频繁填补辅助液体、倾倒废液带来的工作负担。

采购包4：荧光显微镜

一．显微镜主机部分：

1.1 ▲光学系统：无限远色差反差双重校正光学系统，物镜齐焦距离≤45mm（国际标准）。

1.2 同轴粗微调焦机构，内置免调节防下滑机构，不采用易损的外部松紧调节环。

1.3 明场照明装置：主动光强管理系统适用于所有物镜，用于自动调节对应物镜和滤块的光强。内置透射光科勒照明器，高亮度高显色性编码LED长寿命光源，显色指数＞95，大于60000小时使用寿命。

1.4 载物台：载物台无暴露齿条，耐磨阳极氧化表面，XY移动手柄具有15mm的可调延伸长度，以确保符合人体工程学的工作位置。

1.5 超宽视野三目镜筒，视场数>22mm，倾角30度。

1.6 十倍超宽视野目镜，高眼点设计，视场数>22mm，双目屈光度可调。

1.7编码物镜转盘具有光强记忆功能，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度。

1.8▲编码型物镜转换器≥6位，一体式固定在机身上，非现场组装式。

1.9针对正置显微镜应用优化的高分辨率、高透过率物镜：10×，20×，40×，100×。

1.10 聚光镜：非摆动式多功能聚光镜：NA0.9/1.25。在5x物镜观察下，无需摆动操作；带科勒照明调整后锁定装置。

1.11集成具有节能和延长照明寿命的Eco模式，当显微镜在空闲15分钟后会自动进入待机状态，单击任何按钮，显微镜系统立即重新启动，且用户可以启用或禁用Eco模式。

二．荧光系统：

2.1 荧光光源：全波段荧光光源，使用寿命>2000小时。无热效应液体光缆连接，光强可调。

2.2 ▲机身集成透射光、反射光电动光闸，一键切换荧光及透射光观察方式，切换到荧光时，透射光光闸自动关闭。

2.3高效红、绿、蓝Fish专用滤色块。

2.4 编码型荧光激发块转盘：≥6孔，复消色差荧光光路。

三．Fish成像系统：

3.1▲软件系统具有二类医疗器械注册证。

3.2 Fish专用黑白数码冷相机。

3.3象元尺寸：2/3英寸芯片。

3.4▲软件具有景深叠加功能。

3.5操作界面友好，对应于图片处理的每一步，软件自上而下的操作过程按钮，满足用户对操作过程尽量合理、简单的要求。

3.6可利用快捷键自动去除背景荧光，达到最佳图像效果。

3.7可在单通道荧光或组合荧光下对图像进行分析。

3.8强大的增强和修改功能：自动或手动二值化控制、背景修正、自动背景杂质清除、局部放大，和阈度值处理。可进行文字及其他标签的注释。对图像也可进行修改，移动，复制，删除，灰度调整等不同于photoshop等常用图像软件的处理方法。

3.9可自定义的用户诊断报告模版：全面的文档管理，保存原始的图像和全部的操作步骤，无限次可撤销任一操作。

- ▲FISH系统包含的显微镜、摄像头及分析软件需由同一厂家整合，统一提供售前售后服务。

- 采购包5：病理图像分析及诊断系统

- 系统整体要求

  - 系统设计遵循开放性、安全性、易用性、稳定性等原则，设计理念具有较强的领先性，有良好的扩展性和灵活性，能够适应科室未来业务发展。

  - ▲不限制系统使用的工作终端（电脑或用户账号）数量；

  - 不限制浏览器版本和电脑操作系统版本；

  - 支持根据用户的使用习惯设置工作站的默认选项和默认值；

  - 支持SQLServer/MySQL等主流数据库；

  - 系统包含病理全流程信息化管理、质控管理、数字切片管理、远程会诊、智能化诊断的完整功能；（提供二类医疗器械（独立软件）注册证书复印件）。

  - 协助医院完成各类测评工作（包含但不限于电子病历应用水平分级评价、互联互通标准化成熟度测评、信息安全等级保护评审等）（可配合评审针对已完成的各项接口进行微调测试；可配合信息化评级进行病理系统部分功能调整升级）

- 标本管理工作站

  - 可对标本存放位置进行创建和管理，并可置常用位置，方便存放。

  - 扫标本二维码自动存放。

  - 取出标本时，扫标本二维码进行核对，取出流向为临床转运病理科，并支持打印交接单。

  - 取出标本时，扫标本二维码进行核对，取出流向为病理重新取材，并支持打印汇总表。

  - 取出标本时，扫标本二维码进行核对，取出流向为销毁，并支持打印汇总表。

  - ▲支持扫描标本条码或多种条件查询标本，查询后可进行打印清单、存放等操作。还能直观展示标本的全流程闭环，包括标本离体固定、核对、发送、接收、登记、取材、耗尽、销毁等环节。

- 接收登记工作站

  - 支持扫标本二维码进行接收，记录标本接收时间和接收人信息。

  - 对于不合格标本支持拒收操作。

  - 支持常规病理检查、术中冰冻病理检查、细胞学病理检查、分子病理检查、免疫组化检查以及疑难会诊病理的登记。可以选择扫码提取登记信息，也可以进行自定义输入，包括患者基本信息、检查项目以及标本信息等。

  - 支持对取材时医嘱标记的冰冻病例进行转为常规病理的快速登记。

  - 支持对常规病理、冰冻病理、细胞学在诊断时开单的分子医嘱进行快速登记，并提供灵活的拆号功能，以适应不同的分子医嘱登记需求。

  - 支持登记后根据当前病例库编号规则自动生成病理号，并可自动升位，同时提供自定义调整功能，确保病理号的唯一性。

  - 登记成功后可设置自动打印病理号标签、申请单、回执。

  - 支持对接收费系统，直接显示收费明细和收费状态，方便登记时进行费用确认、补收费等操作。

  - 支持对病例进行人工确费，并更改其确费状态，支持批量操作。

  - 支持按条件查询病例登记信息，并支持修改、补打标签等操作。

  - 支持按照病理类型或者检查项目配置个性化送检信息和默认值，提高登记效率。

  - 支持登记不录入标本并设置需要后续提醒补录标本。

  - 支持对送检申请单对接高拍仪进行图像存底，可在后续环节调阅。

  - 同一个患者有多次病理检查时提示，并可在登记确认时进行提醒。

  - 支持对已登记的病例进行撤销，撤销时强制要求输入原因。

  - 对送检标本进行质控评价，并可在质控统计进行数据查询汇总管理。

  - 对送检申请单进行质控评价，并可在质控统计进行数据查询汇总管理。

  - 支持病例登记时指定诊断的医生。

  - 支持用户根据使用习惯设置登记页面的默认值和默认操作。

  - 支持对暂时无法录入标本的病例做出补录标识，方便后续补录。

  - 支持登记时对病例进行留言。

- 取材工作站

  - 支持常规病理、冰冻病理和细胞病理取材，包括活检取材、手术取材。

  - 系统自动提示待取材的病例、补取技术医嘱的病例，多个取材台可按照号段直接展示需要取材的病例，并支持快捷上一个和下一个病例进行取材，也展示最近打开病例。

  - 取材记录员和取材医生双人同步操作，双界面的取材信息同步显示。

  - 支持标本扫码定位患者。

  - 支持边取材边打印包埋盒。

  - 冰冻病理取材时，支持取材时直接打印冰冻切片的标签或者对接玻片打印。

  - 大体所见自动提取标本名称。

  - 支持单机常用词进行添加，双击快捷插入大体所见常用模板，并可对模板进行维护，包括新增、编辑和删除，并统计处模板被引用的次数。

  - 在取材按照科室亚专科进行分类，为后续派片做准备，并可以按照取材关键词进行自动亚专科分类。

  - 技术员根据取材医生的口述记录当前取材明细，包括取材部位、材块数、附言（脱钙、用完、全埋、对剖等定制化附言）、任务来源（正常、冰冻、冰余、补取）、加做项目（如HP）、当前放置的脱水篮等信息。

  - 支持取材明细对当前包埋盒所放置的脱水篮进行标记，为脱水批次做好准备工作。

  - ▲支持对取材剩余标本进行全取和保留的标记。可以详细标记多个标本，并在标本全流程中将全取标本标记为正常耗尽。还可以对剩余标本进行存放、取出和销毁等操作，以灵活管理取材剩余标本的处理。

  - 系统进行同患者的检索，支持取材时查看患者历次病理的取材记录和报告。

  - 针对补取病例可展示开单医生及医嘱特殊说明。

  - 支持快速冰冻病例转常规病例，一键标记进行常规病理医嘱开单。

  - 支持大体取材拍照、录音（可选，需另采购硬件和服务）。

  - 包含取材明细、大体所见等信息，可根据个人偏好设置是否需要预览后打印或直接打印。

  - 可对接讯飞语音系统，实现智能语音取材记录（可选，需另外付费）。

  - 支持在大体摄像下，发起远程取材指导（可选，需另采购硬件和服务）。

  - 支持一键打开患者360信息（需与360系统进行对接）。

  - 支持在取材环节，进行人工确费，或者接口自动补费操作，医生允许的条件下，可以根据冰冻实际取材蜡块进行收费，或取材医生根据实际判断可预收免疫组化费用（可选，接口收费需与收费系统进行对接）。

  - 取材附言含脱钙的蜡块，支持对上机脱钙蜡块进行确认操作，脱钙时自动发送延期通知，并针对当前病例更新报告时效规则，脱钙确认的方可进行核对。

  - 取材结束后，支持取材蜡块确认核对，可对接高拍仪拍照留底。支持按照多种筛选项进行核对操作：按照脱水篮进行核对，按照脱钙蜡块进行核对，或者全选批量进行核对。核对蜡块数。

  - 蜡块核对之后，支持打印取材交接单。

  - 支持根据标本类型提前打印包埋盒。

  - 根据用户的使用习惯可以设置取材基本信息栏展示信息，含病理号、患者姓名、年龄、性别、传染表示、标本信息、住院号门诊号、检查项目、临床诊断等信息。

- 脱水工作站

  - 支持在触摸屏上进行精细化操作，选择脱水机、扫描脱水篮或勾选系统中的脱水篮，并确认脱水开始和结束时间，进行上机脱水精细化操作。

  - 可按照多种进行脱水信息查询，待脱水、脱水中、已脱水等蜡块信息。

  - 待脱水列表可进行批量上机脱水操作。

  - 脱水中的蜡块，针对异常脱水情况可进行中止操作，重新上机脱水。

  - 支持对脱水设备进行管理，并设置常用脱水时长和脱水通道。

  - 支持对科室的脱水篮进行管理，包括装订和维护二维码信息，以及脱水篮的蜡块容量信息。

- 包埋工作站

  - 支持在触摸屏上进行精细化操作，比如取消包埋、显示大体所见、包埋要求、包埋记录等。

  - 每个包埋工位配备触摸屏和扫描枪可实现扫码包埋操作。

  - 扫描蜡块二维码展示当前病例基本信息和蜡块信息，包括材块数和取材部位等信息，并自动进行包埋确认。

  - 遇到无法包埋的情况可以进行质量反馈并取消包埋任务，比如包埋时发现无组织的情况。

  - 包埋中发现有质量问题的，支持进行质量反馈，包括材块数不一致、有异物等情况，并支持在触摸屏上自定义输入其他质量问题。

  - 实时统计每个技术员当日的包埋工作量，并在包埋页面上显示。

  - 支持跳号提醒。当同一个病例下的蜡块未包埋完便切换到其他病例时，系统会提示技术员上个病例的蜡块未包埋完。

  - 支持触摸屏操作切换蜡块。当蜡块二维码被蜡污染导致无法扫描时，可以在触摸屏上点击上一个/下一个蜡块进行快速切换。

  - 可按照多种方式进行包埋信息查询，比如病理号段、包埋状态、是否加急、包埋时间、取材时间等。

  - 可以查询有质量反馈的蜡块，并可将蜡块信息、包埋人、包埋时间、质量问题导出成质控文件保存到本地。

  - 对于待包埋的蜡块可进行批量包埋确认操作。

  - 支持自定义快捷查询条件并保存在系统中，方便下次快速使用。比如设置当天未包埋的查询条件、当天有质量问题的查询条件，保存后系统页面会实时展示相关的汇总数据，并支持点击后查看到详细信息。

  - 自定义设置的查询条件支持添加到个人主页的数据面板中，方便登录系统之后一眼能看到相关的包埋数据。

  - 支持将包埋数据提取到BI报表中，方便在大屏实时查看，也方便将相关统计数据导出到本地。常见的数据统计包含：每个技术员每天、每月的包埋工作量，每天、每月有质量问题的蜡块数量及具体的质量原因。

- 切片工作站

  - 支持在触摸屏上进行精细化操作，扫描蜡块二维码自动打印当前蜡块对应的未切切片的标签，可对接标签打印机或者玻片打号机。

  - 扫描切片二维码自动完成切片，并可在屏幕上显示该蜡块的材块数、取材部位等信息，方便切片技术员按照要求进行切片。

  - 当一个蜡块有多种切片任务时，系统会展示所有切片任务，以便技术员根据医嘱要求执行切片任务。比如一个蜡块同时开了深切的技术医嘱、免疫组化和分子的医嘱，技术员扫描这个蜡块的二维码时，系统会展示深切片、免疫组化片和分子的切片信息。

  - 扫码切片的过程中支持跳号提醒，当一个病例的切片还未切完就跳到下个病例时，系统会给出相应提示。

  - 触摸屏上可以实时显示技术员当天的切片工作量以及切片记录。

  - 针对特殊情况导致切片任务不能完成时，可以取消切片。

  - 除了常规病理切片的打印和确认之外，还支持冰冻、细胞、会诊、分子、免疫组化和特殊染色切片的打印和确认。真正实现全流程、全业务场景的切片管理。

  - 可以根据患者做的检查项目类型以及取材明细，实现自动设置切片任务。比如针对分子项目设置项目片、质控片、白片的数量；针对加做的HP项目生成额外的HP切片；针对需要阴性对照的免疫组化项目生成阴性对照切片。

  - 支持合并切片、病理套餐检查（如胃镜HE&HP）以及分子病理质控片项目片等多种切片任务的自动生成，无需人工干预，系统根据病理医生的医嘱要求自动生成相关切片。

  - 支持常规切片按照多种条件进行切片信息查询，待切片、已切片、技术医嘱片（重切、连切、深切、隔切、白片）等切片信息。

  - 支持免疫组化切片按照多种条件进行切片信息查询，待切片、已切片、技术医嘱片（重做、撤销）、对应设备的信息查询。

  - 支持将免疫组化切片和特殊染色切片独立开来，不同切片的技术员可以独立使用系统，互不干扰。

  - 支持分子病理切片按照多种条件进行切片信息查询，待切片、已切片、技术医嘱片（重切）、检查项目、切片类型（质控片、项目片、备片）的信息查询。

  - 支持细胞切片按照多种条件进行切片信息查询，待切片、已切片的信息查询。

  - 支持会诊切片按照多种条件进行切片信息查询，待切片、已切片的信息查询。

  - 支持冰冻病例的冰冻切片按照多种条件进行切片信息查询，待切片、已切片的信息查询。

  - 可以根据每个技术员的切片习惯和操作习惯设置不同的快捷查询条件保存到系统中，方便每个人进入切片工作站之后可以快速知道想要的信息，比如当天总的切片工作量、“我”完成的切片工作量等。

  - 支持在个人主页显示切片工作量，方便技术员登录系统即可知道今天的切片任务。

  - 可对接标签打印机或者玻片打号机进行批量切片打印，或扫码切片的时候按需打印。

  - 可以根据病例类型、检测方法提前设置好不同的打印机，在切片打印页面可以一键将切片发送到指定的打印机上进行打印。比如常规切片设置为玻片打号机，细胞切片设置为标签打印机；或者常规大标本设置一个玻片打号机，常规小标本设置一个专属的玻片打号机等。

  - 支持主流免疫组化仪的常规对接，包括徕卡、罗氏、Dako等免疫组化仪。将免疫组化仪所需的病理号、抗体名称、患者姓名等信息自动传送给免疫组化仪，以便免疫组化仪打印特制的标签。

  - 支持跟免疫组化仪进行深度对接，根据各个免疫组化仪厂家的要求生成一个兼容性的二维码，该二维码包埋免疫组化切片的相关信息，可以被免疫组化仪自动识别。该功能可以实现将全部免疫组化切片用玻片打号机打印，省去不同免疫组化仪贴不同标签的烦恼，真正意义上实现一码通。

  - 待切片的切片任务可进行批量确认切片操作。

  - 支持分子的切片交接流程，系统可以记录分子切片的取片时间和取片人。

  - 针对分子病理切片组织不够不足以进行下一步检测，支持退回蜡块进行更换或者中止实验。

  - 免疫组化、特殊染色、分子医嘱开立后可以打印蜡块调用表，方便技术员根据蜡块调用表去档案室调取蜡块切片。

  - 切片完成后可以打印切片明细表，用于工作交接。支持按不同的切片类型分别打印不同的交接单。

  - 支持定制化BI报表，将关注的信息提取到数据大屏，或按需导出到本地。比如每天的切片工作量、每天重切深切的量等。

- 染色封片工作站

  - 支持在触摸屏上进行精细化操作，扫描切片二维码自动确认完成染色封片。

  - 可按照多种进行染色封片信息查询，待染色、染色完成、切片评级、病例类型等切片信息。

  - 待染色的切片可批量进行染色确认。

  - 支持染色完成前或者染色完成后进行切片评价，也支持展示诊断医生对切片的评价。

  - 支持技术负责人在染色封片前进行切片抽检，进行切片评价，并生成抽检记录，统计优良率。

  - 支持对抽检记录进行打印。

- 分片工作站

  - 可按照多种进行切片信息查询，未分片和已分片、已签收和未签收的数据查询。

  - 支持自定义分片规则，包括按亚专科分、号段平均分等规则进行分配。可以分配初诊和分配复诊，分配复诊即提前锁定在复诊环节的复诊医生。系统同时提供实时切片统计功能，使用户能够随时了解当前初诊医生和复诊医生的切片情况，以便根据实时数据进行分配操作。

  - 支持排班信息查询。

  - 对切片可以进行批量分片，用于切片交接签收。

  - 支持切片交接单打印操作，记录切片交接信息。

  - 配合科室无纸化，可在系统在线快速签收切片。

- 诊断工作站

  - 打开诊断工作站自动显示“待我诊断”、“最近打开”、“我的病例”、“我申请的复诊”、“全部病例”等列表。

  - 支持根据医生具体工作自定义创建病例列表筛选条件，快速查询所需病例，如“我的延期病例”、“远程会诊冰冻病例”、“细胞学待我诊断病例”、“待我审核的分子病理”、“需补费有特检医嘱的待审核病例”等，灵活支持多种条件进行创建。

  - 病例列表显示病例状态和特殊标识，可标记当前病例状态：即将超时、超时、补充报告、加急、延期通知、特需/VIP等。

  - 可以个性化配置基本信息在列表中的展示。比如病理号、患者姓名、病例状态、缴费状态等信息的展示以及展示的顺序。

  - 冰冻病例支持不限次数的独立冰冻病理诊断报告，单独记录初诊医生、复诊医生、审核医生信息

  - 在书写冰冻快速报告时可提取标本信息和取材大体所见信息到诊断内容中。

  - 开启冰冻快速诊断时，可以选择多个送检标本。系统根据标本添加时间准确计算冰冻报告时效。

  - 支持自定义冰冻报告时效规则，支持卫健委13项病理质控指标中的冰冻报告时效计算规则来计算冰冻时效，第一个标本按30分钟计算，每增加1个标本会自动延长15分钟诊断时间。

  - 冰冻报告超时后系统强制要求填写超时原因，支持自定义输入原因或下拉框快捷选择常见原因。

  - 可在一个页面同时进行线下常规、冰冻快速、冰冻石蜡、分子、细胞、会诊、特检病例的诊断和线上远程会诊病例的诊断。

  - 可自定义输入诊断内容，也支持结构化标准模版诊断。

  - 结构化报告内容支持提取成文本内容，并支持回传给第三方系统。

  - 提供覆盖消化、乳腺、泌尿、内分泌、胸部、女性生殖、皮肤、中枢神经、骨髓等多个亚专科的结构化诊断模版。

  - 提供包括TBS、LCT、TCT、DNA倍体、阴道分泌物等细胞结构化诊断模版。

  - 提供FISH阴阳性智能判读、肺癌十基因、十一基因、微卫星、KNPB、克隆性检测、Sanger测序等多种分子结构化诊断模版。

  - 可以根据病例类型、检测方法、亚专科来设置模板匹配规则，系统会根据规则自动匹配最合适的模板给医生使用。

  - 结构化模板内容可以根据科室情况进行定制化调整，也可以定制化增加新的模板。

  - 支持在诊断时上传Word文件，系统根据Word文件内容自动整合成一份病理报告，并在系统完成审核、签发、发布的流程。

  - 支持上传第三方系统的PDF报告（比如流式细胞的报告、DNA倍体报告、分子报告等），并在系统完成审核、签发、发布等流程。

  - 病理报告支持自动扩页功能，以便支持内容较多的分子报告。

  - 在书写诊断内容时可以快捷插入个人常用诊断文本模版，也支持科室内共享诊断模版。

  - 在书写诊断内容时可以快捷插入取材大体所见信息。

  - 开完特检医嘱后，可以将特检结果记录在系统中，书写诊断内容时可以快速提取免疫组化结果到诊断内容中。

  - 在书写诊断内容时，如果该病例有开分子医嘱，且分子诊断已完成时，可以将分子诊断结果快速提取到当前病理诊断内容中。

  - 诊断内容自动保存。系统自动保存每次诊断的内容，精确到秒。方便比对每次诊断内容的差异，也方便快速找回误删的内容。

  - 提供定向复诊、多级复诊功能，初诊和复诊内容分开保存。并可以统计初诊医生工作量、复诊医生工作量。

  - 支持提前预分配复诊医生，初诊医生诊断完之后提交复诊时系统自动显示预分配的复诊医生名字供初诊医生选择，也支持批量提交给预分配的复诊医生诊断。

  - 提交复诊或审核报告时可以填写病理诊断与临床诊断、原单位诊断的符合情况，如果当前病例有关联的冰冻、细胞病例时，还可以填写组织病理与冰冻诊断、细胞诊断的符合情况。

  - 提交复诊或审核报告时可以填写肿瘤传报值，除了恶性肿瘤的传报外，还支持肿瘤、癌前病变的传报。不同的传报值有对应的传报章体现在报告上，方便临床医生和患者查看。

  - 提交复诊或审核报告时可以危急值。临床医生在查看病理报告时可以查看到危急值，以便采取相应的治疗措施。比如恶性肿瘤出现切缘阳性时，病理医生可以通过危急值传报给临床医生。

  - 支持肿瘤传报的智能提醒。提交复诊或审核报告时，系统能够识别出诊断内容中的恶性疾病关键词，并提醒医生进行传报。支持卫健委要求的100+种恶性疾病的识别。

  - 支持根据患者性别和送检科室对诊断内容进行智能检查，当诊断内容中出现与性别、送检科室不符的关键词时对诊断医生进行提醒，以免误发报告。

  - 所有病理类型支持不限次数的补充报告，每一份补充报告单独记录初诊医生、复诊医生、审核医生。

  - 开启补充报告之后病例会有特殊标识，方便在诊断时快速查询含补充报告的病例，在诊断列表中也能一眼看出有补充报告的病例。

  - 补充报告开启之后支持取消，取消之后不影响病例之前的诊断结果和诊断记录信息。

  - 可以根据补充报告的开启时间、审核时间、签发时间来统计补充报告的报告周期和每个环节的时长。

  - 支持自定义补充报告的时效规则，可以在下医嘱的时候开启补充报告的时效计算，也可以在开启补充报告的时候启动补充报告的时效计算。

  - 支持自定义初始报告的时效规则，系统可以同时计算冰冻快速报告、初始报告、补充报告的报告时效和周期。

  - 对于超时、即将超时的报告，系统能够提醒，并且能快速查询出报告超时和即将超时的病例。

  - 可以自定义诊断犹豫期和报告自动签发规则，比如审核之后6小时内可以取消审核重新书写诊断内容，报告审核6小时之后自动签发供临床医生查阅。

  - 可以自定义报告发布规则，以便患者查看报告。例如在报告签发24小时之后自动发布到患者端，供患者查阅。

  - 支持开具免疫组化、特殊染色等特检医嘱，可通过快捷的套餐选择医嘱项目，也可进行自定义输入。

  - 特检医嘱的套餐支持科内共享，也支持病理医生维护自己的个人套餐。

  - 支持预开医嘱，预开医嘱当经审核之后生成正式医嘱单。已正式开单的医嘱项目将在医嘱工作站生成相应任务。

  - 特检医嘱在正式开单后，用户可对医嘱进行加做项目、申请撤销以及申请重做等操作。申请撤销项目后需经技术负责人审核，审核通过后才能撤销项目，否则项目会继续按技术室的流程完成制片。

  - 支持补取、重包、深切、连切、隔切、白片等技术医嘱，开单的医嘱将在对应的取材、包埋、切片工作站生成相应的任务提示。

  - 支持开具分子医嘱，支持医嘱进行预开单和审核流程。已正式开单的医嘱项目会在医嘱工作站产生相应任务，开单后也可加做项目、申请撤销。

  - 开具分子医嘱之后支持打印分子医嘱单，方便分子室根据医嘱申请单执行医嘱、登记相应分子病例。

  - 支持开具分子技术医嘱，可以在诊断过程中发起加做分子项目、重做分子实验的医嘱要求。

  - 支持在特检医嘱、技术医嘱、分子医嘱开始执行后，系统自动触发延期通知。延期通知可在临床端查看，方便临床医生了解病理内部流程以及迟发报告的原因。

  - 当出现欠费或其他特殊情况时，支持病理医生手动发送延期通知，告知临床医生迟发报告的原因以及预计的报告时间。

  - 支持在诊断过程中将病例退回。可以选择退回到登记工作站或者退回到初诊，如果是线上远程会诊的病例还可以选择退回到送检医院，并提供常见原因供选择，如修改患者信息、补充材料、终止诊断等，也可以自定义退回原因。

  - 支持根据患者的身份证号、住院号、门诊号、体检号等信息对患者进行唯一识别，并自动关联该患者的历次检查病例，以便诊断医生查

  - 支持多院区病例自动关联，当同一患者在多个院区有做过病理检查时，可以查看到该患者在全院的病理诊断信息和报告信息。

  - 支持老系统病例自动关联，当系统切换之后，可以将老系统的病例信息迁移到新系统，并根据患者ID进行识别和关联。

  - 可以查看与当前病例关联的同名病例。

  - 支持病例基本信息查看，有权限的用户可进行基本信息修改。

  - 支持查看取材记录的大体所见、蜡块、标本剩余状态等信息，有权限的用户可以进行编辑。

  - 可以查看取材环节采集的巨检图像，并可以将巨检图像插入到报告中。

  - 支持对接CCD相机，可以在诊断页面进行快速采图，无需切换系统也无需切换页面。

  - 支持在采图时调节CCD相机的采图参数，比如亮度、色彩、翻转、旋转参数调节。无需打开专门的CCD相机软件，方便医生使用。

  - 诊断医生可以在诊断页面实时看到镜下图像，方便看着镜下图像书写诊断内容和镜下所见内容。

  - 可以手动上传外部图像到系统中，也可以将采集的图像批量下载到本地。

  - 支持描述病理图像的备注信息，也支持将图像和备注信息插入到报告中。

  - 支持批量采图功能，可以在输入病理号之后进行快速、连续的采图操作。

  - ▲支持查看病例在每个流程节点的详细操作信息，包括操作人、操作时间、以及操作事项。该记录从登记病理号产生、取材、脱水、包埋、切片、染色、诊断、签发、加做医嘱等所有关键动作节点一一记录，为用户提供便捷的病例追溯功能。

  - 可以查看每个病例的流程闭环图，显示病例的主要流程节点和当前所处的状态。同时支持临床医生在送检端和报告查询端查看病例的流程闭环图。

  - 记录病例在诊断环节的操作痕迹，区分正式提交复诊记录和中间草稿记录，可以查看到病理诊断、修改人、修改时间等字段的操作痕迹。

  - 可以对病例进行整体质控评分，也可以对病例下的所有切片分别进行质控评分。

  - 支持自定义切片质量的评分项，可以根据科室要求设置每个质控项的扣分标准。

  - 支持对接患者360系统，实现一键跳转到360系统查看患者详细信息。

  - 可以在诊断页面查看分子病例的全部实验信息明细。

  - 支持个人笔记的功能，方便诊断医生记录下经典病例的诊断思路和后续的随访计划等。

  - 可以对病例进行ICD-O分类，有自动生成ICD-O编码的辅助小工具。

  - 支持批量下载含患者基本信息表头的Word文件。

  - 支持批量下载PDF病理报告。

  - 支持批量下载Word病理报告和对应的病理采图。

  - 支持上传下载附件至该病例，如送检单、内镜报告、影像报告等。

  - 支持科内留言和公开留言，可以发送文本信息和附件信息，可以自定义设置留言未读消息提醒。

  - ▲支持在真实或等比例的虚拟例图中对标本病变的具体位置进行还原标注，帮助临床医生准确了解病变位置，从而制定更为精准的治疗方案。

  - 可以对撤回报告操作进行权限控制，没有撤回报告权限的医生可以发起撤回报告申请，由有权限的医生审核同意之后再执行撤回报告操作。

  - 打印报告之后自动记录打印信息，包含打印时间、打印人和打印次数，以便查看临床端和患者端的打印情况。

  - 支持诊断时，一键向上级会诊单位发起远程会诊，可同时将数字切片同步上传。

  - 支持对病例创建科内会诊记录，并可记录会诊医生、时间和会诊意见。

  - 支持病例收藏，可以选择将病例收藏到个人收藏夹、共享收藏夹、病理题库或者数字图书馆中。

  - 可以在收藏夹里面查看和管理个人收藏的病例和科室共享收藏的病例，并支持将收藏的病例进行分组管理，也支持将经典病例批量导入到考试题库中。

  - 诊断完成后支持打印诊断底单。

  - 可以在诊断页面查看病例的收费详情，支持与收费系统对接实现补费、退费的操作。

  - 支持对接第三方AI辅助诊断平台，AI智能诊断结果能直接填入诊断页面结构化诊断报告中。

  - 支持数字切片的标注、测量、多片阅览、旋转等。

  - ▲支持基于数字切片进行智能分析，包括细胞计数、免疫组化分析、核分裂象检测、智能质控等基础算法。

  - 支持多种查询条件检索病例信息，支持通过关键词查询临床诊断、大体所见、病理诊断内容，支持按报告模板、报告时效、缴费状态等查询病例。

  - 支持将查询条件保存下来，方便下次快捷使用。

  - 可以查看一个医生诊断过的所有病例、提交过复诊的所有病例、开过医嘱的所有病例。

  - 支持根据检查项目、标本类型设置自动判读的规则，实现病理诊断的快速判读，提高诊断内容的书写效率。

  - 支持移动端适配，可以在手机和PAD上使用诊断工作站，方便医生远程在线发报告。

  - 可以根据病理医生诊断习惯设置诊断工作站的布局和按钮，可以设置信息展示区的内容，信息栏的内容和操作区的按钮。方便医生将不常用的功能隐藏掉，让诊断页面更简洁。

  - 支持定制化BI报表功能，可以按需定制各种报表，比如诊断工作量、医嘱工作量、超时报告统计、报告周期统计、冰冻及时率、冰冻符合情况、细胞符合情况、临床符合情况、会诊符合情况、恶性肿瘤传报等。

  - 具备详细的权限管控，可以针对初诊医生、复诊医生、审核医生、科室管理员、病理科主任等设置不同的权限，以实现病理质控的层级把控。

- 分子病理工作站

  - 支持按照各种条件查询HE质控数据，待质控、已质控、跳过质控、或者根据不合格的操作等，组合进行信息查询并保存常用条件。

  - ▲支持对分子病理标本进行HE质控结果的记录，包括肿瘤细胞比例和数量、目标细胞比例和数量，以及质控结果是否合格等信息。多个标本可分开进行质控，对于不合格的标本，系统提供了重切、更换标本、退回病例以及直接发报告通知患者等操作选项。

  - 支持针对白片较少的分子病理，进行操作HE质控，直接提取核酸。

  - 支持按照各种条件查询核酸数据，待质控、已质控、跳过质控、或者根据不合格的操作等，组合进行信息查询并保存常用条件。

  - 支持对分子病理标本记录核酸质控结果，包括DNA含量、RNA含量、核酸纯度、提取量等信息。多个标本可分开进行质控，对于不合格的标本，系统提供了重切、更换标本、退回病例以及直接发报告通知患者等操作选项。

  - 支持按照各种条件查询分子实验数据，待实验、已实验、中止实验、或者根据实验失败的操作等，组合进行信息查询并保存常用条件。

  - 待实验的数据可以批量进行实验操作，标记实验成功或者失败，实验失败可以进行重切、更换标本、退回病例和直接发报告通知患者等操作。

  - 进入待实验的数据，可以按照规则，自动指派实验员。

  - 支持检查项目和基因检测对应的管理，基因、外显子、碱基变化、氨基酸改变、FISH探针、按照病种进行阴阳性自动判读，支持在诊断时自动对所需检测的基因做提取发报告。

  - 支持将分子检查项目按照不同检测方法进行配置管理。

  - 支持按照检查项目和标本类型控制流转过程，切片→HE质控→核酸质控→实验可以灵活配置。

- 归档借阅工作站

  - 支持存储位置设置，包含存储架和存储柜。

  - 支持蜡块和切片归档，可扫描蜡块、切片进行操作，并录入具体的归档位置，逾期归档进行提醒。

  - 支持患者将蜡块或白片外借，可快速查询蜡块和切片所有位置，并记录切片和蜡块借阅明细、借阅人、押金和用途等信息，并支持打印借片凭证。

  - 支持扫码借片凭证的条码进行归还操作，可记录会诊结果、与外院会诊符合情况、会诊单位、会诊专家及退还押金等归还登记信息。会诊结果将同步直诊断和质控统计供查阅和统计。

  - 管理所有借还记录，逾期提醒。

- 医嘱工作站

  - 支持查询医生在诊断开具的免疫组化医嘱、特殊染色医嘱，可一键执行、退回。

  - 支持查询医生在诊断开具的分子医嘱，可一键执行、退回。

  - 支持查询医生在诊断开具的分子医嘱，可查询和跟踪进展。

  - 支持查询在取材时快速标记需要转做常规的冰冻病例，可一键执行。

  - 支持打印医嘱所需蜡块清单。

  - 支持查看医嘱执行情况记录信息。

  - 对接收费系统，特检开单时可以直接确费。

  - 支持自定义特检编号规则。

- 报告工作站

  - 支持按照患者姓名、住院号、门诊号、体检号查询病理报告、延期通知、历次检查、未发报告的流程闭环和责任病理医生。

  - 支持打印报告，也可以批量打印患者所有报告。

  - 支持报告同步到自助打印机。

  - 支持报告同步到微信公众号（需接口对接）。

  - 将原系统中的历史病例基本信息及其报告文件接入到现有系统，支持病例关联历次检查，支持历史报告查询。

- 行政管理工作站

  - 科室排班管理。

  - 科室值班管理。

  - 科室周期事件管理，比如分享会、读片会。

  - 可以在系统发送重要的科内通知。

  - 支持节假日管理。

- 试剂耗材管理

  - 创建、添加试剂、耗材、设备等物料条目信息。

  - 试剂耗材入库管理，记录入库时间、入库人、入库数量等信息。

  - 试剂耗材出库管理，记录出库时间、出库人、出库数量等信息。

  - 试剂耗材领用信息记录。

  - 可以根据试剂耗材的库存量自动提取生成采购清单。

  - 可以设置库存的低值预警，当试剂耗材的库存量低于阈值时系统自动提醒。

  - 试剂耗材库存管理，可以进行定期盘库、校正库存量等操作。

  - 物料元数据维护。

  - 可以设置套餐，将相关试剂添加到套餐中。

- 质控统计

  - 可以按国家质控中心要求的13项病理质控指标进行质控统计，并支持图表、数据大屏显示。

  - 支持查看和统计所有切片的评价，包括制片环节的抽检评价、诊断医生填写的切片评价，同时也提供直接进行切片评价的功能。

  - 支持自定义创建抽检记录，按照病例类型、日期，自定义抽取数量，以及支持随机抽检和按照病理号顺序抽检2种方式，抽检后自动统计抽检结果，包含阳性病例数、肿瘤传报冰露书、切片优良率、诊断符合情况等。

  - 支持对分子实验室和免疫组化室创建质评活动，记录举办单位和时间以及质评结果。

  - 统计技师和病理医生工作量，包括取材数、补取数、HE切片、免疫组化切片、技术医嘱切片、初诊数、复诊数、审核数等。

  - 支持定期更新病床数、病理医师数、病理技术员数。

  - 支持查询按照时间统计免疫组化项目的数量和结果汇总统计。

  - 支持查询按照时间统计病例数，包括患者来源如住院、门诊、体检，病理类型分库查等询，病例数统计支持多个维度，包括病例总数、恶性肿瘤数、蜡块数、总金额、报告及时率等。

  - 支持对病例进行质控评价，包括冰冻诊断符合、原诊断符合、临床诊断、细胞诊断、外院会诊符合评价，并支持将科内在诊断、归档等工作站已有的质控评价数据进行查询。

  - 支持展示科内对送检标本和申请单的质控评价统计，同时提供多维度条件查询功能。

- 病理图书馆

  - 可以按照亚专科分类进行检索及病例管理。

  - 可以按照ICD-O 解剖学分类进行检索及浏览。

  - 在诊断过程中可以将经典病例收录到图书馆，并按亚专科、ICD-O进行分类。

  - 已收录的病例可以按亚专科和ICD-O进行分类统计。

  - 可以查看收录的病例详细信息，包括基本信息、诊断信息、数字切片信息等，并支持在线评论。

  - 可以查看、打开病例关联的数字切片。

  - 可以查看经典病例的病理报告。

  - 可以按综合条件查询病例。

  - 通过不同关键词自定义检索需要查找的病例。

- 个人工作台

  - 显示个人工作日历，如冰冻日历/排班提醒等。

  - 支持用户自定义显示个人待办事项卡片，根据个人在其他工作站的常用数据进行直接关联。可以添加包括待我诊断病例、即将延期病例预警、待取材病例、待我补取病例、包埋本周质量有异的病例、待切片、技术医嘱片等在内的诸多待办事项，以满足个性化需求。

  - 显示系统消息通知、科内通知、关键信息提示等。

  - 可自定义个人头像、签名等个性化信息。

- 系统设置

  - 设置与管理用户账号、角色、权限。

  - 管理送检机构、院区、送检科室及其权限等。

  - 科内业务流程、检查项目、病理号编码规则、收费项目/套餐、报告时效、签发规则等基础数据设置。

  - 管理结构化报告模板、通用报告模板、取材文本模板、申请单模板等。

  - 管理检测方法、传染标识、固定液、取材附言等细节设置。

- 数字切片管理

  - 可以查询所有已和病理号成功关联的数字切片，可重命名和重新关联。

  - 可以查询关联失败的数字切片，可进行手动关联和删除。

- 设备管理

  - 新建、管理、查询科内各类设备，将设备状态、设备的相关资料都管理起来。

  - 可对设备进行报修记录并打印维修单，并根据实际情况调整设备状态或报废。

  - 支持对设备管理巡检计划，包括每日巡检、月度、季度、年度巡检，设备负责人登录进行收到巡检提示，按照巡检计划进行每一项记录填写和记录，生成设备的巡检日历并支持打印巡检单。

- 远程会诊（会诊申请）

  - 可在诊断界面一键提交远程会诊申请，并支持上传附件、数字切片、留言等操作

  - 病例在会诊开始之前可以撤回，然后编辑信息后重新提交

  - 会诊申请提交之后，在专家诊断之前可以进行编辑、修改、删除、作废会诊操作

  - 可以打印会诊申请单

  - 可以查看、下载、打印已签发的会诊报告

  - 可以按条件查询会诊病例

  - 根据用户的使用习惯可以设置会诊申请单的字段信息、默认选项和默认值等信息

  - 模块个性化设置方便快速使用存放和取出功能

- 远程会诊（运营管理）

  - 查看已提交的会诊申请病例详情，支持按条件进行综合查询

  - 将会诊病例分配给中心的专家进行初诊，可实现按亚专科等维度自动分配

  - 可以把有问题的病例退回到申请端

  - 接受、退回冰冻预约申请

  - 可以查看诊断医生发出的报告延期通知

  - 可以在日历中查看冰冻预约的情况

  - 可支持远程取材指导，申请端发起指导请求，实时语音视频互动等

  - 可以根据病理中心的实际情况设置诊断分配规则

- 远程会诊（数字切片助手）

  - 系统能够根据病理号自动匹配数字切片进行上传，用户也可以手动选择切片进行上传；支持断点续传

- 显微成像系统

  - 硬件模块

    - 研究级显微镜，可作明场的观察后期可扩展暗场，相差，荧光

    - 摄像视频清晰范围不小于75%

    - ▲显微镜连续采集两张玻片，采集图像清晰度不小于98%

    - ▲自动聚集采集50副图像速度不大于一分二十秒

    - 具备图像缩放、剪切、标注、亮度调节、比例调整、饱和度和色调调整功能具备图像存储、删除、查询、打印功能、剪切、标注、亮度调节、比例调整、饱和度和色调调整功能具备图像存储、删除、查询、打印功能

    - ▲具备图像拼接功能，扫描拼接50幅图像时间不大于1分50秒

    - 彩色相机，最大分辨率≥500万，靶面尺寸：2/3，最高帧速：≥35fbs，usb3.0接口

    - 操作平台/i5CPU/256G固态/1T硬盘/24寸//8G内存，彩色喷墨打印机

  - 软件模块

- ①、系统功能

    - 多语言版本，全中文软件界面；中、英文操作界面窗口可即时切换并可添加其它国际语言；

    - 简约、扁平化界面风格，界面颜色可自由切换蓝色、黑白色 (灰色)； 软件字体字号可设置，适合不同年龄人群要求；

    - 图标按钮同时显示文字，操作使用一目了然；

    - 软件采用后台大容量数据库系统存储，存储容量不受限；

    - 软件采用 TCP/IP网 络通信协议，数据共享，可形成局域网工作系统；

    - 支持 BMP、 TIF、 JPEG、 PNG等通用图像格式；

    - 可实现数据库自动备份功能，保证数据安全；

    - 可跟医院的 LIS或 HIS系统进行对接；

    - 能对操作人员进行权限分配，设置不同权限；

    - 具有电子签名功能；

    - 软件中可输入带下画线的数字字符，满足特殊字符录入要求；

    - 操作用户头像列表显示功能，可视化、个性化，点击登陆；

    - 工具栏按钮可按操作人员习惯进行配置显示；

    - 可根据检验要求编辑报告项目和检验项目，可自定义多种报告模板；

    - 具有可选择性的单项查询及组合查询方式；

    - 能设定统计条件，统计人员工作量、按年龄分组统计病种、诊断数量统计，等多种统计分析；统计结果可以柱状图、饼状图、直方图、折线图等方式显示及导出；

    - 具有≥ 20种图像处理功能，直方图调节、曲线调节、过滤、灰化；图像裁剪、缩放、旋转、复制、删除、能对采集的图像设定优化方案，进行自动优化。锐化、平滑、镜像、翻转等；

    - 能对图像添加各种标注，包括文本框、箭头、线段、图标，标注的颜色、字体均可设置；

    - 具有文字录入模板功能，可根据操作医师要求增加各种文字描述模板及词组，方便报告编辑输入；

    - 具备病理图文报告输出能力，包括病案首页资料、可自由设置的多幅可标注典型图及完备的描述信息；

    - 软件窗口中能将显微镜下视频图像全屏显示，便于大屏幕教学；

    - 可实现一机多用，结合报告项目的扩展及报告模板自定义功能；

    - 可输出符含组织病理学检查、皮肤病检查、胸腹水检查、脑脊液检查、妇科常规等病原微生物检查等相关应用要求的病理图文分析报告。

- ②、病理图像分析功能

    - 可对图像区域或细胞进行面积、直径、圆度等测量，可计算核浆比；

    - 病理标本分级描述，可选择；

    - 具备文字录入模板管理功能，对标本大体、镜下所见、病理诊断等模板可自定义编辑维护；

    - 具备常用特殊词汇管理功能，可自定义编辑维护，便于文字录入；

- ③、病理 FISH功能 :

    - 能按通道采集荧光图像，自动添加伪彩，自动合成FISH图。

    - 能编辑伪彩图像，去背景，调节颜色参数，优化FISH图；

    - 可将错位图像微调至正常位置以便于FISH含成；

    - 能进行彩色图文标注，满足FISH报告要求；

    - 具有荧光信号增强功能，能单独增强通道信号；

    - 具备目标点智能处理功能，一键式去背景。

- 接口需求

  - 包含但不限于以下接口改造：

- HIS系统双向接口

- 电子病历调阅接口

- PACS系统调阅接口

- 医嘱闭环接口

- 360视图调阅接口

- CA系统接口

- 单点登录系统接口

- 主数据同步接口

- 患者主索引改造接口

- 危急值系统接口

- CDA数据中心接口

- 病案归档接口等

▲为重要技术参数，中标人承担该系统与医院运行系统与设备的接口费用（如有对接）

四、项目实施要求

（一）安装调试要求

中标人应委派具有相应资质且经验丰富的技术人员，在了解采购人关于安装进度要求的前提下，负责完成以下工作：

1、中标人负责设备的安装和调试，并保证安装稳固，如因仪器倾倒掉落导致安全事故，中标人负责处理，并由中标人承担相应的赔偿责任。

2、调试过程中需使用的工具、设备、耗材、运输和劳务等所有费用均由中标人承担。

3、所有设备安装完成后，应按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行调试、验收。

4、所有设备拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责完成。具体实施前，应先经采购人同意且在其指定人员的参与下方可进行。调试的原始记录须经各方签字后留作验收文件。

（二）设备材料要求

1、中标人提供的设备必须是制造厂商原装的、全新的产品。其性能及指标参数应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2、中标人应确保提供的设备在开箱检验时完好，无破损，箱内配置与装箱清单相符。数量、质量及性能不得低于招标文件中的相关要求。

3、中标人提供的设备应外观整洁，设备型号、规格、制造厂商、生产（出厂）日期须准确清晰。铭牌、使用指示和警告指示均应以中、英文和通俗易懂的符号表示。

4、对于影响设备正常工作的重要零配件，无论在技术规范中指出与否，中标人都应及时提供并在投标文件中明确列出。

5、供货时所有设备应具有出厂合格证等相关证明文件。

6、所有设备配件和耗材在现场安装使用前，采购人将进行随机抽验。

（三）交货时间、地点

1、采购合同签订后按采购人要求开始供货安装，采购包1：2024年6月20日前完成全部设备的安装调试并通过验收；采购包2、采购包3、采购包4、采购包5：2024年6月10日前完成全部设备的安装调试并通过验收。

2、由中标人免费将全套设备运送至各指定地点并安装调试到位，设备需要的电源插座及网络设施由中标人负责安装到位。安装人员应具备相应资质，安装标准须符合国家有关安全技术规范和技术标准。

五、售后服务和培训要求

（一）质保期：采购包1质量保证期至少3年、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5质量保证期至少1年。（需生产厂家和供应商共同根据招标文件要求出具质保及售后服务承诺书）。

（二）售后服务

1、中标人必须有严格的售后服务保障体系，能提供正常的技术支持和备件供应服务。设备发生故障或异常时2小时内做出响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障，24小时内不能解决故障的，应提供备用机、备件替代。若超时未完成故障排除，且不能及时提供备用机、备件替代的，中标人对因故障所造成的损失后果负责。所发生的一切费用均由中标人自行承担。

2、中标人在质保期内安装的任何零配件，必须是设备原制造厂商生产的，所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的。

3、保修期外每年的设备维修保养费用：请在投标文件中注明保修期外购买保修服务所需费用（税后），3年内一般不超过设备原值的3%，3—5年一般不超过设备原值的4%，5年以上一般不超过设备原值的5%。

4、应免费开放数据接口，以便采购人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生软件（含接口费）及硬件费用，其费用应含在投标报价内。

5、采购包1中标人应承担首次预评价和控评的费用（含专家评审费），其费用应含在投标报价内。

（三）技术培训

中标人应根据采购人的要求，上门对相关人员进行产品技术免费培训，并制定与投标文件相应的培训方案。培训对象、时间、地点由采购人确定。

（四）后期维护

设备每年免费设备维护和现场巡检至少1次。因中标人设计安装原因而出现故障，则质保期从故障修复之日起重新开始计算。同步延长设备免费维护。对于质保及产品售后服务，需要生产厂家和供应商共同根据招标文件要求出具质保及售后服务承诺书。

（五）服务要求

1、中标人提供的设备，其品牌、型号和技术参数等必须符合招投标文件的相关要求和承诺事项。如有不符，采购人可无条件退货，由此所造成的损失由中标人承担。

2、中标人应向采购人提供完整的技术资料壹套中、英文手册（技术说明书、使用说明书、维修手册、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品单价等）、中华人民共和国医疗器械注册证等，各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。

六、质量保证要求

1、产品技术要求：中标人所供产品，必须是全新的，未经使用过的正品。必须符合采购人所需的规格、性能和技术指标，并符合产品出厂质量标准、国家强制标准或行业强制标准，属计量器具的要符合国家计量检定标准，并承担验收合格后的首次计量费用。

2、产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱（盒）不得自行拆封，包装箱（盒）上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购单位有权拒绝验收。

3、货物到达现场（采购人指定地点）后，中标人应提供详细的发货清单、有关测试报告、产品合格证书，由中标人和采购人共同打开包装验货、检查货物数量、质量。如果货物数量、质量或技术规格与要求不符，或货物有明显损坏，中标人必须更换，采购人有权提出索赔。

4、采购人在验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验货合格后，双方共同签署验收合格证明。

5、合同签订前，中标人对所投产品进行逐条功能演示，如与采购需求不符，则采购人有权拒签合同。

七、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

- 第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致：大洲设计咨询集团有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0047]招标文件，         （姓名）代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费（如有）。

7. 大洲设计咨询集团有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由大洲设计咨询集团有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：       （电子签章）

日期： 年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：医疗设备一批（2）

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0047

货币单位：人民币元

详见苏采云系统中的格式。

投标人：           （电子签章）

日期：年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：医疗设备一批（2）

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0047

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

注：1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：医疗设备一批（2）

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0047

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地址：

法定代表人（负责人）：       职务：

统一社会信用代码：

受托人：                     性别：男（女）

年龄：          岁           民族：   族

职务：

身份证号：                   受托人联系电话：

兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与（医疗设备一批（2））（项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0047）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（）无转委托权。委托期限自  年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：

受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

（受托人身份证复印件附后）

六、中小企业声明函

（采购包1）

项目名称：医疗设备一批（2）

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0047

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（DSA），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选！；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：             （电子签章）

日期：   年  月  日

注：本项目采购的货物属于工业。

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

（采购包2）

项目名称：医疗设备一批（2）

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0047

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（台式多普勒超声），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选！；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：             （电子签章）

日期：   年  月  日

采购标的所属行业：工业

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

（采购包3）

项目名称：医疗设备一批（2）

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0047

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（全自动免疫组化机），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选！；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：             （电子签章）

日期：   年  月  日

采购标的所属行业：工业

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

（采购包4）

项目名称：医疗设备一批（2）

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0047

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（荧光显微镜），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选！；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：             （电子签章）

日期：   年  月  日

采购标的所属行业：工业

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

（采购包5）

项目名称：医疗设备一批（2）

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0047

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（病理图像分析及诊断系统），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选！；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）：             （电子签章）

日期：   年  月  日

采购标的所属行业：工业

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

中小企业规模类型自测小程序

工业和信息化部中小企业局组织开发的中小企业规模类型自测小程序自2020年2月27日上线运行以来，已为广大中小企业和政府部门、有关机构及社会公众提供测试服务超过100万次。为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

七、残疾人福利性单位声明函

（如供应商不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目名称：医疗设备一批（2）

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0047

采购包：（     ）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加医疗设备一批（2）（项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0047）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （电子签章）

日期：  年  月  日

九、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注：

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）要求。