连云港市政府采购

招标文件

项目名称：医药工程综合实训中心（一期）

项目编号：JSZC-320700-ZHDH-G2025-0025

采购人：连云港职业技术学院

采购代理机构：中和德汇工程技术有限公司

2025年8月

目录

第一章投标邀请	3

第二章投标人须知	7

第三章政府采购合同格式	20

第四章投标文件格式	25

第五章合同专用条款表	42

第六章项目需求	43

第七章评标办法	99

- 第一章投标邀请

项目概况 医药工程综合实训中心（一期）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年9月1日9点00分00秒（北京时间）前上传电子投标文件。

- 一、项目基本情况

标段编号：JSZC-320700-ZHDH-G2025-0025

标段名称：医药工程综合实训中心（一期）

预算金额：395万元。

最高限价：395万元人民币，投标报价超出最高限价的按无效响应处理。

采购需求：连云港职业技术学院医药工程综合实训中心项目总体目标为打造一个集教学、培训、实操、考核于一体的现代化、智能化、数字化的医药工程实训基地，是以“产教深度融合、能力导向培养、技术创新服务”为核心，以前沿技术教学需求及多学科交叉人才培养为导向，以培养跨学科背景的复合型高技能人才并满足产业需求为目标的综合性平台。医药工程综合实训中心（一期）项目主要包括基因智能检测数字化实训中心建设及基础实验室升级改造，项目建成后，对于培养复合型高技能人才及推动技术转化与落地，提升学校的教学和科研水平，增强学校在生命科学教学科研实训领域的竞争力具有重要积极作用。主要内容包括基因智能检测数字化实训中心设备、基因智能检测数字化实训中心及相关配套实验室装修、基础实验室设备。

对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限（交货期）：自合同签订之日起至验收合格 60个日历天；

本项目（是/否√）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告或银行出具的资信证明,成立不满一个年度的不需提供。（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的可提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见招标文件）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的可提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见招标文件）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六部分投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六部分投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目的其他资格要求：

（1）投标文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询。

（2）本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），中标后不允许分包或转包。

5.法律法规规定的其他条件。

- 三、获取招标文件

1．时间：2025年8月11日至2025年8月18日23:59止（北京时间）。

2．获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“http://jsxcmm.com/help/gys.html”。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

3.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

4.售价：免费

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收时间

投标文件接收截止时间：2025年9月1日9:00:00（北京时间）

2.开标时间与地点

开标时间：2025年9月1日9:00:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统 “开标大厅”

开标大厅网址：

http://jszfcg.jsczt.cn/

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本次公开招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，必须逐条做出满足要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：连云港职业技术学院

地    址：连云港市海州区花果山大道晨光路2号

联系人：冯老师

联系方式：0518-80228066

2.采购代理机构信息

名    称：中和德汇工程技术有限公司

地    址：连云港市朝阳东路南瀛洲路东盛世嘉缘1幢3层5号

联系方式：陈工   15805130180

3.项目联系方式

项目联系人：张老师

电      话：19502518026

- 八、电子招投标说明

1.本项目采用电子招标投标，请供应商严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切不利后果由供应商自行承担。

2.投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

3.电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

4.线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

中和德汇工程技术有限公司

2025年8月11日

- 第二章投标人须知

## 一、总则

1. 采购人、项目（标段）名称及编号，详见第一章“投标邀请”。

2. 采购预算

2.1 本项目的采购预算，详见第一章“投标邀请”。

3. 资金来源

3.1 “投标邀请”中所述的采购人已获得一笔政府采购资金，用于采购第六章“项目需求”所列内容。

4. 采购方式

4.1 本项目采用公开招标采购方式，招标、投标、开标、评标和中标结果发布全程电子化。

5. 合格的投标人

5.1 投标人应符合第一章“投标邀请”中规定的条件，否则投标无效。

5.2 投标人不得直接或间接地与为本次采购的标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购（代理）机构或其附属机构有任何关联。

5.3 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与本项目政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

5.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

6. 投标费用

6.1 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。

7. 质疑

7.1 质疑的提出

7.1.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

7.1.2供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取招标文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、中和德汇工程技术有限公司（以下简称采购代理机构）提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该招标文件提出质疑的法定权利。

7.1.3 提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

7.1.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见第一章“投标邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

7.1.5 质疑函应当使用范本（详见连云港市政府采购交易平台-监管信息-意见反馈）。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）招标文件(交易文件)下载回执函；

（9）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

7.2 质疑函的受理和答复

7.2.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

7.2.2 对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

7.2.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

7.2.4 采购人、采购代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。

7.3 质疑处理

7.3.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

7.3.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

7.3.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

7.3.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

7.3.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

7.3.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

7.4 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

8. 投诉

8.1 投诉事项依照有关法律、法规执行。

- 二、招标文件

9. 招标文件构成

9.1 要求提供的货物、招标过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件分为七章，各章的内容如下：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  政府采购合同格式

第四章  投标文件格式

第五章  合同专用条款表

第六章  项目需求

第七章  评标办法

10. 招标文件的澄清或修改

10.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在江苏政府采购网上发布公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.3 澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以在江苏政府采购网上发布公告形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

11. 投标文件编写注意事项

11.1 投标人应当仔细阅读招标文件的所有内容，在完全了解招标的内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足原要求和条件的响应。

11.3 招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件。

12. 投标的语言及计量单位

12.1 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外），既有中文也有外文的，以中文意义为准。

12.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13. 投标报价

13.1 投标报价指货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人可就第六章“项目需求”中的某个分标货物内容作完整唯一报价，也可就所有分标或某几个分标货物内容分别作完整唯一报价。

14. 投标货币

14.1 投标应以人民币报价。

15. 投标文件有效期

15.1 本项目投标文件有效期为：投标文件接收截止时间结束后60天内，投标文件有效期不符合招标文件要求的，该投标人投标无效。

15.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

16. 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

17. 投标文件制作工具

17.1 “苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

18. 投标文件构成

投标人编制的投标文件应包括商务文件、技术文件、评审因素所需材料和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。

18.1 投标文件格式：

填写投标人名称、投标人地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。

18.2 商务文件：（政府采购政策有关材料可选提交；委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，否则投标无效；其他文件必须提交，否则投标无效）

（1）响应函：请按给定格式及要求填写。

（2）开标一览表：请按给定格式及要求填写。

（3）投标产品配置及分项报价表：请按第四章“投标文件格式”提供的“投标产品配置及分项报价表”格式及要求填写。

（4）政府采购政策：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，填报要求详见“八、政策功能”。

（5）资格审查材料：

投标单位基本信息、财务状况报告可以通过同步诚信库后挑选；税收证明、社保证明请上传依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，请按给定的格式填写；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供；其他资格审查材料要求，详见第一章“投标要求”“二、申请人的资格要求”。

（6）法定代表人授权委托书：请按给定格式及要求填写。

（7）商务条款偏离表：请按给定格式及要求，并根据投标人投标承诺的商务条件与“合同条款”“合同专用条款表”“项目需求”等的差异填写。

18.3 技术文件：

（1）技术标：可以但不限于技术方案、产品技术资料、招标文件规定的其他文件等，格式自定。

（2）技术规格偏离表：按第四章“投标文件格式”提供的“技术规格偏离表”的格式及要求，根据投标人投标的货物与“项目需求”相关技术规格要求的差异填写。

18.4评审因素所需材料：

如有，请按招标文件要求提供。

18.5 其他材料：

如有，请按招标文件要求提供。

19. 生成投标文件

19.1 投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖投标人公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

19.2 电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。

19.3 投标文件制作工具生成内容相同、加密与未加密两个版本电子投标文件，加密版本用于提交上传，未加密版本用于特殊情况处理。

- 四、投标文件及样品的提交

20. 投标文件的上传、修改和撤回

20.1 投标人应当使用投标文件制作工具，生成加密电子投标文件一份，在规定的截止时间前上传，迟于截止时间的不予接收。

20.2 投标人在上传投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的投标截止时间前。

20.3 对电子投标文件的修改，投标人可以在投标截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。

20.4 投标人不得在投标截止时间后修改投标文件，也不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。

21. 提交投标样品截止时间和地点

21.1 采购项目需要提交样品的，投标人应当于招标文件规定的样品接收截止时间前将样品送达指定地点并登记完毕，否则不予接收。

21.2 中标人提供的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。未中标人提供的样品，投标人应在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

- 五、开标与评标

22. 开标

22.1 采购代理机构将在第一章“投标邀请”规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准备身份证件和用于生成、加密和上传电子投标文件的CA数字证书参加开标会。

线下开标的，供应商必须按规定时间递交CA数字证书，超过截止时间的采购代理机构有权拒收，视为放弃投标（响应）和放弃对开标（开启）全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。

不见面交易的，供应商必须提前登录不见面开标大厅并在投标文件递交截止时间之前完成签到，如未按时加入开标会议并完成登录、签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，供应商将无法收到解密指令、疑义回复等实时内容，视为放弃投标（响应）和放弃对开标（开启）全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。

供应商未参加开标会的，视同认可开标结果。

22.2 开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）投标人解密投标文件；

（3）唱标及勘误：唱标时将当众宣读每份电子投标文件中“开标一览表”的各项内容以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，唱标顺序按开标系统投标人先后顺序进行；

（4）宣布评标期间的有关事项；

（5）开标会议结束。

22.3 采购代理机构将做开标记录（包括投标人名称、投标总报价、分标报价、交货期等）。

22.4 开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

23. 评标

23.1 成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

23.2 评标的方式。本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

23.3 评标工作程序

（1）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

①审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

②要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

③对投标文件进行比较和评价（对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不得比较和评价投标报价）；

④确定中标候选人名单，以及根据采购人授权直接确定中标人；

⑤向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

⑥编写评标报告。

（2）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。未实质性响应招标文件的投标文件按投标无效处理。

评标委员会首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留，是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会2/3及以上成员的认定。

评标委员会决定投标文件的响应性仅基于投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

（3）澄清有关问题。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式后提交，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。

23.4启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

1.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（一）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况在评审报告中进行记录。

23.5 评标过程的保密

开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

24. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购有关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25. 投标人有下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求编制、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）未按招标文件要求提供电子投标文件或者电子投标文件未能解密（指投标人自身原因）且按照招标文件明确的投标文件解密失败后补救方案（仅现场开标适用）补救不成功的；

（7）投标人提交的电子投标文件、投标文件备份U盘（仅现场开标适用）均因其自身原因出现问题导致无法电子评标的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28. 评标原则、评标办法和特殊情况处理

28.1 评标原则

评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

28.2 评标办法

详见第七章“评标办法”。

28.3 现场开标特殊情况处理（采用不见面交易方式招标的本条款不适用）

因“开评标系统”自身故障，开标活动无法正常进行时，将使用投标文件备份U盘继续进行开标活动。

“开评标系统”自身故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情形，部分投标文件无法解密的，不适用本条款。

对于不同载体的投标文件，开标、评标及认定顺序为电子投标文件、投标备份U盘，前项不能读取的可按后项评审。

- 六、中标结果

29. 中标人的确定

29.1 评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

29.2 根据采购人的授权，由评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

30. 中标通知书

30.1 中标人确定后，中标结果由采购代理机构公告，中标公告期限为1个工作日。

30.2 在公告中标结果的同时，由采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标供应商在领取中标通知书时，需提供伍份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

30.3 采购代理机构无义务向未中标投标人解释落标原因和退回投标文件。

31. 签订合同

31.1 中标人收到中标通知书后，应当按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人在三十日内签订合同，并送交采购代理机构见证，否则，财政部门将延期支付合同款，直至停止采购资金计划执行。采购人在采购合同签订之日起七个工作日内送一份至政府采购监督管理部门备案。

31.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，按政府采购有关法律法规执行。

32. 履约保证金及质保金

32.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

32.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

32.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

32.4 本项目履约保证金要求详见招标文件第五章“合同专用条款表”。

32.5 采购人与中标人应按第五章“合同专用条款表”约定质保金，质保期内中标人提供的标的性能、质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后该款如数退还（不计利息）。

- 七、其他事项

33. 解释权

33.1 本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归采购代理机构。

34. 有关事宜

34.1 所有与本招标文件有关的函电和通讯地址见第一章“投标邀请”。

- 八、政策功能

35. 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

36. 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37. 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

38. 支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39. 政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。

40. 落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

# 第三章政府采购合同格式

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

连云港市政府采购合同

甲方：连云港职业技术学院

乙方：（卖方）_________

见证方：中和德汇工程技术有限公司

甲、乙双方根据      年   月  日                          项目（标段编号：        ）招标的结果，签订本合同。

一、采购标的

1.1 产品/服务内容：      。

1.2 质保期限：      。

1.3 补充条款：      。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________元整（¥__________）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期        。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交 付 期：          __。

9.2 交付方式：_                _。

9.3 交付地点：                  。

十、合同款支付

10.1 付款方式：合同签订后，待全部货物交付完成，安装调试无质量问题并验收合格后付至合同价款的80%，经结算审计后按审定价付至100%。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

13.1 甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2 乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第 （1） 种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

见 证 方：中和德汇工程技术有限公司

见证日期：      年  月  日

# 第四章投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

投标文件

标 段 名 称：

标 段 编 号：

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人（委托代理时填写）：

日      期：

- 格式1、响应函

响应函

致：连云港职业技术学院

根据贵方标段（标段编号：）招标文件，正式授权下述签字人全权代表参加贵方组织的采购活动，按照招标文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段招标文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。

- 格式2、开标一览表

开标一览表

标段编号：

标段名称：医药工程综合实训中心（一期）

报价单位：元

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 核心产品 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 格式3、投标产品配置及分项报价表

投标产品配置及分项报价表

标段名称：医药工程综合实训中心（一期）

标段编号：***

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。如供应商提供的货物制造商全部为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（见格式）；供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式）；供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。否则不享受扶持政策。

2、以上总价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、本表中事项填写不得有缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 格式4、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （货物名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：   年   月   日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与分项报价表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

格式5、残疾人福利性企业声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：   年   月   日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与分项报价表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

- 格式6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

注：须附证明材料。

声明人（盖章）：

日期：年月日

- 格式7、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 格式8、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：采购单位

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改标段名称项目（标段编号：标段编号）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 格式9、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应招标文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 序号 | 条款 | 采购请求 | 投标响应请求 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

说明：商务偏离条款指对本招标文件中交货时间及地点、售后服务、履约验收、资金结算等主要条款的响应。投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

- 格式10、技术参数偏离表

技术参数偏离表

| 序号 | 技术参数要求（逐条填写） | 投标实际参数(投标人应按投标实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式11、售后服务承诺书

售后服务承诺书

（请按“项目需求”要求内容自行填写）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式12、实施方案

实施方案

（请按“项目需求”要求内容自行填写）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式13、培训方案

培训方案

（请按“项目需求”要求内容自行填写）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式14、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：【采购单位】

我方供应商名称参加【标段名称】（项目编号：【标段编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式15、其他材料

其它材料

（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 第五章合同专用条款表

本表是对第三章“政府采购合同格式”的补充和修改。如果两者之间有抵触，以本专用条款表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 5 | 履约保证金：本项目不收取履约保证金。 |
| 4 | ★交货期：自合同签订之日起至验收合格 60个日历天。 |
| 6 | ★质保期：整体项目提供两年免费质保。 质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在合同价内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。 |
| 3 | 付款方式：合同签订后，待全部货物交付完成，安装调试无质量问题并验收合格后付至合同价款的80%，经结算审计后按审定价付至100%。 |
| 12 | 违约责任： 具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时议定。 |

注：招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

- 第六章项目需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中标注★的款项为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | ★交货期：自合同签订之日起至验收合格 60个日历天 |
| 2 | ★质保期：整体项目提供两年免费质保。 |
| 3 | ★付款方式：合同签订后，待全部货物交付完成，安装调试无质量问题并验收合格后付至合同价款的80%，经结算审计后按审定价付至100%。 |

3、本项目核心产品为：基因测序仪（平台主机）、全自动基因测序文库制备仪、全自动核酸提取纯化仪、遗传病6联检一体机。

一、项目概况

连云港职业技术学院医药工程综合实训中心项目总体目标为打造一个集教学、培训、实操、考核于一体的现代化、智能化、数字化的医药工程实训基地，是以“产教深度融合、能力导向培养、技术创新服务”为核心，以前沿技术教学需求及多学科交叉人才培养为导向，以培养跨学科背景的复合型高技能人才并满足产业需求为目标的综合性平台。医药工程综合实训中心（一期）项目主要包括基因智能检测数字化实训中心建设及基础实验室升级改造，项目建成后，对于培养复合型高技能人才及推动技术转化与落地，提升学校的教学和科研水平，增强学校在生命科学教学科研实训领域的竞争力具有重要积极作用。主要内容包括基因智能检测数字化实训中心设备、基因智能检测数字化实训中心及相关配套实验室装修、基础实验室设备。

二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基因智能检测数字化实训中心设备 |  |  |  |  |
| 1 | 基因测序仪（平台主机） | 1 | 项 | 工业 |
| 2 | 全自动基因测序文库制备仪 | 1 | 项 | 工业 |
| 3 | 全自动核酸提取纯化仪 | 1 | 项 | 工业 |
| 4 | 遗传病6联检一体机 | 1 | 项 | 工业 |
| 5 | 自动PCR仪 | 1 | 项 | 工业 |
| 6 | 分杯处理系统 | 1 | 项 | 工业 |
| 7 | 超净工作台 | 2 | 项 | 工业 |
| 8 | 生物安全柜 | 1 | 项 | 工业 |
| 9 | 恒温金属浴 | 1 | 项 | 工业 |
| 10 | 小型高速离心机 | 1 | 项 | 工业 |
| 11 | 掌上离心机 | 2 | 项 | 工业 |
| 12 | 涡旋振荡仪 | 2 | 项 | 工业 |
| 13 | 单道微量移液器 | 2 | 项 | 工业 |
| 14 | 单道微量移液器 | 2 | 项 | 工业 |
| 15 | 单道微量移液器 | 2 | 项 | 工业 |
| 16 | 单道微量移液器 | 2 | 项 | 工业 |
| 17 | 荧光计 | 1 | 项 | 工业 |
| 18 | 微孔板离心机 | 1 | 项 | 工业 |
| 19 | UPS | 1 | 项 | 工业 |
| 20 | 千兆交换机 | 1 | 项 | 工业 |
| 21 | 网线 | 1 | 项 | 工业 |
| 基础实验室设备 |  |  |  |  |
| 22 | 紫外分光光度计 | 15 | 项 | 工业 |
| 23 | 分析天平 | 20 | 项 | 工业 |
| 24 | 循环水真空泵 | 7 | 项 | 工业 |
| 25 | 制冰机 | 1 | 项 | 工业 |
| 26 | 冷藏冰箱 | 2 | 项 | 工业 |
| 27 | 自动旋光仪 | 3 | 项 | 工业 |
| 28 | 超净工作台 | 6 | 项 | 工业 |
| 29 | 暗箱紫外分析仪 | 2 | 项 | 工业 |
| 30 | 集热式磁力搅拌器 | 16 | 项 | 工业 |
| 31 | 超声波清洗机 | 3 | 项 | 工业 |
| 32 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 项 | 工业 |
| 33 | 细胞培养转瓶机 | 1 | 项 | 工业 |
| 34 | 冷冻离心机 | 1 | 项 | 工业 |
| 35 | 实验室超纯水机 | 1 | 项 | 工业 |
| 36 | 恒温密闭式超声波反应器 | 1 | 项 | 工业 |
| 37 | 电化学工作站 | 1 | 项 | 工业 |
| 38 | Kromasil液相色谱柱 | 4 | 项 | 工业 |
| 39 | 三维运动混合机（实验室5L） | 1 | 项 | 工业 |
| 40 | 微流控装置 | 1 | 项 | 工业 |
| 41 | 酶标仪 | 1 | 项 | 工业 |
| 42 | 恒温培养箱 | 2 | 项 | 工业 |
| 43 | 高压均质机 | 2 | 项 | 工业 |
| 44 | 超声破碎仪 | 3 | 项 | 工业 |
| 45 | 荧光分光光度计 | 1 | 项 | 工业 |
| 46 | 溶出仪 | 2 | 项 | 工业 |
| 47 | 冷冻干燥机 | 1 | 项 | 工业 |
| 48 | 细胞培养箱 | 1 | 项 | 工业 |
| 49 | 实验级别喷雾干燥设备 | 1 | 项 | 工业 |
| 50 | 电热套 | 30 | 项 | 工业 |
| 51 | 立式恒温摇床 | 1 | 项 | 工业 |
| 52 | 片剂硬度测试仪 | 2 | 项 | 工业 |
| 53 | 快速整粒机 | 1 | 项 | 工业 |
| 54 | 快速水分测定仪 | 3 | 项 | 工业 |
| 55 | 旋转蒸发仪 | 7 | 项 | 工业 |
| 56 | 真空脱气机 | 1 | 项 | 工业 |
| 57 | 恒温摇床 | 5 | 项 | 工业 |
| 58 | 定制实验边台 | 59 | 项 | 工业 |
| 59 | 定制实验中央台 | 12 | 项 | 工业 |
| 60 | 实验台配套座椅 | 30 | 项 | 工业 |
| 61 | 空调线路改造 | 1 | 项 | 工业 |
| 基因智能检测数字化实训中心 |  |  |  |  |
| 62 | 内墙乳胶漆 | 455.08 | 平方 | 建筑业 |
| 63 | 顶棚乳胶漆 | 199.56 | 平方 | 建筑业 |
| 64 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 51.5 | 平方 | 建筑业 |
| 65 | 铲除原墙面油漆 | 129.15 | 平方 | 建筑业 |
| 66 | 原空调石膏板拆除 | 23.75 | 平方 | 建筑业 |
| 67 | 原强弱电及灯具撤除外运 | 51.5 | 平方 | 建筑业 |
| 68 | 铝合金地脚线 | 125.09 | 米 | 建筑业 |
| 69 | 化学实验室喷淋装置安装及给排水管线铺设 | 1 | 项 | 建筑业 |
| 70 | 聚氯乙烯塑胶地板 | 199.56 | 平方 | 建筑业 |
| 71 | 更衣柜 | 4 | 个 | 建筑业 |
| 72 | 双面玻镁板隔断 | 294.59 | 平方 | 建筑业 |
| 73 | 玻镁板吊顶 | 183.4 | 平方 | 建筑业 |
| 74 | 玻璃橱窗 | 10.5 | 平方 | 建筑业 |
| 75 | 上下水阀门、台下盆、水龙头购买及安装 | 4 | 套 | 建筑业 |
| 76 | 灯具及安装 | 28 | 个 | 建筑业 |
| 77 | 插座及安装 | 81 | 个 | 建筑业 |
| 78 | 开关及安装 | 4 | 个 | 建筑业 |
| 79 | 电缆电线 | 725 | 米 | 建筑业 |
| 80 | 强弱电铺设人工费用 | 147.5 | 平方 | 建筑业 |
| 81 | 给排水管铺设人工费用 | 147.5 | 平方 | 建筑业 |
| 82 | 给排水管 | 267.5 | 米 | 建筑业 |
| 83 | 钢制防火门（M1221) | 4 | 樘 | 建筑业 |
| 84 | VI软装 | 1 | 项 | 建筑业 |
| 85 | 满堂脚手架 | 110 | 平方 | 建筑业 |
| 相关配套实验室 |  |  |  |  |
| 86 | 内墙乳胶漆 | 1605.46 | 平方 | 建筑业 |
| 87 | 顶棚乳胶漆 | 156.15 | 平方 | 建筑业 |
| 88 | 铲除原墙面油漆 | 1651.96 | 平方 | 建筑业 |
| 89 | 聚氯乙烯塑胶地板 | 1048.68 | 平方 | 建筑业 |
| 90 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 152.15 | 平方 | 建筑业 |
| 91 | 铝合金格栅吊顶 | 574.12 | 平方 | 建筑业 |
| 92 | 原强弱电及灯具撤除外运 | 574.12 | 平方 | 建筑业 |
| 93 | 长条灯具及安装 | 55 | 个 | 建筑业 |
| 94 | 开关安装 | 16 | 个 | 建筑业 |
| 95 | 电缆电线铺设 | 1523 | 米 | 建筑业 |
| 96 | 网线铺设 | 1780 | 米 | 建筑业 |
| 97 | 强弱电安装人工费用 | 572.12 | 平方 | 建筑业 |
| 98 | 铝合金地脚线 | 895.37 | 米 | 建筑业 |
| 99 | 原地脚线撤除 | 895.37 | 米 | 建筑业 |
| 100 | 拆除旧门更换钢制防盗门 | 26.21 | 平方 | 建筑业 |
| 101 | 门洞修复加固 | 7 | 项 | 建筑业 |
| 102 | 门双面粉刷翻新 | 150.26 | 平方 | 建筑业 |
| 103 | 造型灯具安装 | 39 | 个 | 建筑业 |
| 104 | 长条灯具安装 | 28 | 个 | 建筑业 |
| 105 | 房间设备搬运及施工保护 | 764.33 | 平方 | 建筑业 |
| 106 | 窗帘 | 435.48 | 平方 | 建筑业 |
| 107 | 原空调石膏板拆除 | 19.63 | 平方 | 建筑业 |
| 108 | 插座安装 | 32 | 个 | 建筑业 |
| 109 | VI软装 | 2 | 项 | 建筑业 |
| 110 | 满堂脚手架 | 160 | 平方 | 建筑业 |

三、货物（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 基因智能检测数字化实训中心设备 |  |  |
| 1 | 基因测序仪（平台主机） | 1.工作电压:设备支持宽电压范围，适用于不同电力环境，工作电压为AC 100V-240V。 2.频率:设备支持50Hz的频率， 3.功率:设备的功率消耗为400VA，在提供高效能的同时保证较低的能耗，减少实验过程中电力消耗的压力。 ▲4.设备尺寸:设计紧凑，外形最大尺寸不超过600mm×290mm×670mm，非常适合实验室使用，能够放置于不同类型的实验台上，节省空间并优化实验室布局。（提供对应功能截图或其它证明材料并加盖投标供应商公章） 5.运行工作温度范围:为了确保设备在稳定的工作状态下运行，设备的工作温度范围设计在19~25°C之间，能够满足大部分实验室常规条件，确保测序结果的准确性和一致性。 6.运行工作湿度范围:设备的工作湿度范围为20%~80%，无冷凝条件下能正常运行，能够适应不同实验室的环境条件，即便在湿度较高或较低的环境中，也能保证稳定操作。 7.设备重量:基因测序仪净重为≤60kg，方便在实验室内进行位置调整，同时也便于日常运输与搬运。 ▲8.芯片运行模式：设备支持单芯片独立运行模式，每个芯片可单独运行，确保各个芯片在测序过程中能够得到最优化的操作与分析，有效避免多芯片同时运行可能带来的干扰，保证数据准确性。（提供对应功能截图或其它证明材料并加盖投标供应商公章） 9.设备单次数据通量:每个芯片的单次运行能够产生10M reads的测序数据，这意味着设备能够在单次测序过程中生成大量的数据，满足大规模基因组分析的需求，提供足够的数据深度和覆盖度。 10.测序读长:设备支持单端和双端测序，测序读长为50-75个碱基，能够根据实验需求选择合适的测序模式。不同的读长能够满足不同的实验要求，从而更灵活地适应各种基因测序任务。 11.多种模式测序质量:在进行测序时，设备能保证Q30及以上的测序质量，测序结果的Q30值大于90%，保证高质量的数据输出。设备支持30倍测序深度，精准度达99.99%，能够有效避免测序误差，保证实验结果的准确性。 12.样品标签:设备对于样品的标签要求为标签序列大于9个碱基（bp）。保证标签的独特性与可识别性，有助于在进行样品识别、比对和处理时的准确性。 13.光学系统:采用荧光检测系统，通过单一的激发光源进行高分辨率成像。该光学系统在实现高精度数据采集的同时，有效消除由于染料串扰可能带来的信号干扰，提高测序数据的准确性。 ▲14.测序原理:采用先进的单色荧光检测原理，通过消除染料之间的串扰，大大减少测序过程中G到C错误率的发生。此外，在长时间的测序过程中，设备能够通过更高效的成像技术来减少由于暴露淬灭造成的影响，提高测序的效率与准确性。（提供对应功能截图或其它证明材料并加盖投标供应商公章） 15.数据分析:测序运行完成后，所有的测序数据都输出为标准FASTQ文件，便于后续的生物信息学分析。数据格式具有较好的兼容性，能够与多种分析软件和平台对接，帮助研究人员完成数据的进一步处理与解读。 |
| 2 | 全自动基因测序文库制备仪 | 1.标准移液范围:仪器的标准移液范围设计至少覆盖20μL-90μL，满足大多数实验室常见样本处理需求。这一范围确保仪器能够适应各种体积的液体样本，为实验操作提供了更大的灵活性。 最小移液体积偏差:仪器的最小移液体积操作具有较高的准确度，实际移液体积与预期移液体积的偏差不超过±10%，保证在处理小体积样品时的高精度。 2.最大移液体积偏差:最大移液体积偏差小，实际移液体积与预期移液体积的偏差不超过±5%，在较大体积液体的移液过程中依然保持高精度。 3.精密度:仪器在移液操作中的精密度严格控制，最小移液体积的精密度≤10%，最大移液体积的精密度≤5%。在不同移液量下，仪器能提供一致性和高精度的结果。 4.温控范围:仪器的温控范围设计至少为4℃-100℃，仪器能够在多个实验温度条件下进行工作，满足不同实验要求，涵盖实验温度需求。 5.升温速率:仪器的最大升温速率达到≥2.5℃/s，能够快速将样本加热到所需温度，从而提高实验效率，缩短等待时间。 6.降温速率:最大降温速率为≥2.0℃/s，能够在实验结束后快速将样本降温，避免温度过高或过低对结果的影响，同时提升实验操作的整体效率。 7.模块温度准确度:仪器的模块温度准确度误差不超过±0.5℃，确保在温控过程中温度的稳定性，避免温度波动对实验结果造成不良影响，保证了实验数据的准确性。 8.模块温度均匀性:仪器的模块温度均匀性误差不超过±0.5℃，保证温控区域内温度分布的均匀性，避免局部温度波动，确保实验过程中样本的均匀加热或冷却。 9.模块温度保持时间误差:仪器能够精准控制模块温度保持时间，其误差不超过±5s，确保实验过程中的温度能够维持在设定值的时间范围内，最大程度地减少因温度控制不稳定引起的实验误差。 ▲10.专用封闭式卡反应盒:配备专用的封闭式卡反应盒，有效防止交叉污染。在高通量实验中避免样本间的交叉污染，确保每个样本的实验条件与结果独立可靠。（提供对应功能截图或其它证明材料并加盖投标供应商公章） ▲11.试剂保存模块:仪器配备0-8℃低温试剂保存模块，能够长时间有效地存储低温试剂，避免试剂在储存过程中失效，为后续实验提供可靠的试剂保障。（提供对应功能截图或其它证明材料并加盖投标供应商公章） ▲12.卡盒装载位置与设备通量:仪器配备1个卡盒装载位置，每次可进行1个样本的核酸扩增，确保样本的处理不会相互干扰。系统可以通过连接多个设备来灵活配置通量，支持各通道独立控制运行，最大限度地提升实验的通量和效率。（提供对应功能截图或其它证明材料并加盖投标供应商公章） ▲13.即插即用设计:仪器设计为即插即用，无需复杂安装步骤。（提供对应功能截图或其它证明材料并加盖投标供应商公章） ▲14.程序编辑软件:配备专业的程序编辑软件，用户无需专业编程人员即可自由编辑实验流程。软件界面友好，适用于快速适配新流程与工艺，灵活调整实验参数，提高实验操作的灵活性和便利性。（提供对应功能截图或其它证明材料并加盖投标供应商公章） ▲15.实验管理信息化:仪器支持实验追溯信息电子化管理，系统自动记录运行日志，并在实验项目完成后展示详细的状态信息。通过电子化管理，确保每一个实验操作都有可追溯的记录，有助于实验过程中的数据监控与问题追踪。（提供对应功能截图或其它证明材料并加盖投标供应商公章） 16.数据接口与存储:仪器配备U盘数据交换接口，可以实现电子数据的交换，存储格式为xls，方便数据导入导出。通过U盘，用户可以快速将实验数据进行备份与传输，便于数据的后期分析与共享。 |
| 3 | 全自动核酸提取纯化仪 | 1.工作电压:仪器的工作电压范围为AC 100V-240V，这一设计使得设备能够在全球范围内广泛使用，适应不同地区的电力环境，无论是低电压还是高电压地区都能够稳定运行，确保设备的普适性和使用便捷性。 2.频率:仪器支持的工作频率为50/60 Hz，无论是频率为50Hz的亚洲和欧洲地区，还是60Hz的美洲地区，仪器都能够高效运行，满足全球多种电力环境的需求，保证了设备的国际化适用性。 3.功率:仪器的最大功率为≤500W，能够在提供高效性能的同时，保持较低的能耗。这使得设备在实验室中使用时更加节能，并减少了长期运行的电力成本，体现了环保与经济效益。 4.工作环境:仪器的适用环境温度范围为5～40℃，在这一温度范围内，仪器能够稳定运行，适应大多数实验室的常规环境条件。同时，设备支持的相对湿度不超过75%，保证仪器在湿度较高或较低的环境下也能够正常工作。 ▲5.样品通量:仪器支持1～24个样本的独立实验处理，每个样本的处理可以独立进行，避免样本之间的干扰，提升实验操作的灵活性与通量，适合不同规模的实验需求，既能够处理少量样本，也能够适应高通量样本处理。（提供对应功能截图或其它证明材料并加盖投标供应商公章） 6.样品体积:仪器的样品处理体积范围为≤1000μL，可以处理较小体积到较大体积的液体样本，满足多种实验样品的处理需求，为不同类型的实验提供了足够的灵活性。 7.加热温度:仪器的加热最高温度可达到≥90℃，能够提供足够的温度条件用于多种实验需求，尤其适用于需要较高温度环境的实验，如核酸扩增、酶反应等。高温的设计使仪器能够应对各种苛刻实验条件，确保实验结果的可靠性。 8.异常提示功能:仪器配备声音与红灯提示功能，能够在发生异常情况时及时发出警示，确保操作人员能够迅速采取措施进行处理。这一设计提高了实验的安全性和便捷性，避免了因设备故障或操作错误导致的实验偏差。 ▲9.灭菌功能:仪器自带灭菌功能，能够有效消除设备使用过程中可能积累的细菌或其他污染源，保证每次实验的环境清洁和安全。保证样本的无交叉污染，降低实验室内的生物污染风险。（提供对应功能截图或其它证明材料并加盖投标供应商公章） |
| 4 | 遗传病6联检一体机 | ▲1.硬件配置与数据处理能力:系统配备8个处理线程，能够高效并行处理多个任务，大大提高了数据分析的速度和效率。系统还搭载了128GB的内存，确保在处理大规模数据时的流畅性和稳定性，避免因内存不足导致的性能瓶颈。存储方面，系统拥有14TB的可用存储容量，足以支持海量数据的存储与管理，满足复杂项目的数据需求。通过这一硬件配置，系统能够在4小时内完成数据分析提供快速的分析结果。该存储容量能够满足基因筛查项目10000例样本或用药指导项目30000例样本的测序原始数据及分析结果的存储需求，确保实验数据的完整保存与长期存储。（提供对应功能截图或其它证明材料并加盖投标供应商公章） ▲2.综合管理功能:系统一体化设计，能够支持样品管理、实验管理、数据管理、报告管理等多种功能，简化实验流程的管理与操作。该系统可以高效地进行信息分析，支持多种临床检测应用，涵盖了从样本登记、数据采集到分析结果输出的全流程。用户可根据需求设置权限，确保不同角色的用户能够按照规定的权限执行相应操作，提升了系统的安全性与可管理性。（提供对应功能截图或其它证明材料并加盖投标供应商公章） ▲3.自动化信息分析与报告输出:系统具备自动本地化完成信息分析的能力。无需外部计算支持，所有数据处理和分析均在本地完成，确保数据的隐私性与安全性。分析过程结束后，系统可以直接生成并输出检测报告，为用户提供即时、准确的分析结果。无需额外的手动操作。（提供对应功能截图或其它证明材料并加盖投标供应商公章） |
| 5 | 自动PCR仪 | 1、采用高品质超稳定镀金温控模块 ，半导体帕尔贴制冷技术。 2、模块最大升温速度：≥7℃/S。 3、温度准确性：±0.1℃。 4、温度均一性：±0.2℃。 5、自动压力调节热盖，热盖温度范围30-110℃，适用不同规格耗材，有效防止蒸发。 6、具有12列温度梯度功能，温度跨度30℃，设定温度30-99℃。 7、反应体积：1–80 μL。 8、全自动样品仓，可接自动化工作站。 9、样本通量：96个。 10、开放平台，兼容 96孔板、8联排管和单管等耗材。 11、10.1英寸彩色触控屏控制， 实时图形界面显示。 12、最大功率≥ 750W，为高GC含量样本、复杂二级结构扩增提供理想的反应条件。 |
| 6 | 分杯处理系统 | 1、安装环境：温度5 ℃-40℃；湿度≤75% RH，无冷凝；大气压70 kPa-106 kPa。 2、设备尺寸：长900mm*宽460mm*高510mm±10mm。 3、用途：全自动分杯系统，可自动完成样品管的开盖、1D、2D码扫描、扫码编号生成、移液、转板、关盖等操作。 4、结构紧凑，可以直接置于生物安全柜，避免污染物泄露。设备放置于生物安全柜内后，生物安全柜的各项运行指标正常。 5、配备触屏，配备直观的可视化软件操作界面，方便实验人员操作和快速掌握。 6、配备XYZ轴机械手，抓取管身转移，红外检测模块，避免抓盖转移时带来的管子掉落风险，定位精度±0.1mm。 7、支持多种含盖样品管原管同时上样，取样时无需取出拭子，既支持原始1-10混合采样检测，也支持实验室1-10样品混合检测操作。 8、广泛兼容各类采样管，兼容管径φ：11-18mm，高度H：40-121mm，体积V：5mL-15mL范围内的病毒采样管，粪便采集管、唾液采集管，支持用户管型的定制适配。 9、配备独立高扭矩开盖模块、红外检测模块和失步检测模块，及时识别开盖异常，抓管异常等情况，确保开盖、抓管成功率。 10、配备样品管扫码模块，兼容一维码：CODE128，CODE93，EAN-8，EAN-13，Codebar；二维码：Data Matrix，QRCode 模1，QRCode 模2码，可设置分液管与分液孔位置一一对应，支持手工标记无条码管操作。 11、配备分液AI视觉识别系统，确保样本成功加入，且加入体积误差小于20%，避免因为样本未加入而导致假阴性。 12、配备单通道移液头，采用空气置换原理，移液范围：10uL-1000uL， 移液精确度：100uL：<2% ; 400uL<1%。 13、异常不停机，可自动识别扫码错误、未开盖样品管，错误样品管自动放回原位，继续运行。 14、该产品具备开机自检、状态监测、错误报警、日志管理、用户权限管理、操作界面多语言等功能，开盖、扫码、分装错误时可自动报警，并记录错误孔位。 |
| 7 | 超净工作台 | 风速0.3-0.5 m/s；过滤效率为99.99%对0.3微米颗粒；噪音分贝级别不高于55分贝；具备过载保护、漏电保护等安全设计；数显按钮，风速调节 |
| 8 | 生物安全柜 | 工作区内气流风速：0.5 m/s（±20%）；过滤系统：主要过滤器：HEPA过滤器 过滤效率：99.99% 对于0.3微米颗粒 噪音水平：工作时噪音：在55分贝以下；电源要求：电压：220V；功率：约0.6-1.0 kW；频率：50/60 Hz；照明系统：工作区照明：1000-1500 Lux；工作台表面：不锈钢或其他防腐材料；机身材质：耐腐蚀材质；符合国际生物安全标准（ NSF/ANSI 49）；配备气流监测系统，确保柜内负压状态控制系统；数字显示控制面板、风速调节，工作状态显示；其他功能：UV灯灭菌功能。 |
| 9 | 恒温金属浴 | 温度均匀性≤±0.3℃； 温度稳定性±0.3℃ 温度显示精度0.1℃ 振荡转速范围300—1500 rpm；300—2000 rpm |
| 10 | 小型高速离心机 | 转速rpm 500-15000rpm(以100rpm递增)；最大离心介质密度1.2g/ml；升速时间15s，降速时间 15s ；最大容量24×1.5ml/2.0ml 4×PCR排管转子12×5ml；最大相对离心力rcf 100-21400×g；100-17100×g 100-21400×g；功率350W； 尺寸：260×410×225mm；净重（含转子）14kg时间设定1s-99min59s(瞬间离心);电源AC100-120V/AC200-240V 50-60Hz |
| 11 | 掌上离心机 | 最高转速：5200rpm 尺寸：≤160 x 170 x 122mm |
| 12 | 涡旋振荡仪 | 0-2500rpm/min，电机无级调速 |
| 13 | 单道微量移液器 | 容量：1-10ul |
| 14 | 单道微量移液器 | 容量：20-200ul |
| 15 | 单道微量移液器 | 容量：10-100ul |
| 16 | 单道微量移液器 | 容量：100-1000ul |
| 17 | 荧光计 | 原子级荧光；灵敏度：S/N ＞15000（RMS）， 激发波长350nm，光谱带宽5nm，响应时间2S, 噪声为水拉曼峰处的噪声。测量波长范围（EX/EM）：200到750nm，零级光 |
| 18 | 微孔板离心机 | 微孔结构离心机 |
| 19 | UPS | C6K |
| 20 | 千兆交换机 | 5口 |
| 21 | 网线 | 5米 |
| 基础实验室设备 |  |  |
| 22 | 紫外分光光度计 | 1.1、≥10.1英寸彩色触摸显示屏，超大屏幕直接显示各种扫描曲线和图谱，让用户可以不用借助电脑就可以完成所有测量需要。 1.2、支持U盘存储，方便用户使用，用户测量的数据可直接导出到U盘，，可支持excel、txt格式、图片格式，可输出四种格式：*.csv、*.qua．*.tet，*.bmp。 1.3、数据输出：RS-232C串口（打印）、USB drive（联机）、USB HOST（接U盘），标配8GB存储器。 1.4、使用先进的ARM12高性能处理器，仪器内部可存储5000条测试数据或500条工作曲线。 - ▲1.5、开机自检功能，仪器开机后，首先进入自检界面，可自动检测自动样品架、文件系统、滤光片、氘灯、钨灯、光传感器、光源选择、波长定位、暗电流、系统参数等仪器状态，方便客户使用。（提供对应功能截图或其它证明材料并加盖投标供应商公章） 1.6、仪器采用获得国家专利光电信号检测装置使仪器信噪比更低，仪器更稳定。 1.7、可选配内置全自动进样流路系统，极大的方便了客户使用。 二．技术参数 2.1显示器： ≥10.1英寸1024×800 高分辨率电容触摸液晶屏 2.2光学系统：双光束比例检测 2.3波长范围： 190-1100nm: 2.4光谱带宽： 1.8nm 2.5波长分辨率： 0.1nm 2.6波长精度： ±0.1nm（在656.1nm处），±0.3nm全区域 2.7波长重复性： ≤0.1nm 2.8光度范围： 0-200%T,-0.301-3A，0-9999C（0-9999F） 2.9光度准确度： ±0.002A(0-0.5A),±0.004A(0.5-1A),±0.3%T(0-100%) 2.10光度重复性：±0.001A(0-0.5A),±0.002A(0.5-1A),≤0.15%T(0-100%) 2.11基线平直度：±0.0015A 2.12杂散光：0.03%T（220nm，360nm） 2.13噪声： 0.001A/2min@500nm 2.14光源： 进口氘灯 进口钨灯 2.15接收器：进口硅光二极管 2.16光度方式：透过率/吸光度/浓度/能量 ▲2.17主机功能： 光度测量、定量分析支持单波长和双波长、波长扫描、多波长测量、动力学分析、DNA/蛋白质测量（提供对应功能截图或其它证明材料并加盖投标供应商公章） 2.18数据接口：RS-232C、USB drive、USB HOST 2.19样品架：全自动5联样品架 2.20外形尺寸(mm)：570*260*210 2.21使用环境：温度5～45℃ 相对湿度不超过85% 2.22重量：18kg |
| 23 | 分析天平 | 1、准确度级别：Ⅱ 2、称量范围/g：0～120g 3、实际标尺分度值/mg：0.1 4、去皮范围/g：0～120 5、重复性误差：0.001 6、标准偏差/g：0.001 7、线性误差/g：±0.001 8、稳定时间/s：≤6 9、秤盘直径/mm：Φ80 10、外形尺寸/mm：350×217×360 11、净重kg：7 12、电源：220V（±22V）、50Hz或110V(±11V)、60Hz 13、功率/V.A：15 14、校准砝码量值/g：100 15、开机预热时间/min：30 16、特点： 人性化设计，结构新颖，防腐，外形美观，坚固耐用。 铸铝底座，四面全透明超白玻璃风罩，性能卓越。 传感器安装有独立分割空间，能够更好的屏蔽干扰，称量更加精准。 感应式按键更加灵敏，防腐，更有效的延长了机体使用寿命。 具有全自动故障检测，外置砝码，自动校准，全部线性四点校准，超载保护等多种应用程序。 背光液晶显示屏显示，使操作者视觉更柔和、清晰。 设有计件，百分比，单位转换、全量程去皮等多种功能，操作简便可靠。 内置RS232C接口，可直接连接计算机，打印机等设备。 |
| 24 | 循环水真空泵 | 1.功率:≥180W 2.电压:220V/50Hz 3.流量:60L/min 4.扬程:≥8M 5.最大真空度:0.098Mpa 6.单头抽气量:>10L/min 7.抽气头数量:≥2 8.储水箱容W:≥15L |
| 25 | 制冰机 | 1、产品名称：制冰机 2、产品特点：全电脑控制、全程监控、完美保护。有运行、冰满、缺水、故障显示，带数码故障代码显示。全不锈钢外壳、美观大方、经久耐用 3、产品描述： 1）采用不锈钢外壳，防腐耐用，一体式结构，紧凑简洁，节省空间。 2）箱机隔热层为无氟发泡，保温效果好，内胆为无氟抑菌型，节能环保。 3）采用高效无氟压缩机，主要零部件均有相关安全认证，产品安全可靠。 4）制冰过程采用全电脑程序控制，进口电脑芯片，控制可靠，运行平稳。 5）采用国外进口的减速器和电机，噪音低，运行平稳可靠。制冰机顶部设有散热孔及风机，保证减速器电机在高温恶劣条件下也能可靠运行。 6）采用行腔隔片式制冰蒸发器，制冷效率高，产冰量大。 7）螺旋滚刀挤压式制冰型式，结构紧凑，现实冰，水自动分离。冰刀刃口的优化设计，是使得所制冰形细小实用。 8）独特的水箱浮球式进水系统，保证无残水余水，无除冰过程，无水损耗，节水节能。 9）有冰满显示，缺水显示，过冷保护显示，故障警告显示等保护性停机功能。制冰机冰满缺水时会自动停机，当来电来水时会自动开机，具有自动记忆恢复功能。 10）所制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰，冰形小，能渗入较窄间隙，冷却速度快，冰浴效果好，专为实验室设计。 11）前部设有电源开关和功能指示灯，周到详细的操作说明，使用直观方便，各项安全指标均经电性能测试通过，安全放心。 3、技术参数： 气候类型：T 输入功率：240W 额定电流：1.4A 制冰量：50Kg/24H 储冰量：15Kg 制冷剂：R290/R134A 产品尺寸 ：不低于398x510x715（mm） 包装尺寸：不低于465x610x795（mm） 颗粒不规则碎冰，特别为实验室环境优化设计，CE,CB, |
| 26 | 冷藏冰箱 | 1、工作条件：环境温度10~32℃，环境湿度：≤80%Rh，输入电压：220±10%，频率：50±1HZ。 2、样式：立式、单门。 3、有效容积（L）：415L。 4、温度范围:冷藏2~8/ 阴凉8~20℃ 一键切换； 5、外部尺寸（宽*深*高mm）：≥650*677*1905。 6、内部尺寸（宽*深*高mm）：≥550*570*1346。 7、净重/毛重（KG）：≥120/145。 8、优化制冷系统设计，采用碳氢高效制冷剂，节能环保。 9、内胆材料：优质结构喷塑钢板，耐腐蚀，易清洁，保温性能好。 10、外箱体材料：优质结构喷塑钢板，耐腐蚀，易清洁，保温性能好。 11、门体材质：采用LOWE镀膜玻璃，有效防止玻璃凝露。 12、高亮度LED数码温度屏，视觉更柔和，可同时显示箱内温度和湿度，显示精度0.1℃。 13、内置LED节能照明灯，方便观察箱内物品。 14、压缩机：采用国际知名品牌碳氢压缩机，中外合资技术，质量可靠，环保高效，产品性能更加稳定可靠。 15、可调搁架设计：标配5个高密度钢丝浸塑搁架，方便用户随时调节高度。 16、门体标配机械锁，安全门锁设计，保护样本安全。 17、2个万向轮（带刹车）+2个定向轮设计，便于移动和固定放置。 18、高精度微电脑温度控制系统，确保整机运行状态安全稳定。 19、完善的声光报警系统：采用声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式，具备高低温报警、传感器故障报警等功能，确保存储物品的安全。 20、标配USB存储模块，数据可导出PDF文档。 21、箱体右侧标配1个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。 22、高密度保温发泡层采用环保环戊烷发泡剂，保温效果好。 23、冷凝水汇集后自动蒸发，无需人工倒水、免除冷凝水汇集烦恼。 24、带有除湿功能、有效控制箱内湿度、物品存放更安全。 |
| 27 | 自动旋光仪 | 1、测量模式：旋光度、比旋度、浓度、糖度 2、仪器光源：发光二极管＋滤色片，波长589.3nm（钠D光谱） 3、测量范围：±45°（旋光度），±120° Z(糖度) 4、最小读数：0.001°(旋光度)，0.001°Z(糖度) 5、示值允许误差：±(0.01＋测量值×0.05 % )°(旋光度) 6、重复性(标准偏差δ)：≤0.003° 7、显示方式：彩色液晶触摸屏 8、标配试管：100mm/200mm普通型 9、样品透过率：10% 10、通信接口：USB / RS232 11、打印机型号：针式打印机CK NT-T24S（选配） 12、仪器尺寸：≥605mm×370mm ×260mm 13、电源：220V±22V , 50Hz±1Hz ，150w 14、仪器净重：≥21kg 15、准确度：0.05级 |
| 28 | 超净工作台 | 1、外形尺寸：≥1540×680×1600（宽W×深D×高H）mm 2、净化区尺寸：≥1360×650×520（宽W×深D×高H）mm 3、净化效率：100级（美国联邦标准209E） 4、重量：≥130kg 5、平均风速：≥0.3m/s（可调）（Adjustable） 6、功耗：≥0.8KW 7、平均菌落数：≤0.5个/皿·时（A/dish/hour） 8、噪音：≤62dB（A） 9、振动半峰值：≤3μm（X·Y·Z） 10、电源：220V 50HZ 11、过滤器尺寸：≥1355×555×50×1（长L×宽W×高H×个A）mm 12、照明灯/杀菌灯：（LED）28W×①/21W×①（T5一体） 13、照度：≥300LX 4、特点 LED控制界面, 触摸键操作, 可实现低中高三档调速。 可显示仪器启动时间及仪器运行时间；配有高效过滤器更换提醒功能及紫外灯预约定时开启和定时关闭功能。 工作台面采用一体成型的优质不锈钢, 耐腐蚀, 易清洁。 采用了任意定位移门系统。 外箱体采用优质冷轧钢板配以象牙白的静电粉末喷涂, 抗腐蚀能力强, 能有效地抑制柜体表面细菌滋生。 流线型的豪华整机造型, 使作业区气流受扰动最少。 带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。 人性化的预过滤器快速更换与清洗设计使客户更感便捷。 照明和杀菌系统互锁功能，带备用插座设计，可断电保护功能，使用安全方便。 |
| 29 | 暗箱紫外分析仪 | 1、按键显示方式：液晶中文显示 2、拍照功能：无相机框 3、波长：254nm、365nm、302nm、可见光. 4、滤光片尺寸:≥200x80mm 5、紫外灯管：8Wx4支 6、可见光:4Wx1支 7、暗箱：左右两侧设活动操作口、防紫外观察口 8、紫外灯角度:可调节 9、紫外线强度:距离样品20cm紫外线强度达到20μW/cm² 10、输入电源：AC220V,50/60HZ 11、外观尺寸(mm)：≥280x330x330 12、内部尺寸(mm)：≥280x245x220 13、重量（kg）：≥3.2 14、特点 采用全封闭环保型高分子高强度ABS材质，注塑模具一次成型，牢固、美观。 LCD液晶中文显示，可切换显示，精确控制254nm、365nm、302nm可见光。 液晶中文显示功能：微电脑单片机控制，切换显示。 靓丽背光，超大显示屏，确保在黑夜环境下可舒适显示，清晰读取。 紫外灯角度可调节，其可调节性能让光源照射到暗箱内任何位置，左右两侧设活动操作口。 具有防紫外观察窗口滤去99%紫外线，实时观测到样品情况，更直观，更安全。 纳米级紫外线灯，距离样品20cm紫外线强度达到20 uW/cm²，符合国家计量标准。 |
| 30 | 集热式磁力搅拌器 | 1.搅拌容量：最大1000ml 2.搅拌速度：无级调速0-2600 3.加热温度：室温-400度 4.控温方式：调压控温 5.电机功率：≥10W 6.加热功率：≥300W 7.工作电压：220V/50HZ |
| 31 | 超声波清洗机 | 1、容量：≥15L 2、频率：40KHZ 3、超声波功率：≥480W 4、功率可调：1%-100% 5、加热功率：≥500W 6、时间可调：1-99min/常开(双档) 7、温度可调：RT-80℃ 8、超声波换能器：不低于4枚 9、内槽尺寸：≥300 x 300 x 150mm 10、仪器尺寸：≥360 x 330 x 270 mm ( L x W x H ) 11、产品配件：不锈钢清洗篮、不锈钢降音盖、手控进排水 12、电源：电压：220±10%V AC，频率：50/60Hz |
| 32 | 二氧化碳培养箱 | 1.6面直热式加热方式，保证温度的稳定性和均匀度，温度波动性≤±0.1℃，温度均匀度≤±0.2℃at37℃，室温+4℃ ≤温度控制范围≤60℃，温度显示分辨率0.1℃ 2.箱休有效容积≥248L 3.标准的右侧开门方式、依据需求可选左侧开门方向 4.抛光不锈钢一体内腔圆角设计，静置托板可抽拉取出，可调整托板间高度，托板架无需使用工具可拆卸并可全部取出，便于清洁培养箱内腔 5.独立湿度盘可依据需求取出或放入 6.舱室内置风扇轻柔吹送空气，使其在舱室内均匀分布，确保了一致的培养环境 7.可以实现≥140°C干热高温灭菌，简化了清洁工作，无需单独对组件进行高温高压消毒和重新组装，有效提高工作效率 8.具备ISO 5 级 HEPA 过滤气流系统，开门后在5 分钟内达到 ISO 5 级空气质量 9.具备红外线（IR）CO2探测传感器，CO2控制范围0-20%，CO2显示分辨率0.1% 10.湿度显示器可用于监测湿度水平以防止水盘蒸干（选配） 11.配有5寸LCD触控操作屏，直观控制易操作，可显示即时运行曲线，历史运行曲线，可通过USB接口导出3个月以上的历史数据；可存储25万条信息 12.具备参数超限声音和视觉报警，屏幕菜单提示 13.加热功率≤900W 14.具备定时功能，时间设置范围0-999.9小时 15.外形尺寸(宽 x 深 x 高) ≤800 x 652 x 1000mm( 含底座)， 内腔尺寸(宽 x 深 x 高) ≥674 x 526 x 675mm 16.工作环境温度10℃到30℃ 17.电源220~240V/50~60Hz，重量≤116kg |
| 33 | 细胞培养转瓶机 | 1、培养类型：悬浮培养/ 贴壁培养 2、标准承载：10KG/4 瓶（双层） 3、马达功率：60W 4、工作制式：单向正转/ 单向反转/ 双向交替正反转（可定制） 5、适用瓶范围：Φ100mm~Φ113mm L≤285mm（或标准瓶 1500ml） 6、转速范围：2~60r/h（贴壁培养）/ 50~800r/h（悬浮培养）/可定制 7、参数显示：瓶转速显示/运行时间显示 8、速度/时间显示： LED 数字显示 9、通讯接口：RS 485/ USB （可订制） 10、是否可扩展：可以/最多 3 层/最大 6 瓶位 11、外形尺寸：≤370x380x480MM（双层主机） 12、重量：≤15KG（主机/双层） 13、特点： 1）可放入培养箱内使用（可订制全不锈钢主机） 2）步进电机驱动，转速精确，寿命长、噪音低 3）POM 轴承，无污染，易清洁 4）PU 滚轮，无污染，耐腐蚀，耐臭氧，运行平稳 5）数显调速，定时，操作灵活（可定制智能触摸控制盒） 6）有停转报警 |
| 34 | 冷冻离心机 | 1.交流变频无刷电机驱动，免维护，配备霍尔测速系统； 2.微机变频控制系统，数字液晶显示运行状态实际数值、进展指标； 3.7寸高清触摸屏，中英文界面切换，有屏幕密码保护功能； 4.99组用户自定义程序(10个预设程序组合)； 5.15档加减速可调、软刹车功能，防止样品重悬； 6.运行中可随时更改参数(rpm/rcf)，无需停机； 7.进口恩布拉科压缩机组，制冷加热双回路设计精确控温； 8.离心内腔采用不锈钢316材料，不产生浮锈； 9.自动识别转子程序和失衡检测功能，确保离心安全； 10.定时计时功能,有启动计时和预设转速后倒计时两种模式； 11.控制面板可戴手套进行操作，并可用去污剂清洁； 12.微动马达双吸入式电子门锁,轻按快速关闭门盖、安全静音； 13.具有故障自动诊断系统，针对超速、超温、不平衡、电子门盖等多项保护，确保仪器安全运行。 14.最高转速≥21000rpm 15.最大相对离心力≥30840×g 16.温度设定范围-20℃～40℃±1℃ 17.噪音≤60dB 18.外形尺寸≥78×45×37cm 19.配置要求多种转子选择： 角转子1.5/2.2ml*24支离心管 转子一个 水平转子250m1*4一个 配15ml*20支离心管+50ml*8支离心管 适配器各一套 水平酶标板转子一个类型是 2+2+96孔微孔板 |
| 35 | 实验室超纯水机 | 1、制水量(25°)：30(L/H) 2、取水流速：1.5-2L/min 3、进水要求：城市自来水 (TDS<200ppm，5-45°C，0.02-0.25Mpa，pH3-10) 4、电阻率：18.25MΩ.cm@25℃ 5、电导率：0.054μs/cm@25℃(＜0.1μs/cm) 6、重金属离子：<0.01ppb 7、总有机碳（TOC）：<10ppb 8、热源/内毒素：N/A 9、微生物细菌：<0.1CFU/ml 10、核糖核酸酶：N/A 11、脱氧核糖核酸酶：N/A 12、颗粒物（>0.22µm）：<1/ml 13、TDS值：RO 水TDS(总固体溶解度,ppm)≤进水 TDSX1%(脱盐率≥99%) 14、二价离子分离率：＞99%（使用新 RO 膜时） 15、有机物分离率：>99%，当 MW>200Dalton 16、颗粒和细菌分离率：>99% 17、反渗透水最大产水量：2.0 升/分钟(开启压力桶) 18、工作压力监测：0-1Mpa，0-150PSI 19、数显水质监测：电导率 TDS 测试笔+LCD 在线式电阻率、电导率、TDS、水温监测 20、毛重：≤33kg 21、电源/功率：100-240V.50-60Hz/120W 22、标准配置：主机(含 1套纯化柱)+3.2G无菌压力水桶+电导率 TDS 测试笔+附件包 23、特点 1）全自动压力传感器和微电脑控制工作，实现自动制造纯水，人性化操作显示系统，有声光报警功能。 2）全管路采用快插拔接口，标配外接设备供水口，可加配外置水桶，多种规格储水桶满足不同的需求。 3）所有管路均获NSF认证，采用模块式、快接式设计，方便安装维护，保养更便捷。 4）水源水质要求低，精心设计的预处理系统，可以有效处理各地不同的原水。 5）高产水量，耗材使用寿命长，运行成本低廉。 6）无水报警，水满报警，超纯水(参数可随意设定)超标报警。 7）全自动RO膜防垢冲洗程序，延长RO膜使用寿命。 8）水电分离，过流保护装置，进水保护防爆装置等防护装置，使用水用电更an全。 9）便携式TDS测试笔，干电池设计，可随时测量自来水和RO水TDS总固体溶解度(近似电导率)。 10）高亮度背光式LCD在线电阻率/电导率/TDS值/水温监测仪，jing确度0.01MΩ.cm，实时监测出水水质。 11）电子级混床树脂，大容量纯化罐设计，时刻保证顶级水质及用水的稳定性。 12）选配医药级终端囊式除菌过滤器，保证水质无菌。 |
| 36 | 恒温密闭式超声波反应器 | 一、特点 1.能够采用最新的超声数字电路，可连续不间断超声，自动追踪频率及自动谐振点和功率控制，无需经常手动调节能量 2.工作方式：7寸触摸屏触控操作，操作简单便捷；屏幕实时显示工作参数，运行状态累计显示；999.9分钟过程控制定时器控制总时间：0.1秒钟至999.9分钟 3.超声变频器能够采用锆钛酸铅晶体压电变频器，密封处理隔离水汽和腐蚀性气体 4.开/关脉冲定时器，闭循环和开循环均可从0.1秒至999.9任意设置，确保高强度处理样品 5.能够采用独有的自动振幅和脉冲补偿功能，确保在超声过程中探头振幅不因承载变化而变化 6.换能器能够采用德国陶瓷晶片材质，超声效率高，长时间工作不易发热 7.超声探头能够采用采用美标TC4钛合金材质，长时间使用探头不易磨损 8.设备可间歇工作，也可空载运行，符合不同实验需求 9. 整体设备ABS开模制造，体积小效率高，美观大方。 二、基本参数 1、显示屏：中英文面板同时显示 2、操控方式：7寸高清大触摸屏控制 3、处理容量 ： 2-20升 4、工作频率(KHz) Frep. 20-25 5、超声功率（W）：2000 6、振幅可调 100%无极可调 7、功率可调（%）：100%无极可调 8、整机尺寸（mm）：330*360*200 9、时间控制（S）：0.1s-999.9m 10、换能器尺寸（mm）：直径70mm 11、探头尺寸（mm) ：标配25mm |
| 37 | 电化学工作站 | 1、恒电位电位控制范围：±10V 2、恒电流控制范围：±2.0A 3、电位控制精度：0.1%×满量程读数±1mV 4、电流控制精度：0.1%×满量程读数 5、电位分辨率：10V(>100Hz)，3V(<10Hz) 6、电流灵敏度：1pA 7、电位上升时间：<1S(<10mA)， <10S(<2A) 8、参比电极输入阻抗：1012¦¦20pF 9、电流量程：2A～2nA，共10档 10、槽压：±21V（可扩展至±200V） 11、最大输出电流：2.0A 12、 CV 和LSV扫描速度：0.001mV～10000V/s 13、 CA和CC脉冲宽度：0.0001～65000s 14、电流扫描增量：1mA@1A/mS 15、电位扫描时电位增量：0.076mV@1V/mS |
| 38 | Kromasil液相色谱柱 | 1、官能团：十八烷基 2、基质：单分散、多孔硅胶微球 3、粒径：1.8,3 & 5 um 4、孔径：120 A 5、比表面积!：300 m//g 6、载碳量：17% 7、是否封尾：是 8、耐压上限：5000 psi for 5 μm6000 psi for 3 μm12000 psi for 1.8 μm 9、耐温上限：60 °C 10、水相兼容性：95% 水 11、液相色谱柱基于单分散硅胶微球，采用先进的表面键合和修饰技术，经优化的装填工艺而成。独特的封端工艺使硅羟基活性降到最低，适用于分离具有不同疏水性的化合物。 |
| 39 | 三维运动混合机（实验室5L） | 1、货物名称：三维运动混合机 2、产品介绍：三维运动混合机主要用于混合不同类型、不同颗粒大小、要求高均匀度混合的物质，适用于软性、中硬性、脆性和纤维材料样品。均匀混匀保证可信的分析结果，是质量控制和研发的理想选择。 3、工作原理： 在完全密闭的容器里,在主动轴的带动下将不同比重的物料，快速地翻转、倒置、摇动，促使物料沿着筒体做环向、径向、和轴向的三向复合运动，从而实现多种物料的相互流动、扩散、积聚、掺杂，达到均匀混合的目的。整个过程确保无尘化进行，方便清洗。 4、应用领域：适应于制药、化工、环境、食品、轻工、电子、机械、矿冶、国防工业以及各科研单位的粉末、颗粒状物料的高均匀度混合 5、性能优势： 5.1、三维运动方式，全方位无死角，更小的剪切力 5.2、处理量大，混合程度高 5.3、不同材质的混合容器，适应不同的样品 5.4、操作简单，容器拆卸方便，易于清洁 5.5、混合桶体具有多方向运动，无比重偏析及分层、积聚现象。 5.6、筒体各处为圆弧过渡，并经过精密抛光处理，无死角，放电安全，清理简单易操作等优点。 5.7、回转空间小振动小、工位随意可调、安装维修方便、噪音低、使用寿命长。 5.8、物料在密闭状态下进行混合，对工作环境不会产生污染。 6、基本参数： 6.1、外形尺寸：≥720mm*650mm*950mm 6.2、仪器重量（Kg）：150 6.3、转速：0-24 r/min 6.4、料斗容量：5L 6.5、电机功率：0.55KW |
| 40 | 微流控装置 | 1、设备用电：单相交流电源220V±10% 、50~60 Hz 2、工作环境：温度范围5℃～40℃；相对湿度≤70% 3、设备自带显示屏，无需另接电脑或显示器操作 4、设备整体重量不大于15kg，方便移动 5、可完成纳米脂质颗粒的包裹，粒径控制在80-300nm，PDI分布小于0.2 6、可适配塑料芯片、不锈钢芯片 7、可适配PNI的ignite芯片 8、料液输送采取一次性灭菌注射器，注射器支持国产和进口品牌，并且支持自定义编辑注射器内径 9、系统死体积小于0.1ml，无需管路连接 10、一次性处理量在1ml-40ml之间 |
| 41 | 酶标仪 | 1.光 源：DC12V 22W 进口卤灯，具备电源节能管理 2.光路系统：8 通道垂直光路系统 3.波长范围：400-1000nm （可选配 340-1000 nm） 4.滤 光 片：标配 405 、450、492、630nm, 5.其它波长选配，可装载 15片滤光片 6.读数范围：0-5.000Abs 7.分 辨 率：0.001Abs 8.示值误差：≤±0.01Abs 9.稳 定 性：≤±0.002Abs 10.重 复 性：≤0.2% 11.振板功能：3 级振板速度、时间 0-255秒可调 12.显示操作：8 吋彩色液晶屏、可视话布板、显示整板信息、触摸屏操作 13.工 作 站：专业HBS酶标仪分析软件，具备单、双波长、多波长及抑制率测量功能。软件：中文或英文软件，XP, Windows7,Windows8,Windows10,系统通用。包含折线方程，线性方程，三参数二次方程，四参数三次方程，吸光度指数方程、幂函数方程，曲线拟合：Linear,Semi-Log,Log-Log,4-PL。 14.配置抑制率测量模块，专用于农业，畜牧检测领域。 15.仪器检测时，进样门自动开启，关闭。 16.电 源：宽电压设计 AC100-240V 50Hz。 17.仪器底板为不锈钢材质。 18.滤光片更换方便，无需打开酶标仪机盖。 19.带有USB接口，可导出检测数据 20（温控功能选配）：室温+4℃～50℃、精度37℃±0.5℃ 21.净 重：约 11Kg 22.尺 寸：≥433mm(L)*320mm(W)*308mm(H) |
| 42 | 恒温培养箱 | 1.容积≥450升，具有观察窗。 2.采用镜面不锈钢内胆，搁板支架可以自由装卸，便于工作室的清洗工作。 3.箱体内可选配防水电源，放入振荡器等设备即可进行恒温振荡培养。 4.采用国际品牌压缩机和循环风机，独特风道循环系统，保证工作室温湿度均匀。 5.采用LISK微电脑全自动大屏液晶控制系统，配有9个工作程序组和99个程序段控制，最大限度满足使用者控制参数的设定管理。具有北京时间的显示功能，让使用者对实验时间的把握更加方便，简单。控制器背光具有可关闭功能。控制器具有多种抗干扰措施，控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示与测量误差校正，自诊断动态控制技术。 6.循环结构：背部为独家技术的不锈钢可调式呼吸风道，风道为涡旋混合风道。 7. 隔板层数：3层 8. 温控围：0℃~60℃（不开灯）； 9. 温控波动度：±1℃ 10.温度均匀度：（标准模式）误差≤±2℃； 11.内胆尺寸：620*560*1280 外形尺寸：720*670*1918 12.可以扩展远程手机端电脑端视频，温度，湿度监控控制系统。 13.配有naturalight 照明系统可有效的提供均匀的自然光。 |
| 43 | 高压均质机 | 高压均质机是以高压往复泵为动力传递及物料输送机构，将物料输送至工作阀部分。物料在通过工作阀的过程中，在高压下产生强烈的剪切、撞击和空穴作用，从而使液态物质或以液体为载体的固体颗粒得到超微细化。 1、产品参数： 1.1、设计最高压力（MPa/bar/Pis)：200/2000/29000；实际操作压力：0～26100Psi（180 MPa），压力可调；最高压力须稳定达到 26100 Psi（180 MPa）。 1.2、设计流量：5 L-8 L/H，最小处理量：≤ 15 mL。 1.3、单向阀结构：可选配在线排气，无需降压。 1.4、样品残留量：样品零残留。流量控制可根据实验需求实时调节流量大小。 1.5、采用固体陶瓷柱塞，有极高的硬度和光滑的表面，极高的耐磨和自润滑作用。 1.6、物料控温：要求均质阀带控温夹套与控温介质出入接头、连接管路，可实现在线控温，出料温度控制在 -5℃～100 ℃ （根据物料要求不同而定）；实现高压均质部件恒温控制，实现设备与物料同时控温。保证物料生物学活性。 1.7、压力显示：选用≥7寸触摸屏和卫生级数显压力传感器显示压力曲线，精度更高、更灵敏，不易损坏。 1.8、均质级数：控温均质阀 一级二级可选。 1.9、进料物料粘度：≤2000 cp，最大进料颗粒尺寸 ≤100 μm，物料温度 ≤ 90℃。 1.10、进料模式：Tri-Clamp快速连接带自吸料设计，无须额外加泵吸料，避免污染及料斗搭配。 1.11、高压密封采用进口材料，疲劳强度高，耐磨损。使密封长期高压运行保持状态良好。 1.12、动力源要求：ABB电机泵驱动，电源：220 V/50 Hz 1.13、均质阀设计要求：材质要求：可采用氧化锆、钨钢、金刚石、司太立等材质；独立均质模块，维护简单，方便拆卸，可独立灭菌。 1.14、均质效果要求：纳米均质：可将物料均质≤100 nm；破碎细胞：能破碎多种细胞，破壁率≥ 95%. 1.15、清洗模式：设备可以完成SIP和CIP清洗操作。 1.16、柱塞数量：1 |
| 44 | 超声破碎仪 | 1、显示屏：中英文面板同时显示 2、操控方式：7寸高清大触摸屏控制 3、处理容量：50-1500ml 4、工作频率(KHz)：25 5、超声功率（W）：1500 6、振幅可调 ：0-100%无极可调 7、功率可调（%）： 0-100%无极可调 8、整机尺寸（mm）：350.300.500 9、测温范围（℃）：Temp.Range 0-120 10、时间控制（S）： 0.1s-9999.9m 11、换能器尺寸（mm）：直径65mm 12、探头尺寸（mm)：20mm 13、标准配置： 1）主机隔音箱一体式*1台 2）超声波换能器*1套 3）内置不锈钢升降台 *1个 4）操作手册*1份 5）保修卡合格证*1份 6）电源线*1套 14、特点 1）最新的超声数字电路，可连续不间断超声，自动追踪频率及自动谐振点和功率控制，无需经常手动调节能量 2）工作方式：7寸触摸屏触控操作，操作简单便捷；屏幕实时显示工作参数，运行状态累计显示； 999分钟过程控制定时器控制总时间：0.1秒钟至999分钟 3）超声变频器采用锆钛酸铅晶体压电变频器，密封处理隔离水汽和腐蚀性气体 4）开/关脉冲定时器，闭循环和开循环均可从0.1秒至999分钟任意设置，确保高强度处理样品 5）独有的自动振幅和脉冲补偿功能，确保在超声过程中探头振幅不因承载变化而变化 6）换能器采用德国陶瓷晶片材质，超声效率高，长时间工作不易发热 7）超声探头采用美标TC4钛合金材质，长时间使用探头不易磨损 8）设备可间歇工作，也可空载运行，符合不同实验需求 9）整体设备塑料加钢结构喷塑制造，体积小效率高，美观大方。 |
| 45 | 荧光分光光度计 | 1. 工作条件： 1.1湿度: £60% 1.2温度: 15 - 30 ° C 1.3电源: 220 V +/- 10%; 50 Hz 2.技术参数 扫描模式： 激发、发射、同步 数据模式：荧光、发光、磷光（三维扫描） 单色器：高分辨率机刻凹面衍射光栅 闪耀波长： 激发300nm/发射400nm ▲灵敏度：水拉曼峰(P-P)：优于200：1 RMS值≥1200（提供对应功能截图或其它证明材料并加盖投标供应商公章） 光源：进口长寿命高压氙灯，高性能稳压光源具有自动除臭氧功能。功率 150W 光通量：2900lm，使用寿命大于2000小时，防护等级IP64，可软件操控 检测接收器：进口原装光电倍增管 波长范围：200~900nm 和零级光 分辨率：1.0nm 增益： 4档可调 带宽：EX\EM ：1.0, 2.5, 5.0, 10.0，20.0nm ▲波长准确度：≤±1.0nm（提供对应功能截图或其它证明材料并加盖投标供应商公章） ▲波长扫描速度： 优于60000nm/min(8档可调)（提供对应功能截图或其它证明材料并加盖投标供应商公章） 相应速度： 4毫秒~8秒（可自动调节）带Auto功能可自动调节 PMT电压：0~1000V或四档可调 光源： 150W进口长寿命高压氙灯，高性能稳压光源，自动去臭氧设计 最小样品量： 0.5ml(使用标准10mm池) 工作温度： 15~35℃ 工作湿度： 45~80%(不结露,35℃或更高温度时要低于70%) 传输方式： USB数据传输 ▲仪器须具备智能三级账户权限管理功能（提供对应功能截图或其它证明材料并加盖投标供应商公章） 支持电子数字进样器功能： 吸液速度25mL<5s(6档) 排液模式电动/重力 过滤器0.45um疏水性滤膜 |
| 46 | 溶出仪 | 1、搅拌桨摆动幅度：≤0.5mm 2、转篮摆动幅度：≤1.0mm 3、转杆与溶出杯轴偏差：≤2.0mm。 4、调速范围：25～200转/分 5、转速分辨率：1转/分 6、稳速误差：≤±4 % 7、调温范围：5.0（室温）- 45.0℃ 8、温度分辨率：0.1℃ 9、控温误差：≤±0.3℃ 10、计时累计时间：≤99小时59分钟，正计时 11、取样周期个数：≤9个不同的取样周期 12、取样周期时间：≤9小时59分钟/每周期，倒计时 13、定时开/关机时间：≤99小时59分钟，倒计时 14、电源功率： 220V，50Hz，5A 15、工作环境条件:温度5-37℃，相对湿度≤80% 16、根据用户需求有偿提供3Q文件和3Q验证服务 17、特点 1）可安装6个篮杆或桨杆。 2）可放置8个185mm高度溶出杯。 3）人机界面友好，操作简单、方便。 4）全部工作参数可预置并自动存储，下次开机无须重复设置。 5）转速控制采用SPWM细分电源驱动步进电机方式，转速准确，运行平稳，能耗低。 6）恒温水浴采用内置集成温度传感器和新的软、硬件温度测控方式，升温快，精度高，可方便地用软件校正温度偏差。 7）计时器有三种工作状态可供选择。 8）具有自检功能和自动保护功能，能给出多种故障报警信号。 9）采用优质不锈钢材料制造的桨杆、篮杆和转篮体，质量性能符合《中国药典》的要求。 |
| 47 | 冷冻干燥机 | 1、主机系统 1.1 冷阱最大补水量≥4KG，冷阱工作温度≤-60℃，冷阱内壁温度均匀，专业的气体导流技术，补水效果好，温度真实； 1.2 原装进口封闭式压缩机，采用自复叠式制冷机组，制冷迅速，冷阱温度可低至-60℃，制冷效率更高，能够满足国家环保要求； 1.3 冷阱具有前期样品独立预冻功能，无需再配备超低温冰箱或用液氮处理 1.4 冷阱304不锈钢材料，耐腐蚀。 2、智能控制系统 2.1、7寸真彩液晶触摸屏，显示屏有锁屏功能，可实现手机端、电脑端远程控制； 2.2 显示屏主界面能清楚的显示冷阱温度、真空度、样品温度、运行时间等参数，并且各控制按钮清晰明了的分布于主界面上，操作简单直接，通过内部程序控制，设置了误操作限制，能够有效引导新手用户使用，人机交互性强； 2.3 数据具备查看、导出、删除功能，冻干数据自动保存，能有效防止数据丢失，支持USB数据导出； 2.4 内置主机设备及真空泵更换润滑维护时间的自动提醒功能，能主动提醒用户对真空泵及主机进行相应的维护； 2.5 具备真空报警功能，此功能可设置，可关闭； 2.6、冻干数据自动保存 2.7、多层权限设置，方便设备管理，具备屏幕安全锁，避免误操作 2.8、压缩机、真空泵电路单独开关控制，防止误操作引发压缩机频繁启停，并且有制冷延迟启动，保护压缩机； 真空系统 3.1 高密封真空腔体，腔体极限真空度≤2pa； 3.2 配备高精度微量调节真空阀，可实现真空度的手动微量调节； 3.3 配备不锈钢防腐蚀真空连接管，附带标准KF25真空快接卡箍，降低因密封不严以及服饰造成的漏气问题； 3.4 配备压塞功能，能在真空状态下实现物料的密闭。冷冻罩为透明材质易于观察； 3.5选配真空泵油雾过滤器，保证实验室环境，降低油雾污染 |
| 48 | 细胞培养箱 | 1.容积≥800升，具有观察窗。 2.采用镜面不锈钢内胆，搁板支架可以自由装卸，便于工作室的清洗工作。 3.箱体内可选配防水电源，放入振荡器等设备即可进行恒温振荡培养。 4.采用国际品牌压缩机和循环风机，独特风道循环系统，保证工作室温湿度均匀。 5.采用LISK微电脑全自动大屏液晶控制系统，配有9个工作程序组和99个程序段控制，最大限度满足使用者控制参数的设定管理。具有北京时间的显示功能，让使用者对实验时间的把握更加方便，简单。控制器背光具有可关闭功能。控制器具有多种抗干扰措施，控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示与测量误差校正，自诊断动态控制技术。 6.循环结构：背部为独家技术的不锈钢可调式呼吸风道，风道为涡旋混合风道。 7. 温控围：0℃~60℃（不开灯）； 8. 温控波动度：±1℃ 9.温度均匀度：（标准模式）误差≤±2℃； 10.控湿范围：50%-95%RH 11控湿精度：±1RH 12湿度波动度：±3%～±7%RH 13加湿方式：超声波加湿 15内胆尺寸：≤1250*500*1280 外形尺寸：≤1350*670*1918 16. 可以扩展远程手机端电脑端视频，温度，湿度监控控制系统。 |
| 49 | 实验级别喷雾干燥设备 | 1、最大蒸发量 2000mL/H（纯水） 2、物料接触部分 高硼硅玻璃 3、干燥方式 开式干燥系统 4、雾化情况 二流体雾化器（标配1.0mm喷嘴,可选0.7,1.5,2.0,3.0等） 5、热风情况 送风+并流 6、干燥时间 1～1.5S 7、控制系统 PLC+7寸触控屏 8、进料方式 蠕动泵（0-580ml/min） 9、最小进料量 50mL 10、加热器功率 3KW 11、进风温度 ～250℃; 连续可调 12、控温精度 ±1℃ 13、变频风机 0.55KW；风量140m³/min 14、静音空压机 0.55KW；0.8Mpa 15、整机功率 3.6KW/220V 16、设备尺寸 780×610x1150mm(长x宽x高） 17、特点： 1）整机采用SUS304制造，设计紧凑，尺寸小巧，机器按键、温度计、空气管路等全部采用人体工程设计，快捷插拔，人性化操作； 2）采用PLC控制，7寸触摸屏一键全控，可实现进风温度、出风温度、变频量、通针频率、数据记录、曲线分析、报警和过载保护等显示和控制； 3）电气标准制作，从空开到触点，从继电保护器到按钮开关，采用正泰/德力西原装电气标准制作，有保证设备的安全性、稳定性和使用寿命； 4）设备采用3Kw大功率定制加热器，在干燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术，使全温区控温准确，加热控温精度在±1℃； 5）风机转速大小以及风压会影响不同产品的物料喷雾效果，并对应不同的产品产率，通过变频设计，让用户摸索合适的风量； 6）二流体喷雾的雾化结构，设计紧凑，方便使用；设有喷咀清洁器(通针)，在喷咀被堵塞时，会自动清除，通针的频率可自动调整； 7）喷粉的颗径呈正态分布，流动性非常好，而且干燥后的成品干粉，其颗粒度较均匀，95%以上的干粉在同一颗粒度范围； 8）进料量可通过进料蠕动泵调节，样品少量可达50ml，用户可根据物料情况选择最佳进料方式； 9）内置台湾进口全无油空压机设计，噪音非常低，小于60db，符合国家实验室噪音标准； 10）关机保护功能：关机时只需按停止键，机器除风机外立即停止运行，保证设备不会因为误操作（强行关风机）而导致加热部分烧坏； |
| 50 | 电热套 | 1. 容量：250ml 2. 加热温度：室温-400℃ 3. 无极转速调温加热 4. 带磁力搅拌 |
| 51 | 立式恒温摇床 | 1、环境温度：20～30℃ 2、环境湿度：不大于80% 3、输入电源：AC220±10%V ，50Hz 4、额定功率：≤1600W 5、模式功能：定值模式、5种程序模式 6、段数范围：1～30（程序模式时有效） 7、时间范围：0～999时59分 8、控温范围：4～65℃ 9、控制精度：0.1℃ 10、控制温度偏差：±0.2℃ 11、温控均匀性：±0.4℃（37℃恒温状态） 12、温度控制方式：智能模糊PID控制 13、速度控制范围：10～300rpm 14、摇板振荡幅度：Ф26mm（标配），Ф50mm（选配） 15、控制精度：±1RPM 16、速度控制方式：智能PID控制 17、培养箱外部总体尺寸：≥长×宽×高1075mm*860mm*1450mm（含支撑脚） 18、工作空间容积：≥475L 19、板尺寸（长×宽）：≥800*500（双层） 20、单层最大承重：20kg 21、烧瓶最大容量：250ml*48*两层，500ml*33*两层，1000ml*20*两层，2000ml*12*两层 22、特点： 1）内部工作空间采用的是304镜面不锈钢材料制作，四个边采用圆弧形(R角)设计，更加美观，也便于后期的清洁工作，不容易滋生细菌，防生锈，防腐蚀。 振荡采用双层摇板设计，有效提高了垂直方向空间的利用率，节省占地空间。 双开门式设计，方便操作人员放取培养物。 2）显示面板采用了5寸LED电阻式触摸屏，能够更清晰直观的显示当前温度、转速、段数、运行时间等参数，操作起来也更简单方便，抗干扰性能强；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作。 3）设备制冷采用的是进口压缩机，无氟环保制冷剂，运行近静音，制冷效果好，更快更稳定的控制温度。 采用横流滚筒式风机相较于传统风机，横流滚筒式风机风量更大，迎风面更广，吹风更均匀，可使箱体内的温度更为均匀稳定，且有效减少背部热量。 4）振荡系统采用伺服电机，工作时稳定性强，转速精准。并且配备五个偏心轴带动回旋振荡，水平转动更加稳定，即使高转速运行，机器也非常平稳。 人性化设计的开门即停功能，使用更加安全。 具有超温报警及异常情况自动断电功能。 5）中空大视角双层玻璃窗，方便在不开门的情况下能从不同角度清晰观察箱体内部情况。 具有紫外灭菌功能。 |
| 52 | 片剂硬度测试仪 | 1、测量范围： 硬度10～350N； 2、分辨率0.1N； 3、精度 ±1.5%±1digit； 4、直径2.0～25.0mm； 5、分辨率0.01mm； 6、精度 ±0.06mm 7、度量单位： 硬度 N/Kg/Sc（可选） 8、直径 mm/inch（可选） 9、测量方式: 手动单片/自动连续(测量片数最大为100片) / 可选 10、显示：LCD显示屏，4行×8列汉字或8行×16列英文 / 可选 11、接口：Centronic标准并行打印接口，可接微打（中文或英文输出） 12、特点： 1）利用微处理器对操作界面进行控制，智能化程度高，功能强大，使用方便。 2）高精度的荷重传感器，保证测量精度。 3）液晶屏显示，中文或英文界面可选，显示内容丰富，使用方便。 4）可自动对测量数据进行统计、分析、打印、显示。 5）具有实时日历时钟功能，可将检测及校准日期时间打印在检测报告中。 6）具有故障自诊断功能，对于测试中出现的某些异常现象自动提示。 7）参数设置自动保存，直至重新设置。 8）具有校准功能，显示并打印校准结果。 9）根据用户需求有偿提供3Q文件和3Q验证服务 |
| 53 | 快速整粒机 | 1、筛网直径（mm）：120 2、生产能力 (kg/h)：100-200 3、筛网孔径（mm) ：1-8 4、功率（kw）：1.1 5、外型尺寸 (mm) ：800x600x950（高度可调） 6、重量 (kg)：110 7、转速（r/min)： 0-1440（可调） |
| 54 | 快速水分测定仪 | 1.超大分辨率背亮点阵液晶显示屏。 2.高精度隔热式传感器，采集数据温度可靠。 3.采用卤素灯加热干燥，升温迅速，测试时间短。 4.最大称量值：100g 5.可读性：1mg 6.重复性：0.3% 7.加热时间：1-99min/每隔1min 8.通讯：RS232 9.终点控制：定时、自动 10.加热温度范围：50-160℃ 11.显示内容：水分%、固体%、重量、时间等 12.秤盘尺寸：100mm 13.外形尺寸：265×160×150mm |
| 55 | 旋转蒸发仪 | 1.电机功率：30W 2.加热功率：1200W 3.真空度：0.098Mpa 4.蒸发能力：20ml/min 5.旋转瓶容量：1000ml 6.收集瓶容量：1000ml 7.控温精度：±1℃ 8.玻璃温度范围：-80-250℃ 9.浴锅升降行程：0-150mm |
| 56 | 真空脱气机 | 1、抽气速率50（Hz）：7.2（2） 2、m³/h(L/S) 60(HZ)：8.6（2.4） 3、极限压力（Pa）分压力：≤6x10-2 4、极限压力（Pa）全压力：≤1.33 5、50HZ 转换（r/min）：1400 6、60HZ 转速（r/min）：1720 7、电机功率（KW）：0.37 8、工作电压（V）：220/380 9、进气口口径（mm）（外径）：Φ30 10、噪音（dBA）：68 11、容油量（L）：1 12、外形尺寸（mm）：≥514x168x282 13、毛重/净重（kg）：≥22/20 |
| 57 | 恒温摇床 | 一、特点 采用侧开门方式，暗拉手设计，高效空间利用占地面积小、多层叠加、每层具有独立参数控制系统。 采用伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强。 全方位紫外灭菌，内胆中内置紫外灭菌灯管，增强杀菌效果，全方位无死角。 设备运行近静音，多层叠加高速运转无异常明显震动。 中空钢化玻璃门，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况；侧面有透气孔，满足样品对氧气的需求。 具有门控启停功能，开门后振荡板缓冲停止转动；门开启时自动亮灯，关门后自动熄灭，可手动控制照明，方便取放样品、观察样本。 LCD 5寸大屏幕背光液晶显示，参数的设定、观察清晰直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作。 显示方式为 5 寸高清彩色大屏 P.I.D微电脑智能控制。 精选进口优质压缩机，无氟环保制冷剂。噪音低、制冷好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行。 采用五轴偏心系统，使用日本三星皮带，精加工皮带轮，确保传动系统寿命。 USB接口，方便储存、导出导入数据。 具有定值模式和多段模式，可供操作者选择。定值模式下时间设定范围0-999分钟，多段式模式下可设定0-30段，每段设定范围0-9999分钟。 具有历史数据记录，随时可查看运行稳定性。 二、技术参数： 1、速度设定范围：10-300rpm 2、振荡幅度：Ф26mm （标配） Ф50mm（选配） 3、控温范围：4-60℃ 4、环境温度：18~25℃ 5、温控均匀性：±0.4℃ 6、时间设定范围：0~999分钟 7、5寸P.I.D微电脑智能控制 8、容积：110L 9、外形尺寸： 880mm*680mm*660mm（含地脚高度） 880mm*680mm*1240mm 880mm*680mm*1800mm 10、摇板尺寸：550mm*460mm 11、放置容量：250ml*30个 500ml**20个 1000ml*12个 2000ml*8个 3000ml*5个（单夹工况下） 12、电源AC250±10% 50～60Hz |
| 58 | 定制实验边台 | 定制全钢边台，宽750mm*高800mm，柜体使用1.2mm镀锌防锈钢板，柜体表面经脱脂、酸洗、磷化等九工位前处理后，使用进口品牌耐酸碱、防腐蚀环氧树脂粉末喷涂，附着力高、表面硬度强、抗腐蚀，外形色泽美观。整个柜体门及抽屉面板处于同一平面，背板为可拆卸形式，方便拆卸或检修管道，门板为双层结构，门板配置门扣组合缓冲垫，踢脚与柜体为组装结构，踢脚凹入部分位于柜体正下方。 拉手采用金属一体成型双面扣手，与踢脚承重围框同色。地脚为镀锌钢地脚或橡胶地脚，可根据室内地坪适当调整柜体0-25mm的高度，实验台专用门碰为ABS塑料包裹镀锌强磁，耐腐蚀、经久耐用，免维护。长度以房间实际需要，实验边台搬运及现场安装固定 |
| 59 | 定制实验中央台 | 定制全钢中央台，由四张长1000mm*宽750mm*高800mm实验台拼接而成，柜体使用1.2mm镀锌防锈钢板，柜体表面经脱脂、酸洗、磷化等九工位前处理后，使用进口品牌耐酸碱、防腐蚀环氧树脂粉末喷涂，附着力高、表面硬度强、抗腐蚀，外形色泽美观。整个柜体门及抽屉面板处于同一平面，背板为可拆卸形式，方便拆卸或检修管道，门板为双层结构，门板配置门扣组合缓冲垫，踢脚与柜体为组装结构，踢脚凹入部分位于柜体正下方。 拉手采用金属一体成型双面扣手，与踢脚承重围框同色。地脚为镀锌钢地脚或橡胶地脚，可根据室内地坪适当调整柜体0-25mm的高度，实验台专用门碰为ABS塑料包裹镀锌强磁，耐腐蚀、经久耐用，免维护。实验台搬运及现场安装固定。 |
| 60 | 实验台配套座椅 | 采用玻璃钢材质，耐酸碱腐蚀，高度可调（40-50cm），配备防静电PU坐垫和气动升降功能，带万向轮便于移动 |
| 61 | 空调线路改造 | 动力电缆145米（YJV 4*70+1*35 (mm)，空开32A，30只；空开200A，2只，400A，配电柜80 x 100 x 30（cm）2只，空调电缆YJV3*4，1750米，PVC线管φ25，360米。 |
| 基因智能检测数字化实训中心 |  |  |
| 62 | 内墙乳胶漆 | 1、基层清理、界面剂及找平修补用粉刷石膏修补原墙面凹凸不平。 2、对原墙体泛碱处采用草酸处理两至三遍 3、整体刮防水腻子一遍 4、砂纸打磨，平立面打磨平整，阴阳角拐条打磨方正 5、喷涂乳胶漆两遍 |
| 63 | 顶棚乳胶漆 | 1、基层清理、界面剂及找平修补、满批腻子二遍，平立面打磨平整，阴阳角拐条打磨方正。 2、刷天棚乳胶漆1底2面成活。 3、综合考虑超高施工及垂直运输、梁侧面及板标高差处侧面喷涂等 |
| 64 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 基层清理、龙骨安装、基层板安装、1.2cm石膏板安装、乳胶漆涂刷 |
| 65 | 铲除原墙面油漆 | 用水湿润墙面2至3遍、人工铲除、基层清理，铲除垃圾清运 |
| 66 | 原空调石膏板拆除 | 人工拆除原空调石膏板，并清运 |
| 67 | 原强弱电及灯具撤除外运 | 人工开槽拆除原强弱电管线并撤出清运 |
| 68 | 铝合金地脚线 | 基层清理、安装铝合金材质地脚线，规格为厚1.2mm,高8cm，表面采用拉丝工艺特殊处理 |
| 69 | 化学实验室喷淋装置安装及给排水管线铺设 | 化学实验室喷淋装置采购、墙体开槽、线管敷设、墙面及地面恢复 |
| 70 | 聚氯乙烯塑胶地板 | 地面基层清理、地面自流平找平及打磨、涂抹胶水、安装 采用3.5mm（0.35mm厚耐摩层）厚规格聚氯乙烯塑胶 |
| 71 | 更衣柜 | 304不锈钢斜顶二门更衣柜，高1950mm*宽900mm*深420mm防腐防锈，加厚钢材，合理分区，安全锁具，通风透气，内含消毒灯，铝合金拉手，不锈钢挂衣杆，包含安装、运输费用。 |
| 72 | 双面玻镁板隔断 | 1、75mm轻钢龙骨间距400mm安装 2、采用10mm厚度双层板材，标准尺寸2440×1220mm，吸音棉全部填充，具备A1级防火、隔音及防潮性能 3、螺栓角钢固定及连接 |
| 73 | 玻镁板吊顶 | 1、轻钢龙骨吊顶包括配套吊挂件、连接件、边龙骨等 2、平面层为双层10mm厚玻镁板，点锈贴缝带 3、综合考虑吊顶侧面、空调风口的木基层、吊顶成品检修口、图纸要求的玻镁板面层留缝处理、开孔、按工艺要求的局部木基层加固、收口、阴阳角及板接缝处加固、转角部位加固、防开裂措施、防火处理等其他内容 |
| 74 | 玻璃橱窗 | 木基层制作、玻璃安装、采用钢化玻璃，铝合金型材壁厚1.2mm，通过断桥铝隐框工艺安装，具备隔音及节能保温功能，不锈钢包套、打胶 |
| 75 | 上下水阀门、台下盆、水龙头购买及安装 | 上下水阀门、台下盆、水龙头购买及安装 |
| 76 | 灯具及安装 | 条形灯具购买及安装 |
| 77 | 插座及安装 | 86线盒插座购买及安装 |
| 78 | 开关及安装 | 品牌多开开关购买及安装 |
| 79 | 电缆电线 | 4平方毫米BV线购买及铺设 |
| 80 | 强弱电铺设人工费用 | 强弱电线路铺设安装人工费用 |
| 81 | 给排水管铺设人工费用 | 给排水管铺设人工费用 |
| 82 | 给排水管 | 采用50 ppi排水管 |
| 83 | 钢制防火门（M1221) | 机械锚栓固定安装、水泥砂浆填充，标准尺寸1200×2100mm，采用1.2mm镀锌钢板门框和0.8mm门扇，填充硅酸铝防火材料，耐火极限0.9小时（乙级），具备隔音（≥30dB）和耐腐蚀、防盗功能 |
| 84 | VI软装 | 包括内外走廊文化墙整体装修VI设计与制作施工 |
| 85 | 满堂脚手架 | 实训中心建造满堂脚手架搭建 |
| 相关配套实验室 |  |  |
| 86 | 内墙乳胶漆 | 1、基层清理、界面剂及找平修补用粉刷石膏修补原墙面凹凸不平 2、对原墙体泛碱处采用草酸处理两至三遍 3、整体刮防水腻子一遍 4、砂纸打磨，平立面打磨平整，阴阳角打磨方正 5、喷涂乳胶漆两遍 |
| 87 | 顶棚乳胶漆 | 1、基层清理、界面剂及找平修补、满批腻子二遍，平立面打磨平整，阴阳角打磨方正 2、刷天棚乳胶漆1底2面成活。 3、综合考虑超高施工及垂直运输、梁侧面及板标高差处侧面喷涂等 |
| 88 | 铲除原墙面油漆 | 用水湿润墙面2至3遍、人工铲除、基层清理，铲除垃圾清运 |
| 89 | 聚氯乙烯塑胶地板 | 地面基层清理、地面自流平找平及打磨、涂抹胶水、安装采用3.5mm（0.35mm厚耐摩层）厚规格聚氯乙烯塑胶 |
| 90 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 基层清理、龙骨安装、基层板安装、1.2cm石膏板安装、乳胶漆涂刷 |
| 91 | 铝合金格栅吊顶 | 基层清理、龙骨安装、格栅安装 材质：6063-T5 ‌格栅单元尺寸‌：60×70mm 面板厚度‌：1mm ‌龙骨厚度‌：主龙骨1.5mm，副龙骨1mm |
| 92 | 原强弱电及灯具撤除外运 | 人工开槽拆除原强弱电管线并撤出清运 |
| 93 | 长条灯具及安装 | 1200*70mm条形灯具购买及安装 |
| 94 | 开关安装 | 品牌多开开关购买及安装 |
| 95 | 电缆电线铺设 | 4平方毫米BV线购买及铺设 |
| 96 | 网线铺设 | 超六类网线口购买及铺设 |
| 97 | 强弱电安装人工费用 | 强弱电线路铺设安装人工费用 |
| 98 | 铝合金地脚线 | 基层清理、安装铝合金材质地脚线，规格为厚1.2mm,高8cm，表面采用拉丝工艺特殊处理 |
| 99 | 原地脚线撤除 | 人工拆除原房间地脚线 |
| 100 | 拆除旧门更换钢制防盗门 | 1. 旧门拆除及清运服务 包含专业人员对原有旧门进行系统性拆除作业 拆除过程中采取防护措施确保周边墙体结构不受损坏 负责将拆除后的废旧门体及附属材料分类整理 安排专人搬运至校方指定的存放区域 完成作业后对施工现场进行彻底清理 2. 新型钢质防盗门定制安装 门体规格：总宽度1.56米，总高度2.4米（符合国家建筑标准） 主体材料选用优质冷轧钢板（厚度≥1.2mm） 门扇整体厚度≥90mm，采用双开式结构设计 配套安装高强度不锈钢门套框架 门体上部设置钢化安全玻璃观察窗 开启角度可达108°，满足紧急疏散要求 铰链采用304不锈钢重型轴承铰链 3. 门体内部构造及表面处理 内部填充A级防火岩棉材料（密度≥120kg/m³） 颜色根据校方要求进行选择 表面经过九道工序处理：脱脂→水洗→表调→磷化→水洗→烘干→静电喷涂→高温固化→质量检测 采用环保型粉末涂料（符合GB/T 5237-2017标准） 涂层厚度≥60μm，确保10年以上防锈保质期 4. 五金配件系统配置 标配符合GA/T 73-2015标准防盗锁具 门把手采用锌合金压铸工艺（样式与其他教室未更换门保持统一） 配套安装闭门器（力度可调节） 包含全套安装配件：膨胀螺栓、连接片、密封胶条等 所有五金件均做防腐蚀处理 |
| 101 | 门洞修复加固 | 原门洞增宽、修复并进行加固 |
| 102 | 门双面粉刷翻新 | 人工打磨基层、采用具有防锈防腐功能的专用金属门翻新油漆进行喷漆 |
| 103 | 造型灯具安装 | 800*800mm六边形造型灯具购买及安装 |
| 104 | 长条灯具安装 | 1200*70mm条形灯具购买及安装 |
| 105 | 房间设备搬运及施工保护 | 人工房间设备搬运及施工保护 |
| 106 | 窗帘 | 软装，窗帘采用1.8倍褶皱工艺，克重≥290g/㎡，遮光率90%以上，符合B1级阻燃标准，具备防皱功能，安装方式采用罗马杆 |
| 107 | 原空调石膏板拆除 | 人工拆除原空调石膏板，并清运 |
| 108 | 插座安装 | 86线盒插座购买及安装 |
| 109 | VI软装 | 文化墙整体装修VI设计与制作施工 |
| 110 | 满堂脚手架 | 实训中心建造满堂脚手架搭建 |

四、供货要求

1.交货期：自合同签订之日起至验收合格 60 个日历天

2.交货方式：送货上门。

3.交货地点：采购人指定地点。

五、安装调试要求

1、中标单位应遵守现场的一切规章制度，文明施工；并根据甲方的需要，在规定的时间内，保证质量完成报价所提供设备的安装、调试及运行。

2、安装前应对采购单位（甲方）现场进行详细考察，确保安装过程的成功。施工过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。

3、设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由中标单位自行解决。

4、安装调试过程中，中标单位负责保管、看护进场的设备及附配件等；且中标单位要负责为设备、安装设备等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；直至完成安装调试后交付采购单位（甲方）。

5、中标单位派出的安装人员安全责任由中标单位自行承担，派出人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装要求。

六、履约验收要求

1、根据采购单位（甲方）验收结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等问题时，采购单位（甲方）应尽快以书面形式通知中标人并提出索赔。

2、在交货时，需依招标文件及投标文件的要求由中标单位和采购单位（甲方）双方共同对全部货物、产品进行原包装现场拆封验收，对所有货物、产品的质量、型号、规格、性能、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）等进行详细而全面的检验，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由中标单位负责解决。

3、投标人中标后须按投标材料展示所展示产品向招标人提供，如中标人所供产品与投标材料展示不符，招标人有权要求中标人更换，如更换后产品仍不一致，招标人将不予办理验收程序。

4、验收规范应双方在验收前两周提交给采购单位，采购单位（甲方）可根据合同及技术规范书和有关规定进行修改和补充。验收规范需要由双方确认，确认后形成验收文件作为验收依据。

5、招标人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训招标人的使用操作人员，并协助招标人一起调试，直到符合技术要求，招标人才做最终验收。

七、培训要求

1、中标人承诺完成设备调试后，提供现场培训教学，培训天数不少于2天，培训人员最少 8 名，包括管理员 2 名，骨干教师 6 名，培训次数不少于4次。

2、培训内容为软件平台使用。

3、培训地点为采购人指定地点。

八、售后服务要求

（1）质保期：整体项目提供两年免费质保。

（2）投标人需要提供完善的售后服务体系、安装调试方案、出现质量问题时解决的措施及效率、维护措施方案等。

（3）投标人需承诺派遣2人以上成员进行驻场服务，负责项目的管理、服务和监督。

（4）其它要求：

①因中标人的原因出现问题，应免费到现场进行再次调试，直至系统恢复正常为止。

②保修期内，免费提供所有硬件设备的维修及软件维护、升级等技术支持服务；所有设备维修服务、软件维护、升级均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

③在质保期内，系统故障，中标人应在接到报修通知后，维修人员在24小时内到达现场查明故障原因并提出解决方案予以解决；在硬件方面：对于损坏的设备，中标人在接到招标人通知后，在72小时内完成损坏设备的更换，使系统或设备恢复正常工作。备件、人员、交通等费用完全由中标人承担；在软件方面：中标人免费为招标人提供软件升级和技术支持。

④技术后援支持服务：为今后招标人系统中主要设备、软件和系统功能扩充、升级提供技术支持服务。

九、投标报价要求

1．投标报价包括生产、供货、包装、运输、装卸、安装、配件、调试、检验、培训及售后服务、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用。除合同价款外，采购人不支付其他任何费用。

2.投标人按照采购清单所列数量报投标单价和总价。

十、付款方式与履约保证金

1、付款方式

合同签订后，待全部货物交付完成，安装调试无质量问题并验收合格后付至合同价款的80%，经结算审计后按审定价付至100%。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十一、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第七章评标办法

一、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。

二、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分 =价格分 + 商务技术分

（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

（1）价格（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

（2）商务分（40分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 企业实力 （15分） | 1、投标供应商提供自2022年1月1日至今实施完成的类似业绩，提供1份得3分，最高得6分。（提供中标通知书、合同关键页、验收报告复印件并加盖公章。合同标的名称、签订时间等信息必须清晰，不得覆盖，未提供或材料不全不得分。） 2、为确保产品制造商能有效承托本项目，产品制造商的项目实施人员须具备能够监督进度、发现问题、组建团队、并在合作中对项目维护的不断优化的作用。产品制造商的项目实施人员具有“疫苗和诊断试剂”或“医学检验仪器试剂”专业的高级工程师职业资格证书的，提供一份得3分；最高得9分。（获证书人员需在产品制造单位近三月中任意一个月由其缴纳的社保缴纳证明，提供社保缴纳复印件并加盖产品制造商公章） |
| 实施方案 （15分） | 投标供应商提供针对本项目的实施方案，包含但不限于1、本项目相关的产品解决方案、项目建设方案；2、平面图、效果图、施工图、现场勘测确认表、施工进度安排、组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施、安装、调试、验收方案等。 方案详细完整、有针对性、可操作性强得11-15分； 方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得6-10分； 方案完整性、针对性、可操作性一般的得1-5分； 未提供实施方案的不得分。 |
| 培训方案 （5分） | 投标供应商提供针对本项目的培训方案，包括但不限于培训方案、培训内容、培训师资、培训频次、培训资料等。 方案详细完整、有针对性、可操作性强得5分； 方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得3分； 方案完整性、针对性、可操作性一般的得1分； 未提供培训方案的不得分。 |
| 售后保障 （5分） | 投标供应商提供针对本项目的售后服务方案，包括但不限于售后服务方案、服务范围以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、售后服务电话等。 方案详细完整、有针对性、可操作性强得5分； 方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得3分； 方案完整性、针对性、可操作性一般的得1分； 未提供售后保障的不得分。 |

（3）技术分（30分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数响应 （30分） | 根据投标供应商对磋商文件服务要求响应程度，考察产品配置、技术参数。 带“▲”标识的技术参数为重要参数，每一条“▲”参数需根据要求提供相应软件界面截图或其它证明材料，不提供或者提供不完全满足要求则视为负偏离，每负偏离一项扣1.5分，扣完为止。 注：投标人针对本项评审内容在响应文件《技术规格偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以加盖投标人公章的证明材料为准，未提供相关证明材料或者提供材料与要求不符的视为负偏离。 |