公 开 招 标 文 件

（货物类）

项目名称：江苏省产品质量监督检验研究院静电放电模拟器等设备采购

项目编号：JSZC-320000-NJXY-G2025-0032

南京小旸树招标代理有限公司

2025年05月

目  录

TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK "" \o "#_Toc199314855" \l "_Toc199314855"第一章  投标邀请	 PAGEREF _Toc199314855 \h 3第一章  投标邀请 TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK "" \o "#_Toc199314855" \l "_Toc199314855"第一章  投标邀请	 PAGEREF _Toc199314855 \h 3	 PAGEREF _Toc199314855 \h 3 TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK "" \o "#_Toc199314855" \l "_Toc199314855"第一章  投标邀请	 PAGEREF _Toc199314855 \h 3

第二章  投标人须知	7

第三章  合同条款及格式	18

第四章  项目需求（货物类）	21

第五章  评标方法与评标标准	33

第六章  投标文件格式	36

# 第一章  投标邀请

项目概况

江苏省产品质量监督检验研究院静电放电模拟器等设备采购项目的潜在投标人应在本公司要求的相关渠道获取招标文件，并于 2025年06月19日上午09:30（北京时间）前递交投标文件。

南京小旸树招标代理有限公司受江苏省产品质量监督检验研究院（以下简称采购人）的委托，决定就其所需的江苏省产品质量监督检验研究院静电放电模拟器等设备采购项目采用公开招标采购方式实施采购程序，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-NJXY-G2025-0032

2.项目名称：江苏省产品质量监督检验研究院静电放电模拟器等设备采购

3.预算金额及最高限价：人民币103万元整。报价超过最高限价的为无效报价，按照无效投标处理。

4.项目需求：采购人因工作需要，需采购一批检测试验设备。采购清单及明细内容如下：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单项预算金额及最高限价（人民币：万元） | 是否接受进口 | 备注 | 产品交付期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电放电模拟器 | 1 | 6 | 否 |  | 合同签订后60天内到货 |
| 2 | 射频传导抗扰度测试系统(含主机、耦合去耦网络、校准装置、测试软件、测试软件、电磁钳、去耦钳) | 1 | 39 | 否 | 核心产品 | 合同签订后60天内到货 |
| 3 | 电压跌落发生器 | 1 | 10 | 否 |  | 合同签订后60天内到货 |
| 4 | 工频磁场发生器及工频磁场线圈(100A/m) | 1 | 9 | 否 |  | 合同签订后60天内到货 |
| 5 | 组合波雷击浪涌模拟器系统(含主机 及耦合去耦网络) | 1 | 25 | 否 |  | 合同签订后60天内到货 |
| 6 | 电快速瞬变脉冲群发生器 | 1 | 9 | 否 |  | 合同签订后60天内到货 |
| 7 | 电性能综合测试仪 | 1 | 5 | 否 |  | 合同签订后25天内到货 |

5.项目所属行业：工业

6. 本采购项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目。

二、申请人的资格要求

（一）符合政府采购法律法规及监管部门要求的有关条件：

1.符合《政府采购法》第二十二条、《政府采购法实施条例》第十七条及其他资格性规定并提供以下证明材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照（事业单位法人登记证书，社会团体法人登记证书）等证明文件（复印件并加盖公章）；自然人投标需提供自然人的身份证明（复印件并加盖公章）；非独立法人独立参加投标需提供法人授权其独立参加投标并承诺承担全部责任与风险的授权书原件、非独立法人营业执照复印件等证明文件（加盖公章）。

1.2 2023年度或2024年度的年度财务状况报告（复印件并加盖公章，成立不满一年仅需提供提交投标文件截止之日前的一个月的会计报表）。

1.3依法缴纳税收的相关材料（距提交投标文件截止之日前的一年内任意一月相关证明材料复印件并加盖公章）。

1.4依法缴纳社会保障资金的相关材料（距提交投标文件截止之日前的一年内任意一月相关证明材料复印件并加盖公章）。

1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件并加盖公章）。

1.6参加政府采购活动前3年内（距提交投标文件截止之日前）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件并加盖公章）。

1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（供应商可以不提供证明材料，以代理机构现场查询并截图留存为准）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：需满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）等文件要求。

（二）本项目特定资格要求：无

（三）本项目不接受联合体投标；

（四）本项目不接受供应商使用进口产品参与投标；

（五）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

三、获取招标文件

1.招标文件获取时间：自招标文件公告发布之日起至2025年06月05日，每天上午9：00-12：00，下午1：30至5：30（北京时间，法定节假日除外）

2.招标文件获取价格：500元/份，售后不退。（如网上汇款，请注明本次项目编号和“标书费”字样）

3.招标文件获取方式：供应商须从合法渠道登记获取采购文件后才可参加此次采购活动，登记时须提供营业执照复印件并加盖供应商公章（影印件）。供应商可根据本项目采购公告页面底端的附件链接，下载“附件-采购文件获取登记表”，信息填好后将该表发送至以下邮箱（邮件主题为供应商单位+项目编号及名称）：857790622@qq.com，由项目负责人核实后提供纸质版采购文件1份。电子版文件将发送至供应商获取采购文件时所留存的电子邮箱。

纸质采购文件领取地址：南京市雨花台区雨花大道2号邦宁科技园5楼505。若需要邮寄纸质采购文件，请供应商在采购文件获取登记表中注明邮寄信息。（纸质版采购文件与电子版采购文件一致，非必须领取）

具体事项联系本项目负责人。

负责人及联系电话： 吉工 025-52813631

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）提交投标文件截止时间及地点

1.提交投标文件开始时间：2025年06月19日09:00（北京时间）

2.提交投标文件截止时间：2025年06月19日09:30（北京时间）

3.提交投标文件地点：南京市雨花台区雨花大道2号邦宁科技园5楼505开标室（现场提交）

（二）开标时间及地点

1.开标时间：2025年06月19日09:30（北京时间）

2.开标地点：南京市雨花台区雨花大道2号邦宁科技园5楼505开标室

3.开标形式：现场开标。

投标人应委派携带有效身份证件且熟悉其投标产品技术性能及技术参数的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。供应商未参加开标仪式的，视同对本项目开标结果无异议。

五、公告期限

自招标公告在江苏政府采购网发布之日起5个工作日。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。任何因未及时关注江苏政府采购网发布的该项目信息导致的任何后果均由供应商自行承担，采购人及代理机构均不承担任何责任。

六、其他补充事宜

1.本采购文件中标★部分为实质性投标条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效投标文件处理。

2.投标供应商应保证采购人在使用其成交后的投标产品（包含相应服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其知识产权（如专利权、版权、商标权、著作权或其他权利）的主张或起诉。一旦出现被主张或认定侵权而引起的法律和经济纠纷，投标供应商应承担所有法律责任带来的全部最终不利后果。

3.本采购项目落实的政府采购政策：

①政府采购促进中小企业发展政策；

②政府采购促进残疾人就业政策；

③政府采购支持监狱企业发展政策；

④优先采购节能环保产品政策；

⑤江苏省政府采购信用管理暂行办法。

⑥落实政府采购政策需满足的资格要求：需满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）等文件要求。

4.投标文件制作份数要求

①纸质版投标文件一式 陆 份（ 1 份正本、5份副本），每份文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

②电子版文件壹份，用于辅助评标和存档内容，内容为投标文件正本加盖公章后的扫描件，以U盘形式，贴上含项目编号、供应商名称等项目信息的标签，随纸质文件一同密封提交，文件格式应为PDF格式，当电子版文件与纸质文件不一致时，以纸质文件正本为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：江苏省产品质量监督检验研究院

地址：南京市光华东街5号

联系人：姚工

联系方式：025-84470242

2.采购代理机构信息

名称：南京小旸树招标代理有限公司

地址：南京市雨花台区雨花大道2号邦宁科技园505

联系方式： 025-52813631

3.项目联系方式

项目联系人：吉工

电话：025-52813631

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京小旸树招标代理有限公司及采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2参加投标供应商应承担的费用包括：

（1）标书费500元/份；

（2）代理服务费按差额定率累进法分段计算，基准费率标准如下：

| 金额（单位：万元） | 服务类分段费率 |
| --- | --- |
| 金额≤100 | 1.50% |
| 100＜金额≤500 | 0.80% |
| 500＜金额≤1000 | 0.45% |
| 1000＜金额≤5000 | 0.25% |

本项目按以上基准费率计算后的80%收取代理服务费（如有分包按每个分包计算，低于3000元按3000元收取）；

上述费用（1）由投标供应商获取采购文件时交纳，费用（2）由中标供应商领取中标通知书前汇款至本公司以下账户并在领取中标通知书时提供汇款凭据：

收款单位：南京小旸树招标代理有限公司

开户行：交通银行南京水西门支行

账号：320006642018010101049

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与南京小旸树招标代理有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知南京小旸树招标代理有限公司。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，南京小旸树招标代理有限公司可以对招标文件进行修改。

8.2 南京小旸树招标代理有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与南京小旸树招标代理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文，同一条款内容既有中文也有外文的，以中文意义为准。投标文件中如提供外文证明材料或资料、授权的，所有外文材料均须提供准确有效且完整的一一对应的中文译本，并由翻译机构盖章或者翻译人员签名以对其真实性和准确性负责，否则评审小组成员有权因语言文字不同导致不能准确理解判定而作出否决或负偏离认定，供应商需自行承担由此引起的一切后果。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册、逐页标注连续页码，并编制投标文件资料目录。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

详见项目需求。

12.3有关报价内容与范围

该项目预算为全口径预算，包含了本项目所需的产品制造或服务提供过程中可能发生的所有费用，包括但不限于所投产品全部费用、安装调试费、安装中的相关费用、国内运输（至采购人指定地点）及保险费用、运行维护费用、全部税金、培训、保修期内的售后维修服务等各项相关费用。本次采购响应供应商的报价应包括为完成本项目发生的上述所有费用及采购代理服务费用，成交后采购人除按成交价格支付采购资金以外，不再另行支付任何费用。本采购文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因，并按招标文件要求提供必要的证明材料。

14、服务承诺

14、1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

★15.3 开标一览表一式两份且必须加盖公章，其中一份单独密封在信封中与投标文件分开封装，在投标截止时间前与投标文件分别递交（另一份作为投标文件的一部分装订在投标文件正本中）,否则视为无效投标。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为南京小旸树招标代理有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，南京小旸树招标代理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝南京小旸树招标代理有限公司的这一要求而放弃投标。

17、投标文件份数和签署

17.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

17.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本封面及其他要求签字盖章处须经法定代表人（或授权代表）按要求签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

17.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

18、投标文件的密封和标记

18.1投标人应将投标文件正本和所有副本、电子版文件U盘密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

18.2  密封的投标文件应：

18.2.1 按招标公告中注明的地址送达。

18.2.2 注明投标人名称、投标项目名称、项目编号。如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

18.2.3 未按要求密封和加写标记，南京小旸树招标代理有限公司对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，南京小旸树招标代理有限公司将予以拒绝，作无效投标处理。

19、投标截止日期

19.1 南京小旸树招标代理有限公司收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

19.2 南京小旸树招标代理有限公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的递交

20.1南京小旸树招标代理有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21、投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知南京小旸树招标代理有限公司，修改或撤回其投标文件。

21.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达南京小旸树招标代理有限公司。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

五、开标与评标

22、开标

22.1 南京小旸树招标代理有限公司将按招标公告中规定的时间、地点和方式组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件且熟悉其投标产品技术性能及技术参数的授权代表准时参加，参加线下现场开标的授权代表需签名以证明其出席。

22.2开标仪式由南京小旸树招标代理有限公司组织，采购人代表、投标人授权代表等参加。

22.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

22.4 开标时由投标人或投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，南京小旸树招标代理有限公司工作人员当众拆封每份投标文件中的“开标一览表”，当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

22.5 南京小旸树招标代理有限公司将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。供应商未参加开标仪式的，视同对本项目开标结果无异议。

22.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

23、评标委员会

23.1 开标后，南京小旸树招标代理有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、南京小旸树招标代理有限公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3在评标期间，南京小旸树招标代理有限公司将设专门人员与投标人联系。

24.4 南京小旸树招标代理有限公司和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.5 本项目采用综合评分法，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人提交本人有效身份证件或授权代表提交本人有效身份证件、授权委托书向南京小旸树招标代理有限公司登记查询，逾期将不予受理。

25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，南京小旸树招标代理有限公司将在评标现场向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，南京小旸树招标代理有限公司将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.7 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

27.1.2投标人在报价时采用选择性报价的。

27.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.5未通过符合性检查的。

27.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中标★项内容为实质性要求和条件）。

27.1.7 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

27.1.8  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款：

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间符合要求的或对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定的评分办法与评分标准向采购人推荐出不超过3家的中标候选人。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人顺序确定排名第一的中标候选人为拟中标人并予以公告。

28.3 南京小旸树招标代理有限公司将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、南京小旸树招标代理有限公司行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.4.7不符合法律、法规的规定的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

29、质疑处理

29.1投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向南京小旸树招标代理有限公司或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

29.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.1.3对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。

29.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购信用管理暂行办法》《政府采购质疑处理流程》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）南京小旸树招标代理有限公司有权不予受理。

29.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

29.4质疑函应当包括下列内容：

29.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

29.4.2具体、明确的质疑事项及明确的请求；

29.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关事实依据、必要的法律依据以及证据材料；

29.4.4提起质疑的日期；

29.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向南京小旸树招标代理有限公司提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

29.5南京小旸树招标代理有限公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，南京小旸树招标代理有限公司将告知质疑人进行补正。

29.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，南京小旸树招标代理有限公司将不予受理。

29.7对于内容、格式符合规定的质疑函，南京小旸树招标代理有限公司应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，南京小旸树招标代理有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，南京小旸树招标代理有限公司将通知中标供应商前往本公司现场领取签收中标通知书。

30.2 中标供应商若不能现场领取中标通知书的，也可提供准确详细的收件人信息，由我公司在收到收件人信息后1个工作日内提供顺丰到付寄送服务。

30.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照投标文件、招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、货物和服务的追加和添购。

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

# 第三章  合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

采购合同（货物）

项目名称：                                            项目编号：

买方：江苏省产品质量监督检验研究院

卖方：

招标采购代理机构：南京小旸树招标代理有限公司

一、说明：

受买方委托，招标采购代理机构于2025年月  日组织了                    采购项目，经评委认真严格地评审，确定由卖方成交。

二、合同条款：

1. 现依照采购结果（采购文件编号：\项目编号：     ），买卖双方达成如下协议：

本次设备（或服务）合同总金额含税价（或免税价）人民币（大写)     元整（¥   元），具体如下列清单所示：

| 设备名称 | 品牌 | 型号、配置 | 产地/制造商名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额 （含税或免税） | 人民币（大写）： 元整 （￥： 元整） |  |  |  |  |  |  |

2.1 卖方应严格按照本合同约定提供设备（或服务）及相应技术服务，上述列表清单未尽事宜，详见本合同附件所约定的设备（或服务）技术参数及要求等具体条款。

2.2 未经买方同意，卖方不得变更本合同约定的品牌、型号、配置、产地等任何物资设备的要素。非因买方原因致使卖方不能严格按照合同约定要素供货的，卖方所提供的替代产品应满足买方采购需求且不低于本合同约定的相应技术参数，并需经买方同意。卖方不按本合同约定提交设备所产生的任何费用由卖方负责，买方对由此所引起的任何价格变动不予确认。

3. 交付使用时间：卖方需于本合同生效之日起    日内完成交货，交货之日起    日内完成相应的安装、调试工作，确保所供物资设备符合本合同约定的质量、数量、技术参数及要求，否则将按照合同约定承担违约责任。

4. 收货人：江苏省产品质量监督检验研究院

5. 交货地点：本次采购采用下列方式供货：卖方送货，完成卸货并搬运至买方指定地点：（     ）免费安装、调试及验收合格完毕方视为交付买方，在交付买方之前所供货物毁损、灭失的责任均由卖方承担。

6. 包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

7. 付款方式及期限：根据具体情况选择其中一种

（1）合同签订生效后，设备、材料全部运抵指定实验室指定地点，并安装结束，调试完毕，全部设备验收合格后，卖方向买方开具合同总价10%的银行保函，买方向卖方支付合同总价100%的货款，合同履行完毕后无息退回。如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

（2）如遇特殊情况如疫情、突发应急、财务支付周期需要等，经双方协商，可采取款项预付方式，但预付金额不得超过合同金额的50%。

因卖方原因没有按期提供银行保函和发票的，致使买方未能及时付款所产生的责任由卖方负责，买方不承担违约责任。

8. 验收

验收标准及方式：符合相关标准，经使用部门确认填写项目验收报告。

8.1卖方所提供的设备必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准和相关质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。如不符合本合同中约定的要求，买方有权拒绝接收。

8.2卖方应保证买方在使用由卖方提供的设备或设备的任何部分（含软件）不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等的指控。如因第三方侵权致使买方对外承担侵权责任或无法继续使用的，买方有权向卖方追偿或解除本合同并要求卖方返还全部货款。

8.3 卖方所提供的设备安装调试完成后，买方应按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况及其他情况进行验收，卖方必须在验收现场提供必要的技术支持。买方应在卖方所提供的物资设备安装调试完成后      个工作日内验收完毕并填写项目验收报告。如特殊货物验收需经专家论证、第三方检测的，则验收合格证明文件以专家论证、第三方检测结果为准。

8.5 经验收发现物资设备与合同规定不符，买方有权拒绝接受并向卖方提出按合同价双倍索赔。如设备在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方有权凭有关证明文件向卖方提出索赔。

9. 质保期及售后服务

9.1 卖方所供设备、材料及安装的质量保证期：详见招标文件第四章 采购需求

9.2 在质保期内，因卖方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，卖方在接买方通知后，   小时内响应，并在  小时内赶到买方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

9.3 在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，应在10.2条款中所述的时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

9.4质保期满后，如设备出现故障，卖方在接买方通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

10. 技术资料

按第四章技术规格、参数及其他要求中的要求提供相关资料。

11. 卖方的违约责任

11.1卖方未按合同规定的质量要求交货，买方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由卖方赔偿。

11.2卖方逾期交付（包括整修、返工、补交或由买方提出更改、卖方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向买方偿付违约金，每逾期1天，按合同总价的万分之五偿付违约金。卖方逾期三个月不能交付或不能完成合同，买方有权向卖方提出按合同价双倍索赔。

11.3 本合同所有货物的制造及安装，都必须由卖方自己或响应文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，买方有权按卖方不能交付或不能完成合同处理。

12. 买方的违约责任：

12.1买方应当在收到发票及保函的两个月内支付货款，无正当理由延期付款的，每逾期一日向乙方承担应付未付价款万分之五的违约金。

13. 卖方供给买方的设备、材料及卖方自己的施工用具，进入买方工地现场后的保管，由卖方负责；卖方在买方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由卖方负责。

14  卖方需配合办理免税进口设备的免税手续。

15. 合同的生效：本合同一式两份，自买卖双方签字、盖章之日起生效。合同签订后，任何一方无正当理由均不得单方解除合同，否则应按照本合同总价款的30%承担违约责任。

16. 未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》调整。

买方：江苏省产品质量监督检验研究院       卖方：

（盖章）                               （盖章）

法定代表人：                             法定代表人或其委托代理人：

签定时间：                               签定时间：

电   话：                                电   话：

传   真：                                传   真：

地   址：南京市光华东街5号              地   址：

# 第四章  项目需求（货物类）

一、项目概述

1.项目简介

1.1采购人因工作需要，需采购一批检测试验设备。采购明细表如下：

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算金额（人民币：万元） | 是否接受进口 | 备注 | 产品交付期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电放电模拟器 | 1 | 6 | 否 |  | 合同签订后60天内到货 |
| 2 | 射频传导抗扰度测试系统(含主机、耦合去耦网络、校准装置、测试软件、测试软件、电磁钳、去耦钳) | 1 | 39 | 否 | 核心产品 | 合同签订后60天内到货 |
| 3 | 电压跌落发生器 | 1 | 10 | 否 |  | 合同签订后60天内到货 |
| 4 | 工频磁场发生器及工频磁场线圈(100A/m) | 1 | 9 | 否 |  | 合同签订后60天内到货 |
| 5 | 组合波雷击浪涌模拟器系统(含主机 及耦合去耦网络) | 1 | 25 | 否 |  | 合同签订后60天内到货 |
| 6 | 电快速瞬变脉冲群发生器 | 1 | 9 | 否 |  | 合同签订后60天内到货 |
| 7 | 电性能综合测试仪 | 1 | 5 | 否 |  | 合同签订后25天内 |

1.2本项目建设需符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。采购的项目及范围包含：采购清单内所有设备和相关配件以及安装、调试、保险、运输、装卸、验收、保养、保修、人员培训、必需的零配件等正常交付使用所需的一切内容。

1.3 采购文件中若有要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有技术指标应不低于推荐的品牌或型号，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。

1.4 如采购清单所列产品属于政府强制采购节能产品或强制性产品认证目录内的产品，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品或符合强制性产品认证要求的已认证产品投标，并提供有效的节能产品认证证书或强制性产品认证证书（复印件加盖公章）。

2. 适用范围、相关标准和检测项目要求

| 序号 | 名称 | 适用范围 | 相关标准 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电放电模拟器 | 适用于各类电子电气产品，包括家用电器、消防电子、通信设备、工业控制设备、医疗器械等产品的静电放电抗扰度测试。 | （1）GB/T 17626.2-2018电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 （2）IEC61000-4-2:2025电磁兼容(EMC) 第4-2部分:试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 | 静电放电抗扰度试验，标准中规定接触放电最大8kV，空气放电要求15kV。 |
| 2 | 射频传导抗扰度测试系统(含主机、耦合去耦网络、校准装置、测试软件、测试软件、电磁钳、去耦钳) | 适用于各类电子电气产品，包括家用电器、消防电子、通信设备、工业控制设备、医疗器械等产品的射频场感应的传导骚扰抗扰度试验。 | （1）IEC 61000-4-6：2023电磁兼容性（EMC） 第4-6部分：试验和测量技术 对射频场引起的传导干扰的抗扰度 （2）GB/T 17626.6-2017电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度。 |
| 3 | 电压跌落发生器 | 适用于各类电子电气产品，包括家用电器、消防电子、通信设备、工业控制设备、医疗器械等产品的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验。 | （1）GB/T 17626.11-2023 / IEC 61000-4-11:2020电磁兼容 试验和测量技术 第11部分:对每相输入电流小于或等于16 A设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 （2）GB/T 17626.34-2012/ IEC 61000-4-34-2005+Amd1:2009电磁兼容 试验和测量技术 主电源每相电流大于16A的设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 | 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验。 |
| 4 | 工频磁场发生器及工频磁场线圈(100A/m) | 适用于各类电子电气产品，包括家用电器、消防电子、通信设备、工业控制设备、医疗器械等产品的工频磁场抗扰度试验。 | （1）IEC 61000-4-8：2009电磁兼容(EMC) 第4-8部分:试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 （2）GB/T 17626.8-2006电磁兼容试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 | 工频磁场抗扰度试验 |
| 5 | 组合波雷击浪涌模拟器系统(含主机 及耦合去耦网络) | 适用于各类电子电气产品，包括家用电器、消防电子、通信设备、工业控制设备、医疗器械等产品的浪涌（冲击）抗扰度试验。 | （1）GB/T 17626.5-2019电磁兼容试验和测量技术 浪涌抗扰度试验 （2）IEC 61000-4-5:2014+Amd1:2017电磁兼容性(EMC) 第4-5部分：测试和测量技术 浪涌抗扰度试验 | 浪涌（冲击）抗扰度试验。 |
| 6 | 电快速瞬变脉冲群发生器 | 适用于各类电子电气产品，包括家用电器、消防电子、通信设备、工业控制设备、医疗器械等产品的电快速瞬变脉冲群抗扰度测试。 | （1）GB/T 17626.4-2018电磁兼容试验和测量技术 电快速瞬变抗扰度试验 （2）IEC 61000-4-4：2012电磁兼容(EMC) 第4-4部分:试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| 7 | 电性能综合测试仪 | 电性能综合测试仪是用做商用燃气具电性能项目的检测 | （1）GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》 （2）GB 4706.1-2024《家用和类似用途电器的安全第1部分通用要求》 | / |

二、技术（服务）要求（所有“技术要求”须在《技术条款响应及偏离表》中逐一明确是否响应或偏离）

标注“▲”为重要技术参数与性能要求，未标注的为一般参数，如负偏离均将扣除相应分值，扣完为止。

以下技术参数必须在投标文件中提供相关证明材料（产品彩页、白皮书、官网截图、检测报告、计量报告等评委小组认可的相关证明资料并加盖投标供应商公章，且投标人应在《技术条款响应及偏离表》中，明确标明证明材料所在页码，如技术参数有具体要求的，提供材料以要求为准），未提供完整技术支持资料的，评审时评审委员会成员有权不予认可。设备清单及明细内容如下：

| 设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数或性能要求 |
| 1 | 静电放电模拟器 | 套 | 1 | 1.设备主要技术参数和精度要求 - 输出电压精度：接触放电1 kV～8 kV范围±5%； 空气放电2 kV～15 kV范围±5%； - 输出电压极性：正负可调； - 持续时间（空气放电）：不少于5s； - 触发方式：单次/连续/自动； - 放电频率：单次/0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20Hz - 放电的第一个峰值电流：标称值为电压设定值(kV)×3.75 A/kV，最大允许误差±15%； - 放电电流的上升时间：标称值为 0.8 ns，最大允许误差±25%； - 在 30 ns 时的电流： 4A～16A范围内最大允许误差：±30%； - 在 60 ns 时的电流：2A～8A范围内，最大允许误差：±30%。 2.功能和性能要求 - 满足标准要求的测试功能、测试原理及参数配置； - 触发方式需要具有自动、手动功能； - 设备具有电池供电和市电供电两种供电方式； - ▲测试程序：可以按标准实现自动测试、也可以更改参数自定义设置参数； - 放电阻容模组： 150pF/330Ω； - 随机附件：实木测试台（mm）≥1600×800×800 - 参考接地板 （mm）≥2700×1800×2 - 垂直耦合板（mm）≥500×500×3 - 水平耦合板（mm）≥1600×800×2 - 绝缘衬垫 （mm）≥1600×800×0.5 - 接地电阻 470kΩ*2只。 3.软件要求 - 支持以太网接口和光纤通讯； - 具备紧急停止功能，一键控制，使测试更安全； - 兼容Windows 10、Windows 11操作系统 ； - 支持单个测试/序列测试报告导出，支持用户自定义的测试报告模式； 软件可设定的测试电压范围应覆盖以下范围：接触放电模式：200V-20000V； 空气放电模式：200V-20000V； |
| 2 | 射频传导抗扰度测试系统(含主机、耦合去耦网络、校准装置、测试软件、测试软件、电磁钳、去耦钳) | 套 | 1 | 1.试验信号发生器 - 输出阻抗：50Ω，VSWR＜1.5； - 谐波和失真：在 150 kHz～80 MHz 内，在耦合装置的EUT端口或直接在功率放大器输出端测得的任何杂散信号应至少比载波电平低15dB； - 内调制或外调制，1 kHz正弦波调幅，调幅调制深度0～100%； - 输出电平： 0.15MHz-230MHz：1V～20V（CDN法），1V～10V（电流钳法、电磁钳法） - 驻留时间程序可调，不低于设备运行和响应的必要时间，但不应低于0.5s。 2.射频信号源 9kHz～3 GHz； 用1kHz正弦波调幅，调幅调制深度0～100%； 能够手动控制频率、幅度、调制度；或者再具有射频合成器的情况下，可对频率步进和驻留时间编程控制。 3.可变衰减器 0～40dB，具有合适的频率特性来控制实验信号源的输出电平，可包含在射频信号源中。 4.射频开关 可以接通和断开骚扰信号的射频开关，可以包含在射频信号源中。 5.宽带功率放大器 100 kHz～230 MHz、75W功放；1dB增益：48.5 dB±1 dB (75W)； 6.功率衰减器 具有足够额定功率的衰减器，衰减≥6 dB。 7.耦合/去耦网络(含校准装置) - 有效工作频率 0.15MHz～80MHz； - 耦合和去耦装置的共模阻抗满足下列要求：0.15MHz～24MHz: 150Ω±20Ω；24 MHz～80 MHz:150Ω-45Ω/+60Ω。 - 150Ω/50Ω适配器插入损耗(9.5±0.5) dB。 - M型CDN：M1、M2、M3、M4N-32、CDN M5-32；0.15MHz～230MHz； 8.电流注入探头 0.15MHz～80MHz频段内，当插入电流钳时试验夹具传输损耗的增高不大于1.6dB。 9.电磁钳 典型规格： - 有效工作频率： 0.15MHz～80MHz； - 长度：650mm±50mm； - 钳开口中心在地平面上方的高度：50mm～70 mm； - 钳开口直径：20mm±2 mm； - 典型的阻抗特性：符合GB/T 17626.6-2017 附录A； - 典型的去耦合系数：符合GB/T 17626.6-2017附录A； - 典型的耦合系数：符合GB/T 17626.6-2017 附录A。 - 注入功率最大100W，注入频率0.1MHz～1000MHz； - 耦合去耦方向系数大于10dB>0.1MHz含校准装置 10.去耦网络 - 电感：150 kHz：≥280μH； - 电抗：150 kHz～24 MHz：≥260 Ω；24MHz～80 MHz: ≥150 Ω。 11.去耦钳：衰减系数：≥4dB@150kHz，≥20dB@230MHz； 12.功率计：频率范围9kHz～6GHz；测试电平-50dBm～+20dBm，±0.3 dB；VSWR＜1.1：1； 13.功能和性能要求 - 满足标准要求的测试功能； - 触发方式需要具有自动、手动、外部触发功能； - 测试频率：150kHz～230MHz；测试等级：10Vrms； - 设备具有测试等级排程功能； - 需要具有可靠性好、性能稳定、使用方便； - 有以太网 、USB，用于PC远程控制、打印测试报告。 - 手动控制功能：可手动调整信号源输出频率、电平、调制等参数，可对CDN、电磁钳、电流钳的校准输入进行测量，对校准数据进行存储 14.软件要求 - 支持以太网接口和串口通讯模式； - 具备紧急停止功能，一键控制，使测试更安全； - 具备排程和测试序列，一键式远程控制测试； - 兼容Windows10 and Windows11操作系统 ； - 波形、标准库界面显示根据添加设备所属系列分类显示； - 支持单个测试/序列测试报告导出，支持用户自定义的测试报告模板。 - 通过软件实现指定频率点的测试； |
| 3 | 电压跌落发生器 | 套 | 1 | 1.对每相输入电流小于或等于16A设备的试验发生器 1)空载时输出电压的容差：±5%剩余电压值； ▲2) 输出电压随负载的变化： UT为试验电压等级基准。 100%输出电压，0~16 A：＜UT×5%； 80%输出电压，0~20 A：＜UT×5%； 70%输出电压，0~23 A：＜UT×5%； 40%输出电压，0~40 A：＜UT×5%； ▲3) 输出电流能力： 额定电压：长时间稳定输出16 A均方根值； 80%额定电压：输出20 A，持续时间达到5 s； 70%额定电压：输出23 A，持续时间达到3 s； 40%额定电压：输出40 A，持续时间达到3 s。 ▲4) 峰值冲击电流驱动能力： 不受信号发生器的限制； 最大峰值不必高于： 1000 A 对 250 V~600 V AC 电源； 500 A 对 220 V~240 V AC 电源； 250 A 对 100 V~120 V AC 电源； 5) 端接100 Ω负载时，突变过程中电压上升（下降）时间：1μs~5μs； 6) 相位变化：0°~360〫； 7) 电压暂降和中断与电源频率的相位关系：＜±10°； 8)发生器的过零控制：±10〫。 2.用于主电源每相电流大于16A的设备的试验发生器 1) 空载时输出电压：±5%剩余电压值； 2) 试验时发生器输出端电压：±10%剩余电压值； 3) 发生器带有阻性负载时，实际电压的瞬间峰值上冲/下冲：＜5%UT； ▲4) 发生器带有阻性负载时，突变过程中电压上升时间和下降时间： 1 μs~5μs，电流≤75 A 1 μs~50μs，电流＞75 A 5) 电压暂降开始和停止时的相位角：0°~360°，最大分辨率为5°； 6) 电压暂降和中断与电源频率的相位关系：＜±5°； 7) 发生器的过零控制：±10°。 3.功能和性能要求 - 满足标准要求的测试功能 - 触发方式需要具有自动、手动、外部触发功能 - 设备具备触摸屏和按键机软件操作 - 设备具有测试电压等级排程功能 - 需要具有可靠性好、性能稳定、使用方便。 - 有以太网 、RJ45接口，用于PC远程控制、打印测试报告 - EUT带载电压、电流：AC380V 32A持续 - EUT电压监视输出：BNC，100:1同轴端子输出； - EUT电流监视输出：BNC，10A:1V同轴端子输出； - 电压暂降方式：相线对中线、相线对相线 4.软件要求 - 支持以太网接口和串口通讯模式； - 具备紧急停止功能，一键控制，使测试更安全； - 具备排程和测试序列，一键式远程控制测试； - 兼容Windows10、Windows 11操作系统 ； - 波形、标准库界面显示根据添加设备所属系列分类显示； - 支持单个测试/序列测试报告导出，支持用户自定义的测试报告模板 - 电压暂降暂降、中断持续时间：0.3-9999周期或5 ms-9999ms 暂降、中断间隔时间设置覆盖以下范围：5ms-9999ms |
| 4 | 工频磁场发生器及工频磁场线圈(100A/m) | 套 | 1 | 1.工频磁场发生器主要技术参数和精度要求 - 电流，由所选择的最高试验等级和感应线圈因数确定； - 稳定持续方式工作时的输出电流范围：1 A/m～400 A/m，除以线圈因数； - 短时方式工作时的输出电流范围：300 A/m～1200 A/m，除以线圈因数； - 输出电流总畸变率：＜8%； - 短时方式工作时的整定时间：1 s～3 s； - 输出电流波形为正弦波。 2.工频磁场线圈 - 具有适当的尺寸以包围EUT（在三个垂直的方位上）； - 具有合适的通流容量以满足所选试验等级的需要。 3.功能和性能要求 - 满足标准要求的测试功能 - 触发方式需要具有自动、手动、外部触发功能 - 设备具备触摸屏和按键机软件操作 - 设备具有测试电压等级排程功能 - 需要具有可靠性好、性能稳定、使用方便 - 有以太网 、RJ45接口，用于PC远程控制、打印测试报告 4.软件要求 - 支持以太网接口和串口通讯模式； - 具备紧急停止功能，一键控制，使测试更安全； - 具备排程和测试序列，一键式远程控制测试； - 兼容Windows 7, Windows 8 and Windows 10操作系统 ； - 波形、标准库界面显示根据添加设备所属系列分类显示； - 支持单个测试/序列测试报告导出，支持用户自定义的测试报告模板 |
| 5 | 组合波雷击浪涌模拟器系统(含主机 及耦合去耦网络) | 套 | 1 | 1. 1.2/50 μs 组合波发生器设备主要技术参数和精度要求 - 极性：正/负； - 相移：交流线电压的相位在0°~360°变化，允差±10°； - 重复率：每分钟至少一次； - 开路输出电压峰值：0.25kV～6kV,±10%，可调； - 开路电压峰值：标称值为电压设定值，最大允许误差±10%； - 开路电压波前时间：标称值为1.2 μs，最大允许误差±30%； - 开路电压持续时间：标称值为50 μs，最大允许误差±20%； - 开路电压下冲：不大于开路电压峰值实测值的30%； - 短路电流峰值：0.125～3kA，±10%； - 短路电流波前时间：标称值为8 μs，最大允许误差±20%； - 短路电流持续时间：标称值为20 μs，最大允许误差±20%； - 短路电流下冲：不大于短路电流峰值实测值的30%。 - 发生器有效输出阻抗：2Ω； 2.每根线额定电流≤200 A 的交/直流电源的耦合/去耦网络： - 网络容量：AC 380V 32A、DC 110V 32A； - 线-线耦合阻抗（差模耦合）：18 μF 电容耦合； - 线-地耦合阻抗（共模耦合）：9 μF 电容串联 10 Ω 电阻耦合； - 对去耦电感，在通过额定电流时，由在 EUT端引起的电压降应低于额定电压的 10%， 且不宜超过 1.5 mH； - 当没有连接 EUT 时，在去耦网络电源输入端上的残余浪涌电压不应超过所施加试验电压的15%或耦合/去耦网络额定电压峰值的两倍，取大者； - 当耦合/去耦网络的输入端开路且输出端 没有连接 EUT 时, 在未施加浪涌线路上的残余浪涌电压不应超过最大可施加电压的15%； - 开路电压峰值：标称值为电压设定值； - 开路电压波前时间/持续时间： 1.2 μs±30%/50 μs±20%； - 短路电流峰值：标称值为电压设定值(kV)×0.5 A/kV，最大允许误差±10%； - ▲短路电流波前时间/持续时间： 差模耦合： 8 μs±20%/20 μs±20% 共模耦合： 2.5μs±30%/25 μs±30% 11) 不同额定电流的耦合/去耦网络的开路电压波形符合GB/T 17626.5-2019 表4。 3.非对称互连线的耦合/去耦网络 - 耦合阻抗为40 Ω； - 开路电压峰值：标称值为电压设定值，最大允许误差±10%； - 开路电压波前时间：标称值为1.2 μs，最大允许误差±30%； - ▲开路电压持续时间： 耦合方式为线-地，耦合器件为0.5 μF： 标称值为38 μs，最大允许误差±30%； 耦合方式为线-地，耦合器件为气体放电管：标称值为42 μs，最大允许误差±30%； 耦合方式为线-线，耦合器件为0.5 μs： 标称值为42 μs，最大允许误差±30%； 耦合方式为线-线，耦合器件为气体放电管：标称值为47 μs，最大允许误差±30%； 5) ▲短路电流峰值： 耦合器件为0.5 μF，电压设定值为4 kV： 标称值为87 A，最大允许误差±20%； 耦合器件为气体放电管，电压设定值为4kV：标称值为95 A，最大允许误差±20%； 6) ▲短路电流波前时间： 耦合器件为0.5 μF：标称值为1.3 μs，最大允许误差±30%； 耦合器件为气体放电管：标称值为1.5； 7)▲短路电流持续时间： 耦合器件为0.5 μF：标称值为13 μs，最大允许误差±30%； 耦合器件为气体放电管：标称值为48 μs， 最大允许误差±30%。 4.对称互连线的耦合/去耦网络 - 每根线的等效耦合阻抗均为40 Ω； - 开路电压峰值：标称值为电压设定值，最大允许误差±10%； - 开路电压波前时间：标称值为1.2 μs，最大允许误差±30%； - 开路电压持续时间：标称值为45 μs，最大允许误差±30%； - 短路电流峰值：电压设定值为2 kV时，标称值为48 A，最大允许误差±20%； 6) 短路电流波前时间：标称值为1.5 μs，最大允许误差±30%； 7) 短路电流持续时间：标称值为45 μs，最大允许误差±30%。 5.户外对称通信线的耦合/去耦网络 - 每根线的耦合阻抗均为40 Ω； - 开路电压峰值：标称值为电压设定值，最大允许误差±10%； - 开路电压波前时间：标称值为8 μs，最大允许误差±30%； - 开路电压持续时间：标称值为250 μs，最大允许误差±30%； - 短路电流峰值：电压设定值为4 kV时，标称值为145 A，最大允许误差±20%； - 短路电流波前时间：标称值为3.2 μs，最大允许误差±30%； - 短路电流持续时间：标称值为250 μs，最大允许误差±30%。 6.功能和性能要求 - 满足标准要求的测试功能 - 触发方式需要具有自动、手动、外部触发功能 - 设备具备触摸屏和按键机软件操作 - 设备具有测试电压等级排程功能 - 需要具有可靠性好、性能稳定、使用方便。 - 有以太网 、RJ45接口，用于PC远程控制、打印测试报告 7.软件要求 - 支持以太网接口和串口通讯模式； - 具备紧急停止功能，一键控制，使测试更安全； - 具备排程和测试序列，一键式远程控制测试； - 兼容Windows 10、 Windows 11操作系统 ； - 波形、标准库界面显示根据添加设备所属系列分类显示； - 支持单个测试/序列测试报告导出，支持用户自定义的测试报告模版 |
| 6 | 电快速瞬变脉冲群发生器 | 套 | 1 | 1.脉冲群发生器主要技术参数和精度要求 - 试验电压范围：0.2-4.8kV； - 输出电压极性：正负可调； - 输出型式：同轴，50 Ω； - 隔直电容：（10±2）nF； - 脉冲重复频率：标称值：5 kHz、100 kHz， 最大允许误差±20%； - 与交流电源的关系：异步； - 脉冲群持续时间： 5 kHz脉冲重复频率：标称值15±3)ms，最大允许误差±20%； 100 kHz脉冲重复频率：标称值0.75ms， 最大允许误差±20%； 8） 脉冲群周期：标称值300ms，最大允许误差±20%； 9） ▲脉冲电压峰值： 50 Ω负载：标称值为电压设定值×0.5，0.125 kV～2 kV范围最大允许误差±10%； 1000 Ω负载：标称值为电压设定值×0.95，0.24 kV～3.8 kV范围最大允许误差±20%； 10） 脉冲上升时间：标称值为5 ns，最大允许误差±30% 11）▲ 脉冲宽度 50 Ω负载：标称值为50 ns，最大允许误差±30%； 1000 Ω负载：标称值为50 ns，最大允许误差-15 ns～100 ns。 2.交流/直流电源端口的耦合/去耦网络 - 内置三相五线网络： AC 380V 32A、DC 110V 16A - 铁氧体的去耦电感＞100μH； - 耦合电容：33nF； - 脉冲电压峰值：50 Ω负载：标称值为电压设定值(kV)×0.5， 最大允许误差±10%； - 脉冲上升时间：标称值为5.5ns，最大允许误差±1.5 ns； - 脉冲宽度：50 Ω负载：标称值为45 ns，最大允许误±15 ns。 3.容性耦合夹 - 底部耦合板高度：（100±5）mm； - 底部耦合板宽度：（140±7）mm； - 底部耦合板长度：（1000±50）mm； - 脉冲电压峰值：50 Ω负载：标称值为电压设定值(kV)×0.5，最大允许误差±20%； - 脉冲上升时间：标称值为5 ns，最大允许误差±30%； - 脉冲宽度 ：50 Ω负载：标称值为50 ns，最大允许误差±30%。 4.功能和性能要求 - 满足标准要求的测试功能。 - 触发方式需要具有自动、手动、外部触发功能。 - 设备具备触摸屏和按键机软件操作。 - 设备具有测试电压等级排程功能。 - 需要具有可靠性好、性能稳定、使用方便。 - 配有以太网 、RJ45接口，用于PC远程控制、打印测试报告。 5.软件要求 - 支持以太网接口和串口通讯模式； - 具备紧急停止功能，一键控制，使测试更安全； - 具备排程和测试序列，一键式远程控制测试； - 兼容Windows 10, Windows 11操作系统 ； - 波形、标准库界面显示根据添加设备所属系列分类显示； - 支持单个测试/序列测试报告导出，支持用户自定义的测试报告模板 - 测试范围设定值可覆盖以下范围：脉冲频率：0.1-1000kHz； 脉冲群持续时间：0.001ms-1000ms，支持个数设置1-265；脉冲群周期：11ms-10100ms； 测试持续时间：1-9999s; |
| 7 | 电性能综合测试仪 | 套 | 1 | ▲1. 参数满足以下要求 电气强度：电压：0-500V，精度：±5%，电流：0mA-100mA，精度：±5% 泄漏电流：电压：0-250V，精度：±1.5%，电流：0mA-3.5mA，精度：±5% 接地电阻：电压：≤12V，电流：25A，精度：±2.5%，电阻：0Ω-0.1Ω，精度：±2.5%， ▲2. 内置变频电源，提供测试所需电压和频率。 |

三、商务要求（所有“商务要求”须在《商务条款响应及偏离表》中逐一明确是否响应或偏离）

3.1 质保及售后要求

★3.1.1所有仪器设备提供不少于 24 个月原厂免费质保服务（质保期自双方验收合格之日起算）。投标人须长期供应零配件，所有产品及配件须原厂出厂，不得在出厂后改配。保修期内的维修费用由投标人负责，质保期内如发生非人为情况下出现的故障影响正常检测工作的，应免费更换或维修相应的部件。

供应商需在投标文件中提供质保服务书面承诺函并加盖供应商公章，承诺函格式自拟，内容须完全包含采购人要求的质保服务内容。

3.1.2供应商免费提供现场安装、调试及培训。安装工程师在采购人现场安装调试完毕后，提供测试设备的工作原理和测试技术的培训，直到采购方用户人员能独立上岗。

3.1.3质保期内，供应商负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，除合理的易损耗材外不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.1.4供应商应在投标文件中声明终身售后服务承诺、售后服务的方式和能力。能够提供快速的安装调度，操作指导和维修等方面的技术服务，要求接到报修通知后2小时内给予答复，必要时24小时内派技术人员上门维修（保修期后按此执行），因停机耽误的时间，保修期向后顺延。

3.1.5保修期满后，供应商需提供仪器设备终身维修。服务及时快捷，包括软件免费升级，保证采购人能够及时买到设备所需的备品备件和易损件。

3.1.6 	投标方必须提出保修期内的维修、维护内容和范围。维修期间，原厂供应商应尽全力配合提供样机支持。

3.1.7 供应商必须提出保修期后一年内的收费、维修、维护内容，费用和服务方式、范围（产品、技术、模块、部件），供招标方参考，其费用不计入总价。

3.1.8	供应商必须根据相关应用软件系统的升级要求对有关软件提供一定周期内的免费升级和维护，系统的软件升级应当与设备检测的后续开发和升级统一考虑。

3.2 验收标准（验收方式）

3.2.1货物到货后，双方组织有关人员按照国家和行业相关标准、合同、投标招标文件及投标过程中的有关材料、投标产品技术手册进行现场验收。验收人员按照合同书和装箱清单逐一查验货物的数量和型号是否相符，配件、说明书及其它技术资料是否配套，质量、性能是否合格。货物以及配件的验收，应在货物到达现场30日内完成。技术指标应满足标准规定的要求，相关参数精度的符合性根据省级以上有CNAS校准资质的计量部门出具的校准报告进行验收，如校准结果经确认不符合采购要求则不予以验收，二次校准费用需由供方支付。

3.2.2验收时发现不符合质量要求，供应商须无条件予以退换，采购人不接受维修方式。退换发生的费用均由供应商自行承担，因此造成的不能按时履约属于供应商违约。

3.3 交付（安装）要求

3.3.1交付时间（供货期）

| 序号 | 名称 | 产品交付期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 静电放电模拟器 | 合同签订后60天内到货 |
| 2 | 射频传导抗扰度测试系统(含主机、耦合去耦网络、校准装置、测试软件、测试软件、电磁钳、去耦钳) | 合同签订后60天内到货 |
| 3 | 电压跌落发生器 | 合同签订后60天内到货 |
| 4 | 工频磁场发生器及工频磁场线圈(100A/m) | 合同签订后60天内到货 |
| 5 | 组合波雷击浪涌模拟器系统(含主机 及耦合去耦网络) | 合同签订后60天内到货 |
| 6 | 电快速瞬变脉冲群发生器 | 合同签订后60天内到货 |
| 7 | 电性能综合测试仪 | 合同签订后25天内到货 |

3.3.2交付地点（供货地点）：采购人指定地点。

3.3.3全部设备、材料经检定合格后，投标人应按照采购人指定时间、地点现场交货，并在接到买方通知后，卖方需安排有经验的工程技术人员在采购人要求时间内到达买方现场安装、调试设备，直至可正常使用达到验收要求，其所有费用包含在供应商报价总价中。签订技术协议时，供应商应向采购人提供设备地基图及设备对水、电、气，环境等方面的具体要求，以便采购人及时按要求完成设备的安装准备工作。设备到达采购人现场后，供应商配合采购人对设备进行接收、就位、安装，采购人通知供应商，派人员进行免费安装调试。安装调试完毕后，对采购方人员提供测试设备的工作原理和测试技术的培训，直到用户人员能独立上岗。

3.3.4所提供产品的附属设备、资料均完整，如网线、串口线、用户手册、操作说明书、安装手册以及配套的安装工具和其他专用工具，保证提供给采购人的是一套完整的设备。

3.3.5所提供硬件设备都是原厂产品且是交付前最新生产的、并未被使用过的全新产品。

3.4 知识产权要求

3.4.1投标人应保证采购人在使用其中标后的投标产品（包含相应服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其知识产权（如专利权、版权、商标权、著作权或其他权利）的主张或起诉。一旦出现被主张或认定侵权而引起的法律和经济纠纷，投标供应商应承担所有法律责任带来的全部最终不利后果。

3.4.2投标人应按招标文件要求的内容提供书面承诺函原件并加盖公章。

3.5付款方式

合同签订生效后，设备、材料全部运抵指定实验室指定地点，并安装结束，调试完毕，全部设备验收合格后，供应商向采购人开具合同总价10%的银行保函，采购人向供应商支付合同总价100%的货款，合同履行完毕后无息退回。如供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

如遇特殊情况如疫情、突发应急、财务支付周期需要等，经双方协商，可采取款项预付方式，但预付金额不得超过合同金额的50%。

因供应商原因没有按期提供银行保函和发票的，致使采购人未能及时付款所产生的责任由供应商负责，采购人不承担违约责任

3.6 项目实施能力

供应商完成本项目需具备相应的项目保障能力及售后响应能力。供应商的响应文件中应提出明确的实施方案及进度安排、售后服务方案、培训方案、产品选型工艺方案等保证采购人正常使用操作供应商所投产品需明确的相应内容。

3.6.1实施方案及进度安排：包含设备安装方案、计划进度、项目管理、调试大纲以及验收方案等。方案应全面完整，科学合理，可操作性强，环节流程明确，措施保障有力，能保证项目顺利实施。

3.6.2售后服务方案：包含服务体系、服务范围以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障、售后服务电话等。方案应全面完整，科学合理，可操作性强，服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障等清晰明确，服务环节流程明确，服务措施优质高效。

3.6.3安装调试计划方案：供应商提供针对本项目的安装调试计划方案，包含供货计划、设备安装计划安排等。供应商提供针对本项目的设备维护服务方案、应急响应措施等。方案应全面完整，科学合理，可操作性强，环节流程明确，措施保障有力，能保证项目顺利实施。

3.6.4培训方案：供应商就本次参与投标产品对采购人免费提供详尽的、明确的使用、维护技术培训，内容应包括相关仪表的工作原理、操作方法、实际动手操作，提供实验室参观，确保被培训人员熟练掌握仪表操作，了解仪表工作原理。要求培训方案科学、全面且切实可行、提供相应培训材料，满足本项目要求。

3.7 关于报价

3.7.1该项目以总价方式报价，项目预算为全口径预算，包含了本项目所需的产品制造或服务提供过程中可能发生的所有费用，包括但不限于所投产品全部费用、安装调试费、安装中的相关费用、国内运输（至采购人指定地点）及保险费用、运行维护费用、全部税金、培训、保修期内的售后维修服务等各项相关费用。本次采购响应供应商的报价应包括为完成本项目发生的上述所有费用及采购代理服务费用，成交后采购人除按成交价格支付采购资金以外，不再另行支付任何费用。

3.8 真实投标要求

投标人承诺所有投标内容为真实有效投标，如投标人中标后经查发现虚假投标内容，取消投标人中标资格，并承担因投标人虚假投标造成的采购方损失。需提供承诺函原件并加盖公章，格式自拟。

四、综合能力要求

1．类似业绩

所投产品制造商提供自 2022年1月1日期起至首次递交投标文件截止时间止，至少包含核心产品的销售合同业绩。以合同签订时间为准，需同时提供体现合同主要内容的清晰复印件、与合同对应的收款发票复印件，并加盖投标供应商公章（合同至少包含合同标的、合同金额、主要条款及双方盖章页），原件备查。

2.为发挥政府采购的政策导向作用，投标人所投的产品应具有有效期内的国家确定的认证机构出具的环境标志产品认证证书及优先采购节能产品认证证书，须提供产品及型号所在清单页的认证证书复印件，用标识标明并加盖投标供应商公章。

# 第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，总分为100分，将所有评委的评分进行算术平均计算，按四舍五入规则小数点后保留两位。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按主要技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标候选人。本项目选择1名中标供应商。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分数统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 2 | 技术响应 | 评委根据投标文件中技术参数响应情况进行打分。完全满足或优于本招标文件“第四章 二、技术（服务）要求”的“技术参数或性能要求”，得36分。 其中标“▲”技术参数（共14项），如有一项负偏离的，每项扣1分； 其他未作标记项如有一项负偏离的，每项扣0.11分。 本评分项扣完为止。 | 36 |
| 3 | 业绩 | 所投产品制造商提供自 2022年1月1日期起至首次递交投标文件截止时间止，至少包含核心产品的销售合同业绩。每提供一个有效成功案例得2分，本项最高得8分。 注：以合同签订时间为准，需同时提供体现合同主要内容的清晰复印件、与合同对应的收款发票复印件，并加盖投标供应商公章（合同至少包含合同标的、合同金额、主要条款及双方盖章页），原件备查。 | 8 |
| 4 | 国家政策导向 | 1、投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得1分。提供认证证书复印件，否则不得分。 2、投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的优先采购节能产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得1分。提供认证证书复印件，否则不得分。 特别说明：供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不予认可。 | 2 |
| 5 | 实施方案及进度安排 | 供应商针对本项目提供项目实施方案，内容包括但不限于：设备安装方案、计划进度、项目管理、调试大纲以及验收方案等： 方案内容完整、详细，进度控制合理，项目管理、调试大纲以及验收方案科学合理，可行性强且完全满足项目实际需求，得6分； 方案内容基本完整，有进度控制但略有瑕疵，项目管理、调试大纲以及验收方案基本合理，可基本满足项目实际需求，得4分； 方案内容有缺失，进度控制不明确，项目管理、调试大纲以及验收方案不够完善，得2分； 未提供或完全不能满足项目实际需求不得分。 | 6 |
| 6 | 安装调试计划方案 | 安装调试计划方案：供应商提供针对本项目的安装调试计划方案，包含供货计划、设备安装计划安排等。供应商提供针对本项目的设备维护服务方案、应急响应措施等。 方案详细，可操作性强得6分； 方案较详细，可操作性较强得4分； 方案可操作性一般得2分； 未提供或完全不能满足项目实际需求不得分。 | 6 |
| 7 | 培训方案 | 供应商就本次参与投标产品对采购人免费提供详尽的、明确的使用、维护技术培训，内容应包括相关仪表的工作原理、操作方法、实际动手操作，提供实验室参观，确保被培训人员熟练掌握仪表操作，了解仪表工作原理。 方案详细，可操作性强得6分； 方案较详细，可操作性较强得4分； 方案可操作性一般得2分； 未提供或完全不能满足项目实际需求不得分。 | 6 |
| 8 | 售后服务方案 | 根据供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）等打分. 方案科学合理得6分； 基本合理略有瑕疵得4分； 方案不全面或有重大瑕疵得2分， 未提供或完全不能满足项目实际需求不得分。 | 6 |

说明：

1、小微型企业价格扣除

（1）对小型和微型企业提供的产品在价格上给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、采购节能产品、环境标志产品相关政策

5.1为发挥政府采购的政策导向作用，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品 政府采购执行机制的通知》 （财库〔2019〕9 号）的规定，若投标产品属于“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知财库（〔2019〕19 号）”中强制采购的节能产品，实行强制采购；若投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”中优先采购的节能产品，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，实行优先采购。投标人须提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及“节能产品政府采购品目清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章。节能产品政府采购品目清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）上发布。

5.2为发挥政府采购的环境保护政策功能，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，若投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。投标人须提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及“环境标志产品政府采购品目清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章。环境标志产品政府采购品目清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布。

6、所有认证、证明或业绩均以有效的证明文件的复印件并加盖公章为依据，原件备查。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本或电子版）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（手写签名）：

日      期 ：

投标文件主要目录

一、评分索引表………………………………………………………页码（下同）

二、资格性和符合性检查响应对照表

（一）资格性检查证明材料（自行添加子目录）

1、

2、

…

（二）符合性检查证明材料(自行添加子目录)

1、

2、

…

三、非实质性资信证明文件目录

四、投标配置与分项报价表

五、供货一览表

六、技术条款响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、项目需求响应方案

九、业绩一览表

十、供应商认为需提供或采购文件要求的其他证明材料或实施方案

1、

2、

…

一、评分索引表

| 序号 | 评分项目 | 证明材料或方案内容在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

注：请供应商仔细阅读采购文件，根据采购文件评分要求填写至上表并标注评审所需要的证明材料或方案内容的具体页码。

二、资格性和符合性检查响应对照表

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填“是”或者“否”） | 投标文件中支撑材料的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）资格性检查主要内容（根据政府采购法律法规及采购文件要求需满足的资格条件） |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照（事业单位法人登记证书，社会团体法人登记证书）等证明文件（复印件并加盖公章）；自然人投标需提供自然人的身份证明（复印件并加盖公章）；非独立法人独立参加投标需提供法人授权其独立参加投标并承诺承担全部责任与风险的授权书原件、非独立法人营业执照复印件等证明文件（加盖公章） |  |  |
| 2 | 2023年度或2024年度的年度财务状况报告（复印件并加盖公章，成立不满一年仅需提供提交投标文件截止之日前的一个月的会计报表） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收的相关材料（距提交投标文件截止之日前的一年内任意一个月的相关证明材料复印件并加盖公章） |  |  |
| 4 | 依法缴纳社会保障资金的相关材料（距提交投标文件截止之日前的一年内任意一个月的相关证明材料复印件并加盖公章） |  |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件并加盖公章） |  |  |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内（距提交投标文件截止之日前）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件并加盖公章） |  |  |
| 7 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料（供应商可以不提供证明材料，以代理机构现场查询并截图留存为准） |  |  |
| 8 | 本项目的特定资格要求： |  |  |
| 9 | 其他资格要求（如有）……(请根据采购文件是否提出其他资格性要求自行添加删减序号与内容) |  |  |
| （二）符合性检查主要内容（根据政府采购法律法规及采购文件要求需满足的各项符合性、实质性要求，包括形式要求和内容要求。包括但不限于投标文件的有效性、完整性，采购文件要求的各类承诺函、声明函，采购文件标★的实质性要求所需的证明文件、证明材料或响应方案等。本采购文件的项目需求中技术服务条款和商务条款标★的实质性要求在“技术及服务条款响应偏离表”和“商务条款响应偏离表”中填写后，可无须在此重复填写，但无论在何处填写均不得缺失） |  |  |  |
| 1 | 法人授权书（原件并加盖公章） |  |  |
| 2 | 投标函（原件并加盖公章）。 |  |  |
| 3 | 开标一览表 |  |  |
| 4 | 质保服务承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求） |  |  |
| 5 | …（请根据采购文件是否提出其他应具备的符合性要求或实质性要求自行添加删减序号与内容） |  |  |
| ……(可根据需要自行添加行数) |  |  |  |

注：上述表格是资格性和符合性检查的主要检查内容和基本格式，供投标供应商参照，不代表全部检查内容也不是最终表格，请供应商务必仔细阅读采购文件全文，按采购文件要求和上述表格格式完整列举填写所有资格性和符合性检查的内容，并在投标文件以下附件中提供相应支撑材料（以下系格式列举，实际制作投标文件时可按要求自行添加、填写具体内容材料或按提供的规定格式填写详细内容，每项证明材料可单独成一页并在投标文件目录中制作子目录、标注页码）。

附件：(一)资格性检查证明材料

1、法人或者其他组织的营业执照（事业单位法人登记证书，社会团体法人登记证书）等证明文件（复印件并加盖公章）；自然人投标需提供自然人的身份证明（复印件并加盖公章）；非独立法人独立参加投标需提供法人授权其独立参加投标并承诺承担全部责任与风险的授权书原件、非独立法人营业执照复印件等证明文件（加盖公章）

…（自行添加内容）

2、2023年度或2024年度的年度财务状况报告（复印件并加盖公章，成立不满一年仅需提供提交投标文件截止之日前的一个月的会计报表）

…（自行添加内容）

3、依法缴纳税收的相关材料（距提交响应文件截止之日前的一年内任意一个月的相关证明材料复印件并加盖公章）

…（自行添加内容）

4、依法缴纳社会保障资金的相关材料（距提交响应文件截止之日前的一年内任意一个月的相关证明材料复印件并加盖公章）

…（自行添加内容）

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式如下，按要求填写，原件并加盖公章）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称：（盖章）

日期：

6、参加政府采购活动前3年内（距提交响应文件截止之日前）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式如下，按要求填写，原件并加盖公章）

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称：（盖章）

日期：

7、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料（供应商可以不提供证明材料，以代理机构现场查询并截图留存为准）

…（自行添加内容）

- 特定资格要求：

…（自行添加内容）

9、其他资格要求（如有）

…（自行添加内容）

附件（二）符合性检查证明材料

1、法人授权书（格式如下，请按要求填写，原件并加盖公章）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

★代理人（被授权人）签字（手写）：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：_____________________________________

★授权单位（公章）：_________________________________

单位地址：

日期：

1.1被授权人身份证复印件：

1.2近三个月内任意一个月由授权单位为被授权人缴纳社保的证明材料：

2.投标函（格式如下，请按要求填写，原件并加盖公章）。

投标函格式

致：南京小旸树招标代理有限公司

根据贵方的            号招标文件，正式授权下述签字人________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

3.开标一览表（格式如下，请按要求填写，原件并加盖公章）。

开标一览表

★投标人全称（此处加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标人全称 | 投标总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） | 1、是否声明小微企业： （填“是”或“否”） 2、是否属于优先采购的节能产品： （填“是”或“否”） 3、是否属于优先采购的环境标志产品： （填“是”或“否”） |

日期：       年   月   日

填写说明：

★1、开标一览表必须一式两份，其中一份须另外单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。一份放入投标文件正本中。

★2、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

4.质保承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求）

…（自行添加内容）

5.…（请根据采购文件是否提出其他应具备的符合性要求或实质性要求自行添加序号与内容）

…（自行添加内容）

三、非实质性资信证明文件目录

1、《中小企业声明函》（格式如下，请按要求填写，原件并加盖公章）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.   （标的名称） ，属于  工业  行业；制造商为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为       万元 ，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称） ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为       万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（备注：1、投标供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、请仔细核对下图附表中大中小微型企业划分规则，按实际情况如实填写，所投全部产品生产制造商必须是小型、微型企业方可享受价格折扣，否则不予享受。3、此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）。

2、《残疾人福利性单位声明函》（格式如下，请按要求填写，原件并加盖公章）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

3、其他非实质性资信证明文件（如有）

…(自行添加内容)

四、投标配置与分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 货物名称 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 单价 | 单项小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：总报价 | 大写： 小写： |  |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

日期：

说明：

1、此表可以根据需要自行增减行数，需按采购清单中所有产品进行分项报价，分项报价表各项小计金额的合计总报价应与开标一览表中填写的总报价金额一致。须明确标注产品品牌。

2、项目如有分包，请各投标供应商按投报的分包分别列表。

3、对小型和微型企业生产的产品（须全部产品）的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

五、供货一览表

项目名称：                项目编号：

| 货物名称 | 品牌 | 规格、型号 | 产地 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                                                    （公章）

六、技术条款响应及偏离表

项目名称：                     项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 招标要求 | 投标响应内容 | 证明材料在投标文件中的页码 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请将采购文件项目需求中列举的技术（服务）条款要求逐项作出应答并提供必要的证明材料或实施方案。

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（盖章）

日期：

七、商务条款响应及偏离表

项目名称：                   项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 招标要求 | 投标响应内容 | 证明材料在投标文件中的页码 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请将采购文件项目需求中列举的商务条款要求逐项作出应答并提供必要的证明材料或实施方案。

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称(公章)：

日期：

八、项目需求响应方案

……（格式自拟）

九、业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位（合同甲方） | 签订时间 | 合同金额 （万元） | 证明材料 （第几页-第几页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称：                （公章）：

法定代表人（授权代表）            （签字/盖章）：

日期：   年  月   日

十、供应商认为需提供或采购文件要求的其他证明材料或实施方案