招标文件

项目名称：如东县苴镇中心卫生院糖尿病筛查工作站采购项目

项目编号：JSZC-320623-RBGC-G2025-0012

江苏睿博工程技术有限公司

二〇二五年五月

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  采购需求	18

第四章  合同文本	27

第五章  评标方法与评标标准	47

第六章  投标文件格式	52

- 第一章  投标邀请

受如东县苴镇中心卫生院的委托，江苏睿博工程技术有限公司就糖尿病筛查工作站采购项目（JSZC-320623-RBGC-G2025-0012）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

如东县苴镇中心卫生院糖尿病筛查工作站采购项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login自行免费下载招标文件，并于2025年6月19日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320623-RBGC-G2025-0012

2.项目名称：如东县苴镇中心卫生院糖尿病筛查工作站采购项目

3.预算金额：78万元

4.最高限价：/

5.采购需求：

| 品目 | 设备名称 | 数量 | 预算 （人民币） | 是否接受进口产品 | 质保期 | 是否专门面向中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 慢病管理软件 | 1套 | 68000 | 否 | 壹年 | 否 |
| 2 | 眼底阅片软件 | 1套 | 50000 | 否 |  |  |
| *3 | 数字震动感觉阈值检查仪 | 1台 | 75000 | 否 |  |  |
| 4 | 超声多普勒血流分析仪 | 1台 | 75000 | 是 |  |  |
| 5 | 特种蛋白分析仪 | 1台 | 30000 | 是 |  |  |
| 6 | 动脉硬化检测仪 | 1台 | 95000 | 否 |  |  |
| 7 | 肺功能仪 | 1台 | 30000 | 否 |  |  |
| 8 | 运动干预管理软件 | 1套 | 130000 | 否 |  |  |
| 9 | 人体成分分析仪 | 1台 | 60000 | 否 |  |  |
| 10 | 功率车 | 1台 | 95000 | 否 |  |  |
| 11 | 智能推胸划船训练设备 | 1台 | 36000 | 否 |  |  |
| 12 | 智能踢腿勾腿训练设备 | 1台 | 36000 | 否 |  |  |
| - 注：加*的设备为本次采购项目的核心产品 |  |  |  |  |  |  |

- 6.合同履行期限：合同签订接医院通知后1个月内交货。

- 7.本项目是否接受联合体投标：否

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）（复印件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023或2024年度经审计的财务报告，或企业编制的会计报表，或响应截止时间前6个月内银行出具的资信证明）（复印件）（投标人为参加本次政府采购活动前1年内注册的公司，无须提供）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明复印件）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前6个月内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭据）（复印件）（投标人为参加本次政府采购活动前1年内注册的公司，无须提供）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明复印件）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.禁止投标的情形

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

2.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的投标活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目不是专门面对中小企业/残疾人福利单位的采购项目，但执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《节能产品政府采购实施意见》《关于环境标志产品政府采购实施的意见》等政府采购的价格扣除优惠政策。

（三）本项目的特定资格要求

投标产品属于医疗器械注册范畴的，根据注册的类别，投标人为经营单位须具有《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》，投标人为生产企业须提供《医疗器械生产许可证》；同时投标产品具有《医疗器械注册证》或者《医疗器械备案凭证》（复印件）。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.方式：免费

3.地点：免费下载（本项目采用网上注册登记方式。供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。 ）

- 四、提交投标文件截止时间

1.2025年6月19日14时00分（北京时间）。逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。（不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准）

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”。（开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”参与开标过程）

3.投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

4.本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

5.若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别。

6.因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

7.投标人未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

- 六、其他补充事宜

1.本项目不接受转包和分包、免收投标保证金。

2.本项目开标活动模式为不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.投标人对项目需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标代理机构提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。（“苏采云”南通地区客服热线0513-86722801）。

4.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

5.中标人须提供一份纸质版投标文件正本至采购人处。

6.潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载招标文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/

（3）“CA数字证书”的获取：

投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

7.投标文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

8.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的投标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

9.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：如东县苴镇中心卫生院

地址：如东县苴镇晓桥路11号

联系人：陆玉军

联系方式： 0513-80860254

2.采购代理机构信息

名 称：江苏睿博工程技术有限公司

地址：南京市鼓楼区中央路19号金峰大厦1909室

联系人：潘保婕 杜淑娴

联系方式：025-85565188

3.项目联系方式

联系人：潘永刚

联系方式：025-85565188

- 八、附件

1.招标文件

2.采购人信用承诺书

3.公平竞争审查二维码

4.“苏采云”系统供应商操作手册

5.“政采贷”和“履约保函”通知函

江苏睿博工程技术有限公司

2025年5月

- 第二章  投标人须知

- 前附表

注：前附表作为本次采购文件的重要内容，采购文件其他章节内容如与前附表不一致的地方，以前附表为准。

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 采购人：如东县苴镇中心卫生院 项目名称：如东县苴镇中心卫生院糖尿病筛查工作站采购项目 |
| 2 | 项目属性 | RA货物类 £单品目采购 R多品目采购，核心产品为： 数字震动感觉阈值检查仪 £B服务类 £C工程类 |
| 3 | 采购方式 | RA线上标 £B线下标 RA公开招标 □B邀请招标 □C竞争性谈判 £D竞争性磋商 □E单一来源 □F询价 □G框架协议 □H合作创新 |
| 4 | 评标方法 | RA综合评分法 □B经评审的最低投标价法 □C其他： |
| 5 | 报价要求 | 投标报价：固定总价 报价币种：人民币（元） 预算：78万元 最高限价：/ |
| 6 | 分包要求 | RA本项目不允许分包。 £B允许将非主体、非关键性的 工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 7 | 进口产品 | £A本项目不允许采购进口产品。 RB本项目品目4和品目5可以采购进口产品。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 £C本项目为服务类采购，不涉及进口产品采购。 £D本项目为工程类采购，不涉及进口产品采购。 |
| 8 | 中小企业 | 专门面向中小企业采购：£A是 RB否 采购标的所属行业：工业（制造业） （从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业） |
| 9 | 节能环保 | 属于节能、环保目录产品：£A是 RB否 投标人所投产品属于政府采购 节能产品、环境标志产品品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 标前答疑 | RA不组织 £B组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 11 | 现场勘查 | RA不统一组织 £B统一组织 - 勘察时间： （2）勘察地点： （3）勘察联系人： （4）联系号码： |
| 12 | 产品演示 | RA无 £B有 £A评标现场演示 （1）投标人演示人员和设备需在评标前到达扬中市公共资源交易中心。按照苏采云系统安排的顺序进行现场演示，演示需按照招标文件的规定和评标委员会的要求进行，时间不超过 分钟。采购代理机构提供投影机及幕布，其他所需设备由投标人自备。 （2）投标人需在“法人授权书”中注明进行现场演示的人员姓名及身份证号，不接受非注明的人员进入评审现场进行演示。投标人进入评审现场的人员应出示有效身份证件。 £B使用录播上传形式 （1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过 分钟。 |
| 13 | 样品要求 | RA不要求提供 £B要求提供 （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：£否；£是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 |
| 14 | 投标保证金 | RA无 £B有，投标人须提交投标报价 %的投标保证金 |
| 15 | 履约保证金 | RA 无 £B 有，投标人须提交合同金额10%的履约保证金，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。 |
| 16 | 代理服务费 | 承担人：£采购人 R中标人（成交供应商） 金额：£A固定金额，为人民币 元； £B固定比例，按£中标/£预算金额的 %； RC按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协[2022]002号）收取； RD项目论证费：人民币4000元； £E其他方式： 。 |
| 17 | 特别说明 | 无 |

- 一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律及政策功能

本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.1 支持中小企业发展

3.1.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.1.2 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.1.2.1 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.1.2.2 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.1.2.3 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.1.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%～6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%～20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

3.1.4 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.1.5 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.1.6 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.1.7 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。（对政府采购中标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利。中标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网“易企服”综合服务平台－金融产品全周期－贷款产品专栏。）

3.1.8 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人可自愿选择履约保证保险形式替代履约保证金。分散采购项目可线下自主选择符合要求的保险公司办理，保险公司将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号），按照双方自愿的原则提供履约保证保险服务。（中标人如需获得履约保证金支持，可在南通市政府采购网直接线上办理线上履约保证保险申请，详情请见南通市政府采购网首页 “易企服”综合服务平台－金融产品全周期-履约保证保险专栏）

3.2 强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

3.3 支持绿色发展

3.3.1 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。投标人所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3.3.2 本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

3.3.3 纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房和城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

3.3.4 采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

3.4 支持创新发展

采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

3.5 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标不收取标书工本费。

4.3 招标代理费收费标准：详见本章《前附表》相关内容。

4.4 招标代理费收取方式：由中标人领取中标通知书时一次性付清；中标人如果未按规定缴纳上述费用，采购人或采购代理机构将上报财政主管部门纳入不良记录，并保留诉讼的权利；中标人需要开代理费发票的，需由中标人缴纳费用后，代理机构将发票开具给中标人。

4.5 服务费汇款地址：

（1）开户名：江苏睿博工程技术有限公司

（2）开户行：南京银行股份有限公司珠江支行

（3）账  号：0156240000002888

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）采购需求

（4）合同文本

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由采购代理机构解释。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期10日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

8.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

8.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在“江苏政府采购网”“南通政府采购网”上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

8.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

8.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

- 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元或万元为单位标注；招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。否则在综合评审时可能被评委会认定为不满足（负偏离）。

13.3 招标文件中各项技术规格如标明了某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等，是为了准确或清楚地说明本次招标服务的技术规格及要求。投标人在招标中可以选用替代内容，但这些替代内容应实质上相当于或优于技术规格的要求，并且满足投标人的要求。

13.4 投标厂商须确保佐证材料清晰、准确、便于评审，佐证材料不清晰导致评审时无法辨认，评委会有权做负偏离处理。

13.5 投标人可在招标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为采购人或采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评审、推荐中标候选人等评标过程，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.3 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.4 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

27.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6 未通过符合性审查的。

27.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12 其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取中标的；

28.4.2 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

28.4.4 与采购人或者其他投标人恶意串通的；

28.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.5.5 不同投标人在同一互联网协议地址（IP地址）编制、上传、解密投标文件。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2 投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5 投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

31、签订合同

31.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

根据江苏省财政厅《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）的通知精神，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金，确需收取履约保证金的，按照《关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知》（苏财购〔2022〕8号），可直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。需要办理政采贷和履约保证金保函事宜，详情请见南通市政府采购网“易企服”综合服务平台－金融产品全周期－贷款产品和履约保证保险专栏）

- 第三章 采购需求

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（1）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（2）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

- 一、项目名称：如东县苴镇中心卫生院糖尿病筛查工作站采购项目

- 二、项目属性：工业（制造业）

- 三、落实政府采购政策需满足的要求：无

- 四、采购需求一览表

| 品目 | 设备名称 | 数量 | 预算 （人民币） | 是否接受进口产品 | 质保期 | 是否专门面向中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 慢病管理软件 | 1套 | 68000 | 否 | 壹年 | 否 |
| 2 | 眼底阅片软件 | 1套 | 50000 | 否 |  |  |
| *3 | 数字震动感觉阈值检查仪 | 1台 | 75000 | 否 |  |  |
| 4 | 超声多普勒血流分析仪 | 1台 | 75000 | 是 |  |  |
| 5 | 特种蛋白分析仪 | 1台 | 30000 | 是 |  |  |
| 6 | 动脉硬化检测仪 | 1台 | 95000 | 否 |  |  |
| 7 | 肺功能仪 | 1台 | 30000 | 否 |  |  |
| 8 | 运动干预管理软件 | 1套 | 130000 | 否 |  |  |
| 9 | 人体成分分析仪 | 1台 | 60000 | 否 |  |  |
| 10 | 功率车 | 1台 | 95000 | 否 |  |  |
| 11 | 智能推胸划船训练设备 | 1台 | 36000 | 否 |  |  |
| 12 | 智能踢腿勾腿训练设备 | 1台 | 36000 | 否 |  |  |
| 注：加*的设备为本次采购项目的核心产品 |  |  |  |  |  |  |

- 五、技术要求

- 品目1、慢病管理软件 1套

- 1、提供自主研发软件著作权证书

- 2、手机端筛查系统：根据医疗单位生成专属二维码，居民通过微信扫码即可进行自我测评糖尿病的患病风险等级，根据自评结果居民可以自主选择对应医疗机构进行进一步检测，同时对应医疗机构也可根据居民测评结果主动联系需要进一步检测的居民。

- 3、工作站业务系统主要功能：支持手机端测评数据互通；支持居民自测基础体征数据互通；支持亚健康人员分步骤筛查，以确认居民是健康人群、糖尿病前期人群、糖尿病患者人群；支持对糖尿病人的长期管理；支持运动处方、营养处方、药物处方的执行；执行院外血糖、血压监测并数据互通；支持身份证检查；支持各种并发症筛查设备的数据互通；支持不同类型的报告打印等。

- ▲4、软件包含管理模块：“两筛三防”管理、糖尿病并发症筛查工作站管理、高血压靶器官筛查工作站管理、运动干预控糖工作站管理等功能。

- 5、接诊中心：具备手机端筛查及患者建档，支持患者分诊、转诊及流转至对应管理平台，支持筛查设备及档案互通。

- 6、设备互联互通：具备将体征采集设备数据与系统完全互通，具备将所有检测设备数据与系统完全互通（厂商与我方共同提供），实现数据完全汇总与统一。

- 7、并发检测：支持多人同时在不同的设备上进行测量。数据自动传输到对应的档案中。

- 8、指引单与报告单打印：支持指引单、诊前报告、诊后报告打印，方便患者熟悉就诊流程，方便医生了解患者院外管理情况，方便患者诊后执行医嘱。

- 9、家庭医生签约：本系统支持家医团队管理，患者建档去各科室做完检查后，可以直接签约家庭医生，并自动在系统中选择对应的家医团队进行后期疾病管理。

- 10、公卫系统对接：系统开放端口，可以与公卫系统进行对接，减少基层卫生医疗机构工作量。

- 11、数据统计：根据患者检测数据自动进行各类风险分类，分为高危、中危、低危，以及高危触发上级医院转诊功能；可以进行医生工作量数据统计；可以进行大数据的全面分析，包含常规统计和数据分析，方便全面管理慢病患者，同时可根据基层卫生医疗机构需求，设置统计项。

- 12、糖尿病并发症筛查配套设备工作站管理功能：眼底照相机、ABI多普勒血流分析仪、感觉神经检查仪、ACR特种蛋白分析仪等设备对接及数据上传；

- 13、高血压靶器官并发症筛查配套设备工作站管理功能：包含彩色超声多普勒、动脉硬化检测、动态血压检测、动态心电图检测等设备对接及数据上传；

- 14、运动干预控糖工作站配套设备工作站管理功能：包含人体成分分析仪、功率车、智能推胸划船训练、智能踢腿勾腿训练等设备对接及数据上传；

- 15、可扩展功能：本系统支持可扩展至高血压、高血脂、肥胖、慢阻肺、哮喘等多种慢病管理功能。

- ▲16、对接说明：基层卫生医疗机构既往及当前所采购的糖尿病筛查设备必须能够端口开放，以便完成数据对接。支持医患线上互动。软件服务≥5年。

- 品目2、眼底阅片软件1套

- 1、配备二类及以上国家医疗器械注册证的医学影像数据传输处理软件（糖尿病视网膜病变分析服务）。采用先进的人工智能技术，通过将眼底照片通过互联网上传到服务器，经过人工智能分析及人工复核后回传报告。筛查报告标注微血管瘤、出血点以及渗出，并自动统计数量和面积，有望减轻医生的工作负担和提高工作效率。

- 2、技术服务符合项目内涵，分析报告能够做到自动标注微血管瘤，出血点以及渗出病变，并自动统计数量和面积，以供临床医生结合指标完成诊断。

- 3、产品的网络安全能力。符合国家药监局医疗器械网络安全注册技术审查要求。

- 4、产品应用情况说明，为确保产品安全性，稳定性。

- 5、图像上传时间<15秒。兼容100多个影像设备图像源。

- 6、软件包括医院端、质控端、系统管理端和糖尿病视网膜病变辅助诊断模块。含自动上传和手动上传两种方式。

- 7、医院端含新增阅片服务、客户信息编辑、数据云端同步、报告查看打印和历史数据查询功能。

- 8、系统管理端授权激活客户端，对账号、组织机构、终端设备和影像数据进行统一管理，使软件与软件之间更好配合医院完成工作。

- 9、具备去除眼底彩照黑色背景能力（黑转白），在减少打印成本的同时，提高了照片的可读性。

- ▲10、眼底图片可给出糖尿病视网膜病变的分析报告，报告包括定性分析报告（定性描述是否有糖网病灶以及给出转诊建议）和定量分析报告（标注微血管瘤，出血点以及渗出病变），并自动统计数量和面积，以供临床医生结合指标完成诊断，软件服务≥3年。                                                                                                           ▲11、数据接口：免费提供接口协议文档，可提供数据对接单位在对接过程的远程咨询服务，并提供关于对接文档相关技术解读服务；可以和慢病管理软件实现数据对接共享。（含接口费用）

- *品目3、数字震动感觉阈值检查仪 1台

- 1、设备用途：通过微米级震动刺激探头无痛性的测量人体各部位皮肤或黏膜上具有髓鞘感觉神经纤维的震动感觉阈值（VPT），定量检查糖尿病周围神经病变之深感觉障碍层度。

- ▲2、振幅微调精度≤0.1 Volt。

- ▲3、探头振源输出频率：≥ 100Hz 正弦波。

- 4、最大输出电压：≥ 50Volt。

- 5、震动头振幅峰-峰值：震动头最大振幅峰-峰值≥70μm。

- 6、手动检查模式，可选配升级自动和自动震幅增强刺激，结果自动误差校准。

- 7、按照感觉阈值国际标准检测法，自动计算三次平均值作为检测结果。

- 8、刺激探头1只，重量﹤0.6kg。

- 9、病人反应提示器1个。

- ▲10、产品注册证中含有感觉神经测试软件功能，软件自动运算测试数据，支持病例存储、查询，自动生成报告结果功能。

- 11、感觉神经检查套件1套（128g音叉、尼龙丝、凉温觉、叩诊锤）。

- ▲12、数据接口：免费提供接口协议文档，可提供数据对接单位在对接过程的远程咨询服务，并提供关于对接文档相关技术解读服务；可以和慢病管理软件实现数据对接共享。（含接口费用）

- 品目4、超声多普勒血流分析仪 1台

- 1、设备为超声多普勒原理，用于对外周血管（血流）进行检查，能够分别对动脉、静脉的血管状况进行检查，符合四肢多普勒血流图收费标准。

- 2、主机液晶屏可以实时显示血流波形和频率赫兹数据信息可与软件连接同步显示波形图情况。内置多种功能操作系统设置，可以支持病人信息录入，主机支持语音音频录音功能，方便脱机操作语音记录病人信息上传在软件打印报告，同时对病人数据管理和存储功能。

- 3、主机系统便携式设计，可携带出诊方便于门诊、病房、下乡筛查，脱离电脑软件进行检查；也可结合专业的管理软件组成的检查工作站。

- ▲4、主机内置存储器，可储存≥50组病人的检查病例结果，每组包含≥6条彩色多普勒血流波形及ABI值等所有的完整检查数据。

- 5、具备语音记录，多种语言显示，可对探头方向，模式、频率、语言、时间刻度、波形、数据等进行设置，实时血流波形和数据的显示，管理软件，资料完整储存， 以便日后查询。

- 6、内置数据接口，主机既可单独使用，又可配合计算机使用，具有耳机连接口，标准化的检测模式使操作和分析资料更加容易。

- 7、上下肢血管、足趾血流研究，可选头颈部血流、阴茎、皮下细小血管和移植皮瓣的血管定位及个别部位检查，可选配多种功能的探头：4M探头、8M探头、术中探头。

- 8、ABI专项检查程序，检查程序自由设定，同屏显示6道以上彩色多普勒双向运动血流波形（正常和缓慢模式），心率：30-300BPM。

- 9、具备交直流两用，220V交流及7号充电电池直流供电。

- 10、液晶显示≥128×64，低电显示，频率范围：80Hz - 5kHz。

- ▲11、数据接口：免费提供接口协议文档，可提供数据对接单位在对接过程的远程咨询服务，并提供关于对接文档相关技术解读服务；可以和慢病管理软件实现数据对接共享。（含接口费用）

品目5、特种蛋白分析仪  1台

- ▲1、利用一台仪器和试剂盒，可同时检测糖化血红蛋白、尿微量白蛋白和尿肌酐的最终浓度，全定量检测。

- 2、糖化血红蛋白（HbA1c） 检测原理：高效液相微柱色谱法，全定量检测；ACR检测原理：干式免疫散射法，全定量检测。

- ▲3、检测性能 （CV值）：HbA1c：<2% ，ACR：<6% 。

- 4、检测范围：糖化血红蛋白（HbA1c） 20～140 mmol/mol（或4%～15%）；尿微量白蛋白5.0－200.0 mg/L。

- 5、样本类型及用量：HbA1c：利用≤1.5μl指尖血或静脉全血均可，ACR：≤3.5μl尿液。

- 6、检测时限：HbA1c：≤3min15s ，ACR：≤5min35s。

- 7、报告类型：HbA1c可同时报告mmol/mol (IFCC), % (NGSP), mmol/L( eAG)；ACR可同时报告尿白蛋白、尿肌酐及比值结果。

- 8、仪器使用方便：仪器自动定标，无需手工操作； 加样后全自动，全定量检测。

- 9、可采用触屏操作模式；自动条形码识别项目。

- 10、无需其他特殊保养，如更换配件等。可通过USB进行软件升级；可通过RS 232C、 USB进行数据导出及管理；

- 11、是否有原厂质控品： HbA1c：有 ，ACR: 有。

- 12、权威认证：HbA1c ：NGSP/IFCC；HbA1c： FDA CLIA WAIVED。

- 品目6、动脉硬化检测仪  1台

（一） 测试方法：全自动同一心动周期内四肢同步检测国际公认的动脉硬化指数：

踝臂指数（ABI）

脚踝上臂脉搏波传导速度（baPWV）。

（二） 主要技术特点及参数

1、四肢同步测量血压，四肢同步检测ABI、baPWV ；

2、可显示心音图、心电图、四肢脉搏波形图；

3、电脑主机打印机一体化台车配置，操作方便；

4、支持远程功能（网线，Wi-Fi，4G）；

5、操作便捷，开始检查后无需人工干预，自动生成报告；

6、完善的病历管理，可以对同一个病人进行多次检查，并提供预约功能；

7、病例数据回顾功能，用户便捷浏览病例数据；

8、诊断结果自动生成，用户可选择诊断词条编辑诊断结果；

9、提供ABI\PWV报告、运动负荷报告，内容图文并茂，结果清晰；

10、提前录入受检者信息，大批量体检时，快速地录入受检者的信息；

11、提供数据预览功能，检查所见的显示、医生意见的显示、记录原始数据的显示、记录数据报告单的显示；

12、生成打印报告。能够显示ABI（踝臂指数）、PWV（脉搏波传导速度）、心电波形、心音波形、四肢脉搏波形、心率、血压（收缩压、舒张压、平均压）、脉压差、脉搏波上行时间、射血前期、射血时间、射血指数；

13、测量参数：baPWV（脉搏波传导速度）、 ABI（踝一臂指数）、BAI（臂－踝指数）、UT（脉波波上行时间 ）、MAP%（平均动脉压）、AI（反射波增强指数）、HR（心率）、ET（射血时间）、PEP（射血前期）、ET/PEP（射血指数）、SYS（收缩压）、MAP（平均压）、 DIA（舒张压）、PP（脉压）、心音波形  、心电波形 、 脉搏波波形 ；

14、血压：

14.1、测量原理：示波法（单肢、单侧、四肢同步测量）；

14.2、静态压力测量范围：0~297mmHg ；

14.3、静态压力测量精度：±3mmHg  ；

15、心电：

15.1、心率范围：30bpm～300bpm；

15.2、心率精度：误差±1bpm或±1%取大值；

▲15.3、高大T波抑制能力:1 mV，心率精度：误差±1bpm或±1%取大值；

16、心音：幅度频率特性：20Hz～250Hz波形幅度的误差≤10%。

17、质量确保：厂家提供5年内曾获得的政府质量奖证书。

18、获得国家卫健委颁发的国产优秀产品目录证书；（提供证明文件）

▲19、数据接口：可通过接口输出测量结果，免费提供接口协议文档，可提供数据对接单位在对接过程的远程咨询服务，并提供关于对接文档相关技术解读服务；可以和慢病管理系统及高血压管理系统实现数据对接共享。（含接口费用）

- 品目7、肺功能仪 1台

1、产品适用于心肺、颅脑、腹、胸等手术前常规检查，体检、职业病普查，

各种呼吸病人治疗效果评定等。

2、 产品检测原理：采用压差检测技术原理。

3、操作界面：产品具有中英文操作界面。

4、产品测试曲线：产品可提供容量—时间曲线，容量—流速曲线（F-V）。

5、预测公式：产品可实现10种预测公式，并可实现6种以上专门针对国人预测公式。

6、产品可实现ATPS自动转换至BTPS功能。

7、产品可实现各项检测指标反复进行测量，并可实现3次测试结果相比较功能。

8、可选数据上传功能：实现测量数据上传功能，并通过强大的PC机分析处理软件，可回放、分析、打印测量波形和结果，测量数据存储功能。

9、具有≥30个肺通气功能检测参数。

9.1、FVC（用力肺活量）： FVC、FEV0.5、FEV1（或FEV1.0）FEV3（或FEV3.0）FEV1/FVC（或FEV1.0%G）、FEV1/VC（或FEV1.0%T，或FEV1/VC Max）、FEV3/FVC（或FEV3.0%G）、FEV3/VC（或FEV3.0%T，或FEV3/VC Max）、VEXP（或Vext）、FET（或EX Time）、 MMEF （或MMF，或FEF25-75）、PEF、 FEF25（或MEF75）、FEF50（或MEF50）、FEF75（或MEF25）等呼气指标，FIVC、FIV0.5、FIV1（或FIV1.0）FIV1/FVC（或FIV1.0/FVC）、FIV1/FIVC（或FIV1.0/FIVC）、PIF、MIF50等吸气指标；

9.2、VC（肺活量）：VC（或VC Max）、VT（或TV）、IRV、ERV、IC等；

9.3、MVV（最大自主通气量）： MVV、RR、VT （或TV）等。

10、 容量：

10.1、测量范围：0L～9L；

10.2、测量精度：±50mL或±3%；

11、流速

▲11.1、流速范围：0～14升/秒；

11.2、流速精度：5%或0.2升/秒；

12、呼吸

▲12.1、测量范围：4次/分～60次/分；

12.2、测量精度：±1次/分或±5%；

13、产品配置内置热敏打印机，打印宽度≥110mm。

14、可打印10例完整波形测量报告或100例以上非波形测量报告，VC、FVC、MVV测量结果及曲线，及相应的药后测量结果打印。

15、交直流两用，内置充电电池；电源：220V, 50Hz。

16、产品具有CFDA认证证书。

17、产品通过ISO13485质量体系认证。

18、产品通过ISO9001/ISO13485质量体系认证。

- 品目8、运动干预管理软件 1套

- 1、运动干预模块：

- 1.1、根据身体成分分析数据、心肺功能测试数据等出具用户个性化机构及居家运动处方，支持人工审核及调整后签发。

- ▲1.2、机构运动干预方案：包括且不限于设备类型、速度、时间、频率等；

- ▲1.3、居家运动干预方案：包括且不限于运动方式、频率、配速等；

- 2、健康管理模块：

- 2.1、允许手工录入或导入用户信息，进行用户注册。

- 2.2、身份证和IC卡绑定功能。

- 2.3、显示用户的身体成分分析报告、心肺功能报告、综合评分报告；用户的运动处方。

- 2.4、显示用户训练数据。

- ▲3、数据接口：免费提供接口协议文档，可提供数据对接单位在对接过程的远程咨询服务，并提供关于对接文档相关技术解读服务；可以和慢病管理软件实现数据对接共享。（含接口费用）

品目9、人体成分分析仪 1台

- 1、工作原理：通过DSM-BIA全身生物电阻抗测量原理，测量并分析人的身体相关参数与成分，客观评估人体肥胖及健康情况。

- 2、电极数：≥8个

- ▲3、测试频率：5 kHz /50 kHz /250 kHz /500 kHz /1000kHz。

- 4、测量电流：90μA或以下，受检者检测更安全。

- 5、适用人群范围性别：男/女。

- 6、检测人群：普通人群。

- 7、年龄范围：18—99岁。

- 8、身高范围：60—200cm（输入范围）。

- 9、中国BMI评估标准与WHO通用BMI评估标准。

- 10、体重功能参数：采用精密平衡梁式压力传感器称重。

- 11、测量范围：5～200kg、±0.5kg。

- 12、电阻分析部位：右上肢、左上肢、右下肢、左下肢 、躯干。

- 13、电阻测量范围：250.0 Ω ～ 1400.0 Ω。（上肢、下肢与躯干）

- 14、人体成分数据：

- 14.1、体脂肪、骨矿量（无机盐）、体水分、细胞内液、细胞外液、蛋白质；

- 14.2、肌肉量、肌肉率、非脂肪含量、细胞外水分比率、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪等级；

- 14.3、基础代谢、骨骼肌、骨骼肌率、内脏脂肪面积、身体浮肿指数。

- 15、身体节段分析：

- 15.1、节段脂肪分析：左上肢、左下肢、躯干、右上肢、右下肢；

- 15.2、节段非脂肪分析：左上肢、左下肢、躯干、右上肢、右下肢 ；

- 15.3、节段水分分析：左上肢、左下肢、躯干、右上肢、右下肢；

- 15.4、节段浮肿分析：左上肢、左下肢、躯干、右上肢、右下肢；

- 16、支持黑白激光打印机打印，支持彩色报告打印功能。

- 17、重量控制：目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制、健康指数、身体年龄。

- ▲18、运动建议：运动强度分析、自觉疲劳RPE、按体重与性别年龄的个性化运动项目及耗能、减重建议、每日摄入热量数据。

- 19、四核处理器，主频1.8GHz内存/存储：2G/ 8G。

- 20、显示与触摸：10．1寸、分辨率：1280*800、IPS屏幕。

- 21、电源输入：AC:100V～240V、50Hz/60Hz、平均功耗：≤48W。

- 22、采用304不锈钢与电镀材料、整机重量：≤50kg。

- 23、管理员与超级管理员功能：支持超级管理员，通过超级管理员，可设定设备各种参数与校准等。

- 24、登录模式：支持会员登录与访客登录，支持数据导出与导入功能；支持主界面双语言一键切换，支持双语言自定义。

- 25、可自定义关闭与修改软件界面LOGO。

- 26、自动检测人体体重、人体成分，支持完整数据自动显示。

- 27、报告输出：A4报告直接打印输出与U盘备份输出。

- 28、具备用户信息与数据存储功能，具备用户个人中心，可查看用户所有的历史检测数据，并打印历史检测的报告。可刷卡识别身份，获取个人信息。

- 29、支持用户信息可修改编辑功能，支持动态检测提示，人体成分检测进度可视化，支持系统USB手动升级，支持APP远程自动升级，可关闭用户隐私信息的显示与打印。

- 30、产品配置：设备主机、连接螺丝与工具、电源线及说明书相关文件资料。

- 31、管理平台呈现测评报告，可记录历史测评结果。

- ▲32、数据接口：将训练数据上传至运动干预管理软件系统和慢病管理系统。

- 品目10、功率车 1台

- 1、功能：

- 1.1、医疗级的功率车用于有氧康复训练，运动负荷为步进式设计，最大功率≥900瓦，适合于非活动受限患者（提供医疗器械注册证）。

- 1.2、控制器配备清晰彩色显示屏，具有“开始/停止”两个最大快速的按键，满足康复训练需求。一键式菜单导航，使操作切换变得非常简单。

- 1.3、控制器可180°旋转，此功能可使医生在不同方向和不同角度对患者进行运动康复的数据和实时运动状态进行监控，并对设备进行快速控制；此功能可使患者对运动数据进行实时观察，提示运动状态。

- ▲1.4、控制器正面和背面同时显示运动转速信息，以数字方式及指示灯形式显示，作用是便于医生对患者运动状态的观察。正面以数字方式显示，背面以红、绿LED灯显示，红灯表示患者实际转速超过处方范围，绿灯表示患者运动转速在正常范围。

- 1.5、配置电动控制的座椅垂直位置调节器，使座椅高度调节更省力便捷，方便患者在运动前、运动中及运动后进行座椅高度调节。如连接心脏康复管理系统，可储存每个患者的适合高度，系统每次自动调节座椅高度，无需人工调节。

- 1.6、手柄可360°旋转，适用于肩关节、肘关节活动受限患者调节合适手柄角度，减轻因肩、肘关节疼痛所造成的运动受限。适用于不同身高患者身体位置与手柄距离的调节。

- 1.7、座椅乘坐舒适，适合患者长时间坐在康复踏车上进行康复。

- 1.8、座椅可水平位置前后调节，适用于不同高度患者。

- 1.9、电源开关位置恰当，防止在运动康复过程中患者的误操作所造成的非正常断电，减少因康复踏车急停或急启动给患者所带来的风险。

- 1.10、支持不少于两种心率采集器。

- 1.11、康复训练数据实时上传至运动干预管理软件。

- 1.12、支持升级为具有采用逐级递增负荷（≥四级）测试用户心肺功能的检测功能。

- 2、技术要求：

- 2.1、最大负载不低于200kg

- 2.2、初始功率0w，功率范围 0–1100 w，5w递增。

- 2.3、座椅水平垂直双向调节

- ▲2.4、座椅垂直方向升降调节开关位于设备控制器的侧上方，为电动控制调节。能提供实物照片及原文说明书证明。

- 2.5、含患者显示屏的控制器可180度旋转，患者手柄可360度旋转。能提供实物照片及原文说明书证明。

- 2.6、电气隔离式的 RS-232 接口，与控制端连接。

- 2.7、控制器显示信息等：功率，转速，时间，座椅高度等。

- 2.8、运动负荷控制为功率恒定模式。

- ▲3、数据对接：支持训练数据上传至运动干预管理软件系统。

- 品目11、智能推胸划船训练设备 1台

- 1、 通过液压阻力进行肌力训练。

- 2、≥10档阻力。

- 3、测量分度值：1次；误差：不超过±1次。

- 4、器材重量：≥50kg；作用主要肌群：胸大肌、背阔肌等。

- 5、采集用户锻炼的数据。

- ▲6、支持训练数据上传至运动干预管理软件系统。

- 7、支持升级肌肉力量检测功能。

- 品目12、智能踢腿勾腿训练设备 1台

- 1、通过液压阻力进行肌力训练。

- 2、≥10档阻力。

- 3、测量分度值：1次；误差：不超过±1次。

- 4、器材重量：≥50kg；作用主要肌群：股四头肌、股二头肌等。

- 5、采集用户锻炼的数据。

- ▲6、支持训练数据上传至运动干预管理软件系统。

- 7、支持升级肌肉力量检测功能。

- 六、商务要求

- 1.交货要求

- ★1.1交货期：合同签订接采购人通知后1个月内交货

1.2 交货地点：采购人指定地点。

- 2.履约保证金：（本项目不适用）

2.1 是否收取：否

2.2收取方式：电汇或保函；

2.3退回方式：履约保证金将在设备到货、安装、验收完毕后一周内无息退还。

2.4政策优惠：对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。

- ★3.付款方式

- 3.1付款方式：合同签订后7个工作日支付合同款的60%，货到、安装、调试、培训、验收合格后7个工作日内付款30%，余款10%待设备使用一年时付清。

3.2发票开具：乙方需与甲方单位项目负责人确定好开具发票时间，并在发票开具后第一时间通过信函或当面送达甲方项目负责人手中。因乙方未及时开具或送达发票，甲方有权拒绝支付合同款项，由此产生的损失由乙方自行承担。

- 4.包装和运输

4.1 投标人提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵上述交货地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由投标人承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

4.3 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

4.4 设备（货物）的装卸、就位均由投标人负责。

4.5 投标人对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

- 5.设备到货、安装和验收要求：

5.1 投标人派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装本合同的货物并使之达到本合同要求。

5.2 投标人确保设备安全无损地运抵采购人指定现场，并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用。

5.3 如投标人提供的设备设有维修软件密码，投标人应保证无条件地为采购人永久免费打开。

5.4 投标人提供设备安装和维修所需的专业工具和辅助材料。

5.5 验收标准：现行国家/行业标准，企业标准及上述技术规格。

- 6.技术培训

6.1 在安装过程中或安装结束后，投标人工程师或有关人员有义务对采购人用户单位工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，解答用户单位人员提出的问题。

6.2 投标人应派专业技术人员在现场对采购人医院使用人员进行培训指导，在使用一段时间后可根据医院及科室的要求另行安排培训计划。

- ★7.质保期

上述设备免费整机原厂质保1年，设备验收时须提供有效的质保证明材料。投标人应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好免费保修等服务；保修期内免收材料及人工等一切费用。保修期满后，维修方须终身提供维修服务且只收取维修材料成本费，免收其他一切费用。

- 七、其他说明

7.1上述技术要求中加注“★”符号（如有）为关键条款，关键条款不接受负偏离，否则投标无效；加注“▲”符号为重要指标，其他为一般指标，所有技术指标需提供佐证材料。

7.2上述商务要求中（如有）加注“★”符号为关键条款，其他为一般条款；关键条款不接受负偏离，否则投标无效。

- 第四章  合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                             文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购项目编号：

（3）采购计划编号：

（4）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （5）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （6）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （7）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（8）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （9）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （10）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （11）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （12）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供的产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要时，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重做、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第五章  评标方法与评标标准

- 一、评标方法

本项目采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求（即通过资格审查和符合性检查），且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高的顺序推荐，得分且投标报价相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定推荐顺序。

- 1.资格审查

采购人依据本章第三部分《评标标准》第一条的规定，对投标人的资格进行评审。有一项不符合评审标准的，采购人或采购代理机构应当否决其投标。

- 2.符合性审查

评标委员会依据本章第三部分《评标标准》第二条的规定，对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

- 3.投标文件的澄清

在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

- 4.综合评分

4.1 评标委员会按本部分第三条规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

4.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.3 投标人最终得分为所有评委综合评分的平均值。

- 5.评标结果

5.1评标委员会按上述方法推荐3名中标候选人，并编制评标报告。

5.2评标委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 二、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 三、评标标准

- 1.资格审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 通用资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1.1具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）（复印件）； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023或2024年度经审计的财务报告，或企业编制的会计报表，或响应截止时间前6个月内银行出具的资信证明）（复印件）（投标人为参加本次政府采购活动前1年内注册的公司，无须提供）； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明复印件）； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前6个月内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭据）（复印件）（投标人为参加本次政府采购活动前1年内注册的公司，无须提供）； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明复印件）； 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 |
|  | 2.禁止投标的情形 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 2.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。 2.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的投标活动。 |
| 注：满足上述通用资格要求的投标人，可以按附件1格式进行声明，投标文件中无需提供其他证明材料 |  |
| 特定资格要求 | 投标产品属于医疗器械注册范畴的，根据注册的类别，投标人为经营单位须具有《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》，投标人为生产企业须提供《医疗器械生产许可证》；同时投标产品具有《医疗器械注册证》或者《医疗器械备案凭证》（复印件）。 |

- 2.符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 报价要求 | 投标报价不得超过预算和最高限价。 |
| 商务要求 | 标书制作：须按采购文件的内容、格式、签章等要求提交投标文件。 |
|  | 授权委托：须提交有效的法人代表授权委托书（法人亲自参与投标的无须提供）。 |
|  | 不接受情形：转包和分包、联合体投标、备选投标方案和其他采购人不能接受的附加条件。 |
|  | 其他无效情形：没有法律法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
|  | 加注“★”符号的关键商务条款，不允许有任何一项负偏离。 |
| 技术要求 | 加注“★”符号的关键技术条款，不允许有任何一项负偏离。 |

- 3.综合评分标准

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100（小数点保留两位） 因落实政府采购政策和价格修正进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 2 | 技术响应 （40分） | 评委根据投标文件中的《技术部分正负偏离表》，并结合投标文件提供的佐证材料进行评审： 1、完全响应招标文件第三章采购需求第四条技术要求，得40分； 2、（如有）加注“★”符号的关键条款不得偏离，否则响应无效； 3、加注“▲”符号的重要指标，每负偏离一项扣1分； 4、一般指标每负偏离一项扣0.1分，扣完为止。 注：打“★”或“▲”的技术指标须提供加盖投标单位公章的有效的佐证材料（设备彩页、技术白皮书或国家认可的第三方检测机构出具的合格检验报告书复印件等），并在证明材料中显著标明，否则评委有权做负偏离处理。 |
| 3 | 综合性能 （5分） | 该产品属于技术复杂的医疗设备，评委根据所投产品的设备选型、硬件配置、软件功能、制造工艺、平台技术及安全性、稳定性和操控性，结合投标文件提供的佐证材料等进行综合评审：综合评审优异的得5分，否则不得分。 |
| 4 | 质保承诺 （3分） | 在满足招标文件质保期要求的基础上，每增加1年质保加1.5分，最多加3分。 |
| 5 | 业绩 （4分） | 评委根据投标文件中有关投标产品的经营业绩进行评审： 提供近三年投标人或该产品制造商同类产品（特指核心产品）的销售合同（复印件），每提供1份有效合同得2分，最多得4分；须在《类似业绩一览表》里注明采购单位、联系人、联系方式、签订时间等，便于评委需要时予以验证。 |
| 6 | 投标人承诺（3分） | 投标人出具加盖公章的承诺函（承诺函格式自拟），得3分： 1、承诺投标型号非生产厂家临近停产或已停产的产品； 2、承诺每项投标响应的参数都可作为验收的依据，参数验收时如果不能符合标书要求，投标人将采购人已付合同价款全部退回；并承诺按投标价的10%作为违约金向采购人进行赔偿，在采购人退还仪器设备后，合同自动终止。 （注：无公章、不完整或有歧义的视同未提交，未提交不得分） |
| 7 | 商务响应 （3分） | 评委根据投标文件中的《商务部分正负偏离表》进行评审： 1、完全响应招标文件第三章采购需求第六条商务要求得3分； 2、（如有）加注“★”符号的关键条款不得偏离，否则响应无效；一般条款每偏离一项扣0.5分，扣完为止。 注：投标人如完全响应招标文件中所有商务条款，本表可空白打印，加盖CA电子公章即可。 |
| 8 | 供货方案 （4分） | 评委根据投标人提交的供货方案的完整性及可实施性进行独立评审，方案内容包括但不限于：①供货渠道②供货时间③运输方案④质量保证。按顺序逐条完全响应且符合采购人实际需求的得4分，每缺少一项内容扣1分，每有一处方案内容存在缺陷、不足或提供无关联性内容的扣0.5分，扣完为止。未提供服务方案的不得分。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造，存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） |
| 9 | 售后服务方案 （4分） | 评委根据投标人提交的售后服务方案的完整性及可实施性进行独立评审，方案内容包括但不限于：①安装方案②维保③备件供应④软件升级及系统扩展。按顺序逐条完全响应且符合采购人实际需求的得4分，每缺少一项内容扣1分，每有一处方案内容存在缺陷、不足或提供无关联性内容的扣0.5分，扣完为止。未提供服务方案的不得分。（缺陷或不满足同上描述） |
| 10 | 培训方案 （4分） | 评委根据投标人提交的培训方案的完整性及可实施性进行独立评审，方案内容应包括但不限于：①拟培训内容②培训人员安排③培训计划实施④培训效果考核，按顺序逐条完全响应且符合采购人实际需求的得4分，每缺少一项内容扣1分，每有一处方案内容存在缺陷、不足或提供无关联性内容的扣0.5分，扣完为止。未提供服务方案的不得分。（缺陷或不满足同上描述） |

- 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

- 一、资格审查证明材料

- 1.通用资格要求：（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提交承诺书（格式见附件1）或采购公告中“二、申请人的资格要求”提供相应的佐证材料；

- 2.特殊资格要求：投标产品如果属于医疗器械注册范畴的，根据注册的类别，投标人具有《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》；投标产品具有《医疗器械注册证》或者《医疗器械备案凭证》

- 3.其他需要提交的资格审查证明材料。

- 二、技术、商务标

- 1.投标函（格式见附件2）；

- 2.法人代表身份证明或法人授权委托书（格式见附件3或附件4）；

- 3.技术部分正负偏离表（格式见附件5）；

- 4.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

- 5.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

- 6.投标方案、货物（服务）清单。包含设备名称、数量、品牌、型号、配置性能等；

- 7.业绩一览表（格式见附件9）；

- 8.投标人认为需要提交的其他商务、技术材料。

- 三、价格标

- 1.开标一览表（格式见附件7）；

- 2.分项报价明细表（格式见附件8）；

- 3.中小企业声明函（格式见附件10）；

- 4.残疾人福利性单位声明函（格式见附件11）；

- 5.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件12）。

- 四、其他资料（如有）

- 附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

- 我单位参加_________________（项目名称），_________________（项目编号）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

- 1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

- 2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

- 6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

- 投标人名称（加盖CA电子公章）：

- 日期：

- 附件2

投标函

致：江苏睿博工程技术有限公司

根据贵方的 （项目名称及项目编号）招标文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目招标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的招标有效期90天期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与招标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本次招标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（电子签章或签字）：

日期：

- 附件3

法定代表人身份证明

先生/女士：现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

- 附件4

法人授权委托书

本授权书声明：_______（投标人名称）授权_________（被授权人的姓名）为我方就                   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

说明：

（1）本授权委托书之后需附上法定代表人、被授权委托人身份证复印件；

（2）如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权委托书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证复印件；

（3）未按上述规定随附身份证复印件的，投标无效。

（4）被授权委托人不得为参与本次投标的其他投标人的正式员工，或与其存在入股、管理关系，须后附被授权委托人的社保证明凭证，或提交与其他投标人无关联的承诺函，否则投标无效。

- 附件5

技术部分正负偏离表

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

（由投标人根据招标文件第三章“采购需求”中的技术要求填写，应逐条填在偏离表中，表格不够自行添加）

注：

（1）招标文件中必须提供佐证材料（如产品制造商原厂技术规格表、第三方检测文件、官方宣传资料），招标小组将根据提供的佐证材料评定投标产品对招标文件技术规格的响应程度。无相关资料证实的，招标小组有权做负偏离处理。

（2）投标人需确保提供佐证材料的真实性，投标人如被认定虚假响应，提供实质性虚假材料，将会导致无效投标处理，将被取消成交资格，并上报财政部门纳入不良记录。

（3）加注“★”技术参数不接受任何一项偏离，否则投标无效。

（4）投标人须确保佐证材料清晰、准确、便于评审，佐证材料不清晰导致评审时无法辨认，招标小组有权作负偏离处理。

（5）投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

- 附件6

商务部分正负偏离表

（投标人根据招标文件第三章“采购需求”中的商务要求和第四章“合同条款”的要求填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 符合或偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.如投标人完全响应招标文件中所有的商务条款，本表格可以空白打印，加盖CA电子公章即可，如有偏离，请将偏离的内容在上述表格中一一响应。

2.投标人如虚假响应，将被取消成交资格，并上报财政部门纳入不良记录。

3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

- 附件7

开标一览表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 品牌、规格型号 | 产地 | 数量 | 单价（万元） |
| 招标总报价 | （大写） （小写¥ ） |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |
| 备注 | 1.属于落实政府采购政策的请在本栏中予以说明，并提交“中小企业/残疾人福利单位等声明函”；2.如不属于，则无须提交。 |  |  |  |

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：如苏采云标书编制系统初次报价表与此表格有区别，请按苏采云系统编制。

- 附件8

分项报价明细表（货物类）

投标人（加盖CA电子公章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分项报价明细表（服务类，本项目不适用）

投标人（加盖CA电子公章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）。且本表各分项报价合计应当与初次报价表报价合计相等。请各投标人务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

2. 投标人须详细备注主要标的信息，并将随成交公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件9

类似业绩一览表

| 序号 | 货物名称 | 用户名称 | 用户单位联系人 | 用户单位联系方式 | 签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：招标文件《第五章：评审方法和评审标准》中综合评审因素涉及的业绩证明材料请附在本表后。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期

- 附件10

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	       万元，属于                     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	       万元，属于 	               （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：（加盖CA电子公章）：

日期：

注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.投标人须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

4.中标人的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

中小企业声明函（工程、服务类，本项目不适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标人的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件11

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：

1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件12

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，投标人属于监狱企业的证明文件。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：

1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标人为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件13

联合体协议（参考格式）（本项目不适用）

（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：

1、我们 （投标人1），（投标人2） ，……自愿组成联合体，参加江苏睿博工程技术有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（投标人*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（投标人单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（投标人单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各投标人都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

- 附件14

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位）：

我公司具备履行编号为    （项目名称及项目编号）   项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

- 附件15

无重大违法行为声明

（采购人名称）：

我公司在参加项目编号为         ，项目名称为           的公开招标采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 附件16

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | ¨小微 ¨中型 ¨大型（如投标人属于小微企业，请在本表后附盖章证明材料，包括不限于承诺函、企查查等） |  |  |

- 附件17

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                        邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人签署的《授权委托书》，载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.质疑投标人为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

- 附件18

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购投标人：

欢迎贵公司参与南京市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）人，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。