- 更正（澄清）内容（一）

一、以下为澄清或者修改的内容

第一项

原招标公告“三、获取招标文件”现更正为：

“时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云

方式：自行下载

售价：0.00元 ”

第二项

原招标公告“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”现更正为：

“投标文件接收截止时间 2025-10-21 09:30 （北京时间）

地点：苏采云”

第三项

原招标文件“四、投标有关信息”现更正为：

（一）投标截止时间：2025年10月21日北京时间9：30。

（二）开标时间：2025年10月21日北京时间9：30。

第四项

原招标文件中“第六章 采购需求”的本项目核心产品现更正为：“数显转速磁力搅拌器”。”

第五项

原招标文件中“第六章 采购需求”的“三、技术参数”现更正为：“

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室多功能小型调速水平摇床震荡器 | - 电源电压：AC220V/50HZ - 功率：不低于80W - 显示方式：LCD液晶屏 - 震荡方式：往复 - 转速范围：40~300 - 震荡幅度：20mm - 电机类型：直流电机 - 定时范围：1~9999 - 托盘工作尺寸：不小于520×300 - 装瓶量ml×支（不低于）：250*10,500*8,1000*3 | 台 | 6 |  |
| 2 | 数显转速磁力搅拌器 | - 工作盘尺寸：Φ137mm - 盘面材料：硅胶垫 - 转速范围：200-1200rpm - 搅拌点位数量：1 - 搅拌子最长尺寸：80mm - 单个最大搅拌量：不小于2L | 台 | 6 | 核心产品 |
| 3 | 大容量磁力搅拌器 | - 搅拌器驱动：ND伺服电机或无刷直流电机 - 输出功率：不低于15W - 转速范围：0～1500rpm - 转速控制：转速数码显示、无极调速 - 最大搅拌量：10L - 工作盘材质：不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 4 | 人工气候培养箱 | - 光照度（百级可调，光源暖白色） - 升温时间：10℃升至 40℃为 60 分钟 - 降温时间：40℃降至 10℃为 60 分钟 - 工作方式：连续运行（压缩机间歇工作） - 制冷剂：R134a（无氟） - 噪音：＜70Db - ▲湿度范围：50-95％RH（可扩增到 40%-95%RH） 偏 差：±5%RH -±7%RH（国家行业标准） - 容积≥150L - 控温范围：0～50℃(无光照） - 温度分辨率：0.1℃ - 温度波动度：±0.5℃～±1.0℃ - 温度均匀度≤1.5℃ - ▲控湿度范围：50-95％；波动±5％RH（国家行业标准） - 加湿方式：超声波加湿，丙林专用超声波加湿器 - 显示方式：彩色触摸显示屏（30段程序控制或多段程序控制） - 触摸屏：彩色触摸屏控制，可显示设定数据和实时数据，可实时储存数据并查看、导出数据 - 光照强度：0~12000LX - 光源芯片：百级调光，优质晶片使用寿命50000h - ▲光照方式：侧面灯管式光照 - 载物搁板/测试孔：标配2个，单个承重15KG（搁板可拆卸，可调节高低）/带测试孔 - 开门方式：单开门 - 调节方式：百级 23）▲技术配置：风冷技术，内胆不锈钢。可程控温度、定时可调等设置 | 台 | 2 |  |
| 5 | 多功能抗生素残留检测仪 | 1）显示屏幕：不低于7英寸触摸显示屏； 2）操作系统：Android9.0操作系统，2G+16G（内存支持扩展128G）； 3）样品信息：可设置样品名称、样品来源等信息； 4）用户信息：可设置检测单位名称、检测人员等信息； 5）检测信息：检测结果、结果判断、判断依据、检测时间等信息； 6）智能检测：自动识别CT线位置，支持色度检测、CT比值检测等多种拟合方式，检测仓封闭性设计，自动进出卡、读取标准曲线（支持定制一维码或二维码扫描）； 7）数据分析：对检测结果进行圆饼图、柱状图、折线图汇总分析统计； 8）数据导出：支持USB数据导出，格式可选（TXT、word）； 9）GPS定位：支持定位功能； 10）系统更新：支持远程更新； 11）通讯接口：RS232、USBA型、网口、wifi； 12）打印功能：内置58mm热敏打印机，打印信息包括名样品信息、用户信息、检测信息等； 13）温度补偿：内置6通道37℃独立恒温金属浴； 14）辅助功能：独立6通道计时器； 15）数据上传：网口、wifi进行数据传输。 技术参数： 1）检测通道：单通道； 2）检测方法：免疫层析胶体金法； 3）测量原理：反射光谱测试（非拍照）； 4）检测波长：525nm±5nm； 5）检测结果：浓度值（国家法定样品检测项目的浓度单位）及阴阳性判断； 6）准确度：CV值≤3%； 7）批间差：CV值≤3%； 8）仪器尺寸：300*350*135（mm）。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 厌氧培养箱 | - 取样室形成厌氧状态时间<5 分钟 - 操作室形成厌氧时间<1 小时 - 厌氧环境维持时间：操作室在停止补充微量混合气体的情况下>12 小时 - 培养室使用温控范围：最低比箱外高3℃，最高60℃。 - 培养室温度波动：±0.1℃ - 培养室温度均匀性：±1℃ - 内胆材质：优质SUS304拉丝医用不锈钢 - 外壳材质：冷轧钢板经磷化防锈处理，表面静电喷涂 - 移动装置：大负荷前双刹车，后万向移动脚轮 - 具备紫外灯：工作室大功率紫外杀菌灯 - 具备照明灯：工作室大功率照明灯 - 培养室内环境：二合一 | 台 | 1 |  |
| 7 | 药理生理实验多用仪 | 1）电压：1~220V,增量为1V； 2）电流：0.01~5.00mA，调整步长为0.01mA； 3）频率设置范围：0~2000HZ，调整步长为1HZ; 4）启动延长时 ：1~2999s,调整步长1S; 5）刺激时长：0.01~9900s; 调整步长0.01s; 6）时长：'aX10b (a=0~99; b=-2~2); 7）递增/减问隔时长: 2.5s; 8）脉宽占比：10%一90%，调整步长1%; 9）脉冲输出模式：正脉冲、负脉冲、正负交、正递增、负递增、递增交督、交替递减、负递减、正递减; | 台 | 7 |  |
| 8 | 分液器 | - 吸液速度：25ml＜7s(8档） - 排液速度：电动（8档）/重力 - 电池：可更换的锂电池 - 电池使用时间：可间歇工作8小时以上 - 充电时间：仅需2-3小时 - 移液管种类：塑料管/玻璃管/巴斯德消毒管 7）过滤器：0.45um疏水性滤膜 | 台 | 4 |  |
| 9 | 脱水机 | - 液缸数量：12个（最后三缸为石蜡缸） - 单缸容积：1000 ML - 单缸处理时间：单缸在 0～99 小时内任意设定 - ▲可设定脱水程序：不低于16套 5）温度预置范围：0～80℃低压无触点控温：采用集成电路低压温控技术，低能耗，环保更安全，有效地延长设备的寿命； 6）▲停电保护220V停电时，在液缸内电瓶供电可运行2小时，二甲苯浸液完成后，再退缸保护。保护缸1-7缸可调。 - 换缸沥液抖动次数：0-6 次任意可调，沥液 10-60 秒可调 - 搅拌速度：电网供电时 3 次/min，内部电池供电时 1 次/min。 9）一年内任意延时 | 台 | 1 |  |
| 10 | 恒温摊片烘片烤片机 | 1）密封型轻触面板、防尘、防水 。 2）全程序化控制系统，操作简便、可靠。 3）采用温度PID控温，有效克服热惯性，确保控温准确。 4）摊片、烘片、烤片分路操作，简便可靠。 5）传热件采用铝质材料、轻盈、传热快而均匀。 6）烤片槽实际排列玻片不低于55片 7）独家采用物联网技术概念，配有标本质量追溯及日常保养记录远程监测提示系统 温度范围： 8）摊片水温：30-80℃内任意设定 9）烘片温度：30-85℃内任意设定 10）烤片温度：30-85℃内任意设定 11）功率≤1000W. 12）输入电压：220V±22V 50Hz±1Hz 13）最小安装尺寸：正面宽560mm×纵深450mm×高200mm | 台 | 1 |  |
| 11 | 捞片机 | - 采用新型加热体，寿命长，节能。 - 特殊材料制造，耐腐抗磨等特点。 - 具有记忆功能，运行后自动保留设置温度。 - 分别显示实际温度和设置温度。 - 摊片温度预置：0～99℃任意设置，自动恒温，温度显示精确到0.01℃。 - 控温精度：±1℃。 - 额定功率：不低于300W 8）摊片尺寸≥300x240x60mm | 台 | 1 |  |
| 12 | 生物安全柜 | 工作条件：工作温度0℃—40℃，相对湿度85%； 220V±15%，50Hz±2.5H条件下可连续24小时运行或任意间断运行。 运输条件：适于在气温-40℃—50℃之间，相对湿度90%的环境下运输。 技术指标： 1.型别 Ⅱ级A2垂直层流负压机型,气幕式隔离设计,防止内外交叉感染;70%气体循环.30%排气的层流方式 2.内部有效尺寸(宽×深×高. 1304mm×630mm×630mm 外形尺寸(宽×深×高. 1500mm×795mm×2050mm ▲3.过滤技术 采用优质ULPA高效过滤器过滤效率99.9995％（≥0.12μm颗粒.材料为硼硅酸盐的玻璃纤维. 4.洁净度 ISO 4 级 ▲5.送风和排风系统都设置“零泄漏” 6.前吸入口采用无阻碍回风。 7.前口风速（工作窗口吸入风速.0.55 m/s±0.025； 下降风速 0.35m/s±0.025 ▲8.隔离操作面10度倾角前窗设计，照明度：＞900（1x. 9.振动半峰值 ≤3μm ▲10.日本AIR TECH公司技术，结构：外箱体全部采用宝钢优质冷轧钢板静电 涂装抗腐蚀能力强,工作区全部采用SUS304优质不锈钢，圆弧角R10内胆一 次成形增强自洁功能，四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终处于 负压状态，确保无污染泄漏，气幕隔离系统独特技术，玻璃可全幅清洗。 11.可移动式SUS304优质不锈钢工作台面，台板可移动和容量＞4000mL的集液 槽下设排污阀门，方便收集泼溅液体和清洗消毒。 12.操作挡板为6mm安全玻璃移门，优质手动升降系统控制位置，上下任意可 调，升降自如.定位准确.无故障.免维护，并能完全关闭以便灭菌。可拆卸式圆弧型搁手板，减少作业疲劳。 13.气流平衡生物防护 人员防护（5-8×108/ml 浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次.： 撞击式采样器的菌落总数≤10 CFU/每次 狭缝式采样器菌落总数≤5 CFU/每次 受试产品防护（5-8×106/ml 浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次.： 菌落总数≤5 CFU/每次 交叉感染防护（5-8×104/ml 浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次。 菌落总数≤2 CFU/每次 14.独立主机与支架分体设计，便于搬运，能调节安全柜的水平度和稳定性。 ▲15.带紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，当风机.荧光灯关闭时，紫外灯才能运行；开门断紫外灯，紫外灯开启0.5小时（可调.自动关闭。照明系统采用知名品牌灯具,护眼设计,照度大于国家标准。 16数显式控制界面，轻触按键操作。彩色LCD液晶屏实时显示下降风速，吸入口风速.过滤器使用寿命和堵塞报警.实时监测与显示机组运行时间等参数。 17.工作区配置双防水插座设计，具有断电保护功能；可提供一个过渡通道带便于操作者有选择的使用。 18.安全柜具有节能模式：在不关闭风机拉下移门后，风机保持低速循环，保证其设备内的基本洁净度，在打开移门后马上能达到洁净状态。 19.前窗开启高度限位声光报警系统与照明控制联动。照明与杀菌系统安全互锁系统。紫外灯具具有预约定时功能，可实现定时开启，提高效率。 20.优质的风机风量自动补偿系统，确保在过滤器阻力增加50%的情况下风机风量变化小于10%，提高安全性。 21.设备具有温度显示。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 电动雏鸡疫苗接种机 | - 注射动力：步进电机 - 接入电源：220伏特交流 - 注射剂量：0.15ml~0.5ml可调剂量 (可按需求定制) - 注射剂量精度：±0.01ML - 接触药物部件材料：医用橡胶、不锈钢 - 适用注射对象：15日龄内雏鸡、雏鸭、雏鹅。 - 适用疫苗类型:水性疫苗，油性疫苗。 8）产品最大注射速度：2500-5500羽/小时。 | 台 | 3 |  |
| 14 | 修蜡仪 | 1）产品用途：本产品主要用于蜡块的外形修复，可以去除掉蜡块的周边多余的石蜡，使包埋盒四周平整，更稳固的被夹在切片机上，利于提高切片质量； 2）蜡块修整器采用专用铝质材料经精加工处理后形成，不褪色，不变形，经久耐用； 3）内部使用温控器恒温，温控精准； 4）操作面板斜面凹槽设计，废蜡顺流直左边凹槽，从最低处的孔流入下方器皿，石蜡不残留在操作面板上； 5）温控范围：90℃和100℃两档； 6）加热功率：150W； 7）工作环境：5℃-40℃； 8）相对湿度≤80%； 9）工作电压：AC220V 50Hz。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 恒温水浴箱 | - 温度范围：-20～100℃（40度以下可开启压缩机降温） - 降温速率：平均0.5℃/min - 升温速率：平均0.5℃/min - 温控介质：硅油（-20～100℃）/去离子水（5～95℃）/乙二醇（-20～40℃）（报价不含介质） - 温度波动度：±0.05℃（内槽及出口） - 数显分辨率：0.01℃ - 远程控制：RS485接口、moudbus协议 - 总容量：30L - 加热功率：2500W - 制冷量（20度时纯水）：2200W - 循环方式：1内/外循环，2.外循环流量最大20L/min - 电压：220V - 排液口：有 - 内槽材质：SUS304不锈钢 - 外槽材质：镀锌板喷塑 - 保护功能：具有断电保护，低水位保护报警，温度失控保护和报警，加热装置有低水位放干烧功能。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 生理切片 | 每套含猪、猫、狗、兔、鸡、鸭、鹅每种动物脾、肝、胆囊、肺、气管、会厌软骨、食道、肾、胃、心脏、甲状腺、胰腺、肾上腺、淋巴结、大肠、盲肠、结肠、直肠、小肠、回肠、空肠、十二指肠、颌下腺、膀胱(收缩)、膀胱(扩张)、输精管、输卵管、精巢、卵巢、子宫切片各一张。切片视野清晰，无杂质，并配备相应切片盒。 | 套 | 10 |  |
| 17 | 病理切片 | 每套含慢性肝淤血切片、慢性肝淤血切片、急性肝淤血切片（猪）、肺淤血切片、肾贫血性梗死切片（羊）、淋巴结出血、微血栓、急性病毒性肝炎切片、急性中毒肝炎切片、肝浊肿切片、肾浊肿切片、肝脂肪变性切片、脾淀粉样变切片、肾脓肿切片、肉芽组织切片、急性淋巴结炎切片、急性脾炎切片、间质性肺炎切片、肺纤维素性胸膜炎切片、浆液性出血性肺炎切片、急性肾小球肾炎切片、化脓性肾炎切片、非化脓性脑炎切片、回肠切片、猪十二指肠切片、胃幽门部切片、猪甲状腺切片、脾切片、脾切片、淋巴结切片、星形胶质细胞（银染）、兔小脑切片（HE）、兔大脑切片（银染）、兔大脑切片（HE）、兔脊髓横切（HE）、兔脊髓横切（银染）、脊髓横切（HE）、神经细胞分离装片、牛脊髓涂片、红骨髓涂片、脂肪组织切片、疏松结缔组织切片、胆汁性肝硬化、坏死后肝硬化、门脉性肝硬化、肌肉旋毛虫病切片、猪瘟淋巴结切片、法氏囊病法氏囊切片、鸡淋巴细胞性白血病肝切片、鸡马立克氏病肝切片、鸡马立克氏病心肌切片、肺增殖性栗性结核病、肾上腺嗜酪细胞瘤、纤维肉瘤切片、乳头瘤切片（皮肤）、黑色素瘤切片、鳞状上皮癌切片、纤维瘤切片、肺结核切片、间质性肺气肿切片、纤维素性肺炎切片、肺霉菌性肉芽肿、流行性脑脊髓膜炎、化脓性脑膜炎、溃疡性心内膜炎、急性弥漫性增生性肾小球肾炎、新月体肾小球肾炎、慢性猪瘟固膜性肠炎、急性卡他性胃炎切片、坏死性淋巴结炎、慢性肾盂肾炎切片、间质性心肌炎切片、实质性心肌炎切片，每种各一张。切片视野清晰，无杂质，并配备相应切片盒。注意，未标明动物来源的切片均为猪、牛、鸡、犬、猫等家畜家禽中选取。 | 套 | 10 |  |
| 18 | 寄生虫切片1 | 每套含羊绦虫成熟节装片、细粒棘球绦虫成虫、刚地弓形虫滋养体、柔嫩艾美尔球虫卵囊，每种各一张。切片视野清晰，无杂质，并配备相应切片盒。注意，未标明动物来源的切片均为猪、牛、鸡、犬、猫等家畜家禽中选取。 | 套 | 45 |  |
| 19 | 寄生虫切片2 | 每套含犬复孔绦虫成熟节、犬复孔绦虫孕节、犬复孔绦虫头节、剑水蚤雄体、剑水蚤雌体、华枝睾吸虫成虫、华枝睾吸虫肝切片（HE）、华枝睾吸虫囊蚴、卫氏并殖吸虫虫卵（自然色)、卫氏并殖吸虫成虫、雄蛔虫纵切(示交接刺)、猪巨吻棘头虫虫卵装片（自然色）、鞭虫雌虫、鞭虫雄虫、杜氏利什曼原虫无鞭毛体、杜氏利什曼原虫前鞭毛体、血液锥体虫涂片、血液疟原虫、咀嚼式口器装片（蝗虫）、嚼吸式口器装片（蜜蜂）、刺吸式口器装片（蚊）、虹吸式口器装片（蝴蝶），每种各一张。切片视野清晰，无杂质，并配备相应切片盒。注意，未标明动物来源的切片均为猪、牛、鸡、犬、猫等家畜家禽中选取。 | 套 | 20 |  |
| 20 | 寄生虫切片3 | 每套含蚊生活史装片[卵、幼虫、蛹、成虫（雌雄），每种各一张。切片视野清晰，无杂质，并配备相应切片盒。 | 套 | 10 |  |

第六项

原招标文件中“第六章 采购需求”的“四、商务（服务）要求”现更正为：

（一）供货时间及要求：

供货方式：送货上门，时间：签订合同后20天内，地点要求：徐州生物工程职业技术学院。

”

- 二、其他内容不变。

江苏中际招标代理有限公司

2025年9月29日