采购需求模版（指引）

- 一、项目名称：江苏省扬州技师学院第三届全国技能大赛集成电路工程技术赛项竞赛设备（集成电路实训一体机平台）采购项目

二、技术要求：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集成电路工程技术人员应用平台 | 一、平台总体要求 集成电路工程技术人员应用平台采用模块集成化架构，包含集成电路竞赛套件、集成电路仿真软件、综合应用场景等。其中，集成电路竞赛套件包括可编程门电路核心板、信号采集测试卡机箱、模拟信号采集测试卡、数字信号输入输出、DA模块、AD模块、超声波传感器、移动管理系统；集成电路仿真软件包括软件：Labview、TestStand等； 二、技术参数要求 （一）数字集成电路开发与验证模块 1. 数字开发核心板 （1）FPGA：XC7A100T-2FGG484I； （2）逻辑单元：不低于101440； （3）乘法器：不低于240； （4）可配置逻辑块：不低于4860Kb； （5）触发器：不低于126800； （6）内存（DD3 DRAM）: 不低于MT41J256M16HA-125 * 2，512MByte，32bit总线； （7）闪存（FLASH）: 不低于N25Q256A13ESF40G（256Mbit）； （8）LED：至少1路用户可配置LED； （9）晶振：至少一路49.1520M有源晶振，一路45.1584M有源晶振； （10）其他接口：1路USB Uart接口采用CP2102芯片，1路JTAG接口配置FPGA； （11）电源：DC12V2A； （12）工作温度：-40~100℃； （13）速度等级：-2。 2. 数字集成电路验证模块 ▲（1）双通道USB数字示波器（1MΩ，±25V，差分，14位，100M采样/秒）；（投标人需提供验证模块软件界面截图作为佐证材料） ； ▲（2）双通道任意函数发生器（±5V，14-bit，100M采样/秒）；（投标人需提供验证模块软件界面截图作为佐证材料）； ▲（3）立体声音频放大器驱动外接耳机或带有复制AWG信号功能的扬声器；（投标人需提供验证模块软件界面截图作为佐证材料）； ▲（4）16通道数字逻辑分析仪（3.3V CMOS，100M采样/秒）；（投标人需提供验证模块软件界面截图作为佐证材料）； ▲（5）16通道图形发生器（3.3V CMOS，100M采样/秒）；（投标人需提供验证模块软件界面截图作为佐证材料）； （6）16通道虚拟数字I/O，包括按钮，开关和LED，非常适合逻辑训练应用； （7）2个用于连接多台仪器的数字输入/输出触发信号器（3.3V CMOS）； （8）单通道电压表（AC，DC，±25V）； （9）网络分析仪：1个电路的波特（Bode）图，奈奎斯特（Nyquist）图，尼柯尔斯（Nichols）转移图。范围：1Hz到10MHz； （10）频谱分析仪：功率谱和频谱测量（底噪声，无杂散动态范围，信噪比，总谐波失真等）； （11）数字总线分析仪（SPI，I²C，UART，并行）； （12）2个可编程直流电源（0〜+5V，0〜-5V）。最大可输出电流和功率取决于设备供电的选择： -当通过USB供电时每个电源最大为250mW或总共电源是500mW； -使用外部壁式电源供电时每个电源供应器最大电流为700毫安或最大电源为2.1W； （13）±5V直流电源，最大可输出电流2A； （14）±15V直流电源，最大可输出电流500mA； （15）-12-0V 可调直流电源，最大可输出电流500mA，0~12V 可调直流电源，最大可输出电流500mA； （16）4路12位±10V电压采集； （17）4路12位±500mA电流采集； 3. 晶圆测试 Map分析转换软件 ▲针对测试晶圆产品所生成的数据存储 map文件，实现可视化数据分析及修改，通过软件即可直接显示该 Map 文件中的关键信息，比如：产品型号，批次号， 晶圆尺寸，测试数量，行列数，测试时间等。读取数据生成晶圆对应的图表，将每颗产品的测试 Bin 值显示在图表的表格中，并用不同的颜色标注不同的结果，同时该软件可以进行 Map 修改和格式转换，生成报表等操作（投标人需提供“晶圆测试 Map分析转换”相关类软件的软件著作权证书扫描件或复印件作为佐证材料）； 4. 电气设计及验证系统 (1)系统支持对电气系统进行设计、验证，支持检查电气系统设计缺陷； (2)系统包含完整的元器件库，支持自定义元器件，包含多达36,000个组件的数据库； (3)直观的分析； ▲(4)系统具有直观设计验证功能，老师和学生可在设计过程中更及时优化设计的性能，并在减少原型迭代次数的情况下确保电路满足技术要求。系统包含20余种直观测量仪器以便将性能视觉化。支持在编程软件中不断扩展自定义仿真分析库，用户甚至可以视觉化特定领域的设计； (5)快速设计功能； (6)系统支持将电气设计图转换为PCB，具有完整的电子表格查看功能保证有效的设计迭代管理； ▲(7)投标人需提供电气设计及验证系统的资料介绍彩页； （二）集成电路测试与分析模块 1. 系统总线：面向仪器系统的PCI扩展系统（PXI Express）； ▲2. 系统带宽：≥3GB/s；（投标人需提供设备技术参数手册并加盖原厂公章作为佐证材料）； 3. 模拟信号采集接口： ▲（1）采样率：≥204.8 kS/s；（投标人需提供设备技术参数手册并加盖原厂公章作为佐证材料）； （2）通道数：≥2； （3）工作模式：支持双输入/双输出，能够完成双通道动态信号生成和双通道采集； （4）动态范围：≥118 dB； （5）增益设置种类：≥6； （6）具有软件可配置的交流/直流耦合和IEPE调理； 4．数字采集控制接口 ▲（1）通道数：≥96；（投标人需提供设备技术参数手册并加盖原厂公章作为佐证材料）； （2）工作电压：5 V； （3）工作电流：24 mA； （4）可以直接驱动外部数字设备，如固态继电器(SSR)； （5）电平类型：TTL/CMOS； （6）端口配置模式：输入/输出； （7）具有可编程上电状态功能，用户使用软件来配置初始输出状态，以确保在连接到工业执行器时实现无障碍的安全操作； （8）具有安全输出状态功能，能够检测到故障状态并进行安全恢复； （9）具有可编程输入滤波器，可消除毛刺/尖峰，并通过软件可选数字滤波器为数字开关/继电器提供去抖动。 5．高速DA接口 ▲（1）具有高速DA芯片、7 阶巴特沃斯低通滤波器、幅度调节电路和信号输出接口；（投标人需提供设备技术参数手册并加盖原厂公章作为佐证材料）； （2）DA转换芯片：≥125MSPS； （3）巴特沃斯低通滤波器带宽：40MHz； （4）运放器数量：≥2，运放器带宽：≥145MHz； （5）输出范围：-5V~5V（10Vpp）； （6）电位器：5K； （7）能够防止噪声干扰，实现差分变单端，以及幅度调节等功能。 6．源测量可控电流源输出模块（一） ▲（1）通道数：不少于8；（投标人需提供设备技术参数手册并加盖原厂公章作为佐证材料）； （2）电压Force范围：-2V - 12V； （3）输出功率：不低于24W； （4）单通道电流范围：±500mA - ±2.56uA； （5）单通道功率：不低于3.75W； （6）电流精度：±2.56uA，少于200nA；±25.6uA，少于2uA；±256uA，少于20uA；±2.56mA，少于200uA；±25.6mA，少于20mA；±512mA，少于20mA； （7）阻抗：1M欧姆； （8）抗混叠滤波器3dB截至频率：22kHz，当采样速率为 200kSPS时, 它具有40dB抗混叠抑制特性； （9）接口：输入放大器、过压保护电路、二阶模拟抗混叠滤波器、模拟多路复用器、16位200kSPS SAR ADC和一个数字滤波器, 2.5 V基准电压源、基准电压缓冲以及高速串行和并行接口； （10）数字滤波器采用引脚驱动, 可以改善信噪比(SNR), 并降低 3dB带宽； 7．源测量可控电流源输出模块（二） ▲（1）通道数：≥2；（投标人需提供设备技术参数手册并加盖原厂公章作为佐证材料）； （2）电压：电压Force范围：±20V； （3）输出功率：不低于40W； （4）单通道电流范围：±2A - ±4uA； （5）单通道功率：不低于3.75W； （6）电流精度：±2uA，少于100nA；±2mA，少于1uA；±20mA，少于10uA；±200mA，少于100uA；±2A，少于1mA； (7)正态噪声和纹波(仅源，电压)<1.5 mV RMS, 20 Hz ~ 20 MHz带宽； 8．高速数字信号通信模块 ▲（1）通道数：不少于32；（投标人需提供设备技术参数手册并加盖原厂公章作为佐证材料）； （2）工作电压：-1.5V - 6.5 V； （3）测试频率：1Khz ~ 80Mhz； （4）数据速率：0Mhz ~ 100Mhz； （5）高压驱动范围：0V - 13 V； （6）驱动电流量程：±2uA、±20uA、±200uA、±2mA、-37mA ~ +50mA。 ▲9. 测试序列开发功能（投标人需提供软件系统界面截图作为佐证材料）； 用于组织、控制和执行您的自动化原型设计、验证或制造测试系统，可使用任何编程语言编写的测试代码模块开发测试序列。测试序列可以指定执行流、生成测试报告、进行数据库记录，可借助易用的操作界面，在生产中部署测试系统； ▲10. 配备1套晶圆测试 Map 数据文件分析软件，测试晶圆产品所生成的数据存储 map文件，在测试 Map 文件生成后，需要提取出关键信息进行分析；当一个批次的产品测试完成后，需要对该批次的产品进行统计（投标人需提供”晶圆测试 Map数据文件分析“类相关软件的软件著作权证书扫描件或复印件作为佐证材料）； （1）软件需能自动抓取新生成的 Map文件，即实现对指定路径进行监视的功能； （2）对于从 Map文件中提取出的关键信息，程序能按照设定的卡关条件判断该文件的正确性； （3）对通过卡关条件的 Map文件，软件能将其备份到指定目录下，并提取其关键信息上传到数据库； （4）若 Map文件通过卡关条件，系统应能自动建立与测试机间的连接，将本次测试的相关测试机数据文件下载到指定路径下； （5）系统应预留手动上传 Map文件功能，用于上传非机台自动生成的 Map文件（如错误Map修改后生成的文件）； （6）一个批次产品测试完成后，系统应能自动对该批次产品进行数据统计，生成相应的统计文件； ▲11. 配备1套 STD 测试数据管理软件，STD文件是测试机测试所生成的标准测试数据存储文件。芯片测试完成后，测试机会自动生成当前测试对应的 STD 文件及相关测试数据，软件要求将测试数据抓取并分析，提取其中的关键信息（投标人需提供“STD测试数据管理”相关类软件的软件著作权证书扫描件或复印件作为佐证材料）； （1）软件能自动抓取每一台测试机新生成的 STD文件，即实现对指定路径进行监视的功能； （2）对抓取到的 STD文件，软件应能提取相应测试信息并判断是否正确，同时将 STD 文件等测试数据备份到本地目录下； （3）每个批次产品测试完成后，系统应能自动对该批次产品进行数据统计； （4）对于已测试完成的测试数据，程序应能随时查询用户需要查询的批次测试历史信息； （5）程序应能从当前生成的测试数据中统计出测试次数，判断 socket 和 pin针使用次数情况，如即将达到使用寿命上限，则弹窗展示警告信息；如已经达到使用寿命上限，则该测试数据及其后的测试数据不能抓取到数据库，并提示出警告信息； （三）编程与计算模块 1. 显示器：≥23.8寸； 2. 处理器：Intel i5或同等以上处理器； 3. 内存：≥8GB； 4. 硬盘：≥ 500G可用空间； 5. 显卡：集显128M；  | 2套 |
| 2 | - 国产FPGA开发板 | - 产品要求 - FPGA开发板,实现芯片设计硬件在环验证。 二、技术参数要求 一、硬件配置 1、主芯片：FPGA 2、采用板载USB- JTAG，USB-UART双功能下载器，可USB供电； 3、4按键； 4、4拨码开关； 5、8组数码管； 6、8组双色LED； 7、4个独立LED； 8、、内嵌ADC双接口SMA； 9、TF卡座； 10、HDMI输入输出双口； 11、500万像素摄像头输入接口； 12、VGA； 13、蜂鸣器； 14、2GB DDR3； 15、QSPI FLASH N25Q128掉电配置； 16、SPI FLASH 25Q64； 17、千兆以太网口； 18、标配了2组40芯IO扩展口，供72个IO扩展接口兼容市场上大多数扩展板； 19、12V 电源输入口及电源适配器。 二、提供实验 1、Pango Design Suite 2020.3安装 2、流水灯设计软件流程及仿真 3、七段译码器 4、呼吸灯 5、静态数码管显示 6、动态扫描数码管显示 7、十进制计算器设计 8、六位十进制计算器设计 9、按键与开关控制 10、多路选择器设计 11、锁相环测试 12、按键消抖动电路设计 13、四位乘法器设计 14、乐曲演奏电路设计 15、PS2键盘通信设计 16、串口通信设计 17、VGA显示设计 18、T卡音乐播放（需另配语音处理模块） 19、开啦OK设计（需另配语音处理模块） 20、读取TF卡图形HDMI输出设计 21、4X4键盘扫描设计（需另4*4键盘模块） 22、流水灯设计（需配交通灯+流水灯模块） 23、交通灯设计（需配交通灯+流水灯模块 24、16*16点阵设计（需配点阵模块） 25、字符液晶显示设计（需配2004液晶模块） 26、DAC902波形发生器 27、ADC807-DAC9673采样直通实验 28、HDMI显示彩条实验 29、基于DDR_HDMI输出实验 30、HDMI输入输出环回实验 31、摄像头采集图像LCD显示实验 32、摄像头HDMI输出实验 33、摄像头采集图像LCD灰度输出实验 34、摄像头采集边沿识别数字实验显示LCD 35、以太网UDP测试实验 36、以太网传输图像实验 37、RGB-LCD显示实验 | 2套 |