泰州市政府采购

公开招标文件

（全流程电子化不见面开标）

项目编号：JSZC-321283-HWZX-G2025-0952

采购代理编号：0675-256JOC016371

项目名称：精神科专用设备

采   购   人：泰兴市黄桥镇刘陈卫生院（泰兴市精神卫生中心）

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

2025年12月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标办法及标准

第五章 合同条款

第六章 投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

精神科专用设备招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网-苏采云”系统自行下载招标文件 ，并于2026年1月7日15时00分（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321283-HWZX-G2025-0952

采购代理编号：0675-256JOC016371

项目名称：精神科专用设备

预算金额：84万元

最高限价：84万元

采购需求：

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 预算/最高限价 （万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精神科专用设备 | 1批 | 84 | 否 |

合同履行期限：合同签订后一个月内

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告，成立不满一年不需提供）；

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供供应商参加本次政府采购活动前6个月内（即2025年6月-2025年11月期间）至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：

3.1本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受扶持政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制供应商企业规模。（供应商必须提供中小企业声明函（见格式））

3.2中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

4、本项目 不接受 联合体投标。

注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。供应商必须是所投产品的制造商或代理商，代理商投标时须提供制造商的专项授权（如所投产品为进口产品）”

（二）本项目的特定资格要求：

投标人需提供三类医疗器械经营企业许可证/二类医疗器械经营备案凭证、所投产品医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表/医疗器械备案凭证；（如适用）

三、获取招标文件：

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：投标人完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”下载本项目招标文件。

方式：登录江苏政府采购“苏采云”系统免费下载。

售价：免费。

注意事项：

本项目采用网上注册登记方式。

1.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁（原国信CA须更换新CA,详见http://jsxcmm.com/help/gys.html）。投标客户端工具及投标人操作手册可访问江苏省政府采购网，“资料下载”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

3.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年1月7日15时00分（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目不收取投标保证金；

2、本项目支持1）.小微企业价格扣除《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）2）.节能、环保产品政策《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65 号）3）.商品包装、快递包装、绿色数据中心等需求标准《财政部办公厅 生态环境部办公厅 国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）4）.电子履约保函（保险）《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150 号）等政策。

3、本项目不属于专门面向中小企业采购的项目

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：泰兴市黄桥镇刘陈卫生院（泰兴市精神卫生中心）

地址：江苏省泰州市泰兴市交通西路14号

联系人：李萍   电话：15190618485

2.采购代理机构信息

名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系方式：025-84795469

3.项目联系方式

项目联系人：马先生、陆先生

电　话：18905161867、19850429971

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 精神科专用设备 |
| 2 | 招标内容 | 详见第三章采购需求 |
| 3 | 供货期及供货地点 | 交货期：合同签订后一个月内 交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 本项目实施过程中涉及的产品包装及运输事宜，要严格执行《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号）的要求。 |
| 4 | 最高投标限价 | 预算金额：84万元 最高限价：84万元 投标单位报价不得高于最高限价且投标单价不得高于清单单价，否则视为无效投标文件。 |
| 5 | 合格投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 6 | 联合体投标 | ☑不接受，招标文件中有关联合体规定均不适用。 - 接受 |
| 7 | 现场勘察 | ☑不组织，自行勘察;如投标人需自行勘察,费用自理。 - 组织，勘察时间： 年月日时 集合地点： 联系人：联系电话： |
| 8 | 投标答疑会 | ☑不召开 口召开，召开时间：年月日时 召开地点： |
| 9 | 投标货币 | 人民币 |
| 10 | 核心产品 | 不适用 |
| 11 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 12 | 投标文件有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标截止时间 | 时间： 2026年1月7日15时00分 |
|  | 投标地点 | 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 14 | 开标时间和地点 | 时间： 2026年1月7日15时00分 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 15 | 评标办法 | ☑综合评分法 |
| 16 | 定标办法 | 采购人根据评标委员会推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。 |
| 17 | 履约保证金 | ☑不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用 □提交 金额：中标价的/% 形式：保证保险、保函、电汇、转账、汇票、支票、本票等非现金形式 提交时间：收到中标通知书后签订合同前。 退还时间：服务期满且经验收合格后无息退还。 |
| 18 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起 30 日内 |
| 19 | 付款方式 | 合同签订后货到安装验收合格后支付合同总金额的90%，安装验收满一年后付清10%余款。 |
| 20 | 中标服务费 | 领取中标通知书前，中标供应商需按照江苏省政府采购协会《关于印发(江苏省政府采购代理服务收费指导意见〉的通知》(苏政采协(2024〕20号)文件规定的收费标准，向采购代理机构一次性缴纳代理服务费，需备注250-016371代理服务费。 江苏省政府采购代理常规服务收费指导价 中标或者成交金额; 费率. 最低收费金额（每个委托项目）; 5000元. 50万元以下（含50万元）; 1.6%. 50-400万元（含400万元）; 1.5%. 400-1000万元（含1000万元）; 1.1%. 1000-5000万元（含5000万元）; 0.8%. 5000-1亿元（含1亿元）; 0.25%. 1-10亿元（含10亿元）; 0.05%. 10-50亿元（含50亿元）; 0.01%. 50亿元以上; 0.005%. 银行信息： 户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 开户银行：交行江苏省分行营业部 账号：320006607010141124109 |
| 21 | 其他 | 投标文件的制作要求 本次采购采用“苏采云”系统进行政府采购活动。 投标人如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照招标文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道188号（中国医药城会展交易中心W3馆西南角）泰州市公共资源交易中心一楼服务大厅CA办理窗口办理，电话：0523-81568158），根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）中按要求制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-86897512、89182468。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的更正公告。 |

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于本采购项目的招标、投标、评审、确定中标单位、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于采购人（代理机构）。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人，不包括其分公司。

2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。

2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.8天：日历天。

2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.11 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人资格要求

3.1详见投标人须知前附表规定。

4.投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/，下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。

5.投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须具有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6.不接受联合体投标。

7.投标人有下列情形之一的不能参加本次投标：

（1）因重大经济问题正在接受国家有关部门审查的；

（2）正在被其他企业兼并（或收购）或因重大经济纠纷正在进行诉讼或仲裁的；

（3）因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的。

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（8）在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；

（9）违反法律法规相关规定的。

三、招标文件说明

8.招标文件

投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被否决。

9.现场勘察

9.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4采购人不组织勘察现场或答疑，各投标人可在每天 9：00-11：30，14：00- 17：00（北京时间，节假日除外）自行联系采购人。投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.招标文件的澄清和修改

10.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日后7个工作日内以书面形式要求招标人或代理机构澄清。

10.2招标人或代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在江苏政府采购网上发布更正公告，请投标人自行到网上查看和下载，投标人因漏看带来的后果由投标人自行承担。

10.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为本文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

四、投标文件说明

11.投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

11.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

12.知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.投标文件的组成

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件：

  - 资格证明文件（格式见附件）

  - 法人或其他组织的营业执照或相关部门的登记证明文件；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的提供法定代表人身份证扫描件）、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近六个月中任意一个月份(不含投标文件递交当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

  - 投标人近六个月中任意一个月份(不含投标文件递交当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（依法免缴或缓缴的供应商，应提供相应文件证明其依法免税的证明材料）；

  - 投标人近六个月中任意一个月份(不含投标文件递交当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件（依法免缴或缓缴的供应商，应提供相应文件证明其依法免税的证明材料）；

  - 中小企业声明函（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明

（9）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单（网页截图）。

- 开标一览表（格式见附件）

- 投标报价明细表（格式见附件）

- 商务偏离表（格式见附件）

- 技术偏离表（格式见附件）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（4）（5）（6）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

14.投标文件编制及递交要求

14.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

14.2投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

14.3如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

14.4投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

14.5投标费用自理。

14.6投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

15.投标报价（编制）要求的说明

15.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需要全部费用，包括但不限于所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、保险费、运输费、管理费、利润、措施项目费（含单价措施项目费和总价措施项目费）、其它项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他等各项费用。

投标人要认真阅读清单，慎重报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。

15.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

15.3一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

15.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.投标保证金

根据苏财购〔2020〕52号文件，本项目不收取投标保证金。

17.投标文件的有效期

17.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

17.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

18.投标文件的拒收

采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

五、投标文件的递交

19.投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.投标截止日期

20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

六、开标和评标

22.开标

22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。“江苏政府采购“苏采云”系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。投标人在苏采云系统规定时间内未解密，超时视同解密失败，放弃投标。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如 “江苏政府采购“苏采云”系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

23.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

23.2评标委员会独立履行下列职责：

23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

23.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

23.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

23.3评标委员会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

24.评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

25.对投标文件初审

25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.3开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1）投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；

2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章；

4）招标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5）不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8）投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

11）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

12）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

13）不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

14）项目（标段）投标总价或单价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

15）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

18）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

19）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

20）法律法规和招标文件规定的其它无效情形；

21）改变招标文件清单给出的名称、实施范围、工作内容、计量单位、工程量、养护标准等。

25.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.5招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.6招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

26.投标的澄清

26.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购“苏采云”系统”中做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.废标

27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

5．因“江苏政府采购“苏采云”系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。

28.投标文件的评价和比较

28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

29.中标人的确认

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

29.2中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

29.3经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。

29.4供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标人（或代理机构）将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.5质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加的，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.6本项目只接收以纸质原件形式送达的质疑，联系方式详见招标公告。

29.7以下情形的质疑不予受理

（1）质疑主体和内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十一条、第十二条规定的；

（2）供应商超过法定质疑期提出质疑的；

（3）供应商以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的；

（4）供应商组成联合体参加投标（响应）的，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的；

（5）供应商对自身提出质疑的。

29.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.合同授予标准

30.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。

31.中标通知书

31.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

31.2中标通知书将成为合同的组成部分。

31.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

# 32.履约保证金

32.1中标人应按规定提交履约保证金。

32.2中标人必须在合同签订前按规定将履约保证金交至采购人指定账户。中标人未按上述要求提交履约保证金的,采购人可取消其中标资格。

32.3履约保证金（无息）将在合同期结束且经双方验收合格后，采购人凭中标人的收款收据在七个工作日内无息退返给中标单位。

32.3履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.合同的签订

33.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.特别提醒

34.1投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。

34.2在本项目评审结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，如有必要需供应商针对自身投标文件进行澄清的，供应商需在第一时间内配合评委会的询问进行澄清。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

34.3政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

我区已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

34.3.1.“政采贷”业务流程

34.3.2.操作流程

苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为“是”。

34.3.3.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

34.3.4.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：翟先生           联系电话：0523-88816349

- 货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 采购需求

一、采购需求

| 品目号 | 货物名称 | 数量 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1台 | 泰兴市黄桥镇刘陈卫生院（泰兴市精神卫生中心）指定地点 |
| 2 | 多参数监护仪 | 1台 |  |
| 3 | 经颅磁刺激仪 | 1台 |  |
| 4 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1台 |  |
| 5 | 脑波治疗仪 | 1台 |  |
| 6 | 数字化多功能脑电图仪 | 1台 |  |
| 7 | 无创呼吸机 | 1台 |  |
| 8 | 医用心理测评系统 | 1套 |  |

- 技术要求

品目一：便携式彩色多普勒超声诊断仪

一、设备用途说明：

腹部、妇产科、泌尿科、肌骨、新生儿、介入、血管、浅表组织与小器官。

二、主要规格功能及系统概述：

1、笔记本式彩色多普勒超声波诊断仪包括：

1.1、≥15英寸高清晰度彩色液晶显示器

1.2、数字化二维灰阶成像单元

1.3、数字化彩色及能量多普勒单元

1.4、数字化频谱多普勒显示和分析单元

1.5、数字化波束形成器

1.6、多角度空间复合成像技术

1.7、智能化斑点噪声抑制技术

1.8、自动优化功能

1.8.1、二维图像自动优化

1.8.2、多普勒图像自动优化

1.8.3、彩色血流自动优化

1.9、实时宽景成像技术

1.10、实时同屏教学软件

▲1.11、智能追踪技术（实时扫查快速重现存储图像全部扫描参数）

▲1.12、血流量化评估技术（血流信号充盈比率曲线分析图表）

1.13、高灵敏度能量多普勒（慢速及细微血流能量多普勒成像模式）

1.14、自适应彩色增强技术(可自动滤除运动伪影)

1.15、编码脉冲反相二次谐波成像（可用于所有探头）

1.16、原始数据处理能力（可对已存储的图像进行增益、动态范围、多普勒基线、多普勒角度、扫描速度、自动优化等调节以及测量和分析）

1.17、主机上实现实时及脱机状态M型扫描线可以以任意点为轴心360°旋转

1.18、整机重量≤5.2公斤

1.19、数字化通道≥1024通道

1.20、可视可调系统动态范围≥96db

1.21、超声系统最大探查深度≥33CM

1.22、实时三同步成像

1.23、方向性能量图（DCA）

1.24、线阵探头凸型扩展技术

★1.25、穿刺针增强显影技术，穿刺针增益可实时调节

1.26、AUTO IMT颈动脉中内膜测量技术

1.27、轨迹球操作

1.28、中文操作界面, 中文输入（包括报告、注释等）

1.29、内置锂电池操作（断电条件下工作时间≥0.5小时）

▲1.30、支持造影成像技术：支持腹部造影成像

▲1.31、支持弹性成像技术：支持线阵应变式弹性成像

▲1.32、支持5G远程软件

2、测量和分析：(B型、M型、彩色M型、频谱多普勒、彩色模式)

2.1、一般测量

2.2、妇产科测量（包括孕期、预产期、胎重的分析及显示，胎儿生长曲线（单幅和多幅同时显示）、多数据对比图、子宫卵巢和卵泡的测量和计算以及全面的可编辑的报告功能）

2.3、多普勒血流测量与分析

2.4、实时多普勒自动包络、测量和计算

2.5、心脏功能测量以及各瓣膜功能的测量、分析及报告

2.6、外周血管测量与分析

2.7、泌尿科测量与分析

3、一体化图像存储与(电影)回放重现及病案管理单元

3.1、超声图像静态、动态存储原始数据回放重现

3.2、原始数据储存，可对回放的图像进行35种参数调节，2B及M型模式10个参数，CFM模式7个参数，PW模式18个参数

3.3、一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

3.4、USB接口支持快速闪存卡，快速存储屏幕上的图像

4、输入/输出信号：

4.1、输入：DVI，HDMI，USB，Lan

4.2、输出：HDMI，DVI，USB，DVD，Lan

5、连通性：可配医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件

6、图像管理与记录装置：

6.1、超声图像存档与病案管理系统

6.2、动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通  PC 机上直接观看图像

6.3、一体化的剪贴板(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像

6.4、内置固态硬盘≥128GB

三、技术参数及要求：

1、系统通用功能：

1.1、监 视 器：≥15英寸LCD显示器,扫描方式：逐行扫描，高分辨率

1.2、安全性能：符合国家药品监督管理局商品安全质量要求。

2、探头规格

2.1、频率：宽频带或变频探头，变频探头二维显示频率（基波+谐波）可选择≥9种，彩色显示频率可选择≥4种, 多普勒显示频率可选择≥4种

2.2、类型：支持凸阵，线阵，相控阵, 微凸阵

2.3、阵元：线阵探头有效阵元数≥192阵元

★2.4、阵元：凸阵探头有效阵元数≥192阵元

2.5、B/D兼用：

2.6、线    阵：B/PWD

2.7、凸    阵：B/PWD

2.8、相控阵：B/PWD/CWD

2.9、穿刺导向：探头可选配穿刺导向装置

3、二维灰阶显像主要参数：

3.1、电子凸阵：超声频率2.0-5.0MHz

3.2、扫描速率： B模式凸阵探头全视野，18cm深度时，帧速率≥50帧/秒

3.3、扫描速率:  B模式相控阵探头90度，18cm深度时，帧速率≥40 帧/秒

3.4、扫 描 线：每帧线密度≥230超声线

3.5、线阵探头种类≥3种

3.6、发射声束聚焦：≥8段

3.7、回放重现：灰阶图像回放≥1000幅、回放时间≥60秒

3.8、预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件， 减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

3.9、增益调节：B/M/CF/D可独立调节

3.10、物理TGC调节≥6段

3.11、空间分辨力：符合GB10152-2009国家标准

4、频谱多普勒：

4.1、方式：脉冲波多普勒 PWD

高脉冲重复频率  HPFF

连续波多普勒 CWD

组织多普勒速度成像 TVI/TVD

4.2、多普勒发射频率

线    阵≥2段

凸    阵≥2段

4.3、最大测量速度：

PWD：血流速度≥8.0 m/s

CWD:   血流速度≥14.0 m/s

4.4、最低测量速度：≤5.0mm/s(非噪声信号)

4.5、显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D

4.6、电影回放：≥60秒

4.7、取样宽度及位置范围：宽度1mm至16mm；分级

5、彩色多普勒

5.1、显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示

5.2、彩色显示帧频：凸阵探头全视野，最大彩色取样框，18cm深时， 彩色显示帧频≥8帧/秒

5.3、相控阵探头90度角全视野彩色取样框，18cm深度，彩色显示帧频≥7 帧/秒

5.4、显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

5.5、彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE)（包括方向性能量图）

5.6、双幅实时显示、包括双幅不同模式实时显示（B/B;B/CFM）

6、超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调

品目二：多参数监护仪

1、整机要求：

1.1、便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。

1.2、★≥10寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1024*600，≥8通道波形显示，提供说明书或检验报告证明。

1.3、标配锂电池，工作时间≥6小时。

1.4、安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型     。

1.5、监护仪设计使用年限≥10年，提供机器标贴证明材料。

2、监测参数：

2.1、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。

2.2、采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性。

2.3、心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择。

2.4、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。

2.5、提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300。

2.6、采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性。

2.7、提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式。

2.8、提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。

2.9、提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。

3、系统功能：

3.1、具有三级声光报警，参数报警级别可调。

3.2、★支持自主培训功能，通过动画与图文结合，对医护团队介绍监护仪常用功能，提供说明书或检验报告证明。

3.3、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.4、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.5、具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式。

3.6、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能

3.7、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.8、★支持带ABD事件的呼吸氧合界面，提供说明书或检验报告证明。

3.9、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.10、主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。

品目三：经颅磁刺激仪

1、适应症：通过刺激人体中枢神经和外周神经，用于康复科、精神科和神经科的神经电生理检查、运动神经功能评定，以及用于辅助治疗或改善失眠症状，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗

2、主机：

2.1、★外观结构：一体式主机，冷却系统脉冲源高度集成，绝缘性好，重心稳定防止倾覆及人为推倒。非液电分离式堆叠结构即刺激主机及冷却系统分别固定安装于台车。（彩页或官网截图证明）

2.2、▲冷却系统：液态内循环冷却系统，非风冷或静态液冷或外循环液冷；冷却系统具备自主知识产权，可被证实降低噪音和节约能源。（提供专利证书加以证明）

2.3、★操作系统：笔记本电脑承载管理软件，非一体机或触摸屏。Windows系统兼容大量科研软件，支持脱离磁刺激主机独立使用。（提供笔记本电脑节能证书或3C证书）

2.4、刺激线圈最大磁感应强度：1.0T~6T

2.5、磁感应强度稳定输出允差：±5%

2.6、磁感应强度的最大变化率：至少包括20KT/s~80KT/s

2.7、脉冲上升时间：至少包括60μs±10μs

2.8、输出脉冲宽度：至少包括340μs±20μs

2.9、★脉冲频率允差值：±2%（提供设备铭牌或省级以上医疗器械检验中心出具的注册检验报告加以证明）

2.10、电介质强度：主机内部高压储能电容安全可靠，电介质强度可达4000VAC。

3、安全预警：

3.1、当冷却系统发生故障时，应有提示或停止磁场输出。

3.2、在设备连续工作中，具有手动停止磁场输出的功能，可以通过按下设备面板上的停止开关，仪器立即停止输出。

3.3、可记录电容放电次数，当电容放电次数达到上限时具有提示功能。

4、刺激线圈：

4.1、标配圆形或8字形线圈，能实现双面双向刺激

4.2、▲线圈全封闭一体式工艺，无孔设计，加工一次成型（提供注册证附件产品技术要求产品外观图或检测报告加以证明）

4.3、可扩展临床用线圈拍包括：圆形，8字形、双锥（蝶）形、儿童型；

4.4、可扩展科研用线圈拍包括：凹面型、动物型、盔式深部型、红光功能型；（提供实物图片加以证明）

4.5、▲具有电动吸液和电动排液功能。

5、软件功能：

5.1、可建立和储存患者的一般信息。包括：姓名、性别、出生年月日、检查日期、门诊号或住院号、就诊科室等。

5.2、可实现互联网功能，病人档案管理，专家方案，自定义治疗方案，海量储存。

5.3、实时线圈温度显示。

5.4、可根据病人姓名查找相关储存资料调出回放。

5.5、可统计呈现每个患者的治疗记录，可以将记录存为.docx文档，方便复制和粘贴到硬盘、U盘等其他存储设备。

6、检测模式：

6.1、检测项目：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）、ICI/ICF检测、静息期检测等检测功能。

6.2、检测记录：运动阈值与治疗方案自动记忆功能，可对保存文档中波形与数据进行复现。

6.3、具备自动计算神经传导时间功能。

6.4、具备运动诱发电位（MEP），用于捕捉肌电信号（EMG），并可以在显示器上显示波形。

6.4.1、通道数：2通道

6.4.2、★采样率：100KHz（提供注册证附件产品技术要求或省级以上医疗器械检验中心出具的注册检验报告加以证明）

6.4.3、▲传输方式：内置式MEP模块，无需充电，非锂电池充电或其他需要充电的外置式无线传输MEP模块，确保信号稳定使用方便。

6.4.4、▲最小分辨率：≤0.1μV，频率测量范围：1Hz~25KHz。（第三方检测报告证明）

7、刺激模式

7.1、单脉冲（sTMS）、重复脉冲（rTMS）、复合刺激（TBS）、成对脉冲输出（pTMS）等多种刺激模式自由调整。

7.2、★支持双人同时治疗，双人的刺激频率、刺激强度、刺激时间和刺激间隔可完全独立调节，并且无强制关联关系，两线圈可同时输出脉冲。（检测报告证明）

7.3、▲支持双线圈成对刺激，成对脉冲最小时间间隔≤0.1ms，双线圈成对脉冲时间间隔范围-31000ms~31000ms内可调，步长1ms。

7.4、定时时间按照方案的需要设置，在预定时间（方案的总时间）到达后设备自动终止磁场输出，允差：±10%。

7.5、内置多种专家方案，可供临床选择，支持刺激方案自定义，设置刺激时间、输出频率、刺激间歇、刺激强度、刺激数量等。

7.6、能显示阈值强度、以百分比表示相对输出强度，显示刺激序列、刺激时间、刺激数量。

7.7、治疗方案提供详细图文描述，配合专利定位帽标识，刺激部位360度呈现，提供精准靶点指导。

8、触发输出：触发脉冲波宽350μs±50μs，幅度5V±0.5V。

9、触发输入：输入脉冲波宽≥16μs，幅度5V±0.5V的信号，能被触发。

10、操作软件上调节触发输入延时时间，软件在0~500ms范围可调，步长0.1ms。

11、操作软件上调节触发输出延时时间，软件在-500~500ms范围可调，步长0.1ms。

12、▲支持扩展经颅磁刺激随动导航系统（提供经颅磁刺激随动导航系统检测报告）

13、★开放式的技术平台，可与电刺激、近红外、导航等设备兼容。（彩页或应用场景照片证明）

14、设备生产厂家取得国际认证机构认证的ISO13485、ISO9001质量体系认证。

品目四：超声经颅多普勒血流分析仪

一、设备用途说明：用于颅内血管、锁骨下等颈部血管常规检查、脑血流长程监护

二 、性能要求

硬件要求：

1、FFT最小采样率≤128

▲2、最大血流速测量：50mm深度时，单向最大速度量程≥510cm/s以上，58mm深度时，单向最大速度量程≥445cm/s（提供检测报告或说明书证明材料）

3、采样容积：4-20mm连续可调

▲4、中心探测频率为2MHz探头时，最大工作距离≥250mm（提供检测报告或说明书证明材料）

5、增益范围：0-40dB

6、发射功率：实际功率0~512mw可调

▲7、2M PW探头能量检测范围≥4000mW/cm2（提供检测报告或说明书证明材料）

8、频谱显示色彩：可自定义色彩，≥256色

★9、TCD专用有线遥控小键盘，不接受无线小键盘及电脑键盘操作方式（提供检测报告或说明书证明材料）

▲10、2MHz颅内探头峰值负声压≥0.4MPa（提供检测报告或说明书证明材料）

软件要求：

11、检测参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、SD、HR、SBI、HITS、TI

12、多普勒色系：可自定义谱图颜色

13、常规检测

1）显示患者一般资料

2）初诊提示

3）即时删除不想保存的谱图

4）已保存的DOP快照可随时修改血管名称

5）全自动同时双向计数，并支持手动测量,手动测量自动保存数据

6）可对同一病历追加采集谱图

7）可对同一患者追加多个病历

8）谱图方向可翻转（标准/反向）

9）包络线支持正、负、双向三向包络，且随时可以显示或屏蔽包络

10）实时显示探头朝向

11）血流声音从小到大多级可调，并可静音

14、病案管理、报告格式：快速检索病例、Word报告模式

15、多深度动态M波：每个通道都有独立的动态M波，回放过程中可以调整增益、分析范围等参数

16、支持DCIOM3.0国际标准网络接口，可连接医院网络

品目五：脑波治疗仪

一、基本功能

1、整合三种疗法于一体：声光脑波同步疗法、音乐疗法、电刺激疗法；由模拟脑电波组合发生器、穴位电脉冲发生器和专用眼罩、耳机、治疗电极组成；

2、★主机一体机实现声、光、电8-12路输出，实施8-12人团体治疗，有线治疗模式，保证信号的准确稳定，非无线模式；

3、声、光、电信号输出调节均由涤纶面板实现，无机械电位器，利于日常清洁消毒及产品维保；

4、▲为适应专科医院特殊病人需求，提高产品抗震抗摔及宽泛的环境适应力，整机不含液晶等含玻璃材质的器件，提高整机安全性，避免病人不受控而引发的次生危机发生。

二、技术参数

1、▲模拟脑电波声和光刺激输出：有14组基本治疗处方，任选一组，采用主机有线输出模式，光和声刺激各8-12路输出；声左右通道、光左右通道能同步、交叉、前后、左右等模式；

2、▲声波调制频率范围：模拟四种脑电波，载波频率分为白噪音和音频两种，且音频频率可通过操作面板“音频调节键”调节；可自定义无数种模式，满足个性化需求；

3、音频及混响输出：路数8路，信号功率≤8 mw, 频响100Hz-5kHz，不劣于-6dB;

4、治疗电脉冲输出：8对可调输出；频率1.2Hz±5%，脉宽1ms±5%,幅值0-130±10，分16级可调；

5、声、光、电治疗可主机直接8-12路输出，扩展器线缆长度可按用户的使用环境要求定制；

6、三种疗法协同：声光牵引脑波同步疗法、音乐疗法、电刺激（经皮电刺激TENS、经头颅电刺激CES）疗法；

7、保证用户的产品能获得不断的技术升级。

品目六：数字化多功能脑电图仪

一、性能要求

用途：用于脑电图（EEG）采集、监测与分析。

二、性能参数

（一）硬件参数

1、放大器

1)32通道脑电放大器；支持病人事件信号输入，具备 1 个专用血氧信号扩展通道及 4 个 DC 输入通道；

2)▲采样率：最高 10000Hz，支持全通道 10000Hz 采样率数据采集；

3)采样分辨率及精度（AD转换）： 24bit；

4)耐极化电压：±750mV；

5)▲差模输入阻抗: ≥200MΩ；

6)★共模抑制比：≥123dB；

7)▲噪声电平：≤1.0μV p-p；

8)▲带宽： 0.08Hz–900Hz；

9)▲幅频特性：0.3Hz~150Hz，偏差不超过﹢5%~﹣10%；

10)具备双阻抗检测功能：用户可在硬件端或软件端发起阻抗检测操作，支持设定多级阻抗参考值（2 kΩ、5 kΩ、10 kΩ、20 kΩ、50 kΩ），阈值设置方式灵活。当检测值超出所设定范围时，系统将以显著颜色标识对应通道。

2、闪光刺激组件

1）▲配备滤光片插槽，支持更换不同滤光片，提供多种颜色或图案的特异性光刺激；

2）可调节闪光刺激参数，包括刺激模式、刺激频率（1-60Hz，步进1Hz）、刺激时间及间隔时间等。

（二）软件功能

1)电压测量：误差不超过±10%；

2)时间常数：0.03s~0.1s 误差不超过±40%；大于0.1s 误差不超过±20%；

3)灵敏度：OFF、(1、2、3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、150、200)μV/mm；

4)时间常数RC：(0.001、0.003、0.03、0.1、0.3、0.6、1、2)s；或低切滤波（0.08、0.16、0.27、0.53、1.6、5.3、53、160）Hz；

5)高切滤波器：(15、30、35、50、60、70、120、300)Hz；

6)交流滤波器（陷波滤波器)：50Hz或者60Hz；

7)波形扫描速度： 4 秒、5 秒、6 秒、8 秒、10 秒、15 秒、20 秒、30 秒、

60 秒、5 分/页、3cm/s或自定义 ；

8)波形回放：支持快速翻页、1/10翻页、自动翻页、自动播放，支持指定时间或事件跳转；快速翻页：支持最高150倍速快速翻页，并提供不少于14个档位可选；

9)导联：支持导联显示、隐藏、关闭和冻结、添加注释；

10) 重参考方式：支持多种参考设置选项，包括 AV、Aav、0V、SD 及 OFF；

11)导联配置： 预设5套组合，可自定义13套组合；

12)校准电压： (2、5、10、20、50、100、200、500、1000)μV；

13)校准信号：0.25 Hz方波或10 Hz正弦波，自动/手动校准模式；

14)波形测量：任意波形局部时间/振幅/频率的自动测量；动态定规尺，自动调节频率和波幅最佳测量范围；时间振幅测量尺，方便测量单个波峰的频率、振幅；

15)波形对比：通过拖曳可叠加两导联进行波形对称性对比;

16)事件标记：支持事件名称自定义编辑功能，支持事件跳转；

17)支持自定义波段功率分析、幅值分析及功率比分析，涵盖aEEG、cDSA、峰值频率、边值频率、中值频率、DAR、DTABR、绝对功率趋势、相对功率趋势、总功率趋势、爆发抑制（频率、抑制比、间期）、相对α、BSI、包络趋势、光谱熵、尖棘波、RMS、α到β等多项指数统计与计算功能；

18)自定义10组显示标签，可以自由组合不同导联的不同定量功能，并通过标签一键切换显示；

19)脑电地形图显示：支持多种地形图显示方式，包括频率地形图与电位地形图，可显示色阶能量值，支持动态播放；

20)实时回放：在检/监测记录同时，能实时查看、分析当前病人已采集记录的脑电数据、血氧饱和度和脉率数据；

21)EDF格式数据保存：无需专用回放软件即可播放脑电数据，辅助教学；

22)▲过度换气诱发试验语音提示：提供语音播报指导患者进行过度换气诱发试验；

23)断电自动保存。

品目七：无创呼吸机

1、原装进口

2、全中文菜单，操作简单。

3、★空氧混合：氧气接入机器涡轮箱（非接入面罩、管道），有效解决高吸气压力时，面罩或管道给氧，氧饱和度上不去的问题。

4、★最大流速：≥280 L/min

5、★最大漏气补偿量：≥150 L/min

6、★设置目标潮气量，范围200-2800ml

7、传感器上感应管沿管道伸到面罩中，近端感应，同步性更好。近端测压，消除设定压力与实际治疗压力的偏差。

8、监测人机对抗程度，显示吸气同步率和呼气同步率

9、流量—时间曲线、容量—时间曲线实时分析功能

10、自动记录病人使用时间和使用次数

11、声光双重报警功能：高压、低压、漏气、低潮气量、断电、温度过高、管道脱落、机械故障等，并显示和记录各报警事件的类型、发生时间和持续时间

12、功能显示：模式、压力、频率、潮气量、漏气量、分钟通气量、吸气时间、呼气时间、吸呼比等

13、机器硬件自检和故障指示功能

14、低噪音（31dB/ 20hpa）

品目八：医用心理测评系统

1、 ▲系统数据库包含量表：不少于260个

至少包括痴呆简易筛选量表(BSSD)、不自主运动评定量表、阿尔茨海默病筛查表（AD8）、Hachinski缺血量表（HIS）、简明精神病评定量表(BPRS)、简易智力检测量表（AMTS）、多伦多述情感障碍量表（TAS-20）、多伦多述情感障碍量表（TAS-26）、认知情绪调节问卷（CERQ）、瑞文高级推理测验（APM）、社会功能缺陷筛选量表（SDSS）、认知偏差问卷（CBQ）、眩晕障碍量表(DHI)、神经精神问卷（NPI）、额叶行为问卷（FBI）、个人和社会功能量表（PSP）、功能独立性评定FIM量表、老年人运动功能量表（GLFS-25）、功能活动调查表（FAQ）、美国国立卫生院神经功能缺损评分、临床痴呆评定量表(CDR)、MES记忆与执行筛查量表、老年人认知功能筛查量表（CASI）、蒙特利尔认知评估量表（MoCA）、阿尔兹海默病评定量表-认知分量表（ADAS-cog）、Rivermead行为记忆功能评定表、常识记忆注意力测验、简明心理状况测验（MMSE）、轻度行为损害检查表（MBI-C）、Cohen-Mansfield激越问卷（CMAI）、总体衰退量表、康奈尔痴呆抑郁量表、严重损害量表（SIB）、额叶功能评定量表、执行功能失常问卷、威斯康星卡片分类测验、SDMT符号数字模式测验、Boston命名测验、言语流畅性测验、ACVLT听觉词语学习测验、短时数字记忆测验、画钟试验、舒尔特方格、连线测验、Stroop色词测验（心理范式）等。（提供系统功能截图）

2、 ▲可对重复分配的任务进行一键去重，避免误操作。（提供系统功能截图）

3、▲量表按照所有量表、条目分类等进行管理，方便快速选择或者搜索量表。每个量表前面均表明量表总题数量，选择量表后自动统计所选自评及他评量表的总题目数量。（提供系统量表截图）

4、个人测评：患者扫码注册或者医生录入患者信息后，医生可选择量表分配任务，患者扫码测评对应任务。

5、个人管理：支持新建个人，批量添加任务，批量删除个人信息，添加任务时由医生设置患者端查看报告或隐藏报告；量表按照所有量表、自评、他怕量表进行快速选择分配。

6、个人报告：支持批量下载、批量删除个人测评报告。系统提供个性化报告，医院可根据临床实际需求自行选择相应报告模块，形成详版报告和简版报告。

7、团体测试：新增团体（团体名称、团体人数），医生可选择量表添加团体任务，可以生成对应团体的二维码，患者扫码注册进入团体或者批量导入患者信息进行注册，开启团体二维码，患者扫码测评对应任务。

8、团体管理：支持团体的删除，团体的人员管理，新增个人，增加团体人数。

9、团体任务：支持团体二维码的开启与停用，可设置团体二维码的有效期。

10、团体报告：支持批量下载团体测评报告，报告格式支持PDF,WORD；团体报告界面可查看团体名称、批次、已完成人数、总人数、预警人数等信息。

11、预警管理：对于心理指标或测量分数异常，具备预警提示功能，加强对于心理异常者的敏感度，及时干预。分5种不同级别程度的预警，根据预警显示的颜色来进行筛选和统计，支持仅预警报告下载、预览、批量下载功能。

12、档案管理：为便于统筹管理患者病历，助力医保结算，可一键导出患者所有测评数据形成健康档案。可根据实际需要选择详版档案和简版档案；同时提供筛选功能，方便查找。（提供系统功能截图）

13、▲用药管理：内置上百种神经、精神科常用药物清单，医生可为患者添加用药记录，便于了解患者综合治疗情况；用药可根据输入名称模糊搜索，填写名称后可自动填入注意事项、禁忌证等内容。（提供系统功能截图）

14、统计分析：提供多种类型的统计数据，满足不同用户需求。系统支持进行测评统计、科研统计、绩效统计、量表统计。测试数据可以导入到专业统计软件或以 Excel 格式导出，进行更深入的统计分析；可以对系统的使用情况和工作绩效进行自动统计。

15、▲科研统计:支持添加科研组，并根据不同的科研组、性别、年龄、文化程度等人口学因素对数据进行筛选。（提供系统功能截图）

16、绩效统计:支持按照时间段筛选每月量表的任务数量。

17、量表统计：支持按照时间段查询或者从导出不同量表的使用次数。

18、科研数据导出：支持科研数据及结果导出，可与统计软件直接对接；支持对人口学资料、预警人数、疾病分类与占比进行自动统计。

19、开放方案：可自行创建评估方案，便于个性化治疗。

20、系统管理：内置系统帮助，医生解决日常操作可能出现的疑问。

21、断点续测：支持患者端测评中途退出，并保存测评数据，减少再次测评耗时。

22、人性化设置：量表库中的量表顺序根据本账号量表使用频率进行排序；支持报告修改功能，医生可依据与受测者的面诊情况及自身治疗经验，对受测者的系统评估报告进行个性化的修改；报告管理、预警管理、档案管理（详版档案）首次点击预览/下载，按钮会变色，便于识别已操作的文件；患者端提供语音读题及字体放大功能，满足临床的个性化需求。

23、搜索：系统支持根据姓名、性别、出生日期等对数据进行检索。

24、综合报告：可出具以个人批次任务为单位的综合报告。（提供系统功能截图）

25、▲针对添加任务过程中出现的不符合患者测评的量表，可自动进行筛选并给出说明。（提供系统功能截图）

26、报告格式多样：提供WORD、PDF两种格式的测查报告。

27、▲自主设置详版报告/档案内容：支持详版报告/档案自主设置，可以根据实际需要从测试目的、图片展示、测试时长、参考范围、重点提示、趋势图中选择相应的模块，组成相应报告/档案内容，可满足临床、科研等不同需求。（提供系统功能截图）

28、▲测试时长显示功能：系统可为测试结果的可信度提供参考，医保收费更合规。（提供系统功能截图）

29、手机端提供心晴计划模块：包含助眠、解压、国乐、轻音乐及自然声等放松训练，对不同症状人群进行不同的放松调节。

30、手机端提供心理健康知识科普及趣味测验，帮助体检者提升心理健康水平。

31、▲系统服务流程与数据格式符合并执行“中国心理学会心理学标准与服务研究委员会”所制定的国家标准，通过“中国心理学会心理学标准与服务研究委员会”专家委员会审核，并取得项目成果认证证书。（提供认证证书复印件）

32、★系统取得二类医疗器械注册证。（提供注册证复印件）

33、▲企业每年不定期举行线下心理测量培训班。（提供至少一期培训班记录相关证明）

三、商务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 | 合同签订后一个月内 |
| 2 | 售后服务 | 1、所有设备质保要求不少于两年。 2、对医院技术人员进行应用培训，直至操作人员会使用为止。 3、设备交付使用后，定期对设备进行维护保养，在保修期内提供免费维护保养服务两次。 4、保证所提供设备的配件10年供货期，承诺期内保证配件需求。 5、定期对机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查。 |
| 3 | 交货地点 | 泰兴市黄桥镇刘陈卫生院（泰兴市精神卫生中心）指定地点 |
| 4 | 包装运输 | 由供应商承担 |
| 5 | 付款方式 | 合同签订后货到安装验收合格后支付合同总金额的90%，安装验收满一年后付清10%余款。 |

四、采购标的的所属行业

参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件，本项目采购标的所属行业为 工业  。

- 评标办法及标准

# 一、资格性审查（通过/未通过）：

| 序号 | 评定标准 | 通过√ | 未通过X |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资格要求 |  |  |

# 二、符合性审查（通过/未通过）：

| 序号 | 评定标准 | 通过√ | 未通过X |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价超过限价作无效报价处理 |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性（是否电子签章） |  |  |
| 3 | 投标文件的完整性 |  |  |
| 4 | 不存在重大负偏离 |  |  |
| 5 | 星号要求均满足招标文件要求 |  |  |

三、评标办法：

本项目评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的综合得分为各评分项目汇总得分，最终得分为各评委所评定综合得分分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价（折扣）由低到高顺序排列。评审得分且投标报价（折扣）相同的，按技术方案得分从高到低顺序排列；技术方案得分仍相同的，用抽签方式确定中标候选人顺序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名第一的投标人放弃中标，或因其他情形不具备中标条件的，招标人可依次确定排名在前的其他投标人为中标候选人，也可依法重新组织采购。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额40%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目，小微企业不再享受价格扣除优惠政策。

四、评标内容及标准：

| 序号 | 评标项 | 评标标准及细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | 30 |
| 2 | 技术、性能、配置 | 评委根据采购文件中《招标技术规格及其他要求》，结合响应文件提供的佐证材料等进行评审： 1、标★号参数为关键技术指标，如有负偏离，作无效投标处理； 2、标▲号参数为重要技术指标，有一项负偏离扣3分，扣完为止； 3、除标★、▲外，其他为全部一般技术指标，每有一项负偏离扣１分，扣完为止。其中技术部分负偏离超过半数的，或该项分值得0分或经评委会评议负偏离可能实质性影响使用的，将判定为实质性不符合招标要求，做无效投标处理。 4、产品交付验收时，采购人将对技术规格要求中的关键技术指标进行逐一核实验收，如发现虚假应标，或无法实现关键技术指标功能，有权向采购主管部门进行举报，所有后果由成交供应商承担。 注：标注“★号、▲号”技术参数，须提供相关证明材料（包括制造商技术白皮书或Data Sheet或医疗器械检测所检测报告或国家承认的第三方机构出具的检测报告或厂家公开发行的宣传彩页等），并在响应文件技术参数偏离表备注栏中标注相应证明文件页码及相关证明条款，未提供相关证明材料、未标注页码或标注错误视为负偏离。 | 55 |
| 4 | 技术培训方案 | 投标人提供对用户的操作培训、业务功能培训等相关培训计划方案，除正常操作培训外，针对甲方是教学培训单位的特点，提出其他技术培训保障方案； 1、技术培训保障方案内容详实、科学、合理，考虑周全，培训计划针对性强、内容详实，培训人员配备齐全、技术水平高、分工明确、岗位设置科学合理，培训率承诺高，得5分。 2、技术培训保障方案内容详实、考虑较全，培训计划具体，培训人员齐全，培训率承诺较高，得3分。 3、技术培训保障方案表述简单，培训计划简单、培训人员较少，培训率承诺一般，得1分。 4、未提供方案或方案无可行性不得分。 | 5 |
| 5 | 售后服务实施方案 | 售后服务实施响应：根据投标人质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、本地化服务方案（江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容 1）售后方案内容详实、科学、合理，考虑周全，对产品质量管控措施要求全面到位，相关服务承诺内容详实，人员配备齐全，分工明确、岗位设置科学合理，人员配备齐全、设备配备齐全、先进者得5分； 2）售后方案内容详实、考虑较全，对产品质量管控措施要求到位，相关服务承诺内容具体，人员配备齐全、设备配备齐全者得3分； 3）技术培训保障方案表述简单，培训计划简单、培训人员较少，培训率承诺一般者得1分； 4）未提供服务方案的不得分。 | 5 |
| 6 | 质保期 | 投标人提供的售后服务承诺书需响应招标文件要求的免费质保期，满足不得分，超过1年加2.5分，最多得5分。 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |

五、推荐中标候选人:

汇总上述各项分值（保留两位小数,小数点后第三位四舍五入），按总得分由高到低的顺序排列,综合得分最高的为中标候选人。

# 第五章 合同条款

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得更改实质性要求。

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，采购人与中标人应按此签订采购合同。中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

医疗设备采购合同

甲方：泰兴市黄桥镇刘陈卫生院（泰兴市精神卫生中心）

地址：

电话：

乙方：

地址：

电话：

经甲、乙双方协商，就乙方销售给甲方的医疗设备，特订立本合同。

一、设备名称、厂家、型号、数量和价格。

| 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 成交价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计(大写): |  |  |  | （小写）：￥ |  |

1.上述价格含设备制造、包装、仓储、运输、退换货、安装、调试以及提供相应的培训，验收合格之前和质保期内备品、备件发生的所有含税费用，以及包装拆除物的清理费用。

2.质保期内的维护、保养（含设备所有部件）与技术支持等事项而发生的一切费用，均已包含在合同总价中，由乙方自行承担。

3.乙方未按本合同约定提交设备所产生的任何费用由乙方负责，甲方对由此所引起的任何价格变动不予承认。

二、设备详细配置清单见附件。

三、付款方式：

四、交货期：合同生效之日起       内货物运抵医院并安装完毕。

五、交货地点：泰兴市黄桥镇刘陈卫生院（泰兴市精神卫生中心）指定地点。

六、质保期：上述设备提供原厂质保期    年(全保)，所有维修配件均为原厂全新合格产品；质保期从设备安装调试验收合格并完成培训之日算起，保修期外乙方对本设备终身负责维修。

七、资质、质量要求及技术标准：

1．特别提醒条款：a、所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；b、所提供设备的投标文件、资料以及设备上的中文品名和型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号；d、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；e、其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。

2．乙方保证向甲方提供设备满足中国国家标准或相关行业标准。根据国家规定，如需要提供计量检定证书、3C认证证书和标记的设备及有关配置，必须提供上述证书和标记。

3．乙方保证所提供设备型号是最新的，且是上等材料和工艺制成、全新，并严格保持原包装，不得对原出厂设备进行改装，设备的生产日期不得早于实际安装日期前六个月，以设备出厂铭牌上标注日期为准，否则甲方有权要求乙方进行更换，并且保证10年正常运行所需的备品备件，否则造成的逾期交货等一切损失由乙方负全部责任。

4．乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。乙方所提供设备如验收不合格，根据甲方要求，乙方必须无条件换货或退货，货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，由此引起的一切损失由乙方承担。

八、设备包装、到货、安装和验收要求：

1.乙方提供的设备及其外观、包装、运输应按国家规定或颁布标准执行，按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。同时须满足产品彩页内容中所列全部规格、颜色、技术参数及功能要求和供方承诺的其它指标，并按要求提供相关证件，保证质量，否则由此引起的一切责任由乙方承担。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求，按照本合同或合同后附招标文件约定的时间、地点交货。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合后附招投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：品牌、型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.设备安装、调试合格后交甲方验收，之前所有事宜由乙方承担。设备安装时，乙方必须事先与甲方设备科联系，设备到达甲方医院时，乙方代表必须同时到达，由乙方负责卸货并搬运至甲方指定的地点，双方需一起现场开箱验货，按招标技术参数要求和投标文件及其承诺内容，安装合格后，填写设备安装验收表，双方签字确认，使用科室办理入库手续，如发现货物短缺、质次、损坏和规格不符等问题，应作详细记录，由乙方立即无条件调换或补齐，否则引起的一切后果由乙方承担。

6.乙方提供的设备必须能免费与我院现有的信息系统连接，若该设备涉及网络问题，甲方只负责提供一个网络接口，设备内部的局域网建设由乙方负责提供。如设备设有维修软件密码，乙方应保证无条件地为甲方永久免费打开。如设备软件升级，乙方负责免费软件升级，保证软件为在国内已取得注册证认证的最新、最高版本。

7.设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。

8.工程类项目乙方必须定期向甲方汇报工程进度，涉及隐蔽工程，再对将被下一工序所封闭前，乙方须通知甲方现场进行查勘确认。

9.如有设备具有远程维修诊断功能，乙方需在签订合同前告知甲方，并按甲方要求签订保密协议及承诺书后，乙方按照甲方要求负责免费为甲方安装，并在保证数据安全的前提下进行远程操作。

九、售后服务要求：

1．确保设备保修期内开机率为98%，如设备故障停机率超过2%（一年按365天计算，每年7天），每超过一天，保修期延长两周，或扣除相应设备尾款。

2．如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后2小时内予以响应，24小时到达现场维修，现场不能解决的提供同样型号的备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

3．保修期内乙方保证按照使用说明书要求提供上门保养服务，若使用说明书无特殊要求则提供每年2次的上门保养服务，并提供保养记录单，保修期外只收配件费，免收人工费。无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修，即由乙方派员到使用现场维修。乙方工程师来我院维修设备，必须事先与我院设备科取得联系，并做相应登记；在维修过程中需由甲方派员在场或甲方工程师共同完成维修工作，否则由此引起的一切责任由乙方负责。

4．乙方提供免费系统软件升级和全套技术资料（包括详细电路图、操作说明书、维修手册、操作流程卡及光盘），如技术资料不全，甲方有权不支付货款。

5.如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方保证无条件地为甲方免费打开，直至最底层维修模式。

十、技术培训：

在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，解答甲方人员提出的问题。

- 知识产权：

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

十二、信息保密：

甲乙双方对本合同及本合同相关的其它信息均负有保密义务。未经另一方事先书面同意，任何一方不得将该信息的任何部分向任何第三方或社会公众披露。本条款不受本合同有效期的限制。

- 违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的20%违约金。

2.如乙方不能交付货物，视为根本违约，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格、数量不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，视为乙方未完成交货义务，且应向甲方支付货款总额20%的违约金。

4. 如乙方逾期交货，则每日按货款总额0.1%扣除违约金，但该违约金总额不超过合同总金额的30%，违约金可以在每次应付款中直接扣除；如乙方逾期交货达两个月则视为乙方不能交付货物。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金，并还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.乙方未按本合同的规定提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的10%向甲方承担违约责任。

7.因乙方的违约行为给甲方造成损失的（包括所有直接和间接损失），如果违约金不足以补偿该损失部分的，甲方有权继续要求乙方赔偿甲方所有实际损失，并保留追偿的权利。

8.乙方对本合同所约定的设备价格负责，如果产生与设备价值、成本相关的任何法律纠纷由乙方承担，甲方不承担任何相关法律责任。

十四、争议解决

1.因货物的质量问题发生争议的，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.本合同如产生争议，甲、乙双方协商解决，协商不成将争议提交甲方所在地法院裁判。

十五、合同解除与终止

1.本合同签订后，任何一方无正当理由均不得单方解除合同，否则应按照本合同总价款的20%承担违约责任。

2.一方违约，经他方催告并在合理期限内仍未履行或整改到位的，守约方有权单方解除合同，并要求违约方按照本合同总价款的20%承担违约责任。合同解除文件自实际送达之日起生效，如发生拒收，则自合同解除文件向本合同中记载的甲乙双方联系地址发出之日起生效。

3.任何一方由于不能预料、无法控制且不能避免和克服的不可抗力事件而导致不能或暂时不能履行全部或部分合同义务的，可不负责任。但受不可抗力影响的一方，应尽快地将所发生的事件通知对方，并应在事件发生后15天内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方。

十六、合同签署地点：泰兴市黄桥镇刘陈卫生院（泰兴市精神卫生中心）。

十七、该设备招标文件、商务谈判文件、承诺书、合同附件、购销廉洁要求、诚信承诺书作为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等的法律效力。本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，自签订之日起生效。

十八、其它事项：　　　　　　　　　　　　　                        。

甲方：泰兴市黄桥镇刘陈卫生院（泰兴市精神卫生中心）            乙方：

甲方（签章）：                          乙方（签章）：

年  月   日                             年   月    日

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小企业声明函

八、技术要求响应及偏离表

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、投标所需其他材料

十二、资格证明文件参考格式

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、开标一览表

直接在苏采云系统里填写

六、分项报价表（分包号：**）（货物类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 七、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）  ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

## 八、技术及商务要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

## 1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

## 九、项目组人员（如有）

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

十、企业业绩（如有）

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

十二、资格证明文件（参考格式）

（说明：投标人须按“招标公告”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）

格式一：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

格式二：上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

格式三：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

格式四：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

格式五：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

格式六：投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）

格式七*****（本项目要求的其他资格条件）

格式一

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

格式二

上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

单位：万元

| 序号 | 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资本 |  |  |  |
| 2 | 实收资本 |  |  |  |
| 3 | 全部资产总值 |  |  |  |
| 4 | 固定资产总值 |  |  |  |
| 5 | 流动资产 |  |  |  |
| 6 | 平均流动资产余额 |  |  |  |
| 7 | 速动资产 |  |  |  |
| 8 | 流动负债 |  |  |  |
| 9 | 年末所有者权益 |  |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |  |
| 11 | 净利润 |  |  |  |
| 12 | 现金净流量 |  |  |  |
| 13 | 流动比率% （流动资产/流动负债） |  |  |  |
| 14 | 速动比率% （速动资产/流动负债） |  |  |  |
| 15 | 资产负债率% （总负债/总资产） |  |  |  |
| 16 | 应收账款周转率% （收入总额/平均应收账款） |  |  |  |
| 17 | 存货周转率% （销售成本/平均存货） |  |  |  |
| 18 | 资产报酬率% （收入/资产） |  |  |  |
| 19 | 净资产收益率 （净利润/平均净资产） |  |  |  |

格式三

依法“缴纳税收” 和 “社会保障资金”的相关材料

提供投标人参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；

格式四

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

投标人名称（电子签章）：

日期： __年月日

格式五

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（电子签章）：

日期：___年月日

格式六

资质证书（复印件）