标书编号：JSZC-320508-DLHX-G2025-0016号

公 开 招 标

招 标 文 件

招标单位：苏州市姑苏区疾病预防控制中心

招标项目：微生物质谱仪及配套设备

项目类别：货物类

苏州华厦招投标代理有限公司

二0二五年五月

总目录

第一章：投标邀请函

第二章：投标单位须知

第三章：投标文件格式

第四章：招标书

第五章：合同主要条款

第六章：评标方法、评标标准

第一章 投标邀请函

项目概况 微生物质谱仪及配套设备 JSZC-320508-DLHX-G2025-0016 招标项目的潜在投标人应在苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2025-07-03 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320508-DLHX-G2025-0016

项目名称：微生物质谱仪及配套设备

预算金额：83.000000万元

最高限价（如有）：捌拾叁万元整（¥830000.00）

采购需求：

微生物质谱仪及配套设备

合同履行期限：合同签订后15个工作日内交货并安装调试完成

本项目（是/否）接受联合体投标：否

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1.具有独立承担民事责任的能力； 2.良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动

3.具有有效期内的医疗器械生产(经营)许可资质;

## 三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起5个工作日（北京时间，法定节假日除外）

地点：苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025-07-03 09:30 （北京时间）

地点：苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.CA相关说明：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》， 时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接：

https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

2.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

4.请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购包1

单位名称：苏州市姑苏区疾病预防控制中心

单位地址：苏州市姑苏区平川路510号

联系人：丁维轩

联系电话：18361273531

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州华厦招投标代理有限公司

单位地址：江苏省苏州市高新区锦峰路198号纽威大厦8楼801室

联系人：周磊

联系电话：18351083660

3.项目联系方式

项目联系人：周磊

电话：68700399

第二章 投标单位须知

一、说明和释义

1.说明

1.1 本招标文件仅适用于苏州华厦招投标代理有限公司组织的招标活动。

1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3 本招标文件的解释权属于苏州华厦招投标代理有限公司。

2.词语释义

2.1 采购单位:具体组织实施招标活动的法人。

2.2 投标单位:经认定有资格响应招标,参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3 响应:投标单位根据代理人或采购单位发布的招标文件,编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4 合同:采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的书面形式所达成的协议,包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5 甲方(采购单位):合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6 乙方(供货方):合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7 伴随服务:根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，比如运输、下力、保险、提供技术援助、培训、配合措施、服务响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8 知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9 天:日历日。

2.10 服务地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.11 合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后采购单位应支付乙方的价款。

2.12 不可抗力:不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

二、投标单位

3.合格投标单位的范围

一般资格要求：

3.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6 法律、行政法规规定的其他条件；

3.7具有有效期内的医疗器械生产(经营)许可资质

注：本项目不接受联合体投标；

4.投标委托

4.1 如投标单位代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见第三章）。

5.投标费用

5.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标单位自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.相关法规要求：

6.1本次采购清单中涉及政府采购协议供货产品的，供应商须按照苏州市政府采购共享江苏省级最新一期的政府采购协议供货中标结果的基础上提供响应产品，其产品及服务必须同时满足采购文件及协议供货的相关要求，描述不一致时从优选择，否则其投标文件将被拒绝。

6.2根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知，若本次采购的产品属于《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》中的品目范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.3联合体投标：不涉及

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

8.招标文件的质疑、澄清

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知（供应商进行网上报名后在报名系统中自行下载采购文件，报名日期视同为依法获取采购文件日期）其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

8.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑时与质疑函一并提交“投标确认函”。

8.3采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

8.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

8.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

8.4.2质疑项目的名称、编号；

8.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

8.4.4事实依据；

8.4.5必要的法律依据；

8.4.6提出质疑的日期；

8.4.7网上报名确认单。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

8.4.7质疑接收人：苏州华厦招投标代理有限公司：周磊

质疑接收方式：现场递交或邮寄（拒绝到付）

质疑接收地址：苏州市虎丘区锦峰路198号纽威大厦8层

质疑联系电话：18351083660/（0512）68700399

9.招标文件的修改

9.1在投标截止时间15日前，招标代理人无论出于自己的考虑，还是出于对投标单位提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

9.2招标代理人对招标文件的修改，将以政府采购信息媒体上发布更正公告的形式通知每一个投标单位。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标单位具有约束力。

9.3为使投标单位有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标代理人可酌情推迟投标截止日期和开标日期，于投标时间截止前将在政府采购信息媒体上发布变更公告。

10.投标的澄清

10.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

10.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

10.3本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

四、投标文件说明

11.投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

11.2 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标单位不利的后果，采购代理机构概不负责。

12.投标文件的组成和顺序

12.1投标书一（报价部分） (格式见第三章)：

12.1.1投标函；

12.1.2法定代表人授权委托书；

12.1.3开标一览表(统一格式见第三章，用于唱标)；

12.1.4投标单位证明其符合资格要求的证明材料（由采购代理机构在开标后进行现场审核，资格审核不通过的投标单位不得进入下一步技术评审部分）

12.2投标书二（技术部分及资格证明文件，不得出现价格）：

12.2.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

12.2.2投标单位情况表（格式见第三章）；

12.2.3投标单位营业执照副本、税务登记证副本复印件或三证合一的营业执照复印件；

12.2.4投标单位法定代表人身份证复印件、投标单位被授权委托人身份证复印件（如有授权）；

12.2.5投标产品数量、规格、品牌型号、性能、技术指标说明与描述、质量要求、交货期说明等；

12.2.6针对本项目的具体实施方案；

12.2.7人员配备一览表；

12.2.8《商务条款偏离表》、《服务要求条款偏离表》，投标单位的投标文件与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定；（格式见第三章）

12.2.9服务期间与其他单位、部门的综合协调方案；

12.2.10分别阐述项目工作人员安排计划；

12.2.11《企业类似业绩一览表》、《类似业绩业主反馈表》（如有），（格式第三章）

12.2.12其它有关资格证明文件：

注：投标单位必须提交上述12.1、12.2.1—12.2.7款规定的资料。否则，投标文件将因未实质性响应招标文件而被拒绝。

12.3投标文件由“12.1”、“12.2”款规定的内容共同组成，其中“12.1”的全部资料不可缺少，“12.2”按规定提交，否则，投标无效。

13、投标文件编制要求

13.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

13.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

13.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

13.4《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

13.5投标报价（编制）要求的说明

13.5.1除非合同中另有规定，投标单位对《投标报价表》 中的全部内容的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.5.2投标单位应按《投标报价表》中的全部内容计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

13.5.3投标单位应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标单位可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

13.5.4 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

13.5.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

13.5.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

14、投标文件的签署

投标文件每一页均应加盖供应商电子签章，如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

15、投标保证金

本项目不收取投标保证金

16、投标文件的有效期

16.1自投标截止时间之日起 90 天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标单位协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。

五、投标文件的递交（上传）

17、投标截止时间

17.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

17.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

17.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

17.4投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.5投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

18、开标

18.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

18.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

19、资格审查

19.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标单位的资格进行审查。

19.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

19.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

19.2.2查询渠道：“信用中国”、“信用江苏”及中国政府采购网上的信用信息。

19.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

19.3经采购人或者采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，投标无效。

19.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参与同一合同项下的投标活动。

19.5通过上述资格审查的合格投标单位不足3家的，不得评标。

20、评标委员会

20.1评标委员会（以下简称评委会）成员依法组建；

20.2评标委员会将对符合资格的  投标单位的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

20.3评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

20.3.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

20.3.2要求投标单位对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

20.3.3对投标文件进行比较和评价；

20.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购单位委托从中确定中标单位；

20.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

20.4评委会成员应当履行下列义务：

20.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

20.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

20.4.3对评标过程和结果，以及投标单位的商业秘密保密；

20.4.4参与评标报告的起草；

20.4.5配合招标采购人答复投标单位提出的质疑；

20.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

21、保密要求

21.1评标将在严格保密的情况下进行。

21.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

22、对投标文件初审

22.1评委会将对资格符合的投标文件进行符合性审查。即依据采购文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。投标单位存在下列情况之一的，投标无效：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（六）不同投标单位的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（七）不同投标单位的投标文件存在“视为串通投标”的情形；

（八）投标单位的报价存在选择性的；

（九）投标单位的报价或响应只响应了项目中部分招标内容；

（十）投标单位拒绝修正错误影响评标的；

注：招标文件规定的其它无效情形

22.2实质性响应的投标应该是与采购文件要求的条款相符。不得限制合同中买方的权利或投标单位的义务，也不得对其他实质性响应的投标单位的竞争地位产生不公正影响。

22.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标单位作出必要的澄清、说明或者补正。

22.4投标单位的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标单位的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.5投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

22.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

22.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

22.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知规定经投标单位确认后产生约束力，投标单位不确认的，其投标无效。

22.6评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.7除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

22.8采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标单位不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

22.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

23、废标

23.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

23.1.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

23.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.1.3投标单位的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的；

23.1.4因重大变故，采购任务取消的；

23.1.5投标单位未携带正确的CA证书对电子投标文件进行解密或解密失败的。

23.2 废标后，采购代理机构将发布废标公告。

24、投标文件的评价和比较

24.1评标委员会将仅对按采购文件有关规定确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。

24.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

24.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、确定中标原则：

评标委员会根据投标单位资格审查情况，投标文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分和汇总评分结果。

评标委员会根据评审后得分由高到低顺序排列，向采购人推荐中标候选人。

根据评标委员会推荐和招标采购单位确定的中标候选人，采购人或者采购代理机构应当自中标单位确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，投标单位如有质疑，应于中标公告公示期满之日起七个工作日内向招标代理人提出。

八、发出中标通知书

25.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

25.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

25.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、告知招标结果

26.1 对未通过资格审查的投标单位，告知其未通过的原因。

26.2 根据《中华人民共和国财政部令第87号》第六十六条规定，有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。故招标代理人对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。

十、签订合同

27.1中标供应商应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

27.2招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3中标单位无正当理由不得拒绝签订政府采购合同。

十一、其他事项

28、中标服务费

中标服务费率：根据以下的收费标准支付中标服务费。该费用应在领取中标通知书时付清。

中标服务费：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%

预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%

预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%

预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%

预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%

说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。

本次中标服务费为：12450元，账号信息：苏州华厦招投标代理有限公司，开户行：江苏银行苏州科技城支行，账号：30530188000070877。

29、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（投标单位）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系                （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                       （单位名称）的                 （姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州华厦招投标代理有限公司组织实施的编号为JSZC-320508-DLHX-G2025-0016号的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

2、投标函

投标函

苏州华厦招投标代理有限公司：

我们收到贵公司JSZC-320508-DLHX-G2025-0016号招标文件，经仔细阅读和研究，我们同意招标文件的各条款要求并决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，包括全部产品、人工、机械设备、保险、劳保、各种税费、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、代理服务费等各项应有费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我们愿意提供招标代理人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果我们中标，我们愿意在签订合同时按招标文件中要求支付中标服务费。

9、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求采购单位提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                        联系人：

地址：                          邮政编码：

联系电话：                      传    真：

投标单位：（盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年     月     日

3、开标一览表

开标一览表

| 项目名称 | 综合单价 （元） | 投标总价 （元） |
| --- | --- | --- |
| 微生物质谱仪及配套设备项目 |  |  |
| 合计：大写： 小写： |  |  |

投标单位：（盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）      年  月  日

注：本表中的报价为综合报价，应包括全部产品、人工、机械设备、保险、劳保、各种税费、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、代理服务费等各项应有费用。

4、投标报价表投标报价表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终报价 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：         年     月    日

5、商务条款偏离表

商务条款偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标单位的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标单位对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

6、服务要求条款偏离表

服务要求条款偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的服务要求条款 | 投标文件的服务要求条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标单位应对照招标文件服务要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标单位对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：       年     月     日

7、工具及易耗品清单表

工具及易耗品清单表

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

8、项目组人员一览表

项目组人员一览表

| 序号 | 岗位 | 数量 | 年龄 | 性别 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

9、企业类似业绩一览表

类似业绩一览表

投标单位名称：_________________________

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 服务范围 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：投标文件中须附合同复印件，否则将不作为评标的依据。以合同签订日期为准。

法定代表人（或授权代理人）签字或盖章：

投标单位（公章）：

10、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州华厦招投标代理有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320508-DLHX-G2025-0016号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（盖公章）：

法定代表人或被授权委托人：

年　	 月 	日

11、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 |  | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |  |
| 资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 最近一年 万元 |  |  |
| 实现利润 | 最近一年 万元 |  |  |  |  |
| 营业面积 （含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

12、中小企业声明函

中小企业声明函

：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于  工业  行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于  工业  行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年  月  日

13、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

第四章 招标书

受苏州市姑苏区疾病预防控制中心的委托，苏州华厦招投标代理有限公司作为招标代理人，为委托人拟采购的微生物质谱仪及配套设备项目进行国内公开招标。

- 一、招标编号：JSZC-320508-DLHX-G2025-0016号

二、招标内容：微生物质谱仪及配套设备项目

三、预算金额：捌拾叁万元整（￥830000.00元）

四、采购内容：

采购设备列表

| 序号 | 采购项目 | 项目名称 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主设备 | 微生物质谱仪 | 1台 | 用于样品中微生物（细菌，丝状真菌，酵母，分枝杆菌等）的快速鉴定 |
| 2 | 配套设备 | -80℃医用冰箱 | 1台 | 低温保存样本试剂 |
|  |  | 生化培养箱 | 1台 | 细菌鉴定前期培养 |

核心设备：微生物质谱仪

- 一、主设备   微生物质谱仪

- 要求：

1．主要用途：用于样品中微生物（细菌，丝状真菌，酵母，分枝杆菌等）的快速鉴定。

2．硬件指标：

2.1激光器：固态激光器，激光输出方式为光纤输出，可靠性更高，激光发射次数≥20亿次；

★2.2检测器：打拿极电子倍增器，最大暗电流<1pA，无外加信号放大器的情况下，增益≥10^6；

★2.3采集卡：精度≥12bit，最大输入电压≥±6VDC，信号采集精度更高；

★2.4工作站：质谱仪主机机体带触摸屏或加装电脑及显示器；

2.5生物安全过滤器：0.01μm高精度泵口过滤器，可过滤99.99%病原微生物，生物安全风险控制更有效；

3. 软件指标：

3.1 自动化数据采集，图谱实时刷新，可根据样品信号强度和分辨率自动调整激光能量、采集位置和采集次数来自动获得高质量蛋白质量指纹图谱；

3.2具有混合菌提示功能；

3.3可选择中、英文界面，鉴定结果可选择中文；

4.检测性能：

4.1分辨率：≥3600（血管紧张素原：m/z= 1760.01 (M+H)+）；

4.2灵敏度：BSA(1pmol/uL，分子量约66kDa)信噪比≥10；

4.3重复性：质荷比变异系数应小于0.02%；

4.4质量准确性：示值误差≤100ppm；

5. 数据库：

★5.1数据库具有自主知识产权，包含可鉴定微生物的数量>5000种，数据库具备在线升级；（提供数据库资料证明）

5.2 增强罕见菌和新发病原体微生物的鉴定能力，鉴定数据库需包含不限于炭疽、霍乱弧菌、伤寒沙门菌、肺炎链球菌、牛布鲁氏菌、羊布鲁氏菌、犬布鲁氏菌、军团菌属、白喉棒状杆菌、产气荚膜梭菌等高致病性菌株数据。确保验收时可现场验证通过；

★5.3 丝状真菌数据库数量≥450种，且包含白色红曲、冠突曲霉、黄曲霉、短孢弯孢、草酸青霉、橙色红曲、蜂蜜曲霉、黑根霉、酱油曲霉、燕麦镰刀菌、纸葡萄穗霉等真菌。确保验收时可现场验证通过；

★5.4 分枝杆菌数据库数量≥170种。确保验收时可现场验证通过；

5.5 数据库支持用户自行扩增数据库或是自建数据库；

6.消耗品：

6.1可提供质谱样本预处理试剂（包含基质及前处理试剂）；

★6.2可提供投标同品牌并取得医疗器械注册证的质谱鉴定校准品或质控品；

6.3标配涂菌笔1支，方便点样；

- 资质证书：质谱仪取得用于微生物鉴定的医疗器械注册证，可对医疗机构鉴定数据进行复核确认；

- 8.配置要求：

8.1 台式MALDI-TOF微生物质谱鉴定仪1台（包含激光器，离子源，检测器，飞行管、真空系统、触摸屏工作站）

8.2 数据库及软件1套（包含微生物数据库，微生物采集与分析软件，IVD版本软件）

8.3 样本预处理试剂1盒

8.4 涂菌笔1支

8.5 靶板3盒

8.6 靶托3块

- 8.7 UPS不间断电源1台

- 二、配套设备及试剂

-80℃医用冰箱

- 箱内温度：-40℃~-86℃可调；

★2、有效容积：≥330L，整机装箱量（2ml冻存管容量）21600份样本；

3、微电脑控制， LED 显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存；

4、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；

5、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高；

6、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；

★7、符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书；提供中国质量中心节能证书和环保证书；

8、进口品牌压缩机2个，功率≤900W；

★9、25℃环温时，耗电量应小于9 Kw.h/24h；提供实验室符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告；

10、标配USB接口，可导出全部数据，实现数据的可追溯性；

★11、多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）；

★12、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险；

13、可选配RS485，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态；

14、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁；

15、2个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封。整机共计5层密封，保温效果好；

16、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快；

17、使用航空真空隔热材料VIP，厚度≥15mm，箱体发泡层厚度≥130mm，保温效果好；

★18、具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门；

19、箱体后背≥2个测试孔设计，方便实验使用和监控箱内温度；

20、外部尺寸（宽x深x高）≤830*900*1850mm；内部尺寸（宽x深x高）≤470*630*1200mm；

生化培养箱

1、容积：≥160L；

2、温度控制范围， 0℃~70℃；

3、产品不可叠使用、左开门方式；

4、7寸彩色触摸显示屏，方便观察及操作；

★5、温度均匀性：±0.5 at 37℃，温度波动度：±0.2 at 37℃，27点测试；

6、At 37℃ 开门30S，关门后5min温度恢复至标准要求以内；

7、镜面304不锈钢内胆、冲压成型、大圆弧角、方便清洁；

8、内胆底部带有排水槽，方便排水；压机舱带有接水盒，热气蒸发自处理；

★9、多种故障报警：高/低温报警、超温报警、门开报警、模式结束报警、传感器故障报警等；多种报警方式：声音蜂鸣报警、触摸屏显示报警、APP推送报警（选配物联模块）；

★10、多重保护机制：软件超温保护、独立机械温控开关、过流保护器、压缩机保护延时等；多种运行模式：固定模式、预约固定模式、程序模式、预约程序模式，根据用户不同使用场景进行模式切换；

11、具有可编程程序模式设置功能，用户可以根据使用场景，编辑存储不同样本的培养程序，每个培养程序中可以进行多温度段、时间段，循环次数的设定；

12、双层门体及双层密封结构设计、内胆分离式一体成型发泡工艺、柜口加热特殊工况防凝露技术；

13、配置大容量数据存储空间，可存储15年以上数据，实时存储培养箱运行数据、事件记录、报警记录，数据可永久保存，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，实现数据的可追溯性；

★14、具有留言/记事本/公告功能，方便多用户共用一台培养箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本备忘，可实现无纸办公；

★15、具有参数配置功能，可通过USB数据接口上传和下载配置文件，将一台培养箱的设置参数和数据等信息复制到其它培养箱；

★16、具有事件记录功能，能够记录开门、设置更改、数据上传下载、账号登录等信息，且所有记录信息能够下载，实现数据存档追溯；

17、配置PT100主温传感器：1根；

18、配置无线网络连接功能；

19、配置35mm 测试孔；

20、配置钢丝搁架：2个，尺寸(宽*深)：≤490*470；

21、配置箱内LED照明灯；

22、配置USB数据接口，实现数据的上传、下载；

23、配置RS485通讯接口，可实现多台组网，并能够与计算机连接，实现数据通讯及监控；

24、配置远程报警接口，可连接报警装置实现监控，用户可自定义报警限度；

25、内部尺寸(宽*深*高)≤520*530*620mm；外部尺寸(宽*深*高)≤760*860*1400mm；

五、综合说明：

1.以上规格、技术参数及要求中若有品牌型号或品牌导向，则仅供参考。以上规格、技术参数及要求中固定数值根据实际情况可适当调整，但不得影响甲方实际使用，否则做废标处理。

2、投标总价：报价为综合报价，应包括全部产品、人工、机械设备、保险、劳保、各种税费、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、代理服务费等各项应有费用。

3、验收标准：

1)投标单位需提供已完成的相关内容的完整书面资料；

2)验收时中标方须出具质保的证明；

3)符合货物本身的规格、技术条件及乙方承诺的其它指标；

4)货物的验收时间：货到安装调试完成后七工作日内；

5）验收标准：中标单位需负责中标货物通过招标单位的验收；

4.交货日期：合同签订后15个工作日内交货并安装调试完成。

5.项目地点：甲方指定地点（具体以实际服务地为准）

6.伴随服务（包括售后服务）：

自安装调试验收合格交付使用之日起算，提供两年免费质保服务，用户使用在质保期内如出现质量问题，乙方应提供及时周到的售后服务，在接到甲方报修通知后乙方将免费维修，并在1小时做出响应，4小时内到达现场，24小时内维修完毕。如果中标单位无法及时完成维修及修复，甲方有权安排第三方进行维修及修复，费用由乙方承担。对保修期外的产品只收取材料成本费，免收人工费（人为损坏除外）。所配备的货物，其质量应符合相关的国家标准或行业标准，并具有相应的产品质量证明。各种货物的安装使用应符合国家或行业标准。

7.凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以苏州市政府采购网上信息公告为准。投标单位通过“苏州市政府采购网”自行查看相关补充通知内容。

第五章 合同主要条款

甲方：苏州市姑苏区疾病预防控制中心

联系人：

电话：

联系地址：

乙方：（中标单位）

联系人：

电话：

联系地址：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，根据苏州华厦招投标代理有限公司招标编号为JSZC-320508-DLHX-G2025-0016号的招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格及数量详见供货一览表。

第二条 合同总价款

本合同项下货物总金额为（大写）人民币       ，（小写）￥：    元整。

本合同总价款包括全部产品、人工、机械设备、保险、劳保、各种税费、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、代理服务费等各项应有费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：签订合同生效后十天内支付30%预付款（乙方需同时提供等额保函交至甲方），全部货物安装完毕并经甲方验收合格后支付至合同金额的95%，余款质保期满一年后一次性付清。

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不提供预付款或降低预付款比例。

支付方式：数字人民币支付

第四条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、中标通知书；

2、乙方的投标文件；

3、乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

4、招标文件及其附件；

5、合同附件；

- 6、甲乙双方商定的其他文件等。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1、乙方所提供的货物的参数规格应与招标文件规定的参数规格及所附的“参数规格响应表”相一致；若技术参数无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和招标的要求。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第七条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第八条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后，按合同要求将货物交付至指定地点，具体地点由甲方指定的配送企业确定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物到货验收包括：生产厂家名称、品牌、规格、数量、外观质量、货物包装是否完好及该批次货物出厂检测报告。

4、乙方应将所提供货物的配送清单交付给甲方指定的配送企业；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

第九条 履约保证金（保函）：无

第十条 伴随服务／售后服务

自安装调试验收合格交付使用之日起算，提供两年免费质保服务，用户使用在质保期内如出现质量问题，乙方应提供及时周到的售后服务，在接到甲方报修通知后乙方将免费维修，并在1小时做出响应，4小时内到达现场，24小时内维修完毕。如果中标单位无法及时完成维修及修复，甲方有权安排第三方进行维修及修复，费用由乙方承担。对保修期外的产品只收取材料成本费，免收人工费（人为损坏除外）。所配备的货物，其质量应符合相关的国家标准或行业标准，并具有相应的产品质量证明。各种货物的安装使用应符合国家或行业标准。

第十一条 违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

1、甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

（3）甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

2、乙方违约责任

（1）乙方不能交货（逾期超过七天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

3、不可抗力

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

4、索赔：

（1）如在货物交付、使用过程中，甲方发现货物的品质与合同内容有不符或者根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，货物内容、质量、规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。甲方因补救措施所承担的应由乙方承担的费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。

（2）索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

1）乙方同意退货，并返还甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2）从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

第十二条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同的，履约保证金不予退还。

第十三条 合同的转让

乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、乙方的投标文件、乙方在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。

3.本合同一式伍份，甲方贰份，乙方贰份、招标代理公司壹份，各份具有同等法律效力。

4.本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章后生效。

甲方：                                 乙方：

法定代表人（授权代表）：               法定代表人（授权代表）：

签约日期：                             签约日期：

开户行：

账户：

第六章 评标方法、评分标准

一、评标方法：

1.本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标候选人。

2.评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3.对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算得分；计算出每个投标单位的得分，加上价格得分即为每个投标单位的综合得分。

4.如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由代理机构组织以抽签方式确定中标候选人。

5.针对中小型企业的评审加分：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

二、评分标准：

（一）价格分（30分）

第一步：投标报价在等于或者低于采购预算价格的，为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：以满足招标文件实质性要求且投标价格最低的投标有效报价为评标基准价，其价格分为满分，即30分。其他有效投标报价分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（基准报价/投标报价）×30％×100（保留到小数点后二位四舍五入）

（二）技术参数、性能等比较（20分）：

所投产品的技术参数须按照招标文件中列出的“技术要求”，在投标文件逐项对照说明投标产品的技术情况。打“★”号技术参数为重点参数，必须在投标文件中提供原厂盖章的技术支持资料（包括但不限于原厂的DataSheet、说明书、手册、彩页、检测报告等），有一项得1分，最高得20分。如未提供证明材料，则对应项不得分。

（三）项目实施方案40分

1、本项目的交货工期保障计划方案比较（8分）

投标人根据本项目特点，制定交货工期保障计划方案。方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得8分；方案基本合理、可行性较强、操作性较强、与项目实际基本贴合的得5分；方案不全面、可行性较差、操作性较差、与项目实际基本贴合的得3分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的不得分。本项最高得8分。

- 2、投标人培训方案情况比较（8分）

- 包括培训内容、时间、地点、人次、调试、配置及使用技能、业务人员培训、应用操作及使用等。培训方案详细具体，可行性高的得8分；培训方案较为详细具体，可行性较高的得5分；只提供了少部分方案内容且方案简单得3分；未提供不得分。

3、售后服务方案（8分）

投标人根据本项目特点，制定售后服务及质量保证方案。方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得8分；方案基本合理、可行性较强、操作性较强、与项目实际基本贴合的得5分；方案不全面、可行性较差、操作性较差、与项目实际基本贴合的得3分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的不得分。本项最高得8分。

- 4.本项目产品安装、调试验收方案比较（8分）

投标人根据本项目特点，制定产品安装、调试验收方案。方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得8分；方案基本合理、可行性较强、操作性较强、与项目实际基本贴合的得5分；方案不全面、可行性较差、操作性较差、与项目实际基本贴合的得3分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的不得分。本项最高得8分。

5、针对本项目的应急和重大故障解决方案（最高为8分）

根据投标单位针对本项目的应急和重大故障解决方案评定，包括应急和重大故障预防措施，以及出现问题的响应时间、补救措施等：应急和重大故障解决方案内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际情况，可行性高的得8分；应急和重大故障解决方案内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性一般，可行性一般的得5分；应急和重大故障解决方案内容阐述粗略或无阐述，无针对性，可行性较差的得3分；未提供相关说明或或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

（四）投标单位综合实力10分

1、体系认证证书：投标单位（或所投产品生产厂家）具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的有一项得2分，本项最高6分。（注：投标文件中须提供证书复印件或国家认监委官网查询截图并加盖投标单位公章，不提供、不符合或不完整的不得分。)

2、投标人履约能力比较：提供投标单位（或所投产品生产厂家）自2021年1月1日(以合同签订日期为准)以来类似投标产品业绩（以合同复印件为准），提供一份得1分，最多4分。投标文件中提供合同完整复印件，提供不全的不得分。

注：

1.评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，仅以按上述要求实际提供相关证明的材料作为评标依据。

（全文完）

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。