招　标　文　件

项目名称：农业农村部兽用疫苗分子设计与制剂公共研发平台等2个建设项目仪器设备采购

项目编号：JSZC-320111-ZCZB-G2025-0006

（货物类项目，非专门面向中小企业）

采 购 人：南京国家现代农业产业科技创新中心管理办公室

代理机构：江苏臻采招标代理有限公司

二 ○ 二 	五 年 六 月

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	16

第四章  采购需求	25

第五章  评标方法与评标标准	62

第六章  投标文件格式	65

# 第一章  投标邀请

受南京国家现代农业产业科技创新中心管理办公室的委托，江苏臻采招标代理有限公司就农业农村部兽用疫苗分子设计与制剂公共研发平台等2个建设项目仪器设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况：农业农村部兽用疫苗分子设计与制剂公共研发平台等2个建设项目仪器设备采购招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025年07月18日 14:00（北京时间）前上传投标文件。

- 一、项目基本概况

- 1.项目编号：JSZC-320111-ZCZB-G2025-0006

- 2.项目名称：农业农村部兽用疫苗分子设计与制剂公共研发平台等2个建设项目仪器设备采购

- 3.预算金额：人民币420.73万元

- 4.最高限价：人民币420.73万元

- 投标报价超过政府采购预算和最高限价的为无效报价，按照无效投标处理。

- 5.项目需求（简介）：南京国家现代农业产业科技创新中心管理办公室拟采购农创中心兽用疫苗分子设计与制剂等2个农业农村部公共研发平台仪器设备一批。

- 6.交货期：合同签订后，国产设备60天内完成全部货物到位且安装调试完毕；进口设备120天内完成全部货物到位且安装调试完毕。

- 7.本项目 部分品目接受 进口产品投标，详见第四章设备清单。（本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。）

- 8.本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件并加盖公章，或者自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度的财务报告或银行出具的企业资信证明，法人或者其他组织成立未满一年的可提供近半年内任一月的资产负债和利润表）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前依法缴纳税收及社会保险的凭据。依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明）；

5.参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购，执行价格扣除优惠政策，投标人为小微企业的，报价给予10%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（三）特定资格要求：如使用进口产品响应，而响应供应商非所投产品的制造商，则必须具有所投产品制造商或其驻中国办事机构或制造商授权的中国境内最高级别代理机构针对本项目的专项授权书。本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（四）拒绝下述投标人参加本次招标活动：

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.投标人在投标截止日前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单的投标人。（须提供网页截图）

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：江苏政府采购网

3.方式：在苏采云电子交易平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击供应商→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子文件并进行操作。

4.售价：200.00元(支付方式详见附件“采购文件登记表”）。

四、提交投标文件截止时间和地点

1.截止时间：2025-07-18 14:00 （北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

本次公开招标公告期限为5个工作日。

- 六、开启

1.时间：2025年07月18日下午14：00。

2.地点：南京市秦淮区蓝旗街6号秦淮硅巷柳树湾科技园15号楼4楼会议室。

七、其他补充事宜

1.招标代理编号：NJDCX-202506121625。

2.本次采购不收取投标保证金。

3.现场勘察及答疑：采购人不组织集中考察或答疑，供应商如果对采购需求有疑问请咨询采购单位联系人。

4.根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取招标文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日前办理登记注册手续。

5.供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京市政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

6.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》(以下简称“操作手册”)进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址:http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。苏采云系统南京地区客服热线：025-83633744、025-83633743。

7.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南京国家现代农业产业科技创新中心管理办公室

地址：江苏省南京市浦口区行知路8号

联系人：生部长

电话：025-58281833

2.代理机构信息

单位名称：江苏臻采招标代理有限公司

单位地址：南京市秦淮区蓝旗街6号秦淮硅巷柳树湾科技园15号楼4楼

联系人：刘玲

联系电话：025-85382797转8004

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告对投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏臻采招标代理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标代理机构收取标书工本费与中标服务费。招标代理服务费按照江苏省招标投标协会“《江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招协【2022】002号”标准的收取。招标代理费由中标供应商领取《中标通知书》前支付给代理机构。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以招标文件内的格式为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表，所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为开标之日后九十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件“第二章第26.1.2条规定”做无效投标处理。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构联系。

22、评标

22.1 代理机构将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人，或根据采购人委托直接确定中标人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知具体原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内的。（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理

26.3.1如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（1）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

代理机构和采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（代理机构和采购人不接受未填写快递运单的快件）。

28.5 以下情形的质疑不予受理：

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起三十日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，凭政府采购合同选择相应的金融机构办理融资贷款。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏臻采招标代理有限公司项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：合同签订后国产设备60日历天完成全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付买方使用；进口设备120日历天完成全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付买方使用。

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

1.8乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

二、合同金额

2.1 本合同项下货物总价款为（大写）            人民币，分项价款详见《报价表》。

本合同总价款包含以下内容：

（1）货物设计、制造、包装、仓储、运输、装缷、保险、安装、调试及其材料、交付后抽样检测等；

（2）验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用；

（3）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（4）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（5）供应商认为需要的其他费用。

本合同为固定单价合同，合同执行期间合同单价不变。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、质量保证

4.1乙方所提供的货物的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

4.2乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4.3生产过程中甲方有权至乙方生产现场检验产品质量，如发现产品质量出现问题，甲方有权要求乙方重新按照符合质量标准的要求进行返工，由此引起的任何费用均由乙方承担。

4.4产品交付后，甲方有权对产品进行破坏性检测，如发现交付的产品与样品、检测报告、相关执行标准有差异，乙方须无偿更换为符合要求的产品，并承担由此对甲方带来的损失。

五、知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

六、产权担保

6.1乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

7.1中标（成交）供应商应按以下第（1）方式向采购人缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

7.2履约保证金的有效期至货物验收合格时止。

7.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

7.4履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后个工作日内无息退还给乙方。

八、合同转包或分包

8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、合同款项支付

9.1本合同项下所有款项均以人民币支付。

9.2本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第9.3款的约定支付。

9.3付款条件：

（1）签订合同后，货物订单发出，凭发票支付合同总价款的40%；供应商完成全部产品安装、调试，正常使用30日后，经采购人验收合格，签署《验收报告》，凭发票支付合同总价的60%。

注：有质量问题时，采购人暂扣尾款直至成交方修复好产品缺陷并赔偿采购人损失；有质量问题，一次性给采购人造成经济损失达到合同总价的2.5%以上或累计经济损失超过合同总价的5%时，成交方须承担修复责任，同时还应继续赔偿采购人经济损失。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为    年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

11.6除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

11.7若招标（采购）文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；

（2）所购货物按乙方投标（响应）承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行；

（5）若货物故障在检修8小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复；

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

（7）保修期后的货物维护由双方商定。

十二、项目验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

12.7乙方应当在合同签订后国产设备60日历天完成全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付买方使用；进口设备120日历天完成全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付买方使用。地点由甲方指定。招标（采购）文件有约定的，从其约定。

12.8乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

12.9货物的到货验收包括：（1）型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好；（2）验收方法：依据招标（采购）文件、投标（响应）文件所承诺的技术要求，制定的设备验收指标标准（详见合同附件1）。

12.10乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

12.11货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和甲方的招标（采购）文件、乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件1载明的标准，并不低于国家相关标准）。

十三、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的0.05%违约金。

14.2甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

14.3如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金。

14.4乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的0.5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通 知自到达乙方时生效。

14.5乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

14.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第14.3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

14.7乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

14.9乙方在承担上述14.4-14.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

14.10甲方有权依据政府采购相关法律法规，邀请相关行业专家及本项目其他投标供应商或第三方检测机构共同参加，按照合同附件1的标准进行设备交货验收。所有技术参数指标均须与招标文件要求的技术指标或投标文件承诺的技术指标一致，如有不符，属于乙方投标虚假承诺，甲方有权拒收货物。

14.11乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足投标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方退回全部预付货款并支付不少于合同总价10%赔偿金。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

16.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第1种方式解决争议。

16.3仲裁期间本合同应继续履行。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.2本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目

二、设备清单

| 序号 | 项目名称 | 仪器设备名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口 | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 农业农村部兽用疫苗分子设计与制剂公共研发平台 | 小型液体灌装系统 | 1 | 套 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 2 |  | 透射电镜样品前处理设备系统 | 1 | 套 | 不接受 | 核心产品 | 工业 | 货物 |
| - 3 |  | 叠加式智能组合恒温培养振荡器 | 1 | 台 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 4 |  | 倒置相差显微镜成像系统 | 1 | 套 | 接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 5 |  | 体视显微镜物镜 | 1 | 套 | 接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 6 | 农业农村部农药风险监测与创新应用公共研发平台 | 高通量加压流体萃取及真空平行浓缩系统 | 1 | 套 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 7 |  | 微生物电穿孔仪 | 1 | 台 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 8 |  | 台式浊度仪 | 1 | 台 | 接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 9 |  | 全自动培养基分装仪 | 1 | 台 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 10 |  | 全自动培养基制备器 | 1 | 台 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 11 |  | 防爆冰箱 | 2 | 台 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 12 |  | 药品保存箱系统 | 1 | 台 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 13 |  | 普通冰箱 | 8 | 台 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 14 |  | 球磨仪 | 1 | 台 | 接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 15 |  | 电动移液器 | 5 | 台 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 16 |  | 电动单道移液器 | 1 | 台 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 17 |  | 电动八孔道移液器 | 2 | 台 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 18 |  | 单道多功能移液工作站 | 1 | 套 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 19 |  | 无人植保机 | 4 | 台 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 20 |  | 细胞培养箱系统 | 2 | 套 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 21 |  | 高压灭菌系统 | 1 | 台 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 22 |  | 全自动菌落计数仪 | 1 | 台 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 23 |  | 小试合成装置 | 2 | 套 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 24 |  | 常温离心机 | 2 | 台 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 25 |  | 冷冻离心机 | 2 | 台 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 26 |  | 桌面离心机 | 2 | 台 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 27 |  | 普通PCR仪 | 2 | 台 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 28 |  | 小型喷雾干燥机 | 1 | 台 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 29 |  | 鼓风干燥箱 | 5 | 台 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 30 |  | 全自动凯氏定氮仪 | 1 | 台 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 31 |  | 全自动开口闪点试验器 | 1 | 台 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 32 |  | 全自动熔点测定仪 | 1 | 台 | 接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 33 |  | 快速制备液相 色谱仪 | 1 | 台 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 34 |  | 植物光合作用 测定仪 | 1 | 台 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 35 |  | 拍照式叶面积 测定仪 | 3 | 台 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 36 |  | 自动种子考种及千粒重仪 | 1 | 台 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 37 |  | 分样型自动数粒仪 | 2 | 台 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 38 |  | 植物根系分析系统 | 1 | 套 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 39 |  | 稻麦小区脱粒机 | 1 | 台 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 40 |  | 真菌毒素荧光定量检测仪 | 1 | 台 | 不接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 41 |  | 动态表面张力仪 | 1 | 台 | 接受 |  | 工业 | 货物 |
| - 42 |  | 全自动氨基酸分析仪 | 1 | 台 | 不接受 | 核心产品 | 工业 | 货物 |

| 三、技术要求 1、农业农村部兽用疫苗分子设计与制剂公共研发平台技术参数（加“★”项为实质性参数，不允许偏离，偏离做无效投标处理） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购设备名称 | 产地 | 数量 | 招标参数 |  |
| 1 | 小型液体灌装系统 | 国产 | 1 | 灌装能力 灌装范围：1-150 mL可调（适配抗生素玻璃瓶、西林瓶等实验室小型容器，灌装陶瓷泵，数量4个） 灌装精度：≤±0.5%（线性水介质测试，符合药用液体灌装标准） 灌装速度：60-120瓶/分钟（速度可调，支持低粘度试剂、眼药水等液体） 加塞功能 加塞类型：支持半加塞与全加塞模式（适用于冻干粉针、无菌制剂等场景） 加塞精度：塞位误差≤±0.3 mm（确保密封性与无菌性） 驱动方式：电动伺服驱动（对比传统气动更稳定，减少实验室噪音） 调速模式：无级调速触控面板，支持参数实时监控与调整 控制模块：PLC编程控制，设备配备99种生产配方，可快速切换不同灌装量程序 交互界面：7-12英寸彩色触摸屏（支持中英文切换，适配实验室多语言需求） 主体材质：304不锈钢框架，接触液体部件为316L不锈钢（耐腐蚀、易清洁） 防护等级：IP54防尘防水（适配实验室洁净环境） 适配性扩展 灌装头配置：单头标配，每个灌装陶瓷泵配备独立伺服电机进行控制。 容器兼容：支持直径10-30 mm的抗生素玻璃瓶、西林瓶及安瓿瓶 |  |
| 2 | 透射电镜样品前处理设备系统 | 国产 | 1 | 透射电镜样品前处理设备系统 一、超薄切片机： 1.设备用途： 1.1 UM10超薄切片机可以进行半薄和超薄切片，为光学显微镜，透射电子显微镜，扫描电子显微镜和原子力显微镜提供表面完美平整的切片 2.技术参数 ★2.1摄像头：高清摄像头，外接13寸显示器 2.2灯光：上下LED灯光照明 2.3控制盒：10寸触摸屏+实体按键联动控制 3. 配置清单 3.1 切片机主体 3.2 触摸屏控制器 3.3 体式显微镜 3.4 体式显微镜附加屏 3.5 样品夹头 3.6 刀台底座 3.7 刀台位移台 3.8 修块位移台 3.9 减震桌 二、玻璃制刀机 1. 工作条件： 1.1 环境温度15 ~ 40C、相对湿度20-80 %，无冷凝。 2. 设备用途： 2.1用于将条状玻璃连续断裂，直至形成一头刀肩一头刀锋的三角形玻璃刀。玻璃刀的刀锋一面用于电镜下的超薄切片 3. 技术规格： ★3.1 采用平衡断裂法原理 3.2 双导轨结构的取出抽屉 3.3 玻璃刀滚轮自动锁定、复位 3.4 玻璃刀压力可调，适应不同厚度玻璃 3.5 划痕长度可快速切换 3.6 适配玻璃条长度：400mm，厚度：6-10mm ★3.7 刀肩长度调节精度：0.01mm 4. 产品配置： 4.1 玻璃制刀机主机 4.2 清洁刷（标配） 4.3 玻璃条（选配） 三、加热包埋箱 1. 设备用途： 1.1利用包埋剂将需包埋的材料粉末或其他块体结构包裹起来以提供性能支撑或化学保护。而包埋后的热聚合是制造聚合物的方法之一，纯粹用热使单体活化而引发连锁聚合反应。 2.产品特点： 2.1 集成式嵌入式控制系统 2.2 双层大空间，有效提高制样效率 2.3 程序自动化阶段控温，无需繁琐操作 2.4 触摸屏交互，操作便捷 2.5 可拆卸托盘，灵魂变换内部空间 2.6 人体工程学设计，实验操作易上手 3. 技术规格： 3.1 电源输入：220V，1000W 3.2 载物台尺寸：双层200mm（W）*200mm（D）*55mm（H） 3.3 支持试管个数：以1.5-2ml离心管为例，双层可放置200支 3.4 控温范围：室温-90℃ 3.5 温度分辨率：0.1℃ 3.6 控温精度：±1.5℃ 3.7 单步聚合时间：最大99.99h 3.8 设备重量：15kg 3.9 设备尺寸：320mm（W）*370mm（D）*280mm（H） 3.10 可按配方进行程序控温，配方可设置20个加热步骤 4. 产品配置： 4.1 主机部分 4.2 双层载物台（内置，可拆卸） 4.3 合格证、产品说明书、保修卡 |  |
| 3 | 叠加式智能组合恒温培养振荡器 | 国产 | 1 | 1、控制方式：P.I.D（微电脑环境扫描微处理芯片） 2、显示方式：≥5.6吋640×480点阵65K色真彩触摸式显示屏 3、对流方式：强制对流式，振荡方式：回旋式 ★4、工作室（个）：≥2（最多可叠加至3层），其中一层需配置CO2精准控制模块； ★5、每单元里面各标配一个高度可调的搁板，每单元里一层振荡一层静止，提供了额外的储存空间 6、空气循环(M3/h) ：≥360 ★ 7、曲线编程设定：反复、步调、温度阶梯、曲线编程设定，段数/步数：≥10/20 8、每段时间（min）：0~9999，定时时间（min）：0~9999 9、温度控制范围（℃）：4~60，温度分辨精度（℃）：0.1 ★10、温度均匀度（℃）：≤±0.5（37℃时），温度波动度（℃）：≤±0.1（37℃时） ★11、振荡振幅（mm）：0~50无极可调 12、转速范围（r/min）：30~300，转速精度（r/min）：±1 13、紫外强度 (mW/m2)：≥400 14、CO2传感器：采用进口品牌的NDIR单束双波红外传感器 15、CO2控制范围(%):0-20 16、CO2控制精度（%）：±0.2（浓度5%时），CO2显示精度（%）：±0.1 17、制冷功能：空冷式、R134.a 功率可控式制冷、无霜运行 18、加速度：柔性慢启动 19、摇板数量（块）：≥2 20、摇板尺寸（mm)：≥500*400 ★21、容积/单元（L)：≥120，每单元最大装瓶量（ml*支）：≥250*23或500*14或1000*9或2000*6或3000*4或5000*2 22、内胆尺寸/单元（长*宽*高）（mm)：≥570*505*418 23外型尺寸/单元（长*宽*高）（mm)：≤840*764*700 24、功率：≤900W，电源：AC 220V 50/60Hz |  |
| 4 | 倒置相差显微镜成像系统 | 进口 | 1 | 1. 光学系统：无限远光学系统，研究级机型，齐焦距离≥60mm； 2. 光学部件：机身内置“复眼”照明透镜，各放大倍率下照明均一； 3. 人机学设计：一体化设计，机身紧凑稳定，底座防泼水，二级电源保护开关、明场光源开关、荧光光源开关置于机身正面，明场光源亮度控制旋钮、电源开关置于机身左侧，荧光光源亮度控制旋钮置于机身右侧，粗调具有扭矩可调； ★4. 透射照明：内置高亮暖白色超长寿命环保LED透射明场照明，光强记忆功能，明场照明与荧光照明一键切换，使用寿命≥60000小时； 5. 调焦机构：调焦机构同轴粗、微调焦，粗调每转≤37.7mm，微调每转≤0.2mm； 6. 观察镜筒：人机学双目镜筒，倾角≥45°，瞳距可调范围≥50-75mm，视场数≥22mm； 7. 目镜：放大倍率：10倍，屈光度独立可调；视场数≥22mm； ★8. 物镜转换器：防静电设计，物镜转换器工位≥5工位，有防水台； 9. 载物台：长柄式机械载物台，行程：X*Y≥126*78mm，XY行程可调，可接受5种以上不同托架，长行程使得用户可以观察整个培养板； 10. 聚光器：超长工作距离可拆卸聚光镜，N.A.≥0.3；W.D.≥75mm，聚光镜拆卸后可直接观察细胞工厂； ★11. 落射荧光光源：高亮度长寿命LED光源，内置机身，使用“复眼”准直透镜，照明均匀，使用寿命≥10000小时，荧光波段固定，有效防止串色，功耗低，发热低，光毒性极低，可单独更换荧光滤色块，各通道单独调节且照明强度单独记忆； 12. 使用荧光光源与滤光块完全匹配，荧光激光波长分别为：385nm、470nm、560nm； ★13. 落射荧光装置内置封闭双侧转盘式设计，内置噪声消除装置，转盘≥6工位，滤光块工位与明场工位交替设计，方便荧光和明场切换； ★14. 平场半复消色差相差物镜 4X，N.A.≥0.13，W.D.≥16.40mm，PhL 10X，N.A.≥0.30，W.D.≥15.20mm，Ph1 20X，N.A.≥0.45，W.D.≥8.2-6.9.mm，Ph1 40X，N.A.≥0.60，W.D.≥3.6-2.8mm，Spring-loaded，Ph2 15. 成像系统： 2000万像素、CMOS、彩色、 12.5帧/秒、 制冷USB3.0数码接口连接，芯片尺寸：1英寸，16.05 mm (H) × 12.61 mm (V) 16. 专业图像分析软件：预览、拍摄、avi视频录制、自动白平衡、自动曝光、手动曝光、色阶调整、显微定标、测量（支持预览时测量）、图像标注、图像常规编辑，伪彩色（针对荧光） 17. 电脑：DELL计算机工作站（7010MT i3-12100处理器/16G内存/1T硬盘/DVDRW/2G独立显卡/24寸高清显示器/WIN10专业版）不带TYPE-C接口 |  |
| 5 | 体视显微镜物镜 | 进口 | 1 | 1. 2X平场复消色差物镜，带矫正环，NA≥0.3, W.D≥ 20mm for a water depth 0 mm 2. P2-RNI2 智能型物镜转盘可轻松进行双光路位置（立体视觉）与单光路位置（同轴成像）的切换 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

2、农业农村部农药风险监测与创新应用公共研发平台技术参数（加“★”项为实质性参数，不允许偏离，偏离做无效投标处理）

| 序号 | 采购设备名称 | 产地 | 数量 | 招标参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高通量加压流体萃取及真空平行浓缩系统 | 国产 | 1 | - 一、高通量加压流体萃取仪： 1、功能要求：加压流体萃取仪是一种从固体半固体中萃取有机物的实验室前处理设备，主要应用于土壤、环境、化工、制药、电子产品、农产品和食品以及一些天然产物中固体或者半固体样品中的目标组分的萃取。该技术的特点是使用溶剂少，萃取效率高，样品通量大，尤其适合复杂样品的大批量前处理。 2、技术要求： - 2.1并联高压输液泵：单泵流速0~70mL/min，单泵最大耐压：≥200bar（20MPa） 2.2溶剂控制器：4个溶剂通道，由多通阀进行溶剂切换，含有独立的溶剂管路，溶剂添加比例可进行设定 ★2.3 加热炉：标配6孔加热炉一台，一次同时加热6个反应釜（提供主机安装6孔加热炉实物照片） 2.4加热炉温控范围：室温~200℃，控温精度±1℃。 2.5 样品通量：可同时处理6个样品，同步完成6个样品的溶剂添加、加压、升温、静态萃取、溶剂收集、清洗全过程，可与同品牌浓缩模块兼容使用。 2.6典型工作速度：30 分钟内完成6个样品的萃取（2次循环），高效快捷，实现真正高通量。（需提供实际机器运行两次循环总时间） 2.7反应釜体积可选：支持11mL，22mL，34mL反应釜规格，满足不同方法中快速溶剂萃取体积的需求，应用于各种快速溶剂萃取的方法。 2.8收集架：标配6位不锈钢收集架一个，同时收集6个提取液。 2.9加热方式：采用特定的环抱式加热方式，升温速度快，提高前处理效率。 ★2.10 6通道独立开关，具备≥12个旋转阀组进行启停切换，运行时1-6通道可每1个为单位，任意启动或关闭。（提供主机内部12个旋转阀的实物照片） 2.11仪器结构紧凑，可直接放置于通风橱内进行实验；支持非通风橱放置模块，避免对有限的通风设备的占用。 2.12 安全模块，具备过压过温保护功能，在压力或温度过高时会被激活，自动泄压保证实验室人员安全。 2.13 萃取池自动密封，萃取池装载完样品后可直接放入仪器，由仪器以机械形式完成萃取池的密封操作，无手动旋紧固定操作，操作便捷。 ★2.14 萃取池密封圈具备使用计次功能，6个通道独立计数，当密封圈使用超过一定次数，仪器自动提醒进行密封圈更换，避免密封圈使用情况未知导致样品处理过程中发生漏液现象。（提供真机运行界面具备6个通道计数器、密封圈寿命不足提示的实物照片） ★2.15 具有氮气自动吹扫功能，可进行吹扫气压的调节，避免样品在反应釜中的转移不完全，压力调节范围：0.1-0.3Mpa。（提供主机实物证明照片） ★2.16 收集架自动抬升，设备运行中，可通过机械结构自动抬升收集架。（提供真机运行收集架抬升前后实物照片） ★2.17具备废液排放和报警模块，废液到达所设定液面高度，自动报警，同时能够高效的对挥发性有害气体进行过滤，同时带有无接触液位检测声光报警，防止液体溢出。（提供实际仪器证明） ★2.18配套溶剂系统模块，实时监控溶剂状态，溶剂不足时及时报警，避免溶剂不足导致样品浪费。（需提供真机运行界面具备溶剂体积监控、溶剂不足提示的实物照片） 2.19固定式触摸屏控制，无需外置控制端，有效的节省了实验室空间，操作便捷。 2.20 操作软件：人性化交互界面，方法编辑与运行简单快捷。具有方法编辑错误智能提醒功能，方便用户操作使用。全方位日志，实时监控，仪器报警智能预判，保证全程可追溯。 ★2.21 设备具备做样异常后设备的排放位置选择，可根据需要排入收集瓶或废液位，避免珍贵样品浪费。 3、仪器配置： 3.1 加压流体萃取主机，包含：70L/min高压输液泵一只、4通道溶剂选择与比例混合系统、12组独立旋转阀、温度控制系统、萃取液收集系统； 1台 3.2 34mL反应釜套件 18套 3.3 上部密封圈 6片 3.4 下部密封圈 6片 3.5 1000mL溶剂瓶 4只 3.6 收集管及密封盖 6只 3.7 滤纸 100张 3.8 维护工具包：包括滤纸片钩，镊子，内六角扳手3mm，扳手，毛刷 1套 - 二、高通量真空平行浓缩仪： 1、主机模块 1.1样品在真空负压、加热和震荡的多重作用下，进行样品浓缩，无需外接气源。 ★1.2 批处理能力：同时≥16个250ml带定容尾管/16个300ml圆底试管同时进行浓缩，并可在浓缩尾管内直接定容。 ★1.3 多试管支持，无需更换配件，直接安装并使用100ml鸡心瓶浓缩，样品位数16位不变。（提供主机安装100ml鸡心瓶的实拍图片并说明） 1.4 定容模式：时间定容或尾管隔热保护多种模式可选。 1.5 高度可视化：浓缩腔体为三面透明，容积不小于8L，试管底部无遮挡物，可直接在仪器运行过程中对样品底部的浓缩状态进行观察。 1.6 加热模块：水浴加热，温度可设定（室温~80℃），加热模块不与样品管接触，水浴进行温度传递，腔体温度均一。 ★1.7 仪器具备自动给排水功能：主机内置自动加水泵、排水泵和高低液位传感器，主界面一键操作，在加水泵的作用下进行自动加水操作；也可在排水泵的作用下进行快速排水操作，自动确定加水排水终点。（提供主机上的高低液位传感器和主机面板加水排水的实拍图片并说明） 1.8 程序阶梯式控制：同一个浓缩方法中，真空度可根据触控式屏幕软件进行梯度设定，方法运行过程中自动进行真空度变换，时间范围0- 99小时59分钟。 1.9 样品架上可加装冷凝回流模块，将挥发的部分气态溶剂重新冷凝在样品管璧，进而冲刷样品管，提高易挥发物质的回收率。 1.10 水平振荡转速范围：0-300 rpm 1.11 水平振荡偏心率可调范围：0~5mm 1.12 每个样品管含有独立的真空管路，避免样品间的交叉污染。 ★1.13 标配可加热防腐蚀盖板，防止样品冷凝溶剂冷凝回流，加热电压24V，独立控温，盖板与水浴可设置不同温度，温控范围：室温-70℃。（提供盖板加热结构的图片说明以及软件界面上盖板温度设置界面的实拍图片） 1.14 盖板与浓缩杯接触材质：耐腐蚀PFA涂层，减少样品交叉污染。 ★1.15 真空泵速：20 L/min- 30 L/min, 极限真空度≤8 mbar。真空泵后具有缓冲瓶，可实现溶剂的回收和消音功能，控制真空泵运行噪音在60 dB以下。 1.16 真空度控制精度：1-10 mbar，真空度设置精度1 mbar； 1.17 真空泵膜片为聚四氟乙烯隔膜，气体管道材料：PEEK，PTFE，玻璃，抗化学腐蚀，可自动干燥残留溶剂。 ★1.18 盖板助力机构：助力行程≥100mm，可在垂直方向进行助力上下移动：助力承担盖板大部分重量，并自动对齐密封样品盖板和样品瓶(须拍摄两张实拍图片证明：要求盖板全程处于水平密封状态下，通过直尺辅助测量，移动最高点和最低的两张实拍图片，并且高度差≥100mm) 2、溶剂回收部分： 2.1 仪器具备冷凝回收功能，可对蒸发过程产生的有机蒸汽在蛇形冷凝管进行冷凝后由收集瓶进行回收。 2.2 废液收集瓶体积：2L。 3、集成控制系统 ★3.1 主机集成自控，七寸LED大屏幕进行参数显示及仪器控制，主屏幕可按设定进行温度、震荡、真空度，真空度下降梯度实时调节； ★3.2 终点控制可设定，定时和尾管隔热保护。（须提供主机上安装尾管隔热保护的实拍照片并说明） 3.3 安全模块：内置放气阀和压力传感器，断电时可以自动放气，防止系统过压； ★3.4 低液位自动报警功能，水浴样品液位较低时，提示灯红色醒目提醒，并在主界面提升液位不足报警。（须提供主机低液位报警触发后提醒的并提示的实拍图片并说明） ★3.5 主面板内置浓缩数据库，出厂标配≥35种溶剂的挥发设定程序，客户可根据自身实验条件进行数据存储和调用；（提供主机控制面板上≥35溶剂数据量的实拍图片并说明） ★3.6 智能浓缩数据库查询：所有的溶剂的温度和真空可互相查询，可任意设定浓缩温度（精确到1℃），数据库自动给出对应的真空真空度建议；也可设定真空度，数据库自动给出固定真空度下对应的溶剂温度建议。（须提供主机控制面板单个溶剂，5张连续不同温度查询结果的实拍图片并说明） 三、配置清单 3.1 真空平行浓缩仪主机，带三面观察水浴模块，加热模块，震荡模块、集成控制系统 1台 3.2 蛇形冷凝回收管 1套 3.3 真空泵 1套 3.4 冷却循环系统 1套 3.5 16位250ml样品架 1套 3.6 16位加热真空带助力盖板1件 3.7 250ml玻璃试管 48支 3.8 盖板助力机构：垂直升降助力行程≥100mm 1套 |
| 2 | 微生物电穿孔仪 | 国产 | 1 | 1、用途：用于原核和真核细胞的电转化 2、性能与技术要求: 2.1 主要性能 2.1.1 方便，用途广泛，可转染细菌、酵母、微生物，安全，重现性好，效率高。 ★2.1.2 方便的单按钮电击操作，附带电击槽，充电快速，样品处置便捷。 ★2.1.3 预设的用于常见细菌和真菌研究的优化程序，方便用户快速选择。 ★2.1.4电弧熄灭系统避免电弧造成宝贵样品的损失。 2.1.5 宽范围的参数用于手工优化。 2.1.6 声音和可视化脉冲指示。 2.1.7 显示时间常数和实际电压用于重复性监控。 2.2 主要技术指标 ★2.2.1 波型：带 RC 时间常数的衰变或斜截衰变指数波型。 2.2.2 最大输出电压和电流：3,000 V 峰值，>600 W 负载，100 A。 2.2.3 输出电压和脉冲时间调节：电压可调范围为 200–3,000 V，精度为 10 V；5 ms 默认值，或 1–4 ms，精度 0.1 ms。 ★2.2.4预设程序：5个细菌和5个真菌。 3、配置:主机1台包括，0.1 cm和0.2 cm规格无菌电击杯各一袋，每袋5个。 |
| 3 | 台式浊度仪 | 进口 | 1 | 量程范围：0~10000 NTU（支持分段测量优化精度） 分辨率：0.001~1 NTU（依量程自动调整） 精度：±2%读数或±0.01 NTU 采用四光束补偿技术，内置IR红外LED光源（波长860nm） 检测器配置：90°散射光检测器+透射光补偿检测器，消除颜色、气泡干扰 英寸彩色触摸屏，支持中英文界面切换 操作系统：内置Hach OS，支持图形化菜单导航 支持多点校准（2~5点），兼容StablCal™标准液及用户自定义校准 自动提示校准周期，校准记录可追溯（时间、操作者、校准液批号） 存储容量：≥1000组数据（含时间戳、样本ID、测量模式） 输出接口：USB 2.0×2、RS232、以太网口，支持LIMS系统直连 文件格式兼容：CSV/PDF，支持二维码扫描输入样本信息 工作温度：0~50℃ 防护等级：IP42（防尘防溅） 电源：100~240V AC，50/60Hz，内置电池续航≥4小时（断电备用） |
| 4 | 全自动培养基分装仪 | 国产 | 1 | 全自动培养基分装仪 ★1、用途：用于微生物培养基的自动化分装，实现自动取平皿、自动开关盖、培养基定量分装、喷码打印、自动堆叠、样本自动混合、配合手动加样以及预留自动加样功能. ★2、仪器需具有全自动分装配合手动加样本或者自动加样本功能，加完样品后，仪器能够自动将样本与培养基混合均匀。 ★3、仪器具有四个分装模式：①自动分装、②自动分装与手动加样、③自动分装与自动加样、④手动分装（试管）。 4、 10英寸显示屏，操作界面友好，所有操作、参数设置通过触摸屏即可完成设置。 5、堆叠架前面可以快速打开挡杆，方便取放培养皿。 6、自动将培养基填充满管路，可设定填充速度与填充量，也可以自动回吸管路中的液体功能。 7、自动振荡混合培养基与样本，可设定振荡的次数与幅度。 ★8、智能分装功能具有缺培养皿检测功能，即仪器自动检测到堆叠架上无培养皿，仪器会自动停机。 9、可拆卸培养基分注管路，可以进行清洗、灭菌。 10、配合脚踏开关，轻松实现自动分装与手动加样模式。 11、分装室有紫外线消毒功能。 12、可选择单泵头与双泵头分装。 13、可编程设置分装体积，速度，分装体积范围： 0.020 mL -10000mL。 14、泵流速 0.024ml/min—2300 ml /min，硅胶管直径： 1.6mm-6.4mm可选，分装精度＜ 1% 15、校准功能：软件含可按体积与重量校准程序。 16、分装一个平皿约18秒 (每个培养皿分装容量15ml)。 17、培养皿数量 一次可放置40个或80个培养皿，可循环不间断的添加培养皿。 18、尺寸：长×宽×高 640×500×600mm，可放入洁净工作台。 19、净重：30Kg。 20、电源：220VAC，50Hz。功率200W。 二、配置清单： 1、全自动培养皿分装仪 1台。 2、快装式不锈钢分液头1个。 3、脚踏开关1个。 4、培养皿堆叠架 （20个/架）3个。 5、2L可高压灭菌玻璃瓶1个。 6、2通瓶盖1个。 7、过滤器 1个。 8、硅胶管（6mm内径，2米长）1根。 9、培养基保温搅拌装置 1台。 |
| 5 | 全自动培养基制备器 | 国产 | 1 | 全自动培养基制备器 1、培养基制备器用于实验室培养基的搅拌混匀、高压蒸汽灭菌、快速冷却保温、分装、管路消毒功能，能快速的完成培养基的制备，用于后续分装； 2、灭菌过程含磁力搅拌混合，转速5-200rpm； ★3、仪器在分装前管路通过蒸汽自动消毒无需再高压灭菌分装管路、分装后通过清洁程序清洁腔体并往分配管路中自动注入蒸汽，以溶解任何剩余的残留物，确保为第二天使用仪器做好准备； ★4、仪器集成蠕动泵并自带分装功能，分装速度：7mL - 33mL/s； ★5、仪器的一次最大培养基制备容量不小于8L,内部不锈钢容器直径210mm*高度236mm； 6、仪器含脚踏开关接口用于培养的分装控制。 7、配置清单 7.1 全自动培养基制备器（8L）1台。 7.2 不锈钢AIS1-316L培养基灭菌桶1个 |
| 6 | 防爆冰箱 | 国产 | 2 | 总有效容积：600L（含冷冻室210L+冷藏室390L），采用对开门双温区设计，支持危险化学品分区存储 温度范围： 冷冻室：-20℃~0℃（可调） 冷藏室：0℃~10℃（可调） 温控方式：微电脑数字控制（±1℃精度） 额定功率：1050W 日耗电量：1.05kW·h/24h 电源规格：220V/50Hz，配备防爆型电源插头 防爆等级：Exd IIB T4 Gb 防护结构：全焊接不锈钢内胆+双层防爆玻璃门，门体密封条为耐腐蚀硅胶材质 内置防爆型温度传感器，超温自动报警并切断电源 配置机械式门锁，防止误开启（锁芯材质为黄铜，抗腐蚀） 外形尺寸（深×宽×高）：755mm×680mm×1900mm 材质：外壳为304不锈钢，内部层架为高强度ABS工程塑料（承重≥30kg/层） 净重：51kg（空载状态） 工作环境温度：-10℃~43℃ 相对湿度：≤95% RH（非冷凝） |
| 7 | 药品保存箱系统 | 国产 | 1 | 温度范围：-5℃60℃（I型）或-10℃80℃（II型），支持药品冷藏（2~8℃）及高温稳定性测试需求，分辨率0.1℃ 湿度范围：30%~95% RH 温控精度：±0.5℃（恒温模式），配备双冗余温度传感器及热补偿系统，防止结霜干扰 有效容积：80L（标准型），内部采用304不锈钢层架，承重≥20kg/层，支持分区存储 箱体材质：外壳为冷轧钢板喷塑，内胆为无缝焊接不锈钢，门封采用双层硅胶密封条（防冷凝设计） 采用7英寸触摸屏，支持中英文界面切换，可编程温湿度曲线（10组程序存储） 数据记录：内置存储≥1000条记录，支持USB导出CSV/PDF格式，兼容LIMS系统对接 工作环境温度：5~35℃，相对湿度≤80% RH（非冷凝） 电源规格：220V/50Hz，额定功率1.5kW |
| 8 | 普通冰箱 | 国产 | 8 | 对开门普通冰箱 总容积 630L 面板材质：钣金 能效等级：一级能效 耗电量：0.95度/24小时 冷藏容积：403L 冷冻容积：227L 制冷方式：风冷 控温方式：电脑控温 散热方式：两侧散热 【高效除菌净味】30分钟去除率99.4%;针对大肠杆菌去除率99.999% 【阻氧干湿分储】达到IEC国际保鲜标准(IEC63169)标准。 【分层多路送风】送风精准，制冷快，温度均匀，保鲜更好; 【智能操控】通过智家APP远程操控冰箱。 |
| 9 | 球磨仪 | 进口 | 1 | 1、仪器系统：2平台行星式球磨仪是一款坚固耐用的高能球磨仪，2个研磨平台，电机驱动公共太阳轮公转，2个研磨罐自转，研磨球与研磨罐一起运转时，受到自转偏向力叠加影响，可在短时间内将样品满足细度要求极高的应用； 2、应用领域及范围：地质冶金、环境/资源回收利用、玻璃陶瓷、化工/合成材料等；适合于对软性、中硬性、极硬性、脆性及纤维性样品进行研磨（干磨或湿磨）及混合处理； 3、进样尺寸:小于10mm； 4、出样尺寸:小于0.1μm；（胶体研磨至纳米级） ★5、研磨平台数：2，最多可同时研磨2份或4份（50ml及以下研磨罐支持上下叠放） ★6、常规太阳轮转速:50-650rpm/min，变频无极调速，可根据转速比定制更高转速,有效太阳轮直径不小于290mm； 7、转速比:1:-2（可根据要求定制）； 8、可选研磨罐容积：12ml，50ml，80ml，125ml，250ml（可定制500ml、1L、2L、4L）； 9、可选研磨罐材质：不锈钢、硬质钢、碳化钨、玛瑙、氧化锆、烧结刚玉；碳化钨，玛瑙，氧化锆和烧结刚玉材质的研磨罐内衬包裹有不锈钢外壳，方便操作、有效延长使用寿命； ★10、研磨罐带O型密封圈,可有效密闭防尘，罐体标有所用材质及额定容积，便于区分。且碳化钨，玛瑙，氧化锆和烧结刚玉材质的研磨罐内衬外有不锈钢外壳，可方便操作、有效延长使用寿命；研磨罐及研磨盖设计有抓握边沿，便于取放； 11、工业化美学设计，7英寸LED触控显示屏，可设置研磨时间、转速、预约研磨起始时间、程序存储、循环次数、研磨罐正转反转及间歇运转模式，操作方便、智能快捷； 12、可自动反向运转，防止样品聚集； 13、存储模式：程序可存储9组常用参数，可锁定常用参数，针对不同样品可快速选择； 14、独特的振动平衡安全保护系统，工作中如出现研磨罐异常松动或晃动，仪器自动停止，保障安全； ★15、研磨罐舒适型快速安全锁定装置（旋钮+环形锁定位双重锁紧）、内置的安全定位系统（底部环型阶梯中心定位及双定位销）及研磨罐固定挡板采用三块加厚（6mm）金属固定片，三点固定整个平面，确保安全可靠，在研磨过程中有效防止研磨罐松动或滑动； 16、内置自动通风系统，可自动根据电机的运转状态，对其提供及时有效的冷却，保障仪器长时间运行； 17、仪器具有电磁锁，在研磨过程中机盖无法打开或者机盖正常锁紧前仪器无法开启，最大限度的保证了操作的安全性； 18、设备可选配温度压力监测PTM系统，可实时在线监测、分析在研磨过程中罐内发生的变化（化学反应、相变化等）； 19、研磨罐可配备通气盖，可充入惰性气体，对研磨中的样品进行保护，有效防止样品氧化； 20、仪器采用可靠的卧式低重心小体积设计，占用空间小，运行更加平稳，后期维护也更加便捷，可放置台面上，或可定制带锁定功能的移动脚轮，放置于地面，方便移动； ★21、研磨罐可配安全紧固环，一体化伸缩挂钩设计，三叶型锁紧把手，保证研磨罐的气密性；仪器采用可靠的卧式低重心小体积设计，占用空间小，运行更加平稳，后期维护也更加便捷，可放置台面上，或可定制带锁定功能的移动脚轮，放置于地面，方便移动； 22、采用国际最先进第五代同步齿形带轮，皮带传动能量损失小，可降低摩擦损耗； 23、仪器具备欧盟的CE认证证书； 24、驱动功率：750W 配置要求 1、2平台行星式球磨仪，1台 2、50ml氧化锆研磨罐，2个 3、氧化锆研磨球，2袋（500g/袋） |
| 10 | 电动移液器 | 国产 | 5 | 量程范围：0.5-10 µL（单道型号，如4861000017）或10-100 µL（适配不同需求） 精度误差：±0.5%~1.5%（符合ISO8655标准，具体误差随量程变化） 重复性：CV值≤0.15%（典型值，基于实验室测试数据） 移液模式：支持常规移液、分液、连续分液、混合及反向吸液功能 程序存储：可保存≥5组自定义程序（含速度、体积参数） 材质：外壳为耐腐蚀ABS工程塑料，活塞系统采用陶瓷材质（抗化学腐蚀） 人体工学：单手操作设计，配备多功能摇杆（360°旋转控制）及LCD背光显示屏 兼容性：适配Eppendorf Twin-Tec吸头（支持无滤芯/双滤芯吸头，防交叉污染） 退吸头力：≤5N（降低操作疲劳） 工作温度：15~40℃，湿度≤80% RH（非冷凝） 电源：锂电池供电，续航≥8小时（满电状态） |
| 11 | 电动单道移液器 | 国产 | 1 | 量程范围：0.5-10 μL（步进量0.01 μL），支持微量液体高精度转移需求 精度误差：符合ISO8655标准，典型误差≤±0.5%（具体值需根据校准报告确认） 重复性：CV值≤0.3% 支持常规移液、分液、混合及反向吸液功能，可自定义移液速度与体积参数 程序化控制：预装PureSpeed功能（快速分液模式），提升操作效率 材质：外壳采用耐腐蚀ABS工程塑料，活塞系统为陶瓷材质（抗化学腐蚀，延长使用寿命） 人体工学设计：单手操作优化，配备防滑握柄及360°旋转调节按钮，减少操作疲劳 显示屏：LCD背光屏，实时显示当前量程、模式及电池状态 触控导航：支持快速切换移液模式（如分液与连续移液） |
| 12 | 电动八孔道移液器 | 国产 | 2 | 量程范围：20-1200 µL（支持微量至大体积液体转移，适配高通量实验需求） 精度误差：符合ISO8655标准，典型误差≤±1.0%（具体值需根据校准报告确认） 重复性：CV值≤0.3%（基于实验室标准化测试） 功能模块：支持常规移液、分液、混合及反向吸液功能，可自定义移液速度与体积参数 间距调节：支持4-22.5 mm孔距动态调整，适配96/384孔板、离心管架等多规格容器 材质：外壳采用耐腐蚀ABS工程塑料，活塞系统为陶瓷材质（抗化学腐蚀，延长使用寿命） 人体工学设计：单手操作优化，配备防滑握柄及触控按钮，支持八通道同步操作 显示屏：LCD背光屏，实时显示当前量程、模式、通道状态及剩余电量 触控导航：支持快速切换移液模式（如分液与连续移液）及间距调节锁定功能 |
| 13 | 单道多功能移液工作站 | 国产 | 1 | 工作位：8个ANSI/SLAS标准位（7个可自定义用途，1个固定为废吸头盒位） 适配性：提供多种容器适配架，支持96/384孔板、试管等，优化移液高度以减少机械臂移动频率 移液速度：通过减少垂直移动次数提升处理速度 扩展性：模块化设计，可快速更换移液端 |
| 14 | 无人植保机 | 国产 | 4 | 1 飞行器部分： 1.1 最大起飞重量：≥149.9kg 1.2 最大轴距：≥2330 mm (对角线) 1.3 最大悬停精度：水平方向≤1 cm + 1 ppm, 垂直方向 ≤1.5 cm + 1 ppm 1.4 可设置最大飞行半径：≥2 km 1.5 最大可承受风速：≥6 m/s 1.6 动力系统-电机KV 值：≥60 rpm/V 1.7 动力系统-螺旋桨材质：碳纤维复材 1.7.1 尺寸：≥62 英寸 1.7.2 旋翼数量：≥8 对 1.7.3 喷洒负载-水箱材质：HDPE 1.7.4 作业箱容积：≥75 L 1.7.5 作业载荷：≥2 喷头负载：≥75 kg 1.8 喷头数量：≥2 1.9 喷头间距：≥1834 mm 1.10 雾化粒径：≥50 - 500 μm 1.11 有效喷幅范围：≥5 - 11 m 1.12 水泵类型：叶轮泵（磁力传动） 1.13 水泵数量：≥2 1.14 最大流量：≥30 L/min 1.15 播撒负载 1.15.1 适用物料：超大号绞龙：≥0.5 mm - 10 mm 颗粒（化肥、小麦、饲料等） 1.15.2 中号绞龙：≥4 mm - 6 mm 颗粒（水稻） 1.15.3 作业箱容积：≥150 L 1.15.4 播撒器结构型式：离心甩盘 1.15.5 最大排料量：≥400 kg/min 1.15.6 播撒载荷：≥75 kg 1.15.7 有效播幅：≥3 - 10 m 1.15.8 吊运载荷：≥85 kg 1.15.9 吊绳长度 ≥10 m 1.16 旗舰级安全系统： 1.16.1 配备有源相控阵雷达 EIRP < 20 dBm（ NCC / MIC / KC / CE / FCC ） 1.16.2 FOV：激光雷达：垂直 ≥272° , 水平≥ 60°，前雷达：水平 ≥360° , 垂直 ≥± 45°，下视雷达：左右 ≥± 12.5° , 前后 ≥± 22.5°，后视雷达：左右 ≥± 45° , 前后 ≥± 45°，四目视觉系统：水平 ≥360° ，垂直 ≥180°，FPV摄像头：水平 ≥± 86°，垂直≥ 108° 1.16.3 测距范围：≥60 m 1.16.4 有效安全避障绕行速度：≤13.8 m/s 1.16.5 有效避障高度：≥1.5 m 2 控制器部分： 2.1 显示屏：7 英寸触控液晶显示屏，分辨率 ≥1920 × 1200，亮度 ≥1400 cd/m² 2.2 内置电池续航时间：≥3.8 小时 2.3 外置电池续航时间：≥3.2 小时 2.4 智能飞行电池容量：≥41000 mAh 2.5 全能变频充电站： 2.6 直流充电输出 42 - 61.6 V/11500W 2.7 风冷散热器供电 12 V/6A 2.8 交流输出 220 V/1500W 2.9 油箱容量：≥30 L 2.10 燃料类型：92# 汽油或以上牌号 2.11 机油容量：≥1.3 L 2.12 4G 增强图传 2.12.1 数据传输技术标准：TDD-LTE / FDD-LTE / WCDMA 2.12.2 接口：数据接口：USB TypeC（2.0） 2.12.3 SIM / USIM卡接口：6 PIN NANO SIM卡接口 2.12.4 天线：1T2R 2.13 O4 图传中继 2.13.1 电池容量：6500 mAh 2.13.2 续航时间：5 小时 2.13.3 工作频率：2.4000 - 2.4835 GHz, 5.150 - 5.250 GHz,5.725 - 5.850 GHz 2.13.4 信号有效距离：≥5 km (SRRC), ≥4 km (MIC/KCC/CE), ≥ 8 km (FCC) 2.13.5 防护等级：IP55 3 多功能基站 3.1 支持卫星系统：GPS: L1/L2/L5 3.2 BeiDou: B1I/B2I/B3I/B1C/B2A/B2B 3.3 Galileo: E1/E5a/E5b/E6 3.4 GLONASS: G1/G2 3.5 QZSS: L1CA/L2C/L5 3.6 电池容量：≥6500 mAh 3.7 续航时间：≥7 小时 3.8 工作频率：广播模式： 3.9 O4：2.4G/5.8G 3.10 信号有效距离：FCC：≥15 km 3.11 SRRC：≥12 km 3.12 CE/JP：≥8 km 3.13 防护等级：IP67 3.14 定位精度： 3.15 收敛时间：≤20 min 3.16 水平：≤30 cm（RMS） 3.17 高程：≤40 cm（RMS） 3.18 网络 RTK 标定： 3.19 水平：≤0.8 cm + 1 ppm(RMS) 3.20 垂直：≤1.5 cm + 1 ppm(RMS) |
| 15 | 细胞培养箱系统 | 国产 | 2 | ★1、大于等于4.3吋大屏幕彩色触摸屏显示。控制方式： P．I．D微电脑环境扫描微处理芯片 ★2、个性化程序设计，可预设十段十八步的可编程序，实现温度的预约定时运行或反复、循环、步移和阶梯式的编程运行 ★3、智能制冷无霜运行尖端技术 ★4、配有嵌入式打印机 5、箱门类型：带视窗双层箱门（内置保温玻璃内门） 6、安全功能：自诊断功能：传感器故障报警、上、下限超温报警、独立式过升防止器（30-80℃任意可调）、独立超温保护器、独立式漏电、过电流跳闸保护。 ★7、附属功能: 自动运行、自动停机、监视计时器、来电恢复、参数记忆、温度表示校正 ★8容量（L）：大于等于160 9、搁板数量（块）：2（最多4） 10、温控范围：4-65℃ 11、温度分辨精度：0.1℃ 12、温度波动度：≤±0.5℃ 13、温度均匀度：≤±1℃ 14、净重（kg）：大于等于98 15、内胆尺寸（mm）：大于等于550*500*650 16、外型尺寸（mm）：小于等于628*741*1382 17、功率（W）：小于等于860 电源：AV220V 50/60Hz ★18、通过CE认证 |
| 16 | 高压灭菌系统 | 国产 | 1 | 温度范围：105-138℃（可调节，满足培养基、器械等多样化灭菌需求） 最高工作压力：0.23 MPa（对应灭菌温度142℃，确保高效灭活芽孢及耐热微生物） 灭菌时间：0-60分钟可编程，支持短时快速灭菌与长时间深度灭菌 腔体容积：50L（适配标准不锈钢提篮，单次处理多批次培养皿或试管） 材质：06Cr19Ni10不锈钢内胆（耐腐蚀、耐高温，符合实验室卫生标准） 控制方式：微电脑全自动控制，支持温度、压力、时间参数独立设定 程序预设：内置≥5组灭菌程序（如培养基、液体、器械模式），可一键调用 超压保护：压力超过0.25 MPa时自动泄压并触发报警 断电记忆：运行中断电后恢复供电可自动继续剩余灭菌周期 |
| 17 | 全自动菌落计数仪 | 国产 | 1 | 1.开放式平台设计，直接放平皿计数、操作更方便、快捷。 2.Smartcounter用户操作界面，直观、简洁、易用。 3.配置加密的U盾，有效保障数据库管理和数据的安全。 4.可区分8种不同颜色菌落统计，最大限度提高准确性； 5.上下LED双光源设计，可避免外界光线对开放平台上的菌落影像干扰 6.可读取平板计数、螺旋接种、涂布法、倾注法等菌落数 7.Smartcounter菌落智能识别技术，3秒内完成常规平皿计数（≤300CFU） 8.三级权限管理及审计追踪功能。 9.培养皿直径：标准的90mm和55mm 10.CCD像素：800万 11.检测方式：全自动或手动 12.菌落分辨率：0.3mm 13.计数时间：330CFU< 3s 14.数据接口：USB 15.语言：中文/英语 16.材质：金属合金外壳 17.外形尺寸：29 *26* 38 cm； 18.电源：220V,50Hz 配置清单： - 主机1台 - 培养皿适配卡件2个 - 标准模拟菌落测试卡四张。 - 电源及数据线各1条 - 光盘、说明书、保修卡各1份 6.Smartcounter数据分析软件 7.CPU：I5 8.21寸显示器 9.8G内存 10.500G硬盘 |
| 18 | 小试合成装置 | 国产 | 2 | 双层玻璃反应釜-20L 双层玻璃反应釜-30L 1; 釜内有效容积（L）; 20L. 2; 釜内夹套容积（L）; 约6L. 3; 电压; 220V50HZ. 4; 玻璃材质组件; 高硼硅玻璃3.3. 5; 釜体耐温范围; -80℃～+250℃. 6; 测温精度; ±1℃. 7; 恒压漏斗容积（L）; 1L. 8; 恒压漏斗规格; 上29标口活塞，下配40#磨口. 9; 冷凝器规格; Φ85×600H（mm）. 10; 冷凝器换热面积（㎡）; 0.3㎡. 11; 冷凝器循环接口尺寸; 13mm. 12; 接收瓶容积（L）; 3L. 13; 釜内允许压力（Mpa）; -0.1-0.0. 14; 夹套允许压力（Mpa）; ≤0.03. 15; 搅拌电机; 额定功率（W）; 300W. 转速调节方式; 伺服电机，变频控制. 转速调节范围（rpm）; 0-800rpm/min. 16; 釜盖开口（340mm）; 搅拌口; 60#法兰口. 固体投料口; 95#法兰口. 恒压漏斗口; 40#磨口. 放气口; 34#磨口. 冷凝器连接口; 50#球磨口. 测温口; 29#磨口. 17; 主体框架材质; SU304不锈钢+氟橡胶法兰. 18; 搅拌桨; Φ15mm 叶展 205mm. 19; 釜体进出液循环接口规格; 外径35mm法兰,带4分外丝不锈钢进出油口. 20; 温度传感器; PT100，玻璃温度计套管长500mm. 21; 真空抽气口尺寸; 10mm. 22; 放料阀; 无积液放料阀，出液口外径尺寸33mm. 23; 使用环境温度（℃）; 5-35. 1; 釜内有效容积（L）; 30L. 2; 釜内夹套容积（L）; 约10L. 3; 电压; 220V50HZ（可定制110V/50HZ）. 4; 玻璃材质组件; 高硼硅玻璃3.3. 5; 釜体耐温范围; -80℃～+250℃. 6; 测温精度; ±1℃. 7; 恒压漏斗容积（L）; 2L. 8; 恒压漏斗规格; 上29标口活塞，下配40#磨口. 9; 冷凝器规格; Φ98×680H（mm）. 10; 冷凝器换热面积（㎡）; 0.5㎡. 11; 冷凝器循环接口尺寸; 16mm. 12; 接收瓶容积（L）; 3L. 13; 釜内允许压力（Mpa）; -0.1-0.0. 14; 夹套允许压力（Mpa）; ≤0.03. 15; 搅拌电机; 额定功率（W）; 300W. 转速调节方式; 伺服电机，变频控制. 转速调节范围（rpm）; 0-800rpm/min. 16; 釜盖开口（340mm）; 搅拌口; 60#法兰口. 固体投料口; 95#法兰口. 恒压漏斗口; 40#磨口. 放气口; 34#磨口. 冷凝器连接口; 50#球磨口. 测温口; 29#磨口. 17; 主体框架材质; SU304不锈钢+氟橡胶法兰. 18; 搅拌桨; Φ15mm 叶展 205mm. 19; 釜体进出液循环接口规格; 外径35mm法兰,带4分外丝不锈钢进出油口. 20; 温度传感器; PT100，玻璃温度计套管长600mm. 21; 真空抽气口尺寸; 10mm. 22; 放料阀; 无积液放料阀，出液口外径尺寸33mm. 23; 使用环境温度（℃）; 5-35. |
| 19 | 常温离心机 | 国产 | 2 | 1.微机变频控制系统，液晶显示； 2.交流变频无刷电机驱动，免维护，配备霍尔测速系统； 3.单旋钮设置键，方便快速参数设定； 4.程序可编辑操作，9组常用程序，9档加减速； 5.自动识别转子程序和失衡检测功能，确保离心安全； 6.转子安装采用膨胀式结构，更换转子轻松方便； 7.运行中可随时更改参数（rpm/rcf），无需停机； 8.Short Spin 瞬时离心功能，按住即可离心； 9.微动马达电子门锁，轻按快速关闭门盖、安全静音； 10.定速计时功能达到设定转速后才开始倒计时； 11.具有故障自动诊断系统，针对超速、超温、不平衡、电子门盖等多项保护，确保仪器安全运行。 12.最高转速≥16500rpm 13.最大相对离心力≥21953×g 14.噪音≤60dB 15.配置：1.5ml×24支角转子 |
| 20 | 冷冻离心机 | 国产 | 2 | - 1.交流变频无刷电机驱动、免维护、配备霍尔测速系统； - 2.微机变频控制系统，5寸高清触摸屏可快速进行参数设置； - 3.中英文操作界面，可编缉保存99个预设程序； - 4.15档加减速可调，防止重悬保护离心效果； - 5.自动识别转子程序和失衡检测功能确保离心安全； - 6.short spin 瞬时离心功能，按住即可离心； - 7.进口压缩机组，变频控温调节，制冷加热双回路，精确控温高效节能； - 8.转速和离心力设置，可相互转换； - 9.定时计时功能，有启动计时和预设转速后倒计时，两种模式； - 10.自动双吸入式电子门锁，轻按快速关闭门盖，安全静音； - 11.底座平台采用高精度铝合金一体压铸式成型工艺，兼顾强度、韧性和稳定性。 - 12.最高转速≥18000rpm - 13.最大相对离心力≥23210×g - 14.温度设定范围-20℃～40℃±1℃ - 15.噪音≤58dB - 16.配置：1.5ml*24支角转子 |
| 21 | 桌面离心机 | 国产 | 2 | - 1.微机变频控制系统，液晶显示； - 2.交流变频无刷电机驱动，免维护，配备霍尔测速系统； - 3.单旋钮设置键，方便快速参数设定； - 4.程序可编辑操作，9组常用程序，9档加减速； - 5.自动识别转子程序和失衡检测功能，确保离心安全； - 6.转子安装采用膨胀式结构，更换转子轻松方便； - 7.运行中可随时更改参数（rpm/rcf），无需停机； - 8.Short Spin 瞬时离心功能，按住即可离心； - 9.微动马达电子门锁，轻按快速关闭门盖、安全静音； - 10.定速计时功能达到设定转速后才开始倒计时； - 11.具有故障自动诊断系统，针对超速、超温、不平衡、电子门盖等多项保护，确保仪器安全运行。 - 12.最高转速≥16500rpm - 13.最大相对离心力≥21953×g - 14.噪音≤60dB - 15.配置：1.5ml×24支角转子 |
| 22 | 普通PCR仪 | 国产 | 2 | 一、主要用途 用于实现聚合酶链反应的热循环。 二、工作条件 1、工作温度 15 ℃～35 ℃ 2、工作湿度 相对湿度≤75% 3、工作高度 海拨≤2000米（约80 kPa） 4、工作电源 230 V, 50-60 HZ. 5、三步法PCR最大功耗 0.134kW 三 、性能与参数 ★1、全彩色触摸显示屏，图形化程序编辑，直观简便 2、铝质样品模块，适用 0.1ml/0.2ml PCR 管、8 联管及 96 孔无裙边、半裙边与全裙边PCR 板 3、升降温速率：升温 3.3 ℃/秒，降温 1.5 ℃/秒 4、模块温控范围：4－99 ℃ ★5、温控精确度：±0.15 ℃ 6、温度均一性：20-72 ℃时 ≤±0.2 ℃；95℃时 ≤±0.3 ℃ ★7、12列梯度技术，梯度范围 1-30 ℃ ★8、SafeLidTM 热盖可自动调节高度，适应不同耗材 9、热盖温度范围：37－110 ℃ ★10、具备4种温控模式：快速模式、中等模式、标准模式、安全模式，适用于不同类型的样品模板 11、具备USB 接口，可连接鼠标、U盘和打印机等，方便仪器操作、数据传输和程序扩展 ★12、内置具有自检功能，可以快速检测加热模块以及机器硬件的状态，并能生成相应的检测证书 13、配备彩色LED状态指示灯，显示机器工作状态 14、超静音运行，噪音水平≤ 40.5分贝 21、温度校准：按照国内或国际技术标准DKD/PTB(德国)，UKAS/NPL(英国)，NIST(美国) 22、具备原厂配套的温度验证系统，用于测定设备的升降温速度、温度均一性、温度准确性等参数。 |
| 23 | 小型喷雾干燥机 | 国产 | 1 | 结构形式：; 整体移动式. 外型尺寸：; 700mm×700mm×1600mm. 加热方式：; 电加热. 功率：; 3kW. 压缩空气压力：; ≤0.2MPa. 进风温度：; 40～120℃ (可调节，自动控制). 最大处理量：; 1500ml/h. 粒径范围：; 10um. 系统风量; 120m3/h. |
| 24 | 鼓风干燥箱 | 国产 | 5 | - 输入电源：AC220V50HZ - 功率：2000W - 显示方式：LED液晶屏 - 温控范围：RT+5~300 - 控温精度：±1℃ - 温度均匀度：±2%（测试点为100℃） - 鼓风功能：有 - 定时范围：9999min - 工作室尺寸：450*550*550 - 有效容积：136L 11.标配隔板数量：2 12.隔板材质：镀锌 13.隔板承重：15KG 14.隔板层数上限：10 |
| 25 | 全自动凯氏定氮仪 | 国产 | 1 | 主要技术参数 1、功能模块：常规氮测试模块； ★2、测定范围：0.1mgN-240mgN； ★3、重复性：RSD（相对标准偏差）≤0.5% ★4、回收率（%）：≥99.5% ★5、滴定精度：1μl/步； 6、样品蒸馏时间：3-8min/样品； 7、测定样品： 固体≤6.00g；液体≤25.00ml ★8、蒸馏功率：375W-1500W可调 9、冷凝水消耗：1.5L/min 10、存储记录：5000条； 11、通讯接口：无； 12、语言版本：中文语言； 13、额定功率：1500W； ★14、操控方式：7寸触摸屏； 15、电源：AC 220±2V 50Hz； 配套消化炉参数 1、消化孔位：8位； 2、消化管规格：300ml； 3、消化量/样品：固体：≤5g、液体≤25ml； ★4、温度范围：室温-500℃ ★5、升温时间（20℃—440℃）：10-15min； 6、加热材质：真空复合加热管； 7、加热方式: 红外辐射与传导； ★8、保温方式：纳米云隔热； 9、测温精度：0.1℃； 10、控温精度：±1℃； 11、操控方式：触摸屏； 12、升温曲线：实时显示各段升温曲线和各段保温曲线； 13、报警功能 （1）具备过热、超温自动报警； （2）具备过压 ，过流，漏电保护； 14、交流电源：AC 220±22V 50Hz； 15、额定功率：1700W； |
| 26 | 全自动开口闪点试验器 | 国产 | 1 | 技术参数： 测定范围：室温-400℃ 温度检测：铂电阻 灵敏 度：0.1℃ 重 复 性：符合GB3536-2008(ASTM D92)、GB/T 267-88 显 示 器： 7寸彩色液晶触摸显示器 信息存储：可存储20000个测定结果 点火方式：电点火 冷却方式：强制风冷 打 印 机：汉字显示，40行 自检功能：升降杆、划扫杆、打印等 功 率：≤600VA 使用电源：交流220V±11V，频率50Hz±2.5Hz 环境温度：10~35 |
| 27 | 全自动熔点测定仪 | 进口 | 1 | 全自动熔点测定仪技术参数 熔点测量范围; 25-400℃. 测量精度; ±0.3℃（25-200℃), ±0.5℃（200-400℃);. 测量重现性; ±0.2℃. 加热效率; 加热到 300℃需要 4 分钟，加热到400℃需要 7.5 分钟；. 毛细管直径; 1.4mm. 毛细管测量孔; 1个. 接口; RS232（可连接打印设备）. 安全防护等级; IP20. 电源; 85-264V，47-440Hz. |
| 28 | 快速制备液相色谱仪 | 国产 | 1 | 性能参数 - 1.溶剂传送动力：计量泵系统，高精度，长寿命，免维护的输液泵； - 2.溶剂梯度：四元溶剂系统，两种溶剂可以任意梯度进行混合运行，可添加第三路助溶溶剂体系，可在线修改梯度和流速； - 3.系统操作压力：200psi （13.8bar）； - 4.流速：1－200ml/min，流量精度±2%； - 5.全波长紫外（DAD）检测器：200-400nm，波长精度+/-5nm，检测范围为0-5AU；具有接口，可以外接ELSD等其他检测器； - 6.双波长同时采集，运行中实时修改波长，全波段光谱扫描功能，可判断最佳吸收波长； - 7.可调光程流通池：标配0.3mm，选配2.4mm适用于不同样品量的制备； - 8.智能收集方式：全收集，UV域值收集（包括UV斜率收集），全波段收集及废液等多种收集方式； - 9.试管架自动识别，可自己设置收集试管架或收集瓶坐标。 - ★10.收集架上带彩色馏分收集显示功能，不同的峰用不同的颜色区分，标配18*150mm试管架，支持13mm, 15mm, 25mm试管，250ml，500ml收集瓶； - ★11.软件性能：具有TLC拍照识别功能，智能化梯度转化方法，根据TLC板或者HPLC信息系统可自动推荐分离方法，根据上样量可自动推荐分离柱及匹配分离流速； - 12.安全报警装置：自动识别溶剂瓶内的溶剂量，实时监控溶剂量和废液瓶中的溶剂体积。可及时给出报警提示；漏液以及压力报警装置； - 13.精细收集模式，试管切换暂停，在收集样品进行试管切换的一瞬间，系统会自动暂停，避免样品损失。 - 14.单独的空气泵：实验结束后自动对分离柱进行吹扫，有效去除分离柱及系统内残余溶剂，保护实验人员及周边环境； - ★15.断电恢复技术，无需额外不间断电源。 - ★16.主柱架：全自动辅助色谱柱安装系统，自动控制或者手动触控按键控制；副柱架：提供色谱柱串联和固体上样柱的灵活安装方式 - ★17.网络化：可以接入互联网，可以与同一机构内部的其他组网进行数据共享，同一机构内部组网的可以自动同步数据，包括用户数据和分离方法数据； - ★18.分离方法数据库及预设方法数据库：用户可以下载、优化和分享分离纯化方法，促进分离纯化方法的提升； - ★19.移动设备无线操控：提供智能手机和苹果iPad App对仪器的操控，多用户管理，利用网络连接，可随时随地对仪器进行操作； - 20.★数据安全：多重权限审批防止数据泄露，128/256位AES数据加密储存和传输确保数据。 |
| 29 | 植物光合作用测定仪 | 国产 | 1 | 技术参数： CO2分析：非扩散式红外CO2分析 测量范围：0~1000ppm/0~1500ppm/0~5000ppm；分辨率：0.01ppm；精度：0.1ppm 叶室温度：进口高精度数字温度传感器 测量范围：0~50℃；分辨率：0.1℃；误差：±0.2℃ 叶片温度：铂电阻 测量范围：0~50℃；分辨率：0.1℃；误差：±0.2℃ 湿度：瑞士进口高精度数字湿度传感器 测量范围：0~100%；分辨率：0.1%；误差≤±3% 光合有效辐射（PAR）：带有修正滤光片的硅光电池 测量范围：0-2500μmolm㎡/s；精度：≤5μmolm㎡/s ；流量：玻璃转子流量计 叶室尺寸：标准尺寸55×20mm，可根据客户需求定做。 工作环境：温度0℃-50℃，相对湿度：0-100%（没有水汽凝结） 电源：DC8.4V锂电池，可连续工作7-9小时 数据存储：8GB SD卡 |
| 30 | 拍照式叶面积测定仪 | 国产 | 3 | 产品名称 活体叶面积测定仪 面积单位：cm2 分辨率： 0.01cm2 测量误差：可控在±3% 宽度量程：0～150mm 长度量程：0～1000mm 数据记录：0～250组 工作温度 0°C～45°C 接口 USB2.0 |
| 31 | 自动种子考种及千粒重仪 | 国产 | 1 | 1、适用于玉米，水稻，小麦，大豆，油菜，蔬菜等种子的粒型分析。 2、成像特性：配自动对焦的彩色拍摄仪，及超薄的背光光源板，具有相机画面畸变、背光板均匀性的自动矫正特性，有效减小尺寸测量误差。拍照分析的种粒直径0.5～20mm。稻种的实粒与秕谷需经风选，再分别计数分析才能得出水稻的结实率。 3、数粒速度、精度与目标大小：全自动数粒速度：1200～20000粒/分钟，数粒误差≤±0.3%，极少监视修正即可保证结果准确性。全自动千粒重分析的精度误差：≤±1mg； ★4、能自动测出各类粘连种粒的每粒粒形参数（种子的数量、重量、千粒重、百粒重、总面积、面积比、面积均值、面积标准差、周长均值、周长标准差、长宽均值、直径、圆度均值、颜色、粒型等），并排序输出。各类种粒的各尺寸拍照测量误差≤±0.1mm，扫描测量误差≤±0.01mm。并能对不同品种的种子的长和宽进行对比，并输出矢量图。 5、水分测定：通过水分测定仪，数据能输入到软件中，最后统一管理。 6、图像分析：有任意放大、缩小，方便查看标记结果。 7、辅助删补：用鼠标选择增加/删除，或直接用鼠标在屏上手工计数，以确保结果准确性；目标区的个性化计数：对工作区视野中任选范围或矩形范围内的计数 8、具有被测样本条码、电子天平RS232重量数据的自动输入接口。分析过程为电脑控制，高效、准确、简便易用，一键化操作的计数分析与千粒重测量。 9、软件加密：采用动态二维码+密码狗加密，登记具体使用单位的信息，防止加密狗的丢失。 10、分析数据导出：分析图像结果可保存，自动形成总报表，统计分析结果能输出至Excel表。 |
| 32 | 分样型自动数粒仪 | 国产 | 2 | 功能特点： 1、分样型也叫转盘型数粒仪，可以在数粒的同时，快速自动完成分样工作。适用于玉米，水稻，小麦，油菜，蔬菜等各类种子。除具备传统数粒仪所具备的功能外还具备自动分样功能，自动记录，10个转筒。 2、外观设计：绿黑色彩相间搭配，简洁大方，机构内部空间排布合理，能够将识读和操作部分以更合理的角度位置呈现给用户，人机交互比较合理。 3、模块化设计：根据用户的不同需求不同进行模块功能调整，实现精准的功能输出。 4、智能化程序设定：本机以数粒为核心，功能覆盖全面，程序设定后，从料仓到转盘全自动大批量数粒，减少人工时间。 5、组装简便：初次使用时不需要复杂的组装和工具，6步即可组装完成。 6、超大触摸屏设计：10.1寸彩色触摸屏，智能化动感画面，增强用户人机交互体验。 7、预值设置，满值自停：当数粒达到所设杯数和粒数时，转盘会自动停止工作。 8、自动平均分样：可设置料杯数量和各料杯籽粒的数量，对每个料杯进行平均分样。 9、旋转多工位设计：当前料杯计数完成后，会自动跳转到下一料杯，可在装袋放置过程中不间断落料，提升工作效率。 10、内置减速程序：在每个料杯接近设定籽粒数量后会自动进行减速精数，防止物料惯性过冲影响精度。 11、数粒盘速度可调：具有无极调速功能，数粒速度快慢可调。 12、蜂鸣报警提示：每杯数粒完成滴一声，全部数粒完成长鸣一声，故障时滴滴6声。方便用户时时感知仪器运行的状态。 13、数据记录：对所测数据可进行自动记录和保存，包含品种名称、测量粒数、计数时间和测试时间等。 14、数据打印：内嵌热敏不干胶打印机，可自动打印数据。打印出的标签数据，可直接粘贴到种子包装袋上。 15、数粒盘轨道具体前后可调、上下位置可调功能。 技术参数： 1、颗粒适用范围长度：1-23mm 2、计数误差：±2‰ 3、计数速度：≥1000粒/3分钟（以芝麻为例） 4、震动噪音：≤70dB 5、计数容量：1~99999 6、预置自停：1~99999当中任意数值，置00000不计数 7、料杯数量：10杯 8、仪器尺寸：长730mm*宽365mm*高470mm 9、连续工作时间：≥8小时 10、工作环境：环境温度：-10℃~50℃；相对湿度：＜85% |
| 33 | 植物根系分析系统 | 国产 | 1 | 技术指标： 1、配光学分辨率4800×9600、A4加长的双光源彩色扫描仪。根系反射稿幅面为355.6mm×215.9mm，透扫幅面为320.0mm×203.2mm，最小像素尺寸0.005mm×0.0026 mm。 2、可分析测量： （1）根总长； （2）分支频率； （3）根平均直径； （4）根直径中值； （5）最大直径； （6）根总面积； （7）总投影面积； （8）根总体积； （9）根尖计数； （10）分叉计数； （11）交叠计数； （12）根直径等级分布参数； （13）可不等间距地自定义分段直径，自动测量各直径段长度、投影面积、表面积、体积 等，及其分布参数。 （14）能进行根系的颜色分析，确定出根系存活数量，输出不同颜色根系的直径、长度、投影面积、表面积、体积。 （15）能进行根系的拓扑分析，自动确定根的连接数、关系角等，还能单独地自动分析主根或任意一支侧根的长度、面积、体积等，可单独显示标记根系的任意直径段相应各参数（可不等间距地自定义）。 （16）能用盒维数法自动测根系分形维数。可分析根瘤菌体积在根系中的占比，以客观确定根瘤菌体贡献量。 （17）大批量的全自动根系分析，对各分析结果图可编辑修正。 （18）能做根系生物量分布的大批量自动化估算。 （19）向地角分析、水平角分析、主根提取分析特性。 （20）各分析图像、分布图、结果数据可保存，并输出至Excel表，可输出分析标记图。 （21）仪器有云平台支持，可将分析数据保存到云端随时随地查看。 图像扑捉系统参数 扫描元件: 6线交替微透镜CCD 最大幅面: A4 接口类型: USB2.0 光学分辨率(dpi): 6400x9600dpi 最大分辨率12800×12800dpi 最小像素尺寸≥0.005mm×0.0026 mm 扫描光源白色冷阴极荧光灯CCFL、色彩位数48位 扫描范围216×297mm 扫描速度反射稿、A4、300dpi：单色11秒，彩色14秒 胶片扫描、35mm，2400dpi：正片：47秒，负片：44秒 标准配置 1、植物根系分析系统软件U盘及软件锁1套 2、光学分辨率4800×9600、A4加长的双光源彩色扫描仪1台 3、根系成像盘3个 其他 1、本产品需使用电脑，推荐选配：品牌电脑（酷睿i5九代以上CPU / 16G内存/ 21.5”彩显/无线网卡，4个以上USB2.0口，运行环境Windows 10完整专业版或旗舰版）。 2、可选配A3幅面双光源彩色扫描仪。反射稿扫描幅面305mm × 431.8mm，根系透扫幅面304.8mm × 406.4 mm。 |
| 34 | 稻麦小区脱粒机 | 国产 | 1 | 功能特点： 1、本机是麦、稻以及谷子、高梁等作物的小区试验选育良种用的脱粒清选机具； 2、防混杂性能高，脱粒质量好，总损失少，干湿脱性能稳定； 3、适应作业范围广，动力消耗少，生产率高，构造精良，操作容易、舒适、安全。 技术参数： 配用动力：电动机Y100L一61．5千瓦940转/分电压380V 配用吹尘器：电动机0．6千瓦风压500-700米水柱 外廓尺寸：(长×宽×高、毫米)1240×1040×1320整机重量：(公斤)210 喂入方式：人工半喂入。<干脱小麦可全喂入><半喂入即只脱穗不打秸杆> 清机方式：机械、气流清扫、辅入极少量的人工清理。 操作人员：3-4人 滚筒型式：V型弓齿全封闭长度：(毫米)320直径：(毫米)380 转速：(转/分)脱小麦550-730脱稻、400-550脱谷子高梁400 脱粒出口间隙：(毫米)脱小麦≈3-6脱稻、谷子、高梁≈15 脱粒包角：(度)180凹板形式：园冲孔筛、锯齿形铸铁板 筛孔规格：(毫米)脱麦、稻、高梁10脱谷子5 扬谷器叶片数：2宽：(毫米)40～42直径：(毫米)314 扬谷器、抽杂风机转速：(转/分)脱小麦1070-1400脱稻780-1070脱谷子、高梁780 |
| 35 | 真菌毒素荧光定量检测仪 | 国产 | 1 | 1、设备应用要求： 设备包括荧光层析检测模块、数字化管理模块、通讯模块等。所有模块集成一体不可插拔，可现场检测食品中一系列检测项目，配合快速检测卡能专业用于定量检测粮食、食用油、饲料等样品中的真菌毒素，检测后设备可显示检测的具体浓度和自动判定检测结果的阴/阳性。 （1）触摸屏操作：检测模块通过食品安全数字化管理模块统一控制管理。 ★（2）显示界面：≥10.1英寸电容式触摸屏，触摸屏，分辨率≥1280×800，一体化屏幕，不需双屏或多屏。 （3）仪器内置扬声器及视频播放器，应用软件内嵌仪器实验演示视频、项目简介、操作步骤、方便培训。 （4）内置锂电池方便携带，可待机工作超过 4 小时。可使用电源适配器供电或内置锂电池供电，支持自由移动，并将检测数据上传至食品安全检测系统。 （5）操作系统：Android 4.4 （6）CPU：4核ARM处理器 （7）内存：2GB，DDR3 （8）存储：16G，支持扩展 MicroSD（TF）卡 （9）输入方式：触控、鼠标、键盘 （10）USB 接口：4 个 USB2.0（A 型）接口，1 个 USB2.0（B 型）接口通信 （11）无线通信：WIFI 无线网卡，能实现无线上网和数据传输功能 （12）蓝牙：支持蓝牙数据连接。 （13）外置接口：USB、HDMI、RJ45、MicroSD 卡、DC 接口，HDMI接口可连接HDMI显示器进行投影，可实现教学演示、操作演练等功能。 （14）操作方式：触控、鼠标、键盘 （15）激发光源：LED光源 （16）激发光谱：中心波长450nm （17）接受光谱：中心波长525nm （18）打印功能：内置热敏打印机，可以实时打印检测数据，内容包括检测人员,样品名称，检测结果，结果判定等，也可外接打印机打印检测报告。 ★（19）检测时间：≤10秒 （20）检测通道数：单通道 （21）电源：12V直流供电模式，满足室内、车载等多种现场检测环境的需求。 （22）仪器尺寸（长*宽*高）： ≤285*250*115MM （23）可用U盘直接进行软件和项目升级，用户也可在仪器上自行检查有无软件更新版本，在线联网自动升级。 (24)可以自行选择或者手工录入样品名称，检测结果自动保存并可把检测数据上传到食品安全监管信息系统。 2、检测模块要求： 全固态检测模块，无活动部件，高可靠性，该仪器是一款基于光电检测原理的免疫荧光检测系统。 重复性：CV≤1%，稳定性：CV≤2% 仪器具有1个单卡检测通道，可自行设置，在检测读取结束后，能自动连续打印出批次检测出的所有数据。 3、检测判读要求： ★检测卡滴液孵化后，放置仪器检测仓内，可在10秒内完成检测卡结果判读，快速计算出检测具体浓度和结果判定等数据，并自动把检测数据完整存储在历史记录中。 4、检测结果要求： ★检测卡判读结果出来后，同批次入仪器的被检测数据一次性全部打印出来（也可以选择部分打印），仪器提供每个被检测卡的完整图像同时保存，提供T线与C线的峰面积，提供T/C比值及检测的具体浓度和阴阳性的定性判读结果。 5、系统软件要求： (1)系统软件：包含检测系统、被检单位管理系统、检测记录管理系统、系统设置、检测项目管理、检测数据上传等功能。 (2)被检单位管理：可新增、修改、删除被检单位名称等； (3)检测记录管理：通过仪器自带打印机打印检测数据，并可将检测数据上传到食品安全监管信息系统； ★(4)样品信息管理：仪器自带样品信息库，包括30种以上的样品名称，可直接选择； (5)系统设置：可进行打印设置、上传设置、软件更新等。 (6)检测项目管理：检测项目通过ID卡进行录入，无需人工输入，插入ID卡即可自动录入检测项目信息。 (7)用户管理模块：可新增、保存检测人员。 (8)检测数据上传：通过连接PC端上传软件，把检测数据上传到食品安全监管信息系统。 6、数据传输要求： 检测数据通过无线/有线网络及时上传到食品安全监管信息系统。 |
| 36 | 动态表面张力仪 | 进口 | 1 | 1.测量范围：10-100 mN/m，测量精度：0.1 mN/m 2.气泡频率范围：(依靠所用的液体和毛细管)：1-15Hz 3.液位控制：精确液面位置控制 4.气泡寿命：(根据所用的液体和毛细管决定)：5 ms - 50 sec 5.气泡个数采集：1-15 个泡/秒 6.温度范围：室温或-5℃-95°C （需外接恒温水浴） 7.温度分辨率：±0.1°C 8.仪器尺寸：220（宽）*330（长）*350mm（高） 9.可以生成气压与实践的曲线。气泡周期与张力曲线。 ★10.可以实现恒表面玲设置实验 ★11. 可以实现恒流量设置实验 |
| 37 | 全自动氨基酸分析仪 | 国产 | 1 | - 二元梯度输液泵 - 梯度模式：高压梯度 流量范围：0.01ml/min~10ml/min 流量精度：<3μl (0.01ml/min~0.1ml/min),<1%(0.5ml/min~9.99ml/min) B液%精度：±0.5%ABS 压力范围：0.00MPa～42MPa(420Kgf/cm2) 微处理器控制，编码盘控制比例阀；精度高。 进口马达，进口驱动器，细分两万步，无机械噪音；确保精度。 进口密封系统，耐高压能力强。 单柱塞往复泵，单一单向阀设计，溶液无须脱气。 进口高效脉动阻尼器，缓冲能力强，使脉动最小。 多个时间程序，可做二元梯度洗脱。 自动记忆程序，轻松调出方法。 显示方式：液晶屏幕显示。 显示模式：实际压力，流量设定，压力上下限设定。 安全控制：压力上下限控制，蜂鸣报警，自动停机。 2）可变波长紫外可见检测器 光路系统：进口设计衍射光栅单色仪，进口光电接收器件。 ★ 光 源：氘灯 保用寿命2500小时 ★ 波长范围：190～700nm ★ 波长精度：±1nm ★ 波长重复性：±0.4nm 噪 声： 2.5×10-5AU(p-p)(动态指标，流动相甲醇，254nm，接柱) 漂 移：1×10-3AU/hr(动态指标，流动相甲醇，254nm，接柱) 衰减范围：0.002～2AU/mV 10档 ★ 检测池体积：4.5μl；独特的小池体充分保证重复性。 最小检出量：2×10-8g/ml(萘/甲醇溶液) 微处理器控制，自动停留扫描；波长重复性高。 液晶屏幕显示，自动找波长，自动调零。 独特的氘灯控制，启辉电压使氘灯使用寿命可达2500小时。 3）色谱柱温箱 温度控制器及柱温箱采用一体或分体结构。 ★ 温度范围：室温～150℃ ★ 设定精度：±0.5℃ 柱温箱容量：一体300mm长色谱柱 4 支。 4)色谱工作软件 双通道，外置式，符合GMP认证要求。 5)进样阀 耐压可达42MPa, 此配置适用于饲料，食品，化工，制药,大专院校等氨基酸分析，采用柱前衍生方法可检测22种或18种氨基酸。也可作为二元高效液相色谱仪使用。 |

四、实施要求

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 | 1.本部分是项目设计和建设的技术依据，本项技术要求提出的是最低限度的技术条件。 2.采购文件技术要求里，加“★”项为实质性参数，不允许偏离，偏离做无效响应处理；“▲”要求的性能和技术条款为重要参数。 2.1硬件部分需提供相关证明材料如技术规格书（技术说明书）、彩页、产品手册、检测报告及技术参数中所要求提供的软件截图、硬件图片等，并加盖投标人公章，否则，评审时不予认可，作负偏离处理。 2.2 技术参数中涉及如温度、精度等范围控制的指标，须按照技术参数中所要求提供软件截图及其他相应证明文件并加盖投标人公章，否则，评审时不予认可，作负偏离处理。 3.投标人所提供的技术偏离表、证明材料及投标承诺将作为现场验收指标，如果在实施过程发现系统无法满足功能要求，则有权不予验收，因此引起的所有后果由供应商自行承担。投标供应商须提供承诺书并加盖投标人公章。 |
| 2 | 制订项目实施方案 | 投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目实施方案，包括全部产品的运输、安装部署、联合调试方案、供货及安装各节点时间进度与质量控制、人员配置安排等。实施方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，配备具有相应资质的技术服务人员，服从采购人管理要求，确保在规定的交付时限内完成。 |
| 3 | 验收要求 | 投标人编制产品验收方案包括但不限于产品出厂验收、到货验收、调试验收、交付验收等，并须承诺（承诺书在投标文件中自拟）中标后与采购人签订合同时，接受采购人依据招标（采购）文件、投标（响应）文件所承诺的技术要求、国家标准、行业通行标准、厂方出厂标准等制定的到货验收标准，作为合同附件。 |
| 4 | 制订项目培训方案 | 投标人应根据招标文件要求及本项目特点，安排具备相应资质和经验的技术人员，制订相应的培训教案并提供培训课程，对采购单位的使用部门及维修维护人员进行全流程使用培训，且承诺培训时间不少于2个工作日，不少于10人次，保证使用单位相关人员能熟练操作使用，且能够进行日常的维护保养。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性。 |
| 5 | 制订项目售后服务方案 | 投标人应根据招标文件质保和维保的服务要求，针对本项目自身及所投产品品牌原厂的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障等售后服务承诺方案；服务方案应内容详实、科学合理、具备针对性、切实可行。 |
| 6 | 其他要求 | （一）所投产品生产者应具备相关认证、创新能力、技术优势，确保本项目达到采购人的各项响应承诺要求，需提供有效证书或相关有效证明材料。要求认证材料完整清晰、创新能力强，技术优势明显。 （二）所投产品应具备优良的制造工艺、材质，且外观设计合理，具备安全性、可靠性、稳定性及适用性，需提供有效证明材料。要求制造工艺精巧细致，材质坚固耐用，表面平整美观，安全性能稳定可靠。 |

五、商务要求

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质保及售后技术服务要求 | 1.1质保期：若所投产品为国产，承诺整机质保期≥ 3 年；若所投产品为进口，承诺整机质保期≥ 1年；软件终身免费升级。质保期满后软件无需年费。（自甲方验收合格，签署《验收报告》之日起计，产品须为2024年1月1日以后出厂，以到货设备铭牌标识为准作为验收标准之一，全新、未使用过的原装合格正品。安装质量符合各项现行技术规范和强制性标准）。 1.2使用年限：承诺整机使用年限≥ 10 年，自出厂之日起，需提供承诺书并加盖投标人公章。 1.3服务能力：供应商应具有相应的服务能力，并配备相应的售后服务人员，确保维保期电话30分钟响应，8小时内到现场，24小时内解决问题。更换部件时须保证与原有产品的规格、型号、颜色和结构的一致性，并不得影响已使用场所正常工作的开展。质保期满后，需提供充足的备品、备件（10年）。（需提供能满足本项服务要求的承诺函并加盖公章。） |
| 2 | 报价要求 | 报价：请投标人认真测算，项目实施过程中所需的采购文件中未列出的相关辅助材料和配送、安装、服务等其他一切费用应由供应商在报价时一并考虑。项目实施过程中不再单独结算。 |

六、付款条件

- （1）签订合同后，货物订单发出，凭发票支付合同总价款的40%；供应商完成全部产品安装、调试，正常使用30日后，经采购人验收合格，签署《验收报告》，凭发票支付合同总价的60%。

- （2）有质量问题时，采购人暂扣尾款直至成交方修复好产品缺陷并赔偿采购人损失；有质量问题，一次性给采购人造成经济损失达到合同总价的2.5%以上或累计经济损失超过合同总价的5%时，成交方须承担修复责任，同时还应继续赔偿采购人经济损失。

七、交货时间、地点

（1）交货期：合同签订后国产设备60日历天完成全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付买方使用；进口设备120日历天完成全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付买方使用。

（2）交货方式：中标人在买方指定地点交货，并完成安装、调试。

（3）货地点：采购人指定地点。由成交方负责办理运输和装卸等，费用由成交方负责。采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，成交方除无条件退货、返工外，还应承担采购人由此造成的一切损失。进口产品需随货提供报关单。初步验收不合格的不予签收货物。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评审，评审采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价均相同的按照技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低按顺序推荐三名中标候选人，评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。具体打分办法如下：

核心产品评审说明：多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价 ，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。保留小数点后两位。 | 30分 | 价格分 |
| 2 | 产品功能、 性能、配置要求 | 投标产品的技术参数能够完全满足招标文件技术参数指标要求的得 31 分。 加★项为实质性参数，不允许偏离，偏离做无效投标处理；其余指标每有一项负偏离扣1 分，扣完为止。 注：投标人需在“技术条款偏离表 ”中如实详细填列所投产品的技术指标，并提供相应证明材料：技术规格书（技术说明书）、彩页、产品手册、检测报告、技术参数中所要求提供的软件截图、硬件图片等，未提供或未按要求提供，按负偏离处理。（为方便评审请在偏离表中标明所在页码） 注：进口产品证明材料须加盖原厂公章，本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 | 31分 | 客观分 |
| 3 | 项目实施方案 | 供应商应根据招标文件要求提供具体详实的项目实施方案，方案优于招标文件要求的得 6 分，完全符合招标要求文件的得 4 分，低于招标文件要求的得 2 分，不提供者不得分。 | 6分 | 主观分 |
| 4 | 培训方案 | 对买方操作、维护人员的培训方案及计划，需有合理的培训计划，明确给出培训目标、内容、时长，地点等。 培训计划内容编写充分完善、合理科学，方案优于招标文件要求得 4 分；满足招标文件要求的得 2 分；低于招标文件要求得 1 分；不提供者不得分。 | 4分 | 主观分 |
| 5 | 售后服务方案 | 供应商应根据招标文件质保和维保的服务要求，针对本项目自身及所投产品品牌原厂的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障等售后服务承诺方案；服务方案应内容详实、科学合理、具备针对性、切实可行。 方案优于招标文件要求的得 8 分； 方案符合招标文件要求的得5分； 方案低于招标文件要求的得2分；不提供者不得分。 | 8分 | 主观分 |
| 6 | 到货、安装、调试质量控制 | 提供质量控制措施能实现本项目全程管理的方案：方案内容条理清晰且合理可行，方案优于招标文件要求得 4 分；满足招标文件要求得 2 分；低于招标文件要求得 1 分；不提供不得分。 | 4分 | 主观分 |
| 7 | 项目验收方案 | 供应商应根据招标文件要求提供具体详实的项目验收方案，方案优于招标文件要求的得 6 分，满足招标要求文件的得 4分，低于招标文件要求的得2分，不提供者不得分。 | 6分 | 主观分 |
| 8 | 质保期 | 投标人所投国产的产品承诺的免费质保期3年，进口的产品提供产品原厂商或中国区总代出具的针对本项目的售后服务质保承诺函的免费质保期1年（签订合同时须提交承诺函盖章原件）的，得2分；所有产品每增加一年加1分，最多加2分。本项最高得4分。 | 4分 | 客观分 |
| 9 | 类似业绩 | 提供自 2022年 06 月 01 日以来，所投品牌的核心产品在农业部门科研机构的成功应用案例（须提供有效的合同复印件并加盖投标人公章，同时须提供采购单位的联系人及固定电话，如不能提供有效的联系方式，则业绩无效。），每提供一份得 1分，最多得 7分，未提供或者提供不全不得分。 | 7分 | 客观分 |
| 合计 | 100 分 |  |  |  |

明：

（一）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（二）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（三）根据46号文第九条，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

三、法定代表人授权委托书

四、投标函

五、开标一览表

六、报价明细表

七、商务要求响应及偏离表

八、技术要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、其他（如有）

- 注：如招标文件中提供的投标文件格式与苏采云系统内不一致的，以招标文件内的格式为准。

一、供应商信用承诺函

江苏臻采招标代理有限公司：

我公司                          （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标（成交），将在中标（成交）结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期：年___月___日

附：《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

二、满足特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：         （投标人名称）授权        （被授权人的姓名）为我方就       号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：             （手机）

授权单位名称：

单位地址：

日    期：

附：法定代表人及受托人身份证正反面。

授权单位（加盖CA电子公章）

法定代表人（签字或签章）

年  月  日

四、投标函

致：江苏臻采招标代理有限公司

根据贵方的         （项目编号）招标文件，正式授权下述签字人     (姓名)代表我方        （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

地      址：

邮      编：

电      话：

传      真：

投标人开户行：

账      号：

日      期：年月日

五、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标总价 | 人民币（小写） 人民币 (大写) |
| 交货期 |  |

投标人名称（加盖CA电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：  年月日

备注:

1、采用人民币报价。

2、投标报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容。

3、投标人不得实质性改动开标一览表格式及内容。

六、报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 内容描述（品牌、型号、产地等） | 数量 | 单价 （元） | 单项合计价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价总计： |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖CA电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：  年月日

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标报价明细表”中“投标报价总计”数额应当与“开标一览表”中“投标总价”数额一致。

3.投标人所报产品须与“第四章-设备清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

七、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人名称（加盖CA电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：  年月日

填写说明：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、是否偏离用符号“+、-”分别表示正偏离、负偏离。

3、投标人必须仔细阅读本招标文件中所有商务要求，并列入上表。

4、若投标文件中出现与此表表述不一致的，以此表为准。

八、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明材料 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人名称（加盖CA电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：  年月日

填写说明：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、是否偏离用符号“+、-”分别表示正偏离、负偏离。

3、投标人必须仔细阅读本招标文件中所有技术或服务要求，并列入上表。

4、若投标文件中出现与此表表述不一致的，以此表为准。

- 九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏臻采招标代理有限公司组织的     （项目名称）  的采购活动，提供的货物全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于行业(采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于行业(采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：年___月___日

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为      的项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：年___月___日

十一、其他（如有）