江苏省农业科学院

种质资源综合基因库仪器设备购置

招标文件

项目编号：2540SUMEC/ZWGG2143

采购人：江苏省农业科学院

采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司

2025年8月

目   录

第一章 招标公告	6

一、项目基本情况	6

二、申请人的资格要求：	8

三、获取招标文件	10

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	10

五、公告期限	10

六、其他补充事宜	10

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	10

第二章 投标人须知	12

一、总 则	15

1.适用法律	15

2.定义	15

3.政策功能	15

4.投标费用	16

5.招标文件的约束力	16

二、招标文件	17

6.招标文件构成	17

7.招标文件的澄清、补充或修改	17

三、投标文件的编制	17

8.投标文件的语言、计量单位、货币	18

9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）	18

10.投标文件的组成	18

供应商递交的投标（响应）文件，所有内容均应真实有效；供应商所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求(如 CCC 认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等) ， 由于供应商违反国家相关强制性规定给采购人造成损失，一切责任和后果均由供应商承担。	19

11.投标保证金（本项目不适用）	19

12.投标文件的有效期	20

13.投标文件的签署及其形式	20

四、投标文件的递交	21

14.投标文件的密封及标记	21

15.投标的截止日期	21

16.迟交的投标文件	21

17.投标文件的修改或撤回	21

五、开标与评标	22

18.开标	22

19.评标组织	22

20.对投标文件的资格性审查和符合性审查	22

21.投标文件的澄清	24

22.对投标文件的详细评审	24

23.评标过程的保密与公正	25

24.无效投标条款和废标条款	25

25.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理	25

六、授标	26

26.确定中标供应商	26

27.中标的通知	26

28.签订合同	27

29. 招标代理服务费	27

七、质疑	27

30、质疑	27

第三章 评标标准	29

分包1	30

分包2-7	32

第四章 招标技术规格及要求	35

分包1	37

品目1 AI种质资源数据分析平台	37

分包2	38

品目2.1 荧光显微镜	38

品目2.2 近红外多功能品质快速分析仪	39

品目2.3 米饭食味计	40

品目2.4 多功能酶标仪	41

品目2.5 根系分析系统	43

品目2.6 高低温人工模拟气候箱	43

品目2.7 高速冷冻离心机（落地机）	44

品目2.8 培养基制备分装系统	45

品目2.9 体式显微镜	46

品目2.10 PCR仪	47

品目2.11 移液器	47

分包3	49

品目3.1 接触式蛋白无损检测仪	49

品目3.2 高压细胞破碎仪	50

品目3.3 高通量组织研磨仪	50

品目3.4 真空冷冻离心浓缩仪（DNA真空干燥仪）	51

品目3.5 PH值测量仪	51

品目3.6 叠加式恒温摇床	52

品目3.7 恒温混匀仪	52

品目3.8 天平	52

品目3.9 万分之一电子天平	53

品目3.10 水稻整穗考种分析系统	53

品目3.11 稻谷新鲜度测定仪	53

品目3.12 智能考种分析系统	54

品目3.13 自动称重数粒仪	55

品目3.14 小麦硬度分析仪	56

品目3.15 手持式叶绿素仪	56

品目3.16 大米外观品质检测仪	56

分包4	57

品目4.1 实时荧光定量PCR仪	57

品目4.2 超微量分光光度计	59

品目4.3 种子品质分析仪	59

分包5	60

品目5.1 核酸提取系统	60

品目5.2自动化移液工作站	61

品目5.3 全自动盒装装枪头仪器	61

品目5.4 封膜机	62

品目5.5 全自动化学发光图像分析系统	62

品目5.6超净工作台1	63

品目5.7超净工作台2	63

品目5.8 生物安全柜1	63

品目5.9 生物安全柜2	64

分包6	65

品目6.1 合物小区联合收割机	65

品目6.2 便携式地物光谱仪	66

分包7	68

品目7.1 谷物单粒播种机（玉米）	68

品目7.2 高性能小型作物生长情况无人监测平台	70

品目7.3 作物田间表型无人监测系统	73

第五章  拟签订的合同文本	74

第六章  投标文件格式及附件	82

资格审查索引表	84

（具体详见招标文件第一章申请人的资格要求）	84

评审索引表	85

（具体详见招标文件第三章评标标准）	85

附件一 投标函格式	86

附件二 开标一览表	87

附件三 分项报价表	88

附件四 商务条款偏离表	89

附件五 技术条款偏离表	90

附件六 政府采购政策	91

（二）残疾人福利性单位声明函	93

附件七 供应商基本情况表	94

附件七 供应商情况告知表—附表	95

附件八 资格证明文件	98

1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）	98

2、法人代表授权书	99

3、制造商授权书	100

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	101

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	102

6、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录	103

7、依法缴纳税收的记录	104

8、依法缴纳社会保障资金的记录	105

9、针对本项目的特定资格要求	106

10、符合招标文件第一章“拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形”中第 1）条的声明或证明材料（加盖单位公章）	107

11、符合招标文件第一章“拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形”中第 2）条的声明（加盖单位公章）	108

11、本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。	109

参考格式：	109

12、供应商认为其需要提供的其他资格证明文件。	110

附件九 其它相关文件（如有）	111

- 第一章 招标公告

项目概况

江苏省农业科学院 种质资源综合基因库仪器设备购置招标项目的潜在投标人应在江苏苏美达仪器设备有限公司 南京市长江路198号14楼获取招标文件，并于2025年9月18日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：2540SUMEC/ZWGG2143

2.项目名称：种质资源综合基因库仪器设备购置

3.预算金额：总预算人民币1150万元。其中分包1预算人民币125万元，分包2预算人民币365万元，分包3预算人民币143.3万元，分包4预算人民币149万元，分包5预算人民币110.7万元，分包6预算人民币150万元，分包7预算人民币107万元。

4.最高限价：见采购需求，超过对应品目最高限价的作无效投标处理。

5.采购需求：

| 分包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 （台/套/个） | 最高限价 （人民币/万元） | ★合同履行期限 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | AI种质资源数据分析平台 | 1 | 125.00 | 合同签订后15个工作日内 | 否 |
| 2 | 2.1 | 荧光显微镜 （核心产品） | 1 | 55.00 | 合同签订后3个月内 | 是 |
|  | 2.2 | 近红外多功能品质快速分析仪 | 1 | 52.00 | 合同签订后3个月内 | 是 |
|  | 2.3 | 米饭食味计 | 1 | 32.00 | 合同签订后1个月内 | 是 |
|  | 2.4 | 多功能酶标仪 | 1 | 43.00 | 合同签订后3个月内 | 是 |
|  | 2.5 | 根系分析系统 | 1 | 13.00 | 合同签订后3个月内 | 是 |
|  | 2.6 | 高低温人工模拟气候箱 | 1 | 15.00 | 合同签订后3个月内 | 是 |
|  | 2.7 | 高速冷冻离心机（落地机） | 1 | 38.00 | 合同签订后3个月内 | 是 |
|  | 2.8 | 培养基制备分装系统 | 1 | 55.00 | 合同签订后3个月内 | 是 |
|  | 2.9 | 体式显微镜 | 1 | 12.00 | 合同签订后2个月内 | 是 |
|  | 2.10 | PCR仪 | 10 | 30.00 | 合同签订后2个月内 | 是 |
|  | 2.11 | 移液器 | 10 | 20.00 | 合同签订后3个月内 | 是 |
| 3 | 3.1 | 接触式蛋白无损检测仪 （核心产品） | 1 | 28.00 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 3.2 | 高压细胞破碎仪 | 1 | 20.00 | 合同签订后3个月内 | 否 |
|  | 3.3 | 高通量组织研磨仪 | 1 | 6.00 | 合同签订后2个月内 | 否 |
|  | 3.4 | 真空冷冻离心浓缩仪（DNA真空干燥仪） | 1 | 8.00 | 合同签订后15天内 | 否 |
|  | 3.5 | PH值测量仪 | 1 | 0.38 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 3.6 | 叠加式恒温摇床 | 2 | 6.40 | 合同签订后15天内 | 否 |
|  | 3.7 | 恒温混匀仪 | 1 | 1.30 | 合同签订后15天内 | 否 |
|  | 3.8 | 天平 | 2 | 12.00 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 3.9 | 万分之一电子天平 | 2 | 3.00 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 3.10 | 水稻整穗考种分析系统 | 1 | 8.00 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 3.11 | 稻谷新鲜度测定仪 | 1 | 7.00 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 3.12 | 智能考种分析系统 | 2 | 14.49 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 3.13 | 自动称重数粒仪 | 4 | 16.00 | 合同签订后15天内 | 否 |
|  | 3.14 | 小麦硬度分析仪 | 1 | 0.73 | 合同签订后15天内 | 否 |
|  | 3.15 | 手持式叶绿素仪 | 3 | 3.60 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 3.16 | 大米外观品质检测仪 | 2 | 8.40 | 合同签订后1个月内 | 否 |
| 4 | 4.1 | 实时荧光定量PCR仪 （核心产品） | 2 | 84.00 | 合同签订后4个月内 | 是 |
|  | 4.2 | 超微量分光光度计 | 1 | 15.00 | 合同签订后4个月内 | 是 |
|  | 4.3 | 种子品质分析仪 | 1 | 50.00 | 合同签订后4个月内 | 是 |
| 5 | 5.1 | 核酸提取系统 | 1 | 33.00 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 5.2 | 自动化移液工作站 | 1 | 19.60 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 5.3 | 全自动盒装装枪头仪器 | 1 | 7.00 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 5.4 | 封膜机 | 1 | 8.50 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 5.5 | 全自动化学发光图像分析系统 （核心产品） | 1 | 10.00 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 5.6 | 超净工作台1 | 6 | 6.60 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 5.7 | 超净工作台2 | 6 | 6.00 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 5.8 | 生物安全柜1 | 2 | 8.60 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 5.9 | 生物安全柜2 | 3 | 11.40 | 合同签订后1个月内 | 否 |
| 6 | 6.1 | 谷物小区联合收割机 （核心产品） | 1 | 120.00 | 合同签订后6个月内 | 是 |
|  | 6.2 | 便携式地物光谱仪 | 2 | 30.00 | 合同签订后3个月内 | 是 |
| 7 | 7.1 | 谷物单粒播种机（玉米） （核心产品） | 1 | 60.00 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 7.2 | 高性能小型作物生长情况无人监测平台 | 2 | 40.00 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 7.3 | 作物田间表型无人监测系统 | 1 | 7.00 | 合同签订后1个月内 | 否 |

6.合同履行期限：见采购需求

7.本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

（2）法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；

（3）供应商必须是所投产品的制造商或代理商，代理商投标须提供制造商的专项授权（本条适用于进口产品）；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其上一年度（2024年度）经审计的财务报告复印件加盖公章；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写）；

（6）参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（7）有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

（8）有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；

（9）本次采购接受进口产品投标情况详见采购需求（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目）

3、拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构在评标时通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询供应商在采购公告发布之日24时前的信用记录并保存。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 三、获取招标文件

时间：2025年8月27日起至2025年9月3日，每天上午09：00至11：30，下午14：00至17：30（北京时间，法定节假日除外），若潜在投标人未能在获取招标文件的截止时间之前向采购代理机构获取，则其投标将被拒绝。

地点：江苏苏美达仪器设备有限公司，南京市长江路198号14楼

方式：纸质发售，具体要求详见其他补充事宜

售价：每分包500元人民币，售后不退

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件开始时间：2025年9月18日09点00分（北京时间）

提交投标文件截止时间（开标时间）：2025年9月18日09点30分（北京时间）

地点：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦14楼会议室1

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、获取采购文件操作流程如下：

（1）登录“苏美达仪器招标电子采购平台”（网址：https：//zb.sumecie.com/index.chtml）。

（2）【采购公告】→查找对应项目→采购文件领购申请→填写相关信息（购买单位、领购人信息及发票信息）→缴纳文件费用（扫微信二维码支付）→确认提交成功→邮寄纸质采购文件。

注意事项：

请确保领购人开票信息及邮箱真实准确无误，采购文件发票为电子发票（普通发票），付款成功后约5个工作日内发送至领购人填写的邮箱地址，采购文件发票一经开具不予退换，请谨慎填写；

- 2、采购项目需要落实的政府采购情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》等政府采购文件。

- 3、本项目编号为2540SUMEC/ZWGG2143（JSZC-320000-SMDY-G2025-0086）

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：江苏省农业科学院

地址：南京市钟灵街50号

联系方式：何老师 025-84390059 王老师 025-84391999

2.采购代理机构信息

名 称：江苏苏美达仪器设备有限公司

地址：南京市长江路198号

联系方式：文件发售：李婧怡025-84532580，技术咨询：王嘉卉025-84532585 夏琳 025-84532570

3.项目联系方式

项目联系人：夏琳

电话：025-84532570

- 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：江苏省农业科学院 联系人：何老师、王老师 电话：025-84390059、025-84391999 地址：南京市钟灵街50号 |
| 2 | 采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司 文件发售联系人：李婧怡025-84532580 lijingyi@sumec.com.cn 业务咨询联系人：王嘉卉025-84532585 夏琳 025-84532570 联系地址：南京市长江路198号 |
| 3 | 项目名称：种质资源综合基因库仪器设备购置 采购编号：2540SUMEC/ZWGG2143 |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 6 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标文件份数：正本1份，副本7份，电子版1份。（电子版须为投标文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件完全一致。文件名建议修改为公司名+项目编号简写。如多分包投标，电子版可合并一个U盘提交。电子文档用于存档，以U盘（请勿提交刻录光盘）形式递交，当纸质正本文件和电子文档不一致时，以纸质正本文件为准。U盘不予退还。） |
| 8 | 投标文件开始接收时间：详见招标公告 投标文件接收截止时间（开标时间）：详见招标公告 投标文件接收地点（开标地点）：详见招标公告 |
| 9 | 投标报价： 所有投标响应均以人民币报价。供应商的投标响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到采购人现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。 注：投标人报价为最终报价，如因国家政策调整，增加的税费由投标人自行承担。 |
| 10 | 现场勘查要求： 不组织，供应商可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 11 | 信用信息： 1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。 2）信用信息查询截止时点：采购公告发布之日24时前。 3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。 4）信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 12 | 核心产品： 分包1为单一产品，故不设置核心产品 分包2：荧光显微镜 分包3：接触式蛋白无损检测仪 分包4：实时荧光定量PCR仪 分包5：全自动化学发光图像分析系统 分包6：谷物小区联合收割机 分包7：谷物单粒播种机（玉米） 核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 |
| 13 | 采购标的对应中小企业划分标准所属行业：工业（制造业） |
| 14 | 招标代理服务费： 中标通知书发出后一周内，中标供应商按中标金额的1%向采购代理机构交付每分包的招标代理服务费，招标代理服务费一次付清。 收款信息： 户名：江苏苏美达仪器设备有限公司 开户银行：农行南京广州路支行 账户：10100301040003106 |
| 15 | 1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，联系方式详见第一章技术咨询联系人。 2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，提出质疑。 （1）接收质疑函的方式：供应商应在法定质疑期内将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，针对本项目同一采购程序环节的质疑应一次性提出。 （2）质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理： ①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； ②质疑项目的名称、编号； ③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； ④事实依据； ⑤必要的法律依据； ⑥提出质疑的日期； 质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。 （3）质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。 （4）质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 （5）质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标或者成交结果公告期限届满之日起计算。 （6）供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。 （7）本项目质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址如下： 联系部门：江苏苏美达仪器设备有限公司招标中心 黄经理 联系电话：025-84531274 通讯地址：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦14F |
| 16 | 投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价或最高限价，超过规定的预算价或最高限价的投标文件，按无效投标处理。 |

- 一、总 则

- 1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、规章和规定等。

- 2.定义

2.1本文件中采购代理机构为 江苏苏美达仪器设备有限公司；采购人为江苏省农业科学院；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.3“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。

- 3.政策功能

3.1促进中小企业发展政策：

（1）促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.2 节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.4根据财库（2011）59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。

3.5为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。

在政府采购活动中，通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5.招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标标准

第四章  招标技术规格及要求

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式及附件

6.2招标的最小单位是包。招标技术规格及要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标技术规格及要求中已经分包的，以包为单位投标。

6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.4供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

7.招标文件的澄清、补充或修改

7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将以书面形式作出答复。采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一招标文件的供应商。

7.2 采购代理机构可对已发出的招标文件用更正公告的方式进行必要的澄清或者修改，并以书面形式通知所有获取文件的供应商。

7.3 采购代理机构发出的以上澄清或修改的内容文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

7.4 当招标文件与以上澄清或修改公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的澄清或修改为准。

7.5为使供应商有足够的时间按招标文件的澄清或修改要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并按7.2条规定的方式通知供应商。

- 三、投标文件的编制

8.投标文件的语言、计量单位、货币

8.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。

8.2供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。

8.3 除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

8.5 所有投标响应报价具体详见投标人须知前附表。

- 9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）

9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

10.投标文件的组成

10.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

10.2 投标文件由商务、技术、价格及其他部分组成，应包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※投标函（投标申请及声明）

（2）※开标一览表

（3）分项报价表

（4）《商务条款偏离表》

（5）※《技术条款偏离表》

（6）政府采购政策

（7）供应商基本情况表

（8）※资格证明文件

（9）供应商认为需要提供的其他资料

10.3投标文件的商务部分：是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求。

10.4投标文件的技术部分：是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

10.5 投标文件的价格部分：

（1）价格文件是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。

10.6 投标文件的其他部分：

其他文件由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

供应商递交的投标（响应）文件，所有内容均应真实有效；供应商所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求(如 CCC 认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等) ， 由于供应商违反国家相关强制性规定给采购人造成损失，一切责任和后果均由供应商承担。

11.投标保证金（本项目不适用）

11.1作为投标文件的一部分，供应商应按照招标文件要求的数额和办法交纳投标保证金；投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

投标保证金金额：详见投标人须知前附表。

11.2保证金可采取下列形式之一：

投标保证金应当以电汇、汇票、本票、转账支票等非现金形式提交，开户行在南京地区以外的供应商不接受支票或本票作为投标保证金。

投标保证金收款单位信息如下：

户名：江苏苏美达仪器设备有限公司

开户银行：农行南京广州路支行

账户：10100301040003106

11.3不按第11.1项和第11.2项规定办理的投标文件，将遭到采购代理机构的拒绝。

11.4未中标的供应商，其投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。未中标供应商应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

11.5中标供应商的保证金将按要求缴纳招标代理服务费后在采购合同签订后五个工作日内退还。

11.6发生下列情况之一，保证金将被没收：

（1）中标供应商在中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）投标有效期内撤回其投标的；

（3）提供虚假材料谋取成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（6）中标供应商在中标后将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（7）中标供应商在中标后拒绝履行合同义务的。

12.投标文件的有效期

12.1自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。

12.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13.投标文件的签署及其形式

13.1供应商应按本款下述规定以及供应商须知前附表规定的数量提交投标文件。每份投标文件均须在封面上清楚表明“正本”“副本”或“电子版”字样，如果它们之间有差异，则以正本为准。

13.2投标文件的正本应用打印机或不褪色墨水书写，且经法定代表人或授权代表签署，副本可以为正本的复印件。

13.3投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

13.4供应商应按照招标文件所规定的内容顺序，统一用A4规格幅面打印（为节约资源，建议双面打印）、装订成册并编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

- 四、投标文件的递交

14.投标文件的密封及标记

14.1供应商应分别把正本和副本及电子版投标文件都用封套加以密封，并标明“正本”和“副本”“电子版”。

14.2作为投标保证金的银行本票、转账支票、汇票或电汇底单等非现金形式，另用内封套加以密封，并在内封套上注明“投标保证金”字样,放在投标文件正本封套之内。（本项目不适用）

14.3外封套和内封套上均须按采购代理机构提供的格式写明：

- 采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司

- 采购代理机构地址：南京市长江路198号

- 招标文件编号：

- 招标项目包号（如有）：第    包

- 招标项目名称：

- 供应商的全称、地址、电话和传真。

- 写明开标时启封。

14.4投标文件未按上述规定密封者，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对未按规定密封造成提前开封或未密封的投标文件，采购代理机构将予以拒绝，并退回投标人。

15.投标的截止日期

15.1投标文件须在采购代理机构规定的投标截止时间前递交到指定地点。

15.2采购代理机构可以按第7项的规定，以补充招标文件的形式推迟投标的截止时间，在这种情况下，采购代理机构或供应商的权利和义务都以新的截止时间为准。

15.3投标文件由于不可抗力的原因遗失和损坏，采购代理机构不负任何责任。

16.迟交的投标文件

在投标截止时间以后递交的投标文件，采购代理机构拒绝接收。

17.投标文件的修改或撤回

17.1供应商在提交投标文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

17.2供应商的修改或撤回通知必须按第14项的规定并在封套上注明：“修改”或“撤回”字样封送给采购代理机构。

17.3供应商不得在投标截止时间以后修改投标文件。

17.4在投标截止时间起至投标有效期满前，任何投标文件不得撤回，在这段期间撤回投标文件，投标保证金将被没收。该供应商的投标文件不予退还。

- 五、开标与评标

18.开标

18.1采购代理机构按招标文件规定的时间和地点开标，供应商应委派授权代表准时参加开标活动，签名报到和递交投标文件等事宜。

18.2供应商必须在投标截止时间前签名报到、递交投标文件以及其他招标文件所规定的应在投标截止时间前完成的事项（如样品递交等）。

18.3 开标时，采购代理机构将邀请供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封唱标，宣读供应商名称、投标价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

18.4若投标文件未密封，采购代理机构将拒绝接受该供应商的投标文件。

18.5供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

19.评标组织

19.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。

20.对投标文件的资格性审查和符合性审查

20.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查：采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金（如有）等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量、配置要求和合同履行期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

20.3评标委员会在初审中，对明显的文字和算术错误的修正原则如下：

（1）《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价金额为准，并修改单价金额；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本投标文件和副本投标文件之间有差异，则以正本投标文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。

20.4投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的投标文件相互混装；

（7）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（本项目不适用）

（8）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（12）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.5招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”的为重要参数；标注“★”及“▲”的内容，供应商必须在投标文件内提供相关支撑证明资料（具体以第三章评标标准要求为准）。

20.6评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。

21.2 评标委员会应当给供应商以足够合理的时间作出澄清、说明或者补正，供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或其授权代表的签字，或者加盖公章认可，将作为投标文件内容的一部分。

21.3供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

22.对投标文件的详细评审

22.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

22.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。

22.4评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等

22.5评标标准详见文件第三章。

23.评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不得向落标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 在评标期间，采购代理机构将指定联络员与供应商进行联络。

24.无效投标条款和废标条款

24.1无效投标条款

（1）未按要求交纳投标保证金的；（本项目不适用）

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）供应商的报价超过了采购预算的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

24.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定投标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

25.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理

25.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.2在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.3供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

- 六、授标

26.确定中标供应商

26.1评标委员会根据招标文件规定的评分办法与评分标准的各项因素综合评价每份投标文件，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

26.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

26.4评审结束后，采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选供应商中按顺序确定中标或者成交供应商。采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书随中标、成交结果同时公告。

26.5 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

26.6 若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。

26.7 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

27.中标的通知

27.1定标后，采购代理机构将定标结果通知所有的供应商，并向中标供应商发出中标通知书。

27.2中标供应商在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标供应商应履行的，含招标代理服务费在内的一切义务和责任。

27.3中标通知书是合同的组成部分。

28.签订合同

28.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。

28.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

28.3若中标供应商未能按规定签约，中标将被撤销及投标保证金被没收，在这种情况下采购人可以另选中标供应商或重新招标。

28.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 招标代理服务费

详见投标人须知前附表。

- 七、质疑

30、质疑

30.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。

30.3供应商须在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

30.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

30.5质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

30.6质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据

（6）提出质疑的日期

质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。

30.7质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标或者成交结果公告期限届满之日起计算。

30.8 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.9本项目质疑函的接收人和联系方式详见第一章采购代理机构联系方式。

30.10 采购代理机构在收到书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

- 第三章 评标标准

（一）评标方法

本项目采用综合评分法。

（二）评标标准

（1）国家政策导向

①促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

②监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

③残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

④乡村产业振兴支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），鼓励采用预留采购份额方式，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。

（2）本项目总分为100分，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

具体打分方法如下：

- 分包1

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （0-30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |
| 2.1 | 技术响应 （0-52分） | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分49分。在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理； 标注“▲”的内容为重要参数，每有一项负偏离扣5分；其他非重要参数负偏离的，每项扣2.1分，扣完为止，缺项漏项视为负偏离。 所有对标注“★”和“▲”的技术内容的响应均应提供支撑资料（明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、产品说明书、官方网站截图（需附官网链接）或第三方检测机构的检测报告，如为定制产品可提供承诺函，配置要求中“★”参数除外），如第四章有规定支撑资料类型的以规定为准，否则视为未实质性响应。 |
| 2.2 |  | 根据供应商提供的产品的技术功能要求、适用性、可靠性、稳定性、美观实用等进行打分： 产品先进、稳定、可靠性高实用性强，优于招标文件要求得3分； 产品先进度、可靠度一般，仅满足招标文件要求得2分； 产品先进度不高、低于招标文件要求得1分； |
| 3.1 | 售后服务 （0-7分） | 项目整体及所有设备满足招标文件免费质保期要求的得0.5分，在此基础上免费质保每增加1年加0.5分，本项最高得1分。增加的质保需提供制造厂商出具的售后服务承诺书原件（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。 |
| 3.2 |  | 评委根据供应商售后服务体系进行打分： 供应商售后服务体系完善，技术人员充足、维修便利的得3分； 供应商售后服务体系略有欠缺的得1分； 未提供售后服务方案的不得分。 |
| 3.3 |  | 评委根据供应商现场服务响应情况进行打分： 供应商抵达现场服务响应时间及时、承诺解决问题周期短的得3分； 供应商现场服务响应略有欠缺的得1分； 未提供售后服务方案或售后服务方案未提及现场服务部分的不得分。 |
| 4.1 | 实施方案 （0-8分） | 评委根据投标文件中实施方案的内容进行打分： 实施方案全面具体、内容详实，优于采购人的要求的得4分； 实施方案较为全面具体、内容完整，能够满足采购人要求的得2分； 实施方案不全面、内容空泛，不能很好满足采购人的要求的得1分； 供应商未在投标文件中提供实施方案或者提供的实施方案不可行的得0分。 |
| 4.2 |  | 评委根据投标文件中项目技术支撑和实施计划（包括但不限于人员配置、硬件设施配置、项目进度等方面）进行打分： 实施方案技术支撑配置优于采购人的要求、项目进度分析清晰具体的得4分； 实施方案技术支撑配置满足采购人的要求、项目进度分析较为清晰具体的得2分； 实施方案技术支撑配置不能完全满足采购人的要求、项目进度分析不清晰的得1分； 供应商未在投标文件中提供配置内容或者提供的配置不可行的得0分。 |
| 5 | 业绩 （0-2分） | 2022年7月1日至今（以合同签订时间为准）制造商有过同品牌类似产品成功案例的，每提供一个得1分，最高2分。 注：提供合同复印件，原件备查。 |
| 6 | 国家政策导向（0-1分） | - 投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，有得0.5分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。 - 投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，有得0.5分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。 特别说明：供应商需提供环境标志产品证书/节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。 |

- 分包2-7

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （0-30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |
| 2.1 | 技术响应 （0-52分） | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分49分。在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理； 分包2：标注“▲”的内容为重要参数，每有一项负偏离扣1.22分；其他非重要参数负偏离的，每项扣0.17分，扣完为止，缺项漏项视为负偏离。 分包3：标注“▲”的内容为重要参数，每有一项负偏离扣1.52分；其他非重要参数负偏离的，每项扣0.18分，扣完为止，缺项漏项视为负偏离。 分包4：其他非重要参数负偏离的，每项扣1.06分，扣完为止，缺项漏项视为负偏离。 分包5：标注“▲”的内容为重要参数，每有一项负偏离扣2.9分；其他非重要参数负偏离的，每项扣0.25分，扣完为止，缺项漏项视为负偏离。 分包6：标注“▲”的内容为重要参数，每有一项负偏离扣2.45分；其他非重要参数负偏离的，每项扣0.35分，扣完为止，缺项漏项视为负偏离。 分包7：标注“▲”的内容为重要参数，每有一项负偏离扣1分；其他非重要参数负偏离的，每项扣0.3分，扣完为止，缺项漏项视为负偏离。 所有对标注“★”和“▲”的技术内容的响应均应提供支撑资料（明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构的检测报告，如为定制产品可提供承诺函，配置要求中“★”参数除外），如第四章有规定支撑资料类型的以规定为准，否则视为未实质性响应。 |
| 2.2 |  | 根据供应商提供的产品的技术功能要求、适用性、可靠性、稳定性、美观实用等进行打分 产品先进、稳定、可靠性高实用性强，优于招标文件要求得3分； 产品先进度、可靠度一般，仅满足招标文件要求得2分； 产品先进度不高、低于招标文件要求得1分； |
| 3.1 | 售后服务 （0-7分） | 项目整体及所有设备满足招标文件免费质保期要求的得0.5分，在此基础上免费质保每增加1年加0.5分，本项最高得1分。增加的质保需提供制造厂商出具的售后服务承诺书原件（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。 |
| 3.2 |  | 评委根据供应商售后服务体系进行打分： 供应商售后服务体系完善，技术人员充足、维修便利的得3分； 供应商售后服务体系略有欠缺的得1分； 未提供售后服务方案的不得分。 |
| 3.3 |  | 评委根据供应商现场服务响应情况进行打分： 供应商抵达现场服务响应时间及时、承诺解决问题周期短的得3分； 供应商现场服务响应略有欠缺的得1分； 未提供售后服务方案或售后服务方案未提及现场服务部分的不得分。 |
| 4.1 | 实施方案 （0-8分） | 评委根据投标文件中实施方案的内容进行打分： 实施方案全面具体、内容详实，优于采购人的要求的得4分； 实施方案较为全面具体、内容完整，能够满足采购人要求的得2分； 实施方案不全面、内容空泛，不能很好满足采购人的要求的得1分； 供应商未在投标文件中提供实施方案或者提供的实施方案不可行的得0分。 |
| 4.2 |  | 评委根据投标文件中项目技术支撑和实施计划（包括但不限于人员配置、硬件设施配置、项目进度等方面）进行打分： 实施方案技术支撑配置优于采购人的要求、项目进度分析清晰具体的得4分； 实施方案技术支撑配置满足采购人的要求、项目进度分析较为清晰具体的得2分； 实施方案技术支撑配置不能完全满足采购人的要求、项目进度分析不清晰的得1分； 供应商未在投标文件中提供配置内容或者提供的配置不可行的得0分。 |
| 5 | 业绩 （0-2分） | 2022年7月1日至今（以合同签订时间为准）制造商有过类似项目成功案例的（成功案例中的产品型号须与所投产品型号一致，且至少包含核心产品）每提供一个得1分，最高2分。 注：提供合同复印件，原件备查。 |
| 6 | 国家政策导向（0-1分） | - 投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，有得0.5分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。 - 投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，有得0.5分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。 特别说明：供应商需提供环境标志产品证书/节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。 |

- 第四章 招标技术规格及要求

- 采购清单：

| 分包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 （台/套/个） | 最高限价 （人民币/万元） | ★合同履行期限 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | AI种质资源数据分析平台 | 1 | 125.00 | 合同签订后15个工作日内 | 否 |
| 2 | 2.1 | 荧光显微镜 （核心产品） | 1 | 55.00 | 合同签订后3个月内 | 是 |
|  | 2.2 | 近红外多功能品质快速分析仪 | 1 | 52.00 | 合同签订后3个月内 | 是 |
|  | 2.3 | 米饭食味计 | 1 | 32.00 | 合同签订后1个月内 | 是 |
|  | 2.4 | 多功能酶标仪 | 1 | 43.00 | 合同签订后3个月内 | 是 |
|  | 2.5 | 根系分析系统 | 1 | 13.00 | 合同签订后3个月内 | 是 |
|  | 2.6 | 高低温人工模拟气候箱 | 1 | 15.00 | 合同签订后3个月内 | 是 |
|  | 2.7 | 高速冷冻离心机（落地机） | 1 | 38.00 | 合同签订后3个月内 | 是 |
|  | 2.8 | 培养基制备分装系统 | 1 | 55.00 | 合同签订后3个月内 | 是 |
|  | 2.9 | 体式显微镜 | 1 | 12.00 | 合同签订后2个月内 | 是 |
|  | 2.10 | PCR仪 | 10 | 30.00 | 合同签订后2个月内 | 是 |
|  | 2.11 | 移液器 | 10 | 20.00 | 合同签订后3个月内 | 是 |
| 3 | 3.1 | 接触式蛋白无损检测仪 （核心产品） | 1 | 28.00 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 3.2 | 高压细胞破碎仪 | 1 | 20.00 | 合同签订后3个月内 | 否 |
|  | 3.3 | 高通量组织研磨仪 | 1 | 6.00 | 合同签订后2个月内 | 否 |
|  | 3.4 | 真空冷冻离心浓缩仪（DNA真空干燥仪） | 1 | 8.00 | 合同签订后15天内 | 否 |
|  | 3.5 | PH值测量仪 | 1 | 0.38 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 3.6 | 叠加式恒温摇床 | 2 | 6.40 | 合同签订后15天内 | 否 |
|  | 3.7 | 恒温混匀仪 | 1 | 1.30 | 合同签订后15天内 | 否 |
|  | 3.8 | 天平 | 2 | 12.00 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 3.9 | 万分之一电子天平 | 2 | 3.00 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 3.10 | 水稻整穗考种分析系统 | 1 | 8.00 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 3.11 | 稻谷新鲜度测定仪 | 1 | 7.00 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 3.12 | 智能考种分析系统 | 2 | 14.49 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 3.13 | 自动称重数粒仪 | 4 | 16.00 | 合同签订后15天内 | 否 |
|  | 3.14 | 小麦硬度分析仪 | 1 | 0.73 | 合同签订后15天内 | 否 |
|  | 3.15 | 手持式叶绿素仪 | 3 | 3.60 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 3.16 | 大米外观品质检测仪 | 2 | 8.40 | 合同签订后1个月内 | 否 |
| 4 | 4.1 | 实时荧光定量PCR仪 （核心产品） | 2 | 84.00 | 合同签订后4个月内 | 是 |
|  | 4.2 | 超微量分光光度计 | 1 | 15.00 | 合同签订后4个月内 | 是 |
|  | 4.3 | 种子品质分析仪 | 1 | 50.00 | 合同签订后4个月内 | 是 |
| 5 | 5.1 | 核酸提取系统 | 1 | 33.00 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 5.2 | 自动化移液工作站 | 1 | 19.60 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 5.3 | 全自动盒装装枪头仪器 | 1 | 7.00 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 5.4 | 封膜机 | 1 | 8.50 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 5.5 | 全自动化学发光图像分析系统 （核心产品） | 1 | 10.00 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 5.6 | 超净工作台1 | 6 | 6.60 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 5.7 | 超净工作台2 | 6 | 6.00 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 5.8 | 生物安全柜1 | 2 | 8.60 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 5.9 | 生物安全柜2 | 3 | 11.40 | 合同签订后1个月内 | 否 |
| 6 | 6.1 | 谷物小区联合收割机 （核心产品） | 1 | 120.00 | 合同签订后6个月内 | 是 |
|  | 6.2 | 便携式地物光谱仪 | 2 | 30.00 | 合同签订后3个月内 | 是 |
| 7 | 7.1 | 谷物单粒播种机（玉米） （核心产品） | 1 | 60.00 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 7.2 | 高性能小型作物生长情况无人监测平台 | 2 | 40.00 | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 7.3 | 作物田间表型无人监测系统 | 1 | 7.00 | 合同签订后1个月内 | 否 |

注：1.标注“★”的为实质性要求，有一项负偏离作无效投标处理。2.超过对应预算金额作无效投标处理。

二、技术参数：（本技术要求提出的是最低限度的技术条件。投标人应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的材料和设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。）

- 分包1

- 品目1 AI种质资源数据分析平台

（一）技术指标：

▲1、机箱：机架式GPU服务器，机箱高度≤7U，带滑动导轨

★2、CPU：配置两颗CPU处理，每颗CPU物理核心数目≥32，主频≥2.8GHz，L3 Cache≥60M

3、内存：≥32个内存插槽，配置DDR5 5600MT/s，内存容量≥2048GB

4、存储：

4.1配置提供≥8个2.5英寸NVMe SSD硬盘槽位，配置2块7.68TB容量的NVMe SSD硬盘含托架。

4.2服务器支持GPU Direct存储，支持实现GPU内存和存储之间进行直接内存访问(DMA)传输的直接数据路径，可增加系统带宽并降低GPU上的延迟。

5、PCI插槽：配置≥10个全高PCIe x16 Gen5插槽

▲6、PCIe Switch：GPU服务器内部配置≥4个PCIe Switch，用于CPU、GPU、网卡及NVMe SSD之间的数据通信交换；每个PCIe Switch提供≥144个PCIe Gen5 lanes（提供官网链接及截图证明）

★7、GPU加速器：配置≥8块数据中心级GPU加速卡，单块GPU显存容量≥96GB，GPU显存带宽≥4TB/s，GPU之间点对点通信带宽≥900GB/s

8、网络：配置 ≥2个25GbE以太网端口（含模块），≥2 个千兆端口，独立带外管理端口≥1个，要求网卡前置，进风测部署

▲9、电源：配置≥6个2800W热插拔钛金冗余电源，电源系统支持对GPU及CPU模组统一供电(不需要额外的CPU供电电源，N+N/N+1冗余)（提供官网链接及截图证明）

10、风扇及散热：配置≥6个高性能热插拔风扇；

11、设备安全：具备服务器系统锁定功能，支持加密签名固件，安全启动，自动报警及创建报修事件，如有故障由硬件厂商主动式处理故障。

12、系统管理：提供服务器带外管理软件，支持远程监控和管理服务器的硬件状态，提供一对一和多对一的服务器管理监控；支持动态监控GPU 功耗、温度、散热等运行状态数据。

▲13、高级管理功能：服务器前面板上配备有管理屏，能够设置管理芯片IP地址（提供功能截图）。

（二）其他技术服务及售后要求：

▲1、技术支持：提供基于蛋白质科学的咨询服务+蛋白结构预测算法，供应商负责安装部署蛋白质结构预测软件，提供脚本更新，性能调优及相应文档。

▲2、培训服务：免费提供计算生物学，生物信息学，蛋白质结构预测，蛋白质互作预测等领域软件运维服务，并对采购人进行相应培训。

3、售后服务：服务包含专人和400/800电话及在线报修服务；全天候（7x24）4小时人工加备件上门支持服务。

- 分包2

- 品目2.1 荧光显微镜

★1、主机：一台主机，既可实现物镜在上进行正置观测，又可物镜在下倒置观测。

2、载物台：正反双面均可放置适配器，方便适配多种样品适配器。

3、准焦螺旋：远程有线鼠标式控制器控制调焦，且可切换粗细准焦，并可控制拍照。

4、光源系统，≥3个荧光通道+1明场\相衬通道

5、荧光系统：≥3个独立的高能LED光立方，用于检测DAPI、FITC、TxRed荧光。

▲6、荧光光源和白光光源均为LED光源，寿命均≥50000小时，即开即用，无需预热，且功率0-100%连续可调。

7、电动通道转换器：≥4通道电动转换器，通过软件控制光路切换。

8、长工作距离聚光器： NA ≥0.30，WD ≥70mm，包含≥5位转轮。

9、Z轴层扫大景深合成功能模块，Z 轴由马达电机控制调节，可软件控制编程，用于实现样品大景深拍摄。

10、≥6位物镜转换器，可配任意45mm螺口镜头，包括空气镜、油镜、浸水镜，并可记录镜头信息。

11、物镜：至少配备4x、10x、20x、40x物镜。

★12、内置自动切换的双相机系统：彩色相机用于明场及相衬，≥1200万像素，单色相机用于荧光检测，≥500万像素。

13、显示屏：分辨率≥2700 x 2000。

14、具有WiFi、蓝牙功能，可以隔空传输文件，也可使用USB设备存储文件。

15、交互式软件：针对触屏平板设计，易学易用，可在线升级。

16、自动叠加：拍照后，可自动叠加4个通道的图像合成一张图片，并根据需要任意调节各通道图像亮度对比度值，并自动保存单独通道的图像。

17、触摸式计算软件：可触屏计数、长度计算、面积计算等统计学计算。

18、数字降噪功能：基于FPS算法，去除非聚焦平面杂光造成的干扰，提高图像分辨率。

- 品目2.2 近红外多功能品质快速分析仪

1、主要用途：快速、无损地检测谷物及油料籽粒、饲料、食品等主要营养成分的含量

2、检测方式：漫反射测量，样品量为0.5-300g

3、检测项目：各种样品中的蛋白、脂肪、纤维、淀粉、直链淀粉、脂肪酸组成、各种氨基酸、面筋、硬度、沉降值、吸水率等参数

4、预装成熟本地化的作物种子颗粒定标模型，仪器到货可直接应用，包括但不仅限于：稻谷、糙米、粳米、小麦、大豆、油菜籽、棉籽、玉米、花生、高粱、谷子、燕麦、亚麻、胡麻、葵花籽等常见粮油谷物，还包括饲料原料及成品、面粉、豆粕菜粕等粕类、各种食品等加工制品的模型

5、技术性能指标：

★5.1 工作方式：采用近红外漫反射技术，二极管阵列全息固定光栅连续光谱；开放式非接触性检测，光源从上往下直接照射样品、无需穿透玻璃介质；旋转扫描。

5.2 检测器：电温控致冷InGaAs铟镓砷二极管阵列检测器，保证不受环境温度影响

5.3 光栅：镀金全息固定光栅，实现瞬时分光

5.4 扫描光斑：扫描光斑要求不小于3.5cm

5.5 样品形态：整粒、粉状、膏状、液体；育种专用样品装置： 可实现单穗/单株/单粒检测

★5.6 扫描面积：标准样品盘不小于150cm2（扫描面积不小于100cm2）

5.7 分析时间：1-6秒

5.8 基线稳定性：利用积分时间自动修正基线偏差

5.9 样品盘旋转为磁动力方式驱动

6、光学参数指标：

6.1 波长范围：950-1650nm

6.2 波长重现性：≤0.02nm/连续两次扫描，≤0.2nm/年

6.3 光谱分辨率：0.5nm－10nm可调

6.4 光学带宽：7nm

▲6.5 光谱收集速率：100次/秒的高速光谱数据采集

6.6 检测方式：开放式检测，深埋式多头光纤，消除杂散光影响

6.7 波长准确度：≤+/-0.05 nm

6.8 光源灯使用寿命：长寿命设计带稳压和聚光模块的卤钨灯光源，连续工作时间10000小时以上

6.9 波长自动校准功能：利用氙灯做校准光源，实时自动消除波长准确性误差，实现波长全波段精准基准矫正

6.10 吸光度噪音：≤20uA (10秒扫描时间)

6.11 吸光度范围：0-2.5

7、仪器自带操作软件，可以独立运行，也可以连接到网络化软件中实现网络化管理，操作软件采用WEB数据报告模式

8、内置计算机，采用Windows 10操作系统，配套原装360°视角可调触摸显示屏，可直接通过此显示屏进行仪器操作设置、样品检测、模型建立等所有近红外操作，配置固态硬盘，稳定速度快。

9、圆弧外观设计，全不锈钢表面，适用于育种复杂环境，减少真菌和细菌的滋生。设备表面经久耐用，防晒防腐蚀。

- 品目2.3 米饭食味计

1、主要用途：

通过近红外光和可视光波段的反射光和透射光，对成型为一定形状的米饭进行分光测定。以光学原理测定米饭的“外观”、“硬度”、“黏度”、“平衡度”等感官特性指标，并综合评定米饭好吃程度指标值－“食味值”。

★2、基本配置：主机一台；分析软件一套；测试附件一套；

3、环境指标：

电源：AC220V，50/60Hz；

环境温度：15～30℃；

环境相对湿度：30%—80%（不可结露）；

4、技术指标

4.1测定对象：粳稻米饭和籼稻米饭

4.2测定项目

中国粳米检量线：食味值、外观、口感

中国籼米检量线：食味值、外观、口感

日本大米检量线：食味值、外观、硬度、黏度、平衡度

4.3测量精度要求：

食味值：测量范围0～100；测量精度：重复性误差≤2

外观：测量范围0～10；测量精度：重复性误差≤1

口感：测量范围0～10；测量精度：重复性误差≤1

4.4测定时间：低于60s/1次(压饭时间+测量时间)

4.5测量方式：采用近红外光和可视光波段的反射光和透射光

4.6可储存样品数据量≥9000个，单样品重复数据量≥45个

4.7样品量：≤8g米饭

4.8分光方式：固定滤波器方式；光源：钨丝卤光灯（6V，1.5A）

4.9能够用数值（100分满分或10分满分）表示各种指标，客观地评价米饭的质量

4.10波长范围：540～970 nm；感光器件：硅光电二极管

▲4.11软件有中文版，能够把储存的测定数据按照产地、品种、年度，以一览表形式显示在画面上，而且还能够将其打印出来

4.12外部连接：通过RS-232C与电脑连接；可以与硬度粘度仪、测鲜仪联用，综合评定米饭食味。

4.13操作方法：用电脑测定数值并显示测定结果

★5、配套设备及耗材：

附带零部件一套： 蒸饭锅(1), 黑色基准板(1), 白色基准板(1),冷却箱(1), 滤纸(100张), 不锈钢罐(20), 胶皮圈(100), 电子天平(1), 手动压饭器(1), 电源线(1), 交换用灯泡(2), 测定槽(2), 洗米器具(1), 计量杯(1)，充填用辅助圆柱(2),测定用圆环(30), 辅助圈(2), 不粘胶带(1), 镊子(1), 样品匙(2), 擦布(1), 吸管(1), 手套(1)。

- 品目2.4 多功能酶标仪

1、常规指标

1.1检测功能：可包含紫外-可见吸收光、荧光强度、发光、时间分辨荧光、生物发光共振能量转移等检测功能。

1.2检测模式包括：终点法、动力学、光谱扫描、孔域扫描

▲1.3功能模块：荧光顶读及底读、荧光共振能量转移、时间分辨荧光、发光；另具备紫外/可见吸收光（基于光栅）；生物发光共振能量转移（滤光片光路）

★1.4光路设计：仪器具备两个独立光路系统，包括四光栅光路和滤光片光路；

1.5光谱扫描支持：光吸收、荧光、时间分辨荧光和化学发光的全光谱扫描；

1.6检测器：可配置3个独立检测器，用于光吸收的光电二极管，以及可用于检测荧光和化学发光信号的双PMT

1.7 PMT增益调节方式：提供多种增益模式，不仅有扩展模式，宽动态范围，无需调节增益；而且可自动调节增益以及手动设置，满足不同的应用场景

1.8温度控制：最高45°C温控；独立的顶底部梯度温度控制，有效防止冷凝水产生；

1.9检测高度：检测探头高度可实现自动精确调整

1.10动力学速度：96孔：≤11秒；384孔：≤22秒

1.11孔域扫描：可单孔多点读数，最多99×99个点。

1.12震荡：线性，轨道，双轨道

2、光吸收检测

2.1波长范围：230-999nm；检测器：光电二极管(PDT)；

2.2读数范围：0–4.0OD；线性范围：0–3.0OD，<1%

★2.3分辨率：0.0001OD。

3、荧光检测

3.1波长范围：激发250-700nm；

3.2光源：2个高能氙闪

3.3检测器：PMT，数量至少2个；

3.4荧光检测灵敏度：最高可达到荧光素≤0.25pM；荧光动态范围：≥7个数量级；

3.5采用四光栅光路和滤光片光路系统，可灵活调整，兼顾检测灵敏度和灵活性的需求。

3.6光栅带宽：激发/发射：均大于15nm

4、化学发光

4.1同时支持辉光和闪光两种发光反应类型；

4.2化学发光灵敏度：≤10amolATP；波长选择范围：300-700nm

5、时间分辨荧光

5.1光源：氙闪；灵敏度：≤4amol/孔Eu(384孔板)

5.2波长选择：滤光片或者光栅

5.3检测系统：低噪音PMT

6、超微量检测板 通量：48个；检测体积：2ul

★7、配置要求：

具备光吸收，荧光，化学发光、时间分辨荧光、生物发光共振能量转移功能，配备高通量超微量检测板1套，仪器控制电脑和数据分析软件一套

- 品目2.5 根系分析系统

一、用途

根系分析系统可以分析根系长度、直径、面积、体积、根尖记数等。

二、技术参数：

1、根系分析模块

1.1 根系整体参数：根系总长，平均直径，总面积，总体积，根尖、分叉和交叠计数；

1.2 根直径等级分布参数：长度，面积，体积，根尖计数；

1.3根系颜色分析：根的长度、面积、体积、根尖计数、根系存活数量等研究

1.4 根系连接分析：用于根系分支角度、连通性等形态研究

1.5 根系拓扑分析：连接数量、路径长度等研究（需要根系完整）

1.6 根系分级伸展分析：记录根系整体等级分布情况（需要根系完整）

1.7 图像获取设备：光学分辨率：≥2400；最大扫描面积：≥30cmx40cm，投射单元(≥30x40cm)；分辨像素：≥0.016x0.016。

★三、配置清单

1、专业版软件 1套

2、图像获取设备1套

3、根盘（4只装）1套

4、说明书 1套

- 品目2.6 高低温人工模拟气候箱

1、温度范围：关灯温度范围：0°C ~ +55°C，开灯温度范围：+10°C ~ +45°C。

2、温度均匀度：±0.5°C @ 20°C, 温度控制精度： ±0.1°C。

3、加湿系统：采用超音波加湿系统, 采用自动给水装置,具有低水位保护装置。

4、湿度控制范围： 60% – 90% (无光照时), 湿度控制精度：±1%, 湿度精度：±3% @ 80%。

5、光照系统：四色光植物专用LED生长光板3层(共6片，每层2片), 光板尺寸40*60cm±1cm。

6、LED波段包含四组通道： B 450, R 660, IR 740, W 400-700nm(双通道)±10, 各波长可独立调控0%-100%。各色LED于灯板上均匀分布。

7、LED灯珠800颗, 外圈装设30度角透镜, 内圈装设60度角透镜, 每片光板最高可达170W。

8、温度控制系统采用微电脑PID, 7"HMI触控面板, 中英文操作画面可切换。

9、警报纪录,50组程序可自由设定与输出保存,每组程序含24段可设定。

10、温度、湿度和光照强度独立控制可模拟环境条件, 可多段自由勾选采用传统阶梯式或线性式程序, 设定两点即可演算达成斜率功能。

11、冷却系统：自冷型气冷式冷凝器

12、除霜系统(可采用手动或自动控制)。

13、内部有效工作容量：≥800L, 培养区：3层, 内部材质：不锈钢，厚度t1.0。

14、钢板静电粉体烤漆, 垂纹处理可达50μm厚度以上，保温：PUF 聚胺脂保温材质5cm。门片含有无冷凝观赏玻璃窗口附遮光盖板, 门磁垫圈, 可锁式门扣。

15、安全装置：过温警报及保护装置, 过电流保护, 故障排除讯息显示于HMI上, 可记录数据8000笔以上, 可透过U盘读出历史信息及警报纪录, 采用万年历时间比对。

- 品目2.7 高速冷冻离心机（落地机）

1、最高转速：≥ 22，000 rpm

2、最大离心力：≥ 55，200 xg

▲3、最大容量：6升（1.5 Lx 4瓶）

4、驱动方式：大功率变频感应电机直接驱动

▲5、主机运转至最大转速无需抽真空

6、加减速控制：9级加速，10级减速

7、转速设定范围：自300 rpm到最高转速连续可设定

8、具备转头自动锁定功能，拆卸方便。超声波传感器可检测转头盖情况（预防操作人员忘记盖转子盖）

9、具有自动识别转子并记录转子使用寿命（无需手动录入转子编号）

10、具备用户管理及用户锁功能

11、程序管理：可存储30个用户工作程序 (含3个梯形分布离心程序)

12、具有RTC实际时间控制功能，以便获得高重复性的实验结果；具有RCF (g)和gx sec功能

13、具备转头温度自动补偿功能，所有的转子在最高转速都可达到4°C

14、具有温度预冷功能；具有ECO节能模式

▲15、有可同时使用50mL和15mL锥底组织培养管的角转头(且无需适配器)供选择，且使用50mL组织培养管时转速可达15，000 rpm或以上，可高温消毒。

16、后期可拓展搭配连续流转头：有1L (18，000 rpm)， 3.2L (10，000 rpm)不同容量的转头，并可搭配土壤脱水转头。

17、安全功能：门互锁，双重过速保护，非接触式不平滑检测，温度异常检测。

★21、配置要求：

1）落地式主机一台，

2）15/50mL角转子一个，。

3）500mL角转子一个

4）配套同品牌常温台式离心机一台，4*750mL水平转子一个，配2/15/50mL适配器、酶标板适配器。

- 品目2.8 培养基制备分装系统

（一）主要用途：培养基的自动制备，使培养基的制备时间与工作量极大减少。自动快速、温和、重复性制备培养基，提高实验室工作效率。

（二）工作条件：

2.1工作电源：220V 50Hz

2.2工作温度：5-45℃

2.3工作湿度：10%-85%

（三）技术指标：

培养基制备单元

3.1制备器最大工作体积为10L

3.2系统可高质量制备各种类型培养基，包括补充不耐热的添加物（抗生素、血液、吐温、卵黄等）。

3.3能制备从1L到10升的培养基。底部凸型设计，确保残余培养基少于2ml。

3.4高效电加热器，位于灭菌锅腔体外部，无底部热应力，确保培养受热均匀。冷却系统通过板式热交换器来实现快速均匀的冷却，灭菌墙体内不含任何加热及冷却原件，保证清洗方便。

▲3.5磁力搅拌器，每分钟50-200转可调，转动方向正反可选。

▲3.6微处理器控制温度精度为不低于±1℃，显示温度精度+1℃/-0.2℃， 灭菌温度控制范围：30℃到122℃。

3.7配备内置增加泵及压力维持控制系统，降温时维持培养基液面的平静，防止培养基沸腾。

3.8可显示：灭菌过程图形、每一步进入的步骤、灭菌顺序、带帮助功能的出错报告。

3.9设计带有4重安全程序，自动监控容器内所有压力和温度，保证操作安全。

3.10制备器设计具有防爆隔膜，在电子元件失效和安全阀堵死的情况下，确保实验室安全。

3.11通过接口和PC机连接，配合数据记录软件可以实时监控温度及压力状况，满足21CFR电子签名文件记录需求。

3.12制备器配备数据拷贝功能，通过USB接口或软件实现。所有的灭菌参数均可通过U盘直接拷贝或软件拷贝，便于进行电子文档追溯、管理和调用。

3.13仪器可以单独使用，也可与自动培养基分装系统联用，组成全自动培养基制备与分装系统，极大提高工作效率。

3.14 可适配10mm气体软管，利用丙烷/丁烷、天然气或煤气燃烧，可实现便携式操作。

培养基分装单元

4.1 使用普通90mm平皿，分装机最大一次性载装量为540个皿。

▲4.2 可实现分装90mm，60mm，35mm等多种规格的培养皿，能够在整个分装过程中主动引导不同直径或形状的培养皿，使用者可以在主机用户界面中调节光学培养皿传感器以适应几乎所有品牌的培养皿。能自动调整适应高度从14-25mm、直径91.8-93mm平皿。

▲4.3可实现快速转换为全自动试管分装系统，分装13mm、16mm、20mm、25mm、30mm等不同口径的标准试管，使用4mm管径分装10ml的液体时分装速度可达1000管/小时。

4.4 对于无盖平皿，底盖粘连平皿等，可以自动识别并跳过不符合分装的平皿，不影响整机分装过程的连续性

4.5 分装模式为低速，普通，震动平铺三种，适应少量培养基的平皿分装方式、血平板的振摇分装、大容量平皿的分装，其中震动平铺可确保琼脂的均匀分布并获得平坦的表面。

▲4.6 分装体积可以从1毫升到99.9毫升可选，分装精度1%，分装15ML液体时分装速度不低于900块/小时，分装量不低于500毫升/分钟，增压模式下不低于1100皿/小时（最多24ml）

4.7与蠕动泵结合使用可以添加血，抗生素等制作特殊平皿。

4.8分装室的表面由一整片抗PE材料制成。同时仪器配有11W的紫外灯，沿转子的全长延伸，完全覆盖了分装过程中需要培养皿打开的操作区域可为易受污染的区域杀菌。

4.9 自带清洗程序，方便清洗各个灭菌死角。

4.10自带2个接口以上，可共享制备器上的内置打印机，或外接打印机，打印分装参数

4.11可实现培养皿喷码系统，双室培养皿组件以及制冷单元。

- 品目2.9 体式显微镜

（一）工作条件

1.1电源：AC220V50Hz

1.2环境温度：5~40℃

1.3相对湿度：10~80%

（二）技术指标：

2.1放大倍数6.1x—55x（1x物镜）

2.2光学系统：整体100％复消色差光学系统，融合光学设计，同时提供高分辨率和高景深的图像。

▲2.3变倍比≥9：1，复消色差光路，连续变倍

2.4 10×目镜：FOV≥23，可调屈光度； 1x物镜，工作距离≥122mm

2.5底座：专业透返射光两用底座

2.6抗静电表面涂层2x10¹¹Ω/mm²，放电时间<2秒（从1000V至100V）

2.7视场直径：≥37mm；最大分辨率：500lp/mm

2.8瞳间距50mm—76mm

3．图像捕捉及分析系统

3.1传感器：≥1英寸芯片。

3.2分辨率：≥5480x 3648，≥2000万真实物理像素。

3.3像素：≥2.4μm x 2.4μm，曝光控制：44微秒到60 秒。

3.4最高帧频率（Frame Rate）：≥21fps@5480x 3648。信噪比≤37db，动态范围71db，光谱响应390nm-650nm。

3.5数据接口：≥USB3.0高速 ≥5GB/S，逐行扫描，连续输出，软触发，电子卷帘快门；

3.6软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能，完全符合GMP和ISO9001质量管理体系使用要求。

3.7本软件系统可以多种格式，多种时长方案对动态图像进行即时拍摄，定时拍照，实时拍照和录像，完美兼容相机，并可通过接口兼容其他相机，多重拍摄。

3.8支持能量曲线测量（实时显示所选定线段上所有点强度）。

3.9实时单点RGB值以及灰度值获取，实时预览帧率显示，直方图均衡化。

3.10软件打开后自动识别摄像头并打开，同时保存记忆上次软件关闭前的配置参数。

- 品目2.10 PCR仪

1、超大彩色触摸屏，纯触摸屏操作，操作方便

2、样品体积：1-100ul

3、样品容量：96孔×0.2ml

4、升降温速率：≥4℃/秒；温度范围：4-100℃

5、温度梯度功能，有，不少于8个动态温度梯度。

6、梯度温差范围：1-25℃；梯度温控范围：30-100℃

7、具备酶切等孵育功能

8、实验运行中可对热盖温度和样品温度同时进行检测监控

- 品目2.11 移液器

（一）技术指标：

①手动移液器

1.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全

2.下半支可徒手拆卸，便于清洁保养

3.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性

4.四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积

5.体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作

6.独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛

7.0.1μL－10mL 不同量程选择，全面满足不同使用需求

8.多道移液器具备可拆卸的单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本

②电动移液器

1.功能在选项盘上，多种功能模式直接通过选项盘选择

2.彩色液晶屏显示，可用9种语言（含中文）快速而简便地编程

3.导杆设计，操作运动方向与活塞运动方向一致，用户可完全掌控活塞的运动

4.弹性吸嘴功能，安装和脱卸吸头用力小，移液重复性高

5.下半支可徒手拆卸，维护方便简单，整个下半支可高温高压灭菌

6.多道移液器具有通道指示器，确保移液器工作时方向性一致，提高精确度

7.锂聚合物电池，充电时间短，工作时间长，一次充电可至少加样100块96孔板；灵活的充电选择，可通过充电器或在充电支架上充电

③电动分液器

1.多种功能可选操作直观：功能在选项盘上转动调节；大尺寸彩色液晶屏显示

2.吸液分液操作由内置电动马达控制，提高精准性和可重复性，降低重复性劳损

3.分液器实时自动记录分液步数，保证分液操作步骤不出错

4.可单手脱卸分液管、单手安装分液管（当使用分页管盒时），避免污染

5.运动传感器：不使用时自动关闭，使用时自动开启，节省能源

6.具有传感器，可自动识别分液管并显示分液体积

7.中文操作界面，彩色液晶显示屏，提高操作方便性

④手动分液器

1.体积选项盘：每个分液管可设定20 种不同体积档，一次最大分液 100次，单手即可轻松调节体积

2. 9 种不同规格的分液管（0.1 mL~50mL）提供112 种不同的分液体积（ 1 μL~10 mL）

3.分液器实时自动记录分液步数，保证分液操作步骤不出错

4.单手脱卸分液管、单手安装分液管（当使用分液管盒时），避免污染

5.人体工程学的填充杆：可单手填装或清空分液管

6.具有传感器，可自动识别分液管，屏幕自动显示分液体积及次数，无需换算

7.内置RFID芯片，分液器里储存的相关数据可被读取

★（二）配置：

套一：12道手动移液器 1把

套二：12道手动移液器 1把

套三：8道手动移液器2把、单道手动移液器3把

套四：12道手动移液器2把、单道手动移液器2把

套五：12道手动移液器2把、单道手动移液器2把

套六：12道手动移液器2把、单道手动移液器2把

套七：12道手动移液器1把、单道手动移液器7把

套八：单道电动移液器3把

套九：8道电动移液器1把、电动分液器1把

套十：手动分液器3把 、单道手动移液器4把

- 分包3

- 品目3.1 接触式蛋白无损检测仪

★1、超大尺寸感光芯片：芯片尺寸≥168cm2；

2、满阱电子容量最高可达600万e-；

★3、成像方式：无需镜头，接触式成像，样品膜直接贴合在感光芯片上，信号采集距离（光程）为0mm；

4、开机校准时间：≤2分钟，开机即用，无需等待；

▲5、可加配信号标定板，维持8个信号点，光强范围在2lux至8500lux，可随时安装更换电池；

▲6、信号传输方式：Ethernet cable数据传输通过差分信号传输方式（即通过一对信号线，即正负两根线，来传输数据），最大化减少信号干扰和衰减，从而提高信号传输质量和速度。使用超七类（Cat7e）增强型连接线，传输速率≥10Gbps，支持高清图像快速传输且稳定，不接受串行传输方式（如Type C、USB、数据转接等方式）；

7、仪器状态三色指示灯，指示仪器不同工作状态，便于操作者识别；

▲8、蓝牙拍照：仪器自带实体蓝牙一键操作按钮，可实现一键自动采集八张图片，无需软件操作即可实现自动采集；

▲9、灵敏度和线性范围要求：能同时拍出蛋白表达量差异≥2000倍的样品，且各样品条带不过曝；

★10、可升级彩色marker：彩色Marker与Sample来自同一成像模组，确保合并数据精准性，不接受两套成像模组采集图片进行合并；

11、支持同位素成像；

12、自定义采集模式：可灵活设置起始时间、间隔时间和采集张数。一次成像≥30张；

13、多图分析：支持≥40张结果图片同时分析；

14、原始数据导出：支持两种格式的原始图片导出，16bit TIF格式及ebt格式；

15、图像采集时间：最低≤0.1秒，最高≥10分钟；

★16、图像导出分辨率：300dpi、600dpi和1200dpi三种可选，且支持72dpi至1200dpi任意dpi导出；

★17、支持同一界面同时完成图片调整、编辑、注释、剪切、灰度值分析、结果导出、报告生成等操作，采集、图库和分析三个模块之间来回切换，图片编辑、注释、调整等操作数据同步；

▲18、支持热力图显示：无需灰度值分析，通过不同颜色即可显示蛋白表达情况；

19、采集、图库及分析模块均支持3D查看功能，直观查看蛋白表达量；

- 20、三种灵敏度模式：标准模式、极限高清模式和低敏模式，分别适用于不同样品的成像场景。

- 品目3.2 高压细胞破碎仪

1、连续流细胞破碎仪，采用破碎头，精密流体操作和控制系统。

2、流速≥2.4L/h。

▲3、最大压力可达40Kpsi(2700巴)。

4、破碎头周围具有冷却夹套设计。

5、可用水和消毒剂按正常破碎的过程进行在位清洗（CIP）部分控制件或用内部减压阀反流冲洗；也可拆卸清洁和/或高压灭菌各个接触样品的部件。

▲6、采用液压系统。

▲7、高压细胞破碎仪采用固定喷嘴设计能处理丝状菌体。

8、大型触屏操作，数字显示操作压力及样品的温度。

9、操作压力连续可调(0~40Kpsi)(在启动前设置)。

10、触屏智能控制：处理完样品后破碎仪会自动停止，进行自保护；如果破碎头没有安装正确，破碎仪无法启动；二级压力密封。

11、可破碎微生物、植物细胞、动物细胞或组织等。

12、功率≥0.75KW。

- 品目3.3 高通量组织研磨仪

1、15秒内最大处理量同时可以处理96-192个样品，包括可以适用32位和48位的液氮冷冻适配器。

2、可以同时处理96个2ml研磨管（定制板）、192位深孔板，和24个5ml研磨管，12个（7-15）ml研磨管，4*15ml（钢罐），4*25ml（钢罐），2*50ml（钢罐）。

3、工作方式：垂直上下研磨珠运动方式。

4、最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节。最终出料粒度：5µm。

5、不锈钢腔体圆角和斜坡底座一体成型设计，研磨腔内不锈钢板须为压模成形。

6、研磨平台数(可接纳研磨罐数) >4。

7、带自动中心定位的紧固装置：是；中心轴≧20mm

8、均质速度： 0—70 Hz/秒，工作时间 ：0秒-9999秒，用户可自行设定。

9、加速：在2秒内达到最大速度。减速：在2秒内达到最低速度。

10、对于将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样本进行研磨粉碎）。进而可以对的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化。

- 品目3.4 真空冷冻离心浓缩仪（DNA真空干燥仪）

1、≥7英寸宽视角液晶触控屏，界面实时显示设定及运行参数及腔内压力（mBar）。

2、一键预冷：采用无氟制冷压缩机组(制冷剂R404a)，具有预冷功能及宽泛的温控范围：-20℃至+80℃，可快速达到设定温度。

3、自动卸真空：当仪器运行结束或停电/停机状态下，将自动卸除真空状态与外部环境通气，完全释放后，仪器自动开盖。

4、内置有机溶剂蒸气压曲线图谱，可详细展示不同有机溶剂在不同温度下的蒸气压数据。

5、聚甲基丙烯甲脂盖板，透明可视便于观察，自动开关门的设计，停电状态可链接电池自动开启盖板。

6、内置操作指南，具备超温、低压及急停等预警模块。

7、转速	≥2000r/min，最大功率≥3.5kW

8、定时范围	1min-23h59min59s

9、最终真空度0.1mbar；真空接口 Φ10mm

10、真空泵：油泵/隔膜泵

▲11、配套冷阱

- 品目3.5 PH值测量仪

1、测量参数：pH，mV（ORP），温度

2、pH范围：-2.00～16.00，相对精度：±0.01pH，分辨率：0.01pH。

3、MV范围：-2000～2000，相对精度：±1mV，分辨率：1mV。

4、温度范围：0～100℃，相对精度：±0.5℃，分辨率：0.1℃。自动/手动两种温度补偿方式。

5、两点或三点校正，自动识别缓冲液，4组内置缓冲液。

6、自动/手动终点锁定，具有电极状态显示功能，可直接判断电极的性能。

7、pH电极：配有三合一凝胶pH电极，BNC/Cinch接口，内置温度传感器，1m电缆。

- 品目3.6 叠加式恒温摇床

1、温控范围：室温以下18℃～60℃ (最低4℃)

2、温控精度：0.1℃；温度均匀性：±0.3℃ (@37℃)

3、旋转转速：0 (停止)，30～300rpm；转速精度：1rpm

4、最大烧瓶夹/粘贴垫数量：

烧瓶夹：50mlx104 / 100mlx45 / 150mlx45 / 200mlx45 / 250mlx40 /500mlx25 / 1000mlx15 / 2000mlx12

粘贴垫：50mlx112 / 100mlx72 / 150mlx60 / 200mlx45 / 250mlx40 / 500mlx28 / 1000mlx15 / 2000mlx12

5、容量：≥250L；摇板尺寸：≥770x470mm

6、可编程段数：12段

▲7、内腔工作高度≥305mm

8、显示方式：电容式，10寸彩色触控屏

9、噪音等级：≤55dB (制冷时)；加热功率：≤850W

10、制冷压缩机：变频压缩机

- 品目3.7 恒温混匀仪

1、温控范围：室温-10℃~65℃(最低5℃)

2、温控精度：0.1℃；温度均匀度： ±0.5℃(@37℃)

3、转速可调范围：150~1200rpm(微孔板)， 150~600rpm(试管模块)

4、定时范围：1s~9999min

5、摆振幅度：φ3mm

6、内腔工作高度：≥120mm

7、摇板尺寸：≥180x140mm；最大负载：2个试管模块

- 品目3.8 天平

1、最大秤量：220g，可读性1mg

2、精细量程：≥120g，可读性0.1mg

3、线性偏差：≤0.06mg

4、秤盘尺寸：≥75*70mm

5、稳定时间：≤1.5s

▲6、高分辨率后置式传感器，防止样品洒落传感器造成污染，采用悬挂式网格秤盘。

7、自动开关防风门

8、配备7寸彩色电容触摸显示屏，兼容手套模式，具备中文操作系统

9、全自动校准技术，温度漂移和时间设置触发的自动内置砝码校正和线性校正。

- 品目3.9 万分之一电子天平

1、最大秤量：220g，可读性：0.1mg

2、线性偏差：≤0.06mg

3、最小称量值（USP，允差=0.10%）：160mg

4、可以输入样品ID，方便数据管理

5、可设置密码来保护天平的设置，具备多种端口用于轻松连接和数据导出：1个USB-A，1个RS232

6、可以不借助工具轻松拆卸天平所有风罩玻璃，便于清洁天平

7、机身配塑料保护罩，可以有效避免样品洒落腐蚀操作界面

- 品目3.10 水稻整穗考种分析系统

一、产品用途：

用于水稻室内考种时期，对水稻穗部形态和千粒重测量。枝梗可整体或者分步分析：一次枝梗和二次枝梗可单独分析，也可同时分析。

二、技术参数：

1、多参数批量分析：一键化自动分析各枝梗穗粒数、一次枝梗长度和对应穗粒数、二次枝梗长度和对应穗粒数、枝梗着粒密度、穗着粒密度以及平均值等，共测量不小于23个参数的方式进行展现。

2、背光光源装置能够去除种子阴影和杂质，触摸式液晶显示，三档可调光。

3、自动换成千粒重：可通过识别的种子粒数，输入重量，可自动换算出千粒重。

4、数据采集方式：可多点快速取样，数据可批量分析并获取平均值。

5、智能修正功能：可手动触摸屏幕进行修正，结果修正后可达100%。

6、数据导出和共享：支持数据修正、查询、编辑和导出，数据可导出Excel格式，并可分享至微信、QQ或者钉钉，便于多应用方式查看数据。

7、测量误差：穗长：≤±2% ；总穗粒数：≤±2% ；各枝梗长度：≤±3mm；千粒重误差±2‰，修正后可达100%。

★三、配置：

水稻整穗考种背板1块，发光超薄背板1块，数据采集器1台、单株脱粒机1台

- 品目3.11 稻谷新鲜度测定仪

1、产品原理：

待测样品与与酸碱指示剂反应后液体会呈现一定的颜色，用可视光来测定液体颜色的变化，得到表示新鲜度的FD值（Fresh Degree Value）。使用两个特定波长，根据两个波长的吸光度差来判断新鲜度。

★2、基本配置：每套仪器至少包含主机、离心机、振荡器及相应附件；

3、环境指标

电源：AC 200V～240V，50/60Hz；温度：18~25℃；湿度：80%以下（无结露）

4、技术指标

4.1测量对象：稻谷

4.2项目：可检测大米的FD值（新鲜程度）

4.3检测样品量：≤2g；

4.4检测结果表述：新鲜度值；检测结果与LS/T 6118—2017《粮油检验 稻谷新鲜度测定与判别》粮食行业标准一致

4.5检测时间：单个样品≤5min，12--16min/6个样品

4.6检测范围：10～100分；检测结果重复性：≦±2分

4.7具有大米标准检量线，涵盖北方粳稻、南方粳稻、南方籼稻；可以用于结果的直接评定，适用于《中国好粮油》系列产品标准

4.8主机光谱宽带：4nm±0.8nm；波长准确性：±1.0nm;波长重复性误差≤0.5nm

4.9振荡器转速可调，最小转速5rpm,速度范围：0-80rpm，转速显示为LED七分区，转速控制1rpm/步;即便是在负载和电压波动的情况下，摇匀速率保持不变。倾斜角度可调，摇摆角度2.5-15°

4.10振荡器具备定时和计时功能，可倒计时，时间范围为1s-5999min，最小设置时间为1s；计时功能需显示混匀时间，具备LED七分区显示屏；按键需为触摸式按键。

4.11离心机处理量为8×2.0ml；离心加速度2000g,最大动能20Nm；转速为6000rpm,可调定时范围为1-99min，具备定时和计时功能，可倒计时；计时功能具备LED七分区显示屏；按键需为触摸式按键。

4.12离心机有透明的顶盖，可以保证用户能随时明了地对实验过程进行查看。同时只有在顶盖关闭的情况下离心机才会运行，具备快速停止功能，顶盖能够自动开启。

4.13可实施数据收集、数据输出、结果打印等一系列的数据管理

4.14具有安全性，测定后的废液可以直接排入下水

- 品目3.12 智能考种分析系统

一、产品用途：

测量各种表面光滑的籽粒的数量：包括所有种子的总粒数、千粒重、百粒重、粒色、平均值（长、宽、长宽比、面积、周长）、标准差，半自动检测容重、水分、粒型以及单粒种子的粒型参数（长、宽、长宽比、面积、周长）

二、技术参数

1、高清成像，精准分析： A3幅面，2200万像素，最大分辨率4896*3672的高拍仪。

2、称重背光一体式设计：考种背光板和称重模块一体化设计，考种的同时能够直接对籽粒、果穗进行称重，重量数据通过接口传输，输入后自动换算成千/百粒重。

3、硬件要求：称重台可视化，不小于 2.1英寸OLED显示屏能支持考种过程中直接观看种子称量结果，可对称量种子粒数进行取舍。

4、深度学习：根据颜色或是形状的不同对种子进行自学习和再学习，并实现自动分类识别。

5、辅助修正：用鼠标选择分割/合并，来对识别错误的种子进行修正，以确保100%正确。

6、数粒速度：玉米籽粒为1500～3000粒/分钟，其它籽粒为1200～20000粒/分钟

7、数粒误差：≤±0.5%，监视修正即达100%正确

8、千粒重误差：≤±0.5%；称重量程范围：0～5kg

▲9、配套移动计数APP，可通过移动端计数，保存，查看历史数据，包含作物名称，品种信息，种子数量，测量时间等。可自定义新增作物名称，单个/批量品种添加，一键式选择通用/辅助算法

★三、每套智能考种分析系统包含以下主要配置：

考种分析软件1个、A3幅面背光装置1台、2200万像素高拍仪1台、种粒成像盘1个、配套电脑1台。

- 品目3.13 自动称重数粒仪

一、技术参数：

2.1种子长度：0.5-23mm

2.2计数速度：最大速度1000～2000粒/分钟(计数速度取决于种子颗粒的几何形状和尺寸)

2.3计数容量：1~9999粒

2.4预置自停：1~9999当中任意数值，置0000不计数

2.5运行模式：高速计数完成前自动转为慢速，计数完成后停止

2.6计数误差：±2‰；数粒盘速度：0-99；

2.7灵敏度：0-10；料杯数量：12杯

▲2.8旋转12个工位设计：当前料杯计数完成后，会自动跳转到下一料杯，可在装袋放置过程中不间断落料，提升工作效率。

2.9同步下料机功能：振动盘启动工作时，联动的下料机开始供料；当振动盘停止工作时，下料机同步停止供料，确保下料与计数过程的高度协调一致。

▲2.10自动称重：当前料杯计数完成后自动称重并自动计算千粒重，无需外接电子天平

★二、配置清单：

每套自动称重数粒仪需包含：自动下料机1台、数粒仪1台、旋转分样接料机（带称重功能）1台、料杯12个、电源线、落料口2个（一大一小）、标签打印纸6卷、说明书、合格证

- 品目3.14 小麦硬度分析仪

1、转子直径：￠ 100mm

2、测定准确性：与小麦硬度指数标准样品，标称值的误差绝对值不大于1.5

3、测定变异系数（CV）：不大于2.4%

4、额定产量：25g/批次

5、配备功率：180W

6、电压：220V，电流：2.5A，频率：50Hz

- 品目3.15 手持式叶绿素仪

1、需具备数据存储功能，主机不少于2000条数据，并可将数据同步到仪器app上实现无限量保存。

2、需具备数据计算功能：能够显示不少于30组测量数据的平均值、最高值和最低值。

3、手机APP集成：叶绿素应用程序，提供数据查看、数据管理功能，可随时随地查看与导出测量结果

4、云平台支持：数据可通过app上传至云端平台，实现远程访问、数据管理，可以根据测量时间、样品名称等关键信息快速定位所需数据；可任意选择测量数据进行分析，支持生成直观的数据表格、折线图和柱状图，直观理解数据趋势和模式；所有生成的图表和数据表格可一键导出至本地，方便进行处理或报告制作。

5、光源波长：2个LED光源；测量参数：SPAD、叶面温度

6、测量范围：叶绿素：0~99.9SPAD；叶面温度：0~50℃

7、测量精度：SPAD±1，叶面温度±2

8、测量面积：2*2mm，最大测量厚度：1.2mm；样品插入深度：最大12mm

9、测量时间间隔：2秒

- 品目3.16 大米外观品质检测仪

一、用途

大米外观品质检测仪主要用于检测分析大米外观品质，可自动分析评价各类大米（粳米、籼米、籼糯米、粳糯米、黑米、黄米、胚芽米等），可检测大米米粒的总数、千粒重、粒型、国标整精米数、纯整精米数、整精米率、碎米粒数、垩白米粒数、垩白粒率、垩白面积、垩白度、透明度、不完善粒数、黄米粒率等参数指标。

二、技术参数

1、国家检测标准：与国标GB/T1350稻谷、GB/T17891优质稻谷或GB1354大米、农业部新标准【大米】NY/T2334-2013等标准相对应。

2、单粒米分析：自动测量每粒米的粒型、垩白度等参数，自动大批量分析处理与输出结果。

3、智能分割黏连米粒：软件可自动识别并分割黏连米粒。

▲4、需具备米粒转换功能：“整米”和“碎米”用不同颜色边框划分，点击“转换”，然后点击对应样品颗粒，可对样品做“整米”和“碎米”的转换，也可对“黄米”和“正常米”进行转换。

5、标记大米，便于筛选：可在大米图像上添加文字做标记，便于筛选感兴趣大米

6、个性化显示参数，便于直观区别：可对分析的参数设置不同颜色方框，便于直观显示与区分碎米、整精米、异常米等各种米质及垩白区域。

7、区域选择分析，避免其他米干扰：可手工框定目标区，仅对区域内米质进行粒型、整精米率、垩白度和垩白粒率等分析。

8、手动删除杂质：可对异常米进行手动删除，数据可自动更新，检验更准确。

9、扫描仪：光学分辨率4800×9600dpi，透扫幅面30 cm×20 cm，一次扫描大米重量可达 30g

10、单次检测样品量：≥3000粒

11、长宽度测量误差：≤±0.05mm，整精米率误差：≤±1.0%

12、垩白度：≤±1.0%，黄粒米重复性误差：≤±0.5%

★三、每套大米外观品质检测仪需包含以下配置：

1、双光源扫描仪	1台

2、铺米器	1套

3、分析软件	1套

4、软件锁	1只

5、微型打印机	1台

6、电脑 1台

- 分包4

- 品目4.1 实时荧光定量PCR仪

1、仪器性能

1.1 装机指标：区分1000拷贝和2000拷贝模板浓度的差异；

1.2 反应时间：40个循环：≤60分钟 (96孔标准检测)；

1.3 检测灵敏度：可检测单拷贝基因；

1.4 模块规格：96孔；

1.5 重复性：样品检测CV≤0.15% (50nmol/l荧光浓度)；

1.6 精密度：≤1.5倍拷贝数差异，置信度≥99.8%；

1.7 校正：无需ROX等被动染料校正。

2、硬件配置

2.1 温控系统

2.1.1 温控模块：采用银质半导体温控模块；

2.1.2 模块设计：所有样本对应的温控模块一体化成型，不由独立的多个小型模块组合而成；

★2.1.3 样本平均温控速率：≥4.8 ℃/s；温度准确性：≤0.1 ℃（20-99℃）； 温度均一性 (Tm)：≤±0.1 ℃（20-99℃）。

★2.1.4 同一主机可支持384及96模块。可自行更换并升级至 384 模块，自行手动更换后无需校准。

2.2 光学系统

★2.2.1 光源：高强度白色固态LED光源，单个光源使用寿命 ≥10000小时；激发波长：390-710 nm，连续不间断。

★2.2.2 检测通道数：7通道；

2.2.3 检测系统：CMOS；

2.2.4 熔解曲线温度分辨率：≤0.01 ℃；

2.2.5 熔解曲线数据采集频率：每摄氏度采集最多可达100个数据点；

2.2.6 高分辨率熔解曲线反应时间：≤10分钟 (65-95 ℃)；

★2.2.7 滤光片可自由组合，可检测不低于26种不同的荧光光谱；

2.2.8 全固定光路设计，无移动机械部件，激发光源与检测系统在工作中无需移动，保证系统稳定性。

3、软件

3.1 具备颜色补偿功能

3.2 软件：具有定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、高分辨率熔解曲线分析等功能；

3.2.1 定时检测：实时监测荧光信号变化和温度变化，可根据PCR扩增的情况，在线增减循环数；

3.2.2 绝对定量：最大二阶导数法或基线法，以非线性标准曲线进行绝对定量，可单点定标；

3.2.3 相对定量：含扩增效率校正的相对定量方法；假定扩增效率=2的相对定量方法；导入标准曲线进行效率校正的相对定量方法；

3.2.4 基因分型：支持使用熔解曲线法或水解探针法进行基因分型。

4．维护

仪器光路无需校准

- 品目4.2 超微量分光光度计

★1、检测浓度范围：检测下限：基座2ng/ul（dsDNA）比色杯0.2ng/ul（dsDNA）

检测上限：基座27,500ng/ul（dsDNA）；

2、波长范围：190－850nm，可进行连续波长全光谱分析；

3、光吸收范围：基座0－550A（10mm光路径），比色杯0－1.5A；

★4、光程：内含0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器不会曝露在空气中，避免灰尘、纸屑或液体进入生锈导致光程不准确；

5、检测重复性：0.002A(1.0mm光程) 或1%CV；

6、最小样品体积≤1ul；

★7、具备智能样本检测技术，可进行污染物鉴定和结果校正，给出真实的数据值，保证样本精确的浓度和样本的质量；

8、仪器操作：高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可调整角度，操作系统支持8种以上语言；

9、可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果；

- 品目4.3 种子品质分析仪

1、主要用途：快速、无损地检测谷物及油料籽粒、饲料、食品等主要营养成分的含量

2、检测器：电温控致冷InGaAs铟镓砷二极管阵列检测器，保证不受环境温度影响；

★3、光栅：镀金全息固定光栅，实现瞬时分光

4、扫描光斑：为了更好地适应不均匀样品检测，扫描光斑要求≥3.5cm

5、扫描面积：样品盘≥150cm2（被扫描面积≥100cm2），适合于不均匀样品和整粒样品检测；

6、分析时间：最短3秒

7、基线稳定性：利用积分时间自动修正基线偏差

8、数据采样间隔时间：≤0.008秒

9、磁动力方式旋转扫描，可实现全封、无玻璃介质条件下的旋转扫描检测

10、光学参数指标：波长覆盖950-1650nm范围；

11、波长重现性：≤0.02nm/连续两次扫描，≤0.2nm/年

12、光谱分辨率：0.5nm－10nm可调

13、光学带宽：7nm

14、光谱收集速率：100次/秒的高速光谱数据采集

15、检测方式：开放式检测，深埋式多头光纤，消除杂散光影响

16、波长准确度：< +/-0.05 nm

17、光源灯使用寿命：长寿命设计带稳压和聚光模块的卤钨灯光源，连续工作时间10000小时以上

18、波长自动校准功能：利用氙灯做校准光源，实时自动消除波长准确性误差，实现波长全波段精准基准矫正

19、吸光度噪音： ≤20uA (10秒扫描时间)

20、吸光度范围： 0-2.5

21、预装本地化作物种子颗粒定标模型，包括但不仅限于：稻谷、糙米、粳米、小麦、大豆、油菜籽、棉籽、玉米、花生、高粱、谷子、燕麦、亚麻、胡麻、葵花籽等常见粮油谷物

- 分包5

- 品目5.1 核酸提取系统

1、冷冻研磨模块

▲1.1屏幕尺寸≥7寸

1.2时间设定范围：不小于0-9999(秒)

1.3频率设定范围：不小于0—70Hz

1.4额定功率：不低于800W

1.5夹具行程：≥32mm(垂直)

★1.6处理样品量：：6*96深孔板、3*96标准版适配、2ml翻盖管、5ml*45、10ml*32、15ml*32、50ml*18、50ml*6（钢罐） 等。

1.7 采用脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定。

2、全自动DNA提取模块

★2.1处理体积：工作体积60μl-1000μl，加样体积20μl-500μl

2.2 样品通量:1-96

2.3磁珠回收率：≥98%

▲2.4加热温度：加热模块（室温至—120℃）

▲2.5震荡混合：多档可调

2.6安全门设计：安全门打开后自动暂停程序运行，安全门关闭后可继续运行程序，避免交叉污染

▲2.7 气溶胶过滤系统:内置高效过滤器

3、荧光酶标检测模块

3.1 支持板架：6-384孔

3.2 读数模式：顶读

3.3激发光源：氙灯

3.4检测器：PMT

★3.5波长范围：EX：200-1000nm；EM：270-850nm

3.6滤光片EX/EM： 滤光条形式，无需手动更换（3组）（485/530nm、523/564nm、624/692nm）

★3.7检出限：≤1pM

▲3.8线性动态范围：≥6logs

3.9振动模式：线性、环形、双环形（3种速度可调，动力学过程中可执行背景振荡模式）

3.10孵育温度：4℃ 至 45℃

▲3.11温度均匀性：≤±0.5℃

3.11屏幕尺寸：≥10寸液晶显示屏（手动调整屏幕至任意角度）

3.12标准曲线库：标曲储存，无需每次现做标曲，调用即可进行浓度判断

- 品目5.2自动化移液工作站

1、工作台面：3个标准板位。

2、96通道移液系统移液头：可一次处理单列或整板移液操作。

★3、可选配70µL、1000µL规格的96通道移液头, 移液范围分别为0.5-70µL、10-1000µL。

4、移液原理：采用气垫活塞式移液原理。

★5、四轴（X、Y、Z和S轴）独立运动，全自动完成96孔板转384孔板，无需手工操作。

6、控制软件采用图形化界面。软件支持各个动作（扎吸头、吸液、排液、退吸头、转板）的细节参数修改功能。

7、可编辑实验流程：自由编辑实验流程及步骤，移液工作一键完成，流程保存后可随时调用。

8、安全防护系统：具备工作状态指示灯，直观反应设备运行状态。即时暂停功能，一拍即停，可随时处理异常事件；暂停解除后，程序可继续运行，无需重新开始。

- 品目5.3 全自动盒装装枪头仪器

1、适用范围：10μL、200μL吸头以及10μL、200μL吸头盒

2、工位个数：6工位

3、效率：75-85秒/盒

4、功耗：150W

5、下料管：快拆式下料管1个

6、下料头：10ul、200ul各1个

7、控制系统：高清电容触摸屏，PLC控制系统，支持戴手套操作

- 品目5.4 封膜机

★1、封膜高度：系统自适应无需调整，适用各种板型

2、封膜时间：0.1秒-10秒可调

★3、加热开关：设有独立加热开关，冷封需求亦可满足

4、温控精度：≤±1℃

5、全自动化：可自动识别载入微孔板，无需调节封膜高度，自动切膜，封膜全自动化

6、技数功能：封膜数量自动统计

- 品目5.5 全自动化学发光图像分析系统

1、全自动控制一体式机箱：双层PC/ABS材质暗箱，电脑实现全自动控制，确保完全密闭，导轨式双位载物样品平台，兼容拍摄样品厚度0.01-10cm

2、拍摄面积：16cm×16cm；电源：220V/50HZ

★3、高灵敏度制冷CCD相机：原装科研级深度制冷CCD相机

★4、相机芯片内置一体化微镜头，有效增强光线收集效率，有效减少热辐射等对相机的干扰。

★5、制冷方式：三级-半导体热电式TEC制冷；相对制冷温度≤-55℃，绝对温度≤-30℃，不随环境变化而变化

6、CCD像素≧600万；CCD阵列：≧2688×2200；像元尺寸：≧4.54um×4.54um；像素密度：16 bit（0-65535灰阶）。

7、图像分辨率：300/600/1200DPI

8、像素合并：1×1，2×2，4×4（可兼容6×6，8×8，12×12，16×16，24×24）

9、感光效率：>75% @600nm，可检测低于阿克级蛋白样品

10、暗电流：＜0.00015e-/p/s @-30℃

11、动态范围：UDR=4.8OD，具备图像动态范围自动监测技术。

12、数据传输：USB3.0图像传输线及专业级串口控制线，保证数据传输及控制更加稳定可控

13、光圈大小F/0.8，高清晰大口径高通透电动镜头，电脑实现焦距调整。

14、双侧反射LED反射灯×2照明灯

15、智能化一键曝光：系统可根据用户自主选择的任意位置及任意大小的样品区域，自动完成精准测光及曝光成像，保证每一次均能获取最佳实验结果。

16、软件能够实现图像采集、信号灰度分析、Marker叠加等功能独立操作，方便拍照及分析同时进行，互不干扰，具有图像旋转、裁剪、反色、加注、测量等处理功能，进行图像优化处理。

17、自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率，可进行蛋白纯度及等电点分析，分析数据能输出至Excel及TXT文件。

▲18、配套动植物活体软件以保证设备可以进行动植物活体成像。

- 品目5.6超净工作台1

1、外形尺寸(宽×深×高) ≥1500mm×730mm×1600mm

2、工作区尺寸(宽×深×高) ≥1360mm×690mm×520mm

★3、过滤技术：过滤效率99.99%（H13）

4、噪声：≤70B(A)

5、振动半峰值：≤5μm

6、照度：≥300Lu

7、平均风速：≥0.3m/s(可调)；

8、设备的紫外灯和风机带定时开启功能。

- 品目5.7超净工作台2

1、外形尺寸(宽×深×高) ≥1010mm×730mm×1600mm

2、工作区尺寸(宽×深×高) ≥870mm×690mm×520mm

★3、过滤技术：过滤效率99.99%（H13）

4、噪声：≤70dB(A)

5、振动半峰值：≤5μm

6、照度：≥300Lu

7、平均风速：≥0.3m/s(可调)；

8、设备的紫外灯和风机带定时开启功能。

- 品目5.8 生物安全柜1

1、适合单人使用。柜体内部工作区尺寸范围：内部尺寸(W×D×H)： ≥1200x630x780mm；外部尺寸(W×D×H)：≤1300x800x1600mm

2、配备手动可调高度支架，可提供30到38英寸的工作表面高度，调节增量2英寸。

▲3、安全节能模式：安全柜开机正常运行状态下，将前窗玻璃下拉至完全关闭状态，安全柜自动启动低速安全节能模式（待机模式），下降风速自动变为30%，且保持柜体洁净环境。方便随时启用，节能环保。

▲4、前窗清洗位置：无需拆卸任何部件即可将前窗玻璃可下拉到台面下方指定位置，操作者可站在安全柜外的无污染区，便于清洁安全柜玻璃窗内侧和更换灯管。

▲5、工作台下方的集液槽应采用不锈钢制成，并带有排污阀。不应有支撑工作托盘重量的水平金属条，以便于清洁。

6、噪音：≤70dB

★7、双风机控制系统，独立的进气与排气风机自动控制，平衡下降气流与外排气流，以保证持续安全的工作条件。

8、风速报警：至少两个独立式压力传感器用于检测排气和下降气流强制通风时的压力变化。当进气/排气或下降气流速度变化量达到20%时，将发出声音和视觉报警提醒用户。

9、设备配置紫外灯。紫外消毒时间可在0：00（关闭）到24：00小时之间进行调节。紫外消毒时间可预先设定，如有需要可以更改设置，步进为30分钟。

10、前窗倾角：10°倾角，减少镜面效应，并确保用户在工作期间的姿势舒适。

11、柜体侧壁采用双层负压设计，以提供更大的保护。采用金属材质的压力舱，便于更换滤膜时拆卸。

12、左右侧壁各标配两个服务阀孔，用于安装气阀、水阀和真空阀。

13、排气/进气量：≥580 (立方米/小时)；排气量，套管连接：≥760(立方米/小时)。

- 品目5.9 生物安全柜2

1、型别：Ⅱ级A2垂直层流负压机型,气幕式隔离设计,防止内外交叉感染;70%气体循环、30%排气的层流方式

2、内部有效尺寸(宽×深×高)：≥1800mm×600mm×600mm

3、外形尺寸(宽×深×高)：≥2000mm×795mm×2050mm

★4、过滤技术：采用ULPA高效过滤器过滤效率99.9995％（≥0.12μm颗粒）材料为硼硅酸盐的玻璃纤维。

★5、送风和排风系统都设置“零泄漏”

6、前口风速（工作窗口吸入风速）0.5 m/s±0.025；下降风速0.3m/s±0.025

★7、隔离操作面10度倾角前窗设计，照明度：≥900（1x）

8、振动半峰值 ≤3μm

9、可移动式SUS304优质不锈钢工作台面，台板可移动和容量≥4000mL的集液

★10、带紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，当风机、荧光灯关闭时，紫外灯才能运行；开门断紫外灯，紫外灯开启0.5小时（可调）自动关闭。照明系统采用护眼设计,照度大于国家标准。

11、数显式控制界面，轻触按键操作。彩色LCD液晶屏实时显示下降风速，吸入口风速、过滤器使用寿命和堵塞报警、实时监测与显示机组运行时间等参数。

12、工作区配置双防水插座设计，具有断电保护功能；可提供一个过渡通道带便于操作者有选择的使用。

13、风机风量自动补偿系统，确保在过滤器阻力增加50%的情况下风机风量变化小于10%，提高安全性。

- 分包6

- 品目6.1 合物小区联合收割机

（一）技术指标：

1、收割机主体

1.1适用于试验小区收获，支持拓展收获时同步测量亩产量，并自动清空机内杂质。

1.2配有工作小时计数器。

1.3全液压行走机构，转弯半径≤8m,最大时速不低于16km/h,具有多功能操纵杆进行操作或者踏板控制，配有小区停-走脚踏键。

1.4脱粒箱输送带，配有高隔板，液压清洁风机，风机转速：400-1800rpm,配有可调风机的气力输送系统，配备彩色显示屏。

1.5脱粒系统具有抽吸功能，粉层浓度≤10mg/m3。

1.6 底盘斜度和高度可调。

▲2、发动机：国Ⅳ以上柴油发动机，装有发动机护罩，水冷，在2800rpm时功率≥36kw。

3、割台：

▲3.1分禾器≥2个，液压无级调节拔禾轮转速液压无级调节，拔禾轮手动水平快速调节，液压调节割台和拔禾轮高度，液压式割刀驱动装置，切割深度≤4.5cm。

3.2拔禾轮上配有≥2个刷条，长度≥1.5m,配有收获倒伏作物的扶禾器，通过皮带离合器接合/脱离。

3.3脱粒滚筒变速器配有手动倒转装置，转速330-1900rpm,并在彩色显示屏实时显示。

3.4脱粒凹版具有3个除芒杆，凹版筛可换，可适用于谷物、豌豆、黄豆、向日葵、高粱等作物脱粒作业。

3.5逐稿器：孔径≥20mm,具有一个逐稿器阶梯和坡地用导板，可适用于谷物、豌豆、黄豆、向日葵、玉米等作物作业。

3.6清选筛，孔径≥16mm。

3.7在机器左侧装袋：用于2人收获方法，旋风分离器，装有高度可调的装袋托板，装配有快速换袋的双袋固定器。

3.8匀流割台，割幅≥1.5米。

4、基本配置

4.1自走式小区联合收割机主机一台

4.2用于1年的主要易损件包（更换液压油过滤器，机油过滤器，空气过滤器，三角皮带，固定件，向心球轴承等）1套

4.3用于300工作小时的主要易损件包（机油，机滤，空滤更换）1套

4.4用于600工作小时的主要易损件包（更换风扇皮带，检查电池）1套

5、售后服务

5.1 免费中英文操作说明书

5.2免费安装调试

5.3 提供终身维修服务

（二）功能用途：

1、满足杂交后代和预繁种小区无混种收割。

▲2、传送带入口带有2个进料辊、集成的排气、脱粒箱传送带和气动式种子传送装置，可实现无混种的作物进料；

▲3、通过操作简便的液压转向、静液压的牵引装置以及多功能杠杆来操作所有行驶和收割功能；

4.可以配备不同的装袋和取样设备，以及带有湿度测量的自动称重系统；

- 品目6.2 便携式地物光谱仪

（一）便携式地物光谱仪一套 技术指标：

1、技术要求：

1.1、波长范围：350-1050nm

1.2、波长温度漂移：≤0.1nm，0-40℃

1.3、波长准确度：≤0.5nm

1.4、光谱分辨率：≤3 nm@700 nm

▲1.5、信噪比：≥6000：1@700nm

1.6、工作环境：-15-45℃

1.7、能量准确度：4%

1.8、能耗：≤4W

1.9、显示器：倾斜低功耗显示屏

▲1.10、采集辅助：内置激光测距仪，测距精度≤1厘米

1.11、瞄准辅助：内置红外激光器

▲1.12、具备语音功能：语音播报采集流程，智能辅助数据采集流程

1.13、采集电路采用高速实时处理，适应高度定制化应用场景

1.14、系统支持web服务端；支持蓝牙、WIFI；任意系统终端都可连接访问

1.15、尺寸：≤100 x 150 x 235 mm

1.16、重量：≤1.5千克（含电池）

★2、配置要求：

2.1、便携式地物光谱仪1套；

2.2、运输箱1套；

2.3、参考白板1块；

2.4、可充电电池及充电器1套；

2.5、AC/DC电源线1套；

2.6、2G U盘1个；

（二）便携式地物光谱仪一套 技术指标如下：

1、通道组配：5 个多光谱通道 +1 个 RGB 通道

▲2、 靶面大小：多光谱 ： 1/1.8"; RGB： 1/2.3"

3、有效像素：多光谱：≥320万；RGB：≥1200万

4、快门类型：多光谱：全局；RGB：卷帘

5、量化位数：多光谱： 12bit; RGB： 8bit

6、视场角：≥45°×35°

7、地面分辨率：多光谱： ≤5.5cm@120m; RGB： ≤3cm@h120m

8、光谱通道：450nm@30nm, 555nm@27nm,660nm@22nm,720nm@10nm,840nm@30nm，RGB，支持400-1000nm范围内18种波长选配定制

9、光学窗口：蓝宝石光学玻璃窗口

10、主机尺寸：≤130mm×160mm×165mm（光轴与地水平），≤130mm×160mm×165mm（光轴垂直对地）

11、主机重量：≤800g

▲12、图片格式：多光谱： 16bit原始TIFF & 8bit 反射率JPEG， RGB：8bit JPEG，包含GPS、环境光信息

13、拍摄触发：重叠率触发、定时触发

14、拍摄频率：拍照模式：≥1Hz; 视频模式： ≥20Hz

15、工作环境温度：-10℃~+50℃(相对风速≥1m/s)

16、环境湿度：RH(%)≤85%(非结露)

17、拼图软件

17.1支持用户注册、登陆、密码重置、注销等账号基本管理;

17.2支持配套多光谱相机数据及机载可见光数据的读取和展示；

17.3支持用户自主新建工程、保存工程及打开/关闭已有工程；

▲17.4支持多光谱数据预处理，包括波段间配准、影像拼接、辐射定标及波段间四则运算；

17.5支持机载可见光数据的拼接预处理；

17.6支持包括点云编辑、影像边缘裁剪、DEM编辑、航线删减等在内的数据编辑；

17.7支持三维点云的查看及数据的放大缩小等细节查看；

17.8支持数据分步处理及一键化全流程自动处理；

▲17.9支持多个拼接工程批处理及多文件夹同步处理；

18、农田模块数据处理软件

18.1包括农作物长势监测模块、植被覆盖度模块、地物分类模块；

18.2农作物长势监测模块的输入数据支持多光谱正射反射率数据 (覆盖度模块除外）；

18.3适用农田等应用场景；

18.4支持自主选择测区；

18.5支持自动生成栅格、专题图，支持人机交互，支持保存现有工程设置；

18.6能够输出长势栅格、覆盖度栅格、地物分类栅格及相关监测专题图等成果。

18.7配置要求：软件24个月内免费升级

- 分包7

- 品目7.1 谷物单粒播种机（玉米）

1、配套动力（kw）：≥90马力配牵引卡、双离合、动力输出轴8键、液压输出一进一出

2、配套形式：牵引式

▲3、播种方式：精播

▲4、排种形式：4路同步电机

5、作业效率(亩/天) ：40-70

6、行距（mm）：600、650（出厂预设）

7、小区行长（m）：北斗式，行长任意调节

8、行长控制方式：北斗控制模式

▲9、播种深度（mm）：0-80（可调）

▲10、播深调节方式：机械式多档位调节

11、整机规格（mm）：≥3200*3400*2900（长*宽*高）

12、分种器形式：气吸式

13、落种方式：自动

14、落种时间：可调节

15、投种人数：2

16、投种座椅：航空座椅

▲17、清种方式：自动清种

18、开沟器形式：双圆盘式/犁尖开沟器（二选一）

19、镇压方式：V型橡胶轮

20、施肥形式：槽轮式排肥器

21、肥箱数量：2

22、肥箱容量（kg）：≥300

23、施肥深度（mm）：0-120（可调）

24、亩施肥量（kg）：0-75（无级可调）

25、株距（cm）：14-30（软件控制）

26、轮距：1200-1300mm（可调）

27、播种机附带北斗导航控制器、接收器及信号基站。

▲28、工业平板：版本号≥Android10，屏幕尺寸≥10寸，防护等级≥IP65，最大屏幕亮度≥300nit，支持NFC，支持扫码，配有USB接口，网线接口等多种接口。

▲29、软件支持自定义密度和行距行数，

▲30、软件支持导入作业图，可以将设计好的自定义作业图直接导入软件，作业完成后还可以导出已完成情况

31、遮雨棚：配置

▲32、软件支持：行进中更改密度；自由更改播种行长；电控系统更智能，更容易操作；实时记录小区播种粒数；自动过道打点

33、牵引设备参数

33.1尺寸：≥4300*2000*2900mm（长×宽×高 ）

33.2标定功率：≥55kw

33.3最大牵引力（kN）：≥20

33.4动力输出轴形式：后置独立式及同步式

33.5额定转速(r/min)：2300

33.6最小离地间隙（mm）：440

33.7最小使用质量（㎏）：≥3900

33.8变速箱档数：前进/倒退12F+4R

33.9形式：立式、水冷、四冲程、直喷节能柴油机

▲33.10 液压：≥2组

33.11配备犁地、旋耕起垄设备1套

- 品目7.2 高性能小型作物生长情况无人监测平台

（一）高性能小型作物生长情况无人监测平台 1套，技术指标如下：

1、无人机机场

- 1.1.尺寸：≤700mmx800mmx800mm（舱盖闭合），≤1800mmx750mmx500mm（舱盖开启）

- 1.2.重量：设备重量小于60kg（不包含飞行器）

- 1.3.最大输入功率：设备最大输入功率≤1000W

- 1.4.工作环境温度：设备工作温度范围≥-30°C 至 50°C

- 1.5.IP防护等级：≥IP55

- 1.6.充电性能：≤30分钟

- 1.7.最大允许降落风速：≥12 米/秒

- 1.8.最大运行海拔高度：≥4500米

- 1.9.RTK 基站卫星：机库可同时接收GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO，QZSS五种卫星信号

- ▲1.10.RTK 基站定位精准度：水平精度≤1 厘米+1 ppm（RMS）；垂直精度≤2 厘米+1 ppm（RMS）

- 1.11.具有断电备用电池：续航时间≥4小时。

- 1.12.机场传感器：支持风速监测、雨量监测、环境温度监测、水浸检测、温度监测功能。

- 1.13.舱内及舱外需具备监控相机实时监控

- 1.14.安装服务：环境勘察、安装位置推荐、确定机场固定方法、安装机场底座、防雷与接地装置，完成机场飞行测试作业；

- 1.15.维护保养服务：1年内提供2次上门检测维护服务，导出机场日志、检查供电系统、网络系统、机场设备运行情况、机场气象站检查调试、机场雨量计检查调试、飞行器充电模组维护保养、蓄电池维护保养。

2、无人机（含配套电池）

- 2.1.无人机重量：≤2000g

- ▲2.2.最长飞行时间：≥50分钟

- 2.3.作业阶段抗风能力：≥10米/秒

- 2.4.最大作业半径：设备理想情况最大作业半径≥10公里

- 2.5.最大续航里程：≥40公里

- 2.6.GNSS：可同时接收GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO(仅在 RTK 模块开启时支持GLONASS)

- 2.7.IP防护等级：≥IP55

- 2.8.需具备内置RTK模块

- 2.9.需具备4G增强图传网卡仓

- 2.10.需具备AI目标识别功能

- ▲2.11.广角相机：≥1/1.4英寸CMOS，有效像素≥4800万

- ▲2.12.中长焦相机：≥1/1.4 英寸 CMOS，有效像素 ≥4800万

- 2.13.长焦相机：≥1/1.5英寸CMOS，有效像素≥4800万

- 2.14.热成像相机：分辨率≥640*512，录像分辨率 ≥1280x1024@30fps （开启红外超分且夜景模式未打开放）

- 2.15.激光测距：正入射量程≥1800 米（1 Hz）

- 2.16.最大起飞海拔高度：≥6500米

- ▲2.17.具备镜头除雾功能

- 2.18.避障系统：全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器

- 2.19.无人机电池：需支持低温自加热充电，循环次数≥400次

3、无人机管理平台

3.1 人员管理：

支持进入人员管理页面，点击添加人员按钮，录入人员账号、人员组织名称和用户角色；

3.2 航线创建

支持在平台上统一创建并管理航线，航线信息包括：航线名称、飞行器与负载选择、航线类型选择。

航点编辑功能：编辑内容包括但不限于：地图上添加航点、航点高度、航点类型、飞行器偏航角模式、飞行速度、添加航点动作等；

面状航线规划：适用于区域测绘任务，支持航线高级设置，开启自定义限飞区绕行功能后，飞行器可在测区内智能绕开特定区域。

3.3 无人机实时控制模块

无人机实时控制：支持通过鼠标和键盘，远程操控无人机;视角跟随模式、框选变焦等快捷操作。

支持指点飞行：可在地图上一键设置目标点后，管理平台将绘制飞行路径，让飞行器快速且安全地飞向目标点。

3.4.设备管理模块

异常提醒：如遇大雨、大风等极端天气，或发生其它异常时，管理平台将自动触发告警提示或短信通知，及时掌握风险，保障设备安全。

远程维护：无需到作业现场，就可远程查看机场、飞行器的状态信息，同时支持远程调试设备。

3.5 团队信息共享：团队成员位置、无人机状态、观测记录、任务、地图等信息，可以在多端实时共享。

3.6 标注与同步：可多端标记目标、规划路线、分配作业区域，并实时同步。指令清晰，分工明确。

3.7 预警信息统计功能：支持预警信息统计主要收集特定AI识别能力的数据统计。

3.8 支持预警信息预览：主要预览收集特定AI识别能力的数据图片展示。通过功能区能总体把握设定时间段的违规事件。

3.9工单信息统计：展示界面需要求展示系统识别到违规的事件，通过工单系统发给对应工作人员手机短信，手机端可直接处理。

3.10设备统计列表： 支持系统连接的硬件设备的统计，可通过设备列表链接到各个设备的操控界面。

3.11  AI识别直播：在无人机执行任务期间，支持AI识别视频实时直播，能够直观展示识别目标结果情况。

3.12 平台操控区域布局合理简洁，操控简单方便能够直观展示出操控功能模块、AI识别功能模块、多路直播模块、任务计划功能模块、工单系统模块、预警信息展示及统计、设备列表等相关信息。

▲3.13 无人机操控系统：需采用无人机及机场原厂飞行控制系统，提供快速进入原厂控制系统功能通道。展示数据和操控与原厂系统同步例如：新建计划、虚拟座舱、多路直播等。

（二）高性能小型作物生长情况无人监测平台 1套，技术指标如下：

▲1、组配方式：5 通道多光谱+1 通道短波红外（SWIR）+1 通道热红外（LWIR）

2、靶面大小：多光谱≥1/4″、短波红外≥1/4″

▲3、有效像素：多光谱 ≥1.3Mpx、短波红外 ≥0.3Mpx、热红外≥ 0.3Mpx

4、快门类型：多光谱：全局、短波红外：全局

5、量化位数：多光谱：12bit、短波红外：12bit、热红外：14bit

6、视场：多光谱：≥36°×31°；SWIR：≥36°×29°；LWIR：≥32°×26°

7、地面分辨率：≤13cm@h120m；

8、覆盖宽度：多光谱：≥80m×60m@h120m；SWIR：≥75m×60m@h120m；LWIR：≥70m×55m@h120m

▲9、光谱通道：多光谱：≥450nm@30nm, ≥555nm@27nm, ≥660nm@22nm, ≥720nm@10nm, ≥840nm@30nm；SWIR：900nm-1700nm ；LWIR：8μm~14μm

10、传感器类型：多光谱CMOS、短波红外InGaAs、热红外：非制冷 Vox

11、图片格式：多光谱16bit 过程 TIFF（包含 GPS、环境光信息）、短波红外16bit TIFF、热红外16bit TIFF（温度）

12、功耗：≤40W

13、拍摄触发：定时触发、重叠率触发、飞控触发

14、视频格式：MP4

15、存储介质：不低于64G（传输速度 U3 及以上评级）SD 卡

16、处理软件：自主国产软件

17、拍摄频率：遥感拍照≤2Hz（与存储介质实际读写速度有关）；视频探测≤20Hz

18、工作环境温度：-10℃~+45℃( 相对风速≥1m/s)

19、存储环境温度：-30℃~+70℃

20、环境湿度：RH(%)≤85%（非结露）

- 品目7.3 作物田间表型无人监测系统

1、载重：≥50公斤喷洒、≥60公斤播撒

2、流量：喷洒≥30升/分钟、播撒≥400公斤/分钟

3、遥控器续航时间：≥3.8小时

4、高亮大屏遥控器：≥7英寸高亮大屏，≥7核处理器

5、全能变频冲电站：发动机最大功率≥12KW

6、智能飞行电池：单块容量≥30Ah

7、有源相控阵雷达：≥2

8、三目视觉：≥1

9、播撒系统：≥30L

★三、付款方式：合同签订后预付合同金额的90%，项目验收合格后支付剩余10%合同金额。

★四、交货期、交货地点及验收：

1.合同履行期限（交货期）：详见本章采购清单中要求。

2.交货地点及验收：江苏省农业科学院指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

五、质保期：

分包1：项目整体及所有设备验收合格后3年；

分包2-7：项目整体及所有设备验收合格后1年。

- 第五章  拟签订的合同文本

（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）

（采购人）（项目名称）采购合同

（货物类模板）

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

招标编号：

签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照 项目名称        （招标编号：        ） 采购文件、投标（响应）文件规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲方向乙方购置相关货物，双方同意以下内容。

第一条：合同签订依据

甲方采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货地点一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标或成交通知书；

（8）甲乙双方商定的其他文件。

第二条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量详见货物清单 “供货一览表”（格式可自拟）：

| 序号 | 货物名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 及单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）（小写） |  |  |  |  |  |  |  |

第三条：合同总价款

本合同项下货物总价款为元人民币，大写；分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款包括货物设计、制造、包装、仓储、运输、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及相关资料、以及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，同时还包含乙方应当提供的售后服务等费用。

第四条  权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条  质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件、投标（响应）文件和承诺相一致。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条  包装要求

1、乙方提供的货物均应按采购文件、投标（响应）文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，若采购文件、投标（响应）文件无特殊说明，则按国家最新标准及规范进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条  交货和验收

1、交货时间地点

（1）交货时间：年月日，也可以甲方书面通知的具体时间为准。

乙方应按照本合同或采购文件规定的时间和方式向甲方交付货物，如招投标文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在（期间）前将货物交付甲方。

（2）交货地点由甲方指定，交货地点：。

2、验收标准

（1）乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

（2）验收标准依照本合同约定的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）按照技术协议约定内容执行；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。

（3）货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。若合同货物为设备产品，则整机设备在提货前由乙方先行空车运转验收。

4、乙方负责在货物到达甲方交货地点或者指定地点____日内到甲方现场调试服务，甲方在调试过程中作整体验收，如调试验收不合格则由甲方出具书面通知，并责令乙方限期整改。

5、甲方应当在到货后的个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招投标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6、验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7、甲方对验收有异议的或者经整改仍验收不合格的，在验收后____个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后日内及时予以解决。

第八条 付款方式和期限

1、本合同所有款项均以人民币支付，合同执行期间合同总价不变，该价格已经包含本合同第三条约定的所有费用。

2、付款条件

乙方要求付款应提交下列单证和文件：

A、国家税务机关监制的正式发票。

B、制造厂家出具的货物质量合格证书。

C、甲方已收讫货物的验收凭证。

D、甲方签发的验收合格文件。

3、付款方式

甲乙双方协商，选定的货物交货付款方式是（必选择项）

合同签订后30日内，甲方向乙方一次性支付90%的货物价款。

全部货物交货并经验收合格后30日内，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料向乙方一次性支付10%的货物价款。

第九条   履约、质量保证金（如有）

1、乙方在签订本合同之前，按合同总价款 / 比例向甲方提交履约保证金，待货物验收合格且甲乙双方签署验收单且加盖甲方公章无异议后个工作日内无息返还。

2、甲方按本合同总价款____比例留存质量保证金，质量保证期____个月，甲方应在质量保证期届满后     个工作日内按规定无息返还乙方。

第十条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

第十一条 售后服务

1、乙方应按国家相关法规及采购文件、投标（响应）文件对售后服务的要求和响应提供服务。自甲乙双方签署验收单且加盖甲方公章之日的次日起算。货物保修起止时间：起至止。

2、乙方将定期派员对甲方使用的货物进行检测，应保证货物处于正常使用状态。

3、若招投标文件中不包含有关售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.2货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为  小时；非工作期间为  小时。

3.3若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.4 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

4、保修期届满后，双方可另行签订维护保养合同。

第十二条 合同的变更、终止与转让

1、按照《中华人民共和国政府采购法》第50条规定，本合同一经签订，除本合同约定外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方。

3、乙方逾期未完成约定义务超过_____工作日，甲方有权单方解除本合同。

4、乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，修改或整改超过     次，仍然无法达到甲方要求，甲方有权单方解除本合同。

第十三条　违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收本合同约定总价款的10%_违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理价款支付手续的，甲方应按逾期付款总额部分每天 5‰ 计算，向乙方支付违约金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 10% 。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货部分总价款每天__5‰_向甲方支付违约金，由甲方从待付价款中直接扣除；逾期超过约定日期 10 工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

4、如乙方不能交付货物，乙方需退还甲方已支付货款；同时乙方应向甲方支付合同总价 20% 的违约金。

5、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招投标文件规定的标准的，甲方有权拒收该货物，乙方应按本合同总价款的__10%__向甲方支付违约金。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可以单方面解除合同。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第4款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供售后服务的，应按合同总价款的_10_%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

第十四条 保密条款

1、双方对合作及本合同的具体内容负有保密责任。未经对方事先书面同意，任何一方不得将双方的合作及本合同中涉及的商业秘密披露给任何第三方。

本条所指的商业秘密是指以各种有形或无形形式存贮的观点、计划和信息，包括但不限于：技术或商业性质的信息、标语口号、版权物品、计算机软件、源代码、目标代码、技术、技术诀窍、数据、营销企划、摘要、报告及邮件列表等。

2、本合同如有任何部分被视为无效或不可执行，均不影响保密条款的有效性。

3、本条约定在本合同终止履行后两年内仍然有效。

第十五条 不可抗力

1、“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

2、由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

第十六条  争议的解决

1、因货物质量问题发生争议，由质量技术监督部门或质量技术监督部门指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十七条  合同生效及其他

1、合同附件是本合同不可分割组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。

3、对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，并经双方签字盖章确认后生效。

4、本合同一式份，甲方份，乙方份。本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（公章） 年 月 日 | 乙方（公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（或委托代理人） （签字）： | 法定代表人（或委托代理人） （签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合同附件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（公章） 年 月 日 | 乙方（公章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

- 第六章  投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.投标人应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.投标人提交的材料不予退还。

5.全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

投标文件封面格式

£正本/£副本

江苏省农业科学院

种质资源综合基因库仪器设备购置

投标文件

项目编号：2540SUMEC/ZWGG2143

投标单位名称：

年     月   日

- 资格审查索引表

- （具体详见招标文件第一章申请人的资格要求）

| 资审项目 | 资格要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- |

- 评审索引表

- （具体详见招标文件第三章评标标准）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- 附件一 投标函格式

投标函

致：江苏苏美达仪器设备有限公司

根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       (姓名和职务)代表               （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。

2．我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3．我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

4．我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6．如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7．其它说明：

投标人名称：                   （公章）

地址：             邮编：

电话：             传真：

授权代表签字：

日期：

- 附件二 开标一览表

开标一览表

项目编号：               分包号（如有）：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价（总价） | 人民币： （大写）： |
| 所投品牌 （多分包产品填写核心产品品牌） |  |
| 合同履行期限 |  |
| 是否属于小微型企业 | £是 £否 |
| “是否属于小微型企业”栏内请勾选“是”或“否”。如勾选“是”，投标人需同时提供附件六所要求的对应文件。 |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。

- 附件三 分项报价表

分项报价表

项目名称：                  招标编号：                      包号：

| 序号 | 名 称 | 品牌、型号 | 数量 | 是否进口 | 是否定制 | 单项金额 | 总价金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商应根据其所投标的情况，提供详细分项报价。供应商应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。

2、如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、表中表格行数可自行添加。

- 附件四 商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、投标人如对包括服务期/★交货期、质保期、服务要求、付款方式、合同条款等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如不列出，则视为投标人完全同意招标文件的商务条款。

2、“投标人的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

- 附件五 技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 | 说明 | “★”和“▲”技术规格响应证明文件的具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购要求规格 | 响应具体情况 |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、投标人应对招标文件第四章招标技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝招标文件技术要求作为响应内容，如完全复制招标文件内容，评委有权按不响应处理，情况恶劣时将做无效投标处理。

2、投标文件“响应具体情况",指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且针对标注“★”和“▲”技术参数响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。

3、投标人投标规格和招标规格不一致，而投标人却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在设备验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。

4、如果行数不够，请自行增加。

- 附件六 政府采购政策

【不属于小微企业的无需填写、递交】

（一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明 ，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020 ﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下 ：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的参加本次政府采购项目需提供此声明函（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

3、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

4、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

5、中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

- 附件七 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 社会机构统一信用代码 |  |
| 供应商规模 | □大型 □中型 □小微型 |
| 供应商所在区域 （细化到省份） |  |
| 是否特殊性质 | □监狱企业残疾人 □福利性单位 □其他 |

注：

1、供应商规模：供应商应对照工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中的规模划分勾选自身规模；

2、供应商所在区域：指供应商注册地所在地区，具体细化到省份；

3、是否特殊性质：供应商应对照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） 和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定勾选自身性质。

- 附件七 供应商情况告知表—附表

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

- 附件八 资格证明文件

- 1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）

注：投标人为法人单位的需提交有效的营业执照并加盖公章，投标人为其他组织的需提供有效的证明文件并加盖有效印章。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 2、法人代表授权书

致江苏苏美达仪器设备有限公司：

本授权委托书声明：注册于                （投标人住址）的              （投标人名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （招标编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称（公章）：

日期：

附：法定代表人、投标人授权代表的身份证复印件

- 3、制造商授权书

致：（采购代理机构）

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方在中华人民共和国办理贵方第   号公开招标要求提供的由我方制造的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方保证以公开投标合作者来约束自己，并对该公开投标共同和分别承担投标文件中所规定的义务。

我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于年月日签署本文件，（贸易公司名称）于年月日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）：

签字人姓名（签名）：

- 4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其上一年度（2024年度）经审计的财务报告复印件加盖公章

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

说明：

1、审计报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页。

2、银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前六个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。

3、银行资信证明可以是复印件并加盖投标人公章，评标委员会保留审核原件的权利。

4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

- 5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写

承诺函参考格式：

承诺函

我单位承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 6、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录

参考格式：

无重大违法记录声明

江苏苏美达仪器设备有限公司：

我单位                （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网-

政府采购严重违法失信行为信息记录（http：//www.ccgp.gov.cn/cr/list）；

2、信用信息查询截止时点：采购公告发布之日24时前。

- 7、依法缴纳税收的记录

1、提供距开标时间六个月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

2、依法免税的供应商，应提供相应的文件证明。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 8、依法缴纳社会保障资金的记录

1、提供距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效）；

2、依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的文件证明。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 9、针对本项目的特定资格要求

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 10、符合招标文件第一章“拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形”中第 1）条的声明或证明材料（加盖单位公章）

注：1、投标人应当根据自身存在的情形，如实披露与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商情况。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目同一包的投标，相关投标均无效。

（如不存在上述情况，请提供如下声明）

江苏苏美达仪器设备有限公司：

我单位负责人（负责人姓名、身份证号），与我单位存在直接控股、管理关系的单位为

（单位名称），不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

特此声明。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称（公章）：

日期：

- 11、符合招标文件第一章“拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形”中第 2）条的声明（加盖单位公章）

参考格式：

江苏苏美达仪器设备有限公司：

我公司不是为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称（公章）：

日期：

- 11、本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。

- 参考格式：

承诺书

我单位承诺：

我单位未组成联合体投标，中标后不进行分包、转包。如发现有转包、分包的情况，采购人有权提前通知我单位解除本协议并且免于向我单位承担责任。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 12、供应商认为其需要提供的其他资格证明文件。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 附件九 其它相关文件（如有）

注：须授权代表签字或加盖投标单位公章

1、投标产品配置清单及技术说明

2、公开招标设备质保期内的随机备品备件明细表

| 序号 | 备品备件名称 | 型号及规格 | 数量(台) | 单价 (万元) | 备注 (如外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、随机提供的文件、资料、图纸等（文件资料名称、份数）

4、培训计划及方案（人数、时间、内容、地点）

5、供货及安装日期和质量保证期及售后服务承诺

6、业绩清单（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 完成情况 | 合同金额 | 业主单位及联系电话 | 是否有用户反 馈情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7、供应商认为应提供的其他材料

（针对具体的评标标准提供相应其他材料）