南通市区空气自动监测站运维服务项目

政府采购

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320600-XXDF-C2025-0054

采购单位：南通市生态环境监测站

采购代理机构：江苏新东方工程管理咨询有限公司

二〇二五年九月

目  录

第一章 磋商邀请

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同及履约保证

第六章 响应文件组成及格式

尊敬的供应商：

# 欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为了保证本次磋商项目顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

# 第一章  磋商邀请

项目概况

南通市区空气自动监测站运维服务项目的潜在供应商应在苏采云系统内免费下载磋商文件，并于2025年 10月11日14时00分（北京时间）前提交响应文件。

江苏新东方工程管理咨询有限公司（以下简称代理机构）受南通市生态环境监测站（以下简称采购单位）的委托，对南通市区空气自动监测站运维服务项目采用竞争性磋商采购，诚邀符合条件的供应商参加该项目的竞争性磋商。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320600-XXDF-C2025-0054

2、项目名称：南通市区空气自动监测站运维服务项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：共354.9万元人民币，其中包1：223.65万元、包2：131.25万元。

5、最高限价：同预算金额（投标人投标报价不得超过上述限价金额，否则将作无效标处理）。

6、采购需求：为保障南通市级运维管理的空气自动监测站（含VOCs站）稳定运行，确保自动监测数据准确、真实、客观，根据相关工作及技术规范要求，现需委托具备能力的第三方单位提供全面的运行维护服务，包括对相关监测设备及配套设施等进行日常维护管理、质量保证与质量控制、档案与记录等。

本项目共分为2个采购包，包1、包2的具体站点情况见下表

表1  空气自动监测站点基本情况表

| 采购包 | 站点名称 | 经度 | 纬度 | 监测指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包一 | 农校路边站 | 120.8867 | 32.0087 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、PM1、甲烷/非甲烷总烃、气象五参数 |
|  | 苏通园区站 | 121.0079 | 31.8411 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、气象五参数 |
|  | 唐闸公园站 | 120.8138 | 32.0672 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、气象五参数 |
|  | 商贸学院站 | 120.8651 | 32.0490 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、气象五参数 |
|  | 启秀市北站 | 120.8294 | 32.0750 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、气象五参数 |
|  | 任港社区站 | 120.8325 | 32.0069 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、气象五参数 |
|  | 紫荆花社区站 | 120.8836 | 32.0150 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、气象五参数 |
|  | 崇川学校站 | 120.9291 | 32.0197 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、气象五参数 |
|  | 苏通园区站 | 121.0016 | 31.8352 | VOCs（116种） |
|  | 能达公园站 | 120.9527 | 31.9360 | VOCs（116种）、边界层高度 |
|  | 陈桥中学站 | 120.8092 | 32.1070 | VOCs（116种）、边界层高度 |
|  | 全民健身中心站 | 120.9543 | 31.9146 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、气象五参数 |
|  | 小海公园站 | 120.9575 | 31.9622 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、气象五参数 |
|  | 春晖社区站 | 120.8694 | 31.9883 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、气象五参数 |
| 分包二 | 林森物流园站 | 120.8475 | 32.0776 | PM2.5、PM10、SO2、CO、NO2、O3、气象六参数、VOCs（57种）、非甲烷总烃、黑碳、边界层高度 |
|  | 如皋九华马桥村村委会站 | 120.6538 | 32.1410 | PM2.5、PM10、SO2、CO、NO2、O3、气象六参数、VOCs（57种）、非甲烷总烃、黑碳、汽车流量 |
|  | 南通机场站 | 120.9749 | 32.0749 | PM2.5、PM10、SO2、CO、NO2、O3、气象六参数、VOCs（57种）、非甲烷总烃、黑碳 |
|  | 三余中学站 | 121.2964 | 32.1283 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、气象五参数 |
| 备注 | 1. 本项目相关设备及配套设施的型号，投标人可自行组织开展现场踏勘，现场踏勘所产生的责任、风险和费用等，均由投标人自行承担。 2. 投标人须根据招标人要求，完成相关交接工作；未能按时完成的，由投标人承担站点运行产生的相关费用。 3. 本项目为“交钥匙”工程，运维期间招标人不再为该项目支付相关费用。 |  |  |  |

注：各磋商响应单位可以投本项目的任意包，但只能中一个包。（兼投不兼中）

按开标顺序（包1→包2）确定中标候选人。

7、合同履行期限：包1：运维服务期为2025年10月至2026年9月；包2：运维服务期为2025年12月至2026年11月。包1包2合同都按年度签订，在运维服务满一年后根据考核情况签订下一年运维合同，累计运维服务期限不超过三年。

8、本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

## 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目所有采购包均专门面向中小企业采购。

## 3、本项目的特定资格要求：无。

## 4、其他资格要求：

## （1）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录名单；

## （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标；

## 三、获取采购文件

1.时间：自本公告发布之日起五个工作日

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，磋商供应商一端参与交互的人员将均被视为是磋商供应商的授权委托人或法定代表人，磋商供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，磋商供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议磋商供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议磋商供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因磋商供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由磋商供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

## 四、响应文件提交

1.响应文件提交截止时间：2025年 10 月 11 日14时00分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

1.时间：2025年 10 月 11日14时00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

- 六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.磋商保证金：免收。

2.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无；

4.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函、业绩、认证相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

5.本项目属于非招标方式，不存在唱标环节。按照政府采购法律制度规定，在磋商中任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息，因此不公开唱标。最终成交供应商名称和成交金额可通过江苏省政府采购网站发布成交结果公告获得。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：南通市生态环境监测站

地址：南通市通州区朝霞路99号5号楼

联系方式：曹女士 （电话：0513-86112063）

2.采购代理机构信息

名称：江苏新东方工程管理咨询有限公司

地址：南通市崇川区外环东路12号2层南侧

联系方式：张女士  15996553483

电子邮箱：329985170@qq.com

- 软件技术支持：0519-86722801。

南通市生态环境监测站

## 附件:

## 1.竞争性磋商文件

## 2.采购人信用承诺书

## 3.公平竞争审查二维码

## 4.“苏采云”系统供应商操作手册

# 第二章  供应商须知

- （一）总则

- 1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购代理服务费包1：人民币4000元；包2：人民币3000元，供应商须综合考虑在响应报价内（不得单列），由成交供应商承担并在领取成交通知书前支付给采购代理机构。

- 5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

- （二）磋商文件

- 1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 2.磋商文件的澄清

2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

- （三）响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术响应文件、报价响应文件。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

- 3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购文件规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4. 磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子响应文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

- （四）响应文件的提交

- 1.响应文件的提交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传磋商响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自磋商响应文件。

2.提交响应文件截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的密封（加密）要求：

3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.响应文件的拒收

4.1 “苏采云”系统拒绝接收在规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

5. 响应文件的撤回和修改

5.1 响应文件的撤回

5.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目竞争性磋商活动。

5.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

5.4 在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

（五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购人或采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2 磋商活动的文件解密工作由采购代理机构组织。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购人或采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人及以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人或采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购人、采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的审查

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，通过“苏采云系统”开标大厅告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商响应文件将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

6. 响应文件线上格式要求

6.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。

6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

6.3 本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。

（六）成交

1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.4.7成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.4.8将政府采购合同转包的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

其中：对评审过程中涉及到的身份核对、澄清等和程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

采购人或采购代理机构质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

（七）成交通知书

1.成交结果确定后，采购人或者采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

2.成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：成交供应商在下载成交通知书后须提供3套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给采购代理机构。

（八）授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.标的物的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3.履约保证金：

不收取

4. 政府采购合同信用融资扶持政策

4.1根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

4.2根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），成交供应商可通过中征应收账款融资服务平台（简称“中征平台”）办理“政采贷”融资贷款，具体业务操作流程如下：

4.2.1确定融资意向。成交供应商取得成交通知书后，联系意向金融机构，商治融资事项，确定融资意向。

4.2.2签订采购合同。成交供应商与采购人签订政府采购合同时，应将自身融资需求告知采购人或其委托的采购代理机构，提醒 (或协助 ) 其当天在“苏采云”上传合同的同时将“供应商是否融资”选为“是”

4.2.3提交融资申请。成交供应商登录“中征平台”进行用户注册，查看“政采贷”融资产品，向确定合作的金融机构提交融资申请。

4.2.4确认回款账户。金融机构填写需要锁定的回款账户信息后成交供应商应登录“中征平台”确认账户信息，以实现回款账户的锁定。

（九）电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

（十）未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 第三章   项目需求

- 一、项目概述

为保障南通市级运维管理的空气自动监测站（含VOCs站）稳定运行，确保自动监测数据准确、真实、客观，根据相关工作及技术规范要求，现需委托具备能力的第三方单位提供全面的运行维护服务，包括对相关监测设备及配套设施等进行日常维护管理、质量保证与质量控制、档案与记录等。

本项目共分2个采购包，采购包划分情况如下：

| 序 号 | 分 包 | 服务内容 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包一 | 农校路边站、苏通园区站、唐闸公园站、商贸学院站、启秀市北站、任港社区站、紫荆花社区站、崇川学校站、全民健身中心站、小海公园站、苏通园区站、能达公园站、陈桥中学站、春晖社区站 | 223.65 |
| 2 | 包二 | 林森物流园站、如皋九华马桥村村委会站、南通机场站，三余中学（智慧站） | 131.25 |

每采购包确定1家中标供应商，每家投标单位自行选择采购包报名,可同时参与多个采购包投标，但只允许中标一个采购包。各采购包以评标总得分从高到低为相应采购包中标候选人排名，排名第一的为中标供应商。如因实质性响应不足三家等情况出现废标，而导致重新招标的，其他采购包已中标单位也不再具有该采购包重新招标的中标候选人的资格。如已中标单位因质疑投诉或其他等原因被取消中标资格或不能签订合同而影响其他采购包中标的，风险自行承担。

- 二、采购内容

本项目共分为2个采购包，采购包一、采购包二的具体站点情况见下表

表1  空气自动监测站点基本情况表

| 采购包 | 站点名称 | 经度 | 纬度 | 监测指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包一 | 农校路边站 | 120.8867 | 32.0087 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、PM1、甲烷/非甲烷总烃、气象五参数 |
|  | 苏通园区站 | 121.0079 | 31.8411 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、气象五参数 |
|  | 唐闸公园站 | 120.8138 | 32.0672 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、气象五参数 |
|  | 商贸学院站 | 120.8651 | 32.0490 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、气象五参数 |
|  | 启秀市北站 | 120.8294 | 32.0750 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、气象五参数 |
|  | 任港社区站 | 120.8325 | 32.0069 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、气象五参数 |
|  | 紫荆花社区站 | 120.8836 | 32.0150 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、气象五参数 |
|  | 崇川学校站 | 120.9291 | 32.0197 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、气象五参数 |
|  | 苏通园区站 | 121.0016 | 31.8352 | VOCs（116种） |
|  | 能达公园站 | 120.9527 | 31.9360 | VOCs（116种）、边界层高度 |
|  | 陈桥中学站 | 120.8092 | 32.1070 | VOCs（116种）、边界层高度 |
|  | 全民健身中心站 | 120.9543 | 31.9146 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、气象五参数 |
|  | 小海公园站 | 120.9575 | 31.9622 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、气象五参数 |
|  | 春晖社区站 | 120.8694 | 31.9883 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、气象五参数 |
| 采购包二 | 林森物流园站 | 120.8475 | 32.0776 | PM2.5、PM10、SO2、CO、NO2、O3、气象六参数、VOCs（57种）、非甲烷总烃、黑碳、边界层高度 |
|  | 如皋九华马桥村村委会站 | 120.6538 | 32.1410 | PM2.5、PM10、SO2、CO、NO2、O3、气象六参数、VOCs（57种）、非甲烷总烃、黑碳、汽车流量 |
|  | 南通机场站 | 120.9749 | 32.0749 | PM2.5、PM10、SO2、CO、NO2、O3、气象六参数、VOCs（57种）、非甲烷总烃、黑碳 |
|  | 三余中学站 | 121.2964 | 32.1283 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、气象五参数 |
| 备注 | 1. 本项目相关设备及配套设施的型号，投标人可自行组织开展现场踏勘，现场踏勘所产生的责任、风险和费用等，均由投标人自行承担。 2. 投标人须根据招标人要求，完成相关交接工作；未能按时完成的，由投标人承担站点运行产生的相关费用。 3. 本项目为“交钥匙”工程，运维期间招标人不再为该项目支付相关费用。 |  |  |  |

- 三、项目具体要求

- 采购包一：

- （一）总体要求

1.1.采购人不组织现场踏勘。投标人自行开展现场踏勘所产生的责任、风险和费用等，均由投标人承担。

投标人须根据招标人要求完成相关交接工作；未能按时完成的，由投标人承担站点运行产生的相关费用。

▲1.2投标人建立、实施和保持与环境空气自动监测、挥发性有机物自动监测运维服务相适应的质量管理体系，覆盖到运维服务全过程和所有环节；投标人应提供详细的质量控制方案、运维方案、应急响应实施方案、信息化等实施方案，不断提高空气自动监测系统的运行质量，确保环境空气自动监测月度数据有效率达到90%以上；挥发性有机物自动监测月度数据捕集率、有效率分别达90%、80%以上等要求。

▲1.3投标人须制定符合本项目实际的交接实施方案，内容包括但不限于人员安排、职责分工、交接内容、交接流程等，经采购人审核确认后，开展站点运维交接工作。项目服务期满或因故终止服务，投标人须配合完成站点运维交接工作。

1.4在运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权，不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

▲1.5投标人应具有 CMA 资质的检验检测机构且检测项目本采购包自动监测指标，其中挥发性有机物与《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》组分表一致；投标人自身无检测能力的，可委托相关具有上述资质能力的检验检测机构，并提供委托协议。

1.5.1投标人须为该项目的自动监测和手工监测的样品采样、实验测试、数据分析等提供不限于人员、技术、设备的保障和支持；协助开展环境空气自动站（含VOCs）质控检查，提供便携式监测设备以及相关服务；在臭氧管控期，协助招标人开展异常情况比对、溯源等服务，相关溯源要求及设备由投标人提供。

☆1.5.2具备投标人VOCs质控实验室设备运维能力，提供（包含但不限于）便携式气质联用仪（水、气）、实验室气质联用仪（1套）相关运维服务，每年不少于6次的开机调试、设备维护、运行检查、故障处置、人员培训、应急支援、性能测试。

1.6投标人须结合本项目情况，协助招标人开展相关监测技术数智化转型改造工作，相关功能要求如下：

▲1.6.1具备环境监控与质控联动设备（所有功能均需提供软件效果展示界面，否则视为不满足），具体功能包括：

①可监控采样总管温度，采样温度与流量可控制，具备露点监控功能，避免夏季采样内部管路出现冷凝现象；

②可监控站房温度/湿度，站房所有监测设备电压/电流/功耗，照明电压/电流/功耗，站房月用电量/年用电量等参数；

③支持视频、烟雾、水浸、气体泄露、人员出入、门禁一体机/门状态等传感安防报警接入；

④可远程控制空调开关机、目标温度、模式等设置；以及所有监测设备（除监测设备外还包括零气发生器、动态校准仪、空压机等）开关机；

⑤可远程控制照明开关与总电源开关、远程进行排风扇及空压机开关控制；

⑥支持站房状态变化与操作日志全程留痕可查功能，包括不限于各类设备质控操作日志，设备参数修改日志、人员进出日志、站房断电来电日志、设备报警/预警日志、设备开关机日志、耗材用量提醒、耗材有效期提醒、计量溯源提醒等；

⑦按照日、周、月、季度、半年度、年度任务等不同运维场景进行全流程自动化设计，包括但不限于实现运行状态自动巡检、自动质量控制、自动数据审核、自动异常诊断、自动运维监管等功能，系统可自动完成目标流程并自动输出标准运维表单；

▲1.6.2具备自动换膜功能:无需人工自动更换采样总管气态污染物仪表滤膜，可实现至少保证两个月以上无需人工进行更换滤膜；

▲1.6.3具备烟雾/水浸报警联动，总开关自动断开关闭所有设备功能。

▲1.6.4信息化平台建设

提供空气自动监测智慧管理平台，可接入本采购包所有站点，平台终身免费使用并持续提供软件维护与系统升级服务；采购人其它软件系统和站点有整合需求时，需无偿提供支持与配合。自动监测智慧管理平台须具备以下功能：

①具备监测设备仪器的运行状态数据、质控运维管理痕迹数据等功能，通过远程质控和巡检，实现站点环境及监测数据感知，实时动态调节、自动/远程站房设备控制。

②具备监控数据的完整性，在出现缺数情况后对缺失数据进行多次补救，补救方式包括数据回补、数据重算、数据同步；具备监测数据自动数据审核功能。

③具备自动监测运维管理功能，对站点运维相关的运维计划、人员调度、资源管理、物料派发、运维进度跟踪、设备异常情况进度跟踪、质控结果统计分析、记录填报等环节实现信息化管理。

④具备预警提醒功能，可通过短信或微信公众号消息等形式的各类留痕日志消息推送，并进行异常情况预警提醒。

1.7投标人应承担相关保密责任，不得以任何方式和渠道向其他单位及个人传递任何监测数据以及站点信息、运维情况等。

1.8投标人对采购人委托运行维护及管理的全部资产，不得以任何方式对各类资产进行出售、抵押或转移，投标人有责任保证委托运行维护及管理的全部资产的完整、安全并处于良好状态。

1.9若本项目设备故障，投标人须根据该项目情况，无偿提供与本项目要求一致的设备。

标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。投标人要特别加以注意，必须对此回答。

（二）技术规范

投标人须严格执行《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ818-2018）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ817-2018）、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ 1010 -2018)、《国家大气光化学监测网自动监测数据审核技术指南（2021版）（试行）》、《江苏省省控环境空气质量自动监测站运行管理实施细则（试行）》、《南通市环境质量自动监测站运行管理办法（试行）》等现行有效的国家技术规范开展本项目工作。当国家或省有关规定和技术文件要求出台新的气站运维要求时，以新要求为准。如文件中有矛盾之处，以最新发布的文件为准，采购人保留对相关要求的解释权。

（三）保障要求

3.1运维要求：投标人应制定并提供完整的运行维护组织实施方案及作业指导书，明确站点的采样系统、分析系统、控制系统、数据传输系统、气象仪器、校准仪器等设备及其它辅助设备（空调、稳压电源等）的维护方法、周期、内容及技术保障等。站点现场配备必要的操作手册、管理规章和应急预案等。

投标人须制定周运维计划，并向采购人备案，内容应包括维护时间、运维人员、运维内容和措施要求等。投标人开展计划外运维工作，须向采购人提出申请，审批同意后实施。未经允许，任何人员不得进入站房。

▲3.2人员保障：投标人为项目至少配备项目负责人员1名、经验丰富的空气自动

监测系统专职运维人员4名；至少具备3年以上环境空气自动监测系统运行维护经验（提供证明材料），取得中国环境监测总站颁发的空气自动监测培训证书、其中至少2人取得挥发性有机物自动监测培训证书；其中至少有1人具备VOCs质控实验室设备运行维护经验，取得Agilent气质联用仪、ENTECH预浓缩仪及INFICON便携式气质联用仪的原厂培训证书。运维人员需通过采购人的考核并认可，办公地点由采购人指定。

投标人须保证项目运维人员的稳定性，若因运维人员或队伍发生重大变更无法正常开展运维工作，或者发生重大事故的，采购人有权提前终止合同。

▲3.3车辆保障：必须为本项目派驻至少3辆运行维护车辆，年检合格车险齐全且满足运维工作要求。该车辆只能用作本项目的运维使用，不能派作他用。

▲3.4备品备件保障：投标人应承诺中标后1个月，按表2、表3的要求配备质量控制设备（设备产权归投标单位所有），以及足额配齐1年期的基础备品备件及耗材，存

放于备品备件库，备品备件库须在本项目2小时车程内。建立清单实施出入库管理，每季度向采购人备案。运行服务过程中可能使用到的其他未列物资，投标人须根据需要自行进行配置。

投标人至少配备与本项目常规站型号相同的备机及关键配套设施各2套，与本项目非常规站型号相同或功能相同的备机及配套设施1套（须提供购置发票或采购合同复印件，备机产权归投标单位所有）。

所使用的质量控制设备必须通过法定授权计量部门检定/校准，并在有效期内，投标人须提供相应计量部门检定/校准证书。

表2  环境空气质量自动监测站质量控制设备清单

| 序 号 | 质控设备名称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大量程流量计 | 2套 |
| 2 | 小量程流量计 | 3套 |
| 3 | 标准气压计 | 2个 |
| 4 | 电子温湿度计 | 2个 |
| 5 | 动态校准仪（臭氧校准仪） | 2套 |
| 6 | 配气稀释仪 | 1套 |
| 7 | 挥发性有机物采样设备（具备远程触发功能） | 1套 |
| 8 | 便携气质服务模块（可协助维持便携气质真空度） | 1套 |
| 备注 | 质控设备必须包含但不限于上述设备，投标人可结合项目实际，增加相应的质控设备。 |  |

表3 环境空气质量自动监测仪器设备耗材一览表

| 序 号 | 耗材名称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气自动监测设备 |  |  |
| 1 | 滤膜 | 60盒 |
| 2 | 变色硅胶 | 120瓶 |
| 3 | 活性炭 | 20瓶 |
| 4 | 氧化剂 | 20瓶 |
| 5 | SO2标准气体 | 5瓶 |
| 6 | NO标准气体 | 5瓶 |
| 7 | CO标准气体 | 5瓶 |
| 8 | 纸带 | 60盒 |
| 9 | 泵膜 | 10个（8小2大） |
| 10 | 红外光源 | 5个 |
| 11 | 红外检测器 | 2个 |
| 12 | 泵维修包 | 6个 |
| 13 | 24V电源 | 4个 |
| 挥发性有机物自动监测设备 |  |  |
| 1 | 真空泵油 | 1瓶 |
| 2 | 密封垫 | 12个 |
| 3 | 除水头 | 6个 |
| 4 | 滤膜 | 12个 |
| 5 | 灯丝 | 18个 |
| 6 | 变色硅胶 | 72瓶 |
| 7 | 烧碱石棉 | 3瓶 |
| 8 | 外标气 | 1瓶 |
| 9 | 内标气 | 2瓶 |
| 10 | 色谱柱 | 6根 |
| 11 | KNF采样泵泵膜 | 9个 |
| 12 | 高纯氮气 | 8瓶 |
| 13 | 高纯氦气 | 8瓶 |
| 14 | 氮气气体纯化器 | 3个 |
| 15 | 氦气气体纯化器 | 3个 |
| 备注 | 1. 相关的耗材必须包含但不限于上述内容，投标人可结合项目实际，增加相应的耗材等； 2. 相关备品及耗材须满足项目1年期的使用要求； 3. 备品备件存放于备品备件库。 |  |

3.5服务响应：投标人应提交本地化响应方案，保障满足对站点仪器的响应要求。出现故障，应在2小时内响应(0时至8时出现故障，应在当日9时前实地响应；20时至24时出现故障，应在次日9时前实地响应)。对于在现场能够诊断明确，并且可以通过简单更换备件解决故障的，应及时检修并尽快恢复正常运行；对于不能在现场完成故障检修的仪器应送至维修，48小时内无法排除，应采用备用仪器开展监测。对关键部件维修后，应进行校准和仪器性能测试，合格后方可投入使用，并及时做好维修记录。

因特殊情况，如站点改造、站点搬迁、自然灾害、停电等情况导致气站无法正常运行时，应及时向采购人出具停运（站）报告。

3.6运维报告：每月3日前向采购人提交上一个月度的运维报告，内容包括但不限于开展现场运维及质控工作时的现场照片、异常数据的审核与检验、统计所有质控样品结果并进行符合性分析，以及仪器运行、质控、故障、维修及标准品及耗材使用情况等。

3.7运维记录：投标人应建立运行维护档案，将运行过程、运行事件、维护维修、检查质控等工作进行详细记录，确保信息完整、准确、可溯源，同时须妥善保存交接前的历史运维记录。投标人必须在投标文件中提供各类表格格式，用于体现各项工作的具体内容。

3.8运维保障：投标人在有重大活动等保障以及应急任务时，设备不得无故停机，须无条件服从采购人的调度安排。在有大型赛事、活动和重污染物天气时间段内，须提供加密质控保障工作。

标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。投标人要特别加以注意，必须对此回答；标有“☆”的内容为技术部分实质性要求，必须完全响应采购人提出的要求(提供承诺函，格式自拟)。

（四）运行维护要求（包含但不限于）

1、站房基本功能及安全

（1） 门禁刷卡功能是否正常；

（2） 站房照明系统是否正常；

（3） 室内温湿度是否正常；

（4） 站房有无漏水、破损现象；

（5） 检查排气扇是否正常运转、废气排放口管线等是否正常；

（6） 避雷及设备接地系统缆线固定是否牢固；

（7） 站房外爬梯是否牢固，爬梯护栏有无生锈情况；

（8） 室内外球机是否悬挂牢固；

（9） 站点周边有无新增或减少污染源（建筑工地、烟囱等）；

（10）灭火器等安全设施是否在有效期内，压力是否正常；

（11）保持站房内环境整洁。

2、颗粒物监测仪（PM2.5、PM10)

（1）每日检查监测仪器的运行状况和工作状态参数是否正常；

（2）每日检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象；

（3）每日检查仪器数据采集仪与平台数据是否一致；

（4）每日12点之前审核前一天0时~23时的原始数据，对异常数据进行无效标识；（5）每周检查站房及站房周边环境，对测定结果或运行环境存在明显影响的及时修复；

（6）每月对采样切割头进行清洗；仪器流量进行校准；

（7）每月检查加热装置是否正常；

（8）每周详细检查仪器各项参数包括温湿度、流量以及报警状态，纸带剩余情况；

（9）每月对采样支管和仪器气路进行气密性检查；

（10）每月清洗各仪器散热防尘网和站房空调机的过滤网；

（11）每月备份监测数据；

（12）每季度对采样管、风机等进行清洗及检查；检查仪器测量的气温、气压；

（13）每半年进行一次标准膜检查；

（14）每半年对采样支管（从采样总管到监测仪器采样口之间的气路管线）和竹节式采样总管清洗一次；

（15）每年开展一次颗粒物比对监测；

（16）每年一次对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

3、常规气体分析仪（CO、SO2、NOX、03分析仪）

（1）每日检查监测仪器的运行状况和工作状态参数是否正常；

（2）每日检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象；

（3）每日检查仪器数据采集仪和平台数据是否一致；

（4）每日12点之前审核前一天0时~23时的原始数据，对异常数据进行无效标识；（5）每周检查站房周边环境，对测定结果或运行环境存在明显影响的及时修复；

（6）每周更换监测仪器采样滤膜；

（7）每周进行零点及标点检查，根据情况进行校准，并对仪器的状态进行记录；

（8）每月进行精密度检查；

（9）每季度对采样管、风机等进行清洗及检查；

（10）每季度一次进行流量及精密度检查、多点线性检查；

（11）每半年对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查；

（12）每半年对臭氧传递设备进行量值溯源，对臭氧校准仪进行量值传递；

（13）每年对所有的仪器进行预防性维护，包括线性、零点漂移、量程漂移、精密度、准确度检查，按说明书的要求更换备件。

4、VOCs挥发性有机物

（1）每日登陆数据平台查看数据采集和传输、仪器运行、软件参数状态是否正常；

（2）每日开展保留时间检查；

（3）每日使用混合标气对组分进行单点(工作点)检查与校准；

（4）每日12点之前审核前一天0时~23时的原始数据，对异常数据进行无效标识；

（5）每周开展零气空白检查；

（6）每周对仪器所有配器及气体发生器（氢气发生器等）进行维护；

（7）每周检查仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性；

（8）每月开展采样流量检查；

（9）每月对整套系统（包括样品采集、预处理及分析单元）进行预防性质量检查；

（10) 每月备份监测数据；

（11）每季度对动态校准仪进行流量检查；

（12）每季度对GC/MS进行一次自动调谐；

（13）每季度进行多点线性检查；

（14）每半年对GCMS进行检查并维护；

（15）每半年对零气发生器外置泵进行检查；

（16）每年至少进行一次目标化合物测试；

（17）每年对监测设备开展一次预防性维护，预防性维护后系统应进行全面质控检查，

并形成检查报告。

- 每年度对GC/MS分析单元进行全年运行质量评价，并编制年度质量控制报告。

5、云高仪

（1）每日登陆数据平台查看数据采集、传输及仪器运行状态；

（2）每两周用清洁工具套装（压缩空气罐、无尘布）吹扫观测窗表面灰尘，检查窄带宽过滤器是否污染；定期移除机箱下空间内堆积物；

（3）定期检查激光光源功率，衰减是否超限；

（4）定期检查云高仪除湿包是否完好，必要时进行更换。

6、气象六参数仪

每周检查气象六参数以仪器运行状态、数据传输、仪器通讯、软件运行等是否正常。

五、考核办法

考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括设备运行率、数据有效率(以下简称两率)、自动站运行维护，其中两率考核占50%，运行维护考核占50%。考核总分=两率得分×50%+运行维护得分×50%。

当所有设备运行率高于（含）90%时，才能按照以下条款对数据有效率进行考核，否则两率部分直接0分。

A两率部分（50%）

(1)VOCs（116种挥发性有机物）：

①当单站点考核周期内月监测数据有效数据率≥80%的，两率得分=100；

②当单站点考核周期内月监测数据有效率在75%(含)-80%的，两率得分=实际有效率×100；

③当单站点考核周期内月监测数据有效率在75%以下的，两率得分=实际有效率×90%×100。

- (2)环境空气：

①当单站点考核周期内月监测数据有效率高于95%(含)的，两率得分=100；

②当单站点考核周期内月监测数据有效率在90%(含)-95%的，两率得分=实际有效率×100；

③当单站点考核周期内月监测数据有效率在80%(含)-90%的，两率得分=实际有效率×90%×100。

设备运行率是指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据有效率是指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。 计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

B运行维护部分(50%)

运行维护部分由采购人组织对运维单位运维情况进行考核，考核内容包括日常运维操作、质量保证与控制、现场测试、档案和管理等4部分，满分100分，采用扣分制。

经采购人认定，投标人存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：

（1）每月存在以下情形，单个站点累计满4次的，一经查实，扣除该站点运维费5000元。

a. 投标人未按时审核数据或数据错审的；

b. 投标人未按要求进行例行维护、未定期完成耗材更换、仪器校准、核查等现场维护工作的；

c. 投标人未及时响应数据或仪器监测结果出现异常情况并未采取有效措施的；

d. 投标人未按要求在平台进行运维记录填写或填写不规范的；

e. 站点现场未按要求形成运维记录的；

f.投标人存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形。

（2）投标人在1个月内未将备机、备件、耗材按要求配置完整，扣除年度总运维费用的1%；

（3）投标人未及时发现应当发现的人为干扰情形、或故意隐瞒不报人为干扰情形等的，扣除该站点当月20%的运行服务费；

（4）发现站点出现未经批准的变更，未及时上报或使用虚假信息上报的，扣除该站点考核周期内20%运维费；

（5）仪器设备故障，未在48h内修复或启用备机替换的，每出现1次超期未解决情况扣除当月运维费的10%，扣完为止；

（6）空气自动监测智慧管理平台出现异常，工作日2小时内、非工作日4小时内进行处置，处置情况及时报告采购人。未及时处置每次扣款800元；

（7）投标人应按照采购人的配合开展盲样考核工作。每出现1个盲样考核不合格的参数扣减1000元。如6个月内同一站点同一参数连续不合格扣除该考核周期全部运维费10%。

（8）未及时提交月度运维报告，或提交报告内容不符合要求，每次扣款500元。

（9）运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购人有权终止合同并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

（10）存在其他严重违反合同约定或相关规范要求的情形，采购人根据实际情况酌情扣款。

C考核情况

考核总分90（含）分以上的，支付全额运维费；考核总分在80（含）-90分的，运维费=实际考核得分/100*全额运维费；

参加省级及以上环境空气自动监测设备质控检查，相关盲样考核不合格或检查出现重大失误，扣除该站点该项目当月运维费。

六、运维服务费用

6.1付款条件和方式：合同签订后两周内，采购人一次性支付合同额的30%作为项目首付款， 运维半年后根据日常考核情况15个工作日内支付合同额的40%，运维期满后根据日常考核情况15个工作日内支付合同额的30%余款。

设备运行维护过程中产生的水电、场地租赁、通讯、交通、耗材备件、设备的年检和年度校准、设备的维修和更换（包括空调、风机等附属设备）等一切费用均由中标方承担，采购方不再支付与该项目有关的各类费用；由于运维技术人员操作不当、违反规程等造成的维修费用及外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换费用由中标方承担。

6.2运行维护服务期限：运维服务期为2025年10月至2026年9月；合同按年度签订，在运维服务满一年后根据考核情况签订下一年运维合同，累计运维服务期限不超过三年。

- 采购包二：

- （一）、总体要求

1.1.采购人不组织现场踏勘。投标人自行开展现场踏勘所产生的责任、风险和费用等，

均由投标人承担。

▲1.2投标人建立、实施和保持与细颗粒物与臭氧协同自动监测系统运维服务相适应的质量管理体系，覆盖到运维服务全过程和所有环节；投标人应提供详细的质量控制方案、运维方案、应急响应实施方案、信息化实施方案，不断提高空气、VOCs等自动监测站的运行质量，月度数据有效率分别达90%、80%以上。

▲1.3投标人须建设并应用信息化智慧运维监管平台，实现对站点运维相关的任务分配、人员调度、资源管理、物料管理、质控结果及仪器设备参数情况、运维进度跟踪、设备异常情况进度跟踪、监测设备仪器的运行状态监控等环节信息化管理。

▲1.4投标人须制定站点交接实施方案，内容包括但不限于人员安排、职责分工、交接内容、交接流程等，经采购人审核确认后，开展站点运维交接工作。项目服务期满或因故终止服务，投标人须配合完成站点运维交接工作。

投标人须在2025年12月1日前完成相关交接工作；未能按时完成的，由投标人承担站点运行产生的相关费用。

1.5在运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权，不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

▲1.6投标人应具有 CMA 资质的检验检测机构且检测项目本采购包自动监测指标，其中挥发性有机物与《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》组分表一致。投标人自身无检测能力的，可委托相关具有上述资质能力的检验检测机构，并提供委托协议。

1.6.1投标人须为该项目的自动监测和手工监测的样品采样、实验测试、数据分析等提供不限于人员、技术、设备的保障和支持；协助开展环境空气自动站（含VOCs）质控检查，提供便携式监测设，开展前处理设备仪器等日常维护、期间核查服务；在臭氧管控期，协助招标人开展异常情况比对、溯源等服务，相关溯源要求及设备由招标人提出，投标人免费提供。

☆1.7投标人须为招标人的相关现场质控比对设备提供原厂免费维护服务不少于4次/年，包含但不限于非甲烷总烃分析仪、傅里叶红外分析仪；同时为招标人的非甲烷总烃分析仪（1套）、傅里叶红外分析仪（1套）提供原厂免费更新服务。

1.8投标人应承担相关保密责任，不得以任何方式和渠道向其他单位及个人传递任何监测数据以及站点信息、运维情况等。

1.9投标人对采购人委托运行维护及管理的全部资产，不得以任何方式对各类资产进行出售、抵押或转移，投标人有责任保证委托运行维护及管理的全部资产的完整、安全并处于良好状态。

2若本项目设备故障，投标人须根据该项目情况，无偿提供与本项目要求一致的设备。

（二）技术规范

投标人须严格执行投标人须严格执行《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ818-2018）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ817-2018）、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ 1010 -2018)、《国家大气光化学监测网自动监测数据审核技术指南（2021版）（试行）》、《环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定(试行)》、《环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术要求及检测方法》、《江苏省省控环境空气质量自动监测站运行管理实施细则（试行）》、《关于印发〈南通市环境质量自动监测站运行管理办法（试行）〉的通知》（通环办〔2023〕53号）等国家、省发布的标准和技术文件要求。当国家或省有关规定和技术文件要求出台新的气站运维要求时，以新要求为准。如文件中有矛盾之处，以后发布的文件为准，采购人保留对文件的解释权。

（三）保障要求

▲3.1运维要求：投标人应制定并提供完整的运行维护组织实施方案及作业指导书，明确站点的采样系统、分析系统、控制系统、数据传输系统、气象仪器、校准仪器等设备及其它辅助设备（空调、稳压电源等）的维护方法、周期、内容及技术保障等。站点现场配备必要的操作手册、管理规章和应急预案等。

投标人按周制定周运维计划，并向采购人备案，内容应包括维护时间、运维人员、运维内容和措施要求等。投标人开展计划外运维工作，须向采购人提出申请，审批同意后实施。未经允许，无关人员不得进入站房。

▲3.2人员保障：投标人为项目至少配备项目负责人1名、经验丰富的现场运维人

员3名。至少具备3年环境空气自动监测系统运行维护经验（提供证明材料），取得中国环境监测总站颁发的空气自动监测培训证书、挥发性有机物自动监测培训证书，运维人员需通过采购人的考核并认可，办公地点由采购人指定。

投标人须保证项目运维人员的稳定性，若因运维人员或队伍发生重大变更无法正常开展运维工作，或者发生重大责任事故的，采购人有权提前终止合同。

▲3.3车辆保障：必须为本项目派驻至少1辆运行维护车辆，年检合格车险齐全且满足运维要求。该车辆只能用作本项目的运维使用，不能派作他用。

▲3.4备品备件保障：投标人应承诺中标后1个月，按表4—表5的要求配备质量控制设备（设备产权归投标单位所有），以及足额配齐1年期的基础备品备件及耗材，存放于备品备件库，备品备件库须在本项目2小时车程内。建立清单实施出入库管理，每季度向采购人备案。运行服务过程中可能使用到的其他未列物资，投标人须根据需要自行进行配置。

☆3.4.1投标人至少配备与本项目常规站型号相同的备机及关键配套设施各1套，与本项目非常规站型号相同或功能相同的备机及配套设施1套（须提供购置发票或采购合同复印件，备机产权归投标单位所有）。

所使用的质量控制设备必须通过法定授权计量部门检定/校准，并在有效期内，投标人须提供相应计量部门检定/校准证书。

表4  环境空气质量自动监测站质量控制设备清单

| 序 号 | 质控设备名称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大、小量程流量计 | 各2套 |
| 2 | 标准气压计 | 2 个 |
| 3 | 电子温湿度计 | 2 个 |
| 4 | 动态校准仪（臭氧校准仪） | 2 套 |
| 备注 | 质控设备必须包含但不限于上述设备，投标人可结合项目实际，增加相应的质控设备。 |  |

表5  环境空气质量自动监测仪器设备耗材及配件清单

| 序 号 | 耗材名称 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气自动监测设备 |  |  |  |
| 1 | 滤膜 | 24盒 | 25片/盒 |
| 2 | 变色硅胶 | 40瓶 | / |
| 3 | 活性炭 | 8瓶 | / |
| 4 | 氧化剂 | 8瓶 | / |
| 5 | SO2标准气体 | 2瓶 | / |
| 6 | NO标准气体 | 2瓶 | / |
| 7 | CO标准气体 | 2瓶 | / |
| 8 | 纸带 | 24盒 | / |
| 9 | 过滤器 | 16个 | / |
| 10 | 泵膜 | 6 | 4小2大 |
| 11 | 红外光源 | 3个 | / |
| 12 | 高效过滤器 | 24个 | / |
| 13 | 11 | 红外检测器 | 2个 |
| 14 | 12 | 泵维修包 | 6个 |
| 15 | 13 | 24V电源 | 4个 |
| 非甲自动监测设备 |  |  |  |
| 1 | 变色硅胶 | 12瓶 | / |
| 2 | 疏水滤膜 | 2盒 | / |
| 3 | 采样泵 | 2个 | / |
| 4 | 甲烷/丙烷标准气体 | 1瓶 | 120ppm/10ppm，8L |
| 5 | 富集管模块 | 3个 | / |
| 6 | EFC流量控制器 | 3个 | / |
| 7 | 三通电磁阀 | 3个 | / |
| 8 | 甲烷气阻 | 3个 | / |
| 9 | 非甲烷气阻 | 3个 | / |
| 10 | 点火丝 | 3个 | 长1m×外径1/8"×内径2mm |
| 11 | FID色谱柱 | 3个 |  |
| 12 | 氢氧化钾（500g） | 1个 |  |
| 13 | 高纯氮气 | 6瓶 |  |
| 挥发性有机物自动监测仪器 |  |  |  |
| 1 | 密封圈 | 10包 | 10个/包 |
| 2 | 变色硅胶 | 12瓶 | 蓝色，500g |
| 3 | PAMS标气 | 1瓶 | 57种/1L/1ppm |
| 4 | 高纯氮气 | 6瓶 | 40L钢瓶 |
| 5 | FID点火线圈 | 3个 | / |
| 6 | TD管，标准PAMS专用组件，富集级 | 3个 | / |
| 7 | TD管，标准PAMS专用组件，聚焦级 | 3个 | / |
| 8 | 色谱柱，高碳专用V2 | 3个 | / |
| 9 | 色谱柱，低碳专用V2 | 3个 | / |
| 10 | Deanswitch接头，0.4mm ID,匹配0.1-0.25mm ID色谱柱 | 1包 | 10个/包 |
| 11 | Deanswitch接头，0.5mm ID,匹配0.1-0.32mm ID色谱柱 | 1包 | 10个/包 |
| 12 | 六通阀芯 | 3个 | / |
| 13 | 氮气捕集阱 | 3个 | / |
| 14 | 风扇变频器 | 3个 |  |
| 15 | 炉门马达 | 3个 |  |
| 16 | 高碳信号放大版 | 3个 |  |
| 17 | 低碳信号放大版 | 3个 |  |
| 18 | 泵膜 | 3个 | / |
| 19 | 25mm环境空气过滤器 | 10个 | / |
| 黑碳仪自动监测仪器 |  |  |  |
| 1 | 黑炭纸带 | 15个 | / |
| 2 | 精密过滤器DFU | 9个 | / |
| 备注 | 1. 相关的耗材必须包含但不限于上述内容，投标人可结合项目实际，增加相应的耗材等； 2. 相关备品及耗材须满足项目1年期的使用要求； 3. 备品备件存在备品备件库。 |  |  |

3.5服务响应：投标人应提交本地化响应方案，保障满足对站点仪器的响应要求。出现故障，应在2小时内响应(0时至8时出现故障，应在当日9时前实地响应；20时至24时出现故障，应在次日9时前实地响应)。对于在现场能够诊断明确，并且可以通过简单更换备件解决故障的，应及时检修并尽快恢复正常运行；对于不能在现场完成故障检修的仪器应送至维修，48小时内无法排除，应采用备用仪器开展监测。对关键部件维修后，应进行校准和仪器性能测试，合格后方可投入使用，并及时做好维修记录。

因特殊情况，如站点改造、站点搬迁、自然灾害、停电等情况导致气站无法正常运行时，应及时向采购人出具停运（站）报告。

3.6运维报告：每月3日前向采购人提交上一个月度的运维报告，内容包括但不限于开展现场运维及质控工作时的现场照片、异常数据的审核与检验、统计所有质控样品结果并进行符合性分析，以及仪器运行、质控、故障、维修及标准品及耗材使用情况等。

3.7运维记录：投标人应建立运行维护档案，将运行过程、运行事件、维护维修、检查质控等工作进行详细记录，确保信息完整、准确、可溯源，同时须妥善保存交接前的历史运维记录。投标人必须在投标文件中提供各类表格格式，用于体现各项工作的具体内容。

3.8活动保障：投标人在有重大活动等保障以及应急任务时，设备不得无故停机，须无条件服从采购人的调度安排。在有大型赛事、活动和重污染物天气时间段内，须提供加密质控保障工作。

标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。投标人要特别加以注意，必须对此回答；标有“☆”的内容为技术部分实质性要求，必须完全响应采购人提出的要求(提供承诺函，格式自拟)。

- （四）运行维护要求（包含但不限于）

1.站房基本功能及安全

（1） 门禁刷卡功能是否正常；

（2） 站房照明系统是否正常；

（3） 室内温湿度是否正常；

（4） 站房有无漏水、破损现象；

（5） 检查排气扇是否正常运转、废气排放口管线等是否正常；

（6） 避雷及设备接地系统缆线固定是否牢固；

（7） 站房外爬梯是否牢固，爬梯护栏有无生锈情况；

（8） 室内外球机是否悬挂牢固；

（9） 站点周边有无新增或减少污染源（建筑工地、烟囱等）；

（10）灭火器等安全设施是否在有效期内，压力是否正常；

（11）保持站房内环境整洁。

2.颗粒物监测仪（PM2.5、PM10)

（1）每日检查监测仪器的运行状况和工作状态参数是否正常；

（2）每日检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象；

（3）每日检查仪器数据采集仪与平台数据是否一致；

（4）每日12点之前审核前一天0时~23时的原始数据，对异常数据进行无效标识

（5）每周检查站房及站房周边环境，对测定结果或运行环境存在明显影响的及时修复；

（6）每月对采样切割头进行清洗；仪器流量进行校准；

（7）每月检查加热装置是否正常；

（8）每周详细检查仪器各项参数包括温湿度、流量以及报警状态，纸带剩余情况；

（9）每月对采样支管和仪器气路进行气密性检查；

（10）每月清洗各仪器散热防尘网和站房空调机的过滤网；

（11）每月备份监测数据；

（12）每季度对采样管、风机等进行清洗及检查；

（13）每半年进行一次标准膜检查；

（14）每半年对采样支管（从采样总管到监测仪器采样口之间的气路管线）和竹节式采样总管清洗一次；

（15）每年开展一次颗粒物比对监测；

（16）每年一次对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

3.常规气体分析仪（CO、SO2、NOX、O3分析仪）

（1）每日检查监测仪器的运行状况和工作状态参数是否正常；

（2）每日检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象；

（3）每日检查仪器数据采集仪和平台数据是否一致；

（4）每日12点之前审核前一天0时~23时的原始数据，对异常数据进行无效标识；

（5）每周检查站房周边环境，对测定结果或运行环境存在明显影响的及时修复；

（6）每周更换监测仪器采样滤膜；

（7）每周进行零点及标点检查，根据情况进行校准，并对仪器的状态进行记录；

（8）每月进行精密度检查；

（9）每季度对采样管、风机等进行清洗及检查；

（10）每季度一次进行流量及精密度检查、多点线性检查；

（11）每半年对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查；

（12）每半年对臭氧传递设备进行量值溯源，对臭氧校准仪进行量值传递；

（13）每年至少更换一次标气；

（14）每年对所有的仪器进行预防性维护，包括线性、零点漂移、量程漂移、精密度、准确度检查，按说明书的要求更换备件。

4. VOCs挥发性有机物

（1）每日登陆数据平台查看数据采集和传输、仪器运行、软件参数状态是否正常；

（2）每日开展保留时间检查；

（3）每日使用混合标气对组分进行单点(工作点)检查与校准；

（4）每日12点之前审核前一天0时~23时的原始数据，对异常数据进行无效标识

（5）每周开展零气空白检查；

（6）每周对仪器所有配器及气体发生器（氢气发生器等）进行维护；

（7）每周检查仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性；

（8）每月开展采样流量检查

（9）每月对整套系统（包括样品采集、预处理及分析单元）进行预防性质量检查；

(10) 每月备份监测数据；

（11）每季度对动态校准仪进行流量检查；

（12）每季度进行多点线性检查；

（13）每半年对零气发生器外置泵进行检查；

（14）每年至少进行一次目标化合物测试；

（15）每年对监测设备开展一次预防性维护；预防性维护后系统应进行全面质控检查，

并形成检查报告；

（16）每年度对FID分析单元进行全年运行质量评价，并编制年度质量控制报告。

5.非甲烷总烃

（1）每日检查监测仪器的运行状况和工作状态参数是否正常；

- 每日检查图谱基线是否存在异常漂移和波动；

- 每日检查仪器保留时间漂移情况；

（4）每日12点之前审核前一天0时~23时的原始数据，对异常数据进行无效标识；对需要进行重新积分的谱图和色谱峰进行重新积分；

（5）每周检查气相色谱、检测器参设置及运行情况；

（6）每周检查仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性；

（7）每周完成空白检查；

（8）每月开展采样流量检查；

（9）每季度使用标准气体更新多点校准曲线；

（10）每半年至少对动态校准仪进行一次质量流量准确度检查；

（11）定期更换阀膜、色谱柱等重要耗材，做好周期性维护；

（12）每年应至少进行一次监测仪器的系统保养

6.黑碳仪、云高仪、气象六参数、车流量

6.1黑碳仪

（1）每日登陆数据平台查看数据采集、传输及仪器运行状态；

（2）每周检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常；

（3）每月对黑碳分析仪状态、滤带使用情况、仪器运行时钟、切割头、光学室、采样流量进行检查；

（4）每月检查黑炭仪采样流量；

（5）每季度清洁光学腔室，至少每半年进行一次流量校准，更换旁路过滤器；

（6）每年开展一次稳定性检查测试、ND测试、润滑光室滑块、校准滤带光学传感器。

6.2云高仪

（1）每日登陆数据平台查看数据采集、传输及仪器运行状态；

（2）每两周用清洁工具套装（压缩空气罐、无尘布）吹扫观测窗表面灰尘，检查窄带宽过滤器是否污染；定期移除机箱下空间内堆积物；

（3）定期检查激光光源功率，衰减是否超限；

（4）定期检查云高仪除湿包是否完好，必要时进行更换。

6.3气象六参数仪

每周检查气象六参数以仪器运行状态、数据传输、仪器通讯、软件运行等是否正常。

6.4汽车流量监测仪

（1）每日登陆数据平台，出现运行异常，需及时对设备进行维护；

（2）查看数据采集、传输及监测仪运行状态，对仪器运行情况进行远程诊断和运行管理，同时做好记录；

（3）定期检查安装支架是否稳固。

（五）考核办法

采购人根据环境空气自动监测、挥发性有机物自动监测相关技术规范和标准的要求，对运维情况进行考核。考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括设备运行率、数据有效率(以下简称两率)、自动站运行维护，其中两率考核占50%，运行维护考核占50%。考核总分=两率得分×50%+运行维护得分×50%。

当所有设备运行率高于（含）90%时，才能按照以下条款对数据有效率进行考核，否则两率部分直接0分。

A两率部分（50%）

VOCs（57种挥发性有机物）：

①当单站点考核周期内月监测数据有效数据率≥80%的，两率得分=100；

②当单站点考核周期内月监测数据有效率在75%(含)-80%的，两率得分=实际有效率×100；

③当单站点考核周期内月监测数据有效率在75%以下的，两率得分=实际有效率×90%×100。

- 环境空气、非甲烷总烃：

①当单站点考核周期内月监测数据有效率≥95%(含)的，两率得分=100；

②当单站点考核周期内月监测数据有效率在90%(含)-95%的，两率得分=实际有效率×100；

③当单站点考核周期内月监测数据有效率在80%(含)-90%的，两率得分=实际有效率×90%×100。

设备运行率是指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据有效率是指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。 计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

B运行维护部分(50%)

运行维护部分由采购人组织对运维单位运维情况进行考核，考核内容包括日常运维操作、质量保证与控制、现场测试、档案和管理等4部分，满分100分，采用扣分制。

经采购人认定，投标人存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：

（1）每月存在以下情形，单个站点累计满4次的，一经查实，扣除该站点运维费5000元。

a. 投标人未按时审核数据或数据错审的；

b. 投标人未按要求进行例行维护、未定期完成耗材更换、仪器校准、核查等现场维护工作的；

c. 投标人未及时响应数据或仪器监测结果出现异常情况并未采取有效措施的；

d. 投标人未按要求在平台进行运维记录填写或填写不规范的；

e. 投标人存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形。

（2）投标人在1个月内未将备机、备件、耗材按要求配置完整，扣除年度总运维费用的1%；

（3）投标人未及时发现应当发现的人为干扰情形、或故意隐瞒不报人为干扰情形等的，扣除该站点当月20%的运行服务费；

（4）发现站点出现未经批准的变更，未及时上报或使用虚假信息上报的，扣除该站点考核周期内20%运维费；

（5）仪器设备故障，未在48h内修复或启用备机替换的，每出现1次超期未解决情况扣除当月运维费的10%，扣完为止；

（6）空气自动监测智慧管理平台出现异常，工作日2小时内、非工作日4小时内进行处置，处置情况及时报告采购人。未及时处置每次扣款500元；

（7）投标人应按照采购人的配合开展盲样考核工作。每出现1个盲样考核不合格的参数扣减1000元。如6个月内同一站点同一参数连续不合格扣除该考核周期全部运维费10%；

（8）未及时提交月度运维报告，或提交报告内容不符合要求，每次扣款500元；

（9）运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购人有权终止合同并按已支付费用的双倍进行经济处罚；

（10）存在其他严重违反合同约定或相关规范要求的情形，采购人根据实际情况酌情扣款。

C考核情况

考核总分90（含）分以上的，支付全额运维费；考核总分在80（含）-90分的，运维费=实际考核得分/100*全额运维费；

参加省级及以上环境空气自动监测设备质控检查，相关盲样考核不合格或检查出现重大失误，扣除该站点该项目当月运维费。

（六）运维服务费用

6.1付款条件和方式：合同签订后两周内，采购人一次性支付合同额的30%作为项目首付款， 运维半年后根据日常考核情况15个工作日内支付合同额的40%，运维期满后根据日常考核情况15个工作日内支付合同额的30%余款。

设备运行维护过程中产生的水电、场地租赁、通讯、交通、耗材备件、设备的年检和年度校准、设备的维修和更换（包括空调、风机等附属设备）等一切费用均由中标方承担，采购方不再支付与该项目有关的各类费用；由于运维技术人员操作不当、违反规程等造成的维修费用及外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换费用由中标方承担。

6.2运行维护服务期限：运维服务期为2025年12月至2026年11月。合同按年度签订，在运维服务满一年后根据考核情况签订下一年运维合同，累计运维服务期限不超过三年。

四、采购需求中必须满足的实质性要求（请单独列出）

4.1技术部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

标有“☆”的内容为技术部分实质性要求，必须完全响应采购人提出的要求(提供承诺函，格式自拟)。不提供视为未实质性响应招标文件。

4.2商务部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

完全响应采购人提出的采购标的需满足的商务部分实质性要求（提供承诺函，格式自拟）。

4.3报价部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

- 须合理报价不超过投标限价（提供承诺，格式自拟）。

- 第四章  评审方法和程序

一、磋商模式

不见面远程磋商模式：开标当天各供应商在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加磋商活动。

二、磋商组织及磋商小组职责

1.本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。

2.磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

（2）磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况

（3）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任；

（4）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

（5）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（6）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3.评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

- 三、评审步骤

第一阶段：磋商小组对每个供应商的资格进行审查。供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

第二阶段：依据磋商文件的规定，由磋商小组对每个符合资格要求的供应商从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

第三阶段：以供应商价格标文件内的竞争性磋商报价（即首次报价）为基础，磋商小组与供应商单一分别进行磋商。单一分别磋商结束后，系统进入报价环节。（磋商程序见本章第四条）。

第四阶段：系统最后报价环节结束后，磋商小组对响应报价的供应商进行商务技术部分评审。

四、磋商程序

1.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

2.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在15分钟内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

3.供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

4.除非在磋商中磋商小组对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于或等于自己前一轮的磋商报价，否则作无效标处理。

5.在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

6.在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价做无效报价，按无效标处理。

五、评审方法

1.评审方法：综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对系统提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2.综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3.本次项目磋商的商务技术和报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术分值占总分值的比重为70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

报价分值占总分值的比重为30%（权重）（四舍五入保留两位小数）。

4.商务技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

5.供应商价格部分和商务技术部分的合计分值，为该供应商的评审总得分（四舍五入保留两位小数）。

6.评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

六、综合评分评审标准

- （一）商务技术分（70分）（采购包一）

| 序号 | 评审 项目 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合 实力 | 3 | 投标人具有的相关认证认可资质的证书。 1、具有有效状态的ISO9001质量管理体系认证证书和ISO14001环境管理体系认证证书的，得1分； 3、具有有效状态的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，得1分； 4、具有有效状态的ISO27001信息安全管理体系认证证书，得1分。 注：1）须提供有效期内的证书复印件并加盖公章。 2）须提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）对体系证书的信息查询截图作为证明材料。 3）未按要求提供证明材料的，不予认可。 |
| 2 | 类似 业绩 | 4 | 2023年1月1日以来投标人承担与本项目类似的运维服务项目业绩（主要指运维设备类型、数量），提供1份合同得1分，最高得4分。 注：1）提供运维合同复印件并加盖公章，须包括但不限于合同首页、主要内容页（运维站点名称、地址、运维指标覆盖范围、运维服务时间等）、签章页等。 2）提供与运维合同一致的满意度证明材料，并加盖公章。 3）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。 |
| 3 | 质控实验室资质情况 | 5 | 投标人提供的质控实验室资质情况，必须包含本项目自动监测指标的相关监测能力。 投标人自有或控股质控实验室具有CMA资质检验检测机构，得5分；投标人与具有CMA资质的检验检测机构签订相应委托协议的，得2分；其他均不得分。 注：1）须提供有效期内CMA资质证书及检测项目附表的复印件并加盖检验检测机构公章。 - 如为自有或控股检验检测机构，须提供所有权或控股证明文件。 - 如为委托的检验检测机构，需提供委托协议。 - 未按要求提供证明材料的，不予认可。 |
| 4 | 自动监测质量管理体 系 | 6 | 投标人提供建立并实施的自动监测质量管理体系文件及体系运行的相关记录，包括：质量手册、程序文件、最近一次质量审核（内审）报告和质量评估（管理评审）报告等。 1、提供了内容详实、表述清晰的运维管理体系文件和相关记录，现有体系健全、运行有效并能持续改进，完全满足且优于项目要求的，得6分； 2、提供了内容较为完整的质量管理体系文件和相关记录，体系符合要求、运行正常，满足项目要求的，得3分； 3、提供了通用的质量管理体系文件和相关记录，体系基本符合要求，与项目的符合程度不高，基本满足项目要求的，得1分； 4、未提供相应内容或无法满足项目要求的，得0分。 |
| 5 | 运行维护组织实施方 案 | 12 | 投标人根据本项目需求提供运行维护工作组织实施方案，至少包括：组织架构、管理制度、工作流程、保障措施、数据审核等。 1、提供了内容详实、表述清晰的组织实施方案，对项目的需求认识精准、全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于本项目要求的，得12分； 2、提供了内容较为完整的组织实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案基本合理、可行，满足本项目要求的，得6分； 3、提供了通用的组织实施方案，与本项目的贴合程度不高，基本满足项目要求的，得1分； 4、未提供或提供的组织实施方案无法满足项目要求的，得0分。 |
| 6 | 运维人员及车辆配置 | 7 | 投标人根据项目需求提供相关人员及车辆配置情况 1、项目负责人符合项目要求的同时，具备副高及以上技术职称，且同时具有省级（含省级）以上空气自动监测站运维管理经历不少于1年的，得2分。 2、现场运行维护人员符合项目要求的同时，均具有全日制本科及以上学历，且同时具有省级（含省级）以上空气自动监测站运维经历不少于6个月的（运维站点的监测项目必须含与本项目一致），得3分。 3、根据项目需求提供车辆配置方案，已购置或已长期租赁运维车辆的，得2分。 注：1）须提供详细的人员列表及技术能力证明材料。 ①提供相关人员的学历证书复印件、职称证书复印件、培训合格证复印件等证明材料。 ②提供运维工作经历表、运维合同、运维服务单位开具的工作证明并加盖公章等证明材料。 ③提供现场运维人员专职为本项目服务的承诺书。 2）须提供车辆照片及车辆行驶证，购车或长期租用合同复印件等证明材料（租赁时间必须包含本项目的运维时间）。 3）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。 |
| 7 | 运维备机及质控设备配置 | 9 | 投标人根据项目需求提供仪器设备备机配置情况 1、提供的备机优于本项目要求的得6分；与本项目要求一致的得3分；缺项或未提供不得分。 2、提供的质控设备优于本项目要求的得3分；与本项目要求一致的得1.5分；缺项或未提供不得分。 注：1）须提供详细的相关证明材料，包括但不限于采购合同或其他佐证具有使用权的证明材料、仪器序号，仪器名称、仪器型号、仪器编号、监测指标、监测方法原理及照片等证明材料。 2）未按要求提供证明材料的，不予认可。 |
| 8 | 备品备件及耗材配置 | 5 | 1.投标人提供的备品备件及耗材配置优于本项目要求的得3分；与本项目要求一致的得1分；缺项或未提供不得分。 2.投标人提供的备件库存放地点优于本项目要求的得2分；与本项目要求一致的得0.5分；未提供不得分。 注：1）须提供详细备品备件及耗材种类和更换周期清单。 2）须提供备机及备品备件库地理位置说明及库房内外部照片。 3）需提供备品备件库具有使用权的证明材料。 4）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。 |
| 9 | 运维质量控制实施方案 | 4 | 投标人根据项目需求提供质量控制实施方案，至少包括运维质量控制的责任分工，人员、仪器设备、场所环境、物资服务等方面的质量控制措施等。 1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于项目要求的得4分； 2、提供了内容较为完整的实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案基本合理、可行，满足项目要求的得2分； 3、提供了通用的实施方案，合理性、可行性一般，基本满足项目要求的得0.5分； 4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。 |
| 10 | 运维应急响应 实施方案 | 6 | 投标人根据项目需求提供应急响应实施方案，至少包括数据空气异常、系统故障、突发环境事件、自然灾害（台风等）、重大活动等情况的责任分工、处置流程、保障措施等。 1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对本项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于项目要求的得6分； 2、提供了内容较为完整的实施方案，对本项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，但细节有待完善，方案基本合理、可行，满足项目要求的得4分； 3、提供了通用的实施方案，合理性、可行性一般，基本满足项目要求的得1分； 4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。 |
| 11 | 运维交接方案 | 3 | 投标人根据项目需求提供气站运维交接实施方案，至少包括责任分工、时间安排、人员安排、交接内容、交接流程等。 1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足项目要求的得3分； 2、提供了内容基本完整的实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案基本合理、可行，基本满足项目要求，但细节有待完善的得2分； 3、提供了通用的实施方案，与本项目的贴合度不高，部分满足项目要求的得0.5分； 4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。 |
| 12 | 运维管理保障 | 6 | 投标人根据项目需求提供相关运维管理平台，具备①站点管理、②运维人员管理、③运维耗材备件管理、④运维备机管理、⑤运维任务分配管理、⑥运维进度跟踪管理、⑦设备异常情况进度跟踪⑧运维行为监督管理、⑨质控管理及仪器设备参数情况管理、⑩运维质量分析评价等功能，具备全部功能的得6分，具备上述要求中7-9个功能的得2.5分，具备上述要求中1-6个功能的得1分，其他不得分； （需提供平台登录界面及相应功能截图，展示证明平台相关功能的的应用，未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，视同不具备相关功能） |

- 商务技术分（70分）（采购包二）

| 序号 | 评审 项目 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 3 | 投标人具有的相关认证认可资质的证书。 1、具有有效状态的ISO9001质量管理体系认证证书和ISO14001环境管理体系认证证书的，得1分； 3、具有有效状态的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，得1分； 4、具有有效状态的ISO27001信息安全管理体系认证证书，得1分。 注：1）须提供有效期内的证书复印件并加盖公章。 2）须提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）对体系证书的信息查询截图作为证明材料。 3）未按要求提供证明材料的，不予认可。 |
| 2 | 类似 业绩 | 4 | 2023年1月1日以来投标人承担与本项目类似的运维服务项目业绩（主要指运维设备类型、数量），提供1份合同得1分，最高得4分。 注：1）提供运维合同复印件并加盖公章，须包括但不限于合同首页、主要内容页（运维站点名称、地址、运维指标覆盖范围、运维服务时间等）、签章页等；2）提供与运维合同一致的满意度证明材料，并加盖公章；3）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。 |
| 3 | 质控实验室资质情况 | 5 | 投标人提供的质控实验室资质情况，必须包含本项目自动监测指标的相关监测能力。 投标人自有或控股质控实验室具有CMA资质检验检测机构，得5分；投标人与具有CMA资质的检验检测机构签订相应委托协议的，得3分；其他均不得分。 注：1）须提供有效期内CMA资质证书及检测项目附表的复印件并加盖检验检测机构公章。 2）如为自有或控股检验检测机构，须提供所有权或控股证明文件。 3）如为委托的检验检测机构，需提供委托协议。 4）未按要求提供证明材料的，不予认可。 |
| 4 | 自动监测质量管理体 系 | 5 | 投标人提供建立并实施的自动监测质量管理体系文件及体系运行的相关记录，包括：质量手册、程序文件、最近一次质量审核（内审）报告和质量评估（管理评审）报告等。 1、提供了内容详实、表述清晰的运维管理体系文件和相关记录，现有体系健全、运行有效并能持续改进，完全满足且优于项目要求的，得5分； 2、提供了内容较为完整的质量管理体系文件和相关记录，体系符合要求、运行正常，满足项目要求的，得3分； 3、提供了通用的质量管理体系文件和相关记录，体系基本符合要求，与项目的符合程度不高，基本满足项目要求的，得1分； 4、未提供相应内容或无法满足项目要求的，得0分。 |
| 5 | 运行维护组织实施方 案 | 9 | 投标人根据本项目需求提供运行维护工作组织实施方案，至少包括：组织架构、管理制度、工作流程、保障措施、数据审核等。 1、提供了内容详实、表述清晰的组织实施方案，对项目的需求认识精准、全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于本项目要求的，得9分； 2、提供了内容较为完整的组织实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案基本合理、可行，满足本项目要求的，得5分； 3、提供了通用的组织实施方案，与本项目的贴合程度不高，基本满足项目要求的，得1分； 4、未提供或提供的组织实施方案无法满足项目要求的，得0分。 |
| 6 | 运维人员及车辆配置 | 6 | 投标人根据项目需求提供相关人员及车辆配置情况 1、项目负责人符合项目要求的同时，具备副高及以上技术职称，且同时具有与本项目类似的空气自动监测站运维管理经历不少于1年的，得1分。 2、现场运行维护人员符合项目要求的同时，均具有全日制本科及以上学历，且同时具有与本项目类似的空气自动监测站运维经历不少于6个月的（运维站点的监测项目必须含与本项目一致），得3分。 3、根据项目需求提供车辆配置方案，已购置或已长期租赁运维车辆的，得2分。 注：1）须提供详细的人员列表及技术能力证明材料。 ①提供相关人员的学历证书复印件、职称证书复印件、培训合格证复印件等证明材料。 ②提供运维工作经历表、运维合同、运维服务单位开具的工作证明并加盖公章等证明材料。 ③提供现场运维人员专职为本项目服务的承诺书。 2）须提供车辆照片及车辆行驶证，购车或长期租用合同复印件等证明材料（租赁时间必须包含本项目的运维时间）。 3）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。 |
| 7 | 运维备机及质控设备配置 | 9 | 投标人根据项目需求提供仪器设备备机配置情况 1、提供的备机优于本项目要求的得6分；与本项目要求一致的得3分；缺项或未提供不得分。 2、提供的质控设备优于本项目要求的得3分；与本项目要求一致的得1.5分；缺项或未提供不得分。 注：1）须提供详细的相关证明材料，包括但不限于采购合同或其他佐证具有使用权的证明材料、仪器序号，仪器名称、仪器型号、仪器编号、监测指标、监测方法原理及照片等证明材料。 2）未按要求提供证明材料的，不予认可。 |
| 8 | 备品备件及耗材配置 | 6 | 1.投标人提供的备品备件及耗材配置优于本项目要求的得4分；与本项目要求一致的得2分；缺项或未提供不得分。 2.投标人提供的备件库存放地点优于本项目要求的得2分；与本项目要求一致的得1分；未提供不得分。 注：1）须提供详细备品备件及耗材种类和更换周期清单。 2）须提供备机及备品备件库地理位置说明及库房内外部照片。 3）需提供备品备件库具有使用权的证明材料。 4）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。 |
| 9 | 运维质量控制实施方案 | 4 | 投标人根据项目需求提供质量控制实施方案，至少包括运维质量控制的责任分工，人员、仪器设备、场所环境、物资服务等方面的质量控制措施等。 1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于项目要求的得4分； 2、提供了内容较为完整的实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案基本合理、可行，满足项目要求的得2分； 3、提供了通用的实施方案，合理性、可行性一般，基本满足项目要求的得0.5分； 4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。 |
| 10 | 运维应急响应 实施方案 | 4 | 投标人根据项目需求提供应急响应实施方案，至少包括数据空气异常、系统故障、突发环境事件、自然灾害（台风等）、重大活动等情况的责任分工、处置流程、保障措施等。 1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对本项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于项目要求的得4分； 2、提供了内容较为完整的实施方案，对本项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，但细节有待完善，方案基本合理、可行，满足项目要求的得2分； 3、提供了通用的实施方案，合理性、可行性一般，基本满足项目要求的得1分； 4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。 |
| 11 | 运维交接方案 | 4 | 投标人根据项目需求提供气站运维交接实施方案，至少包括责任分工、时间安排、人员安排、交接内容、交接流程等。 1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足项目要求的得4分； 2、提供了内容基本完整的实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案基本合理、可行，基本满足项目要求，但细节有待完善的得2分； 3、提供了通用的实施方案，与本项目的贴合度不高，部分满足项目要求的得0.5分； 4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。 |
| 12 | 溯源服务方案 | 6 | 投标人根据项目情况，提供了空气质量溯源服务方案，至少包括溯源内容、溯源方式、溯源设备、溯源计划等。 1、提供了内容详实、表述清晰的服务方案，对项目的需求认识精准全面阐述分析朽准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于项目要求的，且提供的溯源分析设备与该项目匹配度较高，得6分: 2、提供了内容较为完整的服务方案，对项目的需求认识基本准确，述分駆装具体，但细节有待完善，方案基本合理、可行，且提供的溯源分析设与该项目匹配度一般，得2分 3、提供了常规、通用的服务方案，但针对性不强，合理性、可行性一般基本满足项目要求的，且未提供与项目匹配的溯源分析设备，得1分; 4、未提供或提供的服务方案无法满足项目要求的，得0分。 |
| 13 | 运维管理保障 | 5 | 投标人根据项目需求提供相关运维管理平台，具备①站点管理、②运维人员管理、③运维耗材备件管理、④运维备机管理、⑤运维任务分配管理、⑥运维进度跟踪管理、⑦设备异常情况进度跟踪⑧运维行为监督管理、⑨质控管理及仪器设备参数情况管理、⑩运维质量分析评价等功能，具备全部功能的得5分，具备上述要求中7-9个功能的得2.5分，具备上述要求中1-6个功能的得1分，其他不得分； （需提供平台登录界面及相应功能截图，展示证明平台相关功能的的应用，未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，视同不具备相关功能） |

（二）报价分：（30分）

1、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（评标基准价/最后磋商报价）×30%×100

- 针对投标价格合理性的评审

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内，在政府采购管理交易系统（苏采云）中提供项目具体成本测算、项目相关货物、服务业绩案例等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，评审委员将会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平、项目相关货物业绩金额等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，其投标（响应）文件将被评审委员会作无效投标（响应）处理。审查相关情况将在评审资料中进行记录。

（三）政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持

政策。

（四）成交供应商的确定

1.按包1→包2的顺序推荐成交供应商，在上一个采购包排名第一的供应商不再参与后面采购包的排名。

如在成交公示期内，成交候选人有异议的，按评委推荐的排名依次确定其他供应商为成交人或重新采购。下一包的采购结果不因上一包的异议而更改。

2.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3.磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

4.对落标的供应商不做落标原因的解释。

5.采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

（五）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（六） 出现下列情形之一的，作无效响应处理

1.同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

2.不具备磋商文件中规定的资格要求的。

3.响应报价超过了采购预算或最高限价的。

4.未通过符合性检查的。

5.不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

9.本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

10.响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

11.供应商的商务技术部分得分相差悬殊，磋商小组一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

12.供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

13.供应商在规定的时间内未提交最终报价的。

14.未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

15.不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

16.其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

（七）出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

4.在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

5.因重大变故，采购任务取消的。

6.磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

7.因系统故障原因造成磋商无法继续进行的。

（八）其他

当排名第一的中标候选人无正当理由放弃中标，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，采购人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 第五章  合同及履约保证

一、成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后三十日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式肆份，采购人、供应商各贰份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。

每次付款前，成交供应商须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购方办理付款手续。

- 第六章  响应文件组成及格式

供应商提供的响应文件材料须字迹清晰。如响应文件字迹模糊，造成的废标或不得分等后果由供应商自行承担。

- 目录

1、磋商报价表（格式见苏采云系统）；

2、磋商响应报价表（格式详见附件1）

3、分项明细报价表（格式详见附件2）。

- 二、资格审查证明文件（不能出现商务技术文件、价格文件）

1、关于资格的声明函；（格式详见附件3）

2、法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；（格式详见附件4）

非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两人的身份证复印件（格式详见附件5）；

3、法人或者其他组织的营业执照或事业单位法人证书；

4、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；（格式详见附件6）

5、参加采购活动前无失信记录的书面声明；（格式详见附件7）

6、本项目专门面向中小企业采购提供中小企业申明函；（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）（格式详见附件8）

7、其它需要提交的资格审查证明材料。

（如采购文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

- 三、符合性审查

（一）报价要求

1、竞争性磋商响应函（格式见附件9）；

2、须合理报价不超过投标限价（提供承诺，格式自拟）。

（二）商务要求

1、供应商情况一览表（格式见附件10）；

2、完全响应采购人提出的采购标的需满足的商务部分实质性要求（提供承诺函，格式自拟）。

（三）技术要求

1、技术要求响应及偏离表（附件11）

项目需求中标有“☆”的内容为技术部分实质性要求，必须完全响应采购人提出的要求(提供承诺函，格式自拟)。不提供视为未实质性响应招标文件。

四、综合评审评分项

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.供应商认为需要提交的其他材料。

五、价格扣除证明文件

本项目专门面向中小企业采购无价格扣除优惠

附件

1、磋商响应报价表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 南通市区空气自动监测站运维服务项目（包 ） |
|  | 包 |
| 磋商报价 |  |
| 备注 |  |

供应商名称：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：        （签字或盖章）

日期：

注：

- 本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 投标总报价（以人民币计价）应包括但不限于人工费、设备机械使用费、通信费、交通费、报告文件资料费、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。即包含响应磋商文件采购要求和为完成本项目服务所发生的全部费用。

2、磋商响应报价明细表（如有格式自拟）

项目名称：南通市区空气自动监测站运维服务项目（包     ）

投标人全称（加盖公章）：

注：以上报价包含采购项目所涉及的所有费用，投标人须综合考虑计入并慎重填报优惠率，中标后不再另行结算其它费用。

法定代表人或授权代表签字：

日期：       年    月    日

填写说明：

1、磋商响应报价表和磋商响应报价明细表必须单独密封在报价响应文件中，在投标截止时间前与响应文件其他部分分别递交，否则视为无效投标。

2、磋商响应报价表和磋商响应报价明细表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

3、关于资格的声明函

南通市生态环境监测站：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （采购项目名称及项目编号）的采购活动进行投标。本公司所提交的投标响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

竞争性磋商响应单位：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

二〇二五年      月     日

4、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标的提供）

南通市生态环境监测站：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权代表我公司处理该磋商活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：           年龄：          职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

5、授权委托书

（委托代理人参加投标提供）

南通市生态环境监测站：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加     （竞争性磋商项目名称）项目的磋商活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件加盖公章

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件加盖公章

（粘贴此处）

6：投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                  （项目名称），            （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

7： 参加采购活动前无失信记录的书面声明

南通市生态环境监测站 ：

我公司郑重声明：在磋商截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

响应供应商： （加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

8:  小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料

- （一）中小企业声明函（工程、服务）

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司（ 联合体 ）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（ 联合体 ）参加  （ 单位名称 ） 的 （ 项目名称 ） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业 ）的具体情况如下：

1. （ 标的名称 ） ，属于   其他为列明行业 ；承建（承接）企业为 （ 企业名称 ） ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于 （ 中型企业、小型企业、微型企业 ） ；

2. （ 标的名称 ） ，属于  其他为列明行业 ；承建（承接）企业为 （ 企业名称 ） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中型企业、小型企业、微型企业 ） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- （二）监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- （三）残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

9:  竞争性磋商响应函

南通市生态环境监测站 ：

依据贵单位委托代理机构组织的               （磋商项目名称）项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格，同意向贵方支付成交金额的2%作为违约金。

7、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务。否则，我方同意无条件接受贵单位终止合同的要求。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

10、供应商情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 | 人 | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 主要产品或服务内容 | 1. |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） | 原值： 净值： |  |  | 2. |  |  |  |
|  | 占地面积 | M2 |  |  | 3. |  |  |  |
| 拟派人员情况 | 姓名 | 年龄 | 岗位证书 |  | 学历 | 曾获何级何种奖励 |  |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次磋商的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |

（二）符合性审查文件

附件11

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

供应商：（加盖CA电子公章）

年	 月 	日

附件7-1 证明材料1,证明材料2, ……

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。（技术部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

项目需求中标有“☆”的内容为技术部分实质性要求，必须完全响应采购人提出的要求(提供承诺函，格式自拟)。不提供视为未实质性响应招标文件。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

附件： 12               评标索引

【本项目建议提供评标索引， 即指明本文件“第四章 第六 综合评分评审标准”中各评审内容所在投标文件页码】

| 序号 | 评标项目 | 评分标准 | 投标响应情况 简述 | 投标文件对应章 节及页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粘贴第四章 第六 综合评分评审标准的内容 | 粘贴第四章 第六 综合评分评审标准的内容 | 投标人针对该 评分项的简要 情况，比如“ 具 有X个XXX、 XXX 业绩” | 填写投标文件对 应页码以便评委 翻阅 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

附件：13                     拟投入本项目人员情况表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 在本项目中的职位 | 学历/ 学位 | 专业 | 职称（类别、级别） | 相关证书 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目负责人 |  |  | 例：化工类 工程师 | 例：A2驾驶证 |  |
|  |  |  | 技术人员 |  |  |  |  |  |

附件：14                                             投标人类似项目业绩清单

| 序号 | 服务/合同名称 | 合同甲方名称 | 合同签署 时间 | 合同内容 | 甲方联系人及 电话 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按招标文件第四章第六条综合评分评审标准要求，提供投标人类似项目业绩清单及证明材料。

我单位郑重承诺，本表所填信息及相关证明文件均经我单位核实和确认，保证所有信息的真实性。如有信息与实 际情况不符或提供虚假信息，我单位愿按《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规定承担法律责任。

投标人名称（加盖公章）

法定代表人签署或被授权人签字                              日期：

附件17

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。