机电产品国际招标

标准招标文件

（第二册）

招标编号：2748-2340JSKF1812/03

招标代理机构： 江苏省科技发展有限公司

2023年10月

目    录

第五章  投标邀请

第六章  投标资料表

第七章  合同专用条款

第八章  货物需求一览表及技术规格

第五章

投标邀请

第五章  投标邀请

日期：2023年10月11日

招标编号：2748-2340JSKF1812/03

- 江苏省科技发展有限公司受买方委托，邀请合格投标人就采购数字化平板血管造影X线系统的下列货物和有关服务提交密封投标：

数字化平板血管造影X线系统    1套

部分技术参数：详见货物需求一览表及技术规格

- 有兴趣的合格投标人可在江苏省科技发展有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件，可从2023年10月11日起至2023年10月18日止每天（节假日除外）9:30至16:30（北京时间）在江苏省科技发展有限公司购买招标文件，本招标文件每套售价为100元人民币或15美元，售后不退（国内邮购须另加60元人民币或国外邮购须另加50美元）。

开户名称：江苏省科技发展有限公司

人民币账户：交通银行南京分行玄武支行

320006610010141083596

美元账户：交通银行股份有限公司江苏省分行

320006610145300016253

SWIFT Code：COMMCNSHNJG

- 所有投标书应于2023年11月1日下午14：30（北京时间）之前递交。

- 定于2023年11月1日下午14：30（北京时间）在南京市莫愁路天妃巷123号南京市妇幼保健院2号楼416会议室公开招标。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

第六章

投标资料表

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充、修改和强调，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招标人名称：南京市妇幼保健院 地址：南京市莫愁路天妃巷123号 联系人：谭老师 电话：025-52226143 电子邮箱：njfyyg@126.com 招标机构：江苏省科技发展有限公司 地址：南京市栖霞区纬地路9号江苏生命科技创新园B3幢504室 联系人：钱磊 电话：025-85437739-8053 电子邮箱：1277658975@qq.com |
| 1.3 | 本招标项目概况及资金性质： 招标人为提高核心技术，以提高服务档次，拟引进数字化平板血管造影X线系统等关键设备。本招标项目估算价为730万元人民币，所需资金全部自筹。 |
| 招 标 文 件 |  |
| 6.1 | 投标人要求对招标文件（包括对招标文件修改的内容）进行澄清的，均应在投标截止时间10日前以书面形式通知。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |  |
| 8 | 投标的语言：中文和或英文，如中英文有冲突，以中文为准。 |
| 10.3 | 不允许有备选方案 |
| 11.2 | 本次招标允许的投标人投标报价缺漏项范围或比重：1项 |
| 11.5 | 本次招标设最高投标限价：730万元人民币 |
| 11.6.1 | 境内供货的投标分项报价： 1）关境内制造的货物 ①报所供货物的 EXW（出厂价）、仓库交货价、展室交货价或货架交货价的，除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从关境外进口的已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税。 ②货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用。 ③其他伴随服务费用(如果有的话) 2）投标截止时间前已经进口的货物 ①报仓库交货价、展室交货价或货架交货价的，除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括货物在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税。 ②货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用。 ③其他伴随服务费用(如果有的话) |
| 11.6.2 | 境外供货的投标分项报价： 1）DDP 医院 4）其他伴随服务费用(如果有的话) |
| 12.1 | 投标人从中华人民共和国境内提供的货物和服务用人民币报价 |
| 12.2 | 投标人从中华人民共和国关境外提供的货物和服务用美元或其他主要国际结算货币报价 |
| 13.1 | 本次招标不允许联合体投标 |
| 13.3 | 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件： *1）如果投标人所投的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书。该授权书是由所投货物制造商原厂出具或旗下针对中国大陆地区的法定销售管辖公司或办事处所出具，其售后服务也是由该所投货物制造商原厂或旗下针对中国大陆地区的法定销售管辖公司或办事处所承担；或该授权书是制造商出具的经销授权书复印件；或该授权书是制造商对授权的区域代理商出具的经销授权书复印件及该区域代理商出具的授权书； 2）证明投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力的文件； *3）业绩要求：投标人或制造商自2020年1月1日起在中国大陆有销售与本次投标货物相同型号的相同货物或者相同货物不同型号，但其各项主要技术指标要等同于或优于本次投标的货物，提供用户清单，作为投标文件的附件； *4）投标人开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件； *5）产品按国家规定须进行医疗器械注册或备案的，投标人须提供产品的《医疗器械注册（备案）证》（复印件加盖公章）（开标时，该证应在有效期内；若不在有效期内，则需提供该证和所投产品在该证有效期内生产的证明文件）。 |
| 14.3 | 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件： 1）货物主要技术指标和性能的详细说明； 2）货物从招标人验收后两年内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格； 3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值； 4）投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。 |
| *15.1 | 投标保证金金额：招标项目估算价的百分之一（1%） 投标保证金有效期：与投标有效期一致 |
| *15.3 | 投标保证金应用投标货币或人民币，并采用下列任何一种形式： 1）由一家在中华人民共和国境内或境外信誉好的银行用招标文件提供的格式出具的银行保函或不可撤销的信用证。 2）转账支票（同城）、银行即期汇票、银行本票（同城）、银行电汇或现金。 支付投标保证金产生的所有费用由投标人来承担。 |
| *16.1 | 投标有效期：90个日历日 |
| 17.1 | 投标文件正本份数：1份；副本份数：5份；电子版：1份。 每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。 |
| *17.2 | 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由单位负责人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的《单位负责人授权书》附在投标文件中。投标文件的每一页都应由单位负责人或其授权代表用姓或首字母签字。 |
| 投 标 文 件 的 递 交 |  |
| 18.1 | 投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应将开标一览表和投标保证金单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。然后再将所有信封封装在一个外层信封中。招标人将拒收不按招标文件要求密封的投标文件。 |
| 18.2 | 内外层信封均应： 1）清楚标明递交至：南京市莫愁路天妃巷123号南京市妇幼保健院2号楼416会议室 2）注明项目名称、投标邀请的标题、招标编号和“在(开标日期和时间)之前不得启封”的字样。 项目名称：数字化平板血管造影X线系统 投标邀请的标题：采购数字化平板血管造影X线系统国际招标 招标编号：2748-2340JSKF1812/03 开标日期和时间：2023年11月1日 时间：下午14：30（北京时间） |
| 18.3 | 内层信封应写明投标人名称和地址，以便将迟交的投标文件能原封退回。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2023年11月1日 时间：下午14：30（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |  |
| 22.1 | 开标日期和时间：2023年11月1日 时间：下午14：30（北京时间） 开标地点：南京市莫愁路天妃巷123号南京市妇幼保健院2号楼416会议室 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| 24.1 | 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。 |
| 24.2 | 算术错误将按下列方法更正： 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；投标总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以投标总价为准，并修改分项报价。 如果投标人不接受对其算术错误的更正，其投标将被否决。 |
| 24.3 | 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。 |
| 24.4 | 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税、加注星号（“*”）的条款等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。 |
| 24.5 | 实质上没有响应招标文件要求的投标将被否决。投标人不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。招标文件要求提供原件的，应当提供原件，否则将否决其投标。 |
| 24.5.1 | 在商务评议过程中，有下列情形之一者，其投标将被否决： 1) 投标人或其制造商与招标人有利害关系可能影响招标公正性的； 2) 投标人参与项目前期咨询或招标文件编制的； 3) 不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； 4) 投标文件未按招标文件的要求签署的； 5) 投标联合体没有提交共同投标协议的； 6) 投标人的投标书、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者招标文件要求的； 7) 同一投标人提交两个以上不同的投标方案或者投标报价的，但招标文件要求提交备选方案的除外； 8) 投标人未按招标文件要求提交投标保证金或保证金金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或出具投标保函的银行不符合招标文件要求的； 9) 投标文件不满足招标文件加注星号（“*”）的重要商务条款要求的； 10) 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的； 11) 投标有效期不足的； 12) 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； 13) 存在招标文件中规定的否决投标的其他商务条款的。 |
| 24.5.2 | 技术评议过程中，有下列情形之一者，其投标将被否决： 1) 投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（“*”）的重要条款（参数）要求，或加注星号（“*”）的重要条款（参数）无符合招标文件要求的技术资料支持的； 2) 投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最多项数的； 3) 投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的； 4）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中一部分的； 5）存在招标文件中规定的否决投标的其他技术条款的。 投标人应当对招标文件提出的商务和技术要求，在商务和技术偏离表中逐条标明自己投标的实际商务能力和技术水平的响应情况，否则其投标将被拒绝。 当一般商务条款和一般技术条款（包括26.4.7条款规定的性能和生产率）的偏离项数总计超过5项（包括5项），其投标将被否决。 |
| 25 | 评标货币：美元 以开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行投标货币对评标货币的转换。 |
| 26.3 | 评标量化因素： 1）在中国关境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2）投标文件申报的交货期； 3）与合同条款规定的付款条件的偏差； 4）所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5）在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 7）投标设备的性能和生产率； 8）其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4.1 | 在中国关境内所发生的内陆运输费、保险费及其它伴随服务的费用： 项目现场：南京市妇幼保健院丁家庄院区 投标人应在投标文件中提供估计的货物尺寸、装运重量和每个合同包的估计 EXW 价/CIF 价/CIP价的价值。 |
| 26.4.2 | 投标文件申报的交货期： 所选方案：投标人须知第26.4.2 2) 调整使用的百分比（%）：每迟于货物需求一览表中规定的最早交货时间一周，其评标价在投标价的基础上增加0.5%（不足一周按一周计算），最迟不得晚于4周交货，否则将被视为非响应性投标。 |
| 26.4.3 | 付款条件的偏差： 所选方案：投标人须知第26.4.3 1) |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用： 所选方案：投标人须知第26.4 .4 1) |
| 26.4.7 | 投标设备的性能和生产率： 所选方案：投标人须知第26.4 .7 2) 调整方法：所提供的货物的性能和生产率与技术规格中相应条文的规定（标注△的条款）有负偏离时，每偏离一项，其评标价在投标价的基础上增加1%。 |
| 26.4.8 | 其它额外的评标因素和标准： 在计算评标价时，如果一般商务条款和除26.4.7条款规定的性能和生产率以外的一般技术条款未达到招标文件的要求，每负偏离一项，其评标价在投标价的基础上增加0.5%。 |
| 26.5 | 中标候选人数量：3个 |
| 授 予 合 同 |  |
| 36 | 招标服务费： 中标人须按以下标准和规定向本招标公司支付招标服务费： （1）以“中标通知书”中确定的中标金额作为收费的计算基数； （2）招标服务费参照计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文和发改价格[2011]534号文收取。按以上收费标准计算，招标服务费不满3000元人民币的项目包，按3000元人民币收取。 （3）招标服务费支付币种与合同币种相同，或以等值人民币支付（按开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价折算）； （4）招标服务费的支付方式： A、中标人在合同生效后5天内向本招标公司交纳招标服务费，可用转账支票（同城）、银行即期汇票、银行本票（同城）、银行电汇或现金等付款方式（但对来自国外的付款，仅接受银行电汇）； B、或在合同生效后5天内从中标人的投标保证金中收取招标服务费。 （5）如果中标人不按照上述规定交纳招标服务费，则本招标公司将没收其投标保证金。 |

第七章

合同专用条款

第七章  合同专用条款

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同通用条款的具体补充、修改和强调，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 买方：南京市妇幼保健院 卖方：中标人 项目现场：南京市妇幼保健院丁家庄院区 |
| 4.1 | 本合同下交付的货物应符合如下技术规格的标准： 1）机械设备应符合我国有关机械设备标准或用户可接受的国际机械标准； 2）电气设备应符合IEC标准或用户可接受的国际标准，并符合中国国家同类设备有关电气安全的规定。 |
| 7.1 | 履约保证金：不适用 |
| 11.1 | 5）项目现场：医院 |
| 16.1 | 伴随服务： 1）实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行； 2）提供货物组装和/或维修所需的工具； 3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册； 4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务； 5）在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。 附加服务： 1、安装、调试 1）卖方应提供安装调试计划和对安装场地和环境的要求； 2）货物到达项目现场后，卖方应在收到买方通知后7天内，以合理的速度派合适的技术人员前往项目现场进行安装调试； 3）卖方技术人员在项目现场进行安装、调试期间，所发生的费用由卖方负责； 4）卖方应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因卖方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由卖方负担。 2、验收 货物安装、调试后，按确认后的验收大纲及验收标准或相应的国际标准，买方和卖方共同对货物进行验收，达到验收标准后，买卖双方共同签署货物验收合格证书后投入使用。 |
| 17.2 | 备件：详见第八章技术规格 |
| 18.2 | 质量保证期：货物最终验收合格后1年 |
| 18.4 | 卖方收到买方通知后2小时内响应，24小时内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。 |
| 20.1 | 付款方法和条件： 合同签订支付合同价款的30%（预付款）；发货后凭厂家发运通知支付合同价款的30%；货到安装验收合格后，医院在收到合同全款发票后支付合同价款的30%（验收进度款）；正常使用一年后支付合同余款10%（尾款）。 |
| 35.1 | 买方地址：南京市妇幼保健院丁家庄院区（燕新路1号） 卖方地址：中标人地址 |

第八章

货物需求一览表及

技术规格

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概述

本次招标采购货物为数字化平板血管造影X线系统，投标人应根据招标文件所提出的货物技术规格和服务要求，综合考虑货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。希望投标人以精美的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化平板血管造影X线系统 | 1套 | 详见技术规格 | 合同签订后90天内到货，进口设备验收时距生产日期不得超过12个月，国产设备不得超过6个月。 | 南京市妇幼保健院丁家庄院区 |
| 2 | 技术资料 | 1套 | 中英文 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  |  |  |  |

- 技术规格

本技术规格中若提及品牌，只是对同类产品技术参数的描述，并非指定品牌，如有品质同等或优于该品牌的其他品牌产品同样采纳。

1、用途：主要用于心，脑和外周血管疾病的诊断和治疗。可满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求。能进行胸部，四肢，神经血管造影，具有血管的实时减影。要求图像质量好，存储容量大，射线剂量低，操作灵活方便，技术含量高。

2、主要组成：多轴悬吊式C臂机架，导管床，高压发生器，球管，非晶硅数字化探测器，能够完全满足数字化平板采集特点的数字图像处理系统，存储系统（含各种分析软件），控制操作系统，防护设备，连接电缆以及附属设备。

3、技术规格

3.1、机架系统

*3.1.1、全自动悬吊式C臂≥四轴

3.1.2、机架多位置预设, 存储位置不少于55种

3.1.3、具有智能床旁控制系统可以控制机架和导管床的运动

3.1.4、CRA≥100°

3.1.5、CAU≥100°

3.1.6、RAO ≥180°

△3.1.7、LAO ≥150°

3.1.8、C臂旋转速度（非旋转采集）≥25度/秒

3.1.9、C臂头位旋转采集速度≥60度/秒

△3.1.10、C臂侧位旋转采集速度≥60度/秒

3.1.11、SID范围可调，最小范围≥90cm

3.1.12、SID范围可调，最大范围≥120cm

3.1.13、机架可移动至抢救位，即机架可与检查床完全分离，便于开展抢救或特殊治疗

△3.1.14、准直器和平板探测器具备自动跟踪旋转技术，无论C臂机架与检查床投照角度如何，平板探测器始终与检查床保持相对静止，实时图像始终保持正直向上无偏转

3.2、导管床

3.2.1、碳纤维浮动床面

3.2.2、床长≥280cm（不包含延长板的长度）

3.2.3、床宽≥45cm

3.2.4、床的最大病人承重≥250KG + 100KG（CPR）

△3.2.5、床的最大物理承重≥390KG

3.2.6、床的纵向运动范围≥125cm

3.2.7、床面的垂直升降范围≥32.5cm

3.2.8、床面的旋转±120°

3.2.9、床面的横向运动≥±17cm

3.2.10、导管床手臂支架，床垫，输液支架

3.3、液晶触摸控制屏

3.3.1、检查床旁具备液晶触摸控制屏

3.3.2、液晶触摸控制屏可置于导管床三边，满足不同临床操作需求

3.3.3、液晶触摸控制屏上可进行采集条件，对比度，亮度，边缘增强、电子遮光器等参数设置

3.3.4、配备立体三键鼠标手柄，便于医生操作

3.4、X线高压发生器装置

3.4.1、发生器功率≥100KW

3.4.2、最大管电流支持≥1000mA（100KV/100KW时）

3.4.3、高频逆变频率≥100KHz

3.4.4、最小管电压≤40KV

3.4.5、最大管电压≥125KV

3.4.6、最短曝光时间≤O.5ms

3.4.7、无需测试曝光进行自动曝光控制

3.5、X线球管

3.5.1、最大连续透视功率≥3500W

3.5.2、最大透视管电流≥250mA

△3.5.3、球管阳极连续高速旋转，转速≥12000转/分

*3.5.4、阳极热容量（非等效）≥3.3MHU

3.5.5、管套热容量≥7.3MHU

3.5.6、阳极最大散热功率≥18000W

*3.5.7、球管焦点≥3个

3.5.8、最小焦点≤0.3mm

3.5.9、最小焦点功率≥26KW

△3.5.10、为提升连续透视功率，要求所有焦点采用平板灯丝技术，非传统钨丝技术

3.5.11、为提升透视图像质量，要求焦点可实现标准正方形

3.5.12、中焦点≤0.4x0.4mm

3.5.13、中焦点功率：≥40KW

3.5.14、最大焦点≤0.9mm

3.5.15、最大焦点功率≥90KW

3.5.16、球管带有防碰撞保护装置

3.5.17、球管采用油冷加水冷的冷却方式

3.5.18、球管采用液态金属轴承技术，非滚珠轴承

3.5.19、具备焦点熔断技术，允许1个焦点熔断球管依然可以正常使用，不需要更换球管，且术中焦点熔断依然出线不影响正常使用

3.6、数字化平板探测器

3.6.1、采用碘化铯非晶硅数字化平板探测器技术

3.6.2、为满足综合介入需求与剂量管理间的平衡，要求平板为长方形平板，非正方形平板

3.6.3、平板有效探测面积不小于38.2cmx29.6cm

*3.6.4、平板分辨率≥3.25LP/mm

3.6.5、平板像素尺寸≤154μm

*3.6.6、系统采集：≥ 2480x1920矩阵，16bit

3.6.7、视野≥6视野

3.6.8、最小视野≤8 x 8cm，最小视野对角线≤11cm

3.6.9、平板带有感应式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制

3.6.10、平板检测器光子转换效率≥77%DQE

3.6.11、平板上具备控制机架和检C型臂运动的开关

3.6.12、具备独立的平板探测器液态冷却系统

3.6.13、平板内具备可抽取滤线栅

3.6.14、平板四侧均有智能调节按键，方便手术操作，平板每一侧面按键不少于3组。

3.7、图像采集及处理系统

3.7.1、主机配备双工作站处理系统，分别完成图象采集和后处理操作

3.7.2、标准DR模式，速率：≥0.5-7.5帧/秒；

3.7.3、标准DSA模式，速率：≥0.5-7.5帧/秒；并具有实时DSA功能

3.7.4、动态心脏模式，速率：≥7.5,10,15,30 幅/秒

3.7.5、高速DSA模式，最高速率：≥30帧/秒，并具有实时DSA功能

3.7.6、数字脉冲透视0.5-30幅/秒，≥9档

3.7.7、透视图像存储量≥1024幅

3.7.8、图像处理包括窗宽/窗位可调节，噪声滤过及图像边缘增强的功能

3.7.9、具有实时动态范围管理功能

3.8、智能二维路径导航功能

3.8.1、可实现传统Roadmap功能

3.8.2、可使用DSA采集序列中任意一副减影图像作为路径图

3.8.3、可使用DR采集序列中任意一副图像或任意一副透视图像作为路径图

3.8.4、路径导航功能可用于心脏介入

3.8.5、实时透视图像与路径图像叠加，可淡进淡出，循环显像

3.8.6、可对路径图中的血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要

3.9、图像采集及处理及优化技术软件包

3.9.1、由身高、体重等参数，自动测算患者不同解剖部位体厚

3.9.2、由被投造部位的解剖厚度及密度信息自动计算该部位的X线穿透性

3.9.3、由C型臂的角度自动计算X线穿越人体的路径

3.9.4、动态图像优化降噪

3.9.5、适应性边缘增强

3.9.6、轮廓跟踪自动亮度、对比度实时调节

3.10、图像显示系统

3.10.1、采用医用高分辨率TFT显视器

3.10.2、检查室两台（19英吋）TFT显视器，分别用于实时图像和参考图像显示：控制室一台（19英吋）TFT显示器，用于主机操作以及实时图像显示

3.10.3、可视角度（水平及垂直可视角度）≥170°

3.10.4、显视器分辨率≥1280x1024

3.10.5、配有四架位监视器悬吊架，监视器吊架可置于床左右二侧及床尾

3.10.6、监视器悬吊架可纵向及旋转运动

3.11、图像存储及图像分析系统

3.11.1、主机硬盘图像存储：1024x1024矩阵，容量≥25000幅

3.11.2、主机硬盘图像可存储在CD/DVD光盘上，同时CD/DVD光盘上的图像可回传至主机硬盘

3.11.3、自动回放采集序列

3.11.4、回放序列的速度及方向可调

3.11.5、可进行减影及非减影切换

3.11.6、后处理功能包括：选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、选择图像、移动放大、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位等。

3.12、实时旋转DSA

3.12.1、为方便神经及外周血管介入，要求机架可在头位及侧位进行旋转采集

3.12.2、头位机架旋转采集最快速度≥60度/秒

3.12.3、侧位机架旋转采集最快速度≥60度/秒

3.12.4、侧位机架旋转采集范围≥200度

3.12.5、最快采集速率≥30帧/秒

3.12.6、真正意义的动态血管实时旋转DSA，包括蒙片及充盈片两次采集过程，实时显示，无需后台减影

3.13、高级图像后处理工作站

3.13.1、主机部分

3.13.2、3.1GHz以上CPU，四核，500G硬盘

3.13.3、19英吋高分辨率液晶彩色监视器一台，用于患者信息查询以及图像浏览、分析、处理

3.13.4、图像后处理基本功能包括：窗宽、窗位调节；ROI调窗；缩放；放大镜；漫游；翻转；图像剪切；伪彩；反白、旋转和恢复操作等功能

3.13.5、配备全兼容性的CD/DVD刻录系统，可制作标准DICOM3.0血管造影光盘的同时还可以制作AVI等制式电影光盘，支持国际规范PDI格式，无需专用软件就可在浏览器下阅读光盘内容

3.13.6、心室功能分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每搏量测定等

3.13.7、血管定量分析软件。测量血管狭窄位置、狭窄率及距离测量功能、长度及面积测量功能

3.13.8、具备导管校正软件，可进行长度、面积、标准差、平均值测量

3.13.9、动态图象显示，速率≥60幅/秒

3.13.10、具有中文报告书写模块(含常用模板)，可自动双显示器展开报告和图像

3.14、射线剂量防护技术

3.14.1、采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，无需人工干预

3.14.2、自动插入铜滤片数≥5片

3.14.3、透视图像存储功能：最大透视图像连续存储时间≥68s，透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上

3.14.4、具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值

3.14.5、具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏

3.14.6、透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置

3.14.7、无射线病人定位，即透视末帧图像上可实现无射线病人投照视野的改变，根据中心点的位置在无射线的条件下移动床即可到达目标位置

3.14.8、可以提供低剂量的透视协议

3.14.9、可以提供DICOM格式的剂量报告

3.14.10、脚闸具备低剂量采集专用踏板，脚踏时无需调节参数

3.15、其他

3.15.1、高压注射器接口

3.15.2、激光相机接口

3.15.3、DICOM Send

3.15.4、DICOM Print

3.15.5、DICOM Query / Retrieve

3.15.6、DICOM Worklist

3.15.7、原装双向对讲通话系统

3.15.8、悬吊式手术灯（一个）

3.16、技术服务

3.16.1、提供对机房及电源的要求

3.16.2、开机率≥95%

3.16.3、国内具有大规模零配件库存，以保证及时的零配件供应

3.17、第三方配套

3.17.1、高压注射器

3.17.2、心电监护

3.17.3、防护铅衣

3.17.4、移动消毒设备

3.17.5、存储刻录读盘功能+出报告系统

3.17.6、接口连接费