[image: image2.png]PaN TRIANER

SUMEC INSTRUMENTS EQUIPMENT




[image: image1.png]PaN TRIANER

SUMEC INSTRUMENTS EQUIPMENT



                                                               

南京市中医院

电子内窥镜系统等设备采购项目
招 标 文 件
项目编号：2240SUMEC/YLGG4037

采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司

2022年11月
目   录

1第一章 招标公告


1一、项目基本情况


1二、申请人的资格要求：


3三、获取招标文件


4四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点


4五、公告期限


4六、其他补充事宜


5七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。


1第二章 投标人须知


4一、总 则


41.适用法律


42.定义


54.投标费用


65.招标文件的约束力


6二、招标文件


66.招标文件构成


67.招标文件的澄清、补充或修改


7三、投标文件的编制


78.投标文件的语言、计量单位、货币


79.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）


710.投标文件的组成


811.投标保证金


912.投标文件的有效期


913.投标文件的签署及其形式


9四、投标文件的递交


1014.投标文件的密封及标记


1015.投标的截止日期


1016.迟交的投标文件


1017.投标文件的修改或撤回


11五、开标与评标


1118.开标


1119.评标组织


1120.对投标文件的资格性审查和符合性审查


1321.投标文件的澄清


1322.对投标文件的详细评审


1323.评标过程的保密与公正


1424.无效投标条款和废标条款


1425.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理


14六、授标


1526.确定中标供应商


1527.中标的通知


1528.签订合同


1629.招标代理服务费


16七、质疑


1630、质疑


18第三章 评标标准


20第四章 招标技术规格及要求


20分包1：电子内窥镜系统


22分包2：电子内窥镜


23分包3：心脏彩超


26分包4：高分辨飞行时间质谱仪


28分包5：二代测序仪系统


30分包6：血管内超声诊断仪


35第五章 拟签订的合同文本


43第六章 投标文件格式及附件


45资格审查索引表


46评审索引表


47附件一 投标函格式


48附件二 开标一览表


49附件三 分项报价表


50附件四 商务条款偏离表


51附件五 技术条款偏离表


52附件六 政府采购政策


52（一）中小企业声明函（货物）


53（二）残疾人福利性单位声明函


54附件七 供应商基本情况表


55附件七 供应商情况告知表—附表


56附件八 资格证明文件（供应商如在投标阶段提供下述证明材料将直接作为核验依据，具体详见《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》）


561、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）


572、法人代表授权书


583、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度


594、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力


605、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录


616、依法缴纳税收的记录


627、依法缴纳社会保障资金的记录


63附件：《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》


658、针对本项目的特定资格要求


689、本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。


6910、投标人认为其需要提供的其他资格证明文件。


70附件九 其他相关文件




第1章  招标公告

项目概况

南京市中医院 电子内窥镜系统等设备采购项目招标项目的潜在投标人应在江苏苏美达仪器设备有限公司，南京市长江路198号14楼获取招标文件，并于2022年12月9日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：2240SUMEC/YLGG4037
2、项目名称：电子内窥镜系统等设备采购项目
3、预算金额：人民币2035.00万元。超过对应的预算金额作无效投标处理

4、最高限价（如有）：/

5、采购需求：

	分包号
	设备名称
	数量
	简要技术要求
	合同履行期限
	分包预算金额
（万元/人民币）

	1
	电子内窥镜系统
	2套
	详见招标文件第四章招标技术规格及要求
	合同签订后3个月内交货
	640.00

	2
	电子内窥镜
	2根
	
	合同签订后3个月内交货
	75.00

	3
	心脏彩超
	1台
	
	合同签订后3个月内交货
	270.00

	4
	高分辨飞行时间质谱仪
	1台
	
	合同签订后3个月内交货
	500.00

	5
	二代测序仪系统
	1台
	
	合同签订后3个月内交货
	400.00

	6
	血管内超声诊断仪
	1台
	
	合同签订后3个月内交货
	150.00


6、合同履行期限：详见采购需求

7、本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，包括但不限于：

1)具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

2)法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；

3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件加盖公章；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写）；

5)参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

6)有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；
7)有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；

注：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，以上涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见投标文件格式及附件），不再需要提供上述涉及的证明材料。

供应商投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目）。

3、本项目的特定资格要求：
1)如根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理的设备，需具备以下特定资格：
①投标人须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章；
②若投标供应商为代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章；
③若投标供应商为生产商，须具有有效的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供），投标时需提供复印件加盖公章。

2）本项目接受进口产品投标。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

3)投标人必须是所投产品的制造商或代理商，代理商投标须提供制造商的专项授权（如所投产品为进口产品）；
4）凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，在参加政府采购活动前应当在“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”内进行注册登记。供应商应在递交投标（响应）文件的同时，提交供应商诚信档案管理系统中打印的“南京市政府采购供应商信用记录表”。

①供应商诚信档案注册登记： 

注册成功后，供应商每次参加政府采购活动投标（响应）截至日2天前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加政府采购活动的必备材料。

5）成交后不允许转包、分包。

6）拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构在评标时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人在采购公告发布之日24时前的信用记录并保存。

三、获取招标文件

时间：2022年11月18日至2022年11月25日，每天上午09:00至11:30，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）；若潜在投标人未能在购买招标文件的截止时间之前向采购代理机构购买，则其投标将被拒绝。
地点：江苏苏美达仪器设备有限公司，南京市长江路198号14楼
方式：在线发售，具体要求详见其他补充事宜
售价：每包100元人民币，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件开始时间：2022年12月9日14点00分（北京时间）

提交投标文件截止时间、开标时间：2022年12月9日14点30分（北京时间）

地点：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦辅楼3楼302会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、采购项目需要落实的政府采购情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》等政府采购文件。

2、在线购买采购文件操作流程如下：

（1）用微信关注我司公众号“苏美达仪器”。

（2）进入公众号-“商业会”-“在线购标”。

（3）输入在本项目的项目编号（例：GG4037），点击查询。添加您所要购买的采购文件到购物车，输入购买单位、领购人信息以及发票信息，提交订单并确认微信支付即可，经确认信息无误后采购文件电子版将发送至领购人邮箱。

注意事项：

1）请确保领购人邮箱真实准确无误，采购文件电子版将发送至该邮箱；

2）采购文件发票仅提供增值税普通发票，供应商可于订单完成后自行进入公众号-“商业会”-“个人中心”-“标书订单”-“订单详情”中自行查看发票信息、申请开票。采购文件发票一经开具不予退换，请谨慎填写。
3、供应商诚信档案管理

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行： 

（1）登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南京市中医院

地 址：南京市秦淮区大明路157号
联系方式：夏老师025-52276520
2.采购代理机构信息

名 称：江苏苏美达仪器设备有限公司

地 址：南京市长江路198号

联系方式：李婧怡（文件发售）025-84532580、朱琳025-84532546、董骐 13813041119
3.项目联系方式

项目联系人：朱琳、董骐
电　话：025-84532546、13813041119
第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	主要内容

	1
	采购人：南京市中医院

联系人及电话：夏老师025-52276520

地址：南京市秦淮区大明路157号

	2
	采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司

文件发售联系人：李婧怡025-84532580 lijingyi@sumec.com.cn

技术咨询联系人：朱琳025-84532546、董骐13813041119
传真电话：025-84408841

联系地址：南京市长江路198号

邮政编码：210018

	3
	项目名称：电子内窥镜系统等设备采购项目
项目编号：2240SUMEC/YLGG4037

	4
	采购方式：公开招标

	5
	投标有效期：开标之日起90天 

	6
	投标保证金：本次采购不收取

	7
	投标文件份数：正本1份，副本7份，电子版1份。（电子版须为投标文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件完全一致。文件名建议修改为公司名+项目编号简写。如多分包/标段投标，电子版可合并一个U盘提交。电子文档用于存档，以U盘（请勿提交刻录光盘）形式递交，当纸质正本文件和电子文档不一致时，以纸质正本文件为准。U盘不予退还。）

	8
	投标文件开始接收时间：详见招标公告
投标文件接收截止时间：详见招标公告
投标文件接收地点：详见招标公告

开标时间：同投标文件接收截止时间

地点：同投标文件接收地点

	9
	投标报价：

所有投标响应均以人民币报价。供应商的投标响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到南京市中医院现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。

	10
	现场勘查要求：

本项目不组织。供应商可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

	11
	信用信息：

1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。

2）信用信息查询截止时点：采购公告发布之日24时前。

3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。

4）信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	12
	核心产品：

本项目各包为单一产品采购项目，故不设置核心产品。

核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

	13
	采购标的对应中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）

	14
	招标代理服务费：
招标代理服务费采用差额定率累进计费方式。合同签订后一周内，中标供应商按照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）”中规定的收费标准80%的比例(不满RMB3,000.00/包按RMB3,000.00/包计)向采购代理机构交付每包的招标代理服务费，招标代理服务费一次付清。

收款信息：

户名：江苏苏美达仪器设备有限公司

开户银行：农行南京广州路支行

账户：10100301040003106

	15
	1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，联系方式详见第一章技术咨询联系人。

2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，提出质疑。

（1）接收质疑函的方式：供应商应在法定质疑期内将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，针对本项目同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

（2）质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑项目的名称、编号；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期；

质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。

（3）质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

（4）质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（5）质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

（6）供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

（7）本项目质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址如下：

联系部门：江苏苏美达仪器设备有限公司招标中心 黄经理

联系电话：025-84531274

通讯地址：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦14F

	16
	投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价，超过规定的预算价的投标文件，按无效投标处理。 


 一、总 则
1.适用法律

1.1 《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1本文件中采购代理机构为 江苏苏美达仪器设备有限公司；采购人为南京市中医院；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.3“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。

3.政策功能

3.1促进中小企业发展政策：
（1）促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.2 节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。

(4)参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.4根据财库（2011）59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。

3.5为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。

在政府采购活动中，通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标标准

第四章  招标技术规格及要求

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式及附件

6.2招标的最小单位是包。招标技术规格及要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标技术规格及要求中已经分包的，以包为单位投标。

6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.4供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

7.招标文件的澄清、补充或修改

7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将以书面形式作出答复。采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一招标文件的供应商。

7.2 采购代理机构可对已发出的招标文件用更正公告的方式进行必要的澄清或者修改，并以书面形式通知所有获取文件的供应商。

7.3 采购代理机构发出的以上澄清或修改的内容文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

7.4 当招标文件与以上澄清或修改公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的澄清或修改为准。 

7.5为使供应商有足够的时间按招标文件的澄清或修改要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并按7.2条规定的方式通知供应商。 
三、投标文件的编制

8.投标文件的语言、计量单位、货币

8.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。

8.2供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。

8.3 除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

8.5 所有投标响应报价具体详见投标人须知前附表。
9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）

9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。
9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。

9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

10.投标文件的组成
10.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。若供应商未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

10.2 投标文件由商务、技术、价格及其他部分组成，应包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※ 投标函（投标申请及声明）

    （2）※开标一览表 

    （3）分项报价表

    （4）《商务条款偏离表》

    （5）※《技术条款偏离表》

（6）政府采购政策

（7）供应商基本情况表

（8）※资格证明文件

（9）供应商认为需要提供的其他资料
10.3 投标文件的商务部分：是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求。

10.4投标文件的技术部分：是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。 

10.5 投标文件的价格部分：

（1）价格部分是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。

10.6 投标文件的其他部分：

其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

11.投标保证金

11.1作为投标文件的一部分，供应商应按照招标文件要求的数额和办法交纳投标保证金；投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

投标保证金金额：详见投标人须知前附表。

11.2未中标的供应商，其投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。未中标供应商应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。
11.3中标供应商的保证金将按要求缴纳招标代理服务费后在采购合同签订后五个工作日内退还。

11.4发生下列情况之一，保证金将被没收：

（1）中标供应商在中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）投标有效期内撤回其投标的；
（3）提供虚假材料谋取成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（6）中标供应商在中标后将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（7）中标供应商在中标后拒绝履行合同义务的。
12.投标文件的有效期

12.1自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。

12.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13.投标文件的签署及其形式

13.1供应商应按本款下述规定以及投标人须知前附表规定的数量提交投标文件。每份投标文件均须在封面上清楚表明“正本”“副本”或“电子版”字样，如果它们之间有差异，则以正本为准。

13.2投标文件的正本应用打印机或不褪色墨水书写，且经法定代表人或授权代表签署，副本可以为正本的复印件。 
13.3投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

13.4供应商应按照招标文件所规定的内容顺序，统一用A4规格幅面打印（为节约资源，建议双面打印）、装订成册并编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

四、投标文件的递交

14.投标文件的密封及标记

14.1供应商应分别把正本和副本及电子版投标文件都用封套加以密封，并在封套上标明“正本”和“副本”“电子版”。 
14.2 作为投标保证金的银行本票、转账支票、汇票或电汇底单等非现金形式，另用内封套加以密封，并在内封套上注明“投标保证金”字样,放在投标文件正本封套之内。（如有）

14.3外封套和内封套上均须按采购代理机构提供的格式写明：

（1） 采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司

（2） 采购代理机构地址：南京市长江路198号

（3） 招标文件编号：

（4） 招标项目包号（如有）：第    包

（5） 招标项目名称：

（6） 供应商的全称、地址、电话和传真。

（7） 写明开标时启封。

14.4投标文件未按上述规定密封者，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对未按规定密封造成提前开封或未密封的投标文件，采购代理机构将予以拒绝，并退回投标人。

15.投标的截止日期

15.1投标文件须在采购代理机构规定的投标截止时间前递交到指定地点。

15.2采购代理机构可以按第7项的规定，以补充招标文件的形式推迟投标的截止时间，在这种情况下，采购代理机构或供应商的权利和义务都以新的截止时间为准。

15.3投标文件由于不可抗力的原因遗失和损坏，采购代理机构不负任何责任。

16.迟交的投标文件

    在投标截止时间以后递交的投标文件，采购代理机构拒绝接收。

17.投标文件的修改或撤回

17.1供应商在提交投标文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

17.2供应商的修改或撤回通知必须按第14项的规定并在封套上注明：“修改”或“撤回”字样封送给采购代理机构。

17.3供应商不得在投标截止时间以后修改投标文件。

17.4在投标截止时间起至投标有效期满前，任何投标文件不得撤回，在这段期间撤回投标文件，投标保证金将被没收。该供应商的投标文件不予退还。

五、开标与评标

18.开标

18.1采购代理机构按招标文件规定的时间和地点开标，供应商应委派授权代表准时参加开标活动，办理交纳保证金、签名报到和递交投标文件等事宜。

18.2供应商必须在投标截止时间前办理完毕交纳保证金、签名报到、递交投标文件以及其他招标文件所规定的应在投标截止时间前完成的事项（如样品递交等）。

18.3 开标时，采购代理机构将邀请供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封唱标，宣读供应商名称、投标价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

18.4若投标文件未密封，或供应商未提交投标保证金（包括投标保证金不符合招标文件要求），采购代理机构将拒绝接受该供应商的投标文件。

18.5供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

19.评标组织

19.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。

20.对投标文件的资格性审查和符合性审查

20.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查：采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金（如有）等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。
符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

20.3评标委员会在初审中，对明显的文字和算术错误的修正原则如下：

（1）《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价金额为准，并修改单价金额；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本投标文件和副本投标文件之间有差异，则以正本投标文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。

20.4投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的投标文件相互混装；

（7）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（8）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（12）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.5招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理，标注“★”和“▲”的内容，供应商均必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

20.6评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。

21.2 评标委员会应当给供应商以足够合理的时间作出澄清、说明或者补正，供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或其授权代表的签字，或者加盖公章认可，将作为投标文件内容的一部分。

21.3供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

22.对投标文件的详细评审

22.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

22.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。
22.4评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等

22.5评标标准详见文件第三章。

23.评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不得向落标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 在评标期间，采购代理机构将指定联络员与供应商进行联络。

24.无效投标条款和废标条款

24.1无效投标条款

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）供应商的报价超过了采购预算的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

24.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定投标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

25.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理

25.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.2在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.3供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

六、授标

26.确定中标供应商

26.1评标委员会根据招标文件规定的评分办法与评分标准的各项因素综合评价每份投标文件。采用综合评分法的，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。采用最低评标价法的，综合比较与评价后按评标价进行排列；评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。
26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

26.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

26.4评审结束后，采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选供应商中按顺序确定中标或者成交供应商。采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书随中标、成交结果同时公告。

26.5 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

26.6 若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。

26.7 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

27.中标的通知

27.1定标后，采购代理机构将定标结果通知所有的供应商，并向中标供应商发出中标通知书。

27.2中标供应商在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标供应商应履行的，含招标代理服务费在内的一切义务和责任。

27.3中标通知书是合同的组成部分。

28.签订合同
28.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。

28.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

28.3若中标供应商未能按规定签约，中标将被撤销及投标保证金被没收，在这种情况下采购人可以另选中标供应商或重新招标。

28.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.招标代理服务费

详见投标人须知前附表。

七、质疑

30、质疑

30.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。

30.3供应商须在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

30.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

30.5质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

30.6质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据

（6）提出质疑的日期

质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。

30.7质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

30.8 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.9本项目质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址详见第二章投标人须知前附表。

30.10采购代理机构在收到书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

第三章 评标标准
（一）评标方法

本项目采用综合评分法。

（二）评标标准

（1）国家政策导向
①促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

②监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

③残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

③脱贫攻坚支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

（2）本项目总分为100分，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。。

具体打分方法如下：
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（四舍五入后保留小数点后2位）
	30

	2
	技术响应
	设备技术参数全部满足招标要求的得满分45分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效报价；打▲号指标为重要指标，有一项负偏离扣5分；其他指标，有一项负偏离扣2分；扣完为止。

注：标注“★”和“▲”的技术参数均必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），投标人需如实填写所投产品参数，并按要求提供相应的技术支持资料，未按要求提供技术支持资料的，评审时不予认可。
	45

	
	
	根据供应商提供的产品的技术功能要求、适用性、可靠性、稳定性等进行评审，满足或优于采购文件要求：5分；基本满足采购文件要求：3分；较差或不满足采购文件要求：1分；不提供不得分。
	5

	3
	售后服务
	1、项目整体及所有设备满足或优于采购文件免费质保期得2分，不满足不得分。
	2

	
	
	2、 根据供应商提供的售后服务方案包括但不限于①服务体系及服务内容、②故障解决方案及响应时间、③专业技术人员及服务保障、④培训方案等进行综合评价。对于每一点，方案科学合理得2分，基本合理略有瑕疵得1分，缺项或不合理得0分。本大项满分8分。
	8

	4
	业绩
	同类项目经验：依据2020年5月1日以来供应商或制造商完成的同类项目成功案例，每提供1个得2分，最多得10分（以合同签订时间为准。提供合同复印件，原件备查，合同应能反映项目信息）。
	10


注：评审标准中涉及的证明材料均需附入投标文件内（复印件加盖公章）。
第四章 招标技术规格及要求

一、招标项目简要说明：

	分包号
	设备名称
	数量
	★合同履行期限

（交货期）
	分包预算金额
（万元/人民币）

	1
	电子内窥镜系统
	2套
	合同签订后3个月内交货
	640.00

	2
	电子内窥镜
	2根
	合同签订后3个月内交货
	75.00

	3
	心脏彩超
	1台
	合同签订后3个月内交货
	270.00

	4
	高分辨飞行时间质谱仪
	1台
	合同签订后3个月内交货
	500.00

	5
	二代测序仪系统
	1台
	合同签订后3个月内交货
	400.00

	6
	血管内超声诊断仪
	1台
	合同签订后3个月内交货
	150.00


注：供应商所投报价不得超过预算金额，否则将作无效投标处理。

二、技术要求（本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。）
分包1：电子内窥镜系统
（一）项目用途：用于在下消化道(包括肛门、直肠、乙状结肠、结肠和回盲瓣)内进行内镜检查和治疗和食道、贲门、幽门、十二指肠球及降部各种疾病的诊治。

（二）配置要求：
1、图像处理中心                     2台
2、氙气冷光源                       2台
3、监视器                           2台
4、电子胃镜                         4根
5、电子肠镜                         4根
6、电子胸腹腔内窥镜                 1根
7、台车                             2台
8、其它第三方附设：水泵、气泵    各2台
（三）主要技术参数与性能指标：
1、图像处理中心（2台）：
(1) 主机支持白平衡调节与色彩平衡调节，在自体荧光成像观察时，用色彩平衡袋进行自体荧光成像色彩平衡调节；
(2) 主机支持自动增益调节，当内镜先端部距离目标太远而使光线不足时，图像信号可以电子增强；
(3) 主机支持降噪功能，在图像处理过程中能自动校正噪点；
(4) 主机支持自动测光、峰值测光、平均测光等多种测光模式；
(5) 设备具有构造强调及轮廓强调的图像强调功能，在设备前面板上可通过按钮切换图像强调模式，调节等级不少于3种；
(6) 设备支持适应型血色素指数色彩强调，在设备前面板上可通过按钮切换血色素指数色彩强调模式或级别强调色彩的细微差异，调节等级不少于3种；
(7) 主机支持显示血色素指数色图，并可通过计算显示内镜中每个像素的血色素指数，并用模拟颜色在图像中相应的位置显示血色素指数值；
(8) 支持彩虹现象修正、图像大小选择、冻结、预冻结；
(9) 支持光学数字观察，可以应用于具备光学数字观察模式的内镜及光源；
(10) 支持窄带成像观察模式，利用窄带观察自体荧光成像；
(11) 内镜具有远程切换功能，并可在用户设置中进行设定；
(12) 设备具有远程遥控功能、文件处理、患者数据、显示记录状态、显示图像信息、患者数据预录入等功能；
(13) 设备自带记忆存储功能，并可支持便携式存储器。图像等数据可保存着设备自带的存储器或U盘等中；
(14) ▲图像处理中心及光源为分体机。
2、氙气冷光源（2台）：
（1）▲检查灯为≥300W的氙气短弧灯，使用过程无臭氧产生，灯泡平均寿命（持续照明）≥500小时。

（2）具有窄带光观察功能。
（3）在主灯故障时具有应急灯照明，保证应急使用正常。
（4）带送气送水功能及设定存储功能。
（5）▲内镜一步连接到光源，内镜电缆不需连接。
3、监视器（2台）：
(1) 至少26寸或以上的专业医用高清显示器，分辨率≥1280x1024，屏幕长宽对比16:9、可呈现满足腔镜需求的高亮度、高对比度、高画质图像。
(2) 显示器支持画中画、画外画及视频信号输出功能。
(3) 显示器支持HD、SD、DVI、Y/C、VIDEO等视频信号输入。
4、电子胃镜（4根）
(1) 视野范围：≥140°，景深：≤3-100mm，观察范围最小3mm。
(2) ▲先端部外径：≤9.9mm；插入部外径：≤9.9mm；工作长度：≤1030mm；全长：≤1350mm；钳子管道内径：≥3.2mm。
(3) 具备窄带光技术；成像方式：顺次式成像。
5、电子肠镜（4根）
(1) ▲视野范围：视野角度≥170°。
(2) 景深：至少满足5-100mm观察需求。
(3) 先端部外径≥12.2mm，钳子管道最小可视距离：距离先端≥3.0mm。
(4) 具备窄带光技术，方便黏膜血管的观察，支持顺次式成像。
(5) 工作长度≤1330mm，全长≤1655mm，钳子管道内径≥3.2mm。
(6) ▲具备强力传导，智能弯曲，及可变硬度功能。
6、电子胸腹腔内窥镜（1根）
(1) 视场角≥90°，视向角≥30°，免调焦。
(2) 景深：至少满足21-200mm观察需求。
(3) 先端部外径≥10.0mm。
(4) 工作长度：≤330mm。
(5) 具备特殊光观察功能。
7、台车（2台）
(1) 与投标设备同品牌原厂原装。
(2) 设备整合，便于移动；电缆收纳。
分包2：电子内窥镜
（一）项目用途：用于上消化道内镜检查和治疗等。
（二）主要技术参数与性能指标：
1、 视野范围：≥140°景深：≤3-100mm，观察范围最小3mm；
2、 ▲先端部外径≤8.9mm，插入部外径≤8.9mm；
3、 ▲工作长度≤1030mm，全长≤1350mm，钳子管道内径≥2.8mm；
4、 具备窄带光技术，方便黏膜血管的观察，支持顺次式成像；
5、 可兼容现有主机使用。
分包3：心脏彩超
（一）项目用途：用于心脏结构及功能相关疾病的诊断和治疗。
（二）主要技术规格及系统概述：
1、主机系统性能概括
(1) 全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束，海量并行处理
(2) 数字处理通道数≥700万
(3) 动态范围≥320DB
(4) 数字化二维灰阶成像、M型和解剖M型技术
(5) 彩色多普勒成像技术
(6) 彩色多普勒能量图、方向性能量图技术
(7) 实时动态频谱多普勒显示及多参数分析系统
(8) 组织多普勒成像技术
(9) 负荷超声心动图，支持二维和三维
(10) 二维、彩色血流和频率多普勒三同步功能, 可用于心脏模式
(11) 脉冲反相谐波技术, 可与复合成像技术同时使用
(12) 实时复合成像技术(多角度实时发射和接收，可达≥9种角度,提供曲别针试验图片)
(13) 磁共振相素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，可分级调节≥5级
(14) 自适应彩色成像技术: 根据聚焦点的深度不同而自动选择最佳频率,在显视器上可视
(15) ▲侧向增益补偿技术，可视可调，附图证明
(16) 智能扫查技术：实时iScan技术，实时自动优化增益和TGC
(17) 智能多普勒技术，实时自动调节取样框位置和偏转，实时自动调节多普勒取样容积位置和取样线角度
(18) 扫查专家技术：规范检查流程，自动检查记录及自动模式切换，自动加标注及体表标志，极大提高检查效率和检查的规范性 
(19) 纯净波单晶体矩阵探头，3000个振元同时发射声束
(20) 三维智能切割: 360度取样可在二维参考切面的图像中进行任意切割，同时获得二维图像和相应的三维图像，实时的从二维进入三维
(21) 智能旋转：无需移动探头，实现0－360度任意平面显像，支持二维及彩色模式。在同一个视窗即可获取如4腔，2腔，3腔心切面
(22) 实时双平面成像：同屏显示任意相交互的两幅图像，支持二维及彩色模式，同步心功能定量
2、测量和分析(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)
(1) 一般测量
(2) 多普勒血流测量及分析
(3) 心脏功能测量与分析
3、图像存储 (电影) 回放重显，硬盘1TB, DVD/USB图像存储，电影回放重现单元2200帧
4、参考信号：心电、心电触发
5、输入/输出信号
(1) 输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频
(2) 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出
6、超声图像及病案管理系统
(1) 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；
(2) 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；
(3) 报告存储、检索和统计
7、医学数字图像和通信DICOM3.0接口
（三）技术参数及要求：
1、系统通用功能
(1) OLED显示器≥21.5英寸，对比度≥22550:1，无闪烁，可上下左右旋转、可前后折叠。
(2) ▲全屏高清成像：高清高分辨率全屏显示16:9超声图像，附图证明。
(3) 操作面板具备液晶触摸屏≥12寸，滑屏翻页功能，操作面板可上下左右进行调整及旋转，最大旋转角度达720度。
(4) 探头接口≥4个，全激活可互换通用，接口有背景光设计。
2、探头规格
(1) 频率：超宽频带探头，频率1MHz到15 MHz
(2) 二维、彩色、多普勒均可独立变频
(3) 类型：电子扇扫、线阵、凸阵 、电子矩阵
(4) 电子线阵探头有效阵元数≥256，电子凸阵探头有效阵元数≥192，电子相控阵探头有效阵元数≥80
(5) 扫描深度≥30cm
(6) ▲探头频率范围：
三维矩阵纯净波心脏探头：频率 1-5MHZ
经食道探头：频率2-8MHZ
相控阵探头：频率1-5MHZ
儿童心脏探头：频率3-8MHZ
3、二维灰阶显像主要参数:
(1) 成像速度：
相控阵探头，全视野，17cm深度时，帧速度≥60帧/秒；
凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥45帧/秒
线阵探头，全视野，4cm深度时，帧速率≥140帧/秒
(2) 心脏探头谐波成像频率个数≥3，小器官血管探头的谐波频率个数≥3个，腹部探头的谐波频率个数≥3个
(3) 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M/Color 可独立调节
(4) 数字声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit
(5) 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；
(6) 二维灰阶成像≥ 256 灰阶。
4、频谱多普勒：
(1) 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、 高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）
(2) 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz；电子凸阵:PWD 2.0-2.2MHz
电子线阵:PWD 5.75-7.0MHz
(3) 显示方式： B/CDV/CW；B/D, B/C/D, D
(4) 最大测量速度：PW, 2.5MHz,血流速度最大+7.6m/s
CW，1.9MHZ,血流速度最大+19.2m/s
(5) 最低测量速度：≤ 1mm/s (非噪音信号)；
(6) Doppler及M型电影回放：(48 秒；
(7) 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；
(8) 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；
(9) 零位移动：( 6级；
(10) 显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位；
5、彩色多普勒：
(1) 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示
(2) 彩色显示角度：20-90度选择
(3) 扫描速率：相控阵探头，85度，18 cm 深度时，彩色帧率 ( 10 帧/秒
(4) 织多普勒帧频：相控阵探头，85度，18cm深度，帧频≥110帧/秒
(5) 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE/CPI)
(6) 显示控制：零位移动分+15级，黑白与彩色比较，彩色对比
(7) 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°
6、超声功率输出调节: B/M、 PWD、彩色多普勒输出功率分级可调
分包4：高分辨飞行时间质谱仪
（一）项目用途：用于生物样本代谢组学分析。
（二）主要技术参数与性能指标：
1、质谱部分

(1) 离子源：正/负ESI接口：流速5ul～3.0ml/min。
(2) ▲离子源内辅助加热气温度最高可达750℃，该最大温度可在软件界面下设置并运行。

(3) ▲离子源接口：离子源接口采用锥孔方式，适用于100％有机相到100％水相，耐用一定浓度的缓冲液，采用非毛细管传输，离子传输通过轴向电场并采用反吹气排除中性干扰，同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力，减少日常维护工作量。

(4) 离子源带有专有废气排放装置防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，降低离子源的记忆效应和污染，降低机械泵的负荷延长机械泵泵油使用时间。
(5) 预四极杆部分：离子引入部分和碰撞室都拥有离子聚焦技术，压力达8 mtorr，以确保最佳的离子聚焦效果和离子传输效率, 有效消除“记忆效应”和“交叉污染”。

(6) ▲四极杆采用陶瓷镀金的设计，无需加热，使电场均匀以及热膨胀系数达到使用要求。
(7) 四极杆质量范围：m/z5—2250。
(8) 碰撞室采用线性加速技术和高气压聚焦技术，驻留时间低至2ms时，灵敏度不损失。

(9) 碰撞模式：具有多种碎裂模式如碰撞诱导裂解模式（CID），可进行不同能量碰撞产生的谱图叠加功能，以得到更多的碎片信息。

(10) ▲碰撞模式：具有多重电子激活解离模式（EAD）,可进行弱共价键的分析，代谢结合物的分析，蛋白二硫键的表征。EAD反应时间为10-30ms,能够同快速的质谱采集方式兼容。

(11) ▲电子激活解离（EAD）能量： 0eV—25 eV。
(12) ▲离子阱能够高效地富集MS/MS离子，显著提高检测灵敏度，离子阱电荷容量可达7× 106。

(13) 质量分析器：四极杆和飞行时间质量分析器，高分辨质量分析器采用双反射式N型离子飞行管设计；

(14) 四极杆加速方式:四极杆采用线性离子加速。

(15) 飞行时间质量分析器质量范围：m/z50—40,000。

(16) 质量准确度（MS和MS/MS）：内标：小于0.5 ppm；外标：小于2.0 ppm 。

(17) 内置外标全自动质量校准系统, 自动调谐、自动方法建立设计。

(18) ▲系统分辨率：

18.1 在质荷比956处测量，高质量段分辨率大于42,000 FWHM，测量时扫描频率＞80Hz；

18.2 在质荷比195处测量，低质量段分辨率不低于30,000FWHM，测量时扫描频率＞80Hz。

(19) ▲外标校正质量稳定性： 样品分析过程，无需校正，<2.0ppm/12h。

(20) 灵敏度：

20.1 TOF MS(+)灵敏度1pg利血平柱上进样 S/N>2500：1；TOF MS(-)灵敏度100fg氯霉素上进样 S/N>1000：1。

▲20.2 TOF-离子阱-MS/MS (+)灵敏度： 50 fg利血平柱上进样， S/N>400：1（以m/z 195.0651子离子计）；TOF-离子阱-MS/MS (-)灵敏度： 100 fg氯霉素上进样， S/N>1500：1（以m/z 152.0350子离子计）。

(21) 动态范围：单一化合物定量曲线线性动态范围：大于105。动态范围≥4个数量级，在同一张谱图上最高响应值应该大于最低响应值至少10000倍。

(22) 质谱采集速率： 

22.1 MS的扫描速度不小于25张/秒

▲22.2 MS/MS扫描速度不小于133张/秒

22.3信息关联扫描（IDA）模式下的MS/MS扫描速度可达130张/秒 

22.4在不损失灵敏度和质量准确度的情况下扫描速度不小于80张/秒，维持分辨率≥30000。

(23) 二级质谱离子利用率：优于90%（MS/MS扫描采集）

(24) 数据采集模式：全扫描，二级全扫描，MRMHR,SWATH(DIA),IDA(DDA)

(25) ▲检测器：ADC/TDC 双模检测器，由5 GHz, 10-bit ADC和40 GHz TDC构成；高频TDC检测器确保最高取样速度时并保持高分辨率，如即使在低质荷比处(m/z200以下)也能具有40000以上的分辨率；ADC模式能够保证检测更多电荷数，实现更宽的线性动态范围。

(26) ▲具有数据非依赖扫描模式，可进行连续窗口设置，并采集所有化合物的MS和MSMS谱图，最大采集窗口不少于100个，且配备相应的软件进行数据处理操作。

(27) 高级扫描分析功能：仪器在采集过程中，具有动态排背景扣除功能（可以自动判断背景离子，而不是在软件界面设定特定的离子或色谱保留时间），从而给出背景干扰离子以外相对信号较弱的共流出物的离子的MS/MS信息（提供软件设置界面截屏以证明）。

(28) 气体要求：采用氮气作为碰撞气以及雾化气，无需额外氩气。

(29) 数据系统部分：Windows操作平台，双核3.0G CPU，内存6GB以上，2×1TB硬盘以上，DVD-RW，23″液晶显示器。软件能控制液相色谱和质谱部分，自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量，自动实现MS和MS/MS扫描的切换，质谱数据解析工具和谱库检索、建谱库等功能。

(30) 独立的峰查看软件，用于处理精确的质谱数据、结构解析和批量分析。

(31) 提供人体内源性代谢物数据库，实际样本采集的高分辨二级质谱数据库，该数据库采用实际标准品采集数据，非理论库。

(32) 具有由标准品建立的天然药物有效成分数据库，非理论数据库，数量不少于1700种。
(33) 提供数据非依赖采集和分析软件，可进行连续窗口设置并采集所有化合物的MS和MSMS谱图，进行大规模定量分析。

(34) ▲具备成熟毛细管电泳接口和联用技术。

2、超高效液相部分：

(1) 输液单元：二元高压梯度泵，流速范围：0.0001-5.0000ml/min；操作压力：高达18000 psi；流量精密度：≤0.075%RSD。
(2) 自动进样器：样品瓶数：≥96 位；进样器控温范围：4-40℃。
(3) 柱温箱：温控范围10(C-85(C。
分包5：二代测序仪系统
（一）项目用途：用于临床肿瘤及结节等的基因分型诊断，同时开展基因测序相关的临床科研。
（二）主要技术参数与性能指标：
1、测序仪
(1) ▲测序原理：桥式扩增成簇，边合成边测序（SBS）

(2) ▲测序数据通量可选择两种通量的测序芯片：高通量芯片每次运行可生成400M条片段序列（Reads）120G碱基数据；中通量芯片每次运行可生成130M条片段序列（Reads）39G碱基数据。

(3) 使用双色荧光系统进行碱基识别，以提高测序速度。

(4) 测序芯片：单张芯片有≥4个流道（lane）。
(5) 自动化双端读取序列：读长最长不少于2x150个碱基。
(6) ▲测序质量：以Q30为测序质量标准（即每个碱基的准确度为99.9％），标准品Phix在2X75测序模式下，80%以上的碱基比例可达到Q30，2X150测序模式下，75%以上的碱基比例可达到Q30。 

(7) 可精确读取≥12个的连续单个重复碱基（如AAAAAAAAAAAA）。
(8) ▲测序时间：测序时间短，75循环测序时间低于12小时，300循环测序时间低于26小时，NIPT检测模式下，测序时间低于6小时。           

(9) 单位时间测序通量：每24小时可产出不少于100Gb数据量。

(10) ▲模板扩增:测序的模板扩增过程为自动化，无需手工操作，且在同一台仪器上完成，无需配置额外的设备。
(11) 适用试剂盒：所需配套试剂完全开放，进入省市招标目录，可兼容并使用与该测序仪同平台下开发的任何第三方厂家的测序用配套（提取、建库、测序）试剂；肿瘤检测试剂盒必须获批NMPA三类注册证，包含肺癌、结直肠癌、卵巢癌。
2、建库仪
(1) 兼容应用：可至少同时满足捕获建库和扩增子2种类型NGS建库流程；

(2) ▲通量：单次最高通量不少于16个样本；
(3) ▲工作台面标准板位数不少于24个，标准板位可摆放块微孔板，枪头盒，试剂槽，加热模块等功能模块；
(4) ▲每个加样针应该有2种移液方式，既可以插上一次性枪头吸取液体，又可以不插枪头，使用钢针自身吸取液体；
(5) 移液工具应可直接装载20ul、50ul、200ul以及1000ul等不同规格的、的一次性吸头，无需任何切换或更换移液器、无需加载适配器；
(6) 移液通道应采用液体驱动原理的移液技术，以减少移液管内气溶胶污染，避免样品污染；
(7) 移液工具的通道间距应可自动调节，相邻通道间的调节范围不窄于9-20mm，以适应各种不同孔尺寸的实验器具；
(8) 配备桌面式PCR仪，可由工作站软件管理温度从4°C到99°C的扩增需求，应适合半裙边和全裙边的96孔PCR板；
(9) 系统必须配备温控模块，控温范围应覆盖4-70℃且程序可调；
(10) 每个通道的加样针在Z轴方向可以独立控制和运动，并非齐上齐下，且可同时吸液不同体积量的液体；
(11) 应具有状态指示灯，可显示仪器运行状态并报警；面板带有暂停按钮，可在任一时间进行暂停，处理异常事件；
(12) 应配安全门装置，确保仪器运行过程中的安全，避免操作者误入仪器运行区域，安全门有感应装置，打开即停，关合后可继续运行。
3、全自动生信分析一体机
(1) ▲储存容量不小于30000个组织（或2000个血液）样本储存数据，满足≥5年的存储容量需求；
(2) 可配套不少于3种试剂盒以及相应的测序仪，进行下机数据的本地化分析和存储；
(3) 硬件环境：CPU： 应配置2个英特尔® 至强® Gold 处理器 6240R 及以上兼容版本；内存：192GB 及以上；数据硬盘：12*4TB及以上；显卡：集成显卡；
(4) ▲从测序仪下机到生成报告最快时间不大于1.5h；
(5) 占用空间小，噪音低，能耗低，可放置于测序仪旁；
(6) 应集数据管理、生信分析、结果展示、报告解读于一体；
(7) 一体机应与测序仪直接对接，数据下机后自动启动分析并生产报告，全程无需人工操作；
(8) 应具备实时监控的功能，支持多终端接入，实时监控测序仪的状态，数据分析状态以及报告状态。
(9) 应具备个性化功能：可根据用户需求进行多项参数的配置，包括硬件批准，软件界面，报告样式等。
4、低温离心机
(1) 温控范围：-10至40℃，无CFC制冷系统。
(2) ▲离心50ml尖底管离心力可达12100×g，离心5ml离心管离心力可达22300×g，离心2ml微量离心管离心力可达30200×g。
(3) 具有预制冷功能，降温时无需低速运行。
(4) 具有3个快捷程序，另外可以储存96个程序。
(5) ▲转头具有按钮式自锁系统，无需辅助工具，3秒内实现转头更换和安全锁定。
(6) 水平转头吊篮具有第三方认证的生物安全密封盖，单手操作即可密封，无需旋盖及搭扣，可戴手套操作。
(7) 具有4*145ml水平转头，酶标板转头，8*50ml，30*15ml，18*5ml， 30*2ml角转头，8*8PCR条板转头，24毛细管血比容转头等多种转头可供选择。
分包6：血管内超声诊断仪
（一）项目用途：

用于心血管科介入诊疗；便于移动，供导管室使用。

（二）配置要求

1、主机（设备到货时，为该机器的最新硬件和软件版本）  1台

2、相控阵式超声导管连接盒                            1个

3、连接FFR压力导丝连接盒                            1个

4、内置式DVD刻录机                                  1个

5、内置式彩色图片打印机                              1个

6、导管自动回撤装置                                  1套

7、同步心电触发电缆                                  1套

8、黑白IVUS功能                                     1套

9、彩色血流探测显示功能                              1套

10、实时彩色虚拟组织学                               1套

11、冠状动脉内压力检测                               1套

12、斑块体积自动测量分析软件                         1套

13、DICOM3.0标准全数字化图像存储和回放

（需具备worklist及数据双向传输功能 ）             1套

（三）主要技术规格：

系统要求

1、▲具备相控阵式超声导管和机械式超声导管以及FFR共用互选的平台

2、具有灰阶超声显示模式

3、具有彩色血流实时成像

4、具有虚拟组织学软件（VH技术），弥补灰阶超声不足

5、具有FFR冠脉血流生理功能检测软件

6、具有自动化血管壁和血管内腔测量功能的计算软件

7、具有导管自动回撤功能

8、具有专用一体化血管腔内图像工作站

9、具有DICOM 3.0标准接口

系统通用功能

1、专用≥19”液晶显示器，分辩率：≥1280*1024

2、配置数字化平台，不低于以下配置：WIN 7 操作系统，双核处理器，内置1T高速硬盘；DICOM 3.0形式存储于DVD或通过网络传输

3、电子相控阵超声导管（探头）:

3.1、无机械转动部件、≥64芯片数组、频率20MHz、百分百动态聚焦

3.2、顶端亲水涂层、通过病变及小血管更快速容易，导管血管内操作灵活度高

3.3、全自动导管识认，无需打水除气泡，无繁琐校核准备程序

3.4、血管成像2-20毫米，周围血管成像 2-24毫米或2-60毫米

3.5、测量精确度高，误差率小于3.5%

3.6、无NURD现象及导丝伪影，适合于CTO病变，可用于5F指引导管，静态扫描可用于冠脉及外周血管

4、导管自动回撤装置：

4.1、保证纵向测量精度

4.2、提供清晰的图像用于精确测量

4.3、两种回撤速度：0.5mm/s（最大扫描桢数≥5000桢）、1mm/s（最大扫描桢数≥3000桢）

4.4、自动回撤距离≥100mm，并自动显示

灰阶超声成像

1、自动时间增益调节

2、可对输出图像进行剪辑和标注

3、录像时间≥540s，帧速率10、20、30三档可调

4、横截面及血管纵视图，便于搜寻适用的切面作参考、测量及记录

5、对回撤过程中所采集的所有横切面图像进行实时三维重建，重建的矢状面长轴图像可进行360度任意角度观测

超声彩色血流成像

1、▲使用同一导管作血流检测，能分辨超声讯号中由血液流动所致的轻微改变，从而检测血流位置

2、以红至黄色色谱指示不同的血流速度

3、利于阅图、诊断夹层、动脉瘤、血栓等

虚拟组织学成像

1、在体对血管斑块不同组织成分彩色成像，并可自动或人工测量分析

2、显示斑块各种成份比例图，并进行斑块面积和容积计算

3、对斑块进行定性、定量分析，评估病变风险，指导介入诊疗和科研

4、可同时测量的面积数不少于三个,直径数不少于九个.并提供面积差额的百分比

冠脉血流功能检测

1、▲自动计算FFR值，与IVUS功能一键切换，方便检查，节省空间，用于评估指导介入诊疗

2、可用于多支血管病变，临界病变，确定“罪犯血管”

管理与记录装置

1、内置式DVD刻录机：4.7G

2、DICOM 3.0标准全数字化图像存储和回放

3、内置式高清晰度彩色图片打印机

4、刻盘归档自带专业PC读取编辑，图像格式转换软件

5、支持手术转播时实时同步显示，VGA数据输出

其它

1、▲设备所需配套耗材必须省标或市标挂网（提供书面承诺或耗材省网查询截图）

2、有大型零配件保税库，保证维修配件及时供应：保证该机型10年零配件供应。
三、培训：提供详细的操作培训计划和维修培训计划，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法，工程师掌握基本的维护保养维修操作技术。
四、交货期及交货地点

1、交货期：同合同履行期限。

2、交货地点：南京市中医院指定地点。

★五、付款方式：合同签订后付30%，安装验收合格正常使用后付60%，正常使用1年付尾款10%。
六、运输、安装、调试：由中标人负责承担，最终通过用户及计量、质检等有关部门验收交付使用，费用由中标人负责。

七、售后服务：

1、提供详细的设备使用环境要求，全面负责机房布局、水、电、空调等的设计并提供图纸资料；

2、提供近两年同类产品中标合同（注明部门和联系人）；
3、提供分包1、2、6不少于3年、分包3不少于2年、分包4-5不少于1年的整机保修，原厂家联保确认，自验收报告确认签字之日起，开始进入质保期；

4、南京有维修站和维修工程师，电话维修系统提供24小时维修服务电话；

5、接到报修请求，立即响应，4小时内维修人员到达现场；   

6、保修期后，中标方提供终生服务，保证零配件的供给；

7、定期对系统提供免费校正服务。

八、产品质量证明文件：

提供三套（中文2套、英文1套）操作说明书、维修说明书、电路图本、电气说明，包括外构件的详细资料。

第五章 拟签订的合同文本

（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）

（采购人）（项目名称）采购合同

（货物类模板）

甲方（采购人）：                                
乙方（供应商）：                          
项目编号：                  

签订时间：               
根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照 项目名称        （项目编号：        ） 采购文件、投标（响应）文件规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲方向乙方购置相关货物，双方同意以下内容。

第一条：合同签订依据
甲方采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货地点一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标或成交通知书；

（8）甲乙双方商定的其他文件。

第二条：合同标的   

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量详见货物清单 “供货一览表”（格式可自拟）：

	序号
	货物名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量

及单位
	单价

（元）
	金额

（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）（小写）


第三条：合同总价款    

本合同项下货物总价款为         元人民币，大写              ；分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款包括货物设计、制造、包装、仓储、运输、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及相关资料、以及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，同时还包含乙方应当提供的售后服务等费用。

第四条  权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条  质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件、投标（响应）文件和承诺相一致。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条  包装要求

1、乙方提供的货物均应按采购文件、投标（响应）文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，若采购文件、投标（响应）文件无特殊说明，则按国家最新标准及规范进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条  交货和验收

1、交货时间地点

（1）交货时间：    年    月    日，也可以甲方书面通知的具体时间为准。

乙方应按照本合同或采购文件规定的时间和方式向甲方交付货物，如招投标文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在          （期间）前将货物交付甲方。
（2）交货地点由甲方指定，交货地点：                    。
2、验收标准

（1）乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

（2）验收标准依照本合同约定的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）按照技术协议约定内容执行；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。

（3）货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。若合同货物为设备产品，则整机设备在提货前由乙方先行空车运转验收。

4、乙方负责在货物到达甲方交货地点或者指定地点____日内到甲方现场调试服务，甲方在调试过程中作整体验收，如调试验收不合格则由甲方出具书面通知，并责令乙方限期整改。

5、甲方应当在到货后的   个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招投标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6、验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7、甲方对验收有异议的或者经整改仍验收不合格的，在验收后____个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后   日内及时予以解决。

第八条 付款方式和期限

1、本合同所有款项均以人民币支付，合同执行期间合同总价不变，该价格已经包含本合同第三条约定的所有费用。

2、付款条件

乙方要求付款应提交下列单证和文件：

A、国家税务机关监制的正式发票。

B、制造厂家出具的货物质量合格证书。

C、甲方已收讫货物的验收凭证。

D、甲方签发的验收合格文件。

3、付款方式

甲乙双方协商，选定的货物交货付款方式是           （必选择项）

3.1一次性全部付款方式：

全部货物交货并经验收合格后___日内，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料向乙方一次性支付____的货物价款。

3.2有尾款的付款方式：  

全部货物交货并经验收合格后____日内，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料向乙方一次性支付____的货物价款。

 尾款 ___的货物价款，作为货物的质量保证金，在    月（质保时间）质量保证期届满，乙方所供货物无质量问题前提下，甲方于质保期满后    日内一次性向乙方付清。

第九条   履约、质量保证金

1、乙方在签订本合同之前，按合同总价款（_____）比例向甲方提交履约保证金，待货物验收合格且甲乙双方签署验收单且加盖甲方公章无异议后____个工作日内无息返还。

2、甲方按本合同总价款____比例留存质量保证金，质量保证期____个月，甲方应在质量保证期届满后____个工作日内按规定无息返还乙方。

第十条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

第十一条 售后服务

1、乙方应按国家相关法规及采购文件、投标（响应）文件对售后服务的要求和响应提供服务。自甲乙双方签署验收单且加盖甲方公章之日的次日起算。货物保修起止时间：         起至       止。

2、乙方将定期派员对甲方使用的货物进行检测，应保证货物处于正常使用状态。

3、若招投标文件中不包含有关售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.2货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为  小时；非工作期间为  小时。

3.3若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.4 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

4、保修期届满后，双方可另行签订维护保养合同。

第十二条 合同的变更、终止与转让

1、本合同一经签订，除本合同约定外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方。

3、乙方逾期未完成约定义务超过_____工作日，甲方有权单方解除本合同。

4、乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，修改或整改超过___ 次，仍然无法达到甲方要求，甲方有权单方解除本合同。

第十三条　违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收本合同约定总价款的____违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理价款支付手续的，甲方应按逾期付款总额部分每日___计算，向乙方支付违约金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的____ 。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货部分总价款每日___向甲方支付违约金，由甲方从待付价款中直接扣除；逾期超过约定日期___工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

4、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价___的违约金。

5、乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付本合同约定总价款____的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

6、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招投标文件规定的标准的，甲方有权拒收该货物，乙方应按本合同总价款的____向甲方支付违约金。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可以单方面解除合同。

7、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第4款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的___%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

9、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供售后服务的，应按合同总价款的_ _%向甲方承担违约责任。

10、乙方在承担上述5-8款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

11、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

第十四条 保密条款

1、双方对合作及本合同的具体内容负有保密责任。未经对方事先书面同意，任何一方不得将双方的合作及本合同中涉及的商业秘密披露给任何第三方。

本条所指的商业秘密是指以各种有形或无形形式存贮的观点、计划和信息，包括但不限于：技术或商业性质的信息、标语口号、版权物品、计算机软件、源代码、目标代码、技术、技术诀窍、数据、营销企划、摘要、报告及邮件列表等。

2、本合同如有任何部分被视为无效或不可执行，均不影响保密条款的有效性。

3、本条约定在本合同终止履行后两年内仍然有效。

第十五条 不可抗力

1、“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

2、由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

第十六条  争议的解决

1、因货物质量问题发生争议，由质量技术监督部门或质量技术监督部门指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向       仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十七条  合同生效及其他

1、合同附件是本合同不可分割组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。 

3、对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，并经双方签字盖章确认后生效。

4、本合同一式     份，甲方   份，乙方   份。本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

	甲方（公章）

年   月    日
	乙方（公章）

年   月   日

	单位地址：                   
	单位地址：                   

	法定代表人（或委托代理人）

（签字）：
	法定代表人（或委托代理人）

（签字）：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


合同附件

	1、供应商承诺具体事项：

	

	

	

	2、售后服务具体事项：

	

	

	

	3、保修期责任：

	

	

	

	4、其他具体事项：

	

	

	

	

	

	

	

	甲方（公章）

年   月   日
	乙方（公章）

年   月   日


注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。 

2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。 

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。 

4.供应商提交的材料不予退还。 

5.全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。 

6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

投标文件封面格式
(正本/(副本
南京市中医院

电子内窥镜系统等设备采购项目
投标文件

分包号：    
项目编号：2240SUMEC/YLGG4037

投标人名称：                 
    年   月   日

资格审查索引表

	资审项目
	资格要求
	所在页码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


评审索引表

	序号
	评审因素
	评审标准
	所在页码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件一 投标函格式

投标函

致：江苏苏美达仪器设备有限公司

根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       (姓名和职务)代表               （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。    

2．我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3．我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

4．我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6．如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7．其它说明：

供应商名称：                   （公章）
地址：             邮编：              

电话：             传真：              

授权代表签字：                    

日期：               
附件二 开标一览表

开标一览表

项目编号：                                                    分包号：                 
	项目名称
	

	报价（总价）
	人民币：           
（大写）：         

	所投品牌

（如非单一产品则填写核心产品品牌）
	

	合同履行期限（交货期）
	

	是否为进口产品
	(是                       (否

	是否属于小微型企业
	(是                       (否

	“是否属于小微型企业”栏内请勾选“是”或“否”。如勾选“是”，投标人需同时提供附件六所要求的对应文件。


供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。

附件三 分项报价表

项目编号：                                                    分包号：                 
	序号
	名 称
	品牌、规格或型号或分项目
	数量
	原产地和

制造商名称
	单项金额
	总价金额

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	投标总价合计：
	


供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商应根据其所投标的情况，提供详细分项报价。供应商应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。

2、如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、表中表格行数可自行添加。

附件四 商务条款偏离表

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件响应
	供应商的承诺或说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商如对包括合同履行期限（交货期）、售后服务要求、付款方式等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写。如不列出，则视为供应商完全同意招标文件的商务条款。

2、 “供应商的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

附件五 技术条款偏离表

	序号
	招标文件
	投标文件
	说明
	“★”和“▲”技术规格响应证明文件的具体位置

	
	条目号
	采购要求规格
	响应具体情况
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商应对招标文件第四章招标技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝招标文件技术要求作为响应内容。

2、投标文件“响应具体情况",指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对“★”和“▲”技术规格响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。

3、供应商投标规格和招标规格不一致，而供应商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在设备验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。
4、如果行数不够，请自行增加。
附件六 政府采购政策

（一）中小企业声明函（货物）

【不属于小微企业的无需填写、递交】
本公司（联合体）郑重声明 ，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020 ﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下 ：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……
本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依 法承担相应责任。

            企业名称（盖章）：

         日  期：

注：1、投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的参加本次政府采购项目需提供此声明函（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号），其他情况无需提供此声明函。

2、投标人未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

4、中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：    

附件七 供应商基本情况表

	供应商名称
	

	社会机构统一信用代码
	

	供应商规模
	     □大型           □中型          □小微型      

	供应商所在区域

（细化到省份）
	

	是否特殊性质
	   □监狱企业残疾人     □福利性单位     □其他


注：

1、供应商规模：供应商应对照工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中的规模划分勾选自身规模；
2、供应商所在区域：指供应商注册地所在地区，具体细化到省份；

3、是否特殊性质：供应商应对照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） 和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定勾选自身性质。

附件七 供应商情况告知表—附表

中小微企业划型标准如下：

	行业名称
	指标名称
	计量

单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》》（工信部联企业〔2011〕300号）），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件八 资格证明文件（供应商如在投标阶段提供下述证明材料将直接作为核验依据，具体详见《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》）
1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

2、法人代表授权书

致江苏苏美达仪器设备有限公司：

   本授权委托书声明：注册于                （供应商住址）的              （供应商名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字： 

授权代表签字： 

供应商名称（公章）： 

日期：

附：法定代表人、供应商授权代表的身份证复印件

	


3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供距谈判时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（谈判前六个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件加盖公章
供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

说明： 

1、审计报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页。 

2、银行资信证明是指投标人参加本次谈判截止日前六个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。 

3、银行资信证明可以是复印件并加盖投标人公章，评标委员会保留审核原件的权利。 

4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。 
4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写

承诺函参考格式：

承诺函

我单位承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

5、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录

声明函参考格式：
无重大违法记录声明函
致：江苏苏美达仪器设备有限公司
我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

特此声明。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：
6、依法缴纳税收的记录

提供距谈判时间六个月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；
供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：
7、依法缴纳社会保障资金的记录

提供距谈判时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；
供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：
附件：《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20   年   月   日

	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	诚信档案记录情况
	

	信用承诺
	我公司自愿参加江苏苏美达仪器设备有限公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。

我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力﹔具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

二0   年   月    日


注：供应商投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
8、针对本项目的特定资格要求

（1）如根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理的设备，需具备以下特定资格：
①投标人须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供扫描件加盖公章；
②若投标供应商为代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供扫描件加盖公章；
③若投标供应商为生产商，须具有有效的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供），投标时需提供扫描件加盖公章。
供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：
（2）投标人必须是所投产品的制造商或代理商，代理商投标须提供制造商的专项授权（如所投产品为进口产品）

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：
（3）凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，在参加政府采购活动前应当在“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”内进行注册登记。供应商应在递交投标（响应）文件的同时，提交供应商诚信档案管理系统中打印的“南京市政府采购供应商信用记录表”

供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
9、本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。
声明函参考格式：

声明函

致：江苏苏美达仪器设备有限公司

我单位未组成联合体投标，中标后不进行分包、转包。 

我单位负责人    （负责人姓名、身份证号），与我单位存在直接控股、管理关系的单位为
（单位名称），不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目同一合同项下采购活动的情形。 

我单位不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明。 

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：
10、投标人认为其需要提供的其他资格证明文件。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：
附件九 其他相关文件

（针对具体的评标标准提供相应其他材料）

37

[image: image1.png][image: image2.png][image: image3.png]PaN TRIANER

SUMEC INSTRUMENTS EQUIPMENT



