                                                                            招标文件（第二册）


招  标  文  件
第二册
目   录
第三章  投标邀请
第四章  投标资料表
第五章  合同条款资料表
第六章  货物需求一览表及技术规格
第七章  投标文件格式
第三章  投 标 邀 请
江苏海外集团国际工程咨询有限公司受南京市儿童医院的委托，就电子鼻咽喉镜系统进行公开招标采购。

一、项目编号：JSZC-320100-HWZX-G2022-0247   项目代理编号：0675-226JOC003713
二、招标项目名称及简要说明： 

	包号
	名称
	数量
	最高限价
(万元)
	是否接受进口产品

	1
	电子鼻咽喉镜系统
	1套
	63
	接受

	2
	口腔锥体束CT
	1台
	76
	接受

	3
	液相色谱串联三重四级杆质谱联用仪
	1台
	240
	接受

	4
	多普勒超声诊断仪
	1套
	155
	接受


详细技术参数详见招标文件

三、投标人资质要求（本项目采用资格后审）： 
1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，投标人提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见投标文件格式模板，原件）。
其中不适用信用承诺的情形：
（1） 供应商被列入严重失信主体名单：
（2） 被相关监督部门做出行政处罚且尚处在处罚有效期内：
（3） 其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形
2、投标人提供在有效经营期内的营业执照（复印件）。

3、中华人民共和国实行安装安全认可证，制造、经营许可，强制性认证、准入证制度的产品和行业，必须提供中华人民共和国有关部门颁发的资质证明文件（复印件）。
4、 法人代表授权书（原件，如法定代表人签署文件无需出具）。

5、本项目不接受联合体投标。
6、法律法规要求的其他规定。
四、招标文件发售信息：

1 凡有意参加投标者，请于2022年9月09日9时至2022年9月19日17时，每天上午9:00至11:00，下午13:30至17:00 (北京时间，节假日除外，下同)，登陆中招联合招标采购平台购买并下载电子招标文件。下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成购买操作，否则将无法保证获取电子招标文件。
2 招标文件每套售价100元，售后不退。
3下载者登陆平台前，须前往中招联合招标采购平台:http://www.365trade.com.cn/免费注册（平台仅对供应商注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查）；注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的招标项目。
4下载者需要发票的，须通过平台填写“开票申请”；招标文件费用发票由招标代理机构出具电子发票；平台下载费发票由平台公司出具电子发票，联系平台公司领取。
5平台公司咨询电话为：010-86397110；平台将确保下载者的购买信息在开标前对平台公司有关工作人员保密；如下载者主动与平台公司工作人员联系咨询事宜，则视为下载者主动放弃信息保密的权利，平台公司将不承担任何责任。
五、投标文件接收信息：

1.投标文件开始接收时间：2022年9月30日下午13:30（北京时间）

2.投标文件接收截止时间：2022年9月30日下午14:00（北京时间），其后所收到的投标文件恕不接受。

3.投标文件接收地点：江苏省南京市建邺区江东南路8号（南京市儿童医院河西院区门诊楼四楼3号会议室）

六、开标有关信息：

1.开标时间：2022年9月30日下午14:00（北京时间），其后所收到的投标文件恕不接受。
2.开标地点：江苏省南京市建邺区江东南路8号（南京市儿童医院河西院区门诊楼四楼3号会议室）

七、本次招标联系事项：
采购人联系方式

招标人：南京市儿童医院

地址：南京市鼓楼区广州路264号

联系人：李老师

联系方式 ：025-52862966
招标代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼
联系人：金昕、谢影
联系方式 ：025-84795965

第四章  投 标 资 料 表
下述关于要采购的货物的具体资料是对招标文件第一册第一章投标人须知的具体补充和修改，如果与招标文件第一册第一章有矛盾的话，应以本资料表为准。

	条款号
	内                 容

	1.1
	招标人名称：南京市儿童医院
招标项目名称：电子鼻咽喉镜系统

	2.1
	招标方式：公开招标 

	2.2
	招标编号：0675-226JOC003713

	3.1
	招标代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼
联系人：金昕、谢影
联系电话：025-84795965传真：025-84795981　　

E-mail：29624360@qq.com

	4.3
	投标人资格要求：详见招标公告

	4.8.4
	联合体投标：不接受

	5.1
	货物的原产地：中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区。

	5.3
	货物和服务的资格要求：符合国家制造及验收标准要求

	9.5.1
	投标答疑会：本次招标不召开。

	9.5.2
	勘察现场: 本次招标不组织。

	13.2
	本次招标不允许报备选方案。

	17.1
	投标保证金：

本项目不缴纳投标保证金。

	19.1
	投标人对投标文件须准备一式7份，并分别标以“正本”1份和“副本”5份，电子文件1份（电子文件为投标文件的扫描件，以PDF形式）。如果有差异，则以正本为准。
并在投标文件封面写明投标项目的包名称
所有文件均必须胶装，未胶装的投标文件将被拒绝。

★投标人提交的电子文件U盘中须包含符合PDF格式的投标文件正本扫描件。

	21.
	递交投标文件：详见招标公告

递交投标文件、投标保证金截止时间：详见招标公告

递交投标文件：详见招标公告

	24.1
	开标时间：详见招标公告

开标地点：详见招标公告

	26.2（7）
	详见合同专用条款6.2条款

	30.2
	综合评分法：具体采用打分法
说明：只有初步评审合格的投标人，才能进入详细评审。初步评审办法详见招标文件。
对于初步评审合格的投标人，本次详细评审采用综合评估法，具体采用打分法，得分最高者为中标候选人，其中：

 1、报价：30分

（初步评审合格的各投标人的投标报价经勘误、缺漏项等因素修正后的投标总价作为该投标人评标价，评标价格最低者得30分，其它家得分=评标最低价/各家的评标价×30分）
2、技术、性能、配置：35分

（满足标书基本要求得35分，正偏离不加分，有一项★号指标负偏离做废标处理。有一项▲号指标负偏离扣3分；非★、▲号指标每负偏离一项扣1分，扣完为止）

3、所投产品的质量评价及产品配置与功能先进性(10分)

由评委根据所投产品的品牌质量、产品配置与功能先进性等方面进行评审，具体打分点如下：

3.1、产品配置综合评价（5分）；
评委根据响应文件提供的佐证材料进行评审，投标产品配置优于招标文件要求得5分，投标产品配置符合招标文件要求的得2.5分，投标产品配置部分基本符合招标文件要求的得1分。

3.2、产品功能评价（5分）；
评委综合评审投标产品功能优于招标文件要求得5分，投标产品功能符合招标文件要求的得2.5分，投标产品功能部分基本符合招标文件要求的得1分。
4、 服务：20分
4.1设备到货、安装、调试方案（5分）
横向比较投标人设备到货运输、安装、调试方案，内容科学合理、完整、切实可行的得5分；内容不完整、科学性欠合理、可行性欠妥的得2.5分；未提供服务方案的不得分。
4.2 人员培训方案（5分）
横向比较投标人提供人员操作培训、维修保养培训、以及相关科研教育等进阶培训、学习会议方案，内容科学合理、完整、切实可行的得5分；内容不完整、科学性欠合理、可行性欠妥的得2.5分；未提供服务方案的不得分。
4.3、售后服务实施响应 (5分)
根据投标人质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、本地化服务方案（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容，内容科学合理、完整、切实可行的得5分；内容不完整、科学性欠合理、可行性欠妥的得2.5分；未提供服务方案的不得分。
4.4、售后服务承诺书（5分）：

4.4.1投标人提供的售后服务承诺书需响应招标文件要求的免费质保期，满足得2分，不满足不得分，超过1年加1分，最多得3分。

4.4.2设备维保承诺加盖制造厂商或厂家授权售后机构公章（原件），得2分，否则不得分。
5、业绩：5分

（以投标人提供自2019年起，投标同型号项目的合同复印件为准。有一份得1分，最多得5分）

	35.
	领取中标通知书时，中标人需按中标总金额向招标代理机构一次性交付中标服务费（收费标准为1980号文（货物）），中标服务费在中招联合招标采购平台:http://www.365trade.com.cn上支付。


第五章  合同专用条款

下述关于要采购的货物的具体资料是对招标文件第一册第二章合同通用条款的主要内容的具体补充和修改，如果与招标文件第一册第二章有矛盾的话，应以本资料表为准。

	条款号
	内                     容

	1.1
	买方：南京市儿童医院

	1.2
	卖方：待定。


	1.3
	检验方：买方和/或买方委托的监理单位及有关管理部门

	1.4
	工作现场：南京市儿童医院

	1.14
	合同货币：人民币

	2.1
	合同范围：

（1） 提供合同货物全套主机、辅机、选配件及安装调试、检测、土建配合等设备和服务的价格均须包含在投标总价中。

（2） 提供保证货物在质保期内正常运行所需的随机备品备件、易损件。

（3） 提供安装和维护所需的专用工具；

（4） 负责运输（包括上、下力）；

（5） 负责安装；

（6） 负责调试，直至通过验收（含取证）并交付买方使用；

（7） 负责对买方、最终用户操作、维修人员在项目所在地进行业务培训，请投标人自报可以提供业务培训的人数及天数，并达到能熟练操作并能排除常见故障的标准；费用须包含在投标总价中，如免费也请注明。

（8） 提供合同货物安装及日常运行维护所需的全部技术文件（含软件），详见8.1条款。 

（10）提供优质的“三包”售后服务：

1）维修或更换有缺陷的货物或部件的响应时间：2小时；维修或更换有缺陷的货物或部件的期限：24小时。

2）质保期内发生的零部件不正常的磨损，或产成品质量不符合生产工艺要求，或非人为原因而损坏、失效的零部件、电子元器件和易损件，卖方须免费提供服务；并更换上述零部件、电子元器件、备品备件和易损件。

3）及时提供合同货物使用和维护方面的最新技术信息和资料。

4）卖方在买方工地安装、调试期间，一切费用由卖方自理。

说明：如第六章货物需求一览表和技术规格有特殊要求，以其要求为准；如卖方提供的上述合同范围中所包含的伴随服务为有偿服务，则所需费用应列明，并包含在投标总价内。

	2.2
	合同货物的原产地：待定

合同货物的制造商：待定

	3.1
	合同总价：待定。

	4.1
	付款方式：
设备到货，安装验收，正常运行30天后，首付合同总价90%，正常运行一年后付清10%尾款。

	5.1 
	履约保证金：不适用

	6.1
	卖方需提供货物大约净重、总毛量、总体积等技术资料

	6.2
	项目完成条件及时限：详见第六章

投标人应在“投标报价汇总表”中详细说明“合同签订后货到项目现场的天数（日历日）”，及“接到买方的安装通知后所需完成安装调试、并通过买方及有关部门验收后交付使用的天数（日历日）”。

	6.3

	装运地点：待定

	6.4
	卸货地点：工地现场

	6.5
	发运前7天。

	6.8
	卖方未能按照合同规定的交货期交货，每逾期一周卖方应按逾期货物/服务总价的5‰向买方支付滞纳金，逾期不足一周的按一周计算。违约金可以从任何一笔应付款中扣除。如逾期时间超过6周仍未能交付全部或部分货物/服务，在不妨碍买方其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分的终止合同，并向卖方索赔。

	8.1
	1）投标时提供注明货物型号规格和主要技术性能参数，经正式印刷的产品样本（非电脑打印版）。

2）签订合同后7天内提供货物安装图和预埋件图(如果有)。

3）交货时随货物提供（应包括但不仅限于以下内容）：基础图、操作使用说明书，电路图，控制系统原理图，维修保养图册，零部件、辅机、选配件及外购件图册，备品备件及专用工具、易损件清单；装箱单。

4）进口货物或部件的原产地证明、报关证明、完税证明、商检证明及编号、质量合格证书、出厂前检测报告等资料。

5）对买方人员进行操作和维护培训的技术资料。（一式五份）

6）外购件使用说明书，产品合格书证，产品安全合格证明等。

7）货物控制系统的编程方式，正常运行的管理软件、升级软件及专用磁卡等；以及其他技术文件及电子文档。

8）投标人应随投标文件提供所投货物验收方案软件或资料（含软盘），并保证买方通过业主及买方监理验收。 

9）协助买方进行所投货物的验收，提供所需专用检测仪器。

上述资料和文件除有特别说明外需提供一式五份。

	10.3
	（1） 货物验收标准：

1） 招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求；

2） 与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；

3） 卖方随投标文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一。

4） 卖方在澄清投标文件时作出的承诺，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一。

（2） 货物性能考核指标：

不得低于上述货物验收标准中的指标。具体指标签订合同时根据招标文件和投标文件确定。

	增加10.7
	货物及系统调试：

卖方应派有经验、有资格的人员（应有证明文件）及时对货物及全系统进行调试。若在合同规定的日期前未完成调试，或买方对调试情况不满意，则买方有权要求货物原制造厂派员前来调试，卖方不得拒绝，所发生的费用由卖方承担。

	11.5
	质量保证期：
第一包：3年（包含主机和镜子）
第二包：3年
第三包：整机质保3年
第四包：

1、整机质保5年（含探头）
2、终身免费上门服务承诺；
3、故障2小时内响应， 24小时内解决；
4、如果48小时内不能修复，免费提供备用机。

	增加11.6
	卖方所供货物要求实行终身维保；卖方应提供货物最低使用年限，在此期间内，不应发生非人为操作原因的重大故障，否则买方有权追溯卖方的责任。

	12.1
	根据卖方违约的程度，买方有权采取A、B、C、D、E五种救济方式中的任何一种或几种。

	12.3
	卖方收到买方索赔要求后14天内给予回复。

	13.3
	6个月。

	14.1
	卖方未能履行合同项下任何其它义务(细微义务除外)，并且在收到买方违约通知后14天内仍未对其违约行为作出补救。

	增加14.1D
	未得到买方许可，擅自将本合同货物或服务分包给其他单位。

	14.4
	卖方应双倍返还买方已支付的货款（包括定金）。

	增加14.5
	买方违约责任：

（１）中途废止合同，卖方不退还买方已支付的货款或定金。
（２）未按合同规定的时间和要求向卖方提供技术资料、图纸等，及汇付货款，卖方交货时间顺延。

	15.1
	因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，合同任何一方有权将争议提交买方所在地仲裁机构或提交买方所在地法院判决。

	17.1
	合同生效：本合同自买卖双方授权代表签字并加盖公章或合同章后生效。


 第六章  货物需求一览表和技术规格
一、货物需求一览表
	包号
	设备名称
	数量
	交货期
	到货地点

	1
	电子鼻咽喉镜系统
	1套
	合同签订后15个工作日
	南京市儿童医院指定地点

	2
	口腔锥体束CT
	1台
	合同签订后两周
	南京市儿童医院指定地点

	3
	液相色谱串联三重四级杆质谱联用仪
	1台
	合同签订后二个月内
	南京市儿童医院指定地点

	4
	多普勒超声诊断仪
	1套
	合同签订后60天内
	南京市儿童医院指定地点


注：所有投标人投标时须提供服务承诺，（格式自拟）：

（1）投标系统、投标产品能免费与南京市儿童医院集成平台对接。

（2）如果接入第三方系统产生费用，该费用由中标人承担。
2、 技术规格
(★参数不允许负偏离。▲参数需要提供技术支撑材料（技术支撑材料为医疗器械注册证、或加盖厂家公章的产品白皮书（原件）、或第三方出具的产品检测报告），并在技术响应表中标注对应支撑材料的内容在投标文件中的页码，未提供证明材料的视为负偏离。) 
第一包：电子鼻咽喉镜系统
一.技术需求：
	序号
	技术要求

	一
	影像处理系统  

	★1
	主机光源一体化设计，兼容同品牌电子鼻咽喉镜、电子支气管镜、电子胃肠镜

	★2
	HD专业级高清CCD，全数字信号，分辨率：≥1920×1080 

	3
	开放式升级平台，可无限次升级，增加功能

	4
	智能景深预测及补光功能

	5
	智能图像轮廓增强

	6
	智能图像降噪功能

	★7
	提供多组标准USB接口，可直接存储镜下图片及相关病人数据

	8
	提供网络接口，可与院内网络连接

	9
	图像多级放大功能，整体/部分放大

	10
	图像冻结后出现活动小画面，并可变换位置

	11
	电器接口锁定装置，保证连接安全

	12
	氙灯冷光源≥150W

	13
	峰值、平均测光方式，自动、手动调光方式

	14
	自动白平衡及多档颜色调节功能，颜色数据自动记忆

	15
	DVI-D数字图像输出接口

	16
	多种、多组常规输出方式RGBS、Y/C、VIDEO

	二
	超细诊断型电子鼻咽喉镜 

	1
	视野角≥80度，                   

	2
	景深3mm-50mm       

	3
	弯曲角度：上≥130度，下≥130度                                      

	▲4
	先端部外径≤2.4mm                                                

	▲5
	插入部外径≤2.9mm                                                                                                                    

	6
	工作长度≥300mm,

	7
	全长≥500mm

	▲8
	可旋转插口，PVE接口可180度旋转，内镜操作灵活，减轻医生疲劳及减少导光外管扭伤的机会

	9
	全浸泡消毒，全密封式防水设计，简化消毒程序

	10
	人体工程学设计，提高医生使用内镜的优越的插入性

	三
	高清液晶监视器 

	1
	屏幕尺寸≥21英寸

	2
	分辨率≥1920×1080

	3
	提供DVI-D接口以便兼容数字和模拟视频信号

	4
	具备无信号自动待机功能

	四
	电子内窥镜专用台车

	1
	提供监视器吊臂，方便调整监视器观看角度

	五
	提供国产高清图文工作站


二．配置清单（投标人应提供包括但不仅限于以下有要求的配置）

	产品名称
	数量

	高清图像处理器（含氙灯冷光源）
	1

	超细诊断型电子鼻咽喉内镜
	1

	21寸高清液晶监视器
	1

	原装专用台车
	1

	测漏器
	1

	国产高清图文工作站
	1


第二包：口腔锥体束CT
一、主要用途： 

用于医院口腔科 X 射线诊断，要求有先进的性能和全面的功能，操作简便。用于口腔颌 面外科对于颌骨外伤检查与诊断，种植牙手术前后的诊断分析，口腔正畸科对牙颌畸形 的诊断与诊疗分析，口腔内科、颞颌关节和鼻旁窦诊断分析。 

二、总体要求： 

1 本次采购机型的头颅侧位系统左右位置可根据场地要求任意选择

三、技术参数：

1、高频直流发生器，最高频率140kHz；

2、曝光模式：脉冲式曝光

3、X光球管焦点≤0.6×0.6mm；

4、管电压：最高管电压≥90Kv；

5、球管电流：≥13mA；

6、发生器最大功率1400W

7、阳极工作功率≥1700W

8、X射线管组件最大热容量≥385KJ

9、具备低剂量、标准分辨率、高分辨率、根管分辨率，方便特殊患者选择

▲1）低剂量模式：CBCT曝光DAP剂量仅32~138mGycm2

10、头颅位/全景位

1）图像体素尺寸：100μm×100μm
2）深度灰阶：≥13bit

3）全景最短扫描时间≤ 3s

4）头颅图像水平区域可调节

11、3D模式

1）探测器：CMOS平板探测器

2）图像体素：0.085mm、0.2mm、0.3mm不少于三种

3）扫描时间：最短曝光时间≤5s

▲12、一次成像视窗宽度大小≥14.5cm，高度大小≥7.5cm；（非拼接）

13、机架结构 

1）开放式机架结构，具备头颅侧位系统 

▲2）需配备三块独立的平板探测器，即3D、全景和头颅拍摄时分别用独立的探测器进行拍摄

3）头颅侧位系统和 CT 端均具备多处控制面板，控制机架整体电动升降 

4）通过彩色控制面板可实现感兴趣区的可视化自由设定

14、定位要求：

▲1）具备常规颌托支架，下颌托（带电动升降功能）

2）提供“五点固定”功能：三点式头架，曲面镜，三定位激光线，使定位更加快速准确；

3）可翻转式镜面设计，操作人员和患者能够同时清晰的多角度观察激光线定位； 

4）3D扫描方式单次360 度全角度扫描，可获取更全面的数据，提供高清晰的成像质量；

15、有根管模式和防伪影模式，根管模式下最小体素可达0.085mm，防伪影功能可去除种植牙、根管填充物等金属物体对3D图像产生的影响。

16、专业第三方影像处理软件 

1）可记录疾病人信息，测量长度、角度、面积、以及放大功能。

2）可在图像加注信息并用指示箭头标识 ；具有插入界面功能，导入电子病历和图像。

3）符合 DICOM3.0 标准，可以和 PACS、RIS 系统相连，可以和 DICOM 打印机相连

17、其他软件 

1）种植体模拟植入，种植导板输出和加工，丰富的种植体库 

2）牙体，牙周，外科，正颌面部，应用软件

18、拍片工作站电脑

1）CPU≥i7或者更高，内存≥16G及以上，硬盘≥1TB
第三包：液相色谱串联三重四级杆质谱联用仪
一.主要技术规格及系统概述：

1 离子源技术
1.1 离子源类型：标配电喷雾离子源（ESI源）和大气压化学电离源（APCI源），非复合源；
1.2 离子源性能：
1.2.1常温喷雾设计，先喷雾后加热，保障喷雾气流稳定性；另有辅助气加热聚焦，提高离子化效率；

1.2.2正交喷雾离子垂直引入，提高系统抗污染能力。

1.2.3 ESI源与APCI源，独立工作，互不干扰。
1.2.4切换ESI源与APCI源：插拔式更换离子源喷针，方便快速，无需更换电缆线、无需卸真空、无需调整气路。

▲1.2.5离子源辅助气设计：离子源内标配两路加热雾化气，温度可至750℃以上。（需提供仪器操作软件截图证明文件）。
1.2.6离子源最大耐受流速： 100％水相，至少3ml/min，无需分流。
▲1.2.7采用文丘里泵主动排放废气装置，带动离子源内溶剂气体排放（提供实物设计图），防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，降低离子源的记忆效应和污染，废气排放口位于喷雾正下方，利于中性分子等污染物及时顺利排出，降低离子源的日常维护频率（提供证明材料）。
1.3离子源真空接口技术：
▲1.3.1离子源接口要求采用带气帘气技术的不锈钢一级锥孔结构，而非二级锥孔设计，降低源内裂解和离子利用率不稳定的不利影响，且不含毛细管（半径<1mm）设计装置, 防止样品冷凝而导致的堵塞。维护简单，无需卸真空，使用成本低（提供该部件设计图）
1.3.2离子接口清洗维护：无需卸真空，无需借助拆卸工具。
2 质量分析系统
2.1 质量分析器：三重四级杆质谱质量分析系统

▲2.2 Q0离子引入：预四极杆设计，高压离子聚焦，压力达8mtorr，以确保最佳的离子聚焦效果和离子传输效率。

2.3 离子导向结构：离子导向部分采用不锈钢一体化的离子导入结构设计，基于射频（RF）聚焦离子技术进行离子聚焦，确保最佳的离子聚焦效果和离子传输效率，捕获更多的离子，保障复杂基质中目标物出色的灵敏度，清洗维护简便，避免因使用离子透镜、离子漏斗结构带来繁琐的清洗步骤，降低工作效率。
2.4四级杆材质：采用陶瓷镀金的圆杆，热胀系数小，离子传输稳定。
2.5碰撞室技术：
▲ 2.5.1弯曲碰撞室：180°U型弯曲线性加速高压聚焦的不对称平行四级杆碰撞室设计，而非六级杆碰撞室和环形电极序列碰撞室设计，实现对多目标物检测时零交叉污染。（提供相关证明材料）

2.5.2高通量定量能力：一次进样，可同时实现至少300 种化合物的 MRM 定量分析，有效消除“交叉污染”，保证高通量分析能力。
▲ 2.5.3气源要求：氮气，无需额外气源。
2.6质量范围m/z：5-2000amu。

2.7质量稳定性：优于0.1amu/24小时，四级杆无需加热温控。

2.8质量准确度：优于 0.01%（全质量范围）。

2.9定量范围：6个数量级

2.10定量灵敏度：

2.10.1 甾体激素代谢通路，血浆中醛固酮检测，离心去除蛋白后，直接进样，LLOQ≤0.1ppb。

2.10.2人体血清基质中雌激素酮（E1）定量限≤ 0.05ppb。

2.11碰撞室最小离子驻留时间Dwell Time: 1ms，且dwell time低至2ms时，灵敏度不损失。提供多菌灵在2ms和10ms的驻留时间时，灵敏度不损失的数据证明。
2.12扫描速度：≥12000 Da/sec。

2.13扫描功能：全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、选择反应串联质谱扫描(SRM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描：（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）、混合扫描（Mixed Scan Mode）、正/负离子快速切换扫描。

3检测器技术：

▲3.1电子倍增管技术，非光电倍增管技术，无正负离子歧视效应，长时间使用寿命，保障长期数据稳定性。
3.2脉冲计数式检测器，保障低浓度检测限的数据重现性。

4 真空系统：械泵和分子涡轮泵组成，离子源区和质量分析区形成差分抽气系统，自动断电保护功能.

5工作站（软件与硬件）：
5.1软件系统基本特点：Windows操作平台。质谱系统软件能对整套系统进行控制, 进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析、建立数据库功能，谱库检索功能，GLP认证、自动校正和全自动分析功能。全自动定量软件等。
5.2戴尔电脑工作站：双核3.0G CPU，内存6GB以上，2×1TB硬盘以上，DVD-RW，23″液晶显示器

▲6该仪器必须有中华人民共和国医疗器械注册证，且在有效期内。
7超高效液相部分：

7.1二元高压泵：

7.1.1流速范围： 0.0001-5.0000ml/min

7.1.2最高耐受压力：＞9500psi

7.1.3流速准确性：±1.0 %

7.2带温控的自动进样器：

7.2.1样品容量： 100个2.0ml 样品瓶以上

7.2.2进样量重现性： 0.5% RSD以下

7.2.3进样量准确性：±1% 以内

7.2.4交叉污染: 0.0015 % 以下

7.3柱温箱：温度设定范围:室温+10(C-85(C

第四包：多普勒超声诊断仪
一、设备全称：多普勒超声诊断仪
二、数量：壹台
三、设备用途说明：要求原厂原装，用于腹部、浅表、外周血管、小器官、微创介入等方面的临床超声诊断及科研。
四、主要规格及系统概述：
4.1、
彩色多普勒超声波诊断仪主机系统：
▲4.1.1、
≥21.5英寸液晶监视器，万向关节臂，全方位可调；监视器面板具备一触式背景照明系统。
4.1.2、
操作面板具备≥8.9英寸彩色液晶触摸控制屏。
4.1.3、
全数字化超声平台，全数字多路波束形成器，具备动态可变孔径，A/D≥16bit。
4.1.4、
二维灰阶成像单元及M型显像单元。
4.1.5、
彩色多普勒血流成像。
4.1.6、
频谱多普勒 （脉冲波及连续波） 显示及分析单元。
4.1.7、
实时自动多普勒包络测量功能。
4.1.8、
图像一键优化技术，作用于2D及Doppler，自动调节增益,标尺等参数。
4.1.9、
组织谐波成像技术，可应用于全身扫查应用，即凸阵、高频、线阵、相控阵等探头
≥6波段谐波可视可调。
▲4.1.10、
梯形扩展成像技术，增大扫查视野，包括左右扩展和远端凸型拓展，应用于线阵探头，最大扩展角度≥56度。
4.1.11、
声束偏转扫描技术，偏转发射声束，优化神经、血管扫描，亦可应用于针尖增强显像，多级可视偏转。
4.1.12、
宽景成像技术，可应用于灰阶、彩色及能量多普勒宽景成像，配备缩放功能和测量计算。可应用于腹部、高频、腔内等探头。
4.1.13、
高清实时放大成像，具备冻结或实时多级放大功能，最大级别≥32倍。
4.1.14、
编码脉冲成像，根据不同检查深度，均衡发射脉冲频率，提高穿透性。
4.1.15、
灰阶动态压缩成像技术，对每帧图像的每个像素点的灰阶值及分布情况，自动优化调整灰阶的动态范围，提高图像的对比分辨率，提高“等回声”结构显示及病灶检出率。
4.1.16、
智能斑点噪声去除技术，包括智能声束调整、信号斑点噪声抑制、像素优化调整等多种提升成像质量的技术，作用每个像素,消除了图像的斑点和噪声。
▲4.1.17、
实时多声束空间复合成像技术，作用于探头发射及接收，多角度可调，可联合彩色模式、斑点噪声制技术、谐波技术及凸型扩展等技术应用，可达≥15条扫描线。
4.1.18、
方向性精细血流成像，采集血流背向散射信号，特别是针对微细血流，具有超强的血流多普勒信号灵敏度。
4.1.19、
HD高清血流成像，应用双多普勒发射接收技术，提高血流信号的敏感性及空间分辨率有别于常规的彩色多普勒和方向性能量图功能，有独立按键执行此功能。
▲4.1.20、
微血管增强显像技术（珊瑚成像），不同于彩色多普勒及能量多普勒技术，在有效保证帧频的前提下，去除背景噪声，降低周边强回声结构信息干扰，保证清晰可视细小血管和极低速血流，动态观察极低速组织血流灌注具备≥5种成像方式显示。

4.1.21、
造影成像功能

4.1.21.1、通过对发射脉冲频带及能量的精确双控制（超声主机屏幕可视MI机械指数和DP原始声压），使脉冲信号最佳匹配造影剂微泡的非线性响应，从而获得纯净、丰富的、超强的造影剂回波信号。

4.1.21.2、可用于腹部、高频、心脏、腔内、容积及术中等探头实时造影，具有造影双幅动态显示和一键转换调节功能，造影动态图像连续长时间不间断采集。

4.1.21.3、具有低MI实时灌注成像和高MI造影成像。

4.1.21.4、非相关造影匹配成像，利用瞬时爆破造影剂气泡的最强回波信号, 利用非相关法,提取造影回波中的基波, 次谐波, 二次谐波, 超谐波信号, 进行造影成像. 这样的效果可以大大提高造影的对比, 用于肝脏转移性病变的检查和治疗中效果评估等。

4.1.21.5、超声造影剂时间强度定量分析技术,可以对造影剂峰值强度、灌注曲线下面积、到达灌注峰值时间等多参数进行定量分析评估。

4.1.21.6、超声造影参数成像，高级的超声造影定量分析工具，采用彩色编码、立体拓扑、曲线等多种模式，进行全身（心脏、腹部、高频、腔内等）造影剂多参数定量分析。
4.1.22、  弹性成像功能

4.1.22.1、利用非相干的射频信号频谱应变评估法，分析肿瘤或其他病变区域与周围正常组织间弹性系数的差异、在外部压力作用下产生应变大小的不同，以黑白、伪彩或彩色编码的方式显示，来判别病变组织的弹性大小，从而实现临床应用中的鉴别诊断。

4.1.22.2、可应用于腹部、高频、腔内（包括双平面腔内）及术中探头，具备乳腺、甲状腺、前列腺、肝脏等全方面应用领域。

4.1.22.3、具备多种常规定量参数，如面积比、硬度、硬度偏离度及直方图频数等。

4.1.23    可选融合导航功能

4.1.23.1、利用空间磁定位系统，采用高速计算机数据分析，将超声图像与第二影像立体数据（CT/MR/PET）进行融合，实现实时对照诊断、精准导航和微创治疗。

4.1.23.2、图像融合模式(fusion imaging)，具有实时超声图像（US）与第二影像（CT/MRI/PET/Volume-US）融合，包括实时超声图像与容积超声图像/容积超声造影图像融合。

4.1.23.3、图像融合模式(fusion imaging)，具有实时超声图像（US）与其它影像（CT/MRI/PET/Volume-US）中任意二者融合即三影像进行融合。

4.1.23.4、图像融合方法，包括单平面定标法、体内标记定标法、体表标记定标法及单点对位法四种定位方法。单点对位法，即取平面上的某一个点，智能对位功能和智能空间体位运动补偿功能，快速高精度完成对位。

4.1.23.5、具有系统纠错反馈系统，确保融合对位误差小于5mm。

4.1.23.6、具备系统精准测试功能，穿刺或消融进针前，可通过系统精准测试功能，进一步确保治疗的精确性。该功能包含三种精准矫正。1,磁定位笔校正2,探头校正3,穿刺针校正。

4.1.24、 可选超声激光消融系统

4.1.24.1、一体化集成高端超声诊断和激光热消融为一体的仪器。以微创技术为平台，通过激光短时间内（通常几分钟）达到原位杀死细胞、灭活瘤体组织的目的。

4.1.24.2、激光消融治疗采用4个独立通道的固态激光激励源，发射波长为1064nm ±10nm、光束宽度为0.3mm Nd:Yag（掺钕钇铝石榴石）激光。

4.1.24.3、激光引导系统，包含了探头匹配引导槽及软件引导系统，用于最好的匹配治疗不同类型的病灶，主要用于甲状腺、肝脏等领域。该软件引导系统，在超声主机显示器上显示多根进针引导线，可根据不同病灶的大小和形状，预设定最佳的进针（光纤）路径和位置。

4.1.24.4、一次性光纤套件，光纤套件包含21G高回声穿刺套管针、平头光纤、标准SMA905光纤连接器以及为操作者更好的识别光纤的彩色和型号认证连接器。光纤种类的选择取决于目标治疗组织。

4.2、
测量与分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)
4.2.1、
一般测量
4.2.2、
妇、产科测量
4.2.3、
心脏功能测量
4.2.4、
多普勒血流测量与分析
4.2.5、
外周血管测量与分析
4.2.6、
泌尿科测量与分析
4.2.7、
自动多普勒血流测量与分析
4.3、
图像存储与(电影)回放重现单元
4.4、
信号输入/输出：
4.4.1、
输入信号：VCR、外部复合视频或SVHS。
4.4.2、
输出信号：RGB、彩色视频、SVHS、内置以太网、RS232接口。
4.4.3、
参考信号：心电、心音、脉搏波、心电触发。
4.5、
数据连通性：
4.5.1、
医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用。
4.5.2、
无线数据传输系统。 
4.6、
图像管理与记录装置：
4.6.1、
超声图像存档与病案管理系统。
4.6.2、
硬盘≥500GB。
4.6.3、
一体化原始数据的简帖版(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像。
4.6.4、
以往图像与当前图像同屏对比显示。
4.6.5、
内置CD－RW / DVD –RW。
4.6.6、
系统内置≥10个USB接口（不含扩展接口），可将图像储存U盘、移动硬盘或者其它USB装置 。
4.6.7、
自定义的客户报告系统。
五、
技术参数：
5.1、
系统通用功能：
5.1.1、
监视器：≥21.5英寸液晶监视器，万向关节臂，全方位可调；监视器面板具备一触式背景照明系统。
5.1.2、
操作面板具有独立的≥8.9英寸彩色液晶触摸控制屏。
5.1.3、
系统发射与接收通道数 ≥ 114680；动态范围≥250db。
5.1.4、
操作控制台可上下左右调节。
5.1.5、
探头接口：≥4个已激活探头接口，并可互换通用（不含CW接口）。
5.1.6、
预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。
5.2、
探头规格：
5.2.1、 
性能：单晶体及有源面阵超宽频带变频探头，可视可调二维中心频率≥5种，谐波中心频率≥6种。
5.2.2、
类型：电子相控阵，电子凸阵，电子线阵。
▲5.2.3、
探头频率工作范围：1-22Mhz。
5.2.4、
阵元：线阵探头有效阵元数≥192阵元；凸阵探头有效阵元数≥192阵元。
5.2.5、
B/D兼用：相控阵B/PWD及B/CWD；线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD。
▲5.2.6、
腹部凸阵：阵元单晶体材质，超声频率：1-8MHz；
5.2.7、
小器官高频：超声频率：4－15MHz，彩色模式≥6变频（不含谐波）；
▲5.2.8、  专用血管（造影）探头:超声频率：3－11MHz；
5.2.9、
超高频探头：超声频率：6－18MHz；
5.2.10、
可选双平面腔内探头：凸阵频率3-13MHz，线阵频率3-13MHz，最大扫描角度200度。
5.2.7、
可选配多种穿刺导向装置。
5.3、
二维灰阶显像主要参数：
5.3.1、
发射声束聚焦：发射≥8段。
5.3.2、
扫描线密度≥512超声线。
▲5.3.3、
最大扫描深度≥43cm。
5.3.4、
回放重现：灰阶图像回放≥2048幅, 电影回放≥60秒。
5.4、
频谱多普勒：
5.4.1、
显示方式：脉冲、连续、 高脉冲重复频率。
5.4.2、
最大测量速度：PWD≥±7.6m/s, CWD≥30m/s。
5.4.3、
最低测量速度：PW≤1.0mm/s(非噪声信号)。
▲5.4.4、
取样宽度及位置：0.5－24mm逐级调节。
5.4.5、
滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择。
5.4.6、
零位移动：≥8级。
5.4.7、
显示控制：反转显示（左右，上下），零移位，B-刷新（手控，时间，ECG同步），D扩展，B/D扩展，局放及移位。
5.5、
彩色多普勒：
5.5.1、
显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。
5.5.2、
二维/彩色血流/频谱多谱勒实时三同步。
5.5.3、
彩色增强功能：组织多普勒成像，能量图，精细血流成像，高清血流成像。
5.5.4、
显示取样框调整：线阵扫描感兴趣图像范围：±30°。
5.5.5、
彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm。
5.5.6、
彩色显示速度:最低血流速度≤1mm/s(非噪声信号)，最高速度≥5.54M/S。
5.6、
超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调。


