南京市妇幼保健院

3.0MRI系统

设备机电产品采购

国际竞争性招标文件

招标编号：0675-234JOC103582

- 第二册

- 招标代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

2023年8月

目   录

第五章  投标邀请

第六章  投标资料表

第七章  合同专用条款

第八章  货物需求一览表及技术规格

第五章

投标邀请

投标邀请

江苏海外集团国际工程咨询有限公司受招标人委托对下列产品及服务进行国际公开招标，于2023年9月1日在中国国际招标网公告。 本次招标采用传统招标方式，现邀请合格投标人参加投标。

一、招标条件

项目概况：3.0MRI系统

资金到位或资金来源落实情况：已落实

项目已具备招标条件的说明：已具备

二、招标内容：

招标项目编号：0675-234JOC103582

招标项目名称：3.0MRI系统

项目实施地点：南京市妇幼保健院丁家庄院区

招标产品列表(主要设备)：

包号; 产品名称; 数量; 简要技术规格; 是否接受进口产品; 最高限价. 1; 3.0MRI系统; 1套; 磁场强度:3.0T 磁场类型:超导; 是; 2000万元.

三、投标人资格要求

是否接受联合体投标：不接受

未领购招标文件是否可以参加投标：不可以 招标文件中要求的其它资格证明文件： 1、各种资质证书（复印件）：如营业执照副本、经营许可证（投标人是中华人民共和国境内的须提供）。 2、按招标文件第一册第四章投标文件格式要求提供的资格证明文件 3、若投标人不是投标产品制造商的，投标人必须具有下列授权文件之一 1）制造商出具的授权函正本； 2）制造商的国内控股子公司出具的授权函正本； 3）制造商对授权的区域代理商出具的授权函复印件及该区域代理商出具的授权函（专项授权书需正本，非专项授权书正本备查） 4）投标人取得的产品代理证书复印件（正本备查）。 4、投标人开户行三个月内开具的资信证明原件或该原件的复印件。

四、招标文件的获取

1 凡有意参加投标者，请于2023年9月1日9时至2023年9月13日17时每天9:00—11:00，13:30—17:00 (北京时间，节假日除外，下同)，登陆中招联合招标采购平台购买并下载电子招标文件。下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成购买操作，否则将无法保证获取电子招标文件。

2 招标文件每套售价500元，交易平台服务费200元，售后不退。

3下载者登陆平台前，须前往中招联合招标采购平台:http://www.365trade.com.cn/免费注册（平台仅对供应商注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查）；注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的招标项目。

4下载者需要发票的，须通过平台填写“开票申请”；招标文件费用发票由招标代理机构出具电子发票；平台下载费发票由平台公司出具电子发票，联系平台公司领取。

5平台公司咨询电话为：010-86397110；平台将确保下载者的购买信息在开标前对平台公司有关工作人员保密；如下载者主动与平台公司工作人员联系咨询事宜，则视为下载者主动放弃信息保密的权利，平台公司将不承担任何责任。

五、投标文件接收信息：

投标文件接收时间：2023年9月27日上午8:30

投标文件接收截止时间：2023年9月27日上午9:00

投标文件接收地点：南京莫愁路天妃巷123号2号楼201室

六、投标人在投标前需在中国国际招标网上完成注册。评标结果将在中国国际招标网公示。

七、联系方式

招标人：南京市妇幼保健院 联系人：谭老师 电话：025-52226143 地址：南京莫愁路天妃巷123号

招标代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系人：金昕、谢影

联系方式 ：电话：025-84795965 传真：025-84795981

第六章

投标资料表

投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说明 |  |
| 增加 | 本次招标活动受《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》（商务部2014年第1号令）的约束。 |
| 1.1 | 招标人名称：南京市妇幼保健院 |
| 1.2 | 招标人：南京市妇幼保健院 联系人：谭老师 电话：025-52226143 地址：南京莫愁路天妃巷123号 |
| 1.2 | 招标代理机构名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼 电话：025-84795965 传真：025-84795981 电子邮箱：29624360@qq.com |
| Q | 注意：投标人必须于投标截止期前在中国国际招标网（www.chinabidding.com）成功注册。否则，投标人将不能进入招标程序，由此产生的后果将由投标人自行承担。 |
| 二、招标文件 |  |
| 6.1 | 各潜在投标人应在2023年9月15日17:00时前将需要澄清的问题以书面形式（须同时附电子文件）递交给招标代理 |
| 三、投标文件编制 |  |
| 8 | 投标语言：中文或英文。若以英文投标，投标人须同时提供3份中文投标文件，如有冲突，以中文为准。 |
| 10.3 | 本次招标不接受备选方案。 |
| 11.2 | 投标人应当根据招标文件要求和产品技术要求列出供货产品清单和分项报价。在实质性响应招标文件要求的前提下投标文件分项报价允许缺漏项的最大范围或比重为5%，如缺漏项超过允许的最大范围或比重，该投标将被视为实质性不满足招标文件要求，并将导致投标被否决。 |
| 11.5 | 投标报价采用其他货币的，以招标公告发布当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行投标货币对人民币的转换。 |
| 11.6.1 | 从中华人民共和国关境内提供的货物，其投标报价组成： （一）关境内制造的货物 - 报所供货物的EXW（出厂）价 - 报货物运至最终目的地(项目现场)的关境内运输、仓储、吊装、搬运、安装、调试、保险、进口环节税、报关港杂费、伴随服务费等项费用报合同资料表中列出的其他伴随服务的费用 （二）投标截止时间前已经进口的货物 - 报所供货物的仓库交货价 - 报货物运至最终目的地(项目现场)的关境内运输、仓储、吊装、搬运、安装、调试、保险、进口环节税、报关港杂费、伴随服务费等项费用 - 报合同资料表中列出的其他伴随服务的费用 |
| 11.6.2 | 从中华人民共和国关境外提供的货物，其投标报价组成： 用人民币货币报价 - 报所供货物DDP最终用户项目现场价，即包括运输、仓储、吊装、搬运、安装、调试、保险、进口环节税、报关港杂费、伴随服务费等项费用。完税后交至南京市妇幼保健院价。 投标报价中还需同时包含合同资料表中列出的其他伴随服务的费用（1、所有第八章中具体的技术规格及要求和配置；2、卖方安装调试费；3、卖方培训买方操作人员和维修技术人员的费用；4、保质期内维修及更换不能正常运转的同型号零件；5、报投标资料表中列出的其他伴随服务的费用） |
| ★11.10 | 招标机构和招标人不接受选择性报价或者具有附加条件的报价。 |
| 13.1 | 本次招标不接受联合体投标。 |
| 13.3.5） | 招标文件中要求的其它资格证明文件： 1、各种资质证书（复印件）：如营业执照副本、经营许可证（投标人是中华人民共和国境内的须提供）。 2、按招标文件第一册第四章投标文件格式要求提供的资格证明文件 3、若投标人不是投标产品制造商的，投标人必须具有下列授权文件之一 1）制造商出具的授权函正本； 2）制造商的国内控股子公司出具的授权函正本； 3）制造商对授权的区域代理商出具的授权函复印件及该区域代理商出具的授权函（专项授权书需正本，非专项授权书正本备查） 4）投标人取得的产品代理证书复印件（正本备查）。 4、投标人开户行三个月内开具的资信证明原件或该原件的复印件。 |
| 14.3（2） | 投标人须提供货物从买方验收合格后开始使用之日起与货物质保期一致的时间内，货物正常、连续地使用所必须的备件（含易损件）和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。 |
| 14.3（4） | 作为评判标准，投标人须随投标文件提供注明货物型号规格和主要技术性能参数的技术支持资料，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、检测机构出具的检测报告或制造商原厂的英文原文数据表（Data Sheet）（非电脑打印版）为准。 |
| 15.1 | 投标保证金金额：投标总价2% 投标保证金采用其他货币的，以招标公告发布当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行投标保证金货币对人民币的转换 |
| 15.3 | 投标保证金应用投标货币或招标机构可接受的货币，并采用下列任何一种形式： 1）由一家在中华人民共和国境内或境外信誉好的银行用招标文件提供的格式或招标机构接受的其它格式出具的银行保函（B/G）或不可撤销备用信用证(STANDBY L/C)，其有效期应与投标有效期一致。如果是银行保函（B/G），必须由中国银行江苏省分行转开；如果是不可撤销备用信用证(STANDBY L/C)，必须由中国银行江苏省分行保兑。所有银行费用由投标人承担。 2）由中华人民共和国境内信誉好的银行出具的银行汇票、本票、支票等。 3）电汇（投标保证金账号在中招联合招标采购平台:http://www.365trade.com.cn/上获取） 依法必须进行招标的项目的境内投标单位提交的投标保证金应当从其基本账户转出。 |
| 16.1 | 投标有效期期限：自开标之日起90天。 |
| 17.1 | 投标人应准备一份投标文件正本和5份副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本应为正本的复印件。若正本与副本不符，以正本为准。 投标人应另提供投标文件正本扫描件（PDF格式）的电子文档一份。以U盘形式和投标文件一并递交 |
| ★17.2 | 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由单位负责人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的《单位负责人授权书》附在投标文件中。除没有修改过的印刷文献外，投标文件的每一页都应由单位负责人或其授权代表用姓或首字母签字。 |
| 增加★17.4 | 招标文件中要求签字、盖章之处，不得用签名章、电子签章代替。 |
| 四、投标文件的递交 |  |
| 18.2 | 1)投标文件递交至：南京莫愁路天妃巷123号2号楼416室 |
|  | 2)项目名称：南京市妇幼保健院引进3.0MRI系统项目 招标邀请的标题和编号：0675-234JOC103582 在（2023年9月27日上午9:00（北京时间））之前不得启封 |
| 19.1 | 投标截止期：2023年9月27日上午9:00（北京时间） |
| 五、开标与评标 |  |
| 22.1 | 开标日期：2023年9月27日 时间：上午9:00（北京时间） 地点：南京莫愁路天妃巷123号2号楼201室 |
| 23.1 | 评标办法：最低评标价法 |
| 25. 1 | 评标货币：美元 为了便于评标和比较，如果投标价中有多种货币，以开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行投标货币对评标货币的转换以计算评标价格。 |
| 26.3 | 评标时，除报价之外，还要考虑量化以下因素： 1）、2）、3）、4）、8） |
| 26.4 .1 | 在中国境内所发生的内陆运费、保险费及其它伴随服务的费用 评标委员会将按照铁路/公路等交通部门、保险公司和/或其它有关机构发布的收费标准计算货物从出厂地/进口港运抵投标资料表所指明的项目现场所发生的内陆运输、保险及其它伴随服务的费用。为便于计算，投标人应在投标文件中提供估计的货物尺寸、装运重量和每个合同包的估计EXW价/CIF价/CIP价的价值。 |
| 26.4.2 | 交货期：见货物需求一览表 交货期的偏离 所选方案：2) ；调整用的百分比（%）：每推迟交货一周（不足一周按一周计算），评标价将增加其投标报价的百分之零点五(0.5%)，最多允许推迟交货四周（含四周），否则将导致废标。 |
| 26.4.3 | 付款条件的偏离 所选方案：2）；年利率：百分之六点五(6.5%) |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 所选方案：1）；投标人需报自货物最终验收合格后与货物质保期一致的时间内，货物正常、连续地运行 （或使用）所需的备品备件（含易损件）和专用工具清单及价格。 |
| 26.4.5 | 中国关境内的备件供应和售后服务设施：不适用。 |
| 26.4.6 | 投标设备的预计运行和维护费用：不适用 |
| 26.4.7 | 投标设备的性能和生产率：不适用 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： - 招标文件中加注星号（“★”）的为重要条款（参数），如不满足任一带星号（“★”）的条款（参数）将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。 - 招标文件中未加注星号（“★”）的为一般条款。对这些一般条款，投标文件每包中如有一项偏离超出了招标文件允许偏离的最大范围或达到招标文件允许偏离的最高项数（3项），将导致投标被否决。 - 每个一般技术条款（参数）的偏离加价为该设备投标价格的1%，投标文件中没有单独列出该设备分项报价的，评标价格调整时按投标总价计算。 - 投标分项报价表与技术规格偏离表必须严格按照招标文件的要求制作，如果未按照招标文件的要求制作，由此产生的投标被否决的风险由投标人承担。 |
| 六、授予合同 |  |
| 31.3 | 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，以及使用国外贷款、援助资金的项目以外项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36.1 | 招标服务费： 中标人须按以下标准和规定向招标机构交纳招标服务费： （1）以“中标通知书”中确定的中标总金额作为收费的计算基数。 （2）招标服务费为中标总金额的1.5%； （3）招标服务费币种与投标货币的币种相同，或以人民币支付（按开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行投标货币对人民币的转换）。 （4）招标服务费的交纳方式：可用本票、汇票、电汇、现金等付款方式(但对来自国外的付款,仅接受电汇或现金)。 (5) 如果中标人在收到中标通知书后起30天内未按上述规定交纳标服务费,则招标机构将没收其投标保证金。 |
| 增加 | 中标通知书发出后一周内，中标人向南京市南京公证处支付公证费500元人民币。 |
| 增加 | 特别提示： 投标人须仔细阅读招标文件第一册《投标人须知》中的有关规定，例如：9.投标文件构成；13.证明投标人合格和资格文件；15.投标保证金；17.投标文件的样式和签署，等等（不仅限此）。要求投标人按招标文件规定，做好自己的投标文件，否则将承担投标被否决的风险。 |

第七章

合同专用条款

合同专用条款

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1.1) | 卖方在签定合同前应向买方提供货物的详细配置清单，以便到货时验收。 |
| 1.1.3) | 提供合同货物全套主机、辅机和随机附件 |
| 1.1.7) | 买方名称：南京市妇幼保健院（最终用户：南京市妇幼保健院） 外贸代理公司名称：由甲方指定 |
| 1.1.8) | 卖方名称：待定 |
| 1.1.10) | 项目现场：最终用户指定安装现场装机机位。 |
| 4.1 | 本合同下交付的货物应符合招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求。如果招标文件技术规格书中没有提及适用标准，则应符合下列标准： 1）与合同货物制造及验收有关的最新有效版本的中华人民共和国国家标准； 或 2）经买方确认的，卖方随投标文件提供的，与合同货物制造及验收有关的，最新有效版本的货物制造国的官方标准；或 3）卖方随投标文件提供的货物验收大纲，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一； 4）卖方在澄请投标文件时作出的承诺，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一。 |
| 7.1 | 履约保证金金额：不适用 |
| 7.3 | 履约保证金形式：不适用 |
| 11.1.5) | 目的港：中国南京港 |
| 13 | - 货物随箱应有下列资料（一式二份） a:详细装箱单（每箱件一单） b:产品合格证及； c：随机备件清单； 2．卖方须向买方提供工作手册、维护手册（包括详细的技术资料、维修线路图、软件等）； 3．卖方须向买方提供货物的运行、安装使用环境要求、施工图纸及参数； 4．中标人在货物包装后，应立即将装箱单邮寄买方，一式二份。产品中如有外购配件也一并列入装箱单。办妥托运手续后，立即将有关情况告之。 |
| 16. | 伴随服务： - 卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求,施工图纸及参数(如果有)。 - 提供安装和维护所需的专用工具； - 负责运输（包括装车、运输和卸车）及运输保险； - 在交货前，制造商应对货物的技术性能参数，进行精确和全面的检测，并出具证明货物与投标文件中技术文件参数相符的检测报告。 - 卖方在交货时，须提供合同货物安装及日常运行维护所需的全部技术文件，应包括但不限于以下内容： - 操作使用说明书，电气线路图，控制系统原理图，维修保养图册，零部件、辅机、选配件及外购件图册，备品备件及专用工具、易损件清单；压缩空气管路布置图；装箱单。 - 货物的原产地证明、质量合格证书等资料。 - 对买方人员进行操作和维护培训的技术资料。 - 外购件使用说明书，产品合格书证等。 - 货物控制系统的编程方式，正常运行的管理软件、升级软件及专用磁卡等；以及其他技术文件及电子文档。 以上技术资料要求中英文对照，一式四份。 - 负责安装（包括货物就位、现场组装等）；在货物到达使用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供免费安装、调试等服务, 并试运行，技术指标合格后，出具验收报告。 - 设备安装后,医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准,验收手册和部分验收专用仪器,并承担相关费用。验收时如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应在15天内，按照院方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。 - 负责调试，直至通过买方及有关部门验收交付使用； - 免费负责买方的操作、维修人员参观培训，列出详细培训计划，提供使用和维修中文手册。 - 提供优质的“三包”售后服务和终身维保服务, 提供800全国免费电话。卖方在国内必须有售后服务机构和设施，能提供快捷的维修服务及备品备件供应，并配备受过专业培训的售后服务人员。 - 质保期内发生的零部件不正常的磨损，或产成品质量不符合生产工艺要求，或非人为原因而损坏、失效的零部件、电子元器件和易损件，发生上述情况不仅限于上述情况时，卖方须免费提供服务，并免费更换上述零部件、电子元器件、备品备件和易损件。 - 提供合同货物使用和维护方面的最新技术信息和资料。 - 若第八章货物需求一览表及技术规格中有另行规定，以其规定为准。 |
| 17.2 | 备品备件要求： 同《投标资料表》14.3（2）条。在与货物质保期一致的时间内，非人为原因损坏的情况下，买方实际所需备件超出该清单范围的部份，由卖方无偿提供。 为保证设备正常运行,卖方应在中国境内方便的地点设置备件库,存入所有必需的备件,并保证10年以上的供应期。 如果第八章货物需求一览表及技术规格中有特殊要求，以特殊要求为准。 |
| 18.2 | 货物的质量保证期： - ★1、整机免费质保期≥1年，验收时必须提供代理商承诺期限的原厂（或全国总代）质保保函，否则不予验收； - 提供出保后的整机年维保报价承诺，单独报价，不含在投标总价内。 3、终身维修，列出主要配件、易损件、耗材价格单。 鼓励投标人延长质量保证期，质保期每延长半年，其评标价将在其投标报价基础上减少0.5%，最多减少3% 。 4、若第八章货物需求一览表及技术规格中有另行规定，以其规定为准。 |
| 18.4 | 卖方不得以“密码”制约用户。如用户工作和维修需要，应无条件免费开放密码。 |
| 20.1 | 付款方法和条件： 合同签订支付合同价款的30%（预付款），发货后凭厂家发运通知支付合同价款的30%，货到安装验收合格后3个月内医院在收到合同全款发票后支付合同价款的30%（验收进度款）；正常使用一年后支付合同余款10%（尾款）。 |
| 21 | 价格：须写明合同总价和分项价格。 1）按照买方要求的“货物需求一览表”、“技术规格”及供货范围报价。 2）投标人应列出设备本体、辅机、备品备件及专用工具、技术文件分项价格。 3）专用磁卡、软件费用，如有偿提供，请将价格详细列出，并计入投标报价中。 4）随货物提供的备品备件及专用工具、易损件，请将名称、型号规格、功能、数量、单价详细列出，并计入投标报价中。 5）所供货物的各项伴随服务，如为有偿提供，则请将价格详细列出，计入投标报价中；如某项服务为免费，也请在投标报价中注明。否则评标时按漏项处理。 6）包装费、产地的运杂费及保险均包含在货物的总报价之中，由卖方承担。 7）若投标人能提供可增加货物功能的选配件,请将名称、型号规格、功能、数量、单价、制造商详细列出，不计入投标报价中，供买方参考。 8)如果维保服务卖方为有偿提供，则请在投标文件中分别报出每年的“大包”和“清包”的维保报务费用。 |
| 32.2 | 争端的解决： 中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）。仲裁地:上海 |
| 34 | 适用法律：中华人民共和国的法律 |
| 35 | 卖方通知送达地址：待定 |
| 36 | 互惠协议的标题是：“中华人民共和国政府和 政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 特别说明：对32、34、36条款的任何偏离都将视为非实质性响应招标文件要求。 中英文招标文件如有冲突，以中文为准。 |  |

第八章

货物需求一览表及

技术规格

- 货物需求一览表

| 包号 | 货 物 名 称 | 数 量 | 交 货 期 | 到货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.0MRI系统 | 1套 | 交货安装期（合同签订后）：≤90个日历天 | 南京市妇幼保健院指定地点 |

注：1.所有投标人投标时须提供售后服务承诺（鼓励投标人提供更加优质的售后服务，评标时将考虑此因素）

2.投标人还需提供以下书面承诺：

（1） 投标系统、投标产品能免费与医院集成平台对接。

（2 ）如果接入第三方系统产生费用，该费用由中标人承担。

（3） 供应商接受招标文件附件购销合同范本中一切条款。并接受按此合同范本签订购销合同。

- 技术规格（★、▲参数，需提供技术支撑材料）

一、技术条款（做响应偏离表，按实际响应）：

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磁体 |  |
| 1.1 | 磁场强度 | 3.0T |
| 1.2 | 中心共振频率 | ≧127MHz |
| 1.3 | 应用类型 | 全身通用型 |
| 1.4 | 磁场类型 | 超导 |
| 1.5 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽＋抗外界干扰屏蔽 |
| 1.6 | 匀场方式 | 主动匀场＋被动匀场＋动态匀场 |
| 1.7 | 超导匀场 | 提供 |
| 1.8 | 病人个性化匀场 | 提供 |
| 1.9 | 高级高序匀场 | 提供 |
| 1.10 | 匀场通道 | ≧36 |
| 1.11 | 匀场点数 | ≧1620 |
| 1.12 | 磁体材料 | 3.0T不锈钢专用磁体 |
| ★1.13 | 磁体长度（不含外壳） | ≧174cm |
| 1.14 | 磁体长度（含外壳） | ≦209cm |
| ★1.15 | 磁体内径（患者检查孔道内径） | ≧70cm |
| 1.16 | 患者检查孔道长度 | ≧130cm |
| 1.17 | 磁体为两端开放式设计 | 具备 |
| 1.18 | 磁体为对称式设计 | 具备 |
| ★1.19 | 磁体重量（含液氦） | ≧6.3吨 |
| 1.20 | 磁场稳定度 | ≦0.1ppm/h |
| 1.21 | 磁场均匀度（V－RMS测量法 32点24平面） |  |
| 1.21.1 | 50cmDSV (典型值) | ≦1.73ppm |
| 1.21.2 | 40cmDSV（典型值） | ≦0.25ppm |
| 1.21.3 | 30cmDSV（典型值） | ≦0.06ppm |
| 1.21.4 | 20cmDSV （典型值） | ≦0.02ppm |
| 1.21.5 | 10cmDSV （典型值) | ≦0.005ppm |
| 1.22 | 液氦消耗 | 零液氦消耗 |
| 1.23 | 5高斯磁力线轴向范围： | 轴向≦5.2m |
| 1.24 | 5高斯磁力线径向范围： | 径向≦2.8m |
| 1.25 | 磁体液氦腔容量 | ≥1800L |
| 2 | 梯度系统 |  |
| 2.1 | 梯度线圈冷却方式 | 水冷 |
| ★2.2 | 梯度模块/模式 | 单梯度(非双梯度放大器) |
| ★2.3 | 梯度最大单轴梯度场强（非有效值,X、Y、Z三轴分别标注） |  |
| 2.3.1 | X轴 | ≥65mT/m |
| 2.3.2 | Y轴 | ≥65mT/m |
| 2.3.3 | Z轴 | ≥65mT/m |
| 2.4 | 梯度最大单轴梯度切换率（非有效值,X、Y、Z三轴分别标注） |  |
| 2.4.1 | X轴 | ≧200T/m/s |
| 2.4.2 | Y轴 | ≧200T/m/s |
| 2.4.3 | Z轴 | ≧200T/m/s |
| 2.5 | 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率在同一序列中可同时达到 | 具备 |
| 2.6 | 工作周期 | 100% |
| 2.7 | 梯度控制系统 | 全数字实时发射接收 |
| 2.8 | 梯度工作方式 | 非共振 |
| 2.9 | 梯度放大器冷却方式 | 水冷 |
| 2.10 | 梯度高阶匀场（X、Y、Z三轴） | ≧3阶 |
| 2.11 | 高阶涡流校准 | ≧3阶 |
| 2.10 | 力矩平衡技术 | 具备 |
| 3 | 病人床与环境调节系统 |  |
| 3.1 | 垂直运动时扫描床最大承受重量 | ≧250kg |
| 3.2 | 扫描床水平运动最大速度 | ≧250mm/sec |
| 3.3 | 智能触控病人定位系统 | 具备 |
| 3.4 | 一键定位，无需激光灯 | 具备 |
| 3.5 | 床旁扫描操控系统 | 具备 |
| 3.6 | 磁体液晶显示系统 | 具备 |
| 3.7 | 扫描床自动步进 | 具备 |
| 3.8 | 足先进扫描模式 | 具备 |
| 3.9 | 病人通道环境 | 照明、通风、通话 |
| 3.10 | 机架正面的两侧均有床旁操作按钮，可控制扫描床的运动和扫描 | 具备 |
| 3.11 | 扫描范围 | ≧180cm |
| 3.12 | 扫描床内一体化线圈物理长度 | ≧113cm |
| 3.13 | 扫描床进出范围 | ≧264cm |
| 4 | 射频系统 |  |
| 4.1 | 光纤射频技术 | 具备 |
| 4.2 | 防磁模数转换器内置于磁体间或线圈内 | 具备 |
| ★4.3 | 射频功率 | ≦30KW |
| ★4.4 | 射频系统模数转换器（ADC）个数 | ≧128个 |
| 4.5 | 射频噪音水平 | ≦0.5dB |
| 4.6 | 射频激发线圈驱动点数 | ≧8点 |
| 4.7 | 单次同步传输通道数 | ≧128个 |
| 4.8 | 每个线圈皆有数字化快速采样系统(DMS) | 具备 |
| 4.9 | 所有线圈免调谐 | 均具备相控阵线圈技术 |
| 4.10 | 发射带宽 | ≧1.25MHZ |
| 4.11 | 采样速度 | ≧11GB/s |
| ★4.12 | 独立射频放大器数量 | ≧2个 |
| 4.13 | 并行终端传输通道数 | ≧128个 |
| 4.14 | 必须具备线圈： |  |
| 4.14.1 | 头颈联合成像 | ≧40通道 |
| 4.14.2 | 腹部组合成像 | ≧40通道 |
| 4.14.3 | 全脊柱成像 | ≧32通道 |
| 4.14.4 | 乳腺线圈 | ≥8通道 |
| 4.14.5 | 通用柔性线圈 | ≥16通道 |
| 5 | 静音技术 | 各厂家需提供最新静音扫描技术，技术需获得FDA认证。 |
| 5.1 | SilenZ Scan或同类技术 | 获得FDA认证 |
| 5.2 | SilenZ Scan可实现Zero TE（TE=0） | 具备 |
| 5.3 | Zero TE可以应用于血管成像，关节成像等部位 | 提供 |
| 6 | 计算机系统 |  |
| 6.1 | 操作系统 | Linux系统 |
| 6.2 | 主CPU主频 | ≧3.5GHZ |
| 6.3 | 主CPU个数 | ≧4个 |
| 6.4 | 主内存 | ≧64GB |
| 6.5 | 最大重建矩阵 | ≧1024×1024 |
| 6.6 | 重建速度 | ≧81000幅/秒（2D傅立叶变换，256×256矩阵，100% FOV，100%数据重建） |
| 6.7 | 阵列处理器内存 | ≧192GB |
| 6.8 | 系统硬盘容量 | ≧1440GB |
| 6.9 | DVD-RW光盘刻录机 | 提供，一体化DVD-RW刻录光驱，并能回读主系统（双向存储） |
| 6.10 | 同步扫描和创建功能 | 实时显示 |
| 6.11 | 显示器 | ≧24英寸彩色LCD液晶显示 |
| 6.12 | 显示图像分辨率 | ≧1920×1200 |
| 6.13 | 实时MIP | 具备 |
| 6.14 | 实时MPR | 具备 |
| 6.15 | 三维表面重建技术SSD | 具备 |
| 6.16 | 自由感兴趣区MIP重建 | 具备 |
| 6.17 | 图像减影，电影回放 | 具备 |
| 6.18 | 实时互动多平面重建 | 具备 |
| 6.19 | 动态定量分析软件： | 有（t-test,ADC-map,T1,T2 值的计算,减影、叠加,时间信号曲线，时间峰值等）。 |
| 6.20 | 实时心电波形显示 | 具备 |
| 6.21 | 实时呼吸、脉搏波形显示 | 具备 |
| 7 | 后处理接口 |  |
| 7.1 | 软件控制照相技术 | 具备 |
| 7.2 | DICOM3.0接口与RIS/PACS多功能网络连接（包括打印、传输、接收、存储、查询、Worklist等功能） | 具备 |
| 7.3 | 标准激光相机DICOM3.0数字接口 | 具备 |
| 7.4 | 主机向PC机传输图像数据功能 | 具备 |
| 8 | 扫描参数 |  |
| 8.1 | 最大FOV | ≧50cm |
| 8.2 | 最小FOV | ≦5mm |
| 8.3 | 二维最薄扫描层厚 | ≦0.1mm |
| 8.4 | 三维最薄扫描层厚 | ≦0.05mm |
| 8.5 | 最大采集矩阵 | ≧1024×1024 |
| 8.6 | 最小采集矩阵 | ≦32×32 |
| 8.7 | 层面内最小分辨率 | ≦5um |
| 8.8 | EPI最短TR时间（128矩阵） | ≦2.5ms |
| 8.9 | EPI最短TE时间（128矩阵） | ≦0.9ms |
| 8.10 | 2D快速自旋回波最短TR（128×128矩阵） | ≦3.1ms |
| 8.11 | 2D快速自旋回波最短TE（128×128矩阵） | ≦1.464ms |
| 8.12 | 2D梯度回波最短TR（128×128矩阵） | ≦0.66ms |
| 8.13 | 2D梯度回波最短TE（128×128矩阵） | ≦0.184ms |
| 8.14 | 3D梯度回波最短TR（128×128矩阵） | ≦0.57ms |
| 8.15 | 3D梯度回波最短TE（128×128矩阵） | ≦0.176ms |
| 8.16 | EPI最短EPS时间（128矩阵） | ≦0.296ms |
| 8.17 | 采集弥散加权系数B值 | ≧10,000s/mm2 |
| 9 | 扫描技术与序列 |  |
| 9.1 | 自旋回波序列： | 具备 |
| 9.2 | 2D/3D自旋回波序列 | 具备 |
| 9.3 | 组织弛豫时间测量自旋回波序列 | 具备 |
| 9.4 | 单次激发SE/FSE | 具备 |
| 9.5 | 反转恢复（IR）序列 | 具备 |
| 9.6 | 快速IR(脂肪、 水抑制） | 具备 |
| 9.7 | 快速自由水抑制（T1、 T2FLAIR） | 具备 |
| 9.8 | STIR压脂序列 | 具备 |
| 9.9 | 单次激发快速IR | 具备 |
| 9.10 | 常规反转恢复序列 | 具备 |
| 9.11 | 脂肪/水激发技术 | 具备 |
| 9.12 | 频谱特异式大范围脂肪抑制 | 具备 |
| 9.13 | 梯度回波(GRE) 序列 | 具备 |
| 9.14 | 2D/3D 快速稳态进动梯度回波 | 具备 |
| 9.15 | 同反向位技术 | 具备 |
| 9.16 | 梯度多回波序列 | 具备 |
| 9.17 | 亚秒T1扫描序列（2D/3D） | 具备 |
| 9.18 | 亚秒T2扫描序列（2D/3D） | 具备 |
| 9.19 | 单次多平面梯度回波序列 | 具备 |
| 9.20 | 多回波梯度回波序列 | 具备 |
| 9.21 | 磁化传递技术 | 具备 |
| 9.22 | 重T2 加权高对比序列 | 具备 |
| 9.23 | EPI 序列 | 具备 |
| 9.24 | 单次激发EPI | 具备 |
| 9.25 | 多次激发EPI | 具备 |
| 9.26 | 自旋回波EPI | 具备 |
| 9.27 | 梯度回波EPI | 具备 |
| 9.28 | 反转EPI | 具备 |
| 9.29 | K空间成像技术 | 具备 |
| 9.30 | 并行采集技术 | 具备 |
| 9.31 | 部分扫描采集技术 | 具备 |
| 9.32 | 矩形视野采集技术 | 具备 |
| 9.33 | 三维重叠连续采集技术 | 具备 |
| 9.34 | 预备相位极小化扫描技术 | 具备 |
| 9.35 | 压缩感知技术 | 具备 |
| 9.36 | 特殊K空间放射状填充技术 | 具备 |
| 9.37 | 特殊K空间螺旋状填充技术 | 具备 |
| 9.38 | 特殊K空间放射状3D填充技术 | 具备 |
| 9.39 | 特殊K空间笛卡尔填充技术 | 具备 |
| 9.40 | 全身成像技术 | 具备 |
| 9.41 | 神经系统成像技术 包括 | 具备 |
| 9.41.1 | 基于FSE的全脑不打药灌注成像技术 | 具备 |
| 9.41.2 | 定量图谱技术 | 具备 |
| 9.41.3 | 主机上显示单次扫描定量图谱种类 | ≧5种 |
| 9.41.4 | 主机上显示单次扫描同平面多对比度 | ≧10种 |
| 9.41.5 | 单次扫描成像后可变TR/TE/TI参数动态调节技术 | 具备 |
| 9.41.6 | FSE 小视野高清弥散技术，可实现冠、矢、轴 三平面成像 | 具备 |
| 9.41.7 | 各项同性高分辨解剖成像 | 具备 |
| 9.41.8 | 各项同性采集 | 具备 |
| 9.41.9 | 各向异性采集 | 具备 |
| 9.41.10 | 灰白质成像 | 具备 |
| 9.42 | 磁敏感加权成像技术 | 具备 |
| 9.42.1 | 磁敏感成像相位图信息 | 具备 |
| 9.42.2 | 磁敏感成像原始图像 | 具备 |
| 9.42.3 | 磁敏感成像mMIP图像 | 具备 |
| 9.43 | 脑灌注成像技术,包括 | 具备 |
| 9.43.1 | 计算血流图（rCBV图） | 具备 |
| 9.43.2 | 平均通过时间（MTT） | 具备 |
| 9.43.3 | 到达峰值时间（TTP） | 具备 |
| 9.43.4 | 负积分图（局部脑血容量） | 具备 |
| 9.43.5 | 检索图（局部脑血容量） | 具备 |
| 9.43.6 | 彩色灌注分析软件 | 具备 |
| 9.43.7 | 具备线上计算血流动态图 | 具备 |
| 9.44 | 脑功能成像fMRI | 具备 |
| 9.45 | 皮层激发研究（BOLD） | 具备 |
| 9.46 | 弥散张量成像（DTI） | 具备 |
| 9.47 | 弥散张量成像（DTI）的弥散方向数，单个序列一次采集 | ≧300 |
| 9.48 | 弥散张量成像（DTI）的弥散方向数 | 弥散张量方向个数可以连续选择 |
| 9.49 | 三维白质纤维束追踪（DTI Tractography） | 具备 |
| 9.50 | 多b值弥散 | 具备 |
| 9.51 | 四面体技术 | 具备 |
| 9.52 | 三合一技术 | 具备 |
| 9.53 | 提供多b值弥散成像技术 | 提供，单序列同时最多采集b值≥40 |
| 9.54 | 指数化表观弥散系数图（eADC MAP） | 具备 |
| 9.55 | 体部成像技术,包括 | 具备 |
| 9.55.1 | 水脂分离技术 | 具备 |
| 9.55.2 | 不对称三点法DIXION 技术 | 具备 |
| 9.55.3 | 脂铁定量技术 | 具备 |
| 9.55.4 | 膈肌导航技术 | 具备 |
| 9.55.5 | 呼吸触发技术 | 具备 |
| 9.55.6 | 自由呼吸技术 | 具备 |
| 9.55.7 | 频域饱和发体部大范围成像技术 | 具备 |
| 9.55.8 | 一次扫描四种对比度 | 具备 |
| 9.55.9 | 体部多期动态扫描技术 | 具备 |
| 9.55.10 | 体部弥散成像技术 | 具备 |
| 9.55.11 | MR结肠造影技术 | 具备 |
| 9.55.12 | MR胰胆管造影技术 | 具备 |
| 9.55.13 | 动态肾脏成像 | 具备 |
| 9.55.14 | MR尿路造影技术 | 具备 |
| 9.55.15 | 肝脏动态增强成像 | 具备 |
| 9.55.16 | 肝脏灌注成像 | 具备 |
| 9.55.17 | 肝脏弥散成像 | 具备 |
| 9.55.18 | 肾脏灌注成像 | 具备 |
| 9.55.19 | 肾脏弥散成像 | 具备 |
| 9.55.20 | 乳腺灌注成像 | 具备 |
| 9.55.21 | 乳腺弥散成像 | 具备 |
| 9.56 | 心血管成像技术,包括： | 具备 |
| 9.56.1 | 2D/3D时飞法技术 | 具备 |
| 9.56.2 | 门控2D血管技术 | 具备 |
| 9.56.3 | 2D/3D相位对比法技术 | 具备 |
| 9.56.4 | 可变反转角射频技术 | 具备 |
| 9.56.5 | 动静脉分离成像 | 具备 |
| 9.56.6 | 智能化实时透视造影剂追踪血管成像技术 | 具备 |
| 9.56.7 | 全身血管成像 | 具备 |
| 9.56.8 | 区域饱和技术 | 具备 |
| 9.56.9 | 全身不打药血管成像技术 | 具备 |
| 9.56.10 | 磁化对比技术 | 具备 |
| 9.56.11 | 智能化自动移床造影剂跟踪技术 | 具备 |
| 9.56.12 | 外周血管成像技术 | 具备 |
| 9.56.13 | 心脏成像技术 | 具备 |
| 9.56.14 | 心脏成像白血技术 | 具备 |
| 9.56.15 | 心脏成像黑血技术 | 具备 |
| 9.56.16 | 延迟法心肌灌注成像技术 | 具备 |
| 9.56.17 | 首过心肌灌注成像 | 具备 |
| 9.56.18 | 心脏电影技术 | 具备 |
| 9.56.19 | 心脏梯度快速成像技术 | 具备 |
| 9.56.20 | 心脏并行采集技术 | 具备 |
| 9.56.21 | 心电触发技术 | 具备 |
| 9.57 | 肌骨关节成像技术,包括 | 具备 |
| 9.57.1 | 三维各向同性容积成像序列 | 具备 |
| 9.57.2 | 高分辨率颈髓成像 | 具备 |
| 9.57.3 | 高分辨率内耳三维成像 | 具备 |
| 9.57.4 | 全脊柱成像 | 具备 |
| 9.57.5 | 图像无缝拼接软件包 | 具备 |
| 9.57.6 | 关节软骨成像 | 具备 |
| 9.57.7 | 骨皮质成像 | 具备 |
| 9.57.8 | 骨膜成像 | 具备 |
| 9.57.9 | 去金属伪影成像 | 具备 |
| 10 | 高级独立后处理工作站（相应功能由主机实现，后处理软件包配置在工作站上） |  |
| 10.1 | 工作站型号和名称 | 必须为原厂工作站 |
| 10.1.1 | MR自动拼接软件 | 具备 |
| 10.1.2 | 脑灌注成像后处理软件 | 具备 |
| 10.1.3 | 成像后处理软件 | 具备 |
| 10.2 | 显示器 |  |
| 10.2.1 | 尺寸 | ≧19英寸 |
| 10.2.2 | 数量 | ≧2个 |
| 10.3 | CPU | ≧2个 |
| 10.4 | 主CPU主频 | ≧3GHZ |
| 10.5 | 内存 | ≧4GB |
| 10.6 | 硬盘容量 | ≧146GB |
| 10.7 | 硬盘存储量 | ≧960,000幅256×256图像 |
| 10.8 | CD-ROM或DVD-RW驱动器 | 配备 |
| 10.9 | 多种方式显示和图像处理 | 提供 |
| 10.10 | 三维后处理软件(SSD MIP MPR等) | 提供 |
| 10.11 | 实时三维图像 | 提供 |
| 10.12 | 血管成像软件 | 提供 |
| 10.13 | 内窥镜成像软件 | 提供 |
| 10.14 | 高级神经后处理功能软件包，包括： |  |
| 10.14.1 | 弥散成像后处理 | 提供 |
| 10.14.2 | 皮层功能区分析软件包 | 提供 |
| 10.14.3 | 动态EPI | 提供 |
| 10.14.4 | 包括参数图，动态图像的量化分析 | 提供 |
| 10.14.5 | 弥散成像的表观弥散系数图 | 提供 |
| 10.14.6 | 弥散张力(DTI)成像后处理软件包 | 包括部分各向异性图RA和相对各向异性图FA。同时可获得下列图：ADC，eADC，容积比例图，各向异性图，平均弥散系数，表观弥散系数，容积弥散系数和量级弥散系数。 |
| 10.14.7 | 磁共振灌注分析软件 | 提供 |
| 10.15 | DICOM图像转换成JPG格式 | 提供 |
| 10.16 | 图像融合 | 提供 |
| 10.17 | 病人数据库 | 提供 |
| 10.18 | 提供DICOM3.0标准，包括DICOM Send/Receive、Query/Receive、Basic Print、Worklist、Storage. | 提供 |
| 10.19 | DICOM3.0标准激光相机数字接口 | 提供 |
| 10.20 | 提供三维动脉自选标记技术（3D ASL），基于快速自旋回波FSE序列采集，可提供脑血流量（CBF值） | 提供 |
| 11 | 第三方配置产品 1、双门探测仪 2、消毒灯 3、无磁监护仪 4、婴幼儿线圈 5、监控 6、耳机 7、接口费 8、工作台 9、空调、水冷、屏蔽 10、无磁转运轮椅、推车、线圈柜 | 提供 |

二、商务条款（做响应偏离表，按实际响应）：

★1、整机免费质保期≥1年，验收时必须提供代理商承诺期限的原厂（或全国总代）质保保函，否则不予验收；

2、保修期内保证开机率≥98%（按一年365天计算，停机最多7日历天，超过1天，保修期延长7天）；

3、提供原厂消耗品及维修备件十年内正常供应；

4、维修保养服务：故障报修需及时、快速响应，到达现场时间≤4小时，48小时内修复；请分别提供代理商售后服务方案、原厂商售后服务方案；

5、负责新机安装，安装后提供相应培训以及一段时间内的现场指导；

6、交货安装期（合同签订日期起算）：≤90个日历天；进口设备验收时距生产日期不得超过十二个月，国产设备验收时距生产日期不得超过六个月；

7、文件中所述功能所需的硬件皆应配备齐全，保证设备正常使用，提供配置清单（包括品牌及型号），标书中没有列出的标准配置的硬件也须提供；

8、列出保修期内不能免费提供的耗材及易损件清单和价格，未列出的视为免费保修范围；

9、列出主要配件和耗材的清单、价格等，保修期外配件及材料费用以此为参考；

10、列出出保后维保价格。

11、操作培训计划和维修培训计划：确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法，工程师掌握基本的维护保养操作技术；

12、投标方负责制定简明操作规程和保养规程的制定；为保证系统正常使用和日常运营维护，投标人需向采购人提供详细的系统维护资料以及相关技术资料，无条件开放维修密码，禁止以任何形式阻碍使用方自行维修维护；

13、投标方在偏离的条款中也必须提供该条款里投标人具有的最好配置；

14、保修期外只收取配件材料费，免收人工费；

14、提供本项目所有相关生产许可证、经营许可证（授权链上全部公司）、营业执照（授权链上全部公司）、厂家或全国总代到投标人的授权链，投标人财务信息（开户行、开票资料等），授权代表的法人委托书及身份证复印件；

15、★设备到货时必须提供本次投标的所有设备、配件、耗材、软件的医疗器械注册证及产品登记表（或备案）、注册证变更及附件（若有）；

16、提供中文说明书、质量报告（合格证等）、检验报告（若有，第三方检测报告）；若是进口产品，还需提供：报关单、中文装箱单、口岸报告（若有）、仪器上标贴有中文标识；