南京市第二医院

- 医用空气加压氧舱项目

招标文件

项目编号：JSZC-320100-HWZX-G2022-0322

项目代理编号：0675-226JOC003827

招 标 人：南京市第二医院

招标代理：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：2022年10月

第一章 招标公告

江苏海外集团国际工程咨询有限公司受南京市第二医院的委托，就医用空气加压氧舱项目进行公开招标。

一、项目编号：JSZC-320100-HWZX-G2022-0322  项目代理编号：0675-226JOC003827

二、项目简要说明：南京市第二医院医用空气加压氧舱项目，具体要求详见招标文件。

| 包号 | 项目名称 | 预算及最高限价（万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20人+12人平底医用空气加压氧舱系统(各1套) | 555 | 不接受 |

三、资格审查方法：本项目采用资格后审

四、投标人资格要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，投标人提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见投标文件格式模板，原件）。

其中不适用信用承诺的情形：

- 供应商被列入严重失信主体名单：

- 被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内：

- 其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形

2、投标人提供在有效经营期内的营业执照（复印件）。

3、中华人民共和国实行安装安全认可证，制造、经营许可，强制性认证、准入证制度的产品和行业，必须提供中华人民共和国有关部门颁发的资质证明文件（复印件）。

4、法人代表授权书（原件，如法定代表人签署文件无需出具）。

5、本项目不接受联合体投标。

6、法律法规要求的其他规定。

五、招标文件发售信息：

1 凡有意参加投标者，请于2022年10月11日09时至2022年10月18日17时每天9:00—11:00，13:30—17:00 (北京时间，节假日除外，下同)，登陆中招联合招标采购平台并购买下载招标文件。下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成购买操作，否则将无法保证获取招标文件。

2 招标文件每套售价100元。

3下载者登陆平台前，须前往中招联合招标采购平台:http://www.365trade.com.cn/免费注册（平台仅对供应商注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查）；注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的招标项目。

4下载者需要发票的，须通过平台填写“开票申请”；招标文件费用发票由招标代理机构出具电子发票；平台下载费发票由平台公司出具电子发票，联系平台公司领取。

5平台公司咨询电话为：010-86397110；平台将确保下载者的购买信息在开标前对平台公司有关工作人员保密；如下载者主动与平台公司工作人员联系咨询事宜，则视为下载者主动放弃信息保密的权利，平台公司将不承担任何责任。

六、投标文件接收信息：

1. 投标文件开始接收时间：2022年11月1日上午9:30（北京时间）

2. 投标文件接收截止时间：2022年11月1日上午10:00（北京时间），其后所收到的投标文件恕不接受。

3. 投标文件接收地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标二室

七、开标有关信息：

1.开标时间：2022年11月1日上午10:00（北京时间），其后所收到的投标文件恕不接受。

2.开标地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标二室

八、本次招标联系事项：

招标代理机构联系方式

联系人：金昕、谢影

电话：025-84795965

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

采购人联系方式

联系人：孙老师

电话：025-85091725

地址：南京市江宁区汤山街道康复路1号采购中心

第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 地址：建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼 联系人：金昕 谢影 联系电话：025-84795965 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 医用空气加压氧舱项目（招标编号：0675-226JOC003827） |
| 1.1.5 | 项目地点 | 南京市 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 医用空气加压氧舱项目具体要求详见第四章“招标范围及要求” |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √不接受 - 接受,应满足下列要求: |
| 1.9.1 | 勘察现场 | □组织 √不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | √不召开 - 召开,召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间5天前 |
| 1.11 | 分包 | √ 不允许 - 允许 |
| 2.1 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自截标之日起90个日历日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金： 本项目不缴纳投标保证金。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许 □ 允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | √无特殊要求 - 特殊要求： |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 投标文件正本 1份，副本4份，电子文本1份(电子文件为投标文件正本的扫描件，以U盘形式递交，需同时密封在投标文件内) 注：投标文件须胶装，未胶装的投标文件将被拒收 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 医用空气加压氧舱项目(按包项目别分注明名称) 0675-226JOC003827 (招标编号，包号) 投标文件在2022年11月1日上午10:00整前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | XXXXXXXX |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | √否 - 是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 详见公告 |
| 5.2 | 开标程序 | 详见公告 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会: 由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | - 是 √否,推荐中标候选人并排序。 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 无 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 领取中标通知书时，中标人需按中标金额按1980号文收费标准向招标代理机构一次性交付中标服务费，中标服务费在中招联合招标采购平台:http://www.365trade.com.cn上支付。 |  |

## 1 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国政府采购法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围和质量要求

1.3.1 本次招标范围：详见第四章“招标范围及要求”。

#### 1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本标段供货及服务的资质条件、能力和信誉。

1.4.2 本次招标不接受联合体投标

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2）与本招标项目的采购人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(3）与本招标项目的采购人或招标代理机构相互控股或参股的；

(4）与本招标项目的采购人或招标代理机构相互任职或工作的；

(5）被责令停业的；

(6）被暂停或取消投标资格的；

(7）财产被接管或冻结的；

(8）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问颗的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

### 2.招标文件

2.1招标文件组成

本招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 招标清单及技术规格

第五章 合同模板

第六章 投标文件格式

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性投标是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式发至招标代理机构，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间5天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件可能影响投标文件的编制，且时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。

### 3．投标文件

### 3.1 投标文件组成

3.1.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分：内容及格式详见 “投标文件格式”。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人在填写投标一览表及分项价格、明细价格时，币制要统一；数字、文字清晰，无涂改。

3.2.2 除3.6规定的情况外，招标人对每一项投标货物及服务仅接受一个价格。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标书中的投标总报价及分项报价，其修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.2.4 投标报价应是投标文件所确定的招标范围内的全部内容的价格体现。其应包括但不限于货物、服务、劳务、管理、材料、缺陷修补、利润、税金、招标代理服务费、综合服务费、公证费和合同包含的所有风险、责任及政策性文件规定等各项应有费用。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3请未中标人在知悉评标结果后及时和招标代理机构联系办理退还投标保证金事宜，中标人的投标保证金待合同签定后与招标代理机构联系办理退还手续。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

#### 3.5 资格审查资料（详见投标人须知前附表）

3.5.1投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.2投标人应提交证明其拟供的合同项下的货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，证明文件可以是国家认可的检测单位出具的文字资料或检测报告。

#### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按 “投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关交货期或交付使用期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3 纸质投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件纸质正本一份，纸质副本及电子文本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

### 4．投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的纸质正本、纸质副本与电子文本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”或“电子文本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5．开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人法定代表人或者授权代表未出席开标会的，视为其认同开标结果。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(l) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(2) 按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(3) 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(4) 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期及其他内容，并记录在案；

(5) 投标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(6) 开标结束。

### 6．评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人根据相关规定确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

#### 7.3 签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8．重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会否决全部投标的。

#### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经招标人审批后不再进行招标。

### 9．纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11. 质疑

11.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内（其中对采购文件的质疑为其获取招标文件之日起7个工作日内），以书面形式向采购代理机构提出质疑。

11.2投标人对同一采购程序环节的质疑需一次性提出。

# 第三章 评标办法

2.1 初步评审

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书等一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖 单位章 |
|  |  | 招标文件格式 | 符合第七章“招标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 法定代表人授权委托书 | 有效 |
| 2 | 投标人资格评审标准 | 营业执照、资质等级、及其他要求 | 符合招标公告投标人资格要求及第二章“投标人须知”相关规定 |
| 3 | 响应性评 审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 应标方案 | 符合第四章“技术规格及要求”规定 |
|  |  | 其他 | 招标文件未附有招标人不能接受的条件 |

2.2  详细评审

综合评分法：具体采用打分法

说明：只有初步评审合格的投标人，才能进入详细评审。初步评审办法详见招标文件。对于初步评审合格的投标人，本次详细评审采用综合评估法，具体采用打分法，得分最高者为中标候选人，其中：

1、报价：30分

（初步评审合格的各投标人的投标报价经勘误、缺漏项等因素修正后的投标总价作为该投标人评标价，评标价格最低者得30分，其它家得分=评标最低价/各家的评标价×30分）

2、技术、性能、配置：30分

（满足标书第六章基本要求得35分，正偏离不加分，有一项★号指标负偏离做废标处理。有一项▲号指标负偏离扣3分；非★、▲号指标每负偏离一项扣1分，扣完为止）

3、所投产品的质量评价及产品配置与功能先进性：10分

由评委根据所投产品的产品配置与功能先进性等方面进行评审，具体打分点如下：

3.1、产品配置综合评价（5分）；

评委根据响应文件提供的佐证材料进行评审，投标产品配置优于招标文件要求得5分，投标产品配置符合招标文件要求的得2.5分，投标产品配置部分基本符合招标文件要求的得1分。

3.2、产品功能评价（5分）；

评委综合评审投标产品功能优于招标文件要求得5分，投标产品功能符合招标文件要求的得2.5分，投标产品功能部分基本符合招标文件要求的得1分。

- 服务：25分

4.1 设备布置方案（5分）

投标时提供氧舱科室设备布置方案（含平面布置图），横向比较投标人布置方案，内容科学合理、完整、切实可行的得5分；内容不完整、科学性欠合理、可行性欠妥的得2.5分；未提供服务方案的不得分。

4.2设备到货、安装、调试方案（5分）

横向比较投标人设备到货运输、安装、调试方案，内容科学合理、完整、切实可行的得5分；内容不完整、科学性欠合理、可行性欠妥的得2.5分；未提供服务方案的不得分。

4.3 人员培训方案（5分）

横向比较投标人提供人员操作培训、维修保养培训、以及相关科研教育等进阶培训、学习会议方案，内容科学合理、完整、切实可行的得5分；内容不完整、科学性欠合理、可行性欠妥的得2.5分；未提供服务方案的不得分。

4.4、售后服务实施响应 (5分)

根据投标人质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、本地化服务方案（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容，内容科学合理、完整、切实可行的得5分；内容不完整、科学性欠合理、可行性欠妥的得2.5分；未提供服务方案的不得分。

4.5、售后服务承诺书（5分）：

4.5.1投标人提供的售后服务承诺书需响应招标文件要求的免费质保期，满足得2分，不满足不得分，超过1年加1分，最多得3分。

4.5.2投标人提供的质保期承诺加盖制造厂商或厂家授权售后机构公章（原件），得2分，否则不得分。

5、业绩：5分

（提供投标人自2019年1月1日以来，与投标同类型设备（舱体直径≥3200mm）的合同复印件为准。有一份得1分，最多得5分，合同签章双方名称、签订时间、合同关键内容等信息需清晰可见，否则视为无效业绩）

### 增加：

1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对满足价格扣除条件，并满足以下要求的供应商，其投标报价扣除相应折扣（货物、服务为10%，工程为5%）后参与评审。

①需将中小企业制造的货物在“投标分项报价表”中单独报价；

②按照招标文件的要求提供相应格式的《企业声明函》

中小企业如无上述证明文件，其投标报价不享受折扣，但其投标不会被否决

2. 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。投标时需将监狱企业制造的货物、服务在附件“投标分项报价表”中单独报价；

3、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标时需将监狱企业制造的货物、服务在附件“投标分项报价表”中单独报价；

4.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。

5.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准。对国家认定的节能、环保产品分别给予价格评标总分值4%的加分

### 1、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。

### 2、评审标准（见评标办法前附表）

### 3、评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1未对投标人进行资格预审的，评标委员会可以要求投标人提交有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章规定的标准对招标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l) 第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

(2) 不同投标人的招标文件中出现相同错漏之处，且没有合理解释的；

(3) 不同投标人的招标文件中出现投标报价异常一致或规律性变化的；

(4) 不同投标人的招标文件中项目管理人员出现同一人的；

(5) 不同投标人的招标文件中法定代表人签署人、授权代表人签署人、项目经理签署人为同一人或同一单位人员的；

(6) 不同投标人的招标文件相互混装的；

(7) 不同投标人使用同一个人或同一单位的资金交纳投标保证金，或投标保函的反担保的；

(8) 不同投标人聘请同一个人、同一单位或在同一单位的注册人员为其提供投标咨询服务的，但招标文件规定采用专有技术的除外；

(9) 不同投标人的招标文件由同一单位或同一人编制的；

(10) 不同投标人授权同一人作为投标人代表的；

(11) 不同投标人的招标文件由同一台电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或出自同一电子文档的；

(12) 同一个人或几个利害关系人分别携带两个以上（含两个）投标人的企业资料领取招标资料、参与资格审查，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、开标会，交纳或退还投标保证金的；

(13) 评标委员会认定的其他串通投标情形的；

(14) 法律、法规、规章及规范性文件规定的其他应当废标的情形。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1)招标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

(3)如果投标货物数量和服务内容少于招标文件要求时，评标时将其他有效投标中该项内容的最高价计入其投标总价，但签订合同时仍按招标文件规定的内容和范围以原投标总价执行。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=投标人各项得分*各项权重后的总和

3.2.4 评标委员会组成人员打分的算术平均值为投标人最终得分。

#### 3.3 招标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交招标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变招标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于招标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照符合文件商务技术要求的最高得分推荐中标候选人。

第四章 招标要求

# 技术要求：

(★参数不允许负偏离。▲参数需要提供技术支撑材料（，除招标文件内有明确要求技术支撑材料以外，其他技术支撑材料为医疗器械注册证、或加盖厂家公章的产品白皮书（原件）、或第三方出具的产品检测报告），并在技术响应表中标注对应支撑材料的内容在投标文件中的页码，未提供证明材料的视为负偏离。)

# 一 20人平底医用空气加压氧舱招标参数（核心产品）

一、执行标准：

1．TSG 24《氧舱安全技术监察规程》；

2．TSG 21《固定式压力容器安全技术监察规程》；

3．GB/T 12130-2020《氧舱》；

4．JB 4732《钢制压力容器－分析设计标准》；

5．符合ISO9000质量管理体系认证要求。

6．GB9706.1-2007《医用电气设备》第一部分：安全通用要求；

7．NB/T47013-2015《承压设备无损检测》；

8．GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》；

9．GB/T7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》；

10．GB/T 12243-2021《弹簧直接载荷式安全阀》；

11．满足国家食品药品监督管理局产品检测要求。

二、技术规格参数

（一）舱体部分

▲1．结构形式：双舱四门舱体。平底、平封头圆形高压氧舱。（投标时请提供国家市场监督总局授权单位审批盖章通过的同型号产品图纸）采用平底平封头氧舱结构(投标供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料)

▲2．氧舱规格要求：舱体直径为3200mm，长度为10500mm。（投标时请提供相同尺寸规格产品报批图纸予以证明）

3．最高工作压力0.2MPa。

4．治疗人数：20人，其中主舱16人，副舱4人。人均舱容≥3m3。

▲5．舱体设计使用年限≥20年。（投标时请提供第三方相关证明材料）

6．舱门形式：一次冲压成型高强度薄壳门。锁紧方式：低压自动锁紧。

▲6.1采用氧舱用轻型薄壳门(投标供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料)

▲6.2采用一种氧舱用翼型密封条(投标供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料)

▲7．舱门透光尺寸及数量：（高×宽）1900×1000 mm。数量4套。采用平移门技术。（投标时请提供舱门尺寸规格报批图纸予以证明）

采用平移门技术(投标供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料)

▲8.照明方式及数量：冷光源外照明，采用球面照明窗，数量16个。采用氧舱凸型照明装置(投标供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料)

9．观察窗尺寸及数量：透光直径300mm，数量8只。

10．摄像窗数量（利用观察窗）：8个，主舱 6个、副舱2个。

▲11．递物筒数量：2套，透光直径300mm，主舱、副舱各1套。采用氧舱安全型递物筒(投标供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料)

12．舱内座椅及数量：高压氧舱专用活动座椅（外罩：阻燃等级≥B1级），共20个。

13．吸氧装具布局方式及数量：采用壁挂式吸氧装置。主舱16个，副舱4个。

14．舱内装饰的设计采用手术室理念，两侧内壁无夹层，减少细菌残留。金属材料选用1.5mm镀锌冷轧钢板，表层静电喷塑，高强度，抗磨，抗撞，阻燃等级为A级。

15．舱内地板采用高档地板革铺面。

16．舱内配设吸痰装置 3套: 主舱2套、副舱1套。

17．舱内配设急救供氧装置3套: 主舱2套、副舱1套。

18．舱内配呼吸机气源接口装置2套：主舱、副舱各1套。

19．配设生物电无损导联装置接口3套：主舱2套、副舱1套。

20．舱内配全方位拾音对讲装置2套：主舱、副舱各1套。

21．舱内配无触点感应式应急呼叫报警装置20套：每人位1套。

22．每舱室均设置自动泄压安全阀2套，并配手动紧急卸压装置。

23．其他配置：

23.1每舱室均配设药品柜1套。

23.2每舱室均配设输液吊架1套。

（二）操作控制台（两台氧舱共用一台操作控制台）

设备操作控制方式：采用机械手动+电动遥控+计算机自动化操作三种形式；采用集中控制台。

1．计算机控制系统2套。

2．加减压（手动）操作阀门8套。

3．供排氧操作阀门8套。

4．压力显示系统13套。

5．智能声光报警式测氧仪4套。

6．氧舱专用双工对讲机2套。

7．数显温控仪4套。

8．音乐播放器2台。

9．应急电源4台。

10．单人吸氧动态显示仪32位。

11．急救供氧装置6套（流量计、急救截止阀）。

12．采样流量计4套。

13．电动遥控操作器12套。

14．吸氧计时器4套。

（三）压力调节系统（两台氧舱共用一套供气系统）

1．空压机：静音型螺杆空压机，2台，排气量满足国家标准要求。

2．空气冷却系统：冷冻式干燥机2台。

3．空气净化系统：采用优质气水分离器、空气过滤器进行多级过滤，保证进舱气体符合国家卫生标准。

4．储气罐：工作压力1.4MPa，总容积≥33m³。储罐数量及结构形式按基建实际情况设计。

▲5.配设加压消音装置2套,主舱、副舱各1套。

采用高压氧舱用消音装置(投标供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料)

▲6.配设进舱空气检测装置接口1套。

采用进舱空气检测装置(投标供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料)

▲7.排气管路配设减压系统微生物分级净化装置，有效过滤舱内含病毒细菌的排出气体。

采用医用高压氧舱用减压系统微生物分级净化灭菌消毒装置(投标供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料）

8.系统管路及阀件等符合新标准要求。

（四）呼吸气系统

1．呼吸气体供应装置：采用低阻力供氧方式，配低阻力呼吸调节器、传感、供氧缓冲包。

2．排氧方式：缓冲式舱外排氧。

▲3．舱内吸氧装具采用多功能吸氧装置20套。每套吸氧装具具备常规吸氧、雾化吸氧、一级吸氧、负压吸引、应急呼叫等功能。

采用一种用于医用空气加压氧舱的多功能吸氧装置(投标供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料）

▲4.配设医用高压氧舱用排氧终端微生物分级净化灭菌过滤装置，有效过滤病人呼出气体的病毒细菌。采用医用高压氧舱用排氧终端微生物分级净化灭菌过滤装置(投标供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料）

▲5.采用微阻力呼吸调节器 20套。采用微阻力呼吸调节器(投标供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料)

6.系统管路及阀件等符合新标准要求。

（五）舱内环境调节系统

1．空调：采用吸顶式分体冷暖空调。主舱2P  2台，副舱2P  1台。

2．送风方式，采用永磁耦合感应传动。

（六）电气控制系统

设立独立式配电系统，采用漏电保护器和隔离变压器双重安全保护，双电源自动切换。

（七）监控系统

1．采用高清摄像机：8台，其中主舱6台，副舱2台；50寸液晶显示器1台。

2．监视画面经由硬盘录像机，将每个摄像机画面显示于监视屏上。

（八）消防系统（两台氧舱共用一台消防水罐）

1．按GB/T12130-2020《氧舱》标准之要求，各舱室均配置水喷淋消防设施，要求喷水强度不小于50L/（m².min），喷水动作响应时间不大于3s，并在操作控制台及舱内醒目位置设置快开式气动控制阀，以确保紧急状态下使用。

2．采用细水雾灭火系统。有效灭火降温。

▲3.采用断水停喷式消防系统。采用一种高压氧舱用断水停喷式消防系统(投标供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料)。

▲4.配备满足消防要求的消防水罐。采用高压氧舱用防腐高压消防水罐(投标供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料)。

（九）计算机控制系统

1.软件主要功能：友好的用户界面、加减压过程的程序化控制、智能排氧、氧浓度自动监控、故障自检功能、语音提示、舱内压力自动保护、智能记录、智能客户接口、远程网络技术支持、程序可视化监控、软件系统一键还原、断电自保、记录、存档和打印、程序定制开发。

▲2.要求该系统完成计算机软件著作权的登记。提供著作权登记证书。

（十）安全附件和安全保护装置

1．安全阀：主舱、副舱配置安全阀各2只。储气罐、消防水罐配置安全阀各1只。

2．递物筒配装压力锁定、低压自动开启装置各1套。递物筒配装压力显示仪表各1套。

3．压缩机配装超压自动停机、低压自动复位装置。

4．各舱室内、外应急卸压装置各1套。

# 二  12人平底医用空气加压氧舱招标参数（核心产品）

一、执行标准：

1．TSG 24《氧舱安全技术监察规程》；

2．TSG 21《固定式压力容器安全技术监察规程》；

3．GB/T 12130-2020《氧舱》；

4．JB 4732《钢制压力容器－分析设计标准》；

5．符合ISO9000质量管理体系认证要求。

6．GB9706.1-2007《医用电气设备》第一部分：安全通用要求；

7．NB/T47013-2015《承压设备无损检测》；

8．GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》；

9．GB/T7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》；

10．GB/T 12243-2021《弹簧直接载荷式安全阀》；

11．满足国家食品药品监督管理局产品检测要求。

二、技术规格参数

（一）舱体部分

▲1.结构形式：双舱四门舱体。平底、平封头圆形高压氧舱。（投标时请提供国家市场监督总局授权单位审批盖章通过的同型号产品图纸）

采用平底平封头氧舱结构(投标供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料)

▲2.氧舱规格要求：舱体直径为2600mm，长度为8200mm。（投标时请提供相同尺寸规格产品报批图纸予以证明）

3.工作压力0.2MPa。

4.治疗人数：12人，其中主舱8人，过渡舱4人。人均舱容≥3m3。

▲5．舱体设计使用年限≥20年。（投标时请提供第三方相关证明材料）

6.舱门形式：一次冲压成型高强度薄壳门。锁紧方式：低压自动锁紧。

▲6.1采用氧舱用轻型薄壳门(投标供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料)

▲6.2采用一种氧舱用翼型密封条(投标供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料)

▲7.舱门透光尺寸及数量：透光尺寸：（高×宽）1700×800mm。数量4套。（投标时请提供舱门尺寸规格报批图纸予以证明）

采用平移门技术(投标供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料)

▲8.照明方式及数量：冷光源外照明，采用球面照明窗，数量12个。采用氧舱凸型照明装置(投标供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料)

9.观察窗尺寸及数量：透光直径300mm，数量6只。

10.摄像窗（利用观察窗）数量：6个，主舱4个、过渡舱2个。

▲11.递物筒数量：2套，透光直径300mm，主舱、过渡舱各1套。采用氧舱安全型递物筒(投标供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料)

12.舱内座椅及数量：主舱：固定座椅6个，活动座椅2个；过渡舱：固定座椅3个，活动座椅1个。

13.吸氧装具布局方式及数量：采用新式吸氧箱。主舱8个，过渡舱4个。

14.舱内装饰的设计采用手术室理念，两侧内壁无夹层，减少细菌残留。金属材料选用1.5mm镀锌冷轧钢板，表层静电喷塑，高强度，抗磨，抗撞，阻燃等级为A级。

15.舱内地板采用高档地板革铺面。

16.舱内配设吸痰装置 3套: 主舱2套、过渡舱1套。

17.舱内配设急救供氧装置3套:主舱2套、过渡舱1套。

18.舱内配呼吸机气源接口装置2套：主舱、过渡舱各1套。

19.配设生物电无损导联装置接口3套：主舱2套、过渡舱1套。

20.舱内配全方位拾音对讲装置2套：主舱、过渡舱各1套。

21.舱内配无触点感应式应急呼叫报警装置12套：每人位1套。

22.每舱室均设置自动泄压安全阀2套，并配手动紧急卸压装置。

23.其他配置：

每舱室均配设药品柜1套。

每舱室均配设输液吊架1套。

（二）操作控制台（两台氧舱共用一台操作控制台）

（三）压力调节系统（两台氧舱共用一套供气系统）

▲1.配设加压消音装置2套,主舱、副舱各1套。采用高压氧舱用消音装置(投标供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料)

▲2.配设进舱空气检测装置接口1套。采用进舱空气检测装置(投标供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料)

▲3.排气管路配设减压系统微生物分级净化装置，有效过滤舱内含病毒细菌的排出气体。

采用医用高压氧舱用减压系统微生物分级净化灭菌消毒装置(投标供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料）

4.系统管路及阀件等符合新标准要求。

（四）呼吸气系统

1.呼吸气体供应装置：采用低阻力供氧方式，配低阻力呼吸调节器、传感、供氧缓冲包。

2.排氧方式：缓冲式舱外排氧。

▲3.舱内吸氧装具采用多功能吸氧装置12套。每套吸氧装具具备常规吸氧、雾化吸氧、一级吸氧、负压吸引、应急呼叫等功能。采用一种用于医用空气加压氧舱的多功能吸氧装置(投标供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料）

▲4.配设医用高压氧舱用排氧终端微生物分级净化灭菌过滤装置，有效过滤病人呼出气体的病毒细菌。采用医用高压氧舱用排氧终端微生物分级净化灭菌过滤装置(投标供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料）

▲5.采用微阻力呼吸调节器 12套。采用微阻力呼吸调节器(投标供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料)

6.系统管路及阀件等符合新标准要求。

（五）舱内环境调节系统

1.空调：采用吸顶式分体冷暖空调。主舱2P 1台，过渡舱2P 1台。

2.送风方式，采用永磁耦合感应传动。

（六）电气控制系统

设立独立式配电系统，采用漏电保护器和隔离变压器双重安全保护，双电源自动切换。

（七）监控系统

1.采用高清摄像机，6台，其中主舱4台，过渡舱2台；50寸液晶显示器1台。

2.监视画面经由硬盘录像机，将每个摄像机画面显示于监视屏上。

（八）消防系统（两台氧舱共用一台消防水罐）

（九）计算机控制系统

1.软件主要功能：友好的用户界面、加减压过程的程序化控制、智能排氧、氧浓度自动监控、故障自检功能、语音提示、舱内压力自动保护、智能记录、智能客户接口、远程网络技术支持、程序可视化监控、软件系统一键还原、断电自保、记录、存档和打印、程序定制开发。

▲2.要求该系统完成计算机软件著作权的登记。提供著作权登记证书。

（十）安全附件和安全保护装置

1、安全阀：主舱、过渡舱配置安全阀各2只。储气罐、消防水罐配置安全阀各1只。

2、递物筒配装压力锁定、低压自动开启装置各1套。递物筒配装压力显示仪表各1套。

3、压缩机配装超压自动停机、低压自动复位装置。

4、各舱室内、外应急卸压装置各1套。

三、表面肌电分析反馈仪

1▲集成式硬件结构，简洁易用，仅由可移动一体化台车主机和电极（医用导联线、电极片）2个部分组成； 肌电采集电刺激模块、电脑、激光打印机，键盘、轨迹球等集成在一台可移动一体化台车，台车配备内置隔离变压器，使用方便，安全。

2▲同时具有专业的多通道表面肌电采集储蓄分析功能和多通道肌电生物反馈电刺激功能；可自由选择单通道或2至4通道同时进行肌电采集和实时肌电波形显示，并进行时域分析（AEMG和RMS)、频域分析（MF、MPF、MFs、MPFs)和非线性分析（L-Z复杂度）；可进行肌电生物反馈电刺激治疗。

3表面肌电放大器含数字滤波器。

4系统噪声：小于1uV;分辨率：0.1uV;通频带宽：15Hz--1000Hz; 共模抑制比：≥110dB。

5电刺激器技术参数：刺激波形：单向波、对称双向波、不对称双向波；刺激频率：10Hz—100Hz；刺激波宽：100us—1000us；波升和波降时间：0—15s；恒流输出范围：0—60mAp

6自定义方案：主要针对以上方案之外的肌肉或肌群进行功能评测，新输入方案可以储蓄并形成新的方案，满足各种评测需求。

7肌电触发生物反馈电刺激：内置储蓄五种趣味化游戏，通过测试最大肌电值，设置触发阈值，使患者主动参与游戏，实现主被动训练。

8全中文操作界面。

9海量患者数据储蓄。自动生成并打印报告。

10▲内置储蓄至少74个常见病症的表面肌电评测方案。

四、心肺运动测试系统

1 、运动心肺功能测试仪

1.1气体采集方式具有面罩及咬口两种方式；

▲1.2气体流量定标具有2分钟自动定标和手动定标两种模式；

▲1.3使用 Ultra F型超声流速传感器对吸入和呼出的气体流速进行测量，彻底杜绝交叉感染；

1.4流速传感器测量范围：0~16L/s；

1.5分辨率≤1ml；

1.6氧分析采用电化学传感器；

1.7氧传感器测量精度：0.05 vol %；

1.8氧传感器响应时间：≤100ms；

1.9二氧化碳分析器：红外式传感器；

2.0二氧化碳传感器分辨率：0.01 vol %；

2.1二氧化碳传感器响应时间：≤100ms

2、数据分析系统—心肺运动系统评估软件

2.1静态肺功能参数包括：SVC慢肺活量  FVC用力肺活量   MVV最大通气量、FEV1 1秒量、FEV1/FVC 1秒率等。

▲2.2运动肺功能参数包括： VO2摄氧量、VCO2二氧化碳输出量、RER呼吸交换率、AT无氧阈、VO2O2pulse氧脉博、PETO2呼气末氧分压、PETCO2  呼气潮气末端二氧化碳分压、FATmax最大脂肪氧化强度、CHO碳水化合物消耗量、SPEED@FATmax最大脂肪氧化强度速度、EE@FAT max最大脂肪氧化强度总能量消耗、FAT@FATmax最大脂肪氧化强度脂肪消耗量

2.3测试报告自定义功能

▲2.4辅助结果判读功能

3、运动心电图机

▲3.1 产品主机可在电源直流5伏，室温5—40℃和相对湿度25%~85%的环境下正常工作；

3.2 ECG输入通道：标准12导联心电信息同步采集；

▲3.3  导联选择：手动/自动可选，需支持Cabrera 导联体系；

3.4 输入阻抗：≥50MΩ（10Hz）

▲3.5抗极化电压：±600mV

3.6  共模抑制比：≥110dB

3.7波形处理：A/D转换： 24bit；采样率：1000Hz

3.8软件功能：

3.8.1  采集显示功能：可采集人体心电波形，并在屏幕上显示出来；

▲3.8.2冻结功能：在静态心电采集中实现冻结后可以选择10S进行分析和打印；

▲3.8.3 报告文件名可自由配置，包括姓名、ID、年龄、性别、检查时间等信息内容；

▲3.8.4  多种报告保存格式，支持PDF、WORD、BMP、JPG格式存储，能以国际标准格式FDA-XML、 DICOM、SCP、GDT格式导出方便异地远程传阅报告；

▲3.8.5心电算法通过欧洲CSE、美国AHA、MIT数据库测试；

4、 运动血压监护仪

4.1运动试验专用的无创血压监测系统，设计为在活动平板、踏车或心肺运动试验环境下，自动测量和显示病人的收缩压和舒张压，在“高噪声”、“运动”的环境下仍得到良好的结果；

▲4.2分析技术：运动试验中采用三维K氏音分析（DKA），静态测量时使用平滑线性放气及示波法；

4.3接口：兼容大多数运动试验系统的心电图接口和RS-232数据接口或USB接口；

▲4.4  R波来源：外部运动试验系统的数字/模拟心电信号；

▲4.5 DKA模式测量范围：收缩压：40-270mmHg，舒张压：20-160mmHg；

5、脉搏血氧仪

5.1 可通过蓝牙与智能终端设备实现通讯。

5.2血氧饱和度（SpO2）；测量范围：35～100％；测量分辨率：1%；

5.3脉率（PR）；测量范围：25～250bpm ；测量分辨率：1bpm；

5.4 弱灌注；测量范围：0.5%～20%；SpO2准确度：±3% (70%～100%)；

5.5 PR准确度：25～250bpm ±2bpm；

6、功率自行车

▲6.1功率车控制器可180°旋转，此功能可使医生在不同方向和不同角度对患者进行运动康复的数据和实时运动状态进行监控，并对设备进行快速控制；此功能可使患者对运动数据进行实时观察，提示运动状态。

6.2控制器正面和背面同时显示运动转速信息，以数字方式及指示灯形式显示，作用是便于医生对患者运动状态的观察。正面以数字方式显示，背面以红、绿LED灯显示，红灯表示患者实际转速超过处方范围，绿灯表示患者运动转速在正常范围。

▲6.3配置电动控制的座椅垂直位置调节器，使座椅高度调节更省力便捷，方便患者在运动前、运动中及运动后进行座椅高度调节。如连接心脏康复管理系统，可储存每个患者的适合高度，系统每次自动调节座椅高度，无需人工调节。

▲6.4  0w初始功率，功率范围 0–1100 w，5w递增；

▲6.5座椅垂直方向升降调节开关位于设备控制器的侧上方，为电动控制调节。能提供实物照片及原文说明书证明。

商务要求：

交货期：合同签订后两个月内到货完成安装，

质保期：验收合格后两年，

付款方式：合同签订后或甲方要求供货时间之前3个月，预付30%货款，设备验收合格后一周内由甲方付合同款的60%至乙方指定帐户；剩余10%合同款在设备验收合格满一年后十日内由甲方付至乙方指定帐户

投标人投标时须提供服务承诺，（格式自拟）：

（1）投标系统、投标产品能免费与南京第二医院集成平台对接。

（2）如果接入第三方系统产生费用，该费用由中标人承担。

# 第五章 合同协议书

本合同由                    (以下简称“买方”)与             (以下简称“卖方”)于   年  月  日商定并签署。

鉴于买方为采购                     货物和服务，已接受了卖方提供上述货物和服务的投标函，经友好协商，双方达成如下协议：

- 本合同协议书中所用词语和术语的含义与合同条款中相应词语和术语定义的含义相同。

- 下述文件是构成本合同协议书不可分割的一部分，并与本合同协议书一起阅读和解释：

第一部分  本合同协议书

第二部分  中标通知书

第三部分  招标文件及澄清补充文件

第四部分  投标文件、投标澄清文件及修正纪要等其它补充资料

第五部分  标准规范

第六部分  图纸

第七部分  构成本合同文件的其它文件

上述文件应视为不可分割、互为补充和解释，应一并阅读和解释。若有不明确或不一致之处，以上面所列顺序在前为准。对于同一类合同文件，以双方最新确认的文本为准。

- 根据上述合同文件要求

本合同总价为人民币(大写)        元（RMB：          元）

- 鉴于买方将按本合同所述向卖方支付合同价款，卖方保证全部按照本合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

- 作为对所提供货物、安装、调试和配套服务以及修补缺陷的报酬，买方保证按合同规定的方式和时间向卖方支付合同价款。

- 本合同协议书正本一式   份，买方和卖方各执   份，副本一式  份，买方执__份，卖方执__份。正本和副本如有互相矛盾之处，以正本为准。

- 本合同协议书在由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后正式生效。

| 买方： | 卖方： |
| --- | --- |
| 法人（或授权）代表： （印刷全名和签字） | 法人（或授权）代表： （印刷全名和签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 传真： | 传真： |
| 电话： | 电话： |

#### 第六章   投标文件格式

一、投标格式

评分索引表

格式一：投标书

格式二：投标报价汇总表

附件1：投标报价明细表

格式三：投标货物和服务规格及技术参数偏离表（须点对点应答）

格式四：小微企业申明函等

格式五：其他

二、资格证明文件

评分索引表

投标人全称（加盖公章）：

| 详细评分办法中的各个打分项目 | 在投标文件中的页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：行数应根据实际内容自行增减

格式一

投 标 书

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起       个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。

5、本项目完成期限/交货期为                  。

6、我方愿意向招标人提供任何与本次招标有关的其他资料。

7、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

8、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

9、我方完全理解《中华人民共和国招标投标法》第四章第四十四条之规定，并郑重承诺按此规定，不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

10、我方完全理解招标代理机构和招标人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解招标代理机构和招标人无向未中标人解释未中标理由的义务。

11、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。

12、我方承诺，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标人的附属机构。

13、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

14、如果我方中标，在与招标人签订合同前，将提供银行基本帐户开户许可证复印件。

15、其他说明：

16、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                       传真

电话                       电子函件

投标人代表（签字）

投标人名称

公章

日期

格式二：                 投标报价汇总表

项目名称：

招标编号：                  包号：            金额单位：人民币万元

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 | 万元 |  |
| 投标总价（人民币大写）： |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |
| 是否为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业: （有/否） 证明材料在投标文件中的页码： |  |  |  |
| 优惠条件：（如果有的话） |  |  |  |

投标单位（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

注：1、此表的投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费；

附件1：                报价明细表

项目名称：

招标编号：                  包号：            金额单位：人民币万元

| 序号 | 货物（含材料）名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

格式三：投标货物和服务规格及技术参数偏离表（针对 第四章 招标要求 “技术要求”  须点对点应答）

招标文件要求需提供相关证明材料的，需在“说明”中标注证明材料在投标文件中的页码

招标编号：                      包号：

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：投标人须对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被否决的风险。

格式四：投标货物和服务规格及技术参数偏离表（针对 第四章 招标要求 “商务要求”  须点对点应答）

招标编号：                     包号：

| 序号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：1、对招标文件的主要商务要求（如交货期、付款方式、履约保证、质保期等）须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

2、其他商务偏离也须在上表中逐条列明。
3、如投标文件不符合上述要求，投标人将承担其投标被拒绝的风险。

格式五：

企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于   ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于     ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

投标人名称：

日期： 年 月 日

- （二）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日	期：

- （三）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

- （四）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

- （五）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

五、根据招标文件第三章评标办法及第四章技术要求，投标人认为其他必要的资料（如投标设计、服务实施方案等，如果有）

- 资格证明文件

（说明：投标人须按“投标资料表”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）

格式一：资格性检查响应对照表

格式二：《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（原件）

格式三：营业执照（复印件）

格式四：投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）

格式五：法定代表人授权书（原件）（如法定代表人签署文件无需出具）

联合投标协议书、联合投标授权委托书（原件,如果接受联合体投标适用）

格式六  *****（本项目要求的其他资格条件）

注：1、以上凡标注原件的，是指投标文件的正本中必须是原件，副本的制作仍按“投标人须知”执行。

2、建议投标人将资格证明文件单独装订成册。

格式一

资格性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

格式二

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加江苏海外集团国际工程咨询有限公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公证、诚实信用的原则，已发诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。 我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督部门和有权机关的的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

格式三                      营业执照（复印件）

格式四         投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）

格式五

法定代表人授权书（原件）

（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权                      （单位名称）            （代理人姓名）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （招标单位名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

代理人（签字）：

日期：           年   月   日

格式五/1

联合投标协议书  （如果接受联合体投标适用）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                       组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购单位所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购单位所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 年 月 日 |
| --- | --- |

格式五/2

联合投标授权委托书  （如果接受联合体投标适用）

本授权委托书声明：  根据       　　　与                签定 的《联合投标协议书》的内容， 主办人                              的法定代表人            现授权                为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

法定代表人（签字）：

年  月  日

代理人（签字）；

年  月  日

格式六

其他要求