招

标

文

件

项目名称：徐州市市级大气自动监测站运维服务项目

项目编号：JSZC-320300-JSRX-G2026-0004

采 购 人：徐州市生态环境局

采购代理机构：江苏荣信招投标代理有限公司

二〇二六年四月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州市生态环境局

《徐州市市级大气自动监测站运维服务项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏荣信招投标代理有限公司对徐州市生态环境局“徐州市市级大气自动监测站运维服务项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州市市级大气自动监测站运维服务项目

(二)项目编号：JSZC-320300-JSRX-G2026-0004

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（4）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2026年5月18日北京时间09:30。

（二）开标时间：2026年5 月18日北京时间09:30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市生态环境局

（二）地址：徐州市云龙区昆仑大道1号徐州市行政中心东三区

（三）联系方法：0516-80800609

（四）采购项目联系人：闫俊诚

六、采购代理机构

（一）名称：江苏荣信招投标代理有限公司。

（二）地址：徐州市淮海东路29号苏宁广场室B-4-2702室

（三）联系方法：0516-85709966

（四）采购项目联系人：周丹

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

3.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十三）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十四）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十五）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十六）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十七）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十八）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（二十九）异常低价审查

评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括:

1.评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标小组认定供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.启动异常低价投标审查后，评标委员会应当通过“苏采云”系统要求相关投标人在评标现场（即“苏采云”系统开标大厅中）合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

（三十）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十一）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十二）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十三）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十四）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十五）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十六）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

（三十七）履约保证金：

详见本采购文件《第三章  投标资料表》。
（三十八）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（三十九）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市生态环境局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏荣信招投标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 二、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 三、本项目的特定资格要求：无 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： (1)由采购人查询信用信息。 (2)查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (3)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (4)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (5)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件； 2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份，或提供投标人的上年度财务审计报告扫描件，或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）； 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6、提供的服务全部由符合政策要求的中小企业提供，提供《中小企业声明函》填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。（必须提供，如填写不完整或未按要求填写的，视为无效）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 7、投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“4、”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1、《开标一览表》（必须提供，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》，或政府采购客户端工具输入报价自动生成的《开标一览表》均视为满足招标文件要求。）。 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）商务资信 1、《投标函》（必须提供，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关式》）。 2、《法定代表人授权书》要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）（特别提醒：如公司法定代表人直接参与本项目投标的，提供法定代理人资格证明或声明（并附身份证扫描件），可不单独提供《法定代表人授权书》）。 （三）技术响应 1、《偏离表》（必须提供，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式）。 四、综合评审评分项 1、投标人业绩（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、企业资信（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、对项目的理解（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4、服务质量保障措施（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 5、运维管理体系（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 6、系统安全方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 7、应急处置方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 8、需求响应方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 9、项目团队组织及分工（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 10、数据传输管理与应用方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 11、日常运维统计和报告（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 12、服务能力（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 13、应急保障响应承诺（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 五、价格折扣文件格式 企业报价折扣证明：无。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过634万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 报价包括一年服务期全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过苏采云要求！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2026年5月18日09:30）前。 2、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2026年5月18 日09:30（标准时间）。 2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按运维服务保障得分排列。 |
| （二十九） （4） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (三十八) | 履约保证金：本项目无。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：周丹；联系电话：0516-85709966； 办公地址：徐州市淮海东路29号苏宁广场室B-4-2702室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）以及纸质投标文件一份正本两份副本。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息：

收款人：江苏荣信招投标代理有限公司

开户银行：中国农业银行徐州泉山支行

账号：10231101040231364

第四章 评标标准

| 项目 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格 （10分） |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10。（按四舍五入取至小数点后两位）。 |
| 业绩（4分） |  | 投标文件中提供供应商自2023年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有与本项目相类似业绩的，每有一个得2分，最高得4分。 注：需提供业绩合同复印件加盖电子签章，合同中需能够清晰、明确体现合同签订时间、合同内容等主要信息，否则不得分。 |
| 企业资信（4分） |  | 投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO24001环境管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系，每提供1个得1分，最高得4分。 （必须提供有效期内的相应认证资质证明复印件加盖电子签章，否则不计分。） |
| 对项目的理解（8分） |  | 根据供应商投标文件中提供的《对项目的理解》（对项目目标的分析理解准确、完整）进行综合打分。 理解准确，把握到位，全面完整，得8分；理解较为准确，把握较为到位，较为全面完整，得5分；理解不够深刻，把握不够到位，不够全面完整，得3分；理解不准确，分析欠缺，得1分。未提供不得分。 |
| 服务质量保障措施（8分） |  | 根据供应商投标文件中提供的针对项目的《服务质量保障措施》进行综合打分。 质量管理制度内容详实合理，质量控制措施完善的，得8分；质量管理制度内容较合理的，质量控制措施较合理的，得5分；质量管理制度内容一般，质量控制措施一般，得3分；质量管理制度内容不够全面的，质量控制措施欠缺的，得1分。未提供不得分。 |
| 运维管理体系（8分） |  | 根据采购文件要求及本项目特点提供《运维管理体系》。 运维管理体系完整、先进、科学，具有完善的专业化运维管理制度与作业规范，得8分；运维管理体系较完整、先进、科学，具有较完善的专业化运维管理制度与作业规范，得5分；运维管理体系完整性一般，专业化运维管理制度与作业规范一般，得3分；运维管理体系不够全面，专业化运维管理制度与作业规范欠缺，得1分。未提供不得分。 |
| 系统安全方案（8分） |  | 根据采购文件要求及本项目特点提供《系统安全方案》。 提供了安全体系架构，提出信息安全建议针对性强，操作系统、应用系统安全策略好，并能提供完善的保障应急预案的得8分；较全面分析系统安全需求，提供了安全体系架构，提出信息安全建议针对性较强，操作系统、应用系统安全策略较好，并能提供较完善的保障应急预案的得5分；分析系统安全需求全面性一般，提供的安全架构不完善，提出信息安全建议针对性一般，操作系统、应用系统安全策略一般，保障应急预案一般的得3分；分析系统安全需求全面性较差，提供的安全架构不完善，提出信息安全建议针对性较差，操作系统、应用系统安全策略较差，保障应急预案较差的得1分。未提供不得分。 |
| 应急处置方案（8分） |  | 根据采购文件要求及本项目特点提供《应急处置方案》。应急处置方案详细、完整，完全符合项目需求得8分；方案较详细、较完整较符合项目需求得5分；方案一般、基本符合项目需求得3分；方案较差、基本不符合项目需求得1分；未提供不得分。 |
| 需求响应方案（8分） |  | 根据采购文件要求及本项目特点提供《需求响应方案》，包括需求统一管理流程、响应规范等。整体思路及方案符合实际、与本项目的实际切合度高，可行性强的得8分；整体思路及方案较合理、较可行，符合本项目的实际情况的得5分；整体思路及方案一般，满足基本要求得3分；方案较差、基本不符合项目需求得1分；未提供不得分。 |
| 项目团队组织及分工（12分） |  | 依据投标文件中提供的项目团队组织及分工方案（包含但不限于项目人员实力、团队人员能力匹配、人员组织分工等），从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；全面性一般得2分；不全面得1分； 针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般得2分；针对性不强得1分； 可行性（4分）：符合实际切实可行得4分；较可行得3分；可行性一般得2分；可行性欠缺得1分。 未提供的得0分。 |
| 数据传输管理与应用方案（7分） |  | 根据采购文件要求及本项目特点提供《数据传输管理与应用方案》，包括数据收集、汇总、传输、应用等。整体思路及方案符合实际、与本项目的实际切合度高，可行性强的得7分；整体思路及方案较合理、较可行，符合本项目的实际情况的得4分；整体思路及方案一般，满足基本要求得2分；方案较差、基本不符合项目需求得1分；未提供不得分。 |
| 日常运维统计和报告（7分） |  | 根据采购文件要求及本项目特点提供《日常运维统计和报告》，提供日常运维统计和报告表单模板，包含日常运维台账、现场维护服务单等。表单模板符合实际、与本项目的实际切合度高，可行性强的得7分；表单模板较合理、较可行，符合本项目的实际情况的得4分；表单模板一般，满足基本要求得2分；方案较差、基本不符合项目需求得1分；未提供不得分。 |
| 服务能力（4分） |  | 供应商具有无人机巡检专项企业服务能力资质，无人机气/水体环境监测专项企业服务能力资质的，每个认证资质得2分，本项目最高得4分，没有的不得分（需提供相关证书扫描件并加盖电子签章）。 |
| 应急保障响应承诺（4分） |  | 供应商应当具备应急保障响应能力，出现故障事件按照磋商文件要求进行服务响应，详见磋商文件中应急保障内容：建立完善应急机制和应急预案以满足业务持续性要求，保障系统稳定运行、系统故障及时排解。提供承诺函的得4分，未提供承诺函的不得分。（投标响应文件提供承诺函并加盖供应商电子签章，承诺函格式自拟） |

本章说明：本项目采用综合评分法。

第五章  拟签订的合同文本

（下述内容为徐州市生态环境局与成交人签署合同/协议的主要条款，最终合同/协议与本合同/协议主要条款有不完全一致之处的，以最终合同/协议为准。）

项目名称：

项目编号：

徐州市市级大气自动监测站运维服务项目

采购合同

采  购  人：

中标供应商：

合同签订日期：   年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规规定，本着自愿、平等、公平、诚信原则，甲乙双方就合同采购事项，签署本合同。

第一条  合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.1（JSZC-320300-JSRX-G2026-0004）招标采购文件

1.2投标文件

1.3乙方在投标时的书面承诺

1.4（JSZC-320300-JSRX-G2026-0004）中标通知书

1.5合同补充条款或说明

1.6保密协议或条款

1.7相关附件、图纸及电子版资料

第二条  合同内容

2.1服务名称： 徐州市市级大气自动监测站运维服务

2.2服务主要内容：（1）徐州市大气污染防治网格化综合监管系统第三方运行维护服务，涉及全市共72个市控站；（2）徐州市光化学组分网第三方运行维护服务，涉及2个站点；（3）徐州市交通站第三方运行维护服务，涉及4个站点（港口、公路、机场、铁路）。详见采购需求

第三条  合同总金额

3.1本合同服务总金额：￥   元。

大写：                  。

3.2本合同总价款包括服务期间必须的日常易耗品、工具、调试费、培训费等相关费用。

3.3本合同价款不因合同期内工作量的增加而发生变化，因本合同项目而增加、变更的相关成本、费用由乙方承担。

第四条  权利义务

4.1甲方权利义务

4.1.1甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件。为乙方更好地完成工作任务而协调必要的业务和技术支持。

4.1.2乙方有需要，还要提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

4.1.3对乙方不合格的项目成员，甲方有权要求乙方更换，不得空缺。

4.1.4因客观原因采购需求发生变动，甲方须与乙方协商一致后调整服务内容。

4.2.乙方权利义务

4.2.1乙方投入本项目的人员不少于  人（包括但不限于乙方投标文件提供的项目团队人员），且在项目执行过程中项目负责人和项目成员未经甲方许可，不得变更。

4.2.2乙方须提供项目成员名单及资历，如需中途调动，须提前30日以书面形式征求甲方意见。

4.2.3在项目存续期间，乙方派出的项目团队在甲方指定的工作场所进行项目工作，不得兼任其他项目的工作。

4.2.4乙方应当按照招标文件的要求，投入合格、充足、相对稳定的技术开发人员，提供所承担开发任务的软硬件环境，包括开发工具等。

4.2.5乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，对因提供服务引起的各种安全事件和事故，乙方应承担全部法律责任，与甲方无关。

4.2.6乙方必须保证工作质量。在服务期间，乙方必须提供相关文档：

4.2.6.1工作周报，记录本阶段工作完成情况、存在问题及下一阶段工作计划、建议，每周五提交。

4.2.6.2服务工作完成后，必须提交总结报告，并制作视频培训课件。由甲方进行评估和验收。

4.2.7乙方遵守甲方的各项规章管理制度。

4.2.8乙方为甲方提供必要的培训服务，培训费用已经包含在合同总价中。

4.2.9乙方保证提供的服务具有合法性，确保甲方不会因为使用乙方的服务而产生法律风险。

第五条 知识产权

5.1乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权等知识产权。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

5.6乙方保证其提供的软件产品未侵犯第三人之著作权、商标权、专利权等知识产权，不会侵犯任何第三人的商业秘密或对任何第三人构成不正当竞争，如因此与第三人形成争议、诉讼或仲裁案件，由乙方承担全部责任，并负责赔偿甲方由此而遭受的全部损失。同时乙方需提供全力支持防止因上述侵权给甲方带来的直接和预期的损失，包括但不限于提供甲方继续使用本合同条款下的软件而需取得的第三方授权、修改本合同条款下软件使其至少在功能上可以替代原技术、提供功能上相等的使甲方可以达到原合同目的的其他软件，并承担因此而产生的所有的费用。

5.7乙方对软件系统客户化前的标准版软件产品拥有著作权，但对于在本合同履行期间可能使用到的乙方或者第三方所拥有的技术或相关信息的知识产权，乙方授权甲方在本合同项目范围内使用。甲方对本合同履行期间产生的成果（包括客户化开发所取得的全部工作成果以及实施过程中所产生的所有技术文件）拥有全权，包括知识产权、所有权及相应的利益。乙方不对合同条款下的成果具有任何知识产权和申请知识产权的权利，甲方享有署名权在内的全部知识产权及申请知识产权的权利。甲方不再向乙方或任何第三方另行支付任何费用。

5.8甲方发现任何第三方在甲方未被许可的范围内非法使用甲方获得的知识产权，甲方应立即通知乙方。乙方应在收到甲方通知后15日内采取适当行动以制止非法使用行为。

第六条 保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，包括并不限于：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

第七条  期限、验收

7.1服务期限：    年 月 日（乙方与原运维单位交接后且设备正常运行之日）   至    年 月 日  。

服务地点：                          。

验收时间：                          。

验收地点：                          。

验收内容：遵照本合同第二条合同内容条款执行。

7.2 乙方应对提供的服务成果作出全面自查和整理，并列出清单，清单应随提供的服务成果交给甲方。

7.3验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的服务未完成本合同第二条内容的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成服务。验收合格的，由双方共同签订《验收报告》。在经过两次限期整改后，服务仍达不到合同文件规定内容的，甲方有权拒收，并可以解除合同拒付费用；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

7.4甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业服务内容的应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收，委托费用由甲方承担。

7.5如项目实施情况需要分阶段验收，则根据实际情况分阶段出具《验收报告》。

第八条  付款方式

经双方协商一致，选择以下第      种付款方式：

8.1 付款方式一（提交预付款保函的）

合同价款的百分之五十(50%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15个工作日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，由甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之三十(40%)即￥          ，大写：人民币         元整，在乙方按约定服务期满半年后，达到甲方服务要求，并经甲方确认合格后，甲方自收到发票后15个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同总价的最后百分之十(10%)即￥          ，大写：人民币         元整，在乙方按约定完成一年服务期，达到甲方服务要求，并经甲方确认合格后，甲方自收到发票后15个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票；

8.2付款方式二（不提交预付款保函的）

合同价款的百分之四十(40%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15个工作日内，甲方收到发票后，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同总价的百分之三十(30%)即￥          ，大写：人民币         元整，在乙方按约定服务期满半年后，达到甲方服务要求，并经甲方确认合格后，甲方自收到发票后15个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同总价的百分之三十(30%)即￥          ，大写：人民币         元整，在乙方按约定完成一年服务期，达到甲方服务要求，并经甲方确认合格后，甲方自收到发票后15个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。乙方出具的全额正式发票。

上述费用甲方支付至卖方指定账户内。除甲方另行指定外，该指定账户信息为：

户名：

账号：

开户行：

本合同价款不因合同期内工作量的增加而发生变化，因本合同项目而增加、变更的相关成本、费用由乙方承担

第九条  履约保证金

本项目无履约保证金。

第十条  项目管理服务

乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。

项目负责人姓名：    ； 联系电话：    。

- 服务质量

11.1乙方提供服务的质量保证期为自服务通过最终验收起   个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

11.2服务期内，乙方应提供相关服务支持。对甲方所反映的任何服务问题乙方在 24 小时之内做出及时响应，在 48 小时之内赶到现场实地解决问题。若问题在 48 小时后仍无法解决，乙方应在 2 日内免费提供服务的补偿、替换方案，直至服务恢复正常。

11.3乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十四条的约定承担赔偿责任。

11.4乙方服务质量达不到要求的，每次向甲方支付违约金10000元，并承担甲方寻求第三方服务发生的所有费用，包括诉讼费、律师费等。

第十二条    合同的生效

12.1本合同由甲乙双方法定代表人或委托代表人签字并盖章生效。

12.2生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条  违约责任

13.1乙方所交付服务成果不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起 5 个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时乙方应向甲方支付合同总价    ％的违约金。

13.2甲方无正当理由拒收服务，甲方应向乙方支付拒付服务费用  ％的违约金。

13.3乙方无正当理由逾期交付服务的，每逾期1天，乙方向甲方支付合同总额的  1 ‰的违约金。如乙方逾期达 20 天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

13.4其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十四条  不可抗力

14.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

14.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后 10  日内以书面形式通知另一方。

14.3未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。

14.4不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

14.5甲方基于公共利益需要或维护法定权益需要可单方变更、中止合同。

14.6确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。在合同终止情况下，对于已经履行的部分，予以结算服务费用。

第十五条  争议的解决方式

15.1因服务质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

15.2在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

15.3经协商不能解决的争议，双方可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

15.4在法院审理期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十六条  其他

16.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

16.2 甲乙双方任何一方应当将其通讯联系方式及地址的任何变化书面通知另一方，否则以本合同约定通讯联系方式对本合同约定原地址的送达视为已经送达。

16.3本合同一式  份，甲乙双方各执  份，具有同等法律效力。

16.4本合同一切税费由乙方承担。

16.5本合同未尽事宜，甲乙双方可以协商签订补充协议，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

16.6本合同由甲乙双方法定代表人或委托代表人签字并盖章生效。

甲    方：（公章）　　　　　　　　　乙    方：（公章）

法定代表人                          法定代表人

或委托代表人（签字）：              或委托代表人（签字）：

签字日期：年    月    日        签字日期：  年月    日

联系人：                            联系人：

电　话：                            电　话：

电子信箱：                          电子信箱：

地　　址：                          地　　址：

邮政编码：                          邮政编码：

开户银行：                          开户银行：

账　　号：                          账　　号：

合同附件1

数据保密协议

甲方：徐州市生态环境局（机关）

乙方：

按照《中华人民共和国保守国家秘密法》的有关规定，为保障数据资料的安全管理，关于徐州市温室气体监测及运维服务项目的合同，签订数据资料保密协议如下：

第一条 乙方参与建设的徐州市温室气体监测相关数据资料，用于项目“徐州市温室气体监测及运维服务项目”使用，未征得甲方允许，不得作于它用。

第二条 乙方不得向任何第三方有偿或无偿转让从甲方获得的温室气体相关数据资料，以及由这些温室气体相关数据资料经单位换算、介质转换或者量度变换后形成的新资料，也不得用于经营性活动。

第三条 乙方不得将从甲方获得的温室气体数据及气象资料，直接用作供外部使用或向外分发的数据库的一部分，也不得简介用作生成他们的基础。

第四条 乙方不得私自向国外提供、或者在与国外有关机构和个人的合作中提供从甲方获得的温室气体相关数据资料，严禁资料流失，以保障国家安全和利益。

第五条 乙方对所获的的涉密资料的使用和保管，应严格遵照《中华人民共和国保守国家秘密法》关于保密制度的要求执行。

第六条 乙方如违反上列的规定，将由有关环保主管机构按照徐州市生态环境局（机关）的相关罚则给予处罚。违反《中华人民共和国保守国家秘密法》的，将承担相关法律责任。

第七条 甲乙双方中的任何一方，优于不可抗拒力的原因不能正常履行本协议，需要延期履行、部分履行或者不履行协议时，应及时向对方通报，并说明理由、递交有效的证明文件。

甲方：徐州市生态环境局（机关）（签章）

代表人：                   （签字）

年    月       日

乙方：（签章）

代表人：                （签字）

年    月       日

第六章  采购需求

# 一、说明

1、采购人：徐州市生态环境局

2、采购项目名称：徐州市市级大气自动监测站运维服务项目

3、采购预算：634万元（报价包括一年服务期全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用）。

4、本项目为专门面向中小微企业采购的项目。

# 5、服务期限：一年

# 二、项目概况

本项目包括以下三项内容：（1）徐州市大气污染防治网格化综合监管系统第三方运行维护服务，涉及全市共72个市控站；（2）徐州市光化学组分网第三方运行维护服务，涉及2个站点；（3）徐州市交通站第三方运行维护服务，涉及4个站点（港口、公路、机场、铁路）。

# 三、具体服务清单

| 序号 | 服务项目名称 | 服务期限 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐州市大气污染防治网格化综合监管系统第三方运行维护服务 | 1年 | 72个站点 | 其中含有72套乡镇（街道）小型站，站点采用6参数国标法小型化空气质量监测站，监测项目为常规监测（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5）、气象因子（温度、湿度、风速、风向）、视频监控。 运行维护服务范围包括：各站点的所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、通信网络等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修与预防性维护、检定，同时承担站房网络通讯费用（站点电费及房租由所属街道承担）、数据分析、以及对该大气网格化平台的管理与应用。运维工作接受徐州市生态环境局质量检查和考核，确保市控站各项监测仪器正常稳定运行并与相关生态环境部门正常联网。 |
| 2 | 徐州市光化学组分网第三方运行维护服务 | 1年 | 2个站点 | 其中含有两套116组分VOCs监测系统、两套氮氧化物分析仪、两套一氧化碳分析仪、两套臭氧分析仪、一套边界层探测激光雷达、两套紫外辐射仪、两套气象仪。 运行维护服务范围包括：各站点的所有监测仪器、气象仪器、雷达、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、通信网络等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修与预防性维护、检定，同时承担站房网络通讯、电费，以及对该光化学组分网的管理与应用，确保光化学组分站各项监测仪器正常稳定运行并与相关生态环境部门正常联网。 |
| 3 | 徐州市交通站第三方运行维护服务 | 1年 | 4个站点 | 含有四套VOCs（PAMS 57）监测系统、两套氮氧化物分析仪、两套二氧化硫分析仪、两套一氧化碳分析仪、一套臭氧分析仪、两套PM10颗粒物监测仪、两套PM2.5颗粒物监测仪、四套BC分析仪、四套环境空气非甲烷总烃在线监测、两套车流量、四套气象仪及质控设备、辅助设施等。 运行维护服务范围包括：各站点的所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、通信网络等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修与预防性维护、检定，同时承担站房电、网等费用，以及对该交通站的管理与应用，确保各交通站各项监测仪器正常稳定运行并与相关生态环境部门正常联网。 |
| 4 | 数据分析研判管理系统服务 | 1年 | 1套 | 针对72个乡镇（街道）小型站、2个光化学组分网站、4个交通站提供一套综合数据分析研判管理平台，包含PC端和移动端应用程序，满足运维项目中所包含的各类监测数据的对接、统计和分析功能，该平台至少能提供数据报表统计、对比分析、数据审核、以及针对VOCs数据的特征分析功能。在运维期能满足甲方要求进行功能实现。依托市级大气乡镇网格化空气监测站，融合低空巡航移动监测手段，搭建起天地协同的立体监测网络，实现从地面定点精准感知到低空巡航全域覆盖的环境监测体系，提升区域内大气环境监测的广度与深度。 |

# 四、运维工作目标

投标单位应建有完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，满足《国家大气光化学监测网自动监测数据审核技术指南（2021版）（试行）》、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018）、《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统运行和质控技术规范要求》（HJ 817-2018）、《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定(试行)》等标准要求。空气站的运行质量需达到以下指标：所获取的各项指标的有效监测数据满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

除校准、停电、维护保养等工作外，以及不可抗拒力因素造成数据缺失不计入内，仪器24小时正常开机，正常运行时间占总运行时间的95%以上；

基本保证系统各子站分布均匀的有效日均监测数据在监控中心平台上数据获取率达到全年的90%以上；

运维任务完成率100%；

异常情况处理率100%；

定期按照监测规范和规程对仪器设备进行校准，确保上传的数据准确有效。

# 五、运行维护要求

1、人员及车辆配置要求

1.1根据站点分布和运维期间实际情况，投标单位需安排专职运维人员，在运维期内长期驻守。本项目所含每个区范围内配备专车用于日常巡检，确保在任何情况下，每周对所有站点现场巡查巡检1次。配备甲方需求的无人机及持证飞手，配合甲方实际工作需要开展无人机巡航巡检工作。

2、设备、仪器及备件配置要求

2.1投标单位需要配备必要的质量控制设备，对应每个站点配备标准气体，标准气体须为二级（含）以上标准样品或物质，对应各区范围内需配备流量计、标准压力计、温度计和湿度计。

2.2针对乡镇（街道）小型站运维，投标单位需配备6套原厂常规六参数分析仪SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5备机；为保证设备故障的及时处理与监测数据的一致性和连续性，投标单位需配备设备原厂备件耗材（提供设备制造商原厂备件耗材承诺函，不提供视为不满足）。

3、分包

3.1本项目中标后中标人不得分包、转包其应履行的主要工作内容。

# 六、运维工作内容

## （一）徐州市大气污染防治网格化综合监管系统第三方运行维护服务

1、监测设备运维

常规巡检内容：保持户外机柜内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

检查供电、电话通讯的情况，保证系统的正常运行；

保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于5℃，相对湿度保持在85%RH以下；

指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

定期检查消防和安全设施；

每次维护后做好系统运行维护记录；

进行维护时，规范操作，注意安全，防止意外发生。

每日工作：每天上午和下午2次远程调取子站数据，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

判断系统数据采集与传输情况；

根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

根据故障报警信号判断现场状况；

每日检查数据是否及时上传至平台；

发现运行数据有持续异常值时，投标单位应在第一时间向市生态环境局职能处室进行报备。主城区站点，投标单位在工作日工作时间内（9:00-17:00），应60分钟到现场处置，铜山、贾汪2小时内到现场处置，并在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，应及时与相关部门联系积极解决）。同时，做好故障维修、恢复情况等各项记录，并在回复后第一时间向采购方和质控方报告，确保不影响监测数据真实有效；

每周工作：每周现场巡视各站点1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

查看子站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常；

检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅；

检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

检查子站的通讯系统，保证子站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每两周至少更换一次滤膜；

在冬、夏季节应注意户外柜内外温差，若温差较大，及时改变机柜温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

及时清除户外柜周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝；

经常检查避雷设施是否可靠，户外柜内是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行；

检查户外柜的安全设施，做好防火防盗工作；

每周对颗粒物的采样纸带进行检查，如纸带即将用尽，及时进行更换；

每周随时查看站点周边是否存在涉嫌干扰监测数据的行为，对发现的问题隐患应及时清除，对不能第一时间整改或清除的问题隐患应向属地生态环境局和市生态环境局报告，采购方向投标单位提供相关人员联系方式，形成应急联动。

每月工作：清洗颗粒物分析仪切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；

检查颗粒物分析仪、气态分析仪、动态校准仪流量，如果超过国家相关规范要求，需要进行校准，检查仪器是否泄漏；

每月度对数据进行备份。

每两个月工作：更换颗粒物分析仪滤纸带（必要时），进行系统自检；

校准和检查颗粒物分析仪的温度、气压和时钟；

用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

每季度工作：采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

对颗粒物分析仪进行标准膜检查，如果超过国家规范或说明书规定的限值，需要进行校准。

每半年工作：检查颗粒物分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

对气态分析仪进行多点线性检查、流量校准；

进行一次采样系统清洗。

每年工作：对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件；

更换所有泵组件；

日常运行维护记录：建立子站维护档案，将子站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括：

子站运行维护记录表；

颗粒监测仪校准检查记录；

臭氧分析仪校准检查记录；

空气自动监测系统仪器设备维修记录表；

空气自动监测系统备品备件管理记录表；

子站主要消耗材料使用登记表；

多点线性校准表格；

子站室内外环境记录；

空气自动监测系统仪器资料保管清单。

- 软件平台运维

| 序号 | 项目 | 维护内容 | 周期 | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 进行软件bug及设计问题采集和跟踪 | 按需 | 应及时填写软件问题采集及跟踪报告 |
|  |  | 收集最终用户对系统的使用意见和建议 | 按需 | 收集意见和建议，并及时反馈 |
| 2 |  | 及时解决软件日常运行中存在的问题，及时优化并处理中间件故障，及时处理数据库故障 | 按需 | 问题解决率达到99%以上，小问题应在1天内解决，大问题应在3天内解决（采购单位将提供完整原始代码及密码） |
| 3 |  | 对软件程序版本进行备份及管理 | 按需 | 具有详细的软件程序版本库 |
| 4 |  | 定期对数据库进行优化，提高数据库运行效率 | 按需 | 数据库系统正常运行 |
| 5 |  | 定期对数据进行本地和异地备份 | 按需 | 无数据丢失 |
| 6 |  | 软件运行参数配置与调优 | 按需 | / |
| 7 |  | 配合IT硬件的维护，及时处理涉及数据库和应用软件的相关工作 | 按需 | / |
| 8 |  | 按照部、省、市要求帮助完成相关数据上报工作 | 按需 | 应按要求完成数据上报工作 |

- 质控管理

（1）质量保证措施

用于工作标准的流量计、气压表、压力计、真空表、温度计等每年1次送计量部门检定。

使用的标准物质为国家认证的相关机构生产的有证标准物质，且在有效期内。

每年进行一次精密度审核和准确度审核。

仪器被维护、维修后，当其监测性能受到影响时，进行校准。

站房卫生情况、采样系统是否清洁、耗品耗材是否及时更换、是否每周巡检、标气是否过期、日常质控任务完成情况及质控效果、仪表数据与省站平台数据是否一致，异常情况处理，记录是否齐全等。

（2）日常质量控制

分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：

安装时；

移动位置时；

进行可能影响校准结果的维修或维护后；

分析仪暂停工作一段时间后；

有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化；

达到国家规范要求的校准周期或校准要求的。

（3）质量控制资料整理

填写相关巡检、维修、日常检查与监督抽查等质控记录表格并进行整理归档。

## （二）徐州市光化学组分网第三方运行维护服务

1、运维服务要求

1.1运行管理目标

运行质量应达到以下指标：

各项指标的有效监测数据参照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的常规污染物浓度数据有效性要求；

①重污染过程数据有效捕获率≥90%；

②按季度考核，每季度数据有效捕获率≥80%；

③日常质控措施执行率 100%；

④异常情况处理率达到 100%。

建立规范化、科学化的运行管理体系，提供针对性的设备及站房日常巡检、定期维护保养、校准、耗材更换、故障检修等工作方案。在运行维护期间保证设备运行稳定，满足国家标准及合同约定中的设备性能要求及数据捕获率要求；严格执行合同约定的质控措施，保证数据的可靠性与有效性；同时提供快速专业的故障处理及售后支持服务，迅速解决设备问题，响应用户关切。

1.2运行管理具体工作内容

（1）运维过程中主要完成以下工作

1)光化学污染监测站的日常运行维护；

2)光化学污染监测站的日常质量管理；

3)光化学污染监测站的日常安全管理；

4)光化学污染监测站监测数据的日常审核、上报；

5)光化学污染监测站的设备维护保养及维修；

6)其他光化学污染监测站相关辅助设施的维护、保养、维修；

7)光化学污染监测站数据采集及传输系统的维护及维修，保障通讯正常；

8)根据管理部门需要或因不可抗力，点位需要迁移的，配合相关工作；

9)运维记录胶装成册上报；

10)采购人组织站点的运维检查，包括例行检查和计划外检查等；

11)必要时协调设备原厂技术支持服务工作。

（2）站房环境运维工作内容

1)保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备整洁，设备标识清楚；

2)保证空调正常工作，站房温度保持在25±5℃，相对湿度保持在85%RH以下，每年对站房空调至少进行一次维护保养；

3)检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；保证断电情况短时间内供电和网络通讯正常，出现问题及时解决;

4)定期检查消防、避雷和报警安全设施；

5)进行维护时，应规范操作，注意安全，防止发生意外；

6)设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

7)做好环境条件和安全检查记录；

8)检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源，并做好记录；

9)检查通讯系统，保证超级站与远程监控中心连接正常，数据传输正常；

10)每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

11)在冬、夏季节应注意站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止出现冷凝现象；

12)应及时清除站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝；

13)应经常检查站房屋是否有漏雨现象，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行；

14)检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；

15)每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

（3）每日工作内容如下

每天上午10时前查看监测数据并形成记录，分析监测数据，对出现的数据和仪器异常情况进行标记，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

①判断系统数据采集与传输情况；

②根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

⑧发现运行数据有持续异常值时，应立即告知主管部门，在每日6时～23时出现的故障，应在3小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系解决）；

④根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

⑤根据故障报警信号判断现场状况；

⑥每日检查前一日数据是否及时完整的上传至省站并正常展示，对发现数据掉线及时恢复；

⑦颗粒物重污染预警发布后24小时内开展一次所有仪器各项参数的全面检查，必要时进行校准；

⑧每日开展数据审核，并将审核数据按时提交主管部门。

（4）档案管理

将监测站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理，电子版记录上报指定邮箱。相关记录至少应包括：

①运行维护（含检查/校准）记录表；

②仪器设备维修记录表；

③备品备件管理记录表；

④主要消耗材料使用登记表；

⑤室内外环境记录；

⑥标准物质使用记录；

⑦仪器资料保管清单。

（5）运维其他相关要求如下

①应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时通知主管部门；

②运维工作完成后，应及时向主管部门提交相关记录，用于数据复核；

③严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。否则，采购人有权终止合同；

④按照甲方提供的运维记录表格规范填写运维过程资料。

（6）质量控制要求

认真落实质量管理制度，做好相应记录。

量值溯源要求：

所有仪器所需的标准物质包括标准溶液、标准气体等应采购有资质单位生产的有证物质，且应在质保期内使用。新购标准气体应做验证实验，形成验证报告；

每年应对站内所用的流量传感器、温度传感器、气压传感器等设备送有资质的机构进行校准或检定，并取得校准或检定合格证书。

日常质量控制要求：

除规定的每周、每月、每季和每年的规定工作内容外，在以下情况下需进行校准和再校准：

①仪器安装时；

②仪器移动位置时；

③进行可能影响校准结果的维修或维护后；

④分析仪暂停工作一段时间后，或仪器条件设置、载气或流动相、吸收液等变化时；

⑤有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化时；

⑥达到国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的；

⑦设备更换关键部件后。

异常数据的处理：

运维机构应对异常监测数据进行分析，查明原因后如属于系统或仪器故障，应在24小时内处理并上报当地环境主管部门，同时按要求填写异常原因和处置情况。

质量管理体系文件资料整理：

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档。

（7）系统设备维修要求

运维机构负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施）。监测仪器维修后，当维修可能影响检测性能时，需要进行标样测试、盲样测试等检验，并提交相应报告。

（8）运维人员配备

成交供应商成交后，根据采购人需求应组建项目团队开展VOCs站运维工作，运维团队人员配置至少包括项目负责人、现场运维人员和数据复核分析人员，人员具体要求如下。

项目负责人：1人，管理运维团队，提供各VOCs站点运维后勤保障，并沟通协调运维项目的其他相关事项。

现场运维人员：至少配备1名现场运维人员，负责VOCs站的现场运维及数据初审工作，并配合采购人开展站点检查等相关工作。

数据审核人员：至少配备1名专业技术人员开展监测数据审核和分析工作，并编制分析报告。

1.3 116组分VOCs监测系统托管服务内容

1.3.1系统日常运维要求

1.3.1.1每日维护内容

1.3.1.1.1系统状态检查

检查系统是否有报警等异常提示，以及富集/解析模块、分析模块的温度、气压、时间、流量、电压等重要参数是否正常。系统状态检查可通过远程或者现场检查的方式完成。

1.3.1.1.2基线检查

按照厂家说明书或作业指导书要求检查图谱基线（质谱应使用TIC图）是否存在异常漂移和波动，特别是水分对基线的影响。如存在异常漂移和波动，应及时标识或剔除异常数据或对受影响的化合物进行重积分。

1.3.1.1.3 保留时间漂移

根据保留时间前、中、后各段经常检出且浓度较高的特征VOCs组分检查保留时间漂移是否超出0.5min，如超出要求应重新设置保留时间积分窗。重点关注漂移是否影响监测组分的自动积分，如有影响，应进行重积分。对于采用中心切割法的系统，应审核其中心切割点是否影响目标化合物的积分。

1.3.1.1.4质谱检测器内标响应检查

对质谱内标化合物特征离子丰度进行检查，质谱内标定量离子峰面积变化应在校准曲线绘制时离子峰面积的50%~150%范围内。

1.3.1.1.5 数据标识与重积分

日审核结束后，应对异常数据进行无效标识或剔除，并对需要进行重积分的谱图和色谱峰进行重积分。

1.3.1.1.6 数据审核

数据审核应在72小时内完成。

1.3.1.2 每周巡检内容

1.3.1.2.1 监测站房及辅助设备周巡检

监测站房及周边环境应满足HJ 193 相关要求。监测站房及辅助设备日常巡检应满足HJ 818相关要求。运维人员应对子站站房及辅助设备定期巡检，每周至少巡检1 次，巡检工作主要包括：

（1）检查站房内温度是否保持在25℃±5℃（要求站房温度波动稳定），相对湿度保持在85%以下；中标单位需根据站点实际情况酌情增加空调，确保站房温度满足要求，仪器运行正常。

（2）在冬、夏季节应注意站房内外温差，应及时调整站房温度；检查采样总管加热装置和气路保温措施，防止因温差造成采样装置出现冷凝水的现象。

（3）检查采样总管进气、排气是否正常。

（4）检查采样支管是否存在冷凝水，如果存在冷凝水应及时进行清洁干燥处理。

（5）检查站房排风排气装置工作是否正常。

（6）检查标气、辅助气钢瓶阀门是否漏气；检查标气和辅助气有效期、压力，气瓶压力低于2Mpa（或系统相关要求值）前应更换。

（7）如采用气体发生器，应检查气体发生器的工作状态，及时补充纯水、更换干燥硅胶、活性碳或无水氯化钙。

（8）检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。

（9）检查各种运维工具、系统耗材、备件是否完好齐全。

（10）检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查站房空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗。

（11）检查各种消防、安全设施是否完好齐全。

（12）对站房周围的杂草和积水应及时清除；对采样有影响的树枝应及时进行剪除。

（13）检查避雷设施是否正常，子站房屋是否有漏雨现象，气象杆是否损坏。

（14）记录巡检情况。

1.3.1.3自动监测系统周巡检

（1）富集/解析模块参数设置检查。检查吸附温度、脱附温度、采样流量、脱附/注射流量、采样与脱附时间设置是否与说明书、作业指导书或目标化合物测试记录一致。

（2）富集/解析模块运行情况检查。检查低温或超低温富集模块是否有异常结冰现象，如有异常，应停机清除结冰。检查吹扫流量或压力是否正常，如有堵塞，应及时检查吸附管或捕集柱。检查吸附和脱附程序是否正常，如有异常温度波动应及时排查避免影响吸附或脱附效率。检查注射程序是否正常，如注射压力、流量或者切换阀工作异常，应及时排查以免响应分析。如检测系统为FID检测器，可通过比较低碳和高碳组分的碳响应因子，对富集阱低碳组分捕集性能进行检查。

（3）气相色谱、检测器参数设置检查。检查火焰离子化检测器氢气与空气输入压力与流量、初始炉温、升温程序、降温程序、载气流量与压力、管线温度、EPC设置、质谱温度、EI能量等是否与说明书、作业指导书或目标化合物测试记录一致。

（4）气相色谱、检测器运行情况检查。检查载气净化装置（含除烃、除氧、除水装置等），如有异常应及时更换。根据系统验收或目标化合物测试时使用的参数，检查色谱炉温控制程序、载气流量或压力控制程序、火焰离子化检测器或质谱检测器工作温度、质谱真空度等是否正常，如有异常应及时停机检查，排查问题。

1.3.1.4其他维护内容

按照系统说明书或作业指导书要求定期更换吸附管或捕集柱、阀膜、色谱柱、质谱离子源等重要耗材。

按照系统说明书或作业指导书要求做好周期性维护，及时清洁气动阀阀芯、散热风扇、火焰离子化检测器、质谱离子源等重要部件，并定期对质谱进行调谐，对检测器进行清理维护、维修、调谐后，应重新建立标准曲线。

如运行维护涉及对气路上的关键硬件部分进行拆卸、打开，维护操作完成后，应按照系统说明书、作业指导书等要求对系统进行验漏。

1.3.1.5日常运行质量体系要求

1.3.1.5.1人员要求

运维单位根据其负责的监测系统和运维任务对技术人员进行必要的理论和实操培训，使其能够熟练的掌握系统的运维和质控操作。掌握耗材备件更换及必要的维护工作，并熟练使用数据平台，能够及时判断系统运行的异常并进行重积分、异常数据标识等。责任方应对人员能力进行考核确认，并建立相应的人员档案，保存人员的培训和考核记录。

1.3.1.6关键技术文件要求

（1）质量管理工作计划

运维单位应制定相应的质量管理工作计划，明确各项运维工作、数据审核和标识工作、质控工作、量值传递工作的负责人员、时间频次、合格标准、耗品耗材、标准气体、计量标准器具等各项要求。

（2）作业指导书

运维单位应根据负责运维的系统设备、标准气体、计量标准器具以及制定的质量管理工作计划制定相应的作业指导书，明确各项运维工作、质控工作、数据审核工作、数据标识的具体要求，指导运维技术人员开展相关工作。

（3）记录表格

运维单位应根据负责运维的系统设备、标准气体、计量标准器具以及制定的作业指导书制定相应的记录表格，记录表格应包括各项运维工作、质控工作、维修工作等，并放置于点位现场备查。

1.3.1.6.1 内部监督检查要求

各运维单位应组织专门的监督核查人员或采用交叉检查的方式定期对其运维的站点开展独立、系统的内部核查，核查应涵盖运维与质控的关键环节。各单位应如实、详细记录其内部核查结果，并在站点保存备份有内部核查记录。

1.3.2系统质量控制要求

1.3.2.1 每周质量控制内容

1.3.2.1.1 零气空白检查（全系统空白）

检查频率不低于每周一次，在环境空气分析结束后进行一次全系统空白检查，记录各化合物浓度作为其日常残留。各化合物日常残留应低于方法检出限且低于0.1nmol/mol，零气空白检查不合格的化合物应对其进行标识。若超过20%的化合物或臭氧生成潜势较高的重点VOCs组分不合格，应对系统进行检查，检查零气质量或清洗、更换系统管路。

1.3.2.1.2 单点质控检查

检查频率不低于每周一次，在零气空白检查结束后通入一次单点标准气体，标准气体浓度选择日常平均浓度或标准曲线中间点浓度（推荐核查浓度≤2 nmol/mol）。分析结束后，记录各化合物浓度并计算其与标准气体的相对误差，超过20%为不合格（质谱检测器放宽至30%）。如超过20%的化合物或臭氧生成潜势较高的重点VOCs（如苯系物等）不合格，则应检查系统，并重新绘制标准曲线。所有单点检查不合格目标化合物应对其进行明确标识，提醒相关单位慎重使用。

应根据单点检查谱图检查各化合物保留时间漂移与分离情况。若保留时间漂移影响积分，应重新设置积分窗口。

环戊烷和异戊烷、2,3-二基戊烷和2甲基己烷、邻二甲苯和苯乙烯的分离度≤1时，或臭氧生成潜势较高的目标化合物（如苯系物等，间、对二甲苯除外）分离度≤1时，应检查系统，重新设置色谱方法或者更换色谱柱等方法提高分离度，重新绘制标准曲线。

单点检查完成后，应进行至少1次系统空白检查，清洗系统残留。若长期单点检查后的系统空白检查表明各目标化合物残留均低于检出限，可省去清洗环节。

1.3.2.2 每月质量控制内容

1.3.2.2.1采样流量检查

不低于每月一次的检查频率，或在绘制标准曲线前应使用在计量认证有效期内的标准流量计对采样流量进行检查。标准流量计接入位置建议在系统的样品气进气口处。如系统不采用流量控制器或厂家说明书、作业指导书有明确的流量或采样体积检查操作的，流量或采样体积检查按既有要求进行。采样流量示值与标准流量计示值的相对偏差应≤±5%（如采样流量为标况流量，标准流量计标况状态应与采样流量计一致；如采样流量为工况流量，标准流量计也应为工况流量）。相对偏差超出±5%时应进行检查或校准，同时对期间监测数据进行复核，不合格的数据应进行数据异常标识。

1.3.2.3每季度质量控制内容

1.3.2.3.1 标准曲线绘制

绘制标准曲线前，应进行零气空白检查（全系统空白），空白合格时进行标准曲线绘制。标准曲线至少每三个月重新绘制一次，并且至少包含5个浓度点。关键部位维修维护或更换，如进行检测器的清洗、质谱调谐后，需重新绘制标准曲线。

1.3.2.3.2 验漏检查

每周系统状态检查时核查系统气密性，每三个月应按系统说明书的要求进行验漏检查。如系统条件允许，验漏应尽可能覆盖采样、富集/注射模块、气相色谱和检测器等全部环节。

1.3.2.3.3 温度、压力传感器检查

如系统条件允许，应根据厂家提供的作业指导书或说明书的要求定期对富集模块、气相色谱和检测器的温度、压力传感器进行检查。

1.3.2.4每年质量控制内容

1.3.2.4.1 年度预防性维护

每年对系统、辅助设备、校准或配气设备等开展预防性维护，对关键零部件进行拆卸清洁和保养，必要时进行更换。预防性维护后系统应进行全面质控检查。

1.3.2.4.2目标化合物测试

每年进行一次目标化合物测试，确定系统能够长期连续准确定性、定量的VOCs组分，形成该站点的目标化合物名录。新系统应在调试验收时形成名录，验收后每年测试一次，重新确定目标化合物目录。站点应根据历史数据确定当地臭氧生成潜势较高的前10名组分，作为必测组分列入化合物名录中。目标化合物名录测试考核指标主要包括空白检查、标准曲线、方法检出限和测定下限、分离度、期间精密度和准确度等。

（1）空白与残留检查

依照规范分别进行零气空白和系统残留测试。记录测试时各化合物浓度，90%组分的检查结果应满足规范要求。

超过10%组分不合格时，应查找原因，对载气系统、采样/富集模块进行维护、更换，并重新绘制标准曲线，重新开始目标化合物测试工作。

（2）标准曲线

空白测试合格后，依照规范进行标准曲线的绘制，高污染季节或高污染地区可根据实际情况酌情提高。

完成标准曲线绘制后，目标化合物测试阶段不得再对标准曲线进行更改。

（3）方法检出限和测定下限

完成标准曲线后，在系统正常工作状态下，依照规范进行方法检出限和测定下限测试。90%组分（至少包括乙烷和乙烯）的方法检出限应≤0.15 nmol/mol；如超过10%组分不合格时，应对系统进行维护、检修，维护、检修后重新测试检出限。

（4）分离度

依照规范进行分离度测试，应满足环戊烷和异戊烷的分离度、2,3-二甲基戊烷和2-甲基己烷的分离度及邻-二甲苯和苯乙烯的分离度达到1.0 以上。

（5）期间精密度和准确度

每年开展目标化合物测试期间，选取连续七天作为测试时间段，依照规范进行期间精密度和准确度测试。各浓度点的期间准确度应≤20%，期间精密度应≤20%（质谱检测器放宽至30%）。

测试完成后更新系统目标化合物目录，将不合格的组分从目标化合物目录中剔除，将新增合格组分加入目标化合物目录中。系统在测试阶段的参数设置、关键配件、耗材使用情况应明确记录，记录表存放于站点，如后续监测过程中发生偏离，应详细记录并阐明原因。如发生重大方法调整，应重新进行目标化合物测试并确定并上报最新的目标化合物目录。

1.3.3量值溯源

1.3.3.1 标准气体

应使用可溯源性的标准气体对系统进行校准，国产标准气体推荐使用国家标准物质（GBW和GBW-E）、国家标准样品（GSB）等。

如标准气体经稀释后储存在不锈钢罐（内壁经惰性化处理）中使用，不锈钢罐存储时间不应超过20天（如所配标准气体含有TO-15或含氧VOCs，推荐各单位对稀释后的标准气体进行稳定性测试以确定稀释后标气储存时间）。储存标气的不锈钢罐应专罐专用，不能用于环境空气或工业园区、污染源废气采样，使用前按相关说明书要求清洗，推荐进行加热、加湿清洗。同一批次不锈钢罐清洗完成后，参考HJ-759中关于实验室空白的要求，按每批次不小于10%抽查要求（不足1个时按1个算），对不锈钢罐进行空白测试。空白测试结果各目标化合物浓度应低于其在目标化合物测试阶段测试得到的检出限，配气前应进行不锈钢罐气密性检查。

1.3.3.2稀释装置

使用压力比进行稀释的装置应按照各厂家说明书的要求定期使用在计量认证有效期内的标准气压计对压力进行核查。

使用流量比进行动态稀释的装置可使用在计量认证有效期内的标准流量计对其内部各流量计或流量控制装置进行流量传递，流量传递应注意流量计的输出状态，使用标准压力和和标准温度计换算成同等状态进行核查和校准。

上述核查或传递至少每季度执行一次，并建立相关的质控表格进行跟踪。

1.3.3.3标准流量计

应根据采样流量范围或动态稀释流量范围选择合适的流量计，流量计每年应采用计量检定、计量校准等形式进行量值溯源，进行溯源的气体流量点应在其日常应用的流量范围内。流量计示值与标准流量值的相对误差应≤±1%，如超过±1%，应对其示值进行修正。

1.3.4数据审核和处理

1.3.4.1无效数据剔除

日常运行及数据上报过程中，应依据系统运行状况、色谱/质谱图、质控结果等识别系统运行过程中产生的无效或异常数据，并在数据库中对无效或异常情况进行分类标识，剔除异常数据。

1.3.4.2数据重积分及补录

系统受气象因素变化和系统本身因素导致的整体性峰漂，或其他特殊情况导致自动积分有误时，及时进行重积分后补录数据。

1.3.4.3数据补遗

监测数据因通讯等连接问题导致上位端平台数据缺失时，应对缺失时段数据进行补遗。

1.3.4.4有效数据率

运维单位应最大限度保证系统连续运行，有效数据率不低于80%，数据缺失时，应尽快解决问题并恢复正常运行；重大活动保障和重污染时段，设备不得无故停机。

1.4空气质量连续监测系统托管服务内容

（1）空气站的日常运行维护；

（2）空气站的日常质量管理；

（3）空气站的日常安全管理；

（4）空气站监测数据的日常审核、上报；

（5）空气站的设备维护保养及维修；

（6）其他空气站相关辅助设施的维护、保养、维修；

（7）空气站数据采集的维护及维修，保障站点通讯正常；

1.5边界层探测激光雷达托管服务内容

中标单位应提供专门的运维服务人员，确保设备正常、有效和稳定运行，保障扫描数据及时、准确上报；对设备运行环境检查，确保无干扰因素；及时更换耗材及备件；定期进行仪器状态巡检核查并完成预防性技术检修；严格执行相关质控措施，对异常情况制定应急应对措施。及时对数据进行审核分析，提供分析报告，定期进行数据备份；建立项目运行档案，将系统的运行过程和运行工作事件进行详细记录，并归档管理。及时对设备进行维护和故障维修，保证24小时正常运行。

1）运行工作目标

①保持各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

②检查供电及网络通讯的情况，保证系统的正常运行;

③定期检查消防和安全设施；

④每次维护后做好系统运行维护记录；

⑤进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

⑥提供及时、准确、有效的监测数据，对在线监测设备的运行质量应达到以下指标：

①监测数据捕获率达到80%（以小时值计）以上；

②监测数据质控合格率达到80%（以小时值计）以上；

③运维任务完成率95%以上；

④异常情况处理率达到100%。

2）运维工作内容

①查看激光器出光状态、回波信号质量和软件运行状态，并做好原始记录。

②每日查看设备的回波信号采集状态等。

③每周检查记录激光能量。

④每周检查通讯线路是否畅通，数据传输是否正常

⑤每周清洁光学玻璃清、洁透镜表面

⑥每周定期进行整体光路系统调整，包括激光器发射系统，望远镜接收系统以及后继光学接收系统。

⑦每季度进行一次信号检查校准、过渡区几何因子校准以及多台设备一致性比对校准等。

⑧每半年进行设备的光路校准工作，查看光路系统有无异常，激光光斑大小情况，光学系统是否发生偏移。

⑨每半年进行探测系统检查。每半年进行一次发射光路上光学部件的透过率和反射率的检查。

1.6气体分析仪质控（NO2、CO、O3）

1.每日工作

每天远程查看光化学污染监测站数据并形成记录，分析监测数据，判断 NO2、CO、O3数据采集与传输情况，根据仪器分析数据判断气态分析仪运行情况。

对NO2、CO、O3进行零点检查，若漂移超过国家规范要求，则进行零点校准并记录。

2.每周工作

检查监测系统各仪器的运行状况和工作状态参数是否正常，若发现问题，查明原因并及时排除故障。

检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，至少每2周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

对一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修，并记录。

对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

3.每月工作

检查气态监测仪流量，超过国家相关规范要求时进行校准。

检查并清洗气态监测仪仪器风扇及防尘网。

4.每季度工作

采样总管及采样风机，采样支管，每季度至少清洗一次。

多点审核

对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

精密度审核

每季度进行至少一次对每台监测仪器的精密度审核，每年每台监测仪器的精密度审核次数不少于4次。向每台分析仪通入一定体积分数的标气，将仪器读数与标气实际体积分数比较，来确定仪器的精密度。

5.半年工作

对NO2分析仪进行钼炉转换效率的检查，若转换效率＜96%，则更换钼炉。

每年工作

对所有的气态分析仪器（包括采样泵）进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

准确度审核

每年对每台监测仪器进行至少１次的准确度审核，准确度审核采用向每台分析仪通入一系列体积分数的标气，来确定仪器的准确度。

校准设备及标准物质质控措施

1.动态校准仪

MFC流量检查和校准

1）每月工作

检查动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时进行校准。

2）每半年工作

按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。

臭氧发生器溯源

每半年采用臭氧传递标准对光化学污染监测站臭氧工作标准进行标准传递。

2.零气发生器

1)每半年更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查

2)对零气发生器中的温度控制器在出现报警、对其维修和更换热敏及温控器件后必须用工作标准做一次标定。

3)定期检查零气发生器的温度控制和压力是否正常，气路是否漏气。

4)若零气发生器内的空气压缩机不带自动滤水装置，应根据情况及时排空空气压缩机储气瓶中的积水。定期观察滤水阀中的积水是否已到警戒线，若接近警戒线应立即将积水排干。如果使用变色干燥剂，应经常观察干燥剂的变色情况，根据观察变色经验确定是否更换干燥剂。

3.标准钢瓶气

1)在每个光化学污染监测站配备标准气体，所使用的标准气体为国家生态环境部标样所或国家标物中心生产的有证标准样品或物质。

2)新购标准气体按要求做验证实验，形成验证报告。

3)定期检查钢瓶标准气的压力是否符合要求，在使用标准气体的钢瓶压力低于

500PSIG 时，对其进行重新验证；当钢瓶压力低于 150PSIG (1.0MPa)时，停止使用。

4.气象监测仪质控

1）每周工作

a)检查气象杆上是否被吹倒；

b)每周对气象仪器的运行情况进行检查。

2）每半年工作

每半年对气象仪器进行 1 次检查和校准。

2、耗材、备品备件保障

成交供应商负责VOC站点运行维护所需的各种耗材、配件、备件以及质控校准设备等的购置和更换，并根据实际需要进行增购（包括但不限于颗粒物滤膜、变色硅胶、除二氧化碳管、氦气、氮气、各项标气等）

3、运维交接

成交供应商签订合同后进场服务前提供运维交接承诺函，承诺在本项目合同期满时，保证VOCs站内的所有仪器设备运行状态及数据联网情况不低于本项目运维交接前，并完整的将VOCs站相关工作交接给下一家运维服务单位。

合同期满后交给下一个运维公司前，成交供应商需对VOCs站站房进行一次保洁、仪器柜的除锈，并做好站房、电源、网络等防雷系统的年检工作，确保消防设施至少有3个月以上有效使用期，并配合采购人和下一个运维公司做好交接工作。

4、维修

对运行过程中的仪器故障，成交供应商负责在规定时间内进行返厂维修或由有资质的人员进行维修，费用均由成交供应商负责。

5、应急预案

成交供应商应编制VOCs站点运维应急预案，明确如遇重大活动保障（进口博览会等），需按照活动保障方案进行运维、质控和数据审核工作，并且在重大活动保障和重污染时段，设备不得无故停机，不开展非必要的校准、质控和维护等，应于污染过程结束后开展，并向采购人报备。

6、保密责任

成交供应商应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换、文章发表等。成交供应商无权将采购人的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

## （三）徐州市交通站第三方运行维护服务

1、运维工作目标

数据有效捕获率≥80%；

日常质控措施执行率100%；

异常情况处理率达到100%。

2、空气质量监测系统运维要求

（1）常规巡查内容

1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

2）检查供电、电话通讯的情况，保证系统的正常运行;

3）保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，相对湿度保持在80%RH以下；

4）指派专人维护，设备固定牢固，站房门关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得打开站房门；

5）定期检查消防和安全设施；

6）每次维护后做好系统运行维护记录；

7）进行维护时，规范操作，注意安全，防止意外发生。

（2）每日工作

每天上午和下午两次远程查看子站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

1）判断系统数据采集与传输情况；

2）根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

3）发现运行数据有持续异常值时，在每日6时～23时出现的故障，将在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但会及时与相关部门联系积极解决）；

4）根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

5）根据故障报警信号判断现场状况；

6）每日检查数据是否及时上传至平台。

（3）每周工作

每周至少巡视子站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

1）查看子站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，配套装置工作是否正常；

2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅；

3）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

4）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

5）检查子站的通讯系统，保证子站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

6）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜；

7）在冬、夏季节还要注意站房内外温差，若温差较大，及时改变机柜温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

8）及时清除站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝；

9）经常检查避雷设施是否可靠，站房内是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，外围的其它设施是否有损坏或被水淹；

10）检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；

11）每周更换气体分析仪采样滤膜；每周对颗粒物的采样纸带进行检查，如纸带即将用尽，及时进行更换。

（4）每月工作

1）清洗PM2.5、PM10切割器，检查β法颗粒物分析仪采样平台等部件；

2）检查PM2.5、PM10监测仪、气态分析仪流量，如果超过国家相关规范要求，即时进行校准，检查仪器是否漏气；

3）检查仪器显示数据和数据采集仪之间是否一致；

4）每月度对仪器的数据进行备份。

（5）每两个月工作

1）检查PM2.5、PM10分析仪滤纸带是否需要更换，并对系统进行自检；

2）校准和检查PM2.5、PM10分析仪的温度、气压、湿度和时钟；

3）用标准气压计、温度计、湿度计等校准相应的自动仪器。

（6）每季度工作

1）清洗采样总管及采样风机；

2）对PM2.5、PM10进行标准膜检查，如果超过国家规范或说明书规定的限值，对其进行校准。

（7）每半年工作

1）检查PM2.5、PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

2）检查气体分析仪多点线性。

3）清洗采样系统。

（8）每年工作

1)对仪器进行预防性维护，并更换相应的备件；

2)更换所有泵组件。

（9）日常运行维护记录

建立子站维护档案，将子站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。

（10）其他

1）每周更换的气态污染物用滤膜。

2）每周制定下周工作计划。

3）故障的响应时间要求，当子站每日6时～23时出现故障，在2小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但要及时与相应部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，须在24小时内提供并更换相应的备机，保证集成站正常运行。

（11）气体分析仪质控要求

1）每周进行零点/跨度校准；

2）每季度进行精密度检查；

3）每半年进行流量检查；

4）每半年进行多点校准；

5）每半年使用臭氧传递标准对臭氧工作标准进行量值传递。

（12）颗粒物分析仪（PM2.5、PM10）质控要求

1）每月清洗切割器；

2）每月进行一次流量检查；

3）每年进行一次膜片校准；

4）每年进行一次环境温度/压力校准。

（13）仪器故障解决方案

为了使在线监测设备能维持完整的数据获取率，中标方须针对该项目设立迅速的故障排除方案、充足的备品备件、便捷的交通和通讯工具等必要的保证工作。

3、甲烷非甲烷总烃监测系统运行要求

（1）每日维护内容

1）系统状态检查

检查系统是否有报警等异常提示，以及分析模块的FID 温度、柱箱温度、柱前压、保留时间等重要参数是否正常。系统状态检查可通过远程或者现场检查的方式完成。

2）基线检查

按照厂家说明书或作业指导书要求检查图谱基线是否存在异常漂移和波动。如存在异常漂移和波动，应及时标识或剔除异常数据或

对受影响的物质进行重积分。

3）保留时间漂移

检查仪器保留时间漂移情况，以确保非甲烷总烃测量的准确性。重点关注漂移是否影响监测物质的自动积分，如有影响，应进行调整。

4）数据审核

数据审核应对异常数据进行无效标识或剔除，在72 小时内完成。

（2）每周巡检内容

1）监测站房及辅助设备周巡检

监测站房及周边环境应满足HJ 193 相关要求。监测站房及辅助设备日常巡检应满足HJ 818 相关要求。运维人员应对子站站房及辅助设备定期巡检，每周至少巡检1 次，巡检工作主要包括：

a)检查站房内温度是否保持在（25±5）℃，相对湿度保持在85%以下。

b)在冬、夏季节应注意站房内外温差，应及时调整站房温度；检查采样管路保温措施，防止因温差造成采样装置出现冷凝水的现象。

c)检查采样总管进气、排气是否正常。

d)检查采样支管是否存在冷凝水，如果存在冷凝水应及时进行清洁干燥处理。

e)检查站房排风排气装置工作是否正常。

f)检查标气、辅助气钢瓶阀门是否漏气；检查标气和辅助气有效期、压力，气瓶压力低于2 MPa（或系统相关要求值）前应更换。

g)如采用气体发生器，应检查气体发生器的工作状态，及时补充纯水、更换干燥硅胶、活性碳或无水氯化钙。

h)检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。

i)检查各种运维工具、系统耗材、备件是否完好齐全。

j)检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查站房空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗。

k)检查各种消防、安全设施是否完好齐全。

l)对站房周围的杂草和积水应及时清除；对采样有影响的树枝应及时进行剪除。

m)检查避雷设施是否正常，子站房屋是否有漏雨现象。

n)记录巡检情况。

2）自动监测系统周巡检

a)气相色谱、检测器参数设置检查。检查氢火焰离子化检测器氢气与空气输入压力与流量、载气流量与压力等是否与说明书、作业指导书一致。

b)气相色谱、检测器运行情况检查。检查载气净化装置（如除烃等），如有异常应及时更换。根据系统验收或非甲烷总烃测试时使用的参数，检查色谱炉温控制程序、载气流量或压力控制程序、氢火焰离子化检测器等是否正常，如有异常应及时停机检查，排查问题。

（3）其他维护内容

按照系统说明书或作业指导书要求定期更换阀膜、色谱柱等重要耗材。做好周期性维护，及时清洁气动阀阀芯、散热风扇、氢火焰离子化检测器等重要部件。

如运行维护涉及对气路上的关键硬件部分进行拆卸、打开，维护操作完成后，应按照系统说明书、作业指导书等要求对系统进行验漏。

（4）日常运行质量体系要求

1）关键技术文件要求

a)质量管理工作计划：运维单位应制定相应的质量管理工作计划，明确各项运维工作、数据审核和标识工作、质控工作、量值传递工作的负责人员、时间频次、合格标准、耗品耗材、标准气体、计量标准器具等各项要求。

b)记录表格：运维单位应根据负责运维的系统设备、标准气体、计量标准器具以及制定的作业指导书制定相应的记录表格，记录表格应包括各项运维工作、质控工作、维修工作、耗材配件更换记录等，并将一年内记录放置于点位现场备查。

2）内部监督检查要求

各运维单位应组织专门的监督核查人员或采用交叉检查的方式定期对其运维的站点开展独立、系统的内部核查，核查应涵盖运维与质控的关键环节。各单位应如实、详细记录其内部核查结果，并在站点保存备份有内部核查记录。

（5）系统质量控制要求

1)每日质控：检查仪器保留时间漂移情况，以确保非甲烷总烃测量的准确性。

2)每周质控：完成点检并做好记录，包括：氢气发生器、载气和零空气供应情况以及主要性能指标检查，并做好定量保留时间范围校准记录；开展空白检查，若甲烷和非甲烷总烃测定浓度大于方法检出限，应重新校准；开展标点（甲烷2000 ppb 和丙烷500 ppbC）检查，若定量误差超出±10%，应重新校准。

3)每月质控：至少进行一次采样流量检查，当误差超过±10%，应对仪器流量进行校准。

4)每季质控：使用标准气体更新多点校准曲线。要求甲烷和非甲烷总烃校准曲线的相关系数R2≥0.999，校准曲线上各浓度点残差与理论浓度的比值应在±10%以内。

5)每年质控：应至少进行一次监测仪器的系统保养，对采样管路、仪器内部进样管路和检测器进行清洗等；更换必要的耗材与配件。保养及维修后，应进行多点校准、稳定性、准确性和检出限等测定。

（6）系统质量保证要求

应每半年至少对动态校准仪进行一次质量流量准确度检查。标准气体应为国家二级气体标准物质及以上，相对扩展不确定度≤2%（k=2）。浓度分别宜为120 ppm 和10 ppm。乙烯、甲苯、乙酸乙酯、三氯乙烯、十一烷的标准气体浓度分别宜为25ppm、7 ppm、12 ppm、25 ppm 和5 ppm。

4、VOCs在线监测系统运维要求

（1）每日维护内容

1)系统状态检查

检查系统是否有报警等异常提示，以及分析模块的温度、气压、时间、流量、电压等重要参数是否正常。系统状态检查可通过远程或者现场检查的方式完成。

2)基线检查

按照厂家说明书或作业指导书要求检查图谱基线是否存在异常漂移和波动。如存在异常漂移和波动，应及时标识或剔除异常数据或对受影响的化合物进行重积分。

3)保留时间漂移

根据保留时间前、中、后各段经常检出且浓度较高的特征VOCs组分检查保留时间漂移是否超出0.5min，如超出要求应重新设置保留时间积分窗。重点关注漂移是否影响监测组分的自动积分，如有影响，应进行重积分。对于采用中心切割法的系统，应审核其中心切割点是否影响目标化合物的积分。

4)数据标识与重积分

日审核结束后，应对异常数据进行无效标识或剔除，并对需要进行重积分的谱图和色谱峰进行重积分。

5)数据审核

数据审核应在72小时内完成。

（2）每周巡检内容

1)监测站房及辅助设备周巡检

监测站房及周边环境应满足HJ 193 相关要求。监测站房及辅助设备日常巡检应满足HJ 818相关要求。运维人员应对子站站房及辅助设备定期巡检，每周至少巡检1 次，巡检工作主要包括：

a)检查站房内温度是否保持在25℃±5℃（要求站房温度波动稳定），相对湿度保持在85%以下；中标单位需根据站点实际情况酌情增加空调，确保站房温度满足要求，仪器运行正常。

b)在冬、夏季节应注意站房内外温差，应及时调整站房温度；检查采样总管加热装置和气路保温措施，防止因温差造成采样装置出现冷凝水的现象。

c)检查采样总管进气、排气是否正常。

d)检查采样支管是否存在冷凝水，如果存在冷凝水应及时进行清洁干燥处理。

e)检查站房排风排气装置工作是否正常。

f)检查标气、辅助气钢瓶阀门是否漏气；检查标气和辅助气有效期、压力，气瓶压力低于2Mpa（或系统相关要求值）前应更换。

g)如采用气体发生器，应检查气体发生器的工作状态，及时补充纯水、更换干燥硅胶、活性碳等耗材。

h)检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。

i)检查各种运维工具、系统耗材、备件是否完好齐全。

j)检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查站房空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗。

k)检查各种消防、安全设施是否完好齐全。

l)对站房周围的杂草和积水应及时清除；对采样有影响的树枝应及时进行剪除。

m)检查避雷设施是否正常，子站房屋是否有漏雨现象，气象杆是否损坏。

n)记录巡检情况。

2)自动监测系统周巡检

a)富集/解析模块参数设置检查。检查吸附温度、脱附温度、采样流量、脱附/注射流量、采样与脱附时间设置是否与说明书、作业指导书或目标化合物测试记录一致。

b)气相色谱、检测器参数设置检查。检查火焰离子化检测器氢气与空气输入压力与流量、初始炉温、升温程序、降温程序、载气流量与压力、管线温度等是否与说明书、作业指导书或目标化合物测试记录一致。

c)气相色谱、检测器运行情况检查。检查载气净化装置（含除烃、除氧、除水装置等），如有异常应及时更换。根据系统验收或目标化合物测试时使用的参数，检查色谱炉温控制程序、载气流量或压力控制程序、火焰离子化检测器等是否正常，如有异常应及时停机检查，排查问题。

（3）其他维护内容

按照系统说明书或作业指导书要求定期更换耗材。

按照系统说明书或作业指导书要求做好周期性维护，及时清洁气动阀阀芯、散热风扇、火焰离子化检测器等重要部件，并定期对质谱进行调谐，对检测器进行清理维护、维修、调谐后，应重新建立标准曲线。

如运行维护涉及对气路上的关键硬件部分进行拆卸、打开，维护操作完成后，应按照系统说明书、作业指导书等要求对系统进行验漏。

（4）日常运行质量体系要求

1)关键技术文件要求

a)质量管理工作计划

运维单位应制定相应的质量管理工作计划，明确各项运维工作、数据审核和标识工作、质控工作、量值传递工作的负责人员、时间频次、合格标准、耗品耗材、标准气体、计量标准器具等各项要求。

b)作业指导书

运维单位应根据负责运维的系统设备、标准气体、计量标准器具以及制定的质量管理工作计划制定相应的作业指导书，明确各项运维工作、质控工作、数据审核工作、数据标识的具体要求，指导运维技术人员开展相关工作。

c)记录表格

运维单位应根据负责运维的系统设备、标准气体、计量标准器具以及制定的作业指导书制定相应的记录表格，记录表格应包括各项运维工作、质控工作、维修工作等，并放置于点位现场备查。

2)内部监督检查要求

各运维单位应组织专门的监督核查人员或采用交叉检查的方式定期对其运维的站点开展独立、系统的内部核查，核查应涵盖运维与质控的关键环节。各单位应如实、详细记录其内部核查结果，并在站点保存备份有内部核查记录。

（5）每周质量控制内容

1)零气空白检查

检查频率不低于每周一次，在环境空气分析结束后进行一次全系统空白检查，记录各化合物浓度作为其日常残留。各化合物日常残留应低于方法检出限且低于0.1nmol/mol，零气空白检查不合格的化合物应对其进行标识。若超过20%的化合物或臭氧生成潜势较高的重点VOCs组分不合格，应对系统进行检查，检查零气质量或清洗、更换系统管路。

2)单点质控检查

检查频率不低于每周一次，在零气空白检查结束后通入一次单点标准气体，标准气体浓度选择日常平均浓度或标准曲线中间点浓度（推荐核查浓度≤2 nmol/mol）。分析结束后，记录各化合物浓度并计算其与标准气体的相对误差，超过20%为不合格（质谱检测器放宽至30%）。如超过20%的化合物或臭氧生成潜势较高的重点VOCs（如苯系物等）不合格，则应检查系统，并重新绘制标准曲线。所有单点检查不合格目标化合物应对其进行明确标识，提醒相关单位慎重使用。

应根据单点检查谱图检查各化合物保留时间漂移与分离情况。若保留时间漂移影响积分，应重新设置积分窗口。

环戊烷和异戊烷、2,3-二甲基戊烷和2甲基己烷、邻二甲苯和苯乙烯的分离度≤1时，或臭氧生成潜势较高的目标化合物（如苯系物等，间、对二甲苯除外）分离度≤1时，应检查系统，重新设置色谱方法或者更换色谱柱等方法提高分离度，重新绘制标准曲线。

单点检查完成后，应进行至少1次系统空白检查，清洗系统残留。若长期单点检查后的系统空白检查表明各目标化合物残留均低于检出限，可省去清洗环节。

（6）每月质量控制内容

不低于每月一次的检查频率，或在绘制标准曲线前应使用在计量认证有效期内的标准流量计对采样流量进行检查。标准流量计接入位置建议在系统的样品气进气口处。如系统不采用流量控制器或厂家说明书、作业指导书有明确的流量或采样体积检查操作的，流量或采样体积检查按既有要求进行。采样流量示值与标准流量计示值的相对偏差应≤±5%（如采样流量为标况流量，标准流量计标况状态应与采样流量计一致；如采样流量为工况流量，标准流量计也应为工况流量）。相对偏差超出±5%时应进行检查或校准，同时对期间监测数据进行复核，不合格的数据应进行数据异常标识。

（7）每季度质量控制内容

1)标准曲线绘制

绘制标准曲线前，应进行零气空白检查（全系统空白），空白合格时进行标准曲线绘制。标准曲线至少每三个月重新绘制一次，并且至少包含5个浓度点。关键部位维修维护或更换，如进行检测器的清洗、质谱调谐后，需重新绘制标准曲线。标准曲线满足规范要求。

2)验漏检查

每周系统状态检查时核查系统气密性，每三个月应按系统说明书的要求进行验漏检查。如系统条件允许，验漏应尽可能覆盖采样、富集/注射模块、气相色谱和检测器等全部环节。

3)温度、压力传感器检查

如系统条件允许，应根据厂家提供的作业指导书或说明书的要求定期对富集模块、气相色谱和检测器的温度、压力传感器进行检查。

（8）每年质量控制内容

1)年度预防性维护

每年对系统、辅助设备、校准或配气设备等开展预防性维护，对关键零部件进行拆卸清洁和保养，必要时进行更换。预防性维护后系统应进行全面质控检查。

2)目标化合物测试

每年进行一次目标化合物测试，确定系统能够长期连续准确定性、定量的VOCs组分，形成该站点的目标化合物名录。新系统应在调试验收时形成名录，验收后每年测试一次，重新确定目标化合物目录。站点应根据历史数据确定当地臭氧生成潜势较高的前10名组分，作为必测组分列入化合物名录中。目标化合物名录测试考核指标主要包括空白检查、标准曲线、方法检出限和测定下限、分离度、期间精密度和准确度等。

a)空白与残留检查

分别进行零气空白和系统残留测试。记录测试时各化合物浓度，90%组分的检查结果应满足技术规范要求。

超过10%组分不合格时，应查找原因，对载气系统、采样/富集模块进行维护、更换，并重新绘制标准曲线，重新开始目标化合物测试工作。

b)标准曲线

空白测试合格后，进行标准曲线的绘制，高污染季节或高污染地区可根据实际情况酌情提高。

完成标准曲线绘制后，目标化合物测试阶段不得再对标准曲线进行更改。

c)方法检出限和测定下限

完成标准曲线后，在系统正常工作状态下，进行方法检出限和测定下限测试。90%组分（至少包括乙烷和乙烯）的方法检出限应≤0.15 nmol/mol；如超过10%组分不合格时，应对系统进行维护、检修，维护、检修后重新测试检出限。

d)分离度

进行分离度测试，应满足环戊烷和异戊烷的分离度、2,3-二甲基戊烷和2-甲基己烷的分离度及邻-二甲苯和苯乙烯的分离度达到1.0 以上。

e)期间精密度和准确度

每年开展目标化合物测试期间，选取连续七天作为测试时间段，进行期间精密度和准确度测试。各浓度点的期间准确度应≤20%，期间精密度应≤20%（质谱检测器放宽至30%）。

测试完成后更新系统目标化合物目录，将不合格的组分从目标化合物目录中剔除，将新增合格组分加入目标化合物目录中。系统在测试阶段的参数设置、关键配件、耗材使用情况应明确记录，记录表存放于站点，如后续监测过程中发生偏离，应详细记录并阐明原因。

（9）数据审核和处理

1)无效数据剔除

日常运行及数据上报过程中，应依据系统运行状况、色谱/质谱图、质控结果等识别系统运行过程中产生的无效或异常数据，并在数据库中对无效或异常情况进行分类标识，剔除异常数据。

2)数据重积分及补录

系统受气象因素变化和系统本身因素导致的整体性峰漂，或其他特殊情况导致自动积分有误时，及时进行重积分后补录数据。

3)数据补遗

监测数据因通讯等连接问题导致上位端平台数据缺失时，应对缺失时段数据进行补遗。

5、黑碳监测仪运维要求

（1）仪器维护

1）每日运维服务项目

a)对设备进行巡检，检查设备的运行状态。包含检查采样管屋顶穿墙法兰开孔处是否密封无漏水、采集卡是否死机、固定内标源数据是否正常、采样流量是否正常、检查数据状态是否正常等，并做好记录；

b)特殊污染天气下（沙尘、雾霾、重污染天气）主动及时对监测仪数据进行分析，并提供特殊污染天气情况下的数据分析报告。

2）每周运维服务项目

a)检查黑碳仪显示以及外部数据记录器的系统时间和日期并确认；

b)检查显示的采样流量并记录下来；

c)检查纸带供应。有必要的话拉紧纸带。检查使用过的纸带上的点，察看采样点边缘是否清晰。

3）每月服务项目

a)清理记录黑碳仪显示的流量，对外部体积流量测量修正为标准状态下；

b)计算黑碳仪流量与外部标准的误差 %误差=100*（黑碳仪显示-外部标准的流量）/外部标准流量，如果流量误差大于10%，进行校准；

c)断开后面的进气口管，堵住进气口，检查黑碳仪的泄漏。

4）不定期：更换纸带。

6、运维工作要求

1.挥发性有机物在线监测系统运维要求

1.1 耗材备件

中标方需在市区服务点配备充足的与本项目同型号的主要仪器备件常用的耗材备件，如仪器设备校准使用的标准气体、滤芯、泵维护包等。耗材、备件的使用和管理应有相应的记录备查。

1.2 标准物质的使用

VOCs采用有证标气或有资质单位生产的标准气体。

1.3工作计划的制定

中标单位应及时制定下周运维计划，并严格按计划执行，若有变更须及时通知采购方。

1.4 财产保护和数据保密

委托运行管理及维修的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备及配套设施）属委托方所有。未经委托方同意，中标方不得以任何方式对采购方各类财产进行出售、抵押、转移及调换。

在委托管理期间，中标方应对系统状况和数据严格保密。未经委托方同意，中标方不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

注：中标方违反上述条款中任何一条要求，采购方有权直接终止合同。

1.5 日常运维记录

中标单位应建立维护档案，将运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。

1.6 具体要求

1)不定期工作

根据实际使用情况更换相关耗材；

根据实际需要更换零气源活性炭和氧化剂，对零气性能进行检查；

2)VOCs仪器紧急维护

VOCs自动监测系统仪器出现故障或监测值有异常情形时，中标人应迅速进行紧急维修。一些简单的故障可现场解决，如不能现场解决，应马上更换备用机运行，保证全天数据正常。

每日6时至23时发生故障时，2小时之内响应，4小时内到达现场排除故障。通信和电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系解决。对不易诊断和维修的仪器故障，若24小时内无法排除，应安装备用仪器。

紧急维修主要针对发生故障之设备，对发生故障的设备进行检修，如果发生零件损坏，中标人将马上进行更换，确保24小时内子站系统恢复正常运行。

如在现场发现不能在短期内修复仪器的，中标人应及时告知采购人，征得同意后，由中标人负责维修（仪器正常报废除外）。

发生通讯故障时，技术人员到达现场后，应检查通讯线、MODEM、数据采集器等，并及时处理，将检查结果及时反馈给采购人技术人员；如果故障是由通讯线路导致的，通知并协助采购人技术人员报修。

更换下来故障仪器设备，中标人技术人员应尽快对仪器完成维修（特殊备件损坏需进口购置的情况除外），修好的仪器经采购人技术人员确认后方可重新投入运行。

中标人技术人员在维修仪器故障时，要填写仪器维修报告表，详细记录故障现象、维修过程、更换设备情况等。

仪器出现重大故障或核心关键部件损坏，在维修完成后需进行严格校准，必要时经重新检定或溯源后方可上架投入运行。

3)其他

分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：移动位置时；进行可能影响校准结果的维修或维护后；分析仪暂停工作一段时间后；有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化。

仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验。

7、辅助服务要求

7.1 每次运维工作完成后对工作区域进行清洁整理；

7.2 仪器发生故障时，配合业主开展仪器维修相关工作；

7.3 定期配合业主开展仪器配件、耗材库存清点工作，制定采购规划；

7.4 运维期满后，配合业主进行仪器交接，交接期间承担仪器正常运维工作（不包括质控工作）。

7.5其它未提及的仪器请参考国家相关规范或者行业要求进行维护。

# 七、附：市控站运维站点清单

1、云龙区运维点位

| 序号 | 点位名称 | 办事处位置 | 站点位置 | 参数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彭城街道办事处 | 云东一道街1号 | 四中初中部 | 6 |
| 2 | 骆驼山街道办事处 | 郭庄路15号 | 骆驼山街道办事处楼顶 | 6 |
| 3 | 子房街道办事处 | 津浦西路142号 | 下洪社区楼顶 | 6 |
| 4 | 黄山街道办事处 | 庆丰路绿地城市广场 | 庆丰路绿地城市广场星美影院楼顶 | 6 |
| 5 | 潘塘街道办事处 | 潘塘街 | 徐州花木大世界对面 | 6 |
| 6 | 大郭庄街道办事处 | 郭庄路199号 | 大郭庄街道办事处 | 6 |
| 7 | 大龙湖办事处 | 潘塘街道 | 新城区质检所 | 6 |
| 8 | 大龙湖办事处(加密) | 新城区新元路 | 云龙区雍景新城3期翔龙湾楼顶 | 6 |
| 9 | 翠屏山办事处 | 郭庄路187号 | 翠屏山办事处 | 6 |

2、鼓楼区运维点位

| 序号 | 点位名称 | 位置 | 站点位置 | 参数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 琵琶街道办事处 | 琵琶街道 | 红星美凯龙 | 6 |
| 2 | 琵琶街道办事处(加密) | 万寨港西 | 金驹物流园 | 6 |
| 3 | 牌楼街道办事处 | 中山北路338号 | 华美艺校牌楼办事处楼顶 | 6 |
| 4 | 九里街道办事处 | 九里山西路 | 工业技术学院 | 6 |
| 5 | 丰财街道办事处 | 广山路39-2号 | 坤发信息公司楼顶 东侧畦东侧约170米畦东侧约170米 | 6 |
| 6 | 环城街道办事处 | 环城街道办事处办公楼顶 | 环城街道办事处办公楼顶 | 6 |
| 7 | 黄楼街道办事处 | 夹河东街9-2号 | 黄楼街道办事处办公楼顶 | 6 |
| 8 | 铜沛街道办事处 | 黄河南路68号 | 天悦华景小区物业楼顶 | 6 |

3、泉山区运维点位

| 序号 | 点位名称 | 位置 | 站点位置 | 参数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰山街道办事处 | 金山东路16号 | 泰山街道办事处楼顶 | 6 |
| 2 | 奎山街道办事处 | 解放南路203号 | 奎山街道办事处楼顶 | 6 |
| 3 | 金山街道办事处 | 泰山路92号 | 金山街道办事处办公楼顶 | 6 |
| 4 | 翟山街道办事处 | 城南大道18号 | 中国石化集团管道储运公司中区39号楼综合办公楼 | 6 |
| 5 | 七里沟街道办事处 | 迎宾大道18号 | 七里沟街道办事处楼顶 | 6 |
| 6 | 永安街道办事处 | 建国路 | 徐州市泉山区求是小学明珠路分校顶楼 | 6 |
| 7 | 段庄街道办事处 | 矿山路49号 | 矿山路49号徐州市矿山路小学楼顶 | 6 |
| 8 | 和平街道办事处 | 和平街道办事处 | 和平街道办事处 | 6 |
| 9 | 火花街道办事处 | 三环西路297号 | 三环西路297号徐州生物工程学院教师办公楼 | 6 |
| 10 | 王陵街道办事处 | 王陵路57-7号 | 王陵路57-7号江苏模特艺术学校B座楼顶 | 6 |
| 11 | 桃园街道办事处 | 桃园街道办事处楼顶 | 桃园街道办事处楼顶 | 6 |
| 12 | 湖宾街道办事处 | 刘场路1号 | 星光小学楼顶 | 6 |
| 13 | 泉山开发区 | 泉山开发区 | 泉山区时代大道永嘉科技园C01号楼 | 6 |

4、铜山区运维点位

| 序号 | 点位名称 | 镇、街道办事处位置 | 站点位置 | 参数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 利国镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 2 | 利国镇(加密) | 厉湾村 | 黄山村村委会 | 6 |
| 3 | 柳泉镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 4 | 茅村镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 5 | 茅村镇中联水泥南 | 中联水泥南 | 中联水泥南 | 6 |
| 6 | 马坡镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 7 | 大彭镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 8 | 汉王镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 9 | 棠张镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 10 | 铜山街道办事处 | 长江西路6-2号 | 铜山区文化馆院内 | 6 |
| 11 | 铜山新区街道办事处 | 华厦路17号 | 徐州市铜山区北横四路 | 6 |
| 12 | 三堡街道办事处 | 铜山区女娲街 | 街道办事处楼顶 | 6 |
| 13 | 拾屯街道办事处 | 三环北路9号 | 拾屯街道办事处楼顶 | 6 |
| 14 | 刘集镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 15 | 大许镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 16 | 张集镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 17 | 伊庄镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 18 | 单集镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 19 | 房村镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 20 | 何桥镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 21 | 黄集镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 22 | 郑集镇 | 镇镇府 | 镇镇府 | 6 |

5、贾汪区运维点位

| 序号 | 点位名称 | 镇、街道办事处位置 | 站点位置 | 参数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江庄镇 | 镇政府 | 镇政府（大路村村委会） | 6 |
| 2 | 青山泉镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 3 | 老矿街道办事处 | 办事处 | 办事处 | 6 |
| 4 | 耿集街道办事处 | 办事处 | 办事处 | 6 |
| 5 | 大吴街道办事处 | 办事处 | 办事处 | 6 |
| 6 | 工业园区 | 贾汪工业园区 | 工业园区楼顶 | 6 |
| 7 | 大泉街道办事处 | 办事处 | 办事处（区政府楼顶） | 6 |
| 8 | 紫庄镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 9 | 塔山镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 10 | 汴塘镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 11 | 茱萸山街道 | 鹿楼村 | 贾汪区大景山游客服务中心东南150米 | 6 |
| 12 | 潘安湖办事处 | 潘安湖湿地公园 | 潘安湖国家湿地公园摩天轮北约50米 | 6 |

6、港务区运维点位

| 序号 | 点位名称 | 镇、街道办事处位置 | 站点位置 | 参数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏山街道办事处 | 苏山社区居委会 | 苏山社区居委会 | 6 |
| 2 | 柳新镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 3 | 庞庄街道办事处 | 徐州市泉山区时代大道1-1-22（脂肪终结者减脂训练基地楼楼顶） | 徐州市泉山区时代大道1-1-22（脂肪终结者减脂训练基地楼楼顶） | 6 |
| 4 | 高铁港务投资有限公司 | 徐州高铁港务投资有限公司办公楼顶层 | 徐州高铁港务投资有限公司办公楼顶层 | 7 |

7、经开区运维点位

| 序号 | 点位名称 | 位置 | 站点位置 | 参数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐庄 | 徐庄镇 | 徐州经济技术开发区徐庄镇电信局楼顶 | 6 |
| 2 | 大黄山 | 大黄山街道 | 徐州市大黄山中学楼顶 | 6 |
| 3 | 大庙 | 大庙街道 | 经济开发大庙街道办事处楼顶 | 6 |
| 4 | 东环街道 | 东环街道 | 徐州市经济技术开发区杨山路17-2东环街道办事处 | 6 |

8、光化学组分网运维点位

| 序号 | 点位名称 | 位置 | 站点位置 | 站房（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上风向 | 贾汪区政府 | 贾汪区政府经济发展局楼顶 | 1 |
| 2 | 下风向 | 驿城村党群服务中心 | 驿城村党群服务中心楼顶 | 1 |
| 3 | 边界层探测激光雷达 | 鼓楼区政府 | 鼓楼区政府楼顶 | 1 |

9、交通站运维点位

| 序号 | 点位名称 | 位置 | 站点位置 | 站房（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路站 | 云龙区G30高速出口 | G30连霍高速收费站停车场 | 1 |
| 2 | 铁路货场站 | 徐州货场站 | 鼓楼区铁路货运南200米 | 1 |
| 3 | 港口站 | 徐州交通控股港务公司 | 徐州交通控股港务公司办公楼后 | 1 |
| 4 | 机场站 | 徐州观音机场 | 徐州观音机场候机楼派出所 | 1 |

八、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 江苏荣信招投标代理有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-JSRX-G2026-0004]招标文件，         (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.江苏荣信招投标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏荣信招投标代理有限公司确定。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

移动电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：徐州市市级大气自动监测站运维服务项目

项目编号：JSZC-320300-JSRX-G2026-0004

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 徐州市市级大气自动监测站运维服务项目 | 详见《招标文件》第六章《采购需求》 |  |  |
| 总价（大写） |  |  |  |

投标人：              （电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：年月日

三、分项价格表格式

项目名称：徐州市市级大气自动监测站运维服务项目

项目编号：JSZC-320300-JSRX-G2026-0004

货币单位：人民币元

格式自拟

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

注：1. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表

项目名称：徐州市市级大气自动监测站运维服务项目

项目编号：JSZC-320300-JSRX-G2026-0004

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将视为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

受托人联系电话：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（徐州市市级大气自动监测站运维服务项目）项目（项目编号：JSZC-320300-JSRX-G2026-0004）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

- 中小企业声明函格式

项目名称：徐州市市级大气自动监测站运维服务项目

项目编号：JSZC-320300-JSRX-G2026-0004

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市生态环境局）的（徐州市市级大气自动监测站运维服务项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：             （电子签章）

日期：   年  月  日

注：本项目采购的货物属于其他未列明行业。

备注：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

“中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。看下列截图。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：徐州市市级大气自动监测站运维服务项目

项目编号：JSZC-320300-JSRX-G2026-0004

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州市市级大气自动监测站运维服务项目（项目编号：JSZC-320300-JSRX-G2026-0004）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料复印件）

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明：本单位具备履行合同（项目名称：                 ，项目编号：                  ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、（证明材料复印件附后）

2、（证明材料复印件附后）

3、（证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料复印件附后）

2、（证明材料复印件附后）

3、（证明材料复印件附后）

…………

特此声明。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：         （电子签章）

日期： 年 月 日

十、应急保障响应承诺

项目名称：

项目编号：

（格式自拟）

投标人：         （电子签章）

日期： 年 月 日

十一、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。