招标文件

项目名称：家具力学性能检测和有害物质限量检测能力提升设备采购

项目编号：JSZC-320324-SYGC-G2026-0002

采 购 人：睢宁县市场监督综合检验检测中心

采购代理机构：江苏双赢建设工程有限公司

二〇二六年四月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

睢宁县市场监督综合检验检测中心

《家具检测能力提升检测设备采购》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏双赢建设工程有限公司对家具力学性能检测和有害物质限量检测能力提升设备采购项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：家具力学性能检测和有害物质限量检测能力提升设备采购

项目编号：JSZC-320324-SYGC-G2026-0002

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2026年5月28日北京时间9:10。

2.开标时间：2026年5月28日北京时间9:10。

3.开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.名 称：睢宁县市场监督综合检验检测中心

2.地址：江苏省睢宁县睢宁县濉河北路妇联西侧

3.联系人：刘志刚

4.联系人电话号码：13815350066

六、采购代理机构

1.名称：江苏双赢建设工程有限公司

2.地址：江苏徐州铜山区郑集镇工业园区512号

3．联系电话：18021754420

4.采购项目联系人：时攀

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：投标资料表；

第四章：评标标准；

第五章：拟签订的合同文本；

第六章：采购需求；

第七章：投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.采购人不支付报价以外的任何费用。

3.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

4.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评审委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

11.不具备招标文件中规定的资格要求的；被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

12.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

14.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得开标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评审委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通信管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评审委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评审委员会依照招标文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评审结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评审委员会复核或者书面说明理由，评审委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评审委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评审委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）实施政府采购异常低价审查的有关要求：

1、评审过程中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%。

④评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2、评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三十一）评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论，持不同意见的评审委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1. 中标人应当在评审结果公示之日起三日内，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九）的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| （一） | 本项目采购人：睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| （二） | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| （四） | 采购人确定的采购项目属性：货物 本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目：否 |
| （五） | 本项目采购代理机构：江苏双赢建设工程有限公司 |
| （六） | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 二、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 三、本项目的特定资格要求：无 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： （1）由采购人查询信用信息。 （2）查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； ④“信用中国（江苏徐州）”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； （3）截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 （4）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 （5）信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| （七） | 招标代理服务费用由中标人支付， 按照苏政采协〔2024〕20号文的1 0. 0%收费标准计取。标准按《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
|  | 二、招标 |
| （九）1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （九）2 | 不安排现场考察。 |
| （九）3 | 不安排开标前答疑会。 |
|  | 三、投标 |
| （十一） | 投标文件的语言为中文 |
| （十二）1 （十二）2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； ### 2.所投产品的环境标志产品认证证书的扫描件（如有）。 ### 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 ### 3.所投产品（强制采购产品除外）的节能产品认证证书的扫描件（如有）。 ### 注： ### （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1～7及9项必须提供，否则投标无效） 1.具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的法人的营业执照或事业法人证或其他组织应提供合法证明文件或自然人提供身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告，至少提供： 投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人上一年度经审计的财务报告（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）扫描件一份；或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）。 3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录： 投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8.投标人信用信息（要求见本章条款项号“（六）”中“4”内容）。 9.本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目 投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，投标文件应提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，如不填写完整或未按要求填写的，视为无效。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 注： 1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。 2、投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 3、投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1.《开标一览表》。（政府采购客户端工具输入报价自动生成。） 2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 3.《采购需求符合性条件响应表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分（包含但不限于以下部分；） 1.所投产品的技术要求（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2.项目实施方案（格式自拟，要求见招标文件第四章《评标标准》）； 3.售后服务方案（格式自拟，要求见招标文件第四章《评标标准》）； 4.人员培训方案（格式自拟，要求见招标文件第四章《评标标准》）。 （二）价格部分（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 （三）商务部分 1.业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2.质保（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 五、其他部分 企业报价折扣证明： （一）本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，非必须提供）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注： 1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购( 2022 ) 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 （二）投标人《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为非本国产品）。 1、本国产品应当符合以下条件： （一）在中国境内生产 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： 1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； 2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； 3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； 4.简单的上漆、磨光和分装； 5.其他不属于属性改变的情形。 （二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例 产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为： 财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。 （三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求 对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。 财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。 2、本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 3、对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。 注：中国境内生产的组件成本核算基本规则 产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。 一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。 二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。 三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。 四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| （十三）2 | 商务条件见： 1、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 2、本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2。 |
| （十三）3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。 |
| （十四） | 本采购项目预算总金额300万人民币，其中： 采购包1 家具有害物质限量检测设备 预算金额为95 万元； 采购包2 家具检测预处理设备 预算金额为160 万元； 采购包3 家具力学性能检测设备 预算金额为45 万元。 各标段独立报价，不接受超过预算的报价。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 注：投标申请人可同时申请三个标段的投标，但只能中一个标段。（从一标段至三标段依次开标、评标，前一标段中标后可以参与后一标段的评标，但不能再次中标）。 |
| （十五） | 以人民币报价 |
| （十七） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）--已报名项目-－报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网-－业务工作－－快速服务－－下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| （十八） | 电子投标文件的加密、签署、盖章要求： 1、投标文件的加密要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 2、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 3、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》中（十二）1、（十二）2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| （十九） | 投标文件的提交与接收： 一、提交投标截止时间：2026年5月28日北京时间9:10； 二、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
|  | 四、开标 |
| （二十五）1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2026年5月28日北京时间9:10； 2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| （二十五）1 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
|  | 五、评标 |
| （二十七） | 采用综合评分法。 |
| （二十八） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列，得分且投标报价且技术部分得分均相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| （二十九） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| （三十） | 实施政府采购异常低价审查的有关要求： 1、评审过程中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： ①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； ②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； ③投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%。 ④评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 2、评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 七、政府采购合同 |
| （三十六） | 采购人与中标，成交供应商应当在中标，成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：各采购包中标金额的10%，以支票、汇票、本票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。 |
| （四十） | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购人或采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：时攀 联系电话：18021754420 通讯地址：徐州市铜山区郑集镇工业园区512号 。 |
| 附加说明 | 中标供应商应在确认中标后，在领取中标通知书的同时将纸质标书（一正三副共4份，正本需加盖公章）及电子版标书（使用光盘或U盘存储）送达至江苏双赢建设工程有限公司存档。 |

本章附件：                     招标代理服务收费标准

| 中标金额或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-l亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）* 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

- 评标标准

（采购包1）

| 项目 | 分项 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） 注： 1、投标人所投产品全部为小微企业制造或监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） 2、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%） 3、上述1、2项评审优惠可同时享受，分别在供应商报价基础上予以扣除，用扣除后的价格参与评审，即该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-30%）。 享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标的报价签订。 | 30 |
| 技术 | 技术要求 | 招标文件技术要求中每有一条标“★”号技术指标为重要响应指标， 每有一项负偏离扣 3 分；其它指标每有一项负偏离扣1分，本项扣完为止。 注：1、投标人须提供相应要求的有效证明材料，若未提供或未按照要求提供对应的证明材料，视为该项负偏离。2、中标商供货前需按功能技术参数要求进行产品测试，若实际功能不满足招标文件要求，按虚假中标处理。 | 43 |
| 实施 | 实施方案 | 供应商需针对本项目需求制定相应的实施方案： 1、方案内容完整、进度计划安排合理、优于招标人需求的得10分； 2、方案内容一般、进度计划安排较合理、基本满足招标人需求的得7分； 3、方案内容简单、进度计划安排不合理、不能很好满足招标人需求的得4分； 4、未提供不得分。 | 10 |
|  | 售后服务 | 供应商需针对本项目需求制定相应的售后服务方案，包括但不限于：售后服务体系的完善、响应与故障处理时效、定期巡检与预防性维护、备件与耗材供应保障、应急处置措施、免费维修、更换和保养、远程指导等。 1、售后服务方案细致全面、合理、可行，与本项目的售后服务需求契合，完全满足本项目的售后服务要求，得5分； 2、售后服务方案齐全，但均为通用性说明，无针对性，基本满足本项目的售后服务需求，得3分； 3、售后服务方案不全面或存在不合理之处，需要进一步提升和完善，得1分； 4、方案内容达不到实际要求或不提供不得分。 | 5 |
|  | 培训 | 供应商需针对本项目需求制定相应的操作、维护培训方案：方案包括但不限于师资力量、培训方法、计划、内容、方式、时长、目标、考核、远程教学等。 1、方案完整全面、内容详实、切实可行且针对性强，完全满足人员技术培训要求的，得5分； 2、方案基本完整、内容相对详实、可行性、针对性一般，基本满足人员技术培训要求的，得3分； 3、方案不完整、内容欠缺、可行性不佳、针对性不强，需要进一步完善的，得1分； 4、没有培训方案不得分。 | 5 |
| 商务 | 业绩 | 根据投标文件提供中标业绩，生产厂家或投标供应商提供2024年4月1日（以合同签订时间为准）类似设备销售合同，每提供一份得1分，最多得4分。 （注：提供合同原件彩色扫描件，不提供不得分） | 4 |
|  | 质保 | 在满足标书要求的质保期的基础上，每增加一年质保期，加1分，最多得3分 | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |

注：评分结果精确到小数点后两位。

（采购包2）

| 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 价格分 | 满足采购文件要求，投标报价中最低投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | 30 |
| 技术部分 | 技术偏离 | 招标文件第三章技术要求中的技术指标每有一条重要（指★标注）指标不满足（指标低于标准要求或负偏离）扣1分；每有一条普通指标不满足（指标低于标准要求或负偏离）扣0.5分，本项以20分为基础，扣完为止。（偏离内容需要按每个产品进行填写，以偏离表内容承诺为准，加盖供应商公章。未提供或未按照招标文件要求提供对应的实物照片、检测报告彩色扫描件作为对应的证明材料，视为该项不满足。） | 20 |
|  | 技术概述 | 对投标产品技术路线、产品的结构和生产工艺、实现功能进行描述； 技术路线清晰，产品的结构科学合理和生产工艺先进，能够很好满足招标文件要求的，得10分； 技术路线较清晰，产品的结构较合理和生产工艺先进能够较好满足招标文件要求的，得7分； 技术路线一般，产品的结构和生产工艺一般，能够基本满足招标文件要求的，得4分； 不提供的不得分。 | 10 |
|  | 配置实施 | 对产品使用材料的材质、等级、规格和主要部件中（包括PLC控制器、触摸屏、湿度传感器、温度传感器、气体质量流量计、压差传感器、制冷压缩机、干燥过滤器、制冷电磁阀、变频器、电气原件、过滤组件、加湿系统、风机等）进口品牌产品和国产一线知名品牌产品使用率进行综合评比。 产品使用材料的材质、等级、规格较高，优于标准要求的，主要部件中进口产品和国内一线知名品牌产品使用率高的，得10分； 产品使用材料的材质、等级、规格能够满足要求，主要部件中进口产品和国内一线知名品牌产品使用率中等的，得7分； 产品使用材料的材质、等级、规格基本满足要求，主要部件中进口产品和国内一线知名品牌产品使用率较低的，得4分； 不提供的不得分。 （提供主要部件配置清单等证明材料） | 10 |
|  | 供货方案 | 供应商需针对本项目采购需求制定相应的供货方案，方案包括但不限于以下内容生产供应、供货保障、供货检验及验收、成品保护等： 方案内容非常完整、合理详实、可行性强，能够很好满足招标文件及项目要求的，得6分； 方案内容较完整、合理较详实、可行性较强，能够较好满足招标文件及项目要求的，得4分； 方案内容相对简洁、条理较清晰、基本满足实际要求得2分； 方案内容达不到实际要求或不提供不得分。 | 6 |
|  | 调试方案 | 供应商需针对本项目采购需求制定相应的安装调试方案，方案包括但不限于以下内容安装进度计划、设备安装、保证措施、调试措施等； 方案内容完整合理详实、全面细致、逻辑性强、可行性强与项目相适应得6分； 方案内容相对简洁、条理较清晰、基本满足实际要求得4分； 方案内容笼统有欠缺、勉强达到实际要求2分； 方案内容达不到实际要求或不提供不得分。 | 6 |
|  | 售后服务 | 供应商需针对本项目采购需求制定相应的如售后服务方案，如服务体系、服务内容、质量检测、故障解决方案、响应时间、软件升级、专业技术人员保障等 方案内容完整合理详实、全面细致、逻辑性强、可行性强与项目相适应得6分； 方案内容相对简洁、条理较清晰、基本满足实际要求得4分； 方案内容笼统有欠缺、勉强达到实际要求2分； 方案内容达不到实际要求或不提供不得分。 | 6 |
|  | 培训应急 | 供应商需针对本项目采购需求制定相应的培训及应急方案，方案包括但不限于培训方案及设备在遇到紧急情况的应急方案（合理性、完善性及快速响应等） 应急方案 完全满足或优于采购人要求，内容详实、切实可行且针对性强得5分; 基本满足采购人要求，内容简洁，具有实际的操作性得3分; 勉强达到使用要求，内容有欠缺得1分； 不能达到使用要求或不提供不得分。 | 5 |
|  | 增值服务 | 整机质保期在1年基础上每增加1年，加1分；核心部件质保在不少于整机质保且不少于2年基础上每增加一年，加0.5分，本项最多得3分。 （须提供相应承诺）。 | 3 |
| 商务部分 | 业绩 | 供应商提供2024年1月1日至今类似设备项目业绩，每提供一份得1分，最多得4分，须提供合同关键页及对应发票扫描复印件盖章，不提供不得分。 | 4 |
| 合 计 |  |  | 100 |

注：评分结果精确到小数点后两位。

（采购包3）

| 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 价格分 | 满足采购文件要求，投标报价中最低投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | 30 |
| 技术部分 | 技术偏离 | 招标文件第三章技术要求中的技术指标每有一条重要（指★标注）指标不满足（指标低于标准要求或负偏离）扣1分；每有一条普通指标不满足（指标低于标准要求或负偏离）扣0.5分，本项以10分为基础，扣完为止。（偏离内容需要按每个产品进行填写，以偏离表内容承诺为准，加盖供应商公章。未提供或未按招标文件要求提供产品合格证、产品说明书、检测报告和对应证明材料的视为不满足。） | 10 |
|  | 技术概述 | 对投标产品技术路线、产品的结构和生产工艺、实现功能进行描述； 技术路线清晰，产品的结构科学合理和生产工艺先进，能够很好满足招标文件要求的，得10分； 技术路线较清晰，产品的结构较合理和生产工艺先进能够较好满足招标文件要求的，得7分； 技术路线一般，产品的结构和生产工艺一般，能够基本满足招标文件要求的，得4分； 不提供的不得分 | 10 |
|  | 配置实施 | 对产品使用材料的材质、等级、规格，主要部件中（包括伺服控制器、伺服电动缸、气缸、气压比例阀、电磁阀、速度控制阀、调压阀、高速数据采集器、同步控制器、中央控制器、力传感器、继电器、断路器、位移传感器、变频器、滚珠丝杆、直线导轨、电气开关等）进口品牌产品和国产一线知名品牌产品使用率进行综合评比。 产品使用材料的材料材质、等级、规格较高，优于标准要求的，主要部件中进口产品和国内一线知名品牌产品使用率高的得10分； 产品使用材料的材料材质能够满足要求，主要部件中进口产品和国内一线知名品牌产品使用率较高的，得7分； 产品使用材料的材料材质基本满足要求，主要部件中进口产品和国内一线知名品牌产品使用率较低，得4分； 不提供的不得分 （提供主要部件配置清单等证明材料） | 10 |
|  | 供货方案 | 供应商需针对本项目采购需求制定相应的供货方案，方案包括但不限于以下内容生产供应、供货保障、供货检验及验收、成品保护等： 方案内容非常完整、合理详实、可行性强，能够很好满足招标文件及项目要求的，得10分； 方案内容较完整、合理较详实、可行性较强，能够较好满足招标文件及项目要求的，得7分； 方案内容相对简洁、条理较清晰、基本满足实际要求得4分； 方案内容达不到实际要求或不提供不得分。 | 10 |
|  | 调试方案 | 供应商需针对本项目采购需求制定相应的安装调试方案，方案包括但不限于以下内容安装进度计划、设备安装、保证措施、调试措施等； 方案内容完整合理详实、全面细致、逻辑性强、可行性强与项目相适应得8分； 方案内容相对简洁、条理较清晰、基本满足实际要求得6分； 方案内容笼统有欠缺、勉强达到实际要求4分； 方案内容达不到实际要求或不提供不得分。 | 8 |
|  | 售后服务 | 供应商需针对本项目采购需求制定相应的如售后服务方案，如服务体系、服务内容、质量检测、故障解决方案、响应时间、软件升级、专业技术人员保障等 方案内容完整合理详实、全面细致、逻辑性强、可行性强与项目相适应得10分； 方案内容相对简洁、条理较清晰、基本满足实际要求得7分； 方案内容笼统有欠缺、勉强达到实际要求4分； 方案内容达不到实际要求或不提供不得分。 | 10 |
|  | 培训应急 | 供应商需针对本项目采购需求制定相应的培训及应急方案，方案包括但不限于培训方案及设备在遇到紧急情况的应急方案（合理性、完善性及快速响应等） 应急方案 完全满足或优于采购人要求，内容详实、切实可行且针对性强得5分; 基本满足采购人要求，内容简洁，具有实际的操作性得3分; 勉强达到使用要求，内容有欠缺得1分； 不能达到使用要求或不提供不得分。 | 5 |
|  | 增值服务 | 在满足采购文件要求的基础上，质保期每增加1年得1分。延长时间不足一年的不计入加分，最多得3分。（须提供相应承诺）。 | 3 |
| 商务部分 | 业绩 | 供应商提供同类产品业绩时，应提供能开展本标段第三项：检测项目中所有检测项目，且产品能满足GB/T 10357.1～GB/T 10357.8、 GB/T24430-2023标准要求的合同，每份合同得1分，不重复得分，最高4分。 （须提供合同关键页及对应发票扫描复印件盖章），不提供不得分。 | 4 |
| 合 计 | - |  | 100 |

注：评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

（以采购人与成交供应商最终签订版本为准）

项目名称：

项目编号：

采  购  人（甲方）：

成交供应商（乙方）：

合同签订日期：  年  月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

1.15“采购需求”见合同附件6。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况，合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议（不论是书面的，还是口头的）。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为              。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

经双方协商一致，选择以下第  （三）  种付款方式：

①付款方式（提交预付款保函的）

合同总价的百分之四十（40%）即￥    大写：人民币    作为预付款，在合同签订生效且卖方向甲方出具合同总价的百分之四十（40%）即￥       大写：人民币      的预付款保函，甲方自收到收据（收据金额为合同总价的40%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同总价的百分之六十（60%）即￥        大写：人民币           ，经买方验收合格后，买方自收到发票（发票金额为合同总价的60%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的卖方账户。

买方付款前卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票。

买方签署验收合格报告。

②付款方式（不提交预付款保函的）

合同总价的百分之三十（30%）即￥        大写：人民币            作为预付款，在合同签订生效，甲方自收到收据（收据金额为合同总价的30%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同总价的百分之七十（70%）即￥      大写：人民币         ，经买方验收合格后，买方自收到发票（发票金额为合同总价的 70%）后 10个工作日内，将资金支付到合同约定的卖方账户。

买方付款前卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票。

买方签署验收合格报告

（三）付款方式

待上级资金拨付到位，经买方验收合格后，买方自收到发票（发票金额为合同总价的100%）后 10个工作日内，将90%资金支付到合同约定的卖方账户；

待质保期满支付剩余质保金。

卖方需提交的支付文件包括：

1.卖方出具的全额正式发票。

2.买方签署验收合格报告。

4.1.2 履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形：

退还方式：由买方将履约保证金无息退还至卖方账户。

退还时间：本项目履行完毕后十日内退还。

退还条件：本项目合同义务全部履行完毕。

不予退还的情形：卖方拒绝履行合同义务。

4.3  合同约定的卖方账户：

开户银行：

银行账号：

4.4  买方逾期支付资金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付合同总价的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（1）%。

逾期退还履约保证金的违约责任：买方逾期退还履约保证金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付履约保证金的（0.05）%的违约金，但违约金的总数不超过履约保证金的（5）%。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1卖方应于合同生效日后，     日内将合同标的全部交付并安装完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%）的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十（10%） ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第六条 包装与标记

6.4 商品（合同标的）包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

6.5快递包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，    日内将合同标的全部交付并安装完毕。

8.2项目实施详见合同附件7。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后 3 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

9.3 验收标准：

9.3.2合同标的涉及挥发性有机化合物，属于推荐性标准的，卖方使用的低挥发性原辅材料验收标准参考相关国家标准、行业标准或团体标准验收。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方：

地址：

邮编：

电话：

传真：

卖方：

地址：

邮编：

电话：

传真：

18.12因买方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，买方对卖方受到的实际损失予以赔偿或者补偿。

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《所投产品的技术规格（技术性能）》。）

合同附件3：售后服务和技术培训

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《售后服务方案》。）

合同附件4：供货范围和价格清单

（要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。）

合同附件5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

（要求见招标文件第六章《采购需求》。）

合同附件6：采购需求

（见招标文件第六章《采购需求》。）

合同附件7：项目实施方案

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《项目实施方案》。）

合同附件1：

合同协议书

合同编号：____________

签字日期：____________

签字地点：____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对              （项目名称）（项目编号：            的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

（1） 合同协议书

（2） 中标通知书

（3） 合同专用条款

（4） 合同通用条款

（5） 除合同附件1外的合同附件

（6） 其他文件

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4.考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5.本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

（1） 双方加盖公章或合同专用章；

6.合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：JSZC-320324-SYGC-G2026-0002]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：____________________________________

法定代表人或授权代表（签名）： ____________________

卖方（签章）： ____________________________________

法定代表人或授权代表（签名）： ___________________

第六章  采购需求

（采购包1）家具有害物质限量检测设备

一、招标设备：

设备1、单四极杆型气相色谱质谱联用仪（1台）

设备2、全自动热解吸仪（二次）（1台）

设备3、高效液相色谱仪   （1台）

二、质保要求：

▲自项目最终验收合格之日起，整机免费质保期不得少于一年（含一年）。质保期内，供应商须提供免费维修、免费更换非人为损坏的零部件、免费技术支持。因设备设计、制造、材料、工艺缺陷导致的故障，供应商须无条件免费维修或更换。因供应商安装调试不当造成的损坏，纳入免费质保范围。

- 总预算和限价：预算95万元，为本标段最高限价。

四、供货期限：

▲供应商应在签订中标合同后50日内（含50日）完成供货、安装调试、检验、设备验收、人员培训。

五、售后服务：

1免费提供售前、售中、售后培训服务，培训内容包括仪器的技术原理、安装调试、仪器操作、维护保养等，提供至少 2 位厂家免费培训名额；

2、 维修响应：24 小时热线服务，全年无节假日；专业工程师在接到通知后 2 小时内做出回应，72 小时到达维修现场，以确保可提供及时的服务，以上信息可现场确认。

六、技术要求：

设备1  单四极杆型气相色谱质谱联用仪

（一）工作条件

- 电源电压： 220 V±10%

- 温度：18℃～28℃

- 湿度：40%～70%

（二）气相色谱仪部分

  - 柱箱

    - 操作温度范围：室温以上2℃～450℃

    - 可设定升温速率：120℃/min

    - ★程序升温的阶数：32阶33平台

    - 温度设定精度：0.1℃；

    - 控温精度：设定值(K) ± 1% (可校准至0.01℃)

    - 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃

    - 冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.4min（204s）

    - 最大运行时间：9999.99分钟

    - 气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控。（需提供主机彩色触摸屏的图片证明）

    - 主机具有“参数锁定”和“显示屏锁定功能”，从而避免误操作和意外操作。这些功能均可在主机彩色触摸屏上进行设置。（须提供“参数锁定功能”和“显示屏锁定功能”的主机触摸屏界面截图。)

    - 主机具有载气漏气检查功能，可在主机显示屏上显示漏气检查的结果。(须提供主机触摸屏界面显示“载气漏气检查”的截图。)

2.1.12主机触摸屏支持显示配置3条流路通道。(须提供主机触摸屏界面显示“3条流路通道”的截图。)

2.1.13柱温箱可升级配置氢气传感器，其具有氢气漏气报警功能，可实时监控泄漏，确保安全使用 (须提供显示“氢气漏气报警功能”的主机触摸屏界面截图证明。)

2.1.14具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱自由设置降温速率，有效延长色谱柱使用寿命。(须提供“一键设置柱温箱降温速率”的主机触摸屏界面截图证明)。

2.1.15★柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱。(须提供安装智能灯的柱箱内部图片证明。)

2.1.16*气相色谱与质谱须相同品牌。

  - 流路系统

    - 支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制

    - 两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元

    - 具有室温补偿和自动环境补偿功能

    - ★具有恒线速度控制功能（须提供软件截图证明）。

    - 支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件，操作方便。同时可实现不泄真空更换色谱柱功能（须提供反吹软件图示化界面的截图）

2.26  可配合Twin Line System双柱系统、在无需人为干预的情况下实现两根色谱柱的切换使用，最大提升分析效率。

  - 分流/不分流进样口

    - 压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定

    - 配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能

    - ★支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式，同时具有恒线速度控制功能，（须提供软件截图）

    - 2.3.4 进样口标配“智能锁”功能，徒手无需任何工具1秒内即可完成进样口的打开或关闭，仪器自动感知最佳气密位置，大幅简化维护操作。（须提供“智能锁”技术的图片证明材料）

    - 最高温度：450℃

    - 压力设定范围：0 ～ 1035kPa（相当于0～150psi）

    - 压力控制精度：0.001psi

    - 压力程序比率设定范围：-400 ～ 400kPa/min

    - 压力程序的阶数：7

    - 分流比设定范围：最大为12500 ：1

    - 流量设定范围：0 ～ 1300mL/min

    - 仪器主机最多可同时安装3个SPL进样口。（须提供“同时安装3个SPL进样口的安装位置图示”的证明材料）

  - 自动进样器单元

    - 样品位：≥150位样品盘

    - 进样量范围：0.01~200 uL，10μL 注射器以0.1μL 步进；

    - 交叉污染：小于10-4 (使用4种溶剂清洗, 测定正己烷中1% 联苯)

    - 具有样品优先模式：当进行样品批处理进样时, 可对某样品进行优先进样设定, 而后继续完成批处理设定。

    - 可升级双塔双柱进样系统。

    - 可升级样品架冷却和加热功能。

    - 保留时间重复性：<0.0008min

    - 峰面积重复性：<1% RSD

- 质谱部分

  - 基本性能

3.1.1*质谱与气相色谱须相同品牌。

3.1.2质量数范围: 1.5 ～ 1090 u

3.1.3灵敏度:

      - *EI Scan(氦气)：1pg，八氟萘 OFN ，m/z 272，S/N ≥ 2000；

      - EI Scan（氢气）：1pg，八氟萘 OFN，m/z 272，S/N≥300；

      - CI Scan：100 pg，二苯酮benzophenone，m/z 183，S/N≥1200；NCI Scan：100 fg，八氟萘 OFN，m/z 272，S/N ≥1000；

      - IDL（SIM）：IDL ≤10 fg（100 fg，OFN， 8次连续进样，272m/z，峰面积RSD 3.4%）。

      - *IDL（高速扫描Scan）：  IDL ≤500 fg（1pg，OFN，8次连续进样，272m/z，扫描速度20,000 u/sec）

      - 分辨率：0.4~2.0 u

      - 质量稳定性：≤±0.1u/48小时 (恒温)

      - ★最大扫描速度：20,000 u/sec (专利ASSPTM功能配合)

  - 离子源

    - EI（标配），CI和NCI（选配）

    - 离子源材质：专利屏蔽板设计的整体惰性化高灵敏度离子源

    - 离子化能量：10 ～ 200eV

    - 离子源温度：独立控温，140 ～ 300℃

    - 灯丝电流：5 ～ 250 μA（发射电流）

    - 双灯丝设计（EI/PCI/NCI机型）

    - GCMS 接口温度：50 ～ 350℃

3.2.8  支持高灵敏度Smart EI/CI 复合离子源，无需更换离子源，即可获得EI质谱图和PCI质谱图；同时满足高灵敏度的EI模式下，实际目标物浓度10 ng/mL的痕量分析。

  - 质量分析器

    - ★ 配备预四极的高精度全金属四极杆。无须控温更优。

    - ★预四极可转动可清洗打磨，主四极杆可清洗打磨，预四极杆有效避免主四极杆，以及检测器的污染。

    - *四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子的自动电场补偿技术，提升离子通过四极杆的速度，以提升全质量范围的信号质量，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性。（须提供此技术的证明材料）

    - 四极杆以不控温为优，无需控温即可实现0.1amu/48h稳定。

  - 扫描功能:

    - 扫描功能：支持全扫描模式(Scan)、选择离子扫描模式(SIM)以及Scan/SIM同时扫描模式。

    - 在SIM模式下，最大支持64通道 x 128 组。

  - 检测系统

    - 二次电子倍增管，配备专利偏转透镜（Overdrive Lens）和±10kV转换打拿。（须提供此技术的证明材料）

    - 离轴连续打拿电子倍增器

    - 动态范围：8×106

  - 真空系统

    - ★高真空：*双入口差动式涡轮分子泵排气系统，190L/sec +170L/sec 须提供涡轮分子泵抽力的证明图片，以及应用证明（更换离子源后抽真空50分钟后，仪器恢复到分析状态）

    - 低真空：30L/min（60Hz）机械泵。

    - 标准配备皮拉尼真空规、离子规（软件直接监测高真空和低真空）。

    - 柱流量最大可达最大15mL/min（He），可直接连接最大0.53mm内径的色谱柱。

    - 支持双柱双流路系统（Twin Line system），两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元。

    - 3.6.6  支持使用氢气、*氮气作为载气，无需更换任何部件。

3.6.7  可选配无油机械泵：110L/min，适用于（EI/PCI/NCI全部机型）

  - 其他

    - 多种附件可供选择，可选配DI直接进样装置、AOC-20i/s自动液体进样器、AOC-6000多功能自动进样器等。

    - *可根据用户的分析需求，量身定制专业的分析系统。如邻苯二甲酸酯筛查系Py-Screener。

    - 支持氦气节省模块，实现待机时氦气零消耗  （须提供支持此技术的证明材料）

(四)数据处理系统

  - GCMSsolution 支持Scan，SIM和FASST（快速自动Scan/SIM同时扫描）数据采集方式。依靠准确迅速的“One-Window”技术，以最优布局显示信息。采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP操作规范。

  - 支持“Smart SIM”功能（自动创建SIM表）和“AART”功能（基于保留指数的保留时间自动校正），支持单次分析400种以上的化合物。

  - 支持中/英文工作站，一套软件即可安装成中文，亦可安装成英文。支持全中文的样品名、文件名、序列名等输入。（须同时提供中文和英文工作站的界面截图）

  - *提供农药残留、邻苯二甲酸酯、多环芳烃等3个版本的Smart SIM分析方法包，涵盖至少12个方法条件、540种以上化合物的中英文名称、CAS号和保留指数、1700个SIM参数、11个分组，完美应对食品、纺织品、环境、玩具检测中的11个国家/行业标准。（可提供Smart SIM数据库光盘，须提供Smart SIM数据库证明材料）

  - 支持NIST库，Wiley库，同时还有多种基于保留指数开发的方法包和数据库，如Compound Composer快速筛查数据库，代谢物分析数据库，农药分析方法包，水质分析方法包，农药谱库，香精香料谱库，法医毒品数据库，EPA分析软件，VOC分析软件等。以上谱库均支持带保留指数的相似度检索（LRI），帮助用户在没有标准品的情况下对未知物进行更为准确的定性。支持通用谱库和自建谱库功能。

  - 具有相似度检索，指定条件的相似度检索，反检索，索引查询等功能。

  - 具有高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。测定数据能够以AIA，JCAMP，ASCII，mzData或mzXML形式转换输出，自建谱库也可转换为JCAMP格式，强化与NIST提供的AMDIS程序的联合使用。

  - 具有高精度控制QA/QC功能，支持自动计算信噪比、精密度、回收率、检出限等方法学指标，仪器系统检查功能和用户安全管理功能。

  - GCMSsolution可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。

  - GCMSsolution具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪等功能，完全符合GXP和FDA 21 CFR Part11或厚生劳动省相关法规的要求。

  - 支持“Easy sTop”不停机进样口维护功能（用户无需停止真空系统即可进行进样口的维护）和“MS Navigator”功能（引导用户进行仪器的使用和维护等操作）。

  - 快速进样口维护功能：与质谱联机时可以在不卸真空的情况下更换进样垫和衬管，进行 进样口维护。配备生态学模式Eco Mode，有效降低耗电量与装置的运行成本，并可在批处理完成后自动运行。

  - 支持智能钟功能。系统启动后真空状态、调谐结果自动判定，无需人为确认即可直接开始分析工作，序列运行、维护时间直观显示，便于用户合理工作时间，提升工作效率。（须提供软件界面截图证明）

4.14  符合数据完整性要求的服务器数据库系统（网络化）或独立数据库系统可选，符合有关电子签名、权限管理和审计追踪等数据完整要求的法规，如“FDA 21 CFR Part 11”和“ER/ES指南” 。

（五）不间断电源：

5.1UPS类型：在线式

5.2额定容量：≥6KVA

5.3额定功率：≥4800W

5.4额定电压：220V

5.5额定频率：50Hz

5.6输入电压范围：110-300V

5.7输入频率范围：46-54HZ或56-64Hz

5.8面板显示：LCD液晶

5.9UPS电源续航时间≥2小时。

（六）气瓶柜：

7.1材质1.2mm双层优质防火冷轧钢板，酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷塑

7.2产品分类双瓶气瓶柜（防爆）

7.3外形尺寸（H*W*D）1800×900×450mm

7.4可存放气瓶数量：2

7.5标准气瓶规格高度：1500mm  直径：219mm  容积：40L

（七）隔离变压器：功率6kVA以上

（八）配置要求：

GCMS单四极杆主机                                1台

NIST质谱谱库，2023版                            1套

中文工作站                                      1套

安装启动包                                      1套

计算机                                          1台

打印机                                          1台

隔离变压器                                      1台

UPS 电源                                        1台

设备2  全自动热解吸仪（二次）

（一）主要用途

用于样品中挥发性和半挥发性有机物（VOCs）的检测，对环境空气样品中的挥发性有机物和半挥发性进行富集制备。

（二）满足标准

符合HJ 583-2010、HJ 644-2013、HJ 734-2014、GBZ/T 300.62-2017、HJ/T 400-2007、GB 50325-2020、GB/T 18204.2-2014、GB/T 18883-2022等标准要求。

（三）工作条件

3.1电源：220V-240V，50Hz-60Hz；

3.2温度：操作环境15～35 ℃；

3.3湿度：操作状态25～60%，非操作状态10～95%。

（四）技术要求

4.1★样品位数：≥20 位；

4.2具有开机自检、故障报警和提示功能，自动定位、校准样品盘；

4.3设定好分析程序，按下运行键可自动完成全部样品分析，实现无人值守工作；

4.4微机程序控制，可设置方法参数、实时动画显示工作状态、运行时间；

4.5★解吸区、进样阀、样品传输管和二次解吸区，四路均单独加热控温；

4.6具备专用接口，可同步启动国内外各种GC、GCMS和色谱数据处理工作站；

4.7自带标样模拟采样的功能，可以通过热解吸仪制作工作曲线；

4.8可加载自带的采样管活化程序，自动活化解吸后的采样管；

4.9 ★可通过时间编程，自动实现解吸、吹扫吸附、再解吸、进样、反吹清洗等功能；

4.10采用电子制冷和二阶热脱附流程可得到窄的色谱峰形；

4.11★样品传输管和进样阀有自动反吹功能，避免了不同样品的交叉污染；

4.12 具有自动检漏功能，漏气、空管跳过功能，用户可自由设定，满足不同的应用场景；

4.13配有针对国内外气相色谱仪的接口，方便连接；

4.14对于活性物质分析可选配弹性石英管作为样品传送管；

4.15进样针头更换方便，可连接国内外的GC进样口；

4.16★为保证操作安全，传送管线温度控制采用低压供电；

4.17 解吸1温度控制范围：

室温—350℃     以增量1℃任设；

4.18阀进样系统温度控制范围：

室温—220℃    以增量1℃任设；

4.19样品传送管线温度控制范围：

室温—200℃    以增量1℃任设；

4.20解吸2温度控制范围：

室温—350℃     以增量1℃任设；

（升温速率〉2500℃/min）

4.21冷阱温度控制范围：

-35℃—50      以增量1℃任设；

（采用电子制冷装置，无需液氮制冷）

4.22温度控制精度：±1℃；

4.23温度控制梯度：±1℃；

4.24解吸回收率：〉98%（和组分有关）；

4.25反吹清洗流量：0～500ml/min （连续可调）；

4.26模拟采样流量：100ml/min。

（五）采样管老化仪：

5.1控温范围：室温～400℃

5.2  控温精度：±1℃

5.3 定时范围：0～999分钟

5.4   流量调节范围：0～3000ml/min

5.5    一次最少可活化数量：8支吸附管

（六）配置要求：

6.1 热解吸仪主机1台；

6.2 热解吸捕集管 1根；

6.3 不锈钢TVOC采样管 20根；

6.4 模拟采样装置 1套。

6.5.5 采样管老化仪    1台

（七）技术文件

7.1 产品及其配件的装箱清单；

7.2 安装使用说明书；

7.3 产品出厂质量合格检定证明文件；

设备3 高效液相色谱仪

（一）操作环境

工作电压：100V—240V，600VA

工作温度：4-35℃

相对湿度：20到85%

（二）仪器部分（配备隔离变压器、UPS电源）

2.1系统控制：

2.1.1*仪器面板：支持，彩色液晶触控屏，GUI操作界面

2.1.2工作站：支持，GUI操作界面

2.1.3★*移动终端：支持手机、平板电脑等智能终端，GUI操作界面

2.2 输液泵

2.2.1*脱气单元：共5路：4路流动相+1路清洗液 （体积 400uL）

2.2.2*泵类型：并联双柱塞

2.2.3泵腔体积：10uL，减小压力脉动且减小延迟体积

2.2.4脉动：< 0.15MPa（1.0mL/min，10MPa，水）

2.2.5★*流速范围：0.0001～10 mL/min（低至0.0001ml/min的流速可以直接连接质谱）

2.2.6*流速重现性：<0.065%RSD 或 <0.02minSD，其中较大值

2.2.7梯度：4元低压梯度

2.2.8梯度范围：0～100%（0.1% 步进）

2.2.9梯度程序：20步

2.2.10梯度准确度：±0.55%（0.1～2mL/min，1～20MPa，指定条件）

2.2.11梯度重现性：±0.13%（1mL/min，10MPa，指定条件）

2.2.12*最大耐压：48MPa

2.2.13物理双泵头：便于维护

2.2.14无需阻尼器即可实现系统压力稳定：减小延迟体积

2.3 自动进样器

2.3.1进样方式：全量进样（无样品损失）

2.3.2最大耐压：48MPa

2.3.3进样准确度：±1.5%（50uL，N=10）

2.3.4进样体积：0.1～100uL（可选：0.1～50uL、1～500uL、1～2,000uL）

2.3.5进样精度：RSD <0.20% （5.0-2000uL）

RSD <0.25% （2.0-4.9uL）

RSD <0.5%  （1.0-1.9uL）

RSD <1.0%  （0.5-0.9uL）

2.3.6交叉污染: ≦ 0.0028% (典型值)

2.3.7进样周期：15sec（5uL）

2.3.8*样品数量： 210位（1.5mL）

2.3.9样品盘材质：金属材质，更利于热传导实现快速制冷

2.3.10进样线性：>0.9999（1～100uL，指定条件）

2.3.11前处理功能：支持样品转移，添加，稀释

2.3.12Co-injection功能：支持，可简化样品处理

2.4 柱温箱

2.4.1*加热/制冷方式：强制空气循环式，色谱柱加热更均匀

2.4.2*容量：可放置5根色谱和梯度混合器、柱切换阀等

2.4.3控温范围：室温-10～90℃

2.5 紫外检测器

2.5.1波长范围：190～650nm

2.5.2噪音：±2.8×10-6AU（250nm）

2.5.3漂移：100×10-6AU/h（250nm）

2.5.4双波长检测：支持

2.5.5比例色谱：支持

2.5.6采样频率：90Hz

2.5.7★检测器流通池和光学系统的双重调温功能，保证实现出色的基线稳定性

2.6 扩展性

2.6.1可灵活扩展同品牌的荧光、同品牌的示差折光、同品牌的蒸发光散射等检测器

2.6.2可升级为双流路系统

2.6.3可升级为具有专用软件方法开发系统

2.7不间断电源：

2.7.1 UPS类型：在线式

2.7.2额定容量：≥6KVA

2.7.3额定功率：≥4800W

2.7.4额定电压：220V

2.7.5额定频率：50Hz

2.7.6输入电压范围：110-300V

2.7.7输入频率范围：46-54HZ或56-64Hz

2.7.8面板显示：LCD液晶

2.7.9UPS电源续航时间≥2小时。

2.8隔离变压器

2.8.1功率6kVA以上

（三）色谱工作站（配备计算机、打印机）

GUI操作界面，方便友好，易于使用，工作站基于windows 系统，数据传输基于主流的网络协议，确保数据真实可靠，符合cGMP标准。

可以使用同一厂家工作站控制所有可扩展部件（包括输液泵、检测器等），进行数据采集和分析处理；

（采购包2）家具检测预处理设备

一、招标设备：

设备1、1m3甲醛环境舱（1台）

设备2、1m3 VOC环境舱（1台）

设备3、10m³VOC环境舱（1台）

设备4、30m³VOC环境舱（1台）

设备5、45m³预处理舱（1台）

设备6、150L*8舱预处理舱（1台）

设备7、双模双路恒温恒流采样器（4台）

二、预算及限价：本标段预算160万元为最高限价

三、功能要求：

满足家具、人造板及其制品中甲醛、TVOC及其他挥发性有机化合物释放量检测标准需求，具备环境模拟、样品测试、气体采样、自动控制及数据记录等完整功能。舱体及内部结构材料需化学惰性、低吸附、无VOC释放，不干扰检测结果。系统需符合现行国标及相关国际标准，配备标准化采样口，支持多种采样方式，可对人造板、家具构件等各类样品进行检测，具备全自动控制、关键参数实时记录导出、安全保护及故障诊断功能，确保检测数据准确、可追溯，满足CMA/CNAS认可及实验室高频使用需求。

四、质保要求：

▲ 1、自项目最终验收合格之日起，整机免费质保期不得少于一年（含一年）。质保期内，供应商须提供免费维修、免费更换非人为损坏的零部件、免费技术支持。因设备设计、制造、材料、工艺缺陷导致的故障，供应商须无条件免费维修或更换。因供应商安装调试不当造成的损坏，纳入免费质保范围。

▲ 2、供应商须对PLC 控制器、触摸屏、制冷压缩机、温度传感器、湿度传感器、压差传感器、循环风机、风道系统等核心部件作出不低于两年质保期的承诺，鼓励延长质保。

3、供应商须提供使用期终身售后服务。质保期满后，须以不高于市场公允价提供配件、耗材及维修服务，须明确质保期外的响应时效、上门服务收费标准。

▲ 4、供应商须免费提供一年易损耗材：如高效过滤器、活性炭滤芯、加湿滤芯、密封圈、密封胶、清洁用品、采样管、采样瓶、吸收液等。

五、工期要求：

▲ 供应商应在签订中标合同后50日内（含50日）完成供货、安装调试、检验、设备验收、人员培训。

六、技术要求：

设备1  1m3 甲醛环境舱

一、符合以下标准要求

1、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》

2、ISO 16000-9-2006《建筑产品和家具释放挥发性有机化合物的测定》

3、GB 18580-2017《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放限量》

4、GB 18587-2001《室内装饰装修材料—地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》

5、 HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》

6、ISO 12460-1:2007《1m³气候箱法测定板材甲醛释放量》

7、EN 717-1:2004《木基板-甲醛释放的测试定-第一部分：用环境舱测定甲醛的释放量》

8、LY/T 1612-2023《甲醛释放量检测用1 m3气候箱技术要求》

二、参数和技术要求

★1.设备容积（舱容）：1m³±0.01m3；

★2.温度：调节范围（10～40）℃ ；偏差≤±1℃，均匀度1.0℃，波动度：≤±0.3℃。（投标文件中附1m3 甲醛环境舱具有CNAS或CMA印章标志的温度参数测试报告彩色扫描件）

★3.相对湿度：调节范围（30～80）%HR，偏差≤±3%，均匀度3%，波动度：≤±2%。（投标文件中附1m3 甲醛环境舱具有CNAS或CMA印章标志的湿度参数测试报告彩色扫描件）。

★4.空载时舱内的空气流速为(0.1～0.5)m/s ，载气交换率可调范围（0.2～2.0）次/h，偏差≤±3%（采用电子可调式气体流量计）。

★5.环境舱内本底浓度：甲醛本底浓度≤0.006mg/m³。（投标文件中附1m3 甲醛环境舱具有CNAS或CMA印章标志的舱内本底浓度参数测试报告彩色扫描件）

★6.环境舱内壁采用采用厚度不小于1.5mm 304/316镜面不锈钢整体焊接成型，内壁应平整光滑，色泽均匀，不得有鼓泡、划痕，四周的边、角均制成R角，内壁板之间的搭接处采用满焊，焊接处及周围抛光、无变形。密封材料和其它与测试舱内空气接触的器件，应不产生、不吸附挥发性有机化合物(VOC)和甲醛，密闭性良好且满足测试舱内背景要求。

7.环境舱采用空气夹套控温方式，所有加热制冷部件不能安装在舱内，舱内不产生任何液态水。

8.环境舱内空气循环方式：循环风机采用变频风机配置不锈钢风叶，风道系统设计合理，密封可靠，出风具有完善的均流系统，风道及均流部件采用不锈钢材质。空气循环系统需满足气流均匀、无死角、无涡流、风速可控、严禁气流直接冲击样品表面，不干扰样品释放。

★9.主要部件参数：触摸屏尺寸：≥10寸，分辨率：≥1024*600；电子可调式气体流量计准确度：≤±1.0%S.P；密封部件材质：氟橡胶；相对湿度传感器精度：≤±3%；温度传感器精度：≤±0.3℃；压力传感器精度：≤±1%F.S；循环电机电压频率：380V、50Hz，转速≥1375转，变频器功率≥0.75KW 。

10.设备库板和控制柜采用厚度不小于1.5mm冷轧钢板钣金结构并静电喷塑/烤漆处理。表层应平整光滑，色泽均匀，边与边之间缝隙均匀细小，不应有露底、起层、鼓泡、斑痕、划痕等缺陷。 所有大门采用双门的方式内胆独立门，库板独立门，保证气密性。

11.设备进、出气口均在室外；制冷冷凝器统一移至室外。

12.空气过滤系统包括但不限于活性炭过滤、粉尘过滤及甲醛过滤等多种方式。

13.环境舱湿度控制采用干湿空气平衡调节法（因稳定速度要求，不能采用露点控制法），由冷干除湿机、加湿装置、分流控制系统等组成，加湿装置设置有自动恒温控制装置。

14.环境舱运行温湿度稳定时间不超过1h，运行期间测试舱内应无结露、雾化现象或有水珠凝聚。

★15.环境舱外壳采用厚度不小于1.5mm冷轧钢板钣金结构并静电喷塑/烤漆处理，可采用阻燃性的岩棉隔热材料，保温层厚度不小于80mm；密封材质：聚四氟乙烯、氟橡胶，密封材料需经过无害化处理，无甲醛、VOC释放。密封条中含苯、甲苯、二甲苯低于0.002mg/m³，总挥发性有机物（TVOC）低于0.05mg/m³。（投标文件中附具有CNAS或CMA印章标志密封条检验报告彩色扫描件）

16.设备至少应有2个采样口。

★17.噪声：环境舱正常运行时的噪声值不大于60 dB。（不含提供设备气源的空气压缩机）（投标文件中附具有1m3 甲醛环境舱CNAS和CMA印章标志噪音的检验报告彩色扫描件）

18.环境舱控制系统采用彩色触摸屏和PLC 控制器，配置有物联网控制功能的软件，能连续和实时监控、记录舱内的温度、相对湿度、压力、空气交换率、时间等控制参数，可实现动态数据显示和历史数据保存和查询、故障记录、报警设置等功能；

19.PLC控制器、触摸屏、湿度传感器、温度传感器、气体质量流量计、压差传感器、制冷压缩机、干燥过滤器、制冷电磁阀、变频器、电气原件、过滤组件、加湿系统、循环风机等主要部件选用国内外主流品牌产品；

20.设备应配备安全保护系统：制冷系统高低压保护、过流保护，加热器超温保护，电机过流保护，缺水保护，空气压缩机过热、过流、超压保护，电源欠相、相序保护，电源过流、短路保护。

★21.提供1m³甲醛环境舱的实物清晰照片，照片须能清晰显示设备内外部结构。照片须为原厂正品设备实拍，不得使用效果图、宣传图、网络图片。

设备2  1m3 VOC环境舱

一、符合以下标准要求

1、GB18580-2025 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》

2、GB18584-2024 《家具中有害物质限量》

3、GB/T29899-2024 《人造板及其制品中挥发性有机释放量试验方法 小型释放舱法》

4、GB/T31107-2014 《家具中挥发性有机化合物检测用气候舱通用技术条件》

5、GB/T35601-2024 《绿色产品评价 人造板和木质地板》

6、GB/T35607-2024 《绿色产品评价 家具》

二、参数和技术要求

★1.设备容积（舱容）：1m³±0.01m³。

★2.温度：调节范围（10～40）℃ ，偏差≤±1℃，均匀度≤1.0℃，波动度≤±0.3℃。（投标文件中附1m³VOC环境舱具有CNAS或CMA印章标志的温度测试报告彩色扫描件）

★3.相对湿度：调节范围（30～80）%HR，偏差≤±3%，均匀度≤3%，波动度≤±2%。（投标文件中附1m³VOC环境舱具有CNAS或CMA印章标志的湿度测试报告彩色扫描件）

★4.空载时舱内的空气流速为(0.1～0.3)m/s ，载气交换率可调范围（0.2～2.0）次/h，偏差≤±3%（采用电子可调式气体流量计）。

★5.环境舱内本底浓度：甲醛本底浓度≤0.006mg/m³，单体VOC本底浓度≤0.002mg/m³TVOC本底浓度≤0.02mg/m³。（投标文件中附1m³VOC环境舱具有CNAS或CMA印章标志的测试报告彩色扫描件）

★6.设备吸附率（回收率）：温度(23±2)℃、相对湿度(50±5)%时，环境舱的吸附率应小于20%或回收率应不小于80%（甲苯或正十二烷）。（投标文件中附1m³VOC环境舱具有CNAS或CMA印章标志的测试报告彩色扫描件）

★7.密闭性：所有结合部位保持密封，环境舱内保持（10~20）Pa的正压运行，环境舱应满足如下密封要求之一。

a)在 1kPa 正压(表压)时，舱内空气泄漏率VL≤0.5%×舱容/min。

b)舱内空气泄露率VL≤05%×供气率Vs。

★8.舱内空气均匀度：环境舱空载时任意两采样点之间参考标准的浓度值相对偏差应≤5%。

9.连续工作时间：气候舱连续工作时间不应小于30天。

★10.噪声：环境舱正常运行时的噪声值不大于70 dB。（不含提供设备气源的空气压缩机）（投标文件中附具有1m³VOC环境舱CNAS和CMA印章标志噪音的检验报告彩色扫描件）

11.设备库板和控制柜采用厚度不小于1.5mm冷轧钢板钣金结构并静电喷塑/烤漆处理。表层应平整光滑，色泽均匀，边与边之间缝隙均匀细小，不应有露底、起层、鼓泡、斑痕、划痕等缺陷。 所有大门采用双门的方式内胆独立门，库板独立门，保证气密性。

★12.环境舱内壁采用采用厚度不小于1.5mm镜面304/316不锈钢整体焊接成型。内壁应平整光滑，色泽均匀，不得有鼓泡、划痕，四周的边、角均制成R角，内壁板之间的搭接处采用满焊，焊接处及周围抛光、无变形。密封材料和其它与测试舱内空气接触的器件，应不产生、不吸附挥发性有机化合物(VOC)和甲醛，密闭性良好且满足测试舱内背景要求。

13.环境舱采用空气夹套控温方式，所有加热制冷部件安装在空气夹套内，舱内不产生任何液态水。

14.环境舱内空气循环方式：循环风机采用变频风机配置不锈钢风叶，风道系统设计合理，密封可靠，出风具有完善的均流系统，风道及均流部件采用不锈钢材质。空气循环系统需满足气流均匀、无死角、无涡流、风速可控、严禁气流直接冲击样品表面，不干扰样品释放。

15.设备进、出气口均在室外；制冷冷凝器统一放置室外。

★16.主要部件参数：触摸屏尺寸：≥10寸，分辨率：≥1024*600；电子可调式气体流量计准确度：≤±1.0%S.P；密封部件材质：氟橡胶；相对湿度传感器精度：≤±3%；温度传感器精度：≤±0.3℃；压力传感器精度：≤±1%F.S；循环电机电压频率：380V、50Hz，转速≥1375转，变频器功率≥0.75KW 。

17.空气过滤系统包括多级活性炭过滤、粉尘过滤及VOC过滤方式。

18.环境舱湿度控制采用干湿空气平衡调节法（因稳定速度要求，不能采用露点控制法），由冷干除湿机、加湿装置、分流控制系统等组成，加湿装置设置有自动恒温控制装置。

19.环境舱运行温湿度稳定时间不超过1h，运行期间测试舱内应无结露、雾化现象或有水珠凝聚。

★20.环境舱外壳采用厚度不小于1.5mm冷轧钢板钣金结构并静电喷塑/烤漆处理，可采用阻燃性的岩棉隔热材料，保温层厚度不小于80mm；密封材质：聚四氟乙烯、氟橡胶，密封材料需经过无害化处理，无甲醛、VOC释放。密封条中含苯、甲苯、二甲苯低于0.002mg/m³，总挥发性有机物（TVOC）低于0.05mg/m³。（投标文件中附具有CNAS或CMA印章标志密封条检验报告彩色扫描件）

21.环境舱控制系统采用彩色触摸屏和PLC 控制器，配置有物联网控制功能的软件，能连续和实时监控、记录舱内的温度、相对湿度、压力、空气交换率、时间等控制参数，可实现动态数据显示和历史数据保存和查询、故障记录、报警设置等功能。

22.设备应配备安全保护系统：制冷系统高低压保护、过流保护，加热器超温保护，电机过流保护，缺水保护，空气压缩机过热、过流、超压保护，电源欠相、相序保护，电源过流、短路保护。

23.设备至少应有2个采样口，采样口配置有对应的堵头和甲醛采样转换器。

24.提供采样平台并配备电源插口，配备USB接口用于记录温湿度。

25.PLC控制器、彩色触摸屏、湿度传感器、温度传感器、气体质量流量计、压差传感器、制冷压缩机、干燥过滤器、制冷电磁阀、变频器、电气原件、过滤组件、加湿系统、循环风机等主要部件选用国内外主流品牌产品；

★26.提供1m³VOC环境舱的实物清晰照片，照片须能清晰显示设备内外部结构。照片须为原厂正品设备实拍，不得使用效果图、宣传图、网络图片。

设备3  10m³VOC环境舱

一、符合以下标准要求

1、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》

2、GB/T 42996.1-2023 《家具产品中重点化学物质管控指南 第一部分：木家具》

3、GB/T 42996.2-2023 《家具产品中重点化学物质管控指南 第一部分：软体家具》

4、GB/T 43814-2024 《智能家具通用技术要求》

5、QB/T 1952.2-2023《软体家具 弹簧软床垫》

6、QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》

7、GB/T 31107-2014 《家具中挥发性有机化合物检测用气候舱通用技术条件》

8、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》

二、参数和技术要求

★1.设备容积（舱容）：5m³（1±1%）+5m³（1±1%），可以作为10m³VOC环境舱，也可作为两个5m³VOC环境舱使用，舱体隔断技术应科学合理、操作便捷（不能采用拆装隔断方式，应提供隔断技术方案和实物隔断图片）。当环境舱分成2个5m3舱体使用时，2个环境舱可分别独立控制使用。各项技术参数满足GB/T 31107-2014 《家具中挥发性有机化合物检测用气候舱通用技术条件》。

★2.温度：调节范围（10～40）℃ ；偏差≤±1℃，均匀度≤1.0℃，波动度≤±0.3℃。（投标文件中附同类环境舱具有CNAS或CMA印章标志的温度测试报告彩色扫描件）

★3.相对湿度：调节范围（30～80）%HR，偏差≤±3%，均匀度≤3%，波动度≤±2%。（投标文件中附同类环境舱具有CNAS或CMA印章标志的湿度测试报告彩色扫描件）

★4.空载时舱内的空气流速为(0.1～0.3)m/s ，载气交换率可调范围（0.2～2.0）次/h，偏差≤±3%（采用电子可调式气体流量计） 。

★5.环境舱内本底浓度：甲醛本底浓度≤0.006mg/m³，单体VOC本底浓度≤0.002mg/m³TVOC本底浓度≤0.02mg/m³。（投标文件中附同类环境舱具有CNAS或CMA印章标志的舱内本底浓度参数测试报告彩色扫描件）

★6.设备吸附率（回收率）：温度(23±2)℃、相对湿度(50±5)%时，环境舱的吸附率应小于20%或回收率应不小于80%（甲苯或正十二烷）。（投标文件中附同类环境舱具有CNAS或CMA印章标志的测试报告彩色扫描件）

★7.密闭性：所有结合部位保持密封，环境舱内保持（10~20）Pa的正压运行，环境舱应满足如下密封要求之一。

a)在 1kPa 正压(表压)时，舱内空气泄漏率VL≤0.5%×舱容/min。

b)舱内空气泄露率VL≤05%×供气率Vs。

★8.舱内空气均匀度：环境舱空载时任意两采样点之间参考标准的浓度值相对偏差应≤5%。

9.连续工作时间：气候舱连续工作时间不应小于30天。

★10.噪声：环境舱正常运行时的噪声值不大于70 dB。（不含提供设备气源的空气压缩机）（投标文件中附具有同类产品CNAS和CMA印章标志噪音的检验报告彩色扫描件）

11.设备库板和控制柜采用厚度不小于1.5mm冷轧钢板钣金结构并静电喷塑/烤漆处理，表层应平整光滑，色泽均匀，边与边之间缝隙均匀细小，不应有露底、起层、鼓泡、斑痕、划痕等缺陷。 所有大门采用双门的方式内胆独立门，库板独立门，保证气密性。

★12.环境舱内壁采用采用不小于1.5mm镜面304/316不锈钢整体焊接成型，内壁应平整光滑，色泽均匀，不得有鼓泡、划痕，四周的边、角均制成R角，内壁板之间的搭接处采用满焊，焊接处及周围抛光、无变形。密封材料和其它与测试舱内空气接触的器件，应不产生、不吸附挥发性有机化合物(VOC)和甲醛，密闭性良好且满足测试舱内背景要求。

13.环境舱采用空气夹套控温方式，所有加热制冷部件安装在空气夹套内，舱内不产生任何液态水。

14.环境舱内空气循环方式：循环风机采用变频风机配置不锈钢风叶，风道系统设计合理，密封可靠，出风具有完善的均流系统，风道及均流部件采用不锈钢材质。空气循环系统需满足气流均匀、无死角、无涡流、风速可控、严禁气流直接冲击样品表面，不干扰样品释放。

15.设备进、出气口均在室外。

★16.主要部件参数：触摸屏尺寸：≥10寸，分辨率：≥1024*600；电子可调式气体流量计准确度：≤±1.0%S.P；密封部件材质：氟橡胶；相对湿度传感器精度：≤±3%；温度传感器精度：≤±0.3℃；压力传感器精度：≤±1%F.S；循环电机电压频率：380V、50Hz，转速≥1375转，变频器功率≥0.75KW 。

17.空气过滤系统包括多级活性炭过滤、粉尘过滤及VOC过滤方式。

18.环境舱湿度控制采用干湿空气平衡调节法（因稳定速度要求，不能采用露点控制法），由冷干除湿机、加湿装置、分流控制系统等组成，加湿装置设置有自动恒温控制装置。

19.环境舱运行温湿度稳定时间不超过2h，运行期间测试舱内应无结露、雾化现象或有水珠凝聚。

★20.环境舱外壳采用厚度不小于1.5mm冷轧钢板钣金结构并静电喷塑/烤漆处理，可采用阻燃性的岩棉隔热材料，保温层厚度不小于80mm；密封材质：聚四氟乙烯、氟橡胶，密封材料需经过无害化处理，无甲醛、VOC释放。密封条中含苯、甲苯、二甲苯低于0.002mg/m³，总挥发性有机物（TVOC）低于0.05mg/m³。（投标文件中附具有CNAS和CMA印章标志密封条检验报告彩色扫描件）

21.环境舱控制系统采用彩色触摸屏和PLC 控制器，配置有物联网控制功能的软件，能连续和实时监控、记录舱内的温度、相对湿度、压力、空气交换率、时间等控制参数，可实现动态数据显示和历史数据保存和查询、故障记录、报警设置等功能。

22.设备应配备安全保护系统：制冷系统高低压保护、过流保护，加热器超温保护，电机过流保护，缺水保护，空气压缩机过热、过流、超压保护，电源欠相、相序保护，电源过流、短路保护。

23.设备至少应有2个采样口，采样口配置有对应的堵头和甲醛采样转换器。

24.提供采样平台并配备电源插口，配备USB接口用于记录温湿度。

25.环境舱制冷冷凝器统一放置室外。

26.PLC控制器、触摸屏、湿度传感器、温度传感器、气体质量流量计、压差传感器、制冷压缩机、干燥过滤器、制冷电磁阀、变频器、电气原件、过滤组件、加湿系统、循环风机等主要部件选用国内外主流品牌产品；

★27.提供10m³VOC可调式环境舱或同类型可调式大型步入式环境舱实物产品清晰照片，照片须能清晰显示设备内外部结构。照片须为原厂正品设备实拍，不得使用效果图、宣传图、网络图片。

设备4  30m³VOC环境舱

一、符合以下标准要求

1、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》

2、GB/T 42996.1-2023 《家具产品中重点化学物质管控指南 第一部分：木家具》

3、GB/T 42996.2-2023 《家具产品中重点化学物质管控指南 第一部分：软体家具》

4、GB/T 43814-2024 《智能家具通用技术要求》

5、QB/T 1952.2-2023《软体家具 弹簧软床垫》

6、QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》

7、GB/T 31107-2014 《家具中挥发性有机化合物检测用气候舱通用技术条件》

8、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》

二、参数和技术要求

★1.设备容积（舱容）：15m³（1±1%）+15m³（1±1%），可以作为30m³VOC环境舱，也可作为两个15m³VOC环境舱使用，舱体隔断技术应科学合理、操作便捷（不能采用拆装隔断方式，应提供隔断技术方案和实物隔断图片）。当环境舱分成2个15m3舱体使用时，2个环境舱可分别独立控制使用。各项技术参数满足GB/T 31107-2014 《家具中挥发性有机化合物检测用气候舱通用技术条件》。

★2.温度：调节范围（10～40）℃ ；偏差≤±1℃，均匀度≤1.0℃，波动度：≤±0.3℃。（投标文件中附同类环境舱具有CNAS或CMA印章标志的温度测试报告彩色扫描件）

★3.相对湿度：调节范围（30～80）%HR，偏差≤±3%，均匀度≤3%，波动度：≤±2%。（投标文件中附同类环境舱具有CNAS或CMA印章标志的湿度测试报告彩色扫描件）

★4.空载时舱内的空气流速为(0.1～0.3)m/s ，载气交换率可调范围（0.2～2.0）次/h，允许偏差≤±3%（采用电子可调式气体流量计）。

★5.环境舱内本底浓度：甲醛本底浓度≤0.006mg/m³，单体VOC本底浓度≤0.002mg/m³TVOC本底浓度≤0.02mg/m³。（投标文件中附同类环境舱具有CNAS印章标志的测试报告彩色扫描件）

★6.设备吸附率（回收率）：温度(23±2)℃、相对湿度(50±5)%时，环境舱的吸附率应小于20%或回收率应不小于80%（甲苯或正十二烷）。（投标文件中附同类环境舱具有CNAS印章标志的测试报告彩色扫描件）

★7.密闭性：所有结合部位保持密封，环境舱内保持（10~20）Pa的正压运行，环境舱应满足如下密封要求之一。

a)在 1kPa 正压(表压)时，舱内空气泄漏率VL≤0.5%×舱容/min；

b)舱内空气泄露率VL≤05%×供气率Vs。

★8.舱内空气均匀度：环境舱空载时任意两采样点之间参考标准的浓度值相对偏差应≤5%。

9.连续工作时间：气候舱连续工作时间不应小于30天。

★10.噪声：环境舱正常运行时的噪声值不大于70 dB。（不含提供设备气源的空气压缩机）（投标文件中附具有同类产品CNAS和CMA印章标志噪音的检验报告彩色扫描件）

11.设备库板和控制柜采用厚度不小于1.5mm冷轧钢板钣金结构并静电喷塑/烤漆处理，表层应平整光滑，色泽均匀，边与边之间缝隙均匀细小，不应有露底、起层、鼓泡、斑痕、划痕等缺陷。 所有大门采用双门的方式内胆独立门，库板独立门，保证气密性。

★12.环境舱内壁采用采用不小于1.5mm镜面304/316不锈钢整体焊接成型，内壁应平整光滑，色泽均匀，不得有鼓泡、划痕，四周的边、角均制成R角，内壁板之间的搭接处采用满焊，焊接处及周围抛光、无变形。密封材料和其它与测试舱内空气接触的器件，应不产生、不吸附挥发性有机化合物(VOC)和甲醛，密闭性良好且满足测试舱内背景要求。

13.环境舱采用空气夹套控温方式，所有加热制冷部件安装在空气夹套内，舱内不产生任何液态水。

14.环境舱内空气循环方式：循环风机采用变频风机配置不锈钢风叶，风道系统设计合理，密封可靠，出风具有完善的均流系统，风道及均流部件采用不锈钢材质。空气循环系统需满足气流均匀、无死角、无涡流、风速可控、严禁气流直接冲击样品表面，不干扰样品释放。

15.设备进、出气口均在室外。

★16.主要部件参数：触摸屏尺寸：≥10寸，分辨率：≥1024*600；电子可调式气体流量计准确度：≤±1.0%S.P；密封部件材质：氟橡胶；相对湿度传感器精度：≤±3%；温度传感器精度：≤±0.3℃；压力传感器精度：≤±1%F.S；循环电机电压频率：380V、50Hz，转速≥1375转，变频器功率≥0.75KW 。

17.空气过滤系统包括多级活性炭过滤、粉尘过滤及VOC过滤方式。

18.环境舱湿度控制采用干湿空气平衡调节法（因稳定速度要求，不能采用露点控制法），由冷干除湿机、加湿装置、分流控制系统等组成，加湿装置设置有自动恒温控制装置。

19.环境舱运行温湿度稳定时间不超过2h，运行期间测试舱内应无结露、雾化现象或有水珠凝聚。

★20. 环境舱外壳采用厚度不小于1.5mm冷轧钢板钣金结构并静电喷塑/烤漆处理，可采用阻燃性的岩棉隔热材料，保温层厚度不小于80mm；密封材质：聚四氟乙烯、氟橡胶，密封材料需经过无害化处理，无甲醛、VOC释放。密封条中含苯、甲苯、二甲苯低于0.002mg/m³，总挥发性有机物（TVOC）低于0.05mg/m³。（投标文件中附具有CNAS或CMA印章标志密封条检验报告彩色扫描件）

21.环境舱控制系统采用彩色触摸屏和PLC 控制器，配置有物联网控制功能的软件，能连续和实时监控、记录舱内的温度、相对湿度、压力、空气交换率、时间等控制参数，可实现动态数据显示和历史数据保存和查询、故障记录、报警设置等功能。

22.设备应配备安全保护系统：制冷系统高低压保护、过流保护，加热器超温保护，电机过流保护，缺水保护，空气压缩机过热、过流、超压保护，电源欠相、相序保护，电源过流、短路保护。

23.设备至少应有2个采样口，采样口配置有对应的堵头和甲醛采样转换器。

24.提供采样平台并配备电源插口，配备USB接口用于记录温湿度。

25.环境舱制冷冷凝器统一放置室外。

26.PLC控制器、触摸屏、湿度传感器、温度传感器、气体质量流量计、压差传感器、制冷压缩机、干燥过滤器、制冷电磁阀、变频器、电气原件、过滤组件、加湿系统、循环风机等主要部件选用国内外主流品牌产品。

★27.提供30m³VOC可调式环境舱或同类型可调式大型步入式环境舱实物产品清晰照片，照片须能清晰显示设备内外部结构。照片须为原厂正品设备实拍，不得使用效果图、宣传图、网络图片。

设备5  45m³预处理舱

一 、符合以下标准要求

GB18584《家具中有害物质限量》

GB18580-2017《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》

GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》

国际标准ASTMD6007-2、EN717-1、以及ISO16000-9《室内空气—第9部分：建筑产品和家具中挥发性有机化合物排放量的测定—排放测试室法》前期预处理气候箱，用于家具、人造板及室内装饰装修材料甲醛释放量检测样品的预处理过程。

二、参数和技术要求

1、设备容积（舱容）：45m³（1±2%）；

2、环境舱外壳使用彩钢夹芯板/不锈钢板制作，钢结构框架支撑，舱体及门应具有有效热绝缘，采用双层夹芯保温，保温层厚度不小于60 mm，整体密封牢固、保温隔热、外观平整耐腐蚀。

★3、测试舱内壁采用不产生、不吸附挥发性有机化合物(VOC)和甲醛的304/316镜面不锈钢整体焊接。不锈钢板厚度不小于1.5mm。内壁应平整光滑，色泽均匀，不得有露底、起层、鼓泡、划痕，所有的边、角均制成一定弧度，可用水洗清洁。内壁板之间的搭接处可采用整体焊接，焊接处及周围抛光、无变形，焊接后不残留挥发性有机化合物(V0C)和甲醛。使用的焊接材料、密封材料和其它与测试舱内空气接触的器件，应不产生、不吸附挥发性有机化合物(V0C)和甲醛，对检测无干扰。

★4、温度：调节范围（10～30）℃ ，温度偏差≤±2℃，测量精度≤±0.5℃。

★5、相对湿度：调节范围（40～70）%HR，偏差≤±5%，,测量精度≤±3%RH。

★6、设备密闭性：所有结合部位保持密封，环境舱内保持（10~20）Pa的正压运行，环境舱应满足如下密封要求之一。

a)在 1kPa 正压(表压)时，舱内空气泄漏率VL≤0.5%×舱容/min；

b)舱内空气泄露率VL≤05%×供气率Vs。

★7、舱内本底浓度：甲醛：≤0.05 mg/m3，单项VOC：≤0.05 mg/m3，TVOC本底值：≤0.2 mg/m3（投标文件中附具有CNAS或CMA印章标志密封条检验报告彩色扫描件）。

★8、空气流速调节范围（0.1～0.3）m/s，允许误差≤±0.05 m/s，测量精度≤±0.05 m/s。

★9、空气交换率调节范围：（0.2~2.0）次/h，允许偏差≤±3%。

★10、舱内空气均匀度：空载时任意两采样点之间参考标准的浓度值相对偏差≤5%。

11、设备正常连续运行期间，测试舱内应无结露、雾化现象或有水珠凝聚。

12、设备应配备独立的测控系统，能连续和实时监控、记录舱内的温度、相对湿度、压力、空气流速、空气交换率、时间等控制参数，可实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回放、故障记录、报警设置等功能。

13、设备应配备安全保护系统：①制冷系统高压保护、过流保护，②加热器超温保护，③电机过流保护，④缺水保护，⑤空气泵过热、过流、超压保护，⑥电源欠相、相序保护，⑦电源过流、短路保护。

14、设备应配备有维持空气循环的设施(风机系统)，以加强测试舱内的气体混合，并使其均匀。

15、温度控制采用加热套控制方式，由保温箱体、不锈钢内胆、加热组件、制冷组件、风循环系统、循环风道等组成，配备智能温控器，保证测试舱内温度均匀性。

16、湿度控制宜采用干湿气调湿方式，由冷干除湿机、汽化加湿装置、分流控制系统等组成，调湿水箱应恒温控制。

17、测试舱内温湿度稳定时间不超过2 h。

18、设备工作时噪声不大于70Db。

19、设备供电电压(380±38)V、供电频率(50±0.5)Hz。

20、PLC控制器、触摸屏、湿度传感器、温度传感器、气体质量流量计、压差传感器、制冷压缩机、干燥过滤器、制冷电磁阀、变频器、电气原件、过滤组件、加湿系统、循环风机等主要部件选用国内外主流品牌产品。

★21、提供45m³预处理舱的设计方案图纸，45m³预处理舱或同类大型预处理舱的实物清晰照片，照片须能清晰显示设备内外部结构。照片须为原厂正品设备实拍，不得使用效果图、宣传图、网络图片。

设备6  150L*8舱预处理舱

一、符合以下标准要求

GB18580-2017、GB/T17657-2013国际标准ASTMD6007-2、EN717-1、以ISO16000-9前期预处理气候箱，用于家具、人造板及室内装饰装修材料甲醛释放量检测样品的预处理过程。

二、参数和技术要求

1.设备容积（舱容）：150L（1±2%）*8舱；8个相互独立的舱室，各舱室独立控制，避免不同样品同时进行预处理所带来的相互干扰的问题。

2.设备外观：环境舱外壳采用厚度不小于1.5mm冷轧钢板钣金结构并静电喷塑/烤漆处理，表层应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起层、鼓泡、斑痕、划痕等缺陷。

★3.设备密闭性：所有结合部位保持密封，环境舱内保持（10~20）Pa的正压运行，环境舱应满足如下密封要求之一。

a)在 1kPa 正压(表压)时，舱内空气泄漏率VL≤0.5%×舱容/min。

b)舱内空气泄露率VL≤05%×供气率Vs。

★4.舱内本底浓度：甲醛：≤0.050 mg/m3，单项VOC：≤0.05 mg/m3，TVOC本底值：≤0.2 mg/m3（投标文件中附具有CNAS或CMA印章标志密封条检验报告彩色扫描件）

★5.舱内环境的控制参数：温度调节范围（10～40）℃，允许误差≤±0.5℃，测量精度±0.1℃；相对湿度调节范围（30%～80%）RH，允许误差≤±3%，测量精度≤±1%；

★6.空气流速调节范围（0.1～0.3）m/s，允许误差≤±0.05 m/s，测量精度≤±0.05 m/s。

★7.空气交换率调节范围（0.2~2.0）次/h，允许偏差≤±3%；

★8.舱内空气均匀度：空载时任意两采样点之间参考标准的浓度值相对偏差≤5%。

★9.测试舱内壁采用不产生、不吸附挥发性有机化合物(VOC)和甲醛的304/316镜面不锈钢整体焊接，内壁应平整光滑，色泽均匀，不得有露底、起层、鼓泡、划痕，所有的边、角均制成一定弧度，可用水洗清洁，不锈钢板厚度不小于1.5mm，内壁板之间的搭接处可采用整体焊接，焊接处及周围抛光、无变形，焊接后不残留挥发性有机化合物(V0C)和甲醛。使用的焊接材料、密封材料和其它与测试舱内空气接触的器件，应不产生、不吸附挥发性有机化合物(V0C)和甲醛，对检测无干扰。

10.设备正常连续运行期间，测试舱内应无结露、雾化现象或有水珠凝聚。

11.测试舱体及门应具有有效热绝缘，可采用双层夹芯保温，保温层厚度不小于60 mm。

12.设备应配备独立的测控系统，能连续和实时监控、记录舱内的温度、相对湿度、压力、空气流速、空气交换率、时间等控制参数，可实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回放、故障记录、报警设置等功能。

13.设备应配备安全保护系统：①制冷系统高压保护、过流保护，②加热器超温保护，③电机过流保护，④缺水保护，⑤空气泵过热、过流、超压保护，⑥电源欠相、相序保护，⑦电源过流、短路保护。

14.设备应配备有维持空气循环的设施(风机系统)，以加强测试舱内的气体混合，并使其均匀；

15.温度控制采用加热套控制方式，由保温箱体、不锈钢内胆、加热组件、制冷组件、风循环系统、循环风道等组成，配备智能温控器，保证测试舱内温度均匀性。

16.湿度控制宜采用干湿气调湿方式，由冷干除湿机、汽化加湿装置、分流控制系统等组成，调湿水箱应恒温控制。

17.测试舱内温湿度稳定时间不超过1h。

18.设备工作时噪声不大于70dB。

19.设备供电电压(380±38)V、供电频率(50±0.5)Hz。

20.PLC控制器、触摸屏、湿度传感器、温度传感器、气体质量流量计、压差传感器、制冷压缩机、干燥过滤器、制冷电磁阀、变频器、电气原件、过滤组件、加湿系统、循环风机等主要部件选用国内外主流品牌产品。

★21.提供150L*8舱预处理舱的设计方案图纸，150L*8舱预处理舱或同类型预处理舱的实物产品清晰照片，照片须能清晰显示设备内外部结构。照片须为原厂正品设备实拍，不得使用效果图、宣传图、网络图片。

设备7  采样器

一、符合以下标准要求

采样器满足标准：

JJG 956-2013《大气采样器检定规程》；

HJ/T 375-2007《环境空气采样器技术要求及检测方法》；

HJ/T 376-2007《24小时恒温自动连续环境空气采样器技术要求及检测方法》。

二、参数和技术要求

1.双模式双路或多路独立控制采样器，采样器可以同时满足甲醛、苯系物或TVOC的采样要求，采样接口满足Tenax和DNPH管直接插入式。

2.流量控制为电子流量计，流量范围：（0.200～2.000）L/min，精度≤2.5%。

3.配有温度、湿度、气压监测, 具有定位功能，采样口内有微型过滤装置，保护采样泵和流量计。

4.采样器连续工作时长不少于24小时；气泵采用无刷电机。（投标文件中附流量计的计量报告彩色扫描件）

5.工作条件：环境温度：（-10～50）℃；相对湿度：≤85%.RH。

6.采样模式：恒流采样、恒温采样、定时采样、间隔采样、连续采样。

7.采样泵最大真空度：50kPa，工作噪声≤55dB。

8.显示屏：≥5寸，可多参数人机交互，实时数字显示两路流量、采样时间、电池电量等。

9.智能除水：防倒吸装置技术，内置安全防倒吸装置，彻底杜绝水质倒吸产生的安全隐患。

10.自动标况：内置高精度温压传感器，自动计算和输出标况流量。

11.恒温采样：采用半导体恒温与空气内循环技术，采样时能自动恒温到设置温度。

12.流量自校：开放的校正权限，用户可掌控每一次采样流量的精度。

13.智能供电：直流供电，机器自带内置电池满足大于12小时以上采样。

14.断电续采：断电后自动保存采样数据，供电后可恢复采样。

15.数据存储：测量结果自动保存，可存储至少10000组数据，并实时查询；数据可连接手机终端APP，实时查询历史数据并打印出来。

16.采样功能：采样流量、累计体积同步实时显示，自动换算标况体积。

（采购包3）家具力学性能检测设备

一、预算及限价：本标段预算45万元为最高限价。

二、总体功能：适用于桌类、柜类、床类（单层 / 双层）家具的力学性能综合检测，实现静载、耐久、冲击、稳定性等全项目自动化测试，具备多工位、高精度、易切换、可扩展特性。

三、检测项目：应能检测如下项目，并符合标准如下：

1、GB/T10357.1-2024桌类强度和耐久性

水平静载荷试验6.2

垂直静载荷试验6.3

水平耐久性试验6.4

垂直耐久性试验6.5

垂直冲击试验5.2  6.6

桌腿跌落试验 6.9

2、GB/T10357.5-2023柜类强度和耐久性

隔板定位试验 6.1.2

隔板弯曲试验 6.1.4

隔板支承件强度 6.1.5

顶板、底板持续加载试验6.2.1

顶板、底板静载荷试验6.2.2

挂衣柜、支撑件强度 6.3.1

挂衣棍强度6.3.2

结构、底架和/或腿强度试验6.4.1

跌落试验 6.4.

拉门耐久性试验7.1.5

拉门垂直加载、水平加载和猛关试验7.1.4

移门、侧门猛开、猛关试验7.2.2

移门、侧门的耐久性7.2.3

推拉构件强度检验7.5.2

推拉构件猛开猛关试验7.5.4

垂直加载稳定性试验

垂直和水平加载稳定性试验

推拉构件底板强度7.5.6

3、GB/T10357.7桌类稳定性

垂直加载稳定性6.2

桌面高度小于等于950mm 6.2.2

桌面高度大于950mm  6.2.3

有推拉构件的桌稳定性

4、GB/T 24430-2023家用双层床 安全 第2部分：试验

6.4   强度、耐久性、稳定性试验

6.4.2 安全栏板的静载荷试验

6.4.3 床铺面垂直向上和向下静载荷试验

6.4.4 床铺面冲击试验

6.4.5 床铺面耐久性试验

6.4.6 框架和紧固件耐久性试验

6.4.7 踏脚板垂直静载荷

6.4.8 梯子踏脚板水平静载荷

6.4.9 踏脚板耐久性试验

6.4.10踏脚板冲击试验

6.4.11楼梯安全护栏强度试验按

6.4.12楼梯进出平台强度试验

6.4.13稳定性试验

6.4.14连接上层床与下层床的紧固件

5、GB/T41650-2022 家具床稳定性、强度和耐久性 测试方法

稳定性测试6.2

床铺面垂直静载荷6.3.1

床侧边垂直静载荷6.3.2

水平静载荷6.4

床屏水平静载荷（床宽≤1200mm）6.4.1

床屏水平静载荷（床宽＞1200mm）6.4.2

床屏水平静载荷（无床屏）6.4.3

床铺面耐久性6.5

垂直静耐久性（床铺面）6.5.1

床框架水平耐久性6.5.2

垂直冲击6.6

床铺面提升机构耐久性 7.2

6、GB∕ T 10357.4-2023 家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性

柜类稳定性

水平或垂直稳定性

四、质保要求：

▲1、自项目最终验收合格之日起，整机免费质保期不得少于2年。质保期内，供应商须提供免费维修、免费更换非人为损坏的零部件、免费技术支持。因设备设计、制造、材料、工艺缺陷导致的故障，供应商须无条件免费维修或更换。因供应商安装调试不当造成的损坏，纳入免费质保范围。

2、质保期内设备停机故障，卖方须在4 小时内响应，48 小时内到达现场，一般故障12小时内排除，重大故障 72 小时内修复。

3、供应商须承诺提供使用期终身售后服务。质保期满后，须以不高于市场公允价提供配件、耗材及维修服务，须明确质保期外的响应时效、上门服务收费标准。

五、工期要求：

▲供应商应在签订中标合同后50日内（含50日）完成供货、安装调试、检验、设备验收、人员培训。

六、技术要求：

（一）基本配置：组合式力学性能综合试验机1台+一线品牌电脑+一线品牌打印机1台+电脑桌1台；各通道独立伺服加载系统，电动缸及气缸加载，每支缸单独一个电气比例阀控制。各通道全闭环独立控制。

（二）功能要求：设备须满足GB/T 10357.1-2024;GB/T 10357.5-2023;GB/T 10357.6-2013;GB/T 24430-2023；GB/T41650-2022等标准中的指定检验项目。供应商需根据标准要求详细列明标准号、具体的试验条款及试验名称。

（三）参数要求：

1. 荷重元容量：200Kg、 500Kg

2. 荷重元精度：3/1000

★3.力值传感器测试范围：（0-5000）N可设定，力值传感器精度：≤0.1%。

★4. 加载力测试最大允许误差：静态：≤±1％  动态：≤±3％	。

★5. 速度测量最大允许误差：≤±5％。

★6. 质量测量最大允许误差：≤±1％。

★7. 位移测量最大允许误差：≤±0.1mm。

★8. 测试角度：（ 0～135）°可选择并任意设定，测量最大允许误差：≤±2°。

9. 测试次数：（0～999999）次可任意设定。

10. 位移测试行程：（0～300、0～500）mm可选择并任意设定。

11. 各种动作的时间：（0.1-30）s可任意设定。

12. 测试速度：加载缸速度（1～30）次/分。

（四）结构、工艺与控制要求：

★13. 计算机控制软件：采用高速通信技术软件或同性能的软件，由计算机直接控制，完成试验的精确加载，实时控制试验力和变形位移，显示屏实时显示所有的力值波形。测试系统带有自动校正能力。同一台机校正系数及力值可以储存，可以调用历史校正数据。（响应文件中提供软件的控制方案证明材料，加盖供应商公章。）

★14. 综合控制系统，数据采集多通道，可同时控制多个测试轴，可单独设定某一个缸或电机的动作，包括单次或多次往复测试，可设定两两一组的协同动作、同向异向往复测试，如果有一个通道的试样破坏，相关联的同组通道会同时停止，其余通道可以继续进行工作。（提供本企业此设备有多种力学性能测试在一台设备的不同通道上实现的证明材料，加盖供应商公章。）

15程序画面可以选择简体中文，要求界面简洁，功能齐全，高速响应，操作简便。

★16. 数据采集系统及存储：高速数据采集器系统全数据存储，包括曲线数据等，方便每一笔曲线、数据进行调阅或打印，曲线有显示位移-时间、力量-时间、力量-位移、力量-位移最大和最小寿命曲线，方便对产品的每次开始发生大形变进行实时跟踪。记录每只缸每次循环的曲线，测试停止时，可查看任一次循环的曲线。

★17. 基本框架采用高强度铝质金属框架的模块化构造，底框采用立体结构，机架使用高强度铝合金型材，截面积≥80×80mm，厚度≥2.5mm；机架上预留安装接口，可灵活挂载垂直加载组件、水平加载组件、冲击组件等，实现模块化扩展。

★18  底座使用截面积≥100×100mm，厚度≥4mm高强度工业铝型材+厚度≥10mm国标45号钢，强力磁铁固定试样，可轻松固定和松懈；底部安装可调节地脚螺栓，可根据场地平整度进行微调，确保机架水平。

★19 移动机构：采用精密直线导轨方式灵活调节立柱、横梁间距和高度，方便试样进出；测试装置左右、前后移动需在导轨上便捷移动及方便定位；所有加载动力缸上下位置采用便捷式调整，轻松调节定位。

20. 提供设备配置清单，标明产品品牌、型号、生产厂商等关键信息。零配件中的伺服控制器、伺服电动缸、气缸、气压比例阀、电磁阀、速度控制阀、调压阀、高速数据采集器、同步控制器、中央控制器、力传感器、继电器、断路器、位移传感器、变频器、滚珠丝杆、直线导轨、电气开关等均采用国内外主流品牌产品。（供货时需提供产品合格证、产品说明书、检测报告）。

★21. 具有停/断电记忆及断点检出停机功能，可实现无人看管试验，工件损坏（可通过位置感应的）自动停止测试并自动保留测试结果。异常情况和试验完成后自动报警。

22. 停机方式：到达试验次数停机，并报警。

23. 设备具有故障自诊断系统，方便检查和排除故障。

24. 力值的单位可选择 kg、,kN、N。

★25. 报表可输出成 Word，Excel，PDF文档，可保存并导出数据，可连接打印机打印测试结果。

26. 按照第（六）项检测项目的要求，所配置的工装、夹具、加载垫、加载模块、砝码、沙袋、挡块等应齐全，并能满足GB/T 10357.1～GB/T 10357.8和GB/T41650-2022标准的要求，需列详细清单表说明。另外，所配的夹具能实现快速拆装，并具备一定通用性。

27. 外观美观大方：全隐藏式布线，防止操作过程中的漏电及任何电源系统的危险性。

28. 程序画面以灯号显示每只缸的测试状态，实现测试中，完成测试，报警，以及每个组合的测试状态。

29. 测试时可以随时手动暂停测试，可以允许连续测试。

30.从数据库中调用出曲线及数据，未完成的循环次数也可接续测试。

31.结构、工艺与控制可使用图文、照片或视频方式展示。

其他重要说明

  - 报价要求：

各标段需报标段总价和各设备分项报价。

二、实质性要求：

1、各采购中“▲”项为不允许负偏离的实质性要求，如有负偏离，按照投标无效处理。

2、中标商供货前需按功能技术参数要求进行产品测试，若实际功能不满足招标文件要求，按虚假中标处理。

三、关于支付（采购资金的支付方式、时间、条件）的要求：

招标文件中第五章《拟签订的合同文本》中《合同专用条款》中“第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，按照投标无效处理。

四、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4.偏离表

5. 授权委托书

6. 中小企业声明函

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8. 残疾人福利性单位声明函

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料的扫描件）

10.投标人相关承诺

11.投标人书面声明

12.采购需求符合性条件响应表

13、关于符合本国产品标准的声明函

14、预付款保函支付条款模板

1. 投标函

致： 江苏双赢建设工程有限公司

根据 家具力学性能检测和有害物质限量检测能力提升设备采购[项目编号：JSZC-320324-SYGC-G2026-0002]招标文件，       (姓名）代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 本项目由投标人本企业提供服务，投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由江苏双赢建设工程有限公司解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

7.江苏双赢建设工程有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏双赢建设工程有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，江苏双赢建设工程有限公司有权将我单位在本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）和《残疾人福利性单位声明函》（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：            手机号码：

传真：

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

2.开标一览表

政府采购客户端工具输入报价自动生成

3.分项价格表

项目名称：家具力学性能检测和有害物质限量检测能力提升设备采购

项目编号：JSZC-320324-SYGC-G2026-0002

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、型号、规格 | 产品制造企业名称 | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本标段中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该标段提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

### 注：1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.投标人对以上数据的真实性负责。

3.本标段中含有多种产品时，供应商未填写本标段中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该标段提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

4.偏离表

项目名称：家具力学性能检测和有害物质限量检测能力提升设备采购

项目编号：JSZC-320324-SYGC-G2026-0002

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 投标人的投标文件中除采购需求符合性条件外的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

- 2、各采购包分别填写。

如提供虚假承诺，产生不符合投标承诺情况，投标商承担一切法律责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

5. 授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（家具力学性能检测和有害物质限量检测能力提升设备采购）项目（项目编号：JSZC-320324-SYGC-G2026-0002）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：                      受托人（签字或盖章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后）

6.中小企业声明函格式

中小企业声明函（采购包1）

项目名称：家具力学性能检测和有害物质限量检测能力提升设备采购

项目编号：JSZC-320324-SYGC-G2026-0002

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（睢宁县市场监督综合检验检测中心）的（家具力学性能检测和有害物质限量检测能力提升设备采购）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（            ），属于（工业）；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（            ），属于（工业）；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日  期：   年    月    日

中小企业声明函（采购包2）

项目名称：家具力学性能检测和有害物质限量检测能力提升设备采购

项目编号：JSZC-320324-SYGC-G2026-0002

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（睢宁县市场监督综合检验检测中心）的（家具力学性能检测和有害物质限量检测能力提升设备采购）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（            ），属于（工业）；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（            ），属于（工业）；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日  期：   年    月    日

中小企业声明函（采购包3）

项目名称：家具力学性能检测和有害物质限量检测能力提升设备采购

项目编号：JSZC-320324-SYGC-G2026-0002

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（睢宁县市场监督综合检验检测中心）的（家具力学性能检测和有害物质限量检测能力提升设备采购）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（            ），属于（工业）；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（            ），属于（工业）；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日  期：   年    月    日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（家具力学性能检测和有害物质限量检测能力提升设备采购 ）项目（项目编号：JSZC-320324-SYGC-G2026-0002 ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：              （电子签章）

日期：   年  月  日

8. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：家具力学性能检测和有害物质限量检测能力提升设备采购

项目编号：JSZC-320324-SYGC-G2026-0002

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加睢宁县市场监督综合检验检测中心单位的家具力学性能检测和有害物质限量检测能力提升设备采购采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：         （电子签章）

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料的扫描件）（投标人可自行拟定）

项目名称：家具力学性能检测和有害物质限量检测能力提升设备采购

项目编号：JSZC-320324-SYGC-G2026-0002

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称： 家具力学性能检测和有害物质限量检测能力提升设备采购 ，项目编号：JSZC-320324-SYGC-G2026-0002 ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

……

专业技术能力：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

……

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

10.投标人相关承诺

项目名称：家具力学性能检测和有害物质限量检测能力提升设备采购

项目编号：JSZC-320324-SYGC-G2026-0002

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

11.投标人书面声明

项目名称：家具力学性能检测和有害物质限量检测能力提升设备采购

项目编号：JSZC-320324-SYGC-G2026-0002

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

12.采购需求符合性条件响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购需求符合性条件 | 招标文件的要求 | 投标文件中的响应情况 （完全响应/未完全响应） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “关于报价要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 2 | “交货时间要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 3 | “关于支付的要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 4 | “关于质保售后的要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |

注：

1.上表响应情况栏为必填内容，说明栏为选填内容。

2.如响应情况栏未填写或填写“未完全响应”，在符合性审查时均按照投标无效处理。

3.如投标人投标文件中对采购需求符合性条件的响应内容与上表响应情况栏表述不一致的，以此表为准。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

## 13.关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包1）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- 1、（       ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2、（        ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

3、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成

......

注：须按招标文件第六章《采购需求》中，二、采购清单中的产品依次填写。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

关于符合本国产品标准的声明函（采购包2）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- 1、（       ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2、（        ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

3、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成

......

注：须按招标文件第六章《采购需求》中，二、采购清单中的产品依次填写。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

关于符合本国产品标准的声明函（采购包3）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- 1、（       ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2、（        ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

3、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成

......

注：须按招标文件第六章《采购需求》中，二、采购清单中的产品依次填写。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中中标注“  / ”的地方无需填写。

备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

14.预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注：

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号）要求。