招

标

文

件

项目编号：JSZC-320312-ZJZB-G2026-0053

项目名称：铜山区急救站急救车装备标准化配置项目

采 购 人：徐州市铜山区卫生健康委员会

采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司

二〇二六年五月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州市铜山区卫生健康委员会铜山区急救站急救车装备标准化配置项目招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏中际招标代理有限公司对徐州市铜山区卫生健康委员会“铜山区急救站急救车装备标准化配置项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

（一)项目名称：铜山区急救站急救车装备标准化配置项目

（二)项目编号：JSZC-320312-ZJZB-G2026-0053

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2026年6月11日北京时间10:00。

（二）开标时间：2026年6月11日北京时间10:00。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市铜山区卫生健康委员会

（二）地址：铜山区凤山路1号

（三）采购项目联系人：陈传娇； 联系电话：19951504346

六、采购代理机构

（一）名称：江苏中际招标代理有限公司。

（二）地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1905室（汉风路和昆仑大道交叉口东北角）

（三）采购项目联系人：邵伟 ；联系电话：0516-83200166

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，采购代理机构应当拒收。在规定时间内各投标人携带CA锁进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的，

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）实施政府采购异常低价审查的有关要求：

（1）评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（2）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| （一) | 本项目采购人：徐州市铜山区卫生健康委员会 |
| （二) | 本次采购的政府采购方式：公开招标 |
| （四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| （五) | 本项目采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司 |
| （六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 三、本项目的特定资格要求： 采购包1（机械复苏类） （1）投标人为生产企业的，须提供医疗器械生产许可证； （2）投标人为经营企业的，须提供第三类医疗器械经营许可证； （3）所投心肺复苏器须提供第三类医疗器械注册证。 采购包2（生命支持监护类） （1）投标人为生产企业的，须提供医疗器械生产许可证； （2）投标人为经营企业的，须提供第三类医疗器械经营许可证； （3）所投除颤监护仪、AED、血生化血气分析仪、心电图机、气管插管（可视喉镜）、输液泵、注射泵均须提供第三类医疗器械注册证。 采购包3（搬运转运及其他类） （1）投标人为生产企业的，所投一类医疗器械须提供一类医疗器械生产备案凭证，二类医疗器械须提供医疗器械生产许可证； （2）投标人为经营企业的，须提供第二类医疗器械经营备案凭证； （3）所投普通电动推车、涉水车专用电动推车须提供第二类医疗器械注册证；铲式担架、脊柱固定板、楼梯担架、急救箱须提供第一类医疗器械备案凭证。 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： （一)由采购人查询信用信息。 （二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）； 4.信用中国（江苏徐州）（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； （三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 （四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 （五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| （七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| （九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （九)2 | 不安排现场考察。 |
| （九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| （十一) | 投标文件的语言为中文 |
| （十二)1 （十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，提供原件的扫描件； 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人2024年度（或2025年度）经审计的财务报告扫描件一份；或投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月（不含开标当月）的依法缴纳税收扫描件、社会保障资金扫描件的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6.特定资格要求： 采购包1（机械复苏类） （1）投标人为生产企业的，须提供医疗器械生产许可证； （2）投标人为经营企业的，须提供第三类医疗器械经营许可证； （3）所投心肺复苏器须提供第三类医疗器械注册证。 采购包2（生命支持监护类） （1）投标人为生产企业的，须提供医疗器械生产许可证； （2）投标人为经营企业的，须提供第三类医疗器械经营许可证； （3）所投除颤监护仪、AED、血生化血气分析仪、心电图机、气管插管（可视喉镜）、输液泵、注射泵均须提供第三类医疗器械注册证。 采购包3（搬运转运及其他类） （1）投标人为生产企业的，所投一类医疗器械须提供一类医疗器械生产备案凭证，二类医疗器械须提供医疗器械生产许可证； （2）投标人为经营企业的，须提供第二类医疗器械经营备案凭证； （3）所投普通电动推车、涉水车专用电动推车须提供第二类医疗器械注册证；铲式担架、脊柱固定板、楼梯担架、急救箱须提供第一类医疗器械备案凭证。（提供上述扫描件加盖电子签章）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一)报价 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 四、综合评审评分项 （一）商务部分 要求见招标文件第四章《评标标准》； （二）技术部分 要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》； 五、价格折扣文件格式 （一）企业报价折扣证明： 企业报价折扣证明：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 备注： 监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 （二）本国产品报价折扣证明： - 本国产品报价折扣证明：提供的货物由符合政策要求的本国企业制造，提供《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。 1、本国产品应当符合以下条件： （一）在中国境内生产 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： 1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； 2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； 3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； 4.简单的上漆、磨光和分装； 5.其他不属于属性改变的情形。 （二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例 产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为： 财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。 （三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求 对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。 财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。 2、本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 3、对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：中国境内生产的组件成本核算基本规则（即国办发〔2025〕34号文附件1） 产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。 一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。 二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。 三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。 四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。 具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。 备注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，投标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| （十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中（十二)1和（十二)2。 |
| （十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。 |
| （十四)3 | 本项目采购预算金额为人民币495.6万元。其中采购包1不接受超过158万元人民币的投标报价；采购包2不接受超过175万元人民币的投标报价；采购包3不接受超过162.6万元人民币的投标报价。投标人投标报价包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用，其报价包括但不限于产品的价格、安装、调试、劳务、管理、材料、税金、运费、保险、售后服务、招标代理费、供应商的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| （十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| （十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中（十二)1和（十二)2 |
| （十九) | 投标人投标文件的提交： 1.投标文件提交时间：2026年6月11日北京时间10:00前。 2.投标截止时间：2026年6月11日北京时间10:00。 3.投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| （二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2026年6月11日10:00（北京时间） 2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| （二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| （二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| （二十八)1 （二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按所投产品的技术规格得分由高到低顺序排列，得分且投标报价且所投产品的技术规格得分均相同的，按技术方案得分由高到低顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 注：每个投标人可以参与多个采购包的评审但只允许成为一个采购包的中标人。本项目按采购包一至采购包三的顺序进行评审定标，在前一采购包中被确定为中标人的，可以参与下一采购包的评审，但不得再次成为中标人，不再作为后续采购包的有效投标人。且各采购包的有效投标人数量不得少于3家，否则不得评标，予以废标。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| （三十七)1 | 采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金： 无。 |
| （四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：江苏中际招标代理有限公司 ；联系电话：0516-83200166； 地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1905室（汉风路和昆仑大道交叉口东北角） |
| 附加说明 | 中标人应在确认中标后，在领取中标通知书的同时将纸质标书（正本1份，纸质标书加盖封面公章及骑缝章）送达至江苏中际招标代理有限公司存档。 |

附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明:

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的)=中标金额（按差额定率累进法计算的)*费率（%)

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交)金额按100万元计算。

6.有分包（分采购包)的以一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优价原则协商确定。

8.账户信息：

收款人：江苏中际招标代理有限公司

账  号：60210188000153179

开户行：江苏银行徐州博爱支行

- 评标标准

- 采购包1

| 项目 | 评价细则 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 （得分四舍五入保留小数点后2位。） 注： 1.促进中小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。该投标人的评审价格=《投标报价表》中的“总价”*（100%-10%） 2.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%）（以投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件为准）。 3、上述1、2项评审优惠可同时享受，分别在供应商报价基础上予以扣除，用扣除后的价格参与评审，即该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-30%）。 享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 |
| 业绩 （4分） | 投标文件中提供投标人的销售合同，签订日期在2023年1月1日以后的相同或相近产品的合同，每提供一个有效合同的得2分，本项最高得4分，未提供不得分。 时间以合同签订时间为准，投标文件中同时提供合同原件扫描件及中标（成交）通知书扫描件并加盖电子签章，不提供或提供内容模糊不清该项不得分。 |

| 技术参数 (20分) | 设备技术参数全部满足招标文件中《第六章 采购需求》中的“四、技术参数、配置要求”的得满分20分；具体由评委根据供应商的投标文件中产品情况、《分项报价表》、《技术条款偏离表》等有关资料打分。 技术参数中响应指标每有一条不符合（负偏离）的，扣2分，扣完20分为止。 注： 1.以上“技术要求”响应情况均须在投标文件《技术要求偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按负偏离处理。 2.投标人如虚假响应或提供虚假证明材料，一经发现将取消中标资格，并上报财政主管部门。 |
| --- | --- |
| 所投产品性能与质量评价 （15分） | 根据投标人投标文件中提供的偏离表内容以及所投产品的产品手册、产品实样照片、配置清单等，对产品性能稳定性、质量可靠性、技术先进性、配置合理性等方面进行评价。 1.性能稳定性和设备配置（5分）：性能稳定性高、配置合理的得5分；性能稳定性较高、配置较合理的得3分；性能稳定性和配置一般的得1分；性能稳定性和配置较差的得0分； 2.质量可靠性（5分）：质量可靠性高的得5分；产品质量可靠性较高的得3分；质量可靠性程度一般的得1分；质量可靠性程度较差的得0分； 3.技术先进性（5分）：技术先进的得5分；技术一般的得3分；技术较落后的得1分； 未提供方案的不得分。 |
| 项目实施方案 （15分） | 根据投标人投标文件中提供的项目实施方案，内容包含但不限于质量保障措施、实施人员配备、配送计划、实施组织计划、进度计划、安装调试等，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 1.全面性（5分）：全面具体详实得5分；基本具备的得3分；不太全面得1分。 2.针对性（5分）：针对性强得5分；针对性较强得3分；针对性不强得1分。 3.可行性（5分）：符合实际切实可行得5分；较切实可行得3分；可行性欠缺得1分； 未提供方案的不得分。 |
| 售后服务方案 （8分） | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合打分，包括但不限于服务体系、回访巡检方案、突发故障解决措施、技术人员保障等。 售后服务方案详细、合理可行，售后服务便捷、响应速度快，完全适用项目需求的，得8分； 售后服务方案较详细、较合理可行，售后服务较便捷、响应速度较快，基本适用项目需求的，得5分； 售后服务方案不详细、不合理可行，售后服务较差、响应速度较慢，不能适用项目需求的，得3分； 未提供方案的不得分。 |
| 人员培训方案 （8分） | 根据投标人提供的人员培训方案进行综合打分，包括但不限于日常保养和定期保养培训、业务技术功能培训、常见故障处理培训、应急预案培训等。 人员培训方案完整详实、科学合理、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的，得8分； 人员培训方案基本完整、较为科学合理，基本满足采购人实际需求的，得5分； 人员培训方案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距的，得3分。 未提供方案的不得分。 |

- 采购包2

| 项目 | 评价细则 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 （得分四舍五入保留小数点后2位。） 注： 1.促进中小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。该投标人的评审价格=《投标报价表》中的“总价”*（100%-10%） 2.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%）（以投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件为准）。 3、上述1、2项评审优惠可同时享受，分别在供应商报价基础上予以扣除，用扣除后的价格参与评审，即该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-30%）。 享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 |
| 业绩 （4分） | 投标文件中提供投标人的销售合同，签订日期在2023年1月1日以后的相同或相近产品的合同，每提供一个有效合同的得2分，本项最高得4分，未提供不得分。 时间以合同签订时间为准，投标文件中同时提供合同原件扫描件及中标（成交）通知书扫描件并加盖电子签章，不提供或提供内容模糊不清该项不得分。 |

| 技术参数 (30分) | 设备技术参数全部满足招标文件中《第六章 采购需求》中的“四、技术参数、配置要求”的得满分30分；具体由评委根据供应商的投标文件中产品情况、《分项报价表》、《技术条款偏离表》等有关资料打分。 技术参数中响应指标每有一条不符合（负偏离）的，扣2分，扣完30分为止。 注： 1.以上“技术要求”响应情况均须在投标文件《技术要求偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按负偏离处理。 2.投标人如虚假响应或提供虚假证明材料，一经发现将取消中标资格，并上报财政主管部门。 |
| --- | --- |
| 所投产品性能与质量评价 （10分） | 根据投标人投标文件中提供的偏离表内容以及所投产品的产品手册、产品实样照片、配置清单等，对产品性能稳定性、质量可靠性、技术先进性、配置合理性等方面进行评价。 1.性能稳定性和设备配置（3分）：性能稳定性高、配置合理的得3分；性能稳定性较高、配置较合理的得2分；性能稳定性和配置一般的得1分；性能稳定性和配置较差的得0分； 2.质量可靠性（3分）：质量可靠性高的得3分；产品质量可靠性较高的得2分；质量可靠性程度一般的得1分；质量可靠性程度较差的得0分； 3.技术先进性（4分）：技术先进的得4分；技术一般的得2分；技术较落后的得1分； 未提供方案的不得分。 |
| 项目实施方案 （10分） | 根据投标人投标文件中提供的项目实施方案，内容包含但不限于质量保障措施、实施人员配备、配送计划、实施组织计划、进度计划、安装调试等，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 1.全面性（3分）：全面具体详实得3分；基本具备的得2分；不太全面得1分。 2.针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 3.可行性（4分）：符合实际切实可行得4分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分； 未提供方案的不得分。 |
| 售后服务方案 （8分） | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合打分，包括但不限于服务体系、回访巡检方案、突发故障解决措施、技术人员保障等。 售后服务方案详细、合理可行，售后服务便捷、响应速度快，完全适用项目需求的，得8分； 售后服务方案较详细、较合理可行，售后服务较便捷、响应速度较快，基本适用项目需求的，得5分； 售后服务方案不详细、不合理可行，售后服务较差、响应速度较慢，不能适用项目需求的，得3分； 未提供方案的不得分。 |
| 人员培训方案 （8分） | 根据投标人提供的人员培训方案进行综合打分，包括但不限于日常保养和定期保养培训、业务技术功能培训、常见故障处理培训、应急预案培训等。 人员培训方案完整详实、科学合理、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的，得8分； 人员培训方案基本完整、较为科学合理，基本满足采购人实际需求的，得5分； 人员培训方案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距的，得3分。 未提供方案的不得分。 |

- 采购包3

| 项目 | 评价细则 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 （得分四舍五入保留小数点后2位。） 注： 1.促进中小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。该投标人的评审价格=《投标报价表》中的“总价”*（100%-10%） 2.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%）（以投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件为准）。 3、上述1、2项评审优惠可同时享受，分别在供应商报价基础上予以扣除，用扣除后的价格参与评审，即该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-30%）。 享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 |
| 业绩 （4分） | 投标文件中提供投标人的销售合同，签订日期在2023年1月1日以后的相同或相近产品的合同，每提供一个有效合同的得2分，本项最高得4分，未提供不得分。 时间以合同签订时间为准，投标文件中同时提供合同原件扫描件及中标（成交）通知书扫描件并加盖电子签章，不提供或提供内容模糊不清该项不得分。 |

| 技术参数 (26分) | 设备技术参数全部满足招标文件中《第六章 采购需求》中的“四、技术参数、配置要求”的得满分26分；具体由评委根据供应商的投标文件中产品情况、《分项报价表》、《技术条款偏离表》等有关资料打分。 技术参数中响应指标每有一条不符合（负偏离）的，扣2分，扣完26分为止。 注： 1.以上“技术要求”响应情况均须在投标文件《技术要求偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按负偏离处理。 2.投标人如虚假响应或提供虚假证明材料，一经发现将取消中标资格，并上报财政主管部门。 |
| --- | --- |
| 所投产品性能与质量评价 （12分） | 根据投标人投标文件中提供的偏离表内容以及所投产品的产品手册、产品实样照片、配置清单等，对产品性能稳定性、质量可靠性、技术先进性、配置合理性等方面进行评价。 1.性能稳定性和设备配置（4分）：性能稳定性高、配置合理的得4分；性能稳定性较高、配置较合理的得2分；性能稳定性和配置一般的得1分；性能稳定性和配置较差的得0分； 2.质量可靠性（4分）：质量可靠性高的得4分；产品质量可靠性较高的得2分；质量可靠性程度一般的得1分；质量可靠性程度较差的得0分； 3.技术先进性（4分）：技术先进的得4分；技术一般的得2分；技术较落后的得1分； 未提供方案的不得分。 |
| 项目实施方案 （12分） | 根据投标人投标文件中提供的项目实施方案，内容包含但不限于质量保障措施、实施人员配备、配送计划、实施组织计划、进度计划、安装调试等，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 1.全面性（4分）：全面具体详实得4分；基本具备的得2分；不太全面得1分。 2.针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 3.可行性（4分）：符合实际切实可行得4分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分； 未提供方案的不得分。 |
| 售后服务方案 （8分） | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合打分，包括但不限于服务体系、回访巡检方案、突发故障解决措施、技术人员保障等。 售后服务方案详细、合理可行，售后服务便捷、响应速度快，完全适用项目需求的，得8分； 售后服务方案较详细、较合理可行，售后服务较便捷、响应速度较快，基本适用项目需求的，得5分； 售后服务方案不详细、不合理可行，售后服务较差、响应速度较慢，不能适用项目需求的，得3分； 未提供方案的不得分。 |
| 人员培训方案 （8分） | 根据投标人提供的人员培训方案进行综合打分，包括但不限于日常保养和定期保养培训、业务技术功能培训、常见故障处理培训、应急预案培训等。 人员培训方案完整详实、科学合理、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的，得8分； 人员培训方案基本完整、较为科学合理，基本满足采购人实际需求的，得5分； 人员培训方案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距的，得3分。 未提供方案的不得分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法，结果保留2位小数。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采  购  人：

中标人：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

1.15“采购需求”见合同附件6。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为              。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 产品名称、种类、规格、数量及价款

根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定，经双方协商一致，就买方采购卖方设备事宜，双方自愿签订如下合同：

产品名称、种类、规格、数量及价款

| 产品名称 | 品牌名称 | 规格/型号 | 生产厂家名称 | 数量 | 单价(¥元) | 小计(¥元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

产品详细配置清单等见附件，附件与本合同有同等法律效力。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

本项目不收取质量保证金。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

4.1.1付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之七十(70%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15天内，卖方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给卖方。

合同总价的百分之三十 (30%)即￥           ，大写：人民币                 ，合同标的全部交付并安装完毕验收后15天内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

4.1.2 付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15天内，卖方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给卖方。

合同总价的百分之七十(70%)即￥           ，大写：人民币                 ，合同标的全部交付并安装完毕验收后15天内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。卖方需提交的支付文件包括：

1、卖方出具的全额正式发票；

2.买方出具的验收合格证明。

4.1.3履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形:

退还方式:由买方将履约保证金无息退还至卖方账户。

退还时间:本项目履行完毕后十日内退还。

退还条件：本项目合同义务全部履行完毕。

不予退还的情形:卖方拒绝履行合同义务。

4.3合同约定的卖方账户：

开户银行：

银行帐号：

4.4买方逾期支付资金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付合同总价的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（1）%。

逾期退还履约保证金的违约责任: 买方逾期退还履约保证金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付履约保证金的（0.05）%的违约金，但违约金的总数不超过履约保证金的（5）%。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1卖方应于合同生效日后，30日内将合同标的全部交付并安装完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第六条 包装与标记

6.4 商品（合同标的）包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

6.5快递包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，30日内将合同标的全部交付并安装完毕。

8.2项目实施详见合同附件7。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后 3 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

9.2履约验收

1、验收时间： 供应商全部交付完毕后3日内由采购人组织。

2、验收地点： 徐州市铜山区卫生健康委员会。

3、验收方式：由采购人组织相关验收小组人员现场进行验收。

4、验收内容：采购包1机械复苏类；采购包2生命支持监护类；采购包3搬运转运及其他类；

5、验收标准：以投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 项目实施过程中，对乙方所提供的所有相关资料、数据，未经采购人书面同意不得向任何第三方泄露。且保密责任不因合同的终止或解除而失效。采购人保留因供应商泄密而造成的一切损失的追究权利

甲方 ：                               乙方：

委托代理人：                        委托代理人：

联系电话：                          联系电话：

签定日期：                          签定日期：

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《所投产品的技术规格（技术性能）》。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《售后服务方案》。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

(要求见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件6：采购需求

(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件7：项目实施方案

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《项目实施方案》。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对              （项目名称）（项目编号：            的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4.考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5.本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

6.合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：JSZC-320312-ZJZB-G2026-0053]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

卖方（签章）： ____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ___________________

第六章  采购需求

# 一、说明

1、采购人：徐州市铜山区卫生健康委员会。

2、采购项目名称：铜山区急救站急救车装备标准化配置项目。

3、本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

二、采购项目预算金额

1、本项目采购预算金额为人民币495.6万元。其中采购包1不接受超过158万元人民币的投标报价；采购包2不接受超过175万元人民币的投标报价；采购包3不接受超过162.6万元人民币的投标报价。投标人投标报价包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用，其报价包括但不限于产品的价格、安装、调试、劳务、管理、材料、税金、运费、保险、售后服务、招标代理费、供应商的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、采购包划分：本项目共分三个采购包。

| 采购包名称 | 采购包内容 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 铜山区急救站急救车装备标准化配置项目采购包1 | 机械复苏类 | 158万元 |
| 铜山区急救站急救车装备标准化配置项目采购包2 | 生命支持监护类 | 175万元 |
| 铜山区急救站急救车装备标准化配置项目采购包3 | 搬运转运及其他类 | 162.6万元 |

注：每个投标人可以参与多个采购包的评审但只允许成为一个采购包的中标人。本项目按采购包一至采购包三的顺序进行评审定标，在前一采购包中被确定为中标人的，可以参与下一采购包的评审，但不得再次成为中标人，不再作为后续采购包的有效投标人。且各采购包的有效投标人数量不得少于3家，否则不得评标，予以废标。

三、采购清单

1、采购包1（机械复苏类）

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 心肺复苏器 | 18台 |

- 采购包2（生命支持监护类）

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 除颤监护仪 | 11台 |
| 2 | 自动体外除颤仪 | 13台 |
| 3 | 血生化血气分析仪 | 4台 |
| 4 | 心电图机 | 10台 |
| 5 | 气管插管(含喉镜) | 15台 |
| 6 | 输液泵 | 20台 |
| 7 | 注射泵 | 19台 |

- 采购包3（搬运转运及其他类）

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铲式担架(碳纤维) | 22张 |
| 2 | 脊柱固定板(碳纤维) | 14个 |
| 3 | 普通电动推车 | 14台 |
| 4 | 涉水车专用电动推车 | 1台 |
| 5 | 楼梯担架(履带式) | 15张 |
| 6 | 急救箱 | 30个 |

四、技术参数、配置要求

1、采购包1（机械复苏类）

（一）、心肺复苏器

1.便携式电动胸腔按压机，采用3D包裹方式，适合院内院外心肺复苏急救。

2.采用PC+ABS硬质背板与软绑带结合。

3.按压频率：按压频率范围 100 -120 次/分钟内，符合国际心肺复苏指南，误差值为：±1次/分钟。

4.按压深度精度：按压深度 30mm - 55mm范围内可调，误差值为：≤±2mm。

5.按压释放比:1:1。按压通气模式：连续按压模式和 30:2。

6.支持非水平按压，最大工作倾斜度：≥60°

（二）、安全可靠性

8.单块电池供电时间：新电池充满电的情况下，电池可以连续运行的时间≥60 分钟；可外接 220V 交流电，持续稳定实施长时间胸腔按压，并同时给予电池充电。

9.单块电池具有电池电量检查按钮和电量指示灯，可直观检查电池电量。

10.低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间≥15分钟 。

11.防电击的程度分类：CF 型。

12.主机上具有按压深度显示窗口，可显示实际按压深度，确保有效按压。

13.主机防尘防水等级≥IP43。

14.使用年限：≥8 年。

15. 主机（含电池）重量：≤5Kg。

16.数据通信功能：可通过蓝牙或WIFI连接，通过APP（手机或平板）实时监测心肺复苏波形和数据，可获取至少含有按压频率、按压深度、按压中断时间、CCF值的心肺复苏报告，需提供心肺复苏报告样本。

17.通过直升机适航RTCA/DO-160G认证。

18.可升级呼吸机联动功能，实现按压通气一体化解决方案，通过WIFI或蓝牙连接，心肺复苏机按压30次后，呼吸机自动通气2次，实现按压通气精准控制，节省人力，提高抢救效率。

2、采购包2（生命支持监护类）

（一）、除颤监护仪

1.重量：≤4.5kg（含电池）。

2.彩色触摸屏≥8英寸，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。

3.屏幕显示心电波形扫描时间最大不小于36s。

4.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群（需提供NMPA注册证明材料）。

5.手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

6.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能量选择：

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50J。

7.支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型（需提供NMPA注册证明材料）。

8.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

9.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

10.开机到可正常使用时间≤2s，符合临床使用。

11.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

12.支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。

13.可选配CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2020 AHA指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率实时参数显示。

14.支持体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

15.可选配基于脉搏氧波形分析的心肺复苏质量指数，实现无创、实时评估人工心肺复苏质量。

16.抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。

17.无需开机或拆机即可查看电池电量；电池可徒手拆卸，无需拆机，便于维护。

18.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于27种。

19.支持ST和QT实时分析。

20.阻抗呼吸率范围：0-200rpm。

21.标配监护功能：12导心电、血氧饱和度、无创血压、wifi功能；可选配：呼吸末二氧化碳、体温。

22.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别≥IP55。

23.可选配内置5G模块，支持病人生命体征实时传输和12导报告远程发送。

24.支持设备状态指示灯用户检测，支持自检放电能量精度显示和打印。

25.具备抗跌落性能。

（二）、AED（自动体外除颤仪）

1. 物理规格/性能：

1.1 整机重量（含电池）≤1.9Kg。

1.2 设备具备便携把手。

1.3 设备使用寿命≥10年。

1.4 工作温度范围：-5ºC～50ºC；工作湿度范围：5%～95%，非冷凝；工作大气压范围：57.0 kPa～106.2 kPa(-381m～4575m)。

1.5 抗震功能：设备能承受≥1.5m高度跌落后仍能正常工作。。

1.6 防尘防水级别：≥IP55。

1.7 设备表面可使用酒精类、双氧水、异丙醇、次氯酸钠等清洁剂进行清洁及消毒。

1.8 电池仓可徒手拆卸，无需使用工具。

1.9 支持车载，直升机和固定翼飞机环境使用。

2. 除颤性能：

2.1 除颤技术：采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数能根据病人阻抗自动补偿。

2.2 除颤能量：设备最高除颤能量≥360J。

2.3 从开机至200J放电准备就绪＜7s。

2.4 可一键切换成人/儿童患者类型。

2.5 抗干扰提示：具有心电噪声及运动干扰检测功能，如果检测到干扰，系统会发出语音提示施救者。

2.6 为保证评测结果客观，设备主机配置的心率分析算法性能测评数据库数量≥6个。

3. 除颤电极片：

3.1 电极片有效期：≥60个月，外包装上需有明确效期参数标示。

3.2 在待机状态，电极片与主机预先连接，提高抢救效率。

3.3 可与手动除颤器适配使用。

3.4 电极片按压反馈功能：设备可监测按压频率，当按压频率不规范时，可提供反馈。

4. 电池：

4.1 单块电池有效期≥5年。

4.2 满电状态下至少可支持350次200J除颤治疗。

4.3 低电量状态下至少还可工作30分钟以及10次200J除颤充放电。

4.4 提供≥4000mAh一次性免维护电池。

4.5 所提供电池需具备MSDS认证，满足UN38.3和IEC60086标准。

5. 操作：

5.1 设备主机操作面板上的操作按键数量≤3个。

5.2 具有中英文双语语音播报，可一键快速切换中英文。。

5.3 设备可根据环境噪音强度自动调节语音提示音量，适应嘈杂环境下使用。

6. 数据传输和存储：

6.1 数据传输：内置4G或5G无线数据传输功能，可将自检数据无线传输到采购人远程AED管理平台。

6.2 设备内部可储存≥4000份自检报告。

6.3 具备录音功能，可保存≥60分钟抢救现场录音。

6.4 可存储≥5小时的ECG波形数据

6.5 可存储抢救记录数据，ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据。

6.6 AED 可记录存储使用相关数据，并可通过AED管理平台将数据导出，包括全程心电图波形、除颤时间、除颤次数、除颤能量。

7. 设备维护与自检：

7.1 具备自检功能：具有开机自检，每日、每月、每季度自检功能。

（三）、血气分析仪

1、用血量：仪器最低用血量≤80ul。

2、测试参数：包括但不限于PH 、PO2 、PCO2 、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct ，Lac ，Glu ，测试卡出≥10项直测参数。

3、计算参数：包括但不限于cH+ ，HCO3-act ，HCO3-std ，BE(ecf) ，BE(B) ，BB(B) ，ctCO2 ，sO2(est) ，Ca++(7.4) ，AnGap 等, 直测和；计算参数≥34 项。

4、标本类型：可适用于动脉血、静脉血等≥6种。

5、定标方式：自动定标。

6、检测耗材：耗材单人份设计，独立包装，常温或冷藏保存，即取即用。

7、运输存储：试剂盒运输条件可达-10～37℃; 试剂盒存储最低可到2℃ , 最高可达30℃。

8、操作界面：≥7 英寸彩色触摸屏操作, 中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程。

9、电池待机：内置高容量充电电池，待机时间≥24h 或可连续测量样本数≥50个。

10、仪器内置热敏打印机。

11、数据接口：串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，可直接连接 LIS 、HIS系统数据管理：仪器可自动存储≥10000个病人结果，连接数据管理系统，规范病例数据的管理。

12、仪器升级：系统自动升级软件，无需增加模块。

13、试剂盒种类：≥42 种。

14、配套耗材：包含质控液耗材≥2种。

配置清单要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 电池 | 1 | 块 |
| 3 | 打印纸 | 1 | 盒 |
| 4 | 电源适配器 | 1 | 个 |

（四）、心电图机

1.ECG输入通道：12导联同步采集，可手动、自动、节律、R-R等选择。

2.导联选择：标准、Cabrera。

3.输入阻抗:≥50MΩ(10Hz) 。

4.频率响应：0.01Hz ~ 500Hz。

5.定标电压：1mV±1%。

6.噪声电平：≤12.5μVp-p。

7.时间常数：≥5s。

8.共模抑制比：≥140dB (AC 滤波开启), ≥110dB (AC 滤波关闭) 。

9.耐极化电压：960mV（±5%）。

10.输入电流: ≤0.01μA。

11.除颤保护：具有抗除颤电击保护功能。

12. A/D转换：≥24 位。

13.采样率：≥100KHz。

14.灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5 mm/mV、AGC。

15.抗干扰滤波可消除基线漂移和其他干扰，不对心电波形造成失真。

16.USB接口，网络接口等，支持拓展内置WIFI，可支持有线、无线数据传输。

17.≥5 英寸屏彩色液晶屏显示，触摸屏。

18.可同屏显示12导心电波形。

19.主界面显示包括病人ID、姓名、性别、年龄、起搏器、电池电量、时间、波形、心率、采样时间、功能按键、电极状态等信息。

20.具有导联脱落指示，具有信号检测功能，对于信号质量不佳的导联做出指示，保证波形采集的质量。

21.具有12导联同步自动分析以及RR间期、ST段分析功能，能诊断200种以上的心脏疾病，能通过软件无缝升级心电向量功能。

22.具有热敏式点阵打印机，可自动记录模式、手动记录模式、节律记录模式可供选择；具有自动测量功能和自动诊断功能可供选择。

23.可外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告。

24.具有自动心律失常延长打印功能。

25.内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间≥10小时。

（五）、气管插管（可视喉镜）

1.产品为一体式结构设计，需配合一次性使用喉镜片使用

2.显示屏尺寸≤3.0″TFT液晶显示屏

3.喉镜片支架长度（成人）84±6mm

4.喉镜片支架端宽度（成人）9±1.5mm

5.喉镜片支架端厚度（成人）9±1.5mm

6.显示器前后转动角度130°±10%

7.显示器左右转动角度270º±10%

8.观察视角60°±15%

9.待机时间＞2h

10.充电时间＜3小时

11.图像分辨率：≥7.87lp/mm

12.光照度＞150Lux

13.景深：5-100mm

14.支持低电量提示功能

15.喉镜片和喉镜配合后具备防雾性能

16.充电器输入：100-240VAC,50-60HZ

17.充电器输出：5V，2.0A

18.充电次数＞300次

19.使用期限≥6年

（六）、输液泵

1.输液泵需通过NMPA三类注册证；

2.支持输血功能，并提供证明文件；

3.可升级肠内营养液输液功能，并提供证明文件；

4.输液精度≤±5%；

5.速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h；

6.快进流速范围：0.1-2000ml/h；

7.≥8种以上输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式；

8.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术；

9.支持药物库，可储存≥5000种药物信息；

10.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥4种颜色；

11.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

12.压力报警阈值至少15档可调，最低可设置50mmHg；

13.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示；

14.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液；

15.具备气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警；

16.信息储存：可存储≥5000条的历史记录；

17.电池工作时间≥5小时@25ml/h；

18.防异物及进液等级≥IP44；

19.整机重量不超过1.5kg；

20.输注泵可升级接入监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看。

（七）、注射泵

1.注射泵需通过NMPA三类注册证；

2.双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能；

3.注射精度≤±2%，机械精度≤±0.5%；

4.速率范围：0.01-2300ml/h 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h；

5.快进速度范围：0.01-2300ml/h；

6.支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

7.注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推；

8.8种以上注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；

9.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术；

10.支持药物库，可储存≥5000种药物信息；

11.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色；

12.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

13.压力报警阈值至少15档可调，最低可设置50mmHg；

14.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示；

15.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液；

16.信息储存：可存储≥5000条的历史记录；

17.电池工作时间≥6.5小时@5ml/h；

18.防异物及进液等级≥IP44；

19.整机重量不超过2.8kg；

20.输注泵可升级接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看。

3、采购包3（搬运转运及其他类）

（一）、铲式担架（碳纤维）

1.净重：≤4.7kg；

2.产品尺寸：长1723±10mm，宽436±10mm，高73±5mm，折叠尺寸≤长1195±10mm;宽436±10mm;高73±5mm；

3.采用整体碳纤维工艺，坚固、自重轻、承重大、使用寿命长、轻便、能进CT、X光、核磁影像，可用于院前急救及院内转运；

4.适合保持病人的脊椎排列，避免二次伤害；

5.可调节长度，方便不同身高度的病人调节；

6.碳纤维材料抗辐射、耐低温、耐高温、强韧性、防静电及耐腐蚀。表面易清洗，可防止液体渗入。担架材质:航空级碳纤维材料，耐腐蚀、耐重压，强度好、重量轻；

7.担架两端具有卡扣装置，可分离为左右两部分;在不移动病人的情况下，迅速将病人铲入或从病人体下抽出担架；

8.承重：≥280Kg，具有第三方检测报告；

（二）、脊柱固定板（碳纤维）

1.产品尺寸：长1845±10mm、宽400±10mm、高52±10mm

2.材料：HDPE+碳钎维

3.承重：≥245KG

4.净重：≤4.5KG

5.固定带的卡针强度高，适用于各类固定带，包括“X”型固定带

6.采用特殊工艺制成，高强度的固定板，更加牢固耐用；固定板弧度的造型更适合人体学，更易保护患者。

7.主体100%可透X光、MRI、CT检查、可以防止体液或血液病菌的渗入。

8.可与头部固定器，颈托配合使用。

9.可以漂浮在水面

10.具有第三方无磁报告

（三）、普通电动推车

1.高位尺寸：长*宽*高≧1980*580*1000mm

2.低位尺寸：长*宽*高≧1980*580*370mm

3.车轮直径：150mm（±10mm）

4.手动泄压装置，电池电力不足时可手动控制升降

5.承重≧180kg,自重≤ 70KG

6.升降时间:≤10s，电力驱动液压动力系统升降，单人操作面板按钮匀速升降，避免病患的二次伤害 ,在任意高度停留时缓冲减震

7.具有伸缩功能，靠背抬起后，可将担架长度缩短，便于电梯及狭小空间内的转运，前轮上车时可根据使用环境实现定向和万向轮之间切换，横向移动旋转。

8.动力：电池规格：锂电池。

9.产品可以靠背角度调节，腿部角度调节，上下高度调节.适合病患各种体位调整。

10.配有伸缩折叠的输液架

11.充电装置：工作电源：AC100V-240V

12.配有警示灯，在能见度低的环境下提高安全性夜间操作时，警示灯闪烁，有警示作用。

13.担架垫采用密封高密度工艺，防水性好，耐脏，舒适性好，床垫海绵高密度记忆海绵，海绵弹性好，不容易变形。

14.配有专用平台导轨，操作轻便快捷。

15.产品具有二类医疗器械注册证。

16.具有第三方检测报告

17.按钮板上带电量显示，担架在升降过程中有箭头提示。

18.车载充电和适配器双电源充电功能，都能保障用电续航

19.担架整体采用X型底架结构及长前腿的防震设计。担架整体具有高反光标签，夜间可见。具有与担架床体等长的主梁设计。具有可向下折叠的床边护栏。

20.担架要求：电控自动上车担架、带电控固定底座、带车载充电。

（四）、涉水车专用电动推车

1.高位尺寸：长*宽*高≧2049*549*1589mm；

2.低位尺寸：长*宽*高≧2049*549*439mm；

3.车轮直径：150±10mm；

4.手动泄压装置，电池电力不足时，可手动控制升降HLS液压动力系统，保证稳定、舒适地升降，同时配备无电应急保护机制；

5.担架车承重≧290kg,净重≤90KG，支撑平台净重≤75KG；

6.上车高度1280mm（±10mm），可适配更多车型；

7.担架床带称重显示功能，承载大于150kg±5kg；

8.可伸缩扶手和床面折叠，可将担架床面转换为椅姿，方便进入电梯及狭窄区域，同时满足不同患者的临床需求；

9.可拆卸床面，适配更多临床应用场景。

10.动力：电池规格：锂电池。采用高容量快拆式锂电池，操作更便捷。

11.充电器装置：外接网电源充电电源，用户随时充电和备用，避免了因为电量不足而导致的救援延误。

12.配有警示灯，在能见度低的环境下提高安全性夜间操作时，警示灯闪烁，具有警示作用；

13.担架床垫人体工程学的床垫设计，安全舒适，安全保险带采用有惯性时防止病人冲出设计；

14.配有专用平台导轨，操作轻便快捷；

15.担架整体采用特殊材料结构设计，X型底架结构及长前腿的防震设计。采用荧光醒目警示荧光绿颜色设计。担架整体具有高反光标签，夜间可见。具有与担架床体等长的主梁设计。具有可向下折叠的护栏；

16.电力驱动匀速升降，避免病患的二次伤害，在任意高度停留时缓冲减震。电动担架下降时采用省电模式下降，不需要用到电机工作；

17.车内可升降，方便医护人员操作；

（五）、楼梯担架（履带式）

1.采用高强度材料制成，表面外涂粉末涂层处理。

2.担架所有连接件采用重力浇铸制作，并经电泳处理，强度更高。

3.底座及背部采用易清洗、防水的面料制成。

4.担架自重轻，承载力大。

5.前端为可抬的伸缩把手，后端为可抬式扶手，该担架具有符合人体工程学的扶手，使患者更舒适。

6.该担架前轮为直径外向轮，后轮为直径带刹车轮

7.担架能够折叠，便于运输携带，配置安全绑带。

8.履带阻尼强度高，操作更平稳安全。可翻转的脚踏板。

9.靠背高度可调节范围：975±10mm、1130±10mm、1275±10mm、1440±10mm。

10.承重：≥200KG，具有第三方检测机构检验报告。

11.重量：≤17.5KG。

（六）、急救箱

1.规格(㎝)：46*34*17cm（±1cm）；

2.自重≤3.6kg；

3.材质：铝合金材质

4.采用铝合金材料，灵活隔板设计，方便携带，适用于各种场所；

5.箱内设计合理，内置可调式三层隔板，根据自身需求调节；

专用双重机械锁，耐用耐磨损；

6.重量轻、易携带；

7.可根据客户要求定制尺寸、配备相关医疗器械；

8.各种规格药瓶位置定位，配有专门的药品标签位置供急救医生使用；

9. 大于等于三套收纳工具板，让所有的急救药品器材都能安放妥当。

10.内部配有专业设计的收纳小包，不同色彩，透明视窗 ，标签位置 ，

11.可选配：特种LED光源 ，保证了医生夜间出诊对光线的要求，确保药品的拿取准确无误；可定制脱卸式一体拉杆 ，方便维修；

12.橡胶静音万向轮；

五、项目实施要求

1.投标人所投产品应能够至少达到技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号、规格及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2.投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验收合格后由中标人按采购人的需求安装在采购人的指定位置。

3.投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4.本项目要求投标人在充分理解系统功能的基础上选用符合招标文件要求的设备，投标文件中编写详细的深化方案，提供详细的设备清单。该清单中所列项目必须能够构成完整的可正常运行并满足本招标要求的系统。

5.交付时间：合同生效日后，1个月内完成交付并安装调试完毕并投入使用。

6.投标人承担安装或维修的专用设备和人员的安全责任。投标人中标后应及时安装调试，安装调试期间采购人的使用人员协助配合；安装调试完毕，中标人需组织采购人使用人员进行使用及日常维护等的培训。

7.验收时需提供全部的技术资料（产品中/英文说明书、中文操作手册和产品合格证书）。

8.投标人应保证所提供设备涉及的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

9.投标人安装调试时采取必要的安全措施，如有意外或事故发生，由中标人（合同卖方）负全部责任。

10.投标人应指派专人全面负责项目的管理、项目协调、项目控制、质量监督等各项管理工作。

六、项目培训要求

中标供应商供货时应免费向最终用户提供现场技术培训，或根据最终用户要求对所有需要参加培训的人员免费进行上门培训。培训方案至少应当包括：培训的时间及地点，培训方式，设备的原理、使用操作方式和日常维护及保养方法等。项目培训有教材、有方案、有考核。培训内容至少包括操作人员的使用培训和技术人员的常见问题及解决办法的培训等。培训时间按照最终用户要求。

七、质保及售后要求

1.质保期：

采购包1整机质保期限：≥3年整机原厂质保，设备到货后所承诺质保期原厂系统可查（注：在保修期内只换不修）；

采购包2整体质保期限：≥3年整体原厂质保，设备到货后所承诺质保期原厂系统可查（注：在保修期内只换不修）；

采购包3整体质保期限：≥3年原厂质保，设备到货后所承诺质保期原厂系统可查（注：在保修期内只换不修）；

2.在质保期内，对采购人所提出的维修要求作出实质性响应，并提供应急策略；严格按照招标文件要求及时供货，并向采购人提供及时的完善的售前、售中、售后服务。

3.售后服务的优惠条件及保修的响应时间：投标人应提供技术支持，在接到采购人设备报修通知后，在2小时内予以应答，查找原因，提出解决方案，若设备需要进行现场维修，工程师须在24小时内到达现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

4.软件维保服务要求：

系统bug引起的问题，中标人负责提供维护升级进行修复；系统使用过程中，系统异常导致的无法使用协助排查并处理；按照采购人经营调整需求，提供系统配置调整建议；紧急问题，及时提供应急方案，降低影响。

5.硬件服务要求：

中标人负责安装以及调试；维保期内，设备出现故障、异常现象或任何异常问题，中标人负责排查以及更换。中标人负责为采购人提供全面的技术支持，帮助采购人及时解决使用中遇到的技术问题。中标人维护人员在采购人授权后，可通过远程连接进入采购人的系统帮助采购人解决问题。中标人可远程连接采购人的系统来进行运维操作，确保系统采购人系统正常运行。

八、调试和验收要求

1.设备验收由最终用户单位负责具体实施；应当按招投标文件的要求及投标文件承诺（以更优者为准）的配置要求对全部设备（如型号、规格、数量等）以及文件（如装箱清单、产品合格证明文件，使用说明书、软件介质等）进行验收；应当按招投标文件技术要求对设备应能实现的技术功能进行测试验收，在测试或运行中出现性能指标或功能上不符合投标文件承诺和合同要求时，供应商应及时解决。不符合招投标文件要求的，将视情况按验收不合格设备进行处置。

2.供应商交货前应对设备及配件作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单。供应商交付设备及配件时，必须提交国家规定的关于其质量、价格、使用及售后服务的相关资料和文件，同时必须将本次投标文件关于其质量、服务及相关承诺的复印件、加盖供应商公章的销售发票复印件交与最终用户单位。供应商应向最终用户单位至少提供以下文档：装箱清单，产品合格证明文件、原厂售后服务承诺，易损件和试剂耗材价格（未提供视同质保期内免费提供），中文使用说明书等。

3.最终用户单位对供应商提供的设备在使用前进行调试时，供应商需负责安装并免费向最终用户单位提供现场技术培训，培训应按照供应商投标文件提供的培训方案实施，并协助最终用户单位一起调试，直到符合技术要求，最终用户单位才做最终验收。

4.验收时甲乙双方如果就质量问题有争议，可以委托江苏省省级法定检测机构进行检测评定。质量合格的检测费用由采购人承担，质量不合格的，检测费用由供应商承担。

九、包装、发运及运输要求

1.供应商应在设备发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证设备安全运达采购人指定地点。

2.使用说明书、产品合格证明文件、随配附件和工具以及清单一并附于设备内。

3.供应商在设备发运手续办理完毕后24小时内或货到最终用户单位48小时前通知最终用户单位，以准备接货。

4.设备在交付采购人（最终用户单位）前发生的风险均由供应商负责。

5.供应商在合同约定交付时间内将提供的设备送达采购人指定的地点，安装调试，并验收合格视为交付。

十、其它要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

一、 投标函

二、 开标一览表

三、分项价格表

四、偏离表

五、 授权委托书

六、中小企业声明函

七、残疾人福利性单位声明函

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

十、关于符合本国产品标准的声明函

十一、预付款保函支付条款模板

## 一、投标函

致： 江苏中际招标代理有限公司

根据                             项目[项目编号：               ]招标文件，    (姓名)代表我方                    （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予中标通知书时，按照招标文件规定支付招标代理费。

7. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。如我单位被确定为中标供应商，采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）、《残疾人福利性单位声明函》（如有）和《关于符合本国产品标准的声明函》（如有）或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

9. 与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：                      （电子签章）

日期：   年  月  日

## 二、开标一览表

项目名称：

项目编号：

政府采购客户端工具输入报价自动生成

投标人：               （电子签章）

日期：   年  月  日

## 三、分项价格表

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：              （电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

3.投标人对以上数据的真实性负责。

江苏中际招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

## 四、偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将视为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （ 电子签章）

日期：   年  月  日

## 五、授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（                     ）项目（              ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖单位电子签章）：            受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

（受托人身份证复印件附后)

## 六、中小企业声明函

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020)46号）的规定，本公司参加            （单位名称）的                         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

采购包1：

1、心肺复苏器，属于（工业）行业；制造商为        （企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为   （万元），资产总额为   （万元），属于        （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

采购包2：

1、除颤监护仪，属于（工业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为    （万元），资产总额为     （万元），属于        （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

2、自动体外除颤仪，属于（工业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员（     ）人，营业收入为     （万元），资产总额为    （万元），属于        （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

3、血生化血气分析仪，属于（工业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为    （万元），资产总额为    （万元），属于        （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

4、心电图机，属于（工业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为    （万元），资产总额为    （万元），属于        （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

5、气管插管(含喉镜)，属于（工业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为    （万元），资产总额为    （万元），属于        （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

6、输液泵，属于（工业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为    （万元），资产总额为    （万元），属于        （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

7、注射泵，属于（工业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为    （万元），资产总额为    （万元），属于        （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

采购包3：

1、 铲式担架(碳纤维) ，属于（工业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为    （万元），资产总额为    （万元），属于        （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

2、 脊柱固定板(碳纤维)  ，属于（工业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为    （万元），资产总额为    （万元），属于         （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

3、 普通电动推车  ，属于（工业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为    （万元），资产总额为    （万元），属于         （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

4、 涉水车专用电动推车  ，属于（工业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为    （万元），资产总额为    （万元），属于         （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

5、 楼梯担架(履带式)  ，属于（工业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为    （万元），资产总额为    （万元），属于         （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

6、 急救箱  ，属于（工业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为    （万元），资产总额为    （万元），属于         （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （电子签章）

日期：   年  月  日

注：本项目采购的货物属于工业 。

以上标的名称如果与采购需求中的标的不一致的，以采购需求中的标的名称为准。

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

《中小企业声明函》查询渠道微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

## 七、残疾人福利性单位声明函

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                   （电子签章）

日期：   年  月  日

## 八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加                          项目（项目编号：                 ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

## 九. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料的扫描件）

项目名称：

项目编号：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：                              ，项目编号：                   ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                （证明材料的扫描件附后）

2.                （证明材料的扫描件附后）

3.                （证明材料的扫描件附后）

…

专业技术能力：

1.                 （证明材料的扫描件附后）

2.                  （证明材料的扫描件附后）

3.                 （证明材料的扫描件附后）

…

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （电子签章）

日期：  年  月  日

## 十、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

采购包1：

1、（心肺复苏器）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（心肺复苏器）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（心肺复苏器）的（关键组件）4在中国境内生产。（心肺复苏器）的（关键工序）在中国境内完成。

采购包2：

1、（除颤监护仪），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（除颤监护仪）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（除颤监护仪）的（关键组件）在中国境内生产。（除颤监护仪）的（关键工序）在中国境内完成。

2、（自动体外除颤仪），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（自动体外除颤仪）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（自动体外除颤仪）的（关键组件）在中国境内生产。（自动体外除颤仪）的（关键工序）在中国境内完成。

3、（血生化血气分析仪），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（血生化血气分析仪）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（血生化血气分析仪）的（关键组件）在中国境内生产。（血生化血气分析仪）的（关键工序）在中国境内完成。

4、（心电图机），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（心电图机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（心电图机）的（关键组件）在中国境内生产。（心电图机）的（关键工序）在中国境内完成。

5、（气管插管(含喉镜)），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（气管插管(含喉镜)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（气管插管(含喉镜)）的（关键组件）在中国境内生产。（气管插管(含喉镜)）的（关键工序）在中国境内完成。

6、（输液泵），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（输液泵）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（输液泵）的（关键组件）在中国境内生产。（输液泵）的（关键工序）在中国境内完成。

7、（注射泵），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（注射泵）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（注射泵）的（关键组件）在中国境内生产。（注射泵）的（关键工序）在中国境内完成。

采购包3：

1、（铲式担架(碳纤维)），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（铲式担架(碳纤维)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（铲式担架(碳纤维)）的（关键组件）在中国境内生产。（铲式担架(碳纤维)）的（关键工序）在中国境内完成。

2、（脊柱固定板(碳纤维)），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（脊柱固定板(碳纤维)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（脊柱固定板(碳纤维)）的（关键组件）在中国境内生产。（脊柱固定板(碳纤维)）的（关键工序）在中国境内完成。

3、（普通电动推车），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（普通电动推车）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（普通电动推车）的（关键组件）在中国境内生产。（普通电动推车）的（关键工序）在中国境内完成。

4、（涉水车专用电动推车），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（涉水车专用电动推车）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（涉水车专用电动推车）的（关键组件）在中国境内生产。（涉水车专用电动推车）的（关键工序）在中国境内完成。

5、（楼梯担架(履带式)），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（楼梯担架(履带式)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（楼梯担架(履带式)）的（关键组件）在中国境内生产。（楼梯担架(履带式)）的（关键工序）在中国境内完成。

6、（急救箱），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（急救箱）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（急救箱）的（关键组件）在中国境内生产。（急救箱）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人：        （电子签章）

日期：   年  月  日

本声明函说明：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

## 十一、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且卖方向买方出具预付款保函后    个工作日内，买方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

卖方需提交的支付文件：卖方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，买方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，买方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

卖方需提交的支付文件：卖方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，买方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号)要求。