如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2026年6月1日17:00之前送至我单位，逾期不受理。

采购需求

- 一、项目名称：丰县2026年镇级污水处理厂在线监测设备运维项目。

- 二、预算金额：本项目不接受超过120万元（最高限价）的报价，报价包括但不限于人工、材料、机械、管理费、利润、规费、税金、招标代理费等费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 三、项目依据及目标

- 为了切实保障监测数据的准确性及仪器设备的长期稳定运行，现就：①化学需氧量仪器24台、氨氮仪器24台、总磷仪器24台、总氮仪器24台、PH计24台、数采仪24台、管道流量计12台、明渠流量计12台、24台空调等配套附属设施第三方运行维护；②在线设备线路归整；③对分布式站点化学需氧量仪器6台、氨氮仪器6台、总磷仪器6台、PH计6台第三方标样比对（每季度一次）进行招标。

四、服务期限：1年。

- 五、服务内容及数量

| 项目名称 | 采购预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 丰县2026年镇级污水处理厂在线监测设备运维项目 | 120 | 具体厂名及数量详见下表 |

丰县建制镇污水处理厂水质在线自动监测仪统计表：

| 序号 | 污水处理厂名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | PH | 数采仪 | 明渠 流量计 | 管道 流量计 | 空调 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顺河镇污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 欢口镇污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 师寨镇污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 王沟镇污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 首羡镇污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 华山镇污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 大沙河镇污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 梁寨镇污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 范楼镇污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 赵庄镇污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 宋楼镇污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 常店镇污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | 合计 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 24 |

丰县镇污水处理厂水质在线自动监测仪品牌型号一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量 | 江苏海德CHHD-01 | 24台 |
| 2 | 氨氮 | 江苏海德CHHD-02 | 24台 |
| 3 | 总氮 | 江苏海德CHHD-03 | 24台 |
| 4 | 总磷 | 江苏海德CHHD-04 | 24台 |
| 5 | 数采仪 | 江苏海德CHHD-05 | 24台 |
| 5 | PH | 昆山三泽PC-1000 | 24台 |
| 7 | 明渠流量计 | 北京九波WL-1A2 | 12台 |
| 8 | 管道流量计 | 开封零一度MLYDLD | 12台 |
| 9 | 空调 | 美的/格力 | 24台 |

丰县分布式站点自动监测品牌型号一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨氮 | 上海博取NHNG-3010/江苏蓝创LC-NH3-N01/南京华都 HD03-3型/江苏凌恒 N2111型 | 6台 |
| 2 | 总磷 | 上海博取TPG-3030/江苏蓝创LC-TP01/南京华都 HD02-3型/南京华都 TP 212型 | 6台 |
| 3 | 化学需氧量 | 南京华都 HD02-3型/江苏凌恒 2101型/上海博取Mn04G-3067 | 6台 |
| 4 | PH | 杭州美控MIK-PH6.0 | 6台 |

- 六、运维服务要求：

在线仪表执行《水污染源在线监测系统（化学需氧量、氨氮等）运行技术规范》（HJ355-2019）；分布式站点每月出具一次在线仪表实际水样比对试验报告（带CMA认证）。

(一)巡检维护

日常巡检是指根据技术规范及每台设备的使用说明书要求，进行分析仪运行状况、系统辅助设备的检查、维护以及系统校准等工作。包括但不限于以下要求：

1.水质自动监控系统例行维护

（1）每日巡检维护项目

每日由专职调阅人员调阅监控数据及设备运行状态参数，及时向各运维人员下达维护工单，各维护技术人员根据派发工单按照应急处置机制开展设备维修维护工作。

（2）每周巡检维护项目

检查各台自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；检查自来水供应、采样泵情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各自动分析仪的进水管和排水管是否清洁，清洗水泵和过滤网；检查站房内的电路系统、通讯系统是否正常；对于电极法测量的仪器，检查标准溶液和电极填充液，进行电极探头的清洗；检查各仪器标准溶液和试剂是否在有效期内，按相关要求定期更换标准溶液和分析试剂；检查数据采集仪运行情况，对数据进行抽样检查，对比自动分析仪、数据采集仪及上位机接受到的数据是否一致。

（3）每月巡检维护项目

对pH水质分析仪用酸液清洗一次电极，检查pH电极是否钝化；检查水质分析仪内部试管是否污染，必要时进行清洗；检查水质分析仪表面是否清洁，对仪器管路进行保养、清洁；对监控设施进行保养，对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行维护；检查仪器接地情况，检查站房防雷措施；至少进行一次实际水样比对试验和质控样试验；至少进行一次现场校验，可自动校准和手工校准，并进行比对记录。

（4）每季巡检维护项目

至少检查一次水质分析仪水样导管、排水导管、活塞和密闭圈，必要时进行更换；至少进行一次重复性、零点漂移和量程漂移试验，并进行记录。

（5）巡检维护成效

满足国家及地方的相关规范要求。通过设备巡检维护，降低故障几率，运转率达到99%以上，保障数采仪正常传输，传输有效率99%以上。

(二)故障应急处置

1.安排数据调阅人员进行24小时值班，发现数据异常和设备报警情况应立即启动诊断程序，确定设备故障应通知技术人员启动设备应急处置机制，设备正常应保存完整的佐证材料，并配合环保部门对排污单位提起的异常数据异议进行复核。

2.建立设备应急处置机制，针对各型号设备制定相应的处置办法，备齐相应配件及诊断工具。在故障发生后4小时内实施远程故障响应，无法远程修复的在故障发生后8小时内根据预判故障类型携带备件、备机赶到现场处理，预判在故障发生后12小时内仍无法排除的，应提前安排人员安装调试备机或实施人工监测报送数据。

3.更换分析仪主要装置或整机，应重新调试校准后方可投入运行，并于5天内向属地环保部门提交备案登记表和验收申请，根据环保部门要求办理验收手续。

4.加强与污水处理厂的联系，提前做好设施停用、启用、拆除等情况的前期准备工作，并及时向环保部门进行报告。

5.在规定时限完成数据处理、报备事项凭证上传，配合环保部门进行数据审核，数据传输有效率达到99%以上。

(三)运行维护台账

1.建立完整的运维台账，包括：自动监控仪器运行维护日常巡检表、自动监控仪器校准记录表、自动监控仪器校验记录表、自动监控仪器状况表、自动监控仪器维修记录表、标准溶液核查结果记录表、零点漂移/量程漂移/重现性记录、废液移交记录、易耗品更换记录等。

2.每月前5日向主管部门报送设备运转月度情况报告（含设备异常情况及故障期间监测数据、小时数据报表及超标数据标示）。

3.巡检维护记录应包括检查项目、检查日期、被检项目的运行状态等，每次巡检应记录、归档、备查，同时由专职档案管理员录入运维管理系统进行信息化管理。

(四)保障措施

1. 为保障运维工作顺利开展，运维单位人员配置应在8名及以上

运维单位所有管理和技术人员需经省级环保部门定期岗位培训，考核合格、持证上岗。运维单位所有管理和技术人员未经主管部门批准不得随意变更、调动。

2.车辆配备

运维单位应综合考虑工作需要，配备足够数量的车辆，以满足日常例行巡检和应急保障需要。

3.办公场所

运维单位应在丰县设立运维中心，运维中心办公场所建有日常监控调阅所需设备、档案室、备件库、办公区等，各功能区相对独立。

运维单位须按有关规定建设质控实验室。

4.备件库

运维单位应建立备品备件仓库，备有日常运行、维护所需的全部耗材、备件和备机，以满足维护更换需求。要加强备件库管理，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购补充。运维单位须就此项目配备仪表备机，各类备机不少于一台。

5.质控实验室

为满足自行监测、人工监测要求，运维单位应建立实验室，配备必要实验设备。所用实验设备应经过计量部门定期检定合格，实验分析人员应持证上岗。

6.技术培训

（1）运维单位应除组织运维人员参加环保部门组织的岗位培训外，还应建立技术考核培训机制，确保运维人员能熟练开展相关设备使用、维护、维修工作，不断提高运维技术水平。

（2）协助主管部门开展监控设施相关技术培训，提高监管水平。

(五)其他补充说明

1.设备安装及相关费用组成

本项目报价应包含人工费、仪器所使用的全部配件费、耗材试剂费、效准效验比对费、台账费用、办公费用、差旅费用、社保金、数采仪通讯费、税费等全部费用。

2.运维单位责任

2.1.态度严肃认真，客观反映现实。运维单位要防止数据人为作假，对数据的真实、有效负责，同时配合环保部门对出现异常数据的设备进行准确性核查。对数据弄虚作假、数据有效性审核不合格承担相应责任。

2.2．配合乡镇污水处理厂按照国家有关规定和环保部门要求将自动监测数据向社会公布。

2.3.运维期结束后，自动监控设备及配套设施应运转良好，并达到交接要求。

2.4.运维单位在运维期间应自行开展安全管理，对作业过程中发生的人身安全负全责，因作业安全问题导致排污单位蒙受损失应独立承担责任。

2.5.遵守保密制度，防止违纪侵权。运维单位要制定严格的保密措施，避免出现相关信息的泄漏，防止侵权事件发生。

2.6.承担法律、法规规定的相应责任和义务。

七、其他要求：见第五章《拟签订的合同文本》