招标文件

项目名称：徐州市市级水质自动监测站运维服务项目

项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2026-0026

采 购 人：徐州市生态环境局

采购代理机构：江苏中瑞建设项目管理有限公司

二〇二六年四月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

江苏中瑞建设项目管理有限公司对徐州市市级水质自动监测站运维服务项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：徐州市市级水质自动监测站运维服务项目

项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2026-0026

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1. 本项目采用网上注册登记方式。

2. 潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

3.“苏采云”系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

4.售价：免费。

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2026年5月22日北京时间9：30

2.开标时间：2026年5月22日北京时间9：30

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.名称：徐州市生态环境局

2.地址：徐州市新城区昆仑大道1号行政中心东三区4楼

3.联系方法： 0516-80800609

4.采购项目联系人：肖天岩      电话：0516-80800609

六、采购代理机构

1.名称：江苏中瑞建设项目管理有限公司

2.地址：徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO3号楼17楼

3.联系方法：0516-83906677      邮编：221000

4.采购项目联系人：孙萌、苏柏铭   电话：0516-83906677

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物和服务（以下简称货物服务）招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额、最高限价

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期： 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3电子投标文件其他要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19.4 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.7投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.8 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

19.9 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21.投标人不需缴纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目的技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

26.3所有投标单位凭CA证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》；招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

投标人不足3家的，不得开标。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

27.评标

27.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

27.2 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

35. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

（六）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

（七）不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

（八）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

36. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

37.废标条款。

出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

五、中标和合同

38. 确定中标人

38.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

38.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。本项目中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

39. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

40. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

41.签订政府采购合同

41.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

41.2中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

41.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

42. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

六、询问和质疑

43. 询问和质疑

供应商对政府采购活动实现有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出，询问和质疑由采购代理机构依法处理。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：徐州市生态环境局 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| 5. | 本项目采购代理机构：江苏中瑞建设项目管理有限公司 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额人民币265.00万元（采购包一：220万元人民币，采购包二：45万元人民币）。 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：无。 |
| 11.2 | 投标有效期：90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 14.2 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）； 4、“信用中国（江苏徐州）”网（www.xuzhoucredit.gov.cn）； 三、截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 投标人的资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目。投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 3、本项目的特定资格要求：无 说明： 1、本项目不接受联合体参与投标。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.2 | 投标文件编制要求：（以电子采购文件提供的格式和要求为准） 一、基本目录 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 2、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成。） 二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝）： 1、具有独立承担民事责任的能力：投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供合法有效的经第三方机构审计的2024年度或2025年度财务审计报告扫描件（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）； 3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： 即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）； 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：即提供投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》； 6、投标人应为中小微企业（含中型、小型、微型企业，下同），投标文件中须提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见《招标文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。（必须提供，如不填写完整，视为无效）。” 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监护企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见《第七章 投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理） （一）报价 1.《开标一览表》。加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 2.《分项价格表》。加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《授权委托书及法定代表人身份证明书》。加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。（如法定代表人本人参与投标，则只需要提供《法定代表人身份证明书》） （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、技术部分 1、《运维计划方案》。（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 2、《应急响应方案》。（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 3、《服务方案》（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 4、《质控方案》。（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 5、《运维服务保障》。（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 6、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件； 五、商务部分 1、《投标人业绩》。（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 2、《投标人评价》。（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 3、采购清单中要求的其他证明文件及材料扫描件，投标人应提供的其他证明文件及材料扫描件，《投标人评价》。 六、价格折扣文件格式 无 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责； 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| 19.4 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标文件）。 |
| 19.5 | 投标文件的退还：投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.6 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求：投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.8 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.9 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。“苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.6 | 本项目不接受超过265万元（采购项目预算金额）的投标报价（采购包一：220万元，采购包二：45万元）。报价包括全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| 21 | 投标人不需缴纳投标保证金。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2026年5月22日北京时间9：30 |
| 22.2 | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2026年5月 22日北京时间9：30）前。 2、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 3、特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准）名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| 23 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2026年5月22日北京时间9：30 2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 38.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目运维计划方案和服务方案优劣顺序排列。中标候选人应当不超过3个，并标明排序。 本项目采购包可兼投不得兼中；按照采购包一采购包二顺序开标、评标，已中采购包一的中标人不得推荐为采购包二中标人。 |
| 40. | 特别说明：按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的， 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 43. | 1、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 2、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：孙萌 联系电话：0516-83906677 地址：徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO3号楼17楼 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |
|  | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： ①投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%； ②投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%； ③投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%； ④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商通过“苏采云”系统合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 4、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.60% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.50% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.10% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.80% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包（分采购包）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息

# 收款人：江苏中瑞建设项目管理有限公司

# 开户银行：中国建设银行徐州永安支行

银行账号：32001718336052501620

- 评标标准

采购包1：

| 评分项目 |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标价格 （10分） |  | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10 得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 商务部分 (8分) | 投标人业绩 （4分） | 投标人提供投标人为乙方，自2023年1月1日以来，承接过合同内容为与本项目相同或类似项目业绩的，每份业绩得2分，本项最高得4分。 投标文件中提供业绩合同扫描件和中标（成交）通知书扫描件（两者须同时具备，并加盖投标人电子签章方为有效）。 |
|  | 投标人评价（4分） | 投标人具备有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证证书。每有一项得1分，最高4分，未提供的不得分。（须提供有效的认证证书复印件及全国认证认可的信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询截图并加盖公章扫描上传，否则不得分） |
| 技术部分 (82分) | 运维计划方案（24分） | 根据投标文件中提供的运行计划方案，从方案的全面性、合理性、针对性及可行性等内容进行评价，包括日常维护频次，人员配备、运维车辆、配品配件更换频次等内容。 全面性(6分)：全面具体详实得6分；较全面得4分；基本具备的得2分；不太全面得0.5分； 合理性(6分)：合理的得6分；较合理的得4分；基本具备的得2分；不太合理的得0.5分。 针对性(6分)：针对性强得6分；针对性较强得4分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得0.5分。 可行性（6分)：符合实际切实可行得6分；较切实可行得4分；可行性欠缺得2分； 未提供的不得分。本项最高得24分，最低得0分。 |
|  | 应急响应方案（24分） | 根据投标文件中提供的应急响应方案、突发事件的预警响应及处理方案，从方案的全面性、合理性、针对性及可行性等内容进行评价。 全面性(6分)：全面具体详实得6分；较全面得4分；基本具备的得2分；不太全面得0.5分； 合理性(6分)：合理的得6分；较合理的得4分；基本具备的得2分；不太合理的得0.5分。 针对性(6分)：针对性强得6分；针对性较强得4分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得0.5分。 可行性（6分)：符合实际切实可行得6分；较切实可行得4分；可行性欠缺得2分； 未提供的不得分。本项最高得24分，最低得0分。 |
|  | 服务方案（12分） | 根据投标文件中提供的服务方案，从方案的全面性、合理性、针对性及可行性等内容进行评价。 全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；基本具备的得1分；不太全面得0.5分； 合理性(3分)：合理的得3分；较合理的得2分；基本具备的得1分；不太合理的得0.5分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般的得1分；欠缺针对性的得0.5分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分； 未提供的不得分。本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 质控方案（12分） | 根据投标文件中提供的质控方案，从方案的全面性、合理性、针对性及可行性等内容进行评价。 全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；基本具备的得1分；不太全面得0.5分； 合理性(3分)：合理的得3分；较合理的得2分；基本具备的得1分；不太合理的得0.5分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般的得1分；欠缺针对性的得0.5分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分； 未提供的不得分。本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 运维服务保障（10分） | 1、质控实验室： 投标人具备自有或者委托的用于质量控制的CMA实验室，且用于质量控制的CMA实验室需在省级及以上(包含自治区、直辖市)“社会环境检测机构信息管理平台”登记、公开检测能力的得3分。 （CMA实验室为投标人下设机构、投标人的子公司或控股的子公司，均视为“投标人自有的实验室”；委托的与第三方合作的须提供有效期内的合作协议并附第三方检验检测资质认定证书及附表，其合作协议必须在本项目服务期内。实验室必须取得省级及以上技术监督部门颁发的CMA证书） 投标文件中提供证明材料扫描件并加盖投标人电子签章方为有效。 2、拟选派项目负责人（项目经理）： 投标人为本项目拟选派项目负责人（项目经理）具有环境或化工化学相关专业中级及以上职称证书得2分。 投标文件中提供人员证书扫描件和投标人为其缴纳的社保证明材料（六个月内任一个月，不包括开标当月）并加盖投标人电子签章方为有效。 3、拟选派项目组成员： # 供应商为本项目配备的服务人员中，具有有效的《地表水运维管理培训合格证》证书，每提供一人得1分，最多得2分。 不提供不得分。 投标文件中提供人员证书扫描件和投标人为其缴纳的社保证明材料（六个月内任一个月，不包括开标当月）并加盖投标人电子签章方为有效。 4、专业备用设备： （1）投标人具备符合国家标准及同类型九参数水质自动监测仪备机，能按采购需求要求提供备机达到11台及以上得1分；其中总磷、总氮备机具有抗浊度干扰功能，且提供省级以上计量单位出具的检测报告得1分。 （2）投标人能提供无人走航船得1分。 注：投标文件中提供设备购买合同发票原件扫描件或者租赁合同扫描件（合同有效期包含本项目服务期）并提供承诺函承诺所有专业备用设备用于本项目并加盖投标人电子签章方为有效。 |

采购包2：

| 评分项目 |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标价格 （10分） |  | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10 得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 商务部分 (8分) | 投标人业绩 （4分） | 投标人提供投标人为乙方，自2023年1月1日以来，承接过合同内容为与本项目相同或类似项目业绩的，每份业绩得2分，本项最高得4分。 投标文件中提供业绩合同扫描件和中标（成交）通知书扫描件（两者须同时具备，并加盖投标人电子签章方为有效）。 |
|  | 投标人评价（4分） | 投标人具备有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证证书。每有一项得1分，最高4分，未提供的不得分。（须提供有效的认证证书复印件及全国认证认可的信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询截图并加盖公章扫描上传，否则不得分） |
| 技术部分 (82分) | 运维计划方案（24分） | 根据投标文件中提供的运行计划方案，从方案的全面性、合理性、针对性及可行性等内容进行评价，包括日常维护频次，人员配备、运维车辆、配品配件更换频次等内容。 全面性(6分)：全面具体详实得6分；较全面得4分；基本具备的得2分；不太全面得0.5分； 合理性(6分)：合理的得6分；较合理的得4分；基本具备的得2分；不太合理的得0.5分。 针对性(6分)：针对性强得6分；针对性较强得4分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得0.5分。 可行性（6分)：符合实际切实可行得6分；较切实可行得4分；可行性欠缺得2分； 未提供的不得分。本项最高得24分，最低得0分。 |
|  | 应急响应方案（24分） | 根据投标文件中提供的应急响应方案、突发事件的预警响应及处理方案，从方案的全面性、合理性、针对性及可行性等内容进行评价。 全面性(6分)：全面具体详实得6分；较全面得4分；基本具备的得2分；不太全面得0.5分； 合理性(6分)：合理的得6分；较合理的得4分；基本具备的得2分；不太合理的得0.5分。 针对性(6分)：针对性强得6分；针对性较强得4分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得0.5分。 可行性（6分)：符合实际切实可行得6分；较切实可行得4分；可行性欠缺得2分； 未提供的不得分。本项最高得24分，最低得0分。 |
|  | 服务方案（15分） | 根据投标文件中提供的服务方案，从方案的全面性、合理性、针对性及可行性等内容进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得2分；基本具备的得1分；不太全面得0.5分； 合理性(4分)：合理的得4分；较合理的得2分；基本具备的得1分；不太合理的得0.5分。 针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得2分；针对性一般的得1分；欠缺针对性的得0.5分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分； 未提供的不得分。本项最高得15分，最低得0分。 |
|  | 质控方案（12分） | 根据投标文件中提供的质控方案，从方案的全面性、合理性、针对性及可行性等内容进行评价。 全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；基本具备的得1分；不太全面得0.5分； 合理性(3分)：合理的得3分；较合理的得2分；基本具备的得1分；不太合理的得0.5分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般的得1分；欠缺针对性的得0.5分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分； 未提供的不得分。本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 运维服务保障（7分） | 1、质控实验室： 投标人具备自有或者委托的用于质量控制的CMA实验室，且用于质量控制的CMA实验室需在省级及以上(包含自治区、直辖市)“社会环境检测机构信息管理平台”登记、公开检测能力的得3分。 （CMA实验室为投标人下设机构、投标人的子公司或控股的子公司，均视为“投标人自有的实验室”；委托的与第三方合作的须提供有效期内的合作协议并附第三方检验检测资质认定证书及附表，其合作协议必须在本项目服务期内。实验室必须取得省级及以上技术监督部门颁发的CMA证书） 投标文件中提供证明材料扫描件并加盖投标人电子签章方为有效。 2、拟选派项目负责人（项目经理）： 投标人为本项目拟选派项目负责人（项目经理）具有环境或化工化学相关专业中级及以上职称证书得2分。 投标文件中提供人员证书扫描件和投标人为其缴纳的社保证明材料（六个月内任一个月，不包括开标当月）并加盖投标人电子签章方为有效。 3、拟选派项目组成员： # 供应商为本项目配备的服务人员中，具有有效的《地表水运维管理培训合格证》证书，每提供一人得1分，最多得2分。 不提供不得分。 投标文件中提供人员证书扫描件和投标人为其缴纳的社保证明材料（六个月内任一个月，不包括开标当月）并加盖投标人电子签章方为有效。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

（以采购人与成交供应商最终签订版本为准）

政

府

采

购

合

同

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

合同签订日期：  年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：

乙方：

签订地点：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，按照中标（成交）通知书及采购文件要求，按照平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。

一、项目名称及内容

1、项目名称：             （采购包  ） [项目编号：           ]

2、项目内容及要求：详见招标文件       [项目编号：          ]

3、服务范围：_____________

4、服务时间：自    年    月    日起至     年    月    日止。

二、合同金额及付款方式

1、合同总价为￥      大写：人民币        。

2、付款方式：

经双方协商一致，选择以下第     种付款方式：

付款条件一：提交预付款保函的

合同总价的百分之三十(30%)即￥          ，大写：人民币        元整，在双方签订合同，乙方向甲方出具等额预付款保函后15日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之七十(70%)即￥         ，大写：人民币        元整，根据项目完成进度情况并通过履约验收合格后，乙方向甲方出具等额预付款保函后15日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票；

付款方式二：不提交预付款保函的

合同总价的百分之三十(30%)即￥        ，大写：人民币       元整，在双方签订合同后15日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之四十(40%)即￥          ，大写：人民币        元整，项目进度完成一半后并通过履约验收合格后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之三十(30%)即￥        ，大写：人民币       元整，服务期限届满、项目全部完成后并通过履约验收合格后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票；

若乙方提供的运维及检测数据（运维报告数据）失真，影响服务质量，经甲方确认后，出现一次运维及监测数据（运维报告数据）失真情况甲方不支付本次监测费用；出现两次运维及监测数据（运维报告数据）失真情况，乙方赔付甲方双倍监测费用；出现三次运维及监测数据（运维报告数据）失真情况，甲方有权终止本次合同。

三、双方的权利与义务

（一）甲方的权利和义务：

1、甲方应配合和协助乙方进行现场运维检测工作，为乙方提供项目实施的必要条件；

2、对乙方选派的服务人员进行资格审查；

3、对乙方选派的服务人员的工作质量进行监督；

4、甲方应按照本合同约定按时向乙方支付费用。

（二）乙方的权利和义务：

1、乙方的服务人员在工作中应服从甲方负责人的统一指挥和安排，按时保质保量地完成任务；

2、乙方应保证服务人员具有相应的资质和业务能力，并配备相关设备，按甲方要求提供服务；

3、乙方所承担的运维监测工作须严格遵守国家的有关法律、法规、技术规范的规定，监测采样分析过程按照现行有效的各类监测技术规范执行，应确保项目的监测质量，按时完成监测工作；

4、乙方对运维监测结果的真实性、完整性、准确性和可靠性负责，并负有保密义务，不得擅自提供给其他单位以及利益相关方。对提供不实或内容虚假的监测结果以及擅自对外提供监测数据的，除由乙方自行承担法律责任外，甲方有权扣除合同款并采取必要措施终止合作，情节严重的，依法提请有关部门追究投标人和相关责任人的法律责任；

5、乙方未经甲方同意，不得随意调换服务人员；

6、乙方不得以任何形式对承包项目进行转包；

7、乙方应对服务人员的人身和财产安全负责。

四、保密条款

甲、乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意，不得向任何第三方泄露。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

五、风险责任

根据甲、乙双方协商确定。乙方在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方承担，甲方不承担责任。

六、违约责任

1、乙方不能按时提供服务（逾期超过十五天视为不能服务），或服务不合格从而影响甲方正常工作任务的，违约一次，甲方有权暂停派送下一季度的监测工作任务或解除合同，乙方应向甲方偿付人民币3万元，作为违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2、其他未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

七、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、合同生效及其他

1、本合同经双方签章后生效。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）中标（成交）通知书；

（2）乙方投标文件；

（3）招标文件；

（4）乙方在招标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

九、其他

1、本合同未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[采购编号：       ]为准，其他事宜双方协商解决，协商不一致时，可向甲方所在地的人民法院起诉；

2、本合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章（或合同专用章）后生效，合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方壹份，乙方壹份，代理公司存档壹份，政府采购监督管理部门备案壹份。

甲方（签章）：____________________________________

地址：_______________________________        ____

电话：___________________________________

法定代表人或授权代表(签名)：  ______________________

签订日期：      年  月  日

乙方（签章）： ___________________________________

地址： _______________________________        ____

电话： _________________________________       ___

开户银行：_______________________________        _

银行帐号： _______________________________       _

法定代表人（负责人）或授权代表(签名)： ______________________

签订日期：      年  月  日

第六章  采购需求

1、项目名称：徐州市市级水质自动监测站运维服务项目

2、项目预算：本项目采购预算265万元（采购包一：220万元人民币，采购包二：45万元人民币），不接受超过此预算的投标报价。报价包括但不限于人工、材料、机械、差旅、采样、检测、维护（含必要的设备和损坏件更换）、编制、评审、管理、利润、规费、税金等费用。投标人应充分了解该项目的总体情况、各类市场风险以及影响报价的其他要素风险，完成所需全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

3、项目服务期限：自服务合同签订之日起1年。

采购包一（市级重点断面水质自动站运维服务）：

一、项目内容：

1、本采购包为全市28个市级地表水重点断面水质自动监测站的第三方运行维护及管理服务。根据国家规范技术要求，徐州市生态环境局拟委托有资质机构对水质自动站的运行维护以及管理工作。

2、运行维护服务范围包括：各水站所有监测仪器、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷、消防、通信网络等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修与预防性维护、检定，同时承担站房网络通讯费用、水电费及站房看护费用等。运维工作应接受徐州市生态环境局、省驻市环境监测中心质量检查和考核，确保水站各项监测仪器正常稳定运行并与相关生态环境部门正常联网。

3、对站点存在故障的设备进行维修，同时运维单位要提供不少于11台备机服务，确保运维期间设备正常运行。因项目需求同时可以提供包含但不限于无人走航船（机）的附加服务。

4、负责搭建水质监测数据实时查看小程序或数据接口，实现手机端或电脑端实时查看水质监测数据及设备状态，并承担全周期开发、运维及安全保障工作。

二）具体站点情况

采购包一：市级重点断面水质自动站运维服务

1、站点清单

| 序号 | 断面名称 | 所在水体 | 责任地区 | 运维参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙雾桥 | 复新河 | 丰县 | 水温、pH 值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |  |
| 2 | 范楼闸 | 郑集河 南支河 | 丰县 | 水温、pH 值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |  |
| 3 | 苗河闸 | 苗城河 | 丰县 | 水温、pH 值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |  |
| 4 | 东环桥 | 沿河 | 沛县 | 水温、pH 值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |  |
| 5 | 七段闸 | 顺堤河 | 沛县 | 水温、pH 值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |  |
| 6 | 城南桥 | 徐沙河 | 睢宁县 | 水温、pH 值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |  |
| 7 | 民便河套闸西 | 民便河 | 睢宁县 | 水温、pH 值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |  |
| 8 | 东杨庄 | 徐洪河 | 邳州市 | 水温、pH 值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |  |
| 9 | 长江路桥 | 六保河 | 邳州市 | 水温、pH 值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |  |
| 10 | 入沭闸 | 新戴河 | 新沂市 | 水温、pH 值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |  |
| 11 | 赵庄桥 | 琅溪河 | 铜山区 | 水温、pH 值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |  |
| 12 | 小墩桥 | 房亭河 | 铜山区 | 水温、pH 值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |  |
| 13 | 黄集镇南 | 郑集河南支河 | 铜山区 | 水温、pH 值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |  |
| 14 | 屯头河闸西 | 屯头河 | 贾汪区 | 水温、pH 值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 站点断网断电，设备性能全部损坏、无备机电缆损毁，可能需要重修线路，无采水浮筒、水泵；无文化建设、门禁、温湿度集成，无灭火器、防雷报告，需提供３套备机服务。 |
| 15 | G310国道北 | 临城河 | 贾汪区 |  |  |
| 16 | 耿紫线县道 | 北二八河 | 贾汪区 |  |  |
| 17 | 路庄桥 | 房亭河 | 铜山区 | 水温、pH 值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |  |
| 18 | 王窑闸 | 王窑河 | 泉山区 | 水温、pH 值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 设备基本运行正常、无门禁、无温湿度集成，无灭火器、防雷报告，需配备。 |
| 19 | 冯庄村南 | 琅溪河 | 云龙区 | 水温、pH 值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 电导率、总氮设备故障需提供１套备机服务，无采样器、质控仪，无水供应，无灭火器、防雷报告，运维单位需配备无文化建设、门禁、温湿度集成。 |
| 20 | 孙店村南 | 闫河 | 云龙区 | 水温、pH 值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 设备停运，设备性能全部损坏、，无备机，无水供应，无防雷报告，无文化建设、无门禁、无温湿度集，需配备１套备机服务 |
| 21 | 彭旅桥 | 老房亭河 | 云龙区 | 水温、pH 值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | pH、COD高锰酸盐指数设备故障，需配备１套备机服务。无质控仪，无备机，无防雷报告、灭火器，无文化建设、门禁、温湿度集成，无监控。 |
| 22 | 乔家湖桥 | 三八河 | 云龙区 | 水温、pH 值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 部分设备损坏，需提供备机服务。无文化建设、无门禁、无温湿度集成，无监控，后续需配备 |
| 23 | 万寨桥 | 徐运新河 | 鼓楼区 | 化学需氧量、氨氮、总磷、高锰酸盐指数 | 站点断网断电，设备性损坏严重需提供１套备机，无采水浮筒、水泵， 无防雷报告，无备机，无灭火器，无文化建设、无门禁、无温湿度集成，无监控。 |
| 24 | 华润路 | 拾屯河 | 鼓楼区 | 氨氮、总磷、高锰酸盐指数 | 部分设备性损坏严重需提供１套备机，无采水浮筒和水泵，无防雷报告，无备机，无灭火器，无文化建设、无门禁、无温湿度集成，无监控。 |
| 25 | 幸福桥 | 台子河 | 鼓楼区 | 化学需氧量、氨氮、总磷、高锰酸盐指数 | 总磷、COD高锰酸盐指数设备故障，需提供１套备机，无灭火器、防雷报告，无文化建设、门禁、温湿度集成，无监控。 |
| 26 | 张圩闸 | 柳新河 | 泉山区 | 水温、pH 值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |  |
| 27 | 华夏路桥 | 焦山河 | 高新区 | 水温、pH 值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |  |
| 28 | 长兴路桥 | 玉泉河 | 高新区 | 水温、pH 值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |  |

2、设备和设施

运维单位负责运维的设备主要包括监测仪器、数据采集与传输设备和辅助设备设施等。其中，监测仪器主要包括：水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等。辅助设备设施主要包括UPS、供电系统、通讯系统、防雷系统、视频监控系统、安防设施等。

三、运维工作要求

运维单位应遵守省国家、省关于水质自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

1、运维工作一般要求如下：

(1)	保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

(2)	保持站房外10m以内的环境清洁；

(3)	检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行;

(4)	保证空调正常工作，站房内温度、湿度满足仪器运行要求；

(5)	指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

(6)	定期检查消防和安全设施；

(7)	每次维护后做好系统运行维护记录；

(8)	进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

2、每日工作内容如下：

每天上午和下午两次远程查看省控站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

(1)	判断系统数据采集与传输情况；

(2)	根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

(3)	发现监测数据异常，应立即通知徐州市生态环境局，在每日7时～22时出现的异常，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决），每日23～6时出现的异常，应在次日上午12时前解决；

(4)	发生水质异常等特殊情况后，应在2小时内开展相应的运维工作，并将现场情况及时上报徐州市生态环境局；

(5)	根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

(6)	每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据断网及时恢复。

(7)	运维单位对水站监测数据进行初审，并配合徐州市生态环境局将审核数据按时提交驻市监测中心。

每日10时前运维人员配合徐州市生态环境局完成水站前日各站点原始数据的审核，上报复核。当天因网络故障等原因未能完成数据审核报送的，应于当日18时前审核报送。

3、每周工作内容如下：

每周至少巡检省控站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

(1)	查看站房内设备是否齐备，有无丢失和损坏；检查工控机、数采仪、视频监控设备及其它辅助设施工作是否正常；检查电路系统，保证系统供电正常，电压稳定；检查站点的通讯系统，保证站点与相关数据监控平台的连接正常，数据传输正常。

(2)	检查各仪器管路、阀门是否正常，仪器电极有无沾污，检查试剂的消耗情况。

(3) 检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

(4)	高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮每周2次质控核查（零点核查及漂移、标点核查及漂移，间隔不超过4天，可以为自动或手工）。

(5)	 pH、溶解氧、电导率、浊度水质自动监测仪器每周至少开展 1次标样核查；无需频次加密时，2次标样核查的间隔时间不得小于4d。

(6)	对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

(7) 每周对站房内各仪器、内外环境卫生进行检查，及时保洁。及时清除站房周围的杂草、积水和取水口附近杂物。

(8) 检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

4、每月工作内容如下：

(1)	室内外取水管路清洗、清淤，清洗液位计、液位观察管、样水杯喷头等部件。检查蠕动泵是否有堵塞和渗漏，采水系统综合测试。

(2)	校正pH、溶解氧电极，更换高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等仪器相关分析试剂并校正。

(3)	高锰酸盐指数 、氨氮 、总磷 、总氮、叶绿素a、藻密度水质自动监测仪器每月至少开展1次多点线性核查 。

(4) 针对测试评价结果为Ⅲ ~ 劣Ⅴ类的水体，高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮水质自动监测仪器每月至少开展1次集成影响检查，测试采水单元、预处理单元和配水单元对水质测试结果的影响，其中浊度大于1000 NTU 时可不开展集成影响检查。

(5) 针对测试评价结果为Ⅲ ~劣Ⅴ类的水体，高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮水质自动监测仪器每月至少开展1次加标回收率测试。

(6) 每季度至少开展1次实际水样比对，当水质类别发生变化时，可根据需求调整实施频次。

(7) 仪器具备自动质控功能的，多点线性核查 、加标回收测试等质控措施可采用自动方式开展 。

(8) 每月对数据和运维记录进行备份。

质控措施及实施频次

| 质控措施 | 水质类别 |  | 最低频次 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ~Ⅱ类水 | Ⅲ~劣Ⅴ类水 |  |  |
| 常规五参数标样核查 | √ | √ | 1 次/7 d | pH、溶解氧 、电导率 、浊度、温度 |
| 多点线性核查 | √ | √ | 1 次/月 | 高锰酸盐指数 、氨氮 、总磷 、总氮、叶绿素 a、蓝绿藻密度 |
| 集成影响检查 | / | √ | 1 次/月 | 氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮（浮船站除外） |
| 加标回收率测试 | / | √ | 1 次/月 |  |
| 实际水样比对 | √ | √ | 1 次/季度 | 水温 、pH、溶解氧 、电导率 、浊度 、高锰酸盐指数 、氨氮 、总磷 、总氮、叶绿素 a、蓝绿藻密度 |
| 注：√代表该措施项目需要按规定频次进行质控，/代表该措施项目无需开展 。 |  |  |  |  |

叶绿素 a、蓝绿藻密度

叶绿素 a、蓝绿藻密度多点线性核查每个浓度的示值误差、多点线性核查相关系数应满足

叶绿素 a、蓝绿藻密度质控措施要求

| 监测项目 | 质控项目 | 技术要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 叶绿素 a | 多点线性核查 | 零点绝对误差应为≤3倍检出限，其他点相对误差应≤±5% ，线性相关系数应≥0.993 | 附录 A.3 |
| 蓝绿藻密度 | 多点线性核查 |  |  |

具体要求见下表：

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出，至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果 |
|  |  |  | 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏 |
|  |  |  | 原样装回液位计 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩 |
|  |  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净 |
|  |  |  | 拆卸部件原样装回 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1次/月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校正液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校正液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求 |
| 10 | 总磷总氮分析仪 |  |  |
| 11 | 五参数 | 1次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求 |
| 12 | 叶绿素a、藻密度 | 1次/季度，完成实际水样比对实验 | 使用便携式仪器每季度完成一次实际水样比对实验 |
| 13 | 砷 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校正液和分析试剂，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂 |
| 14 | VOC | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校正液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求 |
| 15 | 挥发酚 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校正液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求 |

5、每两月工作内容如下：

(1)	采水系统维护，根据丰、枯水期调整采水系统，保正其正常运行；

(2)	电动球阀、单向阀清洗检查；压力表测试、工控机检查。

具体要求见下表：

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 1次/2月，根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵 |
| 2 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路 |
|  |  |  | 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内） |
|  |  |  | 必要的情况替换电动球阀 |
| 3 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路 |
|  |  |  | 必要情况更换单向阀 |
| 4 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙 |
|  |  |  | 压缩空气吹脱表头内残留脏污 |
|  |  |  | 调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏 |
|  |  |  | 原样装回压力表，注意气密性 |
|  |  |  | 必要情况更换压力表 |
| 5 | 工控机检查 | 1次/2月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警 |
|  |  |  | 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常 |
|  |  |  | 插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上 |
|  |  |  | 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清 |
|  |  |  | 除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固 |
|  |  |  | 检查硬盘SATA连接线是否松动 |
|  |  |  | 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动 |
|  |  |  | 装回工控机重复1）、2）步骤 |

6、每年工作内容如下：

每年对防雷设施进行一次全面检测，并提供检测报告；对站房的门禁、灭火设施附属设施进行维护。

7、日常运维其他相关要求如下：

(1)	中标人需协助徐州市生态环境局做好水站固定资产、备品备件的管理及登记等工作。

(2)	运维单位应积极参加省监测中心或驻市中心主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平。

(3)	运维单位应根据国家与我省有关要求做好废液的处理工作。

(4) 运维单位保证满足生态环境部门对省控站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日7时～22时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

(5)	当仪器损坏不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告徐州市生态环境局，徐州市生态环境局组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

(6)	仪器报废后（包括使用超过6年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告徐州市生态环境局。

(7)	严禁擅自更改仪器参数设置。

8、质量控制要求

运维单位需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，参照《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》、《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）运行维护技术规范HJ915.3-2024》、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展质控核查、水样比对、加标回收和系统干预检查等质控工作。其中：

(1) 氨氮、高锰酸钾指数、总磷、总氮至少每周进行2次质控核查（零点核查及漂移、标点核查及漂移，可以为自动或手工），每月进行一次线性检查。

(2) pH、溶解氧、电导率、浊度水质自动监测仪器每周至少开展 1次标样核查；无需频次加密时，2 次标样核查的间隔时间不得小于4d。

(3) 高锰酸盐指数 、氨氮 、总磷 、总氮、叶绿素a、藻密度水质自动监测仪器每月至少开展1次多点线性核查 。

(4) 针对测试评价结果为Ⅲ ~ 劣Ⅴ类的水体，高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮水质自动监测仪器每月至少开展1次集成影响检查，测试采水单元、预处理单元和配水单元对水质测试结果的影响，其中浊度大于1000 NTU 时可不开展集成影响检查。

(5) 针对测试评价结果为Ⅲ ~劣Ⅴ类的水体，高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮水质自动监测仪器每月至少开展1次加标回收率测试。

(6) 每季度至少开展1次实际水样比对，当水质类别发生变化时，可根据需求调整实施频次。

(7)合格标准参考国家相应规范要求。

(8) 所有质控结果（包括图片等佐证材料）应及时报采购人，结果未报、频次未达标或未附佐证材料视为考核不合格，同时扣除该参数当月（或该季度）相关时段运维款。中标人应及时对校准、质控和水质异常等的数据做出标识，并于每日的10:00之前将完成前一日原始数据的标识工作。

(9) 质控考核测试不合格时，中标人应立即查找原因，并在考核结束的24小时内完成补测。补测仍不合格仪器（或系统）视为故障，需在48小时内更换备机。质控考核不合格的数据直至下次测试合格前均按无效数据剔除。中标人未按要求更换备机的，相关数据将全部视作无效数据，并同时扣除该参数当月运维款。

（10）运维单位必须接受徐州市生态环境局及其委托单位和人员的质量检查。

9、应急措施要求

投标人应制定应急事故处理方案，内容包括突发性水质污染、特殊时期（丰水期、枯水期）、自然灾害、水电检修、临时停电或节假日、重大活动或被破坏情况。

（1）水站监测数据异常处理

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内到达站点核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助托管站进行手工监测复核。

（2）水质自动站系统仪器故障

当水质自动站系统仪器出现故障、停运时，中标人应保证在4小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，导致水站主要监测指标无法连续监测时，须在48小时内更换备机；因水电中断或采水故障，水站无法正常运行的，应委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测）。并及时用电话与书面形式报告采购人，协商处理方案。

（3）应急与数据补测有关的规定

①中标人发现数据异常波动需及时核实上报，有效发现污染事故（以上报的应急监测快报为准），同时积极配合国家或省级的污染排查、水站检查工作。

②中标人因站点水电中断、采水故障等原因停运，需要委托有资质的检测机构进行检测时，应在上报手工监测数据的同时附有相关检测机构的正式检测报告。

四、监测数据分析与应用

1、定期完成数据分析报告并通过端口传输。结合采购人的要求制定常规分析报告（不局限于月、半年、年报），报告应包括包含水质数据浓度、水质监测数据变化规律分析等数据报送方式，保证采购人的数据应用及管理工作。

2、定期开展数据比对与质控。参照《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展质控核查、水样比对监测、加标回收和系统干预检查等质控工作，确保数据真准全。

3、突发状况应对措施。当发现运行数据有持续异常值时，应在第一时间向市生态环境局进行报备。主城区站点2小时到现场处置，县区4小时内到现场处置。如24小时内无法排除故障，导致水站主要监测指标无法连续监测时，须在48小时内更换备机；因水电中断或采水故障，水站无法正常运行的，应委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测）。

五、参考技术规范和标准

1、国家环境保护总局发布的相关水质在线监测技术标准

2、国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

3、《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》

4、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则

5、《环境水质监测质量保证手册》

6、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）

7、《水质 河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

8、《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

9、《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

10、《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

11、《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

12、《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

13、《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2003）

14、《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T102-2003）

15、《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T103-2003）

16、《砷水质自动分析仪技术要求》HJ/T 764-2015

17、《水质 叶绿素a 的测定 分光光度法》（HJ 897-2017）

18、《户外标识牌技术规程》（CECS148:2003）

19、《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

20、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2015）

21、《智能建筑标准》（GB/T50314-2006）

六、监督考核与惩罚办法

1、监督管理

1.1 数据必须真实有效，投标人近3年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请投标人根据本单位实际情况进行承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，承担相关法律责任）

1.2 投标人应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，徐州市生态环境局有权终止合同。

1.3 运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实徐州市生态环境局有权终止运维合同。

1.4 徐州市生态环境局组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以取消该公司在江苏区域内相关运维投标资格或扣减相应的运维经费，并有权终止运维合同。

1.5 违反江苏省水质自动站管理办法等违规行为的，一经查实徐州市生态环境局有权终止运维合同。

七、其他要求：见招标文件《拟签订的合同文本》

采购包二（饮用水源地水质自动站运维服务）：

一、项目内容：

1、本项目为小沿河和骆马湖饮用水源地3个水质自动监测站的第三方运行维护及管理服务。根据国家规范技术要求，徐州市生态环境局拟委托有资质机构对水质自动站的运行维护以及管理工作。

2、运行维护服务范围包括：各水站所有监测仪器、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷、消防、通信网络等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修与预防性维护、检定，同时承担站房网络通讯费用、水电费及站房看护费用等。运维工作应接受徐州市生态环境局、省驻市环境监测中心质量检查和考核，确保水站各项监测仪器正常稳定运行并与相关生态环境部门正常联网。

3、对站点存在故障的设备进行维修，同时运维单位要提供备机服务，确保运维期间设备正常运行。

二、项目具体要求

1、站点清单

| 序号 | 站点名称 | 所在区市 | 断面性质 | 站房类型 | 运维参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橄榄岛 | 徐州新沂 | 饮用水源地预警站 | 固定站 | 水温、pH 值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、VOC、叶绿素a、藻密度、砷、挥发酚 |
| 2 | 许楼 | 徐州新沂 | 饮用水源地预警站 | 固定站 | 水温、pH 值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、砷 |
| 3 | 小沿河 | 徐州铜山 | 饮用水源地预警站 | 固定站 | 水温、pH 值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |

2、设备和设施

运维单位负责运维的设备主要包括监测仪器、数据采集与传输设备和辅助设备设施等。其中，监测仪器主要包括：水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、砷、VOC、挥发酚、叶绿素a、藻密度等。辅助设备设施主要包括UPS、供电系统、通讯系统、防雷系统、视频监控系统、安防设施等。

三、运行维护要求

（一）运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

1、水站的日常运行维护。提供、配制并定期更换水质自动监测仪器所需试剂、气体和标样；根据仪器运行状况和类型，定期对溶解氧电极、氨氮电极、pH电极、高锰酸盐指数电极、总磷总氮UV灯等耗材进行更换，其余备品备件根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求按期更换。所有备品备件均由中标人提供。

2、水站的日常质量管理。对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试。配合徐州市生态环境局、驻市中心进行水站质量保证和质量质控工作。

3、水站的日常安全管理。运营维护期间所需水电、通讯费用由中标人负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人方所有。中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。未经采购人允许，非水站运维人员不得擅自进入站房。

4、水站运维记录的规范、上报。认真、及时做好水站运行维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报徐州市生态环境局，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

（1）自动站每日运行数据情况统计

（2）自动站现场维护记录

（3）自动站仪器设备故障及排除情况登记表

（4）自动站每月运行情况

（5）自动站备品备件管理登记表

（6）运维现场图像证明材料

5、水站的仪器设备及其他相关辅助设备设施的维护保养及故障维修。中标人须针对水站系统和仪表制定年度保养检修计划并按期进行。保养检修包括系统的清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

6、水站数据采集及传输系统的维护及维修，保证通讯正常。

7、当仪器出现故障不能及时修复时，应在24小时之内使用备机开展监测；

8、仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告徐州市生态环境局。

9、当点位需要新增、撤销、变更时，由所在地城市生态环境部门按照点位管理程序向省生态环境厅报批。涉及站点迁移的，运维单位应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。

（二）运维工作要求

运维单位应遵守省国家、省关于水质自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

1、运维工作一般要求如下：

(1)	保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

(2)	保持站房外20m以内的环境清洁；

(3)	检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行;

(4)	保证空调正常工作，站房内温度、湿度满足仪器运行要求；

(5)	指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

(6)	定期检查消防和安全设施；

(7)	每次维护后做好系统运行维护记录；

(8)	进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

2、每日工作内容如下：

每天上午和下午两次远程查看省控站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

(1)	判断系统数据采集与传输情况；

(2)	根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

(3)	发现监测数据异常，应立即通知徐州市生态环境局，在每日6时～23时出现的异常，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决），每日0～5时出现的异常，应在次日上午10时前解决；

(4)	发生水质异常等特殊情况后，应在4小时内开展相应的运维工作，并将现场情况及时上报徐州市生态环境局；

(5)	根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

(6)	每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据断网及时恢复。

(7)	运维单位对水站监测数据进行初审，并配合徐州市生态环境局将审核数据按时提交驻市监测中心。

每日10时前运维人员配合徐州市生态环境局完成水站前日各站点原始数据的审核，上报复核。当天因网络故障等原因未能完成数据审核报送的，应于当日18时前审核报送。

3、每周工作内容如下：

每周至少巡检省控站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

(1)	查看站房内设备是否齐备，有无丢失和损坏；检查工控机、数采仪、视频监控设备及其它辅助设施工作是否正常；检查电路系统，保证系统供电正常，电压稳定；检查站点的通讯系统，保证站点与相关数据监控平台的连接正常，数据传输正常。

(2)	检查各仪器管路、阀门是否正常，仪器电极有无沾污，检查试剂的消耗情况。

(3) 检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

(4)	高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮每周2次质控核查（零点核查及漂移、标点核查及漂移，间隔不超过4天，可以为自动或手工）。

(5)	pH、溶解氧、电导率、浊度、水温每周至少进行一次水样比对。

(6) 对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

(7)	每周对站房内各仪器、内外环境卫生进行检查，及时保洁。及时清除站房周围的杂草、积水和取水口附近杂物。

(8) 检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

4、每月工作内容如下：

(1)	室内外取水管路清洗、清淤，清洗液位计、液位观察管、样水杯喷头等部件。检查蠕动泵是否有堵塞和渗漏，采水系统综合测试。

(2)	校正pH、溶解氧电极，更换高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等仪器相关分析试剂并校正。

(3)	高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮仪器线性检查。

(4) 叶绿素a、藻密度每月一次实际水样比对（使用便携式仪器）。

(5) 每月对数据和运维记录进行备份。

具体要求见下表：

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出，至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果 |
|  |  |  | 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏 |
|  |  |  | 原样装回液位计 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩 |
|  |  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净 |
|  |  |  | 拆卸部件原样装回 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1次/月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校正液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校正液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求 |
| 10 | 总磷总氮分析仪 |  |  |
| 11 | 五参数 | 1次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求 |
| 12 | 叶绿素a、藻密度 | 1次/月，完成实际水样比对实验 | 使用便携式仪器每月完成一次实际水样比对实验 |
| 13 | 砷 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校正液和分析试剂，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂 |
| 14 | VOC | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校正液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂.试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求 |
| 15 | 挥发酚 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校正液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求 |

5、每两月工作内容如下：

(1)	采水系统维护，根据丰、枯水期调整采水系统，保正其正常运行；

(2)	电动球阀、单向阀清洗检查；压力表测试、工控机检查；

具体要求见下表：

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 1次/2月，根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵 |
| 2 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路 |
|  |  |  | 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内） |
|  |  |  | 必要的情况替换电动球阀 |
| 3 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路 |
|  |  |  | 必要情况更换单向阀 |
| 4 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙 |
|  |  |  | 压缩空气吹脱表头内残留脏污 |
|  |  |  | 调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏 |
|  |  |  | 原样装回压力表，注意气密性 |
|  |  |  | 必要情况更换压力表 |
| 5 | 工控机检查 | 1次/2月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警 |
|  |  |  | 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常 |
|  |  |  | 插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上 |
|  |  |  | 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清 |
|  |  |  | 除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固 |
|  |  |  | 检查硬盘SATA连接线是否松动 |
|  |  |  | 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动 |
|  |  |  | 装回工控机重复1）、2）步骤 |

6、每年工作内容如下：

每年对防雷设施进行一次全面检测，并提供检测报告；对站房的门禁、灭火设施附属设施进行维护。

7、日常运维其他相关要求如下：

(1)	中标人需协助徐州市生态环境局做好水站固定资产、备品备件的管理及登记等工作。

(2)	运维单位应积极参加省监测中心或驻市中心主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平。

(3)	运维单位应根据国家与我省有关要求做好废液的处理工作。

(4) 运维单位保证满足生态环境部门对省控站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日5时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

(5)	当仪器损坏不能修复时，应在24小时之内使用备机开展监测，并同时报告徐州市生态环境局，徐州市生态环境局组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

(6)	仪器报废后（包括使用超过6年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告徐州市生态环境局。

(7)	严禁擅自更改仪器参数设置。

8、质量控制要求

运维单位需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，参照《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展质控核查、水样比对、加标回收和系统干预检查等质控工作。其中：

(1) 氨氮、高锰酸钾指数、总磷、总氮至少每周进行2次质控核查（零点核查及漂移、标点核查及漂移，可以为自动或手工），每月进行一次线性检查。

(2)  pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、叶绿素、蓝绿藻每周至少进行一次水样比对。

(3) 水站系统（以氨氮、高锰酸盐指数为代表指标）至少每周进行一次系统干预检查。

合格标准参考国家相应规范要求。

(4) 所有质控结果（包括图片等佐证材料）应及时报采购人，结果未报、频次未达标或未附佐证材料视为考核不合格，同时扣除该参数当月（或该季度）相关时段运维款。中标人应及时对校准、质控和水质异常等的数据做出标识，并于每日的12:00之前将完成前一日原始数据的标识工作。

(5) 质控考核测试不合格时，中标人应立即查找原因，并在考核结束的24小时内完成补测。补测仍不合格仪器（或系统）视为故障，需在48小时内更换备机。质控考核不合格的数据直至下次测试合格前均按无效数据剔除。中标人未按要求更换备机的，相关数据将全部视作无效数据，并同时扣除该参数当月运维款。

（6）运维单位必须接受徐州市生态环境局及其委托单位和人员的质量检查。

9、应急措施要求

投标人应制定应急事故处理方案，内容包括突发性水质污染、特殊时期（丰水期、枯水期）、自然灾害、水电检修、临时停电或节假日、重大活动或被破坏情况。

（1）水站监测数据异常处理

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内到达站点核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助托管站进行手工监测复核。

（2）水质自动站系统仪器故障

当水质自动站系统仪器出现故障、停运时，中标人应保证在2小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，导致水站主要监测指标无法连续监测时，须在48小时内更换备机；因水电中断或采水故障，水站无法正常运行的，应委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测）。并及时用电话与书面形式报告采购人，协商处理方案。

（3）应急与数据补测有关费用的规定

①中标人发现数据异常波动并及时核实上报、有效发现污染事故的（以上报的应急监测快报为准），或积极配合国家或省级的污染排查、水站检查工作（需有正式通知），并得到正面评价的，在核算月度运维款时每次可在扣除的总运维费中少扣除2000元；如未及时发现水质异常或响应不及时，或在检查中得到负面评价的，在核算月度运维款时每次须多扣除2000元。

②中标人因站点水电中断、采水故障等原因停运，需要委托有资质的检测机构进行检测时，应在上报手工监测数据的同时附有相关检测机构的正式检测报告，相关检测费用由中标人单独报价，在运维费核算时另行核算（不得超出因故障、停运等原因扣除的运维费用的80%）。以上所发生费用均包含在合同总价中，采购人不另行支付。

③备机应满足国家及省内相关技术规范的要求，并在我省和国内得到广泛应用，适用于我省水环境自动监测系统，投标时应提供仪器彩页和相关使用情况证明材料。

（三）交接工作安排

（1）中标人负责与原采购人方对水站正常运行所必须的资产进行清点、测试和查验，以及相关档案资料的移交等。交接内容主要包括：

1、站房及其配套设施。主要包括站房主体、防雷设施、质控间和值班室相关配套、供电设施、给排水设施、暖通设施、通讯设施等。

2、采水设施。主要包括采水构筑物、采水泵、采水管道、清洗配套装置、防堵塞装置和保温配套装置等。

3、仪器设备。主要包括配水单元、分析单元、质控单元、留样单元、辅助单元、控制单元、数据采集与传输单元软硬件等。

4、视频监控及安防设施。主要包括视频监控、门禁、烟雾报警器、自动灭火器、站房钥匙等。

5、文化建设有关内容。主要包括站房外部的水站标志牌、简介牌和水站LOGO，站房内部的站点流域表征图、运维管理体系图和水站系统流程图等。

6、档案资料。主要包括站房采水相关图纸、系统及仪器密码、仪器说明书、自查报告、交接报告等。

7、其他设施。主要包括便携式仪表、备品备件、生活设施等。

在采购前投标人可与原采购人方共同对水质自动监测系统的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好接收方案和后期运维工作方案。

（2）许楼和小沿河水站运维2025年12月底到期，橄榄岛水站运维2026年2月底到期。过渡期间现由前运维单位进行运维，中标人在本项目中标后，需支付过渡期运维费用。

（四）参考技术规范和标准

1、国家环境保护总局发布的相关水质在线监测技术标准

2、国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

3、《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》

4、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则

5、《环境水质监测质量保证手册》

6、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）

7、《水质 河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

8、《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

9、《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

10、《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

11、《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

12、《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

13、《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2003）

14、《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T102-2003）

15、《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T103-2003）

16、《砷水质自动分析仪技术要求》HJ/T 764-2015

17、《水质 叶绿素a 的测定 分光光度法》（HJ 897-2017）

18、《户外标识牌技术规程》（CECS148:2003）

19、《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

20、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2015）

21、《智能建筑标准》（GB/T50314-2006）

四、监督考核与惩罚办法

1、监督管理

1.1 数据必须真实有效，投标人近3年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请投标人根据本单位实际情况进行承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，承担相关法律责任）

1.2 投标人应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，徐州市生态环境局有权终止合同。

1.3 运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实徐州市生态环境局有权终止运维合同。

1.4 徐州市生态环境局组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以取消该公司在江苏区域内相关运维投标资格或扣减相应的运维经费，并有权终止运维合同。

1.5 违反江苏省水质自动站管理办法等违规行为的，一经查实徐州市生态环境局有权终止运维合同。

五、其他要求：见招标文件《拟签订的合同文本》

第七章  投标文件相关格式

目录

1、投标函

2、法定代表人授权书及法定代表人身份证明书

3、开标一览表

4、分项价格表

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

6、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7、偏离表

8、中小企业声明函

9、残疾人福利性单位声明函

10、预付款保函支付条款

1、投标函

致： 江苏中瑞建设项目管理有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2026-0026]招标文件，        （姓名）代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1、投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、投标有效期为90天。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、江苏中瑞建设项目管理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中瑞建设项目管理有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，江苏中瑞建设项目管理有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

7、采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

2、法定代表人授权书及法定代表人身份证明书

（1）法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：民   族

职务：

身份证号：

联系方式（手机号）：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（徐州市市级水质自动监测站运维服务）项目（项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2026-0026）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（        ）无转委托权。委托期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：                  受托人（签字或签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

年   月   日

（受托人身份证原件扫描件附后）

（2）法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：

身份证号：        职务：          联系方式（手机号）：

系我司的法定代表人。为签署（项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2026-0026，项目名称：徐州市市级水质自动监测站运维服务）项目投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （盖电子签章）

法定代表人：           （签字或电子签章）

日期：     年    月    日

（法定代表人身份证原件扫描件附后）

3、开标一览表

项目名称：徐州市市级水质自动监测站运维服务项目

项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2026-0026

货币单位：人民币

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州市市级水质自动监测站运维服务项目 | 采购包一 |  |
|  | 采购包二 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：     （电子签章）

日期：   年  月  日

4、分项价格表

项目名称：徐州市市级水质自动监测站运维服务项目

项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2026-0026

货币单位：人民币元

采购包：

根据本项目采购需求自拟格式：

投标人：     （电子签章）

日期：   年  月  日

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料原件的扫描件）

项目名称：徐州市市级水质自动监测站运维服务项目

项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2026-0026

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：徐州市市级水质自动监测站运维服务项目，项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2026-0026）所必需的设备和专业技术能力。

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

6、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（ 徐州市市级水质自动监测站运维服务）项目（项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2026-0026）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

7、偏离表

项目名称：徐州市市级水质自动监测站运维服务项目

项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2026-0026

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

8、中小企业声明函

项目名称：徐州市市级水质自动监测站运维服务项目

项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2026-0026

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

备注：本采购项目所属行业为“水利、环境和公共设施管理业”。

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

附件：

9、残疾人福利性单位声明函

项目名称：徐州市市级水质自动监测站运维服务项目

项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2026-0026

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

10、预付款保函支付条款

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个    工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX  （ XX %）小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX （XX%）小写￥         大写：人民币          。

......

付款条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX （ XX %）小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX （XX%）小写￥         大写：人民币          。

......

注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

- 付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购（2020）52号）要求。