附件： 
如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2026年8月07日17:30之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2026年8月07日17:30之后到达本公司的邮件将不再受理。） 

采购需求
一、采购标的
1.采购人：沛县龙固镇中心卫生院
2.项目名称：采购血液透析室设备一批。
二、采购项目预算金额
1.本项目不接受超过150万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。
其中：
采购包1 采购血液透析室设备一批（血液透析过滤机）预算金额：72万元；
采购包2 采购血液透析室设备一批（血液透析机）预算金额：54万元；
采购包3 采购血液透析室设备一批（血液透析用制水设备）预算金额：24万元；
2.投标人应当根据采购项目的要求按人民币报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票）。投标人报价应包括全部货物及伴随工程和服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于生产、运输、人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。
三、项目概况
1.项目全称及简称
项目中文全称为“采购血液透析室设备一批”。
2.项目概况
沛县龙固镇中心医院拟采购血液透析室设备一批。
4、 采购清单及参数要求


采购清单：
	序号
	设备名称
	采购数量
	单位
	备注

	采购包1
	血液透析过滤机
	4
	台
	

	采购包2
	血液透析机
	9
	台
	

	采购包3
	血液透析用制水设备
	1
	套
	


参数要求：
采购包1血液透析过滤机
1、用于血液透析、血液滤过、血液透析滤过治疗。
★2、机器有紧急按钮功能，可一键终止超滤，自动测量血压，自动追加置换液，自动降低血流量
3、配置透析液滤过器
△4、配置B干粉装置
△5、配置血压监测仪，可显示血压图表趋势，可测量收缩压，舒张压，平均动脉压和脉搏。
6、配置联机清除率监测装置：可实时持续监测体内尿素清除率（K），透析剂量（Kt/V）
△7、采用密闭式超滤控制系统，双容量控制, 治疗过程中进行水路密闭性自检，确保治疗安全
△8、超滤率0～4000mL/h可调, 超滤误差≤±1%
9、透析液自动加热，温度可调34.5ºC~39.0ºC。
10、透析液流量：0mL/min,300~700mL/min
11、透析液电导率范围：13-15.3mS/cm，精度：±0.2mS/cm
12、满足三种透析液供给方式：小桶浓缩液供给；中央浓缩液供给；联机浓缩干粉自动配液系统。
△13、置换液流量：30-400ml/min, 精确度 ±10%。置换液置换速率与有效血流量自动匹配
14、程式化设置多种消毒和清洗模式，具有化学消毒及加热消毒功能；热消毒温度85度
15、消毒＋脱钙一键完成，完成时间≤40分钟。
16、内置的后备电池可支持血泵连续工作不小于15min,并且血路系统应继续保持工作状态
17、电池供电情况下监测功能正常运作，治疗数据不丢失
18、漏血监测：红细胞比容0.32时，响应阈值是每分钟≤0.35ml的失血流入透析液
19、动脉压监测
显示范围 -200mmHg～+300mmHg；
20、静脉压监测
显示范围 -50mmHg～+300mmHg；
21、跨膜压监测：
显示范围 -80mmHg～+400mmHg；
22、血流量
血流量范围 50～600ml/min；分辨率10ml/min
23、具备气泡探测器
24、肝素泵：可编定停止时间，读取累计肝素容量。
流速 1.0～9ml/h；单次追加剂量1～10ml，注射器尺寸 20ml，30ml



采购包2血液透析机技术参数

(一)、技术要求
1、配置彩色液晶显示屏，尺寸≥10英寸，中文操作界面，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。
★2、设备开机强制自检，不可跳过，确保患者治疗安全。
3、具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析模式，适用各种配方透析液，可用碳酸盐干粉/浓缩液。
△4. 透析治疗过程中可执行周期性的压力保持测试，以检测封闭系统是否存在渗漏。
△5、标配碳酸氢盐干粉自动配制系统。
6、标配可调钠曲线，具有多种可选择的线性/梯级自动调整程序；可单独使用或与超滤程序组合使用。
7、标配可调超滤曲线模式，具有多种可选择的线性/梯级自动调整程序，实现个性化透析，可单独使用或与可调钠程序组合使用。
△8、具备双容量超滤控制系统，可连续提供透析液，可达到零超滤。
9、具有电导度反馈控制及保护系统，实时电导度监测、显示及超限报警功能。
10、具备透析液过滤器接口及支架，对透析液进行超纯滤过。
11、全自动的清洗，脱脂，化学加热消毒，连同浓缩液管一体化清洗消毒。具有水/热/化学等多种化学消毒程式可供选择，热化学消毒时间≤40分钟。
12、空气探测器检测方法为超声波。
13、内置不间断电源，停电后支持时间≥15分钟。
14、使用寿命不少于10年
(二)、参数要求
1、血泵流速：50～600ml/min, 精度±10%
2、肝素泵流量：0.1～9.9ml/h, 有大剂量追加功能
3、动脉压：-200 +280mmHg, 精确度±10mmHg
4、静脉压：-60～+300mmHg, 精确度±10mmHg
6、跨膜压监测范围：-60mmHg～+520mmHg
△7、透析液流量：300～800ml/min
8、透析液温度范围：35～39℃
△9、超滤率：0～4000ml/h
10、漏血探测器：采用光学检测，灵敏度：漏血量≤0.35ml/min 

采购包3血液透析用制水设备技术规范及要求

★1:双级反渗透水处理系统.设备要求产水量：≥1.2m³/hr（25℃）水质符合YY0572-2015标准；
△2：主要工艺流程：双级反渗透，一二级直接偶合，二级纯水直供；直供式控制程序
★3:设备具体配置要求：全自动源水加压系统一套,全自动多介质过滤器一套,全自动活性炭罐一套,全自动软化器二套,双级反渗透主机一套.
4:预处理泵全自动变频控制，自动反洗及再生，为反渗透主机提供更安全可靠的软化水。
△5:采用数字仪表进行在线监测，微电脑传感器将电导率、压力；温度和流量，实时传输。设备要求具有无水保护功能。
★6:反渗透系统具有病房待机防渗漏在线检测功能，可有效防止无人值守时，设备漏水对公共财物的损坏。
7:超大10英寸平板人机交互界面提供稳定快速的控制响应，真彩触摸，工艺流程图动态显示，各元件的运行情况更直观，便于监测和维护。
8:设备采用三级密码保护，确保不同的操作人员有不同的操作权限。
9:循环水箱，压力传感数字控制，时时动态液位状态显示；
10:设备对水的利用率，根据需要个性化设定，实现系统对产水率、回收率的调节与设定。
11:设备具有双级全自动化学消毒能，保证使用更灵活，操作更方便。
12:设备具有测试模式，可模拟点动主机泵、电磁阀等关键元件，便于调试和更换维护，简便操作；进行应急状态供水。
13:全自动控制功能，根据系统参数中的设定时间机器会自动启停和间隔运行，同时具有一键式强制关机功能。
△14：设备注册设计使用年限不少于15年。提供设备的标牌证明。

以上参数标★的为重要参数，不允许偏离，否则为无效投标。
[bookmark: _Toc522790136][bookmark: _Toc523404701]五、配送、安装及调试验收方案	
1.交货时间要求：合同生效日后，7日内将合同标的全部交付并安装完毕。
[bookmark: _Hlk130989127]2.交货地点：采购人指定地点，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求。供应商应无条件更换符合要求的新品。如供应商不能或拒绝提供的，采购人有权要求供应商无条件退货并承担采购人的一切损失。
3.包装和运输：
中标人提供的货物均应按采购文件、投标（响应）文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，若采购文件、投标（响应）文件无特殊说明，则按国家最新标准及规范进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵上述交货地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由中标人承担。
每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
六、安装、调试服务要求
[bookmark: _Hlk129956553]1.供应商负责提供免费规范、达标的安装、调试及培训工作。应有专业技术团队保障设备安装质量和售后服务质量。安装工作所需的仪器和专用工具由投标人自备。安装、调试、培训、系统对接及垃圾清理等费用均包含在投标总价中。
2.供应商在装机后必须对设备装机所产生的垃圾及包装拆除物进行清理。因包装拆除物原因引起的事故和纠纷，由供应商承担全部法律和经济责任。
[bookmark: _Hlk129959675]3.供应商负责派人员到现场进行安装调试，并确保正常使用，直至验收合格；应在货物运抵现场前，与采购人共同制定安装调试的进度计划表。
4.设备有与相关业务系统对接要求的，供方应负责设备与系统对接，向采购人出具系统对接方案，内容包含但不限于系统对接数据范围、对接方式等。供应商应确保设备与相关业务系统安全对接并正常使用。
5.供应商免费提供设备使用相关培训工作。应有专业技术人员对采购人指定人员进行现场培训，供应商应根据需要，提供详细的培训方案、计划、课程、人员及期限报采购方认可。培训的内容应包括但不限于：货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常操作使用、日常维护和保养方法、常见故障的排除、安全注意事项及紧急情况的处理等内容，供应商出具培训记录单。如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
七、质保期及售后服务要求
[bookmark: _Hlk101196935][bookmark: _Hlk101196916]1.质保期：设备整体（包含配套设备和配件）质保期不少于3年，质保期自项目验收合格之日起开始计算，质保期内定期提供免费服务（包括人工费、差旅费、备件费、部件更换、全部的保养、维修、维护、更换和技术支持等所有费用），质保期内每年派有资质的售后技术人员不少于1次对设备进行免费预防性维护保养。供应商及原厂需有服务人员和备品备件库，确保设备安全、正常运行。在保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人须免费负责更换或修理。
[bookmark: _Hlk101196965][bookmark: _GoBack]2.售后服务的优惠条件及保修的响应时间：供应商应提供技术支持，在接到采购人设备报修通知后，在2小时内予以应答，查找原因，提出解决方案，若设备需要进行现场维修，工程师须在24小时内到达现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。
3.供应商应保证在设备寿命期内，设备经过正确安装、合理操作和维护保养情况下能够安全、良好运转。
4.质保期外供应商及设备生产厂家对本设备终身负责维修服务和技术支持。供应商须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，供应商应能保证采购人更换到原厂零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。故障处理时间要求与质保期内相同。
供应商须提供仪器零配件和维修备品备件的价格，以及供应保障和维保期满后维保收费及维保方案。
八、验收要求
1.中标人提供的货物（含配套设备及配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，供方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。供方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权退货并要求供应商赔偿损失。
[bookmark: _Hlk129951298]中标人所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。供方安装人员与采购人共同开箱，货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好、检查设备及附件是否全新、完整无损，如发生破损、缺件等问题，供方应及时解决。供方应保证产品合格书、医疗器械注册证、技术性能检测报告、货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等资料齐全。
中标人完成设备安装、调试、培训，达到正常使用要求并移交相关技术资料后，设备试运行30天，试用期间发生质量问题，退换货或修复后试用期相应顺延。
2.验收方式及标准：
（1）当初验时出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题时，招标人保留索赔及退货权利；
（2）当出现货物损坏、数量不全或产品不符等问题时，由中标人负责解决并承担相关费用及招标人损失。
九、其他要求
1.见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
2.中标人在签订合同前应提供针对本项目所投产品的合法来源渠道证明文件，如无法提供将视为虚假应标。
十、其他要求
见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
本项目资格条件如下：
1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件；
2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；
或提供合法有效的经第三方机构审计的2025年度财务审计报告扫描件(审计报告复印件至少应包括报告及报告中所附的完整内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章)；
3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.供应商关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺；
7.供应商不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明；
8、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商须提供《中小企业声明函》。
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