附件：
如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2026年09月20日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，026年09月20日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理。）
[bookmark: _GoBack]采购需求
一、项目概况
1.1 采购人：徐州市丰县生态环境局。
1.2 项目名称：丰县2026年入河排污口规范化（EPC）项目32个点位在线监测运维项目
1.3 服务期限：自合同签订日起1年。
[bookmark: _Hlk106788088]二、采购内容
1、 目的：实施入河排污口规范化整治（EPC）项目在线监控运维项目，提升监测
效率和准确性，强化污染源管控，提高管理效率。
2、运维内容：
	序号
	运维项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	微型水质监测站（监测 pH、电导率、溶解氧、浊度、温度、COD、 氨氮、总氮、总磷、高锰酸盐指数、生化需氧量等 11 项污染指标）
	套
	32
	

	2
	丰县入河排污口动态管理平台运行维护
	项
	1
	



3、微型水质监测站技术指标（单个监测站）如下：
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1 
	光学法水质监测仪
	支持监测参数pH、电导率、溶解氧、浊度、温度、COD、氨氮、总氮、总磷。
	套
	1 
	

	2 
	一体化水质监测站房柜体
	1.25米(长)*0.9米(宽)*2米(高)
	套
	1 
	

	3 
	集成控制系统及数据传输系统
	物联网智慧运营系统；兼容各类有线及无线传输方式，支持数据一点多传。
	套
	1 
	

	4 
	采配水及预处理系统
	双管路采样系统，支持潜水泵/自吸泵远程采水、自动冲洗单元，采配水及预处理系统控制器。
	套
	1 
	



为便于潜在供应商全面、准确了解项目现场实际情况，合理编制响应文件，建议潜在供应商对项目现场进行勘察。
三、运维要求
（一）总体要求
1、具有规范的运行维护流程和较为完善的运行维护管理体系。
2、加强大数据运行保障、监控预警能力建设，能依托网络、计算、存储、基础软件、安全设备等大数据基础设施实施统一运维，实现系统快速部署更新、资源合理高效调度、网络实时动态监控和等。
3、应有足够的资金保障。
4、在运维及管理期间，在合同约束范围内成交单位拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。
5、在运维及管理期间，成交单位应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器、设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器、设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器、设备考核指标要求。成交单位必须接受徐州市丰县生态环境局、驻市监测中心等单位的定期、不定期检查和考核。
6、供应商具备一定的监测数据分析能力，能配合徐州市丰县生态环境局完成各类分析报告的编制工作，可为环境管理提供技术支撑。
7、成交单位须承诺成交后1个月（30日历天）内配齐本技术要求中所涉及的仪器、设备、试剂、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。必须使用原厂生产的备品备件和耗材（若无原厂生产的，则应使用经权威机构检定合格的），严禁使用未经权威机构检定合格或劣质备品备件和耗材（响应文件中提供承诺书，承诺书格式自拟）。

（二）具体内容
1、现场例行巡检
1.1检查监测设备是否可以正常使用、是否存在故障；确保设备可正常运行，避免日光直射各类分析仪器；
1.2检查采配水单元是否正常，如采水浮筒固定情况，自吸泵运行情况等；定期清洗采配水系统，包括采水头、泵体、水样杯、阀门、管路等，对于无法清洗干净的须及时更换；
1.3在封冻期来临前做好采水管路和保温等维护工作。
2、远程运行维护
2.1每日对监测数据进行远程审核,检查数据采集与传输状况，确认是否获取了相应设备的监测数据，对数据的真实准确性进行审核；
2.2当监测数据出现异常时，运维人员发送标样核查等质控指令，根据测试结果综合判断数据有效性，并将数据有效性判断结果提交至平台，实现远程质控；
2.3对设备的整体运行状况进行远程监控，获取仪器、设备的关键参数，根据关键参数判断仪器运行情况，根据运行状态进行相应远程调试，如校时、复位、测试、校准等；
2.4远程监视采水设施、水位、流量、站房内外等现场情况，如发现异常，做到及时响应。
3、数据平台管理
3.1系统调优：根据系统正常运行时的数据、系统调优前的各项数据、业主希望达到的各组件所占的性能消耗比例和允许调整空间，明确调优的优先级，完成系统性能调优，以适应新的业务规模和交易量。
3.2故障排除：提供故障排除应急预案，并协助解决运行中所遇到的系统故障，使系统能尽快恢复正常运行；提供电话、邮件、网络远程、现场故障服务受理；对重大故障提供现场支援，并提供系统（除服务器外）所需更换的备件。
3.3系统迁移：根据需求，进行软件的升级和调整、提供系统迁移方案、相应的文档资料和技术支持。提供软件工作需要的各种数据集成和接口，根据系统迁移操作规范和系统迁移方案完成系统迁移，并提交相应系统迁移记录报告。
3.4健康监测：对系统进行定期健康检查，提交检查报告。
3.5安全管理：对数据平台进行等保备案，加强生态环境网络安全。
4.运维过程中主要完成以下工作
4.1日常运行维护。提供、配制并定期更换监测仪器所需试剂、气体和标样；根据仪器运行状况和类型，定期对溶解氧电极、氨氮电极、pH电极、高锰酸盐指数电极、总磷UV等耗材进行更换，其余备品备件根据江苏省有关备品备件管理制度的要求按期更换。所有备品备件均由成交单位提供；承担监控设备的运行维护和故障维修。
4.2日常质量管理。仪器仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试。配合徐州市丰县生态环境局进行质量保证和质量质控工作。
4.3日常安全管理。运营维护期间所需水电、通讯费用、微型站网络流量费和萤石云系统云空间服务费由成交单位负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、微型站站和配套系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。成交人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，成交单位有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。
4.3运维记录的规范、上报。认真、及时做好运行维护记录，汇总各站每周维护记录，每月以书面形式报徐州市丰县生态环境局，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：
4.3.1每日运行数据情况统计
4.3.2现场维护记录
4.3.3仪器设备故障及排除情况登记表
4.3.4每月运行情况
4.3.5备品备件管理登记表
4.4仪器设备及其他相关辅助设备设施的维护保养及故障维修。成交单位须针对设备系统和仪表制定年度保养检修计划并按期进行。保养检修包括系统的清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求，及时排除设备系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的设备系统及仪器损坏除外）。
4.5数据采集及传输系统的维护及维修，保证通讯正常。
4.6当仪器出现故障不能及时修复时，应在24小时之内使用备机开展工作。
4.7仪器报废后（因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展工作，同时报告徐州市丰县生态环境局。
4.8当点位需要新增、撤销、变更时，由所在地城市生态环境部门按照点位管理程序向省生态环境厅报批。涉及站点迁移的，运维单位应做好迁移前后仪器设备检查工作并做好相关记录。
5、供应商应制定应急事故处理方案，内容包括突发性水质污染、特殊时期（丰水期、枯水期）、自然灾害、水电检修、临时停电或节假日、重大活动或被破坏情况。
6、当水站数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内到达站点核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，数据准确，传输畅通，并协助进行手工监测复核。
7、当水质自动站系统仪器出现故障、停运时，成交单位应保证在2小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，导致水站主要监测指标无法连续监测时，须在48小时内更换备机；因水电中断或采水故障，水站无法正常运行的，应委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测）。并及时用电话与书面形式报告业主，协商处理方案。
四、人员及车辆要求
1、派驻现场的运维团队需要拥有明确的组织架构和工作分工，服务商须指派1名针对本项目的总协调人，保障本项目资源协调和统筹运维工作；指派1名针对本项目的技术负责人，保障本项目技术支持工作。
2、运维期间配备运维人员4名，其中现场运维人员2名、远程管理人员1名、运维报告编制人员1名，负责设备巡检、数据核对校准、突发事件应急巡查、设备及监测数据的远程维护、运维报告编制等。以上人员要求身体健康，无残疾，具有能顺利完成本项目拟任岗位的能力。
3、运维期间须至少提供1辆汽车用于现场巡查等工作。
五、其他要求
1、每个点位每半年出1份设备数据比对报告。
2、每季度对在线监测数据进行人工监测校核，包括水质自动监测设备运行期定期采样检测的费用。
3、运维期间定期对设备进行检修、维修、易损器材更换等，对入河排污口动态管理平台进行平台维护、系统升级。
4、运维单位应遵守省国家、省关于水质自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。
5、运维单位需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，按照《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB32/T4536-2023）等规定要求，定期开展质控核查、水样比对、加标回收和系统干预检查等质控工作。
6、运维单位必须接受徐州市丰县生态环境局及其委托单位和人员的质量检查。
7、成交单位负责与徐州市丰县生态环境局对水站的资产进行清点、测试和查验，以及相关档案资料的移交等。
六、参考或参照技术规范和标准
1、国家环境保护总局发布的相关水质在线监测技术标准
2、国家标准方法和《水和废水监测分析方法》
3、《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》
4、《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB32/T4536-2023）
5、《环境水质监测质量保证手册》
6、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）
7、《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

